## 隐患排查0
隐患排查
巡查日期 | 巡查类型 | 二级巡查类型 | 巡查主题 | 组织厂区 | 组织部门 | 巡查人 | 隐患地点 | 巡查发现 | 隐患分类 | 二级隐患分类 | 隐患等级 | 整改厂区 | 整改部门 | 第一整改负责人 | 整改负责人 | 是否涉及EHS绩效加减分 | 原因分析 | 原因分类 | 纠正措施 | 预防措施 | 整改资金 | 整改时限 | 整改进展 | 反馈人 | 复核结果 | 复核人 | 复核日期 | 备注 | 创建时间 | 修改时间
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 2-101实验室酸柜及易制毒易制爆酸柜未悬挂准入清单 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 清单未及时更新悬挂 | 人的原因 | 挂合规准入清单 | 定期检查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 2-101实验室酸柜除酸外，还存放了酸酐、三氟化硼、三氟化硼乙醚等多种物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 员工风险意识不足 | 人的原因 | 移出非酸性物料，按性质分类存放 | 明确安全柜使用范围并定期检查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 2-101实验室10号通风橱下柜两瓶开封EHS重点关注化学品红签填写不完整 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 标签管理规定执行不严 | 人的原因 | 标签管理规定执行不严 | 组织标签管理培训 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 2-101实验室13号通风橱下柜HOAT未张贴EHS重点关注化学品（可能过久存放） | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 定期检查流程存在遗漏 | 人的原因 | 按规定张贴 EHS 重点关注标签 | 建立化学品入库核查与盘点机制 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼102分析实验室 | 2-102分析实验室试剂柜4存放有一瓶N,N-二异丙基乙胺，未在准入清单内 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 准入清单未及时更新 | 人的原因 | 按规定处理或补充准入清单 | 定期核对试剂与清单一致性 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼104实验室 | 2-104实验室仍存放旧版本安全操作规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 文件更新回收流程未有效执行 | 人的原因 | 清理旧版规范，确保现场使用最新版本 | 更新新版 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼105试剂间 | 试剂柜内存放有一瓶四氢呋喃，开封日期已超过氧化物前体管理要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未有效监控 | 人的原因 | 检查四氢呋喃状态，按危废处理 | 建立有效期预警机制 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼GMP区域 | 2号楼GMP物料暂存区域，液体物料存放缺少“防渗”托拍 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 防漏托拍缺少 | 设备设施原因 | 临时使用PP槽代替，已增加一个大的二级防护槽 | 后续继续采购防渗漏托拍 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间1-01溶剂间 | 2号楼HP车间1-01溶剂间右侧防爆柜未张贴准入清单，柜子排风口阻火网堵塞排风效果不佳 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用时间较长 风口被腐蚀生锈 灰尘封堵 | 设备设施原因 | 风口疏通，增加准入清单 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼1-02暂存区 | 3号楼1-02暂存区角落存放有多个物料未放置在“防渗”托拍上，其中甲苯与乙酸未隔开存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未按要求存放 | 人的原因 | 放在防漏托帕上 并分开存放 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15:03巡查发现暂存间有一物料未使用研发实验室规范标签，标识信息缺失，易导致操作人员误判物料属性、引发混料或误操作 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽，书写不完全 | 人的原因 | 已联系负责人更换标签，强调标签书写规范 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15;04巡查发现暂存间内存在一个标有OEB5标识的物料，经检查发现该物料未使用研发实验室OEB5物料专用的正确标签，具体表现为标签缺失OEB5风险等级标识、物料关键信息不完整，仅粘贴普通标签，不符合OEB5物料安全管理，易导致操作人员误判物料风险、违规操作，进而引发职业暴露、物料混淆、交叉污染等安全隐患 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未贴标签，书写不完全 | 人的原因 | 已联系负责人更换标签，强调标签书写规范 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：05巡查暂存间内发现一个标识为OEB5的物料小瓶，未按高活性/高毒性物质管控要求进行双层塑封袋密封包装，包装密闭防护不符合OEB5物料安全管理规定，存在粉尘泄漏、职业暴露及交叉污染风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未按要求密封包装 | 人的原因 | 已联系责任热整改，强调包装要求 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：07巡查暂存间发现物料发现部分物料包装缺少标签，未使用研发实验室专用标签，标注物料名称、规格、危险性等关键信息，易导致操作人员误判物料属性、违规操作，引发物料混淆 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未贴标签，书写不完全 | 人的原因 | 已联系负责人更换标签，强调标签书写规范 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：10巡查204，4号通风橱下方柜子内，存放有1个四口瓶，经检查发现该四口瓶内残留有未清理干净的物料，且处于完全敞口状态，未进行任何密封处理。会导致瓶内残留物料易挥发、泄漏，现场人员已协助处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，清洗不彻底 | 人的原因 | 已联系负责人整改，确认清洗状态，物料包装及时密封 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：10巡查204，4号通风橱面板无风速显示，无法确认通风橱实际运行风速，不符合通风橱安全使用要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 仪表坏 | 设备设施原因 | 已联系电工维修 | 注意巡查 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：12巡查204，号通风橱下方柜子内，存放有一瓶乙酸，其瓶盖存在破损情况，有乙酸气体逸出风险，不符合化学试剂存放要求，易造成环境腐蚀、人员吸入伤害，存在安全及合规隐患,现场人员已协助处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未按要求存放 | 人的原因 | 负责人需要确认物料包装密封状态，物料存放位置 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：23巡查203，5号通风橱未粘贴负责人标签，不符合通风橱安全管控要求，无法明确设备管理责任人，易导致设备维护、隐患排查不及时 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签脱落 | 环境原因 | 及时增加区域对应负责人标签 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：25巡查发现楼道应急柜门玻璃松动，易发生掉落，掉落的玻璃可能砸伤过往人员，存在安全隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 柜子年久老化 | 设备设施原因 | 临时固定 | 预算买柜子以替换 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：25巡查楼道应急柜内发现一包脱脂棉，该脱脂棉已过期，过期脱脂棉易滋生细菌、失去原有使用性能，应急时无法正常使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 检查不到位 | 人的原因 | 更换新药棉 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：29巡查201隔离器未加O型勒圈，易导致隔离器密封不严，出现气体泄漏， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场使用的是蓝色硅胶多型环固定， | 方法原因 | 现场使用的是蓝色硅胶多型环固定， | 注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：35巡查暂存间2号溶剂柜存在脏污、锈蚀现象，且排风太小，脏污锈蚀易损坏柜体，排风不足易导致溶剂气体积聚，存在泄漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备使用时间较长腐蚀 | 设备设施原因 | 及时清理维护，调节尾气风量 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：37巡查暂存间发现冰箱存在结霜现象，且未及时清霜，结霜过厚会影响制冷效果，还可能导致冰箱内物料存放不稳定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 开门存放物料进入水汽，已结冰 | 环境原因 | 进行除冰 | 注意巡查，定期除冰 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：37巡查发现暂存间冰箱下方第三层未加装二级防护，易导致该层存放物料泄漏后无法有效收集，造成交叉污染 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未按要求存放 | 人的原因 | 增加二级防护 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：40巡查发现HP实验室102物流门外消防栓门需换玻璃，且未粘贴消防栓使用方法标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 玻璃更换后未贴标识 | 人的原因 | 及时贴标识 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：01巡查发现101实验室制备区域实验人员在进行填料掏料开放操作（现场无引风措施，人员未佩戴呼吸防护用品），现场存在溶剂逸出气味，需改进此操作方式。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作规范意识薄弱，未在通风橱内进行 | 人的原因 | 立即停止开放操作，转移至通风橱内进行，人员佩戴呼吸防护 | 重新培训开放操作管控要求，现场张贴操作警示标识 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：13巡查发现101实验室负责人为段又升的13号通风橱风速面板显示错误，无法准确判断实际风速是否达标，需联系暖通人员进行检查确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备故障，日常巡检未及时发现异常 | 人的原因 | 联系暖通人员检修 | 定期巡查 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：14巡查发现101实验室馏分间防护面罩未密封存放，滤毒盒过期，未密封易导致面罩污染，过期滤毒盒无法有效过滤有毒有害气体。货架还存放有其他馏分桶，需做好分隔，避免污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | PPE/物料存放分区意识不足 | 人的原因 | 密封存放防护面罩，更换新滤毒盒；分隔馏分桶 | 定期检查 PPE 有效期与存放状态，规范物料分区存放要求 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：26巡查发现104实验室责任人为邵月扬的5号通风橱存放25L桶的物料，不符合通风橱安全使用及物料存放管控要求，易遮挡通风口、影响风速达标，且存在物料泄漏、倾倒风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱使用规范未落实，违规存放大件物料 | 人的原因 | 立即移除通风橱内物料桶 | 重点核查 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防毒防尘安全排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS12015-贾金龙,ALS7580-刘奇,ALS11244-范晨妍,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：31巡查发现106冰箱间标有李歆标识的一层区域，塑料瓶装需考虑增加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冰箱内试剂存放防护意识不足 | 人的原因 | 加装二级防护槽 | 冰箱内物料存放纳入日常检查，明确二级防护覆盖范围。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/8 | 专业性排查 | 特种设备专项排查 | 特种设备专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ACT2817-李志龙 | 3号楼动力站 | 热水管路上压力表上限标识缺失（两块，现场可看出表盘上原标识的痕迹） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 粘贴时间过久，标识脱落了 | 设备设施原因 | 重新粘贴红线 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/8 | 专业性排查 | 特种设备专项排查 | 特种设备专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ACT2817-李志龙 | 2号楼真空泵房 | 缓冲罐TJ1-VS-07-P03-Tr01上压力表上下限标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 粘贴时间过久，标识脱落了 | 设备设施原因 | 重新粘贴红线 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/8 | 专业性排查 | 特种设备专项排查 | 特种设备专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ACT2817-李志龙 | 厂区西北角水箱处 | 循环水管路两块压力表无上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 室外风吹日晒脱落 | 环境原因 | 加强管理 | 立即整改，班组传达 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/8 | 专业性排查 | 特种设备专项排查 | 特种设备专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ACT2817-李志龙 | 厂区西南角水箱处 | 循环水管上方安全阀锈蚀严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 不是安全阀，是自动排气阀，排气排水过程时间长了有锈蚀不影响使用 | 环境原因 | 更换新的自动排气阀 | 立即整改，班组传达 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/8 | 专业性排查 | 特种设备专项排查 | 特种设备专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ACT2817-李志龙 | 叉车充电区 | 叉车每日巡查中7、8日无巡查记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 周六日叉车司机未上班，未写 | 人的原因 | 后期叉车司机不上班由当班班长检查填写 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/3 | 季节性排查 | 季节性排查 | 春季安全排查、“两会”前安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼北侧空调冷冻水泵 | 空调冷冻水泵电缆桥架静电跨接脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 环境原因 | 重新连接静电跨接线 | 加强巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/3 | 季节性排查 | 季节性排查 | 春季安全排查、“两会”前安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼一层暂存区 | 走廊上方桥架静电跨接不规范（螺栓未跨界在最远两端侧） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 重新连接静电跨接线 | 环境原因 | 重新连接静电跨接线 | 加强巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/3 | 季节性排查 | 季节性排查 | 春季安全排查、“两会”前安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 1号楼二层HP实验室 | 外走廊多处漏雨，下方有电源盒有电气风险，人员通过有滑倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 房顶漏水 | 设备设施原因 | 下方使用桶接收漏水，电盒联系电工 | 已报工程 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/1 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防与应急设施专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ACT2817-李志龙 | 3号楼 | 溢出桶物资标签写有簸箕、吸收棉、洁净塑料袋、胶带，但实际并无簸箕 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 原塑料簸箕不合规取消， | 设备设施原因 | 已采购新铲子 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/1 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防与应急设施专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ACT2817-李志龙 | 3号楼南侧 | 雨水收集池处室外消防栓箱门开焊 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 否 | 放置室外时间过长，已老化 | 环境原因 | 已更换 | 及时检查，加强巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/1 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防与应急设施专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ACT2817-李志龙 | 2号楼生产区域走廊 | 消防箱内消防软管折痕明显，且部分位置存在破损情况 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 去年冬天打开检查后收盘回去天冷管子较硬有折痕外皮破损 | 设备设施原因 | 重新缠绕，破损外皮使用胶带包裹 | 后期采购新消防软管 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 厂区干道 | 厂区1号楼、2号楼、3号楼、4号楼等相关区域办公区、食堂、非化暂存区走廊、GMP西侧台阶、斜坡等区域需增加黄色警示线。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 此前未关注到此类警示线提示 | 环境原因 | 对相关区域增设警示线提示 | N/A | 200 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 厂区干道 | 3号楼南侧空调机组压力表指针未在红色正常工作压力，需进行检查确认。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 水泵由于负荷不大没有全开 | 方法原因 | 从新贴上下限标识 | 加强设备巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 厂区干道 | 3号楼南侧空调机组循环水管路一下口盲板处存在滴水情况，需要进行检查确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 盲板密封不严 | 设备设施原因 | 从新紧固 | 加强巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼304车间，现场观察高低温一体机为在使用，需要确保里面有液体时，必须打开状态，严禁出现玻璃釜夹套进出口全部关闭状态。从夹套返回管路，很多手动阀门，需要确认是否有简少可能。（减少跑冒滴漏可能的风险点） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目步骤切换设备清洗临时关闭拆除 | 人的原因 | 设备使用时管路连接阀门打开，夹套回路阀门使用拉扣固定，防止误关 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场人员储信超进行乙腈体系转移操作，现场200L桶敞口插入四氟管进行操作。现场已沟通处理。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 物料转移需要密封，并且做好氮气尾气管路 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场人员刘青松距离制备四氟桶距离过近观察桶内剩余制备液余量，劳保佩戴不足未佩戴呼吸防护用品。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差， | 人的原因 | 操作时需要佩戴相对的劳动保护 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场人员刘青松制备接收废液的塑料200L桶管路接头虽连接有氮气气源管，但靠近墙一侧现场气源管阀未开；制备流动性桶转接头仅连接尾气管路，未连接氮气管。 现场观察墙壁固定气源点不足，有较多软管连通至制备使用管路处，易造成执行不足情况。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，氮气点位不足 | 人的原因 | "物料转移需要密封，并且做好氮气尾气管路 增加氮气点位" | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼301车间一层，现场溶剂桶专用转接头固定气源管不够牢固，无夹紧措施，管路触碰过程有脱落风险，需考虑改善。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，设备接头使用不合理 | 人的原因 | 更换接头 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼302车间一层，现场纳滤设备未在使用，一侧地脚轮锁未锁，在使用过程触碰可能会出现移动情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未固定轮子 | 人的原因 | 所有轮子带刹车的固定不在转移时都需要及时刹车 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼302车间一层，现场南侧墙壁上氮气管路囊氏过滤器与快开卡子相连处漏气，巡查现场无操作人员在场。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 囊氏过滤器与快开卡子相连处易漏气 | 人的原因 | 进行紧固至不漏气 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼301车间二层，8号釜在运行，加料口未使用使用塑料袋密封，需考虑改进采取盲板措施进行密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 缺少密封盲板 | 人的原因 | 临时使用法兰盖密封，月预算采购法兰盲板 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼二层中间走廊处有斜坡地方，需要增加警示标识，注意滑倒提示。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识缺失 | 人的原因 | 增加标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼真空泵房北侧低温乙醇区域，一安全阀处进行了上锁管理并套袋密封，袋内有积水易造成锁扣锈蚀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 塑料袋密封不严，无排水口 | 人的原因 | 更换新塑料袋，下口增加排水口 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼真空泵房水环泵静电跨接线未连接至与泵体相连位置，需要补充。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 之前水泵维修，拆了未恢复 | 人的原因 | 已恢复 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼真空泵房北侧低温乙醇区域，现场阀门处结霜较多，需考虑此情况下气动阀启动运行情况是否可靠。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 阀门为低温阀-196℃，调节阀测试无卡顿问题 | 人的原因 | N/A | 注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 1号楼102车间物流通道外，一推车上码放较多馏分桶，后方缺少防护，一50L桶部分边沿再外侧，如转运可能出现颠簸撒漏风险。已通知人员转移小桶。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，桶较多 | 人的原因 | 多次转移，使用带二级防护的车转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼西侧仪表间内有电箱，保持绝缘垫周围仪表包装的纸箱需做好清理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空间有限，纸箱未及时清理 | 人的原因 | 联系人员及时清理，做好规划 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 清明假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼危废废液暂存间，南侧墙壁处静电扁铁脱落松动，需要进行加固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定螺栓松动 | 人的原因 | 联系人员固定 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/1/14 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼冻干机辅机间，氮气减压阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 阀门损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/1/14 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼冻干机辅机间,蒸汽管路安全阀未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未使用 | 设备设施原因 | 已拆除 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/1/14 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼纯水间，现场蒸汽管路和倒凝管路无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 管路标签粘贴不完全 | 人的原因 | 现场已粘贴完毕 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/1/14 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼纯水间，现场人字梯超期未检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 梯子未找到未及时检查 | 人的原因 | 已整改 | 及时检查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/1/14 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1号楼西南门楼梯口物料/设备遮挡应急设施和通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料设备未及时清理 | 物料原因 | 已沟通班长现场清理 | 部门群内人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼 | 3号楼真空泵房与西侧空调机房穿墙管道之间墙体未做有效封堵分隔。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空调间那面墙是封堵的 | 方法原因 | 节后有做土建施工时泵房这边进行封堵 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼 | 3号楼100L废液处理区110，现场引风罩已超下次检查日期。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏漏 | 人的原因 | 已联系负责人整改完成 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼一层 | 南侧设备门夜间23:55巡查，湿度较大，门禁磁吸与屋顶墙板有较多小水滴；需要沟通暖通调节此处温湿度控制。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 内外温差大有水珠 | 环境原因 | 已联系暖通调整湿度 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼 | 废液处理区1-02地面盖板锁具未有效锁定盖板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 3号楼 | 南侧低温乙醇区室外回温罐氧分仪现场未见校验合格签。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签老化脱落 | 环境原因 | 现场已重新粘贴 | 沟通负责人定期巡查更换 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼106物流通道 | 侧边疏散指示标识玻璃面破损，推测为转移溶剂桶撞到，需要联系电工更换。此处可考虑替换防爆型灯具。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料转移时被撞坏 | 人的原因 | 已联系电工进行更换 | 制作防护罩 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/2/7 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 1号楼研发分析室 | 现场洗眼器检查签未使用绿签，且已超下次检查日期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 分析化学部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2139-罗天花 | 否 | 那两天实验员忙，忘记校验 | 人的原因 | 及时提醒相关人员，完成校验，及时抽查 | 考虑是否排班 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2139-罗天花 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/1/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0036-龚学强,ALS12857-马涛 | 4车间后处理间 | 4车间含有氮气管线，无氧气含量检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 此房间氮气点位已用盲板盲上未启用，导致的未及时安装氧气含量检测器。 | 设备设施原因 | 已排查其余房间，发现后处理间、纯化间和冻干机辅机间均有有氮气使用点位，并已安装完毕 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/15 18:01:20 | 2026/7/28 8:52:55
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼QC实验室 | 实验室西侧称量罩折叠前门未放下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 使用完成未及时放下 | 人的原因 | 现场规整完毕 | 组内强调，及时关注折叠门状态 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼二层研发分析实验室 | 1.部分流动相瓶敞口，有暴露风险；引风罩也未有效引风 2.实验室引风罩超期未检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 分析化学部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2139-罗天花 | 否 | 人员工作忙，疏忽 | 人的原因 | 1.工作群强调传达。流动相瓶已经用塑封膜塑封，引风罩位处于仪器正上方。2.提醒工程部们人员已经完成引风罩检测，并定期复测，校验合格 | 已组内强调，工程部提醒 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS12355-周垚垚 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼二层HP研发实验室 | 1-201实验室人员收集滤饼，探进通风橱内进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性 | 人的原因 | 身体部位禁止探进通风橱内 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 实验室北侧易制毒易制爆酸柜未关紧 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 已告知实验员注意查看 | 人的原因 | 注意查看，及时关闭 | 注意查看，及时关闭 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 实验室中央台面编号有误，责任人不明确，台面有放置烘箱涉及过夜（现场了解多为分析实验室使用） | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 该区域此前未涉及反应 | 人的原因 | 已重新划分 | 已重新划分 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室 | 14号通风橱面板显示与实际排风不一致问题，昨日（02/27）属地联系厂家现场检测，主要为风机及管道设计问题（历史遗留） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 风机管路设计问题 | 人的原因 | 13/14号末端通风橱暂停味道较大的反应 | 13/14号末端通风橱暂停味道较大的反应 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼102分析实验室 | 1号溶剂柜清单与实际存放不一致（存放多瓶乙腈未在清单内） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员放置物料未关注物料清单 | 人的原因 | 已及时更正 | 已组内强调，按清单放置物料 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼103制备实验室 | 台面有一桶溶液敞口放置，已现场整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员使用完未及时密封 | 人的原因 | 及时做好密封 | 及时做好密封 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼104实验室 | 台面下柜存放有2个明显物料痕迹50mL双口瓶，有暴露风险（现场人员已协助处理） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理，及时更换 | 及时清理，及时更换 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼104实验室 | 12号通风橱张贴有“暂停使用、禁止暂存物料”标识，但通风橱内有多个物料存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验员未按要求执行 | 人的原因 | 通风橱重新划分 | 通风橱重新划分 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/2/28 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | 复产复工前排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼实验室过道 | 103实验室旁柜子实验服有明显物料沾染，有暴露风险 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理，及时更换 | 及时清理，及时更换 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/7/12 18:06:47 | 2026/7/12 18:06:47
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查 | 清明假期节前安全专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS8390-武红杰 | 厂区干道 | 厂区3号楼南侧走道，部分管廊桥架支架水泥底座需增加黄色警示线。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 设备设施更新 | 人的原因 | 画线 | 加强检查 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/3 23:39:05 | 2026/6/3 23:39:05
2026/3/3 | 季节性排查 | 季节性排查 | 季节性排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 厂区西北侧 | 厂区西北侧围墙下、北侧车棚旁铁皮柜下，有堆积枯树叶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 物业人员安全意识不到位 | 人的原因 | 清理卫生 | 加强检查 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/6/3 23:39:05 | 2026/6/3 23:39:05
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1868-朱丽丽 | 一号楼三楼茶水间 | 水龙头打开有时水温过高，容易烫伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 在该水龙头处张贴 "小心烫伤" 警示标识，手动调节水温至安全范围 | 安装水温恒温控制阀和超温保护装置，对所有水龙头进行水温检查和调节，加强安全用水教育 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量保证部 | ASH1587-王洪涛 | 6号楼冻干机房 | 管路没有标识，容易绊倒人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 对地面管路进行临时防护，张贴 "小心绊倒" 警示标识 | 按照国家标准对所有管路进行介质和流向标识，对地面管路进行抬高或埋地处理，消除绊倒隐患 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1721-汪羚 | 仓库称量更衣间 | 用于洗手的水流管路上无流向和介质标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 在洗手水流管路上张贴清晰的流向和 "自来水" 介质标识 | 对全厂所有管路进行全面排查，按照规范要求补充完善所有管路标识，建立管路标识管理档案 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/3/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1972-朱海军 | 仓库 | 进门密封条脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即对脱落的进门密封条进行临时固定或更换 | 加强巡检，及时发现并修复损坏的密封条、合页等部件 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/3/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1984-苗军旗 | 五号楼易制爆易制毒危化品库 | 地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 对接地线进行修复 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量保证部 | ASH1855-王楠 | 原液车间洗手池 | 水温太高 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即将水温调节至安全范围，在相关区域张贴 "小心烫伤" 警示标识 | 定期检查加热设备和温控系统，加强员工安全培训 | 0 |  | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/2/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量保证部 | ASH1331-李杨杨 | 一号楼门口 | 台阶那边会踩空摔跤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即在台阶处张贴醒目的 "当心台阶" 警示标识，对边缘不清晰的台阶进行临时涂色处理 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 | 清明假期节前安全专项排查 | 清明假期节前安全专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS8390-武红杰 | 厂区干道 | 厂区3号楼尾气塔周围循环泵、乙二醇循环泵等外壳未作接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 老设备没有接地点 | 设备设施原因 | 利用外壳螺丝接地 | 巡查其他设备 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼HP304车间 | 玻璃反应釜搅拌轴套管考虑是否有条件增加防护套管，三足式压滤罐考虑是否可以做设备升级 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备自身问题 | 设备设施原因 | 设备再柔性隔离器内玻璃材质受限不能加，压滤罐为四足的，商业化项目暂时无计划 | 人员强调注意搅拌转动，压滤罐转移双人人进行 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼HP304车间 | 通风橱-02，柔性隔离器下方托盘未安装球阀，现场了解反馈按照后通风橱柜门无法关闭，需考虑其他措施或调整下水排口位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，考虑不到位 | 人的原因 | 增加弯头转变方向增加阀门 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼 |  3号楼搪瓷釜旁玻璃冷凝器现场已安装阻尼网，下方需考虑配置二级防护槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 考虑不到位， | 人的原因 | 增加PP槽 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼QC实验室 | 1号楼QC实验室有机试剂柜B外张贴准入清单与内侧张贴的清单不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 新人在接收试剂后，未及时更新 | 人的原因 | 组内强调，及时更新清单 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼QC实验室 | 1号楼QC实验室有机试剂柜B存放了一瓶碘在有机试剂中，禁忌物混存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 组内强调，已转移 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/20 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼QC实验室 | 1号楼QC实验室UPLC-002设备上流动相瓶密封不严，引风罩设置无法正常引风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 5S人员巡查不到位 | 设备设施原因 | 更换流动相瓶盖，调整引风罩 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废库 | 危废吨袋直接与地面接触； | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 国标无要求，未识别到 | 方法原因 | 按要求预算买防漏托盘 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站西侧碱洗塔 | 污水站西侧碱洗塔1、2循环泵传动轴未安装钢制防护套； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场使用阻尼网做为防护 | 方法原因 | 已更换 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 2号楼西侧碱洗塔 | 碱洗塔球阀轻微泄露，经检测液体为弱碱性； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 密封垫老化 | 环境原因 | 更换密封垫后紧固 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3693-李进旺 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 09：50监控核查到201实验人员未做好防护，头发裸露在外较多，未全部包裹 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 防护服穿戴未到位 | 方法原因 | 防护服穿戴到位，将头发全部包裹 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 204实验室4号通风橱有两瓶取样溶剂未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 晚上有夜班人员，临时存放处理不及时 | 人的原因 | 及时粘贴标识 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | 1号楼物流通道1-01圆盘车堵挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 消防应急设施禁止阻挡 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102风压仪示数未在标准范围内 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空调原因，需要工程人员来调节 | 设备设施原因 | 已维修 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 海关楼外墙 | 海关楼外墙有多处墙皮脱落，如遇大风极端天气有墙皮掉落风险，尤其海关楼南侧外墙较为明显，南侧外墙有人员停车经过时隐患增大 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 | 否 | 建筑物年久失修，经常停车有安全隐患，而且已经影响了南侧的下水管路 | 环境原因 | 上报厂领导，海关南侧不允许停车 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/5/25 13:23:43
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 新业八街道路 | 八街班车占用十字路口和斑马线，遮挡从新兴路向新业八街右转车辆视线，存在道路安全隐患，容易引发交通事故。建议班车上车地点往东提一提或者从新业八街和新业七街对开。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 |  | 员工车辆过多无处停放，目前现状无法完全解决此项问题 班车无法停放到指定位置 | 环境原因 | 沟通班车公司，有条件下，尽量避开路口 | 小心驾驶 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/5/25 13:27:16
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 综合楼三层 | 综合楼三层走廊矿棉板进出夹层时易掉落，容易伤人，且矿棉板易损坏，龙骨变形，需要更换龙骨重新固定，合理布局 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 长时间进出夹层导致损坏 | 设备设施原因 | 计划更换为彩板，可以消除风险，正在走流程中，临时整改措施为让物业对矿棉板进行更换 | 给人员进行班前会培训，一旦损坏，立即进行更换 | 50 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 未完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/7/16 9:43:57
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 南侧厂区溶剂库新风机组 | 南侧厂区溶剂库新风机组是否可以进行改造，将设备从溶剂库顶子吊装改到室外地面安装，减小作业难度及高坠风险，也方便检修维修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 不符合规范 | 设备设施原因 | 沟通设计院现场实地勘察确认下 | 不进行改造 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0191-冯龙 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/6/29 10:07:57
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 车间门口手机存放处 | 车间门口手机存放处，建议将柜子升级内部采用格子海绵仅能存放手机，外层柜门采用透明亚克力柜门(类似2处图片)，节省空间，避免金属划伤，尤其避免手机柜里放文件，水瓶，扳手配件等，还方便找拿手机 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间空间有限，手机存放柜选择尽量节省空间 | 环境原因 | 增加手机存放柜 | 增加手机存放柜 | 100元 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/6/8 13:11:07
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 8号楼 | 8号楼正压呼吸器状态太差，存放呼吸用具的地方根本没有好的面罩，连接的空压管路都是大面积的物料痕迹，建议加大正压呼吸器的管理，要不换个人投危险化学品很容易出现过敏现象 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | 否 | 受控化学品使用破坏后未再次使用清水进行处理 | 人的原因 | 对呼吸器进行全面清理 | 正压呼吸器管理落实至个人，制定维护计划，定期巡查并清理， 同时增加备件，已采购卷管器供正压呼吸器使用 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/6/8 13:11:41
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 8号楼 | 8号楼滴加的各种小配件清洗班很少清理，滴加头这种里面都是物料，要是有新项目投料滴加时，特别容易造成交叉污染，建议加大对清洗班的管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | 否 | 车间项目持续高批次运转，使用需求大 | 设备设施原因 | 督促清洗班每日清洗数量 操作复核要求查看滴加头等小配件状态，避免交叉污染 | 持续补充小配件数量 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 16:17:14 | 2026/6/8 13:12:35
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1802-王忠武 | 微生物实验室灭菌间 | 蒸汽取样阀门无锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 使用锁具上锁。 | 巡检发现异常及时处理，及时补充锁具库存。 | 0 |  | 已完成 | ASH1802-王忠武 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1590-司棣夫 | 分析仪器室02F1068 | 闲置万向罩通风管较长，人员走过时易撞头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴当心撞头标识。 | 张贴当心撞头标识。 | 0 |  | 已完成 | ASH1590-司棣夫 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1698-王严严 | 分析仪器室02F1068 | 通风罩位置太低，容易打到头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴当心撞头标识。 | 张贴当心撞头标识。 | 0 |  | 已完成 | ASH1698-王严严 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1755-崔晓峰 | 溶液配制间 | 溶液配制间的2000L 配制罐很高，人员投料操作时站在板凳上有摔落风险，建议采购登高梯 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 购买登高梯 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/3/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1858-李宁 | 供应部NGMP库 | 升降门有时会卡住 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修升降门 | 加强巡检、鼓励员工及时提报隐患。 | 0 |  | 已完成 | ASH1858-李宁 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1585-周士诚 | 培养基配制间 | 线路拖地易造成人员摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 拖地的线路悬挂处理 | 加强巡检、鼓励员工及时提报隐患。 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1853-杨婧 | 包材库 | 小货架晃动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定小货架 | 加强巡检、鼓励员工及时提报隐患。 | 0 |  | 已完成 | ASH1853-杨婧 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1682-毛登辉 | 1号楼3楼 | 微波炉加热以后很烫，没有隔热手套 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备隔热手套 | 配备隔热手套 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1682-毛登辉 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1546-刘庚欣 | 奉贤厂区2号楼生产办公室 | 灯与天花板有缝隙 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装照明灯或进行封堵，减少间隙。 | 加强日常巡检，发现路面有异物及时清理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1546-刘庚欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1840-王宗大 | 厂区内部道路 | 道路上有钉子 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 将钉子拿出移走。 | 加强日常巡检，发现路面有异物及时清理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1840-王宗大 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1604-程小度 | 生产车间 | 车间内的25kg砝码没有固定的转运小车，在进行衡器校验时需要长距离搬运，有手滑砸落的风险，存在极大的安全隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加转运小车。 | 持续推进风险辨识管控和隐患排查治理，存在风险部位增加管控措施。 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 进行中 | ASH1604-程小度 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1544-朱威 | 装柱间 | 回风口挡板错位 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1425-邴欣 | ASH1425-邴欣 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 恢复错位回风口。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1544-朱威 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1878-李建昆 | 2号楼车间 | 车间房间缺少进出方向指示，有错误穿行房间的风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 补充张贴进出方向指示标识。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1878-李建昆 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1868-朱丽丽 | 1号楼3楼茶水间 | 水池的水龙头有时水温过高，容易烫伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整冷热水输出比例，或在夏季关闭热水供应 | 加强隐患上报和基层员工沟通，出现异常或反馈及时解决。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1868-朱丽丽 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1564-时锐 | 锅炉房外降温池附近 | 污水井冒热气 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 经核实热气为正常现象，增加当心高温标识 | 加强巡检 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1774-王家雨 | QC办公室 | 吊顶出现脱落现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定吊顶。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1915-刘存旭 | 六号楼办公室 | 水槽没有水管 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 安装水管。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1915-刘存旭 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1658-黄志强 | 06 F2015 | 换滤芯不安全 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 做好安全措施，人员进行安全交底后再进行作业。 | 各工序操作制定操作规程，完善安全管控措施，人员施工前进行安全交底。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1658-黄志强 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1538-王晓峰 | 门卫 | 上班和下班需要停车到门卫打卡，易发生危险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 可下班在各楼宇打卡机打卡。 | 可在各楼宇打卡机打卡。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1538-王晓峰 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1977-王坤 | DP4洗瓶灌装间 | 生产时洗瓶机管道温度高，会烧伤 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 包裹隔热层，张贴当心烫伤标识。 | 加强日常巡检，发现异常情况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1977-王坤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1381-周祥祥 | 2号楼一楼参观更衣的门 | 门上没写推还是拉，容易撞到人 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴警示标识 | 加强日常巡检，发现标识遗漏及时补充张贴。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1381-周祥祥 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1607-蒙欣欣 | 2号楼大厅三号门 | 没有开门弧形线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加开门弧形线。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1607-蒙欣欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1516-黄玉林 | 生产车间2号楼2楼，细胞收获间 | 门锁要掉 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1736-王庆 | ASH1736-王庆 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修门锁。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1516-黄玉林 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1625-陈慧萍 | 参观走廊外门没有标识 | 推拉门没有贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识。 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1625-陈慧萍 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1963-沈荣熙 | 生产一层办公室 | 门把手无“推”“拉”字样，提示。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识。 | 日常巡检发现厂区门把手缺失标识的及时补充。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1963-沈荣熙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1590-司棣夫 | 02F1077男更衣 | 鞋柜门扣是否考虑加装胶套？男更进门区域很小，脚踝非常容易撞到金属的鞋柜门扣，很疼痛 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加胶套。 | 易碰撞的区域加装防撞贴，张贴警示标识 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1590-司棣夫 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1564-时锐 | 2号楼2楼夹层 | 回风管未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 封堵回风管。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1541-周梦圆 | 稳定性室 | 易绊倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC运营 | ASH1813-江枫 | ASH1813-江枫 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 切割突出管道 | 无 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1541-周梦圆 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1710-张星 | 6号楼 | 门玻璃裂纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换破碎玻璃。 | 加强巡检，出现玻璃破损及时更换。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1710-张星 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1743-王宇贤 | 厕所 | 下水道异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 检修下水道。 | 加强巡检，出现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1743-王宇贤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1940-孟庭伟 | N/A | 戴眼镜的人员再加上护目镜会把耳朵压的很痛，能否换一款护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 联系采购寻找供应商提供多款护目镜款式供选择试戴。 | 加强隐患上报和基层员工沟通，出现异常或反馈及时解决。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1940-孟庭伟 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1256-雷冬琴 | QC实验室 | 护目镜长久佩戴会导致眼睛不舒服 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 联系采购寻找供应商提供多款护目镜款式供选择试戴。 | 加强隐患上报和基层员工沟通，出现异常或反馈及时解决。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1256-雷冬琴 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1729-卜令飞 | 奉贤 | 雨天地板太滑，有警示牌也还是容易摔跤 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 保洁阿姨勤拖地。雨天宣贯人员将雨伞放门口，鞋底水渍在地毯踩踏干净后再进入楼层。 | 加强巡检宣贯，雨天考虑铺设吸水地毯。出现异常状况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1729-卜令飞 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/2/11 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1915-刘存旭 | 灌装机房 | 地漏排放堵塞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修堵塞地漏 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1915-刘存旭 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/11 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 洗手池进电梯厅前 | 地面有水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理清扫 | 定期清理清扫 | 0 |  | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/12 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1794-伊斯干代尔 | 二级库 | 铁架没固定好 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加螺丝固定 | 同类排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1794-伊斯干代尔 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/25 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1497-沈帅 | 02F2090（收获间） | 天花板烟雾报警器有东西脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修烟雾报警器 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1497-沈帅 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/25 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1853-杨婧 | 办公室 | 天花板移位 可能会掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1853-杨婧 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/25 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1858-李宁 | 收发货区卷帘门 | 收发货区卷帘门没有警示条 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加警示标识 | 同类排查是否有遗漏标识 | 0 |  | 已完成 | ASH1858-李宁 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1564-时锐 | 1号楼一楼10KV备用间 | 接地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即连接接地线 | 同类排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/2/28 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | TCU间的CNC走廊头顶空调 | 破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/2 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1516-黄玉林 | 2号楼2楼的CNC走廊 | 空调机盖开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1516-黄玉林 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1557-黎梦梦 | 02F1068分析仪器室 | 台面有水，怀疑是天花板漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1557-黎梦梦 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1631-张博慧 | 02F1068分析仪器室 | 漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1580-秦晓露 | 分析仪器室02F1068 | 实验室有漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1580-秦晓露 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1746-王爱平 | 仪器室 | 天花板滴水到桌面 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1746-王爱平 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1492-曲正 | 2号楼2楼CNC走廊TCU间外 | 空调盖板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1492-曲正 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1739-马鹏 | 危化品库 | 螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定松动的螺丝 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1739-马鹏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1641-王福东 | 灭活污水提升池 排到7#楼灭活罐 | 盖子没盖上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 盖上盖子 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1641-王福东 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/12 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1869-刘小龙 | 1F-MJ03-1-1-30 | 更衣间座椅凝胶开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修开裂凝胶 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1869-刘小龙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1521-吴镜锋 | 2号楼1楼QC办公室 | 有昆虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理清扫该区域 | 加强虫控措施 | 0 |  | 已完成 | ASH1521-吴镜锋 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/25 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1080-张宇 | 02F1075理化室 | 三层推车螺丝松动容易造成车辆侧翻 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1663-熊尚东 | ASH1663-熊尚东 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 螺丝拧紧 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1080-张宇 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1797-邵佳雯 | 2号楼1楼虫控门 | 经常敞开，容易短路着火且达不到防控蚊虫效果 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关门 | 班组会培训，增强虫控意识 | 0 |  | 已完成 | ASH1797-邵佳雯 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1188-李荟廷 | 纯化一二 | 碱液保护面罩，已经跟ehs领取 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 发放ppe | 同类排查，班组会培训，加强ppe管理意识 | 0 |  | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1537-张靖雯 | 包装间 | 包装间的灯熄灭，影响人员视线造成危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1425-邴欣 | ASH1425-邴欣 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修灯 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1537-张靖雯 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1763-岳海燕 | 6号楼上办公室楼梯间 | 人走过，声控灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修灯 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1763-岳海燕 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1905-吕陈晨 | 6号楼办公室 | 办公室甲醛味太重 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加强通风 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1905-吕陈晨 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/28 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1718-徐秀梅 | 6号楼 | 草坪上都是长条铁丝 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理铁丝 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1718-徐秀梅 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1531-秦霞 | 理化室 | 水池上沥水架不稳 容易导致烧杯掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1663-熊尚东 | ASH1663-熊尚东 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修沥水架 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 |  | 已完成 | ASH1531-秦霞 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1530-李佳颖 | 碱液制备间 | 房间内有三个柱子，容易绊倒人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 将柱子切割平整 | 发布培训 | 0 |  | 已完成 | ASH1530-李佳颖 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/31 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1075-赵薇 | 碱液制备间 | 柱子容易绊倒人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 将柱子切割平整 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1075-赵薇 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼灭活间 | 洗眼器无点检表 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 领取洗眼器点检表 | 定期安排人员进行点检 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼货梯厅 | 门厅大门门禁失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时维修，恢复门禁 | 日常巡查关注门禁是否失效 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 生活垃圾房 | 生活垃圾房存放木托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理至固废暂存间 | 生活垃圾、一般工业固废分类存放 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | ADC原液 | 氮气使用点缺少氧含量探测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加氧含量探测器 | 窒息风险位置需要氧含量报警仪，定期校验，增加标识 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼制水间 | 缺少当心腐蚀标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 碱液、次氯酸钠等配液桶增加当心腐蚀标识 | 日常巡查注意标识完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼 | 多处安全出口被胶带封堵 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 撕掉胶带，更换易撕毁的胶带 | 安全出口必须保持能被直接推开 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/1/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 厂区 | 虫控供应商工器具无合格标签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 工程部进行设备检查后贴合格标签 | 承包商进场前必须由工程部进行工器具检查后贴合格标签方可进场 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2楼货梯厅 | 纸板堆积，堵塞通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 纸板清理入固废暂存间 | 一般工业固废及时清理入库 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:55:23 | 2026/4/22 12:55:23
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 厂区 | 干冰处置方式存在窒息奉贤 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 设立室外干冰存放点，未污染的干冰规定室外挥发 | 编制干冰使用安全要求，加强人员培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站室外井盖禁止踩踏安全标识老化无法分辨 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 更换旧标识 | 日常巡查关注标识完整性，老化的定期更换 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼危废间 | 普通废物垃圾桶和危废垃圾桶无明显标识区分 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 垃圾桶张贴危险废物及一般废物标识 | 垃圾桶张贴危险废物及一般废物标识 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | QC | 利器盒无危废标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验室内利器盒全部贴“实验废物”危废标签 | 实验室内危废容器全部张贴危废标识 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | QC理化 | 实验室内缺少桌面废玻璃清理工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验桌旁悬挂桌面扫把套装，用于清理桌面碎玻璃 | 定期培训废玻璃清理要求 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | QC微生物 | 实验室内缺少桌面废玻璃清理工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验桌旁悬挂桌面扫把套装，用于清理桌面碎玻璃 | 定期培训废玻璃清理要求 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | QC仪器 | 实验室内缺少桌面废玻璃清理工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验桌旁悬挂桌面扫把套装，用于清理桌面碎玻璃 | 定期培训废玻璃清理要求 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | QC运营 | 实验室内缺少桌面废玻璃清理工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验桌旁悬挂桌面扫把套装，用于清理桌面碎玻璃 | 定期培训废玻璃清理要求 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:34:57 | 2026/4/22 12:34:57
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | DA006 | DA006风量不足，无法满足设计要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 确认风机型号及电路问题，增加风量 | 日常巡查使用风量仪测试风量是否达标 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 楼顶 | 楼顶直爬梯缺少禁止攀爬标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加禁止攀爬标识 | 日常巡查关注安全标识完整性 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼危废库 | 危废库缺少相关PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加白大褂、护目镜、耐酸碱手套等PPE | 日常巡查关注区域PPE完整性，关注使用期限，定期更换，定点存放 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站化验室 | 缺少更衣区域，试验区域缺少PPE要求 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加白大褂、护目镜、耐酸碱手套等PPE，划分更衣区域 | 日常巡查关注区域PPE完整性，关注使用期限，定期更换，定点存放 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 在线监测站房 | 空调缺失自启动功能 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加空调自启动控制器 | 日常巡查关注空调开启状态，每日进行温湿度记录 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 在线监测站房 | 现场缺少在线监测设备清单表 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 现场增加在线监测设备清单表 | 日常巡查关注现场台账完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 在线监测站房 | 现场缺少在线监测设备比对记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 现场增加在线监测设备比对记录 | 日常巡查关注现场台账完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 在线监测站房 | 现场缺少在线监测设备故障维修记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 现场增加在线监测设备故障维修记录 | 日常巡查关注现场台账完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 在线监测站房 | 现场缺少在线监测设备联网备案记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 现场增加在线监测设备联网备案记录 | 日常巡查关注现场台账完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 在线监测站房 | 废液无防泄漏措施 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 废液增加防泄漏措施 | 日常巡查关注现场防泄漏措施情况，防止跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 12:07:56 | 2026/4/22 12:07:56
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 在线监测站房COD废液桶超过75%液位未及时清运 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 废液立即清运 | 废液及时清运 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站设备运行台账记录不完整，缺少加药种类和加药量 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 台账增加记录加药种类，加药量 | 台账增加记录加药种类，加药量 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 废气处理间碱喷淋管道接口有漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 接口维修 | 日常巡查关注设备设施接口跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | DA004风管有冷凝水从接口中流出，存在跑冒滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 风管改造 | 日常巡查关注设备设施接口跑冒滴漏 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼危废间 | 危废间缺少PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备白大褂、护目镜、耐酸碱手套等PPE | 日常巡查关注PPE完整，关注使用期限，定期更换 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 风机房缺少PPE，耳塞 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备耳塞 | 日常巡查关注PPE完整，关注使用期限，定期更换 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼危废间 | 危废间吨桶底部有明显废液残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 更换吨桶塑料袋 | 危废出入库关注包装完整性，防止跑冒滴漏 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼废气处理装置 | 废气设施运行检查记录未明确排口 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | DA001、DA002排口废气设施检查记录分开记录 | 日常巡查关注运行记录完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站堆放杂物 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理杂物 | 日常巡查关注污水站环境，非污水站物品禁止存放 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站PPE摆放杂乱 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 整理PPE | 日常巡查关注PPE完整，关注使用期限，定期更换，定点存放 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:47:38 | 2026/4/22 11:47:38
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 草酸试剂容器缺少化学品标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴草酸化学品标识 | 化学品收货时关注化学品标识完整性 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站水池有限空间井盖未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即上锁 | 保持有限空间入口非作业期间上锁 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 消毒池pH计未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即安排校验 | 定期进行pH计校验 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 废气处理间pH计未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即安排校验 | 定期进行pH计校验 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站管理制度、人员资质等信息未上墙公示 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加上墙公示栏 | 增加上墙公示栏 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污泥间控制柜缺少当心触电标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识 | 日常巡查关注现场安全标识完整性 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 医废暂存间缺少消毒记录、消毒用品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加现场消毒记录，增加消毒药品 | 定期进行医废间消毒并进行记录 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 固废间台账记录不规范，未明确入库出库流向 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范台账记录 | 日常巡查关注固废台账记录完整性 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 预处理间现场缺少PAM化学品SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 现场放置PAM的SDS | 化学品收货时关注SDS | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 预处理间化学品柜缺少柜内化学品清单 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加柜子化学品清单 | 定期更新柜内化学品清单 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 污水站设备运行记录填写不规范，未明确泵的运行情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范台账记录 | 每日记录泵运行情况（A/B） | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 预处理间化学品上放杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理化学品柜杂物 | 增加储物柜摆放杂物，化学品柜禁止摆放杂物 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 酸碱、消毒剂加药桶缺少当心腐蚀标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识 | 日常巡查关注现场安全标识完整性 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 污水站 | 草酸存放处缺少当心腐蚀标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识 | 日常巡查关注现场安全标识完整性 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/4/22 11:15:58 | 2026/4/22 11:15:58
2026/2/11 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1572-蔡发龙 | 6号楼2楼办公室 | 办公室未配备医疗急救箱 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即补充医疗急救箱 | 全厂医疗急救箱确认，定期巡检 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1557-黎梦梦 | 02F1068分析仪器室 | 天花板漏水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1557-黎梦梦 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1641-王福东 | 2号楼灭活间 | 灭活污水灭活罐盖子没盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即加盖 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1641-王福东 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1756-周雯 | 临时停车场 | 当前停车库只有一个进出口，人车不分流，虽然限速，仍有隐患。建议在另外一侧单独开一个人员进出的口子。 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 方法原因 | 方法原因 | 临时停车场增加出口，人车分流 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1756-周雯 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1800-王舒婷 | 1号楼3楼茶水间 | 主冰箱位置不够，而进门靠右冰箱未用电，食物存放容易腐坏，有食物中毒风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加冰箱 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1800-王舒婷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1496-曹维高 | 临时停车场 | 某些同事进出停车场车速飞快，车辆与行人共用一处进出口且通道狭窄，行人如不注意观察极易发生交通事故 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加限速标识，增加出口，人车分流 | 班组会培训，加强巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1496-曹维高 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/2 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1835-李俊涛 | 1#货梯 | 电梯门钢条凸起 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修凸起钢条 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1835-李俊涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/11 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1805-刘伟 | 6号楼 | 电梯灯掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 同类问题排查，定期巡检 | 0 |  | 已完成 | ASH1805-刘伟 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1744-沈诚 | 2号楼1F办公室 | 有蜘蛛 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清扫清理该区域 | 增强虫控措施 | 0 |  | 已完成 | ASH1744-沈诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1920-陈洁 | 2号楼1F质量控制部办公室 | 柱子踢脚线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1920-陈洁 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/17 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1835-李俊涛 | 2号楼传固废间门口 | 物料挡路 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即移走遮挡物料 | 班组会培训强调勿遮挡进出口 | 0 |  | 已完成 | ASH1835-李俊涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/17 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1572-蔡发龙 | 6号楼2楼总更洗手间 | 万君施工单位在车间开孔安装插座，触发烟雾报警器，问询施工人员，不清楚是否开具动火作业证 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止作业，开具动火作业票并检查资质 | 外来人员班组会培训 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/17 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1371-龚玉菲 | 6号楼一楼玻璃门 | 玻璃门感应器有问题，员工通行有一定的安全隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 同类问题排查、定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1371-龚玉菲 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/18 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1755-崔晓峰 | 办公室 | 进门的时候开关门容易撞到人，改成透明的门 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换带有视窗的门 | 无 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/18 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1577-李坤明 | 厂区东侧路边草地太深 | 东边路边草地太深 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理该区域 | 定期除草 | 0 |  | 已完成 | ASH1577-李坤明 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/18 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1752-陈忠显 | 三号楼与二号楼之间草坪 | 杂草过深。易滋生蚊虫。需定期清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理该区域 | 定期除草 | 0 |  | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/19 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1835-李俊涛 | 2号楼制水间门口 | 垃圾桶倒放 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 整理垃圾桶 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1835-李俊涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/19 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1835-李俊涛 | 3号楼仓库冰箱间 | 灭火器堵门，有危险 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 灭火器归位 | 班组会培训，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1835-李俊涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/21 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1572-蔡发龙 | 6号楼一楼大厅 | 人员进出门锁持续跳动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修门锁 | 同类问题排查，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/25 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1972-朱海军 | 3号楼仓库1号货梯 | 进门踏板翘起 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 踏板维修 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1972-朱海军 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1547-张玲 | 六号楼与一号楼中间的道路 | 地面有碎玻璃和钉子 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理碎玻璃及钉子 | 班组会培训强调钉子、碎玻璃及时清理现场 | 0 |  | 已完成 | ASH1547-张玲 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/26 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1763-岳海燕 | 6号楼上办公室楼梯间 | 声控灯损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修声控灯 | 同类问题排查，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1763-岳海燕 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1972-朱海军 | 1号收货门口 | 卷帘门漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修卷帘门 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1972-朱海军 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/27 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1955-万鹏 | 6号楼正厅 | 玻璃门开关时有异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加润滑 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1955-万鹏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/28 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1718-徐秀梅 | 6号楼东侧 | 草坪上多铁丝散落 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理该区域 | 班组会强调施工完毕及时清理现场 | 0 |  | 已完成 | ASH1718-徐秀梅 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1702-周海东 | 1号办公楼一层玻璃门里侧，售货机旁 | 发现爬虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理该区域 | 增强虫控措施，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1702-周海东 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/30 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1794-伊斯干代尔 | 2号楼一楼大厅2号门 | 没有推拉标示牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加标识 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1794-伊斯干代尔 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-CP001没有CK本 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | TJ4S-1108-CP001没有CK本 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | pdp07/09泵车状态较差，有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | pdp07/09泵车状态较差，有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-CP005阀门松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | TJ4S-1108-CP005阀门松动 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1213-Tr05上口未装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1213-Tr05上口未装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1108-R15倒杂质体系管末端未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | TJ4S-1108-R15倒杂质体系管末端未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | 04:38,巡查实验室发现LAB-018通风橱人员任嘉辉，操作时未带防护手套，现场制止，让其戴上，再进行操作。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求佩戴劳动保护进行操作 | 人的原因 | 现场已制止，并要求佩戴劳动保护 | 将此发现项发至内部群中，强调劳动保护佩戴，对应人员进行面谈 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/14 6:43:21 | 2026/4/17 12:06:31
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-004/005通风橱无过夜反应，设备电源线未拔，现场沟通项目人张佳乐帮其拔掉。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 夜班处理完反应后未及时拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出不使用电源 | 将此发现项发至内部群中，强调劳动保护佩戴，对应人员进行面谈 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/14 6:43:21 | 2026/4/17 12:06:55
2026/3/31 | 专业性排查 |  | IH核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 7号楼 | 三层一车间石磨机运行中，噪声较大，建议配置一次性耳塞给现场员工 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 设备本体噪声大 | 设备设施原因 | 已给现场操作人员增加配置耳罩 | 设备运行检查后有噪声的及时张贴防护标识并要求人员佩戴劳保 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:05:25 | 2026/5/13 11:26:05
2026/3/31 | 专业性排查 |  | IH核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 7号楼 | 三层一车间的局排错扣，建议尽快修理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 否 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重清理，拆卸后重新进行安装完毕 | 每月5S班组定期进行检查确认 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:05:25 | 2026/5/13 11:24:27
2026/3/31 | 专业性排查 |  | IH核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 7号楼 | 三层二车间的3-07门斗旁的呼吸空压管路仪表有一端通气后仪表指针不动，确认是否损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 仪表指针故障 | 设备设施原因 | 已经拆卸重新检查目前使用无异常 | 已经采购备用仪表，到货后对不合格的进行整体替换 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:05:25 | 2026/5/13 11:26:39
2026/3/31 | 专业性排查 |  | IH核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 7号楼 | 过滤干燥间2-17呼吸空压管路仪表盘一个模糊看不清示数，另一个缺少阀门；建议整体自查一遍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 表盘被腐蚀 | 设备设施原因 | 已经进行简单清理，并提预算采购到货后进行更换 | 已安排人员整体排查 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 17:05:25 | 2026/5/20 19:52:27
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 3号楼1层货架上无承重标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 完工张贴 | 完工张贴 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:18:04
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 3号楼1层库房内一无名电线裸露悬挂在现场。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 工程确认 | 工程确认 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:10:00
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼3层高效更换，人体梯上站两人，扶梯子的人员站在另一个梯子上。未佩戴安全帽。存在较大坠落风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强人字梯使用管理 | 加强人字梯使用管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD两台设备张贴的温度和转速计量合格证上显示均已过期（2025年11月24日）。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 提前检查确认上报跟踪 | 提前检查确认上报跟踪 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:19:28
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD泡碱区域反应罐及废水桶均无二次防泄露措施，一旦发生泄露，处理时将会很危险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 购买物资 | 购买物资 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/5/20 16:16:37
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD实验室4桶乙醇放在地面且靠近冰箱存放：1、无防二次泄露措施；2、一旦发生泄露，靠近电器设备，容易发生火灾 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 化学品应规范管理 | 化学品应规范管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD实验室配电箱下方存放纸箱-已立即整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 地面张贴警示标识 | 地面张贴警示标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD实验室脱线插盘放在地上，容易进水、溶液，导致触电或火灾1 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 拖线板使用规范要求，培训 | 拖线板使用规范要求，培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD实验室地面存放一瓶醋酸，无防护措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 化学品应规范管理 | 化学品应规范管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 供应部仓库叉车上使用证一褪色：请打印塑封张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 特种设备标识应做好防护 | 特种设备标识应做好防护 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:18:47
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 金准园气站氧气瓶，一链多瓶固定方式且较松垮，起不到固定的要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 一瓶一链、减少储存量 | 一瓶一链、减少储存量 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:12:34
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 金准园试剂间，纸箱堆放在试剂柜前，且堵住可燃气体探头，影响安全设施正常使用。-已整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴警示标识 | 张贴警示标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101靠北门一侧溶剂柜内一桶溶剂桶口处破损，存在气味逸散情况。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 日常隐患排查存在遗漏 | 人的原因 | 立即更换破损桶，彻底清洁溶剂柜 | 纳入日常巡检重点 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-制备 | 制备人员在立式通风橱内使用20L铁桶溶剂使用一次性漏斗采取倾倒方式转移到四氟桶中进行分装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作人员未严格遵守溶剂分装安全规范 | 人的原因 | 清理现场残留溶剂，对操作人员现场教育 | 明确专用工具使用要求 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 | 实验室物业人员进行维修顶板作业，使用人字梯登高，下方人员未佩戴安全帽，作业周围未做警戒隔离，避免无关人员经过。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 作业人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 定期对物业人员进行高处作业安全培训 | 定期对物业人员进行高处作业安全培训 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 2号楼西北侧空调系统排风西侧的电缆桥架两侧均未设置跨接线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 连接静电跨接线 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105溶剂间一溶剂柜内存放甲苯，准入清单无甲苯 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未及时更新准入清单 | 人的原因 | 补录入准入清单并完善台账 | 定期开展溶剂柜试剂准入清单与实物核对 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：36 4号楼3-20间 物料桶盘槽内有明显物料粉末，正确做法：及时清理，同步排查，防止物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员存放物料没有及时清理槽子内的物料粉末 | 人的原因 | 及时清理掉粉末 | 人员存放物料必须检查槽子干净 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 13:20:07
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：44 4号楼3-27间 通风橱内一袋载体缺少二级防护，正确做法：固体物料需添加二级防护槽 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员存放载体忘记使用二级防护 | 人的原因 | 及时使用二级防护存放载体 | 提高人员的安全意识 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 13:20:23
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：06 4号楼4-18间 该房间暂时未有施工，受限空间挡板未及时恢复，正确做法：未施工的情况下受限挡板及时恢复，防止影响其他房间压差 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员在房间没有施工的情况下没有及时将相关的装置恢复 | 人的原因 | 及时将挡板恢复 | 培训人员监护期间要注意考虑到设施的恢复 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 13:21:03
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/05/2026 01：54 4号楼4-06间 制备柱转移废液时废液桶未上电子秤，正确做法：转移废液操作废液桶需上电子秤，防止打冒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用废液桶的时候没有将之放置在电子秤上面，可能会使之冒出来 | 人的原因 | 及时放置在电子秤上面 | 加放料过程需要班长复核检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 13:21:19
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 9：38 12 号楼4-38间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 电子秤电线裸漏 | 设备设施原因 | 及时将电线塑封 | 加强日常巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 20:58:51
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：49 12号楼3-12间，使用后的一次手套，放置在溶剂桶上，正确做法应放置在沾染物垃圾袋中。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 垃圾归类 | 人员培训 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 20:58:37
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：56 12 号楼4-21，R18 反应釜旁边地面的管路空洞未用盲板盲堵，为了避免杂物掉落伤人，应及时进行盲板封口。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时封堵 | 同类排查 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 20:58:22
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 13：25 1号楼4-04间，提升机用完后长时间悬空放置未恢复至最低位置。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放置最低处 | 人员培训 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 20:58:07
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-26存放重点关注化学品门口未添加危险警示标识。正确做法：及时添加标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员存放危险化学品没有及时悬挂危险标识 | 人的原因 | 及时贴上危险标识 | 培训人员存放危化时候及时贴标识 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 7:09:34
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-11溶剂桶未连接静电卡子。正确做法:及时连接。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员使用溶剂桶没有将静电卡子卡上 | 人的原因 | 及时将静电卡子卡上 | 人员使用物料时候需要班长复核 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 7:09:50
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-40收取溶剂时未添加尾气吸收装置。正确做法：及时添加 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员使用收溶剂时候没有用尾气吸收 | 人的原因 | 及时连接尾气吸收装置 | 收溶剂时候需要班长复核 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 7:10:03
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-49溶剂同旁洒落部分溶液。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员使用过程中粗心不小心将物料撒漏出来 | 人的原因 | 将撒漏物料及时清理 | 提高人员的安全意识，多加培训 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/10 7:10:16
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-17间进行投料操作时未拉警戒线 且人员未穿同等级劳保进行现场查看 正确做法：进入生产操作区域需要穿同等级劳保，且现场设警戒线 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加警戒线 | 人员培训 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/21 21:02:46
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-87间排风口处缺少禁止遮挡标识，正确做法：即使添加禁止遮挡表示。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 此房间因地面刷漆，所有标识都去掉了 | 人的原因 | 房间内标识已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/21 21:02:54
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号4-15间楼手套箱内有可见白色固体物料 正确做法：使用完后需要及时清洁干净，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员清理不够彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/21 21:03:02
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-11间固定试可燃气体探测器前有小推车遮挡 正确做法：固定式可燃气体探测器前禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员消防安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 6:44:20 | 2026/4/21 21:03:10
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-203 | 防爆冰箱存放过氧化物前体（溴丙烯），10/08/2025开封，无警示标签，现场沟通研发人员张贴(低风险73条) | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | 122123项目，梁晓存放，由项目主管（孔令奇复核，人已转组），放入人员知道物料风险且为过氧化物前体，并填写了过氧化物前体标签，但是冰箱忘记了贴过氧化物标签。人员疏忽。 | 人的原因 | 当天已张贴冰箱外已贴过氧化物前体标识。当前项目此物料已不在使用，对次物料进行报废处理。 | 作为典型案例，04/03号晨会已强调和并强调对过氧化物前体的识别。 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2180-石季 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 18:56:24 | 2026/4/8 16:05:19
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 3月30日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 仪表空气三联杯现场压力表，表盘被油漆覆盖 正确做法：用稀料擦拭压力表表面，露出指针 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员操作时方法错误 | 方法原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:52:21 | 2026/4/10 13:21:39
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼3层 | 作业人员使用活动扳手启闭瓶阀 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 配件丢失 | 设备设施原因 | 已重新配备 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:39:24 | 2026/4/2 16:40:23
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 大生产二层走廊易燃物及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 施工现场的工具包装、保护膜等未及时进行清理 | 人的原因 | 将易燃物材料清出施工现场 | 工具包装、保护膜等使用完毕后及时进行处理，不在现场堆积 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:29:58 | 2026/7/20 7:21:27
2026/3/31 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 7号楼废液间 | 应急喷淋洗眼器检查签未一星期检查一次（根据EHS-077 v3.0规定，应急喷淋洗眼器每周至少一次检查，并对检查通过的应急设施粘贴/悬挂《安全设施检查结果标识》 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 组内强调并整改 | 每周复核 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3121-韩宇 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:11:00 | 2026/4/9 19:43:55
2026/3/31 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 13号楼29号库 | 灭火器已到达第二次检测维修年限 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 供应部 | ACT2144-李佳鑫 | ACT2144-李佳鑫 | 否 | 未及时发现 | 人的原因 | 更换灭火器 | 晨会强调灭火器检查要求 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ACT2144-李佳鑫 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:09:12 | 2026/4/9 19:43:14
2026/3/30 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 1-102 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带（超过1分钟） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS6642-唐鹏飞 | 否 | 架设精馏装置，装置较高，需要将挡风玻璃拉高。 | 设备设施原因 | 超过呼吸带后，佩戴防护面屏 | 暂无 | 无 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/4/2 16:05:53 | 2026/4/10 14:08:38
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 五号楼二层 | 施工现场临时用电线路搭在登高车上，登高车为金属表面，且移动过程中容易对线路造成损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 作业期间未识别出该风险 | 人的原因 | 重新进行敷设 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 11:29:49 | 2026/4/2 11:31:53
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼二层 | 吊顶上设置的临边，洞口防护设施失效，吉林医药作业人员搬运材料、人员上下期间将防护网打开，且有人员直接从钢平台跨越至彩板区域，存在高坠风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已要求对防护措施进行加固，公司监护人及承包商监护人需加强管理履职。 | 已要求对防护措施进行加固，公司监护人及承包商监护人需加强管理履职。 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 11:27:00 | 2026/4/2 11:28:01
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼2层 | 作业人员存在使用角磨机切割片打磨吊筋的操作 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 人员使用角磨机用途不当 | 人的原因 | 已告知正确使用 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 11:20:27 | 2026/4/2 11:22:06
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼2层 | 现场设置的生命线与临时用电线路相互重叠。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 设置位置不当 | 人的原因 | 调整挂点 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 11:16:22 | 2026/4/2 11:18:01
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03下口压滤罐掏料口处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 掏料后清理不彻底 | 方法原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 7:06:36 | 2026/4/3 1:43:37
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R17防爆视孔灯缺少接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 7:06:36 | 2026/4/3 1:44:03
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12后方氮气软管接口处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 起源丝扣位置漏气 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 7:06:36 | 2026/4/3 1:44:23
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间薄膜加料罐301-E01-Tc01、301-E03-Tc01、301-E04-Tc01;罐顶阻火呼吸阀缺少检查绿签 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标签标识脱落， | 方法原因 | 已沟通保全重新检查，悬挂 | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 7:06:36 | 2026/4/3 1:44:58
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-E01-Tc01、301-E02-Tc01、301-E03-Tc01、301-E04-Tc01罐顶阻火呼吸阀缺少检查绿签， | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 保全未进行维护检查 | 方法原因 | 已沟通设备部进行维护检查 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 7:06:36 | 2026/4/3 1:46:12
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-401 | 00：43，实验室每日安全确认“管理确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 实验室“管理确认人”当天下午请假，交接其他人员巡查签字。此人员巡查实验室因工作较忙，忘记签字。现已在晨会强调此事，并保证下次不再发生。 | 人的原因 | 晨会强调 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS7373-张旭 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/1 20:09:09 | 2026/4/10 14:10:22
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-302 | 22：32，08橱过夜实验使用的搪瓷盆漏水，联系实验申请人后，电工进行断电处理（提醒80条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 用到的搪瓷盆有隐患，刚用的时候没有问题，夜间腐蚀后漏水 | 设备设施原因 | 现场断电 | 排查替换有锈蚀的搪瓷盆，加强巡查。 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/1 20:04:03 | 2026/4/10 14:10:47
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4层TJ3-1205-R13釜安装插底管的法兰漆面未加装破漆垫片。现场与于波沟通及时安排人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人殷嘉琦清洗设备安装后检查不到位 | 人的原因 | 已进行重新安装 | 对责任人教育 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/8 16:32:33
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 晚间20：05左右，生产设备部员工侯仕杰带压拆除反应釜盲板，需责任部门调查原因 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 前期打压试密时，发现釜体阀门内漏，无法实现打压，后增加盲板，此管道有隔膜泵，打压后，隔膜泵会以单向阀的作用导致后端管道压力无法泄放。需要拆法兰盲板进行排放。但当天拆开法兰螺栓速度较快，泄放速度较快，导致泄漏量较大。 | 设备设施原因 | 沟通车间阀门内漏问题，车间已经要求车间执行试密。 | 对项目改造组进行培训，要求面对此类问题时，需要通知车间更换阀门。在进行排压时，螺栓松动要慢，并不可去除螺母，开口不可对人。 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/30 17:08:04
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼三层一车间真空机组油位已达三分之一，建议进行加注 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用时液位消耗 | 设备设施原因 | 已联系维护人员添加完毕 | 每月定期检查维护，使用中发现异常及时报修 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/17 7:31:10
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 8号楼四层一车间平台处管道孔洞未及时封堵，容易有杂物掉落至一层砸伤人员或造成设备损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作人员临时管路拆除后未及时封堵 | 人的原因 | 现场添加盲板 | 车间内部强调操作标准 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/17 7:31:01
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 8号楼三层五车间800-Tr022接收罐液位计显示有误 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 翻板液位计浮子卡吨 | 设备设施原因 | 使用磁铁校准 | 车间内部宣贯发现异常及时维护 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/5/17 7:19:32
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 801-R07减速机试镜处疑似有油漏出，请相关人员对问题进行排查并整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备减速机密封垫问题 | 设备设施原因 | 已报修设备部维护组维护完成 | 要求同类问题进行排查整改，车间内部发现异常及时报修 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/17 7:30:42
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼四层二车间墙面接地扁铁脱落，扁铁已不牢固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定扁铁螺丝松动，已安排固定 | 设备设施原因 | 以固定 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/5/17 7:17:55
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼四层一车间901-R02反应釜上方线管支撑已损坏，建议重新加固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支撑未起到作用，已安排拆卸 | 设备设施原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/5/17 7:18:16
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼冯向阳班组 | 巡查期间提问7号楼石东飞化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼张兰江班组 | 巡查期间提问7号楼李欣彦化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知蠕动泵安装紧固要求及四氟管两端密封操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼孙浩班组 | 巡查期间提问8号楼陶子春化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知法兰垫片安装错的风险且举例准确清晰。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼李俊化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 巡查期间提问8号楼刘新洋化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 巡查期间提问8号楼王雨化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查期间提问9号楼王新威化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查期间询问9号楼张雷关于放桶操作液位控制问题，提问1项问题回答准确，了解桶液位距离桶口不得小于10厘米，1吨的吨桶液位不得超过体积的90% | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/4/1 13:58:19 | 2026/4/1 13:58:19
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 八车间 | 八车间二层施工区域，中间位置一根空压管路悬空，人员行走存在安全隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 原设备空压管路，待进行切除 | 设备设施原因 | 施工期间进行切割 | 施工区域多余管路进行切除 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/1 11:38:02 | 2026/5/7 8:39:06
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#4-08 | 7#楼4-08样品制备间1试验台面危废收集桶内投放废纸条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 员工缺乏相关行为意识 | 人的原因 | 分类投放 | 人员培训，日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 10:06:35 | 2026/4/1 10:06:35
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#4-14 | 7#楼4-14气相室设备未使用但万象罩未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 员工缺乏相关行为意识 | 设备设施原因 | 及时关闭 | 人员培训，日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 10:06:35 | 2026/4/1 10:06:35
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#4-26 | 7#楼4-26准备间洗手盆下有耗材、废纸巾等废弃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 员工缺乏相关行为意识 | 人的原因 | 及时清理 | 人员培训，日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 10:06:35 | 2026/4/1 10:06:35
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#4-34 | 7#楼4-34传递窗把手上挂有乙醇消毒液 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 化学品管理不当 | 人的原因 | 及时清除 | 人员培训，日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 10:06:35 | 2026/4/1 10:06:35
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#4-40 | 7#楼4-40ADC实验室高活废弃物未粘贴高活标签信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0191-赵季冬 | ASH0191-赵季冬 |  | 员工缺乏相关行为意识 | 设备设施原因 | 按高活要求粘贴标签 | 人员培训，日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 10:06:35 | 2026/4/1 10:06:35
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#4F | 7#楼4楼施工保护板阻挡室内消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 员工缺乏相关行为意识 | 人的原因 | 及时清除 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 10:06:35 | 2026/4/1 10:06:35
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 研发实验室泵房耳塞存放处，耳塞使用完毕，需要补充 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 使用完毕后未及时补充 | 人的原因 | 已经补充完毕 | 后续使用完毕后及时补充 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:39:51
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 研发实验室清洗乙醇标签状态较差，需要进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 标签使用时间长 | 环境原因 | 已重新粘贴标签 | 已重新粘贴标签 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:40:36
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 研发实验室部分通风橱插座防护盖确实，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已沟通设备部更换插座 | 及时更换插座 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:41:05
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 研发实验室通风橱氮气，真空，循环水标识翘边，需要重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 未粘贴紧固 | 方法原因 | 已重新粘贴 | 已重新粘贴 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:42:26
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 研发实验室受控化学品间内物料节前需要清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 实验室物料每周进行清理 | 方法原因 | 已清理完毕 | 实验室物料每周进行清理 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/9 11:33:17
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 122762通风橱内存放氢氧化钯，未按照要求存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 夜班人员无高压釜区域权限，物料未及时按照要求存放在催化剂柜中 | 人的原因 | 现场已经转移至专用柜子中 | 梳理使用催化剂的项目，确认倒班人员夜班也能进行催化剂专用防火箱子内存放样品，后续新增项目开通权限时也告知此事项 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:43:14
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 研发实验室各通风橱反应未进行氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 人员未按照要求进行氮气保护 | 人的原因 | 现场已要求开启氮气保护 | 在钉钉群内已重申氮气保护要求 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:43:39
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 04高压釜转动时声音较大，需要进行维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 反应釜小，转速高，搅拌未安装到位 | 方法原因 | 现场已调整完毕 | 使用前检查确认搅拌是否正常 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:46:15
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 实验室公斤级里面有一个200L桶物料桶，静电卡子卡点不紧实，卡子还有毛刺，容易扎手。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 人员转移物料过程中将车间静电卡子带到实验室 | 设备设施原因 | 已更换实验室静电卡子 | 原静电卡子已要求归还车间，并告知车间需要维护 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/2 13:46:45
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | 研发实验室 | 实验室化学品间对面消防金属套管没有防火涂层 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 无防火涂层 | 设备设施原因 | 已增加防火涂层 | 已增加防火涂层 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/9 11:33:48
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC1 | QC1实验室火灾报警器管路无防火涂层 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 火灾报警器管路铺设时遗漏喷涂防火涂层 | 设备设施原因 | 对火灾报警器管路粉刷防火涂层 | 无 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/9 11:30:35
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC1 | 综合楼核磁室外挡烟垂帘在放下过程中靠近核磁室部分遮挡，无法顺利放下 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 天棚龙骨空间不足，导致挡烟垂帘不能顺利放下。 | 设备设施原因 | 增加龙骨空间 | 加强日常巡查。 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/9 11:30:57
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC1 | 研发分析室内黄色防爆柜无静电接地,，里面的硝酸耳机防护不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 柜子原用于暂存非化品，变更用途后未及时连接静电导线 | 人的原因 | 连接静电导线 | 变更用途前需找EHS同事进行现场评估 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/15 11:41:07
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC1 | QC1实验室窗台放置一瓶物料，无二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 人员使用完毕，未及时清理 | 人的原因 | 将溶液转移至溶液柜暂存 | 组内晨会再次强调 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1242-于通 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/6 17:23:07
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC1 | QC1实验室至办公室吊顶需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 实验室与走廊存在负压，在开关门过程中导致棚板移动。 | 设备设施原因 | 恢复棚板 | 更换部分带孔的棚板 | 待定 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH1191-刘思明 |  |  |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/5/15 17:42:22
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC2 | QC2实验室内手套箱氮气开启状态，尾气未开启，氮气泄露在房间内，存在窒息风险，次项目已经制定管控措施，但是属地没有执行，人员安全意识不足，需要属地提供责任人，进行处罚。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0140-党宝玉 | 否 | 人为因素（对具体的实际操作不熟悉，掌握不透彻） | 人的原因 | 已正确处理并关闭相应的设施 | 以此事件为典型案例，对QC2 IPC组分析员进行包括现场以及理论的培训，同时录制实际操作培训视频，供分析员进行模拟演练 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0140-党宝玉 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/20 17:51:23
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC2 | QC2配样间内一个通风橱中存放两个不同项目的样品物料，存在较差污染风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 分析员配制完毕后，为及时进行清理 | 人的原因 | 现场进行清理 | 对组内人员进行案例培训 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0459-王洋 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/6 17:23:40
2026/3/31 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0477-姜洪峰,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3076-肖川皓 | QC2 | QC2实验室外FE-QC-32灭火器下次检查日期为03/28/2026，未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0456-王治国 | 否 | 灭火器检查完毕后，未及时填写检查标签 | 人的原因 | 填写检查标签 | 检查完毕后及时填写检查标签 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH6537-陈秭祎 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/1 9:55:50 | 2026/4/6 17:24:37
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1599-黄俊楸 | 8号楼3楼DS2车间 | 危废垃圾堆放未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1195-卢永贵,ASH1404-杨丽 | ASH1195-卢永贵,ASH1404-杨丽 |  | 人的原因 | 人的原因 | 员工培训 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1101-施永健 | 退出走廊 2-87 消火栓箱 | 消火栓箱开关断裂，若有火情，无法打开，延误灭火时机，引发大患。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期消防检查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1194-杨登超 | 8#3-31纯化间 | 车间层析系统使用的气源开关处无减压阀，且系统自带减压阀效果差，泄压困难，拔气源线有安全隐患，需加装减压阀 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1364-陈汉东 | DS1、DS2车间 | 新引入了的洁净区的白色鞋套，有两条类似像鞋带一样的粗的带子，有的同事更衣时着急，会不把这两根带子系起来，这样会拖到地面上，很可能会绊到自己，或对其他同事造成一些安全隐患。 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加员工培训 | 增加员工培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1364-陈汉东 | DS1、DS2车间 | 新引入的洁净区白色鞋套有两条粗的带子作鞋带用，有同事更衣时会不去系这两根带子，会绊倒自己，也可能对其他人造成安全隐患. | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加员工培训 | 增加员工培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH0977-聂祯阳 | 细胞房 | 取样过程中防止样品滴落，需戴好手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1195-卢永贵,ASH1404-杨丽 | ASH1195-卢永贵,ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | PPE培训 | 定期巡检，组会强调 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1524-林赵缘 | 备料区 | 液体化学品没有放在接液槽上 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 人的原因 | 人的原因 | 化学品专项培训 | 定期专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0292-鲍永毅 | 4-40 ADC实验室超滤工作台 | 超滤工作台插座无防水防护，超滤过程若物料洒漏，存在触电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 沟通增添需求，组会强调，提醒员工注意 | 进组会培训，日常检查，部门自查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1443-付启泽 | 8号楼一楼货梯间 | 挡鼠板未及时归位，货梯间外部出口未及时上锁，通过将一侧的门卡住，以便于不刷卡通行。半小时再次经过，以上内容未改善。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1212-官子君 | 4-08 | 温箱及酶标仪有时未及时关闭直到第二天继续使用，如长期不关可能导致仪器损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 落实每日下班前检查 | 日常组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0799-张磊 | 7号楼4-16仪器分析时 | 水浴锅每次使用要确认里面有没有加水，不能直接样品放入。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 7# 4-08 | 利器盒内容物过满 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即更换 | 日常巡检，组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1463-饶亚峰 | 实验室地板 | 穿小白鞋在实验室走到易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 计划增加防滑倒措施 | 组会培训，强调注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 9:31:46 | 2026/4/1 9:31:46
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间四层走廊溢出桶超期未检 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间整体排查完毕 | 人的原因 | 以全部进行检查更新日期 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/1 17:26:51
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间一层清洗间门口溢出桶超期未检 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 新合格签在桶内，旧签未去除 | 设备设施原因 | 旧签进行去除 | 旧签进行去除 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/1 17:27:22
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 精馏车间 | 精馏南侧放槽子连接软管的法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 跨接老化损坏 | 设备设施原因 | 更换静电跨接 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/8 7:01:32
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间四层溶剂间至101-R14溶剂转移管路釜上口打压试密签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写字不清楚 | 方法原因 | 整体到期4/4日重新进行粘贴 | 车间定期处理，持续跟踪 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/3 3:14:35
2026/3/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/31/2026，15:54二车间Drc05间内人员穿戴正压防化服后背拉链未拉上失去防护作用 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员自行拉的未拉到为 | 人的原因 | 已和全员传达要做好劳动保护 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 11:52:26
2026/3/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 03/31/2026，20；35二车间Drc05间内人员转动双锥时护栏连锁启用，但进入双锥区域掏料时未开双锥护栏门断电已对讲沟通车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员操作顺序有误 | 人的原因 | 以对班长及人员进行传达安全隐患危险 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 11:53:04
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层北侧2号油炉旁空压阀门接头处漏空压； 四层西侧分布器间R25釜分布器循环水进水管路气动阀空压接头处漏空压； 四层R03釜冷凝器旁空压管路阀门处漏空压； 四层东侧分布器间R16分布器进热水管路气动阀的空压管路出口处漏空压； 四层东侧分布器间R30分布器压回水管路气动阀空压软管过滤装置处漏空压 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接头漏气 | 方法原因 | 对分布器间进行排查紧固 | 车间采买匹配接头进行到货整体更换 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/5 8:07:33
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层Ce02离心机下口气动阀空压软管漏空压； 三层分布器间R20釜分布器冷媒回管路气动阀空压软管接头漏空压； 三层分布器间R24釜分布器热水回管路气动阀空压软管接头漏空压； 四层分布器间R07釜分布器热水进管路气动阀的空压软管过滤装置处漏空压 四层分布器间R08釜分布器热水压回管路气动阀的空压软管过滤装置处漏空压； 四层分布器间R12釜分布器压回水管路气动阀处漏空压； 四层分布器间R13釜分布器热水压回管路气动阀的空压软管过滤装置处漏空压 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 气源口松动导致的漏气 | 设备设施原因 | 以进行全部检查完毕，并重新进行了连接已不漏气 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 11:53:27
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Ce05离心机放料管路气动阀空压软管处漏空压； 三层R26釜上应急排空气动阀的空压软管连接处漏空压； 三层分布器间R15釜分布器空压进口软管接头处漏空压； 三层分布器间R22釜分布器回冷媒管路气动阀的空压软管过滤装置处漏空压； 四层分布器间R11釜分布器旁空压管路阀门芯漏空压； 四层分布器间R09釜分布器热水压回管路气动阀处漏空压； 四层分布器间R06釜分布器压回冷媒管路气动阀的空压软管过滤装置漏空压 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 空压管路漏气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间排查 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 11:53:55
2026/3/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 实验室 | 监控发现03/31/2026，20:00，一车间四层连续化项目人员取样有液体撒漏，使用密封袋承装物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 人员违规上报奖惩 | 实验室内部强调 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 17:44:32
2026/3/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控发现七车间一层筛料加料箱未连接尾气管路，尾气处未设置过滤装置 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气过滤器缺失未安装 | 人的原因 | 已安装 | 给与清洗人员强调安装标准 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 17:44:59
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层101-R16夹套铂电连接处断裂内部线路暴露需要处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接处电线护套损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修完毕 | 及时发现及整改 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/2 17:45:13
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层西侧分布器间灭火器挪位 一车间西侧门斗消火栓箱体表面有白色痕迹 一车间二层走廊东侧消火栓， 101-R24-Tr01旁，101-R32-Tr01旁，101-R27-Tr01旁消火栓箱内卫生较差存在杂物需要清理 一车间整体消火栓水带缠绕方式松散未按照对折双卷方式将两个接口错位留在水带圆盘外侧需要重新缠绕 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 表面灰尘，清理不彻底 | 方法原因 | 定期进行清理，水带进行重新缠绕 | 灰尘定期进行清理，检查时重点关注 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/12 8:56:57
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层102-R08间门口消火栓箱内灰尘较多 102-R05记录桌遮挡消火栓 二车间三层空调机房门前消火栓 102-R15消火栓箱内卫生较差需要清理 二车间二层102-R21下口消火栓箱上放置杂物需要处理 102-E01-Tr01旁消火栓箱门需要维修紧固，箱内卫生较差需要处理 二车间整体消火栓水带缠绕方式松散未按照对折双卷方式将两个接口错位留在水带圆盘外侧需要重新缠绕 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 打扫卫生有所疏忽 | 人的原因 | 已全部进行整改并清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/4 18:05:47
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层南侧分布器间消火栓箱内灰尘较多 三车间三层空调机房门前消火栓箱内 103-R19旁消火栓箱内卫生检查需要清理 三车间二层103-ce06门前消火栓箱体表面有液体喷溅痕迹箱内卫生较差 103-R17-Tr01旁消火栓箱内卫生较差需要清理 三车间整体消火栓水带缠绕方式松散未按照对折双卷方式将两个接口错位留在水带圆盘外侧需要重新缠绕 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 灰尘较多未及时清理 | 设备设施原因 | 已安排保洁进行清理 | 已安排保洁进行清理 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 8:52:05 | 2026/4/4 18:05:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室CPo138196-02项目硼氢化钠，现场检查发现未悬挂象形图、未悬挂氢气检测器，经沟通物料投料后将象形图和检测器取下。需加强人员意识，并进行追责（EHS重点关注化学品淬灭后才可以取下象形图、关闭检测器） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 实验室负责人赵国有与项目主管沟通如下：现在处理的方式没有问题的，这个反应，硼氢化钠投完基本就没有硼氢化钠残留了，直接就是析晶，没有淬灭过程。已经生产过一次了。现场没有沟通清楚 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:04:29 | 2026/4/10 7:29:27
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 519实验室 | 519-02通风橱，台面留有积水请及时清理，另检查上方循环水管是否有滴漏现象 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 循环水管连接处有缓慢漏水 | 设备设施原因 | 已将积水清理，并将循环机水管更换并固定 | 在实验室晨会进行强调，并在下班前要求值日生进行对应检查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:04:29 | 2026/4/17 7:30:00
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 419实验室 | 419-14通风橱瓶内介质标识已模糊，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 洗瓶在使用过程中，标签中沾染溶剂，导致标签字迹模糊，人员未能及时检查更换 | 人的原因 | 更新标签 | 人员定期检查洗瓶标签 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:04:29 | 2026/4/17 7:29:49
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-01通风橱内5S较差，另台面物料摆放过多请合理归置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 后处理设备和物料占用较多 | 人的原因 | 已清理 | 分散通风橱进行 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:04:29 | 2026/4/17 7:29:41
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室，11通风橱，挡风玻璃未下拉至绿区 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 夜班人员拿完东西后忘记下拉通风橱 | 人的原因 | 事情夜里发生未能及时纠正，早上将通风橱进行清理，下拉到标准位置 | 实验室沟通群通报事件，增加提醒记忆，督促人员及时下拉 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:04:29 | 2026/4/7 8:15:28
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733-18通风橱前，地面上有褐色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 溶剂滴落 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/1 8:04:29 | 2026/4/7 8:15:19
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层配件架上淋洗球管路内有白色物料残留需要清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用后设备工具清洁不彻底 | 人的原因 | 班组人员已将三层配件架淋洗球管路重新清洗完毕，区域负责人当日5S绩效评定最低档，并车间通报。 | 要求车间人员使用后的设备工具及时清洗干净，并班长、工程师做好检查复核，区域负责人做好检查和日常维护。 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:46:50
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层垃圾存放处吨袋已满，部分垃圾散落于地面需要清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间现场动火改造，保全人员进行动火监护未能及时处理 | 方法原因 | 已将车间垃圾清理装袋后进行压块处理并及时转交完成。 | 对于出现工作内容交叉，部分工作延缓的，及时沟通进行人员调整。 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:42:13
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间喷淋吸附塔间 | 一车间喷淋吸附塔间FX2SCs02尾气吸附塔循环泵电机风扇罩缺少一根固定螺栓 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 螺栓脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落螺栓重新安装完毕并检查其他磁力泵后盖螺栓情况出现异常及时解决 | 人员检查吸附塔设施时一并检查电机后盖情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:42:26
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间真空泵房 | 二车间真空泵房902-VP12无油泵连接的电线接线盒处电源线挠性软管接头处脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | VP12无油泵连接的电线接线盒处电源线挠性软管老化破损脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 每日当班班长和泵房工日常巡检过程，对泵房设备挠性软管完整性进行确认，异常及时处理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:42:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层R26釜旁一装有少量液体物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 26釜投淋洗液完毕后，空桶桶盖紧固不到位 | 人的原因 | 责任人李广锁进行内部积分处罚 | 内部群对桶盖紧固要求进行重申，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/3 17:27:54
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R19釜回流弯下盲板处，有绿色液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 回流弯下阀门芯子松动渗出 | 设备设施原因 | 工程师已将R19釜回流弯下阀门芯子进行紧固，并下方盲板同步再次紧固，现场操作人价值积分处罚。 | 与设备组进行要求，设备清洗后对阀门做好检查，阀门芯子松动的及时紧固，操作人员使用前做好检查复核。 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:43:08
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R28釜，夹套阀门处缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 28釜夹套排空使用完毕后，丝堵恢复不及时 | 人的原因 | 已安排人员恢复丝堵安装完毕 | 涉及丝堵紧固的阀门使用完毕后，第一时间恢复丝堵安装，谁操作谁负责 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:43:25
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间2号炉碱液池内循环泵，接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 接地线腐蚀断裂 | 环境原因 | 已更换新的接地线完毕 | 要求现场巡查人员在关注设备运行状态的同时关注设备外壳接地线状态，发现断裂及时更换 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:54:41 | 2026/4/5 14:43:39
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼北侧 | 9号楼集水井泵控制柜上建议粘贴高低限液位报警数值 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 标识老化脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:47:45 | 2026/4/16 13:44:01
2026/3/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼-903-Fd01 | 监控回放巡查，21：00三合一收料操作，连续塑料袋直接放到电子秤上收料未在二级防护桶内进行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员未按照要求将连续性塑料袋放入二级桶内，已对人员进行面谈处罚 | 方法原因 | 已面谈处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:47:45 | 2026/4/3 10:53:22
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼三层二车间可燃气体报警仪安装位置未固定，现场已偏离固定墙面 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定的螺栓脱落 | 人的原因 | 已联系人员重新打孔固定，车间内部强调行走时注意避让检测器 | 5S人员每月定期检查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:47:45 | 2026/4/17 7:29:31
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼三层二车间900-N06压滤罐特种设备使用标志腐蚀严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签塑封失效被浸湿 | 设备设施原因 | 已联系人员重新打印更换 | 清洗完成后验收时整体检查确认不合格的重新更换 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:47:45 | 2026/4/17 7:29:13
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼四层走廊应急疏散指示灯故障闪烁，请及时排查原因并整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 已报修消防中控室 | 同类问题排查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:47:45 | 2026/4/17 7:29:05
2026/3/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼二层四车间临时管路安装过低，影响人员正常通行及操作，已与当班主任沟通并现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定临时管路的卡子脱落，已安排拉直重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/1 7:47:45 | 2026/4/17 7:28:49
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 11号楼3-02间TJ4S-1107-TFF02-TCU01温度控制单元上方管路压力表缺少压力上限标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 压力表缺少压力上限标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/7 8:43:09
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 12号楼4-03间拉入的消防软管有破损。正确做法：及时更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 施工墙板划伤 | 方法原因 | 增加穿墙防护，更换软管 | 人员培训呢 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/7 17:19:46
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 03/30/2026 20：23 12号楼4-21间200L溶剂桶未连接静电卡子。正确做法：及时连接静电卡子，导出静电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时增加 | 人员培训 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/7 8:43:48
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 4号楼三层3-11溶剂桶静电卡子损坏。正确做法：及时更换静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼三层3-11溶剂桶静电卡子损坏。 | 人的原因 | 及时更换静电卡子 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/10 7:10:48
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 四号楼三层3-06配液cmm-403-sy02-t01静电接地线断裂。正确做法：及时更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 四号楼三层3-06配液cmm-403-sy02-t01静电接地线断裂。 | 人的原因 | 及时更换。 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/10 7:11:00
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼一层 | 四号楼四层4-15手套箱缺少o形圈。正确做法：及时添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 手套箱缺少o形圈 | 设备设施原因 | 及时添加 | 检查设备要仔细 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/10 7:11:16
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 4号楼四层4-15蠕动泵波纹管路未连接静电接地。正确做法：及时连接。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员使用蠕动泵波纹管路未连接静电接地 | 人的原因 | 及时链接静电 | 使用泵的时候都需要注意静电的链接 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/10 7:11:30
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 12号楼3-16间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 防护盖丢失 | 设备设施原因 | 增加防护盖 | 同类排查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/2 7:03:37
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 12号楼3-12间反应釜TJ4S-1212-R05末端管路法兰处静电跨接断裂 正确做法：及时修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 外力断裂 | 设备设施原因 | 更换跨接线 | 同类排查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/2 7:03:47
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 12号楼4-21间内登高梯缺少防滑贴 正确做法:及时添加，避免使用时出去的滑倒等情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 新设备进车间疏漏 | 设备设施原因 | 增加防滑贴 | 同类排查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/2 7:03:56
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 作业前检查插头线路裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻用绝缘胶带处理裸漏的线头 | 监护人定点巡查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/2 7:04:54
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 4号楼4-28间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用氮气软管前没有检查软管状态 | 人的原因 | 及时更换 | 使用设备及时检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/25 3:35:27
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼三层 | 4号楼3-06垃圾桶内有使用过的抹布，散发有机物气味。正确做法：使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-06垃圾桶内有使用过的抹布，散发有机物气味。 | 人的原因 | 使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/25 3:34:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 4号楼3层通风橱CMM-403-FH17使用后未关闭。正确做法：及时关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3层通风橱CMM-403-FH17使用后未关闭。 | 人的原因 | 及时关闭。 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/25 3:34:14
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼二层 | 4号楼一楼物流通道内多桶物料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS12311-范锺铭,ALS8215-王鑫 |  | 一层物料转移不及时， | 人的原因 | 物料已转移完毕 | 对车间物流人员进行培训，物料及时转移，在物流通道存放及时添加静电卡子 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/25 3:33:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 11号楼4-02间用完的pH试纸未放入沾染物垃圾袋。正确做法：用完的沾染物要放到沾染物垃圾袋并密封。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员操作习惯问题，对责任人进行培训强调，全员通报 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/1 6:57:59 | 2026/4/7 8:44:22
2026/3/31 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-102 | 实验室人员通风橱内操作及使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带（超过1分钟）（提醒15条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 架设5L反应装置，装置较大且高，需要将通风橱挡风面板上拉 | 设备设施原因 | 暂无纠正措施 | 无 | 无 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6642-唐鹏飞 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/1 3:37:34 | 2026/4/8 16:05:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 5-201 | 4：30，洗眼器超期未检（低风险19条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5048-潘亚茹 | ALS0659-王金泉 |  | 周一请假，工作交接了，交接人忘记签字 | 人的原因 | 31号补检 | 工作交接人和被交接人均需时刻注意 | 无 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/31 19:32:08 | 2026/4/10 14:19:54
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间合成柱Co15收料完毕后未及时密封，正确做法：收料完毕后要及时密封防止物料暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间合成柱Co15收料完毕后未及时密封 | 人的原因 | 收料完毕后要及时密封防止物料暴露 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:26:50 | 2026/4/10 13:21:54
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间新鲜溶剂乙腈专用泵，末端未封口，需要确认是否使用，正确做法：管路末端要及时封口避免交叉污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间新鲜溶剂乙腈专用泵，末端未封口，需要确认是否使用 | 人的原因 | 管路末端要及时封口避免交叉污染 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:26:50 | 2026/4/10 13:22:17
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间PP槽内部有褐色痕迹，正确做法：任何状态不好的非化要及时更换报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间合成柱Co15收料完毕后未及时密封 | 人的原因 | 收料完毕后要及时密封防止物料暴露 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:26:50 | 2026/4/10 13:22:32
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23静电扁铁损坏，正确做法：损坏的设备第一时间报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23静电扁铁损坏 | 设备设施原因 | 损坏的设备第一时间报修 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:26:50 | 2026/4/10 13:22:50
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06脱保护阀门被腐蚀需要除锈更换，正确做法： GMP车间的设备配件需要清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06脱保护阀门被腐蚀需要除锈更换 | 设备设施原因 | GMP车间的设备配件需要清理干净 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:26:50 | 2026/4/10 13:26:30
2026/3/31 | 高管驻厂 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS3774-刘智鹏 | 2-207 | 实验室内有过夜反应，过夜实验告知卡未划改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS6970-张宗浩 |  | 未划改过夜实验告知卡 | 人的原因 | 下班前及时划改 | 晨会强调过夜实验提交时必须检查过夜实验告知卡 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS7793-王庭辉 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/31 19:26:47 | 2026/4/10 14:20:21
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 1-306 | 2：58，04号通风橱搅拌桨脱落剐蹭底部且导致四口瓶晃动过大，联系实验室负责人后关闭搅拌。（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3513-汤化宇 | ALS2855-刘欣 |  | 设备原因，搅拌头松动 | 设备设施原因 | 已更换新搅拌头，原搅拌头更换后，已做标记 | 使用前，检查设备及搅拌头是否可用 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3513-汤化宇 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:23:43 | 2026/4/8 16:06:23
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 1-101 | 2：45，02号通风橱过夜实验，温度计未固定稳导致滑落至搅拌桨处被打碎，联系实验室负责人后关闭搅拌（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11871-唐艳涛 | ALS1775-张宁宁 | 否 | 反应体系液面过低，温度计套管未拧牢固，稍有下滑便碰到搅拌桨导致温度计断裂 | 人的原因 | 已经和相关人员进行沟通培训，更换合适的反应瓶确保一定的液面高度，温度计和搅拌浆保持一定的安全距离, 晨会和部门例会再培训。 | 沟通库或者部门内部采购配套的密封圈，评估使用效果，加强该风险项的巡查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11871-唐艳涛 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:20:47 | 2026/4/10 11:24:34
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-211 | 21:28，02橱冷凝管未打开冷凝水。（提醒8条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 人员已核实 张锴答复：原先没有循环水，发现后，开了循环水 因考虑晚上可能水压变大，开的比较小（不会回流） | 方法原因 | N/A | 循环水开的再大一些 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/31 19:18:26 | 2026/4/10 14:22:16
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-107 | 21：08，07橱冷凝器进水管扎带禁锢不牢漏水，已联系实验员进行处理。（提醒87条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 实验人员更换新冷凝管时没有将扎带扎牢 | 方法原因 | 重新禁锢 | 无 | 无 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/31 19:14:24 | 2026/4/10 14:22:37
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 21：05，12通风橱内机械搅拌运行状态搅拌头未转动，联系实验员后已进行断电处理。（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员王秀文反应设备白天运转正常，值班人员检查时也正常，夜间停止可能是设备原因 | 设备设施原因 | 先暂停使用，检查设备问题 | 发现有问题的设备及时维修或更换 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/31 19:11:50 | 2026/4/10 14:22:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-305 | 20：48，09、04橱机械搅拌使用时未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人：刘伟显 刘伟显本人知道过夜实验机械搅拌需要缠胶带，其他实验缠了，但又两个忘记 | 人的原因 | N/A | 实验申请人/复核人，一线确认人，每日下班前检查所有过夜实验是否合规 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 19:08:30 | 2026/4/10 11:24:54
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层CNC走道 | 2号楼2层CNC走道上方空调扣板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 安装未到位 | 设备设施原因 | 对盖板进行维修 | 加强日常巡查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼气瓶间 | 2号楼气瓶间应急物资及灭火器未做好5S管理 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 未做好5S管理 | 人的原因 | 对应急物资进行5S定位 | 加强5S管理 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼东南侧施工大门 | 6号楼东南侧施工大门使用红色LOTO锁具进行上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 使用锁具错误 | 人的原因 | 更换为非LOTO锁具 | 明确锁具使用要求 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼北侧 | 6号楼北侧施工人员违规使用民用拖线板 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 工器具入厂检查缺失 | 人的原因 | 立即禁止使用 | 对承包商开展培训 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC区域 | 2号楼1层QC区域疏散门被完成打胶封死 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 安全意识不足 | 方法原因 | 对打胶位置进行割刀 | 对各区域安全疏散门进行检查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 配建仓库 | 配建仓库的防爆配电柜的螺丝未有拧死 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 安装未到位 | 设备设施原因 | 立即整改 | 对其他电器柜进行检查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 1#楼配电室东侧 | 1#楼配电室东侧的两个消防栓2月份漏检 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 漏检 | 人的原因 | 对灭火器进行检查 | 制定检查清单，并逐项对照 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 2号楼 | 施工现场存在使用的工器具未张贴合格标签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 工器具入厂检查缺失 | 人的原因 | 对工器具进行检查确认 | 做好内部培训，明确工器具检查要求 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 2号楼 | 施工现场的使用家用插座 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 工器具入厂检查缺失 | 人的原因 | 对工器具进行检查确认 | 做好内部培训，明确工器具检查要求 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼 | 施工现场的还未使用的安全带未三点式 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 安全意识不足 | 人的原因 | 立即停止作业 | 对承包商进行培训，承包商例会通报 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼 | 施工现场的电线未做高处悬挂措施 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 安全意识不足 | 设备设施原因 | 立即停止作业 | 对承包商进行培训，承包商例会通报 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼 | 施工现场的电线插头区域的线路外壳破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 使用前未检查 | 设备设施原因 | 立即维修 | 做好工器具使用前检查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 配建仓库北 | 配建仓库北存放的季铵盐消毒液现场未有MSDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 安全意识不足 | 方法原因 | 获取SDS，并放置在现场 | 开展化学品安全培训，强调现场区域需要放置SDS | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 6号楼1层灭活间 | 6号楼1层灭活间冲淋洗眼器无检查表 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 立即进行检查 | 加强应急设施日常检查 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼1层灭活间 | 6号楼1层灭活间通风橱面风速未满足要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 排查原因并进行维修 | 定期开展通风橱检测 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层ADC小分子称量间 | 6号楼2层ADC小分子称量间未正确安装连续套袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 人员操作不熟练 | 人的原因 | 立即整改 | 加强人员培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层ADC原液走廊 | 6号楼2层ADC原液走廊消防疏散标识故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 立即维修 | 做好日常巡查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC仪器室 | 2号楼1层QC仪器室防爆柜内存放易燃及酸性试剂，易燃试剂防泄漏托盘无法满足防泄漏要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 人员安全意识不足 | 物料原因 | 禁忌化学品分开存放 | 班组会开展化学品培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC仪器室 | 2号楼1层QC仪器室万向罩未正确使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 正确使用万向罩 | 班组会培训万向罩使用要求 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC仪器室 | 2号楼1层QC仪器室主要通道上放设有万向罩，易撞头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备安装不合理 | 设备设施原因 | 转移万向罩位置 | 加强巡检 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/4/30 11:35:14
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC理化实验室 | 2号楼1层QC理化实验室废液无防泄漏措施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 化学品安全意识不足 | 物料原因 | 增加防泄漏措施 | 班组会培训告知 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC理化实验室 | 2号楼1层QC理化室利器盒内枪头超出利器盒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即处置 | 班组会培训告知 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层ADC原液 | 6号楼2层ADC原液洁具间危废垃圾桶盖子未盖，消毒试剂无防泄漏措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 盖好盖子 | 告知处置人员 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层ADC原液 | 6号楼2层ADC原液危废垃圾桶盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 盖好盖子 | 告知处置人员 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼2层 | 3号楼2层施工区域脚手架无护栏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员安全意识不足 | 设备设施原因 | 增加护栏 | 定期检查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼2层 | 3号楼2层施工区域二级电箱无接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员安全意识不足 | 设备设施原因 | 增加接地线 | 告知施工管理人员 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层CNC走廊 | 2号楼2层CNC走廊施工保护遮挡消防疏散标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 去除遮挡露出标识 | 告知施工人员 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 1号楼2楼 | 1号楼2楼区域存放电动滑板车 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 移走滑板车 | 提醒告知 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层夹层及3号楼2层 | 2号楼2层夹层及3号楼2层承包商（万君、盛熙）施工设备未满足一机一闸一保护要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 问题设备缺少入场检查 | 设备设施原因 | 停止使用 | 班会培训告知 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层抗体车间 | 2号楼2层抗体车间承包商万君使用民用插排 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 停止使用 | 班会培训告知 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼2层施工改造区域 | 2号楼2层施工改造区域工器具支腿未做保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 增加支腿防护 | 班会培训告知 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼2层夹层 | 2号楼2层夹层现场施工人员踩线缆桥架 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即制止 | 班会告知 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼车间 | 2号楼车间内现场的手枪钻未张贴合格标签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 张贴合格标签 | 按要求门卫处检查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼大厅 | 2号楼大厅的疏散标识缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 施工漏项，现场施工 | 设备设施原因 | 增加标识 | 定期检查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/5/25 10:10:06
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2号楼3层 | 2号楼3层切割作业，员工佩戴的防护眼睛未佩戴防护面屏 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即整改 | 定期培训检查 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:22:04 | 2026/3/31 18:22:04
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 2#3层 | 承包商使用的防护面屏分开，保护作用失效 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 未有效保护PPE | 人的原因 | 更换防护面屏 | 检查PPE的使用 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:08:32 | 2026/3/31 18:12:57
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3#楼二层仓库 | 承包商使用的砂磨机线路裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备使用过程中线路破损 | 设备设施原因 | 停止使用，更换新的设备 | 每日检查电器工具 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:05:38 | 2026/3/31 18:11:22
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP车间 | 风淋间急停按钮接地点使用多股线直接缠绕方式连接，未采用线鼻子连接方式，需要改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工时未带线鼻子，临时措施 | 人的原因 | 更换为线鼻子 | 加强施工标准 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP301车间二层 | 9号釜插底管法兰连接处，漆面法兰接地跨接未采用破漆垫片。一处塑料法兰螺栓与上端球阀未增加跨接线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未及时添加 | 人的原因 | 增加破漆垫片，静电跨接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP304车间 | 物料输送间氮气管路三通阀处使用小白盖密封，未使用盲板盖密封已沟通现场人员进行改正 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时使用盲板 | 人的原因 | 跟换为盲板 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP302车间一层 | 现场进行滴加操作，小四氟桶已套密封袋并连接氮气尾气放置在电子秤上，应添加PP槽作为二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，防护不到位 | 人的原因 | 使用PP槽作为防护 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP304 | 监控核查3号楼HP304，压滤罐连接抽滤瓶下方未配置二级防护槽，已沟通进行补充完成 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，防护不到位 | 人的原因 | 及时增加二级防护 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP303车间一层 | 制备设备未在使用馏分管线接头未套密封袋处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，防护不到位 | 人的原因 | 增加塑料袋密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 综合楼西侧辅机间 | 综合楼西侧辅机间墙上管路无管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时粘贴标识 | 人的原因 | 增加标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105设备堵挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目设备准备中，人员意识差 | 人的原因 | 及时转移，禁止阻挡 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室三废区一个3L溶剂桶桶盖未拧紧 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员倾倒后未按规范拧紧桶盖 | 人的原因 | 立即处理，做好现场通风 | 强化操作人员密封意识 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 15：30巡查暂存间发现2号冰箱三层有较多小瓶液体溶剂倒放，有泄露风险，且都未张贴标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未意识到 | 人的原因 | 按要求存放，不能倒放 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室废液桶上有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 废液倾倒操作不规范 | 人的原因 | 立即清洁废液桶表面 | 增加废液容器清洁与巡检频次 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室8号立式通风橱顶部氮气管路破损，已联系电工维修完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 管路长期使用老化或受外力磨损 | 人的原因 | 完成管路维修更换 | 定期巡检 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道一桶溶剂长时间存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场人员未及时将溶剂归置到指定储存区域 | 人的原因 | 清理物流通道 | 明确化学品暂存时间存时限 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 储存间106冰箱CMMD-PL-BX-06最下面一层一桶编号为CDO123457-0329-12的物料标签成分未写 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未严格执行标签填写规范 | 人的原因 | 立即补全该物料标签的成分信息 | 定期开展标签完整性检查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 203实验室4号通风橱台面上有一个沾有白色物料的取样勺 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完比未及时清理 | 人的原因 | 粘有物料的设备设施需要及时清洁 | 已在研发实验室群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 18:04:33 | 2026/3/31 18:04:33
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R31釜旁外包人员打瞌睡，已现场喊醒，还有31釜报警，现场升温中。釜上方的氰化氢检测器有数值，现场已疏散周边人员，还请进一步检查处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 外包人员疑似睡岗，氰化氢检测器损坏有数值 | 设备设施原因 | 已对外包人员提出批评，检测器已进行更换，现场无异常 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:40 | 2026/4/2 5:51:44
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 洗手池进电梯厅前 | 地面有水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时整改 | 及时清扫 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1794-伊斯干代尔 | 二级库 | 铁架没固定好 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1794-伊斯干代尔 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1853-杨婧 | 办公室 | 天花板移位 可能会掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1853-杨婧 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1858-李宁 | 收发货区卷帘门 | 收发货区卷帘门没有警示条 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时整改 | 无 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1858-李宁 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1564-时锐 | 1号楼一楼10KV备用间 | 接地线断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1739-马鹏 | 危化品库 | 螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时整改 |  | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1739-马鹏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1521-吴镜锋 | 2号楼1楼QC办公室 | 有昆虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1521-吴镜锋 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1080-张宇 | 02F1075理化室 | 三层推车螺丝松动容易造成车辆侧翻 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1663-熊尚东 | ASH1663-熊尚东 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1080-张宇 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1797-邵佳雯 | 2号楼1楼虫控门 | 经常敞开，容易短路着火且达不到防控蚊虫效果 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1797-邵佳雯 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1188-李荟廷 | 纯化一二 | 缺少碱液保护面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1592-韩洁 | ASH1592-韩洁 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1537-张靖雯 | 包装间 | 包装间的灯熄灭，影响人员视线造成危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1592-韩洁 | ASH1592-韩洁 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 及时整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1537-张靖雯 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1905-吕陈晨 | 6号楼办公室 | 办公室甲醛味太重 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 及时整改 | 无 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1905-吕陈晨 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:57:36 | 2026/3/31 17:57:36
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1965-秦哲昊 | 8号楼4层 | 4层平面图固定松动，有掉落的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1960-杜宇曦 | 八号楼一楼右手边 | 窨井盖破损有掉落摔跤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1661-张文霞 | 4-07实验室 | 实验室经常有难闻的气味 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1510-郭瑞 | 8号楼4层 4-18湿热灭菌室 | 墙上的插座松动有脱落触电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 人的原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1928-王开瑞 | B7 3-22C级走廊 | 安全门使用密封胶进行密封，存在应急无法打开安全隐患，其他安全门密封后已使用刀片割开 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1875-吴召楠 | 八号楼二楼办公室 | 饮水机旁插孔外壳脱落，电线外露 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0976-张晔 | B8F3办公室 | 柴油发电机噪音巨大 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0816-汪洋 | 2-40 | 更鞋柜中间缝隙锋利 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1287-石馨梅 | DS2纯化间 | 实际生产过程中，因车间空间小，设备多，且常使用凳子放置设备或工具，而凳子四周为尖角，在生产过程中人员走动有磕到腿的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH0841-黄涛 | 3-31纯化间 | 扎带枪打完扎带后，扎带的剪切口有尖角，容易划破操作人员手部 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1287-石馨梅 | DS1 DS2 | 一次性鞋套比较宽大且容易下滑，人员生产过程中走动，容易踩到另一只脚鞋套绊倒自己的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0836-闫亮亮 | B8F4楼QC实验室 | 彩钢板墙面需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1874-杨思民 | 8号楼2楼小办公室 | 电线裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH0885-余江琼 | 7#4-17 | 门口磁铁有掉落风险，工程部同事已经来调整过两次，每次只能持续几天，建议直接更换整套新的 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1885-马淑颖 | 3号楼1楼仓库走廊，缓冲间 | 灯的开关处在黑暗环境下不易被看到，盲开容易按到其他地方 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1829-钱君怡 | 八号楼四楼 4-71 试剂间1 | 关门关不上，门关上了会打开，门禁有时候关不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1254-刘睿心 | 3-46闭门器 | 闭门器脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1185-欧阳丹 | 4-07仪器室 | 天花板漏水漏到仪器上 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1130-兰文慧 | 8号楼4层 | 饮水机水龙头漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1077-李鹏 | 7 号楼 4 楼 AD 会议室 | 暖气水管外漏，正好对应坐下后的头部位置很容易磕头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1230-陈贵川 | 8号楼门口 | 8号楼门口的铁斜坡下雨天较为湿滑容易导致人摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0807-陈永存 | DS1和DS2 | 压缩空气出口缺少减压阀 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0253-毕克楠 | B8F4 4-49 | 墙上插座的插头容易滑落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1478-韩紫薇 | 7号楼 | 换鞋间灯坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1662-任美婷 | SH2 | 门把手周围金属形状如果是长方形，四个角若翘起，易划伤手指（还没有发生事故，不存在整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1224-王雪霖 | 4-08 | 凳子断了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:52:15 | 2026/3/31 17:52:15
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1915-刘存旭 | 灌装机房 | 地漏排放堵塞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设施设备原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 |  |  | 2026/3/31 17:46:57 | 2026/3/31 17:52:06
2026/3/31 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 5号楼一层 | 门口两侧地面破除后需设置警示标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 开挖后未及时安装防护设备和标语 | 方法原因 | 安装护栏，粘贴标语 | 敦促施工单位后续备足防护措施，再开挖 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/3/31 17:33:30 | 2026/4/29 11:11:18
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层后厨 | 承包商天津建嘉使用的门式脚手架脚手板搭钩开裂； 正确做法：门架与配件不应有裂缝、开焊等缺陷； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 搭钩开裂 | 设备设施原因 | 门架与配件不应有裂缝、开焊等缺陷 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/31 17:20:54 | 2026/4/10 13:13:22
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 质量控制部>QC运营 | 8#4-17试剂间化学品柜里有一批待报废化学品，部分属于易制爆化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 人的原因 | 人的原因 | 规范化学品存放，报废化学品及时按照报废流程处理 | 规范化学品存放，报废化学品及时按照报废流程处理 | 0 |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:14:25 | 2026/3/31 17:14:25
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#1F北侧外墙水泵控制箱故障报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | 0 |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:14:25 | 2026/3/31 17:14:25
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 8号楼2-03弱电机房电源截口无防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 电源线接口断电后使用绝缘胶带包裹 | 电源线接口断电后使用绝缘胶带包裹 | 0 |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:14:25 | 2026/3/31 17:14:25
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 仓库作业人员将存放有干冰的泡沫箱转运至一般固废暂存间门口 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 规范废弃物处置，严禁将干冰作为一般固废处理 | 规范废弃物处置，严禁将干冰作为一般固废处理 | 0 |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:14:25 | 2026/3/31 17:14:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 3#1F仓库C区存放有75%乙醇 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 危化品存放在化学品暂存间 | 危化品存放在化学品暂存间 | 0 |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:14:25 | 2026/3/31 17:14:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 供应部 | 一般固废废木头投放在生活垃圾桶边 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 按一般固废报废 | 按一般固废报废 | 0 |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 17:14:25 | 2026/3/31 17:14:25
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 车间清洗人员使用的绿色防护服破损，失去防护性能，需要更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 绿色防化服长时间使用已出现破损 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 | 对于清洗人员服装发现破损及时进行更换 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/31 15:35:42 | 2026/4/1 8:32:42
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 二层货架上的三氟乙酸的绑带未启防护作用 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员拿取物料未及时固定 | 方法原因 | 现场已沟通库管员对物料进行固定 | 人员哪取物料后，需及时固定，固定有效后上架 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/3/31 15:08:49 | 2026/4/15 9:09:04
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 20号库 | 19至20库之间消防沙需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 人员使用完后未及时补充 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/31 15:08:49 | 2026/4/9 13:17:14
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 立式罐区 | 方槽上连接的尾气管路，管路标识方向错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 尾气管路使用时方向错误导致 | 人的原因 | 调整管路方向 | 使用时需要提前确认管路标识的方向再进行连接 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/31 15:08:49 | 2026/4/3 9:50:04
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站二层 | 动力站2层蒸汽分汽缸压力变送器的线管涨塞脱落，塑料线管易搭落到蒸汽管线上，造成烫伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 | 否 | 仪表更换后未及时恢复原状 | 人的原因 | 重新安装 | 加强人员操作规范意识 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 14:49:22 | 2026/4/2 10:17:03
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站一层 | 南区动力站一层进门左手边的储罐上无设备名称、设备编号的相关标识；磁翻转液位计无上限标识；保温缺失的需补充；线缆与线管之间未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 设备未安装完毕，未投用 | 设备设施原因 | 张贴安装中标识 | 张贴安装中标识 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 14:44:21 | 2026/4/7 10:05:17
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 四号楼一层空调机房 | 《空调操作运行记录》中，HAVC08机组操作运行记录中，中效过滤器的设定值为150pa，而现场中效过滤器初阻力标签为120pa，存在参数的不统一 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14938-张浩 | 否 | 记录时读数有误，已经对人员进行了培训，后续出现此事故，罚款处罚 | 人的原因 | 更改为正确参数 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 14:39:39 | 2026/5/13 9:47:40
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站一层 | 《凉水塔巡检记录》中的3月26日，4号楼、11号楼、12号楼凉水塔缺少两次巡检记录，如若设备处于停用或检修中，表格中应写明具体原因，不应空白。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 冷塔停用 | 设备设施原因 | 补充记录 | 及时填写记录 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 14:33:35 | 2026/5/9 19:15:20
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站二层电工值班室 | 《变电室交接班记录表》中，当日还未下班，交班人就已经进行当日的交班签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15635-杨侠 | AMM0242-刘志强 | 否 | 人员意识薄弱，良好的记录规范未执行到位 | 人的原因 | 已修改 | 对责任人进行教育并对全员进行宣贯，定期抽查记录情况 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 14:21:31 | 2026/6/14 13:59:33
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 北区动力站二层变电室 | 生物科技低压柜Ⅰ段; 生物科技电容柜Ⅲ段，套管有破碎的现象 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 停电预防性测试时进行整改 | 变电室月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:51:11
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 实验中心一层配电室 MAU(SPF)1-2 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:51:35
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 实验中心一层配电室 MAU(SPF)1-5 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:51:55
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 122-02公斤级实验室侧维修通道 MAU(SPF)1-6 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:56:35
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 122-02公斤级实验室侧维修通道 MAU(SPF)1-7 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:58:29
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 122-02公斤级实验室侧维修通道 MAU(SPF)1-8 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:58:08
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 223-224实验室中间检修通道 2AP17-A | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:58:49
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 401配电室 AL04 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:57:47
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 北区动力站二层 BS-DBR-3 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:57:21
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 128实验室维修通道 | 检维修通道有施工杂物、配电箱周围出现杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员未清理 | 人的原因 | 属地进行清理 | 配电箱月检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/5/9 13:57:00
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 2号楼一层外南侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 当前先处理可见蛛网，后续申报预算统一带电清灰 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:43:04
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 2号楼二层南侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 当前先清理可见蛛网，后续申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:43:15
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 2号楼四层南侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 当前先清理可见蛛网，后续申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:43:31
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 3号楼生产厂房二层东侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:38:29
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 北区动力站一层配电柜 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:38:43
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 3号楼生产厂房三层东侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:39:02
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 北区库一一层东南侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:39:17
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 污水站二层东侧 | 配电箱配电柜内灰尘较多，部分已出现蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 未定期清理 | 环境原因 | 申报预算统一带电清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/4/9 14:39:38
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 北区动力站一层机修间 | 部分插座无法承载大功率机修设备 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 已完成插座更换整改 | 工程验收前关注是否过载 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼4层428实验室 | 插座内部线路虚接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 已完成该插座线路紧固 | 工程实施时重点关注 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼238摇床间 | 墙面插座开裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 环境原因 | 重新安装墙面插座并进行开裂封堵 | 定期检查墙面插座是否开裂 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼二层235实验室 | 插座未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 将未安装插座空位进行封堵 | 工程验收时将空位封堵 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼新购设备 | 新增设备未确认是否带漏电保护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 有漏报，无需纠正 | 插座预留位全部安装漏保 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼128实验室 | 插座防护盖损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 人的原因 | 与实验室沟通注意设备保护 | 配电箱月检时关注 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼一层饮水机插座 | 插座移位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 重新定位安装 | 定期检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼144后处理间 | 插座移位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 重新定位安装 | 定期检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼126实验室 | 插座松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 设备设施原因 | 重新安装 | 定期检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物2号楼二楼235灭菌间 | 插座损坏严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 人的原因 | 外物撞击导致 | 定期检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物3号楼2H空调机房 | 空调跑水，电机被水浸泡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 环境原因 | 浸泡后第一时间排查隐患 | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 专业性排查 | 电气火灾风险专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12857-马涛,ALS15285-李仲恺 | 生物3号楼10平冻干机间 | 电机无接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 安装时不规范 | 人的原因 | 断裂，及时换新连接 | 即时关注检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/31 14:15:37 | 2026/3/31 14:15:37
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 7号库 | 7号常温原料库货架四层物料桶缺少绑带 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料中间有空档，物料绑带固定松动脱落 | 方法原因 | 对包装桶重新进行固定 | 物料上架前需确保固定有效才可上架 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/3/31 13:00:33 | 2026/4/15 9:08:35
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区卸料管路tf09上压力表缺少使用位置和监管标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 仪表分类标签脱落 | 方法原因 | 重新添加标识 | 对仪表标签进行巡查，发现缺失及时补充 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/31 13:00:33 | 2026/4/3 9:50:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 26号库危险化学品存储配存表褪色严重，难以辨识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识长期暴晒，褪色 | 环境原因 | 统一制作更换 | 现场褪色严重的标识需及时更换 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/3/31 13:00:33 | 2026/4/15 9:06:21
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 26号库前托盘破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 托盘破损 | 设备设施原因 | 对破损托盘统一整理，进行报废处理，禁止使用 | 日常发现的破损托盘需统一整理，放置在垃圾站进行报废处理，禁止使用 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/3/31 13:00:33 | 2026/4/15 9:06:37
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | RTO北侧灭火器未放置于定置位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 其他区域动火作业施工时，未及时复位 | 人的原因 | 及时复位 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/31 13:00:33 | 2026/4/9 13:17:02
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | tf11气相平衡管路压力表缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 仪表标签未及时悬挂 | 人的原因 | 添加标签 | 对新增的仪表及时添加标签 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/31 13:00:33 | 2026/4/3 9:50:29
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 生产设备部 | 厂房屋顶编号为HVAC13的风机故障，配电室需要悬挂维修标识，避免启动时人员误操作造成隐患 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 风机故障停用后未及时悬挂停用标识牌 | 方法原因 | 设备断电，配电室挂停用标牌 | 所有设备断电后第一时间在配电室挂牌停用 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/31 11:47:03 | 2026/4/6 8:48:21
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 生产部 | 车间二层档案室防火门的闭门器故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 闭门器故障 | 设备设施原因 | 沟通保全处理完毕 | 对于车间闭门器损坏，发现及时沟通设备部整改维修 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/31 11:41:46 | 2026/4/12 17:30:13
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 配电室 | 九车间二层配电室北墙有一个配电箱电缆从箱门穿出，存在被挤压风险，需要调整由专用的进线口进出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 调整电缆进线 | 方法原因 | 调整该电缆进线方式 | 排查同类配电箱进行整改 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/31 11:39:49 | 2026/5/10 9:40:11
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 生产部 | 厂房二层档案室内的DH2-SC-YG01密集档案柜的轨道终点挡板固定螺栓断裂，有出轨风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 档案室轨道固定螺丝断裂 | 设备设施原因 | 现场螺丝已更换完毕 | 对于档案室设备，定期进行检查完整性 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/31 11:33:36 | 2026/5/10 9:36:12
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1732-赵慧 | 8号楼4楼西侧女卫生间 | 冷热水标识与实际不符 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH0487-巫丹 | 3号楼办公室 | 办公室的会议门是玻璃门透明的人容易头被撞伤情况，需要贴个防撞的警号贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 添加警示标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1962-周超 | 金工园3号楼一楼办公室 | 墙角踢脚线裂开严重，容易绊倒划伤脚面 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 维修 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 16:34:44
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1951-夏海聪 | 三号楼一层办公室 | 墙体下贴条脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1510-郭瑞 | 8号楼4楼4-43总更衣间 | 衣服挂住消防设施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | ASH0691-宋逸清 |  | 人的原因 | 人的原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1116-郭芝美 | 3号楼办公室 | 墙角踢脚线开裂，可能导致人员摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1244-杨磊 | 8号楼二楼办公室 | 没水饮水机还开加热 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1116-郭芝美 | B8F1 | 八号楼打卡不锈钢斜坡处，雨天易滑倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 添加防滑措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1246-胡佳雪 | B8F2 | 洗手水过烫 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 添加标识，提醒人员小心 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0946-彭乐帅 | B7楼梯间 | 安全门铝箔纸密封了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 整改至符合要求，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0946-彭乐帅 | B8 1f挡鼠板未复位 | 挡鼠板未复位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | N/A | 人员培训，日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1876-祁永慧 | 八号楼仓库 | 门的上方有一块玻璃碎裂 可能随时会碎裂掉落砸到人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1798-谢思连 | 八号楼二楼走廊 | 应急灯脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | 金准园1号会议室附近走廊窗户 | 靠窗时窗户打开了，需要增加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 添加标识，提醒人员小心 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1135-胡迎迎 | 八号楼二楼 | 应急灯问题 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | 7号楼2楼办公室 | 噪音太大了，长期对听力有损伤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 下发PPE | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1451-沈叶丹 | 8号了4楼，QC运营组办公室门口走廊 | 走廊上的应急照明灯，即将掉下 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | 8号楼4层 | 紧急照明灯脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1246-胡佳雪 | 金准园 | 制作记录本卡扣锋利，易伤到手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 人员培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1885-马淑颖 | 7号楼收发货区门 | 7号楼收发货区一侧门边有毛边，路过易勾到衣服或其他物品 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 贴上胶带防止划伤 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1088-郑路 | B7F2 2-07 | 有固体氢氧化钠，已按危废处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 人的原因 | 人的原因 | N/A | 定期巡检，人员培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1866-冯鑫研 | 三号楼 | 踢脚线掉了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1737-杨美诗 | 三号楼办公楼厕所 | 大部分隔间的门锁无法正常使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 维修更换 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1120-王馨萍 | 2-07办公室 | 办公室最后面放水的架子，上层躺着放的水桶有滚落的风险，而且拿水下来的时候可能会砸到脚 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1865-李晶悦 | 金工园三号楼办公室 | 墙边踢脚线开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1765-包怡磊 | 八号楼1-59过道 | 玻璃破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0739-梁鸿境 | 7号楼二楼大办公室 | 大屏幕安装位置较低，坐在大屏幕下面的同事容易磕到下面两个角，建议安装防撞贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 安装防撞贴 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1761-方保平 | 7号楼2-07办公室（ADC区域） | 消火栓未及时巡检 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | 4-40 ADC实验室 | 现有实验室丁腈手套较短，实验过程中使用投料过程存在手腕皮肤暴露，物料接触风险 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | N/A | 日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部 | ASH1922-高熠航 | 3号楼办公室 | 办公桌插座晃动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 日常巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1402-王嘉琦 | 8号楼三楼办公室 | 地上网线缠绕，存在绊倒的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 日常巡检，培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0220-张亚丽 | 7号楼步梯 | 路面太滑，有摔倒的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 添加安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1171-余莉莉 | 实验室 | 液体倒进垃圾袋里，导致漏液 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | N/A | 日常巡检，人员培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1667-李丹 | 8号楼1楼女士进门处 | 门禁方位在右手边，开门方向也是右边。站在右侧刷门禁时，里面有人如果推门出来，很容易跟外面刷门禁的人撞到。建议可以更换门禁为左边，或者调整开门方向为左边。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 安全标识，培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0993-王保玉 | B7F1 换鞋间2（1-35） | 房间通风较差，脚臭味难以散掉。 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | N/A | 培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1100-黄丽丽 | 8号楼四楼走廊 | 走廊漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1558-李涵雪 | 4-07 | 漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 11:23:15 | 2026/3/31 11:23:15
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DSPD实验室 | 张江DSPD实验室桌面有水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:51:57 | 2026/4/3 14:06:00
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DSPD实验室 | 张江DSPD实验室桌面洗眼器旁边有杂物堆积 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/31 9:50:40 | 2026/3/31 9:50:40
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室溶液瓶和办公用品混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 溶液瓶和办公用品分开放置 | 溶液瓶和办公用品分开放置 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:45:50 | 2026/4/3 14:28:19
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室部门级检查表缺失记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:44:29 | 2026/4/3 14:20:14
2026/3/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-304 | 监控无画面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 摄像机故障，更换利旧设备 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:40:37 | 2026/4/30 15:55:29
2026/3/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼1层西侧动力间 | 监控无画面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 线缆接头松动 | 设备设施原因 | 使用扎带固定 | 固定可靠 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:39:13 | 2026/4/30 15:55:44
2026/3/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼2层空调机房 | 监控无画面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 线缆接头进水 | 设备设施原因 | 重新连接并做好防水措施 | 做好防水措施 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:37:45 | 2026/4/30 15:55:58
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | DH1-26020541临电作业证，当天作业人郭嘉未关证签字，导致作业证长期未关闭 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 临时用电未及时关闭 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 9:34:29 | 2026/4/1 20:06:07
2026/3/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-309 | 应急喷淋洗眼器检查签未一星期检查一次（根据EHS-077 v3.0规定，应急喷淋洗眼器每周至少一次检查，并对检查通过的应急设施粘贴/悬挂《安全设施检查结果标识》 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS5002-高庆云 | 否 | 排查人员对洗眼器进行了排查且登记了排查登记表，但遗漏了绿色合格签的填写。 | 方法原因 | 遗漏和绿色合格签已填写。 | 内部对此情况进行转达和强调，另外建议从执行程序上进行进一步优化，提高效率。 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS5002-高庆云 | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 |  |  | 2026/3/31 9:06:38 | 2026/4/10 11:27:44
2026/3/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-106 | 应急喷淋洗眼器检查签未一星期检查一次（根据EHS-077 v3.0规定，应急喷淋洗眼器每周至少一次检查，并对检查通过的应急设施粘贴/悬挂《安全设施检查结果标识》 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2303-贺西灿 | ALS2303-贺西灿 | 否 | 第一次见到EHS-007 v3.0这个文件，之前不知道有这个文件，问现场检查的EHS人员也不清楚这个文件，问其他的EHS人员才知道2025年5月份发布更新了规定，洗眼器绿签需要每周签一次。洗眼器检查表是每周检查一次并记录，绿签按照更新规定前1个月签一次。 | 方法原因 | 每周签字 | 内部培训需要每周签字 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2303-贺西灿 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/31 9:03:55 | 2026/4/10 14:28:35
2026/3/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-105 | 应急喷淋洗眼器检查签未一星期检查一次（根据EHS-077 v3.0规定，应急喷淋洗眼器每周至少一次检查，并对检查通过的应急设施粘贴/悬挂《安全设施检查结果标识》 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2303-贺西灿 | ALS2303-贺西灿 | 否 | 洗眼器绿签需要每周签一次。洗眼器检查表是每周检查一次并记录，绿签按照更新规定前1个月签一次。 | 方法原因 | 每周签一次绿签 | 跟同组内人员培训绿签需要至少一周内检查并签字一次 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2303-贺西灿 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/31 9:01:58 | 2026/4/10 14:24:15
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 二车间三层碘甲烷储罐缺少警示标识，且现场需要悬挂SDS信息，储罐试镜处黑色塑料布脱落。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理忘记悬挂 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/13 1:47:53
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 一车间三层101-R30釜旁连接的白钢管路在人员通道上贴地面铺设，存在将人员绊倒风险，需要合理连接管路以符合人机工效。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时使用连接方式不规范 | 方法原因 | 管路进行拆卸处理 | 对设备组进行要求，连接管路无特殊情况要求必须走高空 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/13 1:48:07
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层9455连续化尾气缓冲罐氮气管路多个快开卡子使用老式的未经过焊接的卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连续化准备组安装错误 | 方法原因 | 沟通连续化进行更换 | 沟通连续化管理人员安装时进行培训强调，车间跟踪辅助 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/9 17:48:55
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层07釜旁新安装的固定式氰化氢检测器缺少校验标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行效验完毕。 | 人的原因 | 已添加标签 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/9 17:49:03
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层外包人员戴手套开门，现场进行告知。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人操作遗忘 | 方法原因 | 人员进行面谈培训 | 对整体三方人员进行重申培训基础制度要求 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 13:12:44
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间一层129057产品罐下口管路末端阀门缺少盲板，内部有液体。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 预留进行产品分液桶，没用上 | 人的原因 | 以进行添加盲板处理 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/3 17:40:24
2026/3/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/30/2026 19:58 三车间三层操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 方法原因 | 人员进行培训 | 人员进行培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 7:46:07
2026/3/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 03/30/2026 09:53 七车间三层操作人员穿戴防护服不规范（防护服帽子佩戴在安全帽外侧），且防护服左衣袖处破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 劳保破损，人员穿戴方式不正确 | 方法原因 | 人员重新强调 | 车间同步通报要求 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 7:46:20
2026/3/30 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R23釜OR（CPr124436-07-04DCMCL-36）操作5（滴加&跟踪）超温报警缺少设置人和核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 7:46:31
2026/3/30 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 1.二车间四层R14釜OR（CPr124436-07-04DCMCL-32）操作1（置换）和操作4（调温）操作记录未进行书写，直接书写操作5（滴加&跟踪），且操作2（加料）超温报警缺少设置人和核实人签字。 2.二车间四层R12釜OR（CPr124436-07-04DCMCL-33）操作3（加料）和操作4（调温）操作记录未进行书写，直接书写操作5（滴加&跟踪），且操作5超温报警缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经检查人员书写记录不全，存在思路不清晰书写内容不完整 | 人的原因 | 以对人员进行了培训，记录以及时进行填写 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 7:46:48
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R22釜安装的固体加料车缺少尾气装置，现在有较大气味，已告知操作人员进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经检查以进行添加完毕 | 设备设施原因 | 添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 7:47:02
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层9057连续化水相罐旁气动泵有液体渗漏，已告知张宏家进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 水相气动泵单向阀位置丝扣松动 | 设备设施原因 | 已沟通进行禁锢 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/2 7:47:19
2026/3/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间一层粉碎筛分间人员分料时加料车尾气管路脱落，未罩扣在正确位置。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气脱落人员未注意 | 方法原因 | 已纠正 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/1 17:52:53
2026/3/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层连续化区域 人员高处作业未采用合理登高方式且未佩戴安全措施。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 功能间内设备密集无法使用登高梯，人员登高未佩戴保护 | 人的原因 | 已对责任人进行强调 | 已强调完毕 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/4 8:35:27
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R19-Tr01下口管路上球阀内漏，已告知徐利民 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用阀门内漏 | 设备设施原因 | 阀门进行更换 | 使用前进行打压试密 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/1 17:52:13
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce02 check本第52页未填写项目号 执行人 王洪强 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员做CK时不确定批号所以未填写，人员忘记书写 | 人的原因 | 以进行填写完毕， | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/1 17:52:20
2026/3/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce05 check本第22页缺少吹扫结束时间 责任人徐良 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 8:53:55 | 2026/4/1 17:52:28
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX1438-高丹 | 焚烧车间 | RTO检修时拆下的主风机上物料较多，需要尽快清理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 拆除设备未及时安排人员清理 | 方法原因 | 已安排人员清理完毕 | 要求在设备拆下后尽快安排人员进行设备清洗 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/5 14:43:53
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX1438-高丹 | 一车间北侧 | 一车间北侧两个临时吸收罐未使用，需要转移到设备存储区域，避免检查误会露天生产。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 罐内尾气碱吸收碱液冻结析出未能及时转出 | 环境原因 | 已将车间泵房北侧的两个临时吸收罐内碱液化冻并安排进行转出处理，设备处理结束后已转移到设备暂存区。 | 对车间外使用结束的设备设施进行清理，避免检查时误解。 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/5 14:44:06
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX1438-高丹 | 丙库 | 丙库酸库尾气风机的通风风扇故障不转，虽然目前未影响尾气风机正常运行，但仍需尽快维修。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 酸库区域腐蚀性气体、潮湿环境，加速电气部件、金属结构件腐蚀，缩短风机风扇使用寿命 | 设备设施原因 | 风机可正常运转，不影响正常使用，提报预算购买配件，到货后更换新通风风扇。 | 强化人员对辅助通风设备重要性的认知，明确辅扇失效可能引发的气体积聚、设备超温连锁风险，提升巡检排查能力。 | 2000 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/26 15:43:41
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc06双锥间内氮气管路末端未设置双阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 6号双锥氮气管路未安装双阀 | 设备设施原因 | 已安排人员对氮气管路添加双阀完毕 | 车间整体进行排查确认，同类问题进行处理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/5 14:44:19
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 三层操作人员佩戴正压呼吸器进入101-Ce01离心机间内操作，呼吸空压的阀门未上锁，操作人员只是将挂锁挂在了空压阀门上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 离心操作人员李德强未按照要求进行呼吸空压锁闭管控制度，价值积分处罚并车间通报。 | 班前会对车间人员进行强调，功能间操作严格执行呼吸空压阀门锁锁闭管控制度，避免人员误碰阀门出现风险。 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/3/31 16:36:00
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 公斤级实验室 | 公斤级实验室内，夜班人员段盼龙未及时在过夜反应单上签字。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员夜班现场操作，但未按照要求进行签字确认。 | 人的原因 | 已完成补充签字，按照制度进行处罚上报。 | 部门内部进行该项违规的传达和强调，后续类似问题同步处罚。 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/3 8:44:13
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间动力站二层 | 二车间动力站二层，车间暖气热水3动力柜，配电箱门与箱体未连‌接地跨接线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 未关注配电箱门跨接线完整性，破损断裂未及时发现。 | 人的原因 | 选用黄绿双色专用接地跨接线（铜编织带 / 铜芯软线），按规范截面积配置，完成后使用测试仪检测接地连续性，确认导通良好。 | 对电工人员开展接地安全培训，要求配电箱门接地跨接线完整性、牢固度定期检查确认。 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/5 14:44:32
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R02釜使用中反应釜人孔釜卡子一釜卡子松动未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R02釜人孔卡子一个未紧固到位 | 人的原因 | 当班工程师已将R02釜人孔卡子整体检查并紧固，现场操作人王超峰设备检查不到位，当日5S绩效评定最低档。 | 要求操作人员接班后对分管设备设施完整性及合规性做好检查，并对存在问题及时处理。 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/3/31 16:36:27
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R31釜记录桌上，Cpo121798-08-SM01-03记录，操作18，确认分液终点后，缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不规范，分液核实人签字不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作、复核谁负责记录填写，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/5 14:47:08
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R02釜下方的500L搪瓷储罐（无设备编号标签）接收CPo143751-03-03-01批分液有机相，但储罐上依旧粘贴着“CPr5645-15-SM1 5%次氯酸钠吸收液”的大签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备完毕后，上个项目使用的大签未及时进行去除 | 人的原因 | 标识已去除完毕，责任人进行内部积分处罚 | 涉及储罐切换项目使用，上个项目的标签标识等需第一时间进行去除，避免引起混淆，谁准备谁负责 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 8:07:41 | 2026/4/5 14:47:21
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼张兰江班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼韩闯班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼孟一阳班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 7:59:17 | 2026/3/31 7:59:17
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 监控巡查11：22，702-Fd02清洗人员处理筛板物料未佩戴呼吸防护，对讲机沟通车间主任提醒作业人员注意劳保防护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员劳保意识薄弱 | 人的原因 | 已对责任人处罚公示，同时对于劳保要求整体培训重申 | 管理人员巡查重点监管执行情况 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/3 10:53:44
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼702-FD02三合一缓冲间洗瓶（内有黄色液体）缺少标签，现场已沟通当班副主任及时处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 未按要求张贴标识 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育并处罚公示 | 班长下发洗瓶时完善信息后再下发 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/2 7:15:29
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼韩洁班组 | 巡查发现9号楼1层泵房900-P18真空泵未使用，氮气阀门没开，但其压力表有示数，现场已沟通当班副主任反馈为压力表损坏并及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 真空泵配套使用的氮气流量计压力表故障，已沟通维保组进行更换 | 设备设施原因 | 已沟通更换 | 巡查，传达 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/2 7:15:45
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼韩洁班组 | 巡查发现9号楼904-R06反应釜加料漏斗盖子四个螺栓均未紧固，漏斗内有物料，现场沟通当班副主任及时紧固，避免物料暴露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 投料完毕淋洗后未及时按照要求进行紧固，已对责任人进行处罚，并公示 | 方法原因 | 已紧固 | 传达培训 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/2 7:15:57
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼翟永好班组 | 巡查发现12号楼1205-R22反应釜漏斗上方氮气调节阀螺栓连接处漏氮气，已沟通当班副主任及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 紧固接口松动，已重新紧固 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 排查其他氮气 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/12 7:30:01
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 与丁宏伟班长巡查时，发现8号楼3层4车间分布器间门口有积水，后续确认为804-R04分布器主管路老化出现漏点，现场已对该管路临时打卡子处理，并清理积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布器间管路老化 | 设备设施原因 | 已报修设备部维修完成 | 已制定整体维修计划沟通设备部维护维修 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/4 7:09:02
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查期间提问9号楼谷有亮化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/3/31 7:56:56
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查期间提问8号楼缪佳圻化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知蠕动泵安装紧固要求及四氟管两端密封操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/3/31 7:56:56
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼外围西侧应急柜绿签过期，及时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 5S人员没有及时检查 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，同时强调按时进行检查 | 副主任每周进行检查确认 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:56:56 | 2026/4/2 8:22:56
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R17人孔盖处有漏气声，现场有溶剂气味，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 釜垫老化失去弹性 | 设备设施原因 | 批次间更换釜垫 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:50:51 | 2026/4/1 6:51:01
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-CE01离心机下方收料口螺栓，盲板处有物料滴漏，已沟通车间人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 由于白班与EHS一起研究尾气，走氮封阀导致离心机憋压从缝隙渗漏；车间人员未仔细交接班以及检查 | 设备设施原因 | 已安排清理 并对责任人进行奖惩下发 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:50:51 | 2026/4/1 6:50:35
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R04釜罩子卡子未扣上，需要恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 恢复安装卡扣关闭不及时 | 方法原因 | 已将卡扣恢复 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:25:26 | 2026/4/2 7:33:54
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R03搅拌电机防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 易联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:25:26 | 2026/4/2 7:33:41
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 21：46分左右巡视至207-R11时发现现场排氢管路上挂的氢气检测器上有数值，立即现场沟通现场操作人员一起排查漏点 22：00左右发现尾气在线氧含量附近有四氢呋喃气味，要求现场人员联系电工进行开箱检查尾气管路哪里有漏点，22：31左右电工开箱后查找具体原因 23：15确认原因为氧含量检测表下方尾气气源管下方接头螺栓脱扣，需白班重新安装，现已停止在线氧含量使用，尾气走碱吸收不经过在线氧含量，停止使用后现场已无四氢呋喃气味，氢气检测器数值未再上涨 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氧含量探头防护罩的密封垫破损漏气导致 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 7:25:26 | 2026/4/2 7:33:26
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-12通风橱，反应结束后，现场有破坏液残留，需清理（该通风橱近期过夜申请为516实验室同事提交） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 |  | 循环机循环开关断开，导致循环机未循环，可能夜里有人碰触循环机导致开关按钮碰到通风橱导致开关断开。 | 环境原因 | N/A | 循环机开关按钮转至通风橱对侧，巡查人员记录温度时尽量避免移动循环机导致开关被误碰 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/4 7:09:19
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 515实验室 | 515-14通风橱，真空阀门周围及台面外沿有白色残留，需清理（该通风橱当天过夜申请为515实验室同事提交） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM3203-孟卫华 |  | 使用人员未及时清理干净 | 人的原因 | 擦拭干净 | 在实验室强调及时擦拭，保持5S | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/12 7:30:19
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-04通风橱一个20ml，77℃保温反应，郜航下班遗漏关停，电话沟通，已断电处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2908-韩海龙 | 否 | 反应较多，下班的时候忘记拔电停反应，值日生检测也未发现 | 人的原因 | 立即拔电停反应，对当事人进行教育培训 | 每天值日生下班前提醒实验人员检测反应个数，并把过夜反应详情导出，打印后逐个检测复核 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/4 7:09:35
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-20通风橱内一个恒压漏斗表面有白色物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 物料痕迹未清理 | 人的原因 | 已清理 | 实验室人员培训强调，对应责任人下班前巡查实验室作为控制方案 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/4 7:09:50
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 617实验室 | 617-13通风橱台面与外沿有白色粉末残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 实验室人员培训强调，对应责任人下班前巡查实验室作为控制方案 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/2 8:23:15
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-09通风橱，温度计探头未接触体系，导致温度显示异常，已重新调整探头位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 沟通反应负责人，反馈为室温析晶，由于温度计和搅拌不太匹配，没有办法将温度计插入体系中，通过夹套控温，可以满足工艺需求 | 设备设施原因 | 无 | 后续夹套控温的过夜反应应该单独的备注 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/4 7:10:26
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 620实验室 | 620-05通风橱，一个样品瓶，缺少标签，需补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 不需要保留的样品，未及时报废 | 人的原因 | 已报废 | 组内强调 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/2 7:16:21
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-18通风橱，250ml，110℃保温反应，03/31/2026，06时发现高低温循环机不加热，将情况钉钉留言给田文涛 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 |  | 515这个剧毒通风橱 最后一次使用不是我们516实验室人员 | 人的原因 | 515这个剧毒通风橱 最后一次使用不是我们516实验室人员 | 515这个剧毒通风橱 最后一次使用不是我们516实验室人员 | 515这个剧毒通风橱 最后一次使用不是我们516实验室人员 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:46:27 | 2026/4/4 7:10:47
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R08接收罐下口管路支撑失效，请重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中脱落为有效固定 | 设备设施原因 | 现已重新固定 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:36:15 | 2026/4/2 5:51:55
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD04收料，or要求为正压呼吸器，操作人员佩戴全面罩，现场已叫停操作更换正压呼吸器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员选择不正确 | 方法原因 | 已对人员进行培训，要求正确选择劳动保护 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:36:15 | 2026/4/2 5:52:09
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间722-T002储罐下口管路缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 准备完毕后考虑不周全 | 人的原因 | 现场已经添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:36:15 | 2026/4/2 5:52:30
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-CE04离心机大盖后侧的卡子损坏，请及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此处之前受力变形，设备部正在进行处理 | 方法原因 | 车间已经沟通进行处理 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:36:15 | 2026/4/2 5:52:47
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-Ce05离心机大盖缝隙处渗漏物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 四氟垫变形 | 设备设施原因 | 已经填新的O型圈，处理完毕，后续进行采购四氟垫 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:36:15 | 2026/4/2 5:53:06
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-Mst006膜堆缝隙处渗漏物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 膜堆儿渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:36:15 | 2026/4/2 5:49:51
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 516-Dt02间存放4326-05共11桶物料，应李总要求任何厂房不能存放物料在车间需清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 该位置已审批过 | 物料原因 | 物料已清理完毕 | 及时周转 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/5 7:06:16
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R06尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/1 20:07:22
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间三层走廊北侧存放4326物料14桶需清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 收出物料临时存放 | 环境原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/2 7:08:05
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16滴加乙醇钠乙醇溶液操作规范投料人员无李卓，人员已经过培训已告知手写添加完毕 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 操作规范编辑问题 | 人的原因 | 人员已手写进入 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/1 20:08:00
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10-Tr01尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 液体排放 | 设备设施原因 | 排放 | 排查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/2 7:08:29
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17-Tr01尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 液体排放 | 设备设施原因 | 排放 | 排查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/2 7:09:08
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间二层连续化储罐间南侧转移泵上方灯管多处不亮照明较暗需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/6 6:30:34
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD06玻璃窗外10桶物料需清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 收出物料临时暂存 | 环境原因 | 该物料为4326-step6收出固体，只能在车间暂存，明日进行筛料。 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/2 7:09:37
2026/3/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R12下口夹套温度计渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 仪表校验安装丝扣生料带缠绕过少 | 方法原因 | 进行仪表重新缠生料带安装 | 仪表安装后进行相应观察，确保无滴漏 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:27:27 | 2026/4/1 20:06:38
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-22管路弯折容易导致憋压。正确做法:及时恢复。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞,ALS15386-李强 |  | 管路不合理 | 设备设施原因 | 转移管道 | 人员培训 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 7:11:42
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-21反应釜下口阀未盲堵。正确做法：及时盲堵。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞,ALS15386-李强 |  | 人员遗漏 | 人的原因 | 增加盲板 | 同类排查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/3/31 16:20:14
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-20氮气管路未添加流量计。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞,ALS15386-李强 |  | 二期未验收 | 环境原因 | 后期会全部增加 | 统计缺失，全部增加 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 7:11:57
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-21使用蠕动泵打料时未采取合适的四氟头。正确做法：及时更换四氟头 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞,ALS15386-李强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加四氟头 | 人员培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/3/31 16:20:23
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-20内一桶上四氟头标识与实际物料不符。正确做法：及时更换，避免交叉污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 桶上四氟头标识与实际物料不符 | 人的原因 | 及时更换 | 物料桶需要使用对应的标识 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 13:26:45
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47内一桶物料未接静电卡子，四氟头物料管未拧紧。正确做法：及时拧紧、连接。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员操作时没有及时进行对物料的静电保护，并且对于已经连接的管路进行检查复核是否有松动，人员的不细致 | 人的原因 | 及时拧紧相关松动位置、连接静电卡子。 | 对于人员进行相关培训，提高人员的安全意识，操作规范 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 13:27:03
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：14 4号楼4-40间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员挪动物品没有考虑到紧急物品不能阻挡，安全意识淡薄 | 人的原因 | 及时挪开物品，防止阻挡溢出桶 | 提高培训频次，高效培训，提高员工安全意识 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 13:27:22
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：28 4号楼4-15间CMM-404-F21压滤罐手孔螺栓未露出两个螺纹。正确做法：螺栓需露出螺母至少两个螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员紧固设备时候粗心大意，没有仔细看螺纹是否露出超过螺母两个，没有进行紧固后的检查设备 | 人的原因 | 进行设备的再次紧固，确认螺纹超过螺母两个 | 人员紧固时候双人进行操作，操作完成后进行复核检查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 13:27:37
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：30 4号楼4-15间CMM-404-GB03手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 日常手套箱的使用缺乏检查，没有进行手套箱O型圈检查，松动情况不知道，人员缺乏再复核的意识 | 人的原因 | 将O型圈进行紧固在两个卡槽里面 | 工作开始与结束都需要找人进行复核 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 13:27:56
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：20 4号楼二层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 该物料是刚送到车间物料，人员接收后添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/10 13:28:11
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：16 12号楼三层3-12间TJ4S-1212-R05-Tr01接收罐旁配电箱螺栓松动。正确做法:及时紧固，确保设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员拆解后未紧固到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/2 13:12:24
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：22 12号楼三层3-02间TJ4S-1213-Sy01-R01-TCU01温度控制单元的静电跨接断裂。正确做法:及时更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/4 6:39:03
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 19：18 12号楼3-35间蠕动泵缺少亚克力板盖子。正确做法：及时添加，避免 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 增加防护 | 同类排查 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/4 6:39:27
2026/3/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 17：35 11号楼3-71间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 蠕动泵打料时亚克力板盖子未及时下拉 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/31 6:20:49 | 2026/4/2 13:12:45
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼张兰江班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼韩闯班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼孟一阳班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/31 4:58:39 | 2026/3/31 4:58:39
2026/3/28 | 高管驻厂 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1505-刘伟 | 5-301 | 实验室地面20L盛放物料的塑料桶太多，现场比较乱，需要及时清理（提醒29条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 |  | 放大项目较多 实验室小 未及时清理 | 人的原因 | 整理未用设备和物料 | 及时清理打扫 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/30 19:53:15 | 2026/4/10 14:24:36
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 1-309 | 14：15，废液柜内搪瓷盆中废液未及时处理（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 |  | 上一个在废液间清洗瓶子时因其他实验任务耽搁未及时倾倒 | 人的原因 | 已将废液转移至防火溶剂柜 | 组内强调 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 19:49:54 | 2026/4/10 11:26:04
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 2-201 | 16：03，04通风橱内投库瓶未使用亚克力罩子或防爆屏障（低风险85条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员误以为白天无需放置防护罩 | 人的原因 | 只要是投库瓶，均需防护罩 | 投库瓶配置防护罩 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5606-郭满 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/30 19:48:19 | 2026/4/10 14:24:51
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 423 | 杜萌萌进入244实验室未穿着白大褂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS3138-陈同旭 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/3/30 17:59:02
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 244 | 高氯酸钠未放在有效引风位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS15121-陈智新 | ALS15121-陈智新 | 否 | 实验员使用试剂后未及时放置到有引风的通风橱，下班后已归还到指定试剂存放室 | 人的原因 | 宣贯要求 | 巡查及时提醒 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/3/31 8:24:56
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 243 | 20L反应未加装防爆挡板，已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | 否 | 因为后处理滴加溶剂析晶，每5min钟就要往滴定的恒压滴管里面加一次料，加料过程中使用挡板操作起来比骄傲麻烦，计划加料完成再加挡板，此处安全措施执行不到位，不能因为麻烦就忽略安全措施 | 人的原因 | 立刻整改，加挡板 | 开会强调，安全措施要做到位 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/8 9:27:07
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 234 | 01号通风橱抽滤未加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场整改 | 组内传达，当事人培训 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/6 10:59:39
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 237 | 溶剂超量，且将溶剂大量储存在通风橱下方物料柜 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 人员问题 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室强调，周会重点强调，后续出现类似问题，直接上报奖惩 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/6 10:59:54
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 237 | 陈建新实验室操作时未将通风橱挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 人员意识 | 人的原因 | 立即整改 | 多次强调，再出现问题加重处罚 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/6 11:00:06
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 201 | 悬挂式灭火器未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9652-沈保涛 | ALS9652-沈保涛 |  | 未及时巡查签字 | 人的原因 | 已巡查签字 | 加强巡查，加强培训 | 无 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/6 11:00:25
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 431 | 手套箱拆除后剩余管路若无后续使用计划，应拆除，避免人员磕碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ABT0019-朱久霞 |  | 原有手套箱拆除，气体管路后续还需继续使用故仍保留 | 设备设施原因 | 已经在气体管路下口安装橡胶皮套保护 | 后续设备到位就安装好该气体管路 | 无 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/3/31 13:28:41
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 423 | 423-4-6号通风橱内，乙酸、乙二胺禁忌混存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS2501-杜雪峰 | 否 | 员工意识薄弱，溶剂位置放错 | 人的原因 | 现场整改 | 对分析员进行培训 | n/a | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/13 10:37:05
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 312 | 固定资产编号：TJ2-CMMD-312-03的设备废液瓶封口不严 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS6710-张美林 | ALS6710-张美林 |  | 封口膜失效，未及时重新缠封口膜 | 人的原因 | 已重新缠封口膜，并跟进废液系统改造 | 在废液系统改造之前，及时重新缠封口膜 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/3/31 8:55:18
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 308 | 溶剂超量，未分批领用 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 实验室DMF溶剂超量，未分批领用 | 人的原因 | 无 | 对实验室全体人员进行宣贯，需要分批领用溶剂，随用随领，避免实验室溶剂超出50L要求 | 无 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/30 17:59:02 | 2026/7/6 11:03:44
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 3号楼2层连廊施工区域 | 施工使用的脚手架立杆与连接棒插孔缺少固定措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS13321-仇旭英 | ALS13321-仇旭英 | 否 | 配件缺失 | 设备设施原因 | 已增加螺栓紧固 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13321-仇旭英 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 17:38:51 | 2026/3/30 18:20:28
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 130实验室 | 推车遮挡维修通道 正确做法：维修通道不能遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 项目人临时放置小拖车，安全意识差，未识别到堵挡安全通道 | 人的原因 | 立刻移走小拖车 | 晨会强调 | n/a | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/3 10:52:57
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 130实验室 | 非沾染物垃圾桶中有一次性手套 正确做法:沾染物垃圾放在沾染物垃圾桶中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 最近有新同事使用130实验室的酶标仪，未培训到位。 | 人的原因 | 加强对新同事培训。 | 加强巡查管理 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/3 10:53:13
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 130实验室 | 实验服脏 正确做法：实验服定期换洗 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 人为因素，白大褂未及时清洗更换 | 人的原因 | 立即更换 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/4 17:29:46
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 133、135实验室 | 实验服兜里放置使用后的一次性手套 正确做法：染物垃圾放在沾染物垃圾桶中 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员反馈为新手套，所以放在了口袋 | 人的原因 | 口头批评，要求全员手套现用现拿，口袋里不存放 | 晨会强调 | 无 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/1 10:36:03
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 133菌种间 | 凳子遮挡控制柜 正确做法：电箱/控制箱0.5米范围内禁止遮挡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员安全意识不到位，人员的原因 | 人的原因 | 凳子放回135实验室，晨会强调配电箱前0.5M不能有遮挡物。 | 晨会强调 | 无 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/3/31 10:25:42
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 127实验室 | 非沾染物垃圾桶显示医疗废物标识 正确做法：正确张贴对应的标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 领回来，未启用 | 人的原因 | 覆盖或更改文字信息 | 正确领用 | 不涉及 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/1 10:35:41
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 122公斤级实验室 | 10号通风橱上方灯闪烁 正确做法：设备异常及时报修维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 联系电工更换灯管 | 报修后及时联系电工 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/5/9 13:14:18
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 221实验室 | 1号通风橱中盛有物料的玻璃圆底瓶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料的容器需设置二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 盛有物料的玻璃容器需要二级防护 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/4 17:30:48
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 221实验室 | 9号通风橱中台面残留白色物料 正确做法：物料残留及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 将物料擦干净 | 加强巡查及培训 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/6 16:18:49
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 221实验室 | 3号通风橱中盛有溶剂的玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料的容器需设置二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 两个盛有溶剂的玻璃瓶高于二级防护 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/4 17:31:58
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 222实验室 | 水池上方引风罩检查日期过期 正确做法：引风罩定期检查并填写检查记录 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 未及时发现引风罩检查日期过期 | 人的原因 | 及时巡查 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/1 10:35:22
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 222实验室 | 实验服脏 正确做法：实验服定期换洗 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 白大褂脏了未及时清洗 | 人的原因 | 脏的白大褂及时清洗或更换 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/1 10:35:07
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 237离心间 | 菌泥倒入水池导致堵塞 正确做法：菌泥需灭活后报废禁止活菌倒入下水道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 使用人员意识薄弱，操作不规范 | 人的原因 | 晨会强调 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/1 10:34:46
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 235灭菌间 | 消防沙未配备铲子 正确做法：消防沙需配备铲子 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0454-苗青沛 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 安全意识薄弱，未及时配备消防铲 | 人的原因 | 已配置消防铲 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/4 17:32:15
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 234电泳间 | 2号通风橱中台面残留白色物料 正确做法：物料残留及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 使用人员未能及时清理物料痕迹 | 人的原因 | 使用人员立即清理残留物料痕迹，5S负责人管理不到位 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/9 14:40:01
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 423实验室 | 仪器配套的供液通氢氧化钠和硼酸放置在同一个二级防护中 正确做法：酸碱桶分开不同的二级防护桶放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0380-李娜娜 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 实验人员安全意识不到位 | 人的原因 | 酸碱试剂桶分开存放 | 组内强调，培训 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0380-李娜娜 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/6 16:19:12
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 | 清明节节前排查 | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 食堂后厨 | 房间排风口上方风管偏移 正确做法：排风口上方风管需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 方风管偏移 | 环境原因 | 排风口上方风管需固定 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 17:29:10 | 2026/4/2 16:12:30
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 50立罐区 | 50立罐区围堰东侧应急洗眼器超级未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 更换标签时旧标签未去除，新标签放置在旧标签后 | 方法原因 | 将就标签去除，新标签放置在明显位置 | 更换标签时就旧标签去除，检查标签粘贴在显眼位置 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/30 17:25:05 | 2026/3/31 17:30:50
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 50立罐区 | 50立罐区卸料区中间人体静电释放器触摸无反应;卸料区固定式可燃气体报警器均缺少一个检验合格标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 仪表位置标签悬挂轧带风化断裂被风吹走，静电释放器接触不良 | 环境原因 | 对缺失的标签进行补充，静电释放器沟通电工进行检查维修 | 使用轧带悬挂的标签整体排查，发现风化严重的进行更换 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/30 17:22:08 | 2026/3/31 17:33:28
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 综合楼一层空调间 | 综合楼一层微生物空调间，空压储罐安全阀下方手阀未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>微生物实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 设备因素，锁芯损坏，自动弹开。 | 设备设施原因 | 更换新锁 | 定期巡查上锁情况 | 30 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/30 17:19:47 | 2026/3/31 10:13:29
2026/3/30 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 五号楼一层 | 作业中增加气焊未重新审批完毕便开始作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS0996-高海建 | 否 | 现场工人擅自变更作业方式 | 人的原因 | 对该工人加强培训 | 1.加强班前讲话 2.对该名工人进行批评和教育 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 17:00:03 | 2026/4/29 11:11:43
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间 | 机修间内的防火门日常未关闭 正确做法：防火门日常常闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未关闭防火门 | 人的原因 | 立即关闭 | 人员培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/15 9:49:13
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间 | 压缩空气卡接未正确使用 正确做法：应该用重型或三瓣卡接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 卡箍形式不对 | 设备设施原因 | 立即更换 | 改造更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/15 9:49:37
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼外墙 | 北侧墙体外漆脱落 正确做法：及时修补 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 雨季墙皮返潮 | 环境原因 | 报预算进行维修 | N/A | N/A | 2026/6/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/6/11 17:03:27
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库外围 | 丙类库北侧地面废弃的爬梯护栏随意摆放 正确做法：将其存放指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未及时处置废旧材料 | 人的原因 | 拆解处理 | 加强沟通 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/15 9:51:13
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站外围 | UV光解设备外部指示灯个别不亮 正确做法：检查UV灯管运行状态 更换故障指示灯 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 及时检查报修 | N/A | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/2 16:13:00
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站外围 | 活性炭吸脱附设备压力表气源线过长，弯折形成死弯，影响读数 正确做法：调整气源线长度 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 改造后缺陷 | 设备设施原因 | 换碳后管路重新裁剪 | 类似问题排查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/2 16:13:20
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站外围 | 活性炭进气切换阀门安装不规范 正确做法：调整阀杆长度 使其与管路匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 改造后验收不仔细 | 设备设施原因 | 去除多余部分 | 增加点检 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/2 16:13:49
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库外围 | 丙类库西侧顶楼窗户未完全关闭 有敞口 正确做法：库房门窗日常应关严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 窗户拉杆故障 | 设备设施原因 | 报修重新固定 | 日常发现窗户故障的及时维修 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/12 16:04:30
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 甲类库外围 | 甲类库两处事故溢流收集池 没有盖板 正确做法：添加盖板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 盖板外做，暂无法安装 | 方法原因 | 使用黑黄胶带对该区域进行隔离，待盖板到货后安装盖板 | 设备设施缺失的，需进行隔离提醒 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/5/10 10:14:34
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库外围 | 丙类库南侧绿化带内堆存杂物 正确做法：将其存放指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 杂物归置不当 | 人的原因 | 将其存放指定位置 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/7/31 13:27:18
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库外围 | 丙类库东侧露天长期存放待拆箱使用的流量计 正确做法：将其存放指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 拆箱的流量计放置库房外围，没及时清理，储存到制定位置 | 方法原因 | 将装有流量计的木箱进行转移，确保外围5S | 任何物品应存放到制定区域，不可随意放置和无人管理 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/12 16:05:00
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库外围 | 地下水井混凝土基座开裂损坏 影响厂容厂貌 正确做法：修补开裂的地下水井基座 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 水泥浇筑不牢靠 | 设备设施原因 | 已沟通相关人员维修 | 及时巡查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/1 14:19:00
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼西北侧 | 甲醇储罐间外围绿化带内垃圾较多 正确做法：及时清理周边散落垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 人为原因 | 人的原因 | 清理垃圾 | 定期巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/3/30 17:12:16
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼溶剂储存间 | 甲醇储罐间内储罐压力表无上限标识 正确做法：为压力表添加上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员更换压力表时没有更新上限标识 | 人的原因 | 张贴上限标识 | 和车间人员强调 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/2 16:14:21
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼溶剂储存间 | 氮气管线尾端未添加盲板 正确做法：末端添加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员拆卸后未及时恢复 | 人的原因 | 安装盲板 | 和车间人员强调，链条固定盲板位置 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/2 16:14:44
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼溶剂储存间 | 甲醇储罐间内照明开关螺栓松动 正确做法：禁锢对应的螺栓 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 螺栓未定期紧固 | 设备设施原因 | 定期紧固螺丝 | 定期巡查 | n/a | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/2 16:15:02
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼溶剂储存间 | 甲醇储罐间内管路穿墙孔洞缺少封堵 正确做法：补齐对应的穿墙封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 施工遗留 | 方法原因 | 临时封堵 | 施工结束后进行封堵 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/16 13:20:53
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼6车间后处理 | 称量秤接电插头锈蚀 正确做法：更换锈蚀配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 充电器损坏 | 设备设施原因 | 更换电源线 | 购买电源线 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/6 16:19:32
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼6车间后处理 | 离心机电源开关损坏 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 离心机检修后未及时恢复，拿掉把手才可以打开门 | 设备设施原因 | 电工恢复 | 和车间人员强调维修后及时确认现场状态 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/6 16:19:58
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼6车间后处理 | 取样口周边存在散落物料的痕迹 正确做法：及时清理管路外壁留痕的物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员取完样后未及时清理干净 | 人的原因 | 和人员强调取完样后及时清理 | N/A | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/6 16:20:20
2026/3/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ALS3854-马红伟,ALS6668-刘文龙,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0010-刘芳,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0140-张娟,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼6车间后处理 | 车间储罐外壁有物料流痕残留 正确做法：及时清理储罐外壁留痕的物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 转移物料时滴落 | 设备设施原因 | 清理、紧固快开 | 使用前进行打压 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/30 16:59:45 | 2026/4/3 11:02:06
2026/3/30 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 5号楼三层 | 拆除人员从登高车中翻越至风管上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 拆除作业时作业人切割位置有问题，翻越至风管上 | 人的原因 | 已经立即叫停作业并对作业人进行再培训 | 设置专监护 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 16:49:50 | 2026/3/31 9:17:48
2026/3/30 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 发酵间CIP浓碱罐管道有碱液附着 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 卡扣松动 | 设备设施原因 | 立即紧固，并清理露出的碱液 | 定期检查和紧固卡箍，做碱液收容槽 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/30 16:06:48 | 2026/3/30 17:12:38
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区1#楼真空泵房 | 有害气体报警仪被遮挡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩 | AMT0019-朱梦飞 | 是 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 15:11:17 | 2026/5/18 9:26:11
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3#楼西侧尾气风机 | 风机出口金属膨胀节临时固定螺栓未松开，导致膨胀节起不到补偿作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 施工缺陷 | 设备设施原因 | 立即拆除多余螺丝 | 加强验收 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 15:06:00 | 2026/7/30 16:25:14
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区污水站一层低浓B泵 | 泵入口橡胶软连接有裂纹，一般隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 老化 | 设备设施原因 | 更换 | 定期维护 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 15:02:50 | 2026/7/30 16:25:24
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | 精馏动力站 | 精馏动力站高温机组压力表缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 |  | 原上限标识脱落 | 人的原因 | 增加上线表示 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 13:26:29 | 2026/4/13 1:48:22
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 设备设施、消防应急、电气仪表，具体问题进行分析各部门明确提升的方向 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 消防设施清单不完善导致问题较多 | 设备设施原因 | 重新制作完整清单，每次检查按照清单逐项核对，避免遗漏情况 | 清单制作完毕，下发车间 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/5/10 9:33:03
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 污水站的各个功能间配电箱端子锈蚀情况设备部负责人现场再次进行确认并制定完善的整改方案 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 端子锈蚀老化 | 设备设施原因 | 断电更换端子 | 每年夏季检查配电箱接线端子 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/4/1 8:32:10
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 活性碳解析系统电伴热施工完毕，按照电伴热指南文件验收中，张羽霄提供完整的检查以及验收记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 电伴热整改，提供验收单 | 方法原因 | 更新伴热清单提供验收单 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/7/21 10:53:01
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 离心机现场增加PLC撰写变更文件 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 离心机进行改造，现场增加PLC | 设备设施原因 | 变更文件已抒写完毕 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/6/4 10:42:17
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 动力中心增加呼吸空压机撰写变更文件 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 设备改造，提前申请变更 | 方法原因 | 申请空压机安装变更文件 | 设备改造，提前申请变更 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/6/22 15:46:53
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 研发实验室 | 实验室小高压釜搅拌电机电气问题临时措施整改完毕，后续考虑改造防爆形式 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 设备设计问题 | 设备设施原因 | 已沟通采购部联系厂家进行电机防爆改造询价，下次生产使用前完成改造。 | N/A | 0 | 2027/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/5/7 8:38:35
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 车间内氮气管路不符合双阀或单阀+盲板形式生产部尽快采买备品备件整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 车间氮气管路存在单阀情况 | 设备设施原因 | 现场氮气管路已添加快开盲板 | 同步排查车间所有氮气管路，安装盲板 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/4/12 13:47:45
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 供应部 | 暂存区的物料存储问题严格把关，明确暂存区每日巡查责任人 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | 有部分不应存放于暂存区的物料进入了暂存区，已沟通放置人进行处置。 | 物料原因 | 对暂存区现有物料进行梳理并沟通存放人提供处置意见。 | 后期进入暂存区的物料进入前需经过审批 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/4/1 8:38:37
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 机械完整性问题持续提升，包括设备安装标准、管路固定卡子和吊架调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 机械完整性问题持续提升 | 设备设施原因 | 机械完整性问题车间例会已单独强调培训，管路吊架现场已持续进行整改补充完毕，管路固定卡子已进行补充 | 对于机械完整性问题需要定期组织培训，车间安排专人进行补充完毕，后续抓执行 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/4/12 13:48:00
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 人用呼吸空压机备用管路电磁阀故障需要尽快更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 电磁阀为断电关，使用不合规，需更换气动阀 | 设备设施原因 | 更换气动阀，调整断电开模式 | 提前识别风险进行评估 | 2000 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/5/7 8:38:18
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 供应部 | 钯碳滤饼包装新采购铁质卡子桶，将前两批次的进行更换 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | 前两批次滤饼入库时购买的铁盖桶未到货，已沟通车间下次滤饼产出时一起换新桶。 | 方法原因 | 后期入库的滤饼均改为铁盖桶入库 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/4/6 8:52:16
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | DCS不适用的画面组态进行合理优化调整，纯水和加氢工艺的报警分开或考虑方式尽可能减少对操作人员的影响 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | DCS系统画面有部分功能存在重复性，纯水及高压釜报警在一起。 | 设备设施原因 | 根据实际情况进行系统优化 | 后续安装DCS系统，根据实际情况进行安装组态 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/3/31 20:42:00
2026/3/30 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 每月汇总DCS报警数据登记，权限清单更新等事项，严格按照SOP要求排查 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | BDH0007-赵明哲 | BDH0007-赵明哲 | 否 | 合规化管理DCS系统，保证电子数据的完整性以及合规性 | 方法原因 | 每月进行核查和数据汇报 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/30 11:44:09 | 2026/3/31 17:52:18
2026/3/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 3号楼固一车间空调机房 | 摄像头角度偏差，无法正常监控 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 人员工作时碰撞导致监控角度改变 | 人的原因 | 纠正摄像机角度并使用扳手进行紧固 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 9:09:53 | 2026/4/30 15:56:23
2026/3/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1号楼1层 | 实验室监控视频卡顿 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 光纤接触不良，已重新对接 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/3/30 9:08:39 | 2026/5/6 8:32:38
2026/3/27 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 10号楼4号库 | 应急设施（洗眼器、应急药箱、应急柜）未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 晨会宣导，加强巡检 | 晨会宣导，加强巡检 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/3/30 9:06:56 | 2026/5/6 8:32:53
2026/3/27 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1号楼1食堂 | 安全出口指示灯故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 9:03:04 | 2026/4/9 19:45:01
2026/3/27 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 7号楼叉车充电区 | 叉车灭火器无喷嘴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 供应部 | ACT2144-李佳鑫 | ACT2144-李佳鑫 | 否 | 叉车行驶颠簸导致喷嘴破损 | 设备设施原因 | 跟换合格灭火器 | 加强日常检查，发现破损及时更换 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/30 9:01:18 | 2026/4/9 19:45:55
2026/3/29 | 季节性排查 |  | 春季排查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 甲库2 | 甲库2，三区四区北侧，货架上静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 安装管路时将静电跨接线碰断 | 人的原因 | 已将断裂的静电跨接线更换完成，同时检查其他静电跨接无断裂问题。 | 每天由顾维佳负责检查静电跨接完好情况，有异常的及时处理。 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:49:26 | 2026/4/10 15:37:13
2026/3/29 | 季节性排查 |  | 春季排查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 甲库2 | 甲库2，三区四区北侧，线盒接跨接地线，未压实 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 螺丝松动导致静电线未压实 | 设备设施原因 | 已将静电线固定螺丝紧固完成。 | 每天由顾维佳进行静电线相关检查，有问题及时处理。 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:49:26 | 2026/4/10 15:36:48
2026/3/29 | 季节性排查 |  | 春季排查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 60立罐区 | 60立罐区南侧泵房，白钢管路与支架下方的白钢垫片堕落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 长时间导致 | 设备设施原因 | 进行整改 | 同步排查和整改 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 | 04/19/2026复核未完成 | 2026/3/30 8:49:26 | 2026/4/23 16:40:16
2026/3/29 | 季节性排查 |  | 春季排查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 二车间四层 | 二车间四层R01釜下方至压滤罐管路，中间弯头处静电跨接螺母未压紧。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接连接安装不规范，螺母未进行压实 | 人的原因 | 对静电跨接螺母紧固完毕 | 内部群对静电跨接安装执行要求进行强调，每日管理人员针对静电问题进行专项排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:49:26 | 2026/3/31 16:36:43
2026/3/29 | 季节性排查 |  | 春季排查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 二车间一层 | 二车间一层，R31釜下方衬塑阀门，阀门跨接线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对损坏的静电跨接更换完毕 | 操作人员当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:49:26 | 2026/3/31 16:37:05
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层09釜旁暂存2497离心机母液200L桶桶盖上有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 残留白渍 | 方法原因 | 现场进行清理完毕 | 班前会进行通报，操作细节 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/3 17:40:36
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层ce05间外压滤罐和其流体过滤器的静电接地断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已处理完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/3 17:40:56
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层3000l转连续中和管路在21釜接收罐旁法兰处渗漏黄色液体，已告知李建军整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰垫片问题 | 方法原因 | 现场进行清理，法兰进行紧固 | 对套用管路，每月进行重新打压试密 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/9 17:49:15
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间25釜旁氮气管路三通处与气源管连接处存在漏气现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 三通损，临时使用 | 方法原因 | 现场进行拆除，对拿那头进行紧固 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/9 17:49:26
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层25釜上口聚乙烯管路阀门处多个法兰间存在油状液体需要清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行清理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/9 17:49:36
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层28釜视孔灯上端接线盒丝堵松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接线盒松动 | 设备设施原因 | 联系电工进行禁锢 | 联系电工进行禁锢 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/9 17:49:49
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间ce03离心机上口连接物料管路法兰有多处物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 离心机震动，法兰垫片渗漏， | 设备设施原因 | 现场进行清理，法兰进行紧固 | 班前会继续强调，放料时重点关注法兰，设备准备安装彻底紧固 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/3 17:38:33
2026/3/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放03/29/2026，15：21一车间三层人员拆卸管路有液体流岀未承接 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 冲洗手少量积水承接不及时 | 方法原因 | 现场安排人员承接 | 车间晨会进行通报注意操作方式 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:28:41
2026/3/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 03/29/2026，21:24七车间Fd02人员取样开人孔进行，己沟通车间开手孔进行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 取样方式容易物料暴漏 | 方法原因 | 已纠正 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/2 11:54:24
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R26接收罐下口聚乙烯转移管路只有打压试密合格签； 三层R24釜上口至0497下口接收罐聚乙烯管路只有打压试密合格签； 四层R12滴加甲基磺酰氯聚乙烯管路缺少审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落管路使用完毕 | 物料原因 | 沟通文员制作 | 对管路标签使用拉扣固定 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/4/2 11:54:47
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层Ce02母液聚乙烯转移管路没有任何标签； 三层R11下口聚乙烯管路没有任何标签； 三层R17釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行粘贴完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:28:11
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R28下口聚乙烯管路只有打压试密合格签； 二层R19下口聚乙烯转移管路没有任何标签； 二层R28下口聚乙烯转移管路只有打压试密合格签 三层R11下口聚乙烯管路没有任何标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 28聚乙烯管路已进行拆卸，其余已进行整改 | 设备设施原因 | 28聚乙烯管路已进行拆卸，其余已进行整改 | 28聚乙烯管路已进行拆卸，其余已进行整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:29:06
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层西侧压滤罐掏料后手孔未紧固已告知代班张九衡罐内含有强致敏物料应加强管控 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 掏罐未结束 | 方法原因 | 现场进行紧固 | 对人员进行通报，致敏设备及时处理紧固 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:30:05
2026/3/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间一层103-FD03开人孔捅料，对讲沟通属地反馈使用金属铲铲掉搅拌叶和壁上的物料，此类操作失误对筛板的损伤极大建议避免 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:46:56
2026/3/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间二层101-ce03开盖起锅收料时双门开启，对讲沟通属地反馈门前压滤罐尾气管路取源在离心机间内导致双门无法关闭，近期发现重复问题 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气点位连接问题 | 方法原因 | 使用其他点位氮气 | 班组进行强调氮气点位使用避免使用功能间内 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:45:24
2026/3/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间电梯运送危化品正丁基锂，物流工将115049物料放入电梯同时运输，已告知属地班长强调危化品运输要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安全意识不足 | 方法原因 | 现场叫停 | 车间人员进行通报危化禁止同乘其他物料 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:47:04
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三层9455母液暂存罐至连续罐管路法兰处有渗漏，管路未悬挂走向标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 沟通文员制作 | 沟通生产经理进行添加时注意固定方式 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:47:31
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间三层应急柜锁具损坏同车间丛浩宇确认，需要处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 锁头未损坏，进行锁 | 设备设施原因 | 锁头未损坏，进行锁 | 锁头未损坏，进行锁 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:47:40
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层暂存101-R27放出离心母液200L桶表面沾染白色物料告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 表面残留白渍 | 方法原因 | 现场进行清理 | 车间进行回顾标准操作细节 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:47:52
2026/3/29 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 实验室 | 实验室排查发现DH3-Lab-1-3-FH10储物柜表面有物料痕迹、DH3-Lab-1-3-FH09储物柜内固体物料与液体物料混存，通风橱使用检查表未进行记录、溶剂柜内存放IPA异丙醇物料无对应SDS、洗手池内存在沾染物料的烧瓶未进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人张录棋、顾鹏飞人员安全意识差 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 8:48:47 | 2026/3/31 17:46:13
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层北侧连续化操作区域面罩使用后未密封放置在记录桌上。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 正压呼吸器面罩临时存放期间未进行密封 | 人的原因 | 对人员进行批评教育，面罩已进行密封 | 内部群对呼吸面罩暂存要求进行重申，日常存放注意密封，避免污染 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:07:04 | 2026/3/31 16:37:26
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层R16釜接收罐下口至R17釜上口物料转移管路法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓紧固时未调整好静电跨接位置导致跨接受力，人员误碰 | 方法原因 | 已将R16釜接收罐下口至R17釜上口物料转移管路法兰处静电跨更换并紧固完成 | 与班组人员进行强调，静电跨接安装紧固时调整好位置，避免静电跨接紧固后受力拉紧，容易误碰断裂。 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:07:04 | 2026/3/31 16:37:43
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 车间三层R25釜上口打料管路连接的插底管未封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 打料插底管使用完毕后未进行封堵 | 人的原因 | 责任人曹禹进行内部积分处罚，插底管已进行封口 | 内部群对插底管封口执行要求进行重申，日常操作注意执行 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:07:04 | 2026/3/31 16:37:57
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R30釜前，乙二醇管路阀门处渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 冷媒管路阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已将三层R30釜前乙二醇管路阀门阀门芯紧固，并添加丝堵封堵完成，现场操作人检查处理不到位，价值积分处罚。 | 要求操作人员对分管区域设备及管路阀门做好检查，发现问题及时处理和反馈，减少隐患发生。 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:07:04 | 2026/3/31 16:39:21
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R26釜前，有一200L空桶连接插底管后在现场放置，未连接其他管路和尾气。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员准备进行接收罐放桶操作，现场准备衔接不到位，接收桶准备后管路连接不及时 | 人的原因 | 对操作人员进行批评教育 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:07:04 | 2026/4/5 14:47:35
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间尿素泵压力表处，设备标签已模糊无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标签室外光照褪色 | 环境原因 | 已更换新的标识完毕 | 检查现场其他压力表标签是否存在缺失，一并进行补充 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/30 8:07:04 | 2026/4/3 17:02:32
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼楼顶 | 12号楼楼顶活性炭吸附解析一处流量计断电未投用，需确认为停用还是损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 此流量计损坏，已提报预算，到货后更换 | 设备设施原因 | 已提报预算，到货后更换 | 无需预防措施 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/30 17:08:44
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼楼顶 | 12号楼楼顶活性炭吸附解析部分电缆桥架盖板脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 电缆桥架盖板固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 重新固定电缆桥架盖板 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/15 18:23:14
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼楼顶 | 12号楼楼顶活性炭吸附解析应急柜内酒精（2025/12/13）、红花油(2025/9)等药品已过期,需进行更换； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未及时检查更换 | 人的原因 | 及时更换 | 及时检查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/30 17:09:02
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼楼顶 | 12号楼楼顶活性炭吸附解析乙二醇管道倒淋未设置丝堵； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未配备丝堵 | 设备设施原因 | 增加丝堵，已提报预算，到货后更换 | 无需预防措施 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/5/7 13:10:40
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼楼顶 | 12号楼楼顶活性炭吸附解析设备巡查表，后两次巡查不满足6h巡查一次的周期要求 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 人员有其他工作影响时效 | 人的原因 | 组内强调 | 无需预防措施 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/8 19:37:47
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼楼顶避雷带几处固定倾倒和脱落，会导致避雷带下垂、断开、电气不连续，需及时进行恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 大生产建设过程中施工踢到，已进行恢复 | 人的原因 | 现场进行恢复 | 对施工人员进行培训说明 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/8 19:42:00
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼楼顶 | 日常巡查发现7号楼楼顶组合式空调机组处受限空间CS-1734门把手损坏，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 由于使用时间较长，门把手老化，损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/5/12 14:40:24
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 巡查发现8号楼804-R08反应釜加料漏斗固定黄胶手套处直径与黄胶手套直径不一致，用O型圈固定后仍有较大缝隙，内有少料物料，现场查看加料漏斗内有物料，有物料暴露风险，现场已沟通王克振。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 生产经理更换手套时选用规格不合适 | 人的原因 | 已安排处理更换 | 车间内部强调相关标准监督执行 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/2 7:16:36
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-ce03离心机接收罐泄压阀名牌缺失，已沟通当班副主任。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标牌掉落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行替换，副主任每月进行检查更新 | 使用中进行确认 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/3/31 7:52:45
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 下午15：00，7号楼3层2车间机修人员拆卸管路时，使用登高车四条支腿均未支开，有高处坠落风险，现场已要求操作人员整改后进行作业。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 员工反馈只是上登高车进行事项确认，不是长时间使用，未调高效率，未进行支腿固定 | 人的原因 | 对员工进行培训教育，要求严格执行规定，不可为工作进度，降低管控要求 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/20 7:18:17
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 库三北侧 | 17、18号库中间应急柜内硼酸溶液过期需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 已经提交预算购买 | 人的原因 | 已更换 | 仔细排查，提前走计划，提前购买 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/5/26 10:52:39
2026/3/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼805-Fd01 | 视频监控回放03/30/2026 03：32现场人员收料时静电连接不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作人员尾料收集时静电连接脱落后再次连接时未规范连接 | 人的原因 | 人员教育强调操作标准 | 车间内部强调相关操作要求 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/2 20:41:31
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼三层四车间800-Tr02接收罐内已无液位，但液位计仍显示液位，沟通当班班长现已整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 翻板液位计磁浮子卡吨导致显示异常 | 设备设施原因 | 使用磁铁校准完成 | 加强巡查发现异常及时校准 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/5/17 7:59:17
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼真空泵房800-P01油位偏低，建议加装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已沟通设备部确认运行过程油位一半满足需求 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/17 7:28:28
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼四层一车间801-R04反应釜下方出口管道支撑已无支撑效果，请车间修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路支撑调整未达到效果安全风险识别不到位 | 人的原因 | 已安排副主任调整 | 车间内部加强巡查，内部培训强调标准 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/17 7:28:16
2026/3/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼董晓超班组 | 9号楼四层走廊应急柜点检日期即将到期，提醒其今日为最后一天，请尽快点检 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排人员进行巡检 | 人的原因 | 一巡检 | 巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:53:34 | 2026/4/17 7:27:55
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 732实验室 | 732-18通风橱，溶剂瓶中插了一根玻璃管，需要判断是有其他用途还是人员当成温度计使用了 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | 该玻璃管为温度计套管，未插数显 | 人的原因 | 将数显加到温度计套管 | 所有加热反应均使用数显温度计 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:27:56 | 2026/4/1 8:08:52
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 732实验室 | 732-16通风橱，恒温箱内介质液位已临近盘管处，建议补加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 设备设施原因 | 补充介质 | 及时补充循环机介质 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:18:04 | 2026/4/17 7:27:44
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-05通风橱内有一锥形瓶内有白色痕迹，怀疑为盐类，请规范操作习惯 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 人员操作习惯问题，未清洗彻底 | 人的原因 | 已清洗完毕 | 组内强调 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:18:04 | 2026/4/7 18:49:09
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 515实验室 | 515-18通风橱，通风处台面有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 使用人未及时擦拭 | 人的原因 | 擦拭干净 | 在实验室强调及时擦干净 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:18:04 | 2026/4/17 7:36:45
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 09：56 4号楼2-66间四氟桶遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 项目新桶较多，人员往房间运输中未注意到排风口，造成了空桶挡住了排风口 | 人的原因 | 空桶已转移走 | 和车间人员强调，运桶时少量多次进行转运，不要一下子转很多桶装满物流通道 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/10 13:28:28
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 10：01 4号楼二层物流通道一桶正庚烷未连接静电卡子。正确做法：及时连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员接收物料后因物料较多，静电卡子不足，人员在寻找静电卡子 | 人的原因 | 已添加静电卡子 | 物流电梯口已补充静电卡子 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/10 13:28:42
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：08 4号楼4-41间转移滤液管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 对于管路都需要有相关的标识，人员没有对管路进行表示的添加，有可能回让人混淆流向 | 人的原因 | 及时添加流向标识 | 对于标识的添加与使用都有第二人在场进行检查，减少错误率 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/10 13:23:16
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：32 4号楼4-15间两桶组分未连接静电卡子。正确做法：及时连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 物品尤其是存有物料的都需要加静电卡子防止危险发生，人员安全意识缺乏，没有及时添加并复查 | 人的原因 | 及时将桶上添加静电卡子 | 培训操作人员，增加复核环节 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/10 13:23:30
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 09：47 12号楼四层4-21使用完管路末端套袋破损导致溶剂流出。正确做法：及时更换塑料袋。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换密封袋 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/3/30 16:13:23
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 09：42 12号楼四层4-11手套箱橡胶圈未采用双圈固定。正确做法：及时添加橡胶圈。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加o型圈 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/3/30 16:13:11
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 09：44 12号楼四层4-21使用后的管路未及时套袋密封。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员疏漏 | 人的原因 | 增加密封袋 | 人员培训 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/3/30 16:12:57
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 09：50 12号楼四层4-21压滤罐上压力表无上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员疏漏 | 人的原因 | 增加上线标识 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/3/30 16:12:41
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 4号楼4-41间，玻璃反应釜R59搅拌电机静电接地线脱落，需要及时进行恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用过程中忽略了对搅拌电机的检查，马虎大意没有发现静电接地脱落 | 人的原因 | 对于静电接地立刻整改，使之接地 | 增加设备使用检查项，提高对设备的巡查频率 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/5 15:04:09
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 4号楼4-46间，纯化色谱系统引风罩使用过程中，阀门未开启，已沟通现场人员开启 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用引风罩没有检查阀门是否开启，并且使用过程中没有发现引风罩没有吸力 | 人的原因 | 正确开启阀门，使用引风罩 | 对于设备的使用需要第二人在场，减少错误行为的出现 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/5 15:03:54
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：40 12号楼 4-41间，氮气接入点气源软管接口处漏气，已沟通现场人员进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 插头松动 | 设备设施原因 | 紧固插头 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/1 8:37:21
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 21：49 12号楼3-14间，分装人员带着手套开门把手，正确做法应将手套脱下后再进行开门操作，避免交叉污染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/30 7:01:27 | 2026/4/1 8:36:54
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R03旁计量泵上标注泵是“坏”的字样，询问车间人员回复没用过也不知道是好是坏，车间需要进行确认如果是好的泵需要去除字样 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵损坏待维修处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:49:41 | 2026/3/31 6:22:20
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-Ce02和515-Ce01门外声光报警需要维修更换。现场离心机未进行使用但是该声光报警有轻微声音传出且无灯光闪烁。该问题还需及时处理避免影响使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 轻微信号干扰导致 | 设备设施原因 | 报警已进行测试，无异常 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:49:41 | 2026/3/31 6:24:23
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R10浓缩管路在夹层位置法兰有渗漏痕迹，车间需要查找是否有漏点及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:49:41 | 2026/3/31 6:24:50
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | B4M12-4F-R01~07平台上-4-12监控点位排查问题：最近总是取流失败，回放也是断断续续的，需要沟通陶江进行排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 监控存在问题 | 设备设施原因 | 进行相应的沟通处理 | 整体排查进行处置 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:49:41 | 2026/3/31 6:22:52
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | B5M15-2F反应区-2-50和B5M15-2F反应区-2-62监控点位排查问题：监控显示无录像信息，需要沟通陶江进行排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 区域换釜，工程部将上方所有彩板拆除，包括监控 | 设备设施原因 | 沟通恢复 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:49:41 | 2026/3/31 6:25:11
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-Ce01离心过程中人孔视镜处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 离心机氮气流量较大，溶剂在离心机内部挥发，视孔位置有个孔洞未封堵 | 设备设施原因 | 已现场处理并对离心机试镜进行禁锢 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:44:17 | 2026/3/31 6:56:35
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce07母液转移泵上方阀门阀芯处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:44:17 | 2026/3/31 6:56:54
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce01离心过程中人孔视镜处有物料渗漏，，且房间内有甲叔醚气味 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备有漏的位置，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:44:17 | 2026/3/31 6:57:10
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15夹套铂电阻电线挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用脱节断裂 | 设备设施原因 | 已下派单进行整改 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:44:17 | 2026/3/31 6:57:28
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R14反应釜正在使用，人孔螺栓未完全紧固，722-R20尾气管路德阀位置有内漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中螺栓松动，未紧固完全， | 设备设施原因 | 现已紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:35:56 | 2026/3/31 6:10:17
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R12搅拌漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备维护时油加多了 | 方法原因 | 现场已经确认，保全检查完毕 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:35:56 | 2026/3/31 6:10:30
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E05-Tc01下口三通盲板有物料痕迹，619-E04接收罐下口三通跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:35:56 | 2026/4/2 5:50:03
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R22-Tr01氮气管路接口未使用专用接口，有气体泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 安装不规范 | 人的原因 | 已更换配件 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:35:56 | 2026/3/31 6:07:21
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 清洗班气动泵下地面有较多物料痕迹未清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 6:35:56 | 2026/3/31 6:07:35
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R04下口放料聚乙烯管路放在地上，未固定在吊架上，现场沟通现场人员吕艳超固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后未及时归为固定 | 方法原因 | 已整改，已固定 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 5:41:49 | 2026/3/31 7:23:55
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R04下口使用蠕动泵滴水淬灭，支架卡槽有1处角铁缺失，蠕动泵无法固定，现场要求操作人员鲍银山滴加时严禁离人，防止蠕动泵掉落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已使用完毕，后续使用需机修焊接完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 5:41:49 | 2026/3/31 7:24:09
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层207-F07压滤罐下口管路缺少支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备准备完毕，支架安装不及时 | 方法原因 | 已安装，已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 5:41:49 | 2026/3/31 7:24:23
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R01釜表面和平台上有锈水，需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 夹套上排空排气后，渗出的水未及时清理 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 5:41:49 | 2026/3/31 7:24:40
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间二层北侧设备夹层压滤罐流体过滤器压力表缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时未及时添加上线标识 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 5:41:49 | 2026/3/31 7:25:00
2026/3/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08旁使用蠕动泵滴加磷酸，支架卡槽与泵不匹配，蠕动泵放不进去无法固定，现场要求操作人员钟明强滴加时严禁离人，防止蠕动泵掉落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 泵架子临时使用 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/30 5:41:49 | 2026/3/31 7:25:14
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-201 | 13：38，05橱高低温循环机（设置温度90℃）介质为硅油，与标签不符（提醒62条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 |  | 研发人员先换的高低温介质，更换之后就启动了高低温，未及时更换标签 | 人的原因 | 立即更换标签 | 晨会强调，启动仪器前，先更换标签 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11602-徐福深 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/29 19:46:23 | 2026/4/10 14:28:03
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 14：03，实验室无人废液柜存放一桶乙腈一桶甲醇（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 周六下班人员忘记把溶剂桶归位 | 人的原因 | 及时把溶剂桶放回防火溶剂柜 | 组内做好培训，组内每日下班人员相互提醒，仔细巡检 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/29 19:44:05 | 2026/4/10 14:25:14
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-301 | 20：55，03通风橱内柱子下口未关闭，柱子内溶剂仍往接收瓶内流动（低风险27条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 |  | 实验人员粗心大意 以为已经将溶剂抽干 | 人的原因 | 已经进行处理 将溶剂抽干 | 所有的柱子过完后 必须将下面的阀门关闭 不管有没有柱子中的溶剂抽干 不能有溶剂流出 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/29 19:41:16 | 2026/4/10 14:25:44
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站污泥压滤间 | 污水站加药罐 周边无围堰或高位溢流管路 正确做法：为罐体设立围堰或者高位溢流管路 降低泄露造成的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设计缺陷，已和施工人员协商压泥机施工期间改造 | 设备设施原因 | 增加高位溢出 | 施工前期提前识别 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/29 17:42:06 | 2026/4/16 8:59:35
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站加药间 | 污水站加药间水泵 压力表安装不规范 表头朝向地面 正确做法：调整表头位置 便于巡检读数 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 机修拆卸后未标准安装 | 方法原因 | 表头合理安装 | 验收检查中避免 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/29 17:38:14 | 2026/4/3 15:11:13
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 危废间 | 危废间存放的危废吨袋 阻挡排风口 正确做法：危废间内 废物存放位置需定置化管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 三方人员未按标识定置摆放物品 | 方法原因 | 按房间规划放置 | 定时巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/29 17:32:50 | 2026/4/3 15:10:53
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | 泵房 | 1、2、3车间泵房水环泵气动阀气源球阀未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 未加阀门锁 | 设备设施原因 | 先将阀门柄拆卸，阀门锁进行采购后安装 | 对区域所有气源阀门增加阀门锁 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 15:23:55 | 2026/4/13 1:48:35
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | 活性炭解析 | 废液罐液位计丝堵脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 进行取样检测，丝堵未上 | 设备设施原因 | 进行安装，并在冰机班组强调 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 15:18:39 | 2026/4/13 1:48:51
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层129057连续化间内有较大的氨气气味，且现场有多处跑冒滴漏情况，需要统一排查处理，现场沟通连续化人员及时处置 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 反应高温，现场多处尾气虚连导致吸力偏小 | 设备设施原因 | 现场沟通车间助工对二车间一层其他功能间不使用尾气进行关闭，增加连续化尾气吸力 | 已安排进行定期巡查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/13 1:49:04
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层人员进行129057淌罐溶剂放桶时未上称，使用手电照射的方式进行液位观察，现场沟通操作人员本人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/13 1:49:18
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间12釜滴加甲基黄酰氯，釜至缓冲罐至吸收罐管路未见打压试密合格签。 釜尾气吸收经冷凝器进吸收，冷凝器处存在三通管路通向室外，只有一个阀门，若内漏可能导致剧毒品气体扩散至室外空气。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 挂签不及时，冷凝器管路已停用 | 方法原因 | 试密标签进行添加， | 三通阀门批次结束进行添加，后续再PID画完后进行复核检查及时添加 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/9 17:50:18
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层ce03上盖处大片物料渗出结晶痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压盖卡口微松 | 设备设施原因 | 现场进行从新紧固现场清理 | 设备使用前微正压试密 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/9 17:50:31
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间ce04进料管路需要进行固定，管路较重可能导致上口发生刚性断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已处理完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/9 17:50:41
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间ce05离心机上盖有白色物料未清理，尾气液封无液体，上盖一个安全销弯曲变形，物料管路过滤器上有螺栓未紧固。 二车间ce04离心机接收罐连接磁力泵上管路末端有液体，离心机上盖有白色物料未清理，一个上盖安全销弯曲变形 二车间ce01离心机连接过滤器有螺栓未紧固 二车间ce02离心机间内磁力泵连接流体过滤器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/3 17:38:17
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间ce01离心机电机侧盖缺少一颗螺栓 三车间ce02离心机磁力泵静电接地断开，上层平台存放两件沾有物料的部件未进行密封保存 三车间ce03离心机接收罐液位计下端盲板有物料析出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少螺丝，接地断开， | 设备设施原因 | 现场进行补充螺丝，接地安装 | 使用前进行检查 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/30 8:38:55
2026/3/28 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD04后取样箱有白色物料暴露痕迹 一车间一层101-Drc04间内加料车筛料现场 表面白色物料暴露 一车间二层102-Ce02门口尾气管路表面有白色物料暴露痕迹 一车间二层101-Tr10（缺少铭牌）旁管路上 阀门内漏表面有白色液体渗漏痕迹 一车间二层101-Ce06-Tr01液位计下口白色液体渗漏痕迹 一车间三层101-R25加料车白色物料暴露痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清场不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 对班组进行重申，制度奖惩要求，注意细节标准操作 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/30 17:50:11
2026/3/28 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R06加料车拆除后大阀门表面有白色物料暴露 二车间四层102-R12加料漏斗表面白色物料暴露 二车间二层102-FD01收料口清场不彻底，物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行清理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/30 17:50:29
2026/3/28 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-Fd02表面 白色物料暴露 三车间二层103-Ce02-Tr01下口管路有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场清场不彻底，有物料痕迹 | 物料原因 | 现场进行清理 | 现场清理后进行检查 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/30 17:48:46
2026/3/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间Drc03暂存甲基磺酰氯，未按要求放置在监控下方，需要进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 存放不标准 | 方法原因 | 物料进行转移监控下 | 对暂存人员进行强调存放标准 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/31 6:40:37
2026/3/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层操作人员穿戴防护服不规范，防护服帽子佩戴在安全帽外侧。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员穿戴无皮肤裸漏，无明显问题 | 方法原因 | 对于劳保穿戴目的和要求重新强调 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/31 6:40:57
2026/3/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层双锥做ck，操作工吹扫氮气时开启尾气缓冲罐的直通氮气，已现场告知关闭。双锥氧含量不合格。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行培训要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/31 6:41:11
2026/3/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 03/29/2026 02:09 二车间一层操作人员使用单梯登高，现场缺少第二人监护。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员爬梯确认液位，未及时沟通第二人辅助 | 人的原因 | 现场核实非连续化助工 | 已同步对车间和连续化助工进行培训及强调 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/4/2 7:47:36
2026/3/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/29/2026 04:10 三车间二层Drc01操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行不规范 | 人的原因 | 现场进行培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/29 8:49:59 | 2026/3/31 6:41:23
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间北侧 | 一车间北侧项目人员段盼龙准备转移液氮时未穿戴劳保鞋。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员在实验室工作，未及时更换防砸鞋， | 人的原因 | 经过提醒后更换防砸鞋后进行该项工作。 | 部门内传达和提醒人员，涉及生产区域的操作需穿戴合适劳保，避免受伤。 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/3/29 15:52:01
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间北侧 | 一车间北侧循环水冷却塔下口法兰处螺栓松动需要紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 更换垫片后一根螺栓未紧固到位 | 人的原因 | 已将车间外循环水冷却塔下口至循坏泵管路接口法兰处螺栓重新紧固完成。 | 加强车间外运行设备的检查维护，确保设备正常运行。 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/3/29 15:52:15
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce14离心机旁的一台物料转移磁力泵未连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行确认，磁力泵连接的静电接地线断裂，磁力泵仅剩铜鼻子连接 | 设备设施原因 | 对该磁力泵重新连接静电接地线完毕 | 1.设备准备阶段对设备做好静电接地连接，谁准备谁负责 2.设备使用前对静电接地情况进行确认，异常及时处理解决 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/3/29 15:52:29
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧连续化区域，CPs147145-01-01-01批OR记录操作5：碘甲烷/四氢呋喃溶液的转移开始及结束时间无人填写，超温报警核实人处无人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不规范，记录填写不及时 | 人的原因 | 责任人根据车间制度处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/4/2 15:58:20
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧连续化区域，连续反应器902-CSTR35上没有设备标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备标识固定不到位、脱落 | 方法原因 | 对该CSTR重新添加标识完毕 | 操作区域内发现标识标签脱落情况，第一时间进行恢复 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/3/29 15:52:41
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层 | 一车间一层，R25、R26釜下方平台上，东侧一接线盒处绕性软管接头处断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 防爆软管老化损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工将R25、R26釜下方平台上，东侧三合一间楼顶处照明接线盒绕性软管重新更换并紧固完成。 | 沟通电工对车间用电设备和防爆软连进行排查，发现问题及时处理 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/3/29 15:52:55
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间泵房北侧 | 二车间泵房北侧，凉水塔循环水泵（西侧），泵头处法兰有水滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场排查循环泵法兰部位紧固不到位，存在松动情况 | 设备设施原因 | 对法兰松动部位进行紧固完毕，使用无异常 | 每日班长进行泵房凉水塔循环泵巡查确认，异常情况及时上报沟通处理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/4/3 17:02:46
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站北侧 | 污水站北侧，污水站水相转移电动隔膜泵上电机外壳接地线松动未固定。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 移动隔膜泵导致松动 | 设备设施原因 | 已将松动接地线进行紧固完毕 | 检查现场其他循环泵外壳静电接地线是否存在松动情况一并进行固定 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 8:02:00 | 2026/3/31 16:40:16
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼四层走廊门口空桶暂放至门口处，虽现场人员已挪走，但不应挡住消防通道放置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 转移设备临时存放，已安排清理，并同步排查其余地方是否有此类情况 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/4/17 7:27:30
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼二层应急柜下次检查日期即将临近，提醒其尽快完成巡查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对分管班组进行传达 | 方法原因 | 已传达 | 巡查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/4/17 7:27:13
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼二层一车间压缩气临时管搭设过低，不利于人员操作，已与现场人员沟通重新搭设。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定临时管路卡具脱落，已安排进行紧固重新挂起， | 设备设施原因 | 已恢复 | 现场 | n/a | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/4/17 7:26:49
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼三层二车间，人员签字结束后未及时将文件放回文件桌，已现场沟通姜化兴主任进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员操作习惯 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育，使用完毕的记录及时放回记录桌 | 班长副主任巡查监管此项执行情况 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/3/31 11:09:12
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 与1200-tw17接收罐相连的废液泵，阀门与单向阀处有白色粉末渗出，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 泵出口阀门手柄盘根处渗液，该罐为碱液，渗液较小，现场巡查人未及时发现，导致干燥后析出碱渍 | 设备设施原因 | 对现场痕迹进行处理 | 更换维修阀门 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/3/31 6:47:39
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼一层泵房有溶剂气味，现场沟通东松主任及韩闯班长，排查发现尾气管路总管路，卡子处有气味散出，已切换真空泵，打卡子处上报维修尾气管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路老化车间自查发现,，已上报设备部采购物资进行更换，目前在预制 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/3/31 11:13:48
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼3层分布器间有砂眼滴漏，已现场沟通东松主任及韩闯班长，进行排查处理并观察后续使用情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布器间管路老化出现沙眼 | 设备设施原因 | 报修设备部进行维修完成 | 宣贯发现异常及时上报对应部门进行维修，车间内部建立维修计划推动维护进展 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/3/31 11:13:34
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼TJ3-904-FD01有黄色和白色物料痕迹，已现场和当班班长沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经调查人员取样前未带清理现场的莫不，取样后出去找抹布期间，已对人员进行处罚，并公示 | 方法原因 | 已清理 | 传达培训 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:39:49 | 2026/3/31 11:10:13
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-E03阀门15处静电跨接基本断裂，已沟通车间人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:25:42 | 2026/3/29 23:51:04
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18空压管路需上锁，已沟通车间人员进行上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时上锁 | 方法原因 | 已进行上锁 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:25:42 | 2026/3/29 23:51:41
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-E01前207-T016储罐上方管路静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:25:42 | 2026/3/29 23:52:08
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce03-Tr01下口白钢软管末端需增加快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆卸放通未及时恢复 | 方法原因 | 已添加盲板 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:25:42 | 2026/3/29 23:52:45
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R18-Tr01上口溶剂管路缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗安装后添加不及时 | 方法原因 | 已进行添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:25:42 | 2026/3/29 23:54:06
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-Ce07左侧墙边电源线挠性管脱节，现场已沟通班组处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 电器设备老化 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:23:39 | 2026/3/30 6:50:17
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-Ce07接收罐流体过滤器压力表缺少表盘玻璃 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:23:39 | 2026/3/30 6:51:01
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 5车间三层走廊推车灭火器喷管手阀阀柄缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 7:23:39 | 2026/3/30 6:51:22
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-17通风橱，100ml*2，115℃保温反应，下班后遗漏关停，与张子鑫沟通，关停实验 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 忘关 | 人的原因 | 沟通后关闭 | 加强人员意识 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/3/31 6:47:57
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-05通风橱台面有积水，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 次日清晨检查积水已经无明显痕迹，推测为夜间冷凝水管路外部水汽凝结导致 | 环境原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/3/31 6:48:10
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-08通风橱，反应搅拌未开启，电话与申请人确认，重新启动搅拌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 取样后忘记开搅拌 | 人的原因 | 已开启 | 对相关人员培训和强调操作后需要及时再次确认 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/3/31 6:48:31
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-05通风橱，台面有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM3209-赵国有 | 否 | 经与实验室人员沟通，是其他实验室人员搬走通风橱内平行反应器后，反应器底部的物料痕迹，没有及时擦干净。 | 人的原因 | 已及时擦除 | 晨会强调，看到物料痕迹，及时主动擦除。谁的通风橱再被查到同样问题，需要上报奖惩/进行惩戒 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/4/4 7:10:05
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516实验室15通风橱，有一离心管无标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 | 否 | IPC小样，未及时张贴标签。后续未及时清理 | 人的原因 | 及时张贴标签，或及时清理 | 建议放宽对离心管IPC稀释后样品的标签管控，提高研发效率；同时在实验室强调，样品简单标记，待分析数据拿到后，及时清理 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/3/31 11:13:02
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617实验室办公区域，文件使用结束未及时收起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 该文件是仪器借用登记本，为其他实验室人员借用仪器设备使用，放到该位置便于其他实验室人员寻找登记，非受控文件。 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/3/31 11:12:28
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735实验室08通风橱，未使用时挡板未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 人员意识不足，通风橱用完后未及时下拉到最低 | 人的原因 | 将通风橱下拉到最低 | 对实验室进行培训，通风橱下拉到最低 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:54:34 | 2026/3/31 11:11:52
2026/3/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 11号楼三层 | 16：40 11号楼3-71间 200L桶上插底管未添加阀门控制，正确做法：插底管使用需添加阀门控制，防止滴漏无法及时关闭 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 200L桶上插底管未添加阀门控制 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/4/1 8:16:55
2026/3/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 17：15 12号楼4-14间 塑料桶阻挡溢出桶，正确做法：及时转移，防止影响应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 场地原因 | 环境原因 | 转移遮挡物 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/4/1 8:16:37
2026/3/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 16：25 4号楼4-14间，分装间有一袋固体物料未放置在二级防护槽内，正确做法应放置在二级防护槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-14间，分装间有一袋固体物料未放置在二级防护槽内，正确做法应放置在二级防护槽 | 人的原因 | 正确做法应放置在二级防护槽 | 应放置在二级防护槽 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/4/1 8:36:37
2026/3/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14:28 12号楼4-17间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/4/1 8:36:17
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：39 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy02-R01激活罐旁一桶dic缺少二级防护。正确做法：及时添加二级防护桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 增加防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/3/31 6:22:05
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 20：49 12号楼三层3-16间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修更换，确保设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/4/4 6:39:47
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 21：10 4号楼四层4-12间灯管闪烁。正确做法：及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-12间灯管闪烁。正确做法：及时报修。 | 设备设施原因 | 及时报修,注意日常巡查 | 日常使用多加注意 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/3/31 6:22:23
2026/3/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 20：20 11号楼3-71间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 蠕动泵打料时亚克力板盖子未及时下拉 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 6:17:39 | 2026/3/31 6:22:43
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层09釜下口转移泵未进行固定，还请固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 转移泵缺少固定 | 设备设施原因 | 已停用 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/3/31 6:23:14
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04接收罐液位计下方地面污染，还请及时查看和处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 德阀误碰 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/3/30 6:48:31
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层04釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 二氯体系，氮气流量过大 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/3/30 6:48:44
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层走廊4-28门对面应急逃生标识螺丝松动状态，还请及时紧固处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 紧固 | 排查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/1 13:47:48
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层09釜投NBS现场有溶剂气味，已告知操作人投料进行控制防止气味扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场气味大 | 物料原因 | 人员现场已告知 | 关闭投料阀门后，氮气置换一定时间后打开仓门 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/3/30 6:49:09
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | 罐区 | 4号楼十立罐区北侧磁力泵操作柱下方静电扁铁缺少合格绿签，还请及时检验添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 合格签脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 定期检查标签 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/3 7:26:18
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | 罐区 | 4号楼十立罐区北侧磁力泵操作柱按钮保护罩开胶掉落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 高位报警开关按钮锁，位置人员进出不方便，进行拆除，已将报警开关内部设置为常开，避免误碰关闭。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/3 7:26:39
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | 罐区 | 4号楼十立罐区P35磁力泵法兰静电跨接掉落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 静电跨接脱落 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 定期检查，损坏及时更换 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/3 7:26:54
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | 罐区 | 5号楼南侧十立罐区DH1-500-T012管路阀门盲板缺少静电跨接，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 跨接脱落 | 设备设施原因 | 更换静电跨接 | 定期检查，及时更换 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/3 7:27:08
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | 罐区 | 5号楼十立罐区南侧静电接地报警器绿签到期01/10/2026,还请及时检验。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 未及时更换合格标签 | 人的原因 | 立即校验，并更换合格标签 | 定期进行检查现场静电设施是否在合格范围内 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/3 7:27:32
2026/3/29 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | 罐区 | 5号楼十立罐区南侧静电扁铁缺少合格绿签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 合格签脱落 | 环境原因 | 重新粘贴合格签 | 定期检查标签标识 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/4/3 7:27:44
2026/3/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E02-Tr03储罐上口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/29 1:42:57 | 2026/3/31 6:23:50
2026/3/27 | 监控巡查 | 承包商施工安全巡查 | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 2-214 | 南通通博施工人员登高作业俩人同用一梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS13321-仇旭英 | ALS13321-仇旭英 | 否 | 施工人员安全意识不足，未合理安排分工工作；现场监护人注意力不集中，未注意到相关不规范操作并及时制止 | 人的原因 | 对相关施工人员进行安全意识强调，后续施工严格监督相关动作 | 现场监护人员务必保证施工人员在视线范围内 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/28 20:52:50 | 2026/4/16 16:30:48
2026/3/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-309 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带（超过1分钟） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员操作疏忽大意 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/3/28 20:49:49 | 2026/4/10 14:27:39
2026/3/27 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 22：28，废液桶未连静电卡子（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 废液桶放回原处忘记连接静电卡子 | 人的原因 | 及时给废液桶连接静电卡子 | 组内做好培训，巡查时发现问题及时提醒 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/28 19:28:59 | 2026/4/10 14:26:03
2026/3/27 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-313 | 20：40，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS2212-刘照强 | 否 | 部门当天值班人员忘记对4-313巡检 | 人的原因 | 已经和该值班人员强调需要对4-313进行值班确认 | 每天检查实验室安全确认情况 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13240-汪涛 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/28 19:25:41 | 2026/4/10 14:26:27
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 一楼Drc01双锥间压力表玻璃破损，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 掉地下表玻璃摔坏了 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 17:03:14 | 2026/3/29 7:14:43
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 一楼9057连续化两个储罐液位计无丝堵 二楼e05薄膜轻组分罐丝堵未上紧 三楼DH3-102-Tr019无液位计 三楼22对面白钢储罐无液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 丝堵损坏， 22对面罐进行清洗待回复 | 设备设施原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 17:01:53 | 2026/3/29 7:15:01
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N动力站北侧 | 承包商舜隆机电临时用电线路穿过窗口未做防护； 正确做法：临时用电线路直接穿过窗口，未采取绝缘、防磨损、防挤压保护措施； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员意识不足，加强培训 | 人的原因 | 增加防护 | 人员培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/28 15:51:36 | 2026/4/10 13:14:12
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼701-Fd04 | 视频监控回放03/25/2026 16：34操作人员踩在三合一收料口上安装仪表，有坠落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 仪表高度超过本人身高，不方便仪表更换操作，当时现场也没找到合适的登高工具，现场观察出料阀不算太高(距离地面一米左右)， | 方法原因 | 更换合适的登高工具 | 设备维修前先找合适的登高工具 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/28 14:51:59 | 2026/4/2 20:42:07
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号楼901-Ce01 | 视频监控回放03/25/2026 15：57现场人员进行接收罐放桶操作，人员未使用泵出方式放桶，采用对接收罐氮气加压方式放桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备水冲处理，操作人员误以为防水操作不用泵出方式也行，已对人员进行处罚，并全员公示 | 人的原因 | 一面谈处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 14:51:59 | 2026/4/1 8:08:08
2026/3/28 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | 421易制毒易制爆暂存间 | 台账登记物料动态显示不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0016-吕顺兴 | ABT0253-刘旭峰 | 否 | 台账信息统计形式不够清晰、合理 | 人的原因 | 重新设计统计形式 | N/A | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/28 10:21:23 | 2026/6/3 16:51:43
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 104更衣间鞋套盒子里有一盛有小半瓶液体的塑料瓶，无标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识不到位 | 人的原因 | 立即识别液体种类并按危废规范处置 | 重申要求，严禁遗留无标识化学品 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101-14通风橱内存放物料，通风橱风速为零 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验室风机不足 | 设备设施原因 | 仅为暂存物料使用 | 仅为暂存物料使用 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室废液桶未盖桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 员工操作习惯不良 | 人的原因 | 立即盖好桶盖，排查其他废液桶同类问题 | 加强废液处理培训 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室西侧桌面边缘一个玻璃瓶倒放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 员工操作后未及时整理台面 | 人的原因 | 员工操作后未及时整理台面 | 及时整理台面 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室16号通风橱一个内有溶液25ml烧瓶敞口存放 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识不足，未严格执行化学品容器密封规范，实验结束后未及时加盖 | 人的原因 | 立即为烧瓶加盖密封，清理通风橱内物品，确认溶液状态并做好标识 | 强化实验结束后容器密封检查要求 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室三废区多个四氟桶表面存在黄色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 三废区清洁责任未落实，实验人员倾倒物料后未及时清理桶身残留，日常保洁不到位 | 人的原因 | 立即擦拭四氟桶表面，清除黄色物料痕迹，恢复区域整洁 | 明确三废区清洁责任人与频次 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 20：20巡查101实验室溶剂柜内气味较大，发现有一乙酸乙酯的溶剂盖未盖紧，易导致气体泄漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员取用溶剂后疏忽大意，未确认瓶盖完全拧紧，对有机溶剂泄漏风险认知不足 | 人的原因 | 立即拧紧，加强通风 | 组内提醒 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 22：52巡查104实验室发现标有口罩的收纳盒存放一小瓶不明溶剂，该溶剂无任何标识、名称，无法识别该溶剂的安全风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员违规将化学品混入个人防护用品区域 | 人的原因 | 清理收纳盒内无关物品 | 严禁 PPE 与化学品混放 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 18：43监控核查到104实验人员进入实验区域未穿好专用防护服 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 个人防护意识淡薄，未严格遵守 PPE 穿戴规范 | 人的原因 | 对该实验员李文进行警告 | 组内强调 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站西侧排放口 | 污水站西侧排放口标识牌掉落； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识老化，脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴标识 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站西侧排放口风机 | 污水站西侧排放口风机管道法兰口缺少螺栓导致漏风； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题，设备安装时缺少 | 设备设施原因 | 使用密封胶封堵漏风处 | 待污水转检修时一起维修 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站西侧活性炭箱 | 污水站西侧活性炭箱密封不严，容易导致尾气泄露； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 活性炭箱老化变形 | 设备设施原因 | 临时使用黑黄胶带密封， | 报4月份概算更换碳箱 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站好氧池顶部 | 好氧池顶部多个盖板缺少受限空间标识； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识褪色老化，更换不及时 | 人的原因 | 标识已更换 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水池顶部配电箱 | 污水池顶部配电箱（TJ1-WSZ-07)出线端电线护套脱落，且配电箱底部缺少防电线割破措施，有电线破损风险，易造成触电事故； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电箱使用时间长，部分管件老化 | 设备设施原因 | 已联系电工整改完成 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 废液间 | 废液库中废液桶未夹静电导出线； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未及时做静电接地 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废库 | 危险废物距墙体小于50cm； | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 国标无要求，未识别到 | 方法原因 | 按照要求距墙体小于50cm | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 14：06监控核查到104实验人员较长时间头伸进通风橱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全操作意识薄弱，未严格遵守通风橱操作规范 | 人的原因 | 立即叫停该操作，对涉事人员进行现场安全警示教育 | 强化现场巡检 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-制备 | 15：26，101实验室立式通风橱制备操作区，现场接收废液的桶需考虑使用专用接头，同时需考虑废液接收溢出风险，考虑增设二级PP槽防护和浮漂指示液位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 防护设施配置缺失 | 人的原因 | 增设二级 PP 槽防护 | 全面排查实验室废液接收设施 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 15：10，106冰箱间，现场冰箱盖不严，冰箱压缩机在持续运行，侧边散热温度较高，需要采取措施将冰箱做好密封，长时间此种方式使用已出现异常。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冰箱门封条老化或未正确关闭 | 设备设施原因 | 联系报修 | 冰箱定期巡检 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 16：06，2-101-14通风橱无引风，现场存在物料操作情况。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未提前确认通风橱运行状态 | 设备设施原因 | 仅暂存物料或小量操作 | 仅暂存物料或小量操作 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 16：08，2-101-10通风橱，研发人员李文进行真空水泵抽滤操作，未将水泵放置通风橱内，现场有较大溶剂气味。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对有机溶剂挥发风险认识不足 | 人的原因 | 立即将水泵移入通风橱内，加强现场通风 | 明确通风橱内设备放置与操作要求 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室一号试剂柜内一瓶1，4-二氮杂双环【2，2，2】辛烷未在准入清单内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 试剂采购与入库流程未严格执行清单审核 | 人的原因 | 将该试剂补录入清单 | 定期开展试剂台账核对 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室废液桶表面存在大面积白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常清洁与维护不到位 | 人的原因 | 立即清洁废液桶表面 | 增加废液容器清洁与巡检频次 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/28 10:18:51 | 2026/3/28 10:18:51
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼 | 巡查发现12号楼3-18储罐法兰静电链接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 静电线被挂断未及时发现 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 制定专人进行巡查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/4/9 10:57:43
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 危废库外 | 危废库灭火器缺少检查签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 危废库外应使用推车式灭火器，但消防组26年待采购新推车式灭火器，临时使用手提式灭火器替代 | 设备设施原因 | 临时使用手提式灭火器替代 | 临时使用手提式灭火器替代 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/4/16 13:21:09
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 九号楼4-7釜投料口盲板螺栓没紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗班组在洗设备后未及时紧固盲板螺丝，已安排进行紧固 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查，传达 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/31 6:48:55
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 702-R04，滴加三仲丁基硼氢化锂THF溶液，使用的钢瓶状态标签未及时更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签未及时更新 | 人的原因 | 已对责任人重新培训，要求使用前进行更换标识并找副主任复核 | 副主任复核现场进行检查确认 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/4/1 8:03:14
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 700-N15收料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:14:01
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 8号楼4车间，可燃气体检测器掉落，需固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 检测器固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 重新固定检测器 | 自查同类问题一同整改 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/4/1 8:03:26
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 1、800-N05取样操作，操作人员穿戴白色防化服、全面罩、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、800-N18翻料操作，操作人员穿戴白色防化服、全面罩、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:14:11
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼3-18间，管路支架未起到作用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 支架损坏，已进行维修 | 设备设施原因 | 进行维修 | 班前会传达日常注意巡查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/4/1 8:03:36
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1、1205-R22打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R21打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 905车间2层，灭火器管路断裂，需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排人员沟通消防中控室进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/4/1 8:03:44
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、903-R04打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼姜泽奇化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 巡查期间提问8号楼侯英杰化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知蠕动泵安装紧固要求及四氟管两端密封操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 巡查期间提问8号楼岳吉伟化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知法兰垫片安装错的风险且举例准确清晰。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼刘巍化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 巡查期间提问8号楼杨朔化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼赵新民化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 巡查期间提问12号楼殷源源化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/28 9:13:31 | 2026/3/28 9:13:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间一层Drc02间内磁启下方缺少丝堵，已告知韩立峰现场整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 丝堵缺失 | 设备设施原因 | 已安装恢复 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/4/9 17:50:52
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层05釜下口放料转移管路使用绑带进行固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 临时使用绑带固定忘记拆除 | 方法原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/4/9 17:51:07
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R21旁8835项目滴加正庚烷管路断开后管路未固定； 三层R12釜下方氮气管路断开后搭在其他管路上未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 已使用完毕 | 设备设施原因 | 待拆除 | 及时拆除 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:15:16
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R25釜西侧管路断开后使用静电导线捆绑固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已更改吊挂处理 | 人的原因 | 更换吊挂处理 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:15:30
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R21通氯化氢气体管路使用后使用绑带吊起固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 使用完毕，待拆卸 | 设备设施原因 | 使用完毕，待拆卸 | 使用完毕，待拆卸 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:15:57
2026/3/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 03/27/2026，19：04一车间二层人员安装管路未使用板手紧固快开卡子己告知车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未使用扳手 | 设备设施原因 | 已紧固 | 及时紧固 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:16:27
2026/3/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 03/27/2026，20：29三车间三层Fd01间内尾气管路有液体流出己沟通班长反馈向连续中和转罐吹扫管路时把水相从尾气处吹岀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 太满导致从尾气吹出 | 设备设施原因 | 对车间进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:16:41
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-ce05离心机尾气平台下有黄色液体痕迹，告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气夜风罐撒漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 发现及时处理 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:16:56
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间物流人员使用的对讲机，外壳有破损电路板暴露，影响防爆安全性能建议停止使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未意识到此类防爆事项 | 人的原因 | 以停止使用 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:17:09
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间一层103-Drc06check发现双锥连锁装置开焊脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 焊接开焊 | 设备设施原因 | 进行螺丝固定 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:17:24
2026/3/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层高效精馏平台台阶下静电扁铁尖锐处翘边未固定、一车间三层101-R26冷凝器旁地面凸起螺栓，存在划伤绊倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 扁铁翘边 | 设备设施原因 | 沟通电工进行固定 | 车间进行整体排查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/4/4 18:06:05
2026/3/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-E06-Tr01磁力泵拆除遗留固定的螺栓和静电扁铁，存在划伤绊倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 此处人员不通行 | 设备设施原因 | 以进行掰直处理 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:20:20
2026/3/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-R19-Tr01静电扁铁翘边未固定、三车间二层103-R25-Tr01静电扁铁翘边未固定、三车间二层103-R27-Tr01静电扁铁翘边未固定、三车间二层103-R21-Tr01静电扁铁翘边未固定、三车间三层103-R27旁静电扁铁翘边未固定，存在划伤绊倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电翘边 | 设备设施原因 | 进行维修 | 进行维修 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/4/4 18:06:52
2026/3/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现03/28/2026 03:58，二车间四层人员取样未使用法兰盘未连接尾气管路，对讲告知现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 对于车间要求人员执行有纰漏，人员忘记添加 | 人的原因 | 已和人员进行强调完毕，再次出现此类问题进行奖惩 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:20:05
2026/3/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现03/28/2026 02:07，三车间三层103-Fd01人员收料期间未关闭缓冲间门，中断收料操作人员到缓冲间门外脱劳动防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 8:26:51 | 2026/3/29 7:19:36
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机间外灭火器绿色合格签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场进行设备检查完成后，人员填写遗漏，复核人员识别补充 | 人的原因 | 现场复核识别进行补充完成 | 车间复核执行良好，人员执行过程自查缺失，进行内部处罚警示 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/3/29 15:53:12
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-R32釜下方一转移泵出口法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 安排人员重新添加静电跨接完毕 | 操作区域内发现静电跨接缺失、损坏等情况，第一时间处理解决 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/3/29 15:53:25
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间RTO碱洗塔至风道中间高空管路有液体滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 酸性烟气腐蚀 | 物料原因 | 已进行停炉堵漏完毕 | 每次检修增加烟道维修项进行焊接维修 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/5/10 15:45:03
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层西北侧溶剂转移管路处一接线盒连接的电源线挠性软管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 每日当班期间对操作区域内挠性软管完整性进行确认，发现损坏情况沟通人员进行处理 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/3/29 15:53:37
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区，902-Cd04-Tc01储罐前磁力泵接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误踩导致脱落 | 人的原因 | 已对现场脱落接地线重新进行连接完毕并进行检测合格并对其他位置静电接地线进行排查，无异常 | 人员巡查时注意观察各处静电接地线情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/3/31 16:40:36
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R17釜下口盲板处，有液体渗出滴漏至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员接班后区域检查无异常，当班期间17釜涉及烘釜操作，开启下口氮气后17釜下口盲板处有水滴落，对17釜下口盲板拆卸检查，内部垫片老化不满足密封使用要求 | 设备设施原因 | 重新更换垫片紧固完毕，无异常 | 操作区域内发现跑冒滴漏情况第一时间从根源处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/3/31 16:40:51
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间尿素转移泵控制箱，缺少防雨措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 原密封塑料袋拆除 | 设备设施原因 | 已重新安置防雨措施 | 每周确认各设施防雨措施是否完好，进行替换和维修 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:58:32 | 2026/3/31 16:41:07
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 10号楼实验室走廊 | 物业收三废人员在实验室走廊将多个沾染物垃圾袋中的垃圾倒入一个垃圾袋内，沾染物掉落撒漏，现场制止人员违规操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | 否 | 垃圾袋破损，导致垃圾散落 实验室废物、废液由实验室人员送出，快递员不负责倒桶、装袋 | 人的原因 | 再次强调，废物传递过程，注意外包装是否完好并及时处理避免污染 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/4/16 13:23:59
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 416实验室 | 416-18通风橱使用溴化氰，人员了解物料风险，操作规范，物料储存，劳保穿戴正确。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/3/28 7:53:34
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 620实验室 | CKo148089-01项目使用氟化氢吡啶,人员了解物料风险，操作规范，劳保穿戴正确 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/3/28 7:53:34
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 620实验室 | CPo125823-04使用剧毒化学品叠氮钠配置成溶液，在620实验室进行连续化加料，人员操作规范，劳保穿戴正确，剩余物料已退库物料沾染物使用破坏液破坏。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/3/28 7:53:34
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 515实验室 | CPo147091-01项目使用剧毒化学品氯甲酸乙酯，人员操作规范，劳保穿戴正确，沾染物使用破坏液破坏，剩余物料已退库 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/3/28 7:53:34
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735-13通风橱内5S较差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 通风橱物料较多，未及时规整 | 人的原因 | 整理通风橱台面物料 | 物料要及时规整 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/4/7 18:49:19
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-05通风橱的过夜登记错登成618-05通风橱 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 过夜反应填写人疏忽写错通风橱编号，查看监控复核人有实地复核过夜反应状态 | 人的原因 | 巡查发现后进行改正 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，同时对于违规人员进行处罚 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/4/7 18:49:38
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619实验室，03/27/2026的存取登记记录未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 物料盘点人员疏忽未及时登记导致记录缺失 | 人的原因 | 巡查发现后及时统计整理盘点记录 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/4/7 18:49:48
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 617实验室 | 617实验室03通风橱台面有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 物料痕迹未清理 | 人的原因 | 已清理 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/3/30 7:18:30
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732-16通风橱，过夜反应，循环机介质过少，钉钉电话联系申请人，进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 补充介质 | 组会强调，过夜反应需要查看循环机介质，及时补充 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:34 | 2026/4/1 8:03:54
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R17釜浓缩使用中，回流管路阀门下方弯头法兰有一颗螺栓松动，已现场要求操作人员紧固 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 安装禁锢后下方螺栓松动 | 设备设施原因 | 已现场禁锢完成 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:04 | 2026/3/29 7:18:29
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R09接收罐表面粘贴303-R05-Tr01标识，需要确认 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 储罐编号为303-R05-Tr01暂时给09釜使用 | 设备设施原因 | 无需整改 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:04 | 2026/3/29 7:18:43
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R01下口股氮气阀门法兰处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 螺栓松动法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固并清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:04 | 2026/3/29 7:18:54
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce07离心机大盖处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 离心机缝隙渗漏 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:53:04 | 2026/3/30 6:51:36
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R14投料聚乙烯管路需套袋密封. | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 新设备准备，未及时进行套袋 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 7:24:39
2026/3/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 20:20，03/27/2026,206-R15取样，CPo147451-01项目人王小旭取样带黄胶手套，未按OR要求戴丁腈手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员劳保未佩戴完全 | 人的原因 | 已整改，同时通知项目人员领导进行处罚 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 7:24:53
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22加料车缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装加料车后人员未及时添加支撑 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 23:54:37
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R11视孔灯未固定。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 反应釜体系怕光，怕人员打开后关闭不及时，未进行安装 | 设备设施原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 23:55:07
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R12区域多桶硝酸暂存时间较长（超过1天），物料需现用现备禁止长时间在车间暂存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 纯化水钝化使用，提前备来未按照计划投入 | 方法原因 | 已投入 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 23:55:32
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 208-FT03-Tr04接收罐表面锈渍需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间夹套使用年限较久，已无法焊接维修，渗漏严重 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 7:25:09
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 三层208-FT01精馏塔旁地面锈渍需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间夹套使用年限较久，已无法维修，渗漏严重 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:18:18 | 2026/3/29 7:25:22
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 4号楼十立罐区410-T006液位计缺少液位上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 定期检查 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/4/3 7:28:02
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 4号楼十立罐区400-T010压力表无上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 定期进行检查 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/3/28 19:12:27
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 4号楼十立罐区400-T012压力表无上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 定期进行检查 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/3/28 19:12:53
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 5号楼十立罐区南侧TF-P28磁力泵电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期进行电气设备排查 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/3/28 19:13:33
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 5号楼十立罐区南侧TF-P30磁力泵Y型过滤器底部有渗漏痕迹，需要排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 清理过滤器后，痕迹未清理 | 人的原因 | 清理物料痕迹 | 操作完成及时清理现场 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/3/28 19:14:06
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 5号楼十立罐区500-T004液位计缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 定期进行检查 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/3/28 19:15:36
2026/3/28 | 专业性排查 |  | 十立罐区排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 5号楼十立罐区北侧部分夜间照明灯损坏照明强度低 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 照明射灯故障 | 设备设施原因 | 报修待维修 | 故障及时更换 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/3/28 7:04:12 | 2026/5/1 7:27:46
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间固定试可燃气体探测器前有物料桶遮挡 已通知现场人员移走 正确做法：固定式可燃气体探测器前禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 场地原因 | 环境原因 | 转移遮挡物 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/31 21:16:19
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-11间二层滴加线路1电子秤电线裸露断裂 正确做法：及时维修，确保防爆性能及正常使用。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/4/21 21:04:49
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-02间灭火器前有推通车遮挡 正确做法：灭火器前1米禁止有遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 环境因素 | 环境原因 | 转移遮挡物 | 同类排查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/31 21:16:31
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-18物料中转间固体物料为单层包装 正确做法：固体物料存放应加二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物料较多人员未及时添加防护曹 | 人的原因 | 已添加防护曹 | 对车间人员培训接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/4/10 13:23:56
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼四层4- 间多个储罐的液位计上方法兰未添加静电跨接 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人员遗漏 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/30 16:12:29
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-48使用过的四氟管路未套袋处理。正确做法：及时套袋防止气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员未按标准操作，导致可能泄露四号楼四层4-48使用过的四氟管路未套袋处理。正确做法：及时套袋防止气味扩散。 | 人的原因 | 正确做法：及时套袋防止气味扩散。 | 正确做法：及时套袋防止气味扩散。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/30 16:12:16
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼4-47标识牌上有明显物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 使用过程中，沾染物料，四号楼4-47标识牌上有明显物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | 正确做法：及时清理。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/30 16:12:04
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼三层 | 11号楼三层9车间电子秤使用C类签。正确做法：更换为B类签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 该称是CNC区域的，搬到九车间使用，换签的事，需要沟通一下 | 环境原因 | 已经沟通 | 使用注意 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/31 20:15:40
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-03氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员为巡查到氮气漏气，4号楼4-03氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/31 20:16:22
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-30物料中转间内一物料桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 物料暂存需要加静电卡子，4号楼4-30物料中转间内一物料桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加。 | 正确做法：及时添加。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/31 20:16:47
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-45真空管路阀门未关。正确做法：及时关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 真空使用完毕需要及时将阀门关闭，4号楼4-45真空管路阀门未关。正确做法：及时关闭。 | 人的原因 | 正确做法：及时关闭。 | 正确做法：及时关闭。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/31 20:19:39
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：22 4号楼4-26间TJ4S-404-R73釜温度表缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 仪表上需要添加相应的标签，4号楼4-26间TJ4S-404-R73釜温度表缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，双签管理 | 正确做法：及时添加，双签管理 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/30 21:01:29
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：29 4号楼4-43间CMM-404-F04压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备使用过程中想关未使用部位需要有盲板，4号楼4-43间CMM-404-F04压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/30 21:01:42
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：87 4号楼4-04间通风橱内电子秤上有白色物料痕迹。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 电子秤使用完毕后需要对秤表面进行擦拭，4号楼4-04间通风橱内电子秤上有白色物料痕迹。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 人的原因 | 正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/3/30 21:04:09
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：28 4号楼3-03间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-03间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:48:07 | 2026/4/10 13:24:10
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 物流平台22车间：甲基叔丁基醚，乙酸乙酯，次氯酸钠溶液，丙醇，混放在写有乙二醇二甲醚的存放区域 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员存放位置错误 | 方法原因 | 现已重新摆放 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:44:41 | 2026/3/31 6:10:42
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 21车间物流平台三乙胺和甲基叔丁基醚混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 因平台较小，物流来料后未及时运送物料 | 环境原因 | 已及时运送至现场投料 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:44:41 | 2026/3/29 4:18:09
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R06，人员投料，加料车手套破损，漏口，粉尘暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中破损，未及时更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:44:41 | 2026/3/31 6:10:56
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-F01压滤罐捅料未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员安全意识不足， | 人的原因 | 对人员面谈，重新进行培训 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:44:41 | 2026/3/29 4:18:29
2026/3/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R17下口法兰跨接断裂、722-R31下口四通法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂，未及时更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/28 6:44:41 | 2026/3/31 6:11:11
2026/3/27 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-103 | 实验室人员在抽滤操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带（超过1分钟）（低风险30条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 安全意识薄弱，忽视通风橱有效防护高度要求，不理解 “呼吸带暴露” 的风险，操作时心存侥幸 | 人的原因 | 对当事人及相关实验人员进行现场再培训，明确通风橱安全高度、呼吸带防护要求。 | 加强日常巡检，定期巡查，发现违规立即制止并记录。 | 无 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6590-翟云丽 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/28 3:39:52 | 2026/3/29 6:51:56
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20：30，06橱机械搅拌使用时未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 项目人没有检测到位 | 人的原因 | 及时给搅拌头缠胶带 | 项目主管要复核到位，实验室要组织培训 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/27 19:50:33 | 2026/4/10 14:26:51
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-311 | 20：30，06橱机械搅拌使用时未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 项目人忘记缠胶布 | 人的原因 | 已经对项目人进行培训 | 下班前进行实验室检查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/27 19:48:29 | 2026/3/29 6:42:37
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 20：40，1-305-09通风橱中循环机循环处于关闭状态，使用的磁子也未转动，联系实验复核人沟通后得知实验取样后，未及时开启，已进行断电处理。（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人：王晓宇，白文利。需要过夜的反应在下班前进行取样跟踪，取样时关闭了磁子和循环机循环，取样后忘记开启 | 人的原因 | 已断电 | 所有过夜实验：实验申请人，一线确认人均需要在下班前做稳定性检查（包括温度，设备，搅拌状态等） | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/27 19:45:47 | 2026/3/30 15:29:19
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4层1车间使用红色阀门锁需更换颜色且锁松动可直接用手拿掉。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 对于锁定要求执行不到位 | 人的原因 | 已将红色锁具更换颜色重新进行锁定 | 车间内同类型锁具全部更换颜色，同时传达锁具使用要求，管理人员加强监管 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:13:15
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4层1车间地面管路标识标签悬挂在侧面，不易于人员观察，建议朝上放置。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 标识悬挂人员对于标识悬挂意义理解不到位考虑不周全 | 人的原因 | 现场调整标识方向便于操作人员观察 | 车间内部悬挂标识悬挂标准需要易于操作人员观察 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:16:57
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4层1车间压滤罐压滤中，上口单口法兰未安装盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 对于压力容器使用上口单阀添加盲板要求执行不到位 | 人的原因 | 使用中压滤罐添加盲板 | 车间内部强调相应管控要求，车间内部补充物资，管理人员加强日常监管执行 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:17:15
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4层1车间20%乙腈溶液放桶未使用防静电复合软管、哈氏合金插底管（使用聚乙烯管），需要进一步评估如何执行（三、四类项目和溶剂不同占比）。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 多批次商业化项目，体系组成25%乙腈75%水，PH酸性5，大分子项目对于转移管路洁净度要求较高 | 物料原因 | 持续管控措施管路桶氮气置换合格1%氧含量以下，管路使用前车间主管及以上人员审批 | 采购新的防腐防静电管路及插底管 | 10000 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:17:55
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4层1车间放桶操作现场人员操作位置狭窄，不便于人员应急关阀操作，设备准备布置时需要设备操作空间。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 车间移动设备较多设备摆放未给操作人员留有足够的空间 | 人的原因 | 现场移动设备重新摆放，暂时不用的清理保留足够操作空间 | 移动设备摆放及管路设计需要考虑后续生产操作便捷度及安全性 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:18:33
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 8号楼4层1车间正庚烷滴加高风险操作，建议增加固定尾气流量计，判断氮气流量。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 辅助氮气流量计配置不足对于操作指导性缺失 | 人的原因 | 现场通过尾气管路是否有气体排出判断氮气流量是否满足 | 采购小流量流量计安装于尾气端 | 2000 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:19:15
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼3层5车间805-R06釜（使用中）釜下口支路末端建议加盲板，在转移过程中容易滴漏，需考虑盲板增加必要性。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 转移管路单阀存在滴漏风险识别不足 | 人的原因 | 阀门位置添加盲板 | 阀门清洗试密标准监督执行，盲板安装规范车间内部强调监督执行 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:19:43
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼3层5车间805-R07釜上方电线管路与防爆挠性管连接处松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 该位置防爆饶性管松动怀疑为拆卸加料漏斗过程误碰导致 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 调整饶性管走向避免误碰 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:20:19
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼3层5车间防爆电话听筒线外皮脱落露出内部电线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 听筒长时间使用拉扯导致保护线损坏 | 设备设施原因 | 已报修电工维修完毕 | 排查其他电话工况 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:21:31
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼每层吊装口卷帘门控制开关盒有防爆证书编号，但缺少防爆等级标识，需确认是否满足防爆要求。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设计安装初期识别不到位，对于设备安装前验收工作执行不到位 | 人的原因 | 设备部确认是否满足防爆要求 | 如不满足采购更换 | 500 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/7/29 13:29:09
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼2层6车间泵与固定管路之间无软性振动缓冲，使用快开卡子连接，快开卡子手能拧动 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 磁力泵运转基本无震动与隔膜泵工况不一致 | 设备设施原因 | 紧固卡子完成 | 定期进行检查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/15 18:54:18
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼三合一接收罐液位计没有DCS远传液位报警，属地已申请整改费用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已申报费用，根据车间整体情况进行推进改造优化 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 300000 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/1 21:11:21
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼压滤罐就地温度显示仪使用软管连接，降低设备整体高度，易于设备移动。（良好执行项） | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/3/27 18:05:41
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼外围废液罐区放桶操作，未见视镜，现场询问操作人员反馈未每桶进行氧含量检测（如不检测需有书面吹扫测试评估报告），CK未记录检查桶数量，需确认CK更新和放桶制度及双控要求的一致性。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员未按照要求执行置换后每桶检测氧气含量，制度执行不到位 安全类文件填写存在偏差培训及监管不到位 | 人的原因 | 现场对人员培训强调相关制度要求，调配检测器用于外围放桶专用，制定外围放桶前准备指南用于指导作业 | 已配置视镜插底管用于外围放桶操作 | 8000 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/8/5 17:42:50
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼一层真空泵房外围管路穿墙孔未封堵。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管理人员对于风险识别不到位 | 人的原因 | 现场打胶封堵完成 | 同类问题自查整改 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:21:55
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼楼梯间楼梯侧面存在水锈痕迹，需处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布期间管路老化漏水导致 | 设备设施原因 | 分布期间维修完成，墙面重新粉刷完成 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/15 18:54:43
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 巡查发现7号楼使用的静电钳、氧气检测器无检验合格标签（已确认仪表已完成校验，检验标签丢失） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已联系相关文员重新打印张贴 | 5S人员定期检查，副主任每月巡检状态 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:22:30
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 巡查发现7号楼一处高处作业（阻火器维护），现场措施（作业人员佩戴安全带）、作业票填写无异常 | 特殊作业及承包商管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/3/27 18:05:41
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼TJ3-800-R02下口的上层阀有物料，确认安装标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备已清洁，下口阀门安装后使用水试密无异常怀疑清洗拆卸过程外表面污染清理不干净 | 人的原因 | 现场清理干净 | 强调设备清洗验收标准加强自检标准 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/2 13:23:47
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS1657-董振柏,AMM0045-赵兴帅,AMM0059-谢柴胜,AMM0053-马乐,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼TJ3-805-R08下口的压滤罐打压0.3Mpa，聚乙烯母液管路打压0.08Mpa，有超压风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 风险识别不足 | 人的原因 | 对翻遍聚乙烯管路进行压力测试可以满足打压0.3MPA不掉压 | 聚乙烯管路使用严格按照审批流程执行 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/15 18:55:21
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 飞检巡查进入7号楼四层701车间，现场DCS报警响起（调查是微正压工艺报警），车间现场有溶剂气味。如上两项都会给审计老师留下非常不好的印象。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 放料触发现场压力报警，人员除氧后把插底管气味未散 | 人的原因 | 已安排人员及时调整压力，并排查气味来源 | 对于特殊溶剂的现场气味控制进行升级管控，同时对于报警进行重点重申 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:40:24
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 车间管路标识“应急排氢”建议修改为“应急泄压”，避免被误解为涉氢场所 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签打印的有歧义 | 人的原因 | 已安排副主任重新打印张贴 | 过操作规范时明确此类模版，统一张贴悬挂 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:40:38
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-R04反应釜热氮气管路盲板敞开着（悬挂在旁边），这容易被认定为制度执行问题 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标准不统一 | 设备设施原因 | 已要求人员添加盲板，并同类排查 | 一样的端口保持一致，车间内部强调执行标准 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:42:13
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼部分灭火器状态不佳，与GMP车间的标准不相匹配，建议进行分批替换（建议项）。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 7号楼灭火器使用年限已达到十年，所以设备状态不佳； | 设备设施原因 | 7号楼灭火器使用已达到使用年限，计划对建筑内干粉灭火器进行统一更换 | N/A | 20000 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/7/28 11:05:06
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 静电链接—在三层有一个压滤罐旁边的掏料的铁管末端使用塑料拉扣绑着接地线，与扁铁接地端也是用塑料拉扣绑着，会被认定为“伪措施” | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电连接的端口不标准 | 设备设施原因 | 已安排人员采购螺丝和螺母 | 统一完成后再落实管控措施，避免执行走样 | 200 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/30 17:09:31
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-R19和R18反应釜平台下连接着换热器，可以明显看出来是后来配置的，检查容易被深挖变更管理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 此为单一设备，已增加填写使用记录和清洗记录，后续此类不明确的及时提出来是否需要变更 | 设备设施原因 | 本批次使用完毕安排人员拆除 | 设备链审批时及时提出确认并评估审批后执行 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:39:14
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 701- R08反应釜旁边的工艺固定式氧含量检测器的气源管及流量计需要固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 气源管松动 | 设备设施原因 | 已安排维护人员进行打孔固定， | 安装时对于易松动的管路进行固定 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:42:34
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 二层2-06走廊的应急疏散指示故障未点亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 设备自身损坏，内置灯芯损坏 | 设备设施原因 | 更换灯具 | N/A | 200 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/5/7 13:11:14
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 2-06走廊临时设备、管路、软管布局堆放很密集，环境复杂性升高，会被认定为风险高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 项目排查临时安装较为密集 | 设备设施原因 | 已安排人员进行拆除，目前已恢复通道 | 安装前现场确认是否留有余量，尽可能留出通道 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:43:35
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层1车间反应釜压力表连接处使用卡子疑似使用铜螺母，需及时更换，并全面排查铜螺母使用情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 检查为白钢螺母，实际不是铜螺母 | 设备设施原因 | 已安排清洗班长对重型卡子进行排查，有铜螺母的进行替换 | 采购时注明不需要铜螺母 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:38:53
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-R11蠕动泵取样四氟管弯折 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 安装方式不合适 | 设备设施原因 | 已要求设备准备班长进行调整，对安装方式进行现场检查确认 | 设备准备班长提前做好配件，安装完后进行复核 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:43:51
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-R05旁放桶操作未进行连接尾气管路，需确认体系介质及制度执行情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 已按要求连接并无异常 | 设备设施原因 | 使用的是流量计做氮气保护，尾气是固定管路连接 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:44:03
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-R10反应釜EA投料操作复核执行仅有3月16日、3月26日完整记录，3月25日未进行复核签字，需核实3月25日投料情况，判断是否为已投料而未进行复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员复核时未及时签字 | 人的原因 | 已对责任人和操作人员进行处罚公示，同时对制度进行重申 | 副主任巡查时重点关注，主任监控核查进行复核 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:41:40
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层2车间一处管道泵上方保温破损，法兰正对下方的管道泵接线盒，若法兰密封失效存在接线盒防爆失效风险，需核实管道泵防水等级是否满足，确认是否需增设防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 电机未按保护罩 | 设备设施原因 | 已要求维护人员制作保护罩 | 管路安装设计时让电机避开漏水点 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:44:20
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层2车间放桶操作，静电卡子串联使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，同时内部进行处罚公示 | 班长副主任巡查时监管执行情况 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:41:22
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼3层2车间储罐下方氮气流量计缺少支撑，单向阀安装位置不合理，存在介质倒串损坏流量计而导致跑冒滴漏风险，需更换单向阀位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 单向阀位置不合理 | 设备设施原因 | 已经重新制作单向阀并调整安装位置 | 对下口进行调整时要找管理人员进行现场评估 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:38:15
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼3层2车间702-R12使用钢丝软管接口向上，受重力影响易造成软管损伤破损，造成跑冒滴漏，建议更换接口朝向 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管口朝向容易弯折 | 设备设施原因 | 已经要求设备准备重新调整固定，防止管路吃劲变形 | 安装完成后使用拉扣固定，防止接口处弯折 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:41:08
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼3层1车间现场使用正压式空气呼吸器需核算双人使用时能否满足供气量 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管路连接容易起歧义 | 设备设施原因 | 已安排人员使用流量计测试，两条管路全开可以满足使用流量 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:44:46
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼3层1车间湿磨机控制屏半数以上螺栓松动未紧固到位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员操作开启屏幕时没有紧固完全 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固，同时对于使用标准进行重新传达 | 要求副主任对于关键设备进行重点监管，开盖操作现场复核 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:44:33
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层2-1离心机间缓冲间物料未进行二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员收料后未及时放入二级防护桶中 | 人的原因 | 已联系人员进行转移，收料完成后及时确认 | 复核人现场确认时进行检查 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:43:20
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS0824-熊先清,AMM0198-赵中阳,ALS11734-徐雪斌,ALS12734-任学魁,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层2-1离心机间现场使用机泵接地线未有效固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 安装方式不合理 | 设备设施原因 | 已要求人员进行重新固定 | 5S人员对于现场每月进行复核检查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 18:05:41 | 2026/4/8 19:43:06
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江实验室 | 张江实验室大门门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施的原因 | 设备设施原因 | 及时整修 | 及时整修 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/27 17:24:44 | 2026/4/3 17:18:57
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CCPD实验室 | 张江CCPD实验室实验员未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部>CCPD | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时佩戴PPE | 及时佩戴PPE | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/27 17:23:09 | 2026/4/3 17:18:03
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江细胞间 | 张江CLD实验室细胞间取液氮操作未按要求穿戴PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 实验人员未按照要求穿戴防护用具 | 人的原因 | 已经提醒过相关人员，要按照要求穿戴防护用具 | 会在部门组会上向全员强调按照要求穿戴防护用具 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/27 17:21:44 | 2026/4/3 17:14:47
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室部门级检查表未定期检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 检察员未准时检查签字 | 人的原因 | 已经提醒过检察员，注意每周准时检查签字 | NA | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 17:20:17 | 2026/3/30 9:05:12
2026/3/27 | 专业性排查 |  | PID专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 203-R14平台上缺少静电扁铁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 区域暂无静电扁铁使用需求 | 设备设施原因 | 暂未进行安装 | 后续在使用前或生产结束后进行焊接 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/27 16:58:07 | 2026/4/6 8:48:39
2026/3/27 | 专业性排查 |  | PID专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 203-R14-Tr01未进行连接，设备未进行静电接地，液位计前方阀门未全开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 储罐近期安装完毕，现场未投入使用，静电接电线未进行固定 | 设备设施原因 | 现场已连接固定接地线 | 固定设备后续及时安装固定接地线 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/27 16:58:07 | 2026/4/6 8:48:55
2026/3/27 | 专业性排查 |  | PID专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 203-R05和203-R06未安装加料设备 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场已准备加料设备，根据生产需求进行安装 | 设备设施原因 | 现场已准备加料设备，根据生产需求进行安装 | N/A | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/27 16:58:07 | 2026/3/31 17:39:55
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 现场发现连接到203-R14压力表的黄色管路德阀处发生泄露，现场告知窦强处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 氮气气源管有轻微松动导致 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 后续氮气已全部更换快拧接头，避免漏气 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/27 16:58:07 | 2026/4/6 8:49:51
2026/3/27 | 专业性排查 |  | PID专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 二车间 | 四层202-R01缺少加料漏斗 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 反应釜使用的加料漏斗在钢平台下方存放 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/27 16:58:07 | 2026/3/31 17:40:08
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼3-18 | 12号楼3-18房间储罐法兰片静电链接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 静电跨接损坏，巡查不到位，未及时更换 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 要求责任人翟永好整体排查 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 16:57:23 | 2026/7/20 7:21:39
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS8677-杜江 | 四号楼楼顶 | 四号楼风管软布有破洞 | 气味控制 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 软连老化 | 设备设施原因 | 更换软连 | 定期排查 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8677-杜江 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/3/27 16:47:17 | 2026/7/29 11:46:13
2026/3/27 | 事故类比排查 | 化学品暴露事故预防 | 化学品暴露事故预防 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼物料暂存间 | 易致敏物料未用密封袋封存 正确做法：易致敏物料需加密封袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 项目使用结束后未及时退库 | 方法原因 | 使用密封袋密封 | 安排退库 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/27 15:55:15 | 2026/4/3 11:02:38
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ASH0997-朱劲松 | 3号楼8车间后处理 | 板框压滤机电机轴承机械保护不足 正确做法：加装机械保护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 设计缺陷 | 设备设施原因 | 使用防护网进行防护 | 制作防护板 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/27 15:49:33 | 2026/4/6 16:21:24
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ASH0997-朱劲松 | 3号楼8车间后处理 | 板框间内移动梯四轮不稳 正确做法，调整平稳。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 轮子磨损导致不平 | 设备设施原因 | 报机修维修 | 定期巡查及时报修 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/27 15:38:19 | 2026/4/10 9:45:06
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ASH0997-朱劲松 | 3号楼2层半空调机房 | 管道冷凝水过多 正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 设备故障 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/27 15:36:07 | 2026/5/9 13:47:23
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ASH0997-朱劲松 | 3号楼8车间后处理 | 龙门吊挂钩保护挡板损坏 正确做法：及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 挂钩锁止不适配 | 设备设施原因 | 机修维修 | 定期巡查，及时报修 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/27 15:33:04 | 2026/4/6 16:21:39
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ASH0997-朱劲松 | 3号楼6车间混料间 | 急停按钮保护过小容易勿碰 正确做法：加大保护面积。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 选型不合适 | 设备设施原因 | 张贴标识提醒 | 购买加长急停保护罩或防护罩 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/27 15:31:41 | 2026/6/10 15:40:09
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ASH0997-朱劲松 | 3号楼8车间后处理 | 离心机加润滑油过多残留未清理干净 正确做法：定期检查及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 压力表漏油导致 | 人的原因 | 人员发现后未及时清理 | 更换压力表 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/27 15:30:07 | 2026/4/6 16:21:56
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 9号楼吸附解析 | V107轻组分槽的桥架建议做好封堵，避免雨水进入电气设备引发风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 楼顶风大导致桥架封堵不彻底 | 环境原因 | 已封堵 | 已封堵 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/6/20 10:32:26
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 9号楼吸附解析 | 需要确认下呼吸阀、压力表和组分罐的压力匹配性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 和厂家沟通，压力匹配 | 设备设施原因 | 和厂家沟通，压力匹配 | 和厂家沟通，压力匹配 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/6/20 10:32:39
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 9号楼吸附解析 | V0107、V0105、V0106组分槽共用一根呼吸阀的呼气管，需要核实下PID图 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 已核对PID图，使用无问题 | 设备设施原因 | 已核对PID图，使用无问题 | 已核对PID图，使用无问题 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/6/20 10:32:50
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 9号楼吸附解析 | 9号楼活性炭吸附解析下方的气源三联件表面脏，空压管漏气 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 楼顶备件漏气，把少量油污喷出 | 设备设施原因 | 已清理并更换备件 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/6/20 10:33:06
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 南侧RTO | RTO压缩空气到VOC控制室的气源管使用铝塑管，需要确认下是否是专用压缩空气铝塑管，评估耐压和老化情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 现场铝塑管无裂纹，且在线压力一直以来没有波动，厂区空压供给压力为0.6Mpa，一般铝塑管满足使用； | 物料原因 | 无需整改 | 无需整改 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/4/4 9:44:04
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 南侧RTO | RTO区域放置氢气柜需要查询下是否有外部要求，顶部死角位置容易聚集氢气，且氢气检测器与钢瓶之间有阻挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 氢气柜安装并无外部强制要求，由于氢气柜放至在室外，且泄露口在柜子顶部正中间位置，且室外一直存在气流，根据氢气特性，一般不会出现氢气积聚现象，除大量泄漏情况，已将氢气探测器放置在泄露口位置正上方； | 环境原因 | 已将氢气探测器放置在泄露口位置正上方； | 已将氢气探测器放置在泄露口位置正上方； | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/4/4 9:44:30
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 南侧RTO | 施工时将排水阀浇筑上了，对后期检修不方便 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 施工方未注意 | 人的原因 | 已沟通上级领导，此项暂不整改 | 已沟通上级领导，此项暂不整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/5/11 14:56:44
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 活性炭和RTO检查问题 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁,AMM4556-代志鹏 | 9号楼吸附解析 | 对于变频风量的控制，如何做好同车间使用风量的匹配，避免不匹配带来的扩散风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 |  | 未出现过不匹配情况 | 环境原因 | 车间每日巡查，保证引风罩风量足够，环保人员配合 | 车间每日巡查，保证引风罩风量足够，环保人员配合 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/3/27 15:14:49 | 2026/5/11 14:56:59
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | N/A | 根据这几天的发现项，发现存在一个共性的问题，就是涉及到工程改造或者故障维修等待期间，很多都缺少临时安全管控措施，例如： 3. 张江科学技术中心，552液氮气瓶间，现场有CO2气瓶，现场没有CO2检测器，关键是缺少临时性管控措施。 4. 奉贤厂区的配建库房门口洗眼器处于故障维修状态，现场没有相关标识，也没有临时安全管控措施。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 |  | 1.EHS变更管理程序执行不到位，新增气瓶未开展EHS变更，并进行EHS影响评估。 2.隐患排查管理程序执行不到位，未按照6.4.1.1“对于不能立即完成整改的隐患，进行安全风险分析并采取有效的管控措施”执行。 | 方法原因 | 1.CO2气瓶移出实验室，并且明确现场不得放置气瓶；2.配建库房门口增加临时洗眼设施。 | 1.开展EHS变更管理培训：明确EHS变更管理要求，并增加典型变更案例培训。 2.开展隐患闭环管理培训：明确不能立即完成整改的隐患，需要进行风险分析，并增加临时管控措施。 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/14 17:52:01
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼&8号楼 | 暂存间以外的易制毒易制爆需要管控的更好一些： 1. 8号楼的4-80理化实验室里，现场看到易制爆六亚甲基四胺未按照易制爆相关要求管控起来。 2. 理化实验室现场危险化学品储存柜离有1瓶硫酸（易制毒），未上锁管理。 3. 7号楼二层2-32存放间里，放了30%双氧水，易制爆，安防不全，例如缺少监控。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1663-熊尚东,ASH1774-王家雨 | ASH1663-熊尚东,ASH1774-王家雨 |  | 理化室危化品储存柜暂存的硫酸当天需要临时存放，由于人员的EHS意识不足，认为当天会使用完不会产生EHS风险，故未及时进行上锁管理，但这种情况也可能造成比较严重的EHS风险。 | 人的原因 | 对该危化品柜进行上锁管理 | 对人员进行EHS培训，强调易制毒易制爆相关的试剂管理严格按照文件的规定执行。目前我们对所有易制毒易制爆化学品从仓库开始张贴标识，如易制毒易制爆，防止出错。对于当天使用的化学品及时返还入库。 | 无 | 2026/6/5 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 锁没有到货不是理由，如果丢失了，政府要处罚，也说锁没有到货就过去了？还有易制爆不只是监控的问题。 需要重新分析，找到根本原因，提供预防性措施 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/7/28 11:03:50
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 3号楼 | 叉车充电区，2个H2检测器下方电线管遮挡，未留有足够的净空。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 人员安装过程中未考虑到有遮挡风险，已提交技改申请至工程部，等待下一步流程 | 人的原因 | 对氢气探测器进行移位，留出足够净空 | 依据规范，制定探测器的安装标准。 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ASH1752-陈忠显 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/18 11:57:51
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 配建库房 | 易制毒易制爆间，盐酸和双氧水（35%）未分离储存。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | SH3 | 供应部 | ASH1637-万拢,ASH1752-陈忠显 | ASH1637-万拢,ASH1752-陈忠显 |  | 1、人员对化学品禁忌认识不足：库房管理人员对盐酸（易制毒）与 35% 双氧水（易制爆）的化学品储存禁忌认识不足，未严格执行《常用化学危险品贮存通则》的隔离储存要求，导致两类化学品在同一区域混放。 2、设计缺陷：盐酸和双氧水属于易制毒和易制爆，奉贤厂区目前只设置了一间易制毒易制爆仓库，按照储存要求必须存放在此仓库，但是未有考虑到禁忌物的存储规定。" | 人的原因 | 1.立即将盐酸与 35% 双氧水物理分离，转移至符合安全规范的独立储存区域 / 专用储存柜，设置隔离距离和防泄漏围堰； 2.对库房内所有化学品进行全面排查，重新梳理储存禁忌清单，调整分区存放； 3.对混存区域进行清理，检查容器密封状态，设置防腐蚀、防泄漏二次防护设施。 | "1.组织库房管理人员开展易制毒 / 易制爆化学品专项培训，重点讲解储存禁忌、混存风险和管理规范； 2.完善化学品储存管理制度，明确隔离储存、双人双锁、出入库登记的具体要求； 3.定期开展每月专项检查，工作日期间每日由属地部门进行安全巡查。 4、计划增加易制毒/易制爆仓库的备案，满足隔离储存" | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 库房管理人员对盐酸（易制毒）与 35% 双氧水（易制爆）的化学品储存禁忌认识不足， 根本原因是什么？需要系统地的分析，找到根本原因，这样才能提出真正的预防性措施，和属地EHS讨论后反馈 还有，措施要定量，例如，定期巡查，需要明确频率 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/7/16 9:54:58
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 配建库房 | 配建库房易制毒易制爆间设有窗户，需要确认窗户的栅栏的钢管直径以及厚度是否满足GA 1511的要求（7.10 储存场所使用的钢筋栅栏应采用直径大于等于12 mm的实心钢筋；钢管栅栏应采用直径大于等于20 mm，壁厚大于等于2 mm的钢管）。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 |  | 配建库房易制毒易制爆间窗户栅栏未按 GA 1511-2018 标准设计，现场钢管直径、壁厚参数不符合标准中 7.10 条款要求，无法满足治安防范的防破坏、防攀爬能力，存在安全隐患。 | 设备设施原因 | 已向工程设施部提交技改申请单。 1更换为符合 GA 1511-2018 标准的钢管栅栏：钢管外径≥20mm、壁厚≥2mm； 2. 安装时采用预埋焊接方式固定，确保构件与墙体牢固连接； 3. 栅栏构件间距控制在≤100mm，超过 800mm 高度的窗户增设横向加固构件； | 1.每季度对库房窗户栅栏、门锁等安防设施开展一次专项检查，发现锈蚀、松动、尺寸不达标等问题立即整改； 2. 对新改扩建的库房项目，提前按 GA 1511 标准进行设计交底与验收核查，从源头杜绝不符合标准的设施投入使用； | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ASH1752-陈忠显 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/23 11:02:36
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 配建库房 | 厂区看到2处爬梯，1处第1节踏棍距离地面高度超过了450mm，且2处爬梯都没有按照标准设置护笼或防坠器。 注：关于护笼和防坠器，基于现行标准，当前爬梯高度是宜设置，对于新标准（GB 4053.1-2025 固定式金属梯及平台安全要求 第1部分：直梯，生效时间为01/01/2027），就是应设置了，整改时机可基于风险确定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 第一节踏棍高度过高由施工单位导致，未按照图纸施工，验收时未能有效识别出该问题 | 方法原因 | 降低第一节踏棍高度，保证高度在合理范围内，后续验收组织多部门联合验收并提前沟通验收内容，避免临时验收有遗漏 | 同类问题排查，定期巡查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 第一节踏棍高度过高由施工单位导致，未按照图纸施工---这个什么原因？ 此外，发现项还有关于护笼的描述，没有看到纠正措施？ 还有，需要基于根本原因，提出预防性措施，现在的预防性措施依赖于巡查，并不是很好的预防性措施，要系统性分析，从源头设计到验收到日常管理（包括变更）前面分析与寻找改进机会。 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/6/8 10:59:55
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 配建库房 | 配建库房爬梯上的锁具使用的是一般LOTO的锁具，建议非LOTO场景，使用其他锁具。 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 |  | 对LOTO锁具的使用方式没有使用意识 | 人的原因 | 更换普通的锁具，检查其他区域的锁具是否也有使用LOTO锁具用于普通上锁 | 1、先采购的普通锁具用日常使用的需求； 2、对已发布的锁定标识管理规程（EHS-SH-8.1-P05-M06.V02）利用班组会的形式进行宣教，告知LOTO锁具为专用工具。 3、已编制锁具的使用示例用于如何选择。 | 300 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 是否有书面的关于锁具的选择与使用相关管理要求？ | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/29 13:40:49
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼&6号楼 | 6号楼1层，9点12分左右，现场发现有登高作业，向现场2名承包商人员索要作业票。其中1名承包商人员去取作业票，约半个小时之后才返回，没有拿到作业票，但其坚称是开票了的，并且反馈作业票是在办公室开具的，另1名承包商人员离开作业现场后再也没有返回。现场沟通过程中，相继来了另外2名承包商的相关负责人以及工程部人员，最终花了50min左右才确认作业票还在开具，无票作业。 无独有偶，2号楼QC实验室现场（碱液制备间02F1002门口）也看到了1处登高进入夹层，未开具登高作业票的行为（体系合规）。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 承包商的特殊作业原先由施工总包负责，1月12日由厂区工程设备部负责，已提前告知特殊作业的办理规定，但承包商未按照规定办理作业票，致使发生无票作业 | 人的原因 | 1.组织外来承包商召开施工安全会议 2.针对违规作业依据安全协议进行处罚 | 外来承包商要求每天施工作业报备，报备内容包含进厂人数、施工内容以及是否涉及特殊作业 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 纠正措施看到了，但是预防性措施不足 需要系统地的分析，找到根本原因，这样才能给出真正的预防性措施，和属地EHS讨论后反馈 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/12 20:06:24
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 6号楼 | 小分子称量间氮气和动力空压未区分不同规格的接头，氮气是不经常使用的，可以考虑先上锁加盲板或丝堵的方式。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 厂房未放行，还未纳入管理 | 设备设施原因 | 部门宣导 | 上锁 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 这个问题和厂房未放行，还未纳入管理没有关系 需要系统地的分析，找到根本原因，提出明确的纠正措施，以及真正的预防性措施，和属地EHS讨论后反馈 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/28 14:08:17
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 6号楼 | 现场看到承压管路的快开卡在都是两瓣式的，螺栓拧入深度不一，建议确认相关标准以及沟通厂家，统一做法。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 |  | 供应商施工缺陷 | 设备设施原因 | N/A | 重新加工处理 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/22 11:30:56
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 6号楼 | 现场看到硬质隔离器，反馈一般不会打开人员探入清洗，如果未来真的有一些特殊情况，涉及到打开人员探入清洗等操作，应作为非常规作业进行管控。作业时做好是断开氮气管路，或者其他可靠的措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 厂房设备未放行，文件还未撰写 | 设备设施原因 | 部门宣导培训 | 文件增加相关事项，同时隔离器内氧含量和开关门形成互锁 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 文件增加相关事项，同时隔离器内氧含量和开关门形成互锁 提供相关证据 此外，这些都是纠正措施，一方面需要举一反三，另一方面，如何确保未来新、改、扩，从设计改造之初，就考虑这些。 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/28 14:13:16
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 6号楼 | 现场看到有2个手电钻（承包商使用）缺少入厂检查合格签。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 手枪钻缺少合格标签 | 人的原因 | 设备进厂前由工程部负责检查后张贴合格标签，门卫复核设备的合格标签 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 手枪钻缺少合格标签 这个不是原因分析，这个是发现项描述 需要系统地的分析，找到根本原因，提出明确的纠正措施，以及真正的预防性措施，和属地EHS讨论后反馈 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/12 20:08:14
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 6号楼 | 灌装间现场看到有几瓶农夫山泉的瓶子，其中有2瓶内装液体，现场反馈是纯化水，建议使用其他容器（如洗瓶）。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 |  | 设备SAT期间供应商遗留 | 物料原因 | 已清空 | 对施工人员进行培训 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 设备SAT期间供应商遗留 这个不是原因分析 需要系统地的分析，找到根本原因，提出明确的纠正措施，以及真正的预防性措施，和属地EHS讨论后反馈 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/28 14:17:39
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼 | 仪器室下方化学品柜子二级防护偏小，可能无法容纳1个4L玻璃瓶的泄漏量。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/3/27 14:19:29
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼 | 2号楼配液间02F2035里氮气管道末端缺少丝堵或盲板，现场虽然有氧气检测器，但是没有排风，保护层不足。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 |  | 厂房未交付 | 设备设施原因 | 使用盲板封堵 | 排查其他类似遗留问题 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 厂房未交付不是原因，除非氮气管道里没有通氮气，并且厂区有完善的机制，确保氮气管道里通入氮气前，会解决这些问题。 重新分析，提供根本原因和预防性措施。 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/8 10:58:35
2026/1/14 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼 | 2号楼气瓶间： 1. 氧气检测器偏高（虽然在2m范围内，但高于人员呼吸带），且下方净空不足。 2. 4个气瓶未良好固定。 3. 现场有4个气瓶是5%氢气+95%氮气混合气体，气瓶上贴了2类易燃气体标识，如果根据该易燃气体标识，现场不具备存放易燃气体气瓶的条件，后来沟通拿到了SDS，确认不属于易燃气体，气瓶上的标识也需要更换。这些事情也反映出来，入库时缺少书面的检查与确认，包括确认SDS，确认气瓶上的危险标识等，建议再梳理下执行流程。 4. 现场气瓶绑带执行不一致，有的绑了1道，有的绑了2道，现场设计是要绑2道。 5. 现场缺少SDS。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 1.因施工安装导致位置偏高 2.操作人员未按照气瓶要求执行 3.人员未做入库标识检查 4.操作人员未按照气瓶要求执行 5.现场遗漏SDS存放规定 | 方法原因 | 1.移位至1.5m高度 2.按规定完成固定 3.已按规定完成入库标识张贴 4.按规定已捆绑2条绑带 5.补全SDS存放规定 | 同类区域排查 | 30 | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 | ASH1564-时锐 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/7/28 11:05:48
2026/1/15 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼QC | EHS-SH2-8.1-P03 V04 化学品管理程序的6.4.16要求危险化学品暂存属地管理部门应每天对库房进行日常检查，但实际周末不会进行检查，与程序要求不一致，建议结合厂区实际情况，再评估下程序要求与执行方式。 此外，EHS每月的检查，可以考虑在检查表上记录的方式，确保政府检查可以有记录体现。 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 |  | 程序设计与实际资源不匹配，制度制定时未充分考虑周末值班人员的配置情况。 | 方法原因 | 每周一上午对化学品库房增加一次全面检查，修订《化学品管理程序》，细化日常检查要求 | 通过举一反三的方式，自查其他文件是否存在执行与实际不符。 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 修订《化学品管理程序》，细化日常检查要求--这个是纠正措施 后续如何避免这种事情再次发生？ | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/14 17:55:32
2026/1/15 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH3 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 锅炉房 | 通过现场审核、文件图纸审核以及与人员沟通交流，相关问题与建议如下： 1. 现场沟通人员是否有检漏阀，现场人员反馈没有，沟通厂家反馈实际有检漏阀。此外，现场沟通点火失败几次就不能再点火了，反馈是3次，但集团其他厂区以及厂家反馈，是2次，建议按照2次执行。建议锅炉运行以及管理人员对安全相关的设施以及要求也应熟悉。 2. 需要提供报警联锁清单，此外，涉及到报警连锁，需要考虑建立报警联锁临时/永久旁路或停用的制度要求。 3. 现场的操作规程，设置了安全健康环保信息章节，但里面没有任何安全健康环保信息，也未经过EHS审批。建议由经验丰富以及具备良好安全意识的现场一线人员来改进该操作规程。 4. 运行记录模板，建议安全相关指标备注合格标准或范围。 5. 现场索要HAZOP，未提供，反馈是因为合同相关问题，但HAZOP是证明锅炉安全性的附属文件之一，理应提供，建议进一步和厂家沟通索要。 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/3/27 14:19:29
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 6# | 2层原液隔离器1）缓冲仓送风过滤器的防水罩设计缺陷，无法完全打开隔离器缓冲仓的门 2）隔离器内存在多处打胶的情况 3）隔离器距离墙面大概有30cm左右的距离，导致行成了更多的污染面 4）顶部安装不平整 5）隔离器内部插座与背板位置存在缝隙 6）气密封需要与氧含量进行连锁，确保打开时隔离器内部非氮气分为 7）隔离器安装了氧含量报警仪，建议将隔离器的氧含量报警集成到操作系统中 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 |  | 隔离器涉及2缺陷 | 设备设施原因 | 隔离器还未投入未使用：部门培训 | 1：防水罩重新设计； 2：询问厂家，打胶作为美观需求； 3/4：目前更改不了； 5：已拆除； 6/7：气密封与氧含量形成关联并将氧含量集成至显示屏上 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS5884-张振华 |  | 需要明确后续针对该类设备的采买，在URS中明确相关要求 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/27 15:33:36
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 6# | 制剂，配液工序：配置了down flow booth，down flow booth配置了挡板，人员进入需要掀起挡板，并且存在挡板坠落风险，不符合人体工效学 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 工程未安装 | 设备设施原因 | 安装卡扣，人员进入时将卡扣锁住 | 安装卡扣，人员进入时将卡扣锁住 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/24 11:35:25
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 2# | 一层QC Lab，IVXN-15-MA-02F1075，送风口送风风速过大 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 |  | 该出风口为新风口，为确保区域内新风量需要需要较大风速 | 设备设施原因 | 采购导流板由工程部进行安装 | 无 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/30 9:59:05
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 2# | 一层QC Lab，红外检测，KF含水检测过程涉及粉体和甲醇等溶剂的操作，需要配置相应工程防护措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 |  | 该区域设计时未考虑到多设备放置的需求，导致配套的工程防护措施不足，相应增加相应的工程防护措施 | 设备设施原因 | 发起技改流程，增加配套设施 | 统计QC实验室其他区域工程防护措施需求，同步进行改造 | 待询价 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/24 9:43:22
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 6# | 一层研发，隔离器： 1）存在诸多打胶的情况，包括排风PUSH-PUSH桶，灯的密封灯 2）进风HEPA设计未采用PUSH-PUSH更换方式进行更换，更换过程存在HEPA外溢风险，设计缺陷 3）隔离器废液转移目前未安装泵等设备，需要整体从新进行设计 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 |  | 设备设计不合理 | 设备设施原因 | 联系供应商确认后续工作 | N/A | 待确认 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/2 10:28:50
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 2#&6# | 研发和分析，生物安全柜的HEPA更换流程未明确 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0930-王春俊 | ASH0930-王春俊 |  | 在文件ABQ-4017工艺设备过滤器管理中6.1.1章节“表1：工艺设备过滤器更换周期”中已明确更换周期，其他更换流程相关描述明细也在文件中有体现，当时核查时询问的是QC部门人员，人员对这块不是很清晰，这个更换为ED部门负责，后来咨询工程部，发现流程中是有对于生物安全柜的HEPA更换流程的描述。 | 设备设施原因 | 文件中有描述无需额外纠正措施 | 文件中有描述无需额外预防措施 | 无需整改 | 2026/4/22 0:00:00 | 进行中 | ASH0930-王春俊 | 未完成整改 | ALS5884-张振华 |  | 发现项的内容是：HEPA的更换流程，意思是HEPA是怎么更换的 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/15 9:29:14
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH3 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 6#2层 | 车间，针对ADC操作的压差设计考虑进行优化： | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | ADC有压差设计 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS5884-张振华 |  | 我的意思是压差设计不合理 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/15 9:55:08
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 工程设备部 | 高压配电室，高压配电室外气体灭火控制器报警消音状态，动力站配电房气体灭火控制器1月1日出现故障状态，尚未恢复正常 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 |  | 高压配电室涉及一个温感故障，在施工质保期由施工单位更换，配件缺失导致未能及时维修更换。故障状态主机会发出报警声音，按下了消音按钮，因此灭火控制器器会有消音灯亮 | 设备设施原因 | 更换故障的温感 | 由施工单位配备了消防设施的备件，确保有故障后能够当天完成更换。 | 35 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/3/31 8:34:20
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 各厂区 | 各部门，对于存在窒息风险的区域，氧气探头旁边，非有限空间但存在窒息风险的区域评估后粘贴相应的警示标识。例如4层IT机房涉及七氟丙烷灭火剂，存在窒息风险区域，应按照国标GB2894添加窒息风险警示标识。细胞库内氧气检测器旁边对应的报警范围及处置流程警示标识，门口处对应的窒息风险安全警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 |  | 1、风险辨识不全面，仅关注有限空间窒息风险，对非有限空间但存在窒息风险的区域（如配备七氟丙烷灭火系统的机房、设置氧气检测的细胞库等）风险识别不到位，未纳入常规警示标识管理范畴。 2、机房、细胞库等特殊区域现场缺少统一的标识配置标准与检查要求，导致报警范围、处置流程、窒息风险提示等标识缺失或不规范。3、日常安全检查、隐患排查多聚焦于设备运行，未针对风险区域标识完整性开展专项复核，未能及时发现标识缺失、不规范问题 | 人的原因 | 1、重新进行全面的窒息风险区域辨识。 2、按照集团模板，在所有窒息风险区域张贴窒息风险警示标识。 3、按照集团模板，在厂区内所有氧气检测器旁边张贴对应的报警范围及处置流程警示标识，门口处张贴对应的窒息风险安全警示标识。 | 对窒息风险区域风险辨识进行定期回顾，定期开展专项隐患排查，覆盖全场窒息风险区域。隐患排查关注安全警示标识和对应的报警范围及处置流程警示标识是否缺失。 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/5/22 0:00:00 | 请帮助提供整改完成图片，谢谢 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/12 8:55:06
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 2号楼 | QC仪器组，与现场工作人员交流，对于工作区域内设置的探头不知晓其功能，出现异常情况不能有效响应 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 |  | 未经过相关培训 | 人的原因 | 培训 | 培训 | 无 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/1 14:02:16
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | 张江污水处理间内硫化氢气体探头未见校验标签，以及缺少报警后的应急处置流程。 奉贤污水处理间内硫化氢气体探头未见校验标签，以及缺少报警后的应急处置流程（次日现场已整改）。污水站区域的操作由第三方人员进行，询问硫化氢报警器有几级报警，并不清楚。现场目前只有一个探头，不满足距离要求（规范要求距离释放源2米）-次日现场已整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 |  | 1、张江、奉贤硫化氢气体探测器校验后未及时张贴校验标签。 2、硫化氢气体探测器报警后应急处置流程未张贴在现场。 3、第三方操作人员安全技能不足，不了解硫化氢气体探测器报警后应急处置流程。 4、硫化氢气体探测器安装位置距离污水池、格栅、集水井等释放源＞2m，不符合 GB/T 50493 中 “可燃 / 有毒气体探测器距释放源不宜大于 2m” 的要求。 | 人的原因 | 1、张江、奉贤硫化氢气体探测器及时张贴校验标签。 2、编制硫化氢气体探测器报警后应急处置流程并张贴在现场。 3、对第三方操作人员开展专项培训，确保熟悉硫化氢气体探测器报警后应急处置流程。 4、变更硫化氢气体探测器安装位置，保证距离调节池、集水井等释放源距离据均小于2m。 | 1、硫化氢气体探测器按周期定期进行校验，并在校验合格后及时张贴标签。 2、定期回顾硫化氢气体探测器报警后应急处置流程，在有限空间应急演练中加入硫化氢气体探测器报警后应急处置流。 3、对第三方操作人员进行年度回顾培训，掌握相关安全技能。 4、日常隐患排查中持续关注是否满足“可燃 / 有毒气体探测器距释放源不宜大于 2m” 的要求 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/22 11:32:31
2026/1/14 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 工程设备部 | 液氮区内氧气探头高度目测1.4m，不满足规范要求的1.5-2.0米高度要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 因施工安装导致位置偏低 | 方法原因 | 移位至1.5米高度 | 同类区域排查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/5/15 0:00:00 | 烦请帮助提供整改完成照片，谢谢 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/15 14:11:04
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | 厂区整体的EHS标识标牌应进一步完善，例如： 1、厂区内的限速，限高标识缺少； 2、配建库房风险告知卡尚未粘贴，缺少禁止开启无线通讯设备的警示标识，禁止穿带钉鞋。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 |  | 标识辨识不到位，导致标识设置缺失。 | 人的原因 | 现场张贴标识 | 整理各区域标识张贴清单 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/27 17:02:07
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 供应部 | 丙类库房，两名保洁人员（展越环境）进入丙类库房内一层区域未佩戴安全帽（进入库房门口处有佩戴安全帽的警示标识） | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 |  | 厂房内的只有货架仓库有砸伤的安全风险，进入此区域需佩戴安全帽，清洁人员需通过厂房走廊运送纸板不进入货架仓库。所以未要求佩戴安全帽。 | 方法原因 | 将更衣室的安全帽货架设置在货架仓库门口 | 仓库内其他涉及砸伤风险的仓库门口都设置安全帽货架 | 1600 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/22 14:23:33
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 供应部 | 3号楼，叉车充电区（铅酸电池，厂区已经有整改计划），原辅料库内储存氢氧化钠区，无应急洗眼喷淋 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 未增加应急洗眼喷淋 | 设备设施原因 | 增加应急洗眼喷淋 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/4/29 0:00:00 | 请提供完成证据 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/29 13:29:57
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 6号楼 | 6号楼一层施工区域两个门口，两处地点的两具灭火器，一具红区，一具胶管状态较差 ，施工遗留，不合格灭火器应及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 施工单位未及时清理 | 方法原因 | 设置灭火器收集点 将灭火器转移至收集点 | 对施工区域内灭火器进行检查 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/22 14:23:50
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 供应部 | 配建库房甲库外两处人体静电释放器故障，无检查合格标签。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 |  | 日常巡检表未有包含静电释放器，定期检测未有执行 | 人的原因 | 在巡检表增加静电释放器点检内容，对静电释放器进行检测，检测合格。 | 厂区其他的静电释放器进行检查，编制静电释放器台账，设置有效期。 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/22 14:25:25
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 供应部 | 配建库房外门口旁边设置了手机存放区，公安人脸识别系统，此区域按照厂区设计图纸属于防爆区。 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 |  | 配建库房外门口旁的手机存放区及公安人脸识别系统，设置在厂区设计图纸明确的防爆区域内。现场设备（手机、普通人脸识别设备）未采用防爆型，也未采取有效的防爆隔离措施，违反了 GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》及厂区防爆区域设计要求，存在电气火花、静电引发爆炸的安全隐患。 | 设备设施原因 | 已向工程设施部提出技改申请表 1.危化库人脸识别系统增设防爆罩，对设备进行防爆隔离改造，消除非防爆设备在防爆区域内的安全风险； 2.同步对设备安装位置进行防爆合规性评估，确认设备安装区域的危险等级，确保防爆罩的防爆等级与区域危险等级相匹配； | 1.对防爆区域内的设备、设施开展专项检查，重点核查设备防爆状态、安装位置合规性，及时发现并整改违规问题； 2.组织相关人员开展 GB 50058 防爆规范及设备防爆改造知识培训，提升员工防爆安全管理意识与专业能力。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ASH1752-陈忠显 | 待复核 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/30 15:21:07
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | 污水井部分区域粘贴了有限空间标识，但厂区有限空间台账辨识不全面，污水井未列入且无 有限空间警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 |  | 有限空间全面辨识工作，未将厂区所有污水井辨识为有限空间；未统一对全部污水井设置规范警示标识。 | 人的原因 | 对厂区所有污水井开展全面现场摸排，全部纳入有限空间辨识清单，补充录入厂区有限空间管理台账，完善点位位置等信息。 对所有未设置标识的污水井，统一设置有限空间作业警示标识、禁止擅自进入标识。 修订完善有限空间管理台账，增加所有污水井点位。 告知相关人员污水井有限空间风险，严禁无审批、无防护擅自下井作业。 | 定期开展有限空间辨识、风险管控、作业审批专项培训，提升辨识能力和风险防范意识。 完善有限空间管理制度，明确辨识、台账更新、标识管理、作业审批等岗位职责。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/25 17:24:57
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 工程设备部 | 高压配电室内低压绝缘用具与高压绝缘用具放置在一个柜子内，存在高低压混用或用错的风险，现场无绝缘用具台账清单 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 原台账不适用 | 人的原因 | 重新制定台账 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/15 14:15:18
2026/1/14 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 工程设备部 | 动力站空压储气罐属于特种设备，未进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 安装时未进行固定 | 人的原因 | 增加固定措施 | N/A | 0 | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/6/15 14:12:28
2026/1/14 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 2号楼 | 理化室，处置碎玻璃的工具缺少，若出现碎玻璃存在人员割伤风险。同时对于碎玻璃的转移需要吸取AQ2025056事故教训（袋内碎玻璃刺破塑料袋将该物业人员右侧小腿皮肤划伤） | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 |  | 实验室未考虑到碎玻璃可能造成的EHS问题 | 人的原因 | EHS提供碎玻璃清理刷 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/5/12 8:52:17
2026/1/14 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 2号楼 | 理化室，无油空气压缩机安全阀（安全设施）的无相应的检查维护要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 |  | 该设备为实验室新增，为及时对安全阀进行计量 | 人的原因 | 将安全阀送第三方或由第三方上门进行计量 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/4/30 10:04:26
2026/1/15 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 工程设备部 | 工程设备部，特种设备安全总监已离职，目前取证中。特种设备管理规程中缺少国家市场监督管理总局令第74号文相关要求，如日管控、周排查、月调度管理要求等 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员离职 | 人的原因 | 已重新招聘，特种设备已于6月开始进行日巡检及月排查相关工作 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/5/15 0:00:00 | 发现项中还涉及制度问题，请反馈进展，谢谢。新招聘人员证件请提供照片，谢谢。 | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/6/11 9:38:07
2026/1/15 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH3 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | EHS防雷检测尚未拿到合格报告，工程部尽快推进整改 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 |  | 整改配件未到货，导致未及时完成防雷整改项 | 设备设施原因 | EHS联合工程部、第三方防雷检测机构，对照防雷检测不合格项清单，逐一对接闪器、引下线、接地装置、浪涌保护器（SPD）、等电位联结等关键部位现场复 | 制定防雷检测定期检测清单，每月复核各类检测报告有效期 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:19:29 | 2026/3/31 8:34:44
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 金山 | 看到清场管理ABQ-3006里面设有安全健康环保信息章节，且有相关内容，但是审批人没有EHS，建议回顾下，还有哪些文件设有了EHS相关章节，但缺少EHS审核的，例如后面发现提到的锅炉操作规程等。 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 相关部门对文件签批流程不熟悉 | 人的原因 | 对部门制度、规程进行查阅，若涉及EHS相关内容，由EHS审核、签批 | 根据GMP及EHS体系文件要求，涉及EHS相关内容的文件,均需EHS签批 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 原因分析提到：相关部门对文件签批流程不熟悉 首先，内审前的文件签批流程是什么？有没有要求？提供证据 其次，如果有流程，不熟悉流程的原因是什么？根本原因是什么，如何避免再次发生？ 需要基于根本原因给出预防性措施，要闭环 此外，当前预防性措施提到：与相关部门沟通，涉及EHS相关内容的文件,均需EHS签批。。。这个措施有一个核心的点在于，相关部门怎么判断某个文件是不是EHS相关，且如何监管执行？所以CAPA要明确和闭环。 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/6 14:50:58
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 金山 | 根据这几天的发现项，发现存在一个共性的问题，就是涉及到工程改造或者故障维修等待期间，很多都缺少临时安全管控措施，例如： 1. 金山厂区金准园，气源间内有CO2，缺少CO2检测器，现场反馈正在整改，但缺少临时管控措施。 2. 金山厂区8号楼的4-72细胞库，氧含量在20.0%，出现这种情况，首先是存在氮气泄漏（现场看到液氮罐安全阀在持续泄漏氮气），其次排风不足以将泄漏的氮气置换出去。并且现场反馈部分情况还会出现氧含量报警的情况。厂区已经有改造计划，但完成改造之前，需要做好临时风险管控。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 原因：依据经验主义判定风险在可控范围，未严格执行EHS-SH2-9.1-P01.V02 隐患排查管理程序要求 实际上有以下临时管控措施： 1、气源间：现场配备有氧含量探测报警器和排风设施；入口处张贴了“人员进入后必须保持入口敞开”标识；气源间人员每日对现场进行检查等。 2、细胞库：现场配备有氧含量探测报警器和排风设施；入口处张贴了“氧含量探测器报警严禁入内”、“人员进入保持出入口常开”等标识；。 以上管控措施一定程度上降低了泄漏造成中毒窒息的可能性。 | 方法原因 | 1、对安全隐患进行评估分级，若判定为高风险，且不具备立即整改条件的，制定临时控制措施，并告知属地部门临时管控要求。目前现在的二氧化碳探头已安装、实验室除了区域的送排风，已新增局部排风并连锁探头。 2、涉及高风险的设置临时整改方案：比如购买应急设备设施。 | 严格执行隐患排查管理程序要求 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 1. 气源间：现场配备有氧含量探测报警器和排风设施，常规设置为19.5%的氧含量探测报警器不能作为有效措施。 2. 细胞库的问题在于部分情况还会出现氧含量报警的情况，说明当前的措施是不足的 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/6 14:53:31
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 8号楼4-46房间内，现场看到相邻有三根管线，两根氮气管线，一根空压管线，其中一根氮气管线和一根空压管线是同一时期（较早）安装的，接头设计上采用了不同规格的本质更安全设计。但是后增加的一根氮气管线采用的接头与空压管线接头规格一致，建议看下新增氮气管线的变更管理以及为什么没有采用本质更安全设计。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH0262-戚华玲 |  | 两次施工单位、工程对接人员不一致，工程设备人员对本质安全理念缺少认识，相关变更未及时通知EHS | 人的原因 | 在现有气体管道上设置识别色和介质标识，后续有改造施工时进行更换 | 此类管道与设备要求一致，且固定不拆卸。加强设备设施变更管理控制 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 加强设备设施变更管理控制--这个太泛泛，需要明确可落地闭环的预防性措施。 此外，后续的巡查为什么没有发现，也需要分析 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/27 10:05:23
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 从一些沟通细节里，可以看到厂区管理化学品的人员，对化学品知识的了解是不足的，需要加强培训： 1. 8号楼的4-71试剂间1，4-17易制毒柜1清单里，出现了易制爆六亚甲基甲胺。 2. 8号楼的4-71试剂间1，易制爆柜2#里面都是无极氧化剂，但柜子上贴的是有机过氧化物警示标识。 3. 7号楼4-09，化学品清单正己烷写成正乙烷（如果懂化学品相关知识的话，是不可能写正乙烷的，即使看错，也不可能写错，因为没有正乙烷）。 4. 金准园实验室，有人告诉我，咪唑是无机盐。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 相关人员对化学品安全的管控要求不熟悉，部分人员缺少化学品基础安全知识 | 人的原因 | 依据目前存放、使用的化学品，更新化学品清单，设置对应标识；在现场设置化学品速查手册；对相关人员进行培训教育 | 对所有涉及化学品管理人员开展取证培训工作。 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 原因分析提到：相关人员对化学品安全的管控要求不熟悉，部分人员缺少化学品基础安全知识---原因啥？需要进一步分析。 预防性措施提到：加强现场监督检查，定期对相关人员进行培训教育，提高相关人员危化品安全知识--加强，定期，提高，这些都是泛泛的指标，确保量化、可落地、有明确目标、闭环的CAPA | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/27 10:05:40
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | EHS-SH2-8.1-P03 V04 化学品管理程序 6.4.11提到：禁止禁忌物混存，但实际现场有更细节的一些要求，例如允许相互禁忌的物料放在同一个柜子里，也允许同层，但不允许同一个二级防护（PP槽）。这种做法，并不是本质安全的做法，需要有很高的安全管理水平，建议考虑以下风险，制定相应的措施，完善到程序里，并落实： 1. 如何避免挥发性物料的挥发与聚集。 2. 如何避免液体物料的泄漏，特别是容易破损或者长时间会被腐蚀的包装。 3. 即使是固体物料，也需要注意避免外包装沾染。 4. 涉及到禁忌反应特别剧烈或者反应会产生剧毒气体、氢气的，仍然建议不同柜子。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 化学品类别较多，实验室空间有限，化学品柜配备数量不足；相关人员对化学品存放、使用要求认识不清 | 设备设施原因 | 1、化学品管理人员均委外培训，持证上岗。 2、化学品暂存间增加储存柜子，分类存放。 3、要求采购部沟通发货频次，减少化学品的暂存。 4、一旦发生包装污染的，对检测可能存在误差，均做报废处置。 对化学品柜内存放点化学品进行梳理核对，清除长期不用的、过期的化学品；实验室每日下班前对化学品存放情况进行检查确认；现场张贴学品储存禁忌表，对相关人员进行培训，已修订《化学品管理程序》文件 | 增加化学品柜数量，减少使用场所化学品存放量 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 增加化学品柜数量，减少使用场所化学品存放量--这个本质上不是真正预防性措施，因为你今天增加了化学品柜子数量，这个是一个一次性的做法，以后业务扩张，可能增加的柜子又不够了，而且减少化学品存放量，这个只是一个说法，如何落实呢，减少到多少呢？如何确保一直保持呢？以后业务扩张了怎么办呢？ 提出的CAPA一定要闭环，考虑长远以及动态变化。 此外，修订的化学品管理程序作为证据附进来 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/6 14:56:29
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼&8号楼 | 现场看到一些禁忌混存的情况，如下： 1. 8号楼的4-71试剂间1，易燃液体柜清单里显示，高氯酸（0.1M）乙酸滴定液、氰基硼氢化钠、甲醇存在禁忌，但放在了同一个柜子里，甲醇和氰基硼氢化钠放在了同一个PP槽里。 好的一方面是，这些物料都是未开封状态，泄漏风险相对较低，但这种做法毕竟不是本质更安全的做法，建议后续存放时需要有更好的考虑。 2. 8号楼的4-71试剂间1，4-17柜子碘和丙酮相互禁忌，放在了同一个PP槽里。 3. 8号楼的4-74间，试剂试液防腐柜里涉及到同一个PP槽的酸碱混存，例如乙酸和氢氧化钠。 4. 7号楼ADC实验室1，里面涉及到酸碱混存，例如盐酸和三乙胺。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 化学品类别较多，实验室空间有限，化学品柜配备数量不足；相关人员对化学品存放、使用要求认识不清 | 设备设施原因 | 对化学品柜内存放点化学品进行梳理核对，清除长期不用的、过期的化学品；实验室每日下班前对化学品存放情况进行检查确认；现场张贴学品储存禁忌表，对相关人员进行培训 | 增加化学品柜数量，控制使用场所化学品存放量，对化学品的存放和使用加强监督检查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 参考另一个关于化学品混存的发现项的备注信息。 此外，原因分析，需要进一步问为什么？ | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/5/8 11:53:54
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区至少四处涉及到现场未能提供危险化学品生产商SDS的情况，例如8号楼的4-07，8号楼的4-71试剂间1（盐酸羟胺、硫酸肼），8号楼的4-80理化实验室，7号楼4-09间（次氯酸钠、保险粉）、金准园实验室区域进门右手边第一个房间等，需要看下SDS的管理问题。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH0262-戚华玲 |  | 部分化学品供应商变更后，采购未及时向供应商索取SDS；使用部门未对产品品牌及SDS进行对应核对 | 人的原因 | 由采购部门向供应商索取SDS，并提供给使用部门 | 已修订SOP-化学品管理程序，对于SDS的索取流程进行优化，及时更新属地新增化学品，依据SDS开展培训。 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 原因分析处需要进一步问为什么，找到根本原因。 预防措施需要基于根本原因提出。例如预防措施提到：对化学品采购、使用部门进行培训；--为什么要培训？原来没有培训吗？还是频率不足？还是培训效果不好，为什么效果不好，还是其他原因？要深入分析的。 还有预防措施提到：化学品供应商变更后及时索取相关技术材料--这个在真正有效实施前，只能是一个美好的期望，或者是一个要求，但光描述一个要求或者期望，并不能让人放心，如何确保落实，监管以及闭环？ | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/27 10:05:57
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区至少两处存在玻璃瓶（内装液体）缺少二级防护的情况，例如8号楼的4-07间桌面上，8号楼的4-74间试剂试液柜里，519水池旁边。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1661-张文霞 | ASH1661-张文霞 | 否 | 相关人员缺少安全意识 | 人的原因 | 所有液态化学品存放、转运、使用场所，均要求配备防泄漏托盘 | 6S负责人现场巡查，组内宣传培训，提高从业人员安全风险意识，如再有类似现象发生，责任到人，绑定绩效 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 相关人员缺少安全意识--是大家最容易写出来的原因分析，但是要进一步思考，为什么？ 你们的预防性措施写道：加强现场巡查力度和宣传培训，提高从业人员安全风险意识，太泛泛，缺少量化指标。 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/5/8 14:14:15
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区至少两处存在玻璃瓶（内装液体）缺少二级防护的情况，例如519水池旁边。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 8号楼的4-71试剂间1以及7号楼1楼试剂间内都设计了“围堰”，存在人员绊倒的风险，建议评估下围堰的必要性。如果围堰是有必要的，那么人员绊倒的风险就不是主要矛盾，但如果围堰的设计是没有必要的，那没有必要增加一个不必要的设计去增加其他安全风险。 Note: What You Don’t Have, Can’t Leak! | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 当地政府监管部门要求设置 | 环境原因 | 已与政府部门沟通，内部均设置二次防泄漏措施，门口仅设置3公分高度即可 | 在围堰上张贴黄黑警示色胶带 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 原因分析：当地政府监管部门要求设置 CAPA又说要拆除 自相矛盾了呀？ | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/6 14:57:39
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 需要确认厂区的那些试剂间，是否会被政府定义为危险化学品仓库以及是否必须参考GB15603，如果是的话，8号楼的4-71试剂间1里的溴素、氰基硼氢化钠等危险化学品存在未分离储存的情况。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 依据上海市监管部门惯例，试剂间不会被定义为危化品库（危化品库按要求应为独立建筑，绝大多数企业不具备设置条件）；现场空间有 | 人的原因 | 对化学品柜内存放点化学品进行梳理核对，清除长期不用的、过期的化学品；现场张贴学品储存禁忌表，对相关人员进行培训 | 加强现场的监督检查和人员培训教育 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  | 沟通SH当地监管部门确认，如果不被定义为危险化学品库，那么参考的哪个法规标准来做危险化学品的储存划分？ | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/5/8 12:00:03
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 8号楼的4-71试剂间1，需要确认不同柜子的尾气最后是否汇集到了一起，是否存在禁忌问题。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 4-71化学品柜排风支管最终汇总在一根主管，但各排风口均设置有阻火网，化学品均密封保存，2个试剂柜同时发生化学品泄漏概率不高；若分开收集排放需要每个试剂柜配套1台风机、1个排风管，1个排放口，现场条件不具备且不经济 | 设备设施原因 | 定期检查排风系统及阻火网的完好性，化学品密封保存 | 定期检查排风系统及阻火网的完好性，化学品密封保存 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 10:58:11
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 厂区没有参考集团的EHS重点关注化学品目录进行相关管控要求（例如安全操作规范、高毒品警示标识等），只是对于个别高毒性化学品以及致敏化学品在管控，例如安全操作规范，建议基于金山厂区实际情况进一步评估下。高毒品警示标识也有存在缺失的情况，需要看下是不是存在识别的问题，一些例子如下： 1. 8号楼的4-73试剂间，涉及到九水硫化钠和硫氰酸钠缺少高毒品警示标识。 2. 8号楼的4-80理化实验室，涉及到九水硫化钠、硫氰酸铵和硫氰酸钾缺少高毒品警示标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 高毒品警示标识为磁吸式，脱落丢失后未及时补充设置 | 人的原因 | 张贴警示标识 | 加强现场的监督检查，标识缺失或与实际风险不一致时及时补充或更换 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 11:02:21
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区的过氧化物前体没有按照集团的过氧化物前体管理程序要求进行定期的盘点以及检测，建议基于金山厂区实际情况进一步评估下。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 过氧化物前体的管控存在缺失 | 方法原因 | 对过氧化物前体进行盘查清点，制定管控措施 | 定期盘点、检测 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 11:31:04
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼&8号楼 | 暂存间以外的易制毒易制爆需要管控的更好一些： 1. 8号楼的4-80理化实验室里，现场看到易制爆六亚甲基四胺未按照易制爆相关要求管控起来。 2. 理化实验室现场危险化学品储存柜离有1瓶硫酸（易制毒），未上锁管理。 3. 7号楼二层2-32存放间里，放了30%双氧水，易制爆，安防不全，例如缺少监控。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 化学品类别较多，实验室空间有限，化学品柜配备数量不足；人员流动频繁，相关人员对化学品存放、使用安全管理要求认识不清 | 人的原因 | 对化学品柜内存放点化学品进行梳理核对，清除长期不用的、过期的化学品；现场张贴学品储存禁忌表，对相关人员进行培训 | 加强现场的监督检查和人员培训教育 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 8号楼的4-74间，试剂试液防腐柜内有次氯酸钠，但清单上没有。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 清单跟新不及时 | 人的原因 | 更新现场化学品清单 | 定期对核对现场化学品与清单是否一致；存在差异时及时变更 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 11:32:39
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 8号楼 | 8号楼1楼制剂车间通往外面的应急疏散门无法打开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 |  | 虫控要求对门缝进行密封，密封后未及时进行开启测试 | 人的原因 | 使用刀片化开密封胶，确保门可正常开启 | 定期检查测试 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 11:38:49
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼 | 7号楼4-09，禁忌配伍表还是旧版的，需要看整改不彻底的原因？是没有通知到，还是管理人员未传达？EHS的对于CAPA反馈的现场确认又是如何的？ | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 未对属地更换后的现场情况进行一一确认 | 人的原因 | 对所有禁忌表进行检查，新版替换旧版 | 法规标准更新，通知属地部门完成相关更新后，由EHS对现场进行检查确认，确保执行有效落实 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 11:45:24
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼 | 7号楼4-09，酸碱柜上悬挂了急性毒性GHS，但是当前存放的物料没有看到有急性毒性危害的，反而是缺少连二亚硫酸钠的易燃GHS危害标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | ASH1182-徐佳佳 |  | 存放物料变更后未及时对柜体上的标识进行相应更新 | 人的原因 | 已经实际存放点物料类别，设置对应标识 | 定期对核对现场化学品与清单、标识是否一致；存在差异时及时变更 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 13:16:11
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼 | 7号楼ADC实验室1，化学品储存柜没有看到清单，且里面由于放了酸，已经看到有轻微锈蚀情况，需要做好包装密封以及定期检查。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | ASH0292-鲍永毅 |  | 清单未在现场张贴；属地检查不认真 | 人的原因 | 对化学品柜内存放点化学品进行梳理核对，清除长期不用的、过期的化学品；现场张贴学品储存禁忌表，对相关人员进行培训 | 加强现场的监督检查和人员培训教育 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 13:18:30
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼 | 7号楼二层2-32存放间里，里面设有易燃液体柜，需要基于该房间区域的设计明确最大允许储存量。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 车间生产消毒需要使用乙醇，一日使用量 | 环境原因 | 减少现场存放量，密封保存；设置防泄漏托盘 | 由使用部门定期对试剂柜进行检查 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 13:33:31
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼 | 8号楼气瓶区域，2瓶氮气没有固定。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1826-赵宝才 |  | 作业人员缺少风险意识，对换下的空瓶未及时进行固定 | 人的原因 | 设置固定设施 | 加强现场的监督检查和人员培训教育 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 13:35:36
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 金准园 | 金准园，反应器洗消间旁边的洗眼器，阀门上没有常开标识，但检查项却勾选了符合？ 此外，检查表未要求检查水压，现场实际水压也是明显不足的。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1826-赵宝才 |  | 属地人员对日常检查执行不认真 | 人的原因 | 检查管道及供水情况，确保水压符合要求 | 加强现场的监督检查和人员培训教育 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 金准园 | 金准园实验室区域，进门右手边第一个房间放了很多化学品，包括一些危险化学品，例如EDTA、咪唑、盐酸胍、氢氧化钠等，建议看下该房间是否设计上可以存放危险化学品。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部>DPD纯化 | ASH0462-洪火炎 | ASH0462-洪火炎 |  | 相关人员未严格执行公司危化品管控要求 | 人的原因 | 将相关化学品进行清理，转存在实验室试剂暂存间 | 加强现场的监督检查和人员培训教育 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/30 13:43:11
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 519 | 张江519实验室，里面滑动测试仪设备上厂家提示有机械伤害风险，但厂区未对该设备开展机械伤害风险评估。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0112-张高珂 | ASH0112-张高珂 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 522 | 张江易燃液体柜： 1. 柜上无最大储存量要求，实际储存量~30L，建议和安设对比，是否涉及到超量储存。 2. 尾气管道请确认是否为导电材质，且缺少阻火网。 3. 现场危险化学品的SDS都是英文的，需要有中文SDS。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0112-张高珂 | ASH0112-张高珂 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 张江科学技术中心涉及到人员在桌面上操作液体物料，桌子靠墙侧一般都设置了插座，如果操作不当液体飞溅或洒漏，可能会喷溅到插座里，建议插座增加防喷溅装置。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0486-王淑静,ASH0489-徐嘉文 | ASH0486-王淑静,ASH0489-徐嘉文 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 518 | 张江518培养基制备间，现场有CO2气瓶，现场没有氧气检测器，也没有CO2检测器。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 552 | 张江552液氮气瓶间，里面有12瓶氧气实瓶，建议看下安设上允许存放的最大气瓶数。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1062-董雨浩 | ASH1062-董雨浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 552 | 张江552液氮气瓶间，设备标牌上状态未勾选，设备负责人也未签字。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1062-董雨浩 | ASH1062-董雨浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 核酸药物开发实验室 | 张江房间的固定式氧气检测器被设备遮挡。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>NDPD | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 张江液氮、窒息事故现场处置方案，6.3未明确什么是适当的个人防护装备。 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/15 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 监察部 | EHS-SH2-8.1-P03 V04 化学品管理程序，建议结合执行情况以及风险，系统性地回顾与改进（包括但不限于以下建议）： 1. 6.4.2 (8)，要求现场放置相应化学品的SDS，但未明确应是生产商的SDS。 2. 6.4.11提到易燃化学品暂存场所应设置可燃气体探头，但实际现场并不是所有的易燃化学品暂存场所都设置了可燃气体探头，现场解释是暂存量较小，建议程序里明确多大的暂存量需要设置可燃气体探头。 3. 6.4.12提到小面积消毒以及清洁使用乙醇，建议补充一些注意事项，例如喷洒量的要求，喷洒位置的要求（例如禁止在电气设备或者插座附近喷洒等）。 4. 6.5.5 厂区运输危险化学品注意事项里，提到禁忌物应分开运输，建议明确什么叫分开运输，是不同车？还是？ 5. 6.5.5 (4)仅要求气瓶、杜瓦罐不得与人同时乘坐电梯，建议明确所有危险化学品不得与人同时乘坐电梯。 6. 6.7.2提到所有纯危险化学品禁止直接倾倒在水池内及地漏排放，首先什么是纯危险化学品？危险化学品溶液算不算？建议再完善下。 7. 程序里提到的GB 15603的标准名称还是旧版的名称。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 部分制度内容描述不够详细，未及时修订 | 人的原因 | 已完成《化学品管理程序》文件的升版 | 定期对制度进行回顾、修订 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/20 11:03:58
2026/1/15 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 监察部 | SH厂区EHS负责人反馈收不到集团的事故通报，虽然大部分事故可能和SH不相关，但还是有部分事故会和SH厂区相关，建议建立相关的机制，确保和SH相关的事故可以及时通报到SH厂区EHS负责人。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 机制不完善 | 方法原因 | 由监察部每周在隐患周报邮件中对相关事故案例进行通报 | 由监察部每周在隐患周报邮件中对相关事故案例进行通报，通知到EHS负责人 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/31 16:41:57
2026/1/12 | 集团内审 | 安全管理 | 安全管理 | SH2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 7号楼 | 7号楼二层2-02制水间，现场询问相关人员是否有对NM2024026-(TJ2)-3号楼3层制水间纯化水分配系统储罐变形事件进行经验教训的吸取，现场人员不清楚这个事故，建议回顾该事故，并进行整改。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 事件回顾不及时 | 人的原因 | 由工程设备部对厂区同类设备设施进行检查，并制定对应预防措施 | 及时通知责任部门对集团同类型事故类别进行回顾 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/31 16:42:10
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 8# | 4-06办公室在办公区域内，人员穿着白大褂活动，且白大褂的暂存柜被放置在办公室内部，存在交叉污染的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 实验室空间有限，人员较多，更衣室设置数量不足 | 环境原因 | 衣柜集中转移至其他区域 | 在现场张贴禁止存放白大褂标识，定期检查人员执行情况 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 8:47:22
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 8# | 4-46现场检查发现，局部排风罩使用拉扣进行固定，需要调查原因，取消拉扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | ASH0253-毕克楠 |  | 排风罩关节臂系统故障，维修不及时 | 设备设施原因 | 检查维修，排除故障 | 发现故障报修工程 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 8:47:45
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 8# | 4-07等多个区域在洗眼器定期功能检查的排水环节，现场使用敞口容器（桶）接收并储存废水。此操作方式易导致废水长期滞留，存在微生物滋生（特别是军团菌）的潜在风险，且当前未对废液的收集、储存与处置周期作出明确规定，缺乏制度化管理 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 制度内容不全面 | 人的原因 | 修订完善制度内容 | 修订完善制度内容 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  | 怎么完善的，我需要看一下完善后相关内容 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/27 10:00:18
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 微生物实验室 | 阳性培养间，需要对该区域人员的呼吸防护进行评估，建议配置N95口罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | N/A | 人的原因 | 更新PPE矩阵 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/7 17:23:29
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 7# | 4F诸多区域反馈使用ADC浓度较低，存在部分开放性作业的工况，针对类似工况，做相应的风险评估 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 现场使用的ADC产品，OEB等级低，稀释倍数较大。通风橱分配存在问题。 | 设备设施原因 | 要求在通风橱内开展 | 属地宣传培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/7 17:24:52
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 7# | 4F隔离器：SH2-QC-1801）手套表面有明显的白色痕迹 2）打印纸置于隔离器内部 3）设备持续处于报警状态 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1661-张文霞 | ASH1661-张文霞 | 否 | 责任部门对现场检查不及时，故障处理不及时 | 人的原因 | 对隔离器进行维护，已对组内人员进行宣导，使用完成后，立即清场 | 已设定责任人每周现场巡查，发现隐患及时处置，并追溯责任到人，与绩效绑定 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS5884-张振华 |  | 辛苦详细说明每一项的整改结果 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/5/8 14:18:59
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 7# | 4F隔离器：SH2-QC-1801）静压箱未安装好 2）隔离器的操作权限现无相应的实操考核 3）隔离器HEPA的更换：现场人员反馈不知道更换标准，虽然现场有张贴。需要对隔离器的使用 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1661-张文霞 | ASH1661-张文霞 |  | 隔离器管理制度不完善 | 人的原因 | 完善制度内容，对相关人员进行培训考核 | 人员变更后及时落实培训，制度定期回顾修订 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 8:49:03
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 7# | 4F实验室人员操作过程戴手套写字，该区域内涉及液体HP的相关操作，建议推进ELN系统的使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | ASH0292-鲍永毅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/12 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 7# | 3F制剂隔离器的传出使用黑黄胶带进行密闭传出 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1088-郑路 | ASH1088-郑路 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 张江 | 张江522现阶段较高浓度的ADC溶液转移操作过程中，无相关的工程防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 研发&分析 | 人员使用的手套为9寸手套，无法有效覆盖人员腕部，需要改为12寸手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 对部分PPE适用性未进行适用性评估 | 人的原因 | 采购12寸手套，替换原有型号 | 定期对PPE适用性进行检查评估 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 8:49:23
2026/1/14 | 集团内审 | IHOH | IHOH | SH2 | 监察部 | ALS5884-张振华 | 张江 | 张江核酸实验室人员操作酶液，存在在中央台面操作的情况。建议配备工程控制措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>NDPD | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS5884-张振华 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 供应部&工程设备部 | 化学品库&气站，1、一层易制爆间灭火器检查执行到8月份，未见9-12月份相应的检查记录。 2、气站内的灭火器12月份未进行定期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 责任部门检查不及时 | 人的原因 | 立即安排人员进行检查 | 监察部定期对现场消防器材检查情况进行监督检查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 14:01:19
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | 内审提出的隐患问题整改应提供原因，纠正措施，预防措施 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | N/A | 人的原因 | 以上系统，按照系统要求分析原因 | 系统已设置 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/7/8 16:49:43
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 各厂区 | 各厂区各部门，对于存在窒息风险的区域，氧气探头旁边，非有限空间但存在窒息风险的区域评估后粘贴相应的警示标识。例如4层IT机房涉及七氟丙烷灭火剂，存在窒息风险区域，应按照国标GB2894添加窒息风险警示标识。细胞库内氧气检测器旁边对应的报警范围及处置流程警示标识，门口处对应的窒息风险安全警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 |  | 1、风险辨识不全面，仅关注有限空间窒息风险，对非有限空间但存在窒息风险的区域（如配备七氟丙烷灭火系统的机房、设置氧气检测的细胞库等）风险识别不到位，未纳入常规警示标识管理范畴。 2、机房、细胞库等特殊区域现场缺少统一的标识配置标准与检查要求，导致报警范围、处置流程、窒息风险提示等标识缺失或不规范。3、日常安全检查、隐患排查多聚焦于设备运行，未针对风险区域标识完整性开展专项复核，未能及时发现标识缺失、不规范问题 | 人的原因 | 1、重新进行全面的窒息风险区域辨识。 2、按照集团模板，在所有窒息风险区域张贴窒息风险警示标识。 3、按照集团模板，在厂区内所有氧气检测器旁边张贴对应的报警范围及处置流程警示标识，门口处张贴对应的窒息风险安全警示标识。 | 对窒息风险区域风险辨识进行定期回顾，定期开展专项隐患排查，覆盖全场窒息风险区域。隐患排查关注安全警示标识和对应的报警范围及处置流程警示标识是否缺失。 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/4/9 0:00:00 | 请提供整改完成证据 | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/22 14:16:10
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 8号楼 | QC理化4-80，理化实验室4，酸性与碱性废液桶存放在同一个防护槽内，酸碱混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 相关人员未按公司内部管理要求进行操作 | 人的原因 | 酸碱废液分开存放 | 酸碱废液存放点设置标识 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 13:51:23
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 8号楼 | 8号楼3层3-20区域内移动电源设备电线与机器连接的根部有脱落的情况，需要整体检查确认 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1222-林晶 | ASH1222-林晶 |  | 检查维护不及时 | 人的原因 | 整体检查确认，对存在脱落的进行整改 | 责任部门定期检查，监察部定期监督检查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 13:51:06
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 各区域 | 各区域金山区域应急柜物资清单中缺少滤毒盒，需要添加，另外应急物资手电筒无定期充电的要求，应确定充电周期以保持其可用状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 清单未将放毒面具与滤毒盒分开统计，应急物资管理要求不完善 | 人的原因 | 将防毒面具与滤毒盒分开统计，手电筒每月充电 | 细化管控要求，落实管控措施 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 13:50:03
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | MF1上游 | 8号楼3层，3-09细胞库，现场人员反馈有作业时保持门开启的要求，但是未见书面规定，现场也没有相应的标识（四层细胞库门上是有对应的标识要求的）。工作鞋有透气孔，对于液氮泄漏滴落脚面存在冻伤风险。 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 管控制度内容不完善，现场标识未统一。风险识别不全面 | 方法原因 | 完善制度内容，统一现场标识，根据现场风险情况配备专用防护鞋 | 依据风险识别情况完善管控措施和要求 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 14:01:00
2026/1/12 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | EHS，进夹层安全告知的要求在执行，但目前未纳入安全管理制度中 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 制度未及时随实际管控要求进行修订 | 人的原因 | 修订制度 | 定期回顾修订制度，制度与实际管理要求保持一致 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/1 14:00:36
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | 制剂&纯化 | 张江各厂区522&513，针对着火后的应急处置，抽查2名作业人员，522药物产品开发2和分析，513下游工艺开发各一名，对于现场灭火毯的位置及灭火器的位置不了解，需要进行培训。（EHS要求灭火毯统一放置在通风橱边上挂起，灭火器及消火栓在走廊墙壁） | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹,ASH1597-朱竹兵 | ASH0525-李佳禹,ASH1597-朱竹兵 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/3/27 14:16:41
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | 张江污水处理间内硫化氢气体探头未见校验标签，以及缺少报警后的应急处置流程。 奉贤污水处理间内硫化氢气体探头未见校验标签，以及缺少报警后的应急处置流程（次日现场已整改）。污水站区域的操作由第三方人员进行，询问硫化氢报警器有几级报警，并不清楚。现场目前只有一个探头，不满足距离要求（规范要求距离释放源2米）-次日现场已整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ASH1582-施晚霞 |  | 1、张江、奉贤硫化氢气体探测器校验后未及时张贴校验标签。 2、硫化氢气体探测器报警后应急处置流程未张贴在现场。 3、第三方操作人员安全技能不足，不了解硫化氢气体探测器报警后应急处置流程。 4、硫化氢气体探测器安装位置距离污水池、格栅、集水井等释放源＞2m，不符合 GB/T 50493 中 “可燃 / 有毒气体探测器距释放源不宜大于 2m” 的要求。 | 人的原因 | 1、张江、奉贤硫化氢气体探测器及时张贴校验标签。 2、编制硫化氢气体探测器报警后应急处置流程并张贴在现场。 3、对第三方操作人员开展专项培训，确保熟悉硫化氢气体探测器报警后应急处置流程。 4、变更硫化氢气体探测器安装位置，保证距离调节池、集水井等释放源距离据均小于2m。 | 1、硫化氢气体探测器按周期定期进行校验，并在校验合格后及时张贴标签。 2、定期回顾硫化氢气体探测器报警后应急处置流程，在有限空间应急演练中加入硫化氢气体探测器报警后应急处置流。 3、对第三方操作人员进行年度回顾培训，掌握相关安全技能。 4、日常隐患排查中持续关注是否满足“可燃 / 有毒气体探测器距释放源不宜大于 2m” 的要求 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞 | 已完成整改 | FX1156-黄金超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/22 14:25:52
2026/1/13 | 集团内审 | 体系合规 | 体系合规 | SH2 | 监察部 | FX1156-黄金超 | EHS | 厂区整体的EHS标识标牌应进一步完善，例如： 3、泡碱区域的安全标识目前标准不一致，例如4-41器具清洗间，区域内盛放液体的容器无标识（一个槽内为水，一个桶内为泡洗用碱液）， | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 现场标识设置更新不及时 | 人的原因 | 依据现场风险情况完善标识设置 | 标识定期检查维护、补充、更新 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/3/27 14:16:41 | 2026/4/2 10:56:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 分析开发部>AD理化 | 7号楼4层AD理化实验室泡碱区域-手套有碱渍 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE使用培训 | PPE使用培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工艺开发2部 | 7号楼4层PD2实验室手套放在桶内，桶底有碱渍 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE使用培训 | PPE使用培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工艺开发1部 | CCPD灭菌柜下水管道未安装防异物漏斗，存在排水管道堵塞的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 特种设备使用前检查质量提升 | 特种设备使用前检查质量提升 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工艺开发1部 | 金准园CCPD实验室泡碱区域-手套有碱渍 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE使用培训 | PPE使用培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工艺开发1部 | 金准园CCPD实验室泡碱周围有碱渍。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE使用培训 | PPE使用培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工艺开发1部 | 金准园DSPD实验室手套放在化学品一起--手套有碱渍 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE使用培训 | PPE使用培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 7号楼1层客梯边上防火门闭门器坏掉，不能自动关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 消防设施巡查 | 消防设施巡查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 13:19:25 | 2026/3/27 13:19:25
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 5号楼施工区 | 拆除施工期间，从二层吊装口向一层清运建筑垃圾时，一层清运围挡处未设置专人管理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 管理不到位 | 人的原因 | 设置专人看管 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 11:40:00 | 2026/3/27 11:41:17
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 5号楼3层 | 电缆线挂设杂乱，照明灯线缆受到拉力破皮。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS4708-李洪胜 | 否 | 施工拆除导致 | 人的原因 | 立即恢复 | 做好保护措施 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS4708-李洪胜 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 11:36:44 | 2026/3/27 11:38:20
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼2层BFS车间改造区 | 夹层临边所挂设安全网松弛、有缝隙，需重新挂设严密； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 运送材料时触碰导致 | 人的原因 | 更换运送材料位置 | 更换运送材料位置 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/27 11:32:42 | 2026/3/27 11:34:45
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 2号楼1楼氢气站 | ceps氢气罩棚区法兰没有静电跨接（低风险97条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3290-邢礼,ALS7073-张锟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 氢气钢瓶间在验收时，未能识别该风险。 | 设备设施原因 | 已联系电工同事，加装静电跨接线 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3290-邢礼 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/3/27 11:25:11 | 2026/4/10 14:27:06
2026/3/27 | 事故类比排查 |  | 化学品暴露事故预防 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站 | 化学品防护用的劳保用品 滤毒盒现场已使用 但未标注开封日期 正确做法：滤毒盒 开包日期 需及时标注 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 开封后忘记，仍在有效期 | 人的原因 | 组会强调 | 更新到自检内容中 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/27 11:21:36 | 2026/3/30 16:58:39
2026/3/26 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼1层西北角 | 门合页脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS4638-王晓龙 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 设备设施固定原件老化 | 设备设施原因 | 重新加固 | 加强排查，有异常及时整改 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/3/27 9:24:09 | 2026/7/9 8:36:39
2026/3/25 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 1-306 | 实验室人员通风橱外分装操作物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS2855-刘欣 | 否 | 冲树脂柱的费水。由于量太大，需要分开称重，在通风厨内无法操作，因此在通风橱外进行了分装。操作人员存在侥幸意识 | 人的原因 | 所有分装均需要在通风橱内进行 | 例会传达该不当操作 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2855-刘欣 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/27 9:16:42 | 2026/4/10 17:03:47
2026/3/25 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-311 | 人员离开通风橱未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5446-王栋 | ALS5446-王栋 | 否 | 实验室人员操作习惯差。 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/3/27 9:12:15 | 2026/4/22 10:13:59
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 供应部 | 库房5安全警示标识被配电箱遮挡，消防声光报警器标牌破损老化需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 太阳直射老化掉色 | 环境原因 | 已更换新标牌 | 排查其他库房标识，掉色更换 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0087-刘昕阳 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:19:21
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间接收罐至10立罐区固定转移管路打压试密签过期，已告知李建军 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签试密更换不及时 | 方法原因 | 已进行处理完毕 | 对班组进行强调，临期前提前几天进行处理，避免漏检 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:19:04
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间罐区打料ck 03/25/2026零点班9057项目打DMF没有复核人，和车间确认已打料 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 车间助工复核了，未签字 | 人的原因 | 以和车间人员强调完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:18:46
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间接收罐至10立罐区固定转移管路没有打压试密签或打压试密签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 打压试密签过期 | 设备设施原因 | 重新进行打压 | 重新进行打压 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:18:32
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间二层物料电梯门口溢出桶签过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 检查签再内部，在合格范围内 | 设备设施原因 | 检查签再内部，在合格范围内 | 检查签再内部，在合格范围内 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:18:18
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-NMF02-Tr01液位计白色液体渗漏 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 液位计四分堵未上紧 | 设备设施原因 | 已紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:17:57
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R17下口法兰连接处有褐色液体渗漏，已告知谭均宜 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:17:44
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层9057连续化储罐液位计阀门误开，液位计丝堵松动，液体大量渗漏 已告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员走动误碰，液位计阀门丝堵未禁锢到位 | 人的原因 | 当班责任人未巡查到位进行警告 | 区域整体进行排查，增加丝堵并禁锢，巡查项涉及的储罐已将阀门柄去除 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:20:44
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Dt03间内碾料现场，物料暴露严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 现场料太硬进行砸料导致 | 物料原因 | 以和人员强调在砸料进行袋子密封好 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:20:58
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层清洗间人员处理沾染物料的方盘 未佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:21:11
2026/3/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R12上三通处静电跨接断裂 一车间四层101-R13打料管路连接缺少处静电跨接 一车间四层101-R14上阀门连接处静电跨接断裂 一车间四层101-R15三通处多处缺少静电跨接 一车间四层101-R18浓缩管路试镜处静电跨接断裂 一车间四层101-R17上防爆溢出管路法兰连接处缺少静电跨接 一车间四层101-R09插底管法兰连接处缺少静电跨接 一车间四层101-R07上打料管路连接处静电跨接一端未连 一车间三层101-R28釜上口三通处缺少静电跨接 一车间三层101-R29物料管路法兰连接处静电跨接断裂 一车间三层101-R32釜上三通处静电跨接连接方式错误 一车间三层101-R26防爆片处缺少静电跨接 一车间三层101-R24三通处缺少静电跨接 一车间三层101-RR09-Tr01上阀门连接处缺少静电跨接 一车间三层101-R31上打料泵法兰连接处缺少静电跨接 一车间三层101-Tr32液位计法兰连接处缺少静电跨接 一车间二层101-R35上三通处静电跨接断裂 一车间二车间102-R27-Tr01下口管路法兰连接处静电跨接断裂 一车间二车间101-R32下口管路法兰连接处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂紧固时过力断裂 | 方法原因 | 静电跨接安装时方法错误，断裂进行更换处理 | 车间进行排查补加，对设备组进行培训注意操作细节 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:21:26
2026/3/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R01上法兰连接处缺少静电跨接 二车间四层102-R02上三通连接处静电跨接断裂 二车间四层102-R05上三通连接处静电跨接一端未连 二车间四层102-R05旁打料泵法兰连接处缺少静电跨接 二车间四层102-R06上三通连接处静电跨接断裂 二车间四层102-R14上三通连接处静电跨接断裂 二车间四层102-R13上三通连接处缺少静电跨接 二车间四层102-R12上阀门连接处缺少静电跨接 二车间三层102-Tr009上阀门连接处缺少静电跨接 二车间三层102-R15三通处缺少静电跨接 二车间三层102-R01下口压滤罐掏料口处静电跨接断裂 二车间三层102-R22上打料管路连接处缺少静电跨接 二车间三层102-R21上异形三通处静电跨接断裂 二车间三层102-R17上阀门连接处静电跨接断裂 二车间三层102-R12下口管路连接处缺少静电跨接 二车间三层102-R13下口管路连接处静电跨接一端未连接 二车间二层102-Ce04-Tr01下口管路法兰连接处缺少静电跨接 二车间二层102-R21下口管路缺少静电跨接 二车间二车间102-R22下口静电跨接断裂 二车间二层102-R23下口管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 腐蚀导致静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已全部添加整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:21:44
2026/3/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层101-R15三通连接处静电跨接断裂 三车间四层103-Tr002液位计法兰连接处静电跨接断裂 三车间四层溶剂间DH3-TF13到103-R13溶剂管路上流体过滤器上缺少静电跨接 三车间四层103-R07三通连接处静电跨接一端未连接 三车间四层103-R06插底管法兰连接处静电跨接一端未连接 三车间四层103-R05上滴加管路上法兰连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R04上三通法兰连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R02上三通法兰连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R08上防爆片连接处缺少静电跨接&缺少螺栓（安装不规范） 三车间四层103-R11上阀门连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R12上回流管路法兰连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R13上插底管法兰连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R14上阀门连接处缺少静电跨接 三车间三层103-R24上三通连接处缺少静电跨接 三车间三层103-R26上阀门连接处静电跨接一端未连接 三车间三层103-R28上阀门连接处静电跨接断裂 三车间三层103-R18上打料泵管路连接处缺少静电跨接 三车间三层103-R06下口法兰连接处静电跨接断裂 三车间二层-103-R17下口管路静电跨接断裂 三车间二层-103-R18下口管路缺少静电跨接 三车间二层-103-R19下口管路缺少静电跨接 三车间二层103-Ce06-Tr01下口管路缺少静电跨接 三车间二层103-R24下口管路静电跨接虚连 三车间二层103-Ce03-Tr01下口管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 增加静电跨接 | 增加静电跨接 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:22:01
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/26/2026 23:05 三车间一层操作人员使用白钢铲子盛装物料时未进行静电接地，已对讲告知。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:22:16
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 03/26/2026 10:29 七车间三层操作人员安装管路时踩在压滤罐顶部进行操作，登高方式错误。并且人员登高操作时也未佩戴安全防护。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 压滤罐位置阻挡人员操作，操作人员操作不当 | 环境原因 | 人员以重新强调，压滤罐待使用完毕及时挪位置 | 车间内部通报 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:22:32
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层9057连续化CSTR下口有液体渗漏，人员反馈为阀门内漏，已告知添加盲板。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 阀门内漏 | 设备设施原因 | 现场安排增加盲板 | 已处理完毕 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:22:46
2026/3/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层9455连续化CSTR-3上口温度高高限报警停机设置为30℃，连锁清单要求为25℃，设置与清单不符，已告知许博皓进行处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 三层独立换热气动补水阀异常，人员报备后进行修改，未及时恢复 | 人的原因 | 已对责任人进行强调 | 责任人进行处罚 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:23:04
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R01釜下口压滤罐压滤时，现场有较大气味，已沟通邵文广进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 由于放料导致排气过猛导致气味跑出 | 人的原因 | 后续要求人员开一半阀门，对尾气进行紧固 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/27 8:27:22 | 2026/3/29 7:24:06
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查发现7号楼3层2车间西侧乙二醇回流管辂保温铁皮未封口，有割伤风险，已与现场班长沟通上报维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 拆卸更换管路没有及时封口 | 设备设施原因 | 已要求维护人员进行整理 | 日常巡查及时解决 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/4/7 18:50:03
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶蒸汽管路电接点压力表缺少校检合格签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 因在室外，标签被吹走了 | 环境原因 | N/A | 加强巡检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/4/7 8:02:30
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼三层分布器间热水管路标签腐蚀，现场沟通当班副主任及时更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路标签高温导致，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/31 7:52:58
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼701-ce02离心机接收罐尾气管路处于关闭状态，接收罐不使用状态下尾气阀门需要保持开启状态，避免罐上氮气阀门内漏导致憋压，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清洗完成后没有打开 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，要求班长全员强调执行标准 | 对违规者进行处罚公示，班长巡查监管 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/31 7:53:17
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼3层2车间900-N06压滤罐收料铲静电跨接线与静电扁铁连接处使用拉扣固定，连接处不牢固，无法起到静电导出作用，已沟通当班副主任进行强调。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定方式不牢靠 | 设备设施原因 | 已经联系采购固定螺栓，使用螺丝母进行紧固 | 安装完成后复核进行检查确认 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/31 7:53:34
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼804-R01/R02反应釜接收罐翻板液位计断层，现场沟通当班班长反馈接收罐未使用，怀疑液位计故障。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 接收罐浓缩破真空后浮子卡吨导致 | 设备设施原因 | 使用磁铁校准完成 | 传达要求使用前检查液位计准确性 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/31 7:53:53
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼TJ2-1201-Ce01离心机有黄色物料痕迹，已现场沟通当班班长。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 经过调查，此房间3天内无相关生产操作，无开放性操作。 只有白天进行氮气管路改造施工，经过现场痕迹判断，为施工改造施工人员使用自来水对焊接管路降温后未及时清理，踩踏导致的泥土。 | 人的原因 | 现场进行清理 | 要求监护人对施工后的现场及时处理 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/29 3:23:05
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、802-R08反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 2、804-R04反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 3、801-R04反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 2、702-R04反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 3、701-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、902-R07反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 2、902-R06反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 3、901-R07反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼王宏伟化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼申志远化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知蠕动泵安装紧固要求及四氟管两端密封操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼韩松化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知法兰垫片安装错的风险且举例准确清晰。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查期间提问9号楼林贺化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查期间提问8号楼刘权化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查期间提问8号楼孙瑞悦化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查期间提问9号楼谷有亮化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查期间询问9号楼白剑波关于放桶操作液位控制问题，提问1项问题回答准确，了解桶液位距离桶口不得小于10厘米，1吨的吨桶液位不得超过体积的90% | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/27 7:59:16 | 2026/3/27 7:59:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，R21釜减压浓缩，人孔板式镜处2根螺栓松动未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 板式镜活套法兰卡槽未入位 | 人的原因 | 班长已将R21釜板式镜法兰重新调整卡槽入位后紧固完成，操作人对设备检查不到位，价值积分处罚。 | 与车间人员进行强调，活套法兰安装后确认卡槽入围咬合紧密，再将螺栓均匀紧固并安装完成后逐个螺丝进行检查确认无松动。 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/3/29 15:54:24
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2一区 | 甲库2一区北侧，一1000L方槽上物料标签为中和后母液，Cpr138389-05-04-04-08-01,粘贴人宋合辉03/24/2026，复核人陈春雷03/24/2026，粘贴人、复核人字体一样。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 操作人员与复核人员签字字体相近 | 人的原因 | 已在班前会上对标签填写方式进行说明 | 要求车间助工每日对现场物料标签进行复核 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/3/31 16:41:20
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 60立罐区 | 60立罐区泵房报警灯一直处于报警状态（STF-T08报警），现场无人处理，已联系罐区人员到现场处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 白天温度高导致压力超过 | 设备设施原因 | 调整储罐的氮气压力 | 整体对储罐进行排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/4/19 15:39:33
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 一车间取样间 | 分装间内分装禁忌水物料，EHS现场发现分装间地面上有较多积水，库房人员未清理积水即将物料备到分料间内，人员准备进行分料，与操作规范要求不符。。现场已制止，需清理后再进行分装操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 分装间负责人员未及时清理，叉车备料人员、实验室分装人员未按照安全操作规范要求进行检查。 | 环境原因 | 现场制止分装，清理地面积水，地面干燥后再进行操作； | 后续人员分装备料前库房/实验室需按照操作规范要求先确认核对分装间状态，做好操作前准备提升工作效率。 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/4/3 17:03:02
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层101-R17釜内的CPr132732-05-04离心母液放入101-Ce12离心机进行二次离心，现场没有生产记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 母液二次离心，离心起锅收料记录在OR附加页 | 物料原因 | 班组人员已将母液二次离心，离心、起锅收料记录在OR附加页并放于现场。 | 与车间人员进行要求，涉及项目异常，使用OR附加页进行记录的注意将附加页放于操作现场， | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/3/29 15:54:36
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce03离心机间内，Ce03离心机上的视孔灯未关闭，现场无人操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心机视孔灯使用完毕后未及时进行关闭 | 人的原因 | 已将视孔灯进行关闭 | 涉及视孔灯使用，使用完毕后及时进行关闭，避免能源浪费 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/3/29 15:54:48
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce02离心机间内，Ce02离心机上的三个侧口虽已安装盲板，但侧口处依然有物料渗漏痕迹，其中一个侧口下方用塑料袋盛接，袋子内存有漏出的液体。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心机侧口盲板位置已紧固到位，但运行过程仍有少量体系渗出。现场排查为设备自身原因 | 设备设施原因 | 现场动火对离心机盲板位置进行处理完毕 | 操作区域发现跑冒滴漏问题第一时间从根源处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 02 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:45:41 | 2026/4/3 17:03:14
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 415实验室 | 415实验室18通风橱,一洗瓶无标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 洗瓶标签在使用过程中脱落未及时更换 | 人的原因 | 洗瓶标签由小标签更换为更加醒目的绿色大标签并用透明胶带加固 | 在实验室钉钉群中，针对本次事件进行剖析，增强实验室人员的标签粘贴意识。 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2804-宋迪,AMM3674-朱尔斌 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/29 3:23:36
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516实验室18通风橱，一洗瓶无标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 |  | 时间久了，标签脱落，未及时张贴新标签 | 人的原因 | 及时张贴标签 | 洗瓶标签有脱落或模糊不清的及时更换 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/29 3:23:58
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732实验室11通风橱，通风橱内自来水管接口处滴水，已现场通知实验人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 设备设施原因 | 采用反口塞将水管口堵住，并报修 | 定期检查实验室设备设施，发现问题及时保修 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/31 11:11:27
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732实验室12通风橱，一离心试管无标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 粘贴标签 | 组会强调，所有物料需要粘贴标签 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/31 11:11:01
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 619实验室 | 619实验室03通风橱内一装有黄色物料袋子封口处松动，有物料漏出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 夜班人员检测粒度的样品，巡查期间正在使用中，使用结束已经进行处理 | 人的原因 | 使用结束后进行了整理 | 以此为典型案例再部门例会上进行全体人员的学习 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/31 7:54:34
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 617实验室 | 617实验室灭火器检查卡3月份已过期，及时进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛 | AMM3024-田松涛 | 否 | 巡查期间3月份灭火器检查卡未确认签字 | 人的原因 | 分子二负责该工作文员李洪旭已解决 | 及时巡查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/29 14:15:12
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 6层分析走廊 | 6层分析走廊应急柜绿签已过期，及时进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2784-金晶晶 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 昨日请假到期，未及时核查 | 人的原因 | 今早来了就对应急柜进行检查 | 以后到期前提前进行检查 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:38:35 | 2026/3/29 14:14:58
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间一层南门推车上管路有物料暴露，缺少保护措施 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员拆除后未及时封口 | 人的原因 | 已安排人员清洗完毕 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 7:27:10 | 2026/3/28 7:32:58
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R22右侧206-F06压滤罐上方管路静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:50:09 | 2026/3/27 23:24:47
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T029储罐上方管路静电跨接断裂一半，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:50:09 | 2026/3/27 23:26:25
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 208-FT03-Tr04接收罐外表面夹套渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 夹套为碳钢材质，且使用长达8年，腐蚀严重，已无法焊接，故渗漏 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕 | 更换新的夹套储罐使用 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:50:09 | 2026/3/27 23:27:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号4-29间 无操作引风罩用完未关闭 正确做法：引风罩用完需要及时关闭，避免影响其他引风效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员操作习惯 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 21:16:47
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-27 间减压TJ4S-1108-Sy03-R01-X压力表处缺少下限标识 正确做法及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 标识掉落，未及时发现粘贴 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 21:17:03
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间TJ4S-1212-FD01过滤洗涤干燥机乙二醇管路缺少保温 导致低温压滤过程中乙二醇滴漏 正确做法:及时添加保温 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 增加保温 | 同类排查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 21:17:19
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼四层空调机房管路漏水，已通知人员现场整改. | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 21:19:00
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-24间吉林诚达在动火作业区域时未佩戴防护眼睛。正确做法：佩戴好劳保。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员安全意识淡薄，4号楼3-24间吉林诚达在动火作业区域时未佩戴防护眼睛。正确做法：佩戴好劳保。 | 人的原因 | 正确做法：佩戴好劳保。 | 正确做法：佩戴好劳保。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 20:17:04
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间吉林医药登高时无人扶梯。正确做法：需有人扶梯，确保安全。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 外来施工人员安全意识淡薄，4号楼4-17间吉林医药登高时无人扶梯。正确做法：需有人扶梯，确保安全。 | 人的原因 | 正确做法：需有人扶梯，确保安全。 | 正确做法：需有人扶梯，确保安全。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 20:19:57
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-35间排风口被塑料膜遮堵。正确做法：及时移除遮堵物，确保空气流通。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 排风口不可遮挡，4号楼3-35间排风口被塑料膜遮堵。正确做法：及时移除遮堵物，确保空气流通。 | 人的原因 | 正确做法：及时移除遮堵物，确保空气流通。 | 正确做法：及时移除遮堵物，确保空气流通。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 20:20:20
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47内四氟头未拧紧。正确做法：及时紧固，避免打料时管路崩开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 使用设备需要确保相关阀门拧紧，4号楼4-47内四氟头未拧紧。正确做法：及时紧固，避免打料时管路崩开。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固，避免打料时管路崩开。 | 正确做法：及时紧固，避免打料时管路崩开。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 20:20:38
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：33 4号楼4-40间一桶制备乙腈的四氟头未安装到位。正确做法:重新安装，避免气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作未及时检查管路，4号楼4-40间一桶制备乙腈的四氟头未安装到位，正确做法:重新安装，避免气味扩散。 | 人的原因 | 正确做法:重新安装，避免气味扩散。 | 正确做法:重新安装，避免气味扩散。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/30 21:08:52
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：35 4号楼4-41间取样瓶未贴签。正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 物料必须添加相关标签以免混淆，4号楼4-41间取样瓶未贴签。正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 人的原因 | 正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/30 21:09:09
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：58 4号楼4-63间碳酸钾存放在中性/碱性（有机）物料暂存处。正确做法：应存放在中性/碱性（无机）物料暂存处 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 物料存放需要归类，4号楼4-63间碳酸钾存放在中性/碱性（有机）物料暂存处。正确做法：应存放在中性/碱性（无机）物料暂存处 | 人的原因 | 正确做法：应存放在中性/碱性（无机）物料暂存处 | 正确做法：应存放在中性/碱性（无机）物料暂存处 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/30 21:12:39
2026/3/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼四层 | 14：30 12号楼4-04间人员未佩戴同等级劳保进行辅助操作。正确做法：佩戴同等级劳保进行辅助操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/30 21:12:56
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：52 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy02-R01激活罐上和旁边电子秤上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM3993-陶子明,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 清理物料 | 人员培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 6:22:59
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：02 12号楼三层3-52间配电箱螺栓未紧固。正确做法:及时紧固，确保设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM3993-陶子明,ALS15022-杜新飞 |  | 人员打开后未紧固 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/31 6:23:16
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：17 11号楼四层九车间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修更换，确保设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经常换电池所导致，夹线松动，导致电线裸露 | 设备设施原因 | 已经整改 | 使用注意，及时维修 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/28 23:58:56
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 22：35 11号楼公斤级1-10间一桶乙腈未选用合适的四氟头。正确做法:及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员经过培训，对于操作不重视 | 人的原因 | 已经纠正，停止操做，重新培训 | 加强培训，加大处罚力度 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 6:25:02 | 2026/3/28 23:59:17
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间文件记录发现 1、四楼04对过柜子上SDS为2016年的、过期、需要更新 2、班组交接班巡查记录四个班没写记录，记录空白 3、属地隐患排查，三月份空白、班组级的第一周第三周的未及时组织排查、记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 文件过期，出现遗漏 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 4:13:25 | 2026/3/29 4:13:23
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R02滴加BOC中、现场有气味、插底管过长、桶盖不匹配、需要重更更换匹配的插底管 检查620-R04釜反应中、釜内液位过高、检查DCS温度等3.5 要求0-5℃、已现场沟通王勇及时安排转移17处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备设施使用不规范 | 人的原因 | 已进行批评教育重新培训，现场已整改 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 4:13:25 | 2026/3/29 4:17:07
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间交接班巡查记录，今天四点班记录空白，77/78页都是白班，70/71页的空白、还请车间及时安排人员补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行重新强调记录及时性书写要求规范 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/27 4:13:25 | 2026/3/29 4:17:25
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | B6活性炭 | 检查6号楼活性炭放槽子、槽子底部阀门处有物料撒漏、现场槽子放毕、待物流拉走、地面有撒漏、现场检查CK记录与槽子现场不符、现场执行人：李宗彬、复核人：迟玉庆 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 放槽子后，管路内有残留解析废水，造成撒漏 | 人的原因 | 现场已清理 | 班前会放槽子操作事项进行强调 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/27 4:13:25 | 2026/3/31 17:52:20
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T107储罐下口转移泵静电连接线未连接，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电导线未连接 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:01:36
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口放料管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:01:48
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层2-13间物料桶遮挡灭火器，沟通车间人员进行处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员存放物料部合规 | 设备设施原因 | 进行相应的整改处理完成 | 车间进行通报培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:02:00
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层13釜接收罐液位计下方法兰跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备使用过程损坏 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理完成 | 车间进行同步检查处理 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:02:12
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03间堆放聚乙烯管路，不使用还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:02:23
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层08釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 视孔灯未及时固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:02:36
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层走廊应急柜缺少吸收棉，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 吸收棉缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:02:49
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层04釜边彩板上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 存在白色物料痕迹 | 人的原因 | 擦拭 | 车间操作人员及时清理 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:03:18
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层和高温油炉前放有灭火器，还请放回指定位置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 地面刷漆 | 人的原因 | 放回 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:03:33
2026/3/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层12釜下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面有物料痕迹 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/27 1:23:55 | 2026/3/28 7:03:45
2026/3/25 | 高管驻厂 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | 4-301 | 多个机搅头有白色物料，双排管也有，建议清理（提醒） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 之前清理过，发现干了之后还是白色，今天又尝试擦洗，擦洗完看不到，干了之后还是有少量，后续持续擦洗 | 物料原因 | N/A | N/A | 无 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2175-张津甫 | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/26 19:18:09 | 2026/3/27 18:44:29
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-108 | 1-108-04-08通风橱橱机械搅拌未缠胶带（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 过夜反应缠胶布 | 加强培训 | 不涉及 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/26 19:10:49 | 2026/3/27 19:42:22
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-107 | 20：30，实验室内无人使用的循环机未进行断电（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人员检查实验室只着重关注了有过夜的通风橱，忽视了中央通风橱的检查。 | 人的原因 | 已由EHS 人员现场断电 | 实验室人员细化了检查cheklist, 后续每个橱子都按照cheklist 执行，防止遗漏。 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4886-王立明 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/26 19:04:57 | 2026/3/29 6:51:03
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 20L乙腈桶使用时未加静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/3/26 18:08:33
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 20L乙腈桶未按照事故CAPA对液管进行封堵或者排空 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 |  | 新员工对于该行为安全意识淡薄 | 人的原因 | 按照要求进行现场整改 | 对新员工进行培训强调 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/5/20 15:57:22
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 洗眼器未进行定期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 洗眼器区域负责人忘记定期进行检查 | 人的原因 | 现场整改 | 组内晨会强调洗眼器定期检查要求 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/5/20 15:58:05
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 徐宏虎未将挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 新员工，操作习惯不好 | 人的原因 | 及时下拉 | 对其进行欸寻 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/5/20 15:58:29
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 308 | 夹套釜下口跑冒滴漏未及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 实验室5L固相反应釜下口密封差，夹套釜下口跑冒滴漏未及时处理 | 设备设施原因 | 停止反应，检查漏液点，拧紧设备 | 下次使用前对设备密封性用DMF溶剂进行试密 | 无 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/5/20 16:00:20
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 郑高亮在实验室内不按要求佩戴护目镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 建议奖惩 | 建议奖惩 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/7/8 9:24:09
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 310 | 层析柱表面有残留纯化水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7990-李大卉 | ALS7990-李大卉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/3/26 18:08:33
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 311 | 洗眼器未进行定期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 忘记检查 | 人的原因 | 现场已经整改 | 已经进行培训，规定每周一进行检查 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/26 18:08:33 | 2026/5/20 16:00:46
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现1号污水站尾气排放烟囱处附近墙体存在破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 墙体破损区域为1#污水站事故池排风，不能填堵 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/26 17:15:59 | 2026/4/3 14:49:18
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现污水站实验室内的通风橱拉门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 取样完毕后未及时关闭 | 人的原因 | 交接班重点传达通风橱随手关门的必要性 | N/A | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/26 17:15:59 | 2026/4/3 14:49:32
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现1号污水站压泥间压泥操作未关闭门，开放性操作现场气味比较大，承装污泥的铁桶大量堆放在污水站大厅内 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 门锁关闭不严 | 设备设施原因 | 已沟通保全维修门锁把手 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/26 17:15:59 | 2026/4/3 14:49:47
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现一号污水站大厅内使用泵抽200L铁桶的废水转移至水池内，直接用软管插入桶内，现场已告知人员更换插底管进行操作 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 抽水相未使用插底管 | 人的原因 | 交接班重点强调任何放桶操作都必须使用插底管 | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/26 17:15:59 | 2026/4/3 14:50:01
2026/3/26 | 专业性排查 |  | 化学品暴露事故专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0644-吴霞 | 质量控制部 | 液相色布间内仪器上方玻璃瓶溶剂口多条软管连接未完全密封。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 液相仪器流动相瓶口密封 | 人员培训 | 无 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/26 17:05:55 | 2026/4/1 13:11:14
2026/3/26 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 一车间一层 | 一车间一层动火现场焊机一次侧电源线中间有接头，一次侧电源线大于5米，已告知作业人员拆除接头，确保线路长度≤5米 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 电焊机有漏保开关接线盒，对焊机一次侧电源线严禁有接头，执行不到位，随意接线、延长线路。 | 人的原因 | 一侧电源已经增加接线盒，内设漏保开关。作业进行规范接线，替换焊机一次侧电源线中间接头，确保符合动火作业及焊机安全使用要求。 | 组织焊工人员专项培训，明确焊机一次线无接头、长度≤5 米的硬性要求，讲解触电、短路起火风险。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/26 16:40:28 | 2026/3/29 15:55:22
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站尾气处理设施日常运行检查表-PH数值书写有误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 书写错误少写了个小数点 | 物料原因 | 组会强调 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 16:38:06 | 2026/3/27 16:45:26
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气检测记录书写不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员记录书写不规范 | 方法原因 | 记录认真书写 | 人员再培训 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 16:38:06 | 2026/3/27 16:45:44
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 监控回顾实验室的人员佩戴手套触碰公共区域专项排查，发现6起人员戴手套触碰公共区域问题，讲这些问题汇总后，在实验室部门例会中进行安全宣贯，落实严抓责任，在有违规需要项目组提供面他不能记录，列入实验室的通风处屏蔽中，并落实处罚。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求执行 | 人的原因 | 部门例会进行安全培训 | 部门例会进行安全培训，后续持续关注此项要求 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/26 16:34:17 | 2026/3/27 15:05:15
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 回顾实验室化学品全流程的，1实验室的项目中生成了剧毒品的管控不足； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 化学品管理流程缺陷 | 方法原因 | 生产剧毒品反应按照剧毒品反应管控 | 部门例会中将此项要求进行培训，后续持续执行 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/26 16:34:17 | 2026/4/2 13:51:05
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 回顾实验室化学品全流程的，2中间体等，有高能、氧化过氧化等性质的物料，没有公式出来，没有有效清单管控。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 化学品管理评估不足 | 方法原因 | 要求各项目组梳理中间体信息，制作模板进行展示 | 要求各项目组梳理中间体信息，制作模板进行展示 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/26 16:34:17 | 2026/4/2 13:47:58
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 回顾实验室化学品全流程的，3化学品标签勾选书写问题，特别是易志敏的物料标签书写问题，包括送给分析的化验单，信息传递 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求正确填写送样单及标签信息 | 人的原因 | 部门例会中进行培训 | 部门例会中进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/26 16:34:17 | 2026/4/2 13:51:27
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 回顾实验室化学品全流程的，4三废的转移，解决静电和气味问题 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 三废转移过程中产生气味 | 方法原因 | 已经制作插底管及软管连接 | 已经制作插底管及软管连接 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/26 16:34:17 | 2026/4/2 13:51:46
2026/3/26 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 工程部维修人员维修后未拉至最低，实验室内人员未发现 | 人的原因 | 已拉下 | 晨会 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/26 15:24:04 | 2026/3/26 18:01:18
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三车间一层离心机间，离心机压力表需要调转方向以便人员查看，压力表上线需要改为红色标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员在安装压力表时未考虑到合适的仪表安装方向，导致安装方向不便于观察设备内部压力 | 人的原因 | 重新调整压力表安装方向，使人员便于直观读取设备压力 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/26 15:23:03 | 2026/3/30 9:59:22
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 427实验室 | 洗眼器喷头防尘盖未盖 正确做法：洗眼器喷头防尘盖保持关闭，防止灰尘堵塞喷头 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识差，周核查后未及时关闭 | 人的原因 | 通过相关人员及时关闭 | 晨会强调洗眼器防尘盖及时关闭 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0137-姚晓颖 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/26 15:21:32 | 2026/3/26 18:01:33
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 433实验室 | 洗眼器喷头防尘盖未盖 正确做法：洗眼器喷头防尘盖保持关闭，防止灰尘堵塞喷头 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0014-ABT0014张艳 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 该实验室出现臭味，排查原因是洗眼器下水道返臭，开水冲洗后臭味消失，但未及时关闭防尘盖。 | 人的原因 | 已检查进行关闭 | 定期检查 | 无 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0014-ABT0014张艳 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 15:19:39 | 2026/4/1 10:34:10
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414-02实验室 | 中央操作台面靠近门口的二级防护槽中多个盛有液体的玻璃瓶未张贴标识 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器需密封并张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 未形成良好的操作规范习惯，使用时未检出所有容器是否都张贴标识 | 人的原因 | 立即整改，张贴容器标识 | 使用相关容器时，务必检查张贴标识 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/26 15:17:41 | 2026/3/26 18:02:09
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼楼顶 | 尾气系统烟道法兰漏冷凝水 正确做法：及时维修及清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 由于膨胀节锈蚀，造成冷凝水滴落 | 设备设施原因 | 联系机修维护工程师进行更换 | 定期巡查，发现及时报修 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 15:14:08 | 2026/3/30 17:12:57
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼北侧屋顶 | 门把手损坏容易划伤 正确做法：及时维修更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 由于此门已锁闭，但未作标识，造成强开使手柄变形 | 设备设施原因 | 立即制作标识，并恢复把手状态 | 提示禁止此门进入 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 15:11:47 | 2026/3/30 17:13:38
2026/3/26 | 事故类比排查 | 化学品暴露事故预防 | 化学品暴露事故预防 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间暂存间 | 液体载体暂存未加二级防护 正确做法：液体物料加装二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员意识不足，认为密闭的塑料桶不需要二级防护 | 人的原因 | 增加二级防护 | 对人员培训 | n/a | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 15:09:09 | 2026/3/26 18:02:35
2026/3/26 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228 | 有人员实验服发黄，需要及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 清洗发酵罐过程中，被水池边的发酵液沾染，导致实验服发黄 | 人的原因 | 通知相关人员及时更换实验服并清洗 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/26 15:01:08 | 2026/4/1 10:33:32
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼四层 | 03/26/2026 04：37，4-66间200L桶向压滤罐打料未加四氟头。正确做法：打溶剂时应正确按装四氟头并连接尾气、氮气，打水时正确按装四氟头，避免管路跑出造成跑冒滴漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 人员准备设备不充分，未识别相关风险 | 人的原因 | 安装四氟头后进行物料转移 | 加强操作类培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 20:54:52
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼三层 | 3-34 TCU间，存放大量物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 该物料需室温放置，物料暂存间物料堆积较多，在生产中无法报废，区域内有静电扁铁，因此临时存放 | 设备设施原因 | 物料逐步转移至生产区域 | 推动外库建设 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 20:55:12
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼四层 | 03/25/2026 14：08，4-66间200L桶打料操作，桶盖未密封使用后的手套未密封处理，正确做法：桶盖及时密封，避免空气进入及气味控制；手套及时密封，避免交叉污染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 人员在操作未结束，临时去观察设备，回来后继续操作 | 人的原因 | 设备临时结束操作，立即停止手里的工作 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 20:55:37
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼四层 | 03/26/2026 03：35，4-66间蠕动泵打料操作，操作人员脚踩泵头，泵头防护罩未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 该人员为项目组人员，该员工无相关防摔防滑意识 | 人的原因 | 对该员工进行相关教育，并沟通领导进行奖惩 | 已对其进行安全教育 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/5/11 9:18:39
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼四层 | 03/25/2026 14：08，4-66间压滤操作压滤罐未见连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 已连接静电线 | 设备设施原因 | 严格按照check执行，连接静电线 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 21:04:40
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼4-66间 | 03/25/2026 00:49 5号楼4-66间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 人员操作不规范，未及时落下蠕动泵防护罩 | 人的原因 | 将蠕动泵防护罩落下 | 对相关人员再次培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 21:04:26
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼4-37间 | 03/25/2026 14:26 5号楼4-37间玻璃反应釜冷凝器阻尼网覆盖不全。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 设备临时放置，做拍摄视频使用，设备准备不齐全 | 人的原因 | 在生产前重新准备设备 | 设备生产前检查相关准备标准 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 21:04:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼3-40间 | 03/24/2026 20:04 5号楼3-40间沾染物袋子未扎口。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 袋子内存放为标签废纸等废弃物，内部装袋后再次装袋后密封转移出生产区域 | 人的原因 | 废弃物装袋后密封转移出生产区域 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 21:08:20
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼一层辅机间 | 南通新华人员使用完毕的角磨机未进行断电处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员安全意识不足，已进行培训要求，使用后工具及时整理 | 人的原因 | 已要求整理，断电 | 对南通新华施工监护及负责人重新要求 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 15:09:25
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼四层 | 4-66间操作人员使用蠕动泵时未使用保护罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 |  | 人员此时未操作，设备无动作 | 设备设施原因 | 蠕动泵检查完毕后使用，需将防护罩落下 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/26 14:45:44 | 2026/3/31 15:09:47
2026/3/24 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 中式车间发酵间 | 补料管线乱 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立即整改，将现场补料管线整顿整齐 | 制度约束 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 13:22:29 | 2026/3/26 18:02:56
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间发酵间 | STK01排污管道漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 卡盘松动 | 设备设施原因 | 紧固卡盘 | 定期紧固卡盘 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 13:17:04 | 2026/3/26 18:03:15
2026/3/25 | 其他巡查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 中式车间 | 8#罐循环泵漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 循环泵阀芯损坏 | 设备设施原因 | 将7#罐上的泵更换到8#罐上 | 购买泵备用 | 联系设备部采购 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/26 13:14:26 | 2026/3/26 18:03:33
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 17号楼旁液氮罐区 | 液氮储罐LTS-N09下方安全阀松动未紧固;下方夹套真空检测口下方螺栓未紧固；下方氮气排压口出针阀手柄处螺栓变形，无法进行开启和关闭操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 安全阀位置积冰化开后导致松动 | 设备设施原因 | 紧固安全阀 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:40:39
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 17号楼旁液氮罐区 | 北侧氮气储罐表面有缺陷刮痕，受限空间标识缺少编号 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 受限空间缺少编号，储罐安装时出现划痕 | 人的原因 | 增加编号，清除划痕 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:41:00
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 17号楼旁液氮罐区 | 液氮储罐LTS-N07/N08/N10下方安全阀和爆破片泄压逻辑顺序需要调整，异常工况下应保证安全阀先开启泄压，泄压过程中压力继续升高后爆破片破裂泄压，目前存在爆破片先爆破安全阀后起跳的逻辑顺序； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 安全阀校准压力不对 | 人的原因 | 重新校准安全阀 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:41:25
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 17号楼旁液氮罐区 | 氮气储罐东侧配电箱内总电闸上方火线接线处有轻微变色；接线段子处有瓢虫；线箱上边缘有漏雨痕迹，上盖有多处漏光，需要加防雨措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 电缆已经处理完毕，正在制作雨遮 | 设备设施原因 | 制作雨遮安装 | N/A | 0 | 2027/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/6/9 13:26:03
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 17号楼旁液氮罐区 | 液氮储罐东侧配电箱内下电闸漏保处下方负载端有接线端子裸漏情况；箱体锁处有撬动痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 接线不规范 | 人的原因 | 重新接线 | 人员培训 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/4/29 7:10:06
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 17号楼旁液氮罐区 | 围栏外应急处置卡风化，状态差需要更换；展示PID图为三罐现场四罐，PID图是否为旧版，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 标识风化严重 | 设备设施原因 | 更换标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:43:06
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 2号楼旁液氮罐区 | 2号楼液氮区域围栏支柱脱焊 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 围栏老化损坏 | 设备设施原因 | 焊接围栏 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:43:40
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 2号楼旁液氮罐区 | 空温气化器A-N03西北侧框架脱焊，使用铁丝固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 汽化器支架老化开焊 | 设备设施原因 | 焊接支架 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:43:59
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 2号楼旁液氮罐区 | 液氮储罐LTS-N06下方安全阀帽缺失；储罐去往空温气化器法兰内有盲板缺少盲板标识； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 盲板缺少标识 | 人的原因 | 更换盲板并增加标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/27 11:11:56
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | B2 | 液氮乙醇区域内扁铁下次校验标签09/09/2024 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 静电扁铁已完成校验，标签未及时更换漏换 | 方法原因 | 已进行整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/4/4 17:40:21
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 2号楼旁液氮罐区 | 液氮储罐LTS-N06氮气充装口处有氮气泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 充装口阀门内漏 | 设备设施原因 | 储罐内液氮排空后更换阀门 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:44:15
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | B2 | 2号楼液氮乙醇区域乙醇储罐进罐氮气未走供氮系统，氮气走旁通管路，泄氮系统无法保压直接走尾气排气到空气中，现场在线氧含量进气流量计浮子无变化，排气口处没有气体排出，但现场检测系统显示示数为0，在线氧含量检测系统异常，请车间进行停用并排查供泄氮系统与在线氧含量系统设备是否能够正常使 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备长时间使用，供卸氮系统浮子卡顿导致 | 设备设施原因 | 已进行处理维修更换 | 日常进行巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/4/4 17:40:49
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 2号楼旁液氮罐区 | 液氮乙醇区域氮气储罐下旁通压力表旁通德阀缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 缺少丝堵 | 人的原因 | 增加丝堵 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/28 8:44:50
2026/3/25 | 专业性排查 | 液氮罐区专项排查 | 液氮罐区专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH4775-李大成 | 7号楼旁液氮罐区 | 液氮储罐下方转移管路阀门阀柄变形严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 阀门手柄变形 | 人的原因 | 更换阀门手柄 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 11:27:15 | 2026/3/27 11:12:11
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 食堂三楼 | 承包商天津建嘉动火作业消防器材距离动火点较远； 正确做法：动火点 就近位置需放置消防设备 避免火灾隐患 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工作业前准备工作不到位 | 人的原因 | 动火点 就近位置需放置消防设备 避免火灾隐患 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/26 10:28:03 | 2026/3/30 16:56:09
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 2-116 | 监控文字位置与实际位置不符 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 实验室负责人未通知修改监控名称 | 人的原因 | 更改名称 | 定期与属地和EHS人员确认 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:33:56 | 2026/4/10 17:11:45
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-102 | 监控无画面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 实验室内顶板改造，拆除顶板时将监控一并拆除，现改造完成，已恢复 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:28:57 | 2026/4/30 12:24:40
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼1层制剂库房走廊 | 疏散灯故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 内部电路损坏，已报修电工 | 设备设施原因 | 及时维修 | 定期巡检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:27:10 | 2026/4/10 17:12:05
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 5号楼1层补水泵房外 | 消火栓箱内水带老化、灭火器规格不统一 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS4551-刘磊 | ALS1935-张建 | 否 | 5号楼拆除厂房停消防设施消防排水使用，只是表面脏。 | 人的原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:24:29 | 2026/3/26 15:57:46
2026/3/25 | 日常巡查 | 承包商施工安全巡查 | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 北门工具检查 | 真空泵无地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS12630-荣学滨 | ALS12630-荣学滨 | 否 | 设备本身不带地线 | 设备设施原因 | 增加地线 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12630-荣学滨 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:21:47 | 2026/4/28 17:38:22
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3-210 | 根据EHS相关规定，应急喷淋、洗眼器检查周期为每周检查一次，而不是每月检查一次 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS14499-刘亚丽 | ALS14499-刘亚丽 | 否 | 检查人不清楚检查周期 | 人的原因 | 学习检查标准 | 按要求检查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:18:54 | 2026/3/30 9:51:47
2026/3/24 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 1-107 | 实验室人员通风橱内操作及使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS2699-吕新正 | 否 | 人员行为习惯问题 | 人的原因 | 实验室晨会培训 | 培训以及实验室人员相互提醒 | 无 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 9:13:38 | 2026/3/27 9:19:48
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层外包人员101-F02压滤罐掏料时，试镜处未用塑料袋密封，气味溢出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时密封 | 方法原因 | 现场纠正 | 车间对三方进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/29 7:25:13
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce06离心机钢平台有白色物料暴露 已告知刘晓龙 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 瓶体清理不测底 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/29 7:33:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层药品箱藿香正气水&医用橡皮膏有效期过期 已告知代宇哲 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 药品过期 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/29 7:30:13
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层外包人员101-F02压滤罐掏料时，试镜处未用塑料袋密封，气味溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/26 8:33:16
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 03/25/2026 17:11二车间ce02间内人员拆卸管路未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员做的自我防护不到位 | 人的原因 | 以对人员进行批评 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/27 17:08:30
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 03/25/2026 16：00三车间Drc05进行筛料操作，粉尘暴露较为严重，清场后地面干涸依旧存在大片白色物料痕迹，已对讲沟通车间重新清场。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 清理现场不测底 | 人的原因 | 进行清理 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/27 17:08:38
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 03/25/2026 15:48七车间Drc02人员收料时连续塑料袋与双锥之间使用拉扣固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新培训 | 车间同步强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/27 17:08:47
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层12釜上口尾气管路使用绑带固定 一车间四层连续化区域两根乙二醇管路使用绑带固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新制作管路临时吊挂 | 设备设施原因 | 机修制作进行更换 | 现场进行处理，后续管路制作后及时补吊挂 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/27 17:08:56
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层13釜上口转移管路使用绑带进行固定。 二车间四层14釜后方尾气管路使用绑带进行固定。 二车间三层07釜至ce04管路使用绑带进行固定。 二车间三层22釜上方一处无标识管路使用绑带进行固定。 二车间三层11釜至ce04管路使用绑带进行固定。 二车间三层13/14釜至05釜管路使用绑带固定。 二车间三层7062项目13釜至三车间管路两处使用绑带进行固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以全部整改完毕 | 人的原因 | 设备添加支架 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/27 17:09:04
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层29釜接收罐尾气使用绑带固定。 三车间三层27釜旁尾气管路使用绑带固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 绑带更换吊架 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/27 17:09:14
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层0012连续化投200L桶甲叔醚连接尾气帆布管未使用喉箍固定 一车间四层9455连续化投200L桶四氢呋喃连接尾气帆布管未使用喉箍固定，桶上尾气口处引风较小 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 喉箍缺少 | 设备设施原因 | 现场进行添加补充 | 各班组进行通报补充喉箍 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/28 13:11:40
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层01釜下方放槽子连接的尾气帆布管未使用喉箍固定，槽子上口处引风几乎没有。 二车间二层ce05间外压滤罐连接的尾气帆布管未使用喉箍固定，尾气末端连接在尾气管路的最低点视镜上。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以用喉箍固定完毕 | 人的原因 | 添加喉箍紧固 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/28 13:11:51
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层02釜连接尾气帆布管未使用喉箍固定，加料车尾气处引风很小。 三车间三层18釜加料车尾气连接尾气帆布管未使用喉箍固定。 三车间三层23釜旁放槽子连接的尾气帆布管中间一段弯折较严重。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气安装不测底 | 人的原因 | 进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/28 13:12:04
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层08釜下口拆卸的阀门有白色物料，告知崔健将拆卸的阀门进行密封。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 拆卸阀门后未进行密封 | 设备设施原因 | 进行密封 | 进行密封 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/28 13:12:15
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 03/25/2026，15:00，一车间一层压滤罐掏罐人员未外包人员，该物料为皮肤致敏性物料应禁止外包人员进行该操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 生产进度，外包临时现场进行培训操作 | 方法原因 | 人员叫停 | 对班长重新再强调培训，杜绝外包操作致敏工作 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/28 13:12:30
2026/3/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/25/2026，11:13，二车间四层人员拿取管路时内部盐酸液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员投料后未进行管路吹扫 | 人的原因 | 以要求人员投料后对管路进行吹扫，确保管路无物料 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/26 8:33:16 | 2026/3/28 13:12:43
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间尿素储罐处压力表，有白色固体凝固在表身及接头处。无法辨识压力表内指数。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 维修压力表后未及时清理 | 人的原因 | 已将压力表表盘及接头进行清理完毕 | 检查现场其他压力表是否存在同类情况一并进行整改 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/3/31 16:41:33
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R21釜接收罐液位计法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接腐蚀老化受力断裂 | 设备设施原因 | 已将R21釜接收罐液位计法兰处静电跨接更换并紧固完成。 | 与班组人员进行要求，各自分管的设备完整性做好检查维护，设备设施异常及时处理和反馈。 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/3/26 17:03:06
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层北侧连续化区域记录桌上CPs147145项目加四氢呋喃记录缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行后未及时沟通人员复核签字 | 人的原因 | 责任人孙振进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录书写，记录执行后第一时间沟通复核确认，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/3/26 17:03:30
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间尿素配制罐旁溢流沟篦子塌陷。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 溢流沟篦子腐蚀断裂 | 设备设施原因 | 已更换新的溢流沟篦子完毕 | 检查现场其他溢流沟是否存在断裂情况一并进行更换 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/3/31 16:41:54
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层一拍子珍珠岩有一袋外包装破损 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 珍珠岩运输后暂存过程外包装出现破损情况 | 物料原因 | 物料暂存期间对破损部位处理完毕，外部使用塑料袋进行二次防护，涉及使用时已对该物料优先使用完毕 | 每日物流对一层区域暂存物料进行巡查确认，存现外包装破损情况第一时间进行处理 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/3/29 15:55:36
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜操作住后盖脱离需紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | PLC异常断电后拆卸维修中 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕后，后盖已恢复安装 | 车间内针对防爆电气完整性问题进行重申，仪表工程师专项负责，其他管理人员进行日常巡检 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/3/26 17:03:53
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 60立罐区 | 60立罐区泵房西侧洗眼器旁管道热电偶去缺少静电接地导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 长时间脱落 | 设备设施原因 | 进行增加 | 全部进行排查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:13:59 | 2026/4/19 15:39:17
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 735实验室 | 研发人员反馈735实验室旋蒸通风橱钢丝绳断裂，玻璃面板立即坠落，可能造成人员伤害，经沟通所有旋蒸通风橱承装绳均为钢丝绳，且无法替换寿命更长的皮带，需沟通厂家定期更换钢丝绳，避免面板坠落，造成人员伤害。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 钢丝绳断裂 | 设备设施原因 | 更换钢丝绳，同步排查其它通风厨 | 每半年检查全部通风厨，发现钢丝绳异常全部更换。同时沟通厂家，能否更改滑道高度方便检查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/4/16 13:24:25
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 417实验室 | 417-06通风橱温度计设置在不易观察的位置，建议更换位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 温度计放的位置较低，可以更高些 | 设备设施原因 | na | na | 00 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/4/17 7:26:37
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 736实验室 | 736-05通风橱内物品摆放杂乱，请相关人员清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 通风橱使用过程5S保持不好，没有对自己使用的通风橱规范 | 人的原因 | 已经将通风橱清理 | 组会情调各个项目组对自己的归属地机型清理，满足5S标准 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/4/17 7:26:27
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 733实验室 | 733-05通风橱内台面存有积水，经查看现场无实验内容，请相关人员排查此问题 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 容器冷凝水 | 环境原因 | 看到即擦干 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/4/17 7:26:17
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416实验室14通风橱过夜反应，阀门拧反，氮气保护拧到真空一端，钉钉电话联系申请人后，进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 责任人：高锦，刘倩；项目主管：代剑飞 | 人的原因 | 现场整改 | 投反应时应该认真观察，复核人应认真复核 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/3/28 9:13:01
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 518实验室 | 518-04通风橱过夜反应，阀门拧反，氮气保护拧到放空一端，告知现场人员，现场人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 实验进行调酸延时破坏，担心影响旁边反应，未接在固定的双排管装置。 | 方法原因 | 白天已经现场整改 | 钉钉群内强调，涉及不同pH 的反应，尽量避免同一通风橱进行操作 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/3/28 9:13:10
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 734实验室 | 734-06通风橱，未使用，玻璃未拉下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 董赞取物料后，进行疏忽，忘记进行拉低通风橱 | 人的原因 | EHS已经帮助拉下来 | 组内进行提醒强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/26 8:02:53 | 2026/3/28 9:13:20
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R24下口放料管路无标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时悬挂标识 | 方法原因 | 现已悬挂完毕 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:13:03 | 2026/3/27 4:22:30
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R08插底管上旁通盲板跨接断裂、619-E04-Tc01下口三通旁路阀门19上下盲板跨接断开、618-R13旁1806-18FD01管路上跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:13:03 | 2026/3/27 4:16:39
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-F05掏料口快开卡子有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中垫片损坏未及时更换渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:13:03 | 2026/3/27 4:28:57
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R26下口放桶，人员齐志伟未做CK | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未执行CK | 人的原因 | 已对人员进行批评教育，并下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:13:03 | 2026/3/27 4:29:19
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722四层薄膜加料间E02进料管路拆卸，外包人员违规用塑料袋承接溶剂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员操作选择错误 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:13:03 | 2026/3/27 4:29:45
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R08釜滴加甲基磺酰氯，现场全流程巡查时发现现场残留较大气味，该物料剧毒、呼吸致敏，吸入可导致中毒，现场操作人员未发现盲板漏料，存在仅佩戴全面罩、黄胶手套清理现场情况，PPE选择不正确 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作时，异常未及时检查，未能及时处理，针对危化安全意识不足 | 人的原因 | 车间已经展开调查，提供调查报告，人员面谈，出发 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:13:03 | 2026/3/27 4:20:26
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15夹套铂电阻电线挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电线管路脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工整改 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:05:03 | 2026/3/27 11:51:13
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R23釜打罐区二氯甲烷溶剂时，现场有溶剂气味，排查发现尾气管路快开卡子连接处有液体正在滴落，沟通现场操作人员紧固后气味消散 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 二氯溶剂未及时开启冷凝器冷媒循环以及回流导致溶剂气体溢出 | 设备设施原因 | 现场禁锢并开始回流后无异常 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:05:03 | 2026/3/27 11:53:30
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R24釜夹套铂电阻电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 线管损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:05:03 | 2026/3/27 11:52:39
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R26釜釜上连接的管路较低，需要增加当心碰头标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 空间环境受限 | 环境原因 | 已黏贴完毕 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:05:03 | 2026/3/27 11:52:18
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15下口至Ce14放料管路聚乙烯连接的法兰位置有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 垫片老化挤压变形导致渗漏 | 设备设施原因 | 已清理并更换垫片 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 7:05:03 | 2026/3/27 11:51:57
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R10爆破片铭牌掉落，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:45:29 | 2026/3/26 18:53:04
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 4号楼溶剂间TD13新鲜乙酸乙酯和TF19新鲜二氯甲烷管路阀门锁头损坏不能锁死，锁上后可以随意拔出。需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:45:29 | 2026/3/26 18:53:30
2026/3/26 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-E02-Tr03重组分接收罐浓缩管路焊口有渗漏痕迹怀疑焊口开焊或出现砂眼，车间需要及时排查维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 薄膜转移管路有沙眼 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:45:29 | 2026/3/26 18:53:59
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R07加料吨罐上掐的静电卡子接头处损坏，露铜线了，现场沟通人员丁云祥更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/27 6:15:51
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 一层药品箱内碘伏撒漏，需清理；纱布和棉签标签日期过期需更新。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 过期未及时更换 | 方法原因 | 已清理并已检查更换标签 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/28 13:35:13
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R11紧急排氢气动阀空压管路气源嘴连接处漏空压，现场沟通班长潘光宇处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，气源管变形严重导致 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/27 6:14:07
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08计量泵电源线搭在工艺管路上,现场沟通助工杨立海联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 走线方式不正确，电工未识别到对应的风险 | 方法原因 | 已拆除 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/27 6:14:21
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08下口阀门缺少阀柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗忘导致 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/27 6:15:39
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10加终止盐酸溶液管路阀门26处锁盒用手直接能拿下来，上锁失效，现场沟通助工杨立海处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未锁紧固导致 | 方法原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/27 6:14:38
2026/3/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 二层南侧楼梯间防火门玻璃有裂纹，需更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 玻璃经过多次开关门，出现裂痕，现已更换完毕 | 设备设施原因 | 更换新玻璃 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:34:06 | 2026/3/27 6:14:58
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼报警阀室 | 遮挡报警阀室 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员问题，误将报警阀室遮挡 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:17:39 | 2026/5/15 10:28:08
2026/3/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 5号楼1层补水泵房外 | 消火栓箱内水带老化、灭火器规格不统一 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 5号楼拆除厂房停消防设施消防排水使用，只是表面脏。 | 人的原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/26 6:11:40 | 2026/3/26 15:58:11
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：56 4号楼4-41间CMM-402-TFF16切向流过滤器上压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 仪表需要上线标识，4号楼4-41间CMM-402-TFF16切向流过滤器上压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/3/30 21:25:27
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：27 4号楼4-43间加纯化水管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 管路要有流向标识，4号楼4-43间加纯化水管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 人的原因 | 正确做法：及时添加管路标签 | 正确做法：及时添加管路标签 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/3/30 21:25:42
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：31 4号楼4-15间分装的固体物料为单层包装。正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼4-15间分装的固体物料为单层包装,正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | 人的原因 | 正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | 正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/3/30 21:25:57
2026/3/25 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：53 4号楼4-16间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 项目需要相对应的劳保穿戴， 4号楼4-16间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 人的原因 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/3/30 21:26:10
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：29 11号楼三层3-25间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修更换，确保防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 | AMM0875-门学友 |  | 线路拉扯导致 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/3/27 6:26:12
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 10：52 11号楼一层走廊东侧消火栓缺少“严禁堵占”标识。正确做法:及时粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 | ALS3717-梁光强 |  | 消火栓缺少严禁堵占标识 | 方法原因 | 标识到货已粘贴 | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/4/9 6:11:58
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：18 12号楼三层3-15间使用过的防护服未密封。正确做法:及时密封，避免污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 | LFX023-代海鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/3/31 6:23:33
2026/3/25 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 15：20 12号楼3-35间蠕动泵缺少盖子。正确做法：及时添加，避免物料飞溅。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 | LFX023-代海鑫 |  | 车间缺少蠕动泵防护盖 | 物料原因 | 及时采购物资 | 新进车间设备配备齐全进车间 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/4/4 6:40:06
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 22：23 12号楼3-64间 排风口被塑料袋吸入堵住，正确做法：及时移开，粘贴排风口前禁止遮挡标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM3993-陶子明,ALS15022-杜新飞 | LFX023-代海鑫 |  | 环境因素 | 环境原因 | 清理垃圾，张贴标识 | 同类排查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/4/10 20:55:56
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：50 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R10-TR01 排净口未完全关闭，前方有盲板，但地上有物料痕迹，已告知现场人员关闭清洁，正确做法，完全关闭阀门，清洁地面物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R10-TR01 排净口未完全关闭，前方有盲板，但地上有物料痕迹，已告知现场人员关闭清洁，正确做法，完全关闭阀门，清洁地面物料痕迹 | 人的原因 | 正确做法，完全关闭阀门，清洁地面物料痕迹 | 正确做法，完全关闭阀门，清洁地面物料痕迹 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/4/1 8:15:54
2026/3/25 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：55 4号楼4-46间 匀浆罐CMM-404-HPPC01-MTK01把手断开，正确做法：及时报修，防止影响转移使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 及时巡查，4号楼4-46间 匀浆罐CMM-404-HPPC01-MTK01把手断开，正确做法：及时报修，防止影响转移使用 | 人的原因 | 正确做法：及时报修，防止影响转移使用 | 正确做法：及时报修，防止影响转移使用 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/4/1 8:15:37
2026/3/25 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/25/2026 22:52 4号楼4-41间 操作人员取样测PH值时，项目人未佩戴手套进行检测，正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 检测需要戴手套4号楼4-41间 操作人员取样测PH值时，项目人未佩戴手套进行检测，正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | 人的原因 | 正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | 正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/26 1:28:47 | 2026/4/1 8:15:20
2026/3/24 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 4-309 | 2：21，04通风橱过夜实验通风橱储存易燃化学品（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 物料标签划改错误，误划易燃标识 | 人的原因 | 更改标签 | 组内培训 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/25 20:04:53 | 2026/4/15 14:26:52
2026/3/24 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-201 | 20：51，07、09橱机械搅拌未缠胶带（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 研究员投反应和复核过程中未意识到这个问题 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室晨会强调， | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11602-徐福深 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/25 20:02:52 | 2026/3/29 6:42:11
2026/3/24 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 20：29，废液柜存放一桶无水乙醇（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员疏忽，使用完毕未放回 | 人的原因 | 放回溶剂柜 | 对相关人员进行强调 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2333-周尊辉 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/25 20:00:20 | 2026/7/15 16:53:50
2026/3/24 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 20：21，04橱机械搅拌未缠胶带（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员疏忽，复核不到位 | 人的原因 | N/A | 仔细完成现场复核，批评教育 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS14168-王子乾 | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/25 19:56:12 | 2026/3/30 18:25:02
2026/3/25 | 专业性排查 | 安全附件 | 专业性排查 | DH1 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 1、R17釜电磁阀气源被关闭 2、R21釜临时连接排氢气动阀拆卸设备固定气动阀空压，使用完毕未及时恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已恢复 | 车间内部强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 18:51:48 | 2026/3/29 7:30:36
2026/3/25 | 专业性排查 | 安全附件 | 专业性排查 | DH1 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 1、R21，R18釜防爆片缺少安装日期信息 2、R17釜防爆片铭牌脱落需恢复 3、FD04防爆片缺少安装日期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 | 否 | 清洗时脱落未恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 对于设备清洗人员重新要求 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 18:46:20 | 2026/3/29 7:30:52
2026/3/25 | 专业性排查 | 安全附件 | 专业性排查 | DH1 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 1、三层不锈钢配料罐磁翻板液位计不好使，MKT001液位计法兰渗漏 2、R13.12釜接收罐液位计阀门禁止关闭标识缺失，车间需要同步排查添加 3、二层搪瓷罐液位计阀门缺少禁止关闭标识 4、三层不锈钢配料罐液位计浮子密度为0.9，使用需要注意 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 | 否 | 法兰紧固垫片紧偏了，阀门拆卸清洗标识脱落 | 方法原因 | 已处理完毕 | 对于设备清洗准备人员进行要求 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 18:42:52 | 2026/3/29 7:31:14
2026/3/25 | 专业性排查 | 安全附属配件排查 | 专业性排查 | DH1 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 1、R13釜上方流体过滤器压力表红线位置错误 2、三层两个不锈钢配料罐上方压力表无上限标识 3、二层白钢储罐压力表下发德阀未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 | 否 | 压力表车间管理不到位 | 人的原因 | 已整改完毕 | 车间同步排查整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 18:40:20 | 2026/3/29 7:31:32
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 6号通风橱内盛有白色固体的自封袋未张贴标识 正确做法：盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 项目人员实验习惯较差 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 项目组内强调 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/25 17:52:40 | 2026/3/26 18:03:50
2026/3/25 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 多个通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 通风厨使用后为下拉至最低 | 人的原因 | 通风橱不使用时及时拉至最低 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/25 17:48:26 | 2026/3/26 18:04:06
2026/3/25 | 事故类比排查 | 化学品暴露事故预防 | 化学品暴露事故预防 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 冰箱放置的物料清单3月未盘点更新 正确做法：储存物料、化学品的区域须设置物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0219-杜占鑫 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 5S负责人管理不到位 | 人的原因 | 立即进行盘点更新 | 加强管理，相互监督，定期更新 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0219-杜占鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/25 17:44:55 | 2026/4/1 10:33:07
2026/3/25 | 事故类比排查 | 化学品暴露事故预防 | 化学品暴露事故预防 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 冰箱放置的物料清单3月未盘点更新 正确做法：储存物料、化学品的区域须设置物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 忘记更新登记表 | 人的原因 | 及时更新 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/25 17:42:19 | 2026/5/9 17:21:13
2026/3/12 | 其他巡查 |  | TJ3-803-R01反应釜PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-803-R01 | 遗留项：施工工具（龙门架）未拆除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 暂不进行拆除后续保留更换机封使用 | 设备设施原因 | 更换机封后拆除 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/3/25 17:30:45 | 2026/7/7 13:08:35
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 研发实验室EHS重点关注化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 735实验室 | 735实验室一通风橱专用于存放酸性物料，白钢置物架已发生严重腐蚀生锈，需及时更换或维护刷漆，避免物料倾倒，造成更大损失 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东,ALS13934-王利平 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东,ALS13934-王利平 |  | 白钢架子长期接触酸性物料，被腐蚀；人员未及时发现，未及时维护 | 人的原因 | 将腐蚀部分刷漆 | 安排专人定期巡查，发现腐蚀后及时维护 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/25 17:25:18 | 2026/4/16 13:24:41
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 研发实验室EHS重点关注化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 736-01通风橱存放的碘包装已严重变色，需更换外包装，并增加带盖四氟桶作为二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 物料存储方式不当 | 人的原因 | 将物料更换塑料袋放到塑料桶中保存 | 项目主管针对自己项目使用物料，进行检查，不用的物料及时清理；长期使用的物料关注存储状态 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/25 17:25:18 | 2026/4/16 13:22:53
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现13：18，南侧甲库室外区域放置了35桶溶剂此时库房人员还未到现场，沟通询问为上午工作未能完成，已和库房管理人员沟通无论任何原因，禁止长时间露天存放危险化学品； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 由于人员临时休假，物料到货较多，人员不足。未能及时将物料转移库内 | 方法原因 | 已告知南侧区域的管理人员以及其他库房人员，对于物料管理，不能长时间库外存放 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:04:31
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现13号楼多个库房门口照明开关的挡水罩膨胀螺丝脱落需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现13号楼多个库房门口照明开关的挡水罩膨胀螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工人员进行整体排查和整改 | 对属地人员同步培训，及时发现设备设施完整性，并进行报修 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:04:07
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 抽查安全小组人员分装三氟甲磺酸三甲基硅脂操作，人员未准备黄色连体服，EHS发现后立即沟通人员，取来防护服后再进行操作； | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 抽查安全小组人员分装三氟甲磺酸三甲基硅脂操作，人员未准备黄色连体服，EHS发现后立即沟通人员，取来防护服后再进行操作； | 人的原因 | 已对危险小组人员反馈，危化分装需要佩戴黄色连体服 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:03:42
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现物流人员杜平退库丙烯酸乙酯，使用两桶夹运输，同时桶夹的防脱链未挂好，现场已对人员培训教育，并沟通属地负责人对物流全员进行培训宣贯； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员执行标准操作违规 | 人的原因 | 人员现场停止作业，挂上安全链 | 按照制度下方奖惩，同时人员进行谈话。 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 15:12:37
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现13：15左右退库到27号库的丙烯酸乙酯到13：59仍在室外，库房人员对于退库物料需要及时入库，避免物料处于无人监管的状态； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 由于今日存在临时请假，人员不足，物料需要清洁，粘贴标签，转移库房较慢 | 方法原因 | 库房管理人员对物料收货完成后，需要及时转移至库内存放 | 部门例会对库房管理员进行培训，对于化学品收货完成后，需 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:03:04
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现22号库西侧门口的洗眼器手推开关处使用透明胶带缠绕无法使用，此做法影响消防应急设施正常使用，需要库房调查原因确定责任人下发奖惩 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现22号库西侧门口的洗眼器手推开关处使用透明胶带缠绕无法使用，库房人员反馈为保洁怕误碰才这样做的，此做法影响消防应急设施正常使用，同时库房管理人员也未制止，需要按照第三方安全管理协议对保洁单位进行处罚，同时对负责该库房的库管因未进行管理责任进行处罚 | 人的原因 | 已对缠绕的洗眼器进行拆除 | 作为典型案例，对库房所有人员、外包人员进行应急设施的检查培训 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/4/6 9:24:00
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现22号库内多个货位的托盘存在破损开裂的情况，库房人员需要再入库之前做好托盘的检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现22号库内多个货位的托盘存在破损开裂的情况，为日常使用磨损 | 设备设施原因 | 对已破损的托盘进行替出更换 | 对库房人员培训，破损的托盘不要再次使用 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:02:30
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现22号库SDS文件盒中有N,N-二异丙基乙胺的供应商SDS已经过期，库房管理人员反馈已无此物料，SDS已清走，后续再有到货需要要求供应商提供合格的SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现22号库SDS文件盒中有N,N-二异丙基乙胺的供应商SDS已经过期，库房管理人员反馈已无此物料，SDS已清走，后续再有到货需要要求供应商提供合格的SDS | 人的原因 | 对于N,N-二异丙基乙胺的供应商SDS已经过期拿走 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:02:01
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现25号库门口的5%碳酸氢钠水溶液桶盖处有大量白色固体，可能为冬季结冰化冻后析出，需要及时处理，破坏液性质含量可能不足需要重新配置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现25号库门口的5%碳酸氢钠水溶液桶盖处有大量白色固体，可能为冬季结冰化冻后析出，需要及时处理，破坏液性质含量可能不足需要重新配置 | 环境原因 | 重新配置5%碳酸氢钠水溶液桶，并更换新的包装桶密封存放 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/4/6 9:23:47
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现13号楼的应急洗眼器检查合格签均为03/23/2026已过期，现场已沟通库房管理人员及时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现13号楼的应急洗眼器检查合格签均为03/23/2026已过期，现场已沟通库房管理人员及时检查 | 人的原因 | 对未完成应急设施重新进行检查 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 16:57:30 | 2026/3/27 11:01:15
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 五车间三层压滤罐间的液压泵挠性管脱落，需要及时进行维护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 防爆软连接出现松动，防爆软管补芯脱落 | 设备设施原因 | 现场对软管进行安装及紧固 | 后续跟踪电工对设备维护时自己检查，发现松动及时紧固 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/25 16:56:49 | 2026/3/30 9:58:54
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 三层203-R10加料车下方两个轮胎翘起，未起到支撑作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 加料液压升降车，油液压轻微的自动泄压，无辅助支撑装置 | 设备设施原因 | 已在加料车底下安装辅助支撑支架， | 加料车使用完毕对液压进行维修 | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/25 16:56:49 | 2026/3/30 10:00:14
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 15接收罐氮气气动阀螺丝松动，需禁锢 05紧急排空气动阀螺丝松动，需禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 使用松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 16:43:54 | 2026/3/29 7:31:45
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | ce01母液罐减压阀设置0.15需设为0.08 二楼的氮气吹桶区域减压阀0.2需设为0.08 二楼DT02门口减压阀0.18需设为0.08 三楼连续化使用减压阀0.17需设为0.08 四楼薄膜E07滴加罐减压阀0.14需设为0.08 E09滴加罐减压阀0.14需设为0.08 E05滴加罐减压阀0.10需设为0.08 E01滴加罐减压阀0.11需设为0.08 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员加压使用完毕未进行恢复 | 人的原因 | 已全部进行调整完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 16:43:01 | 2026/3/29 7:32:05
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三四楼反应釜 | DH3-102-R11反应釜爆破片缺少铭牌 DH3-102-R05,06反应釜爆破片缺少安装日期 DH3-102-R24反应釜爆破片缺少名牌 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸洗设备弄丢 | 人的原因 | 已添加纸质铭牌 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 16:42:02 | 2026/3/29 7:32:22
2026/3/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三楼分布器间 | 二车间三楼分布器间22釜夹套蒸汽减压阀无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 25年7月进行校准过，标签丢了 | 设备设施原因 | 进行打纸质名牌 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 16:40:48 | 2026/3/29 7:32:41
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305-14通风橱单口瓶贴有标签，标签上无任何信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 体系装瓶之后太着急忘记进行标识 | 人的原因 | 所有的物料在装瓶之前提前写好标签 | 组会强调，属地区域负责人平常进行巡查，发现后及时纠正 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/3/25 15:19:15 | 2026/3/31 15:22:11
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室含卤素废液桶未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 值日生倒废液后，忘记夹静电夹 | 人的原因 | 立即链接静电夹子 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/3/25 15:16:55 | 2026/3/31 15:21:45
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-04通风橱，61℃反应，外浴冷凝循环水水管进水口处未使用扎带固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0065-李佳乐 | AMT0341-彭学增 |  | 人员连接设备疏忽，冷凝管端已紧固，出水端未仔细检查 | 人的原因 | 现场已整改 | 在呢个价人员培训 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/3/25 15:15:27 | 2026/3/31 15:21:16
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间1层现场问题1、电源线路过门用胶带绑的泡沫做防护，已拆除带出车间。2、现场可燃物包装袋已要求清理干净。以后都在车间外拆除后再带入动火车间。3、现场电焊机接线金属裸露，已现场整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 易燃物料清理不及时 | 人的原因 | 加强易燃物料清理 | 加强易燃物料清理 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/25 15:02:24 | 2026/3/25 17:39:03
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼2车间1层嘉晟公司作业现场电源线路拖地，工人已现场悬挂整改完毕。为避免出现类似问题，请知悉。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 电线管路拖地，未悬挂 | 人的原因 | 电线管路应悬挂 | 加强人员培训 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 14:49:35 | 2026/3/27 13:18:03
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS15082-王广毅 | 3号楼楼顶 | 3号楼顶DA010排口的风机出口软布破洞 | 气味控制 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 设施老化 | 设备设施原因 | 更换软连 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15082-王广毅 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 14:38:09 | 2026/7/29 11:46:39
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS15082-王广毅 | 2号楼楼顶尾气系统 | "2号楼顶风机出口软布破洞漏气 位置：尾气系统TJ2-2-SCs-23" | 气味控制 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 设施老化 | 设备设施原因 | 更换软连 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15082-王广毅 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 14:36:38 | 2026/7/29 11:47:00
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 甲类溶剂库东侧 | 存放4L甲类溶剂的托盘二级防护槽破损 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 放有物料的PP槽破损 | 设备设施原因 | 更换完好的PP槽 | 放有物料的PP槽应完好，可有效起到防护作用 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:56:08 | 2026/3/27 17:15:59
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 28号库房 | 洗眼器防尘盖未关闭，建议检查/使用完成后及时关闭防尘盖，防止长时间积累堵塞出水孔。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 洗眼器检查后未及时将防尘盖盖上 | 方法原因 | 将防尘盖盖上 | 晨会强调洗眼器检查后，防尘盖及时盖上，放置灰尘进入洗眼器 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:53:20 | 2026/3/27 17:15:38
2026/3/23 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 3-204 | 应急喷淋、洗眼器无检查签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11761-姜一帆 | ALS11761-姜一帆 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/25 9:34:43 | 2026/3/25 9:34:43
2026/3/23 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2-216、3-210、3-209 | 根据EHS相关规定，应急喷淋、洗眼器检查周期为每周检查一次 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9533-崔杰 | ALS9533-崔杰 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/25 9:29:48 | 2026/3/25 9:29:48
2026/3/23 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2-318、2-316 | 根据EHS相关规定，应急喷淋、洗眼器检查周期为每周检查一次 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3330-齐萌 | ALS3330-齐萌 | 否 | 现场挂有两份巡查表，分别为按月和按周的都有，巡查人未注意到另一份表单 | 人的原因 | 无需纠正 | 无 | 无 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3330-齐萌 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:28:03 | 2026/4/10 17:05:50
2026/3/23 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2-116 | 应急喷淋、洗眼器无检查签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6175-于海金 | ALS6175-于海金 | 否 | 已反馈巡查人，标签在洗眼器右侧溶剂柜上 | 人的原因 | n/a | n/a | n/a | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:25:40 | 2026/4/10 17:06:04
2026/3/22 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 4-305 | 通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 更换搅拌机头，通风橱需要暂时拉高才能操作，人员头部无伸入操作 | 人的原因 | 更换搅拌机头，通风橱需要暂时拉高才能操作，以后戴着防护面罩伸通风橱内操作 | 更换搅拌机头，通风橱需要暂时拉高才能操作，以后戴着防护面罩伸通风橱内操作 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:21:14 | 2026/3/25 9:35:47
2026/3/22 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼1层现场中央电梯 | 消火栓未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 人员第一次检查车间灭火器，对车间分布不熟悉 | 人的原因 | 已及时检查 | 已建立台账 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11239-尚炳泽 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/25 9:19:23 | 2026/3/29 6:48:24
2026/3/22 | 日常巡查 | 承包商施工安全巡查 | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 污水池西侧 | 临时用电电线不满足架高需求，且无标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3022-陈浩 | ALS3022-陈浩 | 否 | 铺设架空线路时未考虑高度 | 方法原因 | 按架高需求重新调整高度 | 按标准执行 | 无 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3022-陈浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:17:32 | 2026/3/25 14:39:25
2026/3/21 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 37号库 | 应急设施喷淋洗眼器未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS15082-王广毅 | ALS3121-韩宇 | 否 | 检查后，新标签打印完，未及时放入现场。目前已放入。整改完毕 | 人的原因 | 已检查完 | 及时巡查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15082-王广毅 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:13:22 | 2026/3/25 14:30:34
2026/3/21 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 37号库 | 消防设施未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS15082-王广毅 | ALS3121-韩宇 | 否 | 检查后，新打印的标签未及时放入现场。目前已放入，整改完毕 | 人的原因 | 已检查 | 及时巡查 | n/a | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15082-王广毅 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:11:39 | 2026/3/25 14:30:13
2026/3/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1-101 | 实验室人员拿溶剂桶未佩戴手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS1775-张宁宁 | 否 | 拿的溶剂桶是空桶，当事人疏忽了，不注意劳保 | 人的原因 | 面谈 | 晨会以及例会强调 | 无 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:08:45 | 2026/3/26 14:22:30
2026/3/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2-203 | 通风橱无人使用挡板未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员只顺手下拉，未下拉到最低 | 人的原因 | 下拉至最低 | 晨会强调通风橱挡风玻璃下拉要求 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 9:07:11 | 2026/3/26 14:22:46
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现物流牵引车的防火帽损坏滤火网开启，现场已通知物流人员整改，并沟通属地整体排查一下区域内的全部车辆的防火帽； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 设备颠簸损坏 | 设备设施原因 | 进行更换防火帽 | 每个班组进行车辆检查，同时排查所有车辆防火帽 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:40:19 | 2026/3/27 11:00:51
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 设备部 | 四号楼动力站二层安装空压机欣和圣世动火作业，高处作业；检查发现脚手架横杆处多个焊口存在开裂的情况，现场已让承包商立即整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 脚手架开焊 | 设备设施原因 | 清理脚手架 | 加强人员巡查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:40:19 | 2026/3/27 11:00:35
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 七车间 | 七车间FD01三合一使用中，三合一压力报警设置为0.4MPa，现场沟通王鹏博与韩立峰。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员未更改参数 | 人的原因 | 已重新设置，车间同步排查整改 | 班前会对于报警设置问题重新强调 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 14:20:17
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 七车间 | 七车间三层01釜下口压滤罐手孔为软四氟，与checklist要求不一致，现场沟通韩立峰。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 安装时人员未进行确认 | 人的原因 | 已更换 | 设备准备人员重新要求 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 14:20:30
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 精馏车间 | 精馏车间二层FT06/08压力传感器头使用塑料袋包裹防雨水，但是塑料袋内有积水浸泡仪表，现场沟通郝忠恕进行处理，现场人员表示可能为线管内部进的水，需要沟通进行线管封堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 检查是滴漏进去的水 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/4/12 8:49:28
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-R24平台穿层管路孔洞需要封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 封堵丢失 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/26 8:48:48
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层压滤罐掏罐现场粉尘暴露严重，掏料口处连续袋破损，告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 掏料伸缩频繁 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 班组进行要求，密封掏料时注意操作细节，袋破损及时更换 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/26 8:49:00
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-R15釜气动阀防爆接线盒挠性管接头断裂，已告知整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 接线盒过沉，导致软连断开 | 设备设施原因 | 以进行修复完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/26 8:49:14
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R10加料漏斗盖表面沾染白色物料，手套孔处使用塑料布封堵内部有大量固体需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 投料完毕未进行清理 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/26 8:49:28
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 1号厂房北侧集水池处，有蒸汽挥发。上方电伴热接线盒和尾端头缺少密封，泵的接线盒四通处缺少密封，蒸汽可能会进入，存在风险。现场同李海忠确认，需要处理 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 电伴热的三通盒和尾端完好，没有打胶，原安装在保温里面，排查时仅对外部裸露的中端和尾端盒处理后进行测量绝缘，没有全部拆卸所有保温检查。近期拆卸管路时重新安装保温将此分线盒挪出后，未检查到，已进行重新打胶完成 污水池水泵使用接线盒进行接线，此处安装时间较长当时使用胶带密封，后期增加使用格兰头的要求后，对此处巡查不到位。 使用格兰头处理，同类排查厂区各污水池区域接线整改 | 人的原因 | 打胶，增加格兰头 | 同类排查其他区域 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/29 7:32:56
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 实验室 | 1、实验室FH09/10通风橱下方储物柜内上层摆放液体及固体物料，不符合实验室规定，现场沟通张禄琪和刘佳琦 2、实验室FH06通风橱内0012项目二级防护内，液体与固体放在同一个分隔栏内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人刘佳绮，张录棋，刘杨聪迪化学品存放管理不到位，安全意识差 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/29 7:29:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 实验室 | 实验室FH03通风内实验用搅拌晃动较大，现场沟通赵庆收更换搅拌头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人赵庆收设备维护与风险识别能力不足 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/29 7:29:33
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间四层R01安装的加料车缺少尾气和压力平衡装置 二车间四层R02釜安装的加料车尾气和氮气管路用一个管连接的 二车间四层R14釜安装的加料车缺少尾气过滤装置和缓冲仓的外盖上有白色物料未清理干净。 二车间四层102-R11釜安装的加料车内部缓冲仓与加料仓中间挡板缺少垫片。 二车间三层R24釜加料车没有氮气，试镜处缺少螺栓。 二车间三层R16釜安装的加料车缺少尾气过滤装置。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 01平衡管丢失 02加料车使用完毕进行密闭 14加料车有尾气过滤 11缓冲仓垫进行购买 24氮气人员拆除 16加料车有尾气过滤 | 人的原因 | 已全部更正完毕 | 强调人员加料车使用后禁止氮气随意拆卸 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/29 7:29:16
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间三层R18釜安装的加料车缺少尾气和手套。 三车间四层R12釜安装的加料车缺少尾气，氮气和手套。 三车间四层R02釜安装的加料车缺少手套，试镜处缺少螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车缺少配件 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/29 7:29:02
2026/3/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 03/24/2026 09:16 七车间三层操作人员拆卸压滤罐手孔时有白色物料撒漏，人员处理时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员更换压滤罐垫片，发现物料洒漏处理方式不正确 | 人的原因 | 对于劳保佩戴问题重新要求强调 | 对于人员异常情况处理进行培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 3:31:13
2026/3/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/24/2026 10:35 三车间一层清洗间，清洗人员拆卸加料车上的塑料袋时未佩戴手套，有沾染物料风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 3:31:26
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 1.三车间三层R27OR（CPr124436-07-04MYCL）操作3（浓缩）要求体系超温报警上限48℃，夹套超温报警上限58℃，压力报警设置-0.06MPa。查看DCS操作柱，其体系超温报警设置为50℃，夹套报警设置为81℃，压力设置为-0.07MPa。实际设置与OR要求设置不一致，已告知丛浩宇进行处理。 2.三车间三层R25釜OR（CPr138387）操作3超温和超压报警均缺少设置人和核实人签字。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 记录书写以及实行有问题 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 3:31:38
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R25釜滴加硫酸二甲酯安全操作规范要求温度设置为52-58℃，查看DCS操作柱，其温度上限设置为59℃。实际设置与安全操作规范要求不一致，已告知李万彬进行处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员对于工艺不熟悉，检查不仔细。以招人员进行谈话 | 人的原因 | 以进行恢复设置完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 3:31:53
2026/3/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 03/24/2026 11:03二车间一层清洗间，人员在拆卸加料车上的塑料袋和手套以及加料车清洗时未佩劳动保护，有沾染物料风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 清洗人员为一车间人员，借用清洗间使用 | 人的原因 | 以对一车间进行告知处理 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 17:06:39
2026/3/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 03/25/2026 02:11一车间一层101-Drc05操作人员收料时收料头子未安装多型环固定连续塑料袋，已告知操作人员，当场已改正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 多型环损坏，未及时沟通借用使用 | 方法原因 | 现场借用进行替换 | 对操作人员进行谈话，无辅助工具进行停止工作，上报班长解决后进行 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 17:05:49
2026/3/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 03/25/2026 01:03二车间一层Drc03操作人员取样方式错误，从质量角度方面有问题，取出样品不具有代表性。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员取样无异常，按照SOP取样操作并未要求锥体斜度 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 17:05:13
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R06釜加料大阀门处有白色物料，使用连续塑料袋包裹，需要进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸后未进行清理 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 8:37:46 | 2026/3/27 3:32:08
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R09釜，氮气吹下口管路接头处漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 09釜氮气接头丝扣紧固不到位，存在轻微漏气情况 | 设备设施原因 | 氮气接头已重新紧固完毕，使用无异常。分区责任人进行车间内部处罚 | 当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，存在漏气情况及时进行处理 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:05:08 | 2026/3/29 15:55:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Drc04双锥间外，CPr132732-05-04P-01批OR记录中，操作9的烘料结束时间无人填写，该批物料烘料合格后已收料结束。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照规范记录通则要求执行 | 人的原因 | 已将记录烘料结束时间填写完毕。收料结束操作人未及时填写时间价值积分处罚。 | 与车间人员进行强调，操作结束及时进行记录。未按照要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:05:08 | 2026/3/26 17:04:34
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-R19釜旁的两根静电卡子没有检验合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间内静电卡子03/01/2026统一进行检验完毕，已张贴合格签。19釜两根静电卡子合格签固定不到位，使用期间破损脱落，新标签张贴不及时 | 人的原因 | 对两根静电卡子重新张贴检验合格签完毕 | 1.每半年对车间内整体静电卡子进行一次检验，并统一张贴合格签 2.日常静电卡子使用过程注意维护，存在检验合格损坏、脱落情况，及时进行反馈处理 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:05:08 | 2026/3/29 15:56:15
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R04釜下口变径为4根螺栓法兰，缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 下口变径螺栓静电跨接安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员添加静电跨接完毕 | 设备安装阶段对静电跨接连接情况进行确认，谁操作谁负责 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:05:08 | 2026/7/24 16:37:14
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R22釜Cpo134706-04-03氨基锂操作规范，PID图上项目号为Cpo134706-04-01步批号。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | PID图与操作规范装订不匹配，人员PID图装订错误未能及时进行识别 | 人的原因 | 现场PID图已进行更正 | 涉及PID图与操作规范打印下发做好确认，谁下发谁负责 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:05:08 | 2026/3/29 15:56:28
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 十立罐区 | 一车间十立罐区，101-01转移管路末端未放置在支架上，二车间十立罐区2#、3#、4#临时管路末端缺少吊架，管路倾斜角度较大，在法兰处有溶剂渗漏风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 卡箍松动导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处管箍重新调整并紧固完毕管线已固定完毕 | 每周检查管箍情况出现松动及时调整避免出现类似情况 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 8:05:08 | 2026/3/27 10:02:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层2车间有一编号G-9127静电卡子，下次测量日期为03/22/2026，已过期，已沟通蒋月明将此静电卡子重新测量并悬挂标签后再进行使用，并调查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已将静电卡子收起来，准备校验，被人拿出来使用，已安排人员进行校验，粘贴标签 | 方法原因 | 已校验 | 巡查 | NM/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/26 17:25:01
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层1车间二级保护桶阻挡应急洗眼器，需要移开，已沟通蒋月明 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 物料临时存放，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/26 17:15:25
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 南厂区剧毒库 | CPo135309-01项目人员实验室使用氰化钠物料，该物料外包装为金属桶，内包装为塑料袋，研发人员投料期间发现内包装塑料已发生老化变脆，表面有两个标签大小的破损，物料取用期间可能出现撒漏情况，建议分装或更换内包装。由于是研发人员投料后反馈的隐患，未拍摄破损照片。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | 否 | 物料滞库时间长，频繁使用导致内包装破损 | 物料原因 | 增加塑料袋内包装 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/4/16 13:25:27
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼一层废弃物间现场有较大的溶剂气味，该房间内现场无气体检测装置、无通风装置，请车间核实废弃物放置频次及放置类型，若长时间存放存在气味的废弃物，有中毒窒息风险，建议增设气体检测装置或通风装置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 一般区域未设置排风 | 设备设施原因 | 改造增加尾气排风 | N/A | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/7/28 10:53:31
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼四层二车间902-R07釜旁，一处新增加的电源管线未进行穿管，线头裸露，若存在误送电情况，会造成人员误触电情况。现场沟通车间主任，为新增雷达液位计弱电管线，要求及时进行穿管并使用绝缘胶带缠绕包裹，并要求车间强化管理和要求，避免再次出现裸露情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 弱电点位增加改造，固定管路安装后未用塑料袋密封，已安排整改 | 方法原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/4/8 19:42:53
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼外围 | 9号楼外围污水池一处管线阀门未连接静电跨接线，且阀门锈蚀严重，已连接的静电跨接线需进行除锈处理，未连接的需连接静电跨接线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 | 否 | 9号楼外围自吸泵及管线正处于整改和维修阶段 | 设备设施原因 | 及时增加静电跨接和除锈 | 增加巡查和维护 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/5/7 13:11:51
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼4层溶剂输送间继电器运行指示灯防护罩缺失，无法观察状态，现场已沟通当班副主任及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 防护罩螺丝脱落，已安排紧固加装 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/27 7:57:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼702-R07平台穿墙孔未进行封堵，现场已沟通当班副主任。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 拆除管路未恢复盲板 | 人的原因 | 已安排人员进行更换 | 拆除管路后班长进行现场检查确认 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/27 7:58:04
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼5车间平台下压滤罐设备较多，影响正常进出，应急通道被阻挡，现场沟通当班班长及时移走。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 项目需求临时摆放较多 | 环境原因 | 项目使用完毕已安排及时清走，释放操作空间 | 要求当班管理人员及车间管理人员及时关注此类情况主导设备及时转移 | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/31 7:54:46
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼5层走廊架子上存放的部分配件，内有少量物料残留，与石华龙主任沟通，为白班拆管后未进行密封，现场已将有残留物料的配件进行密封处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经核查，员工薛玉龙拆除管路完毕后因急于投料，临时将包覆工作交待宫世辰。宫世辰正在处理操作复核工作。所以导致密封不及时。 | 人的原因 | 对管路密封处理 | 对责任人宫世辰进行教育 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/29 6:55:10
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查期间提问8号楼王晓龙化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查期间提问9号楼贾富国化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查期间提问7号楼牛禹涵化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 巡查期间询问12号楼惠园园关于放桶操作液位控制问题，提问1项问题回答准确，了解桶液位距离桶口不得小于10厘米，1吨的吨桶液位不得超过体积的90% | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王斌班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王克振班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼刘燚班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/25 7:13:03 | 2026/3/25 7:13:03
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD03平台上尾气视镜有裂纹，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 试镜损坏 | 设备设施原因 | 已填试镜进行更换 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:07:56 | 2026/3/26 1:06:43
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD03收料口附近有白色粉尘物料痕迹，未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 收料人员清理现场未清理彻底 | 方法原因 | 已对人员进行面谈强调并下发奖惩 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:07:56 | 2026/3/26 1:07:49
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD03视孔灯挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 挠性软管老化开裂 | 设备设施原因 | 已更换软管 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 7:07:56 | 2026/3/26 1:08:02
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R01压力表未接电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 压力表拆卸进行校验 | 方法原因 | 已联系电工恢复完毕 | 日常需查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:45:18 | 2026/3/26 10:07:42
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04-Tr01接收罐液位计下方管路静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:45:18 | 2026/3/25 23:32:12
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416-14通风橱台面有积水，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 14橱过夜未检查冷凝水管路导致漏水，责任人：刘倩、史春仲 | 人的原因 | 驻厂巡查员帮忙处理 | 使用冷凝水及时检查管路，避免老化破裂 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:44:13 | 2026/3/29 6:55:22
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-01通风橱有白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通过对通风橱做进一步的检查发现为少量白色物料痕迹，通风橱负责人下班前已经对于通风橱进行过检查 | 人的原因 | 对通风橱进行彻底清理 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:44:13 | 2026/3/29 6:55:34
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-21通风橱有白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通过对通风橱做进一步的检查发现为少量白色物料痕迹，通风橱负责人下班前已经对于通风橱进行过检查 | 人的原因 | 对于通风橱进行彻底清理 | 以此为典型案例培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:44:13 | 2026/3/29 6:55:45
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-12通风橱，升降台有白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,ALS13934-王利平 |  | 物料撒漏，未及时清理 | 人的原因 | 物料及时清理 | 物料及时清理 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:44:13 | 2026/3/29 6:55:56
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 518实验室 | 518-17通风橱，部分样品小瓶，存放在台面边缘，有跌落风险，建议转移到台面内存放 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM3209-赵国有 | 否 | 人员意识，实验操作人员出于个人习惯，将进样小瓶放在通风橱边缘 | 人的原因 | 白天已整改 | 钉钉群强调 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:44:13 | 2026/3/27 7:58:28
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 619实验室 | 619-02通风橱内有黄色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解为夜班车间倒班人员使用通风橱过程中，洒落物料清理不彻底导致，通风橱负责人下班前已经对通风橱进行过检查 | 人的原因 | 巡查发现及时进行清理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/25 6:44:13 | 2026/3/31 7:55:00
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：36 4号楼4-06间 夹层入口缺少受限标识，正确做法：及时补充并添加受限点位表 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4-06间 夹层入口缺少受限标识 | 人的原因 | 及时补充并添加受限点位表 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/26 0:54:18
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：55 4号楼3-21间 手套箱TJ4S-403-GB05手套为单O型环固定，正确做法：手套应双O型环分别嵌入凹槽内，确保有效固定密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-21间 手套箱TJ4S-403-GB05手套为单O型环固定 | 人的原因 | 手套应双O型环分别嵌入凹槽内，确保有效固定密封 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/26 0:54:03
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：33 4号楼4-17间 志成建设承包商人员扣管路丝扣操作未佩戴护目镜，已告知佩戴完毕，正确做法：施工操作时需正确佩戴好护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4-17间 志成建设承包商人员扣管路丝扣操作未佩戴护目镜，已告知佩戴完毕 | 人的原因 | 施工操作时需正确佩戴好护目镜 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/26 0:53:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/24/2026 10：12 4号楼4-40间 制备操作废液桶未上称，正确做法：废液桶需上称并使用带有试镜的插底管，防止打冒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-40间 制备操作废液桶未上称 | 人的原因 | 废液桶需上称并使用带有试镜的插底管，防止打冒 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/26 0:53:30
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：33 12号楼三层3-16间呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 防尘盖丢失 | 设备设施原因 | 增加防尘盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/31 6:23:51
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 10：29 11号楼辅机间东侧吉林医药施工人员将安全带挂在承重能力不足喷淋管路上。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 | 否 | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻更换挂点 | 监护人现场检查 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/4/19 10:40:37
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：52 11号楼三层3-67间四氟头未拧紧。正确做法：及时拧紧，避免打料时管路崩开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 四氟头未拧紧 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/27 6:26:46
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 11：08 11号楼2-23间吉林医药人员高处焊接时未盛接火星。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 高处焊接未盛接火星 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/27 6:27:05
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼一层 | 03/24/2026 19:34 11号楼一层1-10溶剂桶未连接静电卡子。正确做法:及时连接静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 溶剂桶未及时连接静电卡子 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/31 21:19:53
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼三层3-15存放危化品门口未张贴危险警示标识，且未处于监控可视范围内 正确做法：及时添加警示表示 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加警示标识 | 人员培训 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/4/21 21:04:41
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号3-34间 无操作引风罩用完未关闭 正确做法：引风罩用完需要及时关闭，避免影响其他引风效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员操作习惯 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/31 21:18:06
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-38间手套箱少一个O型圈 正确做法:手套箱密封处应使用双O型圈密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 遗漏 | 人的原因 | 增加O型圈 | 同类排查 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/4/21 21:04:32
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼3-66夹层内部漏水，现场已通知班长清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 夹层冷凝水 | 设备设施原因 | 乙二醇管道做保温 | 同类排查 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/4/10 7:12:09
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼三层3-64内三个塑料瓶粘贴标签。正确做法：及时添加标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标签 | 人员培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/30 16:11:53
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 03/24/2026 19：52 4号楼三层3-31物料中转间物料桶未连接经典卡子。 正确做法：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 三层3-31物料中转间物料桶未连接经典卡子。 | 人的原因 | 及时连接 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/30 16:11:39
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 03-24-2026 20:28 12号楼3-13操作人员转移物料未拉警戒带。正确做法：及时添加警戒带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加隔离带 | 人员培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/25 5:50:43 | 2026/3/30 16:11:12
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 化学品暴露事故专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查车间发现 1、废液转移无生产协助人员的防护要求 2、721-R14投氯甲酸苄酯、现场腐蚀性物料抽查操作人员张文凯反馈不熟悉 3、检查21车间生产交接班记录无化学品使用及后续处置的内容提醒和说明 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 针对工艺要求，车间组织培训不足 | 人的原因 | 车间重新组织培训，细化操作 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 5:06:13 | 2026/3/25 19:12:39
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间FD01收料，检查现场人员老保穿戴腮部、下巴部位裸露，已现场告知整改，还请车间关注操作人员劳保穿戴情况 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保穿戴不规范 | 方法原因 | 已对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 4:59:03 | 2026/3/25 19:12:57
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放722-FD01收料作业、来回耙料杆未全部密封、耙杆上有物料被带出、撒漏在地面上 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员密封不完全，导致有物料撒漏至地面 | 方法原因 | 现已处理完毕，并对人员培训完成 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 4:59:03 | 2026/3/25 19:13:15
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R23旁活性炭托盘上、物料袋装有破损、活性炭撒漏在旁边地漏上、已沟通现场外包投料人员及时清理 夜间检查污水池冒了、已现场沟通车间班长赵凤全安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员收料过程中塑料袋破损未及时发现 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/25 4:59:03 | 2026/3/25 19:13:29
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T107液位计断层，下方球阀缺少丝堵，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计断层，缺失丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:43:26
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02间静电接地报警器和静电扁铁缺少合格签，还请及时检验添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电扁铁缺少合格标签 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:43:39
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层FD02间呼吸空压管路固定位置脱落，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:43:52
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐下口转移泵法兰跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行相应的替换补充完成 | 车间进行整体的排查及时处理 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:44:05
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜接收罐真空试镜阻尼器损坏，还请及时更换处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:44:18
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层19釜下口转移泵接地线未连接，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:44:32
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化2-68门边可燃气体报警器缺少静电接地线，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:44:45
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层517-R06釜下口转移管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 转移管路缺失标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 6:45:00
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间一层走廊1-45间应急灯缺少标识，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 18:56:04
2026/3/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层07釜尾气视镜下方方球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/25 1:41:47 | 2026/3/26 18:56:23
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 12号楼 | 3-13反应间北车间人员操作时未拉警戒带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/25 0:40:36 | 2026/3/31 20:56:57
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼 | 一层物流通道溶剂桶阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 物流通道物料转移不及时，物料较多导致阻挡了灭火器 | 人的原因 | 物料已转移完毕 | 对物流人员进行培训，进出物料及时转移 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/25 0:39:31 | 2026/3/31 20:57:11
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 西门 | 未做到一级一闸一保护电线不符合TN-S系统要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT1954-张暴 | ALS5929-宋金柱 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/25 0:38:35 | 2026/3/25 0:38:35
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 5号楼 | 遮挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ALS13752-刘亚庆 |  | 现场物料较多，转移过程中物料堆积导致 | 人的原因 | 将物料清离 | 物料随用随清，保持现场整洁合规 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/25 0:36:58 | 2026/4/1 13:35:06
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 304实验室 | 通风橱前操作，挡板未下拉到呼吸带以下 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3476-井海同 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不足，已加强组内培训 | 人的原因 | 开会对相关人员进行培训 | 组会强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 0:35:36 | 2026/7/6 11:02:21
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 423QC实验室 | 通风橱无人操作时未下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ACT2209-王海妮 | 否 | 分析员操作习惯，忘记将通风橱下拉至最低 | 人的原因 | 现场整改 | 对分析员进行相关培训 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/25 0:34:04 | 2026/3/26 9:23:20
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 12号楼 | "11：06 人员未穿同等防护在同一开放式区域进行操作" | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/25 0:32:52 | 2026/3/31 20:57:31
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 315实验室 | 8：59沾染物垃圾桶未及时密封处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | AMM3848-陈思敏 | 否 | 垃圾增多，桶盖不严，个别人员素质需要提高 | 人的原因 | 立即整改 | 每日巡查 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/25 0:30:16 | 2026/7/6 11:03:09
2026/3/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4-311 | 实验室人员通风橱内操作及使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5446-王栋 | ALS5446-王栋 | 否 | 人员安全习惯差，操作搅拌浆时将头升入通风橱 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/24 20:51:14 | 2026/4/30 15:57:32
2026/3/23 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-209 | 20：50，06通风橱搅拌头与搅拌桨脱开，联系实验室负责人后整改完毕（低风险96条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 设备原因 夜班巡查及值班巡查未发现 方法原因 狗皮膏药缠的方法不对 | 设备设施原因 | N/A | 晨会强调 狗屁膏药正常用法宣讲 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/24 19:56:05 | 2026/3/29 6:48:56
2026/3/23 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-301 | 00：40，每日安全确认“一线确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 个人原因， 最后走的人员检查完实验室忘记签字 | 人的原因 | 晨会强调 | 一线确认完钉钉群内报备 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/24 19:53:27 | 2026/3/29 6:49:12
2026/3/23 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-301 | 22：51，04橱实验使用的平行反应仪设定温度与实际测得温度偏差较大，设定温度为113℃，测得仪器最高温度已达到164℃，联系实验人员后进行断电处理（低风险96条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 1. 仪器无限问题，温度探针检测不准 2. 人员未检测反应实际温度 | 设备设施原因 | 设备进行维修 | 1. 定期检修设备 2. 晨会进行培训平行反应仪的使用及注意事项 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/24 19:48:47 | 2026/3/29 6:51:15
2026/3/23 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-311 | 20：45，4-311-01橱内有两个平行反应仪进行过夜，但未提交流程，联系实验人员ALS6383-何露露后，由其他实验室人员汪涛进行断电处理。（高风险23条） | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾,ALS5446-王栋 | ALS2212-刘照强 | 否 | 平行反应器反应，本来不打算过夜，临时安排过夜，导致下班的时候忘记填写了 | 人的原因 | 下班前进行再次确认 | 培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/24 19:45:32 | 2026/3/29 6:51:38
2026/3/23 | 高管驻厂 | 值班高管夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6642-唐鹏飞 | 5-303 | 5-303实验室中央台面的5S较差。(提醒29条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 整理5S | 对实验室培训，提醒 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/24 19:24:00 | 2026/3/27 11:33:01
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-203 | 次氯酸钠与有机溶剂体系混存，存在一定禁忌 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS3138-陈同旭 | 是 | 已整理 | 人的原因 | 分开存放 | 培训强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:01:07
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 232 | DMAP物料标签书写不规范 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13453-韩世启 | ALS13453-韩世启 |  | 对物料性质认识不到位，分装的小包装物料，安全意识不到位； | 人的原因 | 对易致敏，高毒等试剂加强个人安全防护意识 | 加强平时的危险试剂培训，让个人安全意识提高，从根本上解决此类问题 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13453-韩世启 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:01:30
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 化学大分子部 | 多个实验室悬挂式灭火器未定期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 各实验室负责人未通知到位，人员不知道消防器材需要属地管理 | 人的原因 | 统一整改 | 重新做在部门负责人工作群发通告 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/7/6 10:55:40
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 236 | 应急喷淋洗眼器未按期点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 |  | 检查人员忘记 | 人的原因 | 及时检查，登记 | 实验室负责任每周提醒，每周晨会提醒 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:01:51
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 应急喷淋洗眼器未按期点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 值日生未及时检查 | 人的原因 | 立即整改 | 周会强调 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:02:23
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 431 | 氧气检测器报低，但现场核实无泄露，需报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ABT0019-朱久霞 | 否 | 已经通知分析运营组进行维修处理 | 设备设施原因 | 报修 | 运营组跟进维修进度，保证后续正常使用 | 无 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:02:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 431 | 应急喷淋洗眼器未按期点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ABT0019-朱久霞 | 否 | 人员因素，周一已经检查，但是忘记更新标签 | 人的原因 | 已经完成洗眼器检查和标签更新 | 组内强调每周及时检查洗眼器 | 无 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:03:24
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 452 | 侯博接样品时未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14867-靳光才 | ALS14867-靳光才 |  | 员工安全意识淡薄，且着急进行样品接收 | 人的原因 | 立即佩戴手套进行样品接收 | 内部定期巡查 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/6/25 11:11:30
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 韩小瑞在430称量间称量高活物料 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13268-赵琼琼 | 是 | 分析员安全意识浅薄。 | 人的原因 | EHS发现后，立即叫停操作，分析经理协助疏散现场无关人员，并进行现场降尘、灭活。 | 本周AR实验室会陆续搬迁至TJ6, 后续AR实验室（TJ6）非必要避免存储HP样品。 优先存储在14号楼， 14号楼称量只能在隔离器里面进行称量操作， 可杜绝分析员违规操作。 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13268-赵琼琼 | 待复核 |  |  | 甲类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/3/25 14:01:26
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 抽滤未加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场整改，增加缓冲装置 | 对于涉事员工进行再次培训和教育 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:06:44
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 通风橱挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 |  | 人员安全意识不到位 | 人的原因 | 无 | 组会培训 | 无 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:07:01
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 236 | 程汉东使用过的手套放在白大褂内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 |  | 人员疏忽，之前的公司的习惯没有改过来 | 人的原因 | 丢掉手套 |  | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/5/20 16:07:20
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 445 | 陈瑶接样品时未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3045-李玲辉 | ALS3045-李玲辉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/24 18:19:12 | 2026/3/24 18:19:12
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO过滤箱新改管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员识别不到位 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/3/24 17:25:08 | 2026/5/12 10:42:21
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 21号危废库 | 吨槽里废液装的过满，且天气渐热，在存储、运输途中会有涨桶、溢出风险；日常接收时，须留意液位，避免超出容器的90% | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 已沟通物流进行处理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 17:25:08 | 2026/3/27 16:46:54
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 21号危废库 | 危废库墙面较脏，笼子与墙面保持距离，避免危废污染墙面 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 拆车设备局限，目前已完成清理 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 17:25:08 | 2026/3/27 16:47:19
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 21号危废库 | 危废库电柜旁边、角落在人员可及处，还留有蜘蛛网，及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不及时，以进行整改 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 17:25:08 | 2026/3/27 16:48:20
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 21号危废库 | 管路固定吊架杆脱落，有掉落风险，需要及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备长时间使用松动 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/3/24 17:25:08 | 2026/5/15 17:05:19
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 地埋罐区 | 地埋罐区贮存分区标识有掉落，需要根据现场实际情况更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外环境导致部分标牌脱落 | 环境原因 | 重新制作标牌 | 对储罐的分类需要充分考虑用途 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/24 17:25:08 | 2026/5/12 9:57:33
2026/3/24 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124清洗间 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 操作人员5S意识不足，是使用后未及时拉回 | 人的原因 | 立即通知使用人员拉回窗户并对其5S规范强调 | 晨会强调，加强5S培训 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/24 17:16:03 | 2026/3/26 18:04:31
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX088-邹跃武 | 精馏塔 | 1301塔顶罐A罐下口气动阀三联件漏气 1201排空气动阀三通处漏气 1601塔顶罐气动阀三通处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 气源头损坏 | 环境原因 | 更换配件和气源头 | 加强巡查，发现立即更换 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 16:54:47 | 2026/3/29 7:28:48
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-205 | 14：30，3号通风橱2个使用中的数显无示数（提醒79条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 |  | 数显没有调整为长时间开机状态，到时间后自动关机 | 设备设施原因 | 数显开机 | 数显没示数及时开机或更换维修 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/24 15:17:55 | 2026/3/27 10:49:59
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-205 | 14：30，2号通风橱低温反应未使用保温二级防护（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 |  | 没有找到外浴保温装置 | 人的原因 | 更换外浴保温盆 | 低温反应使用二级保温装置 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 15:17:06 | 2026/3/27 10:50:19
2026/3/24 | 专业性排查 |  | EHS重点关注化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-203 | 14：41，马燕宗使用LDA，风险告知卡化学品栏未划到高危险（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS5442-吴慧 |  | 人员今天需要沟通的事情多，这块出现了遗忘 | 人的原因 | 已正确划改 | 安全意识培养，投料前持续提醒 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 15:15:37 | 2026/3/27 10:50:38
2026/3/24 | 专业性排查 |  | EHS重点关注化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-209 | 14：28，张明宇使用原料强致敏物料，通过ELN报备使用，现场有易致敏化学品操作规程，警示标识张贴正确，劳保佩戴按照操作规程执行，但在使用结束后，N95口罩未密封报废，而是放在中间台面上，现场整改（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖,ALS4424-张锴 | 否 | 人员对N95口罩一次性使用未报废，存在节省 | 人的原因 | 报废 | 晨会宣讲 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 15:14:08 | 2026/3/27 10:51:07
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | CDH0003-赵鲁 | 焚烧炉 | 1、一期布袋顶部反吹西北角分布器损坏1块压力表。 2、校验均在有效期内，分类标识部分缺失。 3、上限标识一期压力表缺失3处，二期缺失5处。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 设备老化损坏，标签缺失 | 环境原因 | 进行更换补充 | 日常巡查补充更换 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 14:44:41 | 2026/3/29 7:28:31
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 机修间 | 焊机使用后离人期间未关闭 正确做法，离人及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人为原因 | 人的原因 | 加强人员教育 | 不定期巡查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/24 14:19:26 | 2026/3/26 18:05:17
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间 | 离心机检修吊链未收起 正确做法：使用后及时收起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 维护时，使用完未及时收集 | 人的原因 | 将倒链整理 | 使用完及时收集 | n/a | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/24 14:15:33 | 2026/3/24 15:18:23
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间 | 通道内杂物过多 正确做法：通道保持畅通。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 此区域为物流通道，在此区域清理消毒后进入车间 | 人的原因 | 已转移进车间 | n/a | n/a | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/24 14:01:12 | 2026/3/24 15:17:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼1楼楼道 | 消防门把锁别出来无法关闭 正确做法：消防门保持常闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 闭门器损坏 | 设备设施原因 | 安排维修 | 定期检查维修 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/24 13:58:54 | 2026/3/26 18:05:29
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼6车间后处理 | 房间新建回风口未张贴标识 正确做法：进排风口需张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 制作中 | 人的原因 | 安排临时标识 | N/A | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/24 13:56:39 | 2026/3/26 18:05:49
2026/3/24 | 事故类比排查 | 化学品暴露事故预防 | 化学品暴露事故预防 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼6车间后处理 | 工作服外套挂在设备上未收起。 正确做法：外套工作服脱下后存放在更衣间内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员合规意识不足 | 人的原因 | 清理，按照要求放置 | 和车间人员强调培训 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/24 13:54:55 | 2026/3/26 18:06:10
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 钢瓶检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 8#库 | 库内高纯氮气悬挂普通氮气标签、普通氮气悬挂高纯氮气标签，建议与供应商统一标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 供应商供货时气体钢瓶标识喷涂为高纯氮/氮，但充装时未严格按气体纯度对应充装及粘贴标识。 | 人的原因 | 1，立即全面排查库内所有氮气钢瓶，核对气体纯度与标签一致性，摘除错贴标签并重新张贴正确标识。 | 1，与供应商电话及现场沟通，明确要求高纯氮气、普通氮气区分的专用标识，杜绝随意充装。2，完善入库验收流程，将气体标签与品类、纯度核对作为必检项，验收不合格禁止入库。3，对相关作业人员开展气体标识专项培训，明确不同氮气标签的识别要点。 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 13:42:36 | 2026/7/24 16:37:27
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 钢瓶检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 8#库 | 氩气钢瓶上“氩”绿色字体颜色已脱落，需重新添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 钢瓶标识喷涂工艺耐久性不足，长期存放、搬运摩擦后出现字体褪色、脱落。 | 设备设施原因 | 立即对该氩气钢瓶进行单独标识粘贴，核对钢印等确认为氩气钢瓶。 | 1，按照气瓶外观及标识专项检查制度，每次入库、周转前检查标识清晰度、完好性，标识不清不得接收入库。2，通知供应商统一采用耐磨损、耐腐蚀的标识喷涂或专用标签，提升标识耐久性。3，规范气瓶搬运与存放，避免钢瓶间直接摩擦、碰撞刮擦标识面。 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 13:40:02 | 2026/7/24 16:37:43
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 7、8号楼中间冷水机组压力容器的使用证位置贴错，现场贴在配电柜上。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 特种设备使用证张贴在设备上 | 特种设备使用证张贴在设备上 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 生产2部>MF2(原液) | 7号楼3层货梯处物资存放妨碍消防疏散 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物料管理，不得堵塞消防通道 | 规范物料管理，不得堵塞消防通道 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 生产2部>MF2(原液) | 7号楼4层物资存放把消防疏散楼梯全部基本都堵住 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0733-孙初一 | ASH0733-孙初一 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物料管理，不得堵塞消防通道 | 规范物料管理，不得堵塞消防通道 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 7号楼楼顶风管保温皮已三面翘起，存在脱落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 生产1部 | 8号楼2层物资存放妨碍消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物料管理，不得堵塞消防通道 | 规范物料管理，不得堵塞消防通道 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼楼顶西侧一风管防护网锈坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼通往连廊的门上玻璃碎裂，一旦掉下来容易导致物体打击。请工程设备部做好临时管控措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 质量控制部>QC理化 | 8号楼4层QC理化实验室两桶废液使用的二次放泄漏托盘太小，不能满足应急使用。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 保证泄漏量满足 | 保证泄漏量满足 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 质量控制部>QC理化 | 8号楼4层QC理化实验室通风厨内一废液桶外壁残留化学品。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 使用专用工具倾倒-漏斗 | 使用专用工具倾倒-漏斗 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金准园纯化间4对面疏散指示灯损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 综合办公室 | 金准园货梯厅堵塞消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 不得遮挡消防器材，空纸箱及时清理 | 不得遮挡消防器材，空纸箱及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金准园气源间氧气欠压报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时巡查 | 及时巡查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/24 10:20:48 | 2026/3/24 10:20:48
2026/3/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX088-邹跃武 | 精馏车间 | T002、T021、T026、T025、1201塔底罐、1601塔釜罐、1301塔顶罐、1601回流罐、1401回流罐、1201回流罐、1301回流罐液位计阀门缺少禁止关闭标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 风刮掉 | 环境原因 | 制作标签，补齐 | 及时巡查，发现缺失立即补上 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 10:08:46 | 2026/3/29 7:28:16
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 动力中心北侧入口旁雨排管路结冰严重，人员出入有被坠冰砸伤风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 白天气温高化冰走雨水管，夜间气温低结冰 | 方法原因 | 清理结冰 | 人员禁止从动力站北侧通道行走 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/24 8:53:58 | 2026/4/6 8:49:10
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 2#厂房 | 一楼卫生间上方夹层，蒸汽管路阀门处滴水，下方接水用水桶已满，现场沟通车间主任 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 阀门中间螺丝长时间使用已出现松动 | 设备设施原因 | 现场已禁锢完毕 | 对车间进行排查发现滴水情况及时处理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/24 8:52:22 | 2026/3/30 9:57:53
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层暂存硫酸二甲酯区域同时存放氢氧化钠存在禁忌已告知操作人员分开存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以分开存放完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:32:12
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层4763项目配碱液搅拌罐电机线在防爆箱附近防爆软连断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:32:41
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R01釜下方压滤罐掏罐后掏料口盲板未紧固有气味散出 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 现场进行处理完毕人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:34:12
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 供应部 | 库房3预留的库房内存放正庚烷，此库房内缺少消防探测系统和可燃检测系统。告知林玉良将物料清出，严禁存可燃物料 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 库存周转不足，物料积压临时存放安排不当 | 人的原因 | 对物料进行转出 | 通告存放要求，严禁周转易燃液体物料 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/29 7:27:55
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 一车间一层尾气，使用帆布管，多处虚连，到200桶处根本就没有引风在，氮气保护排除的气体到空间内，对于气味管控需要抓好尾气密闭性 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备连接方法不佳 | 方法原因 | 管路连接进行改造 | 对设备连接进行要求，后续进行固定管路连接 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/29 7:27:39
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间二层的快开精密过滤器容器类型为常压，但是使用压力标注的0.2MPa，需要确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行更改完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 14:21:01
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间01釜滴加模块灭有标注联锁信息。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已使用完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 14:21:16
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层拆卸管路使用铁桶盛装长时间开口暂存未处理，现场沟通处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时使用 | 方法原因 | 现场进行处理 | 人员进行要求承接后及时清理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 14:19:16
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 物流 | 物流2号叉车缺少应急物资已沟通属地整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 应急使用后未及时补充 | 设备设施原因 | 重新进行补充 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/4/5 8:55:30
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 精馏车间 | 精馏车间放槽子转移管路法兰处缺少静电跨接已告知整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员检查不仔细 | 人的原因 | 更换静电跨接 | N/AA | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/26 8:49:49
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 设备部 | 厂区外围管廊废液管路法兰处渗漏、动力中心二次加压水箱液位计断层，已告知属地整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 液位计卡涩，管路出现沙眼 | 设备设施原因 | 液位计重新校准，管路已安装哈夫节 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/26 8:50:10
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层物流通道两拍桶遮挡安全出口，已告知车间挪开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 已进行清理转移 | 班组进行要求严禁临时存放遮挡 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:09:52
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 03/23/2026 11:34 二车间四层人员进入溶剂打料间未进行静电释放。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:10:03
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间FD03取样时开人孔操作，人员将手探入进三合一内，车间需更换更合适的取样工具。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:10:12
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层9455三级CSTR夹套独立换热连锁控制箱缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 此控制箱为显示箱无连锁 | 方法原因 | 有连锁的控制箱增加连锁清单 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:10:23
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层25釜硫酸二甲脂滴加泵连锁控制箱缺少报警设置清单。 一车间三层9455三级CSTR夹套独立换热连锁控制箱缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以增加完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:10:33
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层Ce05离心机上方视镜处有黄褐色液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:10:43
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层10釜加料漏斗外表面较多物料残留，手套处使用拉扣与塑料袋密封，上方缺少盲板。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 漏斗投料有暴露，设备完整性不全 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/27 17:10:59
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/22/2026，10:54，二车间四层02釜加料车投OEB4致敏物料时在加料车外将物料包装袋拉扣剪开，投料结束后未擦拭外部复合膜手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/25 17:54:00
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/20/2026，03:48，二车间三层23釜投oeb3致敏物料人员只穿戴一层手套，投料过程中手套沾有明显物料，戴手套触碰阀门后未阀门进行擦拭，投料结束后未使用氢氧化钠溶液清场。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 现场进行处理完毕人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/25 17:54:14
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层21釜下口地面有残留液体告知邹德满处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 现场进行处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/25 17:54:25
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层23釜加料车投4763致敏物料，现场缺少皮肤致敏标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/25 17:54:35
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层drc01间外人体静电释放器故障损坏需要维修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/25 17:54:50
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/24/2026，06:15，二车间三层投4763致敏性物料结束后未清场未擦拭劳保，未以防化服，手套，呼吸器的顺序脱除PPE。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员对于OEB3物料不清晰，掌握劳保脱戴不清晰 | 人的原因 | 以对人员进行明确标准要求 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:34:35 | 2026/3/28 13:13:03
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号4-21间反应釜TJ4S-1212-R18缺少静电跨接 正确做法:及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 检查不到位 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 21:20:07
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号4-21间体系泵两根静电接地线接在一个点位上 正确做法:为保证静电有效导出 应分开接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 安装原因 | 人的原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 21:18:21
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼一层 | 11号楼辅机间TJ4S-1105-FDr01冻干机 旁扁铁翘起影响人员行走 正确做法:及时用铁钉固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 静电扁铁翘边 | 设备设施原因 | 已进行固定 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/4/2 7:04:05
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间中盛作业人员进行管路焊接作业时未佩戴防护面罩 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 | 否 | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面罩 | 监护人监督作业过程 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/4/2 7:04:15
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-47管路容易导致憋压。正确做法：及时处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-47管路容易导致憋压。正确做法：及时处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时处理。 | 正确做法：及时处理。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/25 5:51:34
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-44吹扫碱吸收罐时未及时采取尾气吸收装置。正确做法：及时采取尾气吸收装置。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-44吹扫碱吸收罐时未及时采取尾气吸收装置。正确做法：及时采取尾气吸收装置。 | 人的原因 | 正确做法：及时采取尾气吸收装置。 | 正确做法：及时采取尾气吸收装置。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/25 5:51:47
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-15 09:12 操作人员穿脱劳保顺序有误。正确做法:应先脱连体服后脱全面罩。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-15 09:12 操作人员穿脱劳保顺序有误。正确做法:应先脱连体服后脱全面罩。 | 人的原因 | 正确做法:应先脱连体服后脱全面罩。 | 正确做法:应先脱连体服后脱全面罩。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/25 5:52:00
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-16承包商施工人员施工时未佩戴头盔。正确做法:及时佩戴劳保用品 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 四号楼四层4-16承包商施工人员施工时未佩戴头盔。正确做法:及时佩戴劳保用品 | 人的原因 | 正确做法:及时佩戴劳保用品 | 正确做法:及时佩戴劳保用品 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/25 5:52:14
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：33 11号楼4-11间灭火器上方缺少定位标牌。正确做法：及时在灭火器上方添加定位标牌。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时添加标识定位 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 21:07:41
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21：38 11号楼3-02间TJ4S-1107-TFF02-TCU01后方地面有楼层穿孔未密封。正确做法：楼层穿孔请及时密封处理，防止掉落物品到下层。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时封堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 21:07:26
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：08 12号楼4-06间承包商南通通博的插座保护盖未盖好。正确做法：承包商遗留物品需做好防护。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 | 否 | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻盖好插座保护盖 | 监护人现场过程监管 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 21:07:12
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 03/22/2026 10:42 11号楼二层物流通道溶剂桶的静电卡子未连接静电接地扁铁。正确做法:连接静电接地扁铁，保证静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 静电卡子未及时连接静电扁铁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 21:06:10
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-41内电子秤有黄绿色物料痕迹。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41内电子秤有黄绿色物料痕迹。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 正确做法：及时清理避免物料暴露。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 20:18:58
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28内一桶无水乙腈未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-28内一桶无水乙腈未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加。 | 正确做法：及时添加。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 20:17:36
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28内使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-28内使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | 人的原因 | 正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | 正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 20:20:57
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-41引风罩未收起。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41引风罩未收起。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 人的原因 | 正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/24 8:04:49 | 2026/3/31 20:21:07
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-R33釜下口阀门处未添加盲板，法兰处有液体渗出滴漏地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员现场识别不到位。人员现场发现物料痕迹后第一时间对现场进行了清理，识别出下口盲板紧固不到位，对松动部位进行了紧固，但未识别出侧口问题 | 设备设施原因 | 侧口已添加盲板完毕，分区责任人当日日检降为c档 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间从根源处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:05:45
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层离心机间外空压管路接头处漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 空压接头易损件O型密封圈损坏漏气 | 设备设施原因 | 已将三层离心机间外空压管路接头更换完毕，并跟踪后续使用情况。 | 与车间就人员进行要求，呼吸空压使用结束用面罩阀组将管路压力排除后在拔下气源接头，避免带压拔出接头损坏。同时预算补充气源接头。 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:06:02
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-R33釜下口四通氮气管路法兰处有一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备安装氮气管路法兰处一根螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 现场已沟通人员紧固完毕 | 内部群对螺栓紧固要求进行重申，日常操作保障执行标准 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:06:31
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间十立罐区 | 一车间十立罐区1#塔顶出料管路末端两道阀门其中一个阀门未关严。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员关闭不严 | 人的原因 | 现场人员已将该处关闭不严阀门进行关闭完毕，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 班前会通报此类事项要求人员对于阀门关闭问题重点关注避免出现类似阀门关闭不严问题 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:06:45
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R38釜旁立罐静电接地导线断裂需重新连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线接线铜鼻子处老化损坏断裂 | 设备设施原因 | 对该储罐重新连接静电接地线完毕 | 操作区域内发现设备静电接地线损坏缺失等情况，及时反馈沟通处理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:07:06
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R15釜旁穿层孔洞较大。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 穿层管路拆卸后，孔洞封堵不及时 | 人的原因 | 已对穿层孔洞封堵完毕 | 内部群对穿层孔洞封堵要求进行强调，谁操作谁负责 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:12:30
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R09釜下口盲板处有液体渗出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作区域设备检查维护不及时未全面检查确认 | 人的原因 | 工程师已将R09下口盲板进行紧固，并对盲板缝隙进行清洁处理，现场操作人吴艳军检查维护不及时，奖惩处罚并车间通报。 | 与车间人员进行明确，分管设备做好检查，发现泄漏问题及时处理，违规人员奖惩处罚。 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 8:03:32 | 2026/3/26 17:12:50
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 517实验室 | 517实验室20通风橱固体物料试剂瓶标签褪色，缺少物料信息 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 经查是用于TLC垫板的硅胶碘缸。标签上字迹变模糊了，但使用人郜航未注意到，没有及时把标签写完整 | 人的原因 | 已将标签写完整，并用透明胶带覆盖，减少溶剂导致的褪色风险 | 晨会和两周例会已多次强调，注意标签的完整性。后续对于常用的洗瓶、碘缸等容器，都使用透明胶带再固定一层，避免溶剂导致褪色 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:21:39 | 2026/3/27 20:25:35
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733实验室13通风橱人员离开时未对层析柱进行封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 层析柱已经抽干，无溶剂 | 物料原因 | 暂时封口 | 用完的层析柱及时清理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:21:39 | 2026/3/30 7:18:47
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732实验室10通风橱内一瓶身外有较多物料干涸痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将瓶壁残留物料清理掉 | 组会强调，洒落物料需要及时清理 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:21:39 | 2026/4/7 18:50:17
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 617实验室 | 617实验室废液通风橱，有较多黄色痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 组内实验人员重点强调，有物料痕迹及时清理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:21:39 | 2026/3/30 7:19:04
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 515实验室 | 515实验室通风橱挡风玻璃上粘贴“下班前自查清单”，有效降低实验室内部出现的问题，建议推广 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/24 7:21:39 | 2026/3/24 7:21:39
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼3层走廊3-29房间旁消防手报外壳移位，与于波沟通及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备螺丝松动，已临时处理。上报维护维修。 | 设备设施原因 | 已临时固定。 | 上报消防进行彻底维修 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/4/1 10:40:52
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜插底管管路法兰静电跨接未连接，现场已沟通操作人员紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装标准不合规 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，同时要求人员准备完成后自己确认效果 | 设备准备班长巡查监管派单执行情况 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/3/25 7:14:30
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼北侧集水井 | 9号楼北侧集水井水泵控制柜下方静电扁铁同一点位连接3处静电，建议增加静电扁铁上可连接点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 静电扁铁上接地点较少导致静电线连接过多 | 设备设施原因 | 增加静电接地点位 | 人员多巡查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/7/21 11:30:16
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶空调机组蒸汽管路上连接的电解点压力表前未安装缓冲管，建议添加避免造成压力表数值不准损坏，《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第9.2.1.3条指出：用于蒸汽介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当装有存水弯管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 因此处为建设厂房时就是这样安装的，为识别出此处安装方式不符合最新标准 | 方法原因 | 安装压力表弯 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/3/28 21:16:30
2026/3/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼-3层合成间3 | 监控回放巡查，05：00现场进行打料操作，作业人员插拔插底管未佩戴全面罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已对责任人进行问责，车间内部强调劳保穿戴的重要性 | 班长副主任巡查重点监管劳保穿戴的合规性 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/3/27 20:24:45
2026/3/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼702-Ce02墙壁接地板废弃静电跨界末端已不使用，建议拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电跨接的末端未拆除 | 设备设施原因 | 已安排人员进行拆除 | 巡查时检查施工现场，不使用的及时安排清理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/4/17 7:25:33
2026/3/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 702-CE02控制箱处腐蚀较为严重，建议清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 灯罩被腐蚀模糊 | 设备设施原因 | 已安排人员进行清理 | 已采购新的按钮进行替换 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/4/17 7:25:22
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼2CENG 902-Ce02离心机控制箱腐蚀较为严重，建议清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通仪表部门进行更换，已更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/4/17 7:25:08
2026/3/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼二层走廊防火门上方闭门器损坏，建议重新紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定螺丝脱落导致，已安排紧固更换 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 7:04:11 | 2026/4/17 7:24:58
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层301-E04旁301-E02/E03 至一楼槽子的转移管路阀门上法法兰焊口处有沙眼，有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已拆卸重新焊接 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:58:27 | 2026/3/25 1:05:04
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R11加盐酸的聚乙烯管路弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 管路弯折 | 设备设施原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:58:27 | 2026/3/25 1:06:14
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R06夹套铂电阻电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电工此前临时固定未更换防爆软管 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:58:27 | 2026/3/25 1:06:26
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R17釜插底管处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 未清理干净 | 物料原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:58:27 | 2026/3/25 1:06:41
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R14釜下口分支阀锁具的红色logo未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 标识未进行清理 | 设备设施原因 | 已清除 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:58:27 | 2026/3/25 1:06:54
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R03下口与电导率仪连接管路，仅剩一颗螺栓连接，管路有坠落砸人风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路放置不正确 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:51:57 | 2026/3/25 4:46:49
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R16下口未及时上锁，钥匙未拔走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备清洗中 | 方法原因 | 及时进行恢复 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:51:57 | 2026/3/25 4:47:10
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 7号楼废液间消火栓巡检记录未及时更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员巡检时遗漏 | 人的原因 | 现场已经检查完毕 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:51:57 | 2026/3/25 4:54:36
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R10下口未上锁，比釜为三废釜，正在调PH、搅拌开启，存在风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备放桶，提前开启 | 方法原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:51:57 | 2026/3/25 4:54:57
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R28计量泵防爆挠性管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 现已联系电工维修完毕 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:51:57 | 2026/3/25 4:55:22
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 7号楼物流平台三乙胺、乙腈混放，容易拉错，存在风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时区分拉走 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:51:57 | 2026/3/25 4:55:36
2026/3/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R03旁在线氧含量需要添加静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 进行相应的静电连接完成 | 设备设施原因 | 进行相应连接处理 | 车间进行整体排查进行整体处理 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:42:16 | 2026/3/24 19:05:48
2026/3/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R03下口第三个阀门阀芯位置渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 阀门顺序开启错误，鼓下口憋压操作导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:42:16 | 2026/3/24 19:06:12
2026/3/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R12加料车一只手套破损漏洞，车间需要进行更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套使用过程破损 | 设备设施原因 | 进行手套更换完成 | 进行车间整体排查及时进行更换以及替换 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:42:16 | 2026/3/24 19:06:33
2026/3/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R11接收罐浓缩管路视镜和真空管路视镜均有裂纹，车间需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 真空开启过猛导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:42:16 | 2026/3/24 19:07:00
2026/3/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层走廊应急柜吸收棉较少需要补充，车间需要做好传达非紧急情况禁止使用应急柜物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 吸收棉缺少，没及时补充 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:42:16 | 2026/3/24 19:07:24
2026/3/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R17视孔灯分线盒一个挠性管较短脱节，车间需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 设备设施原因 | 更换 | 定期电气排查 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/24 6:42:16 | 2026/3/26 18:56:54
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15人孔有1个釜卡子和阀门32盲板螺栓未紧固已现场沟通现场人员丁云祥紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致松动 | 方法原因 | 已紧固，已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 5:52:25 | 2026/3/25 6:40:51
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R08操作柱调温按钮损坏，现场沟通助工宁春生联系电工处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 5:52:25 | 2026/3/25 6:41:03
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10和207-R11接收206-R01碘的四氢呋喃溶液三通位置缺少锁具，质量流量计缺少静电接地。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加锁具 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 5:52:25 | 2026/3/25 23:32:40
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间新鲜甲醇压料管上压力表表针不归零。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查按时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 5:52:25 | 2026/3/25 6:44:00
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层南侧反应区压滤罐压滤母液放槽子，转移管路上到R17的大标识需更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识更新不及时 | 设备设施原因 | 已更新 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/24 5:52:25 | 2026/3/25 6:45:10
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 真空泵房 | 三层真空泵房平台上西侧固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 合格标签长时间使用，出现赃污，出现拆除 | 设备设施原因 | 现场重新制作合格标识 | 对车间标识进行排查，同步问题进行整改 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/24 1:48:20 | 2026/3/30 9:58:13
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间四层高压釜过滤间4-03消火栓超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 高压釜区域进行使用，未进行检查， | 设备设施原因 | 现场已检查确认完毕 | 对消火栓定期进行检查确认 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/24 1:45:40 | 2026/3/30 9:57:37
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 一层走廊应急药品箱 物品名称标签 纱布有效期至03/01/2026需更新；一层走廊西侧洗眼器超期未检查，走廊中间洗眼器截止日期写错成一个月应该是7日，走廊东侧洗眼器检查日期禁止涂抹 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 一层药品箱物品进行重新检查确认 | 设备设施原因 | 药品箱药品已更新，洗眼器日期重新进行抒写确认 | 对应急物品定期进行检查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/24 1:43:34 | 2026/3/30 11:56:55
2026/3/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉罐区洗眼器超期未检查,洗眼器不出水；在线检测室北墙上固定式氧气检测器缺少合格检验便签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 焚烧炉整体停用，故而没有检查，现将消防设施纳入检查清单 | 人的原因 | 焚烧炉洗眼器停用，故而不检查。焚烧炉的自来水停了防止上冻，在线监测器现场挂停运标识 | 加强巡检，将消防安全设施加强巡检 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/24 1:36:39 | 2026/3/30 9:57:06
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 1-107 | 16：20，ALS6016-陶成使用碘单质投反应，碘单质存放在本实验室内，现场准备齐全，象形图张贴正确，告知卡划改正确，且ALS2699-吕新正在现场复核监督 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/23 20:01:26 | 2026/3/23 20:01:26
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 3-316 | 3：03，ALS15194-赵芮在取样时（N-甲基吡咯烷酮），将移液管拿出通风橱，且放在贴近面部靠上位置进行观察。EHS巡查人员叫停后并询问是否知晓操作化学品必须在通风橱内进行，研究员回答不清晰（低风险30条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 | 否 | 经过问询分析员知道在使用有机试剂时需要在通风橱内操作，分析员在使用移液管移液过程中，由于在粉尘通风柜中不方便移液，故将溶剂瓶从通风柜中拿出。 | 人的原因 | 移液管移取化学品要在通风橱里进行 | 全员强调移取化学品要在通风橱中进行。周例会全员培训移取化学品要在通风橱中进行，不应该在无管道通风柜中进行 | 无 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/23 19:53:54 | 2026/3/29 6:50:48
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-108 | 16：00，1-108-11通风橱存放OEB4的物料，风险告知卡OEB栏未划至高风险，已现场联系实验人员整改（提醒94条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人员因素，实习生未注意到OEB4标签 | 人的原因 | 风险告知卡已改 | 晨会培训及日常培训 | 不涉及 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/23 19:52:04 | 2026/3/29 6:50:15
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-201 | 15：44，2-201-02通风橱里使用的数显没电，无法正常监控反应体系温度，已现场提醒实验人员更换。（提醒79条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员使用数显前，未观察数显电量，导致数显使用途中，无电 | 人的原因 | 及时更换数显 | 使用前确认数显电量 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS5606-郭满 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/23 19:50:07 | 2026/3/29 6:49:52
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-207 | 15：35，2-207-05通风橱里的加热物理过程，体系密闭，已现场联系实验人员整改。（中风险13条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS2308-吴靖 | 否 | 实验人员穆鑫停止实验后，重新搅拌升温时未检查实验设备是否连接完整 | 人的原因 | 连接通气头 | 做好巡查管理，晨会强调，人员培训 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS7793-王庭辉 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/23 19:48:20 | 2026/3/29 6:45:28
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-308 | 实验室人员在清洗玻璃仪器时，未佩戴工业级丁腈手套(提醒76条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>CT1 | ALS13240-汪涛 | ALS0332-张东东 | 否 | 人员意识较差，未及时佩戴 | 人的原因 | 实验室内部强调安全操作的规范性，不定时巡查提醒 | 实验室内部强调安全操作的规范性，不定时巡查提醒 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/23 19:45:40 | 2026/3/29 6:49:36
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼1层冰箱间 | 3号楼1层冰箱间线槽盖板损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 放置冰箱时，操作人员误踩导致。 | 人的原因 | 更换损坏的线槽盖板，对裸露线缆进行防护；划定冰箱摆放安全区域，避免人员误踩线槽盖板。 | 1对冰箱间的操作人员开展安全培训，明确设备摆放区域与线槽等易损设施的防护要求； 2定期对冰箱间线槽、盖板进行专项检查，发现破损及时更换； | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/3/23 18:27:58 | 2026/4/22 17:20:13
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼北侧卸货区 | 3号楼北侧卸货区货车停放后无放置止逆块 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 增加止逆块 | 班组培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 |  |  | 2026/3/23 18:26:18 | 2026/3/31 18:25:22
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼1层 | 3号楼1层易燃化学品储存在仓库内 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 转移到化学品库存放 | 班组会培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 |  |  | 2026/3/23 18:25:17 | 2026/3/31 18:26:30
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼1层冰箱间 | 3号楼1层冰箱间冰箱插座虚插 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显 | ASH1752-陈忠显 | 否 | 风险识别不到位 | 人的原因 | 插好插座 | 加强日常巡查，部门内部宣讲 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 |  |  | 2026/3/23 18:24:09 | 2026/3/31 18:27:44
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 3号楼2层 | 3号楼2层仓库施工区域施工用电未满足一机一闸一保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 施工人员违规操作 | 人的原因 | 停止使用不合格电箱 | 加强工器具入厂前检查及现场检查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/23 18:22:55 | 2026/3/30 9:54:08
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼南侧门厅口 | 2号楼南侧门厅口动火作业区域未放置灭火器，切割机使用结束后未拔插座 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 安全措施落实不到位 | 人的原因 | 立即增加现场灭火器；对不使用工具拔掉电源 | 加强现场承包商及特殊作业管理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/23 18:21:52 | 2026/3/30 9:55:49
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层夹层 | 2号楼2层夹层动火作业区域未清理可燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 施工人员安全意识不足，对现场作业环境不重视 | 人的原因 | 立即清理可燃物 | 加强施工现场管理，动火作业区域及时清理可燃物 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/3/23 18:20:43 | 2026/3/30 9:57:41
2026/3/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 巡查2号楼4层纯水间施工作业现场，现场监护人李德天，承包商单位天津市德普瑞净化科技有限公司，现场等待开证期间，承包商将外包装可燃物带入即将动火施工区，已要求现场整改带出车间，带入现场的插排为民用插排，已要求不能使用带离出厂，焊机接线处漏出铜丝，接地线未用铜线鼻子，气瓶气源管连接处未用卡箍紧固。已全部现场整改完毕。现场监护人对承包商标准化图册内容不熟悉，需要加强培训。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0423-刘宇欣 | ADH0423-刘宇欣 |  | 人员对承包商标准化图册内容不够熟悉 | 人的原因 | 现场发现问题，立即组织承包商进行了现场整改，整改完成后进行后续的施工作业 | 组织对施工监护人员进行了再次的承包商标准化图册学习培训 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/23 18:11:30 | 2026/3/25 15:11:12
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 食堂三楼 | 传菜电梯口施工后未封堵 正确做法：施工后及时封堵，避免人员坠落。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前排查不到位 | 人的原因 | 施工后及时封堵，避免人员坠落。 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/23 16:56:51 | 2026/3/26 18:06:53
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼6车间后处理 | 转运小车阻挡灭火器 正确做法：消防设施禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 分装物料时人员未注意 | 人的原因 | 和车间人员强调，禁止阻挡车间消防设备 | 使用黑黄胶带划定区域，提醒人员注意 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/23 16:54:27 | 2026/3/26 18:07:05
2026/3/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 食堂一楼洗碗间 | 两个线排串联未防水保护 正确做法：潮湿区域使用线排注意防水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前排查不到位 | 设备设施原因 | 潮湿区域使用线排注意防水。 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/23 16:52:58 | 2026/3/26 18:06:32
2026/3/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 427实验室 | 分析人员使用通风橱操作时拉门过高，未保护人员呼吸带 正确做法：使用通风橱操作时须将拉门拉至人员呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 分析员临时将通风橱拉至呼吸带以上拿取耗材 | 人的原因 | 通知分析员使用通风橱拉至呼吸带以下 | 培训理化组分析员使用通风橱拉至呼吸带以下 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/23 16:31:44 | 2026/3/24 8:59:52
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼二层预留区 | 隆码机电进行电焊作业时，彩板上的塑料布未进行遮挡，已沟通现场人人员铺防火布 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已要求对可能受影响区域做防护隔离 | 要求中盛对动火区域，彩钢板塑料膜及时拆除；做好隆玛机电施工人员培训传达，已重新要求 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/23 16:24:39 | 2026/3/31 15:10:08
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼一层 | 5号楼一层3#楼梯间电线未进行悬挂处理且电线直接接触楼梯护栏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员风险识别不足 | 人的原因 | 已采取绝缘挂勾悬挂电线， | 重新对施工人员及监护人培训，所有电线不可接触铁质栏杆，脚手架等，同类排查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/23 16:24:39 | 2026/3/31 15:10:23
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼四层 | 4-66间操作人员操作四氟管路时未使用绿色丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 操作纯化水,无需选择丁睛手套 | 人的原因 | 根据物料性质选择 | 加大动态操作监管 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/23 16:24:39 | 2026/4/9 13:16:25
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼一层 | 玛隆机电操作人员进行电焊作业时未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已经按照要求佩戴， | 对隆玛机电施工负责人培训，并警告，重点关注 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/23 16:24:39 | 2026/3/31 15:10:37
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼一层 | 中盛人员未使用的切割机没进行断电处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员设备摆放不规范 | 设备设施原因 | 已对设备摆放重新规范要求，不使用及时断电，防止不影响通行区域 | 对施工人员培训，做好现场巡查监督要求 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/23 16:24:39 | 2026/3/31 15:10:51
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼外围西侧 | 吉林医药人员使用中的氩气瓶未进行防倾倒处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 气瓶支架未配套合适固定装置， | 设备设施原因 | 已对钢瓶进行固定完成 | 后续钢瓶投用前确认好钢瓶摆放，有效固定后再使用 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/23 16:24:39 | 2026/3/31 15:11:18
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce03母液接收罐下口泵出口转移管路卡子未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场管路卡子未固定 | 设备设施原因 | 现场已重新固定完毕 | 车间离心机同类问题整体排查整改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:56:36
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce03母液转移管路液封罐前端的大阀门刻度线不明显，需要统一安装阀门手柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间暂无大阀门把手 | 设备设施原因 | 现场已重新刻画刻度线 | 对于车间阀门不清晰及时安装把手或重新刻画 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/5/18 9:06:44
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce03平台下没有当心碰头标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识长时间使用已破损，进行更换 | 环境原因 | 现场已重新制作标识进行更换 | 对于车间标识出现破损丢失进行补充更换 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:55:44
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce03平台下方收料口蝶阀安装方向不方便操作，需要调整，同时下口蝶阀的气源管使用拉扣固定气源管，考虑整体封堵取消气源管 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 安装蝶阀未调整方向，拉扣未及时处理 | 设备设施原因 | 现场已重新调转方向，拉扣已进行处理 | 车间进行通报，离心机蝶阀安装注意使用方向 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/5/7 8:38:05
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce03淋洗管路基本不使用，气动阀缺少配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 淋洗管路上气动泵生产期间不进行使用，气动阀存在配件故障，需要维修 | 设备设施原因 | 已下发设备派单，需要进行补充维修 | 同步排查离心机淋洗管路气动阀情况，进行整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:55:28
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce03在线氧含量未校准，203-Ce01连接方式不正确 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电工新安装在线氧含量表，未进行校准 | 设备设施原因 | 现场已更换合格氧含量表 | 及时对离心机新采买在线氧含量表进行校验使用 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:54:59
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce01母液转移管路液封罐前端的大阀门方向不便于观察，需要统一安装阀门手柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间暂无大阀门把手 | 设备设施原因 | 已重新刻画刻度线 | 对于车间阀门不清晰及时安装把手或重新刻画 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:53:42
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-Ce01，204-Ce01，204-Ce02离心机下方独立的静电接地点未连接静电导出线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场未连接静电导出线 | 设备设施原因 | 已沟通电工整体处理完毕 | 车间离心机问题同步进行排查整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:54:41
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 204-Ce01离心机上口无机械压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 压力表出现故障，拆卸维修 | 设备设施原因 | 已更换压力表完毕 | 发现压力表故障情况及时更换 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:53:10
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 离心机高风险排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 204-Ce01离心机在线氧含量箱内管路未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备未进行使用，未进行连接 | 设备设施原因 | 现场已连接完毕 | 定期排查离心机在线氧含量连接问题，及时整改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/23 15:46:42 | 2026/3/30 9:50:58
2026/3/23 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 1，2车间 | 交接班记录没有关于化学品后续处置的内容提醒 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 | 否 | 对交接班记录缺少此方面提醒 | 方法原因 | 立即更新交接班记录 | 定期检查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/23 12:48:12 | 2026/3/26 15:07:34
2026/3/23 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | 418实验室 | 仪器废液和洗泵软管有腐蚀现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0002-马天娇 | ABT0079-苏立山 | 否 | 仪器流动相使用的0.1%硫酸水溶液有微量渗出对管路有腐蚀 | 设备设施原因 | 立即更换新管路 | 定期检查管路 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/23 11:23:52 | 2026/3/26 15:06:52
2026/3/22 | 日常巡查 | 实验室日常巡查 | 日常巡查 | TJ6 | 凯莱英医药集团>TJ6 | AMT0054-王斌 | 304实验室 | 304-08实验室使用蓝色水管做低温循环，应该用白色厚壁管做冷热媒介质循环管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 实验人员，临时使用做低温循环管路 | 人的原因 | 立即整改为白色管路 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/3/23 9:11:48 | 2026/3/31 15:19:45
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 一层次氯酸钠溶液桶与盐酸桶存放一起已告知李雪隔离存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料混放 | 物料原因 | 进行分离 | 对车间人员进行培训 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/27 17:33:18
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层R02釜投叔丁醇钠现场釜夹套排空阀门缺少丝堵已告知操作人员封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料怕水，夹套未增加丝堵 | 设备设施原因 | 增加丝堵 | 危化投之前重点检查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/27 17:34:38
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 物流 | 多次发生库房6尾气间下水道堵塞水箱加水溢出从隔壁取样间下水道返出需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 地面内部下水管冻裂 | 环境原因 | 待地面解冻后沟通处理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/5/21 8:02:41
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间罐区溶剂转移至车间接收设备ck.3月21日9057项目甲苯打料第8项未勾选，没有执行人和复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查人员 后期吹扫管路忘记签字 | 人的原因 | 已和人员进行沟通强调下次注意 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/27 17:04:53
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间罐区溶剂转移至车间接收设备ck.3月20日9057项目回收甲苯打料第8项未勾选，未对讲沟通一车间 执行人：崔健 复核人：邹亮男 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/27 17:04:06
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间200L桶ck 03/22/2026第九项未勾选，检查人：董昌虎 复核人：李发友 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 数值写完，勾选遗漏， | 方法原因 | 人员进行谈话补写 | 责任人进行谈话，书写复核规范，同类发生进行奖惩 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/27 17:03:35
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间200L桶ck 03/09/2026第八，九项未勾选，检查人：董玉博 复核人：丛浩宇 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/29 7:27:21
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 03/22/2026 20:49二车间一层102-Drc03，操作人操作人员装料时未佩戴安全帽。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员开放性操作，戴帽子不好进行清理。所以未佩戴 | 人的原因 | 后期要求人员必须佩戴安全帽 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/29 7:25:48
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 03/23/2026 02:23一车间一层101-Fd03，操作人员任效佚在投桶装料时插底管插入桶中未连接静电，已告知当班班长现场改正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 插上后紧固需要转动卡子不便，操作方法错误 | 设备设施原因 | 人员进行再培训。车间进行跟踪加入本周奖惩 | 对班长进行通报，注意操作细节。 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/29 7:26:04
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层103-R12釜安装的加料车箱体缺少压力平衡管。 三车间三层R19釜安装的加料车手套处使用单个O型圈进行固定。 三车间三层R18釜安装的加料车前轮处于悬空状态，且缓冲仓的外盖上有白色物料未清理干净。 三车间四层R02釜安装的加料车加料仓的视镜螺栓松动。 三车间四层R15釜安装的加料车缓冲仓视镜缺少螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车配件不完整 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/25 6:58:06
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层102-R11釜安装的加料车内部缓冲仓与加料仓中间挡板缺少垫片。 二车间四层102-R01釜安装的加料车视镜缺少螺栓。 二车间三层R16釜安装的加料车尾气管路未进行固定。 二车间四层R02釜安装的加料车缓冲仓安装的手套缺少O型圈固定，加料仓视镜缺少螺栓。 二车间四层R14釜安装的加料车缓冲仓的外盖上有白色物料未清理干净。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 对于缺的配件进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/29 7:26:19
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 03/21/2026 21:05 一车间一层9455项目，操作人员分液时只配戴全面罩，与OR（操作32:分液）要求穿戴的正压呼吸器，黄色防护服劳动保护不一致。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | OR要求是实际操作不同 | 方法原因 | OR撰写问题，密封操作佩戴全面具 | 沟通对OR进行方式协商更改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/25 6:58:22
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 03/22/2026 11:54 七车间四层R05釜附近，项目人员搬运物料时手部未佩戴劳保保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人张靖宇 人员安全意识差 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/27 3:32:25
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间往二车间转移4763压滤母液未做转移Checklist，已告知监管进行处理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 已做CK，人员写错设备编号 | 方法原因 | 责任人进行批评，记录更改 | 车间进行通报，避免同类发生 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 8:35:44 | 2026/3/25 6:58:39
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-E04-CO1前储罐上方管路静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用检查确认，发现损坏及时更换 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:32:51 | 2026/3/25 6:44:33
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11釜左侧计量泵压力表缺少分类标签，缺少压力上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签堕落，未及时恢复 | 方法原因 | 重新悬挂标签 | 人员进行要求，每次使用进行检查确认，异常及时处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:32:51 | 2026/3/25 6:44:52
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R08-Tr01接收罐上方氮气管路开口卡子应更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气主管路卡子，车间内已整体进行统计，逐层停氮气进行更换 | 设备设施原因 | 更换卡子 | 车间内整体排查完成，逐层整体更换 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:32:51 | 2026/3/25 23:33:07
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R15釜西南侧连续反应器上管路下口阀门下方有液体物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场排查确认，管路阀门存在内漏情况 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，分区责任人当日日检降为c档 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间从源头进行处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏情况进行专项排查确认，现场发现直接现场进行整改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:13:08
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R15釜后接收罐，接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线老化，受力断裂破损 | 设备设施原因 | 对储罐重新连接静电接地线完毕 | 操作区域内发现设备静电接电线损坏、缺失等情况，及时进行处理解决 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:13:27
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四层 | 四层101-R03釜旁记录桌上，CPr132732-05-04-06批OR记录操作20：体系浓缩结束无项目人员及复核人签字确认，而实际该批物料已进行到操作25加水析晶。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 浓缩后体系取样检侧未合格，第二个样检测合格后记录在附加页上，并项目人及复核人在OR附加页签字确认，OR记录中空格处未N/A。 | 方法原因 | 现场查看OR记录，浓缩后体系第一个取样检侧未合格，第二个样检测合格后记录在附加页上，并项目人及复核人在OR附加页签字确认，OR记录中空格处未N/A，工程师已将记录整改。 | 与车间人员进行要求，OR记录中出现需要记录在OR附加页的做好上接下转，并记录中有复核空格的直接记录在OR中，避免 出现歧义。 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:13:43
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层三合一间内，902-Fd01三合一下方地面上有大片的白色物料痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 三合一设备近期未进行使用，为待清洗状态。现场排查三合一设备下方一螺栓松动，暂存期间有体系渗出。分区负责人涉及休假，未能及时进行识别 | 设备设施原因 | 现场已安排专人进行清理完毕 | 1.操作区域内发现物料痕迹第一时间从根源处理解决，执行不到位人员进行处罚 2.涉及人员长时间休假情况，5s分区情况由当班班长进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/29 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/29 15:56:41
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce03离心机间内，平台楼梯下方有两个装有滤布（已使用过）的塑料袋，塑料袋上没有标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心袋子使用完毕后，标签张贴不及时 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，离心袋子张贴标签后存放至指定区域 | 内部群对标签标识张贴执行要求进行重申，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:14:18
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层中间，西侧新装的离心机使用中，离心机电机外壳未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心机安装阶段静电接地线连接不规范，离心机电机外壳未进行接地 | 人的原因 | 已安排专人对离心机电机外壳进行接地线连接完毕 | 设备准备阶段对静电接地线连接情况进行确认，谁准备谁负责 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:14:40
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R26釜下口阀门内漏，有液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 26釜下口阀门内漏未进行盲板二次防护，人员未能及时进行识别 | 人的原因 | 责任人根据FX2生产车间奖惩条例第75条，扣除工作奖金50元 | 操作期间发现跑冒滴漏情况第一时间从根源进行解决，执行不到位人员进行问责。每日管理人员针对跑冒滴漏情况进行专项排查确认，现场发现直接现场进行整改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:14:59
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，201-Ts01废溶剂储罐围堰旁，放置的溢出桶内的塑料袋为非防静电塑料袋。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 塑料袋选择错误 | 物料原因 | 已更换防静电塑料袋 | 检查现场防爆区域内其他溢出桶内塑料袋是否为防静电塑料袋一并进行更换 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:08:10 | 2026/3/26 17:15:22
2026/3/23 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R06釜减速机接地线脱落 303-R10釜旁泵的接地线脱落 303-R14下口压滤罐缺少接地线 303-R18下口压滤罐缺少接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 固定设备长期使用脱落，移动设备转移后未连接 | 设备设施原因 | 车间已整体排查整改完毕 | 后续继续自查自改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:06:54 | 2026/3/24 6:36:22
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R04冷凝器头处有黑色液体滴漏 303-R12接收罐液位计下方渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 04釜封头沙眼，12液位计下方垫片老化 | 设备设施原因 | 04封头拆卸焊接 12液位计已联系保全维修 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 8:06:54 | 2026/3/24 6:36:33
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 现场气源管搭放至门口影响人员操作和进出，沟通后现场已整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定临时管线拉扣断开导致气源管路脱落阻挡人员正常通行，当班人员没有及时恢复，已对当班管理人员进行传达培训，并安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/4/17 7:24:47
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 901-R03球阀，阀门转轴处缺少标识线，无法从外部直接判断阀门开启状态，建议增加标识线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 此阀门为新购买投入使用阀门，当阀门转轴处打开到一定部位或者关闭到一定部位就不动了，如果没有完全打开或者完全关闭，阀门转轴处还能上下活动，已沟通清洗主任，待使用结束后增加 | 设备设施原因 | 已沟通清洗主任待使用结束后进行增加 | 巡查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/25 6:45:02
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 900-N17压滤罐，缺少特种设备标识，现场与张长宾班长沟通，及时补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 特种设备标识背胶不粘导致脱落，已安排重新补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/25 6:45:13
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼二层应急柜本月检验结束日期为24日，今日已23日，提醒属地人员24日之前检查完成，情况已与当班班长沟通 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分管负责人有巡检计划 | 人的原因 | 已按期完成巡检 | 要求再增加提前量 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/4/17 7:24:23
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 805-R07分布器管路出现泄露（烘釜中），夹套介质为热水，现场与梁珂迪班长沟通，已将分布器关闭，暂时打卡子处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备夹套介质管路老化 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | 及时巡查根据生产安排更换老化管线 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/25 6:45:26
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 7号楼楼顶5号排氢管路一处螺栓未紧固，跨接线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝未紧固 | 人的原因 | 已和操作人员强调安装完成后及时打压试密 | 副主任进行现场确认验收 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/24 7:14:18
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼二层走廊北侧EC-7#GMP-06应急柜柜门玻璃破损，已跟姜化兴主任沟通，及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 玻璃破损 | 设备设施原因 | 已联系物业进行更换 | 更换为亚克力材质，避免磕碰损坏 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/25 6:45:39
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼刘燚班组 | 巡查发现12号楼1-48房间的EBP-735静电点位松动，已现场沟通常晓旭主任进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 静电点位长期使用松动，已紧固 | 设备设施原因 | 静电点位进行紧固 | 其他同类排查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/24 11:16:28
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 巡查期间提问8号楼高铭化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 巡查期间提问8号楼李银龙化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知放桶时要使用什么插底管以及固体投料前，为什么要将压力排到0 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查期间提问9号楼李超化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼李永志化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 巡查期间提问8号楼杨军投料清理如何处置，提问1项问题回答准确，熟知用手电对现场残留进行清理，并联系班长或车间主任进行复核并等级 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼冯兴伟反应釜打压压力范围及时间，提问1项问题回答准确，熟知反应釜打压压力为0.08MPa，保压15-30min。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼陈博反应釜打压压力范围及时间，提问1项问题回答准确，熟知反应釜打压压力为0.08MPa，保压15-30min。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo127891-05-02-02，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo124679-06-01-10 701-R04,三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo140498-01-02-03 703-R01， 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王斌班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo144042-01-05-01 803-R01，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5cpo145085-01-02n03，802-R08，正丁基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、po146533-04-01-03 903-R02，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo129040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼刘燚班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-04-01 ， 1205-R38 ，氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-08-01 1205-R18 吡啶三氧化硫络合物，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144848-01-04-01 1205-R31 氯化氢异丙醇溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/23 7:28:35 | 2026/3/23 7:28:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517实验室20通风橱缺失通风橱编号标识，需补贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 标识牌损坏后，未及时更换 | 人的原因 | 已更换标签 | 实验室晨会强调对标识标牌进行检查，并及时更换保持完整 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:41:16 | 2026/3/24 11:16:47
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室03通风橱挡板玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 夜班车间倒班人员进入实验室存放取样样品，没有及时下拉通风橱导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行整改 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:41:16 | 2026/3/24 11:17:07
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 734实验室10通风橱，装有白色液体的离心管无任何标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 由于人员忽略导致 | 人的原因 | 已经进行贴好标签 | 今天早上晨会已经重点强调 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:41:16 | 2026/3/24 11:17:27
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-21通风橱有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 加强人员意识 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:41:16 | 2026/3/25 6:45:55
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-30物料中转间内丁二酸酐存放在无机酸处。正确做法：应放置在有机酸处。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-30物料中转间内丁二酸酐存放在无机酸处。正确做法：应放置在有机酸处。 | 人的原因 | 正确做法：应放置在有机酸处。 | 正确做法：应放置在有机酸处。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/31 20:21:14
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63内一桶物料未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-63内一桶物料未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加。 | 正确做法：及时添加。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/31 20:21:21
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-42氧气检测器高限报警。正确做法：及时通风，排除问题。已现场恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 设备问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/31 20:21:28
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-48有抹布未处理。正确做法：及时按沾染物处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-48有抹布未处理。正确做法：及时按沾染物处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时按沾染物处理。 | 正确做法：及时按沾染物处理。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/31 20:21:44
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 10:44 11号楼2-14间监护人为施工人员准备了干净的毛巾，用于擦汗，解决了施工人员因出汗导致不戴防护眼镜的问题。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 监护人为施工人员准备干净毛巾擦汗，防止护目镜打湿影响穿戴及劳保佩戴 | 方法原因 | N/A | N./A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/31 21:05:57
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 14：20 12号楼3-36间电子秤表头未添加防护壳。正确做法：及时添加防护壳，防止污损表头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS10159-吕世帅 |  | 防护罩缺失 | 设备设施原因 | 增加防护罩 | 同类排查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/24 6:20:22
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14：34 12号楼4-19房间R11釜旁的穿孔未及时添加盲板盲堵。正确做法：不用的穿孔需添加盲板盲堵，防止掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS13893-林再春 |  | 缺少盲板 | 物料原因 | 增加盲板 | 采购足量盲板 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/24 6:20:37
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 03/22/2026 13：13 4号楼4-15间承包商施工人员未佩戴防护眼镜。正确做法:施工人员进入车间就需戴好防护眼镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 03/22/2026 13：13 4号楼4-15间承包商施工人员未佩戴防护眼镜。正确做法:施工人员进入车间就需戴好防护眼镜。 | 人的原因 | 正确做法:施工人员进入车间就需戴好防护眼镜。 | 正确做法:施工人员进入车间就需戴好防护眼镜。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/31 21:05:44
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：12 4号楼4-16间CMM-404-R11釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 22：12 4号楼4-16间CMM-404-R11釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/25 18:43:25
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：20 4号楼4-16间桶上四氟头不匹配。正确做法：及时更换，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 22：20 4号楼4-16间桶上四氟头不匹配。正确做法：及时更换，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：及时更换，防止气味扩散 | 正确做法：及时更换，防止气味扩散 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/25 18:43:38
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：30 4号楼三层物流通道四桶二氯乙酸未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS8328-李孝辉 |  | 4号楼三层物流通道四桶二氯乙酸未连接静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/25 18:43:50
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：37 4号楼2-66间纸箱遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员疏忽未注意到物品阻挡了排风口 | 人的原因 | 物品已转移走 | 对车间人员进行培训，放置物品时注意不要阻挡排风口 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/25 18:44:04
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：03 12号楼三层3-15间固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/27 6:27:25
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：07 12号楼三层3-12间钢平台上TJ4S-1212-R01釜旁散落较多固体物料。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 物料原因 | 物料原因 | 清理物料 | 人员培训 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/27 6:27:44
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 03：50 11号楼3-67间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 人员脱除劳保流程有误 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/27 6:28:01
2026/3/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 20：43 12号楼3-35间人员投料未拉警戒带。正确做法：投料前拉好警戒带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/23 6:19:06 | 2026/3/27 6:28:17
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间班组交接班记录，多页有空白现象。漏填较多、22号四点班记录提前写完、记录虚假、还请安排沟通确认，如实做好交接班巡查记录 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员填写不全 | 方法原因 | 现已补充，并对班组人员培训 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/23 4:35:42 | 2026/3/23 18:43:50
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 化学品暴露事故专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721-FD02收料口卡子有物料析出，缓冲间的全面罩，未密封存放，滤毒盒有破损，盒边缘有白色物料附着，已沟通现场班长车威林检查确认是否还能用，及时更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用不规范，三合一位置清理不到位 | 人的原因 | 现场已经要求密封，车间人员面谈完毕，设备已经要求重新检查处理 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/23 4:35:42 | 2026/3/23 18:44:04
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R09视孔灯接线脱落。加料车玻璃处有白色物料痕迹，已沟通车间班长陈艳洪检查确认是否密封不严等情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 视孔灯线使用中脱落，加料车清理不彻底 | 方法原因 | 现已重新连接，加料车已重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/23 4:35:42 | 2026/3/23 18:44:20
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T106储罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:39:42
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口管路支架缺少上半部分，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路制作中，支架缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:39:54
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04接收罐下方地面污染，还请及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 泵房污水池漏水导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:40:06
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层走廊洗眼喷淋绿签内有积水，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 夹层改造管路漏水导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:40:19
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce02接收罐下口阀门梢头缺少盲板，沟通车间人员进行添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板安装不及时 | 设备设施原因 | 进行相应的补充添加完成 | 进行相应的补充以及整体排查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:40:32
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层17釜接收罐边管路球阀盲板缺少快开卡子，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时恢复 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:40:45
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层11釜尾气视镜有裂纹，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时更换 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:41:08
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层06釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜析出有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:41:49
2026/3/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层FD04用水处理，地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场未清洗彻底 | 人的原因 | 已处理 | 人员现场处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 1:23:31 | 2026/3/24 6:42:03
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 抽查03/04/2026 11:43二车间张鹏检查二车间二层药品箱，签检查绿签时未对药品箱打开进行检查，存在检查走过场行为，请调查核实后下发奖惩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 已提前识别领出更换 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/23 0:59:26 | 2026/3/24 6:36:48
2026/3/11 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 19：47 104实验室16号通风橱实验人员操作时把头探进通风橱内部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识弱，违规探入通风橱 | 人的原因 | 制止违规操作，现场重申操作规范 | 专项培训，张贴警示，加强监督 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 10：07 203实验室2号通风橱项目人员头探进通风橱内部进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 人的原因 | 人员禁止头部进入通风橱 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间301 | 自来水管路快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 自来水管路不进行更换，更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 人的原因 | 自来水管路不进行更换，更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 排查更换 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间301 | 碱吸收管路四氟阀门首尾两端未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间301 | 一层氮气管路与流量计连接快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 部门例会人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间301 | 200L桶白钢接头放置在溢出桶上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间302 | 碱吸收管路四氟阀门首尾两端未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间302 | 一层乙二醇管路连接快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 部门例会人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间302 | TJ1-HP-FR05釜下口为单阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 反应釜暂未使用， | 人的原因 | 使用前增加双阀 |  | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 13：04 监控核查到1号楼HP实验室201实验人员倾倒溶液时，在通风橱外操作，易造成有毒有害气体扩散 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 人的原因 | 溶液需要在通风橱内操作 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查，今后再有类似上报奖惩 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室2号通风橱1瓶4L玻璃瓶溶剂未设置二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员防护意识不足，未落实防护要求 | 人的原因 | 立即配备二级防护 | 加强培训，定期检查防护措施 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间105 | 循环水管路快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 循环水管路不进行更换，更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 人的原因 | 循环水管路不进行更换，更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 排查更换 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间105 | 碱吸收管路四氟阀门首尾两端未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间303 | 碱吸收管路四氟阀门首尾两端未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间303 | 乙二醇管路快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 部门例会人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间303 | 玻璃反应釜鼓泡缺少石蜡油 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 石蜡油被吹飞 | 设备设施原因 | 补充石蜡油 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/27 11:26:04
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间303 | 一层乙二醇管路连接快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 部门例会人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间304 | 通风橱01乙二醇管路快开卡子为两瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 人的原因 | 更换承压类、转移易燃溶剂类的 | 部门例会人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场排查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP车间304 | 通风橱01乙二醇管路结冰严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 此处管路阀门三通全是卡子未作保温 | 人的原因 | 需要保温 | 人员强调 注意巡查 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室2号通风橱有一反应未提过夜申请，经沟通后无需过夜，进行断电处理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未执行过夜审批制度 | 人的原因 | 断电处理，终止该反应 | 严格执行过夜申请审批，加强监督 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室玻璃溶剂无二级防护，溶剂柜负责人为李常委 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品存放规范执行不到位，未按要求配置防泄漏托盘 | 人的原因 | 立即为玻璃溶剂加装二级防泄漏托盘 | 定期开展危化品存放专项检查，全员培训二级防护要求。 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 10：11监控核查到104实验室，责任人为张林的7号通风橱，实验人员倾倒溶剂时通风橱未下拉到呼吸带以下安全高度 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱操作规范培训不到位 | 人的原因 | 对责任人专项培训，现场演示正确操作高度 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 12：57监控核查到104实验室通风橱使用不规范，责任人为贾永明的13号通风橱，实验人员将头部探入通风橱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全意识淡薄 | 人的原因 | 立即制止违规操作，开展通风橱安全操作再培训 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP104车间 | 更衣间墙壁上电线管路标识破损，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电线管路安装时管支架划破标识 | 设备设施原因 | 更换新标识 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP104车间 | 隔离器连续性塑料袋出口需增加加强卡箍密封；现场称量物料使用的电子秤电池传出清洁执行，需要确认具体做法 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用的带出系统不一样，自带挡袋器 | 设备设施原因 | 现场整理完毕 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP104车间 | 高压釜旁氢气管线未使用末端需加堵头密封；釜旁边插座需确认停用断电封闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 此插座早已断电 | 设备设施原因 | 插座已拆除，现场已贴皮打胶密封 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP103车间 | 现场烘料中的压滤罐配套连接的高低温一体机压力表指针超出红线范围，需确认红线张贴位置。配套柔性隔离器压边卡子不足，需考虑库存配备 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 加强卡子数量不够 | 设备设施原因 | 采购加强卡子 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/6/4 18:21:55
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP103车间 | 现场泰普勒高低温一体机，操作启停面板为按钮式，需考虑增设防护罩避免误碰影响。供80L釜使用的高低温一体机循环压力表量程选择偏大 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备自来防护罩不够 | 设备设施原因 | 预算采购防护罩 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/6/4 18:22:04
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP103车间 | 现场准备中的柔性隔离器，旋蒸线与变压器、插排需考虑移出至柔性隔离器外连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未意识到 | 人的原因 | 已转移到隔离器外 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP103车间 | 两侧墙边尾气与真空管路标签需统一颜色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用旧版标识 | 人的原因 | 已更换新标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/18 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP103车间 | 墙壁人用呼吸压缩空气接头为加密封盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后未安装 丢失 | 人的原因 | 增加防护罩 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/22 22:00:37 | 2026/3/22 22:00:37
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-217稳定性实验室 | 4-217稳定性实验室消火栓被稳定性箱挡住，无法正常开启（低风险132条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 |  | 目前制剂QC稳定性试验箱正在陆续转移至4号楼4-217稳定性房间，由于箱体转移后需要验证通过才能使用，分析员将TJ2-PD-SC-043箱体转入该房间后，未考虑箱体的具体放置位置，导致消火栓被箱体挡住。 | 人的原因 | 挪动箱体，确保消火栓门可以正常开关 | 对箱体管理人员进行强调，转移箱体时，应确保箱体位置不得遮挡消火栓 | 无 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/22 19:42:10 | 2026/3/29 6:45:56
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-308 | 2-308实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未进行划改（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华 | ALS2286-袁龙 |  | 周六加班完未及时确认过夜实验告知卡状态 | 人的原因 | 及时划改过夜实验告知卡 | 下班前及时确认实验室过夜反应，划改过夜实验告知卡 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS5332-王鑫华 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/22 19:39:12 | 2026/3/29 6:49:26
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-101 | 2-101实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未进行划改（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 |  | CT56的项目人周六做完过夜实验时看PSL部分还有过夜所以没划，但是PSL西端门口有个老的牌子，他们只划这个 | 人的原因 | 和对接项目人强调东边门口牌子只管一二排通风橱 | PSL西边门口换成新的牌子 | n/a | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/22 19:37:46 | 2026/3/29 6:45:08
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-102 | 1-102实验室内有二级过夜，未进行值班确认签字（低分险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 |  | 周末为小分子事业部一主管统一值班，没有及时沟通值班主管来实验室签字 | 人的原因 | 增加培训，周末需要提前通知值班主管来实验室签字 | 周末提醒 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11387-孙士彬 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/22 19:35:36 | 2026/3/29 6:44:44
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 50立罐区 | 罐区灭火器按照 GB50444，第5.2.2条款的要求罐区、锅炉房等场所需要每半个月检查一次，检查记录为半个月但合格签不是半个月 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 罐区除灭火器外其余应急设施与灭火器检查周期不一致，导致更换合格签时将检查周期书写错误 | 方法原因 | 更正检查周期，将检查合格签重新更换 | 将罐区所有应急设施检查周期与灭火器保持一致，将检查周期减短，同步进行检查书写合格签 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/22 12:05:39 | 2026/3/22 15:35:20
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R21釜下口转移管路打压试密标签已过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 更换不及时 | 方法原因 | 现场进行处理完毕 | 车间进行要求，套用管路使用前检查 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/22 18:09:49
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R01釜旁计量泵及开关电箱均未连接静电接地线已告知孙壮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已沟通电工连接完毕 | 人的原因 | 电工已连接 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/27 17:35:01
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间物流通道外墙落水管断裂有物体打击风险需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员受伤风险 | 设备设施原因 | 已人员禁止通行该门，同步维修落水管 | 已人员禁止通行该门，同步维修落水管 | 00 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/26 8:50:45
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 三车间人员通道外管廊二车间至焚烧炉废液管路法兰处撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 由于冬天管路冻涨导致垫片变形所以渗漏 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/26 8:50:58
2026/3/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层放槽子使用的尾气引风桶缺少集气罩，已对讲告知整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 集气罩缺少 | 设备设施原因 | 车间进行制作， | 后续进行采买成套尾气 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/22 18:10:01
2026/3/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层01釜人员使用加料车投料未将中间挡板放下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以和人员进行强调 | 人的原因 | 强调关于加料车的使用 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/27 17:11:09
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层33釜下口计量泵断口处有黄色物料痕迹。 一车间四层09釜后方冷凝器管路丝堵处有液体渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 方法原因 | 现场进行清理紧固 | 整体排查 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/22 18:10:12
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层102-Tr024接收罐下方地面大片物料痕迹。 二车间三层25釜加料漏斗上方缺少盲板，内部有物料残留。 二车间三层16釜加料车下方地面有少量固体物料洒落。 二车间四层05釜旁聚乙烯管路断口处有液体滴落。 二车间四层01釜旁计量泵下方地面有白色物料痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行清理完毕由于拆卸螺丝导致 | 人的原因 | 已全部整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/27 17:09:25
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三楼17釜后方碱吸收罐下口处有液体滴落痕迹。 三车间三层27釜后方接收罐下口存在物料滴落痕迹。 三车间四层07釜旁计量泵下方地面存在物料痕迹。 三车间四层05釜前气动泵下方大片白色物料痕迹。 三车间四层03釜旁计量泵断口处有物料滴落结晶。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接受罐缺少盲板有固体痕迹 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 车间排查加盲板 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/27 17:09:35
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层东侧走廊一个纯化水方槽底座损坏，方槽一侧塌陷。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 其他厂区调用 | 方法原因 | 车间进行要求使用后清出车间 | 已重申要求，禁用有风险损坏方槽 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/22 18:10:24
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层连续化200L桶四氢呋喃溶剂的插底管未连接静电，告知现场人员连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接不及时 | 方法原因 | 沟通连续化主管，对人员进行强调操作方法 | 车间班组进行跟踪 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/22 18:10:39
2026/3/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 03/21/2026，21:51，一车间二层压滤罐掏料结束后外包人员未擦拭掏料口直接安装盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备套用盲板状态良好未进行擦洗， | 方法原因 | 安排班长进行人员操作前强调 | 后续拆洗进行清理恢复 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/22 18:10:58
2026/3/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/19/2026，02:42，二车间一层外包人员戴手套触碰电梯按钮。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以对外包人员进行培训 | 人的原因 | 再出现直接解聘 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/23 17:55:11
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层02釜投9-芴亚甲氧基甲酰氯的加料车未粘贴遇水反应和腐蚀性警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理标签粘贴不及时导致 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/22 8:30:32 | 2026/3/23 17:55:29
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼刘燚班组 | 12号楼3层走廊应急柜内，吸收棉过少，建议添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 检查人对吸收棉要求了解不到位，导致数量少 | 人的原因 | 已进行补充 | 其他同类排查。 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/26 8:01:19
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼刘燚班组 | 1205-R21下口放桶操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用带有试镜的插底管观察液面防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 900-CE02离心机，做ck期间，变径周围出现液体渗漏（现场已清理），渗漏体系主要为乙腈和水，现场联系班长张长宾，初步判断为变径焊接处有沙眼，需属地调查渗漏原因 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，辅助设备设施梢头焊口处有沙眼，已安排进行更换，并对人员进行传达 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查，传达 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/23 7:29:17
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 现场巡查发现805-R04平台上物料痕迹未清理干净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作现场清理不符合标准 | 人的原因 | 现场重新进行清理完成 | 车间内部强调现场清理标准要求当班管理人员加强监管 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/27 6:50:10
2026/3/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 库二西侧道路 | 视频监控回放17：23叉车作业人员使用非防爆叉车装卸200L铁桶溶剂，根据《EHS-085 v3.0化学品管理》第4.8规定：应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 咱们现在厂区内防爆叉车有限，只能保证进出甲类仓库 必须使用防爆叉车，但是在院子内实际会使用非防爆叉车装卸一些溶剂。这种实际情况 需要再评估 | 设备设施原因 | 与赵兴帅主管沟通，此时已经报备，无需整改 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/25 20:09:15
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 702-R01下口处，管路支架过短，未起到作用，现场沟通人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 支架高度不够 | 设备设施原因 | 已安排人员调整支架 | 安装完成后现场确认效果，设备准备班长巡查时监管 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/26 8:01:53
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、连接完好，现场未见异常情况 2、702-R02使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼泵房，液位计缺少上限标识，现场沟通丁宏伟班长安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 水泵水罐配套溢出管不进行限位标识粘贴 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/26 8:02:06
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、804-R05放桶操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用带有试镜的插底管观察液面防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查期间提问8号楼缪佳圻化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查期间提问8号楼吕行化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题回答准确，人员熟知放桶时要使用什么插底管以及固体投料前，为什么要将压力排到0 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 902-R09，加料车上的手套破洞，需更换，现场沟通人员进行整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，手套磨损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/26 8:02:22
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、904-R08使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 巡查期间提问9号楼薛志双化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸使用完毕的管路前需要经过哪里流程以及由谁判断是否可以拆卸。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 巡查期间提问9号楼路新鹏化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸使用完毕的管路前需要经过哪里流程以及由谁判断是否可以拆卸。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼马英超化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼李勇男化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼赵春力化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸使用完毕的管路前需要经过哪里流程以及由谁判断是否可以拆卸。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼吴玉静化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题均回答准确，熟知对阀门加锁的情况及目的。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/22 8:19:31 | 2026/3/22 8:19:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 综合楼实验室Lab03通风橱内小试反应氮气鼓泡器处未见有氮气鼓泡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经调查确认，项目人员现场看守反应升温，正在对工艺升温过程放气情况进行详细考察，故氮气临时关闭，观察是否体系存在剧烈放热的情况，人员现场进行调整，无异常情况。 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/4/3 8:44:32
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库 | 甲库2、3区二层拍子上三桶物料未使用绑带固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 现场检查为车间存放空桶，绑带滑落。 | 人的原因 | 已将绑带重新固定完成，然后将空桶转移至地面存放。 | 后续入库物料需将绑带紧固之后才能存放至二层，由入库叉车司机负责。 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/4/10 15:36:25
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 污水站南侧天燃气调压柜旁灭火器绿色合格签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员休假未及时检查 | 人的原因 | 已安排区域负责人重新进行检查并将标识填写完毕 | 要求车间人员及时进行应急设施检查，休假期间需要进行相关工作交接 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/3/26 17:15:44
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层清洗间自来水管路阀门芯处有水渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用后手柄脱落未紧固处理 | 设备设施原因 | 操作人员王斌使用清洗间自来水关闭阀门手柄脱落滴漏未及时处理，价值积分处罚，班组人员已将自来水阀门紧固完毕。 | 与车间人员进行要求，清洗间水源使用后做好阀门检查，出现阀门渗漏等异常及时处理。 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/3/26 17:07:35
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R14釜下口夹套排空处缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 14釜下口夹套排空口使用完毕后，丝堵未及时进行恢复 | 人的原因 | 已重新添加丝堵完毕 | 涉及德式球阀等排净阀使用完毕后，第一时间进行丝堵恢复，避免误碰开发生异常 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/3/26 17:07:54
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间北侧 | 二车间北侧RTO管道防爆操作柱旁涡轮传动轴电源线软连接接头脱落内部电源线裸露。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电源软连线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 每日精馏塔安排专人对RTO设备进行排查确认，异常情况进行反馈处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/3/31 16:42:13
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层CPr136246项目31页操作4/精馏03/20/2026取样检测处缺少复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过确认，该处签字节点为非判断性节点取样后的核实人位置，并且该处有结果填写人和项目经理双人确认，故不做处罚。对于核实人项目组认为是生产人员签字。故存在遗漏情况。 | 人的原因 | 项目组已联系车间人员给与核实签字。 | 针对此问题，给项目组传达，类似的逻辑问题需要注意，避免类似问题出现。 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:10:58 | 2026/3/22 16:06:49
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：49 4号楼4-41间TJ4S-1107-F04压滤罐出料口末端未使用盲板盲堵。正确做法：使用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 16：49 4号楼4-41间TJ4S-1107-F04压滤罐出料口末端未使用盲板盲堵。正确做法：使用盲板盲堵 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵 | 正确做法：使用盲板盲堵 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/25 18:44:17
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：55 4号楼4-05间压滤罐收料操作项目人员未佩戴同等级劳保进入操作区域，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 16：55 4号楼4-05间压滤罐收料操作项目人员未佩戴同等级劳保进入操作区域，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入 | 人的原因 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/25 18:44:32
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 17：02 4号楼3-20间吉林诚达施工人员未佩戴护目镜。正确做法：佩戴好护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-20间吉林诚达施工人员未佩戴护目镜。 | 人的原因 | 佩戴好护目镜 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/25 18:44:52
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 17：01 4号楼4-16间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 17：01 4号楼4-16间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 人的原因 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/25 18:45:06
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 16:11 12号楼3-12间人员投固体物料时未穿戴全面罩。正确做法：穿戴好对应等级劳保再进行投料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/27 6:28:35
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 10：51 11号楼4-26间承包商焊接时未使用防护面具。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/23 6:07:16
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 21：50 4号楼3-03间，废液接收罐sy01-wTk03磁翻板液位计断层，需要及时进行校准 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-03间，废液接收罐sy01-wTk03磁翻板液位计断层，需要及时进行校准 | 人的原因 | 及时进行校准 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/28 8:47:11
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 22：02 4号楼3-11间，自动接收罐静电卡子脱落，需要及时进行连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-11间，自动接收罐静电卡子脱落，需要及时进行连接。 | 人的原因 | 及时进行连接 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/28 8:46:55
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 4号楼4-40间，尾气管路使用后阀门未关，正确做法应及时关闭，以免影响其他区域风量。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-40间，尾气管路使用后阀门未关，正确做法应及时关闭，以免影响其他区域风量。 | 人的原因 | 正确做法应及时关闭，以免影响其他区域风量。 | 正确做法应及时关闭，以免影响其他区域风量。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/28 8:46:39
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 18：57 4号楼4-43间，沾染物垃圾袋长时间密封，正确做法：应及时进行密封以免气味扩散。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 18：57 4号楼4-43间，沾染物垃圾袋长时间密封，正确做法：应及时进行密封以免气味扩散。 | 人的原因 | 正确做法：应及时进行密封以免气味扩散。 | 正确做法：应及时进行密封以免气味扩散。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/22 8:03:04 | 2026/3/28 8:46:19
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室18通风橱前地面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 |  | 项目人在使用无水硫酸钠时不小心洒落了，未能及时清理 | 人的原因 | 已经让责任人将固体料清理完 | 对责任进行50元处罚 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/22 7:19:06 | 2026/3/26 8:02:37
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735-14通风橱有两个40ml瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 反应未及时张贴标签 | 人的原因 | 标签已补充 | 反应瓶投完反应及时贴标签 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 7:19:06 | 2026/3/24 7:22:10
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 618-08未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 通风橱负责人魏天阳反馈白天通风橱处于下拉状态，可能为夜班人员操作时导致 | 人的原因 | 立即下拉通风橱 | 与相关生产人员沟通要及时下拉通风橱 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 7:19:06 | 2026/3/24 7:22:35
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R04加料车投叔丁醇钾操作规范要求物料桶上有EHS重点关注化学品标识实际所备两桶物料桶上均无此标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 物料在库房发放时未进行粘贴 | 人的原因 | 将相关情况进行反馈上报 | 危化出库时、车间运输前进行相应检查 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 7:08:31 | 2026/3/22 19:23:59
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-CE07收料完毕后上盖处有粉尘残留， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员收料后未清理彻底 | 人的原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:56:56 | 2026/3/24 6:37:03
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD02下方有物料滴漏痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 快开卡子松动 | 设备设施原因 | 已重新禁锢处理 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:56:56 | 2026/3/23 7:08:43
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 03/21/2026 302-FD03收料 18:59人员穿戴劳保准备开始收料 19:05人员开始连接连续性塑料袋 19:07打开卸料口开始收料 19:46收料结束收拾现场 19:47人员脱掉劳保后离开收料现场，现场未收拾完毕，地面白色物料残留较多， 19:50人员仅佩戴黄胶手套收拾现场，不符合劳保要求，责任人:隋鑫 粉尘暴露可能对操作人员造成伤害，已沟通车间主任强调人员劳保穿戴 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 人员未清理彻底，就脱下劳保继续收拾现场 | 人的原因 | 对人员进行培训，强调必须清理干净后在脱劳保 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:56:56 | 2026/3/23 7:07:21
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 19车间4-10门口灭火器前有桌子遮挡，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 物品摆放不合理 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:31:33
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 18车间4层R10 SB-B6-M18-02溢出桶里吸收棉数量少，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 人员补充过少 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:30:21
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 18车间3-04东墙没有灭火器标识，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标识掉落 | 环境原因 | 已重新粘贴 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:30:01
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 18车间3-06 SB-B6-M18-05溢出桶上放杂物，桶里吸收棉数量少，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 储罐清洗记录放置溢出桶上 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:29:47
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 18车间SB-B6-M18-07溢出桶里没有吸收棉，桶里有杂物，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 人员补充遗漏 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:29:33
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 20车间四层溶剂输送间 SB-B6-M20-01溢出桶吸收棉数量少，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 补充不及时 | 人的原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:31:54
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 20车间四层薄膜加料间SB-B6-M20-02，溢出桶吸收棉数量少 请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 补充不及时 | 人的原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:32:29
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 20车间二层R24下口 SB-B6-M20-11溢出桶吸收棉数量少 请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 物资补充不及时 | 人的原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:32:42
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 20车间4-17防火门把手松动，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 已沟通及时维修 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:32:56
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 20车间2-69 SB-B6-M20-10溢出桶上堆放杂物，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 现场清理不到位 | 人的原因 | 及时清理现场 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:33:10
2026/3/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 20车间2-55 SB-B6-M20-12溢出桶上堆放设备软管，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 现场清理不到位 | 人的原因 | 及时清理现场 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:54:17 | 2026/3/23 4:33:32
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间一层掏罐OR要求为空压服，现场人员穿戴为白色加黄色连体服加全面罩，即使车间没有足够空压服提供使用情况下，也该使用白加黄色连体服加正压呼吸器方式掏罐，过滤式呼吸防护不能替代正压供气式呼吸防护，需对人员劳保选择进行培训 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员选择不正确 | 方法原因 | 已对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/3/23 4:34:53
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R19接收罐放桶，现场未使用电子秤，敞口观察液位，只使用一个尾气管控制尾气，现场尾气控制不住，气味大，已告知现场人员使用电子秤密闭放桶，需对人员进行培训 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 已对人员重新培训 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/3/23 4:35:10
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R10接收罐磁力泵静电接地掉落 722-R11接收罐后侧静电扁铁脱落 722-R04接收罐磁力泵静电接地掉落 722-R25前两个储罐缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中脱落，人员未及时发现进行连接 | 设备设施原因 | 现已重新恢复连接 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/3/23 4:35:23
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R14接收罐旁的溶剂桶遮挡消火栓，已告知现场人员进行转移 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员放置不合理 | 人的原因 | 现场转移完毕 | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/3/23 4:34:16
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-E02-Tr01接收罐磁力泵静电接地掉落 721-R14接收罐后侧静电扁铁脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备使用脱落 | 设备设施原因 | 已经沟通电工进行处理 | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/3/23 4:34:31
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 化学品暴露事故专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 根据集团事故CAPA中预防措施，厂区内蠕动泵应设置防护罩，即使操作失误蠕动泵管涨破，物料会收集到PP槽中，而不会伤人。18车间蠕动泵未设置防护罩，请及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 防护罩制作中,使用时满足安装使用 | 设备设施原因 | 跟踪处理 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/4/2 13:14:30
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 化学品暴露事故专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 根据集团事故CAPA中预防措施，厂区内蠕动泵应设置防护罩，即使操作失误蠕动泵管涨破，物料会收集到PP槽中，而不会伤人。20车间蠕动泵未设置防护罩，请及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 防护罩制作中 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:44:48 | 2026/5/4 6:26:15
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-Drc01收料口下方平台及地面上有物料粉尘残留，已告知班组清理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 少量粉尘未清理干净 | 物料原因 | 已清理完成 | 已清理完成 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:24:29
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房一层西北侧可燃泡水故障报警，车间需挂停用标识待孔师傅维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场处理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:24:56
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R06加料车靠釜车顶上及下方支架上有白色物料粉尘残留，已告知班组清理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 少量粉尘未清理干净 | 物料原因 | 重新清理 | 重新清理 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:25:17
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R11加料车车顶快开盲板上及车顶中间位置有油漆粉面残留 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 车间地面打磨造成粉尘飘落 | 环境原因 | 进行打磨粉末清理 | 进行地面打磨时进行控制粉尘，打磨完毕后及时进行现场粉末的清理 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:25:46
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-Ce03受限空间编号已模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 下场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 |  |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:26:05
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R12对面、514-R16对面、514-R13下口及514-R15下口氧含量检测器不亮需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 氧含量损坏 | 设备设施原因 | 维修处理 | 及时发现及时维修 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:27:38
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-E06尾气视镜充满无色液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜存在液体 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:28:02
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R11加料车车顶有白色物料粉末需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 已清洁 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:28:24
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间二层16接收罐后及22釜下口氧含量检测器不亮需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 电路问题 | 人的原因 | 整改 | 排查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:28:46
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间外墙西侧三四层窗户外上方四个报警灯常亮，车间反馈空调报警所致需处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 消防报警设备复位问题 | 设备设施原因 | 已整改 | 已整改 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:36:06 | 2026/3/22 19:26:28
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10回流管路法兰静电跨接断裂，另一静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换静电跨接 | 每次使用进行检查确认，异常及时处置。 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/3/23 13:19:43
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01ASYM-122723已投料6批，操作规范PPE处理人签字只签到第5批，缺少第6批次签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 记录未及时填写 | 人的原因 | 记录进行完善 | 人员进行培训，记录必须及时真实填写 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/3/23 8:32:43
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R09加料漏斗氮气与尾气过滤器未进行封堵，现场已要求人员进行封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加盐漏斗，氮气尾气过滤器未封口 | 方法原因 | 已进行密封处理 | 班组人员进行培训，每次使用后进行密封处理 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/3/23 8:32:29
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间三层分布器间内热水站主管路有沙眼漏水，现场人员进行打卡子处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 临时打卡子处理，后续焊接 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/3/23 8:32:14
2026/3/22 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce05放料管路法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 安装设备破漆垫片添加不及时 | 方法原因 | 已整改，已添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/3/23 13:20:03
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 4:44时巡查发现LAB-020反应橱过夜单6:00-8:00时间段签字已填写，查看审批日期为03/21/2026，过夜单填写存在虚假情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 通风橱内无过夜反应，过夜单为03/20，审批人签错日期 | 人的原因 | 通风橱内无过夜反应 | 通风橱内无过夜反应 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/3/27 15:06:03
2026/3/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 污水站 | 1号污水站加药间洗眼器绿签未进行检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 标签未更更新 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/22 6:19:27 | 2026/4/9 11:33:13
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-202 | 21：29，搅拌桨松动导致顶紧四口瓶底部产生摩擦，联系申请人后关闭该过夜实验（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS8760-尹思洋 | ALS2308-吴靖 |  | 机搅头没有拧紧，导致长时间搅拌后搅拌桨松动刮蹭瓶底 | 人的原因 | 重新拧紧搅拌头 | 下班前安全确认时再次拧紧 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/21 19:39:28 | 2026/3/29 6:44:29
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-209 | 21：17，过夜实验通风橱储存易燃化学品（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员认为是： 加热通风橱不能存储易燃溶剂 | 人的原因 | N/A | 1）内部群内宣讲 2）设置专门通风橱储存瓶装易燃溶剂 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/21 19:32:38 | 2026/3/29 6:44:15
2026/3/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 8车间1层后处理间 | CIP系统蒸汽法兰滴水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 螺丝震动松动 | 设备设施原因 | 紧锢螺栓 | 定期安排检修（每月） | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/3/21 18:27:11 | 2026/3/22 15:56:55
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R09加料箱仓门附近有粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 方法原因 | 已处理 | 人员现场整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 15:48:59 | 2026/3/22 6:31:48
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R10加料箱加料视镜位置与仓门附近有粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已清理 | 人员现场整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 15:47:52 | 2026/3/22 6:35:54
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 9号通风橱内盛有液体的洗瓶未张贴标识 正确做法：盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 洗瓶标签掉落后未及时张贴 | 人的原因 | 标签应及时张贴 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/21 15:46:22 | 2026/3/23 16:33:14
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 1号通风橱气体阀门处漏气 正确做法：使用前检查阀门，阀门漏气及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 反应暂停，忘了关氮气 | 人的原因 | 组会通报 | N/A | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/21 15:43:51 | 2026/3/23 16:33:36
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 225实验室 | 中央操作台面下方纯化仪连接的盛有废液的废液桶未密封 正确做法：废液桶须密封，防止气味弥散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 操作人员忘记更换新的密封胶带 | 人的原因 | 更换新密封胶带 | 晨会强调纯化仪废液桶的操作规程 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0561-庞会宁 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/21 15:41:16 | 2026/3/23 16:34:23
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 433-02 | 房间玻璃碎裂 正确做法：高处玻璃碎裂及时维修，现场放置警示标识防止人员进入 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0014-ABT0014张艳 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 外力导致玻璃破碎 | 环境原因 | 对该区域进行隔离，更换玻璃 | 定期检查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0014-ABT0014张艳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/21 15:39:02 | 2026/5/9 13:22:33
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼3-14间 | 3-14间516-HPPC01/02储罐压力表隔离阀加常开标识，防止人员误关导致无法及时观测罐内压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员清洗设备后未再次对阀门添加常开标识 | 人的原因 | 已添加 | 后续清洗完成后班长对现场进行再次确认 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/3/25 11:17:21
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼一层 | 一层东南角辅机间门口消火栓内灭火器压力表盘模糊不便观察灭火器压力 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 压力表压力正常，区域涉及施工，导致压力指示盘污染，已清理 | 人的原因 | 已清理并同类排查 | 月度点检及日常抽查，确保消防设施配件完整 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/5/11 9:18:23
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼三层空调机房 | 吉林医药人员焊接作业未佩戴护目镜，现场已沟通整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 问题时间在开证准备过程中，施工人员未开始动火作业 | 方法原因 | 动火开始前已要求施工人员佩戴防护眼镜 | 后续开证过程要求将眼镜准备期间，开始后及时佩戴确保防护有效 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/3/25 11:16:29
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼三层空调机房 | 吉林医药插线板插孔保护罩缺失，现场已沟通整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 防护罩拆卸转移过程磕碰导致损坏 | 设备设施原因 | 沟通承包商更换接线排完成 | 施工入厂及每日施工前进行用电设备检查，有故障及时停用 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/3/31 20:57:59
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼一层空调机房 | 吉林医药电线未架空，电线搭在建筑钢筋上。现场已沟通整改，使用绝缘勾进行架空。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员设备转移电线未及时更改位置，有效用绝缘勾挂起 | 设备设施原因 | 统一整理施工电线，脚手架下方使用绝缘勾，电线有序摆放 | 施工前做好检查，电气移动位置做好复核 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/3/25 11:16:46
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼一层空调机房 | 吉林医药电箱内主断路器未安装相间灭弧挡板 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 电箱内防护罩类别不同，防护缺失 | 设备设施原因 | 沟通承包商整改增加，增加完成 | 后续电箱使用前，沟通电工做好检查复核 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/3/25 11:17:02
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼三层预留区 | 中盛人员切割彩钢板作业时，下方铺垫保温棉。现场已沟通施工方进行清理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员意识不足，单纯认为保温棉为不易燃材料，防止切割地面而做防护设备 | 人的原因 | 采用其他不燃材料做防护 | 各施工单位做好培训传达，零散保温棉清理出动火现场 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 12:47:59 | 2026/3/25 11:17:42
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 精馏塔动力间内，乙二醇系统的氮封阀压力表故障，显示为0 同时缺少上下限。附近的氧含量检测器缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标牌脱落，压力表卡涩 | 设备设施原因 | 进行标牌恢复，压力表处置 | 及时巡查发现后恢复 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 11:02:16
2026/3/20 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间物料转移确认记录8390项目转移起点：101-Ce04Tr01 转移终点未写明，转移操作人：吉彦任 复核人：王瑜庭 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时粘贴标识 | 人的原因 | 已使用完毕 | 及时悬挂 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:11:19
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间R12、R33釜下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 洗釜中 | 设备设施原因 | 清洗中 | 及时安装 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:11:33
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间R21下口缺少2块盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 拆釜清洗后恢复不及时 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:11:44
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间下口泵头处缺少2块盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 下口未增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:11:58
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间溶剂间至釜上溶剂管路R21-28打压试密签均过期，已告知李文月处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 溶剂间打压试密签过期 | 设备设施原因 | 进行重新打压 | 进行重新打压 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:26:48
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间R22下口连接的软管使用完毕后未安装阀门和盲板，已告知当班班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 拆除管路未及时增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:27:01
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间101-FD03地面有大面积白色物料，防护服未挂到指定位置，挂在缓冲间门上了 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时处理 | 物料原因 | 已处理完完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:27:14
2026/3/20 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD04-Tr01（液位计35）未开氮气保护 一车间二层101-R24-Tr01（液位计31）氮气保护未开 一车间三层101-R17-Tr01（液位计15）氮气保护未开 一车间三层101-Tr20（液位计75）氮气保护未开 缺少静电接地 一车间四层102-R13-Tr02（液位计68）氮气保护未开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 空罐未使用不开启，使用中的未开启 | 人的原因 | 使用中的已开启 | 已强调交接班检查 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:27:32
2026/3/20 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Tr023缺少静电接地 二车间二层102-E09-Tr01（液位计22）氮气保护未开 二车间二层102-E08-Tr01（液位计49）负压密闭中 二车间二层102-E05-Tr02（液位计34）氮气保护未开 二车间二层102-E05-Tr01（液位计32）氮气保护未开 二车间二层102-E02-Tr01（液位计60）氮气保护未开 二车间三层102-R12-Tr01（液位计30）氮气保护未开 二车间三层102-Tr035（液位计55）氮气保护未开 二车间三层102-Tr07（液位计72）氮气保护未开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查车间薄膜为负压浓缩， Tr035为碘甲烷要密闭暂存，氮气吹产品容易吹飞 Tr07为车间酸水相未进行氮气保护要转罐，人员密闭了 | 人的原因 | 以进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:27:52
2026/3/20 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层204-Tr03接收罐缺少静电接地 三车间二层103-R21-Tr01（液位计44）氮气保护未开 三车间二层103-R19-Tr01（液位计50）氮气保护未开 三车间二层103-Tr16（液位计110）氮气保护未开 三车间三层103-R04-Tr01（液位计38）氮气保护未开 三车间四层103-R13-Tr01（液位计30）氮气保护未开 三车间四层103-R02-Tr01（液位计32）氮气保护未开 三车间四层103-R07-Tr01（液位计54）氮气保护未开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气保护未开 | 设备设施原因 | 进行开启 | 进行开启 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:28:05
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-R26-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 已处理完完毕 | 发现及时处理 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:28:19
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口102-Tr07储罐下口阀门有液体渗漏，已告知邵文广进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 转空处理完毕 | 设备设施原因 | 下口添加盲板 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:28:32
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/19/2026 10:27 三车间三层Fd01操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:28:44
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/19/2026 15:24 三车间一层Drc03操作人员装料完毕后，紧固双锥盖和清理现场时只佩戴呼吸防护，未穿防护服。登高车上有明显的白色物料，人员未穿防护服，鞋底容易沾染物料。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:28:59
2026/3/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 03/20/2026 09:30 一车间一层Fd04操作人员（外包）更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作方式不对 | 人的原因 | 已对其培训 | 定期培训 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 8:50:21 | 2026/3/22 18:31:22
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 监控回顾发现周五下午14点左右分析人员使用升降机后，未将升降机放回一层 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 将升降机放到1楼 | 人员培训 | 无 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/21 8:45:04 | 2026/3/30 9:54:01
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R08进料口上方有粉尘 301-R17加料漏斗上有粉尘残留 305-Ce07平台上有粉尘残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员操作后未清理干净 | 人的原因 | 已现场重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:56:58 | 2026/3/23 7:07:40
2026/3/21 | 专业性排查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R04加料车上有粉尘残留 303-R15加料车上有粉尘残留 303-Ce14上有粉尘残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间人员清理现场不彻底，未使用强光手电照射清理现场 | 方法原因 | 已安排清理 | N/A | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:56:58 | 2026/3/22 6:51:58
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间三层北走廊分装间对面安全出口指示灯不亮 1车间4层北走廊电梯前安全出口指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 已电工进行处理 | N/A | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:56:58 | 2026/3/23 7:08:12
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R03下口管路阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 拆卸清洗时脱落 | 设备设施原因 | 已安装完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:56:58 | 2026/3/22 6:52:17
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R10回流管路阀门61处螺栓顶牙 301-R10接收3车间转移管路弯头处法兰螺栓一处未漏牙 301-R06回流管路搪瓷弯头段一处法兰跨接未加破漆垫片 301-R07溶剂管路阀门11缺少锁片 301-R14质量流量计旁法兰有一处螺栓松动 301-R14上07转移14管路视镜下法兰有一处螺栓未漏牙 301-R14蒸馏管路左侧试镜跨接缺少破漆垫片 301-R24釜上进釜管路处三个阀门缺少锁片 301-R24下口管路阀门多个缺少阀门锁片 301-R07接收罐上方阀门缺少阀门间跨接，且尾气法兰有螺栓松动，现场沟通班长整改 301-R06接收罐上方阀门缺少阀门间跨接，现场沟通班长整改 301-R17阀门26间跨接脱落 301-R17阀门64法兰跨接断裂 301-R17回流管路阀门缺少阀门锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员准备过程未仔细认真，未符合机械完整性 | 人的原因 | 已重新进行整改 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:56:58 | 2026/3/24 6:37:19
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层R09釜下口放料管路连接的磁力泵泵头处有浅红色液体物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用完毕设备，磁力泵泵头渗漏，已拆除 | 设备设施原因 | 设备组已将R09釜下磁力泵拆除，并预处理沟通机修进行维修。 | 使用后的设备及时清洗和拆除，避免设备资源占用，同时加强转移泵的维护和检查，避免使用过程出现隐患。 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/3/22 16:07:11
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 二车间真空泵房外的一台35公斤灭火器没有检查签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行排查，该灭火器检查签掉落在右侧捕鼠笼处，正常执行了检查无异常 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/3/26 17:08:13
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | RTO碱洗塔201-K520北侧，碱液循环泵上方的碱液管路有碱液渗漏现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 阀门阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已将该阀门阀芯重新紧固 | 检查现场其他碱液喷淋管路上的阀门阀芯是否存在同类现场一并进行紧固 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/3/26 17:08:31
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R02釜滴加氯化亚砜（CPo134706-04-02-02),滴加管路与釜上阀门连接处有液体渗漏现象，现场有氯化亚砜气味。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 计量泵滴加管路法兰盘与管路丝扣连接处松动，少量体系渗出 | 设备设施原因 | 人员现场发现后第一时间进行处理紧固完毕 | 设备连接需紧固到位，运行过程异常情况及时进行处理，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/3/26 17:08:53
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，Drc04双锥记录桌上Cpr148438-01-01-01记录操作11过滤&淋洗，投入重量后执行人已签字，无核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，记录核实签字不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部价值积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/3/26 17:09:18
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站 | 污水站检测间，应急药品箱内，十滴水、纱布已过有效期，箱外粘贴的清单脱脂棉有效期为01/05/2026 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 过期药品未及时更换 | 人的原因 | 已更换过期药品完毕 | 要求检查人员在进行药品检查时关注各药品保质期，发现过期药品及时报废和更换 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/4/3 17:03:28
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间真空泵房 | 一车间真空泵房东门，事故风气旁一防爆接线盒，盒盖未盖严，存有较大缝隙。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未紧固到位 | 方法原因 | 沟通电工将真空泵房东门事故风气旁防爆接线盒进行检查紧固。 | 沟通电工接线后注意工作合规性，防爆电器设施紧固到位，避免后续整改。 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:55:21 | 2026/3/22 16:07:24
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间储罐413-T018下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 储罐清洗排放污水使用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:25:15
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层517-R06釜上配件有白色粉尘暴露，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备墙面刷大白导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:25:50
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层储罐413-T119下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 打磨地面未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:26:18
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层517-R06釜下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备仪表拆卸校验造成 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:27:01
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层10釜加料泵缺少静电连接，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备未连电，未使用，现已连接 | 设备设施原因 | 已完成整改 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:27:31
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层07釜上温度变送器下方法兰有白色粉尘残留，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 清理不到位 | 方法原因 | 已完成整改 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:27:55
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层02釜边地面打磨地面粉尘，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 打磨完未及时清理 | 方法原因 | 已完成整改 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:28:46
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层06釜穿层管路使用氮气接口处漏气，沟通车间人员查看和处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接头损坏漏气 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:35:06
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层01釜边地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 人员现场整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:34:38
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层走廊放有灭火器，地面刷漆已干，还请及时归位。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 昨日漆面暂未彻底干透 | 环境原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:33:54
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 粉尘暴露排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层11釜上有白色粉尘残留，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 人员现场直接整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:33:19
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T107储罐液位计断层，下方德阀处缺少丝堵，还请及时添加处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备清洗导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:35:45 | 2026/3/22 6:29:38
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼904-R03反应釜爆破片标签腐蚀，无法查看信息，已沟通当班副主任。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 爆破片标签打磨过度，已安排进行处理 | 设备设施原因 | 已处理 | 巡查，传达 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/25 7:14:50
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼外围放桶 | 巡查发现9号楼外围中班放桶，气动隔膜泵静电跨接与桶静电跨接串联使用，现场询问操作人员不了解静电跨接使用标准，需要对操作人员强调。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行传达强调，并要求朱厚闯进行整体传达 | 方法原因 | 已传达 | 传达培训 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/25 7:15:11
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼701-R01反应釜加料漏斗缺少密封圈，加料漏斗内有物料，有物料暴漏风险，已沟通当班副主任更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 垫片未上 | 设备设施原因 | 已要求清洗人员添加 | 清洗完成后安装完成，班组使用前进行检查确认 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/25 7:15:43
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼702-R08反应釜溶剂转移管路视镜静电跨接螺栓松动，现场已沟通当班副主任。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定的螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固，使用时注意检查 | 要求视镜安装人员及时确认紧固情况 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/25 7:16:05
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂迪班组 | 巡查发现8号楼五车间分布器间805-R03夹套循环水进气动阀电线防爆外壳脱落，现场已沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 饶性管人员误碰或老化导致损坏 | 设备设施原因 | 已报修更换 | 车间内宣贯发现异常及时上报 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/25 7:16:42
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼梁长龙化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼王冰化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸管路准备工作及防静电塑料袋承接作用。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼王景辉化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，熟知拆卸使用完毕的管路前需要经过哪里流程以及由谁判断是否可以拆卸。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼王鹏化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题均回答准确，熟知对阀门加锁的情况及目的。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查期间提问7号楼杜相颉班组操作工刘航化学品泄漏管控问题，提问2项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查期间提问9号楼张长宾班组操作工贾富国显化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查期间提问9号楼朴志班组操作工吴玉静学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/21 7:07:25 | 2026/3/21 7:07:25
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 517实验室 | 517实验室防火溶剂柜气味较大，坚持发现甲基叔丁基酯盖子未盖紧，可能造成气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 人员使用完溶剂后，桶盖未拧紧就放入溶剂柜中。另外检查也发现溶剂柜的尾气较小 | 人的原因 | 已检查并拧紧桶盖 | 晨会已进行强调，项目主管、值日生和周负责人都要加强监督，每个人员加强个人安全意识，拧紧瓶盖后再放入溶剂柜中... | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/25 13:06:17
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 620实验室 | 620-18通风橱循环机电线破损，现场沟通实验人员停用该循环机，并沟通电工维修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | 否 | 设备使用过程中，电源线部分不易发现有破损。 | 设备设施原因 | 报修，维修 | 周期性内部检查，排查风险 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/25 13:06:35
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | 研发部门人员领出1.3M仲丁基锂正己烷溶液后发现溶液里析出红色固体，物料已发生变质，需供应部与采购、供应商沟通调查物料变质原因，优化物料储存方式 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 调查确认，该物料在库时间将近一年，可能导致变质 | 物料原因 | 退回库房申请报废 | 1.对库内滞库超过半年试剂进行排查并指定专人形成常例 2.沟通供应商提供2~8℃储存稳定性数据 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/5/12 15:19:54
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 417实验室 | 417实验室16通风橱，台面有白色痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 长期不适用，灰尘积累 | 环境原因 | 已经擦拭 | na | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/24 11:17:47
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617实验室19通风橱，装有黄色液体的离心管无任何标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 使用完离心管未贴签或处理掉 | 人的原因 | 报废处理 | 对人员进行培训重点强调 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/24 11:18:03
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室18通风橱，有两个装有液体的离心管无任何标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 人员疏忽使用后未及时黏贴标签 | 人的原因 | 巡查发现后将样品报废处理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/26 23:03:34
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620实验室15通风橱，台面边缘有白色物料痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 没有保持好台面5S | 人的原因 | 清洁 | 内部强调 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/23 6:42:41
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 733实验室 | 733实验室12通风处溶剂瓶缺少标签。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 短程小试溶剂，忘记报废 | 人的原因 | 及时报废 | 提醒相关人员及时报废 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 7:00:40 | 2026/3/25 7:16:55
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04氮气置换箱外表面模糊，看不清内部示数，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用清理导致磨损严重 | 设备设施原因 | 已通知设备部进行采购更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/21 6:44:19 | 2026/4/9 6:40:22
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：26 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R14-TR01液位计断层，正确做法：及时恢复，便于直观液位数值 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R14-TR01液位计断层，正确做法：及时恢复，便于直观液位数值 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复，便于直观液位数值 | 正确做法：及时恢复，便于直观液位数值 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/24 18:42:08
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：59 4号楼4-06间 乙二醇未使用，进回管路阀门半开状态，外接阀门未盲堵，正确做法：及时关闭乙二醇进阀门，外接阀门盲板盲堵，防止误碰滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | 正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/24 18:41:52
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：41 4号楼4-41间 沾染物袋子敞口放置，正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-41间 沾染物袋子敞口放置，正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | 正确做法：沾染物袋子需及时密封处理，防止气味扩散 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/24 18:41:36
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/20/2026 10:42 4号楼4-45间 现场人员压滤罐掏料操作警戒线拉起位置错误，正确做法：警戒线位置需拉在外部方向，防止无关人员接近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-45间 现场人员压滤罐掏料操作警戒线拉起位置错误，正确做法：警戒线位置需拉在外部方向，防止无关人员接近 | 人的原因 | 正确做法：警戒线位置需拉在外部方向，防止无关人员接近 | 正确做法：警戒线位置需拉在外部方向，防止无关人员接近 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/24 18:41:20
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 9：42 12号楼4-19， 舜隆机电临时用电电线架设未达要求，以现场沟通施工负责人进行整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 外包人员管理问题 | 人的原因 | 现场整改 | 人员培训 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/28 8:46:04
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 9：49 112号楼49-06间，管路常开警示牌脱落，已沟通现场人员重新悬挂。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 标识破损 | 设备设施原因 | 更换标识 | 同类排查 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/28 8:45:48
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 11：21 12号楼4-20间，编号为1200-TB13登高梯缺少防滑贴，及时添加。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 新设备进车间未及时添加 | 设备设施原因 | 及时添加 | 同类排查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/28 8:45:08
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 9：28 12号楼3-12间，分装人员穿戴手套摸门把手，正确做法：未避免交叉污染，禁止戴手套开门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/28 8:44:45
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-25储罐下口阀未添加盲板。正确做法：及时添加盲板。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼四层4-25储罐下口阀未添加盲板。正确做法：及时添加盲板。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加盲板。 | 正确做法：及时添加盲板。 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/25 5:52:27
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-22反应釜法兰螺栓松动。正确做法：及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-22反应釜法兰螺栓松动。 | 人的原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/25 5:52:41
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-06储罐未连接静电卡子。正确做法：及时连接静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼四层4-06储罐未连接静电卡子。正确做法：及时连接静电卡子。 | 人的原因 | 正确做法：及时连接静电卡子。 | 正确做法：及时连接静电卡子。 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/25 5:52:55
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层吉林医药3-24配电柜底部线缆进口处未添加保护套。正确做法：及时添加保护套防止割断电缆 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼四层吉林医药3-24配电柜底部线缆进口处未添加保护套。正确做法：及时添加保护套防止割断电缆 | 人的原因 | 正确做法：及时添加保护套防止割断电缆 | 正确做法：及时添加保护套防止割断电缆 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/25 5:53:09
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号3-08间 无操作引风罩用完未关闭 正确做法：引风罩用完需要及时关闭，避免影响其他引风效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 关闭不使用引风罩 | 人员培训 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/22 8:34:29
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-16间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 增加防尘盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/22 8:38:06
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-44引风罩没有吸力 正确做法：及时维修 防止影响风量 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/24 6:25:19
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼三层预留区南通通博班组人员进行电焊作业时未佩戴防护面罩和防护手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 外包施工管理不到位 | 人的原因 | 要求佩戴劳保用品 | 施工人员培训 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 5:38:14 | 2026/3/22 8:38:16
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间属地排查记录马勇石班组记录空白、还有四点班的交接班期间交接班巡查记录空白、已沟通现场马勇石现场整改 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已完成补充 | N/A | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 4:54:43 | 2026/3/22 6:09:13
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查车间属地隐患排查班组排查第二、第三周的记录空白、未进行 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 记录未及时填写 | 人的原因 | 同人员进行强调填写 | N/A | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 4:54:43 | 2026/3/22 6:09:24
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间清洗班门口槽子未恢复，检查CK情况车间反馈ck本满了已回收，应该是在18车间ck本上，检查18车间ck本无该槽子ck记录，还请车间调查相关责任人，给予奖惩 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场执行不到位 | 人的原因 | 已进行重申要求针对清洗用水使用操作正常执行 | N/A | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/21 4:54:43 | 2026/3/22 6:08:47
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11655-李政发 | 11号楼 | 3-67车间人员劳保脱戴顺序有误 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B11 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 |  | 未按要求执行 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/3/21 1:35:25 | 2026/5/11 10:22:05
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼 | 1层物流通道物料桶阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 |  | 物流人员转移物料时未注意灭火器位置，造成了灭火器被物料遮挡了 | 人的原因 | 物料已转移完毕 | 对物流人员进行培训，转移物料时注意物料位置不要阻挡灭火器 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/21 1:24:22 | 2026/4/10 13:24:27
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 5号楼 | 舜隆机电高处作业-登人字梯作业无人扶梯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ACT1954-张暴 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/21 1:22:45 | 2026/3/21 1:22:45
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 5号楼 | 3-15辅机间溶剂桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B5 | ACT2571-冯恩利 | ACT2446-魏鹏 |  | 溶剂桶临时转移 | 人的原因 | 班前会培训，任何情况应急设施禁止阻挡 | 应急设施增加禁止阻挡定位线 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/21 1:19:11 | 2026/5/12 18:15:48
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 305实验室 | 通风橱前操作，挡板未下拉到呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS3141-罗朝阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/21 1:17:42 | 2026/3/21 1:17:42
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 423QC | 实验室人员将头部伸入通风橱内进行操 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ACT2209-王海妮 | 否 | 经调查发现，分析员在通风橱内找使用的试剂，未进行配制操作 | 人的原因 | N/A | 培训分析员 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/21 1:15:52 | 2026/3/26 9:21:07
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 11号楼3-21 | 引风罩使用后阀门未关，影响其它区域风量 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B11 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 |  | 人员意识 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/3/21 1:13:49 | 2026/5/11 10:22:20
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 238实验室 | 带有沾染物的一次性丁腈手套写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS13275-朱新义 |  | 人员操作习惯问题 | 人的原因 | 无 | 针对巡查的问题，对当事人以及实验室全体人员进行了周知 | 无 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/21 1:11:55 | 2026/7/6 10:55:54
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2南侧溢出桶缺少标识牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 溢出桶检查合格签遗失 | 设备设施原因 | 已重新粘贴检查合格签 | N/A | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/21 1:01:48 | 2026/3/30 9:50:39
2026/3/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 50立罐区 | 50立罐卸料区北人体静电释放器频闪 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 接触器受潮导致报警灯收影响频闪 | 环境原因 | 接触器拆卸维修后重新安装 | 日常巡查过程对于露天安装的释放器重点检查，出现异常第一时间进行维修 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/21 0:59:50 | 2026/3/22 15:35:42
2026/3/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-307 | 人员离开通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员疏忽，使用完通风橱后未下拉至最低 | 人的原因 | 对相关人员进行强调 | 对相关人员进行强调 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2333-周尊辉 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/20 20:52:28 | 2026/4/10 17:06:22
2026/3/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-311 | 人员离开通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5446-王栋 | ALS5446-王栋 | 否 | 人员意识薄弱，操作完忙别的事情时未及时下拉通风橱 | 人的原因 | 进行内部培训 | 进行内部培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS5446-王栋 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/20 20:50:38 | 2026/3/25 9:36:18
2026/3/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-305 | 通风橱高于呼吸带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS4871-高静 | 否 | 责任人：王晓宇，韩永真 王晓宇在通风橱进行减压蒸馏，因操作需要将挡风玻璃上拉过高操作时未佩戴防护面屏，韩永真到通风橱前与王晓宇交流项目进展期间未将挡风玻璃下拉 | 人的原因 | N/A | 调整面屏悬挂位置到通风橱处方便取用 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/20 20:48:16 | 2026/3/25 9:36:43
2026/3/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 2-307 | 实验室人员通风橱内抽滤过程中观察窗高于呼吸带，在通风橱外挂取漏斗内物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6199-刘姿宜 | ALS6199-刘姿宜 | 否 | 人员安全操作意识不充足 | 人的原因 | 使用通风橱及时下拉至呼吸带以下，严令禁止通风除外操作 | 对涉及人员退回商业化事业部，重新进行安全意识培训， | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11977-耿明浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/20 20:44:41 | 2026/3/25 9:36:58
2026/3/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5-303 | 实验室人员通风橱内操作及使用溶剂时观察窗上抬过高。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 操作不便，当时需要倒溶液，分液位置较高，只能拉高通风橱 | 设备设施原因 | 无 | 无 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/20 20:42:01 | 2026/4/16 16:41:59
2026/3/20 | 日常巡查 | 承包商施工安全巡查 | 承包商施工安全巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 11号楼车间2层 | 监护人（张媛媛-11604）未在施工作业现场周边进行监护，未关注施工人员工作动态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 监护人安全监管不到位 | 人的原因 | 对监护人进行培训 | 对监护人进行培训 | 0 | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/20 20:38:49 | 2026/4/10 17:06:39
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-203 | 21：05，实验室里有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 |  | 部门自查完后忘记签字 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，后续部门自查完后及时签字确认 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/20 19:49:09 | 2026/3/29 6:44:02
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室南侧含水检测亚克力罩气源排管路破损，内部控湿使用氮气气源，需考虑改进气源管路材质，避免易出现破损导致氮气排放至室内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 日常巡检未及时发现异常 | 人的原因 | 更换管路材质 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:43:07
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室刚性隔离器手套O型圈配置标准不一致，有一个O型圈，有两个O型圈的，需进行统一。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 刚性隔离器为维修状态，未及时关注 | 人的原因 | 增加o型圈至2个 | 及时关注 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:44:45
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室刚性隔离器手套O型圈，部分弹性不足起不到很好密封效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 日常巡检未及时发现异常 | 人的原因 | 更换弹性较好o型圈 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:45:58
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室北侧实验台面放置的He气预留接头堵头不严。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 日常巡检未及时发现异常 | 人的原因 | 用工具扳手拧紧处理 | 及时关注 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:47:06
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室台面电气插排连接有多个插头，需要确认功率是否匹配。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | 及时排查功率是否匹配 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:48:05
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室内坩埚设备内部线路需进行规整，内部设备摆放考虑调整下顺序，同时对于操作周围可燃物品进行转移，避免在操作过程异常操作风险；操作柜内需考虑增设温感设备用于现场监测。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 未考虑周围易燃物存放，线路未及时梳理 | 设备设施原因 | 线路重新规整，转移周围可燃物 | 及时关注，避免异常操作 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:35:29
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | QC实验室 | 实验室台面放有样品托盘，部分在台边外，易倾倒。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识差，未按要求存放 | 人的原因 | 组内强调，及时检查 | 增加现场巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:36:39
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 1号楼二层研发实验室 | 203研发实验室，实验员操作通风橱应尽可能拉低在呼吸带以下进行操作。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意思，习惯性操作 | 人的原因 | 人员强调通风橱应尽可能拉低在呼吸带以下进行操作 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/20 18:24:49
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼105暂存间 | 105暂存间防火溶剂柜内，一溶剂桶盖未盖好，柜内溶剂气味较大，需要同步检查尾气排风情况。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 员工操作后未及时盖紧桶盖，排风系统可能存在不足 | 人的原因 | 立即盖紧桶盖，检查并优化柜内尾气排风系统 | 加强溶剂柜使用后检查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:38:26
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼106暂存间 | 106冰箱间内物品需定期进行规整，可以考虑通过标签等方式记录，周期性检查冰箱内物料。同时考虑物料暂存上方暂存固体，下层暂存液体，分离暂存的方式。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未建立物料暂存规范，缺乏定期整理 | 人的原因 | 立即整理冰箱，按 “上固下液” 分类摆放 | 制定冰箱物料管理周期，定期整理 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:39:53
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼103制备实验室 | 实验室北侧顶板锈蚀比较严重，此前漏水导致。需考虑喷漆或刷漆方式进行维护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 未及时处理 | 环境原因 | 联系物业对锈蚀顶板进行喷漆处理 | 及时跟进 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:41:17
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼102分析实验室 | 实验室分析员抽取甲醇操作未将试剂瓶转移到通风橱内进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员意识差，未按要求存放 | 人的原因 | 已及时更正，并组会强调 | 已组会强调，同时加强巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:54:26
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼101实验室 | 馏分间内空间较拥挤，防护面罩与馏分放在货架的同一层暂存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 空间规划不足，未建立防护用品与物料分区 | 人的原因 | 立即将防护面罩与馏分分层存放 | 定期进行5S处理 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:56:28
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼101实验室 | 立式通风橱内，制备使用仪器摆放在小凳子上，重心不稳。如使用需采取可靠的固定之家措施。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 未配备合适支架 | 人的原因 | 立即更换 | 配置专用仪器支架 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:57:41
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼101实验室 | 超声清洗过程，瓶子规格较大，原装盖子无法匹配，需考虑额外制作盖子罩住，以减少超声高频噪声影响。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 缺乏降噪措施 | 人的原因 | 更换合适盖子 | 采购前确认配件兼容性 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 10:58:46
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼101实验室 | 挂瓶式冻干机电线较长拖在地上使用，考虑将电线进行整理悬挂使用。其他同类电源线情况也需关注。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 电线缺乏管理 | 人的原因 | 立即整理并悬挂冻干机线 | 固定电线 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:00:06
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼101实验室 | 制备废液桶摆放距离通风橱口外侧较近，盖子口未做好密封处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 废液暂存位置规划不当，员工未做好桶盖密封 | 人的原因 | 立即移远废液桶，重新密封桶盖并检查气密性 | 划分暂存区 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:01:40
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 2号楼101实验室 | 中央台式通风橱内放有真空干燥箱使用，箱子后侧放有较多物品，需进行规整，保证适当的散热距离。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未遵守设备散热间距要求 | 人的原因 | 立即清理干燥箱后侧物品，保证足够散热距离 | 纳入每周5S检查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:04:04
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 厂区 | 污水站南侧空地处，叉车托盘及地磅上长时间暂存有待报废馏分桶。固废间门口托盘放有待报废物品。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时报废 | 人的原因 | 及时转交报废 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/20 18:24:49
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 3号楼 | 3号楼1-02废液处理区，墙壁处乙二醇管保温处有渗漏印迹，需检查是否存在漏点。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 检查管路未发现漏点，是冷凝水 | 设备设施原因 | 清理痕迹做好保温 | 后期注意观察 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/20 18:24:49
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 3号楼 | 3号楼1-03废液处理区，顶部尾气管路处存在一处开口情况，需确认使用情景。无使用需求需及时封堵，避免影响后端废液间引风效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 尾气管路改造后开口处未及时恢复 | 人的原因 | 安排人员对孔洞进行封堵打胶 | 注意巡查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/20 18:24:49
2026/3/17 | 专业性排查 | 专项安全检查 | 专项安全检查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ASH0997-朱劲松 | 食堂 | 食堂非化暂存间东侧顶板需做好维修维护，屋顶做防水维修时需提前做好轻质棚顶安全检修方案。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 25年工程屋顶做防水后未恢复 | 人的原因 | 此处不漏水，暂时不进行维修，待改造时一起维修 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 18:24:49 | 2026/3/27 11:05:38
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 尾气间的轴流风机有几处缺少螺丝，需要及时补充现场告知经理朱孟杰处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，机械震动，导致螺丝松动脱落 | 设备设施原因 | 立即重新安装螺丝，保证机械完整性 | 加强巡查，专项培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/20 17:03:19 | 2026/3/22 15:36:05
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 513 | 张江DSPD实验室废液桶的气管露在桶口外面，导致废液溅到壁面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 |  | 人的原因 | 人的原因 | 气管应正确放置 | 气管应正确放置 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/20 16:03:12 | 2026/4/3 14:24:45
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室每日下班前检查表记录缺失 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验员未及时签字 | 人的原因 | NA | 组会上加强培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/20 16:01:55 | 2026/3/27 14:24:34
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室废液桶旁有试剂瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验室无专门放置玻璃的危废桶 | 设备设施原因 | 购买专门放置玻璃的危废桶 | 组会上加强培训 | 1000元以内 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/20 15:58:11 | 2026/3/27 14:23:39
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三车间三层物料暂存间，墙体静电接地点扁铁断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 静电接地点长时间使用，导致断开 | 设备设施原因 | 现场已焊接完毕 | 排查车间其他静电扁铁情况，及时处理 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/20 13:26:49 | 2026/3/30 9:50:19
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层空调间里侧独立换热间，现场放置一台灭火器，放置位置缺少定位胶带，灭火器缺少检查合格标签，已现场沟通副主任处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 区域内进行特殊作业，现场灭火器未及时归位 | 设备设施原因 | 现场已归位处理 | 灭火器使用完毕及时恢复，车间进行通报 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/20 13:25:20 | 2026/3/22 15:36:39
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 部分仪表的接地线，接地线与线鼻连接位置的黄绿胶带脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 缺少维护 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 11:17:18 | 2026/3/23 14:44:41
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R01平台下西南角断路器旁，扁铁夹板位置固定螺丝松动，整个夹板是晃动的 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 扁铁松动 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 11:16:27 | 2026/3/23 14:44:47
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R01和101-R02平台上的静电接地报警器在扁铁上的连接方式与厂房其他区域不一致，两根线未分开连接而是固定在同一颗螺栓上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 连接方式不正确 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 11:15:22 | 2026/3/23 14:44:53
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 一些房间静电扁铁通过螺丝钉固定在彩板上，安装强度较低，易发生松动，如连续化母液间扁铁，101-R01氢气缓冲罐后方扁铁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 已整改 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 11:14:27 | 2026/3/23 14:45:00
2026/3/19 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 动力站 | 登高车充电插排无漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 目前已经暂停使用 | 设备设施原因 | 目前不在使用临时插座，取消充电点位，其他使用需要连接线轴 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/20 9:11:14 | 2026/3/27 16:53:59
2026/3/19 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 5号楼西北角 | 室外消火栓防尘盖开裂，轻微变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 材质在室外环境中热胀冷缩后开裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | 定期巡查、检修 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/20 9:09:39 | 2026/3/27 11:26:59
2026/3/19 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼2层 | 消火栓箱内无消防水带和灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 新车间检车期间，刚安装的消防设施，当时未启用，现已安装完成 | 设备设施原因 | 已增加灭火器 | 未启用应贴相应标识 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/3/20 9:07:48 | 2026/7/28 16:20:08
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-44间配液间门不易打开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 21:06:35
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-43间配电箱2AP9-JXX43开关保护罩损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 21:06:48
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-39间合成仪TJ4S-1108-Sy11旁气动阀缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 20:59:23
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-29间通风口前无红色禁挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 20:59:06
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-34间接收罐TJ4S-1107-FD01-Tr01液位计歪斜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 20:58:50
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-52间接收罐TJ4S-1106-HPPC01-Tr04接地线断裂且下口未盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 20:58:30
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-06 tcu TJ4S-1109-R01-TCU01保护罩损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/31 17:33:32
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4-38间TJ4S-1213-Sy18脱保护液溶剂管视镜缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 缺少对应型号跨接线 | 物料原因 | 及时采购 | 同类排查 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/24 11:22:59
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4-38真空管路视镜缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工遗漏 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:11:32
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4-17 尾气吸收罐放空阀缺少盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲板 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:12:13
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4-11 DMF管路1排净阀静电跨界断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 线路破损 | 物料原因 | 更换静电跨接线 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:12:27
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4-04多肽固相合成仪TJ4S-1213-Sy01磁力泵旁减压阀缺少压力下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 标识脱落 | 物料原因 | 怎加标识 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:12:55
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4-03氮气管路接口处螺母密封不严，有漏气现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:13:08
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 3-16过滤干燥机TJ4S-1212-FD03夹套回无效铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 方法错误 | 方法原因 | 正确锁开 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:13:32
2026/3/19 | 日常巡查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13301-齐峰,ALS15022-杜新飞,ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 反应釜TJ4S-1212-R05下方管路缺少盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员疏漏 | 人的原因 | 增加盲堵 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/20 9:04:19 | 2026/3/23 9:13:47
2026/3/18 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-304 | 通风橱未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS11674-穆桐 | 否 | 人员意识不足，未养成良好操作习惯 | 人的原因 | 立即整改 | 群内通报，晨会强调，周一例会再次强调 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11674-穆桐 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 9:02:23 | 2026/3/20 20:33:15
2026/3/18 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-207 | 人员离开通风橱未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS5002-高庆云 | 否 | 人员操作安全意识差。 | 人的原因 | N/A | 已找对应责任人进行面谈，下周晨会和组会中进行通报。 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/20 9:00:41 | 2026/3/20 20:33:25
2026/3/18 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼2层女更旁边 | 灭火器缺少检查签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 标签掉落，已及时补充 | 人的原因 | 已更换标签 | 已制作台账 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/20 8:58:56 | 2026/3/29 6:43:29
2026/3/18 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 12号楼2层走廊西 | 正压呼吸器未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 未按时检查 | 人的原因 | 已检查并更换标签 | 按时间查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/20 8:57:34 | 2026/3/29 6:43:40
2026/3/18 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 5号楼3层北侧走路 | 推车灭火器上堆积衣物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | AMT0225-艾相旭 | AMT0225-艾相旭 | 否 | 施工人员随意乱放，意识差 | 人的原因 | 现场清理 | 对施工人员口头警告 | N/A | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | AMT0225-艾相旭 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:55:27 | 2026/3/25 16:28:18
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 精馏塔 | 1号塔西侧，有一蒸汽保温盒折页破损，门使用一个支撑点 且在楼梯上方，存在掉落伤人风险，告知进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 折页开焊 | 设备设施原因 | 使用铁丝进行固定 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/29 7:26:40
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 9455连续化，1级CSTR取样处有缓霜，取样过程可能有反应不完全的丁基锂，风险较大，需要对取样口处进行改动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备前未考虑此位置风险 | 设备设施原因 | 沟通协商改动方式 | 暂时每次取样后进行清理彻底，干净 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/29 7:26:59
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层连续化区域有个塑料烧杯盛装黑色液体需要清除。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 项目组取样检测未及时处理 | 人的原因 | 已沟通车间进行强调，项目组取样结束后及时对废液进行处理 | 已处理完毕 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/27 14:19:31
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层0012连续化CSTR釜排放罐下口聚乙烯管内存有液体，下口阀内漏需要增加双阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 下口阀门渗漏 | 设备设施原因 | 已沟通进行排净并增加双阀 | 已处理完毕 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/27 14:19:40
2026/3/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 03/19/2026 21:35一车间二层人员在压滤罐掏料结束后未对收料口进行擦拭直接安装盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用压滤罐 | 方法原因 | 人员谈话后续拆装进行清理 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:31:10
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层ce03接收罐上口聚乙烯管路在间内无管路标识，打压试密合格签，聚乙烯管路使用审批单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签再间外，标签粘贴不全 | 方法原因 | 标签进行补加完毕 | 对项目经理进行强调标签粘贴方法 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:30:55
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层15釜加料漏斗手套只有一个o型圈且上口两处缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已安排处理完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:30:40
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层25釜接收罐旁放置一桶敞口橙黄色透明液体，使用塑料袋承装放入铁桶内，已告知班长进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 冲管路水放置桶内 | 设备设施原因 | 进行处理毕 | 进行处理毕 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:30:27
2026/3/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 03/19/2026，14:48，三车间三层人员进行200L桶投料时连接管路的快开卡子未使用扳手紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:30:14
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层22釜200L桶投溶剂使用的插底管缺少投料插底管标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行添加完毕，人员强调 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:29:59
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层25釜旁过滤器下方管路法兰有液体渗漏告知周耀东 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕，人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 8:28:23 | 2026/3/22 18:29:46
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M4 | 四车间三层消火栓箱内手报标识脱落，已沟通车间重新粘贴 四车间三层小药品箱内剪刀生锈，纱布过期，缺少清单标识，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 标识脱落，药品箱清单脱落 | 设备设施原因 | 标识已处理，物品申请更换,清单进行更新 | 班组巡查 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/24 6:37:41
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R22冷凝器下方管路视镜处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装时未连接 | 人的原因 | 已重新添加 | N/A | 2 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/23 14:45:07
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R01接收罐接地扁铁断裂未连接，储罐也无黄绿线接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 储罐移动后未及时连接 | 设备设施原因 | 已临时连接静电接地 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/23 14:45:14
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-E04旁防爆控制箱缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 新安装时，未连接静电接地 | 方法原因 | 已沟通电工重新连接静电接地 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/23 14:45:20
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R09冷凝器下方回流管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 4 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/23 14:45:31
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R04釜上阀门16下搪瓷变径静电跨接连接处缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装时未添加 | 设备设施原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/23 14:45:38
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R03接收罐后方防爆控制箱接地使用铜丝缠绕连接，需要使用线鼻子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 接线不规范 | 方法原因 | 已沟通电工整改完毕 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/23 14:45:45
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | 罐区 | 301-T013储罐旁固定式可燃气体检测器缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 室外标识开胶脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 使用玻璃胶进行固定 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:09:36 | 2026/3/27 11:54:05
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间取样间 | 一车间北侧取样间内，氮气管路末端为针型阀单阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 | 否 | 新增的lilly审计集团整改项，目前已完成整改 | 设备设施原因 | 此氮气管路阀门增加双阀 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/26 17:10:14
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc01双锥间外记录桌上CPr138519项目压滤操作07:35时间温度记录正常缺少执行人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，执行人签字不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部价值积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/26 17:10:34
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层地漏有反水现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 泵房集水池液下泵液位计异常出现池子达到液位出现反水情况 | 设备设施原因 | 液位计浮子清理后恢复正常，一层地面积水进行彻底清理完成 | 1，每班班长进行泵房巡查，重点确认集水池使用情况。异常进行处理 2.由泵房工每周针对集水池浮子液位计进行清理工作 负责人：伊洪泽 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/22 16:07:39
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R01釜接收罐下口阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 接收罐近阶段未使用，维修液位计拽味后未及时关闭 | 人的原因 | 班组人员已将101-R01釜接收罐下口阀门关闭。 | 与车间人员重申人走阀关制度，并对设备处理拽味等跨班组操作做好交接，避免遗漏出现隐患。 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/22 16:07:51
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层加料箱、加料车CheckList CPr147826项目静电检查项未勾选。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员ck执行不到位，静电检查项已检测数值但未进行勾选 | 人的原因 | 责任人根据FX2生产车间奖惩管理条例第5条，扣除工作奖金50元 | 谁操作谁负责记录书写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/26 17:10:53
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R08釜夹套导热油管路接口处有少量导热油渗出滴漏至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路接头位置高低温切换使用过程出现轻微渗漏情况 | 设备设施原因 | 现场操作人员发现后重新进行紧固处理，油渍进行彻底清理 | 1.车间内管路涉及高低温切换使用阶段安排现场操作人员执行冷紧、热紧 2，车间内管理人员每日执行车间内跑冒滴漏专项排查，异常情况根源上进行解决 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/22 16:08:05
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层E04加料罐至101-R28釜上口转料管路101-R28釜上口阀门法兰处缺少破漆垫片。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已将101-R28釜上口转移管路阀门法兰处补充破漆垫片，并整体进行检查。 | 与车间人员进行要求，设备准备涉及衬塑阀门及防腐管路使用，及时正确使用破漆垫片，确保静电跨接有效性。 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 8:02:38 | 2026/3/22 16:08:23
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-13通风橱内盘管外包物上有黄色物料痕迹，建议清理或重新更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员未及时更换污染套管 | 人的原因 | 相关责任人及时更换 | 定期检查，发现污染，及时处理 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/4/17 7:24:06
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-02通风橱现场下拉门未下拉至指定位置，现已关闭，且现场杂物堆放过多建议清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱内物品多，未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 对相关人员进行培训，注意通风橱5S | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/4/17 7:23:54
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 617实验室 | 617-03通风橱搅拌使用后插座未拔除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 夜班人员秦建国在03通风橱进行后处理使用中 | 人的原因 | 已关闭 | 不涉及 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/3/22 10:16:15
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 515实验室 | 515-10通风橱氮气使用后未及时关闭，发现后现已关闭阀门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员使用完毕未及时关闭 | 人的原因 | 关闭氮气 | 在实验室强调及时关闭管路 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/4/17 7:23:43
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-13通风橱现场下拉门未下拉至指定位置，现已关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 夜班车间倒班人员未及时下拉到安全位置 | 人的原因 | 已下拉到安全位置 | 对相关人员进行再次传达培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/4/17 7:23:32
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室08通风橱前，地面上有白色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 实验人员罗岚峰在使用物料过程中不慎洒落，清理不彻底导致部分物料痕迹 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例在部门例会上对全体人员进行培训，并对责任人进行处罚 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/3/22 8:19:02
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室13通风橱，过夜反应的氮气管路箭头标反（钉钉电话联系申请人，反馈为箭头标反，反应未密闭） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员安装时标识不清 | 人的原因 | 正确标识氮气通路 | 定期检查，标识时反复确认 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/3/22 8:19:11
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 732&733维修通道 | 732&733维修通道内配电箱前堆放纸箱，建议清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强,AMM3010-刘亮 | AMM3062-韩志强,AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将纸箱子从电器傍边移开 | 组会强调，电器旁边不能存放易燃物品 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:51:11 | 2026/3/24 22:53:33
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房 | 北侧库房室外周边的空调控制箱的低压配电柜IP等级为IP30，不具备防雨水功能，有雨水浸入风险，建议更换为IP54等级+H6:H10 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/3/20 7:30:44 | 2026/3/23 13:05:15
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧动力站一层 | 北侧动力站一层冷机上安全阀封堵物（塑料盖）未去除，可能影响安全阀排放，建议去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2133-翟洪涛 | 否 | 到期仪表跟换中 | 设备设施原因 | 到期仪表跟换中 | 到期仪表跟换中 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:30:44 | 2026/4/2 7:18:35
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 2楼四车间洗眼器墙体固定端脱落，建议重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM0198-赵中阳 | 否 | 固定洗眼器螺丝脱落，导致不固定，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:30:44 | 2026/4/17 7:23:20
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 2楼四车间门口应急疏散指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM0198-赵中阳 | 否 | 已沟通消防组进行检查更换， | 设备设施原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:30:44 | 2026/4/17 7:23:08
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼三层805-FD0三合一旁现场压缩器管放置过低，影响人员正常通行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0198-赵中阳 |  | 临时介质管路连接高度标准执行不到位 | 人的原因 | 已安排设备准备班组处理完毕 | 跟设备准备班组强调临时管路连接标准加强日常监管 巡查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/20 7:30:44 | 2026/4/17 7:22:57
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R06视孔灯防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:50:37 | 2026/3/21 6:40:37
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R05进料泵开关断路器旁排氢管路法兰静电跨接连接方式错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 连接方式错误 | 方法原因 | 重新进行连接 | 设备准备人员进行事项培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:50:37 | 2026/3/23 13:20:31
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E02-Tc01物料管路法兰渗漏，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 重新进行紧固 | 每次使用进行检查确认，异常及时进行处理 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:50:37 | 2026/3/21 6:43:05
2026/3/20 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10回流管路下方阀门静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 设备使用进行检查确认，异常及时进行处置 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:50:37 | 2026/3/23 13:20:44
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06-Tr01罐上两处法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未安装静电跨接 | 人的原因 | 进行安装 | 设备准备组人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:50:37 | 2026/3/21 6:44:08
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间二楼E02重组分放桶的三废未盖桶盖现场有溶剂气味，现场人员反馈放出三废太烫，需要开盖放凉，已告知现场人员将桶已送至有尾气区域，用尾气罩着控制气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料较热桶盖未进行拧紧 | 物料原因 | 告知人员放置尾气区域进行存放 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:26:37 | 2026/3/21 3:18:49
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R18前地面上的静电卡子没有合格签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 合格签脱落掉落 | 设备设施原因 | 进行打印悬挂 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:26:37 | 2026/3/21 3:19:08
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R21釜加异丙醇使用的静电卡子过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间更换时遗漏 | 人的原因 | 已经全部检查更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:26:37 | 2026/3/21 3:17:49
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-CE05离心中，下口蝶阀的塑料袋膨胀严重，蝶阀漏气，已告知现场先把下口塑料袋连接尾气管，防止涨破，现场有溶剂气味，蝶阀需进行处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 蝶阀阀柄有缺陷 | 设备设施原因 | 车间已经连接尾气，临时采购未审批 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:26:37 | 2026/3/21 3:18:24
2026/3/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 619-R13接收罐旁地面有物料痕迹，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:26:37 | 2026/3/21 3:17:22
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号3-12间TJ4S-1212-R085反应釜 末端未盲堵 正确做法：及时添加盲板盲堵。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲板 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/31 21:10:59
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-11 间电子秤表头缺少防护壳 正确做法：及时添加防护壳，防止污染损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 防护盖丢失 | 设备设施原因 | 增加防护盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/31 21:13:17
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼四层走廊中盛作业人员进行电焊作业时未佩戴防护面罩 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面罩 | 监护人监督是施工作业 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/4/2 7:04:24
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼三层预留区临电线路未悬挂，与钢平台搭接 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 用绝缘挂钩悬挂 | 监护人监督施工过程 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/4/2 7:04:32
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-01电子秤缺少保护壳。正确做法：电子秤及时添加保护壳 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-01电子秤缺少保护壳。正确做法：电子秤及时添加保护壳 | 人的原因 | 正确做法：电子秤及时添加保护壳 | 正确做法：电子秤及时添加保护壳 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/25 5:53:21
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-09溶剂桶遮挡灭火器。正确做法：及时挪开溶剂桶。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 四号楼四层4-09溶剂桶遮挡灭火器。正确做法：及时挪开溶剂桶。 | 人的原因 | 正确做法：及时挪开溶剂桶。 | 正确做法：及时挪开溶剂桶。 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/25 5:53:33
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼三层3-24电焊机线路未及时架高。正确做法：及时架高线路。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层3-24电焊机线路未及时架高。 | 人的原因 | 及时架高线路。 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/23 18:40:23
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层走廊溢出桶充当遮挡。正确做法：应及时将溢出桶归位，防止发生泄露时不能立即响应。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 四号楼三层走廊溢出桶充当遮挡。 | 人的原因 | 应及时将溢出桶归位，防止发生泄露时不能立即响应。 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/23 18:40:50
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21:21 11号楼3-34间氮气出口连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免漏气。已沟通现场人员整改完毕。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/22 8:38:24
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21:29 11号楼3-02间TJ4S-1107-TFF02-TCU01温度控制单元的管路压力表缺少压力上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/22 8:42:20
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 21:37 11号楼1-17间R03玻璃反应釜的接收瓶下方螺栓倒置安装。正确做法：玻璃反应釜的螺栓需在上方安装，防止拆卸时砸坏玻璃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 公斤级启动时安装的 | 人的原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/24 6:25:39
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 03/19/2026 22:32 12号楼4-21钢平台上用过的绿色丁腈手套未密封处理。正确做法:不用的丁腈手套需密封处理，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 密封处理 | 人员培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/22 8:42:09
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-46间垃圾桶内有油状沾染物。正确做法：及时处理，沾染物垃圾不可扔入普通垃圾桶。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-46间垃圾桶内有油状沾染物。正确做法：及时处理，沾染物垃圾不可扔入普通垃圾桶。 | 人的原因 | 正确做法：及时处理，沾染物垃圾不可扔入普通垃圾桶。 | 正确做法：及时处理，沾染物垃圾不可扔入普通垃圾桶。 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/31 20:22:06
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-27准备间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。已联系现场处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-27准备间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。已联系现场处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。已联系现场处理。 | 正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。已联系现场处理。 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/31 20:22:22
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-03间垃圾桶内有使用过的抹布，正确做法：使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-03间垃圾桶内有使用过的抹布，正确做法：使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | 人的原因 | 正确做法：使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | 正确做法：使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/3/31 20:22:37
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-09物流中转间内两桶物料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员物料推进暂存间后未及时找到静电卡子，人员找到静电卡子后进行添加 | 人的原因 | 已添加静电卡子 | 车间内暂存间物流电梯门口补充静电卡子 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/20 6:10:54 | 2026/4/10 13:24:44
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 4-301 | 15：57，9号通风橱台面边缘处物料痕迹未清理； 使用中变压器未架高（提醒38条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 检查所有变压器确认架高，桌面清理 | 及时检查纠正 | 无 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/19 19:48:09 | 2026/3/27 10:57:58
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 4-301 | 15：54，使用完高温枪未拔插头，放在3号通风橱台面（橱内存有易燃液体化学品）（低风险91条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时拔掉 | 使用完的烘枪及时拔掉，并避免在存放易燃溶剂的通风橱使用 | 无 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/19 19:47:02 | 2026/3/27 11:28:54
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 3-204 | 20:30，实验室内存在烘箱过夜流程未审批，沟通申请人后审批完成。（低风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS11761-姜一帆 | ALS15043-危洪兴 | 否 | 人员疏忽。 | 人的原因 | 提醒相关人员。 | 对实验室涉及人员进行培训。 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/19 19:45:35 | 2026/4/16 13:01:21
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-101 | 00:30，实验室内有二级过夜实验，值班确认未签字。（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 | 否 | 当天过夜的项目人不清楚签字本位置，项目组（代剑飞）同意负责 | 人的原因 | 和对接项目人沟通 | 对接过夜项目时强调 | n/a | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/19 19:44:05 | 2026/3/29 6:43:06
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 20:56，09橱机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 现场复核不到位 | 人的原因 | 立即整改 | 开会强调，所有机械搅拌都需要用胶带缠紧 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 进行中 | ALS11388-马海峰 | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/19 19:42:27 | 2026/3/19 19:51:43
2026/3/18 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 实验室人员洗瓶未佩戴工业手套（提醒76条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 正确使用劳保 | 培训教育 | 无 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/19 19:39:16 | 2026/3/29 6:42:54
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 308 | 308-3-15号通风橱储存三异丙基硅烷，现场未张贴警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 人员使用后没有放回试剂柜 | 人的原因 | 立即整改 | 对人员强调，加强监督 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:07:53
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 308 | 水合肼标签书写不规范，未选择危害信息，未标注浓度信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 人员配制后的样品浓度信息没有书写 | 人的原因 | 立即整改 | 加强督促 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:05:01
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 308 | 人员操作DIC未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 试用期借调人员已经过相关操作规范培训，对于操作规范掌握不熟悉，没有按照操作规范执行 | 人的原因 | 立即整改 | 对实验室全体人员强调，加强流动人员的培训 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:10:14
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 20L体系操作，未按照操作规程加装防爆挡板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 人员再析晶，忘记加 | 人的原因 | 及时加上 | 后续组内培训 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:08:19
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 307-09号通风橱，引风关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 人员未注意到 | 人的原因 | 及时开开 | 及时关注引风状态 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:10:33
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 乙腈体系放置在无引风位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 未及时放入溶剂柜 | 人的原因 | 及时提醒放入溶剂柜 | 后续组会强调 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:11:10
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 废液桶漏斗未加静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 实验室人员意识不足，废液桶知道需要接静电卡子，但漏斗未接静电卡子 | 人的原因 | 现场整改 | 实验室例会培训，漏斗和废液桶均需连接废液卡子 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:11:29
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 超声缺少“严禁使用有机溶剂”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员5s意识不足 | 人的原因 | 提高人员意识，粘贴标牌 | 提高人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/8 9:24:23
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 漏斗白色痕迹未清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 提高人员5S意识，及时清理 | 提高人员5S意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/8 9:24:35
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 解瑞霞能力矩阵未更新 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员EHS意识不足 | 人的原因 | 提高人员意识 | 提高人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/8 9:24:49
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 李雅雯挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 新员工，操作意识问题 | 人的原因 | 立即整改 | 专门强调，警告，后续出现问题处罚 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:11:48
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 305-3-1一甲胺水溶液在实验室过夜储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 经调查，不是甲胺纯溶液，是AMA溶液，没有及时更新标签 | 人的原因 | 立即整改 | 组会通报该违规行为 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:12:21
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 油浴锅CMMD-304-10插头锈蚀，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 设备使用频率较高， 设备腐蚀严重，内部巡查未及时发现 | 设备设施原因 | 立即更换 | 组会通报，让实验人员养成使用前检查的习惯，并派专人定期检查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:12:43
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 304 | 非沾染物垃圾桶内有沾染物垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 对相关人员进行培训 | 组会着重强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:13:11
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 304 | 吴伟明挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 对相关人员进行培训 | 组内着重强调 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:13:34
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 304 | 废液桶漏斗未加静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 组内强调 | 加强培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:13:56
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 陈风锋寻找样品时未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 操作规范意识不足 | 人的原因 | 及时培训和强调 | 增强组会强调 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/9 11:37:02
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-403 | 使用塑料桶进行正庚烷体系匀浆，未使用氮封，未考虑静电防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6249-陈德权 | ALS6249-陈德权 | 否 | 意识不佳，未考虑到氮气保护和静电连接问题 | 人的原因 | 培训，经过寻找，并未找到合适铁桶作为匀浆桶，连接氮气尾气后继续匀浆 | 购买匀浆桶并培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/6 10:56:11
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-403 | 人员进入步入式通风橱操作，劳保建议佩戴全面罩做防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6249-陈德权 | ALS6249-陈德权 | 否 | 意识较差 | 人的原因 | 立即整改，现场监护完成后续操作 | 培训，晨会组会强调 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6249-陈德权 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/6 10:56:40
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 11号通风橱玻璃容器无二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 人员操作习惯问题 | 人的原因 | 无 | 对于该通风橱负责人进行了强调，后续持续跟踪该类问题的发生 | 无 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:14:19
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 废液桶漏斗未加静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 值日生未有效检查 | 人的原因 | 立即整改 | 周会强调，定期巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:14:47
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 适配器表面溶剂腐蚀开裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 |  | 经过调查，暂无人员承认。猜测是使用过程中放在台面，其他人有溶剂在台面未擦干，导致表面被腐蚀的情况。 | 人的原因 | 通过初步评估，表面被腐蚀，但实际未有可能漏电风险。 | 提交预算采购 | 300 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/7/6 10:56:53
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 喷干电源线插头未压实 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 接线插头 | 人的原因 | 已现场整改 | 对使用人员进行培训，组会培训 | 无 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:15:39
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 抽滤未加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 |  | 实验人员对公司抽滤执行不到位。存在侥幸心理。 | 人的原因 | 已现场整改 | 组会培训 | 无 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:16:36
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 243 | 人员操作未将挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | 否 | 过于专注于操作，未能执行好通风橱下拉的规定 | 人的原因 | 立刻纠正，并进行口头教育 | 晨会强调 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS14456-徐博 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:18:12
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 通风橱内储存氢气，氢气检测器未开机，未张贴警示标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员忘记开启 | 人的原因 | 现场整改 | 对于员工培训，组内传达 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:18:37
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 232 | 通风橱挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13453-韩世启 | ALS13453-韩世启 |  | 个人安全意识薄弱，通风橱拉高后未及时，加强安全培训 | 人的原因 | 增加日常巡查 | 禁止在通风橱前坐下 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS13453-韩世启 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:18:54
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 244 | TJ4-DW-LCMS-002仪器漏液未及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS15121-陈智新 | ALS15121-陈智新 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/3/19 18:09:33
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 232 | 废液桶跑冒滴漏未及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13453-韩世启 | ALS13453-韩世启 |  | 到废液人员在倒完废液后未停留观察，导致溶液溢出未发现 | 人的原因 | 增加日常巡查 | 人员培训 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS13453-韩世启 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/19 18:09:33 | 2026/5/20 16:19:26
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 5-303 | 高低温一体机回管有常开标识，未锁定（低风险） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 |  | 设备无相关配置，之前的扎带固定脱落 | 设备设施原因 | 按EHS 裴绍帅建议，报修，在开关上面打眼，固定。 | 建议EHS后面，让采购买带锁死的高低温，从根源解决该问题 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/19 17:35:41 | 2026/7/15 16:51:36
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间新生效Checklist仅适用FX2厂区，但新版本编号及适用厂区均未进行修改，后续需进行修订 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 版本修订时未关注适用范围调整 | 方法原因 | 此次Checklist修订后只是少量外印，已将存在的问题整理和反馈，下次外印前对修订内容和版本号及适用范围进行校对后外印。 | 完善Checklist修订和校订流程，并执行厂区审批后再外印执行车间发放。 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 17:20:02 | 2026/3/22 16:08:40
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,FX2541-左特,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间新生效Checklist仅适用FX2厂区，但新版本编号及适用厂区均未进行修改，后续需进行修订 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 下发的新版ck适用范围未进行勾选 | 方法原因 | 新版ck已进行修订并添加印刷月度预算完毕，最新版到货后进行更换 | 后续涉及新修改记录在评估阶段即加入整改项中跟踪 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/19 17:20:02 | 2026/3/26 17:12:02
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,FX2541-左特,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间二层902-R21釜旁设备转交确认书上签字不全 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备转交确认书上签字确认不及时 | 人的原因 | 责任人根据FX2生产车间奖惩管理条例第5条，扣除工作奖金50元 | 谁操作谁负责记录书写，谁转交谁负责签字确认，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/19 17:20:02 | 2026/3/26 17:16:10
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,FX2541-左特,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间二层泵房吸收液检查CK建议装订成册，避免丢失 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 泵房吸收液检查CK较零散，易造成丢失 | 方法原因 | 月度预算已进行泵房吸收液检查CK提交定做，到货后逐步进行更换处理 | N/A | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/19 17:20:02 | 2026/3/26 17:16:32
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,FX2541-左特,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间二层洁净间外液压压滤罐新旧CK同时存在，新版已生效，旧版需清除 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 新版ck下发后，旧版ck回收不及时 | 人的原因 | 已将该压滤罐旧ck回收完毕 | 涉及新版文件下发，旧版文件第一时间进行收回，车间同类问题进行排查处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/19 17:20:02 | 2026/3/26 17:16:49
2026/3/19 | 日常巡查 | 承包商排查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼2层D级区施工现场，欣禾圣世带入厂内的安全带无法辨认生产日期，防爆灯两个其中一个未粘贴入厂检查合格签，承包商群内已告知注意红线依然违规，请下发奖惩。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 工器具未使用、现场已停工 | 人的原因 | 不合格设备及时退厂 | 不合格设备及时退厂 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/19 16:38:58 | 2026/3/25 15:11:54
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 135实验室 | 研发人员使用清洁工具对玻璃三角瓶进行清洗时未佩戴绿丁腈手套 正确做法：使用清洁工具对玻璃三角瓶进行清洗时需佩戴绿丁腈手套，防止割伤 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员劳保意识不强 | 人的原因 | 立即纠正其操作 | 晨会强调，对操作人进行培训 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/19 16:07:07 | 2026/3/20 9:05:38
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M6/9 | 2层走廊洁具架对面棚顶喷淋头锈蚀，溅水盘变形，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已进行除锈 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:56:34 | 2026/3/21 6:40:20
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M7 | 3层3-29反应区内R15釜旁灭火器无标识牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 脱落后未及时粘贴 | 方法原因 | 已粘贴 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:53:40 | 2026/3/21 6:39:48
2026/3/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M7 | 3层走廊3-30反应区的钥匙箱对面棚顶喷淋头无装饰盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 装饰盖脱落 | 设备设施原因 | 已通知保全进行安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:50:49 | 2026/3/22 6:17:42
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼3-15间 | 静电卡子损坏，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后损坏，检查不到位导致未更换 | 人的原因 | 更换静电卡子 | 每月定期检查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:28:16 | 2026/3/25 11:18:11
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼3-15间 | 516-ATC02高低温介质出口（反应釜点位1）快开卡子渗漏导热油。正确做法：及时处理紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 |  | 设备使用过程中涉及高低温切换，容易漏油 | 设备设施原因 | 更换四氟垫为硅胶垫，并排查其他可能原因 | 设备出厂前排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:28:16 | 2026/3/25 11:18:28
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼二层 | 二层南侧火灾显示盘松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 仪表盘底座固定不牢固，螺丝脱落 | 设备设施原因 | 重新打孔安装螺丝 | 后续类似安装严格确认螺丝大小及固定紧固程度 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:28:16 | 2026/3/25 11:18:46
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼4-06间 | 4-06间，TJ4S-517-R01-TCU01机械压力表隔离阀压在非LOTO情景下，使用了LOTO的锁具。正确做法：更换锁具 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员使用锁具前未确认检查锁具用途 | 人的原因 | 已经去除专用标识，该锁具按照普通阀门锁管理 | 后续使用锁具前检查确认，确保锁具使用正确 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:28:16 | 2026/3/25 11:19:03
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼三层空调机房 | 三层空调机房吉林医药，电箱未点检 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员检查配电箱及电气线路一楼记录叉选 | 人的原因 | 补充记录完成 | 对施工人员 及监护人强调培训，每日检查记录复核 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 15:28:16 | 2026/3/25 11:19:24
2026/3/19 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 7号楼楼顶 | 桥架盖板缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | AMM0242-刘志强 | ALS13685-黄金来 | 否 | 施工后未及时恢复桥架盖 | 方法原因 | 安装桥架盖 | 施工后检查并及时恢复现场 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/19 14:53:44 | 2026/6/15 8:50:22
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 综合楼 | 微生物空调间的报警蜂鸣器使用消音按钮的防护罩遮挡，影响报警的声音传递，请关注人员作业的规范要求 | 能力意识 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 人员在空调维护时将防护罩放在报警灯上，维护完成后后未及时恢复 | 人的原因 | 防护罩恢复原位 | 加强人员要求 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 13:27:27 | 2026/3/22 15:37:12
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间发酵间 | 取样托排上残留污渍未清理干净 正确做法：取样后立即清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 下罐人员未及时清洁 | 人的原因 | 立即清洁 | 对班组进行早会宣贯 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/19 13:25:18 | 2026/3/20 9:03:15
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼中试后处理 | 126实验室人员在中试车间操作时物料暴露未密封处理 正确做法：物料需要气味保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 立即整改 | 加强培训和5S检查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/19 13:23:28 | 2026/3/20 17:40:09
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间发酵间 | 压力表本月到期提醒勿忘校验 正确做法：效期内提前校验。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 有效期为3月31日，新表已去校验 | 设备设施原因 | 立即催文员 | 后期会及时跟踪 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/19 13:21:00 | 2026/3/20 9:03:59
2026/3/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R05釜人员拆卸釜的搅拌外防护罩刷漆，但设备正在使用，已沟通人员齐帅恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 方法原因 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:47:29 | 2026/3/21 2:04:59
2026/3/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 监控回放：03/18 13:26 410-FD03清洗筛板上有明显白色物料痕迹，人员王培志未佩戴劳保，已沟通单主任面谈处理； 监控回放：03/18 00:26人员运输到410-R17釜前一个200L桶，至06:20这个桶开始放桶的过程中，做200L桶CK没有找第二人复核。已沟通单主任核查责任人及核实面谈。 | 行为/操作 |  | 公司红线 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 方法因素，以培训 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:45:47 | 2026/4/2 10:28:26
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 734实验室 | 1、层析柱增加静电导出设备，预防人员静电点燃溶剂（1、玻璃柱体外增加金属环、铜丝等；2、柱子内增加导静电棒，插入体系内导出静电）；2） 目前的敞开式玻璃柱上端 最好不要使用塑料袋密封（其摩擦等容易产生静电），可以考虑使用铝箔纸等易塑性的密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰 | 否 | 对于公斤级实验室的整体规划调整 | 设备设施原因 | 开会沟通进行处理 | 开会沟通商量方案 | 未知 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3085-彭秀丰 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/6/29 10:08:38
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 734实验室 | 2、 步入式通风橱的挡风玻璃门的推拉位置（手接触位置）直接导静电，预防人员静电点燃溶剂； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰 | 否 | 公斤级实验室整体的管控 | 设备设施原因 | 下周开会沟通处理方式，沟通设备部门，这里无法改造 | 下周开会沟通处理方式，沟通设备部门，这里无法改造 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/5/25 13:27:50
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 734实验室 | 3、玻璃釜压力表、泄压阀等需要进行校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰,AMM2982-苏晓会 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰,AMM2982-苏晓会 | 否 | 公斤级实验室大反应釜的管控 | 设备设施原因 | 接到反馈无需检验 | N/A | 未知 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/5/25 13:21:31
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 734实验室 | 4、 预防泄漏收集槽从目前塑料材质的 改为白钢材质并接地（一方面是静电，另一方面如果泄漏着火，预防泄漏槽着火损坏，形成流淌火，扩大着火面积）； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰 | AMM3255-张峻,AMM3085-彭秀丰 | 否 | 公斤级实验室整体的管控 | 设备设施原因 | 采购白钢材质的槽子 | 采购白钢材质的槽子 | 未知 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/6/29 10:09:12
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 734实验室 | 5、734 实验室每个立式通风橱增配一个灭火器，一块防火布 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 通风橱改造过未增设消防设施 | 环境原因 | 每个通风橱配置2具5KG手提干粉灭火器，增加一个防火毯 | 原实验室房间内已配置4具8KG灭火器 | 500 | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 | AMM0048-宗文清 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/3/20 13:56:00
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 618实验室 | 6、物料管理：1）检查中发现 EHS 重点关注化学品存放在塑料袋子里，需要确定哪些可以在塑料袋中存放，哪些不行；2）明确防爆冰箱管理方式，将检查项、检查周期、责任人、监督人，粘贴到冰箱上，有利于提升责任心 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 1. 一般终点关注化学品的包装主要以库房分装材质为准；2. 制度制定需进一步完善 | 方法原因 | 进行二次包装封存；设置冰箱检查表格，贴在醒目位置 | 后续我们会根据物料性质，比如说是否易吸潮或者挥发，进行二次包装封存；冰箱检查规则细化，检查项、检查人员、检查周期固定 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/3/25 13:10:19
2026/3/18 | 其他巡查 |  | EHS集团天津地区负责人TJ3实验室评估问题项 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆,ASH0997-朱劲松 | 618实验室 | 7、分析室做灼烧残渣实验室的 通风橱尾气状态需要查看状态是否异常 是否有明显的痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2477-杨博茗 | AMM2477-杨博茗 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/19 11:42:34 | 2026/3/19 11:42:34
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 防爆电气专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 设备部 | 防爆电气设备定期检查由电工使用红外热像仪检查并记录 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0658-刘俊楠 | BDH0135-张羽霄 |  | 电工每月对配电柜等进行红外测温 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/19 10:22:19 | 2026/3/30 9:50:04
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 防爆电气专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 设备部 | 防爆电气设备连续监督检查表未执行 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0658-刘俊楠 | BDH0135-张羽霄 |  | 设备设施检查不到位 | 方法原因 | 防爆设备设施检查及时进行记录 | 加强人员培训，执行公司要求 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/19 10:20:38 | 2026/4/12 13:45:03
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 防爆电气专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 车间更衣室无线AP密封口丝堵松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | BDH0145-李国犇 | FX1345-齐大志 |  | 密封口丝堵松动 | 设备设施原因 | 现场已禁锢完毕 | 排查其他无线AP，重新进行固定 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/19 10:17:17 | 2026/3/22 15:15:35
2026/3/17 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 2-209 | 赵子强,ALS12931使用叔丁醇钾固体（高危险化学品），未通过ELN进行报备NBK013258-18，NBK013258-14，NBK013258-20，NBK013258-21，NBK013258-22，NBK013258-25，NBK013258-26，NBK013258-27， NBK013258-28，NBK013258-30（低风险23条*10） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员不知道报备原则 | 人的原因 | 无法纠正 | 1）群内强调 2）03/20/2026开晨会邀请EHS参与 3）03/20/2026对ELN进行查验，无问题 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/3/19 9:38:09 | 2026/4/14 17:40:45
2026/3/17 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-308 | 实验室人员在称料和投料时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，有探头行为（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS0332-张东东 | ALS0332-张东东 | 否 | 个人意识差，未及时下拉通风橱 | 人的原因 | 实验室内部强调安全操作的合规性 | 实验室内部强调安全操作的合规性 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 9:36:10 | 2026/3/25 9:37:23
2026/3/17 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-106 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，并未佩戴防护面屏，头探入通风橱内（低风险） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 责任人张章。图当时正在改设备，桌面上没有化学品，但桌子下面确实有化学品，我们内部强调的是，通风橱里面有反应，有化学品的情况下不要探进去操作。当事人只看到桌面上的情况了，忽略了桌面下面的化学品情况。 | 人的原因 | 作为案例，进一步强化对这一规定的理解 | 事业部管理会上也提出了这一现象，在事业部内时有发生，会议上强调除了纠正行为习惯以外，加强实验室管理人员的参与力度，切实起到管理作用，不能视而不见。另外，增加面屏数量，放在更加方便的位置，便于取用。 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 9:34:31 | 2026/3/20 9:13:21
2026/3/18 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 236 | 15:00，04通风橱抽滤未加缓冲装置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/18 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/19 9:28:44 | 2026/3/19 9:28:44
2026/3/18 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 305 | 15:53，08通风橱三个加热反应冷凝水未开；水管未加拉扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/18 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/19 9:28:44 | 2026/3/19 9:28:44
2026/3/18 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 241 | 18:41，实验室有一二级过夜反应，过夜反应状态告知卡未划改； 01通风橱反应过夜单误填为308-01（已沟通负责人重新提交） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/18 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/19 9:28:44 | 2026/3/19 9:28:44
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间R01转移至Ce01放料/Ce01-Tr01转移至R27母液转移物料转移记录未复核，转移操作人李淑魁 三车间物料转移记录未更新，缺少分支、阀门等检查要求。已告知刘桐序 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 母液转移CK未进行更新 | 设备设施原因 | 已进行更新，旧版进行回收 | 已进行更新，旧版进行回收 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:29:34
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间三层物料转移记录转移终点未写明，转移操作人:钱嘉乐 复核人:苏伯恒 二车间R22转移至Ce05/Ce05转移至R20物料转移记录未复核，转移操作人魏文强 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经确认人员确实复核了，忘记签字。提醒人员下次注意。 | 人的原因 | 以对人员进行提醒，并全员进行强调处理 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:29:21
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层辅助间内碾料白色物料暴露严重&间外门口有大量白色脚印 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 粉料过程少料粉尘暴露导致 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | 人员进行强调，操作现场过程中出现物料暴露及时清理现场，解决异常后再进行后续粉料 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:31:40
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R05-Tr01下口管路末端阀门人员走路易碰开，建议增加盲板 已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接受罐下方未安装盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:31:56
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-Tr016接收罐液位计下法兰连接处液体渗漏痕迹 已告知刘桐序 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 碰撞导致液位计下口渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:32:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 设备部 | 三车间四层103-R06/R07磁力启动器下防爆接线盒堵头松动盒&防爆挠性软管连接处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 进行重新紧固 | 对挠性管连接逐步排查紧固 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:32:23
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 七车间 | 七车间三层R02釜转移分液水相时，管路法兰间有液体渗漏，车间需要进行调查。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路未进行试密，交接班忘记交接 | 人的原因 | 重新紧固试密 | 车间班前会通报，对于管路试密使用重新要求 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/22 18:32:38
2026/3/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放03/18/2026，01：54七车间四层连续反应区人员插底管放入桶内前未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员调试插底管长度是否可用，忘记连接静电 | 人的原因 | 责任人重新强调 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 8:07:41
2026/3/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放03/18/2026，20：25一车间Fd03间内人员将插底管放入200L桶内前未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员制度要求执行不到位 | 人的原因 | 人员进行面谈，下发奖惩 | 车间进行通报，明知故犯的行为必受严惩 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 8:08:11
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间9455项目设备链排查： 1.四层回收甲苯暂存罐插底管静电导线断开.已沟通班长连接； 2.四层换热器循环泵开关电箱的接地线断开已告知车间人员； 3.四层主原料罐下口阀门法兰缺少静电跨接； 4.三层R20釜紧急排空管路缺少标识； 5.一层两个压滤罐的静电导线采用缠绕式连接并且流体过滤器缺少固定静电导线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备标准不足导致 | 人的原因 | 现场进行处理， | 对设备准备组设备准备标准进行培训，现场做好监管 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 8:08:34
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层101-R13-Tr01无压力表、一车间三层101-R28-Tr01/02未安装减压阀、101-R31对面1000L储罐未安装氮气减压阀，压力表未悬挂c类标签，无液位计、0012产品罐未安装氮气减压阀，压力表故障需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备标准不足导致 | 人的原因 | 设备进行维修处理，标签进行添加 | 对设备准备标准进行培训，现场做好监管，接收罐临时使用从视镜检查。采买液位计 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:11:42
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-Tr07减压阀安装未经过氮气管路、102-Tr016未安装减压阀，液位计上限标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经排查发现现场有减压阀，两个罐使用同一个减压阀，液位上限标签时间长了掉了一半 | 设备设施原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:11:53
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-Tr016压力表未悬挂校验标签，液位计下口排净阀门有渗漏、103-Tr025压力表接在氮气管路上，无表弯无校验标签、103-Tr018氮气源在尾气管路上，压力表缺少校验签无表弯无液位计、三车间三层103-Tr020液位计上限标识脱落、103-R09/12-Tr01压力表无表弯无c类标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压力表未粘贴合格签 | 设备设施原因 | 粘贴合格签 | 粘贴合格签 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:12:02
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层101-R13-Tr01旁地面穿层孔洞未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 孔洞未及时封堵 | 环境原因 | 已完成封堵 | 现场巡查发现及时安排整改 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:12:19
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间反应釜下口阀门均未配置阀门锁与checklist不符 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 车间暂未进行购买 | 方法原因 | 人员控制 | 对于异出问题申请上锁管控 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:12:28
2026/3/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现03/18/2026 20:40，一车间一层101-FD03人员断管有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员对制度要求履行不到位，管路未执行吹扫 | 人的原因 | 人员进行面谈完毕，下发奖惩 | 车间进行通报，违规必严惩 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:12:37
2026/3/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现03/19/2026 03:20-04:00，三车间四层人员投料操作管路未进行试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未进行试密 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 8:40:12 | 2026/3/21 17:12:46
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R15釜北侧围堰内902-T159储罐人孔上多个人孔卡子松动状态 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐使用前连接反应釜整体进行负压试密未见异常，储罐低温使用过程垫片收缩出现螺栓松动情况 | 设备设施原因 | 现场人员重新进行紧固完成 | 1.车间内设备涉及低温、高温设备使用，设备准备过程执行冷紧、热紧 2.车间内其他设备进行同类排查未见异常 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:08:53
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐区，袋式过滤器U0101压力表缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境标签被大风吹掉 | 环境原因 | 已对仪表进行检查并补充新的标识完毕 | 检查现场其他袋式过滤器压力表标识是否存在缺失，一并进行补充 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:11:19
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区，氮气吹扫溢出桶时，排空阀处尾气筒脱落，现场有气味吹出。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 吹扫时气量过大导致脱落 | 方法原因 | 现场人员已将脱落尾气重新连接完毕，对当事人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 人员吹扫储罐时注意氮气流速观察尾气连接情况并加以固定避免脱落造成气味异常 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:11:33
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间一层101-R26釜下口，夹套进水管路拆除后添加盲板。盲板处有液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路法兰接口腐蚀，与四氟垫片接触面存在锈蚀凹凸紧固后咬合不严密出现渗漏 | 方法原因 | 已将R26下方夹套进水管路法兰锈蚀进行重新清理，并更换垫片后进行紧固。 | 与设备组进行要求，对于老旧管路维修处理时，法兰接口面锈蚀提前清理干净，避免紧固不严密。 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:11:48
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间取样间 | 一层北侧取样间外，分装三甲基铝/正己烷溶液现场的氩气钢瓶从瓶嘴处漏氩气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 | 否 | 1、氩气钢瓶在物料分装前即发现瓶嘴漏气，随后更换新的气瓶 2、氩气到货后，车间人员对气瓶做了瓶内气体含量检测。此种检验方式因瓶嘴无需开启多大导致无法测出气瓶瓶嘴上方的漏气点 | 物料原因 | 更换合格气瓶用做分料使用 | 此气瓶为锦州鞍锦气体厂气瓶，后续取消和此供应商的合作，此气瓶退货 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/19 9:44:21
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层东北侧，902-F026压滤罐体静电接地线，接地线缠绕在罐体上未用螺栓压紧。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备人员安全隐患意识淡薄，静电接地连接不规范 | 人的原因 | 安排责任人重新进行连接，并进行重新培训，内部处罚 | 1.车间内静电接地连接标准重新进行培训 负责人：设备副主任 2.其他设备设施静电接地连接情况进行同类排查未见异常 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:12:01
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R41釜旁氮气干燥塔下口阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作过程误碰下口阀门导致阀门开启，存在吸潮风险 | 人的原因 | 发现后现场处理完成 | 1.车间内干燥塔使用后检查连接阀门关闭正常，固定存放 2.干燥塔定期更换干燥剂，确保满足使用要求 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:12:17
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R06釜旁二次冷凝罐，乙二醇回管路法兰处有乙二醇渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 夹套冷媒临时气源管快开插头咬合不紧密 | 设备设施原因 | R06旁二次冷凝罐使用结束，已将临时冷媒管路拆除，待罐内溶剂放空后转移出车间。现场操作人维护处理不及时，当日5S绩效最低档。 | 使用后的设备夹套冷媒及时关闭，不用的管路及时拆除，设备处理后转移出车间外存放。 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:53:55 | 2026/3/22 16:12:31
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04阀门58下管路上静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:22:52 | 2026/3/23 13:21:01
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04穿层转移管路静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致 | 方法原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:22:52 | 2026/3/23 13:21:13
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-E02左侧视镜处静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:22:52 | 2026/3/23 13:21:28
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼1-10合成间1200-R03搪玻璃反应釜正在减压浓缩，搅拌已启动，用作临时防护使用的尼龙网翘边，缝隙较大，存在机械伤害风险，与现场人员强调远离此位置。钉钉沟通于波主任及时安排人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 固定变形 | 设备设施原因 | 已重新安装处理防护 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 11:32:20
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼903-FD02-TR01接收罐尾气管路一处垫片轻微移位，需要进行复位。现场沟通当班副主任刘爽，安排人员进行复位，并强调安装及检修时应当注意垫片的安装及使用情况，确保密封完好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，设备准备及机修安装管路人员安装后未确认状态，已安排整改，并对人员进行传达 | 方法原因 | 已整改 | 传达培训 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 17:40:42
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼外围 | 现场巡查发现7号楼西侧物料桶倾斜悬空，沟通副主任重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定方式不牢靠 | 人的原因 | 已要求副主任重新固定 | 特殊吹扫的提前进行固定吹扫完毕及时清理 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/21 9:34:52
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼4层1车间701-R06反应釜旁流体过滤器压力表缺少上限标识，需要添加，现场沟通当班副主任及时增加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用时红线脱落 | 设备设施原因 | 已要求分管人员重新张贴 | 要求人员进行排查整改，日常下发时注意检查维护 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/21 7:04:36
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现802-R05反应釜固定插底管快开卡子与反应釜属于直接接触，阀门常开，快开卡子使用开口三瓣型卡子，根据《TJ3 安全生产操作手册》快开卡子使用标准要求，与压力容器直接接触的快开口需要使用重型卡子或者闭口三瓣/两瓣快开卡子进行紧固。同时插底管缺少“已添加延伸管”标识，现场已沟通当班班长整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员未按照要求选择卡子类型 | 人的原因 | 卡子已更换为封口卡子 | 车间内强调标准要求管理人员加强巡查监管 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/21 7:04:56
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼4车间平台下压滤罐正在打压试密中，压滤罐上固定视镜螺栓处有气体漏出，现场沟通当班班长停止打压，排压后检查原因，反馈为视镜垫片变型。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备垫片变形导致气密性差人员试密过程中未及时发现 | 设备设施原因 | 已更换垫片打压试密合格 | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/25 7:17:25
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼3层3车间903-R03-Tr01接收罐压力表示数为0.04MPa,现场检查接收罐未使用，沟通当班副主任反馈为接收罐未使用，原因为压力表损坏，需要进行校验。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收管未使用，压力表异常，已安排重新更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/21 7:05:21
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼904-R01反应釜电子压力表与反应釜直接接触，快开卡子使用开口三瓣型卡子，根据《TJ3 安全生产操作手册》快开卡子使用标准要求，与压力容器直接接触的快开口需要使用重型卡子或者闭口三瓣/两瓣快开卡子进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维保人员在更换压力表后未按照要求进行使用闭口卡子，已安排更换，并对人员进行传达 | 方法原因 | 已更换 | 传达培训 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/21 7:05:48
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 巡查期间提问7号楼高富坡班组操作工魏振远化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题均回答准确，熟知试密操作和试密合格标准。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 巡查期间提问8号楼王斌班组操作工宿晓彬化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题均回答准确，熟知试密操作和试密合格标准。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查期间提问9号楼乔阳阔班组操作工赵盼盼化学品泄漏管控相关问题，提提问2项问题均回答准确，熟知试密操作和试密合格标准。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 巡查期间提问8号楼王斌班组操作工杨金升化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题均回答准确，熟知试密操作和试密合格标准。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查期间提问7号楼张兰江班组操作工王立蒙化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查期间提问8号楼韩闯班组操作工王少显化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 巡查期间提问12号楼朴志班组操作工王凯化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查期间提问9号楼孟一阳班组操作工韩松化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知临时管路拆除前需要执行哪些步骤，掌握良好。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/19 7:19:09 | 2026/3/19 7:19:09
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R08减速机接地线使用单根铜线之间缠绕，需要使用线鼻子连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 线鼻子损坏 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:00:32 | 2026/3/23 14:45:53
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R07接收罐尾气视镜缺少跨接 302-R06接收罐尾气视镜缺少静电跨接 302-FD05接收罐尾气视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 静电跨接缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:00:32 | 2026/3/23 14:46:15
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层薄膜前两个搪瓷接收罐缺少接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 搪瓷罐移动后未及时添加 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:00:32 | 2026/3/23 14:46:41
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间19接收罐后方13接收罐转移10立管路法兰有渗漏，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路长时间使用后法兰处松动 | 设备设施原因 | 已进行清理重新紧固 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:00:32 | 2026/3/20 1:38:08
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层14下口右侧墙边洗眼器接水盘底部断裂，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 接水盘破损 | 设备设施原因 | 已领取新的待到货后安装 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:00:32 | 2026/3/22 6:51:37
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R12加料车上有活性炭粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 投料未清理干净 | 物料原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 7:00:32 | 2026/3/20 1:38:27
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-19通风橱，现场温度探头未进入反应体系，现场已经恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM3203-孟卫华 |  | 数显探头调出 | 人的原因 | 插到体系中 | 在实验室强调检查数显的状态 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/25 6:46:40
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 617实验室 | 617-02通风橱，洗瓶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 长期使用标签腐蚀脱落 | 设备设施原因 | 白班已联系文员重新打印黏贴 | 提前打印标签备用，脱落即使贴新标签 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/21 7:06:07
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 617实验室 | 617-20通风橱，有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 少量物料残留未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 对人员进行培训组内晨会也会再次强调 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/21 7:06:20
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 603AR理化室 | 603AR理化室台面赃物，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 不是物料洒落，是拖拽干燥器产生的划痕，已经及时清除 | 人的原因 | 不是物料洒落，是拖拽干燥器产生的划痕，已经及时清除 | 已告知分析员要采取抬取操作不要拖拽干燥器，同时实验室每日巡查时要注意检查这个台面 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/23 7:29:30
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 603AR理化室 | 603AR理化室tj2-oven-008烘箱，设定温度80℃，实际温度20℃，升温异常，建议报修，已将现场情况跟肖学菊沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 设备故障导致无法升温 | 设备设施原因 | 今日仪器组已经维修好该设备 | 已告知分析员不要卡在下班点开启过夜反应实验，同时使用烘箱要确保仪器状态良好，升温到指定温度后可以维持，再使用 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/23 7:29:50
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-06通风橱，台面湿润，疑似有导热油洒落台面，且部分实验器材有白色固体残留，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 导热油洒落后进行了清理，未使用溶剂擦拭，未彻底清理干净，部分器材有白色颗粒，因使用了氯化钠水溶液洗涤，在清洗器材的时候，认为已经清洗干净，实际未清洗干净，水干后，盐析出 | 方法原因 | 已使用庚烷将导热油彻底清理干净，多次使用水洗涤设备，保证盐水被洗涤完全 | 对当事人进行了培训和强调 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/23 7:30:20
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 623冻干间 | 623冻干间，张天宇登记的物料，承装的玻璃瓶开裂，电话已将现场情况跟本人沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 通过现场处理来看，应有其他人通过外力碰碎 | 人的原因 | 立即关闭阀口，取下瓶子进行处理 | 定时安排人进行安全确认 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/23 7:30:45
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732-15通风橱有物料残留，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将洒落物料清理掉 | 组会强调，洒落物料需要及时清理 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 6:48:30 | 2026/3/23 7:31:00
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间临电箱未配备灭火器。正确做法：临电箱处应配备灭火器。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-17间临电箱未配备灭火器。正确做法：临电箱处应配备灭火器。 | 人的原因 | 正确做法：临电箱处应配备灭火器。 | 正确做法：临电箱处应配备灭火器。 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/22 8:42:01
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间屋内有危化品时门未关紧。正确做法：及时关紧，避免扩散污染。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-15间屋内有危化品时门未关紧。正确做法：及时关紧，避免扩散污染。 | 人的原因 | 正确做法：及时关紧，避免扩散污染。 | 正确做法：及时关紧，避免扩散污染。 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/31 20:51:30
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 4号楼3-04间物料拖车挡住关门路径。正确做法：及时移走，确保门常闭。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-04间物料拖车挡住关门路径。正确做法：及时移走，确保门常闭。 | 人的原因 | 正确做法：及时移走，确保门常闭。 | 正确做法：及时移走，确保门常闭。 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/22 8:41:50
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 4号楼4-63物流中转间内一桶物料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-63物流中转间内一桶物料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 人的原因 | 正确做法：及时连接。 | 正确做法：及时连接。 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/22 8:41:41
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 10：44 12号楼四层北预留区施工方人字梯无人扶梯，已沟通现场人员整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 人字梯使用需要人员扶持 | 人员培训 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/31 20:23:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼二层 | 13：51 11号楼2-14间施工人员未佩戴防护眼镜，已沟通现场人员整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员未佩戴防护眼镜 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 加强特殊作业及承包商管理 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/31 20:23:30
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼二层 | 14:02 11号楼2-14间切割作业现场有纸箱，已责令停止切割作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 切割作业附件有纸箱子未清理 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 加强特殊作业及承包商管理 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/31 20:24:48
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼三层 | 03/18/2026 4:22 12号楼4-11间全面罩用完未密封保存。正确做法:全面罩不用后需清洁密封保存，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 全面具密封 | 人员培训 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/31 20:24:31
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：09 4号楼4-41间CMM-403-GB01手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间CMM-403-GB01手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/23 6:56:04
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：47 4号楼2-04间电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 22：47 4号楼2-04间电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加。 | 人的原因 | 正确做法:及时添加。 | 正确做法:及时添加。 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/25 18:52:10
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22 :10 4号楼4-41间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 人的原因 | 正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/23 6:56:21
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：26 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看。 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/23 6:56:33
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 1：22 11号楼4-01门斗间，照明灯有一个灯管不亮了，需要尽心进行维修。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/28 8:44:26
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 1：28 11号楼3-2间，引风罩使用后风阀未关闭，已沟通现场人员关闭。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/28 8:44:10
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 2：14 12号楼3-48间，空呼接头处未添加防尘壳，为避免污染，应及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 增加防尘盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/28 8:42:51
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 23：38 4号楼4-43间，人员在拆除插底管过程中未佩戴全面罩且未使用引风罩，气味易扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间，人员在拆除插底管过程中未佩戴全面罩且未使用引风罩，气味易扩散。 | 人的原因 | 正确做法：拆除插底管过程中佩戴全面罩且使用引风罩 | 正确做法：拆除插底管过程中佩戴全面罩且使用引风罩 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 4:27:30 | 2026/3/20 12:27:48
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查物料平台上方管廊管路有地漏、已沟通现场班长张德斌安排检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管廊滴漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 2:37:32 | 2026/3/20 2:34:31
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 18车间交接班巡查记录昨天零点班记录空白 班组安全活动二月份的记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录空白 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 2:37:32 | 2026/3/20 2:34:44
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间四层薄膜E05转移中，液位计上下法兰的静电跨接脱落，罐下口的静电跨接没有合格签、三层走廊尽头两托盘物料遮挡消防设施、已沟通现场张德斌安排处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏，物料遮挡 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 2:37:32 | 2026/3/20 2:34:56
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间属地隐患排查记录，第一周的班组记录空白，还没补 今天四点班的交接班巡查记录，提前写了、责任人：马俊宇 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不到位 | 人的原因 | 已进行重新要求记录书写规范性 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 2:37:32 | 2026/3/20 2:35:09
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R24的视孔灯静电跨接断开、釜上聚乙烯管路法兰口有毛边、聚乙烯管与法兰口毛边接触处有破损、已沟通现场朱耀伟安排检查确认聚乙烯管是否可以继续使用 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 静电跨接使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 2:37:32 | 2026/3/20 2:35:22
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01间可燃气体报警器静电接地线松动状态，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电导线松动 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/23 14:46:27
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间接收罐下方地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/21 2:06:43
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层走廊灭火器标识脱落，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 拉扣老化 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/21 2:07:09
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层走廊药品箱内缺少棉签，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时排查 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/21 2:07:37
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层:Ce02接收罐液位计报警电箱静电连接处松动状态，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电连接处松动 | 设备设施原因 | 进行重新固定完成 | 车间整体同步排查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/23 14:46:33
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐乙二醇管路渗漏，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 乙二醇管路法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/20 14:57:17
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层01釜边穿层管路法兰有白色物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/20 15:01:53
2026/3/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层FD06接收罐液位计下方阀门法兰有渗漏痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/20 14:59:06
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M17 | 十七车间四层高温油炉静电连接线脱落，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 静电连接线断裂 | 人的原因 | 重新连接 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/20 16:51:44
2026/3/19 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M17 | 十七车间四层连续化可燃气体报警器固定螺丝松动状态，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 螺丝松动 | 人的原因 | 已紧固 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/19 1:32:56 | 2026/3/20 16:52:10
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间4层电梯前室里的两个防火门，一个把手损坏 另一个把手松动。需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系设备部出库后更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/25 6:44:14
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间4层4-04尾气间旁消火栓前有清洁车遮挡，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 保洁下班后，清洁车未安固定位置摆放 | 方法原因 | 已摆放到洁具架固定位置 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:56:24
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间4层应急药品箱创可贴数量较少，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 补充不及时 | 方法原因 | 已进行补充 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:58:26
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间3层应急药品箱酒精较少，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 药品箱补充不及时 | 方法原因 | 已补充 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:58:54
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间2层2-19，SB-B2-M6-02溢出桶上堆放杂物，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 保洁清理不及时 | 方法原因 | 已整改，已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:02:30
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间2层2-14旁没贴灭火器标识，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 标识损坏脱落未及时更换 | 方法原因 | 已更换重新粘贴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:59:19
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间2层2-12北墙灭火器有梯子遮挡，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 梯子使用后，未及时收起 | 方法原因 | 已收起 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:57:12
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间1层应急药品箱卫生条件较差，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 使用后摆放杂乱导致液体药品溢出 | 方法原因 | 已进行清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:59:39
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间1层1-19防火门把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系设备部出库后更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/25 6:41:53
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间4层消火栓箱里的灭火器绿签，没有放在卡套里 夹在灭火器瓶身。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 卡套损坏未及时更换 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 15:59:56
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间4层4-07防火门把手松动，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:00:14
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间4层4-27 溢出桶SB-B2-M7-07桶上放杂物，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 人员附近操作时临时放置 | 人的原因 | 已收起 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:00:29
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 7车间4层4#楼梯防火门闭门器损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:01:06
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 7车间4层4-07防火门闭门器损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:01:25
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 7车间3层3-29 R15南墙没贴灭火器标识，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 标识脱落后未及时粘贴 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:01:49
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 7车间2层2-22 没贴灭火器标识，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 吊装口刷漆，临时移动 | 方法原因 | 已通知6车间人员漆干后及时进行恢复 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 16:02:07
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 7车间1层 1-84防火门把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/25 6:41:27
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 7车间1层 1-83防火门把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/25 6:41:40
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M8 | 8车间1层FT05-tr01对面的柱子，没有B1签。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 否 | 长时间使用脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | 没有定期检查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 12:12:15
2026/3/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M8 | 8车间2层北侧走廊消火栓箱里的灭火器绿签，没有放在卡套里 夹在灭火器瓶身。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 否 | 进行检查完后未及时放原位 | 人的原因 | 已告知人员后续放卡套里 | 定期检查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 23:04:44 | 2026/3/20 12:11:23
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-109 | 14：46，02通风橱无人使用时，挡风玻璃未下拉至最低处（提醒15条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS5805-张清 | 否 | 安全合规意识不足，做实验时匆忙忘记下拉 | 人的原因 | 下拉通风橱挡板至底部 | 离开通风橱前再次检查挡板是否最低 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/18 20:10:36 | 2026/3/29 6:41:43
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11924-陈龙,ALS9672-代国丽,ALS13970-焦萌 | 5-301 | 使用前准备工作： 1，ELN登记高危险化学品醋酸硼氢化钠，邮件发出报备，四级工艺 2，现场准备了操作规程，且投料时有第二人复核。 3，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 4，破坏液氯化铵溶液准备齐全 (良好作业实践) | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/18 20:07:53 | 2026/3/18 20:07:53
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 材料表征实验室 | 15:27，党永欣在3楼XRD房间，粉尘柜操作OEB3固体物料，挡板未放下（低风险33条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS3081-石震 | ALS3081-石震 | 否 | 个人原因，不方便操作 | 人的原因 | 及时放下挡板 | 组内强调，使用称量柜时注意挡板放下后使用 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 20:04:05 | 2026/3/24 15:08:21
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2890-高笑,ALS6086-张雪丰 | 质谱2 | 15:24，引风罩未放到分析仪器样品瓶上方（提醒） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ACT1092-张海晴 | ALS4810-陈天宇 | 否 | 分析员放置样品瓶后，未及时将引风罩拉回；部分气质仪器进样时涉及到进样机械组件在样品盘上方旋转，引风罩须与样品盘保持一定距离，以防止进样机械部件碰撞引风罩。 | 人的原因 | 将引风罩拉至样品盘上方 | 向组内人员传达，在不影响进样机械组件运动的基础下，尽量将引风罩靠近样品盘上方 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS4810-陈天宇 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 19:57:27 | 2026/3/24 15:08:47
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-305 | 1-305-05过夜实验流程信息填写错误，过夜实验日期填写成03/17/2026结束。（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人：王亚伟。王亚伟填写时记错日期，当天是3/17，王亚伟以为当天是3/16，因此填错日期；复核人和审批人均为发现问题；并且，3/17 15点填写3/17 9点结束的过夜时间是有逻辑错误的，但系统没有识别时间逻辑错误的功能，无法辅助避免错误发生 | 人的原因 | N/A | 目前只能要求过夜实验填写人/复核人/审批人关注时间填写；3/19晨会作为案例给大家分享 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/18 19:53:04 | 2026/3/29 6:41:31
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-302 | 5-302-01通风橱内的平行反应仪温度设定100℃，频繁开机关机，打电话沟通电工进行查看，是平行反应仪的后尾插电源线老化松动，重插无果后，更换另外的电源线，问题得已解决，对换下的电源线贴签提醒实验室人员。（低风险96条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 设备问题 | 设备设施原因 | 已更换电源线 | 实验人员离开时认真复核，发现问题及时整改，保修 | 无 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/18 19:51:13 | 2026/3/29 6:41:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-209 | 21：20，2-209-07通风橱中过夜反应搅拌较为剧烈，四氟塞子晃出。与实验申请人沟通后，与电工一起断电处理。（低风险） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 1）推测为架子不稳固或受力不均 理由： 下班前17：18进行巡查，没有这个问题，夜班值班巡查没有这个问题 | 设备设施原因 | 现场断电 | 对内强调（03-18已完成），主要强调点：搭瓶子受力要均匀 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/18 19:48:51 | 2026/3/29 6:41:04
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 厂区环保互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼 | 二层动力间缓冲区，南通新华开预留口操作时插线板电线挂在脚手架上未架空 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | AMM4002-吕晓成 | 否 | 承包商对墙面开洞，临时将接线排挂在脚手架，识别不到位 | 设备设施原因 | 目前已摘除不合适线排 | 后续区域施工统一采用绝缘勾悬挂，不允许搭在脚手架上 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 17:40:11 | 2026/3/25 11:19:51
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 厂区环保互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 危废库 | 危废库的应急洗眼喷头处较脏，需要清理，做好应急的需求 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外设备，天气原因 | 环境原因 | 定期清理 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 17:23:24 | 2026/3/31 10:30:44
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 厂区环保互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 尾气管路 | 尾气管路的尾气标识需要更新、更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 新设备未验收 | 设备设施原因 | 及时贴签 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 17:23:24 | 2026/3/31 10:38:19
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层 | 承包商天津建嘉现场使用门式脚手架，脚手板未满铺； 正确做法：作业层脚手板应满铺、铺稳，不得有空隙、探头板； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前排查不到位 | 人的原因 | 作业层脚手板应满铺、铺稳，不得有空隙、探头板； | 定期巡查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/18 17:06:30 | 2026/4/10 13:14:38
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三楼 | 承包商天津建嘉现场使用得工具，合格签破损； 正确做法：承包商使用的工器具应确保安全可靠，合格签完整； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前排查不到位 | 人的原因 | 承包商使用的工器具应确保安全可靠，合格签完整； | 定期巡查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/18 16:58:25 | 2026/4/10 13:18:34
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 摇床3月未按照控温设备检查表进行检查 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0047-陈笑 | 否 | 设备5S负责人遗忘月检查，人为原因 | 人的原因 | 立刻进行检查并登记 | 已对5S负责人强调控温设备月检查重要性 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 16:31:38 | 2026/3/19 10:05:08
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 126实验室 | 使用泡沫材质二级防护盛装有机溶剂瓶 正确做法：使用阻燃或不燃材质二级防护盛装有机溶剂瓶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即更换塑料安全防护 | 加强培训和5S检查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 16:29:34 | 2026/3/20 17:40:31
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 3号通风橱废液桶未安装静电夹子 正确做法：废液桶须安装静电夹子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 连接静电卡子 | 加强培训及巡查 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 16:26:49 | 2026/3/20 9:08:25
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 244实验室 | 沾染物垃圾桶未张贴标识 正确做法：储存沾染物的垃圾桶须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 沾染物垃圾桶未粘贴标识 | 方法原因 | 粘贴标识 | 垃圾桶需粘贴标识 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 16:23:50 | 2026/3/20 9:08:51
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 通风橱玻璃挡板发白未清理 正确做法：通风橱玻璃挡板发白及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 挡风玻璃上的酸雾未及时擦拭 | 人的原因 | 及时擦拭 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 16:20:44 | 2026/3/19 10:05:33
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室溶剂结余量仅登记到03/12号，之后未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0341-彭学增 | AMT0341-彭学增 |  | 人员倒班进行长时间连续，未注意下班检查核算 | 人的原因 | 已整改 | 组会已强调增加复核 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/3/18 16:18:58 | 2026/3/31 15:19:26
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 紧急喷淋装置和洗眼器未及时检查更新 | 人的原因 | 每周检查更新洗眼器和紧急喷淋装置 | 5S加强管理，每周检查更新洗眼器和紧急喷淋装置 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 16:18:07 | 2026/3/19 10:06:40
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼 | 4-66合成间，使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 操作人张磊，反馈去物料转移，已经对其再次培训，劳保用品使用结束应密封放置 | 人的原因 | 已经现场教育并密封 | 后续使用结束及时密封，加大巡查力度 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 16:00:57 | 2026/3/25 11:20:14
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼 | 3-14间在使用的TJ4S-516-HPPC01-T01配液罐温度传感器没有校验标签及位置使用标签，需确认该仪表是否已经校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标签破损掉落未及时更换 | 人的原因 | 已更换标签并悬挂 | 定期排查 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/3/18 16:00:57 | 2026/3/31 17:33:16
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼 | 3-14间全面罩使用后未密封处理。正确做法：使用后密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 操作人张磊，反馈去物料转移，已经对其再次培训，劳保用品使用结束应密封放置 | 人的原因 | 已现场教育并密封 | 后续操作结束及时密封劳保用品 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 16:00:57 | 2026/3/25 11:20:34
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 5号楼 | 三层预留区隆玛机电，焊机接地线被压在彩钢板下，提醒现场人员使用时那地线重新连接 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 近期彩板整体安装，现场数量较多，压住提前连接的静电线 | 设备设施原因 | 已重新连接静电接地线 | 后续所有设备转移提前评估设备存放位置，同施工人员培训监督 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 16:00:57 | 2026/3/25 11:20:55
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 四层203-R18转203-R02的三通阀门下方有白色物料析出，需要及时进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路堵塞拆卸疏通，现场未清理彻底导致 | 物料原因 | 现场已清理完毕 | 发现物料暴露情况及时及时清理，车间进行通报 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/18 15:48:03 | 2026/3/22 15:15:12
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS9788-贾彬 | 1号楼顶风管 | 1号楼顶大碳箱处软连接破损破洞。 | 气味控制 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 软连破损 | 设备设施原因 | 修复软连 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9788-贾彬 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 14:17:41 | 2026/7/29 11:47:29
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS9788-贾彬 | 2号楼顶在线风管 | DA013检测口左侧蓝布有小破洞 | 气味控制 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 软连破损 | 设备设施原因 | 修复软连 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9788-贾彬 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 14:14:10 | 2026/7/29 11:47:47
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 20车间当班助工刘星辰，三合一向薄膜罐转移管路转移完毕未上锁，人员找理由，欺瞒未及时上锁原因 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员上锁管理不及时 | 人的原因 | 已进行面谈批评，针对上锁管理制度车间进行重申制作检查记录 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 12:02:42 | 2026/3/19 2:34:18
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 18车间操作人员王康杰拆618-R05至溶剂间管路，未及时处理，将装有溶剂的白钢桶放置在现场，拆卸过程中未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未按照标准进行操作 | 人的原因 | 重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 12:02:42 | 2026/3/19 2:33:20
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 20车间物流人员李金良未经报备情况下在19车间4号楼梯间坐着休息 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员劳动记录执行不到位 | 人的原因 | 已进行解聘通报批评 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 12:02:42 | 2026/3/19 2:34:38
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 618-Ce03至620-R24管路。在20车间区域粘贴的为619-Co01至620-R23,R19标签。两个车间的同一条管路标识不同 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场标识悬挂有出入 | 人的原因 | 已进行拆除重新确认 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 12:02:42 | 2026/3/19 2:34:58
2026/3/17 | 专业性排查 | 危险化学品专项排查 | 危险化学品专项排查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-205 | 1-205人员去其他实验室借用NaH，未提前报备（低风险23条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 | 否 | 实验人员知悉使用高风险化学品需要发邮件报备，但当时NaH是从其他实验室借用，使用后需要将物料尽快还回，所以实验人员在使用后先去归还未及时发送报备邮件。这说明，实验人员对高风险化学品未能严格落实“先报备、后操作”的刚性要求，暴露出风险意识不足与制度执行力薄弱的问题。此外也暴露出实验室管理人员日常监管不到位的问题 | 人的原因 | 对高风险化学品补充报备 | 组内强调：凡涉及高风险化学品的实验或操作，须严格履行事前报备程序，即在使用前，必须先进行邮件报备。项目负责人将把高风险化学品使用报备的合规性作为近期重点监督和排查事项 | 无 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 11:59:05 | 2026/3/19 9:42:03
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇 | 主楼210色谱室3 | 13：26，王红柳（ALS9293）操作时，通风橱挡风玻璃在呼吸带以上（低风险30条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ACT2054-谭龙飞 | ALS5856-杨欢 | 是 | 分析员操作幅度较大不慎将通风橱推高，未及时发现并下拉 | 人的原因 | 现场将通风橱挡风玻璃下拉 | 晨会培训强调，操作前思考操作动作是否会受挡风玻璃影响，若有此风险，提前佩戴面屏，并将面屏悬挂至明显位置 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ALS5856-杨欢 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/18 11:37:41 | 2026/3/27 11:01:51
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇 | 主楼209色谱室1 | 13：26，王锦珂（ALS14113）操作时，粉尘柜挡板未放下（低风险33条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ALS8067-付争 | 是 | 和分析员沟通确认，分析员当时进行溶液的转移，由于身高和粉尘柜尺寸的限制导致转移溶液不方便进行，所以操作时将挡板提了上去 | 人的原因 | 已现场整改 | 对分析员进行培训，除了特殊情况无法进行实验操作时可适当将挡板放一下，并及时放下，其余操作禁止将挡板放上去 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS8067-付争 | 已完成整改 | ALS1736-王宇 |  |  | 2026/3/18 11:31:34 | 2026/3/27 11:31:24
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 五车间三层掏钯碳现场缺少物料GHS标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场缺少物料GHS标识 | 设备设施原因 | 现场已制作粘贴完毕 | 车间物料GHS标识及时添加现场 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/18 11:14:52 | 2026/3/30 9:49:43
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 四层203-R18打料现场缺少钯碳GHS标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场缺少物料GHS标识 | 设备设施原因 | 现场有重新制作粘贴 | 车间物料GHS标识及时添加 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/18 11:14:52 | 2026/3/30 9:46:59
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 二层三合一间接收罐液位计缺少上限标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 重新制作标识进行粘贴 | 对其他车间液位计进行同步排查 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/18 11:14:52 | 2026/3/30 9:46:24
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层压滤罐CK中，掏罐安全检查中第二项检查结果栏无内容，无法进行勾选，需要更新版本； | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 文件编辑错误，打印错误导致， | 设备设施原因 | 重新制作文本后进行更换 | 对文件重新编辑进行制作 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/18 10:51:09 | 2026/3/19 17:26:24
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层压滤罐间，靶碳安全操作规范缺少页码，应为17页，现场只有14页，缺少后续，且在安全操作规范中胡乱涂写； | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 后续页码在使用过程中脱落，人员意识薄弱 | 人的原因 | 现场已重新装订，人员重新培训， | 车间开展例会重新培训，重复出现直接处罚 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 10:48:46 | 2026/3/22 15:37:44
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层压滤罐间，靶碳安全操作规范中“本此次是否有需要培训人员”，勾选为否，实际有被培训人员签字确认，前后不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 记录中勾选错误，人员写错 | 人的原因 | 现场已纠错，车间培训 | 车间组织例会，培训抒写 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/18 10:47:08 | 2026/3/22 15:30:25
2026/3/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | 421 | 静电扁铁合格签到期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 静电点漏检 | 人的原因 | 及时联系电工检测并更新合格签 | 静电标识张贴在醒目位置，不同批次静电点同步检测，避免漏检 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/18 10:44:00 | 2026/6/3 16:52:07
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | 工程设备部 | 金准园气瓶间有气瓶未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 按要求固定气瓶 | 定期检查，培训 | N/A |  | 已完成 | ASH1656-聂俊杰 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/18 9:25:30 | 2026/3/18 9:25:30
2026/3/16 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-209 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带（提醒） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2854-张保杰 | 否 | 人员知道应该对通风橱进行呼吸带控制，但养成习惯不佳 | 人的原因 | 将通风橱拉低 | 1）03/18/2026对整体人员以晨会形式进行培训 2）增加人员的值班（出问题员工） | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 9:25:07 | 2026/3/19 9:43:49
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R15釜使用蠕动泵滴加物料，现场缺少蠕动泵Check本，已告知杨贺进行处理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员未执行蠕动泵CK | 人的原因 | 已对其进行培训要求 | 车间内同步通报要求 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:32:57
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 实验室FH04通风橱内有取样小瓶缺少相应的标签，需要及时进行添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 负责人刘彦平安全意识差 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:33:10
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间二期二层废液输送泵上方管路法兰间螺栓朝向不一致，已告知赵鲁进行处理。 焚烧炉一期布袋卸料间西侧卸料漏斗振动器连接的防爆挠性软管破损，已告知赵鲁进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 1、由于设备本身原因，空间小，此法兰连接位置无法做到4根螺栓方向一致 2、软链老化损坏 | 设备设施原因 | 1、N/A 2、对损坏的软链进行维修更换 | 日常排查损坏的进行维修 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:33:28
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间溶剂间至釜上溶剂管路，除32釜上口外均没有打压试密签，已告知当班助工 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未进行添加 | 方法原因 | 整体进行添加 | 后续打压试密后，同步进行添加 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:33:41
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间溶剂间至釜上溶剂管路，釜上口均没有打压试密签，已告知孙壮处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 溶剂间有试密标签 | 人的原因 | 以两端全部添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:33:57
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间溶剂间至釜上溶剂管路R21-28打压试密签均过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路到期 | 设备设施原因 | 安排进行打压 | 提前沟通进行打压 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:37:02
2026/3/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间11釜加料箱堵塞进行开放性操作后，地面存在物料；人员进入间内未佩戴相应防护，投料人员也未佩戴相应防护；此物料强致敏；风险较高 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以对所属人员进行强调 | 人的原因 | 全员进行传达完毕 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:36:50
2026/3/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 03/17/2026 19:03一车间ce05收料人员穿空压服未戴安全帽，收料时蹲在离心机下方有碰头风险，需正确佩戴安全帽。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 空压服佩戴不便，未进行佩戴 | 方法原因 | 车间进行强调，有类似磕头操作佩戴安全帽 | 班前会进行强调注意操作方法避免磕碰 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:36:37
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层13釜03/12进行的CK反应釜下口双阀上锁勾选为N/A，不符合要求，必须上锁管理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写错误， | 方法原因 | 安排人员进行纠正 | 对人员谈话记录书写标准 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:36:21
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间02釜03/15进行ck，复核人于00：46在02釜记录桌签字复核，回放00：00～00：46期间三层02釜下口监控未见人员到场查看下口是否双阀且上锁。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员违规 | 人的原因 | 人员进行谈话，培训操作要求 | 按操作要求执行 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:35:35
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间26釜旁氮气三通.27釜.15釜.12釜旁氮气管路末端未安装盲板或双阀，不满足机械完整性要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气管路都是针形阀，暂无增加盲板 | 设备设施原因 | 现场检查暂无漏气 | 沟通协商讨论增加方式方法 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:35:20
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层25接收罐氮气管路拆卸后未安装盲板或双阀管理，不满足机械完整性要求 二车间08釜旁氮气管路末端未安装盲板或双阀，不满足机械完整性要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 车间落实不到位，人员意识淡薄 | 人的原因 | 对人员进行传达此类事项，注意添加盲板及双阀门 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:35:03
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间02.04.06. 07.08.10.12.13釜旁氮气管路末端未安装盲板或双阀，不满足机械完整性要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行安装盲板 | 操作时检查，安装盲板 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:34:45
2026/3/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 03/17/2026，20:33，三车间二层ce01离心机收料时收料口堵塞疏通时物料放出过多，现场有物料撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 异常处理 | 设备设施原因 | 现场进行处理 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/19 18:00:44
2026/3/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 03/17/2026，19:54，一车间四层连续化人员将溶剂倒进白钢桶内后未及时处理，03/18/2026，00:47，溶剂腐蚀桶底，从桶底渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 项目组人员取样使用白钢桶承接，使用前未检查接收桶状态 | 人的原因 | 已对项目组进行强调，项目组取样期间连续化组人员必须现场复核 | 已安排对铁桶进行处理，组内进行强调 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/25 17:55:10
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层16釜下方0012产品罐连接氮气软管处漏气。 一车间三层18釜下方压滤罐连接氮气软管处漏气。 一车间三层25釜上连接氮气软管处漏气。 一车间四层01釜上连接氮气软管处漏气。 一车间一层drc07氮气针型阀漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路微抖动松动 | 方法原因 | 重新进行检查处理 | 车间进行排查， | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:34:28
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层06釜连接氮气稀释管路阀门漏气。 二车间三层15釜釜上连接氮气软管处漏气。 二车间三层22釜釜上连接氮气软管处漏气。 二车间三层21釜釜上连接氮气软管处漏气。 二车间二层24釜穿层氮气管路三通处阀门漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 由于氮气嘴子连接未拧紧导致漏气 | 人的原因 | 已全部进行紧固并添加密封 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:34:16
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层01釜穿层氮气管路连接处漏气。 三车间四层01釜氮气干燥塔一侧阀门漏气。 三车间四层12釜上连接氮气软管处漏气。 三车间四层07釜上连接氮气软管处漏气。 三车间三层21釜氮气流量计下端漏气。 三车间三层21釜釜上连接氮气软管处漏气。 三车间三层26釜釜上连接氮气软管处针型阀漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接口有漏气，缺少垫片 | 设备设施原因 | 进行紧固处理 | 操作现场发现及时处理 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/22 18:37:20
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/14/2026，二车间ce05离心机checklist复核人员01:43签字复核前未对离心机的联锁和刮刀等checklist检查项进行检查。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查人员确实未进行现场复核，执行人按步骤检查完毕没问题 | 人的原因 | 以对全体人员进行传达，此类事件发生一起处理一起绝不姑息 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 8:30:42 | 2026/3/19 18:02:22
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 抽查二层北侧5立储罐checklist，发现储罐静电卡子上没有校验合格签，检测其静电阻值不合格。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线长时间使用老化，接头部位松动导致阻值异常 | 设备设施原因 | 对静电接地线维修完毕，检测合格重新张贴检验合格签完毕 | 1.每半年车间整体静电卡子进行一次检验，并下发张贴合格签 2.静电卡子每次使用前进行自检检测，不合格的及时进行沟通维修 | 0 | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/4/8 9:16:46
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R08釜接收罐压力表显示0.03Mpa,物料转移后未及时排压。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 与操作人员现场确认，压力表损坏不归零 | 设备设施原因 | 已将R08接收罐损坏压力表拆除，并更换新压力表完成。 | 与车间仪表负责人沟通，做好压力表检查维护，发现问题及时进行处理，避免影响使用。 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/3/19 9:44:43
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-R26釜旁一放料转移管路弯头法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 停用管路，未悬挂标识。 | 方法原因 | 已将一层101-R26釜旁一停用的放料转移管路拆除完毕。 | 与车间人员进行要求，不用的管路及时进行拆除，使用中的管路使用前做好完整性及合规性检查确认，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/3/19 9:49:14
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层101-R22釜上口阀门法兰处半卡子未安装到卡槽内。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 阀门安装时未完全调整到活套法兰卡槽内 | 方法原因 | 已将101-R22釜上口阀门下方活套法兰重新调整位置，完全安装进入卡槽内并紧固完成。 | 与设备组进行强调，活套法兰安装必须调整至完全进入卡槽内，再进行紧固。设备安装注意合规性。 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/3/19 9:45:43
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层东北角装投料后包装袋的塑料袋未封口。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 投料后包装袋封口不及时，存在物料暴露风险 | 人的原因 | 投料包装袋已进行处理完毕 | 涉及物料包装垃圾报废，做好密封严禁物料暴露，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/3/19 9:46:11
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce06离心机间穿墙孔洞较大。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 涉及穿墙管路连接后，穿墙孔洞封堵不到位 | 人的原因 | 现场穿墙孔洞进行封堵完毕 | 涉及穿墙管路安装，注意孔洞封堵，谁操作谁负责 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/3/26 17:17:25
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R01釜下口法兰处有液体渗出滴落至下方槽子上并结晶。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 下口视镜四通阀末端衬塑阀门阀芯渗漏滴漏至下方法兰 | 设备设施原因 | 班组人员已将101-R01釜下口视镜下阀门芯子紧固，并对法兰及方槽表面进行清洁处理。现场操作人价值积分处罚。 | 与班组人员进行强调，做好现场检查维护，发现跑冒滴漏及时处理。 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:59:41 | 2026/3/19 9:47:48
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 734实验室 | 734实验室烘箱在未使用情况下未关闭，现场已关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 |  | 实验人员白鹏忽视了烘箱设备的电源关闭，对于每日确认疏忽；最后一个人员卢仔倚对于巡查实验室忽视烘箱未关闭状态 | 人的原因 | EHS人员已经协助帮忙关闭电源 | 组内再次强调自查问题；以及最后一个人安全确认的仔细性 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:42:47 | 2026/3/22 7:19:51
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732实验室12通风橱内有一抽滤头内有固体情况下未封口，现场封口处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将敞口物料用密封袋密封起来 | 组会强调，所有物料不能敞口放置 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:42:47 | 2026/3/22 7:20:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 517实验室 | 517-05通风橱内存放有空桶、废液桶还有溶剂桶，请将以上桶分类并放置于指定地点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 过柱的产品组分、杂质组分和待定组分数量较多，按照之前的习惯在通风橱内暂存。 | 人的原因 | 已放入溶剂柜暂存 | 实验室5S群内进行强调，过柱子组分下班后放入溶剂柜内暂存，如果实在放不下才能放在通风橱。如果数量较多，都需要提前跟EHS沟通报备。 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:42:47 | 2026/4/17 7:22:05
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 519实验室 | 519-08通风橱恒温箱盖子处存有塑料包装袋，现场已拿出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 有项目需要测试低温反应后体系的热稳定性（FSC），样品送来后仪器还没空出，测试人员将低温体系放到制冷机中保温，测试结束后忘了取出。 | 人的原因 | 已将塑料袋及时清理 | 已和人员强调后续禁止此类操作，使用后及时归位。 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:42:47 | 2026/4/17 7:21:48
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 733实验室 | 733-03通风橱恒温箱上方留有黄色液体疑似某化学品，请相关负责人调查并及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 黄色标签掉色，剩下的黄色颜料 | 设备设施原因 | 无需纠正 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:42:47 | 2026/4/17 7:21:19
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：03 4号楼4-41间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 人的原因 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/23 6:56:45
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：06 4号楼4-27间转移氧代管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间转移氧代管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 人的原因 | 正确做法：添加流向标识 | 正确做法：添加流向标识 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/23 6:56:58
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：55 4号楼4-16间CMM-404-R09釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间CMM-404-R09釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/23 6:57:13
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：07 4号楼4-16间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/23 6:57:27
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-20间溢出桶和电子秤未放置于指定位置。正确做法：应放置于指定位置。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放置定位位置 | 人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/31 20:24:59
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-20间移动接受罐TJ4S-1213-Tr04未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 连接静电卡子 | 人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/31 20:25:19
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间内中盛晟海人员动火作业未戴防护眼镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 佩戴护目镜 | 监护人检查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/31 20:26:03
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间中盛晟海氩气瓶不合规且漏气。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换氩气 | 进场设备检查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/31 20:26:34
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：37 4号楼3-07间 此房间没有操作，引风罩未关闭，正确做法：及时关闭，防止影响其他风量 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-07间 此房间没有操作，引风罩未关闭，正确做法：及时关闭，防止影响其他风量 | 人的原因 | 正确做法：及时关闭，防止影响其他风量 | 正确做法：及时关闭，防止影响其他风量 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/20 14:42:53
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：41 4号楼3-06间 储罐TJ4S-403-T33未使用，下口未盲堵，正确做法：未使用的储罐及时盲板盲堵，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-06间 储罐TJ4S-403-T33未使用，下口未盲堵，正确做法：未使用的储罐及时盲板盲堵，防止误碰 | 人的原因 | 正确做法：未使用的储罐及时盲板盲堵，防止误碰 | 正确做法：未使用的储罐及时盲板盲堵，防止误碰 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/20 14:42:38
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：47 4号楼4-04电脑间 三氟乙酸甲酯空瓶放置在记录桌边缘，有误碰掉落风险，正确做法：及时报废或转移至防护槽内 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-04电脑间 三氟乙酸甲酯空瓶放置在记录桌边缘，有误碰掉落风险，正确做法：及时报废或转移至防护槽内 | 人的原因 | 正确做法：及时报废或转移至防护槽内 | 正确做法：及时报废或转移至防护槽内 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/20 14:42:22
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/17/2026 23：09 4号楼4-43间 操作人员打料完毕后拆除插底管时物料滴漏，正确做法：打料完毕后及时排空管路后进行拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 操作人员打料完毕后拆除插底管时物料滴漏，正确做法：打料完毕后及时排空管路后进行拆除 | 人的原因 | 正确做法：打料完毕后及时排空管路后进行拆除 | 正确做法：打料完毕后及时排空管路后进行拆除 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/20 14:42:07
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：35 12号楼4-18间，自动控温系统sy10-R01-ATC01静电接地线脱落，需要及时进行恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 线路脱落 | 设备设施原因 | 固定线路 | 同类排查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/28 8:43:48
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：40 12号楼4-14间，尾气接入点管路使用后阀门未关，应及时关闭，以免影响其他区域风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 关闭不使用引风罩 | 人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/28 8:43:29
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：42 12号楼4-20间，溶剂桶遮挡灭火器，消防器材前不能有遮挡物，已沟通现场人员关闭。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移溶剂桶 | 人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/28 8:43:15
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 23：24 12号楼4-21间，人员拆除溶剂管路未佩戴手套，正确做法:应佩戴手套以免管道残留溶剂接触到人手上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:37:13 | 2026/3/28 8:42:29
2026/3/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼1-53北 | 视频监控回放10：12现场人员釜下口放料操作时，放料管路上未卡静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作人员常恩钊未按照操作标准执行 | 人的原因 | 现场整改 | 人员处罚教育要求班长加强监管，车间内通报处罚 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:27:28 | 2026/3/25 20:09:50
2026/3/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼4层4-08 | 02/28/2026 03：00，12号楼4层4-08 现场项目人员进行取样操作时未佩戴呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 项目人违反PPE穿戴管理，已在项目群通报要求。 | 人的原因 | 项目人违反PPE穿戴管理，已在项目群通报要求。 | 项目人违反PPE穿戴管理，已在项目群通报要求。 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:27:28 | 2026/3/20 8:57:21
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间走廊一处电源管路防爆格兰头松动，现场沟通当班副主任联系电工进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 安装初期未紧固到位 | 人的原因 | 报修设备部紧固完成 | 排查其他管线紧固情况 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/3/25 9:36:10
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层4-19合成间一处穿墙空洞未及时封堵，现场沟通当班副主任进行封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 穿墙孔洞使用完毕未进行盲板封堵 | 人的原因 | 现场封堵完成 | 车间内部强调制度要求监督执行 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/3/25 9:36:25
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层2车间一处氩气瓶使用金属链固定在车间区域，依据GB12158-2024《防止静电事故通用要求》，在爆炸性气体环境中不应使用金属链。虽然氩气为惰性气体，但金属链易与气体金属碰撞产生火花，成为点火源。现场沟通车间主任赵中阳，将氩气瓶移除或更换为尼龙材质等链条来作为防倾倒措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定方式容易产出静电 | 设备设施原因 | 已安排人员使用绑带固定 | 后续制造支架采用不再使用铁链固定 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/3/19 17:59:29
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼东侧罐区磁力泵开关标识已褪色看不清，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识褪色 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打印更换 | 要求5S人员进行检查确认，后期更换材质 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/3/21 9:35:03
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼三层一车间701-Tr05接收罐液位显示有误，现场确认罐内无液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用完毕后翻板未复位 | 设备设施原因 | 已要求人员进行复位 | 班长副主任巡查时重点管制，对操作人员培训使用完毕后检查翻板复位 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/4/17 7:21:07
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四层异丙酮风险告知牌即将脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 标识背胶老化 | 设备设施原因 | 重新粘贴完成 | 巡查其他区域标识状态 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/4/17 7:20:56
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼二层二车间洗眼器墙体固定不牢固，建议重新紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定洗眼器的螺丝松动导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/4/17 7:20:43
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼三层一车间静电扁铁与墙体固定处脱落，建议重新加固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定扁铁的螺丝松动导致掉落，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:45 | 2026/4/17 7:20:27
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R07下口地面有白色物料印记，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:28 | 2026/3/19 7:29:25
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E02管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:28 | 2026/3/23 13:22:33
2026/3/18 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R22回流管路至接收罐上方法兰静电跨接断裂； 206-R13-Tr01液位计法兰静电跨接缺少破漆垫片； 209-CSTR10搅拌电机外壳缺少接地； 6车间二层压滤间206-F03缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 方法原因 | 已进行连接接地线，跨接已更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:28 | 2026/3/23 13:22:48
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14转移至207-R18现场检查CK未进行填写，责任人龚玉安 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 已进行检查，但人员忘记书写CK | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员进行强调，检查后及时书写CK再进行操作 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:28 | 2026/3/20 6:49:41
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 真空干燥箱LAB-04使用中但过夜单未进行更新填写，最近一次审批日期为2026/3/15 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 烘料结束后忘记收料关闭烘箱 | 人的原因 | 物料已经收取完毕 | 烘料完毕后及时收取物料 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/18 7:09:28 | 2026/3/21 18:56:26
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 车间溶剂间721-R10管路静电跨接断裂，Tf06缺少跨阀门静电跨接，TF19阀门跨接连接在其他阀门上，TF14跨阀门静电未连接，TF14至R02管路已经吹扫完毕，氮气阀门已关闭，溶剂管路阀门未关闭， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间检查不到位 | 人的原因 | 现场问题已经全部整改完毕，同时针对吹扫问题整体强调 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:35:39
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间平台三乙胺和乙腈防止在一起已告知现场人员处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物流运到平台后，车间未分开存放 | 方法原因 | 现场区分整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:35:57
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间溶剂间已经连接的管路TF19/TF15/TF14/TF01前后端均有阀门静电跨接不连接情况，或者无阀门静电跨接情况，请及时进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂，未及时更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:36:22
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间1楼压滤间内的桶表面有物料粉尘， 722-R29加料车手套上粉尘较多，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员收料、投料完毕未清理彻底 | 方法原因 | 现已重新清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:36:39
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-F01掏罐操作， 20:58项目人观察压滤罐期间，车间操作人员未佩戴全面罩，手套在旁，并用手整理掏料口处塑料袋，有接触物料风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 已对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:36:56
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | 22车间 | 722-F01掏罐操作，现场开放性状态 20:58项目人鲁昌福未穿戴连体服，全面罩，趴在压滤罐上观察压滤罐内情况并拍照，需对人员加强培训，注意劳保穿戴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员确认压滤罐中状态，未佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场已经制止该行为，并对人员进行培训教育 | 按照公司规定对人员进行处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/20 10:04:51
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R04釜防爆溢出管路法兰上有白色物料 620-R03下口的塑料桶表面有残留溶剂已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:35:15
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-Ce03离心中，现场溶剂气味大，一二楼都是溶剂气味，请及时排查漏气原因进行控制 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料原因导致气味儿较大 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:32:37 | 2026/3/19 2:33:42
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-CE16收料 03/17/2026 10：17 收料人员穿戴好劳保进入现场准备开盖收料， 10：22 收料人员与一名未穿戴任何劳保操作工进行开盖 10：25 收料人员连接好静电开始收料，至11：10收料结束，期间无异常 11：14 收料人员与一名未穿戴任何劳保操作人员一同关闭离心机上盖，现场处于开放性状态，人员有接触物料风险该物料为OEB4物料，请车间主任与操作人员强调劳保穿戴，避免接触物料导致对人员造成伤害 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间人员意识较低，存在侥幸心里 | 人的原因 | 已对车间人员整体培训，车间出库一次性丁基手套内穿 | N/A | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:20:31 | 2026/3/22 6:51:14
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R19下口管路螺栓处有渗漏，已沟通车间处理 303-R14下口搪瓷变径螺栓处有白色物料析出痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 法兰位置渗漏 | 设备设施原因 | 已安排人员清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:20:31 | 2026/3/19 6:44:08
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-Ce07接收罐下方转移管路法兰处有渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 法兰处渗漏 | 设备设施原因 | 已重新更换垫片处理 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:20:31 | 2026/3/20 10:03:26
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06-Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/20 2:00:18
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R10尾气视镜有积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/20 2:01:49
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-FD01平台下操作箱右侧限位器脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/20 2:01:22
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10钢平台上左前端有物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员投料后未及时清洁 | 人的原因 | 及时清理 | 培训检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/20 11:39:10
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层连续化南侧彩板拆除后遮挡灭火器影响灭火器使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员拆除彩板后未注意灭火器位置导致 | 人的原因 | 已整改 | 加强培训检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/18 19:16:38
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层连续化储罐间西侧灭火器名称标识脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 人的原因 | 重新粘贴标识 | 培训检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/18 19:16:58
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05平台上蜂鸣器报警已告知车间处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | plc报警 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/18 19:17:18
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R14尾气视镜充满淡黄色液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/18 19:17:38
2026/3/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD03氧含量探测器范围标识脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/18 6:08:57 | 2026/3/18 19:17:58
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间4层溶剂输送间内 溢出桶吸收棉较少，需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 吸收棉少 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时添加 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:18:24
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间4层4-20内消火栓箱门按钮损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 按钮损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 6:58:53
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间4层走廊FH-B5-M15-044灭火器旁 防火门把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 6:59:10
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间3层3-06把手松动，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 门把手松动 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 6:59:25
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间3层物料电梯东侧3-10把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 6:59:37
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间2层2-08内消火栓箱门按钮损坏、2#楼梯间防火门把手损坏，需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 按钮损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 6:59:52
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间2层物料电梯东侧2-26防火门把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 7:00:04
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间1层男更衣室旁1-45防火门把手损坏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 7:00:18
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M17 | 17车间4层4-24屋内西墙灭火器，没有摆放在标识下。需移动位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 车间刷地面，未及时复位 | 人的原因 | 复位 | 培训、检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:18:41
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M17 | 17车间4层4-23屋内计量泵对面墙上，灭火器没贴标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 标识脱落 | 人的原因 | 粘贴标识 | 加强巡检 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:19:05
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M16 | 16车间2层2-76屋内东墙灭火器有遮挡，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 摆放不合理，阻碍消防设施 | 人的原因 | 整改 | 培训、检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:19:36
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M16 | 16车间4层应急药品箱里，有包装垃圾卫生条件较差，需清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 人员使用后未清理 | 人的原因 | 清理 | 培训检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:20:46
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M16 | 16车间1层1-108 楼梯间防火门把手松动，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 未定期检查维修 | 人的原因 | 维修禁锢 | 加强检查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:21:21
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M16 | 16车间1层应急药品箱，有包装垃圾箱内卫生条件较差，需清理、创可贴数量较少，需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 未及时检查增补 | 人的原因 | 清理完成，补充至合理数量 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/18 19:21:43
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M14 | 14车间2层FD06平台上可燃探测器 没有B1签，需整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/3/20 14:55:36
2026/3/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 5号楼4层人员电梯前 4-15防火门把手损坏，需要维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 22:23:48 | 2026/4/20 7:00:34
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-303 | 16：20，08橱加热实验冷凝水未打开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2301-艾群 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员检查反应不仔细，反应升温前未开启冷凝水 | 人的原因 | 恢复冷凝循环水的开启 | 首先反应的核查需要加深映像，类似确认氮气是否有效保护/密闭； 针对加热反应，同组的其他人员或值日巡查人员需要留意核对确认下，避免人员疏忽导致 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/17 19:59:48 | 2026/4/2 19:21:42
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-202 | 16：30，09橱实验人员操作OEB4的物料，上下推拉通风橱挡风玻璃 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 |  | 责任人谢康杰，取用OEB4物料，未在OEB4通风橱进行操作。对OEB4物料操作要求疏忽导致 | 人的原因 | 立即停止操作，密封物料。转移到OEB4通风橱进行物料取用 | 对责任人进行教育，晨会和组会过程中对事件过程进行通报和学习 | 无 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/17 19:58:03 | 2026/3/29 6:40:27
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2-308 | 20：10，02通风橱过夜实验未进行审批，与申请人沟通后，进行审批 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华 | ALS2286-袁龙 |  | 提完过夜流程没有及时提醒复核人复核，复核人没有及时看到消息 | 人的原因 | 联系复核人及时复核审批 | 提完过夜流程及时提醒复核人复核 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS5332-王鑫华 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/17 19:41:25 | 2026/3/27 19:43:05
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 4-311 | 20：52，加热过夜实验所用油浴锅电线绝缘表皮破损导致电线裸露，且通风橱桌面储存易燃化学品，每日安全确认表已签字。联系过夜实验申请人王茂森后关闭油浴锅，拔掉插头（低风险） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5446-王栋 | ALS2212-刘照强 |  | 操作人员为安全意识薄弱 | 人的原因 | 重点培训 | 重点培训 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/17 19:39:09 | 2026/3/29 6:40:14
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 门牌为“清洗间”的房间内，废液桶未使用专用漏斗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | 该废液柜并未投入使用 | 设备设施原因 | 已加装漏斗，废液柜并未计划投入使用 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:19:50
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 门牌为“清洗间”的房间内，手套箱气密封失效，且传递仓门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | 实验员未及时关闭传递仓门 | 设备设施原因 | 已关闭传递仓门 | 加强监督 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:20:13
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 门牌为“清洗间”的房间内，利器盒缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | 利器盒标识磨损 | 环境原因 | 已重新粘贴 | 及时巡查，督促更换 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:20:41
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 303-08及303-02通风橱插座松，导致插头虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | N/A | 设备设施原因 | 经查，插头不存在虚接情况，插头需较大力气才能拔下 | 加强巡查监管 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:21:25
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 门牌为“清洗间”的房间内，三废柜及沾染物垃圾桶无危废标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | N/A | 人的原因 | 已粘贴 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:23:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 门牌为“清洗间”的房间内，手套箱有氮气管路，存在氮气逸散风险，缺少氧气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | N/A | 设备设施原因 | 已报修，维修完成 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 17:09:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 门牌为“清洗间”的房间内，303-08通风橱顶板开裂，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | N/A | 设备设施原因 | 已提报修流程 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/19 9:13:31
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 设备柱温箱门需要根据事故CAPA加装锁扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | 仪器隶属于多肽3组，直接责任人何雄风主管，组内实验员未关好仪器柱温箱门。 | 设备设施原因 | 已关 | 及时巡查，实验员使用过程中多注意，关紧柱温箱门 | / | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 17:54:30
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 洗眼器需要悬挂“常开”标识并进行锁定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | N/A | 人的原因 | 已悬挂 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:30:39
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 防火溶剂柜尾气管路缺少尾气标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | 未粘贴尾气标识 | 设备设施原因 | 已粘贴；另：该试剂柜并未投入使用 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:30:06
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-303 | 一废液瓶盛装废液未密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | ALS13488-蒲法章 |  | 5S清理不到位。 | 人的原因 | 已清理 | / | / | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:29:44
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 静电扁铁过期未校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 搬入TJ6后各类设施未检查 | 环境原因 | 立即校验静电扁铁 | 加强培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 16:44:15
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 洗眼器需要悬挂“常开”标识并进行锁定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 未了解洗眼器需要悬挂“常开”标识 | 环境原因 | 悬挂“常开”标识 | 加强培训 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 16:45:56
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 甲苯过夜储存，未退回易制毒易制爆暂存间。且甲苯与硫代硫酸钠溶液存在一定程度的禁忌，建议分开储存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 分析员习惯较差，且化学品禁忌了解不全面 | 环境原因 | 立即培训并将使用完毕的甲苯放回易制毒易制爆间 | 加强培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:27:22
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 防火溶剂柜尾气管路缺少尾气标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 搬入TJ6后各类设施未检查 | 环境原因 | 立即提报标识需求，到货后立即进行标识 | 加强培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 16:48:26
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 三废柜及沾染物垃圾桶无危废标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 搬入TJ6后各类设施未检查 | 环境原因 | 立即准备各类标识，并粘贴 | 加强培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 16:49:27
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 废液桶未盖盖，废液桶未使用专用漏斗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 搬入TJ6后各类设施未检查 | 环境原因 | 立即整改，将备用漏斗启用 | 加强培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:26:51
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | TJ6-301 | 现场存在氢气混合气、氨气混合气钢瓶，仅有检测器，未观察到其他安全管控措施。需要重新评估风险。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS13488-蒲法章 |  | 搬入TJ6后各类设施未检查 | 环境原因 | 立即检查各类设施，并合理规划摆放情况 | 加强培训 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 进行中 | ALS10366-杨莹 | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/18 16:51:14
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 1S-430 | 韩小瑞在无引风位置操作样品，且通风橱挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 已询问分析员， 分析员使用10ml顶空瓶做溶解度测试， 溶剂： 30乙腈：70水， 因为样品不好溶解，需要观察溶解情况， 为了方便观测，无意识拿出观察， 时间较短。 EHS风险意识淡薄。 | 人的原因 | 现场立即整改 | 组内培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/5/20 16:26:24
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 静电卡子串联使用，且静电卡子校验过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/17 18:58:06
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0019-朱梦飞,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 乙腈罐快插头与软管连接处漏液，需采购介入与供应商沟通 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/3/17 18:58:06 | 2026/3/17 18:58:06
2026/3/16 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | FTK01蒸汽过滤器下面有积水，检查发现时过滤器蒸汽法兰漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 法兰松动 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期检查和紧固 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/17 17:46:41 | 2026/3/18 8:08:32
2026/3/17 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 蒸汽发生器漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 蒸汽发生器垫片变形 | 设备设施原因 | 立即更换 | 定期检查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/17 17:44:48 | 2026/3/18 8:08:46
2026/3/17 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | TJ1 2-104 | 15:50, 16通风橱台面存放一瓶氯化亚砜，现场无象形图 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS4066-巩玉豹 | 否 | 现场电话已沟通，已整改完毕 | 人的原因 | 增加象形图 | 培训强调 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2026/3/17 17:15:54 | 2026/3/19 9:40:37
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层后厨 | 承包商天津建嘉现场使用的移动电源，缺少防护盖； 正确做法：施工现场移动电源防护装置应完好有效，不得随意拆除或缺失； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前排查不到位 | 人的原因 | 施工现场移动电源防护装置应完好有效，不得随意拆除或缺失； | 定期巡查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/17 16:52:22 | 2026/4/10 13:19:01
2026/3/17 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122-02 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 实验人员实验习惯较差 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 项目组内强调，重复出现升级管控 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/17 16:34:43 | 2026/3/19 10:07:10
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 413实验室 | 称量罩盖板掀开且酶标仪运行中 正确做法：仪器运行时称量罩盖板放下并开启风机 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0711-潘斯威 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 人员意识不足，忘记关上盖板了。 | 人的原因 | 立即关上盖板 | 贴上指示标识“随手关窗”，并对人员进行宣贯。 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/17 16:31:38 | 2026/3/19 10:07:30
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 411暂存间 | 气瓶遮挡电箱 正确做法：电箱0.5米范围内禁止遮挡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0711-潘斯威 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 车间人员借用实验室的气瓶，归还时未进行交接，故未按规定放好。 | 人的原因 | 将气瓶放到规定的位置。 | 在电柜0.5m外增设警戒线，并张贴警示标识。 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/17 16:27:43 | 2026/3/19 10:07:59
2026/3/17 | 季节性排查 | 春季季节性安全检查 | 春季季节性安全检查 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M14 | 514-R02预留阀门17上盲板跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 16:18:02 | 2026/3/20 16:49:42
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 11：10，102西侧门未关闭（提醒19条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 | 否 | 实验人员出去未及时关门 | 人的原因 | 进行组内培训，人员出入实验室及时关门 | 进行培训，日常巡查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 16:17:54 | 2026/3/24 15:09:09
2026/3/17 | 季节性排查 | 春季季节性安全检查 | 春季季节性安全检查 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M14 | 514-R06加料管路法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 16:16:54 | 2026/3/20 16:50:33
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-107 | 11:10，107和102东侧门未关闭（提醒19条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 意识不足 | 人的原因 | 例会强调 | 无 | 无 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 16:16:02 | 2026/3/24 15:09:25
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 危险化学品专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 主楼2层色谱室1 | 14:44，李金霖操作OEB4固体物料（CCL：125477），皮肤致敏，在操作前不了解该信息，粉尘柜排风未确认开启，对于致敏物料PPE管控要求不了解，未执行易致敏操作规程要求，只戴一层一次性手套，现场整改.。（中风险12条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ALS8067-付争 |  | 经和分析员沟通确认，分析员当时序列正在运行中，着急称量对照品添加到序列中，分析员称量前查询了物料的OEB等级，当EHS询问时因为着急称量所以当时没有反应过来，粉尘柜排风称量前未及时检查确认,对易致敏操作规程不熟悉 | 人的原因 | 现场已整改PPE,打开粉尘柜引风 | 对分析员进行培训，称量前确认粉尘柜的状态，对组内人员培训易致敏操作规程，确保PPE佩戴正确 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS8067-付争 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 16:13:30 | 2026/3/24 15:09:47
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 危险化学品专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS9741-高延康 | 2-116 | 11:07，8号通风橱下方物料柜10ml样品瓶记号笔痕迹模糊，无法辨别物料信息，且其他样品瓶标签信息不完整，缺少制备人、危险性信息等(低风险70条) | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员分装常用溶剂后，仅用记号笔标明溶剂种类，未及时贴物料标签，对溶剂危险性识别意识不足 | 人的原因 | 分装溶剂后应及时张贴完整标签，标注溶剂危险性信息 | 加强人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 16:10:53 | 2026/3/24 15:10:20
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层走廊文件柜内存放的《生产安全事故应急预案》、《现场处置方案》已过期，需要更换为最新版本 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 文件已过期，未及时更换 | 方法原因 | 已与EHS进行更换完毕 | 文件更新及时进行更换 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0073-刘仁峰 |  |  | 2026/3/17 13:20:58 | 2026/3/22 15:18:30
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 3月16日凌晨，项目组人员在三车间四层高压釜间外工作期间，工作服穿戴不规范，上衣敞开状态，眼镜未佩戴 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 外部穿的防静电的蓝色棉服，未扣紧， | 人的原因 | 对人员进行培训 | 内部通报 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/17 13:19:02 | 2026/3/22 15:29:59
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 7#楼1楼电梯消防按钮面板玻璃破碎 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换面板 | 更换面板 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 分析开发部>AD理化 | 7#楼4-26准备间水槽下有耗材、废纸巾需及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 生产2部>MF2制剂 | 7#楼4-29ADC耗材间化学品存放不规范 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 规范存放 | 规范存放 | N/A |  | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 8#1层4号门入口钢化玻璃爆裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期检查，发现损坏及时更换 | 定期检查，发现损坏及时更换 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 生产1部 | 8#3层货梯厅堵塞安全出口 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加强现场管理，相关物料及时转运 | 加强现场管理，相关物料及时转运 | N/A |  | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 质量控制部>QC理化 | 8#4-80理化实验室废液桶未加盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 实验室自检，及时加盖 | 实验室自检，及时加盖 | N/A |  | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 质量控制部>QC理化 | 8#4F4-74样品制备间乙酸、甲醇等易燃化学品存放在腐蚀品柜内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 严格依据禁忌表存放 | 严格依据禁忌表存放 | N/A |  | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 8号楼1层不合格品仓库内液体化学品无二次防泄漏措施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 各区域应同等要求 | 各区域应同等要求 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼1层固废仓库一管道盲板封堵阀未全部拧紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 隐蔽区域加强检查 | 隐蔽区域加强检查 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 8号楼1层通往外面的门未关闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 随手关门 | 随手关门 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼一层货梯处应急灯玻璃破碎 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 货物通道经常通过区域加罩防护 | 货物通道经常通过区域加罩防护 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 综合办公室 | 金准园2-3微波炉使用拖线插排，一个插头拖四台微波炉。用电安全 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 用电安全检查确认 | 用电安全检查确认 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 质量控制部>QC理化 | 8#楼4-80理化实验室废液桶使用两个铁架架空容易翻倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 移除铁架 | 移除铁架 | N/A |  | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 质量控制部>QC理化 | 8#楼4-80理化实验室冰箱缺少防护手套及提醒标识 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识并配置防护手套 | 张贴标识并配置防护手套 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 质量控制部>QC运营 | 8#楼4-79稳定性室1两台冰箱缺少佩戴防护手套标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1130-兰文慧 | ASH1130-兰文慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴标识 | 张贴标识 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/17 11:37:36 | 2026/3/17 11:37:36
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层E05薄膜处存在跑冒滴漏情况需要确认下，同时穿层管线的孔洞封堵需要再处理下，薄膜区域的物料痕迹和跑冒滴漏需要及时安排处理下 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 由于试密出扫出的液体，当时现场紧固完毕，清场不完全 | 人的原因 | 已将现场清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:37:46
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层断管之后现场有大面积物料泄露痕迹，针对相关断管作业需要再规范下，管路拆除后也没有盲板封堵，物料直接暴露在车间环境内，易留下更大的事故隐患 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 断管作业未执行完全 | 设备设施原因 | 对车间培训断管作业要求 | 对车间培训断管作业要求 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:38:01
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间二层外包人员进行加料箱处理时仅佩戴手套，现场物料暴露情况严重，人员反馈作业时较热脱除了防化服等PPE，需要再规范下相关要求 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 中途脱掉未及时穿戴 | 方法原因 | 人员进行现场要求穿戴 | 对人员进行批评，重新进行培训， | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:38:39
2026/3/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 一车间泵房二层喷淋塔管路液体渗漏严重，有碱液析出； 泵房储罐上方压力表前球阀部分缺少丝堵； 二车间泵房二层平台管路连接处102-VP008管路法兰间螺栓未露出两扣； 三车间泵房二层平台管路连接处，103-R27釜阀门未关； 三车间泵房103-WTK01储罐与103-WTK02（回收二氯甲烷）储罐氮气管路共用一根管路，氮气管路上缺少单向阀； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 碱喷淋塔玻璃钢法兰有损伤，需要动火维修；球阀位置是罐上口，是每日巡查检查深冷是否上冻使用，不需要增加丝堵；车间回收二氯甲烷，项目已结束； | 设备设施原因 | 清理现场，螺丝重新更换紧固 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:39:41
2026/3/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 活性炭二层A罐南侧蒸汽管路使用单个喉箍进行紧固，不符合要求； 活性炭废水相罐液位计下口阀门缺少丝堵； 活性炭操作柱急停按钮需要增加防护装置，防止人员勿碰； 活性炭旁通风机静电接地扁铁检测日期过期； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员未能及时制作安装，人员巡查疏忽 | 人的原因 | 蒸汽管路增加铁丝固定已完成，下口液位计已安装丝堵，急停按钮已安装防护，静电扁铁已经重新交验完成 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 8:52:26
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间二层R31下口泵头三通处缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 添加完毕 | 对此类进行检查，后续少装三通 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:39:54
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间二楼R28下口泵缺少2块盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 泵下口三桶缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:40:19
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间R06左侧计量泵下面有白色物料。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 车间排查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 18:40:31
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放03/16/2026，11：21七车间四层人员加料车加料仓门有1棵螺栓未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 螺栓未紧固到位 | 人的原因 | 已重新紧固 | 车间内部对于设备完整性要求重新强调 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 17:40:31
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放03/16/2026，13：53七车间四层人员200L桶投料前未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员对于该要求不熟悉 | 人的原因 | 已给与重新培训 | 车间同步通报要求 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 17:41:13
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间2186项目PID排查： R11釜热电偶缺少校验合格签； R11釜上白钢加料车内为非防腐材质与PID不符； R11釜上加料车挂有遇水反应警示标识已沟通摘除 R11釜下口连接的聚乙烯淋洗管路缺少标识并且存储淋洗液设备与PID不一致 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 更改的PID图16日下午由李铁签发完毕，更换的是白钢加料车 | 人的原因 | 以增加合格签 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 17:42:03
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R07,R13,R17,R37,R38釜下口阀门芯缺少挡片； 二层R19,R24,R26釜下口阀门芯缺少挡片； 一层R35下口阀门芯缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 挡片缺少 | 设备设施原因 | 沟通借用进行添加完毕 | 车间采买备用整体排查添加 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 17:42:24
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R05，R14下口阀门芯缺少挡片 二层R17下口阀门芯缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 17,14釜下口以更换 | 设备设施原因 | 已全部添加更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 17:42:47
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R05，R06，R11，R12，R13,R14下口阀门芯缺少挡片 二层R17,R21,R23,R25,R26,R27下口阀门芯缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 下口阀门芯缺少挡片 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 8:07:16
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层Ce04间内母液接收罐下口转移管路袋式过滤器进口阀门芯有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用管路法兰紧固不彻底 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 对使用前的设备检查试密 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/18 17:43:10
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R08人员取样未使用取样盘，多数反应釜上未悬挂取样口标识需整体排查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对车间重申取样要求 | 对车间重申取样要求 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:12:54
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 巡查发现一车间二层101-ce05含乙腈母液转移至一车间三层101-R21旁3000L罐使用氮气压力0.08转不动情况下，一车间三层3000L罐带0.09真空转移母液，严禁使用真空转移物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 憋真空使用，泵故障 | 设备设施原因 | 对泵进行沟通维修，临时憋压使用 | 批次结束后进行更换转移方式，暂时已停用 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:13:15
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现03/17/2026 00:58，三车间三层103-FD01人员收料未使用O型圈配合多性环使用，已告知属地整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备缺少o型圈多型环 | 设备设施原因 | 增加o型圈多型环 | 增加o型圈多型环 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:13:38
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现03/16/2026 22:56，三车间一层103-Drc01三方人员投料口未连接尾气、未设置二级防护措施、投料结束未彻底清场登高车沾染物料，与操作清单要求不符 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:13:48
2026/3/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R12加料箱舱门缺少密封圈使用软四氟密封，箱体缺少压力平衡管、103-R15加料箱舱门缺少密封圈使用软四氟密封、三车间二层103-ce01卸料口盲板未改装排净阀，上盖缝隙有物料渗漏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 密封圈不全 | 设备设施原因 | 进行增加密封圈 | 进行增加密封圈 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:13:57
2026/3/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层102-R14加料箱舱门缺少密封圈、102-R11加料箱内部挡板缺少密封，视窗缺少一颗螺丝、102-R06加料箱缺少密封圈使用软四氟密封，箱体缺少压力平衡管、102-R01视窗缺少一颗螺丝、二车间二层102-ce04卸料口盲板未改装排净阀，上盖锁紧装置损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 密封圈丢失，螺丝01加料车断裂里边了，06平衡管清洗时遗落在清洗间了 | 人的原因 | 已全部整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:14:06
2026/3/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层101-R18加料箱舱门缺少密封圈使用软四氟密封，视窗未使用配套螺丝固定、101-R16加料箱内缺少挡板及挡板密封圈，视窗缺少一颗螺丝、101-R09加料箱舱门缺少密封圈使用软四氟密封，箱体缺少压力平衡管、一车间三层101-R25加料箱尾气未安装过滤器/滤布、一车间二层101-ce04上盖缝隙有物料渗漏、101-ce06上盖锁紧装置损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备缺少 | 设备设施原因 | 借用加料车，螺丝进行补加，过滤器添加完毕 | 车间采买固定垫片 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/21 17:14:16
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 七车间的流体过滤器缺少静电接地，车间内有多条管路使用绑带固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 流体过滤器未安装固定接地，绑带使用后未及时拆除 | 方法原因 | 已沟通电工安装接地，绑带部分已拆除 | 后续对于过滤器安装提前准备接地，绑带使用完毕及时拆除，沟通机修制作吊架 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 11:03:20
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 七车间R06釜下口转移管路，法兰变径处有打卡子使用的情况，溶剂类管路严禁打卡子带病运行 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 夜班放桶发现，临时打卡子处理 | 方法原因 | 已拆除更换 | 车间同步要求 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 8:32:22 | 2026/3/22 11:03:44
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现804-R06釜釜上淋洗球端口处有黄色物料痕迹残留，沟通王伟鹏反馈为人员使用玩淋洗球后未清理干净，已要求清理现场，并对相关人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员拆卸管路后安装快开盲板及卡子后清理不到位 | 人的原因 | 现场安排清理完毕 | 车间内强调情场标准 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/19 11:13:44
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现801-R07釜回流管路标识破损，需要进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 车间对于标签标识维护不足 | 人的原因 | 已安排人员更换完毕 | 同类型问题进行排查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/19 11:13:26
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现801-R08釜03/13/2026所作ck第六项“反应釜下口阀门检查项”勾选手动阀双阀，但未勾选合格，沟通王伟鹏，反馈操作人员勾选不仔细，复核人员复核不全面，已沟通车间针对CK填写复核进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员记录填写过程马虎复核人未仔细进行填写检查核实 | 人的原因 | 现场进行整改完成 | 人员进行奖惩并进行公示警示他人，明确记录填写需要逐项检查确认 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/19 11:13:15
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼3-07房间操作人员正在进行分液操作，查看关键操作复核记录未填写，现场与于波沟通反馈车间班长已现场复核，复核后前往交接班未及时填写记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 因交接班现场未及时登记记录，已对责任人问责处罚 | 人的原因 | 对责任人问责处罚工作奖金50元。 | 群内通报传达要求 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/19 11:32:45
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼三层二车间过滤器上方压力表缺少下限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 更换仪表时表格 | 人的原因 | 已安排人员进行添加 | 已对仪表分管人员进行强调，安装的仪表及时张贴上下限，并对车间的机械表进行排查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/4/17 7:20:07
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 702-Tr04接收罐液位计显示问题有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 翻板使用未复位 | 设备设施原因 | 已安排人员使用磁铁进行吸附 | 班长副主任巡查时注意关注，及时整改 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/4/17 7:19:40
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼三层四车间氧气检测器探头未拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维护人员更换探头后未紧固，已安排紧固，并要求其班长进行培训 | 方法原因 | 已紧固 | 传达培训 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/4/17 7:19:22
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼4层二车间检测器墙体固定缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定检测器的螺丝松动掉落，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/4/17 7:19:07
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1200-R02玻璃反应釜，03/03/2026的ck记录，第14项，静电检测无勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经调查，现场记录已登记检测信息，但是遗漏勾选，已对责任人进行问责处罚 | 人的原因 | 对责任人及复核人问责处罚 | 班前会传达要求 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/19 6:50:01
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现805-FD01-Tr01旁边墙面的乙二醇管路法兰连接处螺栓长度未超出螺母1mm-2mm | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 螺栓安装未严格执行规程标准 | 人的原因 | 现场安排人员更换整改 | 同类型问题排查 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/19 8:28:14
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 巡查期间提问7号楼张兰江班组操作工申志远化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题均回答准确，熟知试密操作和试密合格标准。 | 标识标牌 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 巡查期间提问8号楼王斌班组操作工杨金升化学品泄漏管控相关问题，提问2项问题均回答准确，人员熟知高低温环境对管路影响压滤罐放料过程中的具体要求及注意事项。 | 消防应急 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查期间提问9号楼乔阳阔班组操作工王景辉班化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题均回答准确，熟知法兰选型及垫片的安装失误后风险。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查期间提问9号楼董晓超班组操作工李佳瑞化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知蠕动泵管的安装要求及设备使用前的检查要求，对不同工况下使用的连接方式和接头熟练掌握。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼刘柏良化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知蠕动泵管的安装要求及设备使用前的检查要求，对不同工况下使用的连接方式和接头熟练掌握。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查期间提问8号楼孙浩文化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查期间提问9号谷有亮化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知临时管路拆除前需要执行哪些步骤，掌握良好。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查期间提问12号楼赵浩鹏化学品泄漏管控问题，提问1项问题均回答准确，人员熟知试密合格标准及什么情况下需要进行试密操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/3/17 8:05:06 | 2026/3/17 8:05:06
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层FD03门口两个灭火器喷嘴处弯折断裂，需要更换/ 2车间整体4个应急柜药品箱内藿香正气水3月份到期，需要更换并更新清单 /2车间整体4个应急柜药品箱内藿香正气水3月份到期，需要更换并更新清单 302-fd04间灭火器喷管弯折处裂口，需要更换 2车间四层南走廊推车式灭火器指针指示黄区，需要更换 302-Ce08缓冲间灭火器缺少一个绿签 2车间二层21釜旁灭火器被遮挡，需要清理 2车间二层急救药品箱上，清单内一次性口罩，医用绷带到期，需要更换并更新清单 2车间二层物料电梯对面灭火器喷管脱节需要更换 2车间三层19对面墙柱子灭火器一个喷管弯折处裂口，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH0351-武志民 |  | 对于灭火器的检查不到位，其中药品为3月到期，库房暂无货 | 人的原因 | 进行重新排查，对于有问题的已经全部整改完毕，药品已领出 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:58:54 | 2026/3/18 6:12:13
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间整体药品箱内藿香正气水3月份到期，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间已检查出事项，由于库房无库存导致未及时更换 | 设备设施原因 | 车间已进行出库 出库后更换 | N/A | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:58:54 | 2026/3/19 6:44:40
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧的2000L卧式储罐902-T115粘贴的设备标签错误，标签将储罐的容积写成了1000L。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备标识信息不正确，容积标注错误 | 人的原因 | 已将该储罐原标签去除，添加新标签完毕 | 涉及标签下发张贴注意信息准确性，谁张贴谁负责 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/26 17:17:42
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间院内储罐201-Ts03磁翻板液位计损坏，无法准确观察液位状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 冬季液位计损坏待维修 | 设备设施原因 | 已更换新的液位计并进行测试完毕 | 检查现场其他液位计是否存在同类情况一并进行更换 | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/26 17:18:41
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R38釜上口进料管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已更换静电跨接完毕 | 操作区域内发现静电跨接完整性缺失情况，第一时间进行处理更换 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/22 16:12:45
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层北侧一卧式储罐缺少设备标识签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备标识固定不到位，脱落 | 设备设施原因 | 对该储罐重新添加设备标识完毕 | 1.操作区域内发现标签标识脱落情况，及时处理解决 2.每日车间技术组现场动态巡查，发现同类问题直接现场处理 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/26 17:18:04
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间101-R26釜人孔视镜处，有多根螺丝未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 反应釜淋洗拽味后未紧固检查到位 | 人的原因 | 已将101-R26釜人孔视镜螺丝重新紧固 | 要求班组人员设备预处理后及时进行紧固恢复，并做好完整性检查。 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/19 9:48:25
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区，使用的静电卡子缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 室外有风且标签在室外时间较长，造成标签粘贴松动，导致脱落 | 环境原因 | 已对标签进行恢复，并对同类标签全部进行加固完成 | 班组加强巡查，定期对标签进行加固 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | FX1407-唐虎 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/19 9:48:42
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R21釜压力表横向安装，安装方式错误。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表安装紧固不到位，丝扣松动导致压力表横放 | 人的原因 | 已将压力表重新安装完毕，满足使用要求 | 内部群对压力表安装要求进行重申，谁安装谁负责 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:55:06 | 2026/3/19 9:48:55
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-R08釜加料车玻璃角落有残留物料、右下角玻璃处密封有漏 620-R10加料车盖子支撑零配件内有物料残留 620-FD02收料仓周边6个固定螺丝配件里面和旁边滑轮处有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:28:06 | 2026/3/20 15:42:49
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 619-R12加料车CK、窗口螺丝缺少两颗、一颗螺丝松动、现场CK本填写与实际不符、执行人：王宇、复核人：郑成龙 618-FD01出料仓下口卡子内圈有物料残留 618-ce02离心机底座里面有物流残留 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:28:06 | 2026/3/18 6:07:43
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 18车间零点班站牌未参加 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员原因导致未进行参与点名 | 人的原因 | 及时沟通 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:28:06 | 2026/3/18 6:07:59
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-08通风橱，反应配置的数显温度计为开启，现场已开启，温度在规定范围内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未检查数显状态 | 人的原因 | 打开数显 | 在实验室强调及时打开数显 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:24:38 | 2026/3/25 6:46:08
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-05通风橱柜门与地面有物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 食盐水撒漏后完成清理，但是水干后，还是有白色盐渍生成。 | 人的原因 | 再次用水擦干 | 食盐水撒漏后用水擦多次，直至水干后无盐渍 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3104-倪国旺 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:24:38 | 2026/3/19 6:49:15
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 419-18通风橱，碘缸未密封，现场已恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元 | 否 | 操作人员使用的碘缸为棕色塑料瓶包装，盖子为旋盖式，操作人员使用碘缸后，将盖子盖上，并未旋紧 | 人的原因 | 已经旋紧，无其他纠正措施 | 实验室涉事项目组和其他人员已经培训强调， | 无 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/17 7:24:38 | 2026/3/19 6:49:29
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：11 4号楼4-27间 通风橱未下拉至最低位置，正确做法：通风橱在没有使用的情况下及时下拉至最低位置 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间 通风橱未下拉至最低位置，正确做法：通风橱在没有使用的情况下及时下拉至最低位置 | 人的原因 | 正确做法：通风橱在没有使用的情况下及时下拉至最低位置 | 正确做法：通风橱在没有使用的情况下及时下拉至最低位置 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 14:41:52
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 13：26 4号楼4-41间 水浴锅旁有一滩水渍，正确做法：及时清洁，防止滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41间 水浴锅旁有一滩水渍，正确做法：及时清洁，防止滑倒 | 人的原因 | 正确做法：及时清洁，防止滑倒 | 正确做法：及时清洁，防止滑倒 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 14:41:36
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/16/2026 11：05 4号楼4-43间 操作人员清洁反应釜未佩戴手套，正确做法：清洁反应釜易沾染物料，应戴手套进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间 操作人员清洁反应釜未佩戴手套，正确做法：清洁反应釜易沾染物料，应戴手套进行操作 | 人的原因 | 正确做法：清洁反应釜易沾染物料，应戴手套进行操作 | 正确做法：清洁反应釜易沾染物料，应戴手套进行操作 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 14:36:41
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/16/2026 13：24 4号楼4-17间 承包商吉林医药配电箱静电接点连接在破损扁铁上，正确做法：应夹在完好扁铁上，确保有效导除静电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-17间 承包商吉林医药配电箱静电接点连接在破损扁铁上，正确做法：应夹在完好扁铁上，确保有效导除静电 | 人的原因 | 正确做法：应夹在完好扁铁上，确保有效导除静电 | 正确做法：应夹在完好扁铁上，确保有效导除静电 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 14:36:08
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 8：48 12号楼4-22，天津海门建材 灭火器喷管松动，已沟通现场人员进行更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换灭火器 | 监护人排查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/28 8:42:12
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：05 12号楼4-19间，中晟临电电线穿入夹层处未有防切割保护，已沟通现场施工人员进行处理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加防护 | 监护人检查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/28 8:41:57
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 14：47 11号楼3-32间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 12:28:46
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 15:31:00 4号楼4-15间，人员将刚拆下德插地管放在水浴锅台子上,正确做法：应放在插地管专用袋中，以防管内残留溶剂造成污染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-15间，人员将刚拆下德插地管放在水浴锅台子上,正确做法：应放在插地管专用袋中，以防管内残留溶剂造成污染。 | 人的原因 | ,正确做法：应放在插地管专用袋中，以防管内残留溶剂造成污染。 | ,正确做法：应放在插地管专用袋中，以防管内残留溶剂造成污染。 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 12:29:02
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-20托盘残留白色物料。正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层3-20托盘残留白色物料。 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/23 18:41:09
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-23静电扁铁已损坏。正确做法：及时修理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层3-23静电扁铁已损坏。 | 人的原因 | 及时修理 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/23 18:41:29
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-24吉林医药电焊机使用完毕后未及时切断电源。正确做法：动过完毕后应及时切断电源 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层3-24吉林医药电焊机使用完毕后未及时切断电源。 | 人的原因 | 动过完毕后应及时切断电源 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/23 18:41:45
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 4号楼二层2-04操作人员转移物料时未使用尾气吸收装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员未按照标准要求操作 | 人的原因 | 已对当事人进行培训当时整改完毕 | 对车间人员进行培训，转移物料时连接好尾气，使用装用尾气配件 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/23 18:42:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 21：12 4号楼三层走廊医疗箱内的脱脂棉已拆封。正确做法：该脱脂棉为一次性用品，及时换新，以备使用。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 21：12 4号楼三层走廊医疗箱内的脱脂棉已拆封。 | 设备设施原因 | 该脱脂棉为一次性用品，及时换新，以备使用。 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 6:11:55
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 21：16 4号楼3-11间东侧货架后方地面有滴落物料残渣。正确做法：及时清理并查看是否有漏点。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-11间东侧货架后方地面有滴落物料残渣。 | 人的原因 | 及时清理并查看是否有漏点。 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 6:12:05
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 0：19 12号楼4-21间液压站墙面写字。正确做法：明确信息请在合适位置贴标签，禁止在墙面写字。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 施工人员标记 | 人的原因 | 清洁标记 | 人员培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/22 8:36:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 03/16/2026 22:21 4号楼4-43间白色防化服未密封处理。正确做法:防化服用完后需密封处理，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间白色防化服未密封处理。正确做法:防化服用完后需密封处理，防止交叉污染。 | 人的原因 | 正确做法:防化服用完后需密封处理，防止交叉污染。 | 正确做法:防化服用完后需密封处理，防止交叉污染。 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/17 6:42:34 | 2026/3/20 6:12:19
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R04氮气流量计浮子卡滞失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:12:28 | 2026/3/20 9:45:29
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11回流管路视镜内溶剂有气泡，请车间及时检查查看 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备试密时未见异常 | 设备设施原因 | 试密无问题 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:12:28 | 2026/3/22 6:17:55
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11上方穿层管路需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后为及时添加封堵 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:12:28 | 2026/3/18 7:09:04
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R09右侧计量泵压力表缺少上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加上线标识 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 6:12:28 | 2026/3/18 7:08:47
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间一楼清洗班门口走廊、暂存待清洗加料车、现场加料车内有物料残留、加料车未密闭处理、现场未接氮气尾气、加料车窗口螺丝缺少两颗、检查现场CK本记录、与现场实际不符、执行人：杨玉卓、复核人：陈政元 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场设备清洗中 | 方法原因 | 已进行重新强调标准执行 | N/A | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 5:41:47 | 2026/3/20 15:43:03
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 619-R12加料车CK、窗口螺丝缺少两颗、一颗螺丝松动、现场CK本填写与实际不符、执行人：王宇、复核人：郑成龙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 加料螺栓损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 5:41:47 | 2026/3/18 6:08:23
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 618-ce02离心机底座里面有物流残留、需要定期检查并及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 5:41:47 | 2026/3/18 6:08:36
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003储罐下口转移泵下方地面有白色物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹清理不彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/20 11:49:15
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce01接收罐下口转移管路法兰静电跨接3处掉落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/20 11:49:25
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化2-68门边氧气和可燃气体检测器缺少静电连接，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少静电接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/23 14:46:49
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-T087储罐缺少静电连接，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电接地缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/23 14:46:55
2026/3/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层FD01接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/18 2:49:59
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层05釜边地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/18 2:50:39
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层06釜加料车上杂物和白色物料，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车未清理及时 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/18 2:51:22
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层11釜边可燃气体检测器静电连接线无螺丝固定松动状态，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/18 6:06:43
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层11釜防爆片上有白色物料粉尘残留，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不及时 | 人的原因 | 已处理 | 人员及时处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/18 6:07:22
2026/3/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层Ce02离心机彩板和尾气缓冲罐上有大白物料和粉尘残留，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 大白脱落痕迹 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/17 1:36:28 | 2026/3/18 6:07:53
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间4层04号药品箱里、藿香正气水过期，请更换 。没有棉签，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 药品过期未及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:20:43
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间4层反应区III4-32.06号溢出桶里没有吸收棉请补充、北墙灭火器前有电子秤遮挡 请挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:19:39
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间3层预留区 3-91 55号溢出桶，没有吸收棉 沙袋里沙子缺失 卫生较差，请及时整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 溢出桶缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:19:46
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间3层反应区III对面防火门把手损坏，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:20:37
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间3层03号药品箱里缺少棉签 藿香正气水过期，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 药品过期未及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:19:52
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间3层物料电梯对面 38号防火门把松动，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:20:01
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间2层05号消火栓内放杂物，请排查整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 消防栓内杂物没清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:20:26
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间2层2-57缓冲内灭火器上放全面罩，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 全面罩 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:21:16
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间2层空调机房防火门把手损坏，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:20:14
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间1层南吊装口 防火门把手损坏，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:20:20
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间1层药品箱内藿香正气水过期，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 药品过期未及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/6/24 13:21:23
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M11 | 11车间4层4-03对面防火门把手松动，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理完成 | 车间整体同步排查处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:13:03
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M11 | 11车间3层 13、14号防火门把手松动，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 把手松动 | 设备设施原因 | 进行相应维修处理完成 | 车间整体同步排查处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 2:56:19
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M11 | 11车间3层 3-05对面06号防火门把手松动，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 把手损坏 | 设备设施原因 | 进行相应维修处理完成 | 车间整体同步排查处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 2:58:10
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M11 | 11车间2层01号药品箱藿香正气水过期，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 把手进行维修完成 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 车间整体同步排查处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:04:29
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 10车间2层4-15 02号溢出桶缺少吸收棉，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 缺少吸收棉现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 2:59:15
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 10车间2层空调机房旁52号防火门把手损坏，请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 门把手维修完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:00:12
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 10车间2层2-21FD01平台上 灭火器没有摆放在标识下，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 位置重新调整完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:00:50
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 10车间2层2-27缓冲间旁灭火器没有摆放在标识下，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:01:23
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 10车间2层2-31离心机间III内北墙灭火器架上 放防护镜，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:01:59
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 10车间1层金属检测间西墙灭火器没有标识，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 灭火器标识需要补充 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:02:24
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M12 | 12车间2层CE01 西墙灭火器没有摆放在标识下，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 灭火器摆放位置不正确 | 设备设施原因 | 进行相应的整改处理完成 | 进行整体排查处理 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:02:50
2026/3/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M12 | 12车间3层1号药品箱里藿香正气水过期，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 过期未及时更换 | 设备设施原因 | 进行相应的更换替换 | 进行相应的整体排查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 23:55:56 | 2026/3/18 3:04:56
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼 | 4-43合成间溶剂桶存放未放置在圆盘车内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 |  | 物料桶没有放在圆盘车上 | 人的原因 | 正确放置 | 人员多加检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/16 22:56:50 | 2026/4/10 13:25:02
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 11号楼 | 1层1-60辅机间阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B11 | ADH2765-李晓刚 | ALS1466-杜永宝 |  | 阻挡灭火器 | 方法原因 | 已现场整改 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/3/16 22:55:32 | 2026/5/12 9:49:45
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 11号楼 | 1层辅机间瞬隆机电员工未带护目镜进入作业现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B11 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/3/16 22:54:07 | 2026/5/11 10:22:34
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 11号楼 | 4层4-32间车间操作人员脱戴劳保顺序有误 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B11 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 |  | 操作人员未按要求执行 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/3/16 22:51:53 | 2026/5/11 10:12:15
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13044-万富利 | 423QC | 通风橱无人操作时未下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ACT2209-王海妮 | 否 | 分析员操作问题，忘记将通风橱下拉。 | 人的原因 | 现场告知整改 | 对相关分析员进行培训 | N/A | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 22:49:15 | 2026/7/13 10:36:28
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 4号楼 | 4-27准备间物品遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 |  | 物品遮挡灭火器 | 设备设施原因 | 挪走物品 | 消防设施禁止遮挡 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/16 22:46:36 | 2026/4/10 13:25:18
2026/3/16 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 304实验室 | 10：22 进入有反应的通风橱内未带面档 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS3476-井海同 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 对相关人员进行培训 | 加强培训 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 22:44:44 | 2026/7/6 10:46:17
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航,ALS13970-焦萌 | 1-108 | 1-108实验室在维修通道内放置非化设备。（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 因储间维修，沟通EHS后，设备临时存放，但储间太小，已经放不下了，临时存放未转移出来 | 设备设施原因 | 已经清理维修通道 | 晨会强调 | 不涉及 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/16 20:24:05 | 2026/3/29 6:39:55
2026/3/16 | 日常巡查 |  | EHS重点关注化学品全流程排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | ALS9705-张俊青在准备投料叔丁醇钾前，检查通风橱，已经按照操作规范张贴：风险告知卡已划改，已贴好相应象形图，破坏液（10%的柠檬酸水溶液）也已经准备好。PPE穿戴齐全。（良好作业实践） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6758-王丽君,ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/16 20:20:22 | 2026/3/16 20:20:22
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 15:51，张佳豪在2-103实验室通风橱外边缘进行液体物料开口操作（低风险60条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS8610-华嵩山 | 否 | 人员安全意识不足，未按照要求在通风橱边缘操作物料 | 人的原因 | 对实验人员进行安全培训 | 进行日常巡查，多次提醒 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 20:16:45 | 2026/3/17 15:53:57
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS9741-高延康 | 2-104 | 15：45，将2桶4L溶剂放在过道（提醒26条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6760-周立飞 | ALS6175-于海金 | 否 | 方便取用，放地下了 | 人的原因 | 放通风橱里 | 密封 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 20:13:29 | 2026/3/17 15:54:18
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 15：08，低温反应未使用保温二级防护，冰霜已经落到磁力搅拌上（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖 | 否 | 文员暂未购买保温二级防护 | 人的原因 | 二级防护换成保温材质 | 及时购买杜瓦盆，已联系采购 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS5606-郭满 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 20:10:36 | 2026/3/24 15:10:51
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6595-王利国,ALS6086-张雪丰 | 2-312 | 14：31，使用中的静电卡子过期（低风险97条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | ALS6318-张国伟 | 否 | 制冷机经常移动，静电卡子临时找的非固定，连接时未识别即将过期。使用过程未跟踪检查过期了。 | 人的原因 | 更换校验过的静电卡子，将此卡子拿去校验 | 加强非固定使用静电卡子的管理，列入清单，跟踪到期时间，提前识别找到进行校验 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6595-王利国 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 20:07:08 | 2026/3/17 16:01:43
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 夜班检查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-305 | 00：30，每日安全安全确认有一线确认，无管理确认。（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人：王晓宇，韩永真 王晓宇周日实验完成后正常签字一线确认，但忘记找值班人员签管理确认；王晓宇所在项目的项目负责人韩永真未提醒王晓宇此项工作 | 人的原因 | N/A | 已单独找王晓宇告知此项要求 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 20:01:03 | 2026/3/17 19:40:08
2026/3/16 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-315 | 实验室人员通风橱内使用物料时通风橱观察窗上台过高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3732-孙丽杰 | ALS3732-孙丽杰 | 否 | 进行分液操作时，通风橱挡风玻璃拉的过高，高于呼吸带，操作人员安全风险意识不足 | 人的原因 | 使用通风橱进行操作时，要拉到呼吸带以下 | 组内强调培训 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3732-孙丽杰 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 19:51:17 | 2026/3/18 9:19:18
2026/3/16 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 4号楼2层 | 施工材料堆积过多遮挡消火栓。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 | 否 | 4号楼二层3台步入式箱体（DP QC 2台+DS QC 1台）的安装已接近尾声,兰贝石施工人员将施工材料堆积在走廊，未及时收走，导致遮挡了消火栓。 | 人的原因 | 将施工材料清走 | 已对兰贝石施工人员进行强调：施工材料不得乱放，不得遮挡消火栓。 | 无 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 19:47:19 | 2026/3/20 16:57:13
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 305-Ce06 1，支座减震器漏油。 2，氧含量的采样阀电工正在现场拆除旧的更换新的，更换后需要试一下氧含量系统。 3，电线护套管断裂，已告知电工。 4，间内2.5组灯具不亮，需要维修更换，已告知电工。 5，操作柱上急停的装饰盖 6，传感器的线建议使用护套管。 7，尾气液封罐需要补水，尾气管路过长都拖地了，有明显物流的，需更换尾气管。 8，人孔试镜缺少螺丝。 9，接收罐压力表上限不对，罐上贴0.05MPA。 10，接收罐缺少活套法兰螺丝。 11，离心机压力表型号不对,用的MPA表。 12，离心机开盖起锅时需要关闭氮气气源标识。 13，间内固定氧含量标识脱落地上。 14，接收罐没有液位报警，这个是历史事故capa要求及连锁测试的内容，需要协调安装一个。 15，间内操作柱没有超标识。 16，离心机上盖略偏，需要拆卸，重新安装。 17，间内的消防管路没有标识，装饰盖脱落。转移泵附近有物料痕迹需要清理； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 离心机使用前检查 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 17:00:08 | 2026/3/18 3:05:45
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气间风机A上有碱渍，需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 加减速度快溢出 | 方法原因 | 控制加减速度 | 组会强调 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/16 16:27:24 | 2026/3/31 10:33:12
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气处理的新改造处，缺少标识，及时补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未验收合格，整改中 | 方法原因 | 验收阶段也需要标识明确 | 加强培训 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/16 16:27:24 | 2026/3/31 10:32:38
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 气瓶间 | 张江实验室气瓶间CO2气体钢瓶无防倾倒措施，气瓶瓶帽未盖上，无满瓶、空瓶标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮,ASH1062-董雨浩 | ASH0492-杜府亮,ASH1062-董雨浩 |  | 这个问题是不是应该工程部负责解决？ | 设备设施原因 | NA | NA | NA | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 15:06:06 | 2026/3/27 14:13:05
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | NPD | 张江NPD实验室洗眼器被遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 洗眼器周围不准堆物 | 洗眼器周围不准堆物 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/16 15:04:00 | 2026/3/20 15:09:37
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | NPD | 张江NPD实验室废液桶无危废标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 张贴危废标识 | 张贴危废标识 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:58:52 | 2026/3/20 15:09:51
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 513 | 张江DSPD实验室下班前检查表3.12未检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:56:02 | 2026/3/19 17:21:34
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 513 | 张江DSPD实验室洗眼器被遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:53:46 | 2026/3/16 14:53:46
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 513 | 张江DSPD实验室废液桶无危废标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:51:18 | 2026/3/16 14:51:18
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室易燃试剂叠放存放，无二次防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验室现有防爆柜体积太小，已经不能满足使用 | 设备设施原因 | 购买大体积防爆柜 | 购买大体积防爆柜 | 1000元以内 | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:47:35 | 2026/3/27 14:11:57
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 522 | 张江DPD实验室实验台架护栏脱落，支撑物移位，可能导致台面上物品坠落及玻璃台面掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 架护栏做好固定措施 | 架护栏做好固定措施 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:37:27 | 2026/3/20 13:58:52
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 522 | 张江DPD实验室高温烘箱附近有异味，初步判断为铝箔纸（≤250℃）高温烘烤后产生的异味，烘箱使用温度268.8℃ | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:33:15 | 2026/3/16 14:33:15
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 522 | 张江DPD实验室办公物品与试剂混存在一个托盘内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 |  | 人的原因 | 人的原因 | 办公物品与实验用品分开放置 | 办公物品与实验用品分开放置 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:30:21 | 2026/4/3 14:22:19
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室易燃液体（乙醇）未存放在防爆柜内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验室现有防爆柜空间不足 | 设备设施原因 | 购买大体积防爆柜 | 购买大体积防爆柜，物料到货以后及时放进防爆柜 | <1000元 | 2026/4/29 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:28:42 | 2026/3/27 14:09:52
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 污水站实验室使用的小烧杯存在破裂的现象，需要及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 现场烧杯破裂，操作人员未及时更换 | 人的原因 | 立即更换烧杯 | 加强培训，制定奖惩机制 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/16 14:28:22 | 2026/3/16 17:13:18
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 10立罐区 | 部分罐体缺少GHS标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 标识褪色严重整体去除后未粘贴完全 | 方法原因 | 整体排查将缺少的标识进行补充 | 标识更换过程逐一进行更换，避免更换遗漏 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/16 14:28:22 | 2026/3/30 9:46:04
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室危废垃圾超出危废垃圾桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 垃圾桶堆满后及时清理 | 垃圾桶堆满后及时清理 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:27:12 | 2026/3/18 14:24:01
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室托盘内有泄漏物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验员未及时清理 | 人的原因 | 进行清洁 | 在组会上加强培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:21:56 | 2026/3/27 14:08:36
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室水浴锅液位低于最低液位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验员没有及时补充水 | 人的原因 | 加入纯化水至最低水位以上 | 在组会上加强培训 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:19:58 | 2026/3/27 14:07:21
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室试剂无防泄漏措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 试剂柜不够用，防泄漏托盘缺失 | 设备设施原因 | 购买新试剂柜和防泄漏托盘 | NA | <1000元 | 2026/5/1 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:18:46 | 2026/3/27 14:05:44
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室试剂瓶废弃时未盖盖子，可能导致瓶内液体泄漏或挥发 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 人的原因 | 人的原因 | 应将瓶盖拧紧后再丢弃 | 应将瓶盖拧紧后再丢弃 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:17:10 | 2026/3/18 14:22:05
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室设备排液盒无防泄漏措施，桌面有残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:14:09 | 2026/3/20 9:09:57
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室利器盒内枪头超出最大存放量 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 利器盒装满后及时丢弃 | 利器盒装满后及时丢弃 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:12:09 | 2026/3/18 14:30:43
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 张江CLD实验室开封的易挥发试剂未采取封口密闭措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 |  | 实验人员用完试剂以后未拧紧 | 人的原因 | 加强培训 | 下次使用的时候注意拧紧 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/16 14:10:24 | 2026/3/27 14:03:37
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1903-袁佳敏 | 516 | 张江CCPD实验室洗眼器被遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除多余物品 | 移除多余物品 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 14:08:00 | 2026/3/20 10:20:58
2026/3/15 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 5号楼1层南侧电梯 | 因2层施工改造，积水沿着 墙壁缝隙流到1层电梯间 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 二层整体拆除管道内存水沿缝隙流下来 | 设备设施原因 | 已经立即清理 | 管道切割时，放桶接水 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/16 9:34:42 | 2026/3/31 9:17:18
2026/3/14 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-101 | 实验室人员拿溶剂桶未佩戴手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS1775-张宁宁 | 否 | 人员认为没有加料操作，只是拿桶，风险较低 | 人的原因 | 虽然风险不高，但是建议佩戴手套拿溶剂桶 | 对人员进行培训 | 无 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 9:27:13 | 2026/3/17 9:53:56
2026/3/14 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 5-202 | 通风橱未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11419-刘磊 | ALS11419-刘磊 | 否 | 试用期新员工，对规定没有记好。人员离开，忘记下拉通风橱。 | 人的原因 | 晨会强调 | 晨会强调，并对新人加强培训监督 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS4491-王猛 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/16 9:25:41 | 2026/3/27 9:20:45
2026/3/13 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-303 | 实验室人员在通风橱内操作过程中未佩戴丁腈手套及面罩，上半身探入通风橱内进行操作 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2301-艾群 | ALS9592-刘为铸 | 否 | 该巡查项的责任人是李文宽 责任人反馈当时通风橱确实过高，看温度，在未戴面罩，将头部探入通风橱，且手部没有戴丁腈手套 主要是人员平时的习惯不好，安全意识不够，存在侥幸的心理， | 人的原因 | 违规项发生，没有发生危险，没有需要纠正的，后期进行预防培训 | 1.已在今天晨会已重新强调，让责任人对实验室的人员进行培训实验室的安全操作；2.人员负责一周的实验室安全检查，了解实验室的安全巡查项 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS9592-刘为铸 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/16 9:22:33 | 2026/3/18 9:25:54
2026/3/13 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-313 | 实验室人员在步入式通风橱里长时间操作过程中未佩戴面屏。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5892-胡玉珊 | ALS5892-胡玉珊 | 否 | 人员在通风橱内搭设备，没有物料，不涉及物料操作 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS5892-胡玉珊 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 9:20:37 | 2026/3/16 9:36:25
2026/3/12 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4-309 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，并将头探入通风橱里观察和操作未佩戴面屏 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员操作疏忽大意 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 9:18:32 | 2026/4/16 16:38:43
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R19釜上口大尾气旁氮气管路单向阀连接处有氮气泄露； 三车间三层R25釜氮气流量计上口法兰有氮气泄露； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气禁锢不到位出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/18 8:52:38
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层9455主原料罐上方氮气管路快开处有氮气泄露； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 快开位置未禁锢到位 | 设备设施原因 | 现场已安排重新进行禁锢 | 已处理完毕 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/27 3:32:41
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层120012硫酸溶液储罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 储罐试密期间临时调整未及时恢复 | 人的原因 | 现场已沟通处理完毕 | 已对组内人员进行强调 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/27 3:32:54
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 清洗人员进行Ce04离心机母液罐的清洗，储罐上氮气罐未断开，也未开受限空间作业证，人员将头部探入罐内进行清洗，现场叫停 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 罐体上方有物料，用高压水枪冲洗后所以探头进行查看。 | 人的原因 | 以对人员进行在培训并且权衡利弊分开而谈。人员也意识到了错误 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 11:04:00
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 任嘉华进行FD05三合一投料操作，人员将胳膊探入设备内，手套及防化服上沾染物料，并且手套和防护服中间缺少有效的密封，工作服及皮肤有物料沾染，对讲机告知进行处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 工具不匹配 | 方法原因 | 已重新制作工具及逆行掏料 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 11:04:13
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R18下来聚乙烯管路缺少标签 已告知代宇哲 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标签掉落 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/18 8:28:07
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层应急柜药品箱内霍香正气水过期 已告知孙壮 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 检查不及时未进行更换 | 人的原因 | 进行更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/19 8:22:42
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/15/2026，15:01，二车间四层人员戴手套触碰门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员当时忘记戴手套 | 人的原因 | 后期要求人员停下来想一想到底该干什么 | N/A | N.A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/19 18:02:45
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 03/15/2026，20:18，三车间四层人员戴手套书写记录。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员劳保穿戴有问题 | 人的原因 | 进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/19 18:02:58
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 03/15/2026，13:45，三车间四层人员进行200L桶投料时连接管路的快开卡子未使用扳手紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/19 18:03:09
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 03/15/2026，20:50，七车间三层人员将手伸进加料车投料手套内时未穿防化服只佩戴手套，物料残留可能沾染工作服。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 清理加料箱，劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已给与重新要求 | 车间内部强调 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/19 18:03:32
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 03/15/2026 15:27二车间二层人员佩戴手套开门触摸门把手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员着急未看 | 人的原因 | 后期要求人员停下来想一想到底该干什么 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:40:48
2026/3/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 03/15/2026 22:49三车间drc04人员取样时未关毕缓冲间门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:41:04
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层二级pfr至500l反应釜取样口缺少丝堵。 一车间二层28釜接收罐下口缺少盲板。 一车间三层08釜接收罐下口缺少盲板。 一车间三层14釜接收罐下口缺少盲板。 一车间三层15釜接收罐下口缺少盲板。 一车间三层101-str001搅拌罐下口缺少盲板且内部存在白色物料痕迹。 一车间三层18釜接收罐下口缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少安装不及时 | 方法原因 | 盲板进行添加，连续化盲板沟通赵岩进行补充制作 | 车间进行对不使用管路盲板进行拆除整合 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:44:15
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层e09-tr01接收罐下口缺少盲板。 二车间二层e01-tr01接收罐下口缺少盲板。 二车间二层24釜至2000l罐管路流体过滤器处三通缺少盲板且内部存在黄色物料痕迹。 二车间三层15釜7928碱液滴加管路四通侧面缺少盲板。 二车间三层102-tr011接收罐下口缺少盲板。 二车间三层102-tr021接收罐下口缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 罐体大部分都未进行使用 | 人的原因 | 现以全部添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:43:52
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层20至22釜转移管路泵头处阀门缺少盲板。 三车间二层25釜下口两个转移泵泵头阀门处均缺少盲板。 三车间三层19釜接收罐下口缺少盲板。 三车间三层12釜接收罐下口缺少盲板。 三车间三层27釜后方1000l罐下口缺少盲板且内部存在白色物料痕迹。 三车间三层18釜旁计量泵上口以及侧口阀门处均缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接受罐下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:43:37
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层ce04上口进料管路需进行固定，管路较重晃动时存在刚性断裂风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 物料连接的正常使用管路 | 设备设施原因 | 以重新在楼上进行固定完毕 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:43:23
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层01釜前走廊溢出桶内无吸收棉 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 使用后补填不及时 | 人的原因 | 现已补加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 8:32:48 | 2026/3/22 18:43:09
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区北侧围堰，围堰内东南角一线盒接头处挠性软管断裂，线盒丝堵处为塑料丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致断裂 | 环境原因 | 已联系电工将该处断裂挠性软管处理完毕并对该出丝堵进行更换完成 | 排查车间内其他隐蔽位置接线盒情况一并进行整改完成 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/19 9:49:27
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 60立罐区 | 罐区四氢呋喃储罐STF-T06的压力平衡阀未开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 转移完毕后未进行开启 | 人的原因 | 进行开启 | 对人员培训要求 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/4/19 15:39:04
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间工艺水相罐液位计有断层现象。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 磁翻板液位计有卡顿导致断层 | 设备设施原因 | 已将断层处处理完毕 | 检查其他液位计是否存在断层现象一并进行确认 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/19 9:49:44
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R11釜对面记录桌上放置的CPo143751项目操作2加料记录中缺少复核人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，记录执行后未及时沟通复核签字确认 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录书写，记录执行后第一时间沟通复核确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/22 16:13:00
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层顶部横梁上有一个白钢小桶需要处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 施工方遗留空桶，在梁上顶端在楼梯口及反应釜釜去两侧无法察觉。 | 设备设施原因 | 已将四层顶部施工方遗留空桶清理完毕。 | 施工结束过程验收做好整体检查，避免遗留物品。车间对高空环境整体排查，避免类似遗留物存在。 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/19 9:49:58
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层汽水混合器间门口黄色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 套用防化服使用后未仔细检查 | 人的原因 | 已将一层汽水混合器间门口黄色破损防化服报废完毕。 | 要求车间人员使用后防化服做好检查，破损的直接报废处理，状态较好的清洁后套用。 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/19 9:50:11
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层CPr138204项目57页离心操作结束时间未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，记录书写不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录执行，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/19 9:50:25
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层拍子上暂存的碳酸氢钾包装袋破损。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 碳酸氢钾包装袋运输过程受力破损 | 物料原因 | 包装袋破损部位已进行处理完毕，外部使用塑料袋进行二次防护 | 物料运输严禁暴力操作，每日物流工对暂存物料状态进行巡查确认 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:05:32 | 2026/3/19 9:50:40
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼乙醇罐区 | 巡查发现乙醇罐区防爆接线箱JX-1-007四个螺栓防松垫片缺失3个，建议添加，《AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范》6.1.2.2.3隔爆接合面的紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 垫片缺失 | 设备设施原因 | 已联系仪表进行添加补充 | 要求5S人员定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/20 21:19:23
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶氢气排放管为不锈钢材质，与碳钢直接接触，将加速腐蚀，建议添加采用绝缘垫片隔离； 《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版） 10.5.4.2碳钢的支吊架零部件与有色金属或不锈钢管道组成件不应直接接触，在接触面之间可增加非金属材料的隔离垫层或相应措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 安装标准不合规 | 设备设施原因 | 已联系机修进行改造 | 安装完成时进行现场验收 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/16 13:45:32
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧厂区门卫屏幕 | 南侧厂区门卫屏幕下灭烟筒旁边有纸箱易燃物，易发生火灾，建议定时巡查清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 |  | 人员当作垃圾点，随意丢弃 | 人的原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/20 21:20:01
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼连续化3层合成间1205-R49釜正在进行投料准备，房间内溶剂气味较大，现场与石华龙沟通反馈由于大生产车间改造该房间无空调无送排风，只要现场有溶剂类操作就有气味无法排出。已和石华龙沟通房间气味较大时需佩戴全面罩或正压式呼吸器进入 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 房间送排风改造，现场开桶跑出气味无法排出，现场要求人员佩戴好劳保，开门通风 | 环境原因 | 房间送排风改造，现场开桶跑出气味无法排出，现场要求人员佩戴好劳保，开门通风 | 房间送排风改造，现场开桶跑出气味无法排出，现场要求人员佩戴好劳保，开门通风 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/19 11:33:09
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼唐久瑞班组 | 下午14：24分左右巡查至12号楼5-07合成间，现场正在进行通空气操作但无操作人员看管，现场与石华龙沟通反馈倒班工程师安排操作人员去旁边分装间进行分装作业，误认为在隔壁操作可以兼顾通空气操作。实际在房间呼叫好几声无人应答。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 操作规范要求1-2h巡查一次，现在操作人在一门之隔分装间分装物料，并非违反巡查制度。 | 方法原因 | 操作规范要求1-2h巡查一次，现在操作人在一门之隔分装间分装物料，并非违反巡查制度。 | 操作规范要求1-2h巡查一次，现在操作人在一门之隔分装间分装物料，并非违反巡查制度。 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/19 11:33:28
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼三层分布器间内各蒸汽管道压力表缺少下限标识，下限标识的目的是直观警示，防止系统因压力过低而影响设备及生产产生异常，现场沟通当班班长，及时张贴各压力表下限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标识缺失，已进行排查及整改 | 设备设施原因 | 已进行补充 | 排查其他管线仪表 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/19 18:00:04
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼真空泵房，1205-VP20真空泵存在哒哒异响，现场沟通当班班长检查并报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经维护排查，该声音为正常情况。设备运行无异常 | 设备设施原因 | 经维护排查，该声音为正常情况。设备运行无异常 | 经维护排查，该声音为正常情况。设备运行无异常 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/19 18:00:25
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼大生产区域三层，应急柜左侧的柜门钥匙未放置在现场，现场沟通常晓旭安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 钥匙脱落在地上，已进行恢复 | 设备设施原因 | 钥匙脱落在地上，已进行恢复 | 钥匙脱落在地上，已进行恢复 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/20 7:50:08
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼1层，一个未使用的全面罩滤棉放反 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员安装错误未按照滤棉指示安装 | 人的原因 | 现场指正更换 | 安装标准已跟各班长传达要求班前会培训 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/20 7:50:19
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层走廊，表的外壳接地掉落，现场沟通张长宾班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定线的螺丝松动导致掉落，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/20 7:50:27
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵强班组 | 1、7号楼3层2车间层流柜，分装物料操作，操作人员穿戴黄色防化服，全面在，黄胶手套，现场未见异常情况 2、701-FD04收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/16 8:03:27
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、800-N11收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/16 8:03:27
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张长宾班组 | 1、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、接地卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/16 8:03:27
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼赵志勇班组 | 1、TJ2-408-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R36通气中，氧气瓶静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1205-R21滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/16 8:03:27 | 2026/3/16 8:03:27
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | CPs146407-01-02PID图复核问题:206-R03下口放桶使用聚乙烯管路图中画的规格为DN40，现场使用的为DN50阀门 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 现场与PID图不匹配 | 方法原因 | 更改PID图纸 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:36:27 | 2026/3/20 6:50:19
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R03加料漏斗手套破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 破损未及时更换 | 方法原因 | 已更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:36:27 | 2026/3/17 6:11:47
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10回流管路视镜内溶剂有气泡，怀疑为视镜漏气气密性不好，请车间及时检查查看 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 试密未见异常 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:36:27 | 2026/3/17 6:12:04
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T017缓冲罐缺少液位计，请批次结束后及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 液位计已月预算采购，到货后安装 | 方法原因 | 液位计已月预算采购，到货后安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:36:27 | 2026/4/3 7:43:35
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT06放锅底管路法兰与下方地面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | FT06放锅底阀门渗漏导致，阀门已紧固完毕，现场清理完毕 | 设备设施原因 | 已对车间所有阀门，管道进行逐步的禁锢排查工作 | 对车间阀门，管路，针型阀等于零点班逐一禁锢排查，直至完成 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:36:27 | 2026/3/17 6:12:20
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室废液柜前，地面以及下方的柜门上存在白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 周末实验室加班人员倾倒废液过程中有物料洒落，清洁不彻底导致物料痕迹 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例进行培训，并对违规人员进行处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:18:05 | 2026/3/20 7:50:39
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 734实验室 | 734实验室旋蒸下方较多固体干涸痕迹，建议清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 这个台面常年水渍等原因，过年期间已经尝试，干涸痕迹确实擦不掉。 并且周日白天我值班，进行擦了，确实擦不下来了，可以看下监控。 其他实验室的旋蒸和水池我也看了下均有这个相同问题 | 设备设施原因 | 已经和赵庆进行沟通，暂时保持这个状态；但是后续对于设备的使用与清洁需要进行关注 | 这个常年积累的问题，需要一遍遍的清理 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:18:05 | 2026/3/22 7:20:19
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620实验室03通风橱未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 夜班人员在03通风橱取用物品未及时下拉 | 人的原因 | 立即下拉 | 内部强调 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/16 7:18:05 | 2026/3/22 7:20:30
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R09人孔上方加料车长胶手套O型环未卡在多型环内 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:55:52 | 2026/3/17 1:37:40
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-FD01平台下筛板下三处螺栓有渗漏痕迹且最右端螺栓设备上也有滴漏痕迹需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 三合一筛板底部有渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:55:52 | 2026/3/17 1:38:13
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-Ce03离心机淋洗管路多处打卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:55:52 | 2026/3/17 1:38:53
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-FD03-Tr01右侧墙上溶剂管路快开卡子下方有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 渗漏痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:55:52 | 2026/3/17 1:39:26
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间二层压滤罐410-F03下口白色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:55:52 | 2026/3/17 1:39:51
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 监控回放721-FD02收料操作，现场人员沈佳欣佩戴劳保为白色连体服黄胶手套，OR要求为PVCC手套，放腐蚀连体服（黄色连体服），需对人员进行再培训 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 该项目产品非酸性物料，人员劳保选型错误 | 人的原因 | 车间进行重新培训，后续更新劳保要求 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:52:59 | 2026/3/17 5:39:35
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R16釜投料人员孟凡博，穿着连体服全面罩到其他区域行走，已告知现场人员禁止穿戴连体服去往其他区域，避免造成交叉污染需对人员进行再培训 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 已经对人员教育并培训 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:52:59 | 2026/3/17 5:40:01
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R05接收罐未开启尾气，接收罐憋压，现场人员已打开尾气排压 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时开启导致憋压 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:52:59 | 2026/3/17 5:42:36
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-E02-Tr03旁流体过滤器下方有物料，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 管路拆卸后有物料残留，未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:52:59 | 2026/3/17 5:43:25
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R03下口使用固定氮气管路吹管，现场氮气管路压弯严重变形，请及时拆卸下来 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路变形 | 设备设施原因 | 及时进行处理 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:52:59 | 2026/3/17 5:31:51
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 监控回放620-FD02收料操作，现场开放性状态后，操作人员何洪川未穿戴劳保进入现场，需对人员进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场执行规范不到位 | 人的原因 | 已进行重新强调培训 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:52:59 | 2026/3/17 5:33:24
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-DRc02装料，03/16/2026 03：05-04：16装料期间穿戴劳保与OR要求不符，此物料为OEB4物料，OR要求穿戴劳保为PVCC防渗透手套，黄色连体服，面罩式正压呼吸器，操作人员实际穿戴黄胶手套，黄色连体服，全面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 防渗透手套破损，呼吸空压管路有水 | 方法原因 | 临时审批更换劳保，目前已沟通冰机排查呼吸空压管路，已恢复，手套已领用新的 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:51:10 | 2026/3/17 7:54:53
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-DRC01独立换热循环水泵往外呲水，已沟通车间助工联系保全处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 由于独立换热循环水泥沙较多导致机锋频繁损坏 | 设备设施原因 | 今日已完成清理独立换热罐并加入自来水进行循环 循环泵已更换 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:51:10 | 2026/3/17 7:55:07
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R24下口转移管路法兰处有白色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 频繁鼓下口拆卸气源管导致现场发白 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:51:10 | 2026/3/17 7:55:19
2026/3/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-ce14钢平台上有物料未清理干净，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 面谈人员反馈当时去四楼取劳保计划清理现场 | 人的原因 | 人员现场进行清理今日已完成面谈教育 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:51:10 | 2026/3/17 7:55:31
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-23间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 增加防尘盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 21:13:31
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼间4-21间TJ4S-1107-F08氮气软管连接处漏气 正确做法：及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 螺纹连接不紧固 | 设备设施原因 | 紧固连接螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 21:13:49
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-20中盛作业人员进行电焊作业时未佩戴防护面具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面具 | 监护人监督施工过程人员劳保佩戴 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/4/2 7:05:02
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 开票前进行巡查时发现吉林医药施工现场昨日施工后未对夹层检修口进行恢复，夹层检修口未封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 21:14:26
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11使用的方槽存在物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层3-11使用的方槽存在物料痕迹。 | 人的原因 | 及时清理。 | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/23 18:42:15
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-01固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-01固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加。 | 正确做法：及时添加。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/23 18:42:29
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号3-61间 接电箱进出电缆无保护套 临电线路.正确做法：及时更换 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 增加防护 | 同类排查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/23 18:42:43
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼三层3-13压力表无上限标识。正确做法:及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 标识脱落 | 物料原因 | 增加标识 | 同类排查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/23 18:43:01
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：39 11号楼4-05间的门口电子秤电源线裸露，影响防爆性能。正确做法：及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/17 0:59:59
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21：47 11号楼3-07间三合一后方的真空管路的法兰处有物料痕迹。正确做法：及时清理，避免物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/17 1:00:29
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：24 12号楼4-12间已无危化品，警示标识未及时撤走。正确做法：无危化品需及时撤走警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 撤走警示标识 | 人员培训 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/22 8:36:14
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼二层 | 03/15/2026 22:58 4号楼2-29间使用蠕动泵时未将防护罩盖好。正确做法：蠕动泵使用时需将保护罩盖好，防止崩溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员疏忽，打料时蠕动泵防护罩未盖上 | 人的原因 | 已现场合上盖子 | 对当班人员进行培训，蠕动泵使用时盖子及时盖上 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/24 6:25:58
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间正压呼吸器使用后未收起，呼吸空压阀门未关闭。正确做法：及时收起、关闭，避免污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间正压呼吸器使用后未收起，呼吸空压阀门未关闭。正确做法：及时收起、关闭，避免污染。 | 人的原因 | 正确做法：及时收起、关闭，避免污染。 | 正确做法：及时收起、关闭，避免污染。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 20:27:19
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-06间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修，确保防爆性能。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-06间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修，确保防爆性能。 | 人的原因 | 正确做法:及时维修，确保防爆性能。 | 正确做法:及时维修，确保防爆性能。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 20:27:33
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-06间内固体粉末物料敞口放置。正确做法:及时封口，避免暴露污染及物料受潮。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-06间内固体粉末物料敞口放置。正确做法:及时封口，避免暴露污染及物料受潮。 | 人的原因 | 正确做法:及时封口，避免暴露污染及物料受潮。 | 正确做法:及时封口，避免暴露污染及物料受潮。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 20:27:52
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63物流中转间内一桶物料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-63物流中转间内一桶物料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 人的原因 | 正确做法：及时连接。 | 正确做法：及时连接。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/16 6:37:00 | 2026/3/31 20:30:07
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-108 | 22：15，11橱机械搅拌未缠胶布 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人员长时间倒班，做实验时人员疏忽了 | 人的原因 | 已安排缠胶布 | 加强培训 | 不涉及 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/15 19:55:27 | 2026/3/27 19:40:56
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-108 | 22：10，在1-107实验室存在二级过夜反应“值班确认”未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 由于部门合并，值班调整，周末按照BU1整体值班执行，执行过程遗漏签字 | 人的原因 | 已经内部沟通确认周末值班签字流程并且内部传达完毕。 | 部门培训进行传达周末值班确认 | 无 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS4886-王立明 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/15 19:53:25 | 2026/3/27 19:40:45
2026/3/15 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 20：31，09橱机械搅拌未缠胶布 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 底部缠有四氟带，虽然不是胶带但是不会掉落 | 人的原因 | n/a | n/a | n/a | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/3/15 19:47:56 | 2026/3/27 19:40:26
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 危废库外围 | 危废库外围 部分待入库的废沾染物 露天存放时间过长 正确做法：转运至危废库的危废 需及时入库 不应露天存放过久 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 车间人员未按规定执行 | 方法原因 | 应联系物流加强危废笼周转 | 和车间强调 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/15 14:08:02 | 2026/3/17 10:07:02
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站废气处理间 | 污水站废气处理间 施工改造结束后地面 表层破损 存在污垢 正确做法：修补表层破损的地面 及时清理地面污垢 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 尾气改造地面破损严重，室内污渍已处理 | 方法原因 | 及时清理 | 已沟通验收后刷漆 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/15 14:03:40 | 2026/4/2 9:40:40
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站西北侧生物废渣间 | 此生物废渣间的“危废标识牌”脱落 正确做法：将脱落的危废标识牌及时粘贴至原有位置 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 粘贴不牢固易掉落 | 方法原因 | 及时粘贴归位 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/15 13:39:05 | 2026/3/30 16:56:43
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 丙类库西南侧 室内 | 灭火器箱里面没有灭火器 正确做法：此处库房若启用，需属地管理人员监督，内部的灭火器箱需配备完善的消防物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 此处由监察部管理 | 方法原因 | 已联系相关人员处理 | 已联系相关人员处理 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/15 13:33:16 | 2026/3/17 10:06:25
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 12车间4层反应区R09釜嘉晟劳务焊接釜罩施工，现场焊机气源管连接处未用卡箍进行紧固。如气源管脱落未发现有窒息风险。现场监护人：尹海朋 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH0206-尹海朋 |  | 焊机气源管未固定 | 人的原因 | 已安装卡子固定 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/15 11:02:59 | 2026/3/18 8:27:45
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间1层改造区欣禾圣世作业使用的电焊机电源线外绝缘皮破损，漏出花线，已现场整改完毕。请监护人注意施工中的排查。现场监护人陈福强。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 工器具动态检查不到位 | 人的原因 | 加强施工过程检查 | 加强施工过程检查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/15 10:46:58 | 2026/3/18 8:28:05
2026/3/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 物流通道长时间存放垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时报废 | 人的原因 | 沟通转交人员及时报废 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/15 10:39:55
2026/3/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 退更间防撞帽和防护眼镜放置在地面上 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 用于盛放的容器较小 | 设备设施原因 | 更换大号容器 | 人员强调加强巡查及时清洁放入更衣室 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/15 10:39:55
2026/3/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室14号通风橱（责任人：李文，项目主管：李歆）台面上有一瓶取样溶液未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 调查发现为生产小组董玉保，未及时张贴标签 | 人的原因 | 已粘贴标签 | 已组内强调，并加强巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/27 11:09:23
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼真空泵房北侧护栏上警示标识接近掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 警示牌长时间在外老化 | 环境原因 | 重新固定 | 外订新警示牌 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/15 10:39:55
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 203实验室1号通风橱（过夜反应投料人：贾金龙）高温过夜反应油浴锅下方支撑架未撑开到合适高度 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 反应容器过高已经到通风橱顶部，升降架不能再提升 | 设备设施原因 | 空间有限，已沟通EHS | 注意今后反应容器使用 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/15 10:39:55
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 厂区干道 | 厂区西南角监控断网，无法连接中控屏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 线路松动导致 | 环境原因 | 现场排查完线路，对线路进行处理。 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4708-李洪胜 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/6/4 16:54:02
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室6号通风橱（责任人：李文）接收瓶内有较多溶剂未倾倒 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冷凝水回流 | 环境原因 | 立即倾倒溶剂，清洗存放接收瓶 | 加强培训，明确清理要求并定期检查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/27 11:45:45
2026/3/11 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱检查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 19：47 104实验室16号通风橱实验人员操作时把头探进通风橱内部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识弱，违规探入通风橱 | 人的原因 | 制止违规操作，现场重申操作规范 | 专项培训，张贴警示，加强监督 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/27 11:47:01
2026/3/12 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 09：47 203实验室项目人员进入后房间门长时间未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员未即使关门， | 人的原因 | 及时关门 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/15 10:39:55
2026/3/12 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱检查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 10：07 203实验室2号通风橱项目人员头探进通风橱内部进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 人的原因 | 人员禁止头部进入通风橱 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/15 10:39:55
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室9号通风橱过夜反应机搅及反应瓶身晃动幅度较大，沟通项目人后暂停过夜 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 机搅参数不合理，未提前检查设备 | 设备设施原因 | 暂停反应，调试机搅参数 | 过夜反应前检查设备，做好风险评估 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/27 11:49:02
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室南门门口地面放置两桶溶液，并且未张贴标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 调查发现是纯化水 | 人的原因 | 转移溶液桶，补贴标签 | 已组内强调，并加强巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 10:39:55 | 2026/3/27 11:50:57
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车四层101-R18加料车下大阀门心螺丝松动， 已告知范承志处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不彻底 | 方法原因 | 现场进行紧固排查 | 对设备进行要求安装后检查，操作人员使用前进行复核 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/15 17:01:35
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层9455项目连续化设备取样口处有渗漏的物料痕迹； 一层Fd02接受罐进料管路阀门及视镜表面物料明显并且卸料口下方快开盲板有物料痕迹 四层9455项目主原料罐上氮气管路减压阀上方快开卡子处漏氮气 四层R01釜干燥塔氮气管路针形阀软管连接处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 垫片进行更换重新进行紧固 | 车间同类问题进行排查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:17:08
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R12接收罐旁地面有滴落的碱液痕迹； 四层R05釜加料车氮气干燥塔下口阀门软管连接处漏氮气； 二层R24至2000L白钢罐管路连接的流体过滤器表面有物料痕迹； 二层R22釜下方磁力泵出口过滤德式球阀处有渗漏的物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 现场排查发现螺栓有点松动导致 | 设备设施原因 | 已全部禁锢完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:22:02
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层北侧压滤罐连接的过滤器连接处有白色物料痕迹； 四层R05釜旁氮气干燥塔氮气过滤针形阀处漏氮气； 二层Ce03间外磁力泵进口管路Y型过滤器处有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路1时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 进行禁锢试密 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:22:12
2026/3/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 监控回放03/14/2025，11：43焚烧炉南侧打料区人员登高缺少第二人扶梯监护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 否 | 使用登高梯时无第二人全程协作 | 方法原因 | 已现场纠正，要求其它操作人员协作完成 | 车间内部通告，使用登高工具操作时需要第二人全程协作 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/15 14:17:58
2026/3/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/14/2026，01：42二车间四层人员R14釜打料前未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员换桶时忘记卡静电 | 人的原因 | 以对人员培训 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:22:49
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层应急药品箱内缺少创可贴，藿香正气水过期需要处理，箱内废弃包装较多需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员使用后未进行清理 | 人的原因 | 以进行添加清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/21 17:14:27
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三层101-R29氯化氢乙醇现场未悬挂高度易燃液体警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签在现场旁边的围栏上 | 方法原因 | 标签放在釜上 | 现场添加完毕， | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:28:35
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-ce06接收罐压力表未悬挂校验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少C类标签 | 设备设施原因 | 增加标签 | 车间排查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:28:44
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间一层101-FD03间内筛料粉尘暴露严重，加料箱不是固定状态使用物体阻拦可能存在倾倒情况，建议设备增加固定支架，一车间一层101-FD03间内筛料人员佩戴劳动防护进入公共区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时筛料，非专业设备，考虑欠缺 | 方法原因 | 已增加收料头， | 人员进行要求注意操作细节 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:28:52
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现03/14/2026 21:33，一车间三层人员拆卸中和水相管路未处理有液体撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路阀门中残留少许吹不干， | 方法原因 | 人员已使用二级防护承接 | 后续将管路吹扫时间增长避免同类问题 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:29:00
2026/3/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层R36釜上口氮气管路旁路针形阀有氮气泄露； 一车间二层101-R25-Tr01接收罐氮气管路上口针形阀有氮气泄露； 一车间二层101-R28-Tr01接收罐氮气管路上口针形阀有氮气泄露； 一车间三层R33釜上口氮气管路连接的气软管连接处有氮气泄露； 一车间三层R18釜下口压滤罐氮气管路连接处有氮气泄露； 一车间四层R18釜加料箱氮气管路连接处有氮气泄露； 一车间四层R09釜上口尾气旁的氮气管路球阀处有氮气泄露； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片损坏 | 方法原因 | 对应位置增加垫片及进行缠绕 | 车间同类进行排查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/16 8:29:08
2026/3/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R16釜下口北侧墙上氮气管路针形阀有氮气泄露； 二车间二层R17釜下口氮气管路快开处有氮气泄露； 二车间三层R15/R21釜上口氮气管路连接的气软管接头处有氮气泄露； 二车间三层R17釜氮气流量计上方法兰有氮气泄露； 二车间四层R05釜上口氮气管路针形阀处有氮气泄露； 二车间四层R13-Tr01接收罐氮气管路针形阀处有氮气泄露； 二车间三层R12釜下口氮气管路三通处的针形阀有氮气泄露； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 有因为螺栓紧固不到位的有因为垫片挤压变形的 | 设备设施原因 | 已全部进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/15 16:59:51
2026/3/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层R20釜下口氮气管路针形阀处有氮气泄露； 三车间二层103-R21-Tr01/103-R27-Tr01接收罐氮气管路减压阀处有氮气泄露； 三车间二层R26釜下口氮气管路针形阀处有氮气泄露； 三车间三层103-R04-Tr接收罐氮气管路上方针形阀处有氮气泄露； 三车间三层R26釜氮气流量计针形阀处有氮气泄露； 三车间三层R25釜大尾气旁氮气管路针形阀处有氮气泄露； 三车间四层R12釜上口氮气流量计针形阀处有氮气泄露； 三车间四层R13釜上口氮气流量计处有氮气泄露； 三车间四层R03釜上口氮气管路针形阀处有氮气泄露； 三车间四层R01釜紧急排空管路连接的氮气管路接头处有氮气泄露； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路漏气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/15 17:00:24
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R12釜南侧地面有液体，发粘，已告知胡洋进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 为少许氢氧化钾溶液， | 人的原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/15 17:00:40
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-R26-Tr01接收罐液位计不好用，需要进行维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 浮子故障 | 设备设施原因 | 人员继续强调操作注意试镜观察 | 浮子进行更换完毕 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/18 8:52:49
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce05间内有溶剂气味，地面有溶剂腐蚀痕迹 已告知属地处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 调查原因为人员倘洗管路之后进行吹扫后，因有一支起管路导致吹的时候没吹干净又出来了一点溢流到地上 | 人的原因 | 以对人员进行培训后续就往桶里进行吹扫， | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 8:16:24 | 2026/3/15 17:01:50
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，201-T010白钢储罐液位计液位高度已超液位上限。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 自来水加水后加尿素导致液位上涨 | 人的原因 | 已将储罐内尿素转至尿素溶液储罐 | 要求现场人员控制加水量确保补加尿素后液位处于高限以下 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:56:45 | 2026/3/19 9:50:53
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间二层南侧连续化902-T038储罐投料管路连接的插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员投料完毕后，插底管封口不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚 | 插底管使用完毕后进行封口操作，谁操作谁负责 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:56:45 | 2026/3/19 9:51:06
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2.二区存放的一个200L桶902-R08釜浓缩乙腈+乙酸乙酯，桶上原DMF 标识签未划除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 原标签处理不合格，只是使用中性笔划掉。 | 方法原因 | 已将此标签使用自喷漆进行覆盖处理。 | 每次入库的物料包装桶上标签叉车司机检查合格之后在入库。 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:56:45 | 2026/4/10 15:36:10
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层R25釜上口投料计量泵上管路法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已更换静电跨接完毕 | 操作区域内发现静电跨接完整性缺失情况，及时进行处理添加 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:56:45 | 2026/3/19 9:51:19
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 操作人员在101-Dt04烘箱间内筛料，呼吸空压管路接头处锁具上锁方式错误，不能防止人员误关阀门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场查看Dt04呼吸空压阀门锁盒固定螺栓脱落，导致锁盒移动不能夹紧阀门手柄 | 设备设施原因 | 已将阀门锁盒固定螺栓重新安装并紧固，调试锁闭控制无异常 | 对车间功能间阀门锁进行整体排查，对阀门锁完整性进行检查，确保锁闭功能。 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:56:45 | 2026/3/15 15:02:33
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层插底管架子上，有一插底管使用后表面沾有白色印迹未清理干净。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插底管清理不彻底，直接放置插底管支架 | 人的原因 | 现场已清理完毕，插底管已完成清理 | 插底管使用完毕后，做好使用清理，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:56:45 | 2026/3/19 9:51:35
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼702-FD02三合一（未进行烘料）取样箱门敞开，内有黄色物料，有物料暴漏风险，现场沟通当班副主任反馈为三合一取样后忘记关闭，已要求整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员取样后没有及时关闭封口 | 人的原因 | 已安排人员清理并关闭门 | 班长巡查时 重点关注人员执行情况 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/19 1:15:43
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼一层真空泵房800-P18真空泵使用中，氮气管线上调节阀压力表无示数，现场与当班班长检查发现氮气保护阀门已开启，原因为压力表损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 机械压力表使用过程损坏 | 设备设施原因 | 报修更换压力表完成 | 车间内部加强巡查发现异常及时上报维修并跟踪完成 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/19 1:15:58
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼805-R01/R02-Tr01接收罐下口单阀门未加盲板，现场沟通当班班长及时增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员拆卸管路后未及时恢复盲板 | 人的原因 | 现场盲板恢复完毕 | 要求班长加强监管巡查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/19 1:16:10
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 7号楼东北角楼梯处堆积过多保温棉，及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 临时暂存 | 设备设施原因 | 已安排维护组人员重新摆放 | 安装防护彩钢板，定点存放 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/17 10:46:39
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼2层4车间900-N12压滤罐压力表方向朝向角落，无法正常查看，现场沟通操作人员反馈查看压力表困难，现场已沟通当班副主任。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备准备安装设备时候未考虑使用实际性，已安排整改 | 方法原因 | 已整改 | 巡查传达 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/19 1:17:08
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼一层泵房TJ3-1205-VP14真空管路法兰连接处螺栓未紧固到位且无破漆片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该法兰六条螺栓，已沟通符合静电管控要求，已对松动垫片进行紧固 | 设备设施原因 | 进行紧固 | 泵房排查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/19 8:28:59
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼3层1车间900-TR012接收罐泄压阀缺少铅封，现场沟通当班副主任反馈接收罐未使用，用于承装有机相，现场已要求整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 铅封脱落，不影响整体使用，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:21:35 | 2026/3/19 1:17:51
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 4层办公区 | 巡查发现实验楼4层厕所及走廊存在烧塑料气味，现场沟通电工检查，未发现线路问题，气味仍存在，建议巡查重点关注 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场检查未发现电气原因 | 环境原因 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/23 6:42:23
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519实验室16通风橱地面存在物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员做完实验后未及时清理物料痕迹 | 人的原因 | 已及时清理了物料痕迹 | 在实验室每周晨会进行了强调 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/17 0:21:11
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519实验室21通风橱地面存在物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作员完成实验后未发现地面物料，没有清理 | 方法原因 | 已及时进行清理 | 在实验室晨会进行了强调 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/17 0:21:22
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617实验室16通风橱台面存在明显白色物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱边缘操作漏出的少量物料未及时清理 | 人的原因 | 擦干净 | 对人员进行培训，养成好的实验素养，及时清理台面。 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/17 0:21:33
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室05通风橱申请人宁静静反应时间填写错误，钉钉沟通通风橱负责人孟祥安后进行填写申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 人员疏忽导致，过夜单填写错误 | 人的原因 | 巡查发现后对过夜但进行整改 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训，对于违规人员上报处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/19 8:29:29
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室09通风橱台面存在明显物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 夜班人员整理物料时洒落，清理不彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/19 8:29:46
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室废液柜台面存在明显白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 更换新的废液桶后，人员使用不熟练，导致废液洒落，清理不彻底导致物料残留 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例对于全体实验室人员进行培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/19 8:30:02
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室旋蒸通风橱未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 人员疏忽导致通风橱没有及时下拉 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行整改下拉 | 以此为典型案例对于全体实验室人员进行培训，并对违规人员进行处罚 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/19 8:30:17
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室18通风橱洗瓶无标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 标签老化导致字迹模糊，使用人员未及时进行更换 | 人的原因 | 巡查发现后对标签进行更换 | 将实验室的标签装入塑料袋中，使用拉扣固定到洗瓶上 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:16:04 | 2026/3/19 8:30:41
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R03旁计量泵缺少静电接地，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 电工接泵时未连接静电接地 | 人的原因 | 重新连接静电接地 | 重新连接静电接地 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:05:03 | 2026/3/16 6:54:27
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-Ce05间有较大溶剂气味，查明原因是413-FD01接收罐下口转移管路渗漏溶剂，已沟通车间人员进行清理更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 管路法兰渗漏导致 | 设备设施原因 | 重新紧固完成 | 重新紧固试密 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:05:03 | 2026/3/16 6:54:46
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间三层连续化区域9291项目517-T024后方氯化钠转移管路阀门未关闭有物料渗漏，已沟通车间人员进行处理。需要车间查明原因。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门未拧紧 | 人的原因 | 紧固 | 排查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:05:03 | 2026/3/16 6:55:17
2026/3/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间储罐区域517-T024氯化钠溶液储罐液位计下端德阀渗漏，与车间人员拆卸查看未发现沙眼，已进行重新紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门渗漏 | 人的原因 | 紧固 | 排查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 7:05:03 | 2026/3/16 6:55:43
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间密封胶枪挂在可燃气体探测器处。正确做法：及时撤走，避免影响气体检测。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-17间密封胶枪挂在可燃气体探测器处。正确做法：及时撤走，避免影响气体检测。 | 人的原因 | 正确做法：及时撤走，避免影响气体检测。 | 正确做法：及时撤走，避免影响气体检测。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/31 20:29:53
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-22间脱保护试剂管路连接处螺栓松动。正确做法：及时紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-22间脱保护试剂管路连接处螺栓松动。 | 人的原因 | 及时紧固。 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/31 20:29:38
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-17间氨基酸桶遮挡排风口。正确做法：排风口前禁止存放任何物品。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移物料 | 人员培训 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/31 20:29:18
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-17间物料桶遮挡灭火器。正确做法：适当转移，禁止阻挡消防设施和应急设施。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移物料 | 人员培训 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/31 20:29:05
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 8：50 12号楼四层走廊危化品未放置在监控可视区域且后方物料阻挡通道。正确做法：放置在监控可视区域，物料不要阻挡通道。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 场地原因 | 环境原因 | 转移至监控下，不阻挡通道 | 后期申请增加监控 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/22 8:36:41
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 13：31 12号楼4-19间电箱未上锁管理。正确做法：电箱需上锁管理，已沟通现场人员整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14824-张建涛 |  | 人的原因 | 人的原因 | 电箱上锁管理 | 同类排查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/22 8:36:29
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 13：35 12号楼4-18间人字梯缺少防滑装置。正确做法：人字梯须有防滑措施。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14824-张建涛 |  | 缺少防滑贴 | 物料原因 | 增加防滑贴 | 同类排查 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/24 6:26:29
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 03/14/2026 12：55 12号楼3-17间固体物料未放入二级防护盒。正确做法：固体物料需放入二级防护盒。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放入二级防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/22 8:37:55
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-49间CMM-404-GB02手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-49间CMM-404-GB02手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 人的原因 | 正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/23 6:57:39
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-41间CMM-404-R84釜下口未使用盲板盲堵。正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-41间CMM-404-R84釜下口未使用盲板盲堵。正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | 人的原因 | 正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | 正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/23 6:57:56
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼四层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 人的原因 | 正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/23 6:58:09
2026/3/14 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 03/14/2026 01：56 4号楼4-43间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 人的原因 | 正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:52:27 | 2026/3/23 6:58:24
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R19接收罐放料管路无管路标识，722-E02重放料管路无管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时悬挂标识 | 方法原因 | 现已悬挂完毕 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:51:05 | 2026/3/16 5:40:48
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R14接收罐上氮气管路没有专用接头，正在漏气，涉及氮气窒息风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 气源接头松动禁锢不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新更换 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:51:05 | 2026/3/17 5:33:55
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619四层薄膜间E01接收罐旁物料管路有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 物料原因 | 及时进行处理 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:51:05 | 2026/3/16 5:41:00
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R12、R07加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:51:05 | 2026/3/17 5:36:08
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E04-Tr01下口Y型过滤器有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理整改 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:51:05 | 2026/3/17 5:37:30
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R02加料车手套破损/721-R05加料漏斗手套破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用损坏 | 设备设施原因 | 已经安排更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:51:05 | 2026/3/16 5:41:12
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间二层管式离心机下方有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管式离心机转鼓异响，拆卸进行检查 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，底座铜套变形，需外加工维修 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:45:59 | 2026/3/16 2:01:50
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R09釜下口股氮气阀门法兰处有物料痕迹，法兰静电跨接断裂 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 锅底浓缩后放料困难，频繁拆卸球阀沾染物料 操作后未清理彻底 | 人的原因 | 跟踪班组交接班进行强调完成 | 后续持续关注 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:45:59 | 2026/3/16 2:01:28
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R19下口至303-R13转移泵上方阀门处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 检查确认为DN25阀门阀芯位置渗漏导致 | 设备设施原因 | 已安排人员清理并禁锢 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:45:59 | 2026/3/16 2:01:03
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R19下口未锁，已沟通代志强锁上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员转空后关闭阀门未及时上锁 | 人的原因 | 已对人员免谈车间内部群通报，强调人走阀关，釜下口上锁制度要求 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:45:59 | 2026/3/16 2:00:45
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间三层南新装压滤罐与206-R22下口使用压滤罐，内部编号均为207-F05,需确认更新编号。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压滤罐编号为206-F04，标盘粘贴错误 | 方法原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:43:17 | 2026/3/16 7:35:46
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R04下口放料软管球阀缺少快开盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后封堵不及时 | 方法原因 | 已进行封堵完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:12:29 | 2026/3/16 7:35:28
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R05下口压滤罐101-N11上压力表上限标识磨损看不清楚，需重新标定。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已重新标定上限 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:12:29 | 2026/3/16 7:35:13
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-VP002真空泵真空报警监测未开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 起泵后报警监测开启不及时 | 方法原因 | 已开启 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:12:29 | 2026/3/16 7:34:58
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间新鲜甲醇压料管上压力表表针不归零。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:12:29 | 2026/3/16 7:36:03
2026/3/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 物流缓冲间1-48门口防爆电箱需增加静电接地。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 添加不及时 | 设备设施原因 | 已通知电工进行添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:12:29 | 2026/3/16 7:36:19
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 生产操作－劳动防护用品／物料痕迹视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼2层2-15 | 12号楼2层2-15，12/12/2026 00：52现场清理手套箱内残余物料，作业人员仅穿戴一次性丁腈手套，未佩戴黄胶手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 现场操作人员吴岩松未按照要求佩戴手套，已进行责任人教育及处罚 | 人的原因 | 人员教育 | 通报处罚 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:11:28 | 2026/3/20 8:56:51
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 生产操作－劳动防护用品／物料痕迹视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼-702-Ce01 | 7号楼-702-Ce01，02/27/2026 23：24现场收料作业结束后人员重新安装连接管路，管路有少量液体，人员未佩戴手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸安装时没有佩戴手套 | 人的原因 | 已在班前会强调劳保使用的重要性，班长巡查时重点关注 | 日常加强宣贯 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:10:15 | 2026/3/18 7:29:21
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 生产车间受限空间清洗作业视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼-804-Fd01 | 8号楼-804-Fd01，10:28分清洗途中操作人员带手套接触门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员清洗设备过程未严格执行开关门制度要求 | 人的原因 | N/A | 已跟清洗班组班长要求班组内部强调开关门制度要求加强日常监管 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:06:22 | 2026/3/17 10:47:04
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 应急设施检查视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 12号楼2层2-02 | 12号楼2层2-02人员未对洗眼器进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人常泰清未按照规范要求执行，已对责任人问责处罚 | 人的原因 | 对责任人问责处罚 | 进行培训要求 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:04:10 | 2026/3/18 20:22:07
2026/3/15 | 专业性排查 |  | 应急设施检查视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼3层三废处理区 | 9号楼3层三废处理区人员未对洗眼器进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 阀门未全部开启，已对人员进行传达警告，并对全员进行传达 | 方法原因 | 已传达警告，并重新测试 | 传达培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/15 6:03:00 | 2026/3/17 10:47:32
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-201 | 2-201-01通风橱里有加热过夜实验，通风橱里存放易燃化学品。（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 人员意识淡薄，未注意易燃液体风险 | 人的原因 | 挪走易燃液体 | 高温反应投料前清楚橱子周边易燃液体 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/14 19:24:37 | 2026/7/15 13:21:27
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-104 | 21：05，2-104，未提交过夜流程，实验室未划改回门口的过夜实验状态告知卡 （提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6760-周立飞 | ALS6175-于海金 |  | 打电话时误划改 | 人的原因 | 划改到正确位置 | 划改到绿色 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/14 19:20:43 | 2026/3/17 13:42:33
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-202 | 20：37，1-202-02通风橱中平行反应仪器设定温度70℃，测温枪测出最高温度100℃，联系实验申请人后，让电工查看，发现是底盘上的模块未紧贴底盘，造成温度探头测温不准，电工进行调整后，恢复正常。（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 |  | 温度探头未插到位，导致盘面温度与显示温度存在差异。操作人员冯金亮在启动反应前，对设备检查不到位。 | 人的原因 | 现场将温度探头插到位，复测盘面温度和显示温度一致 | 平行反应仪使用前，落实设备检查：温度探头链接点，测温点安插到位，固定牢靠。温度稳定后，使用温度计或数显复核盘面温度和显示温度。 | 无 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 19:16:43 | 2026/4/10 11:26:43
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 8车间后处理间 | 储罐ST02的夹套水泵地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 线受硬力断裂 | 设备设施原因 | 延长接地线，重新连接 | 定期排查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/3/14 11:54:05 | 2026/3/20 9:06:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间16釜旁使用空压吹扫泵和管路，虽然是清洗后的，但也存在风险，现场沟通孙壮。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 吹干水分，用氮气怕尾气吸收不足空间氮气浓度过高 | 人的原因 | 以对人员进行传达后续这种操作就用氮气进行吹扫。 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:29:18
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层电工将手电钻放在200L桶上，且未开具《非防爆电气审批单》，现场告知周剑锋。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员带着非防爆电气设备去干活时，临时有别的活顺手放下设备，未意识到风险 | 人的原因 | 将非防爆电气设备拿出车间 | 对电工人员进行培训，非防爆电气设备必要使用时，需要作业证 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:29:27
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层102-R14加料车下大阀门投料后螺丝松动，大阀门表面&现场有白色物料暴露（4763主料OEB4），加料车手套缺少O型圈（双o型圈）加料车内挡板脱落，尾气管路内有白色粉末；废包装出口使用拉扣固定。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行添加完毕 | 人的原因 | 添加完毕，并且尾气管路进行清洗吹干 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:29:36
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Fd02三合一间内穿墙管路法兰间有液体渗漏痕迹，已告知操作人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已禁锢 | 及时处理 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 15:21:01
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层Ce03离心机接收罐上口阀门关闭不严，有气味溢出，已告知孙壮进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 阀门关闭不到位导致 | 人的原因 | 以进行关闭到位 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/22 18:42:54
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间Ce04离心机尾气液封罐上盖缺少螺栓。 一车间Ce04开盖起锅后现场清理不彻底，放料管路有蓝色物料。 一车间Ce03离心机上盖放料管路球阀有物料析出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用完毕未及时处理，准备设备补到位 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时整改 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 15:21:19
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间Ce02离心机上方空压管线漏气，使用塑料布包裹。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 腐蚀漏气 | 设备设施原因 | 以对管路进行切除，添加三通完毕。现能正常使用 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 17:01:02
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间Ce03离心机下口气动执行器连接的防爆挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 防爆软连接口断开 | 设备设施原因 | 联系电工进行更换 | 巡查发现及时更换 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ACT828-李文月 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 15:21:32
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R08下口压滤罐掏料时有大量液体渗漏，已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 收料口有渗漏液体，拆卸盲板有液体滴漏 | 设备设施原因 | 现场进行排空 | 盲板更换阀门，使用前进行放空 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ACT828-李文月 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 14:20:54
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层溶剂间DH3-TF07至103-R15溶剂管路缺少静电跨接 已告知加贾逸龙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电接地 | 设备设施原因 | 现场进行增加安装完毕 | 安装时进行检查 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ACT828-李文月 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 14:21:03
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R01加料车下大阀门螺丝松动已告知孙壮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员投料后忘记紧固导致 | 人的原因 | 已全部进行紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 17:02:16
2026/3/13 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层进行放槽子操作，使用的尾气引风筒缺少集气罩已告知车间整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已对其培训 | 以强调班前会 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 14:18:11
2026/3/13 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层34釜旁上方夹套管路漏水，滴至灯管上，存在短路风险，已告知车间班长处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 夹套管路漏水 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:19:09
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间27釜氮气管路减压阀处存在漏气现象。 一车间30釜旁白钢氮气管路与气源管连接处存在漏气现象。 一车间四层09釜加料车氮气管路德阀处存在漏气现象。 一车间四层01釜旁氮气干燥塔下方管路连接处存在漏气现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气丝扣出漏气 | 设备设施原因 | 已处理完毕，R27釜的没有配件购买到货更换 | 及时处理 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:19:17
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层07釜下口压滤罐氮气保护管路气源管与白钢管路连接处存在漏气现象。 二车间三层15釜上口萃灭管路气动阀空压管路连接处存在漏气现象。 二车间四层05釜旁干燥塔下方德阀处存在漏气现象。 二车间四层05釜紧急排空管路气动阀空压管路存在漏气现象。 二车间四层06釜接收罐氮气保护管路针型阀处存在漏气现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以对所有存在的问题进行了处理螺栓紧固不到位 | 设备设施原因 | 已全部紧固处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:19:25
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层21釜旁氮气管路德阀处存在漏气现象。 三车间三层07釜下口压滤罐接收管路上气动阀空压管路存在漏气现象。 三车间三层22釜旁氮气管路针型阀下方漏气现象较为严重。 三车间四层01釜直排室外管路氮气稀释管线德阀处存在漏气现象。 三车间四层01釜后方氮气管路减压阀处存在漏气现象。 三车间四层02釜紧急排空管路气动阀空压管线中段三通处存在漏气现象。 三车间四层03釜旁氮气管路针型阀处存在漏气现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 气源接头损坏漏气 | 设备设施原因 | 现场检查进行更换 | 使用前检查 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ACT828-李文月 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/16 8:19:33
2026/3/13 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 03/13/2026，20:55，一车间一层人员戴手套触碰门把手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对其培训 | 以强调 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 14:18:34
2026/3/13 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/13/2026，16:45，二车间二层Ce01离心机人员拆卸更换离心机下口时有物料撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸确认不及时，观察不仔细 | 人的原因 | 以对人员进行强调完毕，下次再有此类事情穿戴好劳保 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 17:42:49
2026/3/13 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层13釜下口连接转移管路拐弯处法兰缺少静电跨接，法兰上三颗螺栓过短。 一车间四层正丁基锂储罐连接的静电卡子均缺少检查签。 一车间四层甲苯转移至01/13釜上管路阀门缺少阀门锁，与pid不一致。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员准备设备补到位 | 设备设施原因 | 螺丝已更换，静电卡子已更换合格的，已上锁 | 发现及时处理 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 17:42:37
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层ce05离心机连接的过滤器缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 设备准备未使用， | 设备设施原因 | 现已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/14 8:39:13 | 2026/3/15 17:42:14
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 研发实验室 | 实验室部分员工领的是系扣的白大褂，如果发生喷料着火不能第一时间脱下，需要抓紧停止使用系扣款式；库房到货时确认按扣款式白大褂。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3660-宋文龙,AMM2982-苏晓会 | AMM3660-宋文龙,AMM2982-苏晓会 | 否 | 供应商发货发少量系扣 | 人的原因 | 已和供应商沟通都要按扣的 | 到货后验货 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:15:21 | 2026/3/25 13:10:38
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-09通风橱恒温箱盘管下疑似漏水，请实验人员使用前检查确认 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 长时间使用喉箍稍有松动 | 设备设施原因 | 加紧 | 其他循环机检测确认 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:15:21 | 2026/4/17 7:18:11
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-04通风橱恒温箱上盖未盖严，容易进入杂物影响正常使用 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 未发现没有盖严 | 设备设施原因 | 盖严并检查 | 内部强调，安全确认阶段注意该点 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:15:21 | 2026/4/17 7:17:58
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室14通风橱，未使用的搅拌未断电 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 操作人员未认真检查 | 人的原因 | 拔掉电源 | 下班前检查电器（不使用，进行断电） | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:15:21 | 2026/3/16 8:03:10
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R21釜记录桌上,CPr138204-04-01Pa-04记录操作13离心，滤饼称重记录，合计处，总重量数值填写不准确。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员计算数值填写错误 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，涉及数据计算做好确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/15 15:03:04
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库、3区二层拍子上有两桶物料未使用绑带固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车司机在拿取里面货物时将地面存放物料摆放于二层未绑带固定。 | 人的原因 | 已将二层存放物料使用绑带固定完成，同时检查其他二层、三层物料均有绑带固定。 | 每次入库物料均需有绑带固定，每日顾维佳进行检查，有不合格的立即处理。 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/22 16:13:15
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层离心机间外电源线挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 操作区域内发现挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/15 15:03:20
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层CPo147271项目离心称重合计处无执行人签字，复核人是项目人员孙嘉岐。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过确认，项目人员整理记录时该处未合计，数据合计后已由项目人员合计并复核签字，但缺少操作人员签字。存在逻辑问题。已对项目人员强调，此类问题后续引起注意。 | 人的原因 | 已完成该问题整改。 | 针对同类或记录问题在部门晨会和钉钉群强调完毕，符合处罚标准的进行上报处罚。 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/19 9:51:48
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce08离心机间外有一电子秤使用后电源未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场涉及物料频繁承重操作，人员执行操作间隙为及时进行关闭 | 人的原因 | 现场通知进行关闭，避免频繁更换电源 | 1，车间内部执行强调，使用完毕及时关闭，避免电量损耗，更换频繁，操作人员内部处罚警示， | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/15 15:03:33
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层二车间一层五立间外地面上丢弃有几个使用后的PH试纸。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 使用完毕的ph试纸管理不到位，随意放置地面 | 人的原因 | 现场ph试纸已清理完毕 | 沟通项目组加强对ph试纸的使用管理，要求车间人员对项目取样进行协同操作、监护 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/15 15:03:45
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc05双锥间对面拍子上放置的氮气钢瓶未使用绑带固定。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气钢瓶存放不规范，未进行绑带固定 | 人的原因 | 使用绑带对氮气钢瓶固定完毕 | 内部群对钢瓶运输、暂存执行要求进行重申，日常操作注意规范 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:13:14 | 2026/3/15 15:03:58
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-49间TJ4S-403-GB06手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-49间TJ4S-403-GB06手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:43:27
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间一桶甲醇未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间一桶甲醇未连接静电卡子。正确做：及时连接，确保静电有效导出 | 人的原因 | 正确做：及时连接，确保静电有效导出 | 正确做：及时连接，确保静电有效导出 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:43:39
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼一层 | 11号楼1-01取样分装间门口静电导出装置固定失效。正确做法：及时恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 取样间门口，由于多次转料等因素导致固定松动 | 设备设施原因 | 已经固定 | 加大巡查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/23 6:58:38
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：28 4号楼4-41间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:43:52
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-26间烟感器滴水。正确做法：及时检查修复。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14214-王国志 |  | 乙二醇管道冷凝水 | 设备设施原因 | 做保温 | 夹层内未作报文的部分增加保温 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/31 20:28:43
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-19配电箱处无灭火器。正确做法：配电箱处应配备灭火器。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14214-王国志 |  | 施工人员未放置 | 人的原因 | 增加灭火器 | 监护人检查 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/31 20:28:28
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-48中盛登高施工时脱离梯子。正确做法：登高作业时不得脱离登高设施同时无其他保护措施。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14214-王国志 |  | 外包人员安全意识不足 | 人的原因 | 使用登高设施施工 | 监护人检查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/31 20:11:06
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼一层 | 11号楼公斤级1-17间玻璃反应釜TJ4S-404-R77的视镜没有加静电跨接。正确做法：及时添加静电跨接，确保静电有效导出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 以前的静电跨接当天坏了，拆掉没有及时恢复 | 设备设施原因 | 已经新加静电跨接 | 加大巡查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/31 20:11:23
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：45 4号楼4-15间 反应釜CMM-404-R07上漏斗手套未单O型环固定，正确做法：及时改为双O型环固定，确保牢固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-15间 反应釜CMM-404-R07上漏斗手套未单O型环固定，正确做法：及时改为双O型环固定，确保牢固 | 人的原因 | 正确做法：及时改为双O型环固定，确保牢固 | 正确做法：及时改为双O型环固定，确保牢固 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:44:04
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：47 4号楼4-15间 反应釜CMM-404-R06后方穿平台孔洞未盲堵，正确做法：使用完毕后及时盲堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-15间 反应釜CMM-404-R06后方穿平台孔洞未盲堵，正确做法：使用完毕后及时盲堵 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕后及时盲堵 | 正确做法：使用完毕后及时盲堵 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:44:18
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：56 4号楼4-25间 直尺存放处较长时间未见直尺，无合格签，正确做法：确认是否补充或摘除标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-25间 直尺存放处较长时间未见直尺，无合格签，正确做法：确认是否补充或摘除标识 | 人的原因 | 正确做法：确认是否补充或摘除标识 | 正确做法：确认是否补充或摘除标识 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:44:30
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 03/13/2026 17：30 4号楼3-23间 承包商使用登高车安装管路，登高车支腿未展开使用，正确做法：应当使用前对承包商进行登高车使用的培训 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-23间 承包商使用登高车安装管路，登高车支腿未展开使用，正确做法：应当使用前对承包商进行登高车使用的培训 | 人的原因 | 正确做法：应当使用前对承包商进行登高车使用的培训 | 正确做法：应当使用前对承包商进行登高车使用的培训 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/15 1:44:43
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22:12 12号楼4-21间，R18反应釜上方物料管路缺少静电跨接，需要及时进行添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14566-黄宣童 |  | 遗漏 | 人的原因 | 增加静电跨接线 | 同类排查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/16 19:37:04
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22:16 12号楼4-14门口，固体物料未放在二级防护槽内，已沟通现场人员处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14566-黄宣童 |  | 人员防跑冒滴漏意识不足 | 人的原因 | 放入二级防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/16 19:36:49
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22:26 12号楼3-13间，氮气管路气源软管接口处漏气，需要及时进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14566-黄宣童 |  | 气源快插损坏 | 设备设施原因 | 气源快插故障 | 同类排查 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/16 19:36:33
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 1：16 12号楼4-21间，使用后的全面罩和丁腈手套长时间放在地面上，正确做法：全面罩使用后应及时放在密封袋中收好，以免被污染。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | LFX023-代海鑫,ALS14568-陈宁 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 8:01:03 | 2026/3/16 19:36:17
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | B4 | 四号楼活性炭罐前方管廊上循环水管路法兰渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 |  | N/A | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0133-于忠禹 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/17 1:40:33
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 十车间03釜憋压不到0.03MPa至十车间04釜转移氯化铵氨水溶液中，03釜附近有氨味，现场查看并无漏液点，已告知车间开门通风中 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换阀门 | 提前试漏 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:02:34
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R11前空压管路需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 空压未及时上锁 | 人的原因 | 进行上锁管控完成 | 对车间人员进行要求，及时上锁 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:02:47
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R03下口夹套管路铁皮需恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 安装仪表拆除未及时恢复 | 人的原因 | 进行保温恢复完成 | 车间进行整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:02:59
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R12左侧高低温一体机使用前需连接静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电接地未连接 | 人的原因 | 进行相应的连接完成 | 进行相应的要求，及时连接 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:03:11
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R09下口墙上空压管路需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 空压使用结束未及时上锁 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:03:25
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间三层连续化北侧角落灭火器需归位并用定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少定位胶带 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:03:46
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间三层走廊南侧送风口滴水至地面需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 送风口缓霜融化 | 设备设施原因 | 添加小桶接水，并将地面处理干净 | 夹层排查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:03:58
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10下方气动阀渗油至地面需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 气动阀渗油 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:04:09
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16安全阀已安装完毕，该拆卸标识需去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 使用前摘除 | 设备设施原因 | 已处理 | n/a | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 7:11:24 | 2026/3/15 7:04:22
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09旁袋式过滤器连接管路真空止逆阀处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 丝扣连接口处密封不严导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:53:39 | 2026/3/14 23:06:07
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R09空压管路锁具掉漆漏出红色，需重新刷漆或更换其余颜色锁具 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 油漆掉漆 | 方法原因 | 已进行重新喷漆 | 采购黄色锁具进行更换 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:53:39 | 2026/3/14 23:06:38
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R05-Tr01下口管路阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接地线断裂 | 环境原因 | 已进行更换 | 安装设备时注意防止刮蹭 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:53:39 | 2026/3/14 23:07:06
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T017缓冲罐接地线未固定未进行有效接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备刚安装未及时添加接地线 | 方法原因 | 已进行连接 | 设备转移后及时连接接地线 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:53:39 | 2026/3/14 23:10:25
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间泵房地面上有循环水，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 泵循环水管接头处气源嘴损坏导致 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:53:39 | 2026/3/14 23:08:15
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼702-R11反应釜溶剂管路螺栓松动，现场沟通当班班长张兰江安排禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固 | 使用前打压试密，日常使用发现及时紧固 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:46:17 | 2026/3/15 11:09:08
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼丁宏伟班组 | 八号楼外围静电卡子串联现场沟通当班副主任东松现场检测静电电阻合格，但串联方式易造成电阻接触不良，可靠性无保障 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 因静电卡子长度不够员工进行串联使用，员工明确静电卡子串联缺乏稳定性 | 设备设施原因 | 现场整改更换静电卡子 | 相关人员进行培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:46:17 | 2026/3/19 18:05:49
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼2层机械间氮气过滤器压力表上下限标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 仪表停用未悬挂标识 | 设备设施原因 | 已安排人员悬挂停用标识 | 拆卸机械表安装盲板 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:46:17 | 2026/4/17 7:17:46
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼二层洗眼器巡查日期已临近过期，经与现场副主任夏海超沟通，中班已安排人员对其巡查。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 检查日期临期 | 人的原因 | 已安排人员检验后填写合格签 | 建立台账，安排人员到期检验，副主任复核 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:46:17 | 2026/4/17 7:17:24
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼三层2车间洗眼器与墙体固定卡子脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定洗眼器螺丝松动导致，已安排重新固定 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:46:17 | 2026/4/17 7:16:26
2026/3/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼二层三车间903-R09-Tr01液位计显示异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 液位计浮子脏导致，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:46:17 | 2026/4/17 7:16:08
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-Drc03收料操作，操作人员收料过程中使用扳手敲击收料头子，连续性塑料袋只使用一个黑胶圈，收料结束后人员清理现场，将含有物料的水倒入地漏，需规范人员操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯差 | 人的原因 | N/A | 班前会进行强调 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:55 | 2026/3/14 19:25:22
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-06/07下口倒淋管路一直在滴漏冷媒，请及时维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 夹套拆卸仪表未及时封口 | 人的原因 | 已完成安装仪表 | N/A | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:55 | 2026/3/14 19:25:42
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R07下口鼓下口除氧操作，使用氮气点位低于反应釜，可能发生釜内物质倒流进入氮气管路，已沟通现场人员停止操作，R07下口需制作固定氮气管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员制作未进行考虑 | 方法原因 | 已联系人员整改完毕 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:55 | 2026/3/16 5:41:51
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-E02-Tr03后侧的管路上有物料痕迹 薄膜间至722-Ce01白钢软管上有物料痕迹已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中，管路拆卸有物料滴落残留，未及时清理，现已清理完毕 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:55 | 2026/3/16 5:42:07
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 18车间四楼压滤罐旁的桶表面有物料， 薄膜间618-MST007下口渗漏物料，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场清理紧固不到位 | 人的原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:55 | 2026/3/14 19:24:53
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间真空泵房真空缓冲罐01-P04-Tb01下方管路末端未加盲板，有渗漏物料残留需及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空管路使用完毕，未加盲板 | 设备设施原因 | 已清理完毕，并加盲板 | N/A | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:01 | 2026/3/15 1:54:06
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间二层压滤罐302-N06收料口下方有渗漏物料残留，，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 套料后现场设备未清理彻底 | 方法原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:01 | 2026/3/15 1:59:01
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R04冷凝器下方有黑色物料渗漏，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此位置上方无工艺管路，冷凝器此前进行回流反应后续冷媒循环关闭，凝水沾着锈水滴落至地面发黑 | 设备设施原因 | 现场进行清理 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:01 | 2026/3/16 2:00:21
2026/3/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间泵房二层301-FD01真空管路连接法兰断开处有物料残留，需及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空管水冲洗后未清理干净 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/14 6:33:01 | 2026/3/15 1:59:13
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 4-301 | 16：30，实验员周开扬在通风橱外进行开放性取样（低风险60条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 取完样品后体系有副产物脲，有机溶剂不溶，实验员在通风橱内取完样后，拿到通风橱外给样品加水并观测是否溶解 | 人的原因 | 批评教育，即使加水也应该考虑样品里本身存在易挥发物质 | 养成良好作业习惯 | 无 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/3/13 19:53:49 | 2026/3/18 9:18:48
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 2-207 | 10：53，实验室一台无人使用的高低温循环机介质有撒漏，已通知现场实验人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS6970-张宗浩 |  | 实验人员薛振军准备使用冷凝循环机进行试验，该循环机已使用多次未漏液，准备时未发现该次漏液 | 设备设施原因 | 介质放出 | 使用前观察是否漏液 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS7793-王庭辉 | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/13 19:48:54 | 2026/3/14 11:30:12
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP302车间一层 | 21：48，HP302车间一层制备设备运行中，目前设备处于调试模式，未处于正压状态（防爆设备未正常运行）；抽查最近一次CK，在02/26/2026；夜班助工邹晓续执行，需进一步调查是否为CK执行后切换导致，切换设备进生产防爆状态。——需重点关注 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕后被点为调式模式 | 人的原因 | 部门人员强调，防爆区域使用制备系统只能说防爆模式，禁止使用调式模式 | 后期升级系统增加权限，为防爆模式 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP302车间一层 | 21：49，HP302车间一层制备设备配套使用的塑料桶，插底管尺寸规格不匹配，需要尽快确认相应规格管路到位情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用插底管不匹配 | 人的原因 | 使用合适插底管， | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP301车间一层 | 21：56，HP301车间一层，压滤罐下口转移体系，现场人员未避免法兰处渗漏使用塑料袋做额外防渗漏防护，但配套静电跨接长度不足，需要考虑领用一些加长跨接线。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员考虑不到位 | 人的原因 | 塑料袋拆除，恢复静电跨接 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP车间一层 | 22：00，HP车间一层走廊通往清洗间处安全出口指示地贴翘边，需要进行更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地贴使用时间长翘边 | 设备设施原因 | 更换新地贴 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP303车间一层 | 22：01，HP303车间一层，二层通往一层的浓缩管线支架脱落，需要重新固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用时间长管路支架脱落 | 设备设施原因 | 临时已固定并打胶 | 后期开证动火固定 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP304车间液体输送间 | 22：10，HP304车间液体输送间内放有较多项目物料桶，需要确认暂存安排，此处如需长时间暂存物料，需考虑增设固定式可燃气体报警器。抽查HP304车间现场80L釜CK执行情况，无异常。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料临时存放未考虑到 | 设备设施原因 | 物料及时清理 | 后期304车间改造规划暂存间 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP304车间液体输送间 | 22：12，HP304车间液体输送间现场氮气管路三通接口处使用塑料小白盖密封，已沟通当班人员刘艳东需更换为盲板进行密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 缺少快开盲板临时使用小白盖 | 人的原因 | 现场已更换快开盲板， | 补充快开盲板 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼5车间冻干机辅机间 | 23：01，2号楼5车间冻干机辅机间内洗眼液其中一瓶已到期（2026 02），需要更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 检查不到位 | 人的原因 | 更换洗眼液 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼203实验室 | 21：02，1号楼203实验室，中间通风橱-02（贾金龙）内一油浴锅表面数显按键处破损，需要暂停使用采取临时措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备使用时间久老化了 | 设备设施原因 | 临时使用胶带密封 | 考虑后期更换 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼二层研发实验室 | 21：04，1号楼二层研发实验室屋顶排风口有振动噪音，需要白天排查原因。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 风管震动 | 设备设施原因 | 沟通暖通人员查看风管震动正常 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼二层研发实验室 | 21：07，1号楼二层研发实验室，物流通道处放有沾染物未及时报废。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 保洁5点半下班后实验室人员放在此处待报废 | 人的原因 | 及时报废， | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼二层微生物实验室南侧空调机房 | 21：11，1号楼二层微生物实验室南侧空调机房一侧电柜（二层微生物照明柜）未上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员操作后忘记上锁 | 人的原因 | 开会强调，加强巡查 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼103物流通道空调机房 | 21：15，1号楼103物流通道东侧空调机房内电柜未上锁管理，现场放置的人字梯缺少检查合格签，现场里侧电柜桥架盖板未恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 改造后未交接 | 设备设施原因 | 交接后加锁，盖板已恢复 | 及时巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼真空泵房 | 21：19，1号楼真空泵房碱吸收罐下口有析出固体，需要进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 之前清理清理过，清理不彻底 | 设备设施原因 | 再次清理， | 下口加盲板 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 | 21：24，1号楼QC实验室废液桶身贴有HP内部物料标签，应更换为废液桶标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 标签清理难度大，未及时清理 | 设备设施原因 | 及时清理标签 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/27 11:31:41
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼104研发实验室 | 20：22，2-104-07，负责人张林的通风橱旁高低温一体机循环管路中间连接部分缺少卡箍/拉扣； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备使用过程缺失 | 设备设施原因 | 联系实验员对实验室高低温整体排查 | 定期检查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼104研发实验室 | 20：27，2号楼104研发实验室物流通道里侧，写有102温控电箱钥匙未拔，未上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 电工遗忘 | 设备设施原因 | 已处理 | 已处理 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼103制备实验室 | 20：33，2号楼103制备实验室，现场试剂柜气味较大，测试柜内引风较小，需要沟通排查原因，目前观察发现排气孔锈蚀比较严重； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 设备使用时间较长腐蚀 | 人的原因 | 联系机修进行更换 | 联系机修进行更换 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼102分析室 | 20：35，2号楼102分析室，写有张淑珍的防护盒内一洗瓶缺少标识； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员意识不足，使用记号笔进行标记 | 人的原因 | 已粘贴标签 | 已组内强调，并加强巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼102分析室 | 20：36，2号楼102分析室，现场通风橱未在使用，气源管连接的玻璃滴管垂在通风橱外放着，应放置在通风橱内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已更正放置通风橱内 | 已组内强调，并加强巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼102分析室 | 20：37，2号楼102分析室，称量柜过滤器滤芯更换周期未写明，需要确认是否定期更换滤芯。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 设备安装过程工程时未说明更换周期要求 | 设备设施原因 | 已购买新滤芯，到货后更换并咨询工程师更换周期后标准 | 根据工程师提供时间，进行标注 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼102分析室 | 20：39，靠近门侧防火柜尾气管路未张贴标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 新安装，遗漏标签 | 人的原因 | 已粘贴标签 | 已处理 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/6 | 高管驻厂 | 高管驻场 | 高管驻场 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼 | 20：43，2号楼人员赵宇更衣柜内放有工作服与（泡面等）其他物品混存；刘旭涛柜内有物料存放。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识差 | 人的原因 | 立即整改，相关要求继续组内传达 | 立即整改，相关要求继续组内传达 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | 20：10 巡查2号楼废液间1-02局部引风罩已超期 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 漏检 | 人的原因 | 暖通人员负责，已告知 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 1-203实验室4号通风橱（责任人：胡意晟）过夜反应盛接容器过小 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 实验人员安全意识差 | 人的原因 | 使用合适防护槽 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室3号通风橱（责任人：孙海宇）盛装溶液塑料桶未张贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未贴标签 | 人的原因 | 包装容器及时贴标签 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室3号通风橱（责任人：孙海宇）一个圆底烧瓶内存在少许溶液 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 残留未处理完毕，未封口 | 人的原因 | 确定容器内无物料，及时密封 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/13 16:49:03 | 2026/3/13 16:49:03
2026/3/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 制剂一楼消防走廊 | 大量托排阻挡消防通道 正确做法：消防法规定消防通道禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 新员工托盘临时存放，未关注到消防通道 | 人的原因 | 已存放其他区域 | 加强员工培训 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/13 15:37:24 | 2026/3/18 8:34:21
2026/3/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 大量废液桶直接放在地面上未放置托排 正确做法:废液桶需放置托排上并贴好标识。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未按规定执行 | 方法原因 | 已防止拖排 | 培训 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/13 15:29:22 | 2026/3/18 8:34:49
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 环保记录 | 主要排口检测记录有漏写，及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，及时改正 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 14:49:54 | 2026/3/31 10:30:08
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 环保记录 | 喷淋塔记录有漏写，及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，及时改正 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 14:49:54 | 2026/3/31 10:29:15
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 环保记录 | 雨水中转池记录有漏写，及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，及时改正 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 14:49:54 | 2026/3/31 10:28:43
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼6车间配液间 | PEI桶上有残留未清洁干净 正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员使用完毕，清洁不彻底 | 人的原因 | 安排清理 | 加入到班长日清日结工作中，下班前检查 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/13 14:00:36 | 2026/3/20 9:09:39
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | 222 | 222-09通风橱撒漏物料未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0048-牛康 | ABT0048-牛康 | 否 | 实验人员撒漏物料未及时清理 | 人的原因 | 撒漏物料时应及时清理 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/13 13:36:12 | 2026/3/13 17:01:22
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡检 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 固废暂存间 | 使用刀具不合格，容易划伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 清洁员考虑清洁的便利性，未考虑划伤风险 | 人的原因 | 已明确工具的使用规范 | 保洁领班组织培训，后续跟踪检查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 13:21:35 | 2026/3/20 9:07:37
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡检 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层 | 承包商天津建嘉现场的切割机电源插头线芯外露； 正确做法：插头内部结构应完整，线芯不得外露，绝缘防护应到位； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前排查不到位 | 设备设施原因 | 插头内部结构应完整，线芯不得外露，绝缘防护应到位； | 定期巡查 | 0 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/13 13:17:31 | 2026/4/10 13:20:28
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 综合办公室 | ASH1582-施晚霞 | 固废暂存间 | 固废间缺少管理制度、应急处置卡、组织架构信息等上墙 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 固废间管理要求未实施 | 人的原因 | 张贴制度 | N/A | 100 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/13 13:17:20 | 2026/3/20 9:37:10
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 呼吸空压专项检查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 动力中心 | 动力中心二层人用呼吸空压的备用气源的电磁阀需要选用FO的阀门，尽快纠正保证断电状态下备用气源能够有效切换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 否 | 阀门选型错误 | 方法原因 | 更换气动阀 | 更换气动阀 | 2000 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/13 11:49:40 | 2026/5/7 8:37:47
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间四层中间的楼梯防火门无法关闭，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知保全进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 11:46:14 | 2026/3/14 23:08:39
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间二层溢出间上方管路上有防火布，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 施工后遗落 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 11:46:14 | 2026/3/14 6:53:29
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 防爆电气专项检查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 厂房二TCU间 | 房间内的高低温一体机的防爆箱接地使用箱体的螺栓，应使用专用的接地点连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 连接方式未按照标准进行连接 | 设备设施原因 | 已安排电工更换为专用接地点连接 | 同类排查车间问题，及时沟通电工整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/13 11:45:58 | 2026/3/30 9:41:49
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 防爆电气专项检查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 厂房二TCU房间 | TCU的防爆配电箱下方存在使用塑料堵头封堵的接口，需要换成专用防爆堵头，接地线应使用多股软铜线连接到接地母排上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 未按照要求进行连接 | 设备设施原因 | 已沟通电工全部更换完毕，接地线已连接至专用位置 | 新设备安装后，对与电器同类问题需要同步排查整改 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/13 11:43:55 | 2026/3/30 9:41:35
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 设备后接插头巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11534-张书全,ALS12899-谷磊 | 238摇床间 | 摇床电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0159-吕晓东 | ABT0046-崔毅 | 否 | 未插到位 | 人的原因 | 已强调 | 群内强调 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0046-崔毅 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/13 11:29:00 | 2026/3/13 17:00:50
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 设备后接插头巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11534-张书全,ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 旋蒸水泵的电源线接口处裸露内部电线 正确做法：设备使用前检查外观及电源线是否损坏，发现问题及时报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 使用时间长 | 设备设施原因 | 用绝缘胶带缠上 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/13 11:26:29 | 2026/4/1 15:01:52
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 设备后接插头巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11534-张书全,ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 水浴锅电源线与设备连接处的格兰头脱落 正确做法：电源线格兰头须紧固，防止脱落后磨损电源线绝缘皮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 设备使用移动造成脱落，人员检查不到位 | 人的原因 | 固定法兰头 | 晨会强调， | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/13 11:22:54 | 2026/3/13 17:00:23
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 设备后接插头巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11534-张书全,ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 电箱未上锁关闭 正确做法：联系电工及时关闭电箱 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 电工意识薄弱，工作未完全落实，未将点电箱上锁 | 人的原因 | 已提流程联系电工将电箱上锁 | 给电工提建议，希望电工能落实电箱上锁 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/13 11:21:04 | 2026/3/13 17:00:03
2026/3/13 | 专业性排查 |  | 设备后接插头巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11534-张书全,ALS12899-谷磊 | 430冰箱间 | 冰箱电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0064-于飞跃 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 并非虚接，用力按了，还是会有微小缝隙 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/13 11:19:16 | 2026/3/13 16:59:49
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 732 | 11:25, 实验员清洗玻璃仪器未戴绿色丁腈手套； | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3057-任增荣 | AMM3057-任增荣 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/14 0:00:00 | 现场整改完毕 | 2026/3/13 10:04:24 | 2026/3/13 10:04:24
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 735 | 13:45, 07通风橱抽滤未加缓冲装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 实验室负责人协同整改 | 邮件告知 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/14 0:00:00 | 现场整改完毕 | 2026/3/13 10:04:24 | 2026/3/13 10:04:24
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 735 | 13:48, 酸性冰箱内使用四氟瓶存放30%氯化氢乙醇溶液，外层无密封的二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 实验室负责人协同整改 | 邮件告知 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/14 0:00:00 | 现场整改完毕 | 2026/3/13 10:04:24 | 2026/3/13 10:04:24
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 620 | 14:10, 通风橱中多个使用中的冷凝管水管未加拉扣 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,ALS13934-王利平 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/14 0:00:00 | 现场整改完毕 | 2026/3/13 10:04:24 | 2026/3/13 10:04:24
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 620 | 18:32，21通风橱为储存EHS重点关注化学品的通风橱，通风橱未及时下拉到绿区； 实验室内无人，多个使用中通风橱未下拉 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,ALS13934-王利平 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/14 0:00:00 | 现场整改完毕 | 2026/3/13 10:04:24 | 2026/3/13 10:04:24
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 519 | 18:47，中央通风橱连接旋蒸与隔膜泵的缓冲瓶未及时清理，内有较多黄色液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/14 0:00:00 | 现场整改完毕 | 2026/3/13 10:04:24 | 2026/3/16 10:52:35
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 7号楼 | 分、集水器排污装置排水管安装不合理，排水时有喷溅， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS14938-张浩 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 安装时管道较短 | 方法原因 | 已重新加长焊接 | 无 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/13 9:44:23 | 2026/5/12 17:07:17
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高危险化学品报备专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 5-301 | NBK013290-8，易九州使用 LiOtBu固体（高危险化学品），未通过ELN报备（低风险23条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS9921-梁浩 |  | 当事人对于制度流程不熟悉 认为一二级涉及高危化学品的ELN不用上报 | 人的原因 | 已经对其进行培训 | 晨会统一学习公司规章制度 每日晨会统计高危化学品使用情况 并检查是否完成ELN上报 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/3/13 9:42:12 | 2026/3/13 10:14:54
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高危险化学品报备专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 5-203 | NBK013144-3，NBK013144-4，NBK013144-12 张铄,ALS15177使用LiHMDS（高危险化学品），未通过ELN进行报备 （低风险23条*3） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS9921-梁浩 | 否 | 行为习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调所有高危化学品使用，都需要提前报备，并对ELN使用报备进行重新培训 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/13 9:39:22 | 2026/4/8 16:07:45
2026/3/11 | 专业性排查 | 高危险化学品报备专项排查 | 高危险化学品报备专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 5-303 | NBK009204-370，林永壮使用NaH投反应，未通过ELN进行报备（低风险第23条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 |  | 人员因素，人员对制度不够熟悉 | 人的原因 | 无 | 对实验室全员进行了制度培训 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/13 9:36:19 | 2026/4/8 16:08:05
2026/3/11 | 专业性排查 | 高危险化学品报备专项排查 | 高危险化学品报备专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 4-301 | NBK012878-22，NBK012878-23，NBK012878-28，NBK012878-38，NBK012878-39，NBK012878-46，NBK012878-47，NBK012878-42， NBK012878-43，NBK012878-44，NBK012878-45使用LiHMDS投反应，未通过ELN报备（低风险23条*11） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 对于高风险化学品报备流程认识不足 | 人的原因 | 已补发报备邮件，并强调后续注意 | 每天了解所有实验人员的实验安排，确保按规进行 | 无 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/3/13 9:25:26 | 2026/3/13 20:07:47
2026/3/11 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-308 | 实验室人员操作抽滤过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13151-沙杰 | ALS13151-沙杰 | 否 | 实验人员在通风橱进行抽滤时，未将通风橱挡板拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 在通风橱进行任何与化学品相关的操作时，通风橱挡板需要拉至呼吸带以下 | 再次在实验室内培训强调，通风橱的正确操作方法 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/13 8:59:23 | 2026/4/16 16:38:56
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间0012连续化釜排空罐下口聚乙烯管路内有液体，储罐下口阀门内漏，使用塑料袋密封，塑料袋内有酸性溶剂，现场沟通张宏家处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 反应产生气体冷凝导致尾气存液 | 人的原因 | 已沟通增加尾气缓冲罐用于承接 | 涉及责任人已进行重新培训及强调 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:29:47
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层甲醇罐打料过程中下口渗漏，现场沟通操作人员紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 螺丝未进行禁锢 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/15 14:24:28
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间三层R18釜下口放完料后，分别向R13釜转移管路阀门及向离心机Ce04放料阀门均未进行关闭，现场沟通陶政民进行关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路吹扫未及时关闭 | 方法原因 | 现场进行停止吹扫关闭阀门 | 班前会进行强调，吹扫后及时关闭，避免资源浪费 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/14 14:41:13
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 罐区 | 60立卸料区槽车取样接收罐氮气保护尾气管路使用黄色，已告知更换透明颜色气源管。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 目前罐区只有氮气和尾气管路，取样时临时使用气源管当做尾气管路 | 设备设施原因 | 暂不替换 | N/A | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/27 17:11:19
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四层01釜加料车所有手套均只有一个o型圈固定，与CK要求不符。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | O型圈不足缺失 | 方法原因 | 已领出安装 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:19:43
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间二层走廊乙二醇管路滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 25夹套管路渗漏 | 设备设施原因 | 机修预制，待进行焊接 | 机修预制，待进行焊接 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:18:04
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间二层103-Ce04清洗时水槽未连接尾气，已告知现场操作人员 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间重申制度要求 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:18:14
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间Cpr124436-07-04项目氯化氢安操，77批第8项无检查人，复核人、79批第8项无检查人、81批第8项无检查人，复核人、82批第8项无复核人 、84批第8项无勾选和检查人，复核人 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/22 18:42:21
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间二层清洗间门口清洗压滤罐时下面无溢出桶承接有水相洒出，现场已沟通李欣伟处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗水未及时承接 | 方法原因 | 现场叫停操作，通知操作标准 | 对人员进行批评，重申操作标准 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:18:22
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间一层人员进行桶装物料运输时倾斜严重，现场查看三桶物料为两桶满桶一桶空桶，满桶物料均放在拍子同一侧导致地牛受力不均，此种情况易发生侧翻且易损坏地牛，车间需要针对车间内物料运输的注意事项进行培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 新力工培训不到位 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 力工培训完毕后进行上岗 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/15 14:22:09
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 三车间三层R17釜视孔灯防爆软连损坏需要及时维修或更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管长时间使用，误碰断开 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/22 18:42:08
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R20釜前3000L储罐液位计故障无法实时显示液位，导致人员被迫登高通过视镜观察液位，与车间人员确认此储罐液位计浮子可能消磁导致，后续设备准备需要考虑提前确认液位计状态，同时此类大型储罐建议增加固定的爬梯以便人员查看视镜。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 液位计为防腐材质由于母液有固体导致卡顿 | 设备设施原因 | 以进行拆洗并安装 | N/A | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/22 18:41:53
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/12/2026，16:07设备准备人员站在储罐斜面上操作有滑落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员站梯子安装管路距离过大不好用力所以踩罐 | 人的原因 | 强调人员踩罐体必须有第二人现场监护放置人员摔伤 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/14 17:32:35
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放03/12/2026，11:01三车间Drc04操作有明显物料粉尘暴露，操作人员只佩戴全面罩应佩戴正压呼吸器 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员穿戴劳保不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/14 17:32:56
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/12/2026，19:34二车间四层R06釜S一环氧氯丙烷使用后只是用手将桶盖紧固存放未使用桶板手紧固有气味扩散可能己沟通车间 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员对于桶装溶剂的安全隐患还是认识不到位。 | 人的原因 | 以进行紧固并对人员传达 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/14 17:33:20
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R08釜上防爆溢出管路断开未安装盲板已告知葛忠强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸后安装不及时 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/14 17:33:52
2026/3/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 9455项目安操检查发现一车间四层101-R13投易致敏物料现场未设置警示标识，未粘贴操作人员清单，询问操作人员、项目人员、助工易致敏物料的危害特性表示不清楚属地未进行物料相关培训 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 培训人员不全， | 方法原因 | 安排生产经理整体进行培训， | 后续班组整体进行培训，未培训禁止操作 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:30:01
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层薄膜进料管路区域地面存在物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 清理完毕 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:30:10
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层连续化甲叔醚储罐氮气流量计故障浮子未动作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/16 8:30:18
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现03/13/2026 01:41二车间三层人员登高查看接收罐未使用合适登高工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/15 14:18:45
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现03/13/2026 01:57一车间四层人员投料氮气管路脱落未连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作桶底，脱落投料完毕，恢复不及时 | 方法原因 | 对人员进行通报，掉落及时恢复 | 责任人进行谈话，注意操作细节，投料前检查气源插头避免脱落 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 8:32:34 | 2026/3/15 14:18:57
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间四米平台CPs138210项目23页降温体系超温报警缺少核实人，执行人改广银03/10/2026。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 工程师已将烘箱CPs138210项目23页降温体系超温报警设置复核完毕，操作人改广银沟通复核不及时，价值积分处罚。 | 与操作人员明确超温报警设置，及时沟通助工、工程师进行复核，并做好跟踪避免遗漏 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/3/13 17:01:15
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 一车间四层R02釜尾气玻璃鼓泡器里石蜡油较少 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 离心放料反复下口鼓氮气石蜡油吹飞 | 方法原因 | 班组人员已将R02釜尾气鼓泡器补充石蜡油完毕。 | 要求操作人员对分管设备鼓泡器石蜡油做好检查，发现缺失及时补充。 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/3/13 17:01:27
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层R22釜旁氮气阀门未关闭，连接的气源管敞口端有氮气逸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员涉及压料切换操作，换桶期间未及时对氮气阀门进行关闭 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚 | 涉及氮气使用，使用完毕第一时间进行阀门关闭，减少能源浪费 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/3/15 15:04:09
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 综合楼实验室Lab15通风橱内小试反应过夜单看守人员与复核人为同一人签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 夜班申请开展烘料过夜模拟，由夜班当班工程师复核并负责夜班巡查。经过实验室主管审批。 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/7/20 14:22:56
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间一层101-Drc03双锥间前灭火器，检查标签已过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 已将一层101-Drc03双锥间前灭火器检查完成，灭火器检查人检查遗漏。价值积分处罚。 | 要求消防设施检查时增强责任心，对照消防设施检查维护明细进行检查，避免遗漏。 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/3/13 17:01:39
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间10立罐区 | 二车间10立罐区处有一全面罩，滤毒盒开封日期为25年4月，已过期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 滤毒盒过期 | 方法原因 | 已对该人员滤毒盒进行更换完毕并对其他人员滤毒盒进行排查一并更换完毕 | 人员使用滤毒盒严格按照公司规定进行更换避免出现类似问题 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/3/13 17:16:10
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间二号炉布袋储气罐，压力表阀门未开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 压力表更换完毕后未及时开启阀门 | 人的原因 | 已将关闭阀门开启正常使用 | 检查现场其他压力表是否存在同类现象一并进行整改 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:55:51 | 2026/3/19 9:52:01
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3层走廊压滤罐900-N04压力表上限红线脱离，已沟通蒋月明，要求重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶不粘导致脱落，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 11:12:59
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现904-R07釜上一法兰口静电跨接未连接，沟通蒋月明反馈次法兰处之前有安装淋洗球，拆除后未恢复静电跨接，已要求现场恢复，并调查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗后未及时恢复静电跨接，已对责任人进行追责，并恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 11:12:41
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼物料平台乙酸与碳酸氢钾存放在一起，存在禁忌混存情况，已沟通蒋月明安排人员将乙酸与碳酸氢钾转移至规定位置，并调查原因 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 1楼转移人员未按照要求进行及时转移，未按照要求进行区分存放，已对责任人进行追责，并全员公示 | 方法原因 | 一追责，培训 | 传达培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 11:12:26
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 7号楼702-R08反应釜投完溶剂后，操作人丁锋使用完成的全面罩随意放在地上，未进行密封。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员劳保干净意识较低 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，要求使用完毕及时密封 | 班长，副主任巡查监管 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/25 9:37:03
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 7号楼702-R11反应釜固定溶剂管路应加淋洗球断开后，使用软管连接，现场沟通当班副主任，未能提供打压试密记录，还请确认是否已打压试密 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连同反应釜一起打压试密的 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/25 9:37:37
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 702-R11搅拌电机现场使用中，存在“哒哒”异响，现场沟通车间副主任联系生产设备部现场查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 搅拌干磨 | 设备设施原因 | 已联系机修进行检查维护 | 定期进行检查维护 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/25 9:37:21
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 702-R18放桶完毕，现场查看200L桶CK，关键复核无异常，操作人宫召旺，复核人高海军。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM0028-王浩 |  |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/13 7:27:52
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R25反应釜（未使用），阀门与反应釜相连的螺栓未紧固，现场与唐久瑞班长沟通，及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 操作人员螺栓未紧固到位 | 人的原因 | 已重新紧固 | 班前会强调要求 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 6:49:40
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼1层D级区B7-N05压滤罐正在通氮气，囊式过滤器下方快开卡子处漏氮气；与其相连的氮气主管线阀门处也有氮气漏出，现场已沟通当班班长整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 快开卡子接口处紧固不到位 | 人的原因 | 已安排人员拆卸重新紧固 | 使用过程中及时进行检查确认 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/15 7:22:54
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼701-FD04三合一接收罐液位计超限，现场沟通当班班长反馈三合一正在烘料，压滤罐内无液体，原因为翻板液位计故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 三合一在烘料纯负压使翻板失真 | 设备设施原因 | 已安排人员使用磁铁吸附 | 使用时人员及时查看并排净液体 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 1:18:50
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼1层泵房临电作业，作业结束线轴未断电，现场沟通当班副主任确认并联系电工断电。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 二层分布期间D级区TCU调试完毕，临电使用完毕未及时联系电工将线拆除 | 人的原因 | 现场临电拆除完毕 | 责任人杨阳进行处罚问责，奖惩8号楼车间内公示警示其他员工严格履职 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 1:19:22
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼807-CE01离心机收料口螺栓未紧固，现场沟通当班班长反馈设备准备清洗阶段。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备项目已使用完毕处于清洗阶段 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 1:19:38
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼901-R08反应釜体系压力表缺少下限标识，现场沟通当班副主任及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶不粘导致脱落，已安排补充 | 设备设施原因 | 以补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:27:52 | 2026/3/19 1:19:51
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R01上转移管路Y型过滤器有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:00:17 | 2026/3/14 5:45:33
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08尾气管路盲板有物料渗出，619四层Mst007膜堆漏料，619-E05旁氮气吹扫管路，氮气管路快开卡子处有物料渗出，618-R05旁流体过滤器有物料流出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备紧固不到位 | 人的原因 | 重点强调 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:00:17 | 2026/3/20 9:47:37
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R20溶剂管路上盲板跨接线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:00:17 | 2026/3/14 5:46:06
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R12加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 手套安装后老化导致 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:00:17 | 2026/3/14 5:46:18
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-FD01收料，人员脱下劳保清理现场，用连体服擦地 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场人员执行不规范 | 人的原因 | 已进行面谈重申制度要求 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:00:17 | 2026/3/14 5:46:30
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R02下口未上锁，钥匙挂在锁上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 重点强调 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 7:00:17 | 2026/3/14 5:46:43
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层301-E04旁301-E02/E03 至一楼槽子的转移水相管路阀门处有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门缝隙渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:44:40 | 2026/3/14 2:13:38
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R14-Tr01插底管法兰处有液物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 已更换新液位计 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:44:40 | 2026/3/14 2:13:13
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R14-Tr01液位计有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 已更换新液位计 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:44:40 | 2026/3/14 2:12:50
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 经报警测试发现301-R21釜搅拌报警不好使，需要检查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 转速仪报警接地线故障 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:44:40 | 2026/3/15 2:03:38
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416-08,1L，82.9℃反应，建议放置在有烟感的通风橱内反应 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 实验安排不开 | 设备设施原因 | N/A | 尽量放在有烟感的通风橱 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:25:14
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-01通风橱，有白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员赵健吹料吹出后未及时清理 | 人的原因 | 擦拭干净 | 在实验室强调及时清理 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/25 6:46:25
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-05通风橱过夜反应，申请单错填写成516-04通风橱，电话与李喆确认为申请单填写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英 | 否 | 人员填写错误 | 人的原因 | 已纠正 | 加强全员培训 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:25:26
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-20通风橱，高低温循环机设定77摄氏度，现场数显温度为37摄氏度，与实验室人员沟通后，重启设备，后续保温正常，在反应范围内，建议白天检修设备是否控温异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英 | 否 | 设备控温有误 | 设备设施原因 | 设备已报修检查 | 加强内部巡检力度 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:25:44
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-16通风橱，内部及玻璃橱窗把手处有淡黄色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌 | AMM2555-刘兆才 |  | 可能因为清理用的溶剂挥发干后，物料漏出；实验室用溶剂清理后，未观察到物料以为清理干净了 | 方法原因 | 已及时清理了物料痕迹 | 和实验员进行了强调，并在实验室晨会进行了强调 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:26:00
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-19通风橱，2L，-20~0℃，低温反应，循环机内部介质结冰，电话与贾春尧沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 低温目标-15°C~-20℃，循环机使用一段时间后乙二醇比例30%~60%不太好确认，白班确认完反应温度循环机状态没能意识到乙二醇比例低时间长介质会逐渐结冰导致 | 人的原因 | 已处理 | 对于这种温度更低特殊要求后面增加夜班倒班人员巡查自查作为控制方案 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:26:26
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-07通风橱，20ml，75-90℃反应，平行反应器，缺少数显温度计，与实验室人员沟通，及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过与实验人员调查了解到，过夜前由于平行反应仪配备看温度显示控制，所以就没有再额外得增加温度计对反应体系进行监控 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间增加温度计对于反应体系进行监控 | 以此为典型案例再部门例会共同学习 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:26:47
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732-23通风橱，分析天平旁边，有一滩白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将固体洒落物料擦掉 | 物料洒落需要及时清理 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:27:00
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-02通风橱，250ml，85-110℃反应，现场数显温度计数值在113-119℃来回波动，电话与魏科伟沟通，更换数显温度计后，示值在范围内，确认为数显温度计异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 | 否 | 数显温度计长时间使用后，温度显示不正常 | 设备设施原因 | 更换新的数显温度计 | 及时检修数显温度计，及时发现设备故障隐患 | 不涉及 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM5134-魏科伟 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:39:08 | 2026/3/17 7:27:18
2026/3/13 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 1.410-R09加2-甲基四氢呋喃打罐区，PID图显示加桶装溶剂 2.410-R10现场只有一个加料泵 3.410-R07至410-R06转移管路流量计后方梢头上德阀缺少丝堵 4.410-R01漏斗与加溶剂管路未准备，釜上缺少项目标识 5.410-R14现场是加料漏斗PID上是加料车 6.410-R14无下口鼓氮气管路 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 已整改完成 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:23:47 | 2026/3/14 16:23:19
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce02间空压管路未上锁，现场沟通车间上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 现场已上锁 | 对车间人员强调，使用完毕后及时上锁 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:01:03 | 2026/3/14 6:53:12
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间二层药品箱缺少创可贴，车间需同步排查并添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:01:03 | 2026/3/14 23:09:03
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 一层热水站7车间的水箱旁有1个灭火器缺少检查合格绿签。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 7车间热水站没有固定灭火器，施工人员在别地方拿来临时使用，标签脱落 | 方法原因 | 已悬挂 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:01:03 | 2026/3/14 6:52:33
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-T003下口加料软管快开球阀缺少封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后为及时封堵 | 方法原因 | 已添加，已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:01:03 | 2026/3/14 6:52:06
2026/3/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-T12储罐至7车间转移管路缺少走向标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路做完后，标识悬挂不及时 | 方法原因 | 已添加悬挂走向标识 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/13 6:01:03 | 2026/3/14 6:51:43
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11655-李政发 | 235实验室 | 实验室屋内有过夜反应，告知卡状态未更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS0777-张磊 | 否 | 未及时将告知卡划到准确位置。 | 人的原因 | 当日告知，对实验室人员及进行培训。 | 每周组会进行培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/13 1:34:58 | 2026/7/6 10:46:34
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 7号楼21车间4层04号应急柜、缺少一个滤毒盒，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 滤毒盒过期 | 方法原因 | 已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:47:20
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 7号楼21车间4层溶剂输送间、04号溢出桶吸收棉较少，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 车间使用，补充不及时 | 人的原因 | 已经整体检查补充完毕 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:47:32
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 7号楼21车间3层3-07旁、11号消火栓绿签：签到01/22/2026，请排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 车间检查时遗漏 | 人的原因 | 已经排查完毕，进行书写 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:47:44
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 7号楼21车间1层换鞋间门口、消火栓绿签只签到11/22/2025，请排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 车间排查遗漏 | 人的原因 | 已经检查补充 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:47:57
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间4层5#楼梯防火门把手松动，请尽快维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中损坏松动 | 设备设施原因 | 现已联系保全维修完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:48:08
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间4层6#楼梯4-29防火门把手松动，请尽快维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中损坏松动 | 设备设施原因 | 已联系保全维修完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:48:23
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间4层反应区III4-25屋内、19号溢出桶上堆放杂物，请尽快挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员随意摆放，放置位置错误 | 人的原因 | 现已收走，并对人员培训 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:48:36
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间3层03号药品箱缺少创可贴，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员使用未及时补充 | 设备设施原因 | 现已补充完毕， | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:48:48
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间3层6#楼梯防火门把手松动，请尽快维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中损坏松动 | 设备设施原因 | 现已联系保全处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:49:00
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间2层反应区I 2-53、平台下可燃探测器缺少B1类位置确认绿签，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中丢失，未及时发现补充 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:49:12
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间2层过滤干燥间II 2-33、有设备管路倚靠灭火器上，请尽快挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员放置位置不正确 | 方法原因 | 现已转移完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:49:25
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间2层02号药品箱、缺少棉签和创可贴，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员使用未及时补充 | 方法原因 | 现已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:49:38
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 7号楼22车间2层过滤干燥间I 2-32、灭火器没有放在灭火器标识处，请挪放在指定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员刷漆挪动，未及时回归原位 | 方法原因 | 现已归位 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:49:51
2026/3/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 7号楼21车间1层21车间4#楼梯防火门把手松动，请尽快更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 使用损坏 | 设备设施原因 | 已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 23:12:22 | 2026/3/14 5:50:03
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼 | 4-14分装称量间，通风橱无人使用，未下拉到最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS4192-刘其琛 |  | 通风橱无人使用，未下拉到最低处 | 设备设施原因 | 拉至最低 | 多加巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/12 22:04:51 | 2026/4/10 13:25:35
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼 | 1层物流通道阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS6563-田志勇 | ALS4192-刘其琛 |  | 物流通道门口物料未及时转移，物料阻挡了灭火器 | 人的原因 | 物料已转移完毕 | 沟通外围物流人员物料及时转移，物料不要阻挡灭火器 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/12 22:03:31 | 2026/4/10 13:25:54
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 308实验室 | 实验室人员未佩戴面挡将头部伸入通风橱内进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS0928-石东阳 |  | 03/12实验室一操作人员，未佩戴面挡将头部伸入通风橱内进行操作 | 人的原因 | 无 | 对308实验室全体人员进行培训，将头探进通风橱，不管是架设反应还是投料或者其他操作，本着保护我们自身安全的考虑，都需要佩戴面屏 | 无 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/12 22:01:45 | 2026/3/19 10:11:07
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 3号楼 | 动力站三层西侧应急疏散指示灯松动脱落，现场已整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 脱落了 | 设备设施原因 | 装好 | 检查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/12 21:55:37 | 2026/5/9 19:19:13
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13707-赵建超 | 6号楼 | 四层楼梯间楼顶前厅应急疏散指示灯松动脱落，现场已整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 应急疏散灯未固定牢固 | 方法原因 | 报修重新进行固定 | 确保应急设施完好有效 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/12 21:53:39 | 2026/3/17 13:23:42
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 4号楼 | 3-31物料中转溶剂桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-31物料中转溶剂桶遮挡灭火器 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/12 21:49:22 | 2026/4/10 13:29:01
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 238实验室 | 有沾染物的一次性丁腈手套未密封处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13275-朱新义 | ALS6801-杨廷全 |  | 人员操作习惯问题 | 人的原因 | 无 | 针对该事件在实验室晨会进行了强调 | 无 | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/12 21:45:45 | 2026/4/24 15:34:44
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 5-203 | 15：20，5-203-10通风橱过柱子减压操作未连接缓冲装置，已现场提醒实验人员整改。（低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS9921-梁浩 | 否 | 实验习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 开会强调，所有抽滤瓶必须加二次缓冲装置 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/3/12 20:24:03 | 2026/3/12 20:27:26
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-211 | 15：19，多个分析仪器上方流动相瓶未盖盖（提醒10条） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 | 否 | 实验室新安装设备，未及时关注 | 人的原因 | 对敞口流动相瓶子立即加盖 | 新安装设备要及时安排5S负责人，并全员培训，流动相瓶子不能敞口放置，避免类似情况发生 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS4754-徐艺华 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 20:20:50 | 2026/3/17 16:04:24
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-204 | 15：06，张琦翔（入职1个月）在粉尘柜内称量OEB3固体物料时，未开启排风，本人现场反馈是OEB2的，现场查询化学品信息库（低风险31条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS11761-姜一帆 | ALS15043-危洪兴 | 否 | 人员新入职，安全操作方面意识不够强。 | 人的原因 | 对涉及人员进行培训告知 | 新入职人员加强安全操作方面的培训 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/12 20:15:41 | 2026/3/17 16:05:14
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-301 | 22：15，防火溶剂柜里放着一桶未盖盖子密封的甲醇溶剂（提醒10条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 用完溶剂盖子没有规范拧紧，造成脱落 | 人的原因 | 盖子拧紧并教育 | 用完的溶剂仔细盖好 | 无 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/3/12 20:09:03 | 2026/3/15 13:15:54
2026/3/12 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-101 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗高于呼吸带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS1775-张宁宁 | 否 | 操作人员用5L的瓶子进行萃取，转移至2L的分液漏斗中进行分液。由于设备操作位置较高，操作时需将通风橱挡风玻璃拉高才能够操作。 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 进一步强调下拉通风橱玻璃的重要性；非必要，不将通风橱玻璃上拉至呼吸带以上 | 无 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 19:43:52 | 2026/3/18 9:19:30
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-108 | 16:00,实习生洪睿祥使用EHS重点关注化学品氯化亚砜，未培训操作规范，本人不了解物料信息，通风橱上方未粘贴象形图（中风险12条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 物料刚刚拿回来，实习生不清楚需要悬挂标识，培训有遗漏缺失 | 人的原因 | 已悬挂腐蚀品和遇水反应标识 | 加强相关操作规范规程的培训 | 无 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 17:41:44 | 2026/4/8 16:08:35
2026/3/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 122-02实验室 | 222实验室研发人员进行三合一设备粉末状物料收料操作时未佩戴呼吸防护 正确做法：粉末状物料收料操作时须佩戴正确的呼吸防护用品 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 按照规范操作 | 项目组内部强调 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/12 16:55:39 | 2026/3/13 16:59:29
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 纯化仪旁盛有缓冲液的玻璃瓶敞口且未设置二级防护 正确做法：盛有液体的玻璃瓶须密封并设置二级防护 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员意识不强 | 人的原因 | 及时增加二级防护 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0022-朱明 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/12 16:49:33 | 2026/3/13 16:59:08
2026/3/12 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员原因，未将通风橱下拉最低 | 人的原因 | 立即下拉最低 | 晨会强调 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/12 16:46:29 | 2026/3/13 16:58:49
2026/3/12 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 206-R06加料使用的插底管压力表损坏不归零，206-Tc002旁插底管压力表缺表蒙。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 该表已更换，表蒙已添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 15:53:51 | 2026/3/14 6:51:23
2026/3/12 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R09溶剂管路缺少国标标识 207-T017预留口缺盲板 三层走廊东侧无线AP线盒脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | R09国标标识脱落 T017管路拆除后未及时添加盲板 无线AP线盒长期使用老化导致 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 15:53:51 | 2026/3/13 0:46:45
2026/3/12 | 专业性排查 |  | 春季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R10-Tr01压力表缺表蒙 207-R04下口管路缺标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | R10-Tr01压力表外罩脱落 管路表示未及时悬挂 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 15:53:51 | 2026/3/13 0:47:14
2026/3/12 | 专业性排查 |  | 春季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 8车间罐区转移泵压力表上限不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 压力表维修后，红线变换位置导致 | 方法原因 | 已重新划线，将线画在仪表内部固定位置 | N/A | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/12 15:53:51 | 2026/3/14 23:09:24
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室03/11号溶剂结余量未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0074-张贺伟 | AMT0022-郭海林,AMT0352-王世杰 |  | 前一天实验室日巡查没有落实 | 人的原因 | 现场整改，及时登记 | 当日实验室日巡查人员必须巡查到位，并做安全确认，违规有问题的地方当日发群里并进行整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 14:20:42 | 2026/3/13 17:23:03
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室03/11号溶剂结余量未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 巡查人员忘记登记 | 人的原因 | 告知每日巡查人员及时登记 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/12 14:19:15 | 2026/3/27 17:41:01
2026/3/12 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世焊机接地未使用铜线鼻子进行连接。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 焊机接地不规范 | 人的原因 | 重新接地 | 加强接地线检查 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH6623-柳金裕 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/12 11:31:38 | 2026/3/13 16:50:05
2026/3/12 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世焊机的入厂检查合格签版本不对，需要重新更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 标签管理不规范 | 人的原因 | 更换标签 | 更换标签 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/12 11:31:38 | 2026/3/13 16:49:33
2026/3/12 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世现场使用的手电钻插头处绝缘皮缺少，露出里面花线 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 设备绝缘线重新包扎 | 人的原因 | 工器具检查不规范 | 加强工器具检查 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/12 11:31:38 | 2026/3/13 16:49:12
2026/3/12 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世现场焊机上多余的入厂检查合格签需要清除 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 标签管理 | 人的原因 | 清理标签 | 清理标签 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/12 11:31:38 | 2026/3/13 16:48:49
2026/3/12 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼大热水站吉林诚达现场电源线过门未做防护措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 现场已经对门进行管控，不存在门夹线风险 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 11:31:38 | 2026/3/13 10:58:31
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 5号楼2层施工区 | 5号楼2层拆除施工从3层洞口封堵项目的配电箱接电，未重新开具临时用电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3910-何亮,ALS9127-方颀仁 | ALS3910-何亮,ALS9127-方颀仁 | 否 | 二层施工时暂未安装临电箱 | 人的原因 | 现场立即停用 | 作业前检查现场临电情况 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 11:16:44 | 2026/3/12 15:00:58
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房叉车司机佟志在叉车内放置一个铁桶的乙醇，现场已告知人员立即清楚，驾驶室内放置易燃液体一旦撒漏存在很大起火风险，需要属地负责人宣贯禁止此类行为 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 人员进行清理库房大门使用完毕后，未及时放置指定地点 | 人的原因 | 人员已将乙醇放置指定地点 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 10:28:17 | 2026/3/13 10:52:09
2026/3/11 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 2-116 | 实验室人员戴手套使用电脑 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6588-孙盼盼 | 否 | 结晶工程实验室在线设备（配电脑）较多，使用时操作较多，此前跟监察部沟通过，可以佩戴干净手套操作电脑 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/12 9:09:05 | 2026/3/18 9:52:41
2026/3/11 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 12号楼东侧配电室 | 灭火器年限超5年 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT2508-孙岩 | ACT2508-孙岩 | 否 | 未识别 | 方法原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 9:06:02 | 2026/3/12 9:59:02
2026/3/10 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-311 | 实验室人员在清洗玻璃仪器时，未佩戴工业级丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5446-王栋 | ALS5446-王栋 | 否 | 丁韩用水涮洗在清洗5L玻璃瓶时，未戴丁腈手套。 | 人的原因 | 实验室定期进行培训 | 实验室定期培训 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS5446-王栋 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 9:02:35 | 2026/3/12 9:40:21
2026/3/10 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-303 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，并将头探入通风橱里观察和操作未佩戴面屏 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2301-艾群 | ALS9592-刘为铸 | 否 | 该巡查项的责任人是孙江涛 责任人反馈当时通风橱确实过高，看温度，但是头未探入通风橱 主要是人员没有意识到通风橱拉高，平常的习惯不好，安全意识不够 | 人的原因 | 违规项发生，没有发生危险，没有需要纠正的，后期进行预防培训 | 1.已在今天晨会已重新强调，让责任人对实验室的人员进行培训实验室的安全操作；2.人员负责一周的实验室安全检查 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 9:00:20 | 2026/3/12 15:13:28
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四层05釜下口至01釜上口管路悬挂两张打压试密合格签，一个显示试密日期为1月23日，另一张显示为1月31日，均已超期需重新试密。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 试密签过期 | 方法原因 | 已重新试密悬挂 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/16 8:19:52
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间200L桶check本上03/01/2026进行的八个铁桶check无复核人签字，第六项对插底管的检查未勾选合格。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:30:29
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间一层Drc05间内大量固体物料残留，人员在此处进行筛料操作，需要尽可能密闭操作，较少粉尘暴露，且此功能间内的灯罩内有液体残留痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备密封性差 | 设备设施原因 | 对于加料车进行改正，对人员进行培训，灯罩进行维修 | 后续对于筛料密封性要求 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:31:00
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层Ce01离心机内腔压力高报警，现场查看有明显的溶剂气味，建议此离心机尽快进行彻底的排查，避免发生更严重的燃爆或是缺氧事故 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 车间尾气不通畅 | 设备设施原因 | 进行检查 | 进行检查 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/15 14:22:16
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间三层R29釜夹套温度计防爆软连损坏，需要及时维修或更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 软连破损弯折 | 设备设施原因 | 沟通电工进行处理， | 改变路线避免重复发生 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/15 14:22:23
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 设备部 | 活性炭旁路风机尾气管路阀门处最低点腐蚀严重滴落液体，需要维护维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 腐蚀渗漏 | 设备设施原因 | 使用铸工胶维修 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/16 8:30:25
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间三楼R26釜大阀门拆卸加料车后大阀门都是物料，处于暴露状态，现场告知赵洪志处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 拆卸完加料车未进行清理 | 设备设施原因 | 进行清理密封 | 进行清理密封 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/14 14:41:58
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间四楼5704连续化电机漏油，滴落地面，现场沟通孙壮处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/14 14:42:12
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间Ce03静电线捆绑在楼梯上，人员容易踩到绊倒风险，需规范安装，现场已通知李海忠进行处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 接地线位置安装不合规 | 人的原因 | 重新连接接地线 | N\A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:33:30
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间Ce04氧含量检测箱内配件杂乱，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 配件较多未进行清理 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:33:59
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层张志刚储罐加压转移，加压至0.1Mpa，超过储罐设计压力。现场制止排压处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门未关闭严 | 方法原因 | 现场进行整改 | 对人员进行现场批评强调转轮紧固到位确认 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/15 14:24:19
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间25釜拆卸釜上口管路进行取样操作、回流管路有物料转移管路连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行更换完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/15 14:24:12
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间9455甲苯储罐下口分液阀门是衬塑阀门，现场沟通杜成文更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 上批使用后未更换 | 方法原因 | 阀门进行更换 | 对安装人员进行通报，甲苯管路使用白钢阀门 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/15 14:24:05
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 101-fd02ck 第二项打压试密未勾选，01/27/2026检查人:赵磊 复核人:孙强 方槽ck第十一项未勾选，02/06/2026检查人:张洋 复核人:王瑜庭 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 书写检查复核仔细 | 对应责任人加入奖惩，车间通报 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/22 18:41:39
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 102-R22ck第六项未勾选，03/02/2026检查人:魏嘉乐 复核人:邵文广 102-R23ck第四项未勾选，02/24/2026检查人:刘俊豪 复核人:李万彬 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/22 18:44:35
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 活性炭 | 活性炭控制柜旁空压管路上压力变送器缺少一颗螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 安装中固定螺栓缺少一个 | 人的原因 | 安装螺栓 | 定期检查 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/15 17:41:47
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 设备部 | 一车间二车间泵房二层连接的软管试密标签均过期，个别管路无试密标签 七车间泵房二层连接的软管试密标签均无复核人签字 二车间泵房个别转机缺少当下机械伤人标识 三车间泵房二层vp010真空管路标识字迹无法看清，管路一端已断开管路阀门未关毕 一车间深冷罐二层管路有大量白色物料析出 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 真空软管有使用占用的情况、陆续进行打压试密，按照打压试密周期，本季度完成陆续替换完成，标签缺失进行添加 | 设备设施原因 | 真空软管有使用占用的情况、陆续进行打压试密，按照打压试密周期，本季度完成陆续替换完成，标签缺失进行添加 | 每季度尽量提前进行打压试密，保证管路正常使用 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/19 18:03:52
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Drc01双锥收料口未安装盲板 白色物料暴露 一车间三层101-R24旁压滤罐掏料后上口试镜表面有白色物料暴露 一车间三层101-R24加料漏斗投料后附近阀门表面有白色物料暴露 一车间四层101-R18手套破损 物料暴露 一车间四层101-R16加料车上投料后未清理 物料暴露 一车间四层101-R12加料车拆除后大阀门未密封 物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少未及时添加 | 方法原因 | 现场进行处理 | 车间进行排查，每日进行巡查关注 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/13 8:34:14
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Drc03收料桶物料未清理 物料暴露 二车间二层102-CE03收料后收料口未清理 白色物料暴露 二车间二层102-FD02收料口未清理 物料暴露 二车间四层102-R12加料漏斗投料后 漏斗表面&手套表面有白色物料暴露 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员收料后清场不彻底导致现场混乱有物料暴露 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | 对全员进行强调培训 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/14 8:31:04
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Drc01现场表面有一层白色物料暴露 三车间二层103-Dr01间内方盘内未清理 未密封白色物料暴露 三车间二层103-Ce03收料后未清理 黄色物料暴露 三车间四层103-R12加料车投料后 表面未清理 物料暴露 三车间四层103-R13手套破损物料暴露 三车间四层103-R01加料漏斗拆除后大阀门表面有白色物料暴露 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套破损出现暴漏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:32:07
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R23加料车下大阀门心螺丝松动已告知王洪强 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员投料后忘记紧固 | 人的原因 | 紧固处理毕 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/14 8:31:12
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 9455-06-01设备链排查： 一车间二层R20釜下口阀门缺少挡片； 一车间二层R20釜下口磁力泵缺少静电接地； 一车间二层R27釜下口连接的管路法兰间静电跨接缺少破漆垫片； 一车间三层R13釜下口磁力泵前端管路弯头处法兰间静电跨接缺少破漆垫片； 一车间四楼9455回收甲苯暂存罐压力表粘贴的上限标识错误，液位计下口阀门缺少丝堵； 9455-05设备链： 9455主原料罐氮气管路减压阀超过0.08Mpa，且接收罐下口管路阀门缺少丝堵； 9455醋酸甲苯储罐液位计下口阀门缺少丝堵； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 添加不及时 | 方法原因 | 现场进行处理 | 车间进行排查，对安装粘贴人员进行重申，后续问题加入奖惩 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/13 15:46:17
2026/3/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 03/11/2026 18:27 辅助楼三楼实验室，项目人员在通风橱内操作时手部未佩戴劳动保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人顾鹏飞 人员安全意识差 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/13 15:48:29
2026/3/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/11/2026 10:48 三车间一层清洗间操作人员清理压滤罐上物料时，所佩戴的呼吸防护缺失滤棉，粉尘操作全面罩需要佩戴滤棉。辅助人员清理时未穿防护服。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员劳保佩戴有问题 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:32:33
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间一层操作人员在筛分间进行筛料操作，加料箱缺少尾气，已现场告知处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 万象集气罩脱落人员未注意 | 人的原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/13 15:48:55
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车一层Drc03操作人员装料完毕后清理现场不彻底，地面和双锥缓冲间内有白色物料，已现场告知清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员现场清理不彻底 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:32:58
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层Ce06离心机母液放料管路视镜存在裂纹，已告知刘晓龙进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 试镜有裂纹 | 设备设施原因 | 进行更换 | 联系采购进行更换 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 8:44:54 | 2026/3/12 17:34:30
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层902-R32釜上口阀门盲板有一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 上口阀门盲板安装不到位，一根螺栓未进行紧固 | 人的原因 | 已将盲板螺栓重新紧固完毕 | 内部群对设备安装紧固要求进行强调，日常操作注意执行标准 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:52:30 | 2026/3/13 17:01:52
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 三层北侧902-R38釜连接了一根下口鼓氮气管路，操作人员只是将反应釜下口侧阀关闭，却未将氮气管路阀门关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员操作细节执行不到位，关闭下口氮气时，只关闭了釜下口阀门，氮气端阀门未进行关闭 | 人的原因 | 氮气阀门已进行关闭，责任人进行内部积分处罚 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:52:30 | 2026/3/13 17:02:21
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 四层902-R08釜下方的一个100L真空缓冲罐未连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐静电接地安装遗漏 | 人的原因 | 对该缓冲罐连接静电接地线完毕 | 涉及设备准备完成前，对设备静电接地线进行连接确认，谁准备谁负责 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:52:30 | 2026/3/15 15:04:57
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，R28釜上进料管线（E04加料罐至R28釜）阀门，衬塑阀门缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未及时连接 | 人的原因 | 班组人员已将R28釜上进料管线（E04加料罐至R28釜）衬塑阀门连接静电跨接。 | 与车间人员强调，管路连接及阀门连接时，做好静电跨接，涉及衬塑阀门检查好破漆垫片。 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:52:30 | 2026/3/13 17:02:32
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，902-R18釜草酰氯未投料，现场放置的5%氢氧化钠破坏液内，液体呈紫色液体，5%碳酸氢钠破坏液内，碳酸氢钠未溶解。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 草酰氯现场复核阶段已提前识别氢氧化钠破坏液问题，安排重新配置完毕放置在4层。未及时对现场的破坏液进行更换清理。执行ck、草酰氯滴加操作前，已完成对破坏液的更换，满足正常使用要求 | 方法原因 | N/A | 1.涉及危化品现场准备，严格按照标准要求执行 2.危化品操作前按照操作规范逐条进行检查确认，保障操作正常执行 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:52:30 | 2026/3/13 17:02:43
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，201-Ts01废溶剂储罐围堰西北侧，伴热带屏蔽层接地线接在防爆配电箱上，且防爆配电箱再无接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 接地线安装位置错误 | 设备设施原因 | 已重新安装接地线 | 检查其他配电箱是否缺失外壳静电接地线一并进行补充 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:52:30 | 2026/3/26 17:18:56
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 03/11/2026 09:45 四号楼四层4-41溶剂桶未连接静电接地。正确做法：及时添加静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层4-41溶剂桶未连接静电接地。正确做法：及时添加静电卡子。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加静电卡子。 | 正确做法：及时添加静电卡子。 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/23 18:42:15
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 2：20 12号楼4-29间灭火器摆放位置不合理。正确做法：灭火器前一米内禁止有遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移遮挡 | 人员培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/24 6:19:16
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-10间液压站有漏油现象。正确做法：及时清理并维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/24 6:19:26
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-16间的夹套回路常开阀门为关闭状态。正确做法：常开阀门需为打开状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 打开阀门 | 锁止常开 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/24 6:19:49
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 03/10/2026 13：26 12号楼4-17间灭火器被阻挡。正确做法：灭火器前一灭内禁止有阻挡物。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走遮挡物 | 人员培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/24 6:22:29
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-49间热水管路缺少一螺栓。正确做法：及时补加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10327-李董明 |  | 热水管路缺少一螺栓 | 设备设施原因 | 及时添加 | 加强巡检 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/4/10 13:29:21
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23间一桶填料未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10327-李董明 |  | 人员存放桶填料未接静电卡子 | 人的原因 | 添加静电 | 存放多加检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/4/10 13:29:35
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-07间手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10327-李董明 |  | 手套箱手套安装不规范 | 设备设施原因 | 将手套套牢 | 将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/4/10 13:29:51
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼四层 | 5号楼4-19呼吸空压表安装方向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2467-杨一利 |  | 管道安装空间有效 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/4/25 3:33:30
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼3-13间 TJ4S-1107-FD06-V50法兰球阀处警示标识掉落 正确做法:及时恢复至原位置处 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/13 1:55:49
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼3-48间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 防尘盖丢失 | 设备设施原因 | 增加防尘盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/25 5:53:49
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼3-13间氮气软管连接处漏气 正确做法：及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换气源管 | 同类排查 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/25 5:54:02
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼3-36间登高没用踏步梯 用的写字桌 正确做法： | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 缺少踏步 | 物料原因 | 采买踏步 | 增加踏步 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/25 5:54:14
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-20 403_sy07-t01设备上管路无静电跨接。正确做法：小于等于4个螺栓连接应添加静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-20 403_sy07-t01设备上管路无静电跨接。 | 人的原因 | 小于等于4个螺栓连接应添加静电跨接。 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/13 1:55:49
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-22螺栓拧出过短。正确做法：螺栓应拧出2-3个丝扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-22螺栓拧出过短。 | 人的原因 | 螺栓应拧出2-3个丝扣 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/13 1:55:58
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-15氮气管路松动存在漏气现象。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4-15氮气管路松动存在漏气现象。正确做法：及时紧固。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固。 | 正确做法：及时紧固。 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/12 7:27:20 | 2026/3/23 18:42:40
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 517实验室 | 517-07通风橱应为三级过夜反应，使用人吕浩崧申请过夜反应等级填错为二级，电话沟通确定已提前留过夜值守人员 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 过夜反应申请时填写级别错误， | 人的原因 | 让使用人知道自己的填写错误，方便后面纠正 | 晨会告知20L瓶子过夜级别划分，复核人及时，现场复核 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/16 7:19:22
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 517实验室 | 517实验室05通风橱过完的硅胶层析柱未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 人员安全意识不足，未及时封口处理。 | 人的原因 | 已整改封口 | 在实验室5S群内对项目人员通告此问题，对全体人员强调过柱子后的硅胶需要及时封口，再出现类似问题报奖惩处罚 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/16 7:19:42
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 516实验室20通风橱外部地面有导热油洒落，存在滑倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 循环机导热油管路接口松导致漏油，人员使用前检查不到位 | 人的原因 | 已清理油渍，重新安装管路 | 加强内部培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/16 7:19:59
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 733实验室 | 733实验室12通风橱容量瓶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 瓶中液体未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 加强人员教育 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/15 21:01:11
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 733实验室 | 733实验室13通风橱容量瓶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 瓶中纯化水使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 加强人员教育 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/15 21:01:30
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 733实验室 | 733实验室12通风橱外部地面有导热油洒落，存在滑倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 导热油升温后膨胀，从水槽与箱体缝隙中渗出，已清理 | 设备设施原因 | 及时清理 | 减少导热油使用体积 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/15 21:01:54
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 417实验室 | 417实验室06通风橱数过夜反应使用显温度计电量不足，未显示数值 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 电池没电了 | 设备设施原因 | 已经换了数显 | 定期检查电量 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:17:46 | 2026/3/15 21:02:12
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Drc02测试报警时发现报警开关被人手动关闭，请车间调查责任人并后续进行上锁处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 原因为电工拆卸数显表校验同时关闭了报警，校验完毕安装后为及时恢复 | 方法原因 | 已对电工进行通报批评，并现场已恢复报警 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/13 0:47:42
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Drc03报警开关缺少锁具，报警测试异常无声光报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 操作柱系统设置有误，体系和夹套设置成AL2为报警 | 方法原因 | 已联系电工更改为AL1为报警 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/13 0:48:13
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01旁夹套排空管路渗漏，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员不小心碰到，未及时发现 | 人的原因 | 已进行清理，并且关闭阀门 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/13 0:48:37
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R20釜旁纯化水软管快开卡子处漏水，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加水过程中，存化水管路崩开导致，现场未及时清理 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 对车间人员强调使用中仔细检查时候有泄露迹象，有的话及时紧固处理 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/13 0:48:58
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间三层压滤罐压干吹扫使用的插底管开焊漏气，现场已要求人员更换插底管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致开裂 | 设备设施原因 | 已拿到机修焊接完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/13 0:49:21
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03间内袋式过滤器表面有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 快开卡子垫片变形导致 | 设备设施原因 | 现已更换垫片，已恢复 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/13 0:49:45
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉脱硫塔下方刷漆后未粘贴受限空间标识，需重新进行粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 粘贴标识 | 人的原因 | 粘贴受限空间标识 | 同步检查区域内标识完整性 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:09:59 | 2026/3/12 15:06:48
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼702-CE01离心机接收罐铭牌被腐蚀，无法查看铭牌信息，现场沟通当班副主任及时更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 铭牌模糊看不清 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打印张贴 | 5S人员定期检查确认，及时报修 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/13 7:21:48
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼901-R05-TR01接收罐液位计超上限，现场沟通当班班长反馈为接收罐内有少量液体，实际液位并未超限，原因为翻板液位计故障。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板液位计故障，雷达液位计无异常，已安排清理 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/19 1:20:18
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼4-17合成间其中一个灭火器缺少红色的铅封，已沟通于波主任及时安排人员处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 铅封损坏，已进行补充，并且对巡查人进行培训 | 设备设施原因 | 对铅封进行补充 | 对巡查人进行培训要求 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/19 11:33:45
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧12号库 | 南侧12号库门口应急排风控制柜未粘贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 库房改造，更换新设备 | 方法原因 | 已重新粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/15 9:39:05
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼1层热水间 | 9号楼1层热水间电加热控制面板紧急停止按钮未加装防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 |  | 热水站电加热急停法按钮因不涉及电机，安装时没有加装防护罩 | 设备设施原因 | 加装防护罩 | 巡查 | 10 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/15 9:39:30
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼1层走廊 | 9号楼1层走廊照明开关按钮指示标识为“自动、手动”，建议统一标识改为“分、合” | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经沟通电工，自动与手动问题是双控，无异常情况 | 设备设施原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/20 21:20:27
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧库房碱吸收塔 | 南侧库房碱吸收塔泵组法兰密封不严，往下滴碱液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 由于碱液腐蚀导致漏液 | 设备设施原因 | 已申请重新购买设备进行替换 | 日常增加排查，发现问题及时更换 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/3/28 21:17:57
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼四层二车间700-Tr045液位计显示有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 负压使用翻板未复位 | 设备设施原因 | 已安排人员进行恢复，使用时注意实际液位 | 操作人员检查吸收罐时查看翻版是否复位 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/4/17 7:15:51
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼真空泵房拆除后保温铁皮及时回收 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清理现场不彻底 | 人的原因 | 已安排人员清理完毕 | 班长副主任巡查泵房时检查环境及时安排人员清理 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/4/17 7:15:37
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长斌班组 | 9号楼一车间洗眼器标识打至停用，现场查看洗眼器无异常可正常投用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维修后状态标识未及时恢复，已安排恢复 | 方法原因 | 一回复 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/4/17 7:14:56
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长斌班组 | 9号楼四层一车间洗眼器进水口轻微漏水，建议重新更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 洗眼器阀门内漏，已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/12 7:01:40 | 2026/4/17 7:15:11
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 305-CE07接收罐转移管路袋式过滤器末端法兰螺栓处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 法兰处渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:54:12 | 2026/3/13 6:22:04
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-E02-Tc01下口转移管路打卡子处仍有物料析出残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已临时打卡子，待储罐空后维修 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:54:12 | 2026/3/13 6:22:17
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R30下口有物料渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 更换吸收过程中下口未清理彻底 | 设备设施原因 | 已现场清理 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:54:12 | 2026/3/13 6:23:00
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R14下口压滤罐氮气接口处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此位置使用老式气源接头 | 设备设施原因 | 已更换新型气源接头 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:54:12 | 2026/3/13 6:23:19
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R11投四甲基氢氧化铵五水合物复核操作规范操作规范29页后处理阶段检查空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 安排责任人进行纠正完成 | 车间进行通报以及要求，人员进行相应检讨 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:37:11 | 2026/3/13 6:22:34
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间灭火器绿签03/12/2026即将到期需安排人员各区域检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 到期检查 | 人的原因 | 检查 | 排查 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:37:11 | 2026/3/13 6:23:33
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10下口气动阀螺栓渗滴液体至地面需处理已告知陶时雨清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:37:11 | 2026/3/13 16:43:14
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 10车间液氮乙醇罐液位计显示有液位，在线氧含量显示21.39%需处理且上个月刚调整需查找原因 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氧含量采集管路有问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:37:11 | 2026/3/13 6:22:47
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房测温记录本已没页需联系设备部及时更换 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 测温本没页 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:37:11 | 2026/3/13 6:22:59
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R15接收罐真空视镜碎裂，请及时进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中视镜碎裂，未及时发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:08:41 | 2026/3/13 7:02:13
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间1楼掏罐人员的全面罩滤毒盒已经发黑，效果不好，已告知现场人员更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 掏活性炭导致，未及时更换 | 人的原因 | 现已重新填出更换 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:08:41 | 2026/3/13 7:02:33
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD04掏料完毕后收拾现场时人员未佩戴连体服以及全面罩,现场有明显的物料暴露,人员有接触与吸入物料风险，操作人员于金山，需加强人员培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保穿戴不标准 | 人的原因 | 已对人员进行培训，并车间内重新培训强调 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:08:41 | 2026/3/13 7:02:48
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R05釜or要求小于60℃，反应釜设置高高报200°C，已告知现场人员进行更改 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未及时进行调整 | 人的原因 | 及时修改 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:08:41 | 2026/3/13 7:01:01
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 19车间薄膜间618-MST007下口渗漏物料，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 膜堆儿渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:08:41 | 2026/3/13 7:01:16
2026/3/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R07加丙烯酸乙酯现场加料管路试密标签过期，操作规范要求每4批试密，现场人员已进行重新试密更换标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场检查执行不到位 | 人的原因 | 已进行重新试密 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 6:08:41 | 2026/3/13 7:01:32
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间2层人员电梯旁149号灭火器绿签未固定，请逐一排查；尽快固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 悬挂脱落 | 设备设施原因 | 及时固定 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:15:49
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间4层R07北墙06号灭火器绿签未固定，请逐一排查；尽快固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:16:06
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 20车间FD07平台上，灭火器绿签未固定。压在灭火器瓶底，请逐一排查；尽快固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 现场检查消防设施执行不到位 | 人的原因 | 已进行重新检查 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:17:51
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间2层，2-46换热站西墙、有梯子阻碍灭火器，请尽快挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 梯子放置位置不正确 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:18:06
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间4层4-11、01号溢出桶吸收棉较少，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 吸收棉较少 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:20:32
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间4层3#楼梯防火门锁扣开启，防火门未关闭、请排查，保持关闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:20:50
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 6号楼18车间4层，反应区II屋内设备间II4-29;可燃探测器没有B1类位置绿签，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签缺少 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:21:07
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 6号楼18车间4层反应区I内4-28可燃探测器没有B1类位置绿签，请尽快补充， | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签缺少 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:23:09
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间1层1-49换鞋间，防火门闭门器松动：请尽快固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 防火门松动 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:23:47
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 6号楼20车间3层、空调机房3-18防火门闭门器缺失一个螺丝，请尽快固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行沟通维修 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:24:01
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 6号楼20车间3层、R22釜旁07号溢出桶缺少吸收棉，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 应急设施检查执行不到位 | 人的原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/18 6:08:54
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间2层4#楼梯防火门锁扣开启，防火门未关闭、请排查，保持关闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 防火门损坏 | 设备设施原因 | 沟通处理 | N/A | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/25 4:52:59
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间2层2#楼梯防火门锁扣开启，防火门未关闭、请排查，保持关闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/13 13:26:18
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 6号楼19车间2层3#楼梯，2-17防火门变形无法关闭；请尽快维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 防火门损坏 | 设备设施原因 | 及时处理维修 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/25 4:52:46
2026/3/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 6号楼18车间4层反应区III内T012储罐旁可燃探测器、没有合格绿签，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签缺少 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/12 1:12:13 | 2026/3/16 5:42:29
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-311 | 19：10，4-311-14废液柜里的废液桶未连接静电卡子，已现场提醒人员整改（低风险108条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS5446-王栋 | 否 | 倒废液时将静电夹子碰掉。 | 人的原因 | 实验室进行培训 | 实验室循环培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS5446-王栋 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 20:38:09 | 2026/3/12 20:28:03
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 活性炭解析 | 监控巡查发现17:00活性炭解析西侧防爆照明灯频闪 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>活性炭解析 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 照明设备故障 | 设备设施原因 | 沟通电工进行设备检修 | 日常巡查发现设备闪烁及时进行维修 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 20:35:00 | 2026/3/22 15:19:00
2026/3/11 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房 | 部分洗眼器已维修完成，此类设备建议去除维修中标识，正常投入使用检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 因34库洗眼器管路漏水，16号楼整体未通水，因此悬挂维修中标识暂未进行检查 | 环境原因 | 除16号楼外，其他洗眼器撤除维修标识并本周安排点检，待34号库维修完成再恢复对16号楼的检查 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 19:06:47 | 2026/3/15 9:40:06
2026/3/11 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房30号库不燃气体库 | 氧气氮气混合气瓶未固定，建议进行固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 此钢瓶为昨天要退回供应商的一瓶，巡查当时属地人员正在接供应商进厂，其提前将绑带解开便于装车 | 设备设施原因 | 供应商进厂后已将装车拉走 | 要求属地人员在钢瓶退货装车时再解开绑带 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 19:06:47 | 2026/3/15 9:40:37
2026/3/11 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房34号库生产溶剂库 | 34号库生产溶剂库北侧库房门上标号损坏，建议重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 标识牌掉落丢失 | 环境原因 | 订做新的标识牌 | 定期检查及时更换 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/11 19:06:47 | 2026/3/24 22:54:53
2026/3/11 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 36号剧毒库门口 | 36号剧毒库门口岗位应急处置卡模糊不清，建议重新打印粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 室外长期风吹日晒造成库外岗位应急处置卡褪色 | 环境原因 | 更换岗位应急处置卡 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/11 19:06:47 | 2026/3/24 22:55:03
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼二层2车间一磁启防爆饶性管松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0017-彭江华 |  | 防爆挠性管松动 | 设备设施原因 | 重新紧固检查 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/11 18:48:29 | 2026/3/24 13:54:05
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼702-R23反应釜下方的管道泵直立电机建议补充防尘罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 更换泵后防尘罩未及时恢复 | 设备设施原因 | 已经找机修安装固定 | 改造完成后及时恢复 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/11 18:48:29 | 2026/3/24 13:54:23
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-319 | 16：19，试剂柜内多个装有液体样品的容量瓶未加二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS6185-连邦 | ALS15780-王锋 |  | 分析员存放配制好的溶液未加二级防护 | 人的原因 | 带溶液的容量瓶放入二次容器暂存 | 早会给制剂QC全员培训溶液及试剂存放的要求 | 无 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:46:55 | 2026/3/16 9:28:36
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-316 | 16：11，试剂柜静电接地校验过期（低风险93条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS6185-连邦 | ALS15780-王锋 | 否 | 试剂柜负责人没有注意到试剂柜静电接地过期 | 人的原因 | 联系电工立马进行静电接地校验 | 把静电接地的检查纳入每月的实验室检查表中 | 无 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:45:33 | 2026/3/16 9:29:02
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-316 | 16：10，将一瓶4L正庚烷放在无通风区域（提醒26条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS6185-连邦 | ALS15780-王锋 | 否 | 分析员使用4L的正庚烷，临时放在了无通风区域。 | 人的原因 | 正庚烷及其他有机试剂放入通风区域 | 全员培训有机溶剂的使用要在通风区域，临时放置也要在通风区域，使用完毕立马放回试剂柜。 | 无 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:44:35 | 2026/3/16 9:34:57
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 主楼317液相色谱室2 | 16：00，瓶身状态标签“已空瓶”的二氧化碳红签未填写开封信息（提醒55条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ACT2052-崔鹏 | ACT2052-崔鹏 |  | 更换钢瓶人员忘记填写 | 人的原因 | 沟通更换人员进行登记 | 组内强调，并加强巡查 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ACT2052-崔鹏 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:41:42 | 2026/3/16 9:35:31
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-103 | 15：35，2号通风橱台面有白色物料未清理，现场整改（提醒30条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS5049-张岩 | ALS11131-冯媛媛,ALS8610-华嵩山 |  | 设备管路使用时间较长，导致漏液 | 设备设施原因 | 对设备进行维修整改 | 设备日常维护 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:38:06 | 2026/3/16 9:35:52
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS11479-郑峙屾 | 2-102 | 15：28，将沾染物垃圾敞口放在通风橱外区域，现场整改（提醒29条） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟 | 否 | 人员安全意识不足，未注意沾染物垃圾袋 | 人的原因 | 对实验人员进行相关培训 | 进行安全培训，讲解相关作用与隐患 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:36:47 | 2026/3/16 9:36:21
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 5号楼北侧马路 | 5号楼北侧马路围挡倾倒 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 围挡安装固定不牢 | 人的原因 | 已经立即重新安装围挡 | 后续涉及围挡安装的施工完成后现场检查固定情况 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:27:23 | 2026/3/12 15:04:33
2026/3/11 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 315 | 13:36，315干冰间内的冰柜过满，无法关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 | 否 | 该实验室负责人不是我，本人相关项目物料在春节后已经清理过了 该冰柜自然状态下也不是完全封闭的 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2026/3/11 17:23:58 | 2026/3/12 9:20:44
2026/3/11 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 305 | 13:44，04通风橱加热反应，冷凝管水管浸入油浴锅内，加热冷凝水影响冷凝效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/11 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/11 17:23:58 | 2026/3/11 17:23:58
2026/3/11 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 238 | 14:16，12通风橱抽滤操作未加缓冲装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/11 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/11 17:23:58 | 2026/3/11 17:23:58
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 3#库 | 3#库库门下方关不严，需及时修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房门未固定牢固，开门后由于风力较大导致门体开合过大，合页松动、移位，使门体倾斜，下方与门框无法对齐，出现关不严的情况 | 设备设施原因 | 门体与门框校准：对库门门框的水平度、垂直度进行重新校准，调整合页位置，纠正门体倾斜问题，使门体与门框全面贴合，确保下方无缝隙；调整门栓、锁具的位置，确保闭合时能够完全锁紧，避免门体松动。 | 1，定期检查检修：对库门的合页、门栓、锁具、密封条进行全面检查，查看是否有松动、锈蚀、变形、破损等情况，发现问题及时处理，避免小问题扩大；对门框水平度、垂直度进行复核，及时调整偏差。2，规范使用操作：严禁暴力开关库门，避免门体、合页、密封条受到撞击损坏；关闭库门时，确认无异物阻碍，确保完全闭合、锁紧后再离开。 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/3/13 17:02:57
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 丙库 | 碘前放置有较多空桶，阻挡人员检查，需及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 存放资源不足：专门的空桶存放区域容量不足，近日纸板桶大批量到货，存放在化学品库内。 | 环境原因 | 将近日不使用的纸板桶转移至其他库房存放，将化学品前物资进行清理，化学品周转通畅，便于日常巡检，领用。 | 1，根据生产需求及库房空间等按需到货，禁止一次性大批量到货。2，到货较多时规范存储，严禁堵塞通道，阻挡化学品领用等。3，检查其他库房是否有堵塞通道，消防设施，影响库房物料周转情况。 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/3/19 9:52:13
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 8#库 | 8#库内拍子上物料倾斜，有掉落风险，需及时固定 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 袋装物料码放较高，频繁周转时固定用的密封袋破裂，致使上部个别袋子突出，有掉落风险。 | 人的原因 | 将此托盘物料使用叉车叉放到宽敞区域，重新进行码放整齐后放至货架处摆放。 | 1，袋装物料到货后码放整齐，上货架摆放及周转时使用绑带或缠绕膜进行固定。2，日常巡查时发现脱落及时重新码放，防止脱落。3，检查其他库房物料摆放情况避免物料有掉落风险。 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/3/13 17:03:13
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 3#库 | 3#库内氯甲酸异丁酯桶上缺少GHS标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 供应商未按我国危化品管理法规及GHS标准要求，在氯甲酸异丁酯出厂时粘贴合规GHS标签，属于源头违规 | 人的原因 | 追溯源头并整改：联系氯甲酸异丁酯供应商，反馈标签缺失问题，要求其提供合规的GHS标签及相关资质证明，明确告知其需严格按照我国危化品标签管理要求供货，后续到货必须粘贴完整、合规的GHS标签，否则不予接收； | 1，开展危化品管理法规、GHS标准及标签管理相关培训，重点讲解GHS标签的编写要求、粘贴规范、缺失危害及应急处置方法，确保相关人员熟练掌握标签管理要点，提升安全意识和操作规范性。2，在采购合同中明确约定GHS标签的粘贴要求及合规标准；接收危化品时，必须严格核查标签的完整性、合规性，核对标签信息与货物是否一致，无合规GHS标签的货物一律不予接收、入库，做好接收核查记录。 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/3/13 17:04:33
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 丙库 | 酸库内一草酰氯上标签已损坏，承装桶涨桶 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1，标签材质未选用耐酸性、耐腐蚀性材质，标签粘贴不牢固（未使用塑封机进行塑封），长期处于酸库潮湿、腐蚀性环境中，出现脱落、破损。 2， 容器密封过度：承装桶盖密封过紧，未预留合理的压力释放空间，水解产生的气体无法及时排出，持续积聚后导致桶体膨胀、涨桶。 | 环境原因 | 1，规范补贴标签：选用耐酸性、耐腐蚀性材质的标签（如使用密封袋密封保存），清晰标注化学品名称（草酰氯）、危险性类别（腐蚀性、有毒）、应急措施、储存要求、生产日期、有效期等信息，粘贴牢固，确保不易脱落、清晰可辨。 2，2. 压力释放：在安全区域，缓慢松动桶盖（切勿一次性完全打开，防止气体快速喷出引发危险），缓慢释放桶内积聚的气体，直至桶体恢复正常状态；释放的气体需通过尾气处理装置收集，避免直接排放造成环境污染和人员伤害。 | 1，规范标签选用：所有酸库内腐蚀性化学品（含草酰氯）的标签，统一选用耐酸性、耐腐蚀性、耐高温的材质及耐腐胶粘剂，确保在酸库环境中长期清晰、牢固。2，将标签完整性纳入日常巡检重点，每日巡检时逐一检查所有化学品容器的标签，发现轻微损坏、字迹模糊的，立即补贴；3，加强化学品管理：严格控制草酰氯的储存量和储存时间，避免长期储存；4，规范密封与压力释放：承装桶盖密封需适度，预留合理的压力释放空间，避免密封过紧导致气体无法排出； | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/3/13 17:04:46
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,FX2484-田庆 | 甲库三 | 锌粉库外应急柜内消防战斗服上灰土较多，需及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1，应急柜库外露天存放，柜体门密封不足：应急柜柜门闭合不严，导致外部灰尘通过缝隙持续侵入柜内。 2，未配套防护：战斗服存放时未使用防尘罩、密封收纳袋等防护装备，直接暴露于柜内空气中。 | 设备设施原因 | 1，隔离清洁：将应急柜内所有物资（含战斗服）移出，在清洁区域进行处理，避免灰尘扩散。柜体清洁：对柜体内部表面使用湿布擦拭，确保无可见灰尘、污渍。 | 1，清洁完成后，将战斗服按标准折叠、整理。使用防尘收纳袋或专用防护套包裹战斗服，再整齐放入应急柜内，确保摆放有序。2，定期组织人员培训，强调应急物资清洁、完好对应急救援成功的重要性，提升全员规范操作和爱护装备的意识。3，责任到人：明确应急柜管理责任人，实行 “谁管理、谁负责”，将物资维护情况纳入绩效考核。 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/3/13 17:05:03
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX1344-王建丰,ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴 | 甲库二 | 库房内货架弯曲变形部位较多，需及时修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车运行中碰到货架立柱致变形 | 设备设施原因 | 计划物料减少时将货架拆卸后进行维修，现场检查目前不影响使用。 | 减少物料数量，避免狭小空间叉车磕碰货架问题，同时控制叉车运行速度，减少磕碰。 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/3/11 17:00:32 | 2026/5/1 13:57:57
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 235实验室 | 灭菌锅特种设备每日检查表格式不正确 正确做法：每个设备单独设置一个每日检查表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0454-苗青沛 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 自己疏忽将灭菌锅特种设备每日检查表整合为一个表。 | 人的原因 | 将每个设备单独设置一个每日检查表。 | 5S加强管理 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0454-苗青沛 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/11 16:03:27 | 2026/3/27 11:16:14
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0454-苗青沛 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 人员疏忽没有将紧急喷淋和洗眼器及时进行检查 | 人的原因 | 紧急喷淋和洗眼器必须每周进行检查并填写记录。 | 5S加强管理 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0454-苗青沛 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 16:00:58 | 2026/4/1 10:32:37
2026/3/10 | 事故类比排查 |  | 起火冒烟事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | 抽查提问617实验室一名新入职员工，不知晓油浴锅需用设置温度140℃上限粘贴相应标签才可用于过夜实验，现场与该名新员工说明管理要求，并沟通实验室负责人对新员工培训事故管控方案 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员培训不到位 | 人的原因 | 617实验室所有油锅之前已统一设置过上限140，不涉及纠正 | 增加人员培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 16:00:42 | 2026/3/25 13:11:01
2026/3/10 | 事故类比排查 |  | 起火冒烟事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | 617实验室未反馈事故管控方案自查情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 巡查结果未及时反馈 | 人的原因 | 已自查 | 增加人手 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 16:00:42 | 2026/3/25 13:11:16
2026/3/10 | 事故类比排查 |  | 起火冒烟事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 736实验室未反馈事故管控方案自查情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 未能及时反馈 | 人的原因 | 已经自查了，未有隐患 | 及时自查 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 16:00:42 | 2026/3/25 13:11:31
2026/3/10 | 事故类比排查 |  | 起火冒烟事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 618实验室未反馈事故管控方案自查情况，经沟通实验室更换实验室负责人，下周将正常执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 调整实验室负责人及实验室人员调整，原相关责任人未进行上传 | 环境原因 | 更换实验室负责人及对应责任人 | 落实到具体人员 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 16:00:42 | 2026/3/25 13:12:22
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 231实验室 | 中央操作台面天平旁残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 实验人员未能及时将散落的物料清理干净 | 人的原因 | 通知操作人员立即清理 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:58:45 | 2026/3/12 9:46:13
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 113物料间中盛有物料的锡纸袋的表面残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 实验人员实验习惯较差 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:55:52 | 2026/3/12 13:32:28
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 防火溶剂柜异味较大，尾气口排风弱 正确做法：防火溶剂柜排风不良及时联系暖通维修 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验室通风整体较弱，溶剂柜排风小 | 设备设施原因 | 联系暖通维修，增加实验室整体排风频率 | 对气味较大溶剂增加密封保护，发现问题及时报修 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0160-苏兰凯 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:51:25 | 2026/3/19 10:08:41
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 228实验室 | 多个冰柜张贴的物料清单超期未盘点更新 正确做法：物料、化学品等储存区域须张贴物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 5S管理不到位，人员意识薄弱 | 人的原因 | 重新盘点冰箱中的物料，并更新清单 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:46:52 | 2026/3/12 9:46:28
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 三废柜废液桶静电夹子安装方式不正确 正确做法：废液桶静电夹子须安装在废液桶导电部位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 倾倒废液期间静电夹子滑落 | 人的原因 | 正确放置 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:44:28 | 2026/3/13 16:58:31
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 5号通风橱废液桶静电夹子安装方式不正确 正确做法：废液桶静电夹子须安装在废液桶上沿 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 实验人员习惯较差 | 人的原因 | 夹在废液桶侧 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:41:52 | 2026/3/12 13:32:07
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 2号通风橱中二级防护中残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 从碱液桶，往外拿碱泡容器，有少量碱液滴落，滴落碱液干后显现白色印迹 | 人的原因 | 带手套将碱液擦干净 | 晨会强调 | 无 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:35:22 | 2026/3/12 9:46:48
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 试剂柜旁二级防护中残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 5S管理意识不强，人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0022-朱明 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/11 15:33:33 | 2026/3/12 13:31:41
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 2号通风橱中二级防护中残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将物料痕迹擦干净 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/11 15:31:33 | 2026/3/20 9:07:03
2026/3/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 罐区 | 3月11日早七点至七点半期间，罐区丙酮水溶液放桶操作，监控查看人员在放桶期间未进行氮气置换，未见200L桶CheckList检查记录 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员未进行氮气置换，氮气尾气静电正常连接，未按照标准流程执行 | 人的原因 | 操作人员下发奖惩，车间进行通报 | 重新出现，加倍处罚，车间通报 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 14:57:02 | 2026/3/16 10:04:44
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-04通风橱内有反应，通风橱VAV面板未开启 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 面板自己关闭 | 设备设施原因 | 不间断观察，发现关闭后，及时打开 | N/A | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/11 14:15:43 | 2026/3/27 17:38:04
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间高压釜盘管打压试密，存在打压完毕连续拍摄两张照片，然后修改水印时间体现试密合格的行为，沟通车间负责人调查处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员弄虚作假，上报奖惩，对相关人员批评教育，通报批评 | 人的原因 | 重新试密 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 13:16:32 | 2026/3/12 8:37:25
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间西侧，泵房对面草坪污染，现场有油漆渣子等杂物，沟通清理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 人员随意倾倒垃圾 | 人的原因 | 进行清理，车间记性强调 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 13:13:54 | 2026/3/12 8:36:53
2026/3/11 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 物料暂存间 | 项目组货架上液体葡糖糖与固体葡萄糖放在同一层货架 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即转移至液体货架 | 对放置人进行培训要求 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/11 12:30:48 | 2026/3/12 9:41:29
2026/3/11 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼热水站，吉林诚达的插排缺防护盖，登高梯上多个入厂检查合格签需要去除，保留一个最新的。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 沟通供应商更换 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 11:52:27 | 2026/3/13 10:58:19
2026/3/11 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼深冷改造，吉林医药带到现场的安全带上缓冲包无日期，已告知不能使用带出现场 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 安全带上安全包无相关合格日期 | 设备设施原因 | 已要求施工单位重新购买合格安全带 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/11 11:52:27 | 2026/3/13 16:48:10
2026/2/27 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 事故类别排查实验室的固定网格架子，整体检查DH1的固定情况和事故厂区的不一样，同步检查了固定情况，有存在松动的情况，还有缺少固定栓的，现场排查和固定完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 春节前整体拆卸清洗，重新安装 | 人的原因 | 已重新紧固 | 已重新紧固 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/4/2 13:53:58
2026/2/27 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 对实验室的配重进行排查，检查发现实验室的配重是之前刚更换的，咱们未见异常，没有卡顿现象。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 未见异常 | 设备设施原因 | 未见异常 | 未见异常 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/4/2 14:00:19
2026/3/3 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 通风橱的玻璃脏，需要清洁，保证观察清楚 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 日常使用过程中导致 | 环境原因 | 已进行清洁 | 每周四扫除时清洁玻璃 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/4/2 14:00:37
2026/3/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 通风橱台面卫生不合格，需要整理台面，保持清洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | 每日检查通风橱，不合格要求立即清理 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:01:09
2026/3/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 未使用专用吹料箱子进行吹料，是用塑料袋吹料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求使用吹料盒吹料 | 人的原因 | 现场立即停止吹料 | 将物料转移至吹料盒中吹干 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:01:27
2026/3/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 通风橱下面存放液体物料，现场检查发现后清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员临时放置 | 人的原因 | 现场已转移至台面 | 例会中强调此项内容 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:01:42
2026/3/8 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 公斤级的一些通风橱的台面鼓包了，台面变形，需要更换处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 通风橱台面使用时间较久 | 设备设施原因 | 已上报预算进行更换 | 已上报预算进行更换 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:02:09
2026/3/8 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 001通风橱台面印记安排再处理干净，台面有印记。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 使用完毕后未及时清理干净 | 人的原因 | 现场已重新清理完毕 | 现场已重新清理完毕 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:02:45
2026/3/8 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 29通风橱使用密封袋取液体，现场处理，禁止液体物料储存密封袋中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 未按照公司要求执行 | 人的原因 | 物料现场已清理完毕 | 按照规定下发处罚 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:03:04
2026/3/8 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 通风橱内没有日清日结，垃圾没有清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 垃圾未及时清理 | 方法原因 | 现场已清理完毕 | 例会中重复要求 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 10:15:42 | 2026/3/13 11:03:20
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 氢化CK执行的问题，第20项，目前反应釜的转速已经有HZ变更为r/min，但是CK中没有修订 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备系统进行更新，CK需要进行更新 | 设备设施原因 | CK已进行更新审批，下发车间使用 | 车间新增系统与CK不符及时进行更新 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/4/12 13:42:36
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | CK重点监管部分，第三项要求在线氧气分析仪以及人工复测确认反应釜氧气含量，实际在线没有记录数值，与HAZOP置换节点的风险管控措施不一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备系统进行更新，CK需要进行更新 | 设备设施原因 | CK已进行更新审批，下发车间使用 | 车间新增系统与CK不符及时进行更新 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/4/12 13:42:50
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | CK重点监管部分，第10项目前已经取消热水循环水，使用TCU系统，确认的阀门信息需要更新，建议用阀门位号识别 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备系统进行更新，CK需要进行更新 | 设备设施原因 | CK已进行更新审批，下发车间使用 | 车间新增系统与CK不符及时进行更新 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/4/12 13:53:24
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 屋顶泄放罐的氮气保护使用之前需要开启，同时建议落实到CK中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备系统进行更新，CK需要进行更新 | 设备设施原因 | CK已进行更新审批，下发车间使用 | 车间新增系统与CK不符及时进行更新 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/4/10 17:15:18
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 两台氢化釜新增的现场急停按钮控制箱没有标识需要补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识进行制作粘贴 | 设备设施原因 | 现场已粘贴完毕 | 安装新设备及时粘贴标识 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/3/16 10:05:11
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-R02氢化釜新增的现场急停按钮控制箱下口未使用专用的金属防爆丝堵，现场完成更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 新增的现场急停按钮控制箱下口未使用专用的金属防爆丝堵 | 设备设施原因 | 现场已安装完毕 | 对新增电器设备进行排查确认 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/3/16 10:05:49
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 203-R03-Tr01接收罐在R02釜排空时尾气有管路串回接收罐，该接收罐大孔垫片错位导致现场有气味，后续排空是需要注意不适用设备的阀门开关以及排压的速度 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 尾气管路串通关系，接收罐垫片有问题 | 设备设施原因 | 对接收罐重新进行试密处理，排压速度车间进行培训，缓慢排压 | 对高压釜操作整体进行培训工作 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/3/16 10:13:23
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 氢气站部分针形阀缺少手轮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 手轮长时间使用出现损坏 | 设备设施原因 | 现场已重新更换完毕 | 对其他手轮进行排查，损坏进行更换 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/3/22 15:21:58
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 氢气站气动阀型号不一致，确认是否有过变更，防爆性能是否完好 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 未有变更，气动执行器存在差异，其余是一样的 | 设备设施原因 | 已沟通设备部检查防爆性能完好 | 后续新增设备确认型号 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/3/22 15:19:52
2026/3/11 | 专业性排查 |  | 高压釜高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 氢气站两台釜加氢管路的压力表安装方向不一致，不便于观看 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 未按照标准一致安装 | 设备设施原因 | 现场已调整一致 | 检查车间压力表，调整为便于观察 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/11 10:08:53 | 2026/3/16 10:25:54
2026/3/10 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼2层208会议室对面 | 推车灭火器未月检，且标签位置与实际位置不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 未按时检查 | 人的原因 | 已及时检查 | 已形成检查记录并按时检查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/11 9:08:58 | 2026/4/10 17:07:54
2026/3/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-107 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，并将头探入通风橱里观察和操作未佩戴面屏 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS2699-吕新正 | 否 | 人员身高较高1.8~1.9m，未按照要求佩戴面屏通风橱内禁锢搅拌 | 人的原因 | 告知实验人员不能头探入通风橱操作。 | 实验室培训 | 无 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/11 9:06:28 | 2026/3/16 9:37:01
2026/3/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-101 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS1775-张宁宁 | 否 | 项目人员疏忽，没有把要求时刻记在心上；已经进行了强调 | 人的原因 | 及时下拉通风橱玻璃 | 加强培训和巡查，及时纠正不良习惯 | 无 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/11 9:04:18 | 2026/3/11 13:10:09
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间02釜气动阀电磁开关螺丝缺少，现场沟通添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:34:52
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间二层13釜至fd04放料管路在二层段缺少打压试密合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 跨层标识悬挂 | 方法原因 | 已重新悬挂 | 人员重新要求 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:35:22
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间二层ce04接收罐液位计处阀门缺少长跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 跨接缺失 | 设备设施原因 | 已安装 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:36:04
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉一期打料区，四号楼转移管路上拐弯处阀门阀芯有液体渗漏，告知刘金亮。 焚烧炉一期打料区气动泵连接管路上的y型过滤器有白色物料析出。 焚烧炉二期打料区水相管路上y型过滤器前端阀门有液体渗漏。 焚烧炉二期打料区气动泵下口有液体渗漏，以上均告知白班现场人员进行检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 丝扣及法兰连接位置产时间有物料析出 | 设备设施原因 | 对现场进行清理和连接位置进行禁锢 | 对连接位置的进行从新禁锢 | 无 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:36:27
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 精馏车间 | 精馏塔二层DH3-Ft02/Ft10精馏塔液位计液位断层，液位最高点超上限，告知白班人员。 20立罐区二层1102塔顶连接白钢软管上的法兰静电跨接断开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 液位计卡顿，跨接断裂 | 设备设施原因 | 液位计重新处理，跨接进行更换 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:40:36
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间三层走廊溢出桶签过期，已告知李建军处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 每月进行台账核对进行检查 | 梳理台账，检查时进行逐一核对，人员加入奖惩 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:36:49
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间103-R03下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜未进行使用 | 设备设施原因 | 反应釜未进行使用 | 反应釜未进行使用 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:40:59
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间Drc03地面有白色物料，已告知李文月 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 捻料有白色固体 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭清理 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:41:42
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放03/10/2026，17:30三车间四层R02釜投受控化学品操作人员面部有裸露 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员穿戴劳保不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:41:21
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/10/2026，19:22二车间四层R14投溶剂操作人员向桶内放入插底管未连接静电线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作顺序逻辑不对。 | 人的原因 | 以对其进行培训并通报 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/14 17:34:20
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层Drc06间人用空压右侧减压阀漏气 二层R36釜上氮气管路分支阀门丝扣松动漏氮气 二层R20-Tr01接收罐氮气管路断开处漏氮气 二层Ce02离心机上防爆防腐接线箱上空压软管有漏点漏气 三层R19釜北侧蒸汽管路气动阀空压软管阀门接头处漏气 三层R25釜上氮气管路减压阀处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣紧固不彻底，轻微松动，部分垫片老化 | 设备设施原因 | 现场进行紧固更换垫片 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:40:04
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R11下口鼓氮气管路针形阀处漏氮气 三层R19加料车氮气管路软管与针形阀连接处漏氮气 四层R06釜下口鼓氮气管路在四层快开连接处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 11下口真芯阀紧固完毕 19釜二车间没有 06釜上口快开以进行紧固完毕 | 设备设施原因 | 已全部处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/14 17:34:44
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R19加料车氮气软管与针形阀连接处漏氮气 三层北侧R07-Tr02储罐旁人用空压减压阀漏气 三层R26釜上紧急排空氮气稀释软管与针形阀连接处漏氮气 四层R01釜旁人用空压右侧减压阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 碰撞出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 车间排查 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:37:11
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R12釜上阀门29内漏已告知王茂盛 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 阀门内漏 | 设备设施原因 | 已添加盲板待项目结束进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/14 17:35:11
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控回放03/10/2026 14:26二车间三层102-R01接收罐下口阀门渗漏人员装盲板未佩戴呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员劳保佩戴不齐全 | 人的原因 | 以对人员进行传达并之后整改 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/15 14:19:04
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间二层人员放桶未紧固插底管，对讲沟通整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘，不良陋习 | 方法原因 | 人员进行谈话 | 加入奖惩车间通报 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:37:33
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-Dt03间内使用溢出桶敞口暂存两桶压滤罐清洗出废料未粘贴标签需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签添加不及时 | 方法原因 | 现场添加完成 | 人员进行再培训标签标识书写 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:37:56
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-E01-Tr01液位计失效已达最上限属地反馈被焦油沾染，罐体表面有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 有焦油子呼死导致液位计卡住 | 物料原因 | 以进行拆卸蒸汽处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/16 8:30:39
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-ce05接收罐磁力泵上压力表损坏失真，法兰处有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:38:14
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-ce04间内101-R16至101-ce04放料管路阀门法兰处缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂缺少 | 方法原因 | 现场进行补加 | 晨会进行通报静电跨接问题 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:26:50 | 2026/3/12 17:38:49
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | 617实验室人员一名实习期员工清洗玻璃仪器，未佩戴工业级丁腈手套，现场制止人员违规操作，并与该名员工说明管理要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 该清洗操作的瓶子是从暂存柜中取出来的瓶子，使用前用纯化水进行二次清洗确认，由于清洗前目视较干净认为风险较低，就未佩戴工艺丁腈手套。 | 人的原因 | 现场制止并佩戴工业丁腈手套 | 对当事人和其他人员进行重点强调 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/11 16:04:45
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515实验室02通风橱使用人赵健在过夜系统提交时将515实验室填写为516实验室 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员登记错误 | 人的原因 | 停止反应 | 在实验室强调复核好过夜反应 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/13 11:12:04
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 518实验室 | 518实验室08通风橱循环机导热油液位低于加热管，已现场沟通添加导热油 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员意识，使用过程中没有持续关注液位 | 人的原因 | 已现场纠正 | 实验室钉钉群通报，部门例会强调 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/14 21:57:36
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618实验室04通风橱，实验室无人情况下，未将通风橱挡板下拉到位且电子称未断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 夜间其他实验室生产相关人员进行操作时未按照实验室要求操作 | 人的原因 | 现场已将措施进行纠正 | 与实验室人员进行沟通，对其他实验室相关生产人员进行传达 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/17 0:21:44
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618实验室办公桌上放有装有物料的离心管无标记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验室人员操作不当 | 人的原因 | 现场已进行清理 | 晨会强调，安排相关人员定期对实验室进行排查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/17 0:21:54
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733实验室05通风橱内 物料存放篮外部有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 为来往检测粒度人员使用所留下的痕迹 | 人的原因 | 清理 | 加强人员监督 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/13 11:12:33
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733实验室17通风橱外部地面有导热油洒落，存在滑倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 非导热油，是补乙二醇水循环液。为补充循环液时溢出导致机械挡板内壁有些许残留，无法清理，待时间久后滴落 | 设备设施原因 | 及时清理 | 少加循环液 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/13 11:13:59
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼二层、三层配电室灭火器检查日期到期，需要重新安排人员进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员检验位置台账问题 | 人的原因 | 已对副主任进行强调，针对每个点位建立台账 | 副主任每月定期提前抽检，按照台账进行复核 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/14 21:58:35
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼二层2-32换鞋室门外疏散示意图被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签柜子临时移动造成阻挡 | 人的原因 | 已安排人员移动位置 | 转移完成后及时恢复现场 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/14 21:59:03
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼1层701-FD02 钢平台二层入口 夹套进管路法兰连接处有黄色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清场擦拭后没有确认效果 | 人的原因 | 已安排人员重新清理 | 班组人员对于使用的设备进行检查，发现及时再次清场 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/14 21:59:37
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 低温乙醇处的配电箱（AP02配电箱）按键标识不清，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料模糊 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打印并张贴完毕 | 5S人员定期检验更换 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/14 21:59:59
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼二层空调机空压机（TJ3-7-CAs01）附近地面有大量液体，需进行检查分析原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 倒淋三通沙眼 | 设备设施原因 | 已联系机修焊接完毕 | 人员发现及时检查报修 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 8:06:36 | 2026/3/14 22:01:00
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce06离心机间外在线氧含量检测器电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理维修完毕 | 日常操作过程发现挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理解决 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:51:52 | 2026/3/13 17:05:17
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 一车间二层R26釜内无物料，无操作，视孔灯未及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用后忘记关闭，未按照要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将二层R26釜视孔灯关闭，现场负责人当日5S绩效最低档。 | 与班组人员进行要求，使用后的反应釜视孔灯及时关闭，提高节能意识。 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:51:52 | 2026/3/13 17:05:29
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层902-T106储罐液位计有断层现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐为重组分体系暂存中，近期无其他操作，储罐液位计出现卡顿 | 设备设施原因 | 现场对储罐内体系液位进行确认，调整磁翻板液位计完毕 | 操作区域内发现储罐液位计显示异常等情况，及时进行处理，谁区域谁负责，执行不到位进行问责 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:51:52 | 2026/3/13 17:05:43
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔使用的钳形接电电阻测试仪，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 标签脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处丢失标签重新打印并粘贴完毕，并对其他检测设备标签情况进行检查出现异常一并整改完毕 | 人员每次使用设备前检查校验标签情况出现脱落或丢失情况及时补充 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:51:52 | 2026/3/13 17:06:08
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-Ce03离心机CheckList，第三锅母液转移前确认处，无检查人员签字有复核人员签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过沟通确认，当班工程师在第三锅母液转移签字位置笔误，现场已进行划改但未进行原因标注，操作人员记录填写顺延填写在第四锅母液转移位置，实际执行无异常 | 人的原因 | N/A | 内部群对记录执行要求进行重申，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:51:52 | 2026/3/13 17:07:26
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间溶剂储罐201-Ts01旁，水相隔膜泵配电箱缺少有电危险标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外天气导致标识脱落 | 环境原因 | 已重新制作新标识并粘贴完毕 | 检查现场其他配电箱相关标识是否缺失一并进行补充 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:51:52 | 2026/3/13 17:07:38
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12釜上302-R01转移管路阀门上方弯头法兰位置有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已重新处理干净 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:29:05 | 2026/3/12 1:52:49
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03釜滴加碳酸氢钠管路上的Y型过滤器有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | Y型过滤器位置渗漏 | 设备设施原因 | 已重新更换垫片处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:29:05 | 2026/3/12 1:52:27
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R03下口盲板处有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在更换吸收过程中下口盲板位置缝隙存在物料，渗漏至洁晶 | 设备设施原因 | 已清理并禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:29:05 | 2026/3/12 1:52:09
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R09下口连接的白钢编织管法兰及快开球阀处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 重组分放桶较黏放料过程中有物料附着人员未彻底清理 | 人的原因 | 已安排人员重点清理，交接班重点关注 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:29:05 | 2026/3/12 1:51:48
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R03下口盲板处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸管路，手套沾染物料导致析出 | 人的原因 | 现场已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:29:05 | 2026/3/12 1:51:25
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R09上阀门114快开卡子漏料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:22:21 | 2026/3/12 5:26:00
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R16人孔螺栓未紧固，反应釜正在使用，620-R07接收罐旁氮气使用未连接专用接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:22:21 | 2026/3/12 5:26:14
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 619-R07下口上锁后钥匙未拔走，618-R17加料车螺丝缺失，监控回放CK过程走过场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓缺失，复核不仔细 | 人的原因 | 人员重新尽心培训，车间整体排查加料车螺栓问题 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:22:21 | 2026/3/12 5:26:27
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R08下口电导率仪静电断开连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:22:21 | 2026/3/12 5:26:52
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618二层应急柜旁洗眼器巡检记录未更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录未及时更新 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:22:21 | 2026/3/12 5:27:03
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-FD01接收罐物料管路盲板漏料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏物料，未及时清理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:22:21 | 2026/3/12 5:27:49
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R04下口电导率仪根部轻微渗漏，已沟通车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电导率仪垫片导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:06:10 | 2026/3/12 6:22:52
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02下口鼓氮气阀门阀芯渗漏，视镜下方法兰渗漏已沟通车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 阀门心渗漏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:06:10 | 2026/3/12 6:25:08
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层连续化区域413-CEx07离心萃取机前视镜有裂纹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 视镜损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:06:10 | 2026/3/12 6:26:08
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R11下口一根溶剂管路弯头打卡子 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 弯头打卡子 | 设备设施原因 | 已完成焊接 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:06:10 | 2026/4/2 7:10:07
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层连续化储罐413-T009下口管路打卡子 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 下口出现沙眼，临时处理，空后拆卸打卡子 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 7:06:10 | 2026/3/12 6:27:12
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 北厂区二道门人流口 | 北厂区二道门人流入口处粘贴消防相关应急文件，现场已看不清，需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 此张贴文件不是消防应急文件，受环境影响内容已辨识不清 | 环境原因 | 张贴文件已经摘除 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/25 13:05:33
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 10号楼车库门口 | 10号楼车库门口，有一名送货商正在进行实验室返厂维修冰箱的卸车、运输工作，两台冰箱放在托盘上，使用地牛运输，冰箱未固定，装卸、运输过程中路过车库坡道，上推下拉有倾倒风险，经调查，该送货商由库房人员接进厂区，在库房卸货完成后，自行前往研发送货，送货上未及时沟通研发收货人员，因此卸货运输阶段缺少监管，建议涉及多个部门送货，第一个部门送货完成后，由收货人联系第二个部门收货人，避免供应商装卸、运输大件，在厂区内部无人监管 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 送货车辆上有化学品和返厂维修的冰箱，送货师傅卸完化学品后未告知五金库人员，自行前往10号楼并将冰箱卸在10号楼车库门口，造成这段厂内周转期间无研发人员及库房人员现场陪同 | 方法原因 | 10号楼使用的冰箱等各类涉及库房接收的设备，之前接货流程均是由送货人员通知五金库接进厂区并陪同送货至10楼车库门口位置，并当面与研发人员交接后再离开；本次因送货商未通知五金库人员造成两部门人员未当面交接，1）通知采购要求送货商派送前务必提前通知五金库人员，有库房人员陪同时再运到10号楼交接地点；2）要求五金库人员从送货车辆进厂至10号楼交接地点途中全程陪同，完成与研发人员当面交接后再离开。 | n/a | n/a | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/20 13:17:18
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 12号楼连续化车间 | 连续化一层，1-39门斗，安全出口标识不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM0048-宗文清 |  | 经现场确认此区域为大生产施工导致线路截断， | 环境原因 | 待施工结束后第一时间进行恢复，当前签批消防设施停用审批单； | N/A | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0048-宗文清 | 待复核 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 |  |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/20 14:01:22
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 12号楼连续化车间 | 连续化4层，1205-R50-Tr01接收罐上，氮气手阀悬挂常开阀标识，尾气手阀未悬挂常开阀标识，需确认是否为悬挂错误，1205-R51-Tr01接收罐氮气、尾气的手阀未悬挂任何标识，需整体排查车间接收罐尾气常开阀标识是否悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 尾气阀门标签悬挂错误 | 人的原因 | 已对标签进行纠正 | 同类排查其他反应釜 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/25 13:06:29
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 12号楼连续化车间 | 1205-R50旁墙壁氮气管路单向阀处松动，需紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备长时间使用松动 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 同类排查其他 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/25 13:06:43
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 12号楼连续化车间 | 连续化3层，3-38房间内应急柜吸收棉过少，需补充，该房间内照明已断电，但照明开关未关闭，现场已帮助关闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 吸收棉存量过少， 已进行补充 | 设备设施原因 | 已进行补充 | 排查其他应急柜 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/25 13:06:54
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 12号楼连续化车间 | 连续化3层，1205-R49釜正在清洗中，釜上口配件已拆卸，现场正在准备冲洗反应釜，该区域甲醇气味过大，建议冲洗前使用气体置换反应釜内气味，人员拆卸、冲洗反应釜时应佩戴全面罩或正压式呼吸器 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 厂房空调改造无排风导致现场存在气味 | 设备设施原因 | 已要求现场人员穿戴劳保 | 班前会传达培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/25 13:07:08
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 12号楼中试车间 | 1205-R36釜通气中，流量计无红线标识、紧急排气管路阀门未加常开标识或上锁管理，已现场沟通朱云波主任整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 操作规范未明确检查要求 | 方法原因 | 现场进行整改纠正 | 后续操作规范明月要求 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅,AMM1055-赵庆 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/20 13:18:30
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层1车间编号为G-7009静电卡子下次校验日期02/06/2026，已过期，已现场告知赵中阳主任，重新进行校验再进行使用，并调查原因。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签未及时更换 | 人的原因 | 已安排人员重新打印张贴并对责任人进行处罚公示 | 已对分管人员进行确认，按照台账进行复核 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/19 11:12:05
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现805-R08蒸馏管路静电跨接上下均无破漆垫片，现场沟通孙贺进行添加，并沟通王伟鹏调查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 准备现场过程更换螺栓人员未严格执行破漆垫片 | 人的原因 | 现场安装补充破漆垫片 | 加强内部标准执行培训 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/19 11:11:43
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼三层四车间700-Tr012接收罐压力表安装位置不利于人员观察 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备准备准备设备未考虑人员操作方便问题，已对人员进行面谈，并整改 | 方法原因 | 已整改 | 巡查，传达 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/4/17 7:07:09
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼三层五车间接地有四条地线接至一个接地端子中，不利于导除静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 安装外壳接地线不复核要求 | 人的原因 | 已报修设备部整改完毕 | 同类型问题内部自查报修跟踪整改 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/4/17 7:06:52
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅 | 北侧库房 | 北侧装卸车作业已经完毕，但是装卸车检查表尚未填写，记录填写不及时；已沟通建议马新泉将装卸车检查表放在涉及装卸车的库房门口，避免遗漏检查和记录，建议整体部门内调整一下检查表的放置位置 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | 否 | 记录放置在办公室不方便时时记录 | 方法原因 | 北侧库房涉及卸货楼栋多，将在各栋楼前固定位置分别放置一份装卸车检查表，以便日常卸货人员记录使用 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0045-赵兴帅 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/26 10:17:27
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼 | 七号楼二层二车间 b7-tr17 接收罐视镜上物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 已安排人员重新清理 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/23 9:59:43
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼四层二车间低温罐氮气表压力下限标识标在-0.1MPA,，氮封系统必须维持微正压,现场沟通当班副主任夏海超，更换下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 压力表红线范围过高 | 设备设施原因 | 已安排人员进行调整 | 安装压力表时看红线选型，仪表分管人员每月定期检查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/15 11:09:31
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼二层2车间真空泵705-P03存在异响，沟通当班副主任夏海超沟通生产设备部进行排查及维护保养 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 轴承磨损 | 设备设施原因 | 已上报概算到货后进行更换 | 日常使用时已发现问题及时报修 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/15 11:09:49
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼高压釜区域部分气动阀开关铅封脱落，现场沟通当班副主任夏海超及时进行恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 铅封固定位置滑落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固固定 | 每月定期检查，分管副主任进行落实监管 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/15 11:10:06
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼2F 904-Drc01 | 监控回放巡查，16:59双锥收料操作，使用登高车时侧方支撑未打开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 直推为按要求全部打开，按照锐角形式打开，已对责任人进行面谈，并传达 | 方法原因 | 已面谈追责 | 传达培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/15 21:02:30
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼二层二车间，JX-2-006电箱，铭牌缺失，需补充，现场已与高富坡班长沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标牌脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工进行补充 | 使用配电箱进行检查确认 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/13 6:39:44
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R01分布器，防爆线管接头处脱落，需维修，现场已与王斌班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 饶性管接头老化导致牢固程度下降 | 设备设施原因 | 已报修设备部处理完毕 | 同类型问题车间内部加强自查及时整改 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/13 6:39:56
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼，902-R01分布器，磁力泵电机上的盖子缺失，需补充，现场已与刘爽主任沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 背胶脱落，已安排重新补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/17 7:27:42
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼TJ3-1200-Tr006,静电跨接螺母松动，需紧固，已现场沟通唐久瑞班长。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 螺栓紧固不到位，已重新紧固 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 班前会强调要求 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/14 22:01:21
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频回放巡查发现22：01分7号楼2层参观走廊处车间人员背靠人字梯操作且无人扶梯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 监控死角，人员在扶人字梯 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/15 5:59:48
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 视频回放巡查发现23：55分8号楼2F多肽CNC走廊处灭火器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场清理准备审计，物品临时存放不符合要求 | 人的原因 | 现场整改完毕 | 加强消防应急人员意识培训 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:49:10 | 2026/3/15 5:59:35
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼四层北侧预留区天津海门施工作业时未佩戴防护眼镜。正确做法：进入车间穿戴好相应劳保。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 施工管理 | 人的原因 | 施工要求佩戴好劳保用品 | 人员培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/31 20:13:19
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-24间吉林医药动火作业使用电焊、及旁边使用角磨机时未在作业点附近铺设防火毯。正确做法：动火作业时应铺设防火毯。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 3-24间吉林医药动火作业使用电焊、及旁边使用角磨机时未在作业点附近铺设防火毯。正确做法：动火作业时应铺设防火毯。 | 人的原因 | 正确做法：动火作业时应铺设防火毯。 | 正确做法：动火作业时应铺设防火毯。 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/31 20:28:13
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-40间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，避免污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼四层4-40间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，避免污染。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，避免污染。 | 正确做法：及时添加，避免污染。 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/31 20:12:31
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼二层 | 12号楼2-05门斗前有一手电钻随意放置。正确做法：及时清场。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 施工管理 | 人的原因 | 转移走 | 人员培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/31 20:12:13
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 13:29 12号楼4-17间东侧强穿孔未密封。正确做法：穿孔不用需及时加盲板密封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲板 | 同类排查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/24 6:26:53
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 13:36 12号楼4号楼梯楼顶门口处有杂物，踩到有滑倒风险。正确做法：及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 清理杂物 | 卫生管理 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/24 6:21:48
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14:16 12号楼四层南侧预留区海门施工作业时未佩戴防护眼镜。正确做法：进入车间穿戴好相应劳保。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS13893-林再春 |  | 人的原因 | 人的原因 | 佩戴护目镜 | 监护人检查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/18 13:16:26
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 14：44 12号楼3-61间门口处电线穿门未做防护。正确做法：电线穿门处需做好防护。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS13893-林再春 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加防护 | 监护人巡查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/18 13:16:35
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 02：11 4号楼4-45间取样瓶未贴签。正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-45间取样瓶未贴签。正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 人的原因 | 正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/15 1:44:56
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 02：23 4号楼4-43间CMM-404-F03压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间CMM-404-F03压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/15 1:45:08
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 02：32 4号楼3-27间TJ4S-400-ATC21高低温一体机开关保护罩掉落。正确做法：及时恢复，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-27间TJ4S-400-ATC21高低温一体机开关保护罩掉落。 | 人的原因 | 及时恢复，防止误碰 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/15 1:45:21
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 02：32 4号楼4-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/15 1:41:40
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：51 12号楼四层4-12间门前固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/27 6:28:54
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：51 12号楼四层4-14间使用过的防护服未密封。正确做法:及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/27 6:29:14
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：22 11号楼四层九车间溶剂桶静电卡子串联接在储罐上。正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 每班放桶20L桶，静电接地有限 | 设备设施原因 | 计划增加接地点 | 加大巡查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/23 6:07:52
2026/3/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 11：23 12号楼4-17间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:28:56 | 2026/3/27 6:29:27
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R08下口计量泵缺少静电接地，现场沟通班长赵新元联系电工连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备安装后未进行安装静电接地 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:01:14 | 2026/3/12 7:09:33
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层FAK-B2-M6-003药品箱缺少棉签，另藿香正气水和医用胶布过期，需添加更换，并同步排查其他药品箱。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 药品箱未及时进行检查 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:01:14 | 2026/3/12 7:09:18
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间四层207-VP001H和VP009真空泵真空压力系统压力监测未开启，现场沟通助工王立新开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 开启真空泵未及时开启报警 | 人的原因 | 现场已开启 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:01:14 | 2026/3/12 7:09:03
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08-丅r01上接的吹管路的氮气气源管连接处漏气，现场沟通车间处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，气源管接头处变形导致 | 设备设施原因 | 已处理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:01:14 | 2026/3/12 7:08:50
2026/3/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | B2活性炭 | B2活性炭A进气阀动作异常报警，沟通电工检查反馈为限位器损坏，需白天出库更换； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 限位器损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工更换 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/11 6:01:14 | 2026/4/4 13:26:29
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4-305 | 16:30,4-305-10通风橱使用的循环机发现了干冰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2629-刘林冲,ALS2212-刘照强 | 否 | 实验人员雷奇锋浓缩前加入少量干冰降温 | 人的原因 | 教育当事人严禁此行为 | 组内培训严禁此行为 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/10 19:51:16 | 2026/3/11 10:50:44
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS4424-张锴,ALS13970-焦萌 | 2-209 | 10：00，实验人员使用剧毒化学品甲基磺酰氯，工艺风险等级为四级，未发实验方案报备，经提醒补交方案，随后才进行投料操作 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 以为剧毒实验室无需试验方案 | 方法原因 | 现场准备 | 其他剧毒反应同步跟进 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 19:48:34 | 2026/3/17 9:00:43
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | AMM3215-陈作文 | 4-304 | 15:31,实验室内废液桶桶盖未关（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS4446-宋平 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 人员安全意识薄弱，人走未关闭桶盖或值日生将废液桶静电夹夹取位置靠上导致废液桶盖被静电夹的重量坠开 | 人的原因 | 5S负责人立即关闭废液桶盖，同时将静电夹夹在靠下位置防止桶盖坠开 | 实验室全员强调废液桶盖必须实时关闭，时用时开，人走关盖！并全组强调静电夹应夹在不会坠开桶盖的位置，同时桶盖上的“及时关闭”标识朝外。 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/10 19:44:47 | 2026/3/11 14:07:42
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | DTK02夹套漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 夹套焊缝有裂纹 | 设备设施原因 | 联系设备部门走特种设备维修程序 | 立即焊接 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/10 18:47:43 | 2026/3/12 9:42:07
2026/3/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 3号楼9车间 | 冷凝水总管有沙眼，外漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 管道质量有问题 | 设备设施原因 | 立即焊接 | 立即焊接 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/10 18:46:24 | 2026/3/12 9:42:28
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 5-201 | 5-301的实验人员（刘广淳，杨赫）在5-201过大柱子，接收瓶完全置于通风橱外，且接收馏分时溶剂会流到二级防护中，处于暴露、无排风状态（低风险） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS15100-刘广淳 | ALS13696-梁正辉 | 否 | 当事人对于制度了解程度不够 同时未养成良好的基本实验操作的习惯 | 人的原因 | 现场整改，将接受瓶转移到通风橱内操作 | 加强培训 熟悉公司的规章制度 培养员工养成正确的实验习惯 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/3/10 18:27:24 | 2026/3/11 9:52:26
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 515实验室 | 515实验室02通风橱正在使用的高低温循环机电源线绝缘皮破损，现场和实验室人员沟通立即停止使用沟通电工维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 使用人赵健使用前未好好检查设备 | 人的原因 | 停止使用，报修 | 在实验室强调使用设备前好好检查，严禁带病作业 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 18:22:30 | 2026/3/11 11:31:11
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 519实验室 | 519实验室04号通风橱正在使用的电子天平绝缘皮破损，现场现场和实验室人员沟通立即停止使用沟通电工维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 设备使用时间长，有些老化 | 设备设施原因 | 已停止使用，并及时报修 | 和实验室人员强调，电器使用前检查是否有破损，有破损的话及时报修 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 18:22:30 | 2026/3/11 11:31:31
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 519实验室 | 519实验室25号旋蒸通风橱正在使用的高低温循环机电源线绝缘皮破损，现场和实验室人员沟通立即停止使用沟通电工维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 设备设施使用时间长，电源线绝缘皮破损 | 设备设施原因 | 已停止使用并报修 | 和实验室人员强调，使用电器前检查是否有破损 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 18:22:30 | 2026/3/11 11:31:47
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 416实验室 | 416实验室将故障设备张贴标识摆放整齐，提交流程等待维修 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/3/10 18:22:30 | 2026/3/10 18:22:30
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 419实验室 | 419实验室将故障设备张贴标识摆放整齐，提交流程等待维修 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/3/10 18:22:30 | 2026/3/10 18:22:30
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 2-102 | 孙旺在厂区行走看手机持续超过5秒，经提醒后停止（低风险） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS8610-华嵩山 | 否 | 人员安全意识不足，多次培训仍未铭记于心，忽略相关内容的安全隐患 | 人的原因 | 对实验室人员进行相关内容培训，进行重点强调 | 安排组内人员进行相互监督，若发现及时叫停，多次违反进行相应处罚 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/3/10 18:21:39 | 2026/3/11 13:42:26
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-104 | 14：43，2号通风橱台面，检测盘敞口放置（上面有固体物料），人员不在实验室（提醒10条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6760-周立飞 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验员取洗瓶去了 | 人的原因 | 用完及时清理 | 增加培训次数 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/11 0:00:00 | 应至少反馈纠正措施，不应是N/A | 2026/3/10 17:44:31 | 2026/3/16 9:28:02
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 电气专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-205 | 11:31，11号通风橱未使用的油浴锅屏幕皮翘起（提醒93条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS7294-王斯豪 |  | 油锅长期使用，导致屏幕起皮及时保修 | 设备设施原因 | 进行保修 | 油锅屏幕起皮及时保修 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:33:27 | 2026/3/17 16:05:28
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 11:22，王磊使用高能化合物原料（高危险化学品），未张贴警示标识，现场张贴的实验方案（三级），高危险化学品处N/A，信息填写错误（低风险71条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS6970-张宗浩 |  | 人员未关注原料是高危险化学品 | 人的原因 | 张贴相关标识，打印主原料SDS | 进行反应时，需及时识别主原料风险性 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:32:08 | 2026/3/11 13:26:36
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | EHS巡查发现50立罐区TF06液位报警操作柱的蜂鸣器测试不能正常运行，需要及时沟通维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 蜂宁器故障 | 设备设施原因 | 沟通电工进行维修 | 定期进行测试 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:25:29 | 2026/3/13 10:53:19
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼二层 | 承包商天津建嘉作业现场使用的灭火器喷嘴破损； 正确做法：灭火器应无破损、变形、堵塞； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商天津建嘉作业现场使用的灭火器喷嘴破损； | 人的原因 | 通知供应商更换 | 定期检查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:14:18 | 2026/3/13 14:18:37
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO换下来的垫片及时清理，避免长时间放在现场 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时清走 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:11:21 | 2026/3/13 17:19:51
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 预酸化的PH远传示数有误，若PH计有坏，需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 备件已到货，已更换 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:11:21 | 2026/5/15 17:04:11
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R08-Tr01地面积液未清理、已沟通现场郑绍强安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:07:28 | 2026/3/12 5:28:20
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间FD04地面缓霜积液、未清理、已沟通现场操作人员立即清理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理整改 | N/A | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:07:28 | 2026/3/13 7:01:50
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-FD03受限空间清洗作业、现场监护人袖标未佩戴、已现场沟通佩戴后继续进行监护作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 副主任监护时未及时佩戴 | 人的原因 | 已经告知其后续严格执行，车间整体进行强调完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:07:28 | 2026/3/12 5:28:32
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查七号楼物料平台灭火器灰尘大、灭火器标识牌模糊、需要定期清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时处理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 17:07:28 | 2026/3/12 5:28:03
2026/3/9 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 主楼西侧一层 | 纸箱、地毯等杂物放在走廊，占用疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 人的原因 | 清理干净 | 巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:47:04 | 2026/4/10 17:12:20
2026/3/9 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 4-215 | 灭火器未月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 未按时检查 | 人的原因 | 及时检查 | 已建立检查记录并按时检查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/10 16:45:08 | 2026/4/13 13:52:17
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 623-冻干间 | 623冻干间引风罩检测过期，已沟通卢贺江主管因人手不足正在更换中 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 标签到期更换 | 方法原因 | 更换标签 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/11 11:38:16
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620维修通道 | 620维修通道内配电柜未锁，已沟通彭江华班长派人及时上锁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 配电箱检修后未及时上锁 | 人的原因 | 配电箱上锁 | 班前会传达，定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/27 10:49:28
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620实验室白大褂物料痕迹明显，应及时清洗 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 目前更换实验服的周期不确定，且经常出现大小不匹配的情况，导致实验室更换不及时 | 人的原因 | 1.先联系更换实验服；2. 向物业部门反馈该情况 | 注意实验过程中的实验服爱护 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/11 11:39:10
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619实验室洗眼器点检超期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 负责检查的同事年后离职，导致工作没有及时的交接，造成洗眼器没有及时的检查 | 人的原因 | 巡查发现后对于洗眼器进行检查 | 更换新的检查人员定期进行检查 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/12 11:04:01
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 酸性冰箱存在结冰情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过现场确认，结冰范围大概有一个拳头大小，已经处理，结冰为冰箱使用过程中正常现象导致 | 设备设施原因 | 巡查发现后已经清理 | 后续以周为单位定期巡查冰箱的结冰情况 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/11 11:39:33
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 616AR分析样品配样室 | 616实验室灭火器点检超期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | ALS5082-李亚妮 | ALS5082-李亚妮 |  | 确实是忘记了 | 人的原因 | 立即检查，填写记录 | 安排专人，整理巡查项，相互监督提醒 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS5082-李亚妮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/4/17 13:41:13
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 603AR理化室 | 引风罩巡检过期已沟通卢贺江主管因人手不足正在更换中。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | 否 | 机修组人手不足未及时更换 | 人的原因 | 已经完成测试并更换 | 已告知机修组务必在过期前完成引风罩风速测试并更换合格签 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/13 11:00:54
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 603AR理化室 | 603AR理化室洗眼器未见巡查记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | 否 | EHS通知分析 洗眼器检查从月检改成周检查 | 人的原因 | 已改正对洗眼器进行核查 | 已经交接各组进行每周检查洗眼器 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/11 16:44:14
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 602AR液相室 | 602实验室洗眼器未见巡查记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | 否 | EHS通知分析 洗眼器检查从月检改成周检查 | 人的原因 | 已对洗眼器进行核查 | 已经交接各组进行每周检查洗眼器 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/11 16:43:51
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 734实验室 | 734实验室冰箱存在结冰 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 冰箱通用的问题所在 | 设备设施原因 | 已经完成清理工作 | 后续每天实验室值日生进行增加巡查项目 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/11 11:37:56
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 736实验室冰箱存在结冰 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用过程结冰属于正常现象，如果冰箱没有坏，注意观察，及时除冰 | 设备设施原因 | 已经将冰箱现有的冰清除 | 多观察冰箱运行情况，及时除冰 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:24:37 | 2026/3/12 11:04:38
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1903-袁佳敏 | 516 | 每日下班前检查表缺失1天 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:13:37 | 2026/3/13 16:18:53
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1903-袁佳敏 | 513 | 实验员头发未扎起来 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 |  | 未遵守实验室规则 | 人的原因 | 将头发扎起 | 将头发扎起 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 16:12:19 | 2026/3/11 13:09:40
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 四层203-R02间原安装加料漏斗的大阀门41安装的盲板不匹配，现场告知工程师史海军处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 未有合适配件进行安装 | 设备设施原因 | 已重新制作合格变径进行安装 | 对设备进行排查，不合适设备进行整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/10 16:09:31 | 2026/3/16 10:13:52
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层压滤罐连接的过滤器中，有一处压力表表头上的排气孔缺少封堵橡胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场缺少封堵 | 设备设施原因 | 现场已添加完毕 | 同类问题进行同步排查整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/10 16:09:31 | 2026/3/16 10:21:53
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层压滤罐平台上方的夹层入口缺少受限空间粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 间内管路新改造，未及时进行添加 | 设备设施原因 | 现场已添加完毕 | 对检修口标识进行整体排查更换 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/10 16:09:31 | 2026/3/16 10:19:38
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 29号库 | 29号库联系人电话清单未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 电话清单有离职人员，未更新 | 方法原因 | 重新更新后粘贴 | 人员变动后，需及时更新电话清单 | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/25 9:44:09
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 29号库 | 29/30库照明灯故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 照明灯故障 | 设备设施原因 | 已进行报修，对有故障的照明灯维修或更换 | 日常发现照明灯故障的及时报修维修 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/27 17:15:15
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区装卸区东侧管廊桥架盖板翘起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 施工人员未进行有效固定 | 方法原因 | 联系工程人员安排处理 | 对电线桥架盖板的固定方式进行确定，使用绑线固定 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/25 9:57:32
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区东侧罐组东南角TF11/12/13新鲜溶剂管线标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路标识未及时更新 | 人的原因 | 重新粘贴标识 | 改造后的管路及时更换标识 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:04:59
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区TF15 储罐受限空间标识受到腐蚀导致难以辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路喷漆时被污染 | 方法原因 | 对受限空间标识进行外表面清理 | 喷漆作业提前对易污染的标牌标识进行遮挡 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:05:10
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区储罐出料管路现场压力表上限标识褪色，需进行统一排查统一更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外环境原因导致上限标识褪色 | 环境原因 | 对褪色严重的标识进行更换 | 每年进行一次整体替换，在现场巡查过程发生有褪色情况及时处理 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:05:22
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区应急柜新增简易呼吸器， 清单未更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 增加简易呼吸器未更新清单 | 人的原因 | 对应急柜清单更新 | 对于需要增加或减少的物品及时更新物品清单 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:05:35
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区应急柜应急药品箱过期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 未及时完成检查 | 人的原因 | 及时安排检查 | 对操作人员进行强调，定期完成检查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:05:50
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区槽车卸车标准操作流程标识牌褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外环境导致标牌褪色 | 环境原因 | 对褪色的标牌拆除 | 制作室外防晒效果相对较好的标牌 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:06:05
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区装卸区东侧管廊 污水管道 保温未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 施工人员未完成保温外皮 | 人的原因 | 沟通工程安排增加保温外皮 | 保温外皮及时完成 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/25 9:58:52
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区TF11/12/13原装车管道介质标识需清除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路标识未及时更换 | 方法原因 | 储罐保留装车功能，鹤管管路原标签无需拆除，鹤管增加停用标识 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:06:18
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区无水乙腈，制备乙腈装车鹤管各有一处静电跨接线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 未及时更换 | 人的原因 | 对损坏的跨接线进行更换 | 发现损坏的跨接线及时更换 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/20 9:06:31
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区哌啶装车鹤管氮气打压试密压力表上限标识超过氮气使用压力。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 上限标识粘贴错误 | 人的原因 | 对压力表上限标识重新粘贴 | 对现场人员强调，告知粘贴范围正确粘贴 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/10 15:16:24 | 2026/3/25 9:57:59
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-210 | 现场于通风橱存放1瓶氘气，未使用钢瓶固定器，未连接静电卡子，现场没有氢气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3012-高玉昌 | AMM3012-高玉昌 |  | 第一次在210实验室放置气体钢瓶，未明确储存要求 | 人的原因 | 放置气体钢瓶到钢瓶架上，加静电卡子，并放置氢气检测器 | 提前培训 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3012-高玉昌 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/10 13:51:36 | 2026/3/14 9:37:47
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-207 | 使用旋蒸，二次冷凝未使用干冰降温（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS8946-于猛 | ALS5002-高庆云 | 否 | 二次冷凝中按要求放了干冰。 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 11:51:44 | 2026/3/31 10:08:18
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 动力中心 | 动力中心二层人用呼吸空压机的日期和时间显示不准，现场已调整，面板显示警报，查询为皮带张力检查时间过期105h，请及时检查，并消除报警。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 空压机年度维护到期，本年度作为备用设备不计划做年度维保 | 方法原因 | 自行检查皮带，消除报警 | 呼吸空压年度维保由一年一次改为两年一次 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/10 11:22:47 | 2026/3/30 9:41:18
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 动力中心 | 动力中心二层电工北侧楼梯口以及南侧通往屋顶的二层半楼梯间内的安全出口疏散指示标识故障灯闪烁。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 备件老化 | 设备设施原因 | 更换指示灯 | 巡查发现灯闪烁及时更换 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/10 11:20:49 | 2026/3/16 10:22:42
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 供应部 | 易制毒易制爆间监管化学品数量与台账不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH0671-王胜俊 | ASH0671-王胜俊 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 核查使用人员，对台账完善 | 核查使用人员，对台账完善 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | ED-运维组 | 气瓶间储存的气瓶数量过多，部分气瓶无防倾倒措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 空瓶及时清理，做好气瓶管理 | 空瓶及时清理，做好气瓶管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江实验室物流通道堆放木箱，堵塞消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0316-殷薛飞 | ASH0316-殷薛飞 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理 | 立即清理 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | EHS | 张江污水站氨氮探头数值异常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新校验 | 重新校验 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江实验室PCR后区防爆柜内化学品横放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 做好化学品管理，化学品不得倒放、叠放 | 做好化学品管理，化学品不得倒放、叠放 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江实验室PCR前区废液桶防泄漏托盘内有废液痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江实验室纯化间洗眼器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 洗眼器不得被遮挡 | 洗眼器不得被遮挡 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江DSPD实验室通风橱内存放较多化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 做好化学品管理 | 做好化学品管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江DSPD实验室员工未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 员工作业应穿戴好PPE | 员工作业应穿戴好PPE | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江CLD实验室员工未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 员工作业应穿戴好PPE | 员工作业应穿戴好PPE | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江科学中心 | 张江DPD实验室通风橱未开启使用，通风橱内除湿机除湿过程中，内部气流会扩散出来 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 正确使用通风橱 | 正确使用通风橱 | N/A |  | 已完成 | ASH0466-季超 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 张江CLD实验室员工未佩戴安全眼镜（责任部门：CLD） | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 立即整改 | N/A |  | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | CLD | 503防爆柜试剂存放无防泄漏托盘(责任部门:CLD) | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备防泄漏托盘 | 配备防泄漏托盘 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | CLD | 503普通垃圾桶内有手套(责任部门:CLD) | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:21:51
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | CLD | 505房间墙面拖线板电源负荷过多且挂钩掉落(责任部门:CLD) | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 合理规划电源使用，选择牢靠的方式固定插线板 | 合理规划电源使用，选择牢靠的方式固定插线板 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:04:12
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | CCPD | 516拖线板串联且有绊倒风险(责任部门:CCPD) | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 选择合理长度的插线板并加以固定，避免电线落地 | 选择合理长度的插线板并加以固定，避免电线落地 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:03:05
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | CCPD | 516桌面洗眼器逾期未点检(责任部门CCPD) | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时点检，EHS定期开展检查 | 及时点检，EHS定期开展检查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:14:47
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DPD | 522桌面洗眼器点检表使用错误且逾期未点检(责任部门:DPD) | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范使用点检表并及时点检，EHS定期开展检查 | 规范使用点检表并及时点检，EHS定期开展检查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:20:35
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | CLD | 524细胞中转间杜瓦罐检查记录未每日执行(责任部门:CLD) | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时点检，EHS定期开展检查 | 及时点检，EHS定期开展检查 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | NPD | 536试剂柜液体试剂无防泄漏托盘(责任部门:NPD) | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备防泄漏托盘 | 配备防泄漏托盘 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DSPD | DSPD实验室防泄漏托盘有积液(责任部门:DSPD) | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:23:09
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DSPD | DSPD桌面洗眼器逾期未点检(责任部门:DSPD) | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时点检，EHS定期开展检查 | 及时点检，EHS定期开展检查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/11 10:24:21
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DPD | 走廊应急喷淋洗眼器点检表使用错误(责任部门:DPD) | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范使用点检表，EHS定期开展检查 | 规范使用点检表，EHS定期开展检查 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | NPD | 走廊应急喷淋洗眼器点检表使用错误(责任部门:NPD) | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范使用点检表，EHS定期开展检查 | 规范使用点检表，EHS定期开展检查 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 502房间废液桶无危废标签，已满未及时清运（CLD） | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时清运 | 及时清运 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 503试剂柜存放易燃液体试剂无防泄漏托盘，已开瓶的75%乙醇放倒储存，泄漏风险较大（CLD） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 放置防泄漏托盘 | 放置防泄漏托盘 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 505储存间废液桶安全吸附盖已达使用上限，需要及时更换（CLD） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时更换安全吸附盖 | 及时更换安全吸附盖 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 513利器盒已装满未及时清理（DSPD） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1673-钱志贤 | ASH1673-钱志贤 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 513利器盒已装满未及时清理2（DSPD） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1673-钱志贤 | ASH1673-钱志贤 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 513普通垃圾桶内有手套（DSPD） | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1673-钱志贤 | ASH1673-钱志贤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 手套应放入危废垃圾桶 | 手套应放入危废垃圾桶 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 513所有废液桶无危废标签，其中一个废液托盘有泄漏液体（DSPD） | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1673-钱志贤 | ASH1673-钱志贤 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 标识标签张贴；渗漏液体及时清理 | 标识标签张贴；渗漏液体及时清理 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 科学技术中心 | 513液体物料直接放置在实验室地面，未加盖且无防泄漏托盘（DSPD） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1673-钱志贤 | ASH1673-钱志贤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加盖并放置防泄漏托盘 | 加盖并放置防泄漏托盘 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 519万向罩罩口远离溶剂瓶，无收集作用（DPD） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整万向罩 | 调整万向罩 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 519万向罩罩口远离溶剂瓶，无收集作用2（DPD） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整万向罩 | 调整万向罩 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 536氧气探头被设备遮挡（NPD） | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整设备位置 | 调整设备位置 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 552气瓶间三个使用中气瓶无防倾倒措施（CLD） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防倾倒措施 | 增加防倾倒措施 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 搬运重物未穿安全鞋（CLD） | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时穿戴PPE | 及时穿戴PPE | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/2/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 液氮间PPE存放杂乱（CLD） | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时整理 | 及时整理 | N/A |  | 已完成 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江科学中心 | 部门级安全检查表缺失两周记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | N/A |  | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 10:30:28 | 2026/3/10 10:30:28
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | R05下口阀门缺少挡片 R25下课阀门缺少挡片 R17下课阀门缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | CDH0212-代宇哲 |  | 反应釜下口缺少挡片 | 设备设施原因 | 增加挡片 | 增加挡片 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 10:17:52 | 2026/3/14 14:38:13
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层203-R10加料车螺丝松动，设备表面残留白色粉末物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 有一螺丝脱扣，投料后现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 已重新更换螺丝，现场重新清理完毕 | 投料前需要对设备进行完整性检查，现场彻底清理，重复出现进行处罚 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/10 10:11:13 | 2026/3/16 10:24:25
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼2层制水间设备地面有泄露碱渍 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 定期检查设备的完好性 | 定期检查设备的完好性 | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 |  | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/16 16:55:51
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼4层空调机房一压力表漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 检查人员需加强培训 | 检查人员需加强培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | PD1实验室领用醋酸未加防泄漏措施，直接放在车上（有围栏） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 部门内部强调化学品运输 | 部门内部强调化学品运输 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 7号楼4层AD气象间气柜内一瓶氦气无瓶帽，现场无检漏泡沫水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 与8号楼要求应一致 | 与8号楼要求应一致 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD2 | 7号楼4层PD2部门管道口检测显示数据下降到20.5%，现场紧闭减压阀后，检测正常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员安全培训，不用的阀门锁定 | 人员安全培训，不用的阀门锁定 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD2 | 7号楼4层PD2部门一未使用氮气管道减压阀上下阀门均未关闭，处于开启状态。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员安全培训 | 人员安全培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层气相间气柜内现场多放一瓶气体，无固定措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 气柜内不得超量存放 | 气柜内不得超量存放 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 金准园气站排气阀门处未关闭好，现场检测显示20.5% | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 阀门关紧 | 阀门关紧 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/10 9:49:43 | 2026/3/10 9:49:43
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼北侧外墙4楼处外窗户边缘有变形，请确认是否有脱落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 定期检查 | 定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 16:59:04
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | 金准园纯化实验室墙上一线槽未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 16:56:32
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层气相间气柜未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 16:56:57
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼气站探头20.4%与移动探头数据不一致。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 定期检查 | 定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 16:58:37
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼气站一停用汇流排阀门应做硬质隔离，因与正在使用的汇流排串联。一旦6个阀门一个失效，整个气体一会倒流，二回影响气体质量 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 定期检查 | 定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 16:57:43
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | 金准园细胞培养间存在阀门处未张贴管道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 定期检查 | 定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 16:59:39
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | 金准园液氮罐锁为专用工具锁。LOTO锁具不能作为普通锁使用，如需双人锁，此上锁方式不对 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 定期检查，锁具培训 | 定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 17:00:15
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1下游 | 8号楼3层应急柜玻璃破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 定期检查 | 定期检查 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:26:51 | 2026/3/16 17:00:48
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间一楼 | 巡查发现二车间一楼物流进车间的方槽有下口无盲板或丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 物流拉的槽子下口无封堵，有撒漏风险 | 设备设施原因 | 车间明确规定槽子没有封堵的禁止使用 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:25:44 | 2026/3/14 14:38:33
2026/3/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间区域 | 长距离转移本检查内容过于简单，需CK本增加检查项如阀门，管路三通等 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 检查不仔细明确要求不详细 | 人的原因 | 已更新转移CK本 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 9:20:28 | 2026/3/14 14:38:40
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间01釜Fmoc-CL，配完后的溶液桶缺少GHS标识。滴加缺少四氟头，与过现场要求不符。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理GHS标识疏忽忘记添加，四氟头固定准备不到位所以未使用 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | 之后再有此类物料或者情况。打好提前量 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:39:30
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间01釜防爆片标识挂在了蒸出管路上。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员悬挂错误 | 人的原因 | 以进行更正，悬挂到防爆片上 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:42:13
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间0497三楼压滤，三个压滤罐用一个过滤器，只有两个出料管路有单向阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 单向阀安装缺少 | 设备设施原因 | 已进行拆除 | 安装前进行强调，借用单向阀进行安装 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/15 14:23:58
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间人员通道外斜坡处结了一层冰，人员极易滑倒，需要尽快处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员通道较滑 | 人的原因 | 已禁止通行，走旁边人员通道 | 每日进行清理 | .0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:42:38
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R25釜旁放置一桶硫酸二甲酯，车间人员将一拍子氢氧化钠放在旁边，现场沟通车间工程师反馈应是物流人员放置，需要车间内部强调物料混存相关要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 对物流人员培训不到位，班长巡查不及时 | 人的原因 | 以进行重新培训督促班长做好巡查共 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:43:01
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层滴加的Fmoc-CL溶液桶在桶口处缺少固定的塞子，需要增加，避免空气混入 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 一寸滴加固定头子增加完毕 | 人的原因 | 已将滴加固定头子放置现场 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:43:29
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 监控回放发现二车间四层人员进行Fmoc-CL分装人员直接敞口进行分装且人员进行物料操作时仅佩戴氯丁橡胶手套，未佩戴复合膜，需要车间内部强调相关OEB4易致敏物料标准操作要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以传达当事人 | 人的原因 | 以对车间要求完毕 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:44:24
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间二层辅助间内人员使用锤式粉料机进行粉料操作，现场物料暴露量较大，现场能明显看到大量粉尘飘散，已导致烟感报警，需要从硬件措施上考虑降低粉尘暴露量，增加密闭的加料设备如双仓加料箱进行粉料操作。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 首次使用却少配件 | 设备设施原因 | 增加收料工具，投料方式更换 | 设备使用前进行粉尘暴露评估确认 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:43:58
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四层南侧应急洗眼喷淋，喷淋头连接处漏水，现场告知孙琦进行处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 丝扣处松动 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/16 8:20:15
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四楼R01计量泵控制箱未接地，现场告知周剑锋进行处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 接地线脱落 | 方法原因 | 已重新安装 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/16 8:20:26
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间101-R26下口压力罐掏罐时未开氮气保护，告知现场操作人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人员操作阀门开度不到位 | 方法原因 | 责任人进行谈话，掏罐前检查氮气尾气 | 对班组长进行强调，此类操作班长现场确认 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:44:52
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13加料漏斗手套破损 已告知陈晨 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间进行排查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:45:11
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层FD02 人员上下楼梯佩戴手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:45:37
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R33下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 一车间二层101-R26下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 一车间三层101-R13下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 一车间三层101-R16下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 一车间三层101-R18下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-FD02-Tr01到101-R34聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R12下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签更换不及时 | 方法原因 | 现场进行处理， | 车间进行排查，同时对班组进行通报，使用前检查标签是否在有效期内方能进行使用 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:46:04
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层R21下口放料聚乙烯管路打压试密合格签过期 二车间二层R17下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 二车间三层102-R23上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-STE002下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 试密标签更新不及时 | 人的原因 | 以进行重新打压试密完毕 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:46:24
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce04-Tr01下口聚乙烯管路无打压试密合格签 三车间二层103-R27-Tr01下口聚乙烯管路无标签 三车间二层103-R25-Tr01下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R25下口聚乙烯管路无标签 三车间二层103-R28下口聚乙烯管路无标识 三车间二层103-R21下口聚乙烯管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R19下口聚乙烯管路无标签 三车间三层103-R01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R04-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 三车间三层压滤罐至R21-Tr02聚乙烯管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R11下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 三车间二层103-Ce04-Tr01下口聚乙烯管路无打压试密合格签——已使用完毕待拆除 三车间二层103-R27-Tr01下口聚乙烯管路无标签——进行增加 三车间二层103-R25-Tr01下口聚乙烯管路打压试密合格签过期——已使用完毕待拆除 三车间二层103-R25下口聚乙烯管路无标签——已使用完毕，待拆除 三车间二层103-R28下口聚乙烯管路无标识——已使用完毕，带拆除 三车间二层103-R21下口聚乙烯管路打压试密合格签过期——进行更换 三车间二层103-R19下口聚乙烯管路无标签——已使用完毕带拆除 三车间三层103-R01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——待更换 三车间三层103-R04-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——待更换 三车间三层压滤罐至R21-Tr02聚乙烯管路缺少打压试密合格签——待更换 三车间三层103-R11下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——待更换 | 设备设施原因 | 三车间二层103-Ce04-Tr01下口聚乙烯管路无打压试密合格签——已使用完毕待拆除 三车间二层103-R27-Tr01下口聚乙烯管路无标签——进行增加 三车间二层103-R25-Tr01下口聚乙烯管路打压试密合格签过期——已使用完毕待拆除 三车间二层103-R25下口聚乙烯管路无标签——已使用完毕，待拆除 三车间二层103-R28下口聚乙烯管路无标识——已使用完毕，带拆除 三车间二层103-R21下口聚乙烯管路打压试密合格签过期——进行更换 三车间二层103-R19下口聚乙烯管路无标签——已使用完毕带拆除 三车间三层103-R01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 三车间三层103-R04-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 三车间三层压滤罐至R21-Tr02聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 三车间三层103-R11下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 | 三车间二层103-Ce04-Tr01下口聚乙烯管路无打压试密合格签——已使用完毕待拆除 三车间二层103-R27-Tr01下口聚乙烯管路无标签——进行增加 三车间二层103-R25-Tr01下口聚乙烯管路打压试密合格签过期——已使用完毕待拆除 三车间二层103-R25下口聚乙烯管路无标签——已使用完毕，待拆除 三车间二层103-R28下口聚乙烯管路无标识——已使用完毕，带拆除 三车间二层103-R21下口聚乙烯管路打压试密合格签过期——进行更换 三车间二层103-R19下口聚乙烯管路无标签——已使用完毕带拆除 三车间三层103-R01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 三车间三层103-R04-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 三车间三层压滤罐至R21-Tr02聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 三车间三层103-R11下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签——更换 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 17:46:45
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 03/09/2026 20:46 一车间二层操作人员掏压滤罐时有物料撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 内部中间位置未干透 | 物料原因 | 掏罐前检查，吹扫液体无液体排除 | 车间进行要求，增加吹扫时间，上口试探中间位置有无液体 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 3:13:04
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 03/09/2026 13:30 二车间一层清洗间，操作人员清洗压滤罐时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 对人员传达要求，再出现直接处罚 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 3:13:24
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/09/2026 20:01 三车间二层Drc01操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/12 3:13:40
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间四层R05釜加料大阀门有白色物料，使用连续塑料袋包裹，需要进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 设备拆卸后未安装盲板 | 方法原因 | 已清理后安装 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/15 15:21:46
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间一层操作人员在筛分间进行筛料操作，人员佩戴N95口罩，与OR要求佩戴的劳动保护（正压呼吸器+白色防化服）不符，已现场告知整改。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员未查看劳保佩戴要求，劳保佩戴错误 | 人的原因 | 已现场整改完毕 | N/A | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 8:43:46 | 2026/3/15 15:22:00
2026/3/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼1-21分装间 | 02/10/2026 15：36，12号楼1-21分装间现场取样分装作业，两名项目人员取样时其中一名人员在层流柜内未佩戴呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 项目人员进行开放性操作的安全意识不足 | 人的原因 | 在12号楼1层分装间区域的作业，必须由属地人员陪同并参与，避免操作风险，包括其他部门借用场地分装/取样，物业或供应商作业施工等 | 把12号楼取样分装间作为库房属地进行管理，今后所有在该区域的操作，必须由属地负责执行风险管控和执行安全，并以此案例向库房相关人员进行培训 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:06:41 | 2026/3/12 11:32:21
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 车库一层叉车充电区域 | 叉车充电区域应急洗眼器维修中，现场放置的洗眼液在叉车充电桩下方挂着，洗眼液标识不够醒目，无法第一时间找到，建议调整洗眼液放置位置，更换醒目标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 充电区现场配备有应急洗眼液，放置位置未临近洗眼器所在位置 | 设备设施原因 | 将洗眼液及其标识转移并悬挂到洗眼器醒目位置上 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:06:41 | 2026/3/16 13:09:45
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 车库一层真空泵房 | 现场安全风险告知牌中明确有中毒窒息风险，安全管控措施中有要求房间内安装有毒气体检测器，现场巡查发现只有两个可燃气体检测器，台账中这两块也均为可燃检测器，建议增加有毒气体检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 经辨识无需安装检测器 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:06:41 | 2026/3/16 13:09:06
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼真空泵房2层钢平台上TJ3-8-P07真空泵缓冲罐压力表朝向墙面，不方便进行观察。压力表安装位置应当便于操作人员观察和清洗，需要调整压力表朝向。现场与当班班长进行沟通，更换压力表朝向。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 仪表安装方向未遵守标准 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 该区域其他仪表安装方向进行排查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/15 11:10:22
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼三层902-FD01油泵压力表刷漆污染表盘，影响观察。需及时进行清理。现场与当班班长沟通，需进行清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 油漆掉落导致污染，已安排清理 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/10 9:00:00
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼一层消防应急柜缺少物资清单，需进行张贴补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标签掉落，已安排人员进行补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/10 9:00:42
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼外围低温乙醇罐区护栏固定膨胀螺丝脱落，现场与当班副主任沟通进行恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸重新固定并打胶密封 | 5S人员定期检查确认 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/15 11:10:40
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 802-R09分布器的线缆破损，现场与丁宏伟和王斌沟通，报修处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 饶性管老化损坏 | 设备设施原因 | 已报修仪表更换完成 | 车间内部宣贯发现异常及时上报进行嘉奖 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/13 6:40:10
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 库三东北角 | 日常巡查发现库三东北角空调进出水管路标识破损，建议重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 室外管道标识老旧 | 环境原因 | 室外管道标识老旧更换 | 室外管道标识老旧更换 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/21 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/21 9:35:17
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 赵志勇班组 | 12号楼1层泵房内，缺少一瓶洗眼液，现场沟通赵志勇班长安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 连续化投危化，临时挪用现场备用，现场已放回 | 方法原因 | 现场已放回 | 后续做好标识，使用完毕及时归还 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/14 8:14:05
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼2层走廊，管路支架的螺丝掉落，未起作用，告知现场人员并整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架螺丝松动导致掉落，已安排补充，并要求排查 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/14 8:14:15
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2层1-4三合一间，静电卡子上有白色痕迹未及时清理，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 物料痕迹未清理彻底 | 人的原因 | 已安排人员重新清理同时班前会强调使用设备时做好清洁 | 使用前进行检查确认 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/14 8:14:23
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号楼4F1车间西 | 视频监控回放11：26现场人员打料时使用铁扳手开桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 桶盖为松的状态，已对人员进行追责并全员公示 | 方法原因 | 已追责，面谈 | 传达培训 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/12 11:33:47
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 赵志勇班组 | 1205-R36通气操作，操作人员在场，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/10 8:01:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 1、802-R06使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、800-N15收料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，使用工具的静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/10 8:01:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 1、900-CE03收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用工具的静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R03滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、904-R07打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/10 8:01:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼张兰江班组 | 1、701-R10滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R06下口放桶操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用带有试剂的插底管防止放冒，现场未见异常情况 3、702-R09下口放桶操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用带有试剂的插底管防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/10 8:01:36 | 2026/3/10 8:01:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库 | 甲库3#库K3-02B-01货架静电接地导线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 外力碰撞拉扯：仓储作业中，叉车等搬运设备移动时，不慎碰撞、拉扯接地导线，或人员搬运货物、整理货架时，用力拉扯导线，导致导线断裂、接头脱落。 | 人的原因 | 断裂处理：查看导线断裂位置，若为接头处断裂，清理接头处氧化层、粉尘，采用专用压接工具重新连接，确保连接牢固、接触良好；若为导线中间断裂且破损严重，直接更换全新合格的静电接地导线。 | 1，规范安装：后续新增或更换货架静电接地导线时，严格按静电防护规范安装，导线固定牢固，接头采用压接或焊接方式，做好绝缘防护，避免导线与货架锐角、地面接触，合理规划导线铺设路线，避免过长、过短。2，专项培训：定期组织仓储操作人员开展静电防护培训，讲解静电接地导线的重要性、日常维护方法及规范操作要求，杜绝作业时拉扯、碰撞导线等不规范行为。3，责任到人：明确各货架静电接地设备的管理责任人，实行“谁管理、谁负责”，将接地导线维护情况纳入绩效考核，提高人员责任意识。 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/13 17:13:45
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R40釜下口阀门使用后未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员使用固定管路转空40釜体系后，管路上的3个阀门关闭了两个 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，下口阀门已进行关闭 | 车间内各类操作严格遵守“人走阀关”要求，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/13 17:14:01
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce08离心机间内的悬挂式灭火器的检查签已过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 已将101-Ce08离心机间内的悬挂式灭火器检查完成。 | 要求灭火器检查时功能间有离心操作无法进入的沟通现场离心操作人员协助进行检查，并后续做好复核跟踪，避免遗漏。 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/13 17:14:22
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 三层南侧一个100L白钢接收罐倒放在塑料托盘上，罐内的液体从罐上方的阀门（未关严）处渗出，滴落到下方地面上，从气味判断渗出的液体为甲醇。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐原接收甲醇使用，放空后待清洗做36釜接收罐使用。上口阀门窝内残留部分甲醇，储罐暂存过程摆放不当，阀门窝内液体渗出 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 内部群对临时储罐摆放要求进行重申，涉及阀门操作注意开关到位 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/22 16:13:29
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，902-R31釜鼓泡器末端三通处，侧口法兰缺少一根螺栓、阀门未关闭（管路为RTO停炉时用于连接真空管路），另一端已与真空管路断开。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 临时尾气安装不规范一根螺栓未进行安装。操作人员现场复核不到位，不使用的临时尾气管路阀门未进行关闭。 | 人的原因 | 添加螺栓紧固完毕，阀门已进行关闭 | 每日接班后对操作区域内设备运行情况进行确认，谁区域谁负责 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/13 17:14:50
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层Drc02记录桌上，Cpr138204-04-01Pa-03记录操作15降温，温度降到后，结束时间处未填写时间。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不规范，记录未及时进行填写 | 人的原因 | 责任人龚平进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/13 17:15:03
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，西侧一层楼梯间应急柜内，一滤毒盒生产日期2020-02 存储期限6年，已过有效期。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 过期滤毒盒未及时更换 | 人的原因 | 已更换新的滤毒盒 | 检查应急柜内其他物品是否在有效期内，发现临期的一并进行更换 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 8:01:07 | 2026/3/13 17:15:16
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 736-09通风橱沾染物垃圾桶盖子脱落且有手套未丢进垃圾桶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 垃圾桶盖子已经坏了，不影响使用，使用过程及时盖上盖子即可； | 设备设施原因 | 晨会告知垃圾桶及时盖盖，沾染物不要丢到外面 | 桶盖及时盖，晨会强调不要随地丢，注意个人行为 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:51:44 | 2026/3/16 7:20:24
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-17通风橱内有一溶剂桶标识打叉后承装有机相未粘贴新的标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 1. 物料为过柱馏分，有油性笔书写的标签。产品点1。对于夜班人员执行浓缩操作不存在误解； 2. 昨天有夜班人员，该馏分被及时浓缩。不存在物料较差污染风险； 3. 由于白班人员良好实验室记录规范意识不足导致该情况出现。 | 人的原因 | N/A | 内部强调过柱馏分需要贴签，哪怕是马上就进行浓缩的体系也需要贴签存放。 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:51:44 | 2026/3/16 7:21:04
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-17通风橱OEB高风险物料反应应在OEB高风险专用通风橱进行投料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 该通风橱未进行OEB4物料的投料操作，仅进行了存放。此问题已经在年前盘查以及日常巡查中反复确认过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:51:44 | 2026/3/16 7:21:19
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 734实验室 | 734-07通风橱循环机管路断裂导致介质漏出，现场将循环机关闭 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 这个管路可能还是松的，导致了管路崩开 | 人的原因 | 已经清理干净 | 全部的循环机过夜对于拉扣拉紧进行排查 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:51:44 | 2026/3/16 7:21:36
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房北侧门口积冰较高门已无法打开需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 隔离化冻 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/13 6:23:11
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R07阀门32上方盲板静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/12 6:33:32
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R04阀门11上方静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/12 6:33:51
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R18-Tr01后方可燃表脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 仪表脱落 | 设备设施原因 | 进行重新固定紧固完成 | 车间整体排查 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/11 7:03:56
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-Ce01-Tr01接收罐下口管路阀门盲板下方法兰间有渗漏痕迹至地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/12 6:34:22
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R17对面墙上可燃表脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/12 6:36:58
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间三层应急柜中缺少吸收棉需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少吸收棉 | 人的原因 | 补充 | 排查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/11 7:05:00
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R22对面灭火器前蓝色物料桶较多遮挡影响灭火器使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 遮挡 | 人的原因 | 挪走 | 排查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/11 7:05:13
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间三层连续化间灭火器位置缺少名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/11 7:05:26
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-Drc01间可燃表名称标识脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/12 6:35:04
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-FD03平台下螺栓口渗滴至地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 法兰滴漏 | 设备设施原因 | 进行相应的紧固固定完成 | 车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 7:23:51 | 2026/3/11 7:04:10
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R01加料漏斗手套表面有黑色印记，已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 此物料为碘，渗透力极强 | 物料原因 | 已安排人员进行清理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:51:42 | 2026/3/10 23:26:00
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07加料漏斗手套表面有物料渗出，下方有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:51:42 | 2026/3/10 23:26:26
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15旁计量泵管路有沙眼腐蚀渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 盐酸腐蚀 | 设备设施原因 | 管路吹干后拆卸维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:51:42 | 2026/3/10 23:26:54
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R22设备拆卸安装CK多处空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 不涉及地方未及时划掉 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:51:42 | 2026/3/10 23:27:37
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT03-Tr02前氮气管路针型阀漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 设备长时间开关导致阀门中间松动 | 设备设施原因 | 已紧固完毕 | 定期对氮气系统排查进行禁锢 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:51:42 | 2026/3/10 23:28:08
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：45 4号楼4-27间分装的固体物料缺少标签。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间分装的固体物料缺少标签。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/15 1:41:52
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：14 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T01配液罐下口物料管路抖动，缺少管路支撑。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T01配液罐下口物料管路抖动，缺少管路支撑。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/15 1:42:05
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：40 4号楼4-43间CMM-404-F23压滤罐乙二醇管路缺少保温。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间CMM-404-F23压滤罐乙二醇管路缺少保温。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/15 1:42:19
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 18：39 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/15 1:42:31
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：10 12号楼四层4-06间TJ4S-1213-R03釜投料口旁阀门处盲板未紧固。正确做法:及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM4084-丁方辉,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/27 6:29:42
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：37 12号楼三层3-12间TJ4S-1212-R02釜旁氮气管路法兰上有白色粉末残留。正确做法:及时清理，避免交叉污染。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM4084-丁方辉,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 人员培训 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/27 6:29:58
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 15：00 12号楼4-17间蠕动泵缺少防护罩。正确做法：及时配备防护罩，避免溅射到人员。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM4084-丁方辉,ALS15022-杜新飞 |  | 防护罩采购不及时 | 物料原因 | 增加防护罩 | 及时采买 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/27 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/27 6:30:18
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 22：30 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R59 夹套压力表缺少合格签和位置签，正确做法：及时确认，补齐标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R59 夹套压力表缺少合格签和位置签 | 人的原因 | 及时确认，补齐标签 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/4/2 7:05:28
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 22：36 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R46槽子内有较多导热油，正确做法：及时清洁，查看是否滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R46槽子内有较多导热油 | 人的原因 | 及时清洁，查看是否滴漏 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/4/2 7:05:45
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 22：44 4号楼4-15间 接收罐CMM-404-R05-TR01排净口未及时盲板盲堵，正确做法：使用完毕后及时盲板盲堵，防止误碰造成管路残留滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4-15间 接收罐CMM-404-R05-TR01排净口未及时盲板盲堵 | 人的原因 | 使用完毕后及时盲板盲堵，防止误碰造成管路残留滴漏 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/4/2 7:06:27
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 03/09/2026 21：19 4号楼4-43间 项目人未佩戴手套碾压固体物料袋子，正确做法：佩戴手套操作，防止袋子撕漏沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4-43间 项目人未佩戴手套碾压固体物料袋子 | 人的原因 | 佩戴手套操作，防止袋子撕漏沾染手部 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/4/2 7:06:11
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼三层3-32氮封阀压力表指针位于压力表下限之下。正确做法：及时调整压力表。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/13 1:56:05
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼三层3-27静电扁铁脱落。正确做法：及时维修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/13 1:56:17
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 03/09/2026 20:19 11号楼三层3-61车间人员操作时坐在物料桶上。正确做法:及时更改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/3/13 1:56:30
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 03/09/2026 20:19 4号楼二层2-29车间人员使用蠕动泵打料时未加盖。正确做法:及时加盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽打料时蠕动泵未加盖子 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对当事人进行培训，车间内人员进行强调此问题 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ALS4192-刘其琛,ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/10 6:43:13 | 2026/4/10 7:12:21
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R01/02接收罐接地扁铁断裂，需及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电扁铁未进行焊接 | 设备设施原因 | 已报备动火证，审批后进行焊接，并临时连接静电接地 | N/A | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:39:22 | 2026/3/23 7:08:25
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间二层压滤罐302-N06收料口下方有渗漏物料残留，残留较多，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 项目使用完毕，掏料后现场缝隙清理不到位 | 人的原因 | 现场已安排再次进行清理，设备安排进行清洗 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:39:22 | 2026/3/11 2:19:25
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R01下口聚丙罐TS-25下方转移管路法兰处有物料渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 储罐已清空，残余液体析出固体 | 物料原因 | 已清洗完毕 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:39:22 | 2026/3/12 1:50:31
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R21搅拌转速操作柱表显异常，调节转速，操作柱转数显示不变，已沟通电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电工维护断电后系统未复位 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:39:22 | 2026/3/12 1:50:55
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间废液间门口的槽子没有已清洗标签，槽子打开有底子，且溶剂气味大，给已告知退回，避免放槽子时产生反应 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员备槽子，物流未给拉已清洗槽子 | 方法原因 | 现已退回，重新备槽子 | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:22:47 | 2026/3/10 19:00:10
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R16前空压管路与接头沾染物料已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员投料后清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经清理完成 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:22:47 | 2026/3/10 19:00:25
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 619-E01-Tc01至620-R09转移时夹层内管路晃动严重，夹层内管路有撞击声音，需重新进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路晃动 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:22:47 | 2026/3/10 18:59:11
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | DH1-620-E01-Tr01未安装液位报警 DH1-620-E02-Tr02报警功能异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中异常 | 设备设施原因 | 已进行采购待到货安装 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:22:47 | 2026/3/12 5:27:22
2026/3/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-T002缺少受限空间标识请及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失，未及时补充悬挂 | 方法原因 | 现已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/10 6:22:47 | 2026/3/10 19:00:45
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6865-李艳涛,ALS13970-焦萌 | 1-202 | 16：00，12号通风橱的反应装置未开氮气，提醒现场实验人员整改（低风险86条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 | 否 | 16：10 左右，李艳涛在1-202-12通风橱 投的 1L反应（物理析晶），体系密闭，被巡查发现 | 人的原因 | 现场立即整改，将管路打开，并检查管路连接，体系状态，确认没有进一步的问题。直接责任人组内罚款200元 | 对人员培训，投反应前的体系密闭检查，要落实到位 | 无 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 19:49:54 | 2026/3/11 13:43:29
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-301 | 21：20，12通风橱内无过夜反应，钉钉流程反应结束时间填写错误（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 填写人结束时间填写错误 这种情况复核人复核时发现不了是否有问题 | 人的原因 | 已结束错误的反应流程 | 要求填写人填写时仔细填写并自己复核一遍 复核人复核时须和填写人再次确认一遍 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 19:47:33 | 2026/3/17 19:40:35
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层 | 四层R13对面临时储罐液位计下口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐吹扫液位计中 | 方法原因 | 储罐吹干中 | 设备吹扫后进行恢复 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 18:18:42 | 2026/3/14 14:40:09
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 10号楼3层应急柜 | 10号楼3层应急柜未张贴应急物资清单及封条，已沟通窦忠义主管制作并添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 应急柜未张贴应急物资清单及封条 | 人的原因 | 应急柜张贴封条，并制作物资清单 | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 18:07:28 | 2026/3/11 11:32:08
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 10号楼3层分析室 | 10号楼3层分析室应急洗眼器检查为每月检查，已沟通窦忠义主管需每周检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 洗眼器检查每月定期检查，调整为每周进行检查 | 人的原因 | 洗眼器周期检查调整为每周进行检查 | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 18:07:28 | 2026/3/11 11:32:26
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 517及518实验室西侧维修通道配电柜 | 517及518实验室西侧维修通道内配电柜未上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 配电箱检修后未及时上锁 | 人的原因 | 配电箱及时上锁 | 班前会进行传达，定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 18:07:28 | 2026/3/23 9:18:34
2026/3/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 517实验室 | 517实验室07通风橱20L玻璃反应釜配备的正在使用的低温循环机倒液管仅使用一根拉扣固定且一根倒液管弯折严重，介质（乙二醇+水）撒漏风险较高。已现场和操作人员沟通停止使用，更换为喉箍固定并重新梳理倒液管防止弯折。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春,AMM3065-高凡 | AMM3063-申艳春,AMM3065-高凡 | 否 | 使用设备前未对设备进行整体查看确认 | 人的原因 | 现场整改完再使用 | 实验室晨会集体说明高低温循环机使用前注意事项，强调使用前检查，注意事项 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 18:07:28 | 2026/3/19 11:34:07
2026/3/9 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 五号楼洞口封堵施工，新开小洞口周边使用警戒围栏隔离，稳固性较差 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS3912-信磊 | 否 | 施工人员安全意识淡泊；现场监护不到位 | 人的原因 | 更换具有刚性强度的钢管护栏；人员培训，加强班前讲话 | 加强工人和监护人员培训，提高安全意识 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:37:52 | 2026/4/29 11:12:07
2026/3/9 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼2层 | 11号楼2层BFS车间改造项目的受限空间作业JSA中关于设备断电的风险辨识勾选有误 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 施工人员风险辨识能力较差 | 人的原因 | 已对施工人员和监护人进行培训 | 施工方和监护人双人复核 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:36:45 | 2026/4/29 11:12:32
2026/3/9 | 季节性排查 |  | 春季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH1427-单良,ADH2252-唐嘉健,ADH2818-焦世杰 | M13 | 4号楼外管廊，13车间的泵房循环水管路上的阀门滴漏，已沟通保全处理； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 循环水管路滴水 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:27:02 | 2026/3/12 6:35:46
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常检查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 在十一车间三层反应区发现一名电工王国辉拆卸电线时，发现其上次接线做法不对，把俩个低功率的设备接在一起，对接线理解有误差，现场告知； | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 人员理解偏差 | 人的原因 | 拆除另一根线 | 对人员进行培训和处罚 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:19:32 | 2026/4/27 17:23:18
2026/3/7 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 5-301 | 未佩手套，在通风橱内操作 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11419-刘磊 | ALS11419-刘磊 | 否 | 人员意识不够 | 人的原因 | 佩戴好相应的劳保 | 晨会强调 再次培训 并安排每日巡查 进行提醒和纠正 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:16:09 | 2026/3/18 9:15:42
2026/3/7 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 通风橱检查 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2755-李大昌 | ALS2755-李大昌 | 否 | 人员习惯和意识问题 | 人的原因 | 针对本人强调和要求 | 监督和再次强调 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2755-李大昌 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:11:56 | 2026/3/10 8:57:39
2026/3/9 | 专业性排查 | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH1427-单良,ADH2252-唐嘉健,ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R05釜下口新安装的气动阀，表面有白色痕迹，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 17:06:47 | 2026/3/11 7:04:23
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R21后方有两根断开的聚乙烯管路，沟通反馈两根聚乙烯管路未使用，车间端已增加盲板，需及时拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 二车间拆除后直接割断 | 设备设施原因 | 已拆除完毕 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 16:50:16 | 2026/3/11 2:16:46
2026/3/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员通风橱不使用后未下拉至最低 | 人的原因 | 通风橱不用后应拉至最低 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:48:44 | 2026/3/12 9:47:07
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 盛有液体的玻璃瓶设置的二级防护无防泄露功能 正确做法：盛有液体的玻璃瓶二级防护需具备防泄露功能 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验人员意识薄弱，231实验室人员李安安、刘柯彤，在229实验室使用纯化仪进行实验，转移装有液体的玻璃瓶时，未使用正确有效的二级防护 | 人的原因 | 告知相关实验人员进行整改，并通知其项目负责人，在其实验室内强调该问题 | 本实验室内晨会着重强调该类问题，禁止使用镂空容器储存或转移玻璃瓶试剂，其他实验室人员进入本实验室如有违反，及时提醒并制止 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:47:07 | 2026/3/10 10:43:13
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 425实验室 | 操作台面上放置的盛有液体的容量瓶敞口未密封 正确做法：盛有液体物料/化学品/样品等的容器须密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 人员未及时将容量瓶封口盖盖 | 人的原因 | 及时收起来了 | 组会强调 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:44:11 | 2026/3/10 10:42:36
2026/3/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 组内通报，加强巡视 | 组内通报，加强巡视 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:40:02 | 2026/3/10 10:40:23
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 225实验室 | 研发人员在进行-80度冰箱的拿取操作时仅穿戴一次性丁腈手套，未佩戴防冻伤手套 正确做法：涉及低温操作时须佩戴防冻伤手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 人员安全意识不到位 | 人的原因 | 晨会强调 | 加强5S管理 | 无 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:36:42 | 2026/3/12 9:45:52
2026/3/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 研发人员在进行调节pH操作时未在引风罩下进行 正确做法：酸碱物料操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 个人没有注意 | 人的原因 | 调pH在通风橱或引风罩下进行 | 当事人告知，晨会强调，操作时提醒，巡查时发现 | 不涉及 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:33:14 | 2026/3/12 9:43:28
2026/3/9 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世使用的焊接搭铁线被现场材料压住，已现场要求悬挂整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电现场动态管理不到位 | 人的原因 | 加强施工期间临时用电检查 | 加强施工期间临时用电检查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/9 16:32:11 | 2026/3/11 13:03:44
2026/3/9 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世使用的氩气瓶气源管无卡箍，已现场整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 气源管卡箍脱落 | 人的原因 | 增加卡箍 | 增加卡箍 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/9 16:32:11 | 2026/3/11 13:04:19
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 1-1-08 | 地面残留白色固体物料 正确做法：物料残留及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 物料洒落没有及时发现及清理 | 人的原因 | 及时清理洒落物料 | 当事人告知，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/9 16:30:08 | 2026/3/12 9:47:50
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现12号楼外墙有三个配电箱才有顶部进线的方式，且箱门缺少跨接 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 工程改造设计时存在缺陷 | 方法原因 | 直接回复 设备部韩成龙已经和集团EHS王辉沟通，上进线并不违反规范。不需要单独整改，至于进水风险，正在和集团讨论具体执行方案后执行 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 16:25:51 | 2026/3/13 10:53:53
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现11号楼外墙上的照明开关、风机开关仍采用上进线方式 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 工程改造设计问题 | 方法原因 | 直接回复 设备部韩成龙已经和集团EHS王辉沟通，上进线并不违反规范。不需要单独整改，至于进水风险，正在和集团讨论具体执行方案后执行 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 16:25:51 | 2026/3/13 10:54:13
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房防爆叉车上挂着身份识别卡，此类叉车权限物品需随身携带 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 目前该叉车负责人为王福军使用，由于室内和室外叉车更换使用，未将识别卡携带 | 人的原因 | 已对王福军培训和告知，该防爆叉车需随身携带 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 16:25:51 | 2026/3/13 10:54:30
2026/3/9 | 专业性排查 |  | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现焚烧炉废液罐区东侧外墙上的配电箱箱门缺少跨接 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 配电箱箱门缺少跨接 | 设备设施原因 | 沟通电工整改 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 16:25:51 | 2026/3/13 10:54:46
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 实验室日常检查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室废液柜内放有乙醇溶剂桶，使用完未及时放回溶剂柜，桌面上有明显物料痕迹未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 去拿要洗的瓶子，暂时离开废液柜通风橱 | 人的原因 | 使用完立即将溶剂归还 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 15:21:23 | 2026/3/11 14:14:20
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1903-袁佳敏 | 516 | 墙面氧气探头被货架遮挡且液体试剂无防泄漏措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/9 14:51:02 | 2026/3/9 14:51:02
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1903-袁佳敏 | 516 | 气管未固定排布，容易发生人员绊倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 用胶带固定气管 | 用胶带固定气管 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/9 14:49:10 | 2026/3/20 10:22:51
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1903-袁佳敏 | 519 | 部门级安全检查表缺失两周记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0112-张高珂 | ASH0112-张高珂 |  | 未及时填写 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 14:47:17 | 2026/3/11 10:58:33
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1903-袁佳敏 | 513 | 氧含量探头未做年度计量，无合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 前面联系工程师，时间不方便，延误了 | 人的原因 | 计量 | 联系工程师计量 | 不清楚 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/9 13:34:14 | 2026/3/11 13:12:40
2026/3/6 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-207 | 实验室人员在清洗玻璃仪器时，未佩戴工业级丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS7793-王庭辉 | 否 | 实验人员穆鑫涮洗量筒时未佩戴工业级丁腈手套 | 人的原因 | 清洗时佩戴工业级丁腈手套 | 人员强调清洗时佩戴工业级丁腈手套 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS7793-王庭辉 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 10:55:31 | 2026/3/9 17:17:07
2026/3/6 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 5-303 | 通风橱无人使用未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 人员因素，离开未及时拉下 | 人的原因 | 将通风橱拉下 | 对实验室培训，后续再次发现将进行奖惩 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 10:52:15 | 2026/3/18 9:17:38
2026/3/6 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 1-305 | 通风橱无人使用未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9082-严鸿飞 | ALS9082-严鸿飞 | 否 | 人员临时离开通风橱，未及时拉下挡风玻璃 | 人的原因 | 及时拉下通风橱 | 晨会强调 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/3/9 10:50:33 | 2026/3/18 9:17:45
2026/3/6 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼 | 4号楼202旁、西北楼梯口消火栓未月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 未按时检查 | 人的原因 | 已按时检查 | 已形成检查记录并按时检查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 10:45:17 | 2026/3/12 16:37:50
2026/3/6 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 2号楼消防控制室 | 剧毒品监控D33、38黑屏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 更换设备 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/3/9 10:43:11 | 2026/5/15 10:37:13
2026/3/5 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-201 | 实验室人员在实验室内操作过程中袖口未完全包住手腕处皮肤，并将物料拿起在通风橱外操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS5606-郭满 | 否 | 实验室人员风险意识淡薄 | 人的原因 | 注意劳动保护，不要有裸漏皮肤在外 | 多培训，过敏危害，事故，提高人员意识 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS5606-郭满 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 10:37:42 | 2026/3/9 17:17:37
2026/3/5 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS4871-高静 | 否 | 图片模糊且不确定此巡查项具体什么时候。3/5 9号通风橱使用人：赵金宇 赵金宇面谈：因通风橱台面较高且通风橱深度大，因个人身高原因：架装置，取样，加料等操作必须将通风橱拉高才能操作，否则无法执行 | 设备设施原因 | N/A | 操作过程中尽量拉低通风橱，若需要将头探入需要带面屏 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 10:35:19 | 2026/3/9 17:17:58
2026/3/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 酸柜内乙酰氯包装袋腐蚀严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理，及时更换 | 及时清理，及时更换 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:46:11 | 2026/3/9 9:46:11
2026/3/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室 13号通风橱过夜反应装置旁有白色粉末需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理，及时更换 | 及时清理，及时更换 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:46:11 | 2026/3/9 9:46:11
2026/3/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 09:46 监控核查，HP实验室201实验人员倾倒溶液时，通风橱未下拉至安全高度 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位，习惯性操作 | 人的原因 | 通风橱使用完毕需要及时下来至安全高度 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:46:11 | 2026/3/9 9:46:11
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | 20：30 真空泵房1-02外两个5L玻璃试剂空瓶放置在纸板桶上（潘傲然班组） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位 | 人的原因 | 放置在有护栏的平板车上/PP槽内 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:46:11 | 2026/3/9 9:46:11
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS1299-陈珍,ALS4809-赵苗苗,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS11927-张丽娜,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼101实验室制备区域 | 1.制备区域接收桶未放置在立式通风橱外，无法有效引排风，有暴露风险 2.制备区域相关化学品较多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验室人员遗忘 | 人的原因 | 组内提醒，加强检查 | 组内提醒，加强检查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/7/19 16:45:47
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS1299-陈珍,ALS4809-赵苗苗,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS11927-张丽娜,ALS11244-范晨妍,ALS14126-田坤 | 2号楼106冰箱间 | 冰箱存储物料仍过多，存在物料瓶无二级防护、堆叠放置（有渗漏风险） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验室人员遗忘 | 人的原因 | 组内提醒，加强检查 | 组内提醒，加强检查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/7/19 16:46:18
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：52，1号楼西侧空调机房外侧，门口安全警示标识褪色损坏，需要及时进行更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 长时间使用导致褪色老化 | 环境原因 | 重新制作张贴 | 定期开展专项检查，褪色物品及时更换。 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS14126-田坤 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/6/4 18:41:52
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 3号楼南侧 | 10：49，低温乙醇区域，氮封阀下侧仪表不亮，推测为仪表电池没电，需要进行更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电池没电未及时更换 | 设备设施原因 | 及时更换电池 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 气体站 | 10：46，1号楼气体暂存间，现场悬挂的便携式氢气检测器已到有效期（到期日期为假期范围），现场已沟通收回。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 到期未及时更换 | 人的原因 | 到期后及时送检 | 气体站春节无氢气存放，现场有固定式检测器，过期检测器节后送检 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 消防泵房 | 10：42，消防泵房墙壁上24v电源盘内部经热成像仪检测温度偏高，需要及时维修替换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 否 | 内部元件老化 | 设备设施原因 | 设备采买替换完成 | 定期检查，加强巡查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/5/9 13:26:42
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：39，污水站值班室门前，台阶瓷砖脱落，需要维护固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 设备老化脱落 | 环境原因 | 维修 | 加强检查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/6/3 23:18:51
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 污水站 | 10：37，污水站水箱间内有较多落叶，需要及时清理卫生。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门未关，风刮进区域 | 环境原因 | 即使清理落叶，及时关门 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：35，厂区集装箱区域南侧围墙处，新增低温集装箱温控箱的配电箱未上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 成品库 | ALS3021-王帅 | ALS3021-王帅 | 否 | 人员操作完未及时锁闭 | 人的原因 | 配电箱归属于电工管理，已经联系电工进行锁闭 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ACT1708-王苓 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：33，厂区集装箱区域南侧空地处，砂石未使用苫布覆盖处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 物业人员安全意识不到位 | 人的原因 | 苫盖 | 加强检查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/6/3 23:19:13
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：33，厂区集装箱区域，现场拆除的电源管线与临时棚顶彩板需要及时进行处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 成品库 | ALS3021-王帅 | ALS3021-王帅 | 否 | 更换集装箱需要拆除部分电源管线与临时棚顶彩板 | 人的原因 | 已恢复完成 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ACT1708-王苓 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：32，厂区西南角蒸汽管道标识褪色，需要重新补充张贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 室外风水日晒导致 | 环境原因 | 已经从新张贴新的标识 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：31，厂区西南角处放置有高低温一体机使用临时管路。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 冰机人员使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 使用完毕的管理需要及时清理， | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：30，厂区西南角空调机组管道下方接口未使用盲板密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 放水完未及时恢复 | 人的原因 | 使用完毕及时恢复 | 加强管理巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：28，厂区西侧大门处电箱锁扣破损故障，箱门无法关闭，需要及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 施工安装是损坏 | 设备设施原因 | 安装柜锁 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 厂区外围 | 10：27，厂区外围草坪有较多杂物，需要及时进行清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 物业人员安全意识不到位 | 人的原因 | 清理卫生 | 加强检查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/6/3 23:19:37
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 3号楼 | 16：54，3号楼二层100L退更间门禁电线管路缺少标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 新安装电线管路未及时贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 3号楼 | 16：52，3号楼二层100L物流通道处放置有200L塑料袋，需及时进行周转，保证物流通道通畅。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物流缓冲间未及时清理 | 人的原因 | 及时清理物流缓冲间 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 3号楼 | 16：24，3号楼1车间二层，门把手故障，无法恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 更换门锁 | 人员强调加强巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 2号楼 | 13：41，HP车间107，物流通道闭门器闭合不严，需要检修闭门器。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门禁和互锁冲突 | 设备设施原因 | 维修完成 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/6/4 18:23:03
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ALS2829-张鑫,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS5740-薛健,ACT2673-魏茂龙 | 2号楼 | 13：41，HP车间107，刚性隔离器连续性塑料袋缺少抱箍，现场正在进行项目准备，已沟通生产人员进行同步准备。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位 | 人的原因 | 连续性塑料袋需要使用抱箍固定 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼停用GMP车间 | 15：58，GMP物料暂存区，现场小包装物料桶叠放在圆盘车上，应及时转移至托盘上暂存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用圆盘车物料转移后未及时放在托盘上 | 人的原因 | 现场已规整完毕 | 已在部门群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 危废间 | 12：35，固废间门前待报废沾染物托盘，一75乙醇空桶报废未加盖密封。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空桶盖子丢失人员意识淡薄 | 人的原因 | 已密封报废 | 已在部门群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 厂区干道及外围 | 11：54，南侧尾气塔软布袋破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 风化破损 | 环境原因 | 更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3693-李进旺 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室的盐柜内硅藻土瓶身上有溶剂痕迹需要清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完未及时处理 | 人的原因 | 使用后及时清理 | 使用后及时清理 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 7号通风橱 冻干机插座盖损坏 建议维修 ，电工已修理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 日常损耗 | 人的原因 | 加强日常检查 | 加强日常检查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室 刚性隔离器内有白色粉末未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 擦拭后干了出现印子 | 人的原因 | 注意多擦几遍 | 注意多擦几遍 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201-03通风橱内废液桶盖子没盖，已现场盖上 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕未及时密封 | 人的原因 | 即使密封 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼1车间二层 | 15：06，3号楼1车间二层风淋间闭门器脱落，需要维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺丝松动闭门器脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装 | 人员强调注意开关门力度，脱落即使安装 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3车间3车间一层 | 14：52，3车间3车间一层，自来水管路安装有小白盖。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 缺少盲板 | 人的原因 | 及时安装盲板 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼3车间二层 | 14：55，3号楼3车间二层，门旁边真空管路缺少手柄，且使用小白盖密封，应替换为盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 阀门损坏，手柄脱落 | 设备设施原因 | 已更换 | 人员强调设备设施损坏了即使更换 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼真空泵房 | 23：04，巡查3号楼真空泵房，泵房内溶剂气味较大，已反馈当班班长进行检查，有一个烘料操作已开启深冷。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 后期排查未1号泵深冷罐有漏点 | 设备设施原因 | 缓冲罐拆除进行漏点补焊 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/27 11:17:59
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼真空泵房 | 23：03，1号楼真空泵房里侧两个聚丙罐子上安装法兰未加静电跨接，存在孤立导体，上方屋顶处管路一根缺少标识。高压氮气管路连接处三通管未增设标识。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 缺失静电跨接和管路标识 | 人的原因 | 已连接静电跨接，管路标签已粘贴 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP103车间 | 23：00，HP103车间物流通道，墙壁上硅油管路末端未加盲板，货架一层一25L铁桶物料未加静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 管路未使用，缺少盲板 | 人的原因 | 已增加盲板 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 污水站 | 22：56，巡查污水站区域，鼓风机间内放有备用的循环泵与隔离桩，备用物品需要进行整理，一般固废区旁外侧推车上放有一整理箱内放有异氰酸钠，应及时规整至室内暂存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 鼓风机间未及时清理归置 | 人的原因 | 鼓风机间已清理，物料已转移至废液间，即使报废 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼5车间 | 22：50，2号楼5车间冻干机辅机间，现场放置的人字梯已超下次检查日期。辅机间放有两个洗瓶瓶身缺少标签，现场调试电柜未锁闭，已协助卡好。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人字梯未及时检查并记录，洗瓶未及时粘贴标识， | 人的原因 | 人字梯已检查并记录，洗瓶已清理， | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP108车间 | 22：48，透过观察窗查看HP108车间，现场两个200L塑料桶桶接头未安装到位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到，人员习惯性 | 人的原因 | 使用合适的接头， | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼106物流通道 | 22：47，2号楼106物流通道内，门口放有较多塑料桶影响疏散通道，现场放置有匀浆罐搅拌轴处防护壳破损，需要进行更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物流缓冲间清理不及时，防护壳损坏未及时更换 | 人的原因 | 即使清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼102分析室 | 22：41，2号楼102分析室，仪器TJ2-HPLC-073上液相瓶盖子未密封到位。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 所缠封口膜有破裂 | 人的原因 | 已及时更正 | 已组内强调 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 | 22：27，1号楼QC实验室内现场部分负压称量罩遮挡显示屏面板，人员操作时不太好观察称量罩风机是否运行。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 实验室内部考虑面板显示时间与域时间有区别，进行遮挡，设备运行状态可通过风量计观看 | 物料原因 | 风量计可以明确看清称量罩是在工作状态且有风速 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 | 22：15，1号楼QC实验室空压机间，空压缓冲罐安全阀3月4日即将到下次校验日期，需要提前进行安排。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 已及时关注，并沟通换表 | 环境原因 | 到期日期内已更新安全阀 | 及时关注到期日期 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/2/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室非沾染物垃圾桶内存在一次性口罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验员未注意 | 人的原因 | 组内提醒，及时处理 | 组内提醒，及时处理 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/3/9 9:20:35 | 2026/3/9 9:20:35
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间四层02釜前一配电箱缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 接地线断裂 | 方法原因 | 已重新连接固定 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/12 17:47:06
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层27釜上一个阀门法兰有盲板未悬挂盲板标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板标识掉落 | 设备设施原因 | 增加盲板标识 | 增加盲板标识 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/12 17:47:22
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间2楼101-R25下口压滤罐陶罐过程中未连接尾气，已告知现场操作人员整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气脱落 | 方法原因 | 现场进行连接固定 | 班前会进行强调，尾气连接时进行固定 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/12 17:47:46
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间102-R11下口缺两块盲板，已告知现场操作人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 处理釜后未进行下口加盲板 | 人的原因 | 以添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/12 17:48:13
2026/3/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放03/08/2026，17:40一车间四层R12釜滴加高氯酸过程现场加料车上只看见氧化剂警示标识未见粘贴强腐蚀警示标识不符合安操要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签在现场，监控看不间 | 方法原因 | 标签问题检查 | 生产经理沟通，安装后检查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 17:49:09
2026/3/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/08/2026，17:52二车间四层R06釜操作人员近距离操作S-环氧氯丙烷未按安操要求穿戴防化服及正压呼吸器 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员对自己安全意识淡薄 | 人的原因 | 以对人员进行培训在强调 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 17:49:43
2026/3/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/08/2026，15:09二车间四层R02釜人员分装9一芴亚甲氧甲酰氯未按安操要求佩戴复合膜手套十丁腈手套只佩戴了丁腈手套分装 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以对人员进行强调要求完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 17:50:22
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R34釜上连接的聚乙烯管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 标签进行添加 | 管路标签进行检查，注意标签固定 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 17:51:24
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层4975项目R01釜的N,O-双三甲硅基乙酰氯安全操作规范中设备编号为R07釜撰写错误并且修改设定数值未签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员更新不及时导致 | 人的原因 | 以对安超的设备进行更改，并且把设定数值确认完毕 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 17:50:47
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R11蒸出管路阀门法兰处有物料痕迹、三车间四层4763碱液计量泵打料管路有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 车间定期进行打压 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 19:14:28
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R12爆破片未悬挂铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 名牌标识脱落 | 设备设施原因 | 进行重新粘贴 | 进行重新粘贴 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 19:14:37
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R07无专用check本挪用其他釜check本记录，需要下发 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | CK本未按照规范书写 | 设备设施原因 | 将CK放指定位置 | 车间进行打压 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 19:14:46
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三层101-R07-Tr01接收浓缩物料下口阀门至10立罐区转移管路法兰处缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接缺少 | 方法原因 | 静电进行添加 | 责任人进行谈话，强调安装管路法兰连接静电跨接 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 19:14:55
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层分布器间门口电线桥架上方有水滴落到桥架内下方使用200L桶承接，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 车间三楼热水主管路法兰口漏水 | 设备设施原因 | 以进行紧固处理 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 19:15:05
2026/3/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间一层103-Drc06人员撵料加料箱未连接尾气，告知整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 8:30:08 | 2026/3/10 19:15:12
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层空调送风间内置物架上放有一段未清洗的管路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路未清洗干净 | 方法原因 | 管路使用自来水不能冲洗干净，物料挂在管壁不溶。使用溶剂溶解后清洗干净。分区负责人张建伟价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，管路拆除后及时进行清洗，对于水溶性较差物料，沟通使用溶剂清洗，并确认清洗干净后放入管路架。分区负责人做好检查反馈。 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:06:06 | 2026/3/13 17:15:29
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 一车间一层101-Drc02双锥真空缓冲罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 缓冲罐放空后浮子未复位出现断层 | 设备设施原因 | 现场确认101-Drc02双锥真空缓冲罐已放空，使用强磁对液位浮子进行恢复完成 | 对车间人员进行强调，真空缓冲罐液位做好检查，出现液位计断层使用强磁做好检查复核，并对实际液位做好确认。 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:06:06 | 2026/3/13 17:15:41
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层902-R28釜记录桌上Cpr-136264-01-02-01操作7保温反应记录两个小时未记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场操作人员该时间段涉及投料操作，该记录未及时进行填写 | 人的原因 | 责任人曹禹进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩 | 谁操作，谁负责记录填写，记录执行注意及时性，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:06:06 | 2026/3/13 17:15:54
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间四层西北侧一配电柜连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电柜电源线挠性软管接头处老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 日常巡查期间发现挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:06:06 | 2026/3/13 17:07:54
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R06釜旁冷凝罐，翻板液位计有断层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 缓冲罐放空后部分浮子未复位 | 设备设施原因 | 班组人员使用强磁对磁翻板液位计进行复位，并确认无异常。 | 液位计出现卡顿或断层，及时使用强磁做好检查恢复，同时通过视镜确认实际液位。 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:06:06 | 2026/3/13 17:08:10
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 污水站 | 污水站北侧空桶区，有一桶内有残留液体，在桶口处渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 空桶桶盖未拧严 | 人的原因 | 已将未拧严的桶盖拧紧 | 检查现场其他空桶是否存在同类情况一并进行拧紧 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 8:06:06 | 2026/3/13 17:10:12
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号外围北侧打料区 | 9号楼外围北侧打料区应急柜内滤毒盒缺少滤毒棉、吸收棉剩余量较少建议补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排外围人员进行补充，并要求进行阶段性排查 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/12 11:34:03
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 5.6号库中间应急柜 | 5.6号库中间应急柜右侧门锈死钥匙无法打开需要维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 每月定期排查，此柜子 经确认无问题 | 方法原因 | 无需整改 | 无需整改 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/18 7:28:30
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼904-R01加料车手套被腐蚀，现场沟通当班副主任及时更换，避免物料渗漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套长期套用，设备未使用，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查，传达培训 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/13 7:24:13
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-CE01（未使用）离心机间，与离心机在线氧含量检测装置相连的氮气管线阀门连接处有氮气漏出，现场检查为螺栓松动，沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管路丝扣处松动 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸紧固 | 每月定期检查，对于易动位置进行固定 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/13 7:24:33
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼客梯内座机电话线防爆外皮破损，不符合防爆要求，现场沟通当班班长及时报修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 电线外皮破损 | 设备设施原因 | 已经使用绝缘胶带缠绕，并上报维修 | 巡查时对于电梯维保定时检查确认 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/13 7:24:51
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼泵房TJ3-1205-Vp13泵尾气管路温度较高，现场沟通唐久瑞班长，反馈为氮气流量过高导致设备过载致尾气管路温度升高；将采取降低氮气流量观察尾气管路温度，若效果微弱将切换泵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 氮气流量大，泵过载高，降温水一切正常 | 设备设施原因 | 设备运行无异常 | 设备运行无异常 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/17 9:04:36
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼4层2车间门口消防应急柜缺少钥匙，应急柜上锁状态，无法正常使用，现场沟通当班班长及时报修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 钥匙悬挂在应急柜侧面掉落后丢失未及时发现整改 | 人的原因 | 已更换锁具完成 | 排查其他应急柜无异常 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:27:13 | 2026/3/13 7:25:04
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：51 4号楼4-43间CMM-404-R46釜加料口有黄色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-43间CMM-404-R46釜加料口有黄色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/15 1:42:44
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：24 4号楼4-03间存放2-肟氰乙酸乙酯缺少危化品警示标识。正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4-03间存放2-肟氰乙酸乙酯缺少危化品警示标识。 | 人的原因 | 存放危化品后及时添加警示标识 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/25 18:45:32
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 16：43 4号楼3-06间TJ4S-403-GB02手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-06间TJ4S-403-GB02手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/15 1:42:56
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 12：27 4号楼4-41间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-41间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/15 1:43:10
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：48 12号楼四层4-17间取样瓶未贴签。正确做法:及时贴签，直观清楚瓶内溶剂。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加标签 | 人员培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/11 6:32:00
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09:40 12号楼4层南侧预留区中盛晟海施工人员焊接作业时未穿戴手套未佩戴防护面罩。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15021-庞同庆 |  | 人的原因 | 人的原因 | 佩戴防护面罩 | 人员培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/11 6:32:32
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：42 12号楼三层3-12间TJ4S-1212-R01反应釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲板 | 人员培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/11 6:32:48
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 14：14 11号楼公斤级1-17间蠕动泵打料时未盖住盖子。正确做法：为避免打料时出现喷溅情况，需要盖好盖子后进行打料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 项目人员在安装完管，没有及时放下盖子 | 人的原因 | 已经整改，重新培训上岗 | 做好培训 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/23 6:08:22
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-24吉林医药结束动火后电焊机未断电。正确做法：及时断电。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-24吉林医药结束动火后电焊机未断电。 | 人的原因 | 及时断电。 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:56:43
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-03使用蠕动泵打料未连接静电接地。正确做法：及时添加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4-03使用蠕动泵打料未连接静电接地。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:56:56
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-01溶剂桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-01溶剂桶未连接静电卡子。 | 人的原因 | 及时添加静电接地 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:57:10
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-06储罐液位显示器上限标识缺失。正确做法：及时添加上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-06储罐液位显示器上限标识缺失。 | 人的原因 | 及时添加上限标识 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:57:24
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3层3-11使用完化学品未及时密封。正确做法：及时密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3层3-11使用完化学品未及时密封。 | 人的原因 | 及时密封 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:56:10
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-52间 TJ4S-1213-R11管路末端法兰连接处缺少静电跨接 正确做法：及时添加静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 安装缺失 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:56:18
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号4-27间 TJ4S-1108-Sy02减压阀处压力表低于下限 正确做法：及时处理，确保在安全范围内。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:56:27
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-13间人员使用登高梯时未佩戴安全带 正确做法：使用安全梯超过2米时，应佩戴安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 沟通后确认不需要使用安全带 | 设备设施原因 | 沟通后确认不需要使用安全带 | 沟通后确认不需要使用安全带 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/9 7:01:10 | 2026/3/13 1:56:42
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间四层、五车间四层、一车间一层走廊药品箱清单中藿香正气水2026.03过期，查看药品为2026.03.13过期，需要及时更换； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 药品即将过期，库房没有货 | 物料原因 | 已采购，未到货，到期前更换 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:00:55 | 2026/3/11 2:21:54
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R15旁灭火器上方悬挂消火栓标识，应更换为灭火器标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识粘贴错误 | 人的原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:00:55 | 2026/3/10 1:03:37
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce05门口报警灯缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 新安装报警灯，未及时黏贴 | 设备设施原因 | 已制作，进行粘贴 | N/A | 14 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:00:55 | 2026/3/10 1:03:16
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Dt01间内灭火器没有标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已黏贴完毕 | N/A | 12 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:00:55 | 2026/3/10 1:02:46
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间Ce07接收罐上方悬挂灭火器绿签未检查更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未及时书写 | 人的原因 | 已重新书写完毕 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 7:00:55 | 2026/3/10 1:02:25
2026/3/9 | 专业性排查 | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | 安全基础管理安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH1427-单良,ADH2252-唐嘉健,ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R13加料车有一只手套破碎漏洞，车间及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:54:27 | 2026/3/11 7:04:35
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层应急柜吸收棉较少，车间需要及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 吸收棉缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:54:27 | 2026/3/10 3:36:27
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02下口视镜位置渗漏，已沟通车间人员进行紧固清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 视镜垫片损坏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:54:27 | 2026/3/10 3:36:48
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 722-R11，反应釜正在使用，人孔螺栓未完全紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此问题为22车间R11，已经告知刘主任进行检查整改 | 设备设施原因 | 现场已经检查处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:17:31 | 2026/3/10 5:53:30
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R18、R15搅拌漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中搅拌漏油 | 设备设施原因 | 现已联系保全处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:17:31 | 2026/3/10 5:53:41
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 20:47，721-R17釜返投主料，现场大量白色物料粉尘暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此物料较飘，投料不好控制 | 方法原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:17:31 | 2026/3/10 5:53:55
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R04旁暂存二氯甲烷，已涨桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 备料到现场就是这个状态，确认桶内物料无异常 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:17:31 | 2026/3/10 5:52:21
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 7号楼废液间放槽子，插底管与槽子不匹配 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员设备选型问题 | 人的原因 | 现场进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:17:31 | 2026/3/10 5:54:08
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R12加料车手套破损、618-R10加料车氮气过滤器方向装反 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:17:31 | 2026/3/10 5:52:33
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R04浓缩中，接收罐玻璃管液位计有气泡产生，应该是液位计两端连接处轻微漏气。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:00:44 | 2026/3/10 6:51:06
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间四层尾气间和物料电梯前室刷漆地面干了,灭火器需及时归位。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 刷漆临时挪动 | 方法原因 | 已恢复 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:00:44 | 2026/3/10 6:50:47
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R06旁计量泵进口阀门法兰处有液体滴漏，需紧固和清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:00:44 | 2026/3/10 6:50:23
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce01间固定氧含量探测器故障报警，现场更换探头还是报警，白天需 沟通消防控制室维修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氧含量故障 | 设备设施原因 | 已通知消防控制室检查 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/9 6:00:44 | 2026/3/12 7:08:33
2026/3/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce04离心机尾气视镜充满液体，现场沟通班长巩汉宇处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝导致 | 物料原因 | 已排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 |  |  | 2026/3/9 6:00:44 | 2026/3/10 6:50:05
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 416实验室 | 416实验室12通风橱台面存在明显物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 暂未找到责任人，已告知项目主管代剑飞注意5s管理 | 人的原因 | 擦拭 | 加强内部巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 5:52:59 | 2026/3/10 21:44:32
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617实验室19通风橱，有两个塑料离心管没有贴物料标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 离心管点板样品只用记号笔标记，用完后未贴签也没及时处理 | 人的原因 | 已处理掉 | 晨会传达，不用样品及时处理掉 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 5:52:59 | 2026/3/10 21:44:47
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735实验室21通风橱，离心管盒上的离心管没有贴物料标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 5ml 离心管 用记号笔将标记写在了侧面。 | 人的原因 | 立即整改 | 周会强调 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3104-倪国旺 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 5:52:59 | 2026/3/10 21:44:58
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼3-11 | "10：24 该操作人员打开手套箱门取料时旁边人员未佩戴全面罩靠近操作位置" | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 该操作人员打开手套箱门取料时旁边人员未佩戴全面罩靠近操作位置" | 人的原因 | 已教育该人员改正 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 0:48:00 | 2026/4/10 13:30:07
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 4号楼走廊 | 报警按钮的表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 报警按钮的表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 0:47:12 | 2026/4/10 13:30:22
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 西门 | 南通新华施工人员安全带无腰带，安全意识不足 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS5929-宋金柱 | ALS8671-张军 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/9 0:45:50 | 2026/3/9 0:45:50
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 4号楼 | 2-09物料中转间溶剂桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 人员疏忽，物料未避开灭火器 | 人的原因 | 物料已转移走 | 对车间人员进行培训禁止阻挡消防器材 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 0:44:03 | 2026/4/10 13:30:37
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 423实验室 | "14：44 无人员操作时通风橱未下拉至最低位" | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ACT2209-王海妮 | ALS2501-杜雪峰 | 否 | 分析员超声完成后，忘记将通风橱下拉 | 人的原因 | 已告知分析员进行整改 | 对分析员进行培训 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/9 0:42:45 | 2026/3/10 9:54:43
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 236实验室 | 过夜期间该设备无人使用未断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ABJ0057-张波 | ALS1278-袁安高 | 否 | 人员疏忽，下班前没有检查 | 人的原因 | 拔掉电源 | 继续强调，培训，增加巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/9 0:41:53 | 2026/5/8 18:36:11
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 4号楼 | 2-57器具中转间溶剂桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 人员疏忽物料未避开灭火器位置 | 人的原因 | 物料已转移走 | 对车间人员进行培训，禁止阻挡灭火器 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/9 0:40:08 | 2026/4/10 13:30:52
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13044-万富利 | 423实验室 | "11：59 无人员操作时通风橱未下拉至最低位" | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ACT2209-王海妮 | ALS2501-杜雪峰 |  | 分析员忘记把通风橱拉到最低，行为习惯问题。 | 人的原因 | 已对相关分析员进行培训 | 对分析员进行培训 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/9 0:38:39 | 2026/3/10 9:54:51
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 5-301 | 5-301实验室存放的化学品占据逃生通道，较为堵塞。（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 最近生产项目较多 需要的设备物料较多 造成堆积 且没有及时清理和整理 | 方法原因 | 清理好不用的设备 处理好不用的物料等 并完成整理 放在合适的位置 腾出逃生通道 | 定期巡查实验室 询问设备物料使用情况 每个项目使用完的设备及时清理 并传达实验室人员设备物料等不要占据逃生通道 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:46:38 | 2026/3/10 10:00:25
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 5-301 | 5-301通道上存放大量化学品，很多是25L塑料桶存放，风险较高（提醒50条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 最近生产项目较多 需要的设备物料较多 造成堆积 且没有及时清理和整理 | 方法原因 | 清理好不用的设备 处理好不用的物料等 并完成整理 放在合适的位置 | 定期巡查实验室 询问设备物料使用情况 每个项目使用完的设备及时清理 并传达实验室人员设备物料等不要占据逃生通道 所有物料和非化用品按需领用 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:45:09 | 2026/3/10 10:03:31
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 4号楼公共区域 | 4号楼1层到3层的消防栓都到了复检日期，上边显示的再检日期是02/21/2026。（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ALS11239-尚炳泽 | 否 | 未按时检查 | 人的原因 | 及时检查 | 已建立检查记录，并每月按时检查 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11239-尚炳泽 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/8 19:43:13 | 2026/3/11 18:40:45
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 4-305 | 4-305缺少灭火毯，且标识不对应，溢出桶标识的地方放着消防沙。（提醒46条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2629-刘林冲 | 否 | 标识属于原实验室，未及时进行更新。 | 人的原因 | 消防设备齐全，标识对应。 | 消防设备齐全，标识对应。 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:40:16 | 2026/3/9 19:27:52
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 2-211 | 2-211-02通风橱没有过夜反应，没有熄灯，已经帮助熄灯。（提醒34条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS12820-薛振军 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 下班前检查没有做到认真复核，同时由于通风橱灯光较暗导致没有熄灯 | 人的原因 | 重点巡查通风橱灯光照明问题，避免该问题再次发生 | 沟通电工解决灯光照明问题，提高亮度 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12820-薛振军 | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:37:55 | 2026/3/9 9:33:48
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 2-201 | 实验室有改造后的通风橱，过夜实验未放置在该通风橱中。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 改造后的通风橱，丁基锂暂存，暂不能投反应 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:35:48 | 2026/7/15 13:21:50
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 2-201 | 2-201-02，85~100℃过夜反应通风橱内有多瓶的体系，乙腈等易燃液体存放。（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 人员意识淡薄，体系是水和乙腈混合 | 人的原因 | 温度高的反应，不能有易燃体系 | 过夜高温反应下班前，橱子易燃溶剂撤掉 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:33:56 | 2026/7/15 13:22:08
2026/3/7 | 日常巡查 | 值班高管夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2303-贺西灿 | 消防控制室 | 监控视频的时间较北京时间有所差距，大部分的时间比北京时间快~3min，其中2-317，2-308，6号楼微型消防站和泵房比北京时间慢~3min。（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS1257-王红光 | ALS4708-李洪胜 | 否 | 监控平台时间没有与北京时间同步 | 设备设施原因 | 连接厂区时间服务器 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/3/8 19:31:03 | 2026/8/3 11:05:56
2026/3/7 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-201 | 00:30,实验室里存在二级过夜实验，值班确认无人签字（低风险44条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 去年执行的是，周末值班人员栏不需要签字，请帮忙确认下，今年值班确认栏是否需要签字，谢谢 | 人的原因 | 是否签字 | 及时签字 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS5606-郭满 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/8 19:27:56 | 2026/7/15 13:22:25
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房3 | 库房3南侧草坪雨水井“雨水”标识牌脱焊掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>库房三暂存区 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 |  | 标牌日久风华脱落 | 环境原因 | 标牌已重新固定 | N/A | N/A | 2026/3/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/8 18:29:49 | 2026/3/30 9:40:56
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2南侧溶剂库Ⅱ门口应急柜玻璃破碎防护塑料袋损坏导致柜内物品直接接触外部灰尘；南侧溶剂库Ⅰ门口灭火器缺少标识牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 应急柜和标识都因风大掉落/脱落 | 环境原因 | 已更换新的应急柜和标识 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/8 18:17:36 | 2026/3/16 10:25:16
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房6 | 库房6西侧敏性原料库门口推车式干粉灭火器罩严重损坏需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 灭火器罩年久风化 | 设备设施原因 | 更换新的灭火器罩 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/8 18:12:25 | 2026/3/16 10:24:59
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房6 | 库房6南侧配电室门口“禁止靠近”标识牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 标识牌受环境风力影响脱落 | 环境原因 | 已重新粘贴标牌 | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/8 18:10:24 | 2026/3/16 10:26:21
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R02釜使用乙酰氯操作规范，作业人未培训签字，且字迹潦草，不易辨识；301-R02釜使用乙酰氯操作规范，现场加料中，加料过程安全检查超2h未签字；Cpo127237-03-04-06项目使用尾气吸收罐未按照CK要求及PHA要求进行检测，已现场告知人员处理检测； | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未及时进行书写 | 人的原因 | 现场已及时进行书写，并对整体人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 16:10:17 | 2026/3/9 2:15:30
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-R01加料车缓冲仓物料残留未及时清理，且加料车仓门仅三个螺栓紧固，两个螺栓松动，一个螺栓脱落，未按照PHA及加料车CK要求执行；620-R04釜使用Cpo124326-05-03叔丁醇钾操作规范124、125页缺少复核人签字；125、126页反应过程中注意事项空白；123页涉及换班加料未体现；620-R04加料车投料毕，现场残留物料较多，叔丁醇钾为易燃固体，缓冲仓内残留物料已有部分有黑色印记，且现场未开启氮气保护，加料车材质为不锈钢加料车，以现场告知人员清理并开启氮气保护；620-R21为Cpo131605-04-01三废处理釜，现场已进行生产，未按照三废工艺要求悬挂氰化氢检测器，已沟通现场EHS及车间管理人员悬挂； | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员记录书写不规范；操作完成后加料设备清理不到位 | 人的原因 | 已重申记录书写、操作规范性 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 16:10:17 | 2026/3/8 19:13:14
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 经现场确认，722-R04人孔螺栓两个未紧固。未按照CK要求及PHA要求执行，以现场告知车间属地管理人员现场整改；722-R04加料车缓冲仓有物料未及时清理；722-R23使用123755物料，已现场确认29、30批次生产，对应批次未记录，以现场告知车间人员整改 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写，禁锢不完全 | 人的原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 16:10:17 | 2026/3/10 5:53:13
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M7 | 207-R04夹套完整性确认后需体现；检查207-R04，该反应釜投料三乙酰氧基硼氢化钠，淬灭阶段会产生氢气，IEPE计算数据管径为DN40，现场检查直排管路有一处变径，不满足管路最细处DN40； | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 当时改造未考虑到排气问题 | 方法原因 | 待设备空档期进行改造 | 车间巡查时发现问题即使整改 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 16:10:17 | 2026/3/10 23:28:42
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站机修间 | 可燃探头周围被阻挡。 正确做法：应急探头禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 及时清理 | 加强教育 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/8 15:00:12 | 2026/3/10 10:38:28
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼外围 | 风管法兰漏冷凝水溢出。 正确做法：定期检查，及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 管道膨胀节锈蚀，已报修，等待维修更换 | 设备设施原因 | 立即保修 | 定期巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/8 14:56:07 | 2026/3/9 13:32:21
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层走廊南侧溢出桶内吸收棉过少 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 吸收棉较少 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/12 17:48:29
2026/3/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层 102-R14打料前管路未进行打压试密 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:02:51
2026/3/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD04后取样箱有白色物料渗漏痕迹 一车间一层101-FD03后取样箱有黄色液体渗漏痕迹 一车间三层101-R24加料漏斗表面有白色物料残留 一车间四层101-R16加料车上表面蓝色物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理对应位置进行紧固 | 班组进行通报进行交接班重点关注漏斗加料车状态 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/9 8:23:09
2026/3/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R12下口白色物料暴露 二车间三层11釜下口101-F07压滤罐掏料口白色物料残留 二车间四层102-R08间内电子秤表面白色物料覆盖 二车间四层102-R05打料气动泵表面有白色液体渗漏痕迹 二车间四层102-R05加料车拆除后大阀门未密封白色物料暴露 二车间四102-R12加料漏斗旁有白色物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已安排进行处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:03:03
2026/3/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-TR014碱液吸收罐下口阀门有白色液体渗漏痕迹 三车间四层103-R01大阀门表面有白色物料残留 三车间二层101-F12压滤罐掏料口处有白色物料暴露 三车间二层103-Ce01小液封下表面有黄色液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢打压试密 | 车间进行排查试密 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:03:31
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R12加料漏斗手套破损 已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 已更换完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:03:43
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13加料漏斗手套破损 已告知崔健 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | .0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:03:57
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R08加料车手套缺少O型圈紧固 已告知崔健 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | o型圈不足 | 设备设施原因 | 增加o型圈 | 增加o型圈 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:04:12
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R18釜安装的加料车南侧视镜缺少螺栓，需要进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝缺少 | 设备设施原因 | 补加完毕 | 同类进行排查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/9 8:22:45
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R23釜OR（CPr124763-08-01-07）操作35（析晶）超温报警缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:01:23
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R08釜下口操作人员登高时踩在接收罐液位上，登高方式错误，已现场制止。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:01:36
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R01釜下口4436尾气水吸收储罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀压力不对 | 设备设施原因 | 进行整改 | 车间排查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:01:50
2026/3/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 03/07/2026 10:12 二车间一层清洗间清洗人员清理压滤罐时所佩戴的全面罩缺少滤棉，涉及粉尘操作全面罩需要增加滤棉使用。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:02:07
2026/3/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/07/2026 05:25 三车间三层操作人员放桶完毕后，插底管缺少固定装置，有液体滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少固定装置 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 8:41:05 | 2026/3/10 8:02:20
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶高压釜排空管路静电导出使用的静电扁铁与避雷网连接时采用对接方式，建议采用改用搭接方式双面焊接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 焊接形式不标准 | 设备设施原因 | 已联系机修进行改造待可以动火时进行改造 | 根据国标进行设计改造并验收 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0198-赵中阳 | 未完成整改 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/4/22 7:21:15
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼东侧集水井 | 7号楼东侧集水井静电扁铁上并联静电连接过多，建议每个接地点不应并联超过两个连接点 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 静电扁铁上接地点较少导致静电线连接过多 | 设备设施原因 | 增加扁铁上接电点 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/4/16 13:45:09
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼集水井、9号楼集水井 | 8号楼集水井、9号楼集水井围栏未上锁，建议人员离开后及时上锁，《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十二条规定：企业应对可能产生硫化化氢等有毒气体的有限空间实施物理隔离，包括上锁管理，防止未经授权人员进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 锁丢失 | 人的原因 | 立即换锁 | 人员取样巡查及时锁闭 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/4/16 13:45:22
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼集水井、9号楼集水井 | 9号楼东北侧楼梯间有多个一次性鞋套丢弃，5S较差，建议定期安排清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维保人员使用完毕未按照要求进行垃圾回收，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 传达培训 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/3/9 7:31:35
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层车间走廊放置的应急药品柜和劳保用品柜，仅张贴了检查人及日期，缺少放置物品详细目录，建议将放置物品详细目录张贴出来，方便日常检查核对。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签写的不详细 | 人的原因 | 已安排分管副主任进行调整 | 根据保准确认标签形式统一更换，每月定期检查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/3/10 21:45:14
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼二层一车间701-CE02接收罐下方弃用的静电接地线建议拆除，已与当班班长沟通，现已拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 停用设施未及时拆除 | 设备设施原因 | 已经安排人员进行去除 | 改造完成后及时验收拆除 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/3/13 21:43:46
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 702-R07反应釜下方氮气管线固定支撑脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 支架脱落 | 设备设施原因 | 固定螺栓脱落已要求维护人员重新安装紧固 | 5S人员定期进行检查，日常发现及时维修 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/3/13 21:43:33
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼807车间地面孔洞未封堵完全，已与当班班长沟通并整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 穿层管使用完毕盲板未按照要求及时恢复 | 人的原因 | 对于区域传层管盲板进行恢复 | 同类型问题整体自查整改，车间内部盲板封堵执行需要加强管理 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/3/13 21:43:10
2026/3/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 901-R12反应釜受限空间标识即将脱落，建议重新加固 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶不粘了，导致，已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:26:12 | 2026/3/13 21:42:55
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 三废车间 | 三废车间一安全带已过期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 未及时校验未使用的安全带 | 人的原因 | 已重新检查安全带并将标识填写完毕 | 检查车间使用的安全带是否存在检查标签过期情况一并进行重新检查和标签填写 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:10:24
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层200L桶磷酸溶液粘帖的物料标签缺少复核人。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作疏忽，将未进行复核的标签张贴在物料桶 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，标签已复核完毕 | 内部群对物料标签张贴要求进行重申，标签张贴前对信息进行确认，谁张贴谁负责 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:10:39
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库 | 甲库，3#库内一纸板桶遮挡消防沙箱。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1. 人员安全意识薄弱：5S负责人对消防设施保护的重要性认识不足，消防沙箱属于应急必备设施，严禁遮挡、占用，误将纸板桶临时堆放于消防沙箱旁，未考虑遮挡带来的安全隐患。 | 人的原因 | 立即清理遮挡物：当日内组织现场人员，将遮挡消防沙箱的纸板桶转移至库内指定物料堆放区域，确保消防沙箱开口完全裸露，无任何遮挡物，可快速开启取用消防沙。 | 1，规范现场物料管理：对甲库3#库进行区域划分，明确物料堆放区、消防设施区、通道区，张贴区域标识，要求所有物料必须堆放在指定区域，严禁占用、遮挡消防设施和消防通道。2，定期组织库内所有作业人员开展消防安全培训，重点讲解消防设施（消防沙箱、灭火器等）的保护要求、物料堆放规范、火灾应急处置流程，培训后进行考核，确保全员掌握相关知识。3，补充警示标识：在库内所有消防沙箱、灭火器等消防设施旁，统一张贴“禁止遮挡、禁止占用”警示标识，确保标识清晰、醒目，时刻提醒作业人员规范操作。 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:11:48
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间RTO区域，主风机西侧的小风机未连接外壳接电线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 风机维修完毕后外壳静电接地线未及时恢复 | 设备设施原因 | 已重新将外壳静电接地线恢复安装完毕 | 检查现场其他运转设备外壳静电接地线是否有缺失一并进行补充 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:12:05
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce08、101-Ce10离心机上的视孔灯未关闭，现场无人操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 人员进行设备状态检查，执行后遗忘 | 人的原因 | 现场进行关闭 | 涉及操作人员进行处罚，车间班前会强调执行要求，着重强调能源节约 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:12:37
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 四层东侧902-R08釜下口侧面的阀门内漏，阀门芯处有液体渗出，滴落到下方地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 08釜下口阀门内漏，少量体系渗出滴落地面 | 设备设施原因 | 操作分区责任人当日日检降为c档，现场处理完毕，下口已添加盲板进行二次防护 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间进行处理，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:13:04
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，R19釜下口盲板法兰处，一根螺栓选用过长，螺栓头部承面未与盲板贴合。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作位置不便，人员识别不到位，使用螺栓选型不规范 | 人的原因 | 进行更换完成， 使用进行确认完成 | 1，操作人员执行操作确认不到位，进行处罚警示 2，车间配套设备确认，满足使用需求 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/15 15:05:14
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四米平台 | 一车间四米平台记录桌上，Cpr138200-04-01-01记录，操作21烘料03/07/2026 超温报警核实人签字及日期处，无人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 物料吹扫中，未进行提问，导致人员未进行温度填写， | 人的原因 | 现场进行提醒后确认填写 | 1，执行强调，记录完整性及时性 2，涉及人员按照记录执行要求处罚警示 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:16:23
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库14#库 | 丙库14#库内，夜班项目人员备料氯化氢乙酸乙酯，该物料主导危险性为易燃性，不应存储于丙类库房。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 氯化氢乙酸乙酯溶液属于极易涨桶、窜料的物料，根据存放需求，需存放至2-8℃的环境内才能保持物料的稳定性及避免涨桶，目前FX2甲类库房无控温2-8℃的甲类库房，各甲类库房内温度均在10℃以上。为避免该物料储存出现问题，将其暂存至目前温度3-5℃左右的14号库房内 | 设备设施原因 | 联系项目人员尽快使用此物料，避免长期在库房内存放 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/8 8:10:38 | 2026/3/13 17:16:38
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 619实验室 | 619-02通风橱，洗瓶标签磨损无法辨识，需要重新粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查洗瓶的标签，使用一次性的纸质标签，长时间使用后标签老化导致无法辨识，项目组再使用洗瓶过程中没有及时的发现损坏进行更换 | 方法原因 | 更换新的更加耐用的标签材质 | 以此为典型案例培训实验室人员同时寻找更加耐用的材质或者张贴方式作为标签替代一次性标签 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 7:58:50 | 2026/3/10 7:57:09
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618实验室24通风橱，通风橱内循环水未使用，未关闭，已现场关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关操作人员使用后未关闭 | 人的原因 | 立即关闭 | 开会强调相关实验习惯养成问题，杜绝再发生 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/8 7:58:50 | 2026/3/14 8:14:35
2026/3/8 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 6号库玻璃试剂瓶未添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员未识别出隐患 | 人的原因 | 已增加二级防护 | 增加人员安全意识 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/8 7:08:32 | 2026/3/15 21:02:55
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-12tj4s-403-t17 300l搅拌罐b1类压力表位置签与点检时间不符合。正确做法:b1类签应为一年。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-12tj4s-403-t17 300l搅拌罐b1类压力表位置签与点检时间不符合。 | 人的原因 | b1类签应为一年。 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:57:38
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼四层4-17吉林医药角磨机砂轮破损需更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-17吉林医药角磨机砂轮破损需更换。 | 人的原因 | 正确做法：更换磨机砂轮 | 正确做法：更换磨机砂轮 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:57:49
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-26通风橱未及时下拉。正确做法：及时下拉通风橱。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 三层3-26通风橱未及时下拉。 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:58:05
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-45合成仪管路未分别装在塑料袋内密封。正确做法：及时分装，防止污染。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-45合成仪管路未分别装在塑料袋内密封。正确做法：及时分装，防止污染。 | 人的原因 | 正确做法：及时分装，防止污染。 | 正确做法：及时分装，防止污染。 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:58:17
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-39间TJ4S-1108-Sy11气动泵处压力表已低于下限 正确做法：及时处理， 控制压力在安全范围内 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 | 否 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:56:50
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号4-27配液间TJ4S-1108-Sy04氮气管路连接处缺少静电跨接 正确做法:及时添加静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:56:58
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-17吉林医药角磨机砂轮破损需更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-17吉林医药角磨机砂轮破损需更换。 | 人的原因 | 正确做法：更换磨机砂轮 | 正确做法：更换磨机砂轮 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:57:07
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-19吉林医药人员进行电焊时未佩戴防护手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄，存在侥幸心理 | 人的原因 | 立刻佩戴防护手套 | 监护人动态检查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/13 1:57:20
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 21：14 12号楼4-03钢平台上的引风罩用完未关闭。正确做法：引风罩用完需盘起并关闭，以免影响其他引风效果。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员遗忘 | 人的原因 | 关闭不使用的引风罩 | 人员培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/10 11:18:41
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 21：44 12号楼四层医药箱缺少物品清单。正确做法：及时添加物品清单。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 清单遗失 | 设备设施原因 | 增加清单 | 定期检查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/12 6:48:37
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：03 12号楼4-06间操作站后方呼吸空压表安装方向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员碰撞 | 设备设施原因 | 盘朝向外侧，方便使用人员查看。 | 同类排查 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/17 1:00:59
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 03/07/2025 5:15 12号楼4-17间沾染物垃圾袋长时间敞口放置。正确做法:沾染物垃圾袋需及时密封处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/10 11:18:16
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-66固体物料氯化钠放置在圆盘车上，正确做法：及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 2-66固体物料氯化钠放置在圆盘车上 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/31 20:08:56
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼四层 | 5号楼4-19呼吸空压表安装方向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 |  | 压力表与旋钮方向90°夹角，压力表方向合适后旋钮不方便操作 | 设备设施原因 | 重新调整旋钮和压力表方向 | 提前检查类似情况做好规划 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/31 20:09:15
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼四层 | 5号楼4-02电子秤未添加保护壳。正确做法：及时添加保护壳防止被腐蚀。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 |  | 设备准备不足 | 设备设施原因 | 已安装防护贴 | 设备准备前检查设备状态 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/8 6:39:22 | 2026/3/31 20:09:31
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层连续化209-T10氮气管路阀门16处开口卡子应更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 闭口卡子更换不及时 | 方法原因 | 已进行更换，同时排查同区域所有卡子 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:11:48 | 2026/3/8 23:23:35
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R10反应釜护罩缺少一根螺丝 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行维修恢复完毕 | 日常需查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:11:48 | 2026/3/8 23:24:07
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R10反应釜后方穿层管路需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备改造后没有及时封堵 | 方法原因 | 以进行封堵 | 使用完毕及时封堵 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:11:48 | 2026/3/8 23:24:33
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD02配重桶上方及周围有黄色液体需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 三层反应釜上排空碰撞开水滴落到二层没有清理干净 | 环境原因 | 以进行清理 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:11:48 | 2026/3/8 23:25:37
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R14下口转移管路没有固定支架、转移管路使用绷带绑在上方管路上、已同步群内告知车间主任安排整改 722-R09下口大阀门锁挂在上面、未锁死、已现场沟通车间班长刘天举确认处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 清洗反应釜人员断口，固定方式选择不正确，人员锁未及时上锁，要求执行不到位 | 方法原因 | 现已对人员重新要求，并且进行培训 | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:01:08 | 2026/3/10 18:59:50
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间记录发现 班组安全活动二月份还没完成 班组交接班记录昨天和今天都有没签字，大片空白情况 属地隐患排查本周班组记录空白 还请车间安排及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已强调记录及时性要求 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:01:08 | 2026/3/8 19:13:28
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查722-R05釜的电子秤静电跨接线、穿层口处破损、已沟通现场陈天刚安排修复并做好线路防护 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备使用导致损坏 | 设备设施原因 | 现场已经沟通电工维修处理 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:01:08 | 2026/3/8 19:13:57
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 21车间废液间放槽子、桶口敞开、尾气罩子、尾气管路未连接、现场周边有气味、已现场沟通班长马勇石安排处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场操作不规范 | 人的原因 | 现场进行纠正 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/8 6:01:08 | 2026/3/8 19:14:14
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层物流通道门边防爆驱鼠器掉落无固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 驱鼠器缺少固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 1:22:27 | 2026/3/9 6:52:46
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层12釜接收罐液位计下端法兰有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 法兰有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行现场清理处理完成 | 车间整体同步排查及时进行处理 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 1:22:27 | 2026/3/9 6:52:59
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层517-R06间地面污染，还请及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料泵损坏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 1:22:27 | 2026/3/9 6:53:14
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层08釜下口管路支架悬空状态地面刷漆后未及时恢复，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 支架未及时恢复 | 设备设施原因 | 进行支架固定完成 | 车间整体同步排查及时处理 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 1:22:27 | 2026/3/9 6:53:27
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层08釜加料车手套损坏，沟通车间人员进行更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 手套损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 1:22:27 | 2026/3/9 6:53:43
2026/3/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间地面有大白料痕迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵房水管损坏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/8 1:22:27 | 2026/3/9 6:54:00
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 2：40，13橱机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员忘记在搅拌头缠胶带 | 人的原因 | 搅拌头缠上胶带 | 组内通报，提醒全体人员注意养成搭实验时就缠上胶带的习惯，并在下班前进行检查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8206-张炜 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/7 19:38:21 | 2026/3/9 10:33:23
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-305 | 2：20，04橱机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人：赵金宇。反应负责人和复核人都知道过夜实验机搅要缠胶带，但疏忽未注意 | 人的原因 | N/A | 晨会/例会强调，确认要过夜的实验在架设反应的时候就把胶带缠上 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 19:36:55 | 2026/3/10 11:36:58
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-308 | 22：13，05橱高低温循环机数显损坏（提醒79条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>CT1 | ALS13151-沙杰 | ALS2212-刘照强 | 否 | 使用中的高低温循环机，显示屏中有两个位置的信息显示不全 | 设备设施原因 | 暂停高低温循环机使用，报修 | 在实验室内宣贯，使用高低温循环机前要检查数显屏是否显示正常 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/7 19:35:09 | 2026/3/9 10:33:55
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-102 | 21：00，03橱过夜实验流程处于“已完成”状态，联系实验申请人后，电工进行断电处理（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人为原因误点-已完成 | 人的原因 | 增加培训 | 下班前提醒检查过夜流程 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11387-孙士彬 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 19:33:30 | 2026/4/8 16:09:21
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 生产设备部 | 巡查至氢化车间动力站二层柴油发电机区域，查看柴发记录，02/14/2026和02/28/2026两次的运行记录缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 复核遗漏此区域 | 人的原因 | 对当事人进行约谈和处罚 | 加强人员培训 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 15:36:49 | 2026/3/8 8:43:29
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 9号楼解析设备 | 解析液管路上Y型过滤器滴水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 螺丝松动 | 人的原因 | 已紧固 | 已紧固 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/3/9 9:35:56
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 9号楼解析设备 | 干燥管路加热器，后改的一条蒸汽管无保温 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 待9号楼车间保温组恢复保温 | 人的原因 | 待恢复保温 | 待恢复保温 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/5/13 17:22:55
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 9号楼解析设备 | 干燥加热器新改造的蒸汽管路无保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 待车间保温组恢复保温 | 人的原因 | 待车间保温组恢复保温 | 待车间保温组恢复保温 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/5/4 16:19:04
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 12号楼解析设备 | 部分大管路法兰连接处因震动导致螺栓松动，有滴水现象，尝试紧固和打胶处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 大管路法兰连接处因震动导致螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | 定期紧固螺丝 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/3/10 16:19:52
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 12号楼解析设备 | 检查所有机械表红线，有缺失的 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 红线褪色 | 环境原因 | 更换红线 | 定期更换指示红线 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/3/10 16:21:04
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 8号楼解析设备出口在线 | 站房里有一盏灯不亮、维保单无企业人员没有签字、墙上无无维保单位信息及制度 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 1、灯已报修； 2、维保记录签字已强调培训； 3、标牌定制中，待到货； | 人的原因 | 1、灯已报修； 2、维保记录签字已强调培训； 3、标牌定制中，待到货； | 1、灯已报修； 2、维保记录签字已强调培训； 3、标牌定制中，待到货； | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/5/13 17:23:17
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 8号楼解析设备进口在线 | 买一个车间一层洗手池旁边可折叠的小桌板，放咱们记录和鼠标键盘；所有环保类东西均放置到黄色围栏内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 物品维保单位正在采购中 | 环境原因 | 物品维保单位正在采购中 | 物品维保单位正在采购中 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/7/29 10:45:06
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 8、9号楼解析设备 | 前端风机后压力表、分层槽1和2、轻组分槽红线标识，实际显示数值在红线外，同步排查所有压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 机械表出现憋压 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 更换压力表 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/4/7 8:36:50
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 8号楼解析设备 | 干燥管路空冷器保温缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 之前维修拆除，待车间保温组恢复保温 | 设备设施原因 | 之前维修拆除，待车间保温组恢复保温 | 之前维修拆除，待车间保温组恢复保温 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/6/2 9:44:36
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 8、9号楼解析设备 | 应急柜、工具柜无管理，东西缺失、随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员5S意识不到位 | 人的原因 | 及时清理，保持整洁 | 及时清理，保持整洁 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/4/7 8:37:07
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 8、9号楼解析设备 | 8号楼东侧、9号楼南侧各有两个污水管接入下水道，维修保证水流通畅 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 目前查看只有8号楼其中1个有堵塞，待天气暖和后进行维修更换 | 环境原因 | 待天气暖和后进行维修更换 | 待天气暖和后进行维修更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/4/7 8:37:24
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 9号楼解析设备 | 前端过滤器箱压力表和干燥预处理器压力表进水、失效 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 需要定期更换维护 | 人的原因 | 更换新仪表 | 更换新仪表 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/3/7 13:47:53 | 2026/4/7 8:37:40
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 研发实验室 | 实验室小反应釜的搅拌头接线处的裸漏线头过长存在断路打火风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 接线的时候，电线裸露未用黑色胶带密封 | 人的原因 | 已维修完毕 | N/A | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/7 10:19:44 | 2026/3/16 10:27:08
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间三层西侧走廊溢出桶内没有吸收棉 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 吸收棉使用后未及时补充 | 方法原因 | 已补充 | 车间内部重新要求 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:23:33
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间三层R22釜上口管路连接流体过滤器缺少压力表和静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 设备安装不规范 | 人的原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:23:43
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间R24釜下口连接的软管末端球阀缺少盲板，已告知车间人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时安装 | 设备设施原因 | 已安装盲板 | 已安装盲板 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:26:01
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 一车间三层R18釜下口离心后管路阀门未及时关闭，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员关闭阀门不及时 | 人的原因 | 对人员进行培训人走阀关 | 对车间重申制度要求 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/12 17:48:55
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间三层R03釜下口旁通缺少盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜清洗中，未增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/12 17:49:13
2026/3/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/06/2026 20：29二车间Fd01间内辅助人员未佩戴齐全劳动防护安装带有物料的卸料头 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查班长进行的辅助操作。 | 人的原因 | 以对班长就行批评，并且告知他应与操作人劳保一致 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/8 11:17:59
2026/3/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放03/06/2026 21：29二车间四层R06旁200L桶投料前未检测静电阻值 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作有待提升操作流程 | 人的原因 | 对人员进行在培训 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/8 11:18:10
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间一层南侧消防沙缺少消防锹 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 录错车间了，三车间问题 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/12 17:49:50
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间一层FD02接收罐转移泵出口聚乙烯转移管路缺少管路走向和打压试密标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签未及时悬挂 | 设备设施原因 | 一悬挂标识 | 及时悬挂 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/8 17:37:08
2026/3/6 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 巡查发现一车间四层0012连续化主原料储罐氮气保护未开启，已沟通现场确认整改，120012连续化101-R41溢出罐氮气保护未开启罐内有残留物料，已沟通现场确认整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气保护未及时开启 | 设备设施原因 | 已全部开启 | 定期巡查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:20:01
2026/3/6 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 巡查发现二车间三层102-R25现场滴加硫酸二甲酯，检查安操沟通属地反馈未找到安全操作规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员把安操进行收集整理 | 人的原因 | 在车间四楼 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:20:13
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 巡查发现二车间102-FD02-Tr01至二车间四层3000L罐压滤母液暂存未开启氮气保护，已沟通现场确认整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查人员开启一点，不大怕开太大尾气吸收不过来并且尾气全是虚连 | 人的原因 | 以对开度进行调节 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:20:25
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 巡查发现103-R04安全操作规范4436-07-04-82人员钢瓶打压试密未书写开始及结束时间，无复核人签字，4436-07-04-83钢瓶试密未书写开始及结束时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员记录书写不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/10 19:15:20
2026/3/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现03/06/2026 23：12，三车间二层103-Drc01人员踩踏登高车护栏紧固螺栓 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:22:21
2026/3/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现03/07/2026 02:05一车间一层101-Fd02间内母液转移时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 车间进行重申，使用前检查管路试密标签方进行 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 8:17:44 | 2026/3/9 8:20:42
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 西门外 | 康森特施工单位自身带的手持电动工具未粘贴自检白签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ACT1954-张暴 | ALS4779-王永平 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 8:01:50 | 2026/3/7 8:01:50
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 4号楼3-31房间 | 3-31房间溶剂桶遮挡消防器材 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10175-赵鹏帅 |  | 溶剂桶遮挡消防器材 | 设备设施原因 | 挪走物品 | 消防设施禁止遮挡 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 7:58:50 | 2026/4/7 11:42:41
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 418实验室 | 人员未穿戴劳保用品进入实验室内逗留 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS7469-赵娜 | ALS14782-张健 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 7:49:47 | 2026/3/7 7:49:47
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 7号楼楼顶南侧排氢管路两处螺栓未紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 每季度定期打压完成后副主任进行复核 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/12 5:57:43
2026/3/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 监控回放巡查，14:43四层二车间危化品滴加操作，未选用合适胶塞，滴加过程中胶塞未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 滴加时胶塞振动移位 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，组内强调安装时注意动态变化 | 班长副主任巡查监管，操作复核时 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/12 5:58:00
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 7号楼4层至楼顶北侧楼梯间瓷砖脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 瓷砖粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已联系物业进行重新张贴 | 非洁净区每周人员清理时进行复核确认 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/12 5:58:16
2026/3/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 监控回放巡查发现19:18分7号楼702-Ce01离心机有溶液流出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 尾气管连接卡子处滴漏 | 设备设施原因 | 已要求人员对滴漏位置重新紧固 | 定期更换连接处垫片，使用时及时注意环境变化，有异常及时上报反馈 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/15 5:59:10
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼702-R03反应釜氮气管线上调节阀持续漏氮气，现场沟通当班副主任反馈为调节阀损坏，现场已关闭阀门。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 调节阀损坏 | 设备设施原因 | 已联系仪表进行更换，试密无异常 | 使用时现场确认有无漏气情况，发现及时解决 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/13 7:25:48
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼802-R12反应釜（未使用）视镜法兰静电跨接缺少破漆垫片，现场沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 调查怀疑为现场清理更换螺栓后未安装人员规程执行不到位 | 人的原因 | 对于现场破漆垫片进行安装完成 | 跟各班长要求对于破漆垫片及静电跨接安装标准在班前会进行滚动强调，车间内部组织自查 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/13 7:25:29
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼1层真空泵房800-P03泵氮气压力表表盘保护罩缺失，现场沟通当班班长及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场调查怀疑压力表防护罩安装不牢固误碰等情况掉落丢失 | 设备设施原因 | 更换新的压力表对于防护罩检查牢固程度 | 其他真空泵同类型问题排查无异常 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/13 7:26:25
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3层2车间902-R08反应釜上方设备安装口未进行封堵，现场沟通当班副主任及时整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 安装管路后人员未及时恢复，已对人员进行传达并要求恢复 | 人的原因 | 已恢复 | 传达培训 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/9 1:27:13
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼朴志班组 | 巡查发现12号楼4-11房间操作人员使用的正压呼吸器面罩多处被腐蚀，有交叉沾染风险，现场沟通当班班长及时更换，停止使用被沾染面罩。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 破坏液腐蚀，已进行更换 | 设备设施原因 | 已进行更换面罩 | 整体排查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:49:02 | 2026/3/13 7:27:12
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 423实验室 | 无人员操作时通风橱未下拉至最低位 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ACT2209-王海妮 | ALS2501-杜雪峰 | 否 | 分析员习惯问题，忘记将通风橱下拉 | 人的原因 | 现场整改 | 对分析员进行培训 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 7:47:04 | 2026/3/10 9:55:19
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 6号楼 | 手动火灾报警按钮安装在门上方的墙面上，其底边距地高度明显高于规范要求的1.3m～1.5m，不便于人员操作。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT1954-张暴 | ALS4977-杨飞飞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 7:44:14 | 2026/3/7 7:44:14
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10350-刘鹏飞 | 1号楼3层 | 21：27分，315实验室门前处，有可燃杂物木箱板堆放占用消防应急疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS13275-朱新义 | ALS13276-王贺 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 7:37:38 | 2026/3/7 7:37:38
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 4号楼4-22 | 4-22合成间物品遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10165-王永乐 |  | 物品遮挡灭火器 | 设备设施原因 | 挪走物品 | 消防设施禁止遮挡 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:34:05 | 2026/4/10 13:31:08
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层溶剂输送间STF-T03管路末端盲板有一个螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 现场确认，末端位置阀门关闭正常，螺栓位置隐蔽，人员执行未进行确认，操作遗漏 | 人的原因 | 现场进行紧固完成，同区域进行确认完成 | 1，执行强调，避免安装后，出现二次渗漏 2，区域负责人员进行积分处罚警示，车间传达，明确区域检查人员点位确认 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/13 17:16:54
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R13釜套管温度计弯折角度 过大。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该套管温度计已检验合格，满足正常使用要求。强力处理易造成温度计损坏，维持该状态使用中 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/13 17:17:07
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层902-R25釜上口投料计量泵压力变送器，接线软管破裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 计量泵压力变送器挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 当班期间发现操作区域内挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/13 17:17:33
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 60立罐区 | 60立罐区北侧泵房，照明灯不亮。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 进行维修 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/8 16:04:19
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2，.3区有一桶缩出乙醇桶上原正庚烷标签未清除。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 车间操作人员放料后粘贴标签时未及时将原桶标识进行清理。 | 人的原因 | 现场已将此标识进行清理，同时检查其他包装桶上无此类问题。 | 每次入库物料由叉车司机进行标签检查，有不合格的不予接收。 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/22 16:09:39
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R21釜压力变送器，接线软管破裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 21釜压力变送器电源软连老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换软连完毕 | 当班期间发现操作区域内挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/13 17:17:44
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间工艺水储罐前工艺水管路，排净阀处滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 排净阀结冰解冻后渗漏 | 环境原因 | 已将该位置结冰处解冻并将积水排空 | 检查其他排净阀门是否有冰一并进行处理 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:30:26 | 2026/3/13 17:17:59
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 238实验室 | 21：18分 08通风橱内，反应停止后未及时拔除插头断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13275-朱新义 | ALS6801-杨廷全 |  | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 及时进行了断电 | 实验室晨会针对用电安全以及设备使用完毕及时断电的要求再次进行了强调 | 无 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/7 7:22:23 | 2026/4/24 15:38:10
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-FD02至721-E01管路法兰有物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 四氟垫变形导致法兰有物料 | 设备设施原因 | 已完成更换垫片 | N/A | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:53 | 2026/3/8 5:57:19
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721三层应急柜巡检记录到期未更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员检查遗漏 | 人的原因 | 已完成重新检查 | N/A | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:53 | 2026/3/8 5:57:38
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R12加料车手套O型圈断裂，使用扎带绑扎 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | O型圈破损 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:53 | 2026/3/8 5:55:58
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R16接收罐氮气管路支路没有接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 接头缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:53 | 2026/3/8 5:56:19
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07下口电导率仪防爆挠性管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中防爆挠性软管脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:53 | 2026/3/8 5:58:02
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-Ce01现场CK发现，氧含量在线检测系统，采样电磁阀损坏，检测未过采样电磁阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检测未经过采样阀 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:53 | 2026/3/8 5:56:42
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-14通风橱，一玻璃瓶（内有物料）缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 人员配置完未进行贴签，为显色剂 | 人的原因 | 已贴标签 | 人员进行培训规范操作 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:16 | 2026/3/9 11:23:52
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-10通风橱，一样品瓶缺少标签（内有液体） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 标签掉落 | 人的原因 | 溶液为水，已处理 | 标签张贴要确认贴好 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:16 | 2026/3/9 11:24:05
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-02通风橱，100ml，室温反应，缺少温度计，现场已补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 周俊力对应通风橱内操作人员实验操作习惯不好 | 人的原因 | 立即补加温度计 | 对周俊力及相关责任进行实验室操作规程强调 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:16 | 2026/3/11 6:49:50
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515实验室烘箱，下班后遗漏断电，电话与申请人甄忠启沟通，断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM3203-孟卫华 |  | 使用人使用完忘记关闭 | 人的原因 | 关闭烘箱 | 在实验室强调及时关闭不使用的设备 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:16 | 2026/3/11 6:50:18
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 8号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查表 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803车间，氢化间磁起，白天施工结束后未断电，现场与刘云超主任沟通，断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 调查作业人及监护人已联系电工断电处理但因为白天电工相允涛工作比较忙未来得及断电，已交接夜班电工孙悦断电。 | 人的原因 | 已断电完成 | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 7:00:16 | 2026/3/9 11:24:28
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层301-E04旁，E02/E03放槽子管路阀门有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门处渗漏 | 设备设施原因 | 已重新禁锢处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:55:47 | 2026/3/9 2:16:12
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce08/Ce03间内固定式氧气检测器03/04/2026已到期需校验，需同步排查车间内其他仪表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员挂标识遗漏 | 人的原因 | 已重新悬挂完毕 | N/A | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:55:47 | 2026/3/9 2:16:32
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12釜加料车做CK发现加料车窗有螺栓松动，已现场要求紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 螺丝脱扣 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:55:47 | 2026/3/9 2:16:44
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R04做CK发现下口未锁，已现场沟通上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 面谈人员在检查到釜下口时下口由于管路处理缺少一块盲板，补充完盲板后检查阀门锁具未检查到位，人员已意识到错误 | 人的原因 | 对人员进行面谈教育 | 继续对公司要求 班前会进行宣贯 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:55:47 | 2026/3/9 2:17:03
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14/15车间氧含量检测器报警设置为19.5，需要更改为1 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 氧含量需调整 | 设备设施原因 | 整改中 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:35:55 | 2026/3/7 18:58:27
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R06在做ck时发现视孔灯故障不亮，需要进行排查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视孔灯故障 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/28 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:35:55 | 2026/3/28 7:04:03
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R16TCU安全阀不在现场，需要悬挂标签说明原因 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:35:55 | 2026/3/7 19:01:09
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-52呼吸空压缺少缺少密封盖。正确做法：及时补加，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 使用后未及时恢复 | 人的原因 | 补加防护盖 | 人员培训 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/31 20:09:47
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-66灭火器没有在指定位置。正确做法：及时归位。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 未启用房间未放置灭火器 | 环境原因 | 投用后增加灭火器 | 投用后增加灭火器 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/31 20:10:11
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-93间手套箱手套安装不规范/破损。正确做法：即时更换并正确安装。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 2-93间手套箱手套安装不规范/破损。 | 人的原因 | 即时更换并正确安装 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/31 20:10:42
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼二层 | 动力站一层电焊作业未佩戴好防护眼镜。已沟通现场处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 佩戴护目镜 | 人员培训 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/28 2:35:42
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-61间舜隆机电接电箱进出电缆无保护套 正确做法：及时添加保护套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS5929-宋金柱 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 线路增加防护 | 监护人员检查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/13 1:57:32
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号3-58间二层舜隆机电人员穿线时 没有佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS5929-宋金柱 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 佩戴护目镜 | 监护人检查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/13 1:57:40
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06 防爆显示器OS03接地线未连接设备，正确做法:及时连接，确保防爆性间能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 恢复接地线 | 定期检查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/13 1:57:48
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼9车间人员使用的一次性丁晴手套直接放入衣服口袋 正确做法：应放入密封袋密封处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 操作人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 整个班组培训 | 加强培训 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/13 1:57:56
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-45间CMM-404-GB03手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-45间CMM-404-GB03手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 人的原因 | 正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/11 6:43:32
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：34 4号楼4-16间CMM-404-F15压滤罐出料口有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间CMM-404-F15压滤罐出料口有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/11 6:43:52
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：40 4号楼4-03间存放DIC缺少危化品警示标识。正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-03间存放DIC缺少危化品警示标识。正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | 人的原因 | 正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | 正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/11 6:44:06
2026/3/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼一层 | 22：25 11号楼公斤级1-17间人员未穿内部防砸鞋。正确做法：进入公斤级需要更换内部防砸鞋。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员不按照公斤级规定，更换防砸鞋 | 人的原因 | 加强培训，上报处罚 | 持续培训 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/8 13:48:46
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：02 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy04-R01合成仪存在漏油的现象。正确做法:及时保修，避免漏油。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 报修紧固 | 同类排查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/23 6:08:46
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：26 11号楼四层九车间成品暂存罐A和B的底部物料管路静电跨接断裂。正确做法:重新连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 厂家提供的静电跨接，部分不结实，容易脱落 | 设备设施原因 | 已经更换 | 同类排查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/8 11:19:33
2026/3/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 11：00 12号楼3-35间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 下拉防护罩 | 人员培训 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/23 6:09:09
2026/3/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：39 12号楼4-17间人员投料时未穿防护服。正确做法：穿戴好对应劳保再进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 穿着防护服投料 | 人员培训 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/7 6:05:16 | 2026/3/23 6:12:33
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间楼顶灭火器检查合格绿签过期，未及时更新。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员检查不到位 | 方法原因 | 已检查更新完毕，同时排查所有合格签 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 5:57:16 | 2026/3/8 6:12:24
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间四层独立换热间门口独立换热操作柱缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 刷漆断裂连接恢复不及时 | 方法原因 | 已沟通电工连接完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 5:57:16 | 2026/3/8 6:12:37
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间防爆静电检测器后盖缺少紧固螺丝，使用胶布固定，防爆性缺失。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 更换电池时脱落丢失 | 方法原因 | 已进行补充 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 5:57:16 | 2026/3/8 6:12:49
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | B2活性炭 | 电伴热开关防爆控制箱静电接地线脱落，冻在冰里面了。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/7 5:57:16 | 2026/3/13 10:59:31
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 208-FT05-Tr04罐旁循环水管路有砂眼, | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 循环水管路为碳钢管路，常年使用壁厚不足 | 设备设施原因 | 已对漏点进行密封处理 | N/A | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/7 5:57:16 | 2026/3/10 23:29:41
2026/3/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce04下下口蝶阀和收料筒表面有白色物料，已沟通班长巩汉宇安排人清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后未清理干净 | 人的原因 | 现场已清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/7 5:57:16 | 2026/3/8 6:13:03
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS7073-张锟 | 2-306 | 15：30，刘敏军3月5号使用醋酸钯（高能化合物，皮肤致敏），三苯基膦（皮肤致敏），人员了解物料的危险性信息，但不清楚安全操作规程，应进行能力评估 （提醒） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7073-张锟 | ALS4360-王庆秀 |  | 未及时按照最新版操作规程进行人员能力评估确认，对新版操作规程使用情况不熟悉 | 人的原因 | 组内安全例会依次培训操作规程，使用EHS重点关注化学品应提前按照操作规程进行培训，并完成考核评估表 | 组内安全例会进行强调，项目主管负责把控使用的化学品，提前按照操作规程要求进行培训 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS7073-张锟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/6 19:59:22 | 2026/3/24 15:11:15
2026/3/5 | 高管驻厂 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0927-王祖权 | 2-201 | 2-201挡板过夜反应，挡板倾斜放置未稳固，建议过夜前调整位置确保稳定 （提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS6970-张宗浩 |  | 未观察到挡板不稳 | 人的原因 | 放置挡板后，确认稳当 | 放置挡板，确认情况，下班前再次确认 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/6 19:56:54 | 2026/3/9 11:50:01
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-105 | 04：20，1-105-05通风橱有两个20L釜二级过夜，每日安全确认值班确认未签字 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS0921-孙兴芳 |  | 责任人：刘伟显。对105实验室的管理政策理解偏差，以为是1层的值班人员负责确认，所以未告知本组（3层）实验室值班人员1楼105有过夜实验 | 人的原因 | N/A | 晨会/例会重新讲解105实验室管理原则 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 19:51:42 | 2026/3/10 11:38:34
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-101 | 21：00，2-101-05通风橱中搅拌桨未产胶带，搅拌桨脱落。已联系申请人进行整改。（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 |  | 搅拌物料搅拌桨与电机连接处松动 | 设备设施原因 | 连接处用胶带固定 | 搅拌桨与电机使用胶带或生料带进行固定 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/3/6 19:48:56 | 2026/3/9 11:05:19
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼三层 | 承包商舜隆机电临时电缆未按要求敷设； 正确做法：电缆严禁沿地面明设，必须埋地或架空； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 做好施工前工作准备 | 人的原因 | 电缆严禁沿地面明设，必须埋地或架空 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 17:03:26 | 2026/3/26 13:43:09
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼三层 | 承包商天津建嘉现场使用角磨机电源线破损； 正确做法：电动工具应确保电源线完好； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前施工方做好工作排查 | 人的原因 | 电动工具应确保电源线完好 | 定期排查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 16:56:13 | 2026/3/13 14:17:25
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 罐区的喷淋洗眼器到期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 固定检查人员临时休假该项工作交接遗漏 | 人的原因 | 对洗眼器现场进行检查更换合格签 | 固定区域及巡查周期执行检查，人员休息及时进行调整 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/11 11:19:28
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 洗眼器伴热尾端螺丝未紧固到位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 伴热检查时尾端螺丝未上紧 | 方法原因 | 将尾端螺丝紧固到位 | 告知电工在进行伴热检查时按照顺序全部固定到位 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/11 11:20:14
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 个别和关的静电跨接线有断裂脱落，例如尾气风机连接处 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 跨解老化导致线鼻子松动 | 环境原因 | 更换线鼻子重新连接 | 日常巡查发现状态较差的跨接提前进行更换 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/22 15:19:31
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | DH2-TF-10储罐的供氮阀需要恢复安装，保证安全设施的完整性 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 储罐状态为空罐，在进行氮气点位检测时拆下未及时进行恢复 | 方法原因 | 将供氮阀恢复安装，保持设备完整性 | 氮气点位检测完毕及时将拆卸设备进行恢复，保证设备完整性 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/22 10:36:43
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 罐区顶部供氮阀的压力表红线设置不一致，统一设置并排除表盘玻璃转动导致的上限变化 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 表玻璃罩机械振动导致转动，带动表面上限标识转动 | 设备设施原因 | 重新粘贴上限标识 | 对玻璃罩进行固定防止震动导致标识松动 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/30 9:40:34
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 卸料区围堰东侧一根不用的电线需要剪断 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 施工时废弃物遗落 | 人的原因 | 将废弃电线进行剪切去除 | 施工结束整体进行检查，对于遗留物清理后进行验收 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/11 11:21:40
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 回收泵房一个磁力泵断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 泵头螺栓位置受力不均导致断裂 | 设备设施原因 | 更换泵头，同时调整泵头管路及地面，平衡受力情况 | 设备安装过程整体调整，均衡受力，避免出现受力不均情况 | 0 | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/6/8 8:51:28
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 回收泵房地面大面积结冰，需要清理干净 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 雨水管结冰导致雪水流向地面重新结冰 | 环境原因 | 将地面结冰位置除冰，对结冰管路进行除冰 | 雨水管路安装沿室外外墙进行固定 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/11 11:22:14
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 泵房内管道部分法兰螺栓锈蚀，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 螺栓长时间在空气潮湿流通性差的环境下发生锈蚀 | 环境原因 | 对表面锈蚀螺栓进行简单除锈，生产间歇对螺栓进行更换 | 适当对泵房进行通风处理，螺栓状态不好及时进行替换 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/11 11:22:25
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 50立罐区高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 罐区装卸区静电接地点以及静电释放器得检查标签未更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 检查结束后更换合格签点位过多，仅对使用中的点位进行更换 | 方法原因 | 所有点位合格签进行更换粘贴 | 检查完毕及时协调人员进行标签更换 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/6 14:58:53 | 2026/3/11 11:22:39
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-20通风橱内废液桶未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0145-尹登山 | AMT0341-彭学增 |  | 待处理废液取掉静电卡子后未及时运到废液间； | 人的原因 | 项目做好实验安排，及时处理产生的废液 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:32:33 | 2026/3/9 10:06:56
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-40 | 废液桶阻挡检测器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 废液桶阻挡检测器 | 人的原因 | 正确做法：移走废液桶 | 正确做法：移走废液桶 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/3/12 15:48:23
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-41 | 地面破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 地面破损 | 人的原因 | 正确做法：地面重新喷涂油漆 | 正确做法：地面重新喷涂油漆 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/3/12 15:47:26
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-28 | 备用电线管路未见操作记录标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 备用电线管路未见操作记录标签 | 人的原因 | 正确做法：悬挂操作记录标签 | 正确做法：悬挂操作记录标签 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/3/12 15:47:43
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-28 | TJ4S-400-ATC04-V01回流未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | TJ4S-400-ATC04-V01回流未上锁 | 人的原因 | 正确做法：安装回流锁并悬挂常开标识 | 正确做法：安装回流锁并悬挂常开标识 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/3/12 15:48:01
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-23 | 喷涂储罐无静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 3-23喷涂储罐无静电接地 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/3/9 10:43:32
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2-03 | 房间内楼梯下临时存放较多的磷酸二氢钠和磷酸 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 |  | 物料未及时使用 | 人的原因 | 物料已使用完毕 | 对车间人员进行培训不要过早叫料 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/3/31 16:57:16
2026/3/6 | 专业性排查 |  | 职业卫生排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1层辅机间 | 冻干机07排水管疑似沙眼，请现场确认并维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 |  | 管路接头有沙眼 | 设备设施原因 | 设备不使用时进行焊接 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 14:25:50 | 2026/4/10 13:31:46
2026/3/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2-203 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 通风橱台面高，人员身高不够，搭设反应设备时需要拉高通风橱挡风玻璃 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 10:06:41 | 2026/3/10 14:41:38
2026/3/6 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 2车间后处理间 | 后处理间排水管道漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 由于硅胶垫圈破损 | 设备设施原因 | 立即更换四氟垫圈 | 更换四氟垫圈 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/6 9:46:34 | 2026/3/8 8:51:00
2026/3/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6588-孙盼盼 | 2-116 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6588-孙盼盼 | 否 | 实验人员在搭设实验时，将通风橱抬高到呼吸带以上，且未及时佩戴保护面屏 | 人的原因 | 在搭设实验时，如需将通风橱抬高，需佩戴保护面屏 | 加强实验室人员安全培训，提升自身安全保护意识 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/18 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:44:00 | 2026/3/18 9:53:07
2026/3/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-106 | 实验室人员未佩戴面罩进入步入式通风橱内操作 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 责任人李宏毅。反馈说就近观察反应瓶现象，一时忘记了佩戴面屏的规定。 | 人的原因 | 已和责任人重新明确了规定，责任人表示以后一定注意 | 内部通报，重复违反进行抄写规定的处罚。 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:41:55 | 2026/3/18 9:19:35
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 实验室 | 实验室三废通风橱柜下方垫板破损需要更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 该垫子超过4个月未更换，有破损，影响使用效果。 | 设备设施原因 | 已完成更换和清理。 | 后续在巡检过程发现破损或污染及时处理或更换。 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:04:31
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 实验室 | 实验室04/08通风橱内使用完毕的反应瓶温度计未按规范收纳，需及时收起。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 反应瓶在桌面留用，未及时将温度计收起。 | 人的原因 | 已完成整理并规范收纳。 | 部门内传达和强调此问题，后续使用注意，及时收起避免破损。 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:04:45
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 实验室 | 实验室08通风橱内存放的4828项目物料未及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 项目人员反馈留用，后续需要调回TJ，暂时存放。 | 物料原因 | 已安排妥善保管，尽快调运。 | 同步排查其它通风橱物料存储情况，不用物料或项目结束物料及时处理。 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:05:02
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,LFX075-吴立卓,FX2111-陈松涛 | 分析室 | 分析室溢出桶当前存放位置不合理，需调整至指定应急区域。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 试剂柜旁边无合适放置位置 | 环境原因 | 将溢出桶转移至化分室容量瓶柜下方放置 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:05:16
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,LFX075-吴立卓,FX2111-陈松涛 | 分析室 | 分析室过期待处置的硫酸未按规定存放于专用酸柜内，需转移至酸柜。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员欲将试剂进行隔离破坏处理，拿出酸类试剂柜 | 人的原因 | 将硫酸转移放回酸类试剂柜 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:05:32
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,LFX075-吴立卓,FX2111-陈松涛 | 分析室 | 分析室酸柜内盐酸与硫酸未按危化品隔离要求分区存放，需立即进行隔离管控。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 储存空间不足，使用二级防护桶，未分隔防护槽 | 环境原因 | 放置二级防护槽进行分隔 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:05:46
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 实验室、分析室排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,LFX075-吴立卓,FX2111-陈松涛 | 分析室 | 分析室研发气相通风橱内废液瓶瓶盖未紧固密封，存在挥发及泄漏风险，需立即紧固。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员使用后盖盖未拧紧 | 人的原因 | 通风橱内废液瓶用完后需要立即拧紧，减少试剂挥发风险 | 与所有分析人员进行强调 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 9:24:18 | 2026/3/8 16:06:09
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查 18车间整个走廊臭味大、现场检为07釜暂存硫化铵的味、同时检查分液水相15和07釜发现15釜有0.022Mpa的压、已同步沟通车间主任白天安排检查夹层里尾气管路是否有漏点 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 一层尾气主管路有积液 | 设备设施原因 | 进行排放 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:46:18 | 2026/3/6 18:53:44
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核22车间Fd03/FD07ck发现三合一后方的软管使用绳子和拉口连接，出料口的视镜有螺丝松动，后方的加料车未关闭，已告知现场刘立志安排整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用完毕未及时关闭，且螺丝未仔细检查 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:46:18 | 2026/3/6 18:54:27
2026/3/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721-R01滴加作业现场操作人员PPE穿戴错误。使用胶皮手套触碰面部皮肤 03/05/2026 13:14 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯不好，劳保选型错误 | 人的原因 | 车间已经重新强调 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:46:18 | 2026/3/6 18:54:47
2026/3/6 | 专业性排查 | 正压呼吸器巡查 | 正压呼吸器巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间二层 | 一车间二层自给开启式压缩空气呼吸器，钢瓶内压力较低。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 车间进行检查及演练使用，已沟通监察部进行补充处理 | 设备设施原因 | 车间沟通进行补充完成 | 车间核查设备状态整体确认无异常， 检查车间周期巡检无遗漏 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:45:09 | 2026/3/8 16:06:21
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R14加料车的氮气保护软管与阀门连接处漏氮气严重已告知车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安装没进行密封 | 人的原因 | 今天加密封垫 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 11:18:22
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R25釜滴加硫酸二甲酯的计量泵的防爆控制箱未粘贴超压报警连锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理未添加 | 人的原因 | 以进行提醒并添加 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/4/16 18:25:57
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R25釜使用的硫酸二甲酯暂存在釜旁边，旁边存放有禁忌物料氢氧化钠，现场巡查时发现人员随意调节计量泵流量，就地的连锁控制柜上的连锁数值为124436的，硫酸二甲酯滴加的聚乙烯管线直接插入塑料桶中缺少固定，需要回顾整体管理要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安全意识淡薄，对于禁忌物掌握不够，车间领导巡查发现不及时 生产经理对于连锁清单挂置不及时 | 人的原因 | 已全部进行纠正处理 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/23 9:50:38
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间四层R12釜前的连续化电缆桥架损坏断开，内部电线受力拉伸，需要尽快修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 桥架断裂 | 设备设施原因 | 进行维修 | 进行维修 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/9 8:27:15
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间08釜前储罐未安装液位计，过现场问题未整改就进行了投料。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少液位计 | 设备设施原因 | 增加液位计 | 增加液位计 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/15 14:23:51
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层东侧溢出桶内有杂物（标签 螺丝）已告知属地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员放桶盖上翻了，导致人员不留意进桶了。 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 4:34:13
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R14加料车下大阀门投料后螺丝松动 已告知王宇航 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员投料后忘记紧固大阀门螺丝。 | 人的原因 | 禁锢完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 4:34:23
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R08加料车手套破损 已告知张志刚 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套套用破损 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 人员通知使用前检查手套状态 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 4:34:30
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层 人员拆卸管路液体渗漏，未佩戴面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 佩戴遗忘 | 方法原因 | 人员面谈在培训 | 后续工作前对人员进行重点提醒 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 4:34:38
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层人员打料后，聚乙烯管路未密封少量液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员投料以为控干净了 | 人的原因 | 后期添加封堵 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 4:34:45
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce04人员操作时未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 4:34:54
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 03/05/2026 15:30 一车间三层R07釜下口接收罐，操作人员放桶连接的软管未进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 使用前打压试密 | 人员加入本周奖惩 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 7:44:54
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 通风橱排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 03/05/2026 08:49 辅助楼三楼实验室，项目人员操作时未佩戴手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人顾鹏飞，人员安全意识差 | 人的原因 | 提醒，上报奖惩 | 实验室强调 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/10 16:01:45
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层0012二异丁基氢化铝安全操作规范04批缺少培训人员签字； | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 填写不及时 | 方法原因 | 已进行填写 | 班前会进行通报记录书写要求 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 7:45:23
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层4763 S—环氧氯丙烷安全操作规范缺少培训人员签字； 二车间四层7928硫酸二甲酯安全操作规范缺少培训人员签字； 二车间三层7062硫酸二甲酯安全操作规范项目步骤批次未写； | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理对于安操的定岗人员了解不透彻，存在漏人的情况 | 人的原因 | 之后人员没有的通知夜间找监管，白天找生产经理培训 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 7:45:35
2026/3/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层氯化氢安全操作规范多批次通气后检查均缺少检查人和复核人签字； 三车间三层氯化氢安全操作规范（4436-07-04-82）设备，仪表等检查第12项缺少复核人签字； | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 安操检查不细致 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 7:45:49
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R21釜附近氯化氢钢瓶直立放置，缺少固定装置，已告知郭俊海进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氯化氢钢瓶未进行固定 | 人的原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 7:46:06
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层有较大刺激性气味，操作人员反馈为R21釜取样导致，已告知操作人员进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员取样未进行排压 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/6 8:32:31 | 2026/3/8 7:46:31
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间集水间 | 19：30分，EHS人员巡查至集水间内，发现污水池内的污水已漫至平台上方。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 车间现场确认无异常出水情况，车间班长进行泵房用水后 ，车间进行设备确认，未及时进行污水池转移导致水量增多 | 人的原因 | 车间班长异常处理后及时进行转移完成 | 1，车间每班进行定时检查确认，及时转移，执行无异常 2，本次执行不及时，负责人员通报处罚警示，涉及同类问题及时安排其他人员进行检查确认，避免长时间积存，导致过多 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:06:32 | 2026/3/8 16:06:35
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层三合一间内，三合一902-Fd01（CPr138519-03-02-08压滤使用）存在渗漏现象，渗出的黑褐色物料滴落到下方地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备法兰使用松动，少量压滤体系渗出 | 设备设施原因 | 现场物料痕迹已完成清理，松动法兰紧固完毕，责任人当日日检降为c档 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间进行处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:06:32 | 2026/3/8 16:06:55
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R02记录桌Cpr132732-05-04P-02记录操作2加料，净重合计处总数加起来数值填写错误。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 现场进行确认，涉及附加页执行，导致检查人员计算过程统计缺失 | 方法原因 | 现场执行复核确认检查完成 | 同步强调执行标准及记录文件执行标准，整体完成 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:06:32 | 2026/3/8 16:07:20
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R03、R04釜下方中间处管灯进线口接线盒盖未拧紧及接线盒缺少丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 灯管接线盒丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 接线盒添加丝堵完毕 | 车间其他灯管接线盒进行整体排查，同类问题进行处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:06:32 | 2026/3/8 16:07:34
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层精馏塔，902-Cd01-Tr04塔底罐视镜下方阀门法兰处一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 冷热交替导致松动 | 环境原因 | 现场人员已将该处松动螺栓重新紧固完毕，并对该设备进行打压试密完成无异常 | 对于冷热交替频繁位置螺栓重点关注每周进行检查出现松动情况及时解决 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 8:06:32 | 2026/3/8 16:07:48
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R10釜爆破片使用日期为2023年2月，根据特种设备管理程序，普通反应釜爆破片有效期为3年，已过期，已沟通蒋月明主任更换爆破片，还请属地同类排查其他反应釜爆破片有效期情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗班组未按照要求进行及时更换，已对人员进行处罚，并安排清洗人员进行整体排查 | 人的原因 | 已更换 | 处罚，传达培训 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/12 9:36:02
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现903-R08釜爆破片方向安装错误，泄放功能失效，查看反应釜CK，发现已做CK但未使用，CK中无爆破片相关检查项，沟通蒋月明主任反馈爆破片由清洗班人员进行安装并复核，现场要求将爆破片重新安装，并重新进行打压试密再进行使用，并调查原因 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗班组人员安装作物，复核没有仔细复核，已对清洗人员进行处罚，并全员公示 | 设备设施原因 | 已更换 | 传达 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/12 9:35:53
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼东北角集水泵 | 日常巡查发现7号楼东北角集水泵处护栏未上锁，沟通现场及时上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员维修，未及时上锁处理 | 人的原因 | 已强调及时上锁 | 已强调及时上锁 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/9 8:15:16
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼连续化3层合成间内新安装的排氢管理末端打压试密合格签流向标识装反，已和设备准备人员沟通更换方向，钉钉与朱云波沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 标识已纠正，已批评教育责任人海超 | 人的原因 | 已进行纠正 | 对责任人进行教育 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/11 11:32:47
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 巡查发现7号楼701-CE02离心机间呼吸空压压力表表盘腐蚀严重，无法查看示数。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 表盘腐蚀 | 设备设施原因 | 已安排人员进行清理 | 不定时进行检查，采购新表进行备用 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/13 7:27:29
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层3车间，车间操作人员赵刚使用洗眼器洗抹布，现场询问抹布用途为擦地，现场已制止行为。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行处罚，并对全员公示培训 | 方法原因 | 已对人员进行传达并处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/7 7:49:36
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼姜化兴班组 | 7号楼二层二车间压缩空气管接口阀门漏气，已沟通现场人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 接口处漏气 | 设备设施原因 | 已联系仪表更换接口 | 使用时检查确认，发现泄漏及时上报解决 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/13 20:47:39
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼801-R04反应釜上方尾气管氮气出口未加装盲盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 阀门末端封堵执行不到位 | 人的原因 | 已安排封堵完毕 | 车间内推动盲板封堵，管理人员加强监管巡查 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/13 20:47:25
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼一层7车间内杂物未及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 该区域放置的为车间保温维护材料，专人负责管理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/13 20:47:08
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼R39反应釜特种设备标识脱落，请及时整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 标识开胶，已进行重新处理 | 设备设施原因 | 已重新打胶 | 整体同步排查 | 0 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/13 20:46:48
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼赵志勇班组 | 连续化3层洗眼器进水口未加装盲盖，已与当班人员沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 设备配件缺失，已购买配件处理 | 设备设施原因 | 已购买配件 | 整体排查 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/4/17 7:06:28
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼2层参观走廊西 | 7号楼2层参观走廊设备堆放密集堵塞通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 项目压滤罐固定位置，登高工具占用通道 | 设备设施原因 | 已要求人员使用完毕及时移走 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/12 11:35:54
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 804D级区平台上 | 视频监控回放02:06现场人员取样操作时（期间涉及到溶液从烧瓶倾倒入取样瓶），另一名人员未佩戴呼吸面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 经调查为项目人员付陈龙未严格执行PPE | 人的原因 | 人员已谈话强调要求，鉴于初次未进行处罚 | 要求班长及车间操作人员加强对非生产人员的监管 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/8 18:16:04
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现903-R13釜减速机无防尘罩，需要进行增加，现场已与蒋月明沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 新安装设备，已安排增加， | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查，传达培训 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:54:38 | 2026/3/8 9:31:17
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | 617实验室清洗池提示清洗玻璃仪器需佩戴工业级丁腈手套标签等标签腐蚀或丢失，需重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 标签在水池旁，长期使用字体自然磨损。 | 设备设施原因 | 联系文员重新打印更新 | 巡查发现标签模糊损坏及时更换 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/10 18:03:10
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 417实验室 | 417实验室碱性冰箱内有一塑料桶内状态较差有白色固体，请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 桶表面结冰了，巡查人员误以为是物料 | 人的原因 | 下次巡查时候仔细看一下 | na | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/10 7:52:23
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 巡查发现618废液柜状态差，请及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关责任人实验室安全意识淡薄 | 人的原因 | 清理废液柜 | 早会强调，并设置相关人员监督 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/16 7:21:58
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 巡查发现618-07通风橱反应未封口，为开放状态，怀疑为取样后忘记关盖，如需开放操作请现场留备注说明 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 经确认该体系未封口为操作人员用于见氧破坏，过夜反应登记做了备注，不是忘记关盖子 | 人的原因 | 盖上盖子 | 已通知魏天阳，在通风橱明显位置进行标识 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/16 7:22:14
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 733实验室 | 733-12通风橱内真空管未使用期间未关闭阀门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 未及时关闭真空 | 人的原因 | 关闭真空 | 及时关闭真空 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/13 20:44:30
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-09通风橱前，循环机液位过低，露出盘管，需补充循环介质，已与申请人沟通，及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解项目使用循环机，反应瓶由小瓶更换为大瓶后，没有及时的补充循环机液位导致 | 人的原因 | 巡查发现后及时补充介质 | 以此为典型案例在实验室进行培训 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/13 20:42:06
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618-10通风橱使用后未及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关人员使用结束后没有关灯 | 人的原因 | 关闭通风橱用电 | 早会强调，下班前相关责任人对实验室各事项进行确认 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/13 20:41:54
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618-07通风橱内实验温度计未显示参数 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 操作人员魏天阳为更换数显电池 | 人的原因 | 更换电池 | 提前领出电池备用，发现数显缺电及时更换 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:34:50 | 2026/3/13 20:41:41
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Drc02间内绕行线管磨损严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工进行更换完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:23:44 | 2026/3/7 1:38:01
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R10供卸氮压力表缺少上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 有上线标识，现场标识不清晰，已重新标注 | 环境原因 | 已重新标注 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:23:44 | 2026/3/7 1:38:25
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 2层防爆溢出间内穿墙管路需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路做完封堵不及时 | 方法原因 | 已使用堵漏王进行封堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:23:44 | 2026/3/7 1:39:02
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R16供卸氮上方夹套管路有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 冷凝器排净处腐蚀出沙眼 | 设备设施原因 | 已报动火申请，审批后进行焊接 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:23:44 | 2026/3/7 1:39:28
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R24做CK时发现视孔灯挠性管脱节，沟通电工反馈需要白天出库更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电线管路使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工整改完成 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:20:23 | 2026/3/7 6:45:10
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间北门物流通道棚顶漏水结冰，需查看漏水点，并处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 二层空调间盘管沙眼漏水导致 | 设备设施原因 | 已焊接完毕，现场已清理 | 已完成 | 已完成 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:20:23 | 2026/3/7 6:45:27
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层北走廊消防手报裂缝较大，需要维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 消防收报裂缝 | 设备设施原因 | 已沟通消防控制室维修完毕 | 已完成 | 已完成 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 7:20:23 | 2026/3/7 6:45:38
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：04 4号楼3-27间G-404-126静电卡子损坏。正确做法：及时维修避免影响使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-27间G-404-126静电卡子损坏。 | 人的原因 | 及时维修避免影响使用 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/8 13:49:01
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：41 4号楼4-15间CMM-404-F16压滤罐就地温度显示仪缺少校准签。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-15间CMM-404-F16压滤罐就地温度显示仪缺少校准签。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/11 6:44:19
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：37 4号楼4-15间TJ4S-1107-F04压滤罐缺少设备状态管理标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-15间TJ4S-1107-F04压滤罐缺少设备状态管理标识。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/11 6:45:38
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：04 4号楼4-16间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/11 6:45:53
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 08：53 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy03合成仪消防喷淋标识脱落。正确做法:重新粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 使用密封胶固定 | 同类排查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/23 6:13:01
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：23 12号楼三层3-12间呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员使用未及时恢复 | 人的原因 | 补加防护盖 | 同类排查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/23 6:13:19
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 14：30 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy06-R01激活罐旁电子秤电线裸露。正确做法:及时维修更换，确保防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 报修维护 | 同类排查 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/23 6:14:03
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：38 12号楼4-04间人员在物料暴露区域未穿戴对应劳保。正确做法：穿戴劳保再进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/11 6:33:05
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：53 4号楼4-03间 玻璃反应釜TJ4S-404-R81上泄压阀无卸压上限标识，正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-03间 玻璃反应釜TJ4S-404-R81上泄压阀无卸压上限标识，正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/10 2:01:11
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：58 4号楼4-06间 垃圾桶内有使用过的抹布，正确做法：使用过的抹布按沾染污处理，禁止扔入垃圾桶内 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-06间 垃圾桶内有使用过的抹布，正确做法：使用过的抹布按沾染污处理，禁止扔入垃圾桶内 | 人的原因 | 正确做法：使用过的抹布按沾染污处理，禁止扔入垃圾桶内 | 正确做法：使用过的抹布按沾染污处理，禁止扔入垃圾桶内 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/10 2:00:52
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：12 4号楼4-27间 玻璃反应釜CMM-404-R62后面扁铁上静电接地线串联，正确做法：应分别连接在不同点位，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间 玻璃反应釜CMM-404-R62后面扁铁上静电接地线串联，正确做法：应分别连接在不同点位，确保静电有效导除 | 人的原因 | 正确做法：应分别连接在不同点位，确保静电有效导除 | 正确做法：应分别连接在不同点位，确保静电有效导除 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/10 2:00:35
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/05/2026 23：01 4号楼4-27间 操作人员使用乙酸未佩戴全面罩，正确做法：穿戴全面罩，防止乙酸挥发刺激嗅觉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间 操作人员使用乙酸未佩戴全面罩，正确做法：穿戴全面罩，防止乙酸挥发刺激嗅觉 | 人的原因 | 正确做法：穿戴全面罩，防止乙酸挥发刺激嗅觉 | 正确做法：穿戴全面罩，防止乙酸挥发刺激嗅觉 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/10 2:00:17
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 21：13 11号楼公斤级实验室1-17间，空压管路气源软管接口处轻微漏气，已沟通现场人员进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 项目人员操作时，没有接好管 | 人的原因 | 已经纠正 | 加强培训 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/14 8:04:31
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：06 12号楼3-13间，穿墙孔洞未盲堵。 正确做法：未用的穿墙孔洞应及时添加盲板。以免影响屋内压差。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 车间缺少盲板 | 物料原因 | 增加盲板 | 提前采购使用物资 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/14 8:04:05
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 23：14 12号楼4+-16间，项目人员未佩戴劳保帮生产人员手递无物料，应佩戴车间人员同级别劳保。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/3/6 6:51:30 | 2026/3/14 8:03:33
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层04釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:33:21
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层11釜边呼吸空压固定位置掉落，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:33:34
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层16釜加料车手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:33:47
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层16釜尾气视镜内有液体，还请及时查看和处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:33:59
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层11釜计量泵下方彩板上有油渍，还请及时查看和处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不及时 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:34:11
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层19釜下口转移泵法兰静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 18:58:51
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化413-T009储罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 储罐下方有白色物料痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:30:40
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层517-T031储罐下口地面污染，还请及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 地面污染 | 设备设施原因 | 擦拭紧固 | 排查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:34:59
2026/3/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层光化学反应器后方可燃气体检测器固定螺丝掉落，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 安装 | 排查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/6 1:54:56 | 2026/3/7 6:34:37
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M5 | 5车间4层北走廊西侧02号消火栓内有工具存放，请逐步排查 尽快清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员私自存放 | 人的原因 | 已清理完毕，并对人员进行强调 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/5 22:00:38 | 2026/3/13 13:10:17
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 1车间2层CE08缓冲间内灭火器有遮挡,请移除遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 车间收料物料桶遮挡导致 | 人的原因 | 已现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 22:00:38 | 2026/3/8 7:16:03
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 1车间2层CE03缓冲间灭火器，没有摆放在灭器标识下方：请摆放对应区域 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 车间刷漆移动未及时归位 | 人的原因 | 已归位完毕 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 21:50:35 | 2026/3/8 7:24:05
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 一车间2层北走廊西侧尾气间旁07号消火栓里有杂物，请逐步排查 尽快清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员存放 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 21:50:35 | 2026/3/8 7:24:21
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M5 | 5车间4层北墙灭火器，在隐蔽角落有遮挡物：请挪放位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 灭火器摆放位置不对 | 方法原因 | 已重新摆放 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/5 21:50:35 | 2026/3/13 13:10:36
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 1车间1层热风循环间旁灭火器架损坏，请及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 灭火器架子损坏 | 设备设施原因 | 已更换新架子 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 21:50:35 | 2026/3/8 7:24:37
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS4356-徐强 | 2号楼顶DA014排风 | 2号楼顶DA014排风口雨帽脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 此项故意拆除的，阻挡气流。排查时你们多沟通。 | 人的原因 | 无需 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS4356-徐强 |  |  | 2026/3/5 20:33:49 | 2026/7/29 11:48:18
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-202 | 10：42，重要客户参观期间，提前将三废（沾染物，废液桶)放到走廊，经提醒后收起 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4133-陈镇 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 人员提前将废液桶拿到实验室 | 人的原因 | 整改整改，将废液桶拿回实验室放到指定位置，待收三废人员到达后转交 | 晨会重点强调5S问题 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS4133-陈镇 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/5 19:43:20 | 2026/3/17 16:05:51
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-201 | 22：30，已进行每日安全确认，旋蒸通风橱内设备未使用未断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 一线确认人员下班巡查没有发现， | 人的原因 | 立即整改 | 交班人员协助复核 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11602-徐福深 | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/5 19:41:26 | 2026/3/6 9:38:55
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-109 | 22：50，实验室无人，06号通风橱超声波清洗器处于开机状态，插头未拔 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ACT2052-崔鹏 | ALS8119-齐琦 |  | 分析员检查落实不到位 | 人的原因 | 对该分析员进行强调传达 | 组内强调并传达 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8119-齐琦 | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/5 19:38:18 | 2026/3/6 11:40:55
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-202 | 10：42，重要客户参观期间，提前将三废（沾染物，废液桶)放到走廊，经提醒后收起（提醒14条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS4133-陈镇 | ALS8760-尹思洋 |  | 提前将三废拿出实验室 | 人的原因 | 将三废拿回实验室放回指定位置待收三废人员到达后再拿出 | 晨会提醒禁止提前将三废拿出实验室 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/5 18:14:30 | 2026/3/16 9:42:07
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房三层夹层东侧 | 设备平台缺失护栏； 正确做法：临边平台应设防护栏杆 ； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 施工考虑不周，需进行完善。 | 设备设施原因 | 使用临时警示标识进行提醒 | 与工程部沟通增加护栏 | 依据工程部预算 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ALS6181-周宇 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/5 17:32:08 | 2026/3/6 17:41:14
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏 | 制剂部三楼夹层 | 消防管路阀门未保持常开 正确做法：消防管路阀门须保持常开 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 施工人员施工后忘记开启 | 人的原因 | 沟通工程部杨飞飞，可以打开。立即打开阀门 | 本部门已检查完成未发现其他异常，联系工程部同步检查。 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 17:06:37 | 2026/3/13 13:22:49
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏 | 制剂部二楼CIP间 | 碱罐未张贴警示标识且现场未放置SDS 正确做法：储存化学品的容器须张贴警示标识且现场放置SDS | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | SDS放置在柜子中，放置位置错误 | 人的原因 | 立即放置在使用点 | 定期检查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/5 17:03:49 | 2026/3/19 10:09:06
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏 | 制剂部三楼C级区 | 隔离器外部设置的过氧化氢气体检测器未张贴检验标签 正确做法：气体检测器须定期检验并张贴检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 过氧化氢探头已完成校准且合格。校验标签放置在岗位上，未悬挂/粘贴在仪表周边 | 方法原因 | 立即悬挂在仪表周边 | 定期检查标签 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/5 17:00:33 | 2026/3/19 10:09:22
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏 | 制剂楼三楼暂存间 | 防火溶剂柜中储存＞8%双氧水（易制爆） 正确做法：易制毒易制爆化学品须储存在易制毒易制爆暂存间 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 以前未了解到可以储存的位置，现已了解 | 方法原因 | 立即拿至2号楼4层危化品暂存室，只留当日使用量 | 当日用当日取，车间内不留存 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/5 16:57:59 | 2026/3/19 10:10:14
2026/3/5 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华,ALS6454-游利沙,ALS7073-张锟 | 2-304、2-306、2-308、2-310 | 2-304实验室改造中，涉及设备新增，目前设备还未入场完全，带入场完毕后统一进行 变更提交 2-306&2-308&2-310实验室为氢化实验室，实验室内设备管路每季度进行试密检查；但管路壁厚测量无法精确测量，使用或连接时会目视检查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华,ALS6454-游利沙,ALS7073-张锟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 实验室涉及氢气使用设备，会不定时进行气体补偿，一般周期为2~7d，在进行气体补偿过程中，都会进行实验室内设备管路试密，且均已有纸质版台账。至于管路壁厚检查，由于无专业设备且无专业检测人员，则无法测量，使用或检测时一般都会目视检测。 | 环境原因 | 实验室涉及氢气使用设备，会不定时进行气体补偿，一般周期为2~7d，在进行气体补偿过程中，都会进行实验室内设备管路试密，且均已有纸质版台账。至于管路壁厚检查，由于无专业设备且无专业检测人员，则无法测量，使用或检测时一般都会目视检测。 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS5332-王鑫华 | 待复核 | ALS2286-袁龙 |  |  | 2026/3/5 16:56:57 | 2026/3/6 9:21:28
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏 | 制剂楼三楼暂存间 | 溶剂柜储存的乙醇超过防火溶剂柜规定总量 正确做法：防火溶剂柜规定储存总量不超过50L | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 以前未了解储存量要求，现已了解 | 方法原因 | 立即将储存多出的乙醇分发到岗位使用，分发后满足储存要求 | 定期检查储存量 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/5 16:53:41 | 2026/3/19 10:09:40
2026/3/5 | 监控巡查 |  | 通风橱巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 516实验室 | 03/05/2026上午10：14实验室516实验室通过监控巡查发现存在人员未佩戴防护探头进入通风橱进行操作。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛 | AMM2904-申涛 | 否 | 人员缺少安全意识 | 人的原因 | 已纠正 | 加强内部人员培训 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:49:31 | 2026/3/10 16:26:08
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 主要排口检测记录的书写有误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 书写错误 | 人的原因 | 正确书写 | 组会强调 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:27:24 | 2026/3/6 17:30:57
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室沾染金属垃圾桶内扔有使用过的手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 丢弃手套未看标识 | 人的原因 | 每次丢弃废物按照类别分类丢弃 | 张贴较为显眼的标识 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:10:06 | 2026/3/6 8:57:01
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M10 | 十车间一层吊装口 共三具灭火器，其中一具灭火器无绿签且大小不统一,请尽快处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 18:59:25
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M10 | 410-FD04，410-DRC01，410-ce01,410-FD03 氧气探测器高度低，根据规范要求，应为检测器下沿（探头位置）设置在1.5-2.0m，请车间统一排查处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 整改完成下发派单整体排查改造 | 设备设施原因 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 19:00:11
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M10 | 410-CE02 灭火器无绿签且喷洒软管破损请尽快处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:30:56
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M10 | 4-10R19对面灭火器有遮挡，请将遮挡移走或更换灭火器位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:31:33
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M13 | 413-FD02，413-DRC01 氧气报警标识数值不一致，请车间统一排查处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 标识数值不一致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:31:47
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M13 | 十三车间二层南侧楼梯间04号消火栓旁 管道穿层无防火封堵，请尽快处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 缺失防火封堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:31:59
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M13 | 十三车间二层薄膜接收间 灭火器检查签未签,请尽快处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 灭火器检查没签写 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:32:13
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M13 | 413-FD02 平台上可燃气体检测器无标识，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 可燃气体缺失标签 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:32:27
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M13 | 南侧13车间 真空泵房 一层灭火器脏污 已看不清灭火器压力 请及时清理或更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 灭火器需要清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:32:41
2026/3/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | M13 | 4-13R11对面灭火器有遮挡，请将遮挡移走或更换灭火器位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 灭火器遮挡 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 15:00:21 | 2026/3/7 6:32:59
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 二车间 | 二车间四层引风管缺少检查标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识破损进行更换 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行重新检查并粘贴 | 排查同类尾气合格签情况 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/5 14:43:05 | 2026/3/16 10:27:30
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-204 | 16:00, 水槽周边由于清洗反应瓶气味很大，经询问实验人员并不知道如何有效控制气味，实验方案中也未包含管控措施（低风险77条） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS5963-邢志伟 | ALS6759-华林 | 否 | 该物料本身气味较大，同时实验方案中未明确仪器清洗时的气味控制措施，人员控制意识薄弱，未将玻璃仪器中残留的三乙胺以及清洗的乙醇彻底进行密闭倒废液处理，之后也没有进行使用稀酸进行中和残留的三乙胺，导致周围的气味较大。 | 物料原因 | 该物料体系气味较大，在进行清洗时，在废液柜进行废液倾倒以及淋洗的乙醇废液倾倒彻底，清洗2~3次及时进行废液桶盖的关闭，避免气味扩散。同时玻璃仪器进行稀酸中和废液残留，进一步除去，最后使用水冲洗干净。 | 对于该物料的气味控制进行培训，同时加到实验方案中进行明确和培训。需要在通风良好的通风橱，先进行彻底倾倒废液，废液桶盖可以进行良好的密闭，清洗的瓶子也及时使用稀酸进行中和，使用水冲洗，避免气味的扩散。 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6759-华林 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/5 14:26:54 | 2026/3/10 11:38:57
2026/3/5 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 4号楼2层 | 人字梯损坏；工器具未经检查确认贴签进厂；密闭空间内存放气瓶 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 | 否 | 1、人字梯为凯莱英工程部所有，兰贝石施工人员借用时未注意到人字梯损坏； 2、工器具为合格的工器具，兰贝石施工人员忘记粘贴检查确认签即带进厂； 3、1个气瓶为空瓶，放置于步入式箱体内，兰贝石施工人员忘记及时带走。 | 人的原因 | 人字梯已进行了维修；工器具已粘贴检查确认签；气瓶已带出厂。 | 已对兰贝石施工人员进行强调：应注意施工安全，工器具应粘贴检查确认签后再入厂；不使用的气瓶、工器具等应及时带走。 | 无 | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11642-王新刚 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/5 14:14:52 | 2026/4/29 11:13:32
2026/3/5 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2#4层11釜一个插排上插了两个用电设备 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 单台排查，使用2个用电设备 | 人的原因 | 1个插排仅能使用1个用电设备 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 12:43:43 | 2026/3/6 16:28:28
2026/3/5 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2#3层11釜氩气瓶气源管未使用卡箍固定。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 钢瓶未使用卡箍固定 | 人的原因 | 钢瓶气源管需使用卡箍固定 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 12:43:43 | 2026/3/6 16:28:51
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼3层空调机房穿楼板处未做防火措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 日常检查增加 | 日常检查增加 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼4层空调机房空调机组上温度计失效 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 电气仪表 | 设备设施原因 | 日常检查增加 | 日常检查增加 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼、8号楼、金准园实验室桌面插座未做密封防水-ED | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 施工验收加强 | 施工验收加强 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | QC仪器实验室废液桶存在如下现象：未盖好、缺少滤芯、滤芯失效现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | 设备设施 | 人的原因 | 日常检查表按要求执行 | 日常检查表按要求执行 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 供应部叉车缺少每日检查表-SD | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 文件记录 | 人的原因 | 特种设备管理 | 特种设备管理 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | 金准园清洗间液碱浸泡区域地面残留碱渍较多，5S应加强 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部>CCPD | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 跑冒滴漏 | 环境原因 | 加强日常5S管理 | 加强日常5S管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | 金准园清洗间桌面存放白大褂-CCPD | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部>CCPD | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 行为/操作 | 人的原因 | 加强日常5S管理 | 加强日常5S管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 综合办公室 | 金准园实验室货梯处纸箱堆放挡住消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 消防应急 | 设备设施原因 | 加强日常5S管理 | 加强日常5S管理 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | 金准园洗消间，通风厨内存放加多化学品，且个别无防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 危化品存放规范 | 危化品存放规范 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD2 | PD2 新改的实验室内存放近20瓶4L的异丙醇、乙腈、二甲基亚砜液体，且均放在地面，虽有箱子，但是火灾风险很大，（多瓶500ml易燃试剂无防护的放在一般试剂柜内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 危化品存放规范 | 危化品存放规范 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD2 | 泡碱区域：现场卫生较差，地面、桌面均是碱渍 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 跑冒滴漏 | 环境原因 | 加强日常5S管理 | 加强日常5S管理 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD2 | PD2高活称量实验室内存放杂物，存在风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 其他 | 环境原因 | 高活区域管理加强培训 | 高活区域管理加强培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ADC原液 | 7#4层货梯厅堵塞安全出口 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0733-孙初一 | ASH0733-孙初一 | 否 | 消防应急 | 人的原因 | 保持疏散出口通畅 | 保持疏散出口通畅 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:31:20
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8#1F灭活间2号罐上部管道漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 跑冒滴漏 | 设备设施原因 | 及时维修 | 及时维修 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:31:40
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1 | 8#2层货梯厅堵塞安全出口 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | 否 | 消防应急 | 设备设施原因 | 保持疏散出口通畅 | 保持疏散出口通畅 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:32:00
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1 | 8#2层货梯厅堵塞消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | 否 | 消防应急 | 设备设施原因 | 请勿堵塞消防设施 | 请勿堵塞消防设施 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:32:16
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC运营 | 8#4-71试剂间未按要求每天进行检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 文件记录 | 人的原因 | 每日检查、记录 | 每日检查、记录 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:32:32
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC运营 | 8#4-71试剂间洗眼器未按要求每周换水、检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 文件记录 | 人的原因 | 每周换水、检查 | 每周换水、检查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:32:53
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 7#楼灭活间次氯酸钠防泄漏托盘内结晶未清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 其他 | 方法原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:55:03
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊,ASH1656-聂俊杰 | AD | 7#楼4楼4-34细胞检测间操作人员未佩戴防护眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 | 否 | 行为/操作 | 人的原因 | 佩戴防护眼镜 | 佩戴防护眼镜 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊,ASH1656-聂俊杰 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊,ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1657-谯帅,ASH1608-谢俊 | AD-理化 | 7#楼4楼走道间洗眼器未及时点检 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 文件记录 | 人的原因 | 及时点检 | 及时点检 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ASH1657-谯帅,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1657-谯帅,ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1下游 | 8号楼3层MF1下游仓库防毒面罩藏开存放，未密封，影响下次使用。 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 | 否 | PPE管理 | 设备设施原因 | 密封存放，定期检查 | 密封存放，定期检查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:33:28
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层QC理化实验室，一般垃圾桶内存放移液管、手套，打开桶盖化学品味道较大 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 其他 | 人的原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:33:43
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层QC理化实验室水分检测间利器盒内存放纸张、称量盒等非利器。资源浪费且溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 行为/操作 | 人的原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:34:04
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | 8号楼4层称量配制间小推车上存放量筒，小车晃动容易倾倒摔碎 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | 行为/操作 | 人的原因 | 规范实验仪器使用、转运控制 | 规范实验仪器使用、转运控制 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:40:58
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | 8号楼4层称量配制间易燃试剂柜内存放三氟乙酸。混存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 依据禁忌表要求分类管理 | 依据禁忌表要求分类管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | 8号楼4层称量配置间易燃试剂柜内存放液体试剂无二次防泄露装置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 配备防泄漏托盘 | 配备防泄漏托盘 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:43:43
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼1层进制剂车间门禁有松动现象，吸取以往事故教训，请定期开展检查。责任部门：ED | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 定期开展检查 | 定期开展检查 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1制剂 | 8号楼1层制剂车间危废放在地上（现场有空桶），未使用轧带密闭，且废玻璃与一般固废混放。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 | 否 | 其他 | 人的原因 | 危废分类收集，做好密封 | 危废分类收集，做好密封 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼2层客梯边门上应急灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 消防应急 | 设备设施原因 | 巡查已通知 | 巡查已通知 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼2层排烟机房配电柜下发堆满货物，且靠近消防电话，经常出现误拨打情况。请合理规划存放。责任部门：MF1上游 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | 其他 | 设备设施原因 | 5S定制化管理 | 5S定制化管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼2层试剂柜内存放盐酸、异丙醇混存、无防泄露措施，且易制毒化学品未上锁管理。责任人：MF1上游 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 易制毒化学品的管理再培训 | 易制毒化学品的管理再培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼2层试剂间盐酸（易制毒）直接敞开在现场，未上锁管理。责任人：MF1上游 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 易制毒化学品的管理再培训 | 易制毒化学品的管理再培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼4层4-72细胞库现场氧含量探头检测有误差，麻烦工作设备部维护检查。责任部门：ED | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 电气仪表 | 设备设施原因 | 定期检查 | 定期检查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:44:17
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层QC理化实验室，一般垃圾桶内存放移液管、手套，打开桶盖化学品味道较大。责任人：李小昕 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 其他 | 人的原因 | 现场开展培训教育 | 现场开展培训教育 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | 金准园清洗间泡碱区域现场未发现长丁腈手套。吸取液碱喷溅事故，请一定要佩戴工业级丁腈手套。责任部门：CCPD | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部>CCPD | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | PPE管理 | 设备设施原因 | PPE穿戴需属地加强培训 | PPE穿戴需属地加强培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 3号楼1层仓库西侧门禁上贴片螺丝已掉落一个，存在脱落风险，请及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 每月开展检查 | 每月开展检查 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 3号楼1层库房内物资存放挡住应急疏散指示灯、火灾报警按钮、应急出口门、配电箱。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 消防应急 | 设备设施原因 | 定制化管理 | 定制化管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 3号楼1层库房内有施工遗留的人字梯，且已不符合要求，防止人员登高使用，施工结束未做到物净料清。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 特殊作业及承包商管理 | 设备设施原因 | 施工结束后现场的检查 | 施工结束后现场的检查 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼3层北侧墙边上2个管道无名称标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 标识标牌 | 设备设施原因 | 施工结束后现场安全标识应及时张贴 | 施工结束后现场安全标识应及时张贴 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/11 9:12:34
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼3层空调机房内已配电箱无防触电标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 标识标牌 | 设备设施原因 | 施工结束后现场安全标识应及时张贴 | 施工结束后现场安全标识应及时张贴 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:45:23
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼4层SH2-ED-011机组上压力表指针在0刻度以下。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 电气仪表 | 设备设施原因 | 加强现场检查精细度 | 加强现场检查精细度 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF2原液 | 7号楼4层货梯间存放2桶新华清洗机CIP清洗液，碱性液体，属地应做好化学品的储存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 化学品管理 | 设备设施原因 | 化学品规范化管理 | 化学品规范化管理 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 7号楼连廊1号门门禁安装错位，现场门不能正常关闭，导致风幕一直运行，据现场人员反馈每次需拉下门禁锁才能关好，导致门禁锁已经松动，存在掉落风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 日常检查加强关注 | 日常检查加强关注 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:45:51
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼楼顶电线连接管道断开，一旦下雨容易进水至下放的配电箱内。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 电气仪表 | 设备设施原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼楼顶东北角风机上接线盒上方有空洞，会导致进水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 及时检查维护 | 及时检查维护 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | EHS | 7号楼楼顶活性炭废气处理装置护笼上锁使用专用的LOTO锁具 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 及时更换 | 及时更换 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 供应部同事站在小推车上滑行：容易导致摔跤。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 行为/操作 | 人的原因 | 加强人员教育 | 加强人员教育 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | AD | 7号楼4楼4-12液相室废液桶未采取二次防泄漏措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | AD | 7号楼4楼4-09样品制备间废玻璃收集桶内投放废手套等其它废弃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 | 否 | 行为/操作 | 人的原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 7号楼常温库2中放置有危险化学品（乙酸） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 化学品管理 | 人的原因 | 一般物料库房不得存放甲、乙类危险化学品 | 一般物料库房不得存放甲、乙类危险化学品 | N/A |  | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | PD1 | 金准园化学品暂存间物料堆放遮挡防爆柜、可燃气体探测器 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | 否 | 消防应急 | 人的原因 | 规范物料存放 | 规范物料存放 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/11 9:13:55
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 综合办公室 | 金准园货梯厅物料堆放遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 消防应急 | 设备设施原因 | 规范物料存放 | 规范物料存放 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/11 9:14:24
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | ED-工程组 | 金准园气瓶间，气瓶瓶帽未有效固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 加强现场管理 | 加强现场管理 | N/A |  | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/5 11:15:05
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | PD1 | 金准园实验室现场5S较差 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | 否 | 其他 | 环境原因 | 加强现场5s管理 | 加强现场5s管理 | N/A | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/11 9:14:46
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | PD1 | 金准园实验室乙醇放置不稳定，存在倾倒泄漏风险，无防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | 否 | 化学品管理 | 设备设施原因 | 规范化学品存放和使用，配备防泄漏托盘 | 规范化学品存放和使用，配备防泄漏托盘 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/6 16:46:37
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | PD1 | 金准园物料品暂存间货架缺少安全插销 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 货架补充安全插销 | 货架补充安全插销 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 11:15:05 | 2026/3/18 9:37:04
2026/3/5 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228 | 多个试剂瓶标签即将过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 人员5S意识差，没有及时检查标签时间 | 人的原因 | 将过期标签统一更换 | 晨会强调，加强属地自查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/5 10:55:56 | 2026/3/10 10:39:34
2026/3/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-308 | 实验室人员在清洗玻璃仪器时，未佩戴工业级丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13151-沙杰 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 实验人员由于疏忽，在洗涤玻璃仪器需要戴上工业级丁腈手套 | 人的原因 | 清洗玻璃仪器时需要外戴工业级丁腈手套才能洗涤 | 在实验室内部再次宣贯强调，洗涤玻璃仪器需要戴上工业级丁腈手套 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/5 10:50:31 | 2026/3/5 15:30:32
2026/3/3 | 日常巡查 | 作业安全组 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼二层 | 11号楼2层BFS车间改造项目的受限空间作业JSA中关于设备断电的风险辨识勾选有误 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 人员风险辨识能力较差 | 人的原因 | 已对施工方和监护人进行培训 | 施工方和监护人双人复核 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/5 9:16:37 | 2026/4/29 11:16:14
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R33下口旁101-Tr01储罐下口法兰处有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 垫片进行更换处理 | 人员安装检查套用垫片状态 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/6 17:50:04
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R22下口至R24管路在二层拆除末端盲板处有物料渗出已告知孙壮 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 末端盲板析出固体， | 设备设施原因 | 以进行清理紧固处理 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/4/24 8:42:51
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间4436项目氯化氢安全操作规范中第78，79批通气后检查项无人签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员确认完毕后未签字 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/6 17:50:25
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 一层FD02间门口溶剂气味明显车间反馈三合一压滤过程有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 三合一垫片有问题 | 设备设施原因 | 进行重新安装 | 进行重新安装 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/6 17:50:54
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | DCS | DCS人员胡智博穿自己的外部鞋进入车间，需要进行培训，人员进入车间及泵房区域需要穿戴防砸鞋。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0111-陈栋 | CDH0111-陈栋 |  | 人员意识问题 | 人的原因 | 对人员进行培训教育 | 对人员进行培训教育 | 无 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/14 16:04:28
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层东侧压滤罐掏罐过程中压滤罐的氮气保护管路阀门未开启现场沟通开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员为新人培训不够深入 理解不够透彻 | 人的原因 | 以对其进行在培训处理 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/4/24 8:43:49
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 03/04/2026 14:00二车间四层01釜旁人员连接管路时，软管内有残留液体洒落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 洗泵的水 | 人的原因 | 不管之后干什么操作，不管是水还是溶剂都要带好劳保 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/8 11:18:38
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 03/04/2026 22:00开始三车间一层drc03夹套热水管路在温度仪表处大量漏水，淌至fd02间内进入地漏，告知车间班长处理，车间需对漏点进行维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 出现沙眼 | 设备设施原因 | 已打卡子毕 | 待项目结束焊接 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/8 11:19:02
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层28釜后方地面有一穿层管路留下的空洞，穿层管路已拆除需将空洞覆盖，避免物体掉落或发生跑冒滴漏时流向楼下。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 穿墙孔洞封堵不及时 | 设备设施原因 | 制作堵板进行封堵 | 车间地面进行排查，开孔后及时封堵 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/9 8:24:02
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层07釜下口四通左侧聚乙烯管路缺少封堵，且地面存在大片白色物料痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 阀门关闭和度不够，以进行拆除添加盲板 | 设备设施原因 | 已拆除，加盲板 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/9 8:24:18
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层20釜爆破片没有安装日期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸防爆片纸质弄丢 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/8 8:24:57
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层08釜搅拌防护罩未安装，告知贾逸龙处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 保护罩未进行安装 | 设备设施原因 | 进行安装 | 进行安装 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/8 8:25:23
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 03/04/2026，17:03，一车间三层人员拆卸管路时未佩戴呼吸防护，管路内有液体滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新装设备准备中管路，安装后试密水试密，拆卸重新安装 | 方法原因 | 车间要求，拆卸物料管路必须佩戴劳动保护 | 晨会重申制度要求 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/8 8:25:55
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 03/04/2026，16:48，七车间四层人员进行200L桶投料时连接管路的快开卡子未使用扳手紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新培训 | 车间通报 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 8:35:05 | 2026/3/8 8:26:12
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R16釜护板处螺丝脱落，护板翘起。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 固定螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已将R16釜釜空护板重新固定完成。 | 安排保全对反应釜釜空板进行整体排查，发现翘起的及时进行处理和固定。 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:05:28 | 2026/3/6 8:58:44
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-R31釜下口转移泵进出口阀门使用后未及时关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 使用磁力泵转移物料后，管路阀门关闭不及时 | 人的原因 | 阀门已进行关闭，责任人进行内部积分处罚 | 涉及物料转移完毕后，对管路阀门进行关闭确认，谁操作谁负责 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:05:28 | 2026/3/6 9:03:45
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层北侧围堰内902-T159储罐夹套管路阀门法兰处少安装一根螺栓。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路安装连接不规范，一根螺栓未进行紧固脱落 | 人的原因 | 已重新添加螺栓紧固完毕 | 内部群对设备连接执行要求进行强调，日常操作过程注意执行 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:05:28 | 2026/3/6 9:03:58
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层溶剂间STF-T13溶剂转移管路盲板安装后有一根螺栓缺少螺母。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员四层溶剂间STF-T13溶剂转移管路拆卸防静电软管后恢复盲板安装，因静电跨接损坏，到其他楼层寻找静电跨接未完成紧固。 | 方法原因 | 已将四层溶剂间STF-T13溶剂转移管路盲板安装静电跨接未后完成紧固。 | 与车间人员进行强调，设备准备和管路安装需将配件准备齐全后进行，避免中途寻找配件造成工作停顿。 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:05:28 | 2026/3/6 9:06:12
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-E02薄膜蒸发器旁一使用后的氮气干燥塔阀门处于开启状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 三层薄膜区域拆卸转移临时离心机，人员误碰氮气干燥塔德阀 | 人的原因 | 工程师已将三层101-E02薄膜蒸发器旁使用后的氮气干燥塔阀门关闭，并使用密封袋对阀门口进行封堵完成。 | 与车间人员进行要求，使用后的干燥塔阀门及时关闭，并使用密封袋进行封口，避免阀门误碰后吸潮。 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:05:28 | 2026/3/6 9:06:29
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-T007溶剂转移管路一法兰处静电跨接断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致脱落 | 人的原因 | 现场人员已将该处断裂静电跨接更换完毕，并对其他位置静电跨接情况进行排查一并解决 | 人员使用管线前检查各个连接位置静电跨接情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 8:05:28 | 2026/3/6 9:06:42
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-fd09三合一，手套箱的手套磨损，需更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 手套厂时间拉伸导致破洞 | 设备设施原因 | 已更换手套 | 排查其他手套 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:33:41 | 2026/3/7 7:00:51
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼701-R10釜旁固定式可燃气体检测器松动，需固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员统一排查，对于松动的统一联系仪表整改 | 已要求人员做CK时对于周边的仪表进行外观检查 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:33:41 | 2026/3/8 22:23:05
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼一层泵房P18真空泵尾气管路过热，7度循环水回水管温度高，现场沟通韩闯班长反馈冷却水效果差，切换使用其他泵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 真空泵使用长时间使用温度偏高 | 设备设施原因 | 更换真空泵，拆卸冲洗冷却部件 | 按照巡查频率检测温度 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:33:41 | 2026/3/10 21:45:58
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间物流门处照明灯开关固定螺栓松动，现场沟通韩洁班长报修处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定螺丝松动，已安排重新固定并做打胶处理 | 方法原因 | 已固定打胶 | 巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:33:41 | 2026/3/8 22:23:21
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层一车间新增尾气管路末端未进行支撑，现场沟通韩洁班长处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路未拆卸完毕，人员未按照要求进行支撑，已对人员进行传达，并加装支撑 | 方法原因 | 已增加 | 传达，巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:33:41 | 2026/3/8 22:23:42
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 418实验室 | 418-10通风橱，一个2L，100-120℃反应，温度计反复开启后确认没电，现场已更换温度计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟 | 否 | 人员未仔细检查电池电量 | 人的原因 | 数显电量低的更换电池 | 和实验室人员强调仔细检查数显电量，尤其是过夜反应使用的，电量低的及时更换 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:30:20 | 2026/3/7 7:01:04
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-06通风橱内有物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 有操作人员在该通风橱称料未进行清理，该通风橱负责人周尚永近期调离其他实验室，该通风橱无人清理 | 人的原因 | 清理物料痕迹 | 早会强调实验习惯问题，相关责任人进行整改 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:30:20 | 2026/3/11 6:50:45
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-17通风橱内有物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 倒废液桶过程有部分溶液撒漏，未及时清理，导致废液干燥后有物料残留。 | 人的原因 | 立即清理 | 通风橱责任到人，内部强调有奖惩处罚。 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:30:20 | 2026/3/7 7:01:25
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-09通风橱前，循环机液位过低，露出盘管，需补充循环介质，已与申请人沟通，及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 循环前液位正常，循环后液位降低 | 人的原因 | 及时补充循环液 | 循环后查看液面 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:30:20 | 2026/3/7 7:01:36
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 736实验室 | 736-18通风橱内有物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 责任人将洒落物料清理 | 结合车间有物料痕迹处罚条例，对实验室人员例会进行说明，每个通风橱下班前需要自我检查，确保没有问题后再离开，审批过去反应 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:30:20 | 2026/3/7 7:02:03
2026/3/5 | 其他巡查 |  | 防爆电气专项核查-北侧 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4层走廊消防手报254-098存在外壳松动，外壳存在缝隙 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM0048-宗文清 |  | 现场移动设备发生剐蹭，导致松动 | 设备设施原因 | 紧固手报外壳 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:12:17 | 2026/4/9 17:43:48
2026/3/5 | 其他巡查 |  | 防爆电气专项核查-北侧 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 巡查发现12号楼5层516间防爆接线箱接地线松动，接地线线鼻子折断。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 静电接地线破损，已进行修复 | 设备设施原因 | 已进行修复 | 同类排查其他房间 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:12:17 | 2026/3/17 9:05:04
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R25氢气站氢气管路安全阀03/04/2026已过期 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 未及时更换 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 7:09:32 | 2026/3/6 13:50:53
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R10釜氮气浮子流量计上方的快开卡子漏氮气，现场漏气声响明显 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 快开卡子禁锢偏移 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 7:20:14
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层301-E01至301-R02转移正庚烷的计量泵静电接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 7:20:01
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15旁连接的电动蠕动泵静电接地线未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工连接完毕 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 14:26:50
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R13做CK发现操作柱体系温度报警设置，现场粘贴标识AL1为上限报警AL2为下限报警，现场测试结果与其相反，实际为AL1为下限AL2为上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 更换数显表，与原标牌设置方式不一致 | 方法原因 | 已沟通电工调整数显表设置方式与标牌方式一致 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 14:02:44
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12做尾气吸收CK发现碱吸收罐301-R14-Tr01插底管处缺少插底管标识，液位计下方有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识脱落，液位计损坏 | 设备设施原因 | 已重新添加标识，液位计处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 7:19:47
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12做ck发现釜上方至301-R01-Tr01尾气吸收连接的聚乙烯管路法兰螺栓长度不足，已沟通操作人员更换 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时螺丝不齐 | 人的原因 | 已重新更换螺丝 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 7:19:36
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12设备第一批使用，做CK发现下口对多个阀门表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门表面有印记 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:51:53 | 2026/3/6 7:19:24
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R18旁计量泵电机电线挠性管断裂，车间需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 电线管断裂 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:33:50 | 2026/3/6 15:45:08
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R13复核ck时发现视孔灯需要常按才能亮，车间需要及时排查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:33:50 | 2026/3/6 16:47:08
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R09电机电线挠性管脱节，现场沟通电工进行处理中 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 挠性管脱节 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:33:50 | 2026/3/6 15:48:31
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R14反应釜回流管路U型弯弯头法兰有1颗螺栓未露2个牙，现场沟通车间人员王培琳更换，已完成。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝安装平扣，未按照设备完整性进行安装 | 人的原因 | 已整改 | 已开早会对安装人员重点强调 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/5 18:26:07
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R14上质量流量计电源箱搭在工艺管路上，现场沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 电源箱安装不合理 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:33:20
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间四层低温冷媒循环泵电源线搭在金属吊架上，现场沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 电源线安装不合理 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:33:38
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-VP004真空泵电机外壳缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:33:51
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22上方空压管路阀门未上锁，现场沟通助工王立鑫锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时恢复上锁 | 人的原因 | 已进行上锁 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:34:16
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-VP007真空泵电机外壳缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已通知电工重新增加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:34:32
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-VP008真空泵电机外壳缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已通知电工重新增加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:34:46
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 二层TCU间207-R05-TCU01电磁阀上防爆线管脱节。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 16:24:57
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间TF06溶剂管路阀门加盲板，有1颗螺栓未紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固时遗落 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 1:35:00
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 8车间罐区平台上有2个静电卡子导线断了，需修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 卡子使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 已报废处理，车间重新制作新卡子使用 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 7:23:17
2026/3/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 四层钢平台上磁力泵的电源线搭在平台上，需吊起或沿墙敷设。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 四层冷凝器清洗接泵时未进行电线架起 | 人的原因 | 已架起电线，禁止拖地 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/5 6:20:21 | 2026/3/6 7:23:33
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13044-万富利 | 4号楼3-27 | 该溶剂桶在未使用状态下应当密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 该溶剂桶在未使用状态下应当密封 | 设备设施原因 | 及时密封 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/5 0:23:30 | 2026/4/10 13:32:03
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS13044-万富利 | 质检楼与OEB5连廊 | 质检楼二层连接OEB5二层防火门旁墙壁未安装门把手防护导致墙皮破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS13502-付强 | ALS2041-张晓雷 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/5 0:21:27 | 2026/3/5 0:21:27
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS13075-赵宗祥 | 5号楼 | OEB5东富龙厂家所用工器具未经由监察部检查贴签私自带入厂区，依据承包商管理办法清场，待其自检合格后经监察部检验贴合格签后入场。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS5929-宋金柱 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/5 0:19:39 | 2026/3/5 0:19:39
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13075-赵宗祥 | 4号楼 | 1#楼梯 3层消防水枪头堵塞 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3层消防水枪头堵塞 | 设备设施原因 | 疏通管道 | 及时检查设施 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/5 0:17:58 | 2026/4/10 13:32:20
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13044-万富利 | 1号楼236实验室 | 11：37 该通风橱在无人操作的状态下未将通风橱下拉至底部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ABJ0057-张波 | ALS1278-袁安高 | 否 | 责任人没有养成及时下拉通风橱挡风玻璃的习惯 | 人的原因 | 及时下拉通风橱挡风玻璃 | 及时培训，强调养成良好习惯 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 0:16:53 | 2026/7/6 10:46:46
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13044-万富利 | 1号楼235实验室 | 油浴锅外浴液位与反应体系底部相差过高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS0777-张磊 | ALS2692-王欢宁 |  | 需要明确油浴锅和体系不能差多少？ 现场确认认为液位相差不高，处于合理范围内， 反应体系处于合理范围内， 外浴温度78C，内温70C均复核工艺要求 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 0:15:14 | 2026/7/6 10:46:59
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13075-赵宗祥 | 4号楼4-25 | 引风罩使用后阀门未关，影响其它区域风量 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 引风罩使用后阀门未关，影响其它区域风量 | 设备设施原因 | 及时关闭 | 设备使用完毕后及时关闭 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/5 0:13:30 | 2026/4/10 13:32:35
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13707-赵建超 | 238实验室 | 人员操作通风橱，挡板应在呼吸带下方 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13275-朱新义 | ALS6801-杨廷全 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 及时告知下拉通风橱玻璃 | 实验室晨会对全员再次强调了玻璃及时下拉的要求 | 无 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/5 0:12:04 | 2026/7/6 10:51:38
2026/3/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-202 | 实验室人员通风橱外取溶剂或物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS12221-毕增梁 | 否 | 经膜堆过滤体系，1L瓶子是用来接过膜堆出来体系的。当时出料管有的地方弯折了，有点憋压，出溜不流畅，担心管出问题物料洒出来，然后把那个1L四氟瓶拿到靠下的位置顺了一下管路。操作过程大概持续1min，有溶剂少量流出时，放回到通风橱内。放松了对物料和有机溶剂操作的防护要求。 | 人的原因 | 组内通报批评，晨会讲解相关事项要求 | 杜绝在通风橱外操作物料 | 无 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 20:08:40 | 2026/3/18 9:19:42
2026/3/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-308 | 实验室人员未佩戴面罩上半身探入通风橱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6758-王丽君 | ALS6758-王丽君 | 否 | 操作人员风险防范意识还是差，以为自己只是看看，没什么风险。故而未按要求佩戴面具。 | 人的原因 | 需要佩戴防护面具之后再操作。 | 通风橱内的不管是什么操作，只要通风橱在呼吸带以上都需要佩戴防护面具。 | 无 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS9028-王欢 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 20:06:24 | 2026/3/18 9:19:47
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS13484-曹义航 | 1-106 | 15：40，1-106-03使用人员使用完溶剂后，使用人离开实验室后，未将通风橱中的溶剂放回防火溶剂柜，通风橱中有加热反应（提醒74条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 未能养成良好的行为习惯 | 人的原因 | 内部组会进行通报 | 内部巡查加强对此类事项的监督 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/4 20:01:07 | 2026/3/10 11:39:21
2026/3/4 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-306 | 应急设施未按时跟进检查确认，洗眼器喷口较脏需清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4572-丁长寿 | ALS4572-丁长寿 | 否 | 实验室应急设施安排有专人检查，由于节后实验室人员变动，忘记告知接手人还需要同步确认填写绿色标签。洗眼器喷头脏属于顽渍，水冲不掉，需用溶剂进行清理。 | 人的原因 | 立即进行检查确认，清理 | 对于实验室人员变动的负责事项，实验室负责人进行再次强调确认 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 20:01:05 | 2026/3/6 14:25:36
2026/3/4 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-307 | 应急设施未按时跟进检查确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS8092-李立帅 | ALS8092-李立帅 | 否 | 执行每周应急设施检查的时候，忽略了绿色标签的更新，检查不仔细。 | 人的原因 | 立即整改，签署新的检测日期以及下月度的检测日期。 | 日后更加严格检查应急设施，包含标签，同时提醒复核人检查绿色的标签日期。 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8092-李立帅 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 19:59:44 | 2026/3/6 14:26:38
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS13484-曹义航 | 1-210 | 9：45，TJ3人员AMM3899-刘宇翔和AMM3902-崔铠在使用1-201实验室使用一氧化碳时，有便携式检测器，未准备操作规范，未进行试密，已叫停使用，重新打印TJ2的操作规范，并对其进行试密后在进行操作。（中风险12条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4118-孙春朝 | AMM3899-刘宇翔 | 否 | 操作人员为TJ3厂区人员，使用一氧化碳前只准备了TJ3的一氧化碳操作规范而未查阅并打印TJ2的操作规范，属于对公司管理制度掌握不扎实，未做到严格落实。且使用前未进行试密，属于对操作规范学习不足和执行不力。 | 人的原因 | 操作人员重新打印并认真学习TJ2一氧化碳操作规范，确保后续使用时熟练掌握正确的操作规范、风险点及应急处置流程。 | 整改负责人对操作人员进行严格监督和培训，在操作人员使用一氧化碳等EHS重点关注化学品前，检查操作人员对操作规范的掌握情况，并指定使用前的checklist,提醒重要注意事项，确保操作人员规范使用化学品。 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM4118-孙春朝 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 19:59:20 | 2026/3/16 13:38:12
2026/3/4 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2号楼1层 | 应急柜未按时跟进检查确认。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英,ACT2527-张天胤 | ACT2590-徐颖 | 否 | 上次检查日期是2月24日，下次检查日期应该是3月24日，错写成了3月3日。 | 人的原因 | 认真检查和书写日期 | 例会强调 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2525-王桂英 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 19:58:12 | 2026/3/6 10:09:00
2026/3/4 | 日常巡查 | 承包商施工现场安全日常巡查 | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 5号楼车间2层 | 施工人员高处焊接作业时未佩戴焊帽。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | AMT0225-艾相旭 | AMT0225-艾相旭 | 否 | 人员施工期间疏忽 | 人的原因 | 立即佩戴 | 对人员提醒，随时关注 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMT0225-艾相旭 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 19:55:24 | 2026/3/6 10:50:15
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS5734-张平 | 3-210 | 15：21，ALS16046-张嘉颖，在实验室内转移4L甲醇未佩戴护目镜（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS3852-李冠业 | ALS3324-曹欢 | 否 | 分析员张嘉颖为新入职的实习生，虽然经过培训也知道在实验室需要佩戴劳保，但是认识还不够深刻，导致3月4号忘记佩戴 | 人的原因 | 现场制止并整改 | 对分析员本人进行专门的面对面的培训，讲解，安排分析经理在日常工作中进行监督，杜绝类似问题出现 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS3852-李冠业 | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/4 19:54:51 | 2026/3/5 11:34:31
2026/3/4 | 日常巡查 | 承包商施工现场安全日常巡查 | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼新建车间2层 | 施工人员夹层内施工作业时安全带双钩未挂。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 人员问题，工作人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 叫停，培训 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/3/4 19:54:05 | 2026/5/20 16:07:25
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS5734-张平 | 3-316 | ALS10358-郑杰，操作三氯甲烷，佩戴全面罩，但未做密合型呼吸防护适合性测试（低风险5条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量保证部 | ALS6185-连邦 | ALS15780-王锋 | 否 | 分析员不知道密合型呼吸适用性测试的有效期为1年，因此在操作三氯甲烷前未识别到该问题，而直接进行使用。 | 人的原因 | 对人员郑杰进行面罩密合性呼吸适用性测试 | 对全体制剂QC人员进行全员培训，在佩戴面罩前确认自己的密合性适用性测试有效期 | 无 | 2026/3/6 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/4 19:52:15 | 2026/3/5 19:26:49
2026/3/3 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | AMM3215-陈作文 | 1-103 | 20：35，1-103存在过夜实验未审批情况，沟通申请人后完成审批（低风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2755-李大昌 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 可能过夜系统问题，流程没有第一时间到审批人那里；值班确认人员没有仔细核对过夜反应的审批情况 | 人的原因 | 强调值班确认的职责 | 制定提醒 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2755-李大昌 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 19:18:08 | 2026/3/5 14:52:05
2026/3/3 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS13970-焦萌 | 5-203 | 21：00，15橱油浴锅的电源线直接搭在锅壁上，已联系实验人员进行整改（提醒38条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 电源线在挂钩上不牢固，发生掉落 | 人的原因 | 立即整改 | 对于不牢固的电源线用拉扣扣上 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/3/4 19:12:28 | 2026/3/4 19:25:46
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS4356-徐强 | 2号楼顶在线风管 | DA004右侧楼梯右面软连接上侧有破损 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 耗材老化 | 设备设施原因 | 定期巡查，状态就差的整体更新 | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS4356-徐强 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:51:55 | 2026/7/29 11:48:40
2026/3/4 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间发酵 | 二楼发酵蒸汽总阀外漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 球阀密封处漏水，阀门选型不合适 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 更换截止阀阀门 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 18:49:48 | 2026/3/5 17:28:31
2026/3/4 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 中式车间 | 补料瓶管道硅胶管太乱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 操作人员没有做好现场整理 | 人的原因 | 立即整改 | 开会强调，监督跟进 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 18:47:53 | 2026/3/5 17:28:07
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧动力站一层动力区域 | 南侧动力站一层动力区域TJ3-6-Cls03乙二醇冰机油气分离器安全阀被警戒线捆绑，可能导致安全阀无法正常起跳 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 方法使用考虑不充分，已调整 | 方法原因 | 方法使用考虑不充分，已调整 | 方法使用考虑不充分，已调整 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/9 7:31:49
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧动力站一层动力区域 | 南侧动力站一层动力区域两台乙二醇冰机油气分离器安全阀排放管路汇总管与各支管的管径相同，根据《GB/T 38942-2020》8.2.3.1.9安全泄放装置宜设置单独排放装置，当两个及以上排放装置组合排放时，排放管路的流通截面不应小于所有安全泄放装置泄放面积的总和 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 建厂原设计，已申请改造 | 设备设施原因 | 建厂原设计，已申请改造 | 建厂原设计，已申请改造 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/9 7:32:22
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼北侧防爆溢出罐区 | 9号楼北侧防爆溢出罐区围堰存在孔洞，建议封堵或加装管路阀门进行必要时的移液 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对此建议项进行传达，沟通外围组及无业人员进行，待购买材料到货后 | 设备设施原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/4/2 7:19:07
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼北侧集水池 | 9号楼北侧集水池液位计仪表标签损坏，建议重新增加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 室外风吹日晒导致 | 环境原因 | 重新更换 | 重新更换 | 0 | 2026/3/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/4/16 13:45:44
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼西侧罐区 | 8号楼西侧罐区废液打料泵缺少一地脚螺栓，建议添加补全 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 水泥地面上的膨胀螺栓安装不牢固 | 人的原因 | 已补充螺栓紧固完毕 | 对其他3个螺栓同时进行紧固完毕 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/9 7:32:38
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼西侧罐区 | 8号楼西侧罐区废液打料泵控制孔缺少标识，建议添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 老化脱落未及时发现粘贴 | 环境原因 | 已补充粘贴完毕 | 要求外围人员加强巡查及时解决异常 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/4 20:14:55
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼氢气罩棚 | 7号楼氢气罩棚关键防护层责任人标签损坏模糊不清，建议及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑封失效，雨水浸湿 | 设备设施原因 | 要求文员重新打印张贴 | 5S人员定期检查，发现及时更换 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/9 7:32:59
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房五东侧 | 北侧库房五东侧爬梯，锁板拆除打开后，未及时进行上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 库五排风系统做季度维护，因此临时打开爬梯锁板后未及时上锁 | 设备设施原因 | 将爬梯锁板上锁 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/15 9:43:46
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼外围应急柜，柜内应急物资缺少滤毒盒，长效手套虽然有包装，但状态较差，钉钉沟通当班班长杜相颉补齐物资并加强设施维护保养 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 滤毒盒进行替换,应急物资进行维护保养 | 设备设施原因 | 已安排班长进行补充替换，并要求进行维护保养 | 5S负责人定期巡查，发现及时解决违者追究责任 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/10 9:01:44
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼1F 4车间D级区内包装间 | 9号楼1F 4车间D级区内包装间监控回访巡查，22：08操作人连续塑料袋收料操作未穿戴防护服和呼吸防护面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 收料结束，人员未按照要求待清理完现场后再脱劳保，已对人员及逆行教育培训并对当班管理人员追责 | 方法原因 | 已教育并追责当班管理人员 | 传达培训 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/6 17:02:04
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-R07溶剂管路上的螺丝松动，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 长时间使用出现松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 对于使用中的反应釜人员及时进行关注，尤其软垫位置 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/8 7:58:20
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-LFC03砸料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/4 18:40:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 807车间D级区，分装车使用未连接静电卡子，现场人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 筛料过程转移物料二级防护桶过程误碰脱落未及时发现整改 | 人的原因 | 现场指正整改完毕 | 与操作人员强调日常工作需要及时关注操作环境及设备状态等安全管控措施 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/8 7:58:29
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 1、801-R05滴加操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，黄色防化服、溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 2、800-N10收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/4 18:40:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼1层物流门处，遮挡灭火器，沟通现场人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 物料未及时周转，已安排转移 | 方法原因 | 已清理 | 传达培训 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/8 7:58:40
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、901-R03滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 2、902-R07滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/4 18:40:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1205-R44使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、白色防化服、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/3/4 18:40:33 | 2026/3/4 18:40:33
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 烘箱2月未按照控温设备检查表进行检查 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0203-李钰鑫 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 检查 | 检查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0006-黄鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 17:50:01 | 2026/3/5 17:27:19
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 7号通风橱废液桶静电夹子安装方式不正确 正确做法：废液桶静电夹子须安装在废液桶上沿 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将静电卡子夹在桶上沿 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 17:44:44 | 2026/3/5 17:27:02
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 418实验室 | 样品接收室中盛有流动相的玻璃瓶设置的二级防护无防泄露功能 正确做法：盛有液体的玻璃瓶二级防护需具备防泄露功能 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 实验人员意识不足，未识别到风险 | 人的原因 | 立即加二级防护 | 晨会强调 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0079-苏立山 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 17:40:22 | 2026/3/4 18:03:30
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 14：45，郑峙屾使用二甲胺水溶液（EHS重点关注化学品），未准备安全操作规范，现场询问不了解，物料性质（按照《员工手册》第9条，扣除工作奖金100元）(中风险12条) | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 |  | 对EHS重点关注化学品使用流程了解不清晰 | 人的原因 | 进行使用EHS重点关注化学品流程培训，准备二甲胺水溶液操作规范，并进行操作规范培训 | 使用E化学品前查阅EHS重点关注化学品目录，确定其风险后再使用 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11479-郑峙屾 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 17:34:49 | 2026/3/16 9:42:41
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 2号通风橱内盛有液体的洗瓶未张贴标识 正确做法：盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0047-陈笑 | 否 | 使用人员未正确粘贴标签 | 人的原因 | 立即粘贴标签 | 着重培训，加强5S管理 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 17:34:37 | 2026/3/5 17:26:46
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站东北侧 | 承包商山东本源作业现场电焊机外壳重复接地不规范，垂直接地极埋设深度不足； 正确做法：垂直接地极顶面埋设深度应≥0.6m； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未按规定执行 | 方法原因 | 按标准执行 | 增加巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/3/4 17:33:21 | 2026/3/10 10:43:48
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 135实验室 | 研发人员使用清洁工具对玻璃三角瓶进行清洗时未佩戴绿丁腈手套 正确做法：使用清洁工具对玻璃三角瓶进行清洗时需佩戴绿丁腈手套，防止割伤 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 操作人员意识薄弱 | 人的原因 | 立即指出操作人员错误，并正确佩戴劳保 | 晨会强调，加强管理 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 17:29:07 | 2026/3/5 17:26:25
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M8 | 200-T013储罐使用百帕表，其最大量程为6KPa，与上限标识一致，应更换为设备最高工作压力的1.5倍量程的仪表，已沟通副主任郭军更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 罐区改造完毕后，压力表选型错误 | 设备设施原因 | 已更换压力表 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 17:27:21 | 2026/3/11 16:28:18
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 6号楼罐区 | 600-T010，T011压力表指针超量程，现场检查排压指针未归0，机械表故障，请及时更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 膜盒压力表故障 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 每日巡查，发现故障及时更换仪表 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/4 17:27:21 | 2026/3/7 8:38:50
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 3号楼生产厂房楼顶 废气环保设施 | 3号楼顶，两处环保设施标识牌从指定悬挂位置脱落，掉落地面 正确做法：将标识牌紧固在排放口平台护栏或排气筒上(铁丝捆绑/铆钉枪或者打胶)，确保悬挂稳定牢靠 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未固定到位 | 方法原因 | 有效固定 | 定期排查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/4 16:55:49 | 2026/3/10 10:27:28
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防应急巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M14 | 水相槽子挡住5号楼西侧1#楼梯外侧的消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 槽子在应急通道前方 | 环境原因 | 已处理 | 沟通物流人员注意摆放位置 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 16:52:31 | 2026/3/5 6:31:57
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼4车间灭菌间 | 登高未用登高工具 正确做法： | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对管理人员进行处罚，并培训全体人员 | n/a | n/a | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/4 16:17:36 | 2026/3/8 8:52:34
2026/3/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼5车间 | 物料放在地上未有二级防护 正确做法：物料暂存需加二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣 | ALS2543-闫中健 | 否 | 操作人员安全意识不足 | 人的原因 | 已将物料转移至二级防护内 | 对操作人员进行培训：物料需暂存在二级防护内 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0059-马凯欣 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 16:13:59 | 2026/3/5 17:24:56
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 大门口地下井液位偏高，需要确认是否有堵塞 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 水量加大，污水站处理负荷有限，现已安排优先处理，处理完成后看管路是否堵塞 | 设备设施原因 | 立即将生活污水池打空，查看管路问题 | 加强巡查，将生活污水池列入重点处理 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 11:35:37
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 水相间，尾气间等配电箱无标签，内部有螺丝锈蚀等情况，压泥间电箱防护罩损坏，需要电工整体检查整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，标签丢失，内部生绣，巡查不到位 | 人的原因 | 立即联系电工，现场确认标签，将生锈位置除锈，电工整体检查 | 加强巡查，多部门联合巡查 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/31 17:14:23
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 生活污水池门口的自来水管路拆掉，电伴热断电后拆除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 历史遗留问题，现场确认处理 | 设备设施原因 | 立即拆除，将水管封住 | 加强沟通处理，确认那个可以拆除 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 11:37:05
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 水相间固定式可燃气体检测器无校验标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 挂签时不仔细，没有复核，导致悬挂错误 | 人的原因 | 立即打印新的标签悬挂 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 11:39:37
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 水相间调节池上方不使用管路拆掉 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，现场不用的，需要处理，没有及时处理 | 人的原因 | 立即联系处理，将管路处理掉 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 11:40:02
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 压泥间碱液罐上方泵缺固定螺栓，阀体有白色固体，自来水管路刷绿漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，没有使用，导致脱落，现场没有巡查到 | 人的原因 | 立即增加螺栓，阀门清洁处理，水管刷漆 | 加强巡查，将机械巡查纳入重点 | 0 | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/4/12 13:52:42
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 所有水池口增加防坠网 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 安全分析不到位，没有意识到坠落风险 | 人的原因 | 上报预算，采购防坠网 | 加强培训，现场巡查能力 | 500 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/5/19 17:31:20
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 尾气间碱液循环泵声音异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 水泵内部有异响，可能内部损坏 | 设备设施原因 | 立即联系设备部处理 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/22 10:32:20
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 化验室巡检记录需要更新，只显示记录到2月8号 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 内部巡查记录，现场将记录拿着巡查，没在现场，原有记录是拿来复核的 | 人的原因 | 将复核后的记录及时处理 | 巡查时将原有记录存放好 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/11 11:27:55
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 化验室门口的风机开关指示灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 使用实际时不亮，遗留问题 | 人的原因 | 立即联系电工，将不亮的地方维修处理 | 加强沟通，现场多沟通处理 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 13:14:58
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 污水站二层絮凝池PH计配电箱打不开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | PH计停止使用，现将箱体打开，时间长及，风雨侵蚀，上锈导致打不开 | 设备设施原因 | 立即用除锈剂除锈处理 | 加强巡检，将不用设备纳入巡检范围 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 13:15:10
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 污水站二层安全带放到合适位置 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 人员意识不到位，现场摆放不规范 | 人的原因 | 立即将安全绳放到指定位置 | 加强巡查，培养意识 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 13:15:31
2026/3/4 | 专业性排查 |  | 污水站高风险排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,ADH5242-朱孟杰,CDH0669-许兆龙 | 焚烧炉&污水站 | 通往在线间的电线增加配电箱，进出权限进行重新梳理控制 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，埋在地下的线下沉，沟通设备部施工处理 | 设备设施原因 | 沟通设备部排班处理 | 加强培训，将现场的问题汇总 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/4 15:54:51 | 2026/3/15 13:15:42
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-07通风橱内50℃反应，冷凝循环水出口处水管未使用扎带固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0311-张庆伟 | AMT2017-李海波,AMT0367-李洪健 | 否 | 个人原因，操作疏忽 | 人的原因 | 绑轧带 | 加强意识 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 15:25:11 | 2026/3/5 13:37:29
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼7车间 | 外来人员未佩戴护目镜 正确做法：进入车间需佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 入场培训不到位，人员提醒不到位 | 方法原因 | 进行教育培训 | 加强外来人员培训 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 14:35:14 | 2026/3/5 17:24:34
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M16 | 516-R12釜对面灭火器架上放有多余的绿签，请清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 人员原因 | 人的原因 | 多余绿签清理 | 加强检查 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/5 6:32:09
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M16 | 5号楼4层楼梯间16车间03号消火栓无消火栓按钮标识,请尽快补充标识。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 人员原因 | 人的原因 | 增加标识 | 加强检查 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/5 6:32:21
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M17 | 5-17-T032储罐后灭火器有遮挡，位置需要移动或移除遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 人员原因 | 人的原因 | 移走遮挡物 | 加强培训 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/5 19:00:55
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间四层四号楼梯间消火栓内有食品包装，请尽快清理：杜绝此类问题发生 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 消火栓内有垃圾 | 设备设施原因 | 已处理 | 整体巡查 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/5 6:32:43
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间4层01号应急柜滤毒盒过期，请尽快更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 滤毒盒过期 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/6 15:53:29
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M14 | 十四车间四层一号楼梯间,01号消火栓内有杂物，请同步排查此类问题。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 消火栓内有垃圾 | 设备设施原因 | 已处理 | 整体排查 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/5 6:32:57
2026/3/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M14 | 十四车间三层一号楼梯间,06号消火栓内有杂物，请同步排查此类问题。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 消火栓内有垃圾 | 设备设施原因 | 已处理 | 整体排查 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 14:33:06 | 2026/3/5 6:33:08
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼6车间 | 呼吸空压口少个接口 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 呼吸空压进行测试，使用后未及时恢复 | 人的原因 | 恢复正常状态 | 和人员强调，设备使用完成及时恢复正常状态，纳入到日清日结中 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 14:30:49 | 2026/3/5 17:24:17
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼6车间发酵区 | 蒸汽过滤器上压力表上限标识过低 正确做法：及时修正 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 压力标识张贴错误 | 人的原因 | 张贴合适范围的的上限指示标识 | 定期排查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 14:29:20 | 2026/3/5 17:23:59
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼6车间发酵区 | 罐上压力表未张贴上限标识 正确做法：压力表需张贴上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员更换完压力表后未及时更新上限标识 | 人的原因 | 张贴上限标识 | 同步排查车间压力表的上限标识，定期专项排查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 14:24:41 | 2026/3/5 17:23:40
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间发酵区 | 隔热手套有破损如果有液体容易透过烫伤 正确做法：及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 巡查时未及时发现 | 人的原因 | 立即更换 | 定期巡查 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 13:49:03 | 2026/3/5 17:21:48
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间发酵区域 | 灭菌高温警示牌字迹脱色 正确做法：及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 由于没有卡套，造成破损 | 设备设施原因 | 立即做卡套保护 | 卡套保护 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 13:45:03 | 2026/3/5 17:20:55
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间后处理 | 转接板内物料残留 正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员5S意识不到位 | 人的原因 | 立即清理 | 加强5S培训 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 13:42:50 | 2026/3/5 17:20:39
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间后处理 | 转接板地漏堵塞 正确做法：及时清理维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 由于项目组排放物料造成堵塞 | 人的原因 | 立即疏通 | 与项目组人员沟通，排放后及时清洁 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/3/4 13:41:15 | 2026/3/5 17:20:25
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R27母液间，储罐放料管路快开球阀表面有白色物料印记，现场沟通黄志国清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 由于物料性质原因，在操作结束后，阀门表面无明显痕迹，后续缓慢析出 | 物料原因 | 对阀门表面进行清理 | 对于此类类物料，在操作结束后，要细致清理阀门 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/4 0:00:00 | N/A | 2026/3/4 11:48:16 | 2026/3/4 11:51:15
2026/3/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | 4-305 | 实验室人员通风橱外晃动小瓶内物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS0563-袁作家 | 否 | 离心管中是水相，操作人员习惯性晃动。 | 人的原因 | 通风橱内操作 | 通风橱内操作 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 9:15:45 | 2026/3/4 13:31:46
2026/3/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，并有将头探入行为 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 拧紧搅拌头时头挡风玻璃高于呼吸带，人员意识不足 | 人的原因 | N/A | 实验室内进行强调，涉及头探入通风橱操作时应佩戴头罩 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/4 9:10:19 | 2026/4/16 16:39:30
2026/3/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-208 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS0927-王祖权 | 否 | 人员意识不够，操作时挡风玻璃拉高 | 人的原因 | 在组内实验室群中进行通报 | 周例会和晨会中对全组人员进行事件说明，管理人员在实验室中做好监督监管 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 9:08:43 | 2026/3/5 11:01:59
2026/3/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 4-309 | 实验室人员在进行通风橱操作时，高于呼吸带，并有将头探入行为 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS0563-袁作家 | 否 | 人员操作疏忽大意 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/4 9:06:55 | 2026/4/16 16:32:25
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 三车间四层R05釜上温度计防爆软连破损需要维修或更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管使用过程中松动 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/9 8:27:25
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间124436氯化氢通气时钢瓶和支撑底座均坐在水浴桶中，且呈倾斜状态不稳定，需要考虑更合适的固定支撑方式 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 钢瓶支架出现晃动 | 设备设施原因 | 研究更优型方式进行固定 | 研究更优型方式进行固定 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/12 17:50:49
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层120012主原料罐上进料管线安装的流体过滤器缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装缺少 | 设备设施原因 | 临时增加静电卡子连接 | 对安装人员进行培训过滤器连接标准完整性 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/9 8:27:37
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层120012乙醇罐液位计仍未安装，中间投料间歇阶段应该安装，过现场问题未整改。一车间四层120012乙醇罐，进料阀门未关闭，压力表阀门未开启。一车间四层120012增加的500L釜溢出罐内部喷涂层鼓包，氮气保护断开未连接。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 属地储罐缺少液位计，储罐内暂存乙醇未能及时增加液位计 | 设备设施原因 | 已沟通罐空后及时进行安装 | 已安装完毕 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/16 8:31:03
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层103-R08受限空间预处理阶段可燃检测不合格使用空压吹扫反应釜，现场制止 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/8 14:19:46
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 焚烧炉 | 焚烧炉碱液间至焚烧炉一期一级脱硫塔碱液转移管路弯头法兰处渗漏、焚烧炉一期脱硫塔表面焊补维修区域有液体渗漏地面存在大量液体需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 设备老化导致 | 设备设施原因 | 进行临时的维修封堵 | 临时进行封堵，待整体进行检修 | 无 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/9 8:20:53
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-R25尾气管路有漏点造成车间内气味扩散，告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 尾气管路断裂，导致漏口所以有气味 | 设备设施原因 | 已进行对口密封处理 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/9 8:21:03
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间一层走廊西灭火器检查合格签过期未检 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 未找到没检查的灭火器 | 人的原因 | 已进行查找 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/8 14:16:29
2026/3/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 5704连续化排查: 氧化段二级周转罐视镜有液体渗漏痕迹； 氧化段液液分离器西侧管路法兰间有液体滴落； 还原段二级周转罐上方连接的三通法兰间有液体渗漏，且法兰间静电跨接缺少破漆垫片； 还原段液液分离器东侧下口管路连接的球阀有液体渗漏痕迹； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 车间助工拆卸处理堵塞管路期间少量物料渗漏 | 人的原因 | 已沟通车间机型处理 | 后续处理及时使用亚硫进行去除 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/16 8:30:49
2026/3/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 120012连续化排查: 120012无水乙醇储罐尾气管路视镜下口阀门缺少丝堵； 120012主原料储罐尾气管路视镜下口阀门开启状态，已告知操作人员进行处理； 500L搪瓷反应釜排空缓冲罐氮气保护未开，缓冲罐安装的压力表缺少上限标识； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备准备期间丝堵未及时补充， | 设备设施原因 | 现场沟通进行整改 | 已安排整改完毕 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/16 8:31:11
2026/3/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 03/03/2026 14:00二车间三层操作人员放桶时聚乙烯管路缺少固定配件。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 放桶还要有固定配件？ | 人的原因 | 已和人员 进行赘述 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:05:22
2026/3/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/03/2026 15:50 三车间二层Drc01操作人员装料完毕后，清理现场不彻底，未擦拭登高车上的物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间重申制度要求 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:05:35
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R12加料漏斗手套破损 已告知苏伯恒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 正常使用损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:08:58
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-Tr010液位计超上限 已告知蒋凯处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员放料不注意导致。 | 人的原因 | 已对人员进行提醒并强调转移不准离人 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:09:11
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层南侧溢出桶缺少检查日期标签&吸收棉缺少 已告知贾逸龙 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:09:23
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R24加料漏斗手套破损 已告知权龙虎 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用手套久用破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 人员使用前检查手套状态 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:09:35
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R25加料漏斗拆除后大阀门未密封，物料暴露 已告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清理不及时 | 方法原因 | 已清理增加盲堵 | 人员进行培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:09:49
2026/3/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103- FD02操作工王玉虎未佩戴手套接触放桶后的插底管 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:10:04
2026/3/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层 103-R24釜下口转移管路转移过程中管路上磁力泵渗漏液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁力泵胶圈破碎导致渗漏 | 设备设施原因 | 已更换胶圈 | 已更换胶圈 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:10:16
2026/3/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD04-Tr01氮气单向阀连接处氮气泄露 一车间一层101-FD03-Tr01氮气管连接处氮气泄露 一车间一层101-R36氮气单向阀连接处氮气泄露 一车间二层101-R33下口氮气管路法兰连接处氮气泄露 一车间二层101-R32-Tr01接收罐氮气单向阀连接处氮气泄露 一车间二层101-Tr10氮气调节阀连接处氮气泄露 一车间二层101-R36釜旁氮气管路单向阀连接处氮气泄露 一车间二层101-Ce02门口靠墙氮气管路一寸球阀连接处氮气泄露 一车间二层101-R25-Tr01调节阀连接处氮气泄露 一车间三层101-R30氮气快开卡盘处氮气泄露 一车间四层101-R18氮气单向阀连接处氮气泄露 一车间四层101-R13氮气单向阀连接处氮气泄露 一车间四层101-R12氮气调节阀流量计连接处氮气泄露 一车间四层101-R11氮气单向阀连接处氮气泄露 一车间四层101-R01氮气单向阀连接处氮气泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣松动，垫片破损 | 设备设施原因 | 泄露的进行检查处理 | 车间进行排查， | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:10:31
2026/3/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Drc02氮气单向阀连接处氮气泄露 二车间二层102-Ce01门口靠墙氮气管路单向阀连接处氮气泄露 二车间二层102-Dt02氮气管路单向阀连接处氮气泄露 二车间三层102-R20旁氮气管路单向阀连接处氮气泄露 二车间三层102-R08下口氮气管路法兰处氮气泄露 二车间三层102-R23氮气管连接处氮气泄露 二车间三层102-R25氮气单向阀连接处氮气泄露 二车间四层102-R06氮气流量计快开连接处氮气泄露 二车间四层102-R05氮气流量计快开连接处氮气泄露 二车间四层102-R01氮气管连接处氮气泄露 二车间四层102-R08氮气单向阀连接处氮气泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 氮气部分原因为真心阀门没有垫 或者氮气紧固不到位 气源嘴子未进行密封 | 人的原因 | 已进行全部处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:10:46
2026/3/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Drc01氮气流量计快开连接处氮气泄露 三车间二层103-Ce06-Tr01氮气单向阀连接处氮气泄露 三车间二层101-F12压滤罐上氮气管连接处氮气泄露 三车间三层103-R22氮气管连接处氮气泄露 三车间三层103-R04-Tr01上氮气管路单向阀连接处氮气泄露 三车间四层103-R04氮气单向阀连接处氮气泄露 三车间四层103-R03氮气单向阀连接处氮气泄露 三车间四层103-R02氮气单向阀连接处氮气泄露 三车间四层103-R01氮气调节阀连接处氮气泄露 三车间四层103-R09氮气单向阀连接处氮气泄露 三车间四层103-R12氮气管路法兰连接处氮气泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气管路碰撞，出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间排查 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:10:59
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层方槽子遮挡消火栓箱，已告知监管进行处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 现场进行转移 | 班前会通报，禁止遮挡消防设施 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:05:45
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口操作人员掏罐时氮气保护未开，已现场告知。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未进行开启，对人员培训不到位 | 人的原因 | 已对人员进行奖惩处理，并进行在培训 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 8:31:32 | 2026/3/6 8:05:59
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 厂区 | 任斌在厂区甲库1与甲库2中间道路行走时边走路边看手机 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员安全意识不强。 | 人的原因 | 已与责任人面谈，按照公司制度进行处罚。 | 部门内部强调同类问题，重点针对来阜项目组人员，确保每个来阜人员接收过该类问题培训。 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/6 9:06:55
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层有一个盛装离心母液（CPo147271-01-01-03)的200L桶，桶上原有的甲基叔丁基醚的GHS标签未清除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照标识管理要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将一层承装7271离心母液200L桶原有甲基叔丁基醚的GHS标识清除，标识粘贴人标签处理不完全，当日5S绩效最低档。 | 与车间人员进行强调，200L溶剂桶套用其它用途是原来的标签标识及时清除干净。 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/6 9:07:10
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 真空泵房内10#RPP泵的水循环管路漏水，附近地面上积水较多。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 10#RPP泵机封渗漏，循环水渗出 | 设备设施原因 | 已沟通机修维修完毕，正常使用中 | 泵房工日常巡查过程，发现设备异常及时处理解决上报沟通 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/13 17:18:13
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce14离心机离心（CPr138204-04-01Pa-03批第三锅），OR记录上的第三锅离心开始时间无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，离心开始时间填写不及时 | 人的原因 | 责任人龚平进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、谁负责记录填写，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/6 9:09:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层R21釜减压浓缩，反应釜鼓泡处氮气保护未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员现场巡查不仔细，浓缩阶段氮气关闭不及时 | 人的原因 | 责任人郭鑫进行内部积分处罚，氮气已关闭 | 当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，避免能源浪费 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/6 9:13:28
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层R29釜离心，反应釜下口鼓氮气管路缺少固定，氮气聚乙烯管与橙色软管接头处已脱落反应釜中部。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路固定拉扣损坏脱落 | 设备设施原因 | 已将二层R29釜离心，反应釜下口鼓氮气管路重新固定完毕。 | 要求班组人员下口鼓氮气操作前对管路做好检查，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/6 9:14:02
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，2#炉溶剂泵回流管路上方，一伴热带末端尾端盖缺少打胶处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 电工遗漏 | 方法原因 | 已联系电工将该尾端打胶密封 | 检查其他伴热带尾端密封是否有未打胶密封一并进行处理 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/13 17:18:30
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R02釜上口阀门连接的滴加四氟管路滴加时晃动比较严重 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 项目物料滴速要求较快，滴加过程管路波动较大，现场人员已对滴加管路加强固定，处于可控范围 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:08:09 | 2026/3/6 9:14:18
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 623实验室 | 巡查发现623冻干间的样品未进行过夜申请，沟通负责人员李冬后申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | A | 人的原因 | 填写过夜申请 | 冻干，烘料必须填写过夜申请 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:01:07 | 2026/3/16 7:22:25
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732-08通风橱反应偏离磁力搅拌器，且有掉落风险，已经移回 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 设备设施原因 | 将托盘扶正 | 将托盘固定 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:01:07 | 2026/3/16 7:22:47
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735实验室07通风橱台面上已过完柱子未进行封口处理，现场找到玻璃塞将瓶口盖住 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 过完柱子忘记及时清理并盖塞子 | 人的原因 | 及时盖塞子 | 下次过柱时及时盖塞子 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM5148-郭万欣 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:01:07 | 2026/3/10 7:52:40
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-ce08接收罐流体过滤器压力表上限标识错误，现场沟通处理完毕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 压力表更换，未重新划上限标识 | 人的原因 | 已重新划定 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/5 6:43:18
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间清洗间对面墙安全出口指示灯不亮，需要处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/6 7:19:12
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R10做CK时发现减速机漏油，现场已沟通处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 减速机油封渗漏 | 设备设施原因 | 已沟通保全处理完毕 | N/A | 5 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/5 6:43:06
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R10做CK时发现阀门10阀门间跨接未禁锢在螺栓内，现场已沟通紧固完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未检查到位 | 人的原因 | 已重新进行安装完毕 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/5 6:43:39
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R07做CK时发现一处阀门间跨接未连接全，现场已安装完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员拆卸盲板检测氧含量 | 方法原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/5 6:42:54
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-Drc02做CK时发现人孔盖处一个卡子无法禁锢了，现场试密合格不影响，需要处理更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 卡子螺纹脱扣 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/5 6:42:42
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R23做CK时发现声光报警器没有声音，需要白天更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 报警器喇叭线断裂导致有声不亮 | 设备设施原因 | 车间暂无可利旧报警器，设备部电工同事反馈外库有明天进行更换 | 车间已要求人员全程关注夹套浓缩温度，热水站上限温度已设置在范围内，同时测试热水站调节阀正常可用无异常 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/6 7:19:01
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间泵房301-VP007超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空泵长时间运行所致 | 设备设施原因 | 已停泵降温 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/5 6:42:26
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间泵房303-VP001超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 8:00:25 | 2026/3/6 7:18:43
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间四层防火门损坏无法关闭，失去防护性能，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致损坏 | 环境原因 | 已联系保全维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:33:39
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间四层应急洗眼器检查绿签到期，需及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 到期检查不及时 | 方法原因 | 已检查并及时填写 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:34:06
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-E01-Tr01上方穿层管路末端需要增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路拆卸后盲板添加不及时 | 方法原因 | 已进行添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:34:28
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-E01-Tr02旁穿层管路需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路拆卸后封堵不及时 | 方法原因 | 已进行封堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:34:56
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 207-T016储罐上方管路静电跨接断裂一半，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:35:18
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD05急停按钮缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 现象带有原厂的防护罩 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/12 7:09:52
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18反应釜后方家庭管路上有液体滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 夹层漏水，未及时清理导致 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:35:41
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R12反应釜上方管路末端需增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/5 2:36:03
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 208-FT05-Tr03表面有液体痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间夹套使用年限较久，且为碳钢材质，渗漏严重 | 设备设施原因 | 对漏点进行清理 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/6 1:35:15
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 208-FT07-Tr04表面有液体痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间夹套使用年限较久，且为碳钢材质，腐蚀严重导致出现漏点 | 设备设施原因 | 对漏点进行清理 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 7:19:11 | 2026/3/6 1:35:32
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间01釜加料车的氮气窒息风险标识错误、需要粘贴下面有报警后请立即撤离，上报异常的标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标识制作不到位 | 人的原因 | 已进行整改重新制作 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:36:04 | 2026/3/4 18:45:25
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-2-64间反应区门口没有粘贴氮气窒息风险标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标识制作不到位 | 人的原因 | 已进行整改粘贴 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:36:04 | 2026/3/4 18:45:44
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-2-14间反应区门口没有粘贴氮气窒息风险标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 粘贴遗漏 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:36:04 | 2026/3/4 18:46:01
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间泵房独立换热泵报警现场无人员、已现场沟通带班王琪安排及时响应处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员响应不及时 | 人的原因 | 现已处理，告知人员及时响应异常 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:31:48 | 2026/3/4 18:47:07
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间班组巡查记录第二页三月一号零点班记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 重申记录书写的严肃性，安排人员进行整改 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:31:48 | 2026/3/4 18:46:21
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间班组安全活动记录、二月份未完成 1、2月第一次只有五个人签到、人数不足 2、2月第二次活动只有活动主题、主办、人员签字及附件都是空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 未及时填写 | 方法原因 | 已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:31:48 | 2026/3/5 19:07:12
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-R12釜CK内表面发现、釜内搅拌上有物料残留、已沟通现场人员及4326项目人、现场确认套用可以继续使用 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 系那场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:31:48 | 2026/3/4 18:47:51
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间泵房13泵循环水软管爆管、现场地面积水撒漏、检查为循环水管路有杂质、堵了导致爆管、已沟通车间班长车威林及保全现场处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备异常 | 设备设施原因 | 现场清理完毕，水管已经更换 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:31:48 | 2026/3/4 18:48:08
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-24吉林医药受限结束后未及时封堵。正确做法：及时封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层3-24吉林医药受限结束后未及时封堵。 | 人的原因 | 及时封堵 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/5 6:12:28
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-20管路弯折存在渗漏风险。正确做法：及时维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层3-20管路弯折存在渗漏风险。 | 人的原因 | 及时维修。 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/5 6:12:46
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 03/03/2026 13:23:00 四号楼四层4-41间 作业人员打废液操作时废液桶未上称，正确做法：打废液操作桶需上称，防止跑冒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4-41间 作业人员打废液操作时废液桶未上称 | 人的原因 | 打废液操作桶需上称，防止跑冒 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/30 16:10:31
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 11号楼三层 | 10：29 11号楼3-32间 流动相B罐TJ4S-1107-HPPC01-T05液位计上限标识位置错误，正确做法:液位计上限标识位置应在80%位置处 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/6 0:46:17
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 11号楼三层 | 10：56 11号楼4-26间 手套箱旁配电箱开关需添加防护罩，正确做法:及时添加，因两边是过道，容易误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/6 0:46:02
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 11号楼四层 | 11：02 11号楼4-27间 储罐连接磁力泵管路上支架倾斜，未起到支撑作用，排净阀门缺少丝堵，正确做法:及时添加丝堵，调整支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/6 0:45:44
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 03/03/2026 14:05 4号楼4-46间 现场人员收料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员靠近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-46间 现场人员收料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员靠近 | 人的原因 | 正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员靠近 | 正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员靠近 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/6 0:45:29
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 22：08 11号楼3-37间三合一后方手套箱缺少一个O型环。正确做法：手套箱需双o型圈密封，保证密封效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/7 20:08:48
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 22：12 11号楼3-32间罐子后面管路支架歪斜，未起到支撑作用。正确做法：请使用合适的支架，保证支撑作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 管路支架歪斜 | 设备设施原因 | 已对该支架重新固定 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/7 20:09:12
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 22：25 11号楼二层楼道TJ4S-1106-TW08传递窗的急停按钮缺少保护壳。正确做法：添加保护壳防止误碰。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 急停按钮防护盖缺失 | 设备设施原因 | 已增加保护盖 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/8 6:41:18
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 03/03/2026 23:04 12号楼3-12间钢平台上管路运行期间晃动。正确做法:添加固定支架固定，以防跑冒滴漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加支撑 | 人员培训 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/16 6:39:58
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼四层 | 01：16 5号楼四楼物流通道内dma玻璃瓶放于地面。正确做法：易碎液体物料需要二级防护盒，防止破损撒漏。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将物料转移到物料周转间，存放在二级存放桶内 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/28 2:37:08
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼三层 | 01：30 5号楼3-15间内乙腈桶未连接静电卡子。正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 安装静电线 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/28 2:37:17
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 02：15 4号楼3-12间内吡啶桶未连接静电卡子。正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间内吡啶桶未连接静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接。 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/28 2:37:28
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-12溶剂桶转移物料时未及时密封。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-12溶剂桶转移物料时未及时密封。 | 人的原因 | 及时密封 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/3/4 6:24:26 | 2026/3/5 6:13:02
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003储罐下口地面有积水，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 地面积水未及时清理 | 设备设施原因 | 已重新清理 | 已重新清理 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 18:57:46
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间氮气管路法兰缺少快开卡子，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 快开卡子未及时安装 | 设备设施原因 | 重新安装 | 重新安装 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 18:58:09
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层备料区1-47对面灭火器绿签到期02/16/2026，还请及时检验。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 人员遗漏，已重新检查确认 | 人的原因 | 重新检查确认 | 重新检查确认 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 18:58:33
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层1-48间灭火器绿签到期，还请及时检验。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 检查遗漏，已进行确认 | 人的原因 | 重新检查确认 | 重新检查确认 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 18:58:51
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层11釜接收罐使用中液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 进行现场处置完成 | 车间同步排查处理 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 6:31:14
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层E02-Tr03接收罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 接收罐内尾气视镜有液体现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 18:59:57
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层15釜接收罐下口阀门106静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场安装整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 19:00:18
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层412-E02-Tr03储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路缺少标签 | 人的原因 | 进行标签标识添加 | 组织车间例会，对相关标签标识悬挂标识 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 6:31:27
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间一层515-FD04收料，现场收料头和地面有白色物料痕迹，沟通操作人李士达清理后在进行收料。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场控制不到位 | 人的原因 | 已处理 | 人员现场培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 6:33:23
2026/3/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层12釜加料车缺少支撑，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少支撑 | 人的原因 | 拆除 | 排查 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/4 0:55:06 | 2026/3/5 6:33:37
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 排查发现北侧动力站楼顶灭火器瓶身锈蚀，与检查标准不符，看下是否可以移位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | EHS移交工作项，正在推进中，已向EHS申请新消火栓箱子 | 环境原因 | 每月提醒跟催责任区人员推进，EHS移交工作项，正在推进中，已向EHS申请新消火栓箱子 | 每月提醒跟催责任区人员推进EHS移交工作项，正在推进中，已向EHS申请新消火栓箱子 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4856-王魁毫 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/3 20:00:12 | 2026/3/11 11:44:52
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站一层灭火器FE-136-1-07未点检，需要尽快点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | EHS移交新工作内容，正在推进中 | 方法原因 | 每月跟催提醒责任区人员及时执行 | 每月跟催提醒责任区人员及时执行 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/3 20:00:12 | 2026/3/11 11:45:07
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站二层冷机泵1#进水管下方压力表短接锈蚀，需要进行除锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 环境冷凝湿度大温度低，容易锈蚀，刷漆保护 | 方法原因 | 环境冷凝湿度大温度低，容易锈蚀，刷漆保护 | 环境冷凝湿度大温度低，容易锈蚀，刷漆保护 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/3 20:00:12 | 2026/3/11 11:45:24
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站二层冷却水项护笼只有三根立杆，需要补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 工程建设原设计，已沟通整改 | 设备设施原因 | 工程建设原设计，已沟通整改 | 工程建设原设计，已沟通整改 | 1000 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/3/3 20:00:12 | 2026/3/11 11:45:54
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 核实项：金属补偿器的拉杆的螺栓是否需要松动，禁锢无法起到补偿作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 核实补偿器已安装到位，预紧安全螺栓，已按照现场调试到补偿状态后方锁闭，运行观察后再评估是否整体拆除预紧螺栓 | 方法原因 | 运行评估后再决定是否拆除 | 运行评估后再决定是否拆除 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/3 20:00:12 | 2026/3/11 11:46:12
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 核实项：需要核实下北侧蒸汽安全阀的工作温度，现场查看此安全阀是带板手的弹簧安全阀，弹簧会由于长期受高温的影响而使弹力减小；需要看下安全阀是否有散热器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 蒸汽运行压力0.4MPa，温度150`~160℃，每年校验，评估无需整改 | 设备设施原因 | 蒸汽运行压力0.4MPa，温度150`~160℃，每年校验，评估无需整改 | 蒸汽运行压力0.4MPa，温度150`~160℃，每年校验，评估无需整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/3 20:00:12 | 2026/3/11 11:46:26
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-203 | 21：45，2-203-11通风橱中的加热过夜反应，未连接氮气保护。（低风险86条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 上午使用了此氮气进行烘料，未及时告知相关通风橱使用人员，下午投完反应后，按照惯例以为氮气管路为连接状态，未进行二次复核 | 人的原因 | 已连接 | 实验室巡查复核 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/3 18:41:45 | 2026/3/5 7:25:36
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-301 | 22：43，溶剂柜储存溶剂超量（最大存储量为50L）（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 年后取消了溶剂盘点，值日生检查没有盘点溶剂。 | 人的原因 | 已经对多余溶剂进行处理和消耗 | 每天值日生进行溶剂盘点，并钉钉群上报。统计溶剂是否过量。 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/3 18:39:34 | 2026/3/5 7:25:53
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-313 | 22：33，实验室洗眼器未及时校验，上次校验是03/01/2026（低风险19条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>CT1 | ALS13503-贾长宏 | ALS2212-刘照强 | 否 | 洗眼器没有及时校验 | 人的原因 | 及时校验 | 设置提醒，后面及时校验 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/3/3 18:36:45 | 2026/3/5 7:26:16
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 234 | 11:29, 11通风橱氢化反应氢气检测器未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12358-朱振成 | ALS12358-朱振成 | 否 | 当事人反馈那个检测器显示屏有点模糊，是正常开启并能检测到气体泄漏和报警。 | 人的原因 | 发现后及时更换了显示屏清晰的检测器 | 后续会避免类似问题发生 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2692-王欢宁 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/3 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/3 17:32:39 | 2026/3/4 9:15:33
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 301 | 14:13, OS50-21合成仪下方使用中白钢桶装乙腈，未连接静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/3/3 0:00:00 | 现场整改 | 2026/3/3 17:32:39 | 2026/3/3 17:32:39
2026/3/3 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 302 | 11:55，03/02安全确认未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 后续安全确认已签字 | 提醒 | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2026/3/3 17:32:39 | 2026/3/19 9:42:00
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层CNC走廊 | 2号楼2层CNC走廊进门门禁变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 层析柱转移时不小心碰撞 | 人的原因 | 上报工程维修 | 事件培训 | NA | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/3 17:28:15 | 2026/3/11 13:03:08
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层02F2006化冻间 | 制剂联动线调试人员（新德科）无票使用切割机打磨 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员培训不到位 | 人的原因 | 人员培训 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/3 17:22:14 | 2026/3/6 13:36:57
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼一层锅炉房 | 锅炉房内推车式洗眼器未定期检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 现场巡检人员未有关注 | 人的原因 | 立即点检 | 向巡检人员告知洗眼器的点检要求 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/3/3 17:03:13 | 2026/3/19 17:07:36
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-307 | 15:30，英佳柠使用完全面罩后，摘下手套后摘取滤毒盒和滤棉，应在佩戴手套前提下摘取，保护手部安全（提醒） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心>高通量组 | ALS6199-刘姿宜 | ALS2286-袁龙 | 否 | 安全意识不足，对劳保穿戴顺序了解不透彻 | 人的原因 | 立即洗手 | 对实验室人员进行劳保穿脱顺序培训，下次穿脱时由项目主管确认 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6199-刘姿宜 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 16:25:28 | 2026/3/3 17:14:49
2026/3/3 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305-01通风橱，人员离开通风橱后，通风橱未及时下拉到节能区 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 人员习惯操作问题 | 人的原因 | 加强巡查，组会强调，提高实验人员意识 | 加强巡查，及时更改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 16:13:18 | 2026/3/4 8:50:37
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室不含卤素废液柜废液桶未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 值日生倒换废液桶时，忘记连接静电夹子 | 人的原因 | 立即连接静电夹子 | 巡查人员及实验室人员培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 16:11:31 | 2026/3/5 13:38:55
2026/3/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | B1 | 药品箱缺少棉签，请尽快补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 使用完了 | 设备设施原因 | 已整改 | 使用后及时补充 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 15:15:16 | 2026/3/6 13:50:27
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 车间外包民工使用的充电式手电钻缺少工器具检查合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 合格签使用出现破损 | 设备设施原因 | 现场已重新粘贴完毕 | 定期对电器设备标识进行检查，及时更换 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/3 15:01:45 | 2026/3/6 8:54:15
2026/3/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | B1 | 南侧动力站楼梯间 一层半疏散指示玻璃破损，请及时修复 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 玻璃损坏 | 设备设施原因 | 已整改 | N/a | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 14:03:47 | 2026/3/6 13:50:09
2026/3/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | B1 | 连续氢化平台下可燃未见校验和B1签 04釜平台下可燃静电接地线脱落 已与闫主管沟通修复 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 标签无异常，在现场 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 14:01:44 | 2026/3/6 13:49:44
2026/3/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | B1 | 29釜平台上灭火器绿签未写 室外北侧推车灭火器绿签书写有无，需要重新签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 填写遗漏 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 13:59:02 | 2026/3/6 13:49:27
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 配建仓库 | 防爆电源控制柜螺丝未拧死 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 松动 | 人的原因 | 维修 | 日常检查 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/3 13:37:32 | 2026/3/18 10:45:03
2026/3/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间 | 登高未使用登高车或踩登，双人同时站在小推车上。 正确做法：登高使用专业工具。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 对违规人员进行处罚 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/3/3 13:11:49 | 2026/3/4 13:13:52
2026/3/3 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼2层 | 吉林医药在11号楼2层施工时人员在顶板作业期间未按要求系挂安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12975-田朕赫 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 施工方安全意识不足，监护人监管不到位 | 人的原因 | 对施工方进行培训，系上安全带后再施工 | 对施工方以及监护人进行培训 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/3 10:51:43 | 2026/4/29 11:16:25
2026/3/3 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 5号楼三层 | 1、天津建嘉在5号楼施工时现场设备选择的接地点不可靠 2、电焊机电源线未接地线 3、有作业人员在5号楼三层钢楼梯间内临边切割作业，与开具作业票时“从二层拆除，三层门口封闭不进人”不符，属于变更作业方式、地点，增加作业人员，未重新开具作业票 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS0996-高海建 | 是 | 现场作业人安全知识储备不足，未及时发现上述问题 | 人的原因 | 1. 延长接地线接入接地点 2.更换接地线，接入接地点 3.工人安全培训 | 1.加强每日巡查 2.班前安全讲话，强调这一部分关注点 | 0 | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/3 10:50:09 | 2026/4/29 11:14:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商舜隆机电配电箱底部电线入口绝缘包裹不完全易因电线移动导致割破造成触电风险； 正确做法：入口电线应绝缘包裹完全并增加防割破措施； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前施工方应做好自查 | 人的原因 | 绝缘线包裹完全并增加防割破措施 | 定期排查 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2026/3/3 10:05:59 | 2026/3/12 9:50:30
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 动力中心一层北门位置，仪表空压备用钢瓶组压力表示数为零，沟通冰机人员为钢瓶未开启，未正常投入使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 春节停产期间关闭，未及时开启 | 人的原因 | 开启钢瓶阀门 | 公用工程应急设备停用后，开启时按照清单对应开启 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/3 8:57:25 | 2026/3/10 11:29:46
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | TCU间 | 二层TCU间高低温一体机表面上方放置壁纸刀片，已交由车间副主任处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场杂物未清理完毕 | 环境原因 | 现场清理完毕 | 对改造区域及时现场清理 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/3 8:55:15 | 2026/5/21 13:34:57
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间ce06接收罐液位联锁被拆卸。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 拆卸液位计后未及时恢复 | 设备设施原因 | 进行恢复 | 进行恢复 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 14:19:59
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间28下口断管没有盲板和警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路俩边均为断开状态，未及时增加标识 | 设备设施原因 | 增加标识盲板 | 增加标识盲板 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 14:20:11
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 活性炭吸附解析区域，罐体下方的电缆桥架盖应急腐蚀漏，如再有腐蚀避免对电缆产生影响，需要尽快更换电缆桥架盖 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 活性炭周围腐蚀性较大，桥架盖腐蚀 | 环境原因 | 更换桥架盖 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/9 8:26:23
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R32下口分液转移泵出口三通侧阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装缺少 | 设备设施原因 | 现场添加完毕 | 对设备准备进行通报，及时安装 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/5 8:15:09
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 车间整体溢出桶超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 检查有疏忽，未检查 | 人的原因 | 已全部进行对照清单检查完毕 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 14:16:37
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R06下口连接压滤罐下口连接的过滤器未连接静电导线已告知韩冬 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 设备准备时未进行连接，存在问题 | 人的原因 | 已对其进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/5 8:15:45
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层4763项目配碱液搅拌罐电机线在防爆箱出口处防爆软连断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管安装不规范断裂 | 人的原因 | 更换挠性管 | 规范安装要求 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/5 8:16:11
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间二层应急柜缺少一套黄色防化服、一车间四层应急柜缺少医用氧气屏、清单内存在亚硝酸异戊脂需要更新清单 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 医用气瓶在应急柜上， | 方法原因 | 防护服添加完毕，清单更新完毕 | 班前会通报标准执行及标签排查 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 14:16:51
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间二层应急柜缺少一卷吸收棉、二车间三层应急柜缺少一套黄色防化服、二车间四层应急柜缺少一卷吸收棉 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 列表清单写多了，已进行更改 | 人的原因 | 已进行添加并更改 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 14:17:01
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间一层应急柜缺少一套消防战斗服，医用氧气瓶，三车间三层应急柜缺少医用氧气瓶、三车间四层应急柜缺少全面罩滤毒盒盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氧气瓶泵房应急使用，战斗服由炉间使用，使用完毕后规换 | 设备设施原因 | 氧气瓶泵房应急使用，战斗服由炉间使用，使用完毕后规换 | 氧气瓶泵房应急使用，战斗服由炉间使用，使用完毕后规换 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/16 8:18:37
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 03/02/2026 16:14一车间三层西侧人员使用登高梯未连接静电接地，只固定一只轮锁，人员上去过程中能明显看到登高梯滑动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作陋习，遗忘锁定 | 方法原因 | 责任人进行谈话，回顾操作标准 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 11:19:19
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 03/02/2026 04：11三车间一层drc03人员使用登高梯未锁止万向轮，且人员站在梯子上通过拉拽尾气缓冲罐移动梯子。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未固定登高车 | 人的原因 | 对人员进行培训· | 对人员进行培训· | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 11:19:36
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层21釜下口电导率仪连接气动阀的电线管路在电导率仪后方处两个防爆挠性软管连接处松动。 一车间三层21釜旁计量泵电线管路与接线盒连接处松动 一车间三层33釜旁计量泵电源线靠近控制箱处两个防爆挠性软管连接处松动。 一车间四层9455连续化硫酸泵泵头压力仪表电线管路接线盒处与总电源管路防爆挠性软管连接处松动。 一车间四层17釜氮气管路旁横着安装的压力仪表与防爆挠性软管连接处松动。 一车间四层17釜旁防爆控制箱电源管路两个防爆挠性软管连接处松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管使用过程松动、安装是紧固不彻底 | 人的原因 | 紧固挠性管 | 每日分区进行巡查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/9 8:24:30
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层e01-tr02接收罐液位计仪表电线管路两个防爆挠性软管连接处松动。 二车间三层14釜下口一个小的防爆照明（动力）配电箱下口与主电源防爆挠性软管连接处松动。 二车间四层tr018接收罐压力仪表电线管路两个防爆挠性软管连接处松动。 二车间四层102-tr03接收罐液位计仪表电线两个防爆挠性软管连接处松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管使用过程松动、安装是紧固不彻底 | 人的原因 | 紧固挠性管 | 每日分区进行排查整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/9 8:24:44
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层0R07-Tr02液位计仪表电线管路两个防爆挠性软管连接处松动。 三车间三层24釜pH计电源线防爆挠性软管与防爆控制箱连接处松动。 三车间四层08釜旁计量泵泵头压力仪表电线管路两个防爆挠性软管连接处松动。 三车间四层02釜后方磁启下防爆接线盒下端与防爆挠性软管连接处松动。 三车间四层06釜后方墙面上磁启与下方接线盒连接处未紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管使用过程松动、安装是紧固不彻底 | 人的原因 | 紧固挠性管 | 每日分区进行排查整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/9 8:24:56
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | AC | 分析室试剂室门口两个灭火器检查日期显示至二月二十四日，已过期需进行检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 分析化学部 | FX2311-李永剑 | FX2517-王冉 |  | 新增灭火器漏写检查标签 | 人的原因 | 检查登记 | 做个清单表格，检查按照清单逐个检查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | FX2311-李永剑 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/9 8:25:11
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层连续化200L甲叔醚桶连接的一根静电卡子过期，一根没有合格签，告知李发有 一车间四层13釜对面Tr30储罐静电接地导线使用检测器检测为OL 一车间三层32釜对面储罐缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连续化操作人员使用错误 | 方法原因 | 使用签需检查有效期，及标签是否存在 | 沟通连续化主管对人员进行通报 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 8:26:36
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层走廊东侧Tr036储罐静电接地线阻值检测为OL，导线一端为两根线缠绕 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 连接没有铜皮子 | 设备设施原因 | 以进行重新连接 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 8:26:57
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层11釜对面Tr016储罐缺少静电接地 三车间四层南侧走廊静电卡子存放处存放一个静电卡子检查合格签过期，一个没有合格签，一个只有一个针 三车间三层北侧压滤罐连接的静电卡子缺少合格签，流体过滤器连接的静电卡子一端只有一个针，告知师贵雨 三车间三层23釜旁压滤罐连接的静电卡子合格签过期，告知师贵雨 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 车间静电部分有问题 | 人的原因 | 车间损坏静电及时更换 | 车间损坏静电及时更换 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 8:27:21
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 03/01/2026，19:36，一车间一层drc06人员使用登高车未固定万向轮，登高车有明显移动，人员有摔伤风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘，陋习 | 设备设施原因 | 责任人进行谈话，重申要求 | 班前会进行回顾登高车使用标准 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 8:27:51
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 03/02/2026，10:52，二车间三层人员拆卸压滤罐下口管路时未佩戴呼吸防护，管路内有液体渗漏。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 之前人员就有过类似违规，在培训 | 人的原因 | 以对人员进行在培训，并处罚 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 8:33:50 | 2026/3/8 8:28:22
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化处一储罐上口进料管路连接的插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插底管使用完毕后，封口紧固不到位，脱落 | 人的原因 | 责任人孙振进行内部积分处罚 | 设备使用完毕后第一时间进行封口操作，谁操作谁负责 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:13:43 | 2026/3/6 9:14:32
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-R25釜下口夹套排空阀缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 25釜下口倒淋阀门丝堵使用完毕后未及时恢复 | 人的原因 | 已重新添加阀门丝堵完毕 | 车间内同类问题进行排查，有缺失丝堵情况的进行添加补充 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:13:43 | 2026/3/6 9:14:46
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R24釜夹套排空阀处安装有丝堵但阀门处开启状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员使用正压呼吸器呼吸长管刮碰德阀手柄误碰未识别 | 人的原因 | 已将101-R24釜夹套排空阀关闭完成。 | 与车间人员进行强调，使用的管路需要避让各类阀门，避免误碰阀门出现隐患。 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:13:43 | 2026/3/6 9:15:02
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间东侧操作柱电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 当班期间对操作区域内挠性软管完整性进行确认，异常及时沟通处理 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:13:43 | 2026/3/6 9:15:16
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化区域一桶装有氯化钠溶液的200L桶原标签未清除。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 200L桶使用前未对原标签去除干净 | 人的原因 | 已将原标签去除完毕，责任人进行内部积分处罚 | 200L桶使用前对原标识张贴情况进行确认，谁使用谁负责，严禁一桶多标识 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:13:43 | 2026/3/6 9:15:29
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层902-R31釜记录桌上放置的Cpr138389项目记录中03/02/2026日15：50温度记录未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不规范，一个温度未进行填写 | 人的原因 | 责任人曹继存进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:13:43 | 2026/3/6 9:15:44
2026/2/28 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4-309 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS0563-袁作家 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:09:55 | 2026/4/16 16:39:45
2026/2/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-311 | 实验室人员在操作时，通风橱挡风玻璃上抬过高，高于呼吸带，并将头探入通风橱内，未佩戴面屏 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5446-王栋 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 实验室人员操作搅拌桨时够不着，安全意识有所下降，误将头伸入通风橱内。 | 人的原因 | 实验室集体进行培训，需要伸头进通风橱操作时必须戴防护屏。 | 实验室集体进行培训 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS5446-王栋 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 8:04:06 | 2026/3/4 13:32:08
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 11号楼4-39 | 多肽固相合成间，TJ4S-11-脱保护1-226管路螺栓未有效紧固，且上方螺栓有锈蚀现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 人员未有效紧固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:42:05 | 2026/4/10 13:32:51
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 14号楼4层 | 配电室门体未张贴警示标识 正确做法：张贴警示标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS13685-黄金来 | 否 | 忘了贴（以后责任人写杨侠） | 人的原因 | 张贴 | 定期检查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/3 7:39:51 | 2026/3/31 10:30:41
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 12号楼4-15 | 中盛晟海人员施工期间未佩戴防护眼镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | ALS14214-王国志 | 否 | 人员阻挡 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/3/3 7:33:27 | 2026/6/2 13:52:50
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 5号楼一层物流通道 | 一层物流通道遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ALS13752-刘亚庆 |  | 物料堆积较多，未到转运时间 | 人的原因 | 将物料转移出厂房 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/3/3 7:31:00 | 2026/5/12 13:50:38
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 1号楼308 | 05：24分，无人员操作时通风橱未下拉至最低位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ACT2184-晋良雪 |  | 5S意识较差，无人员操作时通风橱未下拉至最低 | 人的原因 | 无 | 对实验室全体人员进行培训 | 无 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 7:28:38 | 2026/7/6 10:51:51
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞,ALS13448-孟祥宇 | 1号楼310实验室 | 地面及台面有物料残留痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4620-孟霄鹏 | ALS2848-姜虎杰 | 否 | 地面和台面洒料后人员未及时清理，人员意识问题 | 人的原因 | 立即清理干净 | 无 | 无 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4620-孟霄鹏 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 7:26:27 | 2026/7/6 10:52:08
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 1号楼445 | 13：12分，多名人员未穿戴劳保用品进入实验室内逗留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3045-李玲辉 | ALS13488-蒲法章 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/3 7:22:55 | 2026/3/3 7:22:55
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS13076-宋辰威 | 303实验室 | 13：33无人员操作时通风橱未下拉至最低位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS9275-姚飞飞 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已下拉通风厨 | 操作结束检查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 7:19:02 | 2026/7/6 10:45:57
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼四层二车间702-R06旁乙二醇管路泵外壳漏电保护线未紧固，现场与赵中阳主任沟通联系电工进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员进行紧固 | 日常巡查时进行关注，发现松动及时紧固 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:07:26 | 2026/3/10 9:02:12
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层现场张贴属地应急人员职责标识牌，刘爽副主任已转岗至9号楼，需及时进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员变动未及时更新 | 人的原因 | 已安排副主任进行替换 | 每月定期进行检查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:07:26 | 2026/3/10 9:02:32
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼外围 | 日常巡查发现9号楼北侧消防报警阀室门口处堆放保温棉 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 保温棉拆卸后未及时清理，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:07:26 | 2026/3/5 11:05:16
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼904-R08反应釜（反应釜使用中）爆破片缺少安装日期，现场沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 爆破片到期更换，项目批次紧张，已安排打号 | 方法原因 | 已安排打号 | 巡查，传达培训 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:07:26 | 2026/3/7 7:49:57
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜加料漏斗盖子缺少密封圈，现场沟通当班班长反馈漏斗内为氢氧化钠，要求及时增加密封圈。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 密封垫破损 | 设备设施原因 | 已联系清洗人员进行替换 | 发现破损及时联系人员进行更换 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:07:26 | 2026/3/7 7:50:12
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼1205-R54釜蒸馏管路静电跨接缺少破漆垫片，沟通李少飞主任安排人员整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 清洗人员韩波安装确认不到位，已进行整改，并对责任人进行教育及处罚 | 人的原因 | 静电整改 | 对责任人教育并且进行处罚 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 7:07:26 | 2026/3/17 9:05:52
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R13下口视镜下方阀门有紫色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜边缘破损 | 设备设施原因 | 设备使用完毕，现场已清理 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:50:21 | 2026/3/4 2:00:50
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R21釜下口放槽子聚乙烯管路弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 聚乙烯管理弯折 | 设备设施原因 | 项目使用完毕，计划拆除 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:50:21 | 2026/3/4 2:01:09
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03下口阀门缺少手柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 手柄脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:50:21 | 2026/3/4 2:01:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R08做ck发现视孔灯接地线一段缺少线鼻子收束 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接线鼻子脱落 | 设备设施原因 | 已重新整改完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:50:21 | 2026/3/4 2:01:51
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R22做ck发现减速机有轻微漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 油封损坏 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:50:21 | 2026/3/4 2:02:15
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R25釜CK发现氢气缓冲罐压力变送器在今日03/03/2026到期需及时校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 校验人员遗漏 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:50:21 | 2026/3/6 13:48:06
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R15压力表过期未校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 在校验期内 | 方法原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/4 18:48:30
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R20袋式过滤器漏料，现场有物料痕迹，已沟通现场人员处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场清洁清理不到位 | 人的原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/4 5:12:27
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏，未及时更换 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/4 5:13:15
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R06加料车有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员清理不彻底 | 方法原因 | 现已重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/4 5:13:32
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R25搅拌漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中漏油 | 设备设施原因 | 现已联系保全人处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/4 5:13:50
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R28阀门35漏料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/4 5:14:11
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02-Tr02外表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/6 17:36:14
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 监控回放20车间叔丁醇钾及丙烯酸乙酯运送至物料平台未进行现场交接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 物料交接不到位 | 人的原因 | 已进行重新强调要求车间重点进行抽查 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:46:15 | 2026/3/6 17:36:43
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R09尾气视镜有液体存留，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 氮气流量过大 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 18:57:15
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层三个薄膜加料罐下口阀门均未上锁管理，已沟通车间人员及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 薄膜未使用清洗状态 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 18:57:45
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留区5823项目暂存主料使用的搪瓷储罐下口放置的白钢托盘有物料痕迹，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白钢托盘物料痕迹没及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 18:58:06
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R13加料车手套损坏，已沟通车间人员进行更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套使用过程损坏 | 设备设施原因 | 进行手套更换完成 | 车间整体排查处理 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 18:58:25
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层4519项目使用的413-T121储罐下口阀门法兰有渗漏痕迹，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 下口管路切换管路导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 18:58:45
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12下口一个法兰拆卸管路后有物料渗漏痕迹，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 19:00:15
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间一层514-Drc02间单轴旋分筛筛料车表面物料粉尘需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:42:48 | 2026/3/3 19:00:50
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 通风橱巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 416实验室 | 通过监控巡查发现03/02/2026年上午9：38分，416实验室操作人员未做任何防护将头伸入通风橱内进行化学试剂投料操作。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 人员搭设设备时因铁架比较深，不得已将头伸入通风橱中 | 设备设施原因 | 如果必须伸入，最好佩戴口罩等 | 加强培训，注意劳保 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/5 11:42:03
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 419实验室 | 419实验室21通风橱两个离心管内物料无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 员工加班到晚上21点左右，着急下班，未仔细检查标签 | 人的原因 | 已经粘贴标签 | 实验室进行通报，并进行内部处罚 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/17 9:06:07
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 419实验室 | 419实验室16通风橱台面上存在白色物料痕迹，未及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 人员加班到晚上21点左右，着急下班，未仔细检查通风橱 | 人的原因 | 已经擦干净 | 实验室内部通告警示，同时对责任人进行处罚 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/17 9:06:34
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 734实验室07通风橱数显温度计无视数，沟通实验人员反馈电量不足，沟通夜班人员更换。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 人员操作检查数显时候实际有电，但是中途可能造成亏电了 | 人的原因 | 已经更换电池 | 后续所有过夜反应使用满电的数显进行 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/17 9:06:46
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室07通风橱数显温度计无视数，沟通实验人员反馈温度计定时关闭，现场协助打开 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查项目人何一帆使用数显时仅仅检查了过夜的电量，没有关注温度计计时开关，导致数显自动关机 | 人的原因 | 巡查发现后及时打开关闭开关 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训，加强数显使用的规范性 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/17 9:07:27
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735实验室06通风橱反应无过夜申请，沟通实验人员郭万欣反馈过夜申请单填写通风橱编号填写错误 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 06通风厨选择成07通风厨的过夜反应，选择错误。 | 人的原因 | 更正为06通风厨过夜反应 | 内部值日一周，排查过夜反应隐患 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM5148-郭万欣 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/17 9:07:45
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 620实验室 | 620实验室03通风橱台面上存在白色物料痕迹，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 操作人员将布氏漏斗中硫酸钠固体转移至自封袋过程中，出现撒漏。 | 人的原因 | 利用湿抹布进行擦拭 | 内部强调，下次再出现进行处罚。 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:38:32 | 2026/3/7 7:51:06
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 10:39 12号楼四层北侧预留区施工人员踩管子作业有掉落风险，已现场阻止 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 施工原因 | 人的原因 | 制止 | 监护人巡查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 20:09:31
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10:49 12号楼3-12间R02釜下的白钢地面有油漆污渍。正确做法：及时清理，避免交叉污染。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 刷漆不注意 | 人的原因 | 清理油漆 | 人员培训 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 20:10:09
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10:55 12号楼三层3-35间门口电线防护不到位，已沟通现场人员现场整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 施工原因 | 人的原因 | 做好防护 | 监护人巡查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 20:09:45
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 03/02/2026 13：01 11号楼3-21间生产人员未穿带同等劳保进入作业现场。正确做法：需穿戴同等劳保进入作业现场。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 20:08:31
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼二层 | 17：02 12号楼二层预留区施工人员踩高作业未做防护措施，已现场劝阻。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 制止 | 监护人巡查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/28 2:37:43
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼二层 | 17：06 12号楼二层预留区施工人员用角磨机进行动火作业时未戴防护眼镜，已现场告知。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 佩戴眼镜 | 监护人巡查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/28 2:35:59
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 14：30 4号楼3-31间内一溶剂桶未连接静电卡子。正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-31间内一溶剂桶未连接静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接。 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/28 2:34:53
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：04 4号楼4-41间TJ4S-1107-F02压滤罐出料口末端未使用盲板盲堵。正确做法：使用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-41间TJ4S-1107-F02压滤罐出料口末端未使用盲板盲堵。正确做法：使用盲板盲堵 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵 | 正确做法：使用盲板盲堵 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/5 19:34:53
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：11 4号楼4-44间CMM-404-Tb02碱吸收压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-44间CMM-404-Tb02碱吸收压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 人的原因 | 正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 正确做法：及时去除不正确的上限标识 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/5 19:35:08
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：26 4号楼4-15间加料管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间加料管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 人的原因 | 正确做法：及时添加管路标签 | 正确做法：及时添加管路标签 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/5 19:35:21
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：25 4号楼3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/5 19:55:24
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：57 12号楼四层4-17间使用过的防护服未密封。正确做法:及时密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 6:07:00
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：01 12号楼四层4-14间手套箱缺少一个O型圈。正确做法:及时添加，手套双圈固定。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加O型圈 | 同类排查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 6:07:16
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：09 12号楼四层4-04间钢平台上沾染物未密封。正确做法:及时密封，注意气味控制。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 6:07:46
2026/3/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 14：24 11号楼公斤级1-17间人员直接倾倒投放液体物料。正确做法：投放液体物料时需使用蠕动泵投料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 以前规定小桶物料是容许的，只要满足做好气味控制 | 方法原因 | 已经沟通，制定新的措施 | 按照新规定执行 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/3 6:30:51 | 2026/3/7 6:08:07
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间三层3-49连续制造区门口在线氧含量缺少静电接地，已现场沟通车间联系电工添加，已完成。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 新安装连接静电接地不及时 | 方法原因 | 已联系电工添加完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 0:55:45
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间二层烛式过滤器下端管路连接的电磁阀缺少吊架或支架，螺栓有坠断的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆卸后支架添加不及时 | 方法原因 | 已添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/5 2:36:26
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R06滴加三乙胺的计量泵上压力表缺少分类标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 7:18:33
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08旁加料计量泵泵头缺少压力表。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表损坏后拆除，未及时安装新的压力表 | 设备设施原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 7:18:46
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD08-Tr01接收罐尾气视镜有棕色液体，现场沟通助工韩宪伟清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝至试镜中积存 | 物料原因 | 已清理排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 0:56:31
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间TF07,207-SDS-L18/13溶剂管路阀门加盲板，螺栓未紧固，现场沟通带班人员杨磊紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装盲板后未紧固到位 | 人的原因 | 现场已整改 | 对车间人员进行强调，安装完盲板后螺丝要紧固彻底，避免跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 0:57:00
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间4层走廊工具柜上放2个便携式氢气检测器，后盖各缺少1颗螺丝，影响防爆性,已沟通车间添加螺丝，已完成。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 更换探头后丢失未补充 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 0:59:43
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间四层连续化乙二醇储罐旁墙上2个断路器缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用断裂，未及时连接 | 设备设施原因 | 已联系电工连接完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/3 4:15:50 | 2026/3/4 1:00:30
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉控制室应急药品箱内医用胶布和藿香正气水保质期已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 巡查不到位，人员没有细心巡查 | 人的原因 | 立即更换标签及内容物，更新清单 | 加强培训，强化培训意识 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/3 2:03:52 | 2026/3/6 8:54:56
2026/3/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间四层西侧走廊分布器间4-08门口标识牌下缺少灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间区域粘贴定位胶带，临时转移 | 设备设施原因 | 现场已进行恢复完毕 | 车间进行通告培训，消防设备及时恢复 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/3 2:01:33 | 2026/3/6 8:56:16
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS7966-张佳利,ALS13970-焦萌 | 1-303 | 16：30，03橱使用完的真空管路未及时关闭（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2301-艾群 | ALS6017-金帅明,ALS9592-刘为铸 | 否 | 完成抽滤后，拆卸完装置，忘记检查真空是否关闭，未进行二次check | 人的原因 | 发现该巡查项后，及时关闭了，并周知了实验室人员注意 | 在组会上进行强调，让大家周知，氮气，真空，自来水阀门及时关闭；同时针对违规/异常周边人若发现及时调整提醒； | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2301-艾群 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/2 19:50:23 | 2026/4/2 19:21:20
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS11287-姚茂宣 | 2-202 | 15：55，5号橱使用中冷凝管进水口缺少拉扣（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4133-陈镇 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 实验人员连接管路后忘记加拉扣 | 人的原因 | 现在整改，加拉扣固定 | 晨会强调5S问题，管理人员增加实验室巡查频率 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS4133-陈镇 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 19:47:43 | 2026/3/17 16:06:14
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | 4-309 | 4-309-09有一组60℃的实验，在导出记录中未发现，实验室负责人反馈：该反应的过夜流程开始时间填写错误，填写为02/02/2026，导致过夜流程当天未正常导出（低风险） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2629-刘林冲,ALS2212-刘照强 | 否 | 项目人员填写过夜反应时间有误 | 人的原因 | 修改过夜反应时间 | 复核人仔细复核 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/2 19:45:42 | 2026/4/15 14:27:19
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | 2-102 | 2-102-08通风橱灯未关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS6175-于海金 | 否 | 通风橱灯光较暗，下班巡查时实验室灯打开，未观察到通风橱等是开着的，关灯后未再进行确认 | 人的原因 | 实验室巡查完关灯之后再进行一遍巡查 | 对巡查人员进行培训 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/2 19:43:31 | 2026/3/10 10:26:01
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | 2-207 | 2-207-07过夜反应导出有记录，但实际无反应，实验负责人反馈：该反应的过夜流程结束时间填写错误（低风险） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 过夜填写人员马俊结束时间填写错误，前一天的过夜实验系统未自动结束该反应 | 人的原因 | 人员点击实验完成 | 复核时重点关注反应结束时间 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS7793-王庭辉 | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/2 19:42:04 | 2026/3/2 19:51:08
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | 2-116 | 2-116-12，过夜反应导出有记录，但实际无反应，实验室负责人反馈：项目人实验结束后，未在钉钉平台上点已完成（低风险） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 项目人实验结束了，过夜流程点击完成，未成功 | 人的原因 | 实验结束后，及时结束过夜流程 | 每日下班前确认 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/2 19:39:16 | 2026/3/4 9:09:45
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-301 | 21：15，5-301-16废液柜中的废液桶未盖盖。（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 倒完废液后没有看废液桶的盖子有没有盖上 | 人的原因 | 将废液桶盖子盖好 | 养成良好的个人习惯，倒完废液后再看一下盖子是否盖紧 | 无 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/2 19:35:09 | 2026/3/4 9:23:55
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-105 | 20：40，2-105门口有一桶2-甲基四氢呋喃，未放回防火溶剂柜中（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 接收溶剂后有实验操作要继续，操作完忘记放入溶剂柜 | 人的原因 | 将溶剂放入溶剂柜保存 | 组内通报和宣讲，提醒全体人员收到物料随时归位 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS8206-张炜 | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/3/2 19:31:55 | 2026/3/3 12:48:15
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-307 | 20：20，1-307-01通风橱中过夜实验未见过夜流程，与实验负责人沟通后，发现申请人填写的过夜时间填写错误，已重新进行提交（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6758-王丽君 | ALS6017-金帅明 | 否 | 流程复制后，忘记更改时间。 | 人的原因 | 已强调流程复制后，需要检查后确认无误再提交。 | 能不复制，最好是重新填，复核人员需要仔细检查。 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/3/2 19:28:11 | 2026/3/10 11:40:22
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三四楼 | 15下口一个阀门无卡簧 16氮气阀门无卡簧 17下口2个阀门无挡板卡簧 23下口氮气无挡板 07下口3个阀门缺少挡板卡簧 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 设备清洗时丢失或者未留意 | 人的原因 | 已全部进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 17:41:02 | 2026/3/8 11:15:07
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 全覆盖 | 车间设备准备试密完毕后，操作人员第一次使用只氮气吹扫未进行试密。存在一定的隐患问题 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 对人员进行要求，管路不管试没试密第一次使用必须进行试密 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 17:39:27 | 2026/3/8 11:15:21
2026/3/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三楼 | 二车间三楼Dh3-102-Tr010液位计缺少盲板 二车间三楼连续化盐溶液储罐液位计缺少盲板 四楼Dh3-102-Tr018缺少液位丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 添加完毕 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 17:34:35 | 2026/3/8 11:15:39
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 雨水中转池巡 | 雨水中转池巡查记录有漏写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，及时改正 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/2 17:26:49 | 2026/3/31 10:28:18
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO区域在下雪的时候，有整袋NaOH没遮挡，需要及时遮挡，防止雨雪渗入 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时投加 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 17:26:49 | 2026/3/6 17:31:30
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站二层发泡胶使用完毕，及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用完未及时收起 | 方法原因 | 按规定收起 | 定时巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 17:26:49 | 2026/3/6 17:31:13
2026/3/2 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0929-贾明月 | 1-204 | 搅拌头未使用的多悬空架设在通风橱设备架上；新员工能力矩阵更新不及时 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 项目工艺开发中心 | ALS6759-华林 | ALS0929-贾明月 | 否 | 通风橱反应完成，机械搅拌未及时拆下，实验人员意识薄弱，潜在风险评估不足所致。 | 人的原因 | 通风橱网格架上未使用的机械搅拌已取下。 | 晨会和组会上进行强调，通风橱网格架上未使用的机械搅拌需要及时取下，避免承重过大，出现脱落隐患。 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6759-华林 | 待复核 | ALS0929-贾明月 |  |  | 2026/3/2 17:19:11 | 2026/3/3 15:51:25
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 22号不燃气体库 | 氦气气瓶未使用铁链固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作后，未将钢瓶用铁链固定 | 方法原因 | 重新将钢瓶用铁链固定 | 已转告库管员钢瓶需铁链固定，每日负责该库房人员对库房进行查看，发现未固定的及时固定， | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 16:54:35 | 2026/3/6 16:23:49
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 10立罐区 | DH2-200-T001储罐下口法兰垫片处有白色固体析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 储罐下口垫片法兰位置残留少量溶剂，受季节温度变化影响松动，导致析出固体 | 设备设施原因 | 更换状态较差的垫片，储罐使用前对储罐打压试密确认下口法兰垫片位置 | 储罐下口季节交替温度变化较大时对设备螺栓进行松紧检查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/2 16:36:03 | 2026/3/11 11:28:12
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层303釜加氢管路改造部分流量计前后法兰螺栓材质不一致，法兰长短不一致， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 安装初期标准执行未统一 | 设备设施原因 | 螺丝已整体更换完毕 | 车间新增管路连接后现场进行确认 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/2 16:36:03 | 2026/7/21 10:53:21
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层303釜加氢管路改造部分流量计电线管辂接线盒螺丝未拧紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 接电后未及时禁锢 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 现场电器接电后现场进行检查确认 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/2 16:36:03 | 2026/3/11 11:28:43
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层302釜平台上排氢管路下方法兰盲板螺丝未紧固，釜上阀门41法兰静电跨接断开，压力表下方法兰螺栓长短不一 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备准备完毕，未进行检查确认 | 设备设施原因 | 现场盲板禁锢完毕，静电跨接更换完毕，螺丝待生产完毕进行更换 | 准备完毕设备，进行检查确认 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/3/2 16:36:03 | 2026/3/11 11:29:03
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间搪瓷釜间平台下溶剂气味较大，沟通现场操作人员先暂停压滤罐操作，后续气味消失；R07下口尾气集气罩根部位置脱节，车间沟通保全现场维修 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 压滤罐排压流量较大尾气吸收不过来有部分气体外溢 | 设备设施原因 | 现场立即停止操作 | 压滤罐排压不可直接将阀门开度开到最大，避免尾气吸收不及时 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 15:52:50 | 2026/3/2 15:55:25
2026/3/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2#4层嘉晟劳务10釜插排漏保失效，现场停止使用并更换完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 插排漏保失效 | 人的原因 | 已重新更换漏保，并测试无异常 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 15:40:17 | 2026/3/6 16:27:32
2026/3/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间10釜嘉盛劳务人员李福宝未签交底。已要求现场监护人对人员重新进行交底并签字。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 人员施工交底未及时签字 | 人的原因 | 人员重新培训交底完成 | N/A | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 15:40:17 | 2026/3/6 16:27:56
2026/3/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世使用的电焊机焊把线接入点金属部分裸漏，工人已现场使用绝缘胶布包好整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 设备使用过程中动态检查不到位 | 人的原因 | 加强动态检查 | 加强动态检查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH5015-杜元好 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 15:40:17 | 2026/3/6 16:08:23
2026/3/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5#东墙雨水管更换，未开取检维修作业证，未对作业人员进行JSA交底。已责令停工签署完继续作业，现已填写并交底签字完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 现场检修工作时，未及时填写检维修作业票 | 人的原因 | 完成填写现场作业的检维修单 | 传达落实人员现场监管作业流程，加强检维修作业票执行 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/2 15:40:17 | 2026/3/5 13:01:18
2026/3/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世使用的电焊机接地线被材料压住，已现场整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电线路动态检查不到位 | 人的原因 | 加强施工期间动态检查 | 加强施工期间动态检查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH5015-杜元好 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/2 15:40:17 | 2026/3/5 13:01:45
2026/3/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4#12车间内吉林诚达存放的安全带未粘贴入厂检查合格签，需立即带出厂外或粘贴检查合格签。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 标签损坏丢失 | 人的原因 | 重新张贴 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/3/2 15:40:17 | 2026/3/5 13:02:03
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商南通通博线盒防护盖缺失； 正确做法：保证工器具完好性； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前未整体自查 | 人的原因 | 施工前施工人员需检查设备是否有缺失 | 定期排查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2026/3/2 15:14:43 | 2026/3/12 9:50:16
2026/1/31 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 8号楼 | 安全合理化建议“8号楼人流门入口屋檐有冰溜子，掉落有砸伤人的风险。建议怎加清洁，防止有成型的冰溜子形成，砸伤人”经安委会沟通安排保洁每日检查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 天气原因导致冷凝水凝结 | 环境原因 | 现场检查清理 | 冬季每日检查确认 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 13:10:01 | 2026/3/10 18:03:51
2026/1/31 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 8号楼外围北侧逃生通道位置 | 员工安全合理化建议“8号楼外围北侧逃生通道位置，上方管廊架有明显滴水结冰现象。目前车间人员以及外部施工人员均有在管廊下方领过的情况，如果冰块松花脱落有砸伤行人的风险，另外管廊下方地面滴水结冰容易造成人员滑倒。建议隔离此处区域，禁止人员通行。清理管廊上的冰层，并排查管廊漏水结冰原因，进行维护。”经安委会决定使用防爆胶泥封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 线槽连接车间内部，厂房内部为微正压，车间内部控湿度为30%，车间内空气遇冷结成冷凝水，顺线槽流出，导致结冰。因8号楼近期还需要进行氢气连续反应放线操作，而且冬季已经过去，暂时不会在结水，故待放线完毕后在进行封堵 | 环境原因 | 对线槽进行封堵 | N/A | 1000 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | AMM0190-岳德创 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/3/2 13:10:01 | 2026/3/9 9:54:55
2026/1/31 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 7号楼外围破坏位置 | 员工安全合理化建议“7号楼外围破坏位置尾气管路增加引风罩，跟车间一样的，破坏危化桶时可以直接盖到桶口，尾气吸收应该比尾气管的效果好"计划把现有的气源管位置再改造一个引风罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 引风罩损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员改造增加2个引风罩 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 13:10:01 | 2026/3/10 18:04:22
2026/1/31 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 10号楼车库 | 员工安全合理化建议“车库一层和二层交接处，建议二层交接处，上去的车一律往右拐，顺时针进入停车；二楼往一楼去的车，也是一律右拐，实现单向进出，类型与整个二楼是一个圆环，所有车均是一个方向。当前二楼拐角这块，进去的车都可以左拐和右拐，车库内比较黑，进去和出去的车速超过10迈，人员根本来不及反应，很容易撞车。”经安委会讨论1.增加停车场管理制度张贴2.增加限速指示牌张贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 | 否 | N/A | 人的原因 | 增加限速标识及停车场制度 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/3/2 13:10:01 | 2026/5/25 13:20:38
2026/1/31 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 施工车间 | 员工安全合理化建议“对于车间改造或者新厂房，施工方现场缺少劳保佩戴的示意图，可以分为不同工种，粘贴到每层楼的人员进出地方，确保劳保起到作用。“经安委会讨论决定施工作业标准化图集中包括劳保穿戴图例，后续打印出来放置在作业现场 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 |  | 未正确使用施工标准化图集 | 人的原因 | 施工现场同步增加施工标准化图集 | 无 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/2 13:10:01 | 2026/3/11 16:06:32
2026/1/31 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 公司班车 | 员工安全合理化建议“【隐患：公司班车上很少有人系安全带，路程较远，如遇突发事件安全隐患较大。】改进建议：1、领导示范：管理层必须首先做到并公开倡议。 2、明文规定：将“乘车必须系安全带”写入公司制度。 3、司机负责：发车前，司机必须进行语音提醒，并确认。 4、强化提示：在车内张贴醒目的安全海报，增加安全带提示音。经沟通反馈公司一直强调，司机起到提醒的义务，如果司机未尽职，可随时跟综合办公室进行反馈，综办将持续宣贯和监督系安全带 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 | 否 | 综办将持续宣贯和监督系安全带 | 人的原因 | 如果司机未尽职，可随时跟综合办公室进行反馈 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/2 13:10:01 | 2026/3/11 16:06:59
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 高风险设备活性炭系统 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 活性炭解析 | 活性炭系统一运行中的电伴热尾端脱落，伴热带漏出，存在失爆和触电风险 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>活性炭解析 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 线管老化导致伴热带接口位置从线管中脱出 | 环境原因 | 重新串线管，并使用密封胶将线管及接头位置密封 | 日常寻常发现线管出现老化现象提前进行更换处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/3/2 10:05:36 | 2026/3/11 11:29:20
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 735实验室 | 735-12通风橱恒温箱内介质已接近低至盘管处，建议补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 循环机冷却介质少 | 人的原因 | 补加介质溶液 | 循环机使用前检查，确认介质足够 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/2 8:49:12 | 2026/3/13 20:41:26
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620实验室已被其他物品遮挡，不利用设备应急使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 堆放时未注意摆放位置，可能会影响洗眼器使用 | 人的原因 | 挪动至合理位置 | 实验室群里告知，提醒 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/2 8:49:12 | 2026/3/13 20:41:06
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-11通风橱内物料接地方式有误，此类接地不能完全保证两桶有效接地导除静电 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 夜班项目人把静电卡子链接到不锈钢桶的把手，由于桶把手也是不锈钢，项目人认为 可以起到链接静电作用，操作不到位。 | 人的原因 | 不锈钢桶内物料已报废 | 对人员进行培训和组内重点强调 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/2 8:49:12 | 2026/3/13 20:40:30
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 515实验室 | 515-20通风橱恒温箱加液盖把手损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 把手坏了，保修缺少配件,配件到了以后就修复了 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/2 8:49:12 | 2026/3/13 20:40:18
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618实验室04通风橱，实验室内没人，抽滤瓶内物料未套袋子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 人员对物料暴露风险意识淡薄 | 人的原因 | 套袋，并进行氮气保护 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/2 8:49:12 | 2026/3/4 18:40:09
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 活性炭区域联锁不凝器氧浓度和干燥管路氧气浓度联锁数值与纸面数值不一致，需要尽快调整。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 进行了手册更新，现场得文件未更新 | 人的原因 | 将现场得文件标识进行更新 | 更新规程后及时更新现场文件 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/12 17:50:18
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间24釜滴加乙酸酐，釜的氮气保护未开启，现场沟通操作人员姜启超开启。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 14:20:37
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间15釜终止气动阀，电磁开关接触有缝隙，缺少固定螺丝，现场沟通孙壮。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 认为设备好使预测风险不够 | 设备设施原因 | 以进行添加螺丝紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 14:20:54
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层应急柜内吸收棉过少，清单数量两卷，需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 巡查不够注意 | 人的原因 | 进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/9 8:21:20
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间部分反应釜下口阀门未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜为清洗状态，未进行上锁 | 人的原因 | 反应釜为清洗状态，未进行上锁 | 反应釜为清洗状态，未进行上锁 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/9 8:21:30
2026/3/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 03/01/2026 10:45 一车间一层Fd04操作人员安装收料头时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 装收料头时无物料接触 | 方法原因 | 责任人进行面谈首次准备 | 车间班前会进行明确，任何接触物料必须佩戴劳动保护，进行培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/4 0:01:17
2026/3/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 03/01/2026 15:29 一车间三层R26釜项目人取样完毕后，未佩戴手套整理取样管，且分装样品时，未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人杨子 人员安全意识差 | 人的原因 | 向本人强调 | 实验室和群内强调操作劳保问题 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/6 8:06:14
2026/3/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 03/01/2026 19:02 三车间三层R13釜下口连接的放料软管未进行试密。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/6 8:07:57
2026/3/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 1.三车间三层R19釜上口回流管路三通处安装加料漏斗； 2.三车间四层R08釜上口回流管路四通处连接反应滴加管路；（釜回流管路四通禁止接除固定溶剂管路的其他管道）。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 回流管路安装其他接口 | 设备设施原因 | 进行更换，更换接口 | 进行更换，更换接口 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/6 8:06:31
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层加料箱缺少尾气，已告知操作人员进行添加。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 准备设备不充分 | 人的原因 | 增加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/4 0:01:31
2026/3/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间的长距离转移Check，需要尽快调整，目前缺少检查阀门、三通、试密等要求，事故CAPA有此项要求 。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行和领导沟通处理 | 人的原因 | 以进行重新改正 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/6 8:06:46
2026/3/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间一层Drc02操作人员蒋济远取样完毕后清理现场未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新给与培训 | 车间内部通报 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:35:07
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R23釜下法兰 阀门表面有大量白色液体渗漏痕迹 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 有渗漏。 | 设备设施原因 | 已全部紧固清理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:35:28
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102E01-Tr01液位计超上限标识 已告知蒋凯 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 全是焦油 | 设备设施原因 | 进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:35:42
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-STr03搅拌罐旁有刺激性酸味溢出，已告知赵洋 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气保护过大，设备尾气虚连处有气味溢出 | 设备设施原因 | 设备调节氮气保护开度 | 设备调节氮气保护开度 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:35:48
2026/3/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层103-STR001下口阀门心缺少挡片 一车间四层101-R16-Tr01液位计下口缺少盲板 一车间四层101-R13-Tr01下口阀门心缺少挡片&液位计下口阀缺少盲板 一车间四层101-R12-Tr01下口阀门心缺少挡片 一车间四层101-R03-Tr01液位计下口缺少丝堵 一车间三层101-R12下口阀门心缺少挡片 一车间三层101-R16-Tr01（状态接收浓缩中）下口阀门心缺少挡片&无液位计&无铭牌 一车间三层101-R17-Tr01下口阀门心缺少挡片&无铭牌 一车间三层101-R18-Tr01下口阀门心缺少挡片 一车间三层101-R18下口阀门心缺少挡片 一车间三层101-R18下口阀门心缺少挡片 一车间三层101-R09下口阀门心缺少挡片 一车间二层101-R26下口阀门心缺少挡片 一车间一层101-R36-Tr01下口阀门心缺少挡片 一车间一层101-R35-Tr01下口阀门心缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门初期缺少挡片 | 设备设施原因 | 已进行安装 | 车间进行排查采买添加 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:35:58
2026/3/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R07-Tr01下口阀门心缺少挡片&液位计下口缺少盲板 二车间四层102-R08-Tr01下口阀门心缺少挡片&液位计下口缺少盲板 二车间四层102-Tr018液位计下口缺少丝堵 二车间三层102-Tr010下口阀门心缺少挡片&液位计缺少盲板 二车间三层102-R01-Tr01下口阀门心缺少挡片 二车间三层102-R05下口阀门心缺少挡片 二车间三层102-Tr042液位计下口缺少盲板 二车间二层102-Tr025下口阀门心缺少挡片 二车间二层102-R17下口阀门心缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 设备缺少 | 设备设施原因 | 已全部添加 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:36:06
2026/3/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-Tr025下口阀门心缺少挡片 三车间四层103-R05-Tr01下口阀门心缺少挡片 三车间三层103-Tr019旁搪瓷接收罐液位计下口缺少盲板 三车间三层103-R14下口阀门心缺少挡片 三车间三层103-R05下口阀门心缺少挡片 三车间三层103-R04-Tr01下口阀门心缺少挡片 三车间三层103-R03下口阀门心缺少挡片 三车间二层103-R17下口阀门心缺少挡片 三车间二层103-R28下口阀门心缺少挡片 三车间二层103-Ce04-Tr01下口阀门心缺少挡片&缺少盲板 三车间二层103-R25-Tr01下口阀门心缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板挡片未增加 | 设备设施原因 | 增加盲板，挡片增加中 | 增加盲板，挡片增加中 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 8:40:01 | 2026/3/8 4:36:15
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 实验室FX2-Lab-03通风橱内有小试反应，在鼓泡器处观察未见氮气鼓泡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过对该情况询问后对氮气阀门检查发现该通风处氮气阀门有问题，阀门开度略大一点氮气会明显变小。同时受氮气压力影响在巡查时段无鼓泡。 | 设备设施原因 | 当时现场人员已调整。 | 已沟通机修对该阀门检查维修，同类问题排查处理。部门内部传达该问题，使用人员同步注意，有问题及时调整。 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:16:15
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-R31釜下口阀门芯子处，有液体渗出滴漏地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 阀门芯压盖松动，少量体系渗出 | 设备设施原因 | 压盖重新紧固完毕，现场已完成清理，分区责任人当日日检降为c档 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间从根源上处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:16:29
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四层 | 四层101-R06釜旁，CPs138210-03-02-03批上清液经过101-F016压滤至101-R06釜中，压滤罐进料口连接的物料转移管路使用后末端（插底管）未封口。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 现场操作人员已将四层101-R06釜旁压滤罐进料口连接的物料转移管路插底管封口完成，操作人改广银价值积分处罚，并车间通报。 | 与班组人员进行强调，使用后的转移管路及时进行封口，不按要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:16:53
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-R20釜（釜内是CPr138204-04-01Pa-03批调PH体系）上的氮气保护阀门开启较小，氮气转子流量计的浮子未达到最低限位标志线。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行确认，阀门开度满足氮气流量要求，氮气流量计浮子卡顿导致显示未达到流量下限 | 设备设施原因 | 对氮气流量计处理完毕，正常使用中，责任人根据车间制度进行处罚 | 当班期间操作区域内设备氮气保护有效性进行确认，异常情况及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:17:07
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Drc06双锥间内，两个装有白色固体物料的密封袋随意放置在灭火器箱上，密封袋没有粘贴物料标签，灭火器箱表面沾染有白色物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 6号双锥间临时作为氨基酸项目筛料使用，对应位置已张贴项目标识 | 人的原因 | 功能间项目使用中，待筛料完毕后统一进行清场处理 | 1.涉及临时取样，必须第一时间进行标签标识张贴，谁取样谁负责 2.涉及功能间清场注意标准执行，谁清场谁负责 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:17:22
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，R28釜记录桌上，CPo147271-01-01-03，操作25离心，滤液称重记录，执行人张启03/01/2026，无核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 与操作人确认，7271离心滤液称重沟通助工复核，查看滤液浑浊离漏，沟通项目后需返釜重新离心，未能及时复核 | 人的原因 | 7271离心滤液确认离漏，返釜重新离心，母液称重记录已进行复核。 | 与车间人员进行强调，项目操作出现异常后，确认方案后生产记录及时进行完善，避免遗漏。 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:18:04
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，RTO检修现场放置的插排临时电源线，电源线外皮有破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 电源线被焊接火星烫破 | 方法原因 | 已将破损处进行处理完毕 | 检查其他电器电源线是否存在破损情况一并进行处理 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:18:33
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R18釜记录桌旁放置的一公用安全帽，出厂日期23年9月，已到强制报废日期 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 安全帽过期报废不及时 | 设备设施原因 | 过期安全帽已进行报废处理 | 车间公用安全帽整体排查完毕，未发现其他过期安全帽。日常使用过程进行确认，过期情况的直接进行报废处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:50:27 | 2026/3/6 9:18:47
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce03接收罐液位上限为80%，需更换为60% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆洗后安装上限标牌安装错误 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:03:21
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08下口夹套管路滴漏，现场沟通车间人员处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，法兰螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 现场已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:03:46
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04接收罐液位上限为80%，需更换为60% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 粘贴错误 | 方法原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:04:08
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04氮气保护系统内有白色物料，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 更换离心机时箱子内残留灰尘未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:04:29
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04氮气过滤器上下卡子为开口卡子，需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:04:50
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Drc02氮气管路末端缺少快开盲板，现场沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:05:16
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04急停按钮防护罩脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 开胶导致 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:05:37
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Drc02氮气管路针型阀下口漏气，现场沟通车间处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，结合处松动导致 | 设备设施原因 | 现场已进行处理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:05:58
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18下口阀门缺少阀柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于釜下空间太小第二个阀门安装阀门柄后无法添加锁具 | 方法原因 | 更换锁具添加阀门柄 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:06:23
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Drc02绕行线管脱落，现场联系电工处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:06:46
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 208-FT06-Tr03表面有液体痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | FT05/FT06冷凝器清洗，柠檬水溶液滴落导致 | 方法原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:07:14
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 208-FT07-Tr03接收罐下口夹套管路滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 设备使用年限较长，夹套为碳钢材质，寿命不足 | 设备设施原因 | 已对现场进行清理 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:32:35 | 2026/3/3 7:07:36
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 综合楼楼顶 | 巡查发现南侧综合楼楼顶电梯机房西侧爬梯防护开焊 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 设备老化开焊 | 设备设施原因 | 固定护笼 | 加强巡检 | 20 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:21:17 | 2026/5/19 11:54:08
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼1-12釜爆破片未标记安装日期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 新安装反应釜，验证中，已安排整改 | 设备设施原因 | 已安排打日期 | 巡查，传达 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:21:17 | 2026/3/17 9:08:05
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼王斌班组 | 8号楼一层807-R01反应釜下口阀门出口处未加装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 反应釜下口已安装双阀，符合下口双阀或单阀加盲板 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:21:17 | 2026/3/13 20:40:01
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼903-R02反应釜上方回流管固定卡子未有效固定，现场卡子已脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 吊架卡口固定螺丝松动，导致掉落，已安排紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:21:17 | 2026/3/13 20:39:45
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼三层四车间氧气报警器误报，已与当班主任沟通排查问题更换新报警器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 探头故障，已安排领取探头，沟通仪表更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:21:17 | 2026/3/13 20:39:29
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼1205-R54反应釜上方管路保温已开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 管路保温开胶，已进行维修 | 设备设施原因 | 已完成维修 | 每周进行排查 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:21:17 | 2026/3/13 20:39:15
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层03釜下口301-N01做CK时发现，掏料口下方一处跨接断裂，现场已安装新的，恢复完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换新跨接 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:09:40 | 2026/3/3 6:40:28
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R15做CK时发现变送器缺少绿签，现场沟通车间，反馈已校验合格，绿签未打印出来，需要白天添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 仪表检验完毕，还未出签 | 方法原因 | 仪表合格 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:09:40 | 2026/3/3 6:40:43
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-N03做CK时发现一处法兰螺栓缺少螺母，现场沟通班组处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 螺母掉落 | 设备设施原因 | 已安装螺母，并紧固 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:09:40 | 2026/3/3 6:40:55
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R15做CK时测试搅拌后发现减速器位置有油滴漏，现场已沟通保全处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 减速机漏油 | 设备设施原因 | 已沟通保全维修 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:09:40 | 2026/3/3 6:41:10
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间二层303-N01做CK时发现压力表缺少上限标识，现场已添加完毕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 压力表过期未及时标注上限 | 设备设施原因 | 已增加完成 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:09:40 | 2026/3/3 6:41:23
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R22做CK时发现鼓泡器处一螺杆缺少螺母，现场沟通班组已找到螺母安装完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 螺栓使用中可能导致脱落 | 设备设施原因 | 已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:09:40 | 2026/3/3 6:41:34
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：35 4号楼4-43间TJ4S-402-GB03手套箱内有白色物料痕迹。正确做法：手套箱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间TJ4S-402-GB03手套箱内有白色物料痕迹。正确做法：手套箱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：手套箱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | 正确做法：手套箱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/5 19:55:36
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：04 4号楼4-16间TJ4S-1107-F09压滤罐出料口末端未使用盲板盲堵。正确做法：使用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间TJ4S-1107-F09压滤罐出料口末端未使用盲板盲堵。正确做法：使用盲板盲堵 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵 | 正确做法：使用盲板盲堵 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/5 19:55:49
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：21 4号楼3-09间CMM-404-F20压滤罐上压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-09间CMM-404-F20压滤罐上压力表缺少上限标识。 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/5 19:56:03
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：43 4号楼4-49间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-49间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/5 19:56:17
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：51 11号楼电梯内配件脱落，已沟通属地恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/3 6:32:52
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 14：15 11号楼三层3-31间手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/3 6:33:06
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 15：49 12号楼四层4-38间TJ4S-1213-Sy18-R01激活罐下底口物料管路视镜缺少静电跨接。正确做法:及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 物料原因 | 物料原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/23 6:16:53
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 15：49 12号楼3-12间人员穿戴手套填写记录。正确做法：脱除之后再填写。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/7 6:08:26
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-26间TJ4S-1108-Sy02两根静电接地线共用一个点位 正确做法：分开接地 一个点位只能接一根接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/13 1:58:05
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-29间TJ4S-1108-Sy03不锈钢压力表已超出上限 正确做法：及时处理， 控制压力在安全范围内 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/13 1:58:16
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间TJ4S-1212-R10设备管路连接处缺少静电跨接 正确做法：小于等于4个螺栓处应添加静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备未验收，施工缺失 | 人的原因 | 添加静电跨接线 | 验收设备要求施工方添加 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/13 1:58:23
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-12间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/5/28 7:15:15
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 23：36 4号楼4-40，流动相管路与制备乙腈上连接的四氟头不匹配，需要及时进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 流动相管路与制备乙腈上连接的四氟头不匹配，需要及时进行更换。 | 人的原因 | 正确做法：及时进行更换。 | 正确做法：及时进行更换。 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/6 8:18:50
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 22：57 4号楼4-41间，手套箱内有可见白色固体物料，手套箱用完后需要及时进行清洁，避免物料暴露 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-41间，手套箱内有可见白色固体物料，手套箱用完后需要及时进行清洁，避免物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：及时进行清洁，避免物料暴露 | 正确做法：及时进行清洁，避免物料暴露 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/6 8:19:41
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 23：06 4号楼4-16间，R10-Tr01卧式接收罐磁翻板液位计断层，需要及时进行校准 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-16间，R10-Tr01卧式接收罐磁翻板液位计断层，需要及时进行校准 | 人的原因 | 正确做法：及时进行校准 | 正确做法：及时进行校准 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/6 6:52:27
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 13：49 4号楼4-48间，项目人员未佩戴同级别劳保帮助分装人员拿固体物料。正确做法：应佩戴同级别劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-48间，项目人员未佩戴同级别劳保帮助分装人员拿固体物料。正确做法：应佩戴同级别劳保。 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同级别劳保。 | 正确做法：应佩戴同级别劳保。 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/2 7:04:36 | 2026/3/6 8:19:56
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-R01ck检查发现01-03转移管路法兰有物料析出、已沟通现场关江峰安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:46:58
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 七号楼物料平台正上方管廊管路滴漏、已沟通现场班长刘天举安排检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 化管路导致滴漏 | 设备设施原因 | 现已处理 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:48:07
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | R722-R04接收罐-10立罐区管路三通法兰有物料析出、已沟通现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:48:22
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核R21旁压滤罐ck、夹套手阀上有物料痕迹、需要确认是否手阀内漏、梯子的固定螺丝松动、已沟通现场人员紧固处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未清理彻底，螺丝未紧固完全 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:48:37
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-R12CK发现釜上盲板标识破损脱落、需要重新制作、防止盲板标识丢失、信息丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标识使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行重新更换 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:47:16
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 复核620-R21釜CK、尾气万向罩用纸包裹缠绕、已沟通现场人员检查确认处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场设备损坏临时处置 | 设备设施原因 | 已进行重新维修安装 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:47:32
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间200L桶CK发现44页结束后检查空白、执行人石青瑞、复核人段军毅 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写 | 方法原因 | 现已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:48:51
2026/3/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间21釜旁压滤罐CK、64页结束后检查空白、执行人郑绍强、复核人、王帅 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时划去 | 方法原因 | 现已处理 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 6:14:01 | 2026/3/3 6:49:08
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003储罐下口转移管路法兰有白色物料析出，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:38:26
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce02接收罐上阀门08盲板有一个螺丝缺少螺母，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 螺母未及时添加 | 设备设施原因 | 进行添加处理完成 | 车间同步排查处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 18:59:10
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层12釜接收罐下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 法兰滴漏 | 设备设施原因 | 法兰进行紧固处理完成 | 车间整体排查处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 18:59:43
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层E01-Tr03储罐下口管路球阀渗漏痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 渗漏痕迹明显现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:38:45
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜接收罐下口阀门静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:38:58
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐上阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺少，没及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:39:12
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层09釜接收罐下口阀门盲板螺丝松动，需要紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板螺丝松动 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:39:24
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层01釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:40:01
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层05釜接收罐边地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面发白 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:40:14
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层07釜接收罐下口阀门法兰有渗漏痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 紧固 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:40:27
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间三层连续化CEX03下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:40:41
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层11釜使用中，釜上球阀缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少盲板 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/2 0:58:18 | 2026/3/3 6:40:55
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS13971-温梓昂 | 5-301 | 02橱内化学品未密封储存 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11419-刘磊 | ALS0659-王金泉 | 否 | 值日生没有检查到位，使用后没有立即关闭 | 人的原因 | 关闭废液罐 | 实验室晨会培训，对实验室所有人员进行警告 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/3/1 19:16:22 | 2026/3/10 12:32:37
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-R05前方灭火器缺少锁封 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 铅封缺少 | 设备设施原因 | 及时进行补充 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 18:05:52 | 2026/3/4 5:03:31
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M19 | 619-R05加料车手套缺少O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | O型圈缺少 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 18:05:52 | 2026/3/6 17:30:45
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M19 | 纳滤机管路防爆挠性管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 软管损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 18:05:52 | 2026/3/29 4:16:26
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M19 | 619-R04-Tr01转移管路Y型过滤器处法兰滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 18:05:52 | 2026/3/6 17:31:29
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-R15下口侧通阀门无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 及时进行补充 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 18:05:52 | 2026/3/4 5:05:11
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-R02上方和618-R05前方两个131605的压滤罐固定式氰化氢检测器报警，现场使用便携式检测器检测无数值，固定仪表需要微信 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检测器损坏 | 设备设施原因 | 及时沟通维修 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 18:05:52 | 2026/3/4 5:05:29
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M3 | 303-R15反应釜加料箱check list复核，发现加料箱尾气过滤器内缺少滤芯，现场已沟通车间工程师进行添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 清洗后滤芯拆除未安装 | 设备设施原因 | 已补充完成并排查 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 17:35:37 | 2026/3/3 6:41:50
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站出水槽排放口 | 污水站安装自动监控设施的出水口未做到定期清洁 不便于日常巡检查看出水水质 正确做法：根据HJ91.1-2019 规范要求 现场需加强对排放口的日常管理 定期5S | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 涉及到在线数据应谨慎处理 | 方法原因 | 定期清理 | 组会强调 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/1 17:28:56 | 2026/3/6 17:34:14
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站加药间/污泥间 | 污水站加药间及污泥间大门长时间敞开（内外无人进出）内部异味逸散 正确做法：污水站可能存在异味的房间，随手关门，防止异味逸散至厂界 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识薄弱，未起到监督作用 | 方法原因 | 随手关门 | 定时巡查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/1 17:09:05 | 2026/3/6 17:34:45
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站废气治理间 | 环保废气治理设施缺少标识或铭牌 正确方法：环保设施醒目位置需张贴标识或铭牌，标明环保设施名称及参数 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中掉落 | 方法原因 | 及时补充 | 给责任人培训 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/1 17:00:02 | 2026/3/6 17:33:36
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 危废周转容器存放处 | 危废标签随意粘贴（粘贴在办公柜上） 正确做法：危废标签只适用于粘贴在承装危险废物的容器上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 三方人员误贴 | 方法原因 | 标识标签正确使用 | 定期给培训 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/3/1 16:53:42 | 2026/3/6 17:33:05
2026/3/1 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 14车间四层消防人员发现4326项目组人员使用的防爆电话已损坏不满足防爆要求，现场告知人员原因要求人员禁止使用拿出车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目人手机损坏 | 设备设施原因 | 已通知相关人员 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 16:42:08 | 2026/3/3 6:41:10
2026/3/1 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 14，15车间泵房深冷冷凝罐液位已满，已沟通人员进行处理完成。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 深冷罐液位高 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 16:42:08 | 2026/3/3 6:41:23
2026/3/1 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 16车间泵房二层上一根管路无标签标识，未使用需盲板进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无盲板 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 16:42:08 | 2026/3/3 6:41:38
2026/3/1 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 分布器间2-49间，照明不足需更换照明 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 电工已更换 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 16:42:08 | 2026/3/3 6:41:51
2026/3/1 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 一楼半独立换热间，配电柜门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 联系修理 | 排查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/3/1 16:42:08 | 2026/3/15 7:04:35
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M17 | 01号药品箱内有药品过期，请及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 药品过期 | 人的原因 | 购买 | 排查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:53:27 | 2026/3/11 7:05:41
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M14 | 01号应急柜内缺少全面罩，请及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 全面罩缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:51:41 | 2026/3/3 6:42:06
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M15 | 01号应急柜内滤毒盒过期，请及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 滤毒盒过期 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:48:40 | 2026/3/3 6:42:19
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M16 | 04号药品箱内药品过期，请及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 药品过期 | 人的原因 | 购买 | 排查 | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:46:17 | 2026/3/11 7:05:56
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M19 | 04号药品箱内药品过期，请及时更换 02号药品箱内药品过期，请及时更换 药品箱更换药品后请及时更新药品清单日期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 药品过期 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:38:21 | 2026/3/6 17:31:46
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M20 | 04号药品箱内药品过期，请及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 更换不及时 | 人的原因 | 及时更换补充 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:35:03 | 2026/3/2 2:30:21
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M22 | 4层大药品箱检查绿签未更新，请及时填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写 | 方法原因 | 现已整改完毕 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:31:23 | 2026/3/4 5:14:28
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M21 | 04号应急柜滤毒盒过期，请及时更换 04号药品箱药品更换，请及时更新药品清单日期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间巡查不到位，更新不及时 | 人的原因 | 已经安排整体重新检查并更换 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:28:29 | 2026/3/2 2:30:42
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M21 | 5层2#楼梯间027号消火栓及下方灭火器，检查签未填写，请及时填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员检查时遗漏 | 人的原因 | 已经完成检查并记录 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:25:23 | 2026/3/2 2:30:58
2026/3/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M1 | 一车间二层药品箱缺少药品，且有两份药品箱清单 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 药品缺失，采购未到货 | 环境原因 | 采购中 | N/A | 15 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 13:21:14 | 2026/3/5 6:42:13
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 13车间泵房尾气深冷下方有改造配件需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 维修干燥空冷器循环水管路使用配件工具 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 无 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:43:45
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 干燥加热器蒸汽管路旁通分支漏蒸汽 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 预防管路上冻 | 设备设施原因 | 天气转暖，已关闭阀门，后续使用时连接黑胶管 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:44:06
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 活性炭废液罐围栏损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 围栏损坏 | 设备设施原因 | 已维修加固 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:44:23
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 废液罐旁墙面有白色物料痕迹；中转罐转移泵上有物料痕迹，电线挠性管脱节，电线桥架松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 绕性管损坏，电线桥架松动 | 设备设施原因 | 更换绕性管，加固电线桥架 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:44:41
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 废液罐压力表前阀门未开启，雷达液位计安装方向不便于观察 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 阀门检修后未及时开启 | 设备设施原因 | 阀门开启，液位变送器显示面以挪动方便人员观察方向 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:45:04
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 废液区域机械压力表均缺失上线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 机械压力表完善上限标识 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:45:22
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 喷淋塔碱液酸碱度不足；喷淋塔转移泵缺少静电接地线 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 喷淋塔转移泵缺少接地线 | 设备设施原因 | 增加接电线 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:45:49
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 活性炭尾气可燃检测器故障灯闪烁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 仪表故障 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行检查维修 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/29 7:20:56
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 烟囱前管路压力表故障无示数；螺旋管冷凝器乙二醇管路气动阀损坏，被拆下放在一边；B罐下方废液管路支架变形，一颗螺栓已脱落，废液罐后方转移泵电线桥架弯折变形 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 仪表阀门损坏，管路支架变形、支架缺少螺丝 | 设备设施原因 | 已沟通，等待配件 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/10 7:29:12
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 活性炭后方固定可燃检测器上，插着一根断开的电线，电线接头处裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 电线接头断开 | 设备设施原因 | 断开电线接头用绝缘袋密封 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:46:28
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 主风机油位过高 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 油位过高 | 设备设施原因 | 保全现场查看油位高度属于正常范围 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:46:48
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 喷淋塔二层，钢地板上有油状乙二醇液体，请寻找漏点 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 进气空冷器封头滴漏 | 设备设施原因 | 以沟通人员进行处理 | N/A | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/16 11:55:43
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 喷淋塔二层视镜和盲板处有白色碱液渗漏痕迹；喷淋塔与风机之间膨胀节边角处有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 连接处螺丝松动 | 设备设施原因 | 紧固螺丝 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:47:06
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 喷淋塔循环泵管路压力表故障，疑似上冻导致 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 上冻导致压力变损坏 | 环境原因 | 等待配件更换 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/16 11:56:18
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 喷淋塔循环泵下方管路保温与电伴热裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 保温缺失 | 设备设施原因 | 对裸露伴热增加保温 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/3 6:47:19
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 应急罐出气管路气动阀电源线挠性管损坏使用胶带缠绕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 绕性管损坏 | 设备设施原因 | 等待配件更换 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/3 7:29:05
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 尾气排放口标识风化故障 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 标识风化 | 环境原因 | 标识制作中，更换标识 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/3 7:29:19
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B5活性炭 | 活性炭烟囱，采样探头处电线保温裸露，电伴热有胶带缠绕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 伴热保温缺失 | 设备设施原因 | 已沟通运维人员处理 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/6 15:56:06
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B3活性炭 | 凝液池盖板腐蚀，漏蒸汽 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 污水池盖板腐蚀 | 设备设施原因 | 已沟通人员处理 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 未完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/5/22 15:12:55
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B3活性炭 | 干燥空冷器上方弯头处有锈蚀痕迹，确认是否有漏点 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 管路锈蚀，无漏点 | 设备设施原因 | 管路防锈蚀处理 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/2 18:21:57
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B3活性炭 | 阻火器上方电线桥架铁皮开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 桥架腐蚀 | 设备设施原因 | 沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/2 18:22:13
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B3活性炭 | 干燥加热器蒸汽管路维修后未添加保温 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 管路保温缺失 | 设备设施原因 | 完善保温 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/2 18:22:32
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B3活性炭 | 尾气出口排凝管路架空使用保温外皮固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 保温外铁皮未固定 | 设备设施原因 | 固定保温铁皮 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/6 13:54:45
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B3活性炭 | 喷淋塔备用泵上方护罩缺失 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 循环泵防护罩缺失 | 设备设施原因 | 完善循环泵防护罩 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/2 18:22:58
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 废液中转罐缺少压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 缺少压力表安装口 | 设备设施原因 | 改造增加压力表安装口 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/4 13:26:48
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 废液罐氮气流量计需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 上冻导致冻坏 | 环境原因 | 等待配件更换 | N/A | N/A | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/6 16:20:39
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 丝网过滤器压差表进气管内结冰 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 气源管上冻 | 环境原因 | 以进行化冻处理 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/6 16:21:16
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 活性炭电伴热箱一根电伴热数显表报故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 电伴热控制柜数显温度低 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行检查维修 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/5/22 15:12:24
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 干燥加热器，蒸汽管路气动阀，阀门处有沙眼漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 阀门腐蚀沙眼 | 设备设施原因 | 配件已更换 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/4 13:27:23
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 阻火器做外壳螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 紧固螺丝 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/6 16:19:41
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B2活性炭 | 喷淋塔转移泵管路压力表缺少上线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 上限标识脱落 | 环境原因 | 粘贴上线标识 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/3/6 16:20:04
2026/2/27 | 专业性排查 | 活性炭排查 | 活性炭排查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH2818-焦世杰,ADH3192-高月,ADH4775-李大成 | B4活性炭 | 真空泵管路弯头下方地面有物料痕迹；在线间上方循环水管弯头有液体滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 尾气管路腐蚀滴漏 | 设备设施原因 | 已沟通相关人员清理 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:51:04 | 2026/4/3 7:29:33
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层氢氧化钠和L-谷氨酸混放已告知周欣伟 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 现场区分开，责任人进行谈话强调 | 班前会进行通报，物料存放标准 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/1 15:59:00
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R21取样时现场氯化氢气味大车间反馈反应釜微正压取样时未关注到 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作时未看压力表 | 人的原因 | 对人员进行操作培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/5 8:16:42
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层E01滴加罐的浓缩进料管路有漏点已告知胡洋 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 长时间使用导致有沙眼 | 设备设施原因 | 擦拭后进行大卡子处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/5 8:17:04
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 精馏车间 | 精馏塔一层DH3-Ft09-Tr04液位计联锁装置防爆挠性管断裂需要处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 设备老化造成断裂 | 设备设施原因 | 已更换新的挠性软管 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/9 8:21:53
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 精馏车间 | 精馏塔一层DH3-Ft10-Tr03罐体、液位计表面沾染物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 清理管路堵塞造成 | 人的原因 | 已将罐体液位计物料清理干净 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/9 8:22:04
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层fd03上方加料车在使用时手套只有一个o型圈固定，与check要求不符，已对讲要求车间整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未使用，O型圈缺少 | 设备设施原因 | 借用进行添加完毕 | 对辅助设备进行排查，设备准备人员进行强调安装标准 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/1 17:48:53
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 02/27/2026 15:54二车间四层薄膜罐区人员在罐下口改管时有液体流出，且人员未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸的管路为水倘洗的管路所以未佩戴 | 人的原因 | 不管什么原因有液体就应该佩戴面罩 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/8 11:19:51
2026/2/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层24釜旁气动泵地面有白色物料滴落痕迹。 一车间四层18釜旁计量泵调流量手轮处有液体滴落地面。 一车间四层17釜尾气鼓泡器处存在裂纹现象，需尽快更换。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行紧固清理 | 车间整体排查，对操作人员进行通报，设备使用前检查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/1 17:49:06
2026/2/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层7928一阶段水相罐液位计下口法兰及丝堵存在渗漏现象，有物料渗漏出滴落地面。 二车间二层24釜下口旁边磁力泵出口法兰及及地面存在黄色半透明液体。 二车间三层14釜下口磁力泵y型过滤器处地面存在白色物料痕迹。 二车间三层25釜后方摆放的拆卸下来的加料车下口缺少封堵，内部存在残余物料，处在粉尘暴露状态。 二车间四层e05-tc01接收罐下口地面大片胶状液体物料痕迹。 二车间四层连续化区域地面大量液体与物料痕迹需尽快清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸管路承接不到位导致 连续化的地面由于管路有沙眼所以导致 | 人的原因 | 以进行改正完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/9 8:25:23
2026/2/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层R07-Tr02立罐旁转移泵断口处有白色物料痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 泵使用中出现沙眼 | 设备设施原因 | 进行拆卸修补 | 进行拆卸修补 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/9 8:25:36
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层06釜加料车内有残余物料，氮气阀门未开启，现场开启。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 未使用设备，投料后的物料清理有待提高 | 人的原因 | 投后最后一批要进行清扫彻底 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/8 8:28:48
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层01釜紧急排空管路上阻火阀静电接地断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电接地 | 设备设施原因 | 增加静电接地 | 增加静电接地 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/8 8:29:13
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 02/28/2026，21:40，二车间三层人员进行加料漏斗投料时有物料撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 操作不好 | 人的原因 | 以对人员培训在投料下方铺塑料布承接。防止污染地面 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/8 8:29:41
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 02/28/2026，15:39，七车间一层drc01取样结束后人员手套有明显物料，人员佩戴手套触碰门把手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员操作不当 | 人的原因 | 已给与其重新要求 | 车间内部通报 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/3/1 8:32:45 | 2026/3/1 17:49:20
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层E04薄膜区域有较大的溶剂气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 厂区RTO维修，车间使用真空带尾气，同区域操作较多影响真空尾气吸收效果 | 设备设施原因 | 对同层操作进行调整，保证E04薄膜区域真空带尾气吸收效果，控制现场气味 | 厂区RTO维修期间，车间使用真空带尾气，提前对各楼层操作进行确认和调整，避免影响真空尾气吸收效果 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/1 14:16:07
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Dt04间外正压呼吸器箱内有使用后的物料标签、抹布等杂物未及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已将Dt04间外正压呼吸器箱内有使用后的物料标签、抹布等杂物清理完成，区域负责人当日5S绩效评定最低档。 | 要求车间人员对现场及时清理，物品按要求摆放，专用收纳箱禁止放杂物 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/1 14:16:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层分部器间内上方照明灯不亮。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 灯管老化损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工对车间二层分布器间防爆照明灯管进行更换。 | 沟通电工对车间隔区域防爆照明进行整体排查，发现异常及时进行处理。 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/1 14:16:52
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层金检间内有装有包装后的塑料袋未封口处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员对承装物料废弃包装的包装袋未及时进行封口 | 人的原因 | 责任人陈龙进行内部积分处罚，包装袋已封口报废 | 涉及物料废弃包装存放需及时密封避免物料暴露，谁操作谁负责 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/1 14:17:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2 | 甲库2二区有一槽子902-R27放出冲釜水方槽下口出有液体渗出。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 方槽下口内漏导致水相渗漏 | 设备设施原因 | 已将此方槽水相转移回车间倒桶处理完成 | 每日当班物流人员对库存物料进行检查，有渗漏的立即沟通车间处理。 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/22 16:09:54
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R18釜下口四通阀门有一阀门窝内剩余白色物料缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路拆除后未及时处理 | 人的原因 | 已将三层101-R18釜下口四通阀门阀门窝内白色物料痕迹清理完成，并盲板封堵。现场操作人价值积分处罚。 | 要求车间人员管路配件拆除后现场及时清理，下口阀门及时使用盲板封堵。 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/1 14:17:53
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层Cpr138519-03-02p-03项目35页操作7离心取样结果已填写缺少取样人姓名及取样时间。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过调查确认样品是技术部倒班人员取完湿品回来给到项目组，项目组处理吹干后再进行记录和送样，但项目组遗忘了取样记录。 | 人的原因 | 已完成签字确认，本次给与技术组和项目组强调和警告。 | 要求后续执行方式谁取样谁记录的原则，避免遗漏。后续对于同类问题进行直接责任人处罚。 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 8:11:30 | 2026/3/6 9:19:02
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼1-81原料接收间、1-82溶剂输送间，编号EBP-585、EBP-586、EBP-587的静电接地点下次测量日期01/06/2026，已过期，已沟通杨哲主任调查原因，是否为已校验未更换合格签，还是未校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已现场确认，并调查相应的校验记录，均在正常执行，新粘贴的标签脱落，管理人员未按照相应标准进行粘贴标签，已对责任人进行处罚，并要求恢复 | 方法原因 | 去除原有标签，重新粘贴 | 传达培训，巡查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/2 9:07:59
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼1-81原料接收间，编号EBP-797、EBP-780的静电接地点下次测量日期02/05/2025，已过期，已沟通杨哲主任调查原因，是否为已校验未更换合格签，还是未校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已现场确认，并调查相应的校验记录，均在正常执行，新粘贴的标签背胶掉落，管理人员未按照相应标准进行粘贴标签，已对责任人进行处罚，并要求恢复 | 方法原因 | 去除原有标签，重新粘贴 | 巡查，传达培训 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/2 9:07:49
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼四层4-11合成间一桶正庚烷放置在圆盘车上，未连接静电卡子，房间内无操作人员；与班长沟通，及时安排人员连接静电。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 车间新员工转移物料放置到现场后去取静电卡子。 | 方法原因 | 物料桶现场已进行静电连接 | 班前会传达静电及时性运输前提前把卡子找好 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/5 4:59:22
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼二层三车间一白色溶剂桶上放置一袋浅黄色物料缺少标签信息，现场当班班长反馈为项目人取样结束未贴标签，现场已妥善处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 样品密封完好，取样后未及时拿走，也未能粘贴相应表示，已对项目组人员进行追责，并要求清理 | 方法原因 | 已清理，追责 | 传达培训 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/3 2:25:10
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜加料漏斗塑料袋破损，现场沟通当班副主任及时更换，避免出现物料撒落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料袋破损 | 设备设施原因 | 已要求人员进行更换 | 使用前进行检查确认 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/3 2:25:29
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼804-R08反应釜压力表表盘方向朝向墙壁，不便于观察示数，现场已沟通当班班长及时更换位置。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 清洗人员安装方向不合理 | 人的原因 | 现场调整方向完毕 | 已跟清洗班长明确规定要求班前会重点强调 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/3 2:25:47
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-ce01离心机母液管路视镜破裂，现场与石华龙主任沟通，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 试镜过紧导致裂开，已进行更换 | 人的原因 | 试镜过紧导致裂开，已进行更换 | 已班前会传达清洗安装要求 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/5 7:31:32
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 1、9号楼2层1车间压滤罐收料，操作人员穿戴白色连体服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、900-CE01收料操作，操作人员穿戴白色连体服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、9号楼3层三车间走廊压滤罐收料，操作人员穿戴白色连体服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/31 4:47:04
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、802-R06滴加操作，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常 2、8号楼二层压滤罐收料，操作人员穿戴白色连体服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、804-R01滴加操作，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/3/1 7:31:42 | 2026/3/1 7:31:42
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：55 4号楼3-06间 通风橱台面有明显物料痕迹及撒漏的分子筛，正确做法：及时清洁，防止交叉污染 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 3-06间 通风橱台面有明显物料痕迹及撒漏的分子筛 | 人的原因 | 及时清洁，防止交叉污染 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/3 18:46:13
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：59 4号楼3-03间 正在使用的合成柱CMM-403-Co03未连接静电卡子，正确做法：及时连接，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 3-03间 正在使用的合成柱CMM-403-Co03未连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接，确保静电有效导除 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/3 18:45:58
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：09 4号楼4-16间 二层平台反应釜CMM-404-R13后方串平台孔洞塑料盖板破碎，正确做法：及时补充完成盖板盲堵孔洞，防止异物掉落 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼4-16间 二层平台反应釜CMM-404-R13后方串平台孔洞塑料盖板破碎，正确做法：及时补充完成盖板盲堵孔洞，防止异物掉落 | 人的原因 | 正确做法：及时补充完成盖板盲堵孔洞，防止异物掉落 | 正确做法：及时补充完成盖板盲堵孔洞，防止异物掉落 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/3 18:45:42
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02/28/2026 10：42 4号楼4-41间 现场人员压滤罐翻料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，无关人员禁止接近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼4-41间 现场人员压滤罐翻料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，无关人员禁止接近 | 人的原因 | 正确做法：及时拉起警戒线，无关人员禁止接近 | 正确做法：及时拉起警戒线，无关人员禁止接近 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/3 18:45:25
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：00 12号楼4-21间，舜隆机电人员施工时护目镜未佩戴规范，已现场提醒佩戴规范。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 佩戴护目镜 | 人员培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/6 6:53:29
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：13 12号楼4-03间 ，氮气管路软管连接处漏气，需要及时进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 插头损坏 | 设备设施原因 | 更换插头 | 定期检查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/6 6:53:15
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：08 12号楼4-06间，防爆电脑操作台接地线未连接，需要及时进行连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/6 6:53:02
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：00 12号楼4-03间，南通通博人字梯检查标签破损模糊，现场对其重新进行检查并贴合格标签。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 外包工具未按照要求贴标签 | 人的原因 | 贴合格标签。 | 对外包工具严格管理 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/6 6:52:46
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 22：01 4号楼四层4-43间蠕动泵CMM-400-CP30保护罩缺少亚克力板。正确做法:及时添加亚克力板，避免因管路松动物料意外泄露时缺少防护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-43间蠕动泵CMM-400-CP30保护罩缺少亚克力板。正确做法:及时添加亚克力板，避免因管路松动物料意外泄露时缺少防护。 | 人的原因 | 正确做法:及时添加亚克力板，避免因管路松动物料意外泄露时缺少防护。 | 正确做法:及时添加亚克力板，避免因管路松动物料意外泄露时缺少防护。 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/10 15:17:12
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 22：04 4号楼四层4-44间自动控温装置TJ4S-400-ACT23设备编号铭牌掉落。正确做法:及时重新张贴编号铭牌，避免误读老设备编号。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-44间自动控温装置TJ4S-400-ACT23设备编号铭牌掉落。正确做法:及时重新张贴编号铭牌，避免误读老设备编号。 | 人的原因 | 正确做法:及时重新张贴编号铭牌，避免误读老设备编号。 | 正确做法:及时重新张贴编号铭牌，避免误读老设备编号。 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/10 15:19:03
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 22：21 4号楼三层3-06间氮气管路接口处松动，有漏气现象。正确做法:及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-06间氮气管路接口处松动，有漏气现象。 | 人的原因 | 及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量。 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/10 15:19:16
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 21：31 11号楼四层层4-22间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱工业级定睛手套再脱连体服最后脱全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/10 15:18:45
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 0:08 11号楼四层层4-39间手套箱缺少一个密封圈。正确做法：应使用双密封圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/5/28 7:14:39
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 0:32 11号楼四层层4-45间引风罩打开时没有吸力。正确做法：及时添加维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已联系暖通进行维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/5/28 7:14:58
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 00：37 12号楼四层4-03间氮气管路接口处松动，有漏气现象。正确做法：及时紧固松动的氮气管路，避免屋内氧含量下降。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 快插松动 | 设备设施原因 | 紧固快插 | 同类排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/28 2:34:06
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 01：10 12号楼四层楼道固体物料放桶上。正确做法：固体物料需放在二级防护槽内，防止撒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 将物料放入二级防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 7:29:48 | 2026/3/28 2:33:01
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R09釜上方灯管有一处不亮需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 时间久损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 19:07:04
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R18爆破片2026年2月即将到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 爆破片未及时更换 | 设备设施原因 | 进行爆破片替换 | 车间按进行整体排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 19:07:33
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R16釜上送封口滴水至地面已告知班组处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 四楼分布器间焊接管路导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 18:57:22
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R16棚顶三处灯管不亮需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 18:58:03
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间三层打料间转移泵管路阻尼器有物料渗出已告知班组清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 阻尼器有物料析出 | 物料原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 18:58:30
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间三层连续化T090储罐悬挂叠氮酸检测器电量不足报警已告知班组更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 检测器电量不足 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 18:58:52
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08釜上棚顶夹层沿着真空管路滲滴水至釜上快开球阀及釜壁平台上已告知班组处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 冷凝水管路导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 18:59:14
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R22后方纯化水管路阀门无手柄且标识一侧贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少手柄，标识错误 | 人的原因 | 添加更换 | 排查 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:58:48 | 2026/3/1 19:06:09
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-ce08接收罐转移管路流体过滤器下方有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员更换滤芯未清理干净 | 人的原因 | 已安排人员重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:55:03 | 2026/3/2 6:58:55
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-ce08接收罐压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 上限标识脱落 | 环境原因 | 已重新黏贴标识 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:55:03 | 2026/3/2 6:58:19
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R13下口管路末端盲板螺栓处有渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 渗漏处未清理干净 | 人的原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:55:03 | 2026/3/2 6:58:31
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R15加料箱手套破损，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 手套使用破损 | 设备设施原因 | 已出库更换 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:55:03 | 2026/3/2 6:58:05
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02CK发现人孔视镜卡子松动，已现场紧固完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员发现卡子松，重新禁锢一圈，导致最开始的卡子松动 | 方法原因 | 重新再次禁锢 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:55:03 | 2026/3/2 6:57:53
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-N02压力表上限标识标注错误，已沟通车间处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 压滤罐压力表到期更换后未划上限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:55:03 | 2026/3/2 6:57:38
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 通过监控视频核查发现02/27/2026，15：37； 519实验室通风橱无人操作时，未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌 | AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员离开后，忘记下拉通风橱 | 人的原因 | 已将通风橱及时下拉 | 在钉钉群及实验室晨会进行强调 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/3 1:14:09
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 620实验室存放一桶六氟异丙醇，实验室禁止存放超过25L的溶剂，需尽快处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 放大实验需要，将大桶包装领回。领出质量35kg，密度1.6，体积21L未超过25L | 方法原因 | 尽快使用完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/10 18:06:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 618实验室废液桶无人员使用，没有盖盖子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 实验人员相关实验操作习惯不好 | 人的原因 | 现场处理将废液桶盖上盖子 | 早会对实验室整体人员进行强调，加强相关责任意识 | N/A | 2026/3/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/10 18:06:23
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416实验室废液柜的柜门表面有白色粉末 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 废液柜有少量粉末 | 人的原因 | 擦拭 | 安排值日生每日检查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/5 7:31:47
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-08通风橱，搅拌表面有物料残留，部分物料跌落至台面，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 人员操作不当。未把搅拌桨洗干净 | 人的原因 | 已清洗，现场收拾干净 | 进行组内强调，沾有物料的仪器及时清洗 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/5 7:32:04
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室，丙烯酸乙酯/丙烯酸甲酯操作规范，赵蓉琛未经过培训，直接在后面操作中签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 赵蓉琛经过培训后未进行组员处签字 | 人的原因 | 已完成培训签字确认 | 强调后续涉及培训的，及时签字完毕，避免后续忘记 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/5 7:32:27
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-07通风橱，碘缸标签缺失，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 碘缸配好后未及时粘贴标签 | 人的原因 | 粘贴标签 | 物料存储要及时粘贴标签 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/5 7:32:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 619实验室 | 619-16通风橱，两个容量瓶缺少标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解为项目人徐立博，配置完样品含量溶液后没有粘贴标签，检测后也没有及时的，将剩余废液倾倒导致 | 人的原因 | 巡查发现后将废液倾倒 | 以此为典型案例对于配制的溶液需要及时粘贴标签，使用后及时倾倒对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:40:22 | 2026/3/7 7:51:41
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R11电机护罩缺失需要恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备更换搅拌所致 | 设备设施原因 | 更换完毕，电机护罩已恢复 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:29:15
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R18后方气动阀气源管漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气源管老化密封不严 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 定期更换气源管检查气密性 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/3 7:07:58
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R19表面有白色物料粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员加料后清理不彻底 | 方法原因 | 已进行清理 | 操作结束后及时清理干净 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:29:29
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间二层层析柱平台上有设备遮挡灭火器，已沟通车间人员整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备使用后摆放不规范 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:29:43
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20搅拌异响，请联系保全查看处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系保全维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:30:01
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04间内过滤器表面有物料痕迹未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员换袋子后没清理彻底 | 方法原因 | 以进行清理 | 操作结束及时清理干净 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:30:14
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15-Tr01尾气视镜内有液体，表面需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气试镜存液排放不及时 | 方法原因 | 已进行排放 | 每班进行检查排放 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:30:27
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E04-Tr01人孔处有物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员掏料没有清理干净 | 方法原因 | 已进行清理 | 操作结束及时清理干净 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:30:43
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD05-Tr01尾气视镜下方缺少盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员使用完毕没有及时添加盲板 | 方法原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:32:08
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 8车间一层洗眼器检查绿签未检查更新，请统一进行排查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 过年期间人员未进行书写 | 人的原因 | 已检查完毕 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/3 7:08:21
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT05-Tr03旁进塔物料转移管路阀门有溶剂渗漏，现场已沟通班长张保成处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 阀门芯螺丝松动，已从新拧紧完毕 | 设备设施原因 | 已重新拧紧完毕 | 日常巡查发现问题后及时紧固 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:31:10
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT05-Tr04罐体表面有夹套渗漏痕迹，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 夹套渗漏导致表面有锈迹 | 设备设施原因 | 已暂停使用夹套，对其表面锈迹进行清理 | 每天巡查发现渗漏后停止使用储罐夹套，并对其表面锈渍进行清理 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/3/2 7:31:41
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 污水站 | 污水站加药间内洗眼器检查绿签未进行检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 标签未更新 | 人的原因 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:32:39 | 2026/4/9 11:33:27
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间槽子ck发现内有底子，已沟通物流拉走，更换后再执行ck | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 备槽子时拉来，物流人员选择错误 | 方法原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/2 2:31:24
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R14ck，其中接收罐液位计损坏，后续浓缩操作注意人员在人孔观察液位，液位计同步维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换维修 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/2 2:31:44
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R06ck发现防爆溢出管路螺丝松动，现场人员已进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/4 5:07:27
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-T015上悬挂插底管未套袋，表面有物料已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未进行套袋 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/4 5:08:20
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 620-E05至619-E05转移管路阀门未关闭已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀门 未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/6 17:33:49
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 619-R12接收罐尾气视镜积液，上方有渗漏已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气积液 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/6 17:34:19
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 619-FD01接收罐旁空压管路阀门损坏已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀门损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/6 17:34:42
2026/3/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-Ce01ck发现气封罐，氧含量水箱液位不足，已告知现场人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 液封不足 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/3/4 0:00:00 |  | 2026/3/1 6:21:29 | 2026/3/4 5:10:55
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 南区西门 | 华一诺，照明灯线头裸漏 现场已整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS5929-宋金柱 | ALS7414-程智鹏 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/1 2:55:15 | 2026/3/1 2:55:15
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 4号楼1层物流通道 | 一层物流通道遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS6563-田志勇 |  | 一层物流通道物料未及时转出 | 人的原因 | 物料已转走 | 已和物流人员进行穿达，物料不要堆积及时转走 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/1 2:53:34 | 2026/4/10 13:33:08
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 12号楼4-17 | 引风罩使用后阀门未关，影响其它区域风量 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 |  | 人的原因 | 人的原因 | 关闭未使用引风罩 | 同类排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/1 2:52:23 | 2026/4/10 13:33:24
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 1号楼423实验室 | 无人员操作时通风橱未下拉至最低位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ACT2209-王海妮 | ALS2501-杜雪峰 | 否 | 分析员习惯陋习，忘记将通风橱下拉 | 人的原因 | 现场整改 | 对分析员进行相关培训 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/3/1 2:49:51 | 2026/3/10 9:59:00
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11655-李政发,ALS13044-万富利 | 12号楼3-12 | 14：22 该车间人员脱连体服流程错误 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | ALS13893-林再春 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/3/1 2:46:36 | 2026/6/2 13:52:38
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11655-李政发,ALS13044-万富利 | 4号楼4层物流通道 | 21：38 物流通道遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 物流通道遮挡灭火器 | 设备设施原因 | 挪走物品 | 消防设施禁止遮挡 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/3/1 2:45:13 | 2026/4/10 13:33:40
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11655-李政发,ALS13044-万富利 | 动力站二层 | 13：23 该施工现场临时用电三级配电箱应与施工地点保持3米及以上距离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS5929-宋金柱 | ALS2188-范添岗 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/1 2:42:31 | 2026/3/1 2:42:31
2026/2/28 | 监控巡查 |  | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11655-李政发,ALS13044-万富利 | 1号楼305实验室 | 10：28 该实验人员穿戴使用过的丁腈手套触碰文件并交给其他人有物料交叉沾染风险 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS3141-罗朝阳 | ALS1503-崔国俊 |  | 实验人员防交叉污染意识不强 | 人的原因 | N/A | 组内通报，传达正确操作方式 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/3/1 2:39:54 | 2026/3/2 9:25:29
2026/2/28 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-311 | 实验室人员通风橱内操作过程中未佩戴丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 项目人王成林开阀门，未佩戴手套 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS1935-张建 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/28 19:50:18 | 2026/3/18 9:20:09
2026/2/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-308 | 14：35，4-308-15橱内旋蒸未连接有效的缓冲瓶，已现场提醒实验人员整改（低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>CT1 | ALS13151-沙杰 | ALS2212-刘照强 | 否 | 复工了重新搭设旋蒸装置，实验人员由于疏忽未加上缓冲瓶。 | 人的原因 | 立即在旋蒸系统中接上缓冲瓶 | 再次在实验室内培训强调，缓冲瓶的正确使用以及使用场景，杜绝再出现类似问题。 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/2/28 19:47:47 | 2026/4/10 11:43:58
2026/2/28 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-307 | 实验室人员通风橱内操作过程中劳保未覆盖手腕处皮肤. | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6199-刘姿宜 | ALS6199-刘姿宜 | 否 | 人员安全意识不足，白大褂洗后缩水，袖子有点短 | 人的原因 | 将手套包裹上袖口 | 组内强调劳保需覆盖手腕，同时更换合适大小白大褂 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS12503-王董冉 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/28 19:46:30 | 2026/3/18 9:20:19
2026/2/28 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼2层东侧走廊 | 消防设施未按时检查确认。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS6028-李强 | ALS6028-李强 | 否 | 由于是实习人员对现场不熟悉，漏检查。 | 人的原因 | 及时补充检查 | 及时进行复核检查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6028-李强 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/28 19:43:53 | 2026/3/3 15:05:52
2026/2/28 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 4号楼 | 消防设施及应急设备未按时检查确认。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS11239-尚炳泽 | 否 | 夜班未与白班人员交接 | 人的原因 | 及时检查 | 夜班及时与白班交接，按时检查 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11239-尚炳泽 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/2/28 19:41:43 | 2026/3/5 6:35:14
2026/2/27 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 20：38，4-309-08橱内有多个过夜实验，申请的过夜流程与实际过夜实验数量不符，确认是填写流程时过夜实验数量填写错误，经与实验申请人沟通核实后，已进行补写。（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 填写人员疏忽大意没有仔细检测，复核人没有复核到位 | 人的原因 | 及时修改过夜申请 | 实验室内进行培训，复核人仔细复核 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/2/28 19:40:29 | 2026/2/28 19:52:01
2026/2/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | 北门附近 | 井盖破损需更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS9637-赵雷 | 否 | 大车倾轧 | 人的原因 | 更换井盖,已做施工安排，等天气回暖维修 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/28 18:04:32 | 2026/3/2 9:35:13
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间物流通道有两桶溶剂相同包装相邻摆放，一桶为甲醇、一桶为甲叔醚，隔离桩摆放不及时，现场进行隔离 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 物料刚刚拉进车间，没有第一时间摆放隔离桩 | 人的原因 | 将物料隔离 | 对物流人员进行强调，相同包装物料进入车间第一时间隔离后再进行其他工作 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 17:13:33 | 2026/2/28 17:16:02
2026/2/28 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 9号楼空调间吉林医药使用的登高梯、手电钻、热熔器入厂检查合格签未使用新更新版本，需重新粘贴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 工器具合格签未及时更新 | 人的原因 | 已全部更换新标签 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/2/28 15:30:22 | 2026/3/2 17:19:59
2026/2/28 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 9号楼空调间吉林医药使用的灭火器已失效，需要更换 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 灭火器过期 | 人的原因 | 灭火器已报废，重新更新 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/2/28 15:30:22 | 2026/3/2 17:19:42
2026/2/28 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间吉林诚达使用人字梯入厂合格签未使用新更新版本，需重新粘贴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 标签改版后未及时更换 | 人的原因 | 及时更换标签 | 及时更换标签 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH5015-杜元好 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/2/28 15:30:22 | 2026/3/2 17:19:18
2026/2/28 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼12车间欣禾圣世使用人字梯、角磨机入厂合格签未使用新更新版本，需重新粘贴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 标签版本更换未及时调整 | 人的原因 | 及时更换标签 | 及时更换标签 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/2/28 15:30:22 | 2026/3/2 17:18:47
2026/2/28 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 现场交底资料人员签错位置，方案交底及JSA交底人数对不上。需重新签署整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 交底顺序签错 | 人的原因 | 重新签署 | 重新签署交底 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/2/28 15:30:22 | 2026/3/2 17:18:10
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 北区库房东北角 | 北区库房东北角污水井盖破损严重，需要先临时围起来，防止人员踩踏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 大车倾轧 | 人的原因 | 更换井盖，已做施工安排,待天气回暖后施工 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/2/28 15:25:16 | 2026/3/31 10:25:46
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站尾气间门口有碱渍，需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | UV设备移机 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/28 15:24:32 | 2026/3/5 15:30:32
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 微生物实验室 | 微生物实验室人员使用生物废物灭菌袋调运物资 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>微生物实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0390-李欢 | 否 | DH1微生物实验室人员未在DH2微生物实验室找到整理箱进行相关物资装放，故使用装置微生物废料垃圾袋进行物资装放调运。 | 人的原因 | 及时更换整理箱进行物资装放调运 | 早会对相关人员进行告知，微生物废料垃圾袋只能用于装放实验室垃圾废料。 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/28 15:01:01 | 2026/3/30 9:40:14
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站东北侧 | 承包商山东本源施工现场暂停使用的电动工具未做断电处理。 正确做法：电动工具暂停工作时应切断电源。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已现场进行强调 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛,ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/2/28 11:11:26 | 2026/3/3 13:02:19
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站东北侧 | 承包商山东本源现场使用的临时配电箱，未填写当日的《配电箱每日安全检查记录表》。 正确做法：施工现场配电箱应每日进行检查，检查人员必须是专业电工。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时填写记录 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/2/28 11:05:48 | 2026/3/3 13:02:38
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站东北侧 | 承包商山东本源现场使用临时配电箱未锁闭 正确做法:配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/2/28 10:56:12 | 2026/3/3 13:02:59
2026/2/27 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 3号楼1层连接通道 | 托盘占用疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 发料人员未按照规范将实物摆放指定区域 | 人的原因 | 已经将实物移走 | 晨会开会宣导，提高安全意识 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/28 9:33:40 | 2026/3/4 13:36:40
2026/2/26 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 实验室人员在进行操作时，通风橱内观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS0563-袁作家 | 否 | 个人操作疏忽大意 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/2/28 9:27:30 | 2026/4/10 11:43:44
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间整体人体静电释放器超期未检，已告知李建军 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 检查不及时 | 方法原因 | 整体进行校验更换标签 | 记录到期时间，到期及时进行更换 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:49:33
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层Ce04间门口人体静电释放器缺少检查绿签，102-Dt02间门口人体静电释放器根部断裂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员打扫卫生把标签蹭掉了 | 人的原因 | 以进行重新效验贴签 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/5 8:17:35
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R31釜滴加硫酸桶上塑料管路未固定管路有滑出桶外风险已告知操作人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 固定不及时 | 方法原因 | 现场进行固定， | 车间采买匹配固定辅助工具 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:49:45
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层5704连续化储罐尾气打卡子处泄漏，气味较大，已沟通胡洋处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 尾气管路沙眼酸性物料腐蚀 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/8 14:21:06
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层06釜滴加异丙醇，釜未开启氮气保护 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未进行检查 | 人的原因 | 对人员进行处罚 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/8 14:21:17
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R15下口压滤罐掏料口处黄色液体渗漏，已告知丁辉处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 掏料口渗漏导致 | 设备设施原因 | 紧固处理 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/8 4:36:25
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Tr019接收罐下口有绿色液体渗漏，已告知徐良 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接受罐使用时间长出现渗漏，未安装盲板 | 设备设施原因 | 更换阀门，安装盲板 | 车间排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:50:00
2026/2/27 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R35爆破片标签安装日期24年08月，爆破片铭牌制造日期25年9月时间逻辑不符 一车间三层101-R20爆破片安装日期23年1月已过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签错误， | 方法原因 | 标签格式错误，已处理 | 车间对爆破片整体进行排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:50:11
2026/2/27 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R20爆破片铭牌与标签时间不一致 二车间三层102-R22爆破片标签重复标签时间不一致 二车间三层102-R17爆破片铭牌制造日期为2016年 标识制造日期为2025年时间不一致 二车间四层102-R01爆破片无标签无铭牌 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 防爆名牌洗釜时串了。导致铁牌和纸质信息不对 | 人的原因 | 整体排查整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/8 4:36:32
2026/2/27 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R25爆破片无铭牌无标签 三车间三层103-R20爆破片无铭牌无标签 三车间四层103-R12爆破片无铭牌无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 增加名牌标识 | 设备设施原因 | 增加名牌标识 | 增加名牌标识 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/8 4:36:40
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口放置的两台压滤罐串联使用一个流体过滤器，不符合事故capa整改措施（各自使用流体过滤器或者串联使用应在前端增加单向阀，防止压滤过程串罐风险）。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 一用一备，不涉及同时使用 | 方法原因 | 已将下口断开三通变弯头，用哪个改哪个 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/4 0:01:47
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层Fd02门口记录桌上有一取样瓶缺少相应的物料标签，已告知监管进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经询问项目人取样完毕，遗漏车间。未写标签 | 人的原因 | 已和项目人员进行强调取样后及时拿走 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/4 0:02:01
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层R15釜夹套温度变送器防爆挠性管破碎，已告知邹亮男进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 绕行线管开裂 | 设备设施原因 | 进行更换禁锢 | 进行更换禁锢 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:50:24
2026/2/27 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间二层二期废液输送泵流量计法兰间螺栓朝向不一致，且流量计阀门处有液体渗漏痕迹。 焚烧炉打料间二层二期废液B泵前端安装的过滤器有液体渗漏痕迹。 焚烧炉打料间一期一层南门口可燃气体探测器连接的接线盒缺少防爆铭牌。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 螺丝未按要求安装、阀芯位置有渗液情况 清洗过滤器后处理不彻底 铭牌缺失 | 人的原因 | 对螺丝方向进行调整、渗液位置进行处理维修、铭牌进行补充 | 人员培训 日常巡查处置 | 无 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:50:36
2026/2/27 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 02/27/2026 14:29 三车间四层R06釜前操作人员拆卸管路时未佩戴劳动保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:50:52
2026/2/27 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间一层Drc01双锥装料问题: 1.02/27/2026 10:52 七车间一层Drc01双锥装料时，有人员进入未佩戴劳动保护； 2.02/27/2026 11:29 七车间一层Drc01双锥装料时，操作人员疏通管路二级防护不当，有粉尘暴露； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 车间装料时监护人员未佩戴劳保随意进出，操作人员疏通物料方式不当，造成洒漏 | 人的原因 | 车间对于开放性操作区域要求重新强调，洒漏物料第一时间安排清理 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 8:33:53 | 2026/3/1 17:57:20
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间4米区 | 4米烘料区101-Dt01烘箱后面有一个装有碾料工具及白钢撮子（均已使用过并沾有白色物料)的塑料袋，塑料袋上无标签且未封口。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 捻料工具暂存到房间后未做好密封 | 方法原因 | 对配件已进行密封暂存，目前捻料工具已开始使用 | 同车间个班组人员进行要求使用完毕的工具做好密封暂存避免出现吸潮情况， | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:15:34 | 2026/3/1 14:18:19
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 真空泵房内，一台罗茨泵机组的二、三级泵的对轮连接处没有机械防护措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 罗茨泵机组的二、三级泵的对轮连接处原机械防护损坏，未及时进行更换 | 设备设施原因 | 已安排人员重新添加机械防护完毕 | 每日由泵房工对真空泵机械防护进行确认，有损坏、缺失情况及时进行处理 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:15:34 | 2026/3/1 14:18:32
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-R27釜有一个白钢二次冷凝罐，罐上的接地线连接静电扁铁的一端已松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场检测静电阻值0.77欧姆无异常，静电接地端子螺母连接处松动 | 设备设施原因 | 静电接地端子螺母重新紧固完毕 | 1.设备静电接地线连接时必须紧固到位，谁连接谁负责 2.设备使用前对静电阻值情况进行确认，异常第一时间排查处理 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:15:34 | 2026/3/1 14:18:44
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2 | 甲库2，三区3-03D货架上，一装有4个200L桶的拍子一角未放置货架横梁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车司机将物料上货架时托盘稍有靠里，未完全放置于横梁上。 | 方法原因 | 已将此托盘物料往外挪动，保证托盘能放置于横梁上。 | 对于各类物料的存放标准已进行培训传达，有放置不合格的将按制度进行处罚。 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:15:34 | 2026/3/22 16:10:07
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，Ce01离心机防爆操作开关上，一颗螺丝未紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺丝缓扣松动 | 设备设施原因 | 沟通电工对Ce01离心机防爆操作开关上螺丝重新进行紧固。 | 沟通电工对车间离心机开关按钮整体排查整改，同时电工日常工作注意工作标准，避免遗留隐患。 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:15:34 | 2026/3/1 14:18:56
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化区域，902-Mpu016计量泵电机外壳接地线，未接在标准接地点上，接在计量泵底部框架上，泵入口处法兰静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 计量泵静电接地线连接不标准，法兰间静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对静电接地线重新连接完毕，静电跨接更换完毕 | 1.内部群对静电接地线连接执行要求进行强调，日常操作过程确保接地连接真实有效 2.当班期间对操作区域设备静电跨接完整性，进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/28 8:15:34 | 2026/3/6 9:21:49
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 618实验室 | 618-18通风橱容量瓶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 相关人员实验操作为养成良好习惯 | 人的原因 | 立即整改贴签 | 对相关责任人进行培训 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:39:02 | 2026/3/3 22:39:45
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间一层清洗间前推车上管路有物料残留，需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 拆卸管路未处理完毕 | 人的原因 | 已重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:26:56 | 2026/3/2 6:57:17
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R13做CK时发现21至13转移管路釜上位置白钢变径有一个砂眼，现场沟通工程师上报，待白天更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间使用腐蚀渗漏 | 设备设施原因 | 已拆卸焊接 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:26:56 | 2026/3/1 0:37:54
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R15加料车ck时发现塑料袋有漏洞，现场沟通班组更换完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 塑料袋边缘出现漏洞 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:26:56 | 2026/3/2 6:56:19
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R04做CK时发现回流管路视镜处有一个螺栓松动，现场沟通禁锢完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 检查人员发现标签脱落 查看仪表清单后再CK上进行备注 | 设备设施原因 | 已补打合格签 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:26:56 | 2026/3/2 6:56:05
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R04做CK时发现压力表缺少一个绿签，需要白天补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 检查人员发现缺少合格签 查看仪表清单进行备注 | 设备设施原因 | 已补打合格签 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:26:56 | 2026/3/2 6:55:37
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 416实验室 | 巡查发现416实验室10通风橱旁循环机在未使用情况下未断开电源，现场已拔电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 经了解，发现是加班人员下班后临时使用忘记关闭 | 人的原因 | 关闭循环机 | 人员加班临时使用设备务必在离开之前再仔细检查避免类似问题 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:09:19 | 2026/3/4 8:02:03
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 巡查发现516实验室02通风橱台面上抽滤内物料已刮出后，未清理抽滤头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 实验后未及时清理仪器 | 人的原因 | 已清理 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:09:19 | 2026/3/4 8:02:15
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 巡查发现736-06通风橱外侧玻璃上有明显白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 哪个玻璃上有明显的摩擦划痕，外侧的玻璃用抹布擦拭，部分印记可以擦掉 | 设备设施原因 | 已经将通风橱玻璃清理干净 | 巡查其他通风橱，有不干净的进行清理 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:09:19 | 2026/3/4 8:03:35
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 734实验室 | 巡查发现735实验室15通风橱台面有明显白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 循环机泄露后，擦干的循环液干涸导致桌面出现痕迹，非物料痕迹，是乙醇和水的循环液痕迹。 | 人的原因 | 非物料痕迹，水痕未擦干。 | 非物料痕迹，水痕未擦干。 | 非物料痕迹，水痕未擦干。 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:09:19 | 2026/3/4 8:02:31
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 732实验室 | 732-09通风橱氮气管接口处破损，建议剪去破损处重新连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | 春节后库房氮气管断货，使用的是旧的氮气管 | 物料原因 | 库房氮气管补货后，领用，更换 | 及时更换氮气管路 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 7:09:19 | 2026/3/13 20:38:59
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 7号楼楼顶 | 消防水箱间北侧线缆桥架盖板缺失，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 盖板缺失 | 设备设施原因 | 已联系电工进行修补 | 日常巡查发现及时维修 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/2 10:44:37
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 二层702车间氮气保护系统玻璃罩脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 透明膜脱落 | 设备设施原因 | 已经联系机修重新制作新的并打胶处理 | 5S人员定期巡查，操作人员使用时发现及时上报维修 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/13 20:38:46
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 四层走廊危害因素告知牌脱落，建议再固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员统一排查，重新固定粘胶 | 日常发现及时解决 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/13 20:38:22
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼三层三车间900-Tr037接收罐压力表上下限标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压力表上下限标识背胶不粘，导致脱落，已安排整改，并同步排查 | 设备设施原因 | 已整改 | 传达培训 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/13 20:37:53
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 12号楼真空泵房深冷罐压力表未设置上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 标识脱落，已进行整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 同类排查 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/13 20:37:40
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 12号楼真空泵房内桶使用后未及时封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 该桶处理密闭状态。桶内碱液中转使用。无风险 | 方法原因 | 该桶处理密闭状态。桶内碱液中转使用。无风险 | 该桶处理密闭状态。桶内碱液中转使用。无风险 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/13 20:37:27
2026/2/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 12号楼真空泵机号022522油位显示模糊 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 油镜表面有油渍，已进行处理 | 设备设施原因 | 油镜表面有油渍，已进行处理 | 同类排查处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/28 6:55:14 | 2026/3/13 20:36:40
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 10：21 12号楼三层3-51间使用插底管未与溶剂桶紧密连接，有气味扩散风险。正确做法：应正确安装插底管，与溶剂桶紧密连接。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换合适插底管 | 人员培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/10 15:18:14
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 10：26 12号楼三层预留区承包商人员使用切割机未使用橡胶手套。正确做法：承包商人员使用切割机应使用橡胶手套。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员使用切割机应使用橡胶手套。 | 人员培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/10 15:17:58
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 10:29 12号楼四层4-21间未使用的氮气管路未关闭氮气阀门，正在鼓吹氮气。正确做法：及时关闭未使用的氮气管路，避免影响屋内氧含量，有窒息风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 关闭未使用氮气阀门 | 人员培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/10 15:17:47
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼一层 | 08：38 5号楼一层真空泵房承包商人员在钢平台使用电焊未使用接火盆和铺防火布。正确做法：承包商人员在钢平台使用电焊应使用接火盆和铺防火布。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩 |  | 施工人员未培训到位，监护人员意识不足 | 人的原因 | 在地面铺设防火布 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/10 15:17:34
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10:54 11号楼4-22间，电子秤电源线裸露，影响电源线的机械防护。 正确做法：及时进行修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/6 8:20:13
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 14:13 11号楼3-21间，尾气管路使用完后阀门未关闭，已沟通现场人员关闭，正确做法尾气管路使用完后应及时将阀门关闭。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/6 8:18:15
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 14:41 4号楼4-16间，手套箱缺少一个O型圈，应使用双O型圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼4-16间，手套箱缺少一个O型圈，应使用双O型圈固定。 | 人的原因 | 正确做法：使用双O型圈固定。 | 正确做法：使用双O型圈固定。 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/6 8:18:29
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 13:22 11号楼公斤级实验室1-17间，人员进行玻璃釜溶剂加料过程中未使用引风罩，气味容易扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 操作人员安全意识差 | 人的原因 | 已经沟通，当时人暂停项目执行 | 加强培训，加大巡查力度 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/6 8:20:27
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 21：45 11号楼换鞋间自来水管路有滴漏。正确做法:及时清理并维修漏点。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 螺栓松动导致滴漏 | 设备设施原因 | 已紧固试密完成 | N/A | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/2 17:19:08
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 22：07 11号楼4-02间重组分暂存罐C的气动阀有漏气现象。正确做法：及时报修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 设备 原因 | 设备设施原因 | 已经解决 | 同类排查 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/8 6:41:49
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 22：49 12号楼3-12间提升机的急停按钮被拉扣上锁。正确做法：急停按钮禁止上锁，以防起不到急停作用。请同类问题排查！ | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 上锁打开 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/7 20:08:05
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 02/24/2026 19：35 12号楼4-14间手套箱未预处理就开箱清洁。正确做法：手套箱内应先封闭清洁到目视无明显无聊后再开箱清洁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/7 20:07:25
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：59 4号楼4-15间手套箱CMM-403-GB06手套密封圈交叉叠套。正确做法：密封圈应双圈平行套在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间手套箱CMM-403-GB06手套密封圈交叉叠套。正确做法：密封圈应双圈平行套在凹槽内 | 人的原因 | 正确做法：密封圈应双圈平行套在凹槽内 | 正确做法：密封圈应双圈平行套在凹槽内 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/4 9:54:09
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼三层 | 22：16 5号楼3-07间配液罐夹套保温缺少铁皮并翘边。正确做法：及时添加维修，以免人员割伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2467-杨一利,AMM0574-雷晓琦 |  | 设备正在安装中 | 设备设施原因 | 等待安装完毕后，恢复保温 | N/A | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/31 21:01:22
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 01：39 4号楼3-23间储罐TJ4S-1108-T04下口所连流体过滤器压力表上限标识有误。正确做法：流体过滤器上限为0.2MPa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-23间储罐TJ4S-1108-T04下口所连流体过滤器压力表上限标识有误 | 人的原因 | 流体过滤器上限为0.2MPa | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/4 9:54:21
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼三层 | 02/28/2026 02:21 4号楼2-29间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员疏忽未将蠕动泵防护罩放下 | 人的原因 | 现场防护罩已重新盖住 | 对车间人员进行培训传达 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/2/28 6:43:45 | 2026/3/31 21:01:06
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房深冷罐缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识模糊掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:31:14
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间深冷罐液位计管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路静电跨接未进行安装 | 人的原因 | 已进行整改添加 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:31:01
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R07下口加料管路末端未使用时需增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路制作中，未及时增加盲板 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:30:45
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD05-Tr01接收罐氮气管路末端缺少盲板，现场沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:30:27
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R05-Tr01接收罐下口白钢软管未使用时应增加快开盲板，现场沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:30:06
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 溶剂输送间空压管路阀门153处三通后侧有沙眼漏空压 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 焊口处开焊 | 设备设施原因 | 已临时打卡子，待上报动火申请后进行焊接 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/3 7:08:42
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 溶剂输送间氮气起源管处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，起源接头处磨损严重导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:29:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R09阀门49处静电跨接断裂，现场沟通车间人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致 | 人的原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:29:27
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R16前梯子平台上有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 拆卸管路，管路内残留物料低落未及时清理导致 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:29:12
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 实验室 | 4点39巡查至LAB-027通风橱，过夜单2点至4点时间段未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员在车间工作，过夜单中已备注 | 人的原因 | 人员在车间工作，过夜单中已备注 | 人员在车间工作，过夜单中已备注 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 6:22:10 | 2026/3/1 6:32:31
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R13下口夹套漏水、已沟通现场尹严博检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 夹套排压阀出现滴漏 | 设备设施原因 | 现场已紧固 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:02:58
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-19接收罐氮气管路，有物料、已现场沟通刘孝天处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已清理完成 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:03:12
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721二层热水站消火栓巡检记录未及时更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 巡查过程中出现遗漏 | 人的原因 | 已进行检查 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:03:24
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查属地隐患排查，整本未复核，还请安排及时复核签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 记录复核不及时 | 人的原因 | 已复核完成 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:03:40
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721-ce05复核离心机ck，离心机盖子固定销子损坏，无法拧紧，周边有物料撒漏，还有离心机转移管路视镜底部有物料撒漏，已沟通现场车威林安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 现场已清理 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:03:53
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R04釜上阀门15标识牌上沾染白色物料、已沟通现场邰施祥安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:00:48
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查班组活动记录，一月份的，签字人员不全，经办人员，活动主题空白 二月份记录空白，还请安排及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行安排整改 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:01:00
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R02釜的气体检测器未固定、釜周边臭味大、已沟通现场张德彬安排检查处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路吹扫氮气过大 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:01:12
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R05打料作业、现场200L桶上静电卡子没有和各签、已沟通现场张德彬安排处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 长时间使用脱落 | 环境原因 | 及时处理重点排查 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:01:25
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 交接班巡查记录，多页空白，还请安排及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时将空白划去 | 人的原因 | 现已整改完毕，并对人员进行告知及时划去空白 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/2 2:32:06
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查属地隐患排查二月整本空白 交接班巡查记录34，36，39，41，42，44页记录空白，14号以后没有记录 以上情况还请及时安排处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员漏写 | 人的原因 | 重点强调 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:01:37
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 检查721-R10加料车手套破损、已沟通现场刘孝天安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中出现破损 | 设备设施原因 | 现场已更换 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/28 5:23:18 | 2026/3/1 6:04:04
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003储罐后方地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 管路拆卸滴漏至地面上 | 人的原因 | 现场物料已处理完成 | 已对车间人员进行培训拆卸管路需要注意事项 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/3/1 6:41:04
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 管路标识正常脱落 | 环境原因 | 已重新悬挂标识 | 及时查看管路标识是否有脱落现象 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/3/1 6:42:11
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层金检机间棚顶滴水，沟通车间人员进行查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/3/1 6:42:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间地面静电卡子和桶上配件使用后未及时清理，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 及时清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/2/28 19:30:21
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路标识添加不及时 | 人的原因 | 进行标识添加固定完成 | 进行车间制度要求传达，及时进行标识添加 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/2/28 19:39:24
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层北侧楼梯间消火栓手报标识脱落，还请及时咱贴恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 重新进行粘贴固定完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/2/28 19:40:16
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜接收罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/3/1 6:43:08
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层走廊药品箱缺少酒精，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 酒精缺失 | 设备设施原因 | 进行及时补充处理完成 | 车间进行同步检查处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/2/28 19:39:52
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层走廊药品箱内储物格损坏，还请及时修复处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 应急箱老化碎裂 | 环境原因 | 已粘合破损位置 | 定期进行查看 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/3/1 6:43:40
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层连续化3-91间管路有渗漏，沟通车间人员进行查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 连续化管路打料震动松动 | 设备设施原因 | 已重新进行紧固 | 定期巡查连续化打料过程中，管路状态 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/3/1 6:44:17
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层21釜上阀门80法兰有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/2/28 19:41:34
2026/2/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层21釜上球阀缺少盲板，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少盲板 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/28 0:54:33 | 2026/2/28 19:41:50
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 动力中心南通道 | 动力中心南通道东侧路灯闪烁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 路灯灯头老化损坏 | 设备设施原因 | 更换路灯灯头 | 按时排查，路灯出现闪烁，故障的及时更换 | 500 | 2026/4/15 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/2/27 21:35:46 | 2026/3/10 16:40:13
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | GMP车间 | GMP车间楼顶消火栓灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 车间1-4层检查完毕后忘记对楼顶进行检查，出现疏漏 | 人的原因 | 已补立即对楼顶设施检查，已完毕 | 按照清单检查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/27 21:33:08 | 2026/3/23 9:17:02
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2号楼2层 | 16：10，2号楼二层应急柜到期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4389-赵颖男 | ALS2214-左建 |  | 忘记检查签字 | 人的原因 | 已检查签字 | 定期检查 | 无 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/2/27 20:04:10 | 2026/3/19 17:28:18
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-102 | 1-102-04有加热过夜实验的通风橱里存放易燃化学品。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS0728-罗贤才 Luo Xiancai |  | 实验人员下班前，在通风橱有加热反应的情况下未将洗瓶单独存放 | 人的原因 | 已将洗瓶换一个通风橱存放 | 已于责任人面谈，后续晨会强调 | 无需整改资金 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/2/27 20:03:02 | 2026/3/19 17:28:00
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-102 | 22：35，1-102防火溶剂柜中储存甲苯过夜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS0728-罗贤才 Luo Xiancai |  | 甲苯没有执行易制毒溶剂每日退库要求 | 人的原因 | 无纠正措施 | 严格执行易制毒易制爆化学品每日退库---例会强调，对于使用的项目人员进行培训 | 无需整改资金 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/2/27 20:01:57 | 2026/3/19 17:27:40
2026/2/27 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 主楼-207 | 21：05，主楼-207实验室中烘箱（仪器编号：TJ2-Oven-003和TJ2-Oven-013）过夜未及时提交钉钉流程，沟通后已及时提交。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS5028-范雅琪 | ALS5028-范雅琪 |  | 烘箱需过夜，在计划提报过夜流程时被其他工作安排打断，未能及时完成提报 | 人的原因 | 已及时补提交 | 在晨会进行强调，烘箱使用后要第一时间提报过夜流程 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS5028-范雅琪 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/2/27 19:47:50 | 2026/3/19 17:27:15
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-17釜下口的电线护套管断裂，已沟通电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 挠线管断裂 | 设备设施原因 | 整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:44:52
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-05釜上，溶剂间的加料管路阀门内漏，打压试密时流体过滤器有压力。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 阀门内漏现场处理完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:46:15
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R05-Tr01接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 18:59:44
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-03釜后面有一个配电箱，缺少控制设备的标识，消音需要上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:47:17
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 十一车间四层空调间地面有积水，已沟通空调组人调查原因； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面有积水 | 设备设施原因 | 进行相应清理处理完成 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:50:25
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-05釜后面的流体过滤器压力表阀门未开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 阀门未及时开启 | 人的原因 | 进行开启投入使用 | 进行相应的处理完成，同步排查车间其他区域 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:51:53
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-05釜后面有一个连电的流量计，未使用，沟通主管整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 氮气流量计使用完毕未及时拆卸 | 设备设施原因 | 进行相应的处理完成 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:52:25
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-05釜三废处理，处理后使用直排，尾气需要恢复。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 尾气管路恢复不及时 | 设备设施原因 | 进行相应的处理整改完成 | 车间整体排查，进行相应的整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:53:07
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 12车间11釜旁边的乙二醇管路遮挡消防栓下面的灭火器，无法打开，影响人员应急使用。 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路制作不合理 | 设备设施原因 | 进行相应管路拆除恢复使用 | 车间同步进行排查处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:53:29
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间废液间门口，放槽子的物料痕迹需要处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 槽子表面需要清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:00:09
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 四层溶剂间的新鲜溶剂阀门锁具需要重新处理下，有的锁了有的没锁，有的上了多个锁，需要统一处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:53:50
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间三层吊装口暂存多个钢瓶，使用完毕的需要推走。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 项目使用后未及时清理 | 人的原因 | 已将使用后的钢瓶清理完成 | 进行对车间人员培训 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:54:15
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R05-Tr01罐下口单阀无盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 人员拆卸管路后盲板未进行填加 | 人的原因 | 盲板已填加 | 进行对车间人员进行培训 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:54:45
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-08釜后面墙上的声光报警缺少设备编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 车间内所有反应釜设备报警标识一至无设备编号 | 人的原因 | 统一进行更换 | 进行对车间制作及粘贴标识人员进行强调标识制作标准 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:00:38
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层413-T111合格体系罐，下口有明显物料痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 下口法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 定期进行车间现场巡查 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:55:11
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413三层PAT间，配电柜螺丝没紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 分析室人员进行设备使用 | 人的原因 | 已沟通分析室人员进行安装 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:47:49
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层416-P046需要清理，标签和法兰处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 连续化设备打料长时间渗漏 | 设备设施原因 | 现场已清理 | 进行对车间设备排查 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:48:28
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-11釜聚乙烯进料管路弯折严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路弯折 | 设备设施原因 | 进行相应的规整固定完成 | 进行车间同步排查以及处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:48:52
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 三层410-E02后面的热水管路，温度表丝扣处渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 6:49:31
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间热水站沙眼打卡子，需要维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水站已停用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:02:09
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 泵房413-10釜的缓冲罐有不明液体，需要统一排放处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缓冲罐液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:02:40
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间污水泵轴护套断裂，被卷入轴里，已现场沟通唐嘉健停处理。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 护套断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:03:02
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 二层13车间二层氯化钠打卡子，需要焊接。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氯化钠管路沙眼 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:03:34
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 二层413-P068氯化钠打料泵，加油处缺少封堵冒。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路沙眼需要处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:03:59
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-ce01压力表阀门没开，尾气未开，沟通反馈清洗后安装，已现场打开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气未及时开启 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:04:25
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-08-Tr02真空视镜模糊看不清，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 真空视镜迷糊需要清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:04:44
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 10车间泵房平台上有一个打多个卡子的水管路，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场处理完成 | 设备设施原因 | 需要整体体停产彻底解决 | n/a | n/a | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:29:28 | 2026/3/1 19:05:15
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房二楼顶 | 活性炭吸附解析的PH示数较低，需要及时调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时加碱 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:15:51 | 2026/3/5 15:30:08
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房二楼顶 | P29排口检测口的遮挡掉落，需要及时安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 检测口门合页松动 | 设备设施原因 | 紧固 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:15:51 | 2026/3/31 10:25:21
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO西侧换下来的零件及时取走，严禁现场乱放 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 零件及时收走 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 17:15:51 | 2026/2/28 17:13:19
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 302-R21反应釜下口分液视镜未使用耐压视镜。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜选用错误 | 方法原因 | 已更换视镜 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 16:53:53 | 2026/3/2 6:57:04
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 三层313上方氮气管路的阀门27缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备末端缺少盲板 | 设备设施原因 | 已增加盲板 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/27 16:32:33 | 2026/3/2 9:24:45
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 三层310打DIPEA管路上挂着1299第三步签，需要摘除更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备使用前为对设备及标签进行完整的检查和复核 | 人的原因 | 已去除标签 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/27 16:32:33 | 2026/3/2 9:26:09
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 巡查时发现三层203-R10加料箱内有粉尘，加料箱门未进行上锁，告知郑运凯整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 加料完成后清理不及时 | 人的原因 | 已重新清洁加料车缓冲舱 | 对班组进行要求使用完毕的加料车缓冲仓不可以有物料，且舱门关闭 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/27 16:32:33 | 2026/3/2 9:25:13
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 二层三合一放料管路的三通上方原1630的205-R01放料管路上的螺丝脱扣需要即使处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 螺栓紧固过程抱死，无法继续紧固 | 设备设施原因 | 对损坏螺丝进行切割，更换新螺丝 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/27 16:32:33 | 2026/3/2 9:26:28
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M3 | 三车间一层真空泵房，303-P01真空泵操作柱下方封堵使用塑料丝堵，不满足要求。需要更换为防爆丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电气改造未使用防爆丝堵 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行整改 同步其他位置整改 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 16:29:40 | 2026/2/28 7:28:56
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 二车间真空泵房，302-Vp003真空泵操作柱下方有一处封堵未使用防爆丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未使用防爆丝堵 | 方法原因 | 已沟通电工更换完毕 | N/A | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 16:27:33 | 2026/3/2 6:56:47
2026/2/27 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 7号楼 | 7度水盲板缺少4条螺栓， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 螺丝缺失 | 设备设施原因 | 安装螺丝 | 定期检查 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/2/27 15:50:57 | 2026/3/3 13:03:38
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号一楼楼道（冷库门口） | 顶灯关闭状态下，微亮 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 应急灯电源损坏 | 设备设施原因 | 电工维修 | 及时排查反馈 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/27 15:49:28 | 2026/4/6 16:24:11
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-04通风橱，废液柜桌面有明显物料痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0341-彭学增 | AMT0341-彭学增 |  | 少量废液溅出后未及时清理 | 人的原因 | 现场已整改 | 增加人员培训 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:38:51 | 2026/3/6 14:42:51
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 供应部 | 7#楼1-30冰箱间内小分子专用冰箱人员离开时未拿走钥匙 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 上锁后及时拿走钥匙 | 上锁后及时拿走钥匙 | N/A |  | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 7#楼灭活间使用后的吸附棉未及时清理，当危废处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 8#楼1-55动力间软水盐撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 8#楼灭活间应急物资柜缺少应急物资清单及日常点检表 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 新增物资清单及点检表 | 新增物资清单及点检表 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 7#楼顶部分开关柜未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时上锁 | 及时上锁 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | AD-活性 | 7#4-16仪器分析室高活废液桶未加盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 密封存放 | 密封存放 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | AD-理化 | 7#4-08样品制备间操作台下方有针管等杂物未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | PD2-ADC | 7#4-43ADC实验室，干冰未及时处理，部分干冰倒入现场垃圾桶内，存在窒息、中毒风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强人员教育，及时处理 | 加强人员教育，及时处理 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | PD2-ADC | 7#4-73ADC实验室，现场存放的化学品无防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物料存放 | 规范物料存放 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | PD2-ADC | 7#4-41ADC器具清洗间水槽下方放置玻璃器皿、化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物料存放 | 规范物料存放 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | MF2-ADC | 7#3-55缓冲间危废桶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | MF1制剂 | 7#2层货梯厅堵塞疏散口 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 保持通道畅通 | 保持通道畅通 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | QC-理化组 | 8#4-76称量间除湿机排水管连接废液桶 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 加强废弃物管控 | 加强废弃物管控 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 8#4-18灭菌室灭菌柜使用标志与右侧二维码检验有效期限不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时校验 | 及时校验 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ED-工程组 | 7#楼灭活间缺少应急物资、物资清单及点检表 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 新增物资清单及点检表 | 新增物资清单及点检表 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1608-谢俊 | 已完成整改 | ASH1608-谢俊 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1下游 | 8号楼3层货梯碱性液体直接放在桌面上，边上就是托盘，部门内部需加强强调。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 内部规范要求 | 内部规范要求 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼3层货梯处存放盐酸易制毒化学品。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 易制毒化学品培训 | 易制毒化学品培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节前 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 8号楼1层仓库内一步步高轮子安装不稳且容易脱落，已要求立即张贴停用标识。报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 一旦发现异常的登高设备应立即清理出现场 | 一旦发现异常的登高设备应立即清理出现场 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/23 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#2F，2-31空调机房设备漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 每日巡查，定期维护 | 每日巡查，定期维护 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ASH1555-闵远兵 | 已完成整改 | ASH1555-闵远兵 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | 供应部 | 3号楼仓库人员在登高梯子上作业，未佩戴安全帽。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE穿戴上墙 | PPE穿戴上墙 | N/A |  | 已完成 | ASH0171-蒋勤 | 已完成整改 | ASH0171-蒋勤 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 7号楼西北角输水管道水锤导致管道焊接处漏水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 假日期间存在的问题应及时整改，避免下次重复发生 | 假日期间存在的问题应及时整改，避免下次重复发生 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼4层空调机房连个压差表爆表。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 属地每日巡查不够仔细 | 属地每日巡查不够仔细 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 综合办公室 | 8号楼东侧楼梯多处空鼓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加强清洁人员的培训，发现隐患及时上报 | 加强清洁人员的培训，发现隐患及时上报 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部/QC | 8号楼阳性培养间灭菌柜上两个压力表过期，边上打印机盖子缺失：教训：节前请注意强检的设备设施的完成 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 节假日前做好此类工作的前置 | 节假日前做好此类工作的前置 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD1-下游纯化 | 金准园纯化间液碱储液袋泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 配液袋管道需增加二次轧带 | 配液袋管道需增加二次轧带 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD1-下游纯化 | 金准园纯化实验室储液袋管口夹子防护不足，管道有泄露现象。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 配液袋管道需增加二次轧带 | 配液袋管道需增加二次轧带 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节中 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD1-细胞培养 | 金准园清洗间地面较多碱渍，5S及现场人员工防腐灼伤风险需注意 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 5S检查加强 | 5S检查加强 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 7号楼1层货梯处存放托盘，挡住消防通道-SD-已完成整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员培训 | 人员培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF2制剂 | 7号楼2层货梯处消防通道堵塞，消防设施前堆放物资。-MF2制剂-已完成整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员培训 | 人员培训 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼2层空调机房内一登高梯子无编号。-ED | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 使用前检查 | 使用前检查 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF2原液 | 7号楼3层货梯边上仓库货架上存放苯甲醇、氢氧化钠、乙醇，液体试剂无有效二次防护。试剂内存放应规范。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品规范化管理 | 化学品规范化管理 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼灭活间地面5S较差，结晶物料，桶内、托盘内物料残余未及时清理。-ED | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 5S继续培训 | 5S继续培训 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼灭活间一同次氯酸钠存放在门口，无放泄漏措施；存在鼓桶现象的请在通风设施下缓慢打开排气，并尽快使用-ED | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品规范化管理 | 化学品规范化管理 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼灭活间应急吸烟装置防尘盖未盖，且内部存放杂物、维修工具。-ED | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 应急物资检查每周开展检查 | 应急物资检查每周开展检查 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | ED部门请统一检查确认所有压力表下放的阀门是否张贴“常开”标识。目前发现部分已脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 标识标签张贴 | 标识标签张贴 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 连廊入口4号门处以开关防水罩子脱落，开关容易进水导致漏电风险-ED | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 室外的电器定期检查 | 室外的电器定期检查 | N/A |  | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 |  |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查-节后 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 供应部仓库充电区域仅一个型号的插头，请确认其他型号的充电的位置-SD | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 规范充电区域 | 规范充电区域 | N/A | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH0262-戚华玲 | 已完成整改 | ASH0262-戚华玲 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/2/27 15:29:04 | 2026/2/27 15:29:04
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭一层干燥管路上压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压力表上限标识缺失 | 设备设施原因 | 已安排人员进行添加 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:34:06
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼2，5路电伴热显示温度为零下，需排查是否正常使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 电伴热数值异常 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行排查 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:35:24
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼电伴热控制柜前方静电接地线破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 静电接地线破损 | 设备设施原因 | 沟通电工处理更换 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:35:01
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭排污口标识牌文字模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 标识破损 | 环境原因 | 重新更换 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:37:10
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭5层尾气管路下方电缆桥架盖板缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 电缆桥架盖板缺失 | 设备设施原因 | 已沟通电工恢复 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:37:33
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭4层尾气进可燃表故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 仪表故障 | 设备设施原因 | 已沟通电工检查 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:37:53
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭3层解析氧含量管路断开，无法检测氧含量 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 管路化冻未及时恢复 | 人的原因 | 现场已恢复 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/1 6:04:43
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼2层丝网过滤器上方压差计管路断开，无法检测压差 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 相连管路松动 | 设备设施原因 | 现场已恢复 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/1 6:04:56
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼2层钢平台上杂物较多，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 平台杂物未及时清理 | 人的原因 | 已安排班组人员进行清理 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/1 6:05:08
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6、7号楼电伴热系统警告标识，标识内容空白，未书写详细信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 电伴热系统警告标识，标识内容空白，未书写详细信息 | 人的原因 | 已沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:38:21
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭前段风机的油表视镜被油漆涂死，无法观察油位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 风机油表试镜被油漆涂抹 | 人的原因 | 已安排人员清理油漆 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:38:41
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼活性炭碱塔自来水管路压力表损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 待出库仪表进行更换 | N.A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:39:36
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B6活性炭 | 6号楼碱塔底部隔板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 喷淋塔塔底部隔板缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/4/2 13:17:36
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B7活性炭 | 7号楼尾气进管路压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 上限标识缺失 | 人的原因 | 安排班组人员进行添加 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:40:32
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B7活性炭 | 7号楼丝网过滤器压差表安装方向背对人员所站位置，无法观察示数 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压差表安装后人员不易观察 | 方法原因 | 已安排人员进行调整 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:40:57
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B7活性炭 | 7号楼吸附罐f罐大盖处泄露漏蒸汽，需要紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 安排人员重新紧固 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/2 2:41:19
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B7活性炭 | 7号楼活性炭一层多处电缆桥架盖板缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 桥架盖板缺失 | 设备设施原因 | 沟通电工进行恢复 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/29 4:35:44
2026/2/27 | 专业性排查 |  | 活性炭巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH3192-高月,ADH3803-杨帅,ADH4775-李大成 | B7活性炭 | 7号楼吸附罐a罐下方空压管路压力表防爆挠性管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 挠性管损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/27 14:47:30 | 2026/3/29 4:31:58
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层203-R10加料车，加料完毕后缓冲仓内残留物料，使用完毕缓冲仓需要清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 使用完加料车后未及时清洁 | 人的原因 | 清洁完毕 | 车间已进行三点要求1.加料仓没有物料2.缓冲仓没有粉尘3投料完毕舱门完全关闭 | 01 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/27 11:40:52 | 2026/3/2 9:26:49
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 四层热水站管路，法兰应安装八孔螺丝，实际只安装四孔螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 安装管路螺栓使用数量与法兰实际不一致 | 人的原因 | 已进行补充 | 班前早会对设备准备人员进行强调安装法兰螺栓，按照设计要求安装 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/27 11:39:14 | 2026/3/1 15:07:46
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 二车间 | 二车间四层部分储罐受限空间标识中受限空间编号模糊缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识长时间时间出现破损 | 环境原因 | 现场已更换完毕 | 定期对车间标识进行排查，发现及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/27 11:37:50 | 2026/3/1 15:08:08
2026/2/6 | 复产复工前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 1层冻干机辅机间 | 冻干机清洗系统蒸汽保温维修后未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 检修后未及时恢复 | 人的原因 | 和人员强调 | 施工完成后监护人现场验收 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/2/27 11:32:16 | 2026/4/6 16:22:27
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室退更间危废垃圾桶未盖盖子，存在暴露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 要求值日生多加关注，及时更换 | 要求值日生多加关注，及时更换 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室危废垃圾桶满了，未及时转移，监控核查五点半之前危废垃圾桶已满 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 要求值日生多加关注，及时更换 | 要求值日生多加关注，及时更换 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 3号楼泵房推车式灭火器软管缠绕方式不应缠绕在推把，需要调整折叠后使用美纹纸固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 已整改 | 人员强调 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 3号楼深冷罐地脚未接地，压力表缺少红线指示标记。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地面维护后扁铁未恢复 | 人的原因 | 临时使用静电线连接，后续焊接 | 人员强调 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 3号楼真空泵房TJ1-VS-02-P03，泵软连接尾气管路法兰螺栓未使用破漆垫片。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 连接是未安装 | 人的原因 | 已增加 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 3号楼真空泵房南侧靠墙HP303一层真空管路阀门螺栓未使用破漆垫片，其中一个螺丝松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 连接是未安装 | 人的原因 | 已增加 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室溢出桶超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验室人员遗忘 | 人的原因 | 组内提醒，加强检查 | 组内提醒，加强检查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室北侧 盐柜里化学品叠放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料过多未及时处理 | 人的原因 | 加强实验室的检查 | 加强实验室的检查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 退更间柜子里有使用过的一次性口罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未使用的口罩，未密封 | 方法原因 | 已报废 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室3号通风橱台面有大量物料痕迹，操作人贺祖明，正在进行萃取分液操作 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用时未注意 | 人的原因 | 单独提醒，做实验时及时收拾 | 单独提醒，做实验时及时收拾 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 空调机房 | 2#HPLab灭火器超期未点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员未打开此门后续遗忘 | 人的原因 | 已整改 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107退更间垃圾桶内有一个消毒液空瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 保洁仍错 | 人的原因 | 已拿出按照废包装容器报废 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室东侧水槽内及周围台面有白色物料痕迹，已清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 白色印记为洗手后肥皂泡沫印记 | 人的原因 | 已用刷子反复清洗 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/27 10:51:42 | 2026/2/27 10:51:42
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间 | 小推车阻挡通道。 正确做法：小推车使用后放回指定地点。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已转移 | 使用完后及时转移 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/27 10:22:51 | 2026/2/27 17:25:44
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼8车间发酵间 | 扳手现场随意摆放，使用后未归位。 正确做法：严格执行5S。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员使用完成未按照5S要求放置 | 人的原因 | 正确放置工具 | 和人员强调 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/27 10:20:40 | 2026/3/5 17:20:00
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼一楼卫生间 | 卫生间水盆水龙头无冷水容易烫伤。 正确做法：及时维修避免烫伤。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 水龙头损坏 | 设备设施原因 | 更换水龙头 | N/A | n/a | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/27 10:18:36 | 2026/4/6 16:22:41
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间0012连续化，乙醇罐的液位计未添加；罐下口的Φ10管路未增加防护，过现场问题尽快整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 液位计未及时增加 | 设备设施原因 | 护套已增加完毕，液位计待储罐空后增加 | N/A | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/16 8:31:22
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层排风口堵塞，需要整体清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 表面浮灰多，风量小 | 方法原因 | 对滤网进行拆洗，沟通风量调节 | 车间进行排查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 16:50:28
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R19釜上固定尾气管路断开尾气末端未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸后未及时封堵 | 设备设施原因 | 现场进行封堵 | 对设备组进行强调，拆卸后及时安装盲板 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:57:35
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R25接收罐下口分支连接的塑料管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标识不全 | 设备设施原因 | 增加标识 | 增加标识，车间排查 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:57:49
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 407-FD01三合一，开放性收料过程，缓冲间门处于开启状态。第二人进入房间未佩戴任何呼吸防护。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 监护人员进入未佩戴劳保 | 人的原因 | 人员以重新强调 | 车间通报 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 15:57:20
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 设备部人员进行布袋除尘器的焊接，间内有粉尘，人员未按要求佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0012-李伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 进行现场确认上午粉尘大时佩戴了口罩，下午粉尘较小未佩戴 | 人的原因 | 要求进行卸灰间作业必须配电口罩 | 要求进行卸灰间作业必须配电口罩 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/8 11:20:14
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 02/26/2026 16:45一车间四层17釜拆卸加料车两名操作人员均未佩戴呼吸防护，加料车内部存在残留物料。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员佩戴遗忘 | 方法原因 | 责任人进行面谈批评回顾操作要求标准 | 车间进行整体通报培训 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:58:03
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 02/26/2026 16:21二车间一层drc03进行硼氢化钠分装操作，人员将安全帽佩戴在防化服帽子内部，面部皮肤裸露，硼氢化钠安操毒性信息显示吞咽或皮肤接触会中毒，车间需规范人员PPE穿戴。 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安全意识淡薄，操作时人员未注意劳保问题 | 人的原因 | 对人员进行批评，并且将操作劳保进行在培训 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:58:18
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层28釜接收罐液位计显示内部存在一半液体，氮气保护未开启，已告知当班监管整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐为水吸收罐， | 方法原因 | 水吸收使用，氮气暂不需要开 | 使用后进行开启， | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:58:41
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层16釜加料车氮气保护未开启，内部存在物料残留。 二车间二层e05-tr01接收罐液位计显示存在一半的液体，氮气保护未开启。 二车间二层e03-tr01接收罐液位计显示存在三分之二的液体，氮气保护未开 以上问题均与现场本层操作工沟通现场整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 复工人员检查不仔细后期会对人员进行强调 | 人的原因 | 以和人员强调 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:58:56
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层01釜下口至压滤罐管路使用绑带固定在其他溶剂管路上，需更换固定管路支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 断管时临时使用，恢复后不涉及承重 | 方法原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/3/1 17:59:10
2026/2/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层05釜7928排查 05釜紧急排空管路未连接氮气稀释，排空管路阻火阀未连接静电接地，排空管路缺少管路标识 投主料管路上悬挂8388盐酸滴加管路标识，试密标签已过期 尾气直排缺少氮气稀释，阻火阀未连接静电接地 釜上口滴加主料阀门上方法兰缺少静电跨接 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 设备未准备完全，现全部整改完毕 | 设备设施原因 | 以进行全部整改 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/2/28 19:19:14
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 02/26/2026，19:25，三车间二层dt01间内人员进行加料车碾料时所穿防化服面部暴露较多。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员劳保佩戴有问题 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行重申要求 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/2/28 19:19:25
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 02/26/2026，19:58，三车间二层dt01人员把物料装进加料车前在加料车外将物料包装袋拉扣剪开，搬运时有撒漏风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/2/28 19:19:35
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层7928一阶水相储罐液位计下口丝堵有物料析出，告知蒋凯 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前清理不彻底 | 人的原因 | 以进行清理完毕，未发现渗漏 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/2/28 19:19:45
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层08釜加料车连接的两个静电卡子均无校验合格签，告知赵扬 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电卡子缺少合格签 | 设备设施原因 | 增加合格签 | 增加合格签 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 8:33:47 | 2026/2/28 19:20:09
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce03离心机间内，母液接收罐上的设备标签及“受限空间”标牌缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 母液接收罐上相应标识固定不到位、脱落 | 设备设施原因 | 相应标识已张贴完毕 | 操作区域内相应标识做好日常维护，发现脱落缺失情况及时·进行处理 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/2/27 16:45:32
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层溶剂转移间内置物架上放置有未清洁的沾染有白色物料螺栓。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拆除管路后螺栓统一收起未清理彻底 | 方法原因 | 现场确认已处理完毕， | 同车间各班组进行要求涉及拆除的配件清理完毕后在放置到现场的固定存放处，要求各5s负责人对分区内存放物品做好检查，发现异常及时沟通 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/2/27 16:45:45
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-T024储罐西侧墙可燃气体探测器电源线线盒破损。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 可燃气体探测器电源线线盒受力破损 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理维修完毕 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/2/27 16:45:58
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce07离心机视孔灯静电导线脱离。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 接线端子松动掉落 | 方法原因 | 现场已安排人员处理完毕 | 安排专人对车间现场涉及移动的用电设备接线端子进行检查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/2/27 16:48:49
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间十立罐区902-T007储罐转移泵出口法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致脱落 | 人的原因 | 现场人员已将该处断裂静电跨接进行更换完毕同时检查其他位置静电跨接情况出现类似情况一并解决完毕 | 人员使用管线时观察各个连接口处静电跨接连接情况出现断裂或缺少情况及时解决 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/3/1 14:19:13
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-T080PP搅拌罐上方盲板有一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 盲板螺栓紧固不到位，长时间使用导致连接松动 | 设备设施原因 | 已安排人员对螺栓重新紧固完毕 | 内部群对螺栓紧固要求进行强调，日常操作加强执行标准 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/3/1 14:19:25
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R11釜旁空压管路接头处漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 空压管路阀门手柄压盖处老化松动，轻微漏气 | 设备设施原因 | 对松动部位重新紧固完毕，无异常 | 日常操作期间发现各类气体渗漏情况及时进行排查处理，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:06:01 | 2026/3/1 14:19:39
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼东北角楼梯3层 | 7号楼7号楼东北角楼梯3层挪用推车灭火器后未及时复位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 恢复现场时遗漏 | 人的原因 | 已安排副主任重新排查进行恢复 | 恢复完成后要求副主任进行巡查确认 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 |  |  |  | 2026/2/27 8:01:24 | 2026/3/1 12:57:18
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 418实验室 | 巡查发现418实验室12通风橱旁水池台面上存在物料痕迹，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | 否 | 实验人员进行废液桶转移清理时，未注意废液桶底部沾染灰尘物料，沾染至水池台面后未清理 | 人的原因 | 安排人员进行清理 | 加强人员物料清理意识 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/17 9:08:20
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 418实验室 | 巡查发现418实验室13通风橱台面上双头药勺上存在物料，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | 否 | 实验人员进行抽滤物料转移后，进行药勺清理不彻底，且随意放置台面 | 人的原因 | 安排人员立即清理并进行通报罚款处罚 | 加强人员清理意识，每天下班前加强巡查力度 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/17 9:08:45
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 620实验室 | 巡查发现620-18通风橱内一反应高低温机导热介质过少，加热丝漏出，沟通实验人员沟通夜班人员协助增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 设备因素，循环机的液面和运行机制可以实现联动，即，液面过低/出现撒漏后循环异常均可实现停止运行。还需要沟通厂家该型号的机器是否可以设置/可以加装改控制模块。 | 设备设施原因 | 内部强调注意检查液面情况 | 将设备改造相关信息反馈EHS部门。 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/17 9:09:13
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 734实验室 | 巡查发现734实验室10通风橱高低温循环机盖子未盖到位，现场协助盖好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 人员操作忽视 | 人的原因 | 已经及时当场整改 | 后续实验负责人进行关注装置等问题，安全确认检查人员需要二次检查，杜绝事件发生 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/17 9:09:28
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 巡查发现516实验室13通风橱对面操作台地面存在白色物料痕迹，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 人员未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 加强内部培训 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/17 9:11:09
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 503AR气相室 | 503AR气相室，设备TJ3-GC-013,凌晨2点时，现场设备一直有提示音循环播放，面板显示“后检测器歧路关闭”，建议检查设备是否有异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳 | AMM0298-崔连艳 |  | 分析员在更换气路时，导致氮气和氦气串气，故导致仪器报错 | 人的原因 | 已整改 | 培训TJ3 ARD全体分析员气相仪器更换注意事项 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0298-崔连艳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/1 6:42:40
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-05通风橱，一小容量瓶缺少标签（内有液体），需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 已交接给王哲仑 | 人的原因 | 已交接给王哲仑 | 已交接给王哲仑 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/27 8:00:59 | 2026/3/5 7:33:22
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼三层二车间 | 7号楼三层二车间配电箱四根接地线全部接于同一接地端子，已与现场主任沟通，于扁铁处多打几个孔分散接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接标准不合规 | 设备设施原因 | 已经安排人员排查，清单已列出正在沟通机修动火改造 | 安装之前确认安装标准，合格后进行验收 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:22:50 | 2026/3/13 21:42:19
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼三层905车间 | 9号楼三层905车间阀门警示牌偏离位置，已挪回 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识脱落，已安排恢复 | 设备设施原因 | 一回复 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/27 7:22:50 | 2026/3/13 20:36:12
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 701-fd04三合一，视孔灯处有锈水，需清理，现场已与赵乾坤班长沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 水渍未清理干净 | 人的原因 | 已安排人员重新进行清理 | 日常使用时进行现场确认，发现及时清理 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:22:50 | 2026/3/5 7:33:38
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼四层一车间，白天用于安装洗眼器的电箱，作业结束后，未断电，现场与张长宾班长沟通，断电处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 |  | 这条已经现场确认过了，洗眼器所使用的电箱已经由电工关电，并且已经找电工和顾俊宁现场确认， 查的那个箱子不是给焊机使用的， | 设备设施原因 | 已安排使用完毕及时关闭 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:22:50 | 2026/3/1 6:43:25
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼四层二车间，G-9024静电卡子，于01/16/2026过检，需安排检测，现场与张长宾班长沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经调查编号9184的静电卡子，于12月29日已经进行校验，并更换标签，新的标签脱落导致的误判，已对责任班长进行处罚并强调粘贴标准 | 方法原因 | 已重新粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:22:50 | 2026/3/1 6:42:54
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 12号楼一层真空泵房TJ3-1205-VP15泵真空管路法兰静电跨接未安装破漆垫片，沟通常晓旭主任安排人员整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 设备未按照标准安装，日常巡查不到位 | 人的原因 | 进行整改 | 泵房整体排查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:22:50 | 2026/3/17 9:10:07
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 十四车间一层北侧楼梯下方存放氩弧焊机等杂物需放置在指定区域 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 外包临时放置 | 人的原因 | 已处理 | 已告知外包人员 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:07:02 | 2026/3/1 6:55:42
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R05尾气视镜有黑色液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:07:02 | 2026/2/27 19:01:56
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD06平台上纯化水标识一侧贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识错误 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:07:02 | 2026/3/1 6:56:01
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R10爆破片2026年2月即将到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 爆破片未及时更换 | 设备设施原因 | 进行相应更换替换完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:07:02 | 2026/3/1 19:01:18
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R02爆破片2026年2月即将到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 爆破片即将过期 | 设备设施原因 | 进行更换替换 | 车间提前进行相关预算提交，提前进行购买 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/27 7:07:02 | 2026/2/28 0:42:24
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R04下口管路末端缺少快开盲板已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路使用完毕后，封堵不及时 | 人的原因 | 现场已经补充安装完毕 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:18:55
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R21对面储罐缺少上限标识已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已经重新粘贴完毕 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:19:16
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R19体系转移管路静电跨接断裂已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 静电跨接安装时受力，长时间使用导致出现断裂 | 设备设施原因 | 已经拆卸更换完毕 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:19:46
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R03前存放物料中转桶表面脏有物料粉尘已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员投料完成后，清理不到位 | 人的原因 | 已经清理完毕并退库 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:20:15
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R17釜加料阀门阀门标签腐蚀破损需更换已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签腐蚀更换不及时 | 环境原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:20:36
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD05自来水管路阀门把手上有白色物料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员清理现场时开阀门导致，未及时清理 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:21:07
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD05楼梯扶手上有较多白色物料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员收料时上下楼梯碰到，未及时清理 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:17 | 2026/2/28 5:21:30
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06大阀门下方法兰处有物料渗漏痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后使用湿抹布擦拭，未清理干净 | 人的原因 | 已重新清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 0:56:30
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R04延伸管法兰四根螺丝均未露牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于空间局限性长一点的螺丝穿不进去 | 设备设施原因 | 以进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/4/3 7:43:54
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R19釜上管路阀门静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:19:46
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15回流管路旁阀门静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致 | 人的原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:20:02
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R17-Tr01液位计旁有一根插底管挂置，表面有明显物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后未及时清洗存放 | 人的原因 | 已清洗并进行存放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:20:21
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间三层206-E01后方有一根穿层管路上方无盲板封堵，并且周围地面有白色印记需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 穿层管路拆卸完封堵不及时 | 方法原因 | 已添加盲板，现场已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:21:19
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20夹套铂电阻连接的防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:20:48
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-Co04-Tr01视孔旁有白色物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:21:04
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce04间内氧含量检测器接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工接线完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:21:33
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce02-Tr01尾气视镜标签与罐体背面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气试镜内深处，丝堵未紧固导致 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:21:46
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 8车间四层208-Ft01平台上与下方有黄色液体需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 四楼冷凝器清洗，导致水相滴落 | 方法原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/2/28 6:21:58
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-030通风橱现场无过夜反应未进行断电，现场已要求人员断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员临时使用完毕后未及时断开电源 | 人的原因 | 现场已断开电源 | 现场已断开电源 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:35:09 | 2026/3/1 6:32:12
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP002超温，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:28:04
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12加料箱手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换新的手套 | N/A | 35 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:28:16
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R08后方氮气管路快开球阀处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门芯处漏气 | 设备设施原因 | 已重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:28:29
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R09ck发现加料管路阀门间静电跨接脱落，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员拆除盲板，安装软管时后及时恢复静电跨接 | 人的原因 | 已重新进行安装 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:28:40
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-CE14防爆控制箱缺少静电接地，已沟通电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已恢复完毕 | 车间已要求整体排查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:27:51
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-DRC04收料口处有黄色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员收料后未清理彻底 | 人的原因 | 已安排人员重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:27:39
2026/2/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R22CK发现人孔视镜处卡子松动，现场已禁锢完毕 两处搪瓷变径静电跨接连接处缺少破漆垫片，已要求车间添加 搅拌电机静电接地脱落，已沟通电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 已重新处理完毕，并重新对班组人员进行强调 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:28:30 | 2026/2/28 7:27:26
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：03 11号楼4-15间GB06手套箱缺少一个O型环且有些手套安装不规范。正确做法：双圈固定，规范安装，保证密封效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/2 17:19:18
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：14 11号楼4-02间TJ4S-1109-CNU03-TC01储罐下方管路穿层未盲堵。正确做法：及时盲堵，避免掉落物品砸伤下层人员。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/2 17:19:38
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：21 11号楼4-02间TJ4S-1109-R03-TCU01后面有线头裸露。正确做法：不用的临时线头需用绝缘胶带包裹并用自封袋封好暂存。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/2 17:20:04
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 02/26/2026 8：53 11号楼3-34间生产人员使用登高梯未安装护栏。正确做法：登高梯使用时需安装好护栏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/2 17:20:25
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 10：30 12号楼3-12间反应釜TJ4S-1212-R05旁穿层管路未盲堵。正确做法：不使用时及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲板 | 同类排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/31 21:00:33
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 10：36 12号楼3-20间储罐TJ4S-1212-HPPC01-T01旁氮封阀下部法兰螺栓未紧固。正确做法：及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/31 21:00:22
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 14：12 4号楼4-06间防爆配电箱DYX41 DN2接线口未盲堵，不能有效防爆。正确做法:及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-06间防爆配电箱DYX41 DN2接线口未盲堵，不能有效防爆。正确做法:及时盲堵 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵 | 正确做法:及时盲堵 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/4 9:54:34
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 15：38 12号楼4-04间合成仪TJ4S-1213-Sy05旁引风罩密封胶开裂。正确做法：重新密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 打胶固定 | 同类排查 | 0 | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15833-杨日涵 |  |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/31 21:00:11
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：42 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R51槽子内有明显物料痕迹，已告知现场人员清洁，正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R51槽子内有明显物料痕迹，已告知现场人员清洁，正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | 正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/3 18:45:07
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：47 4号楼4-43间 反应釜CMM-404-R54电机上的静电接地断开，正确做法：及时恢复，确保设备静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 反应釜CMM-404-R54电机上的静电接地断开，正确做法：及时恢复，确保设备静电有效导除 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复，确保设备静电有效导除 | 正确做法：及时恢复，确保设备静电有效导除 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/3 18:44:51
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：52 4号楼4-46间 物料桶存放在溢出桶和灭火器前方较近，正确做法：适当转移，禁止阻挡消防设施和应急设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-46间 物料桶存放在溢出桶和灭火器前方较近，正确做法：适当转移，禁止阻挡消防设施和应急设施 | 人的原因 | 正确做法：适当转移，禁止阻挡消防设施和应急设施 | 正确做法：适当转移，禁止阻挡消防设施和应急设施 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/3 18:44:35
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02/26/2026 19：03 4号楼4-28间 操作人员调整插入罐内四氟管路时未佩戴对应劳保丁腈手套，正确做法：调整已沾染物料管路需佩戴手套，防止沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-28间 操作人员调整插入罐内四氟管路时未佩戴对应劳保丁腈手套，正确做法：调整已沾染物料管路需佩戴手套，防止沾染手部 | 人的原因 | 正确做法：调整已沾染物料管路需佩戴手套，防止沾染手部 | 正确做法：调整已沾染物料管路需佩戴手套，防止沾染手部 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/3 18:44:19
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 21:27 11号楼四层4-12间TJ4S-1108-GB04手套箱缺少一个O型圈。正确做法:及时补充，手套要双圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/1 17:08:15
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22:09 12号楼四层4-15间氮气管路漏气。正确做法:及时紧固，避免影响屋内氧浓度。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 插头松动 | 设备设施原因 | 紧固快插 | 同类排查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/7 6:08:41
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22:24 12号楼四层4-06间盛有溶剂的溶剂瓶未贴签。正确做法:及时贴签，直观清楚瓶内溶剂。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加标签 | 人员培训 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/7 6:09:00
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：01 12号楼3-16间人员穿戴手套开门。正确做法：脱除手套后再触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/27 6:05:44 | 2026/3/1 17:08:31
2026/2/25 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-108 | 实验室人员在进行通风橱内观察时，窗上抬过高，高于呼吸带，并有将头探入观察行为 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS1564-纪增臣 | ALS1505-刘伟 | 否 | 人员安全意识不强，存在侥幸心理 | 人的原因 | 无 | 当面提醒，加强现场监督，实验室整体强调 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS1564-纪增臣 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 23:21:41 | 2026/2/27 14:28:40
2026/2/25 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-205 | 实验室人员通风橱内操作过程中袖口未完全包住手腕处皮肤 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2214-左建 | 否 | 人员操作忘记手套覆盖住袖口 | 人的原因 | 人员操作手套覆盖住袖口 | 在实验室内部强调操作化学品时，手套盖住袖口 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 23:17:11 | 2026/3/18 9:20:28
2026/2/26 | 专业性排查 |  | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 主楼3层 | 主楼3层走廊瓷砖不平整，有裂纹（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 更换地砖 | 巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/2/26 19:57:19 | 2026/4/10 11:43:26
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-304 | 1-304-13通风橱中的废液桶未连接静电卡子（低风险） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | 假期返岗第一天没有实验，未及时将静电卡子连接 | 人的原因 | 立即整改 | 返岗第一天晨会进行实验室整体巡查，设备恢复使用前进行检查静电接地 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11674-穆桐 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/26 19:53:05 | 2026/3/10 11:41:43
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-205 | 21：20，2-205-09通风橱中单口瓶物料敞口放置。未见有特殊说明（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 人员忘记盖上玻璃塞 | 人的原因 | 盖上玻璃塞 | 承装物料体系及时盖上玻璃塞 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/2/26 19:47:43 | 2026/4/10 11:43:12
2026/2/26 | 专业性排查 |  | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 3号楼 | 3号楼2楼走廊，3号楼3层走廊，3号楼东侧楼梯和3号楼西侧楼梯瓷砖不平整（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:46:51 | 2026/4/10 11:40:24
2026/2/26 | 专业性排查 |  | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 3-211 | 有两处未使用的氮气出口未进行封堵（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 |  | 属地未能识别到风险 | 人的原因 | 已联系工程部，因手头缺备件，需要定购，已安排做到下月预算中 | 实验室负责人和5S负责人加强风险识别能力，并配合EHS积极整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:44:11 | 2026/2/27 10:37:52
2026/2/26 | 专业性排查 |  | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 3-210 | 未使用的氮气出口未进行封堵（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS3324-曹欢 | ALS3324-曹欢 |  | 安全意识不足，未发现隐患项 | 人的原因 | 提报丝堵采购预算进行整改 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 | ALS3324-曹欢 | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:41:57 | 2026/4/10 11:39:52
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 20：34，1-305-11通风橱中油浴锅温度51.9℃，使用50℃上限的温度计，温度计示数临近上限值，已和实验室未离开人人员沟通，对其进行调整（低风险） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 实验人员认为内温未达到50℃就选择了上限50℃的温度计，忽略了外浴高于50℃可能会导致的温度超出预期风险 | 人的原因 | 调整外浴温度低于50℃ | 温度计选择需要参考外浴 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/26 19:41:01 | 2026/3/4 14:44:02
2026/2/26 | 专业性排查 |  | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 3-323 | 未使用的氮气出口未进行封堵（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 部分氮气管路在日常使用过程中，使用频率较低，未及时对相关管路进行封堵 | 人的原因 | 及时对管路末端进行盲板封堵 | 定期排查确认管路使用情况 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:39:14 | 2026/3/2 13:12:15
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 3-319 | 实验室内洗眼液已过期，现场已沟通实验人员（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 |  | 应急喷淋（洗眼器）于复工第一天02/24/2026进行了检查，但是位于实验室内的市售洗眼液于01/31/2026到期，由于5S责任人只关注了喷淋设备，未及时检查洗眼液的到期时间，导致洗眼液未及时更换。 | 人的原因 | 立即撤下过期的洗眼液，从U9系统提新的洗眼液更换 | 实验室进行相关的检查，杜绝类似的过期情况并对负责人进行培训检查喷淋洗眼设施时要同时关注洗眼液的有效期。 | 无 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:34:55 | 2026/3/2 13:11:44
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 2-308 | 李国扬使用Co，通风橱上方未粘贴失水易燃化学品象形图（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华 | ALS2286-袁龙 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已及时粘贴对应的象形图 | 开展反应前先及时检查，粘贴对应的象形图 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS5332-王鑫华 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:27:50 | 2026/3/2 13:11:32
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-208 | 陈道理使用强致敏物料（CCL：148764），未粘贴强致敏象形图，且本人不知该物料为强致敏（中风险12条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 |  | 陈道理使用的是要做148764的原料，此中间体由OEB4 131770制得，之前一直是连投做到148764，由于杂质项目遇到瓶颈尝试条件过多，中间体未评估过OEB等级和致敏性； | 人的原因 | 按照皮肤致敏物料进行操作 | 将未评估过的结构进行OEB和致敏性评估，结果未出的暂时按照OEB4致敏管控 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1582-王福斌 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:27:50 | 2026/3/2 13:11:07
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-208 | 报修的紫外灯上有2个标签：1-208和4-308，所属不明（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 |  | 搬家后部分仪器标签未全部更换为新实验室1-208，紫外灯报修人员当时没有注意到2个标签问题； | 人的原因 | 将4-308标签去掉 | 沟通文员打印1号楼所属实验室标签，陆续全部替换，CT4所有实验室联动整改 | 0 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1582-王福斌 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:27:50 | 2026/3/2 13:10:42
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂QC | 人流通道放置物料20min未清理（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 |  | 制剂QC人员在试剂接受后没有马上转移到试剂接受区域。 | 人的原因 | 马上转移试剂至接收区 | 对制剂QC全员培训试剂接收的要求，设定专人进行试剂接收。 | 无 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:27:50 | 2026/3/2 13:10:23
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 2-311 | 一次性送修5个搅拌头（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6318-张国伟 | ALS2286-袁龙 |  | 坏的设备未能及时报修 | 人的原因 | 坏的设备及时报修 | 每周定时巡检，使用中发现坏的设备及时报修 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6318-张国伟 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:27:50 | 2026/3/2 13:10:13
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 2-108 | 郑森钰妊娠期进入实验室（中风险7条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS2127-宋志龙 | ACT0457-刘佳 |  | 人员日常巡查 | 人的原因 | 已沟通当事人，遵守公司规定，妊娠期间不进入实验室，日常巡查由他人完成 | 加强沟通，沟通其他人注意提醒 | 无 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2127-宋志龙 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/26 19:27:50 | 2026/3/2 13:09:12
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-107 | 15:50，佟万璐使用乙醇作为循环冷却泵介质，未执行例外工况审批，现场沟通徐颖（中风险42条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 佟万璐忘记了不能使用乙醇做冷却介质，不知道若必须使用需要审批 | 人的原因 | 停止使用循环冷却泵，将乙醇放出 | 例会讨论，给此循环泵配备合适的导热油 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:53:53 | 2026/3/3 17:15:38
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-107 | 15:50，胡义军操作OEB4固体物料，风险告知卡未划改（低风险71条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 由于物料使用量少，使用时间短，认为危害不大，存在侥幸心理 | 人的原因 | 风险告知卡及时划改 | 例会强调 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:52:48 | 2026/3/3 17:17:34
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-116 | 15:47，9号通风橱未使用真空管路，未关闭，现场整改； 使用中的循环机其中一根导液管未用喉箍固定（提醒48条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 项目人使用完真空忙于其他操作未及时关闭真空阀，喉箍固定仅用多个扎带固定，安全意识缺乏 | 人的原因 | 未使用真空管及时关闭，循环机倒液管需用喉箍进一步固定 | 增加人员培训和巡查监管 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:51:52 | 2026/3/3 17:16:44
2026/2/26 | 专业性排查 | 客户参观前排查 | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-103 | 15:33，实验室门上张贴的“视线盲区，注意避让”警示标签状态差，已沟通张岩博士（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS5049-张岩 | ALS8610-华嵩山 |  | N/A | 环境原因 | 更换或者直接撕掉，因为门周围都是透明玻璃，不需要张贴 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11131-冯媛媛 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:49:41 | 2026/3/18 9:19:25
2026/2/26 | 专业性排查 | 客户参观前排查 | 客户参观前排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2#3层西侧走廊 | 14：37，地上的黄黑色线未使用，未清除，现场已联系保洁大姐完成清理（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 |  | N/A | 人的原因 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:41:28 | 2026/3/18 9:19:43
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R15对面断路器上配电中禁止使用标识需去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签未及时去除 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/3/1 6:56:20
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R20对面墙上直排管路未使用缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少盲板 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/2/27 19:03:08
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 16车间三层分布器间门上报警灯标识未明确报警类型 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识不明确 | 人的原因 | 明确标识 | 排查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/2/27 19:03:37
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-ce01-Tr01尾气视镜积液 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 视镜积液 | 设备设施原因 | 排空 | 排查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/2/27 19:04:04
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-Fd01-Tr01下口阀门渗漏物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/3/1 6:56:41
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 15车间二层tcu间，515-T009下口转移磁力泵外壳接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/3/1 6:57:24
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R09独立换热乙二醇管路气动开关上的减压阀旋钮缺失 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 旋钮缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/3/1 6:58:06
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R10下口气动阀位置渗漏液体，控制的阀门阀芯位置有物料。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/2/27 2:13:28
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 16车间功能间声光报警标识标准不统一，红色标签、黄色标签、kt板需统一 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 标识不统一 ，部分声光报警器无亚克力标识 | 人的原因 | 联系定做并更换标识 | 排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/6/20 6:39:00
2026/2/26 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 十四十五车间走廊声光报警标识不统一 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识需制作 | 设备设施原因 | 已处理 | 现场都有标识，存在亚克力和黄签两种。 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/2/26 17:39:42 | 2026/3/31 6:27:06
2026/2/26 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 操作完毕后忘记关闭 | 人的原因 | 通风橱操作完毕后及时关闭通风橱 | 晨会强调，巡查发现，同事提醒 | 不涉及 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/26 16:55:29 | 2026/2/27 9:00:04
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 234实验室 | 水池中残留琼脂糖凝胶未清理 正确做法：琼脂糖凝胶须放置于沾染物垃圾桶 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 实验人员未能将残余的琼脂糖胶及时放置至沾染物垃圾桶 | 人的原因 | 实验人员及时改正，清理水池中的琼脂糖胶 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/26 16:50:37 | 2026/2/27 8:59:29
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 超声仪电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0346-黄晨 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 人员安全意识薄弱，操作不规范 | 人的原因 | 已处理 | 已再群里通告大家以后加强安全意识，注意操作规范 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/26 16:48:58 | 2026/2/27 8:59:42
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 通风橱下柜中全面罩使用后未密封。 正确做法：全面罩使用后清理干净，并用密封袋密封，避免被污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 通风橱下柜中全面罩使用后未密封。 | 人的原因 | 全面罩使用后清理干净，并用密封袋密封，避免被污染。 | 培训和监督 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/26 16:46:32 | 2026/3/2 9:35:35
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 9号通风橱台面残留白色痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验过程洒落物料未及时擦拭 | 人的原因 | 洒落物料及时擦拭 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/26 16:40:28 | 2026/2/27 17:26:02
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 过年后人员忘记检查 | 人的原因 | 检查洗眼器 | 加强巡查及提醒 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/26 16:37:16 | 2026/3/2 9:35:52
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4-66灭活间 | 8#4-66灭活间高压灭菌柜压力表检定有效期春节前即将过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:57:55 | 2026/3/5 11:27:01
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-25 | 7#4-25产品分析室，停用电脑未关机、断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | N/A | 人的原因 | 及时关闭电源 | 人员培训 | N/A | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:55:41 | 2026/3/18 9:17:04
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室废液柜内放有乙醇溶剂桶，使用完未及时放回溶剂柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 使用的玻璃瓶未洗完，暂时离开去取玻璃瓶 | 人的原因 | 使用完毕后，立即将溶剂放回溶剂柜 | N/A | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/26 14:53:51 | 2026/3/2 10:00:31
2026/2/23 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节中排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 8#1F，1-54空调间 | 8#1F，1-54空调间设备管道异常振响 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:38:40 | 2026/3/6 16:47:36
2026/2/23 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节中排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 7#2F，2-02制水间 | 7#2F，2-02制水间液碱输送管道滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:36:38 | 2026/3/6 16:48:08
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节中排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼 | 7号楼西北角输水管道水锤导致管道焊接处漏水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:34:23 | 2026/3/5 13:23:03
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ2 | 质量控制部 | ABT0168-张慧 | 2N-417实验室桌面 | 桌面上有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 分析员意识薄弱 | 人的原因 | 清洁干净 | 晨会强调，典型案例分享 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/26 14:25:48 | 2026/2/26 16:27:29
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节中巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼 | 8号楼阳性培养间灭菌柜上两个压力表过期，边上打印机盖子缺失： 教训：节前请注意强检的设备设施的完成 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:25:32 | 2026/3/5 13:23:32
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节中巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼东侧 | 8号楼东侧楼梯多处空鼓。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:23:08 | 2026/3/5 13:23:59
2026/2/21 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节中巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼4层空调机房 | 8号楼4层空调机房连个压差表爆表。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:20:52 | 2026/3/5 13:24:21
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 节后巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8# | 8#1-67非生产物料库1内存放有危化品（乙醇） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 不知被那位员工放进来的，已经整改好 | 人的原因 | 已转移至专库存放 | 供应部内部通报，讲解，避免再次发生 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ASH1637-万拢 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/26 14:18:15 | 2026/3/18 9:28:48
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 节后巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-73 ADC实验室 | 7#4-73 ADC实验室，1塑料包装桶无标识，无法辨认存放的是废液还是物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 14:16:26 | 2026/3/6 16:49:24
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 节后巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-73 ADC实验室 | 7#4-73 ADC实验室，现场存放的部分化学品无防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 员工安全意识不足 | 人的原因 | 按要求添加防泄漏托盘 | 化学品操作培训，定期检查 | 0 | 2026/3/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 13:57:35 | 2026/3/18 9:18:11
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉脚手架缺少一面斜撑； 正确做法：脚手架应搭设完全，两面斜撑须安装紧固，避免坍塌； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 准备前工作不到位 | 人的原因 | 脚手架应搭设完全 | 定期巡查 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/26 10:25:39 | 2026/2/27 9:59:39
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 1号楼部分灭火器、消火栓检查日期过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3663-付华晟 | ALS12848-王金喜 | 否 | 漏查 | 人的原因 | 开工后及时对管辖区域消防器材进行排查并记录 | 按照清单逐一检查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3663-付华晟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/2/28 9:35:38
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 1号楼1层东侧管道改造后保温外层脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 |  | 方法原因 | 请检查并恢复 |  |  | 2026/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/2/26 9:59:29
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 1号楼走廊（1-115门外）消防手报按钮缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 装修后未张贴 | 人的原因 | 及时张贴 | 进行同类排查，发现缺失的及时张贴 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3663-付华晟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/2/28 9:36:03
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 1号楼1层东侧楼梯防火门更换后缺少常闭标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 标识老化脱落 | 人的原因 | 及时粘贴相关标识 | 每日巡查标识粘贴情况 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/3/27 11:25:35
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 2号楼 | 2号楼1层真空泵房外窗开启，外部贴临氢气站，应注重防爆。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS1308-于明龙 | ALS4639-于胜彬 | 否 | N/A | 环境原因 | 不建议开启外窗 | 粘贴禁止开窗标志 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/5/15 10:30:13
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 3号楼3层楼梯前室疏散灯状态异常、电源线未穿槽防护 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备老化脱落 | 设备设施原因 | 及时检查更换，按用电安全要求安装 | 巡查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/5/15 10:31:05
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 3号楼2层药品箱检查日期过期，箱内药品使用后未合理封存、箱内存放无关物品（钥匙）、缺少药品（与清单不符），建议药品箱单独存放（请勿与杂物一并放置） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS3505-郑超 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 人员检查不仔细 | 人的原因 | 请及时检查并记录，合理布置、存放，按要求配置药品并注意防止污染及有效期。 | 加强巡查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/5/15 10:31:50
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 4号楼 | 4号楼消防设施、应急设施检查日期过期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 人员倒班，忘记检查日期 | 人的原因 | 开工后及时对管辖区域消防器材进行排查并记录 | 统计消防器材检查信息，到期前提醒检查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/4/10 11:34:37
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 4号楼 | 4号楼3层空调机房内马道未设置防护栏，未安装足够照明，存在踩空坠落风险；风管安装高度较低且未有防护措施及安全提示，易磕碰头部 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS4639-于胜彬 | 否 | 目前停用区域，建议上锁管控，维修人员进入可规定带手电筒，后续是不是有改造需要跟属地确认下，如有改造，那就提升管控，大面积做护栏安装照明浪费人力物力。 | 环境原因 | 安装护栏等措施、增加照明。 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | N/A |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/3/9 9:47:18
2026/2/25 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 主楼消防阀室伴热带尾端绝缘部分未压入，遇水后宜引发触电风险；阀室内卫生需清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT2508-孙岩 | ALS4639-于胜彬 | 否 | 安装不规范 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员安装 | 重新安装 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:59:29 | 2026/4/29 9:41:40
2026/2/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | 1号楼 | 1层卫生间过道照明灯，缺少灯罩且灯光过暗 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:05:02 | 2026/4/10 17:12:35
2026/2/25 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | 主楼西侧 | 二层西过道门下方铁皮破损，有划伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 维修 | 巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/2/26 9:03:11 | 2026/4/10 17:12:49
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R20釜投碳酸钾过程中釜周围地面有较多撒漏的固体已告知车间班长 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员从桶中拿出前袋子桶里就坏了。所以导致地面有物料 | 人的原因 | 以进行清理，后期在拿出时地面进行铺地面 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:59:26
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R14釜下口附近地面有滴漏的物料痕迹未及时清理已告知孙壮 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 地面的物料痕迹由于14阀门内漏导致 | 设备设施原因 | 以清理完毕，阀门进行了更换 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:59:45
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R06加料车与大阀门连接处有白色物料暴露，螺丝松动 已告知韩东处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 年前投料后人员疏忽忘记将大阀门紧固 | 人的原因 | 已清理紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:54:38
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R11釜上加料车手套破损 已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期进行更换 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:54:49
2026/2/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Tr10储罐氮气管路减压阀有氮气泄露 一车间三层101-R32氮气接口处氮气泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片破损 | 设备设施原因 | 垫片进行更换 | 同类进行排查处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:55:01
2026/2/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R14-Tr01接收罐氮气阀门处氮气泄露 二车间四102-R06釜流量计快开连接处氮气泄露 二车间四层102-R01釜防爆溢出管路上方 氮气管路管路连接处氮气泄露 二车间三层102-Tr011旁靠墙氮气管路流量计连接处氮气泄露 二车间三层102-R25氮气管路阀门连接处氮气泄露 二车间二层R23釜下口接收罐氮气管路流量计上口法兰间螺栓松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 氮气管路有接口密封不严 | 设备设施原因 | 已全部进行重新固定并添加密封垫 | 后期巡查注意留意 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:55:14
2026/2/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层R17釜西侧氮气管路针型阀有氮气泄露 三车间三层103-R39旁接收罐缺少铭牌&氮气管路阀门处氮气泄露 三车间三层103-R22釜氮气管路接口处氮气泄露 三车间四层103-R04釜上氮气管路阀门连接处氮气泄露 三层三层R01釜下口8905尾气缓冲罐氮气管路减压阀处有氮气泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气管路出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/1 17:55:29
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-R28-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀压力表故障 | 设备设施原因 | 对压力表进行更换 | 车间强调，使用前检查 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/2/27 23:15:51
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层物料桶遮挡应急洗眼器，已告知监管进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员对于安全意识有待提高，没想那么多直接就在现场了 | 人的原因 | 全员传达应急处 消防等安全设施禁止任何理由任何借口遮挡 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/2/27 23:16:04
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三层三层R01釜下口8905尾气缓冲罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀未在标准范围内 | 设备设施原因 | 设备减压阀进行调整 | 设备减压阀进行调整 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/2/27 23:16:18
2026/2/25 | 监控巡查 |  | 通风橱排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 02/25/2026 13:21 实验室人员在通风橱内操作时未佩戴手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人任嘉辉 人员安全意识差 | 人的原因 | 跟本人强调通风处内操作需佩戴合适劳保 | 实验室强调 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/3/10 16:01:52
2026/2/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 02/25/2026 20:24 二车间一层Drc03安装收料头时，辅助人员未佩戴劳动保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员复工后的操作习惯不好 | 人的原因 | 以对人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/26 8:34:47 | 2026/2/27 23:16:31
2026/2/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼罐区外围 | 视频监控回放现场外围进行打料期间，人员使用静电卡子进行串联连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接标准不对 | 人的原因 | 已对责任人进行重新培训并处罚公示 | 增加静电扁铁范围 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/3/4 9:36:14
2026/2/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼2车间钢平台下 | 视频监控回放02/25/2026压滤罐使用期间静电卡子卡在仪表下方，静电连接位置不对（根据《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017、《EHS-G-8.1-P04-T16.V01防静电管理技术指南》：设备的静电接地应设置专用接地连接端头，优先接在设备本体的专用接地端子/接地螺栓上，不得利用仪表、阀门等易拆卸附属部件作为主接地连接点） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 压滤罐连接静电接地检测合格，位置不合理 | 人的原因 | 更换连接位置完毕 | 车间内强调连接位置 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/2/28 10:34:13
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 701-CE02房间的静电扁铁开焊，现场沟通杜相颉班长安排人员报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 扁铁连接处开焊 | 设备设施原因 | 已联系机修进行焊接修补 | 5S人员进行定期巡查，发现及时沟通解决 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/14 0:00:00 |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/3/14 8:14:43
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 701-R08下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用带有试镜的插底管观察液面防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/2/26 8:07:16
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、804-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、806车间分装操作，操作人员穿戴白色防护服、正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/2/26 8:07:16
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼刘燚班组 | 1、1-07间滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R45滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/2/26 8:07:16
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 905车间3层，使用中的压滤罐未连接静电卡子，沟通人员现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经调查及现场确认，3楼905车间的压滤罐还在准备阶段，目前还没有投入使用， | 设备设施原因 | 已安排增加 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/3/2 8:46:58
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、904-R04滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、903-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防护服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/26 8:07:16 | 2026/2/26 8:08:47
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库1 | 甲库1，7#库内西侧消火栓箱上方一线管与接线盒处脱落断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 线管与接线盒连接接口处材质老化、松动，逐步出现脱落断开。 | 设备设施原因 | 清理脱落断开处的灰尘、杂物，检查线管、接线盒及内部线路是否存在损坏，将线管与接线盒重新对接，确保对接紧密，用锁紧螺母固定牢固，保证连接强度，杜绝松动。 | 1. 后续新增或维修线管、接线盒连接时，必须采用合格的配件，严格按照施工规范操作，线管与接线盒对接后，用锁紧螺母固定牢固并做好密封处理，确保连接强度和密封性。2. 施工完成后，组织专项验收，重点检查线管与接线盒连接处的安装质量，验收合格后方可投入使用，杜绝不合格施工遗留隐患。 3. 线管敷设时，预留合理的伸缩余量，避免因温度变化导致接口受力不均，减少脱落断开风险。 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:49:14
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四米烘料区 | 四米烘料区东侧正在运行的汽水混合器（101-Dt02烘箱使用）机封处漏水，现场地面上积水较多。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 汽水混合器循环泵蜗壳损坏渗漏地面积水 | 设备设施原因 | 沟通机修对损坏的汽水混合器循环泵进行更换，并对现场进行清理 | 做好汽水混合器的检查和维护，发现异常及时上报并沟通维修，避免影响设备正常运行 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:49:30
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R37，38釜下口处，缺少设备编号标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 釜下口设备标识固定不牢固、脱落 | 设备设施原因 | 釜下口重新添加设备标识完毕 | 1.车间整体反应釜进行排查确认，有标识脱落情况直接进行处理 2.每日车间监管巡查自检，现场发现直接现场整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:49:44
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-T143白钢搅拌罐，液位变送器未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 搅拌罐液位变送器静电接地线连接遗漏 | 人的原因 | 已安排重新对液位变送器连接静电接地线完毕 | 用电设备安装后第一时间进行静电接地线连接，谁安装谁负责 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:49:57
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R04釜夹套，温度变送器接头处，有液体流出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 变送器电阻压盖缓扣松动轻微渗漏 | 设备设施原因 | 已将四层101-R04釜夹套温度变送器电阻压盖重新紧固完成。 | 安排保全对车间反应釜夹套温度变送器电阻压盖进行排查，异常及时处理并做好后续维护。 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:50:10
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间RTO南侧下水道有一处缺少篦子 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 安装风机时将篦子转走未及时恢复 | 方法原因 | 已将该篦子恢复安装 | 检查现场其他下水口是否存在篦子移位情况一并进行恢复 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/3/1 14:20:49
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层R32釜下口放料管路连接的放料插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照标准执行 | 人的原因 | 已将R32釜下连接的放料插底管封口完成。 | 补充制作插底管密封使用的塑料管封堵，并要求使用后放于配件架配件收纳盒中便于使用。 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:50:24
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化处一使用中的循环泵连接的接地线固定螺栓未紧固，接地线为松动状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备中，自循环泵静电接地线连接紧固不到位，连接标准低 | 人的原因 | 对静电接地线重新紧固完毕，阻值合格 | 涉及静电接地连接加强执行标准，设备使用前对静电接地情况进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:41:04 | 2026/2/27 16:50:37
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD03做ck时发现搅拌轴封漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 搅拌油封损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全进行维修 | N/A | 40 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:40:11 | 2026/3/2 6:56:35
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R08做CK人孔卡子一处松动，现场已禁锢完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 卡子与釜口接触面不平整，有晃动情况 | 设备设施原因 | 已调整接触面位置 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:40:11 | 2026/2/27 1:19:41
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R08做CK时发现视孔灯接地线单股线缠绕连接，应使用线鼻子进行固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 接线时，未连接 | 人的原因 | 已沟通电工连接完毕 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:40:11 | 2026/2/27 1:19:24
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R22下口末端位置缺少盲板，需要添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 反应釜放空后未增加盲板 | 人的原因 | 已添加完毕 | N/a | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:40:11 | 2026/2/27 1:19:07
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-DT02缓冲间内有一个白色连体服悬挂未处理，需要处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 套用连体服临时悬挂 | 方法原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:40:11 | 2026/2/27 1:18:45
2026/2/26 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD03间尾气管路检查绿签未更新，需要检查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 模板更新未及时更换 | 人的原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:40:11 | 2026/2/27 1:18:28
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 10：44 4号楼3-06间储罐TJ4S-403-T25上压力表上限标识有误。正确做法：及时添加，压力上限应为0.08MPa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-06间储罐TJ4S-403-T25上压力表上限标识有误。正确做法：及时添加，压力上限应为0.08MPa | 人的原因 | 及时添加，压力上限应为0.08MPa | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/4 9:54:46
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 14：41 4号楼3-09间高低温一体机TJ4-400-ATC09导热油进口夹套出口处阀门缺少铅封，且缺少红色阀门禁止关闭标识。正确做法：及时添加，避免误触关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-09间高低温一体机TJ4-400-ATC09导热油进口夹套出口处阀门缺少铅封，且缺少红色阀门禁止关闭标识 | 人的原因 | 及时添加，避免误触关闭 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/4 9:56:19
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 15：06 12号楼4-38间激活罐TJ4S-1213-Sy17-R01下釜口物料管路视镜缺少静电跨接。正确做法：玻璃视镜两端需添加静电跨接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 静电跨接线遗漏 | 人的原因 | 增加静电跨接线 | 同类排查 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/4 9:54:59
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 02/25/2026 10:35 4号楼4-43间人员使用蠕动泵打料时，未在软管两侧添加静电卡子。正确做法：使用白钢管路打易燃物料时应在软管两侧添加静电卡子，以便及时导走静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间人员使用蠕动泵打料时，未在软管两侧添加静电卡子。正确做法：使用白钢管路打易燃物料时应在软管两侧添加静电卡子，以便及时导走静电 | 人的原因 | 正确做法：使用白钢管路打易燃物料时应在软管两侧添加静电卡子，以便及时导走静电 | 正确做法：使用白钢管路打易燃物料时应在软管两侧添加静电卡子，以便及时导走静电 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/4 9:55:15
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 22：32 11号楼3-02间，白钢桶遮挡可燃气探头。已沟通现场人员进行转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 车间操作人员 随意放置，没有意识到 | 人的原因 | 已经挪开 | 对班组人员加强安全责任意识 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/6 6:53:46
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：57 12号楼3-20间，废液罐HPPC01-WTK01磁翻板液位计断层，需要及时进行进行校准 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 磁翻板卡顿 | 设备设施原因 | 磁吸恢复正常 | 同类排查 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/6 8:18:00
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 1：52 1：52 4号楼4-41间，手套箱为单O型圈，正确做法应该使用双O型圈固定，需要及时进行添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41间，手套箱为单O型圈，正确做法应该使用双O型圈固定，需要及时进行添加。 | 人的原因 | 正确做法:使用双O型圈固定，需要及时进行添加。 | 正确做法:使用双O型圈固定，需要及时进行添加。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/6 8:17:01
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 10：28 12号楼3-16间，分装人员带着手套摸门把手，正确做法：为避免交叉污染应手套脱掉后再进行开门操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:15:14 | 2026/3/6 8:17:17
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 734实验室 | 巡查发现734-12通风橱5L反应无有效二级防护，对5L及以上反应建议使用更大的二级防护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 由于实验室未找到合适的放5L夹套瓶的二级防护，所以未进行有效二级防护 | 设备设施原因 | 已经使用PE槽进行二级防护 | 后续对于这种大反应，体系较多的，会使用PE槽作为有效的二级防护 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:11:50 | 2026/3/4 8:02:41
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 12点巡查发现618-20通风橱在外浴90℃以上，但未架设在有烟感的通风橱内，建议对相关人员进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：侯庆岩 操作人知道加热过夜反应需要尽量的在有烟感的通风橱进行投料，但是由于没有强调必须在有烟感通风橱内投料，因此本次投料在普通实验室过夜 | 人的原因 | 反应已停 | 已对操作人强调，后续加热反应，必须要在有烟感的通风橱内投料，过夜 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 7:11:50 | 2026/3/4 8:02:59
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01氮气管路缺少标识，末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 破损更换不及时 | 方法原因 | 已进行重新粘贴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/2/27 6:32:30
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R01加料车悬空，需要固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 地面刷漆后未及时恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/2/27 6:32:16
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04加料车缺少一个螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝断裂脱落 | 设备设施原因 | 已进行补充安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/2/27 6:32:03
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 溶剂输送间氮气管路CV162氮气止逆阀处漏气，现场沟通班组人员处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接口处松动导致 | 设备设施原因 | 现场已紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/2/27 6:31:43
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R19计量泵旁地面穿层孔洞需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时封堵 | 方法原因 | 进行封堵 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/3/5 2:36:58
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R07下口阀门40处静电跨接断裂，现场沟通车间人员更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/2/27 6:35:01
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R07上口阀门65处静电跨接断裂，现场沟通车间人员更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/2/27 6:31:11
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 8车间应急洗眼器检查绿签未进行检查填写，请车间进行集体排查整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 过年期间未进行填写，文员填写不及时 | 人的原因 | 已沟通人员进行填写 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/26 6:57:11 | 2026/3/3 7:09:05
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间21釜空压管未上锁、接软管未固定、误开阀门会导致软管甩出、还有23下口墙上空压管路未上锁、可以随意开启、已沟通现场王勇安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 上锁管理不到位 | 人的原因 | 已进行整改上锁后续加强管理 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:34:32
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-FD02后墙上氮气管路上附着黄色物料、已沟通现场李文龙安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:34:47
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核722-R15CK、穿层管路未封堵、管路法兰处有白色物料未清理、已沟通现场孙文其安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 管路拆卸完毕未及时封堵 | 方法原因 | 现已封堵完毕 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:36:06
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核618-R02投三甲基氰硅烷、现场空压服多处破损、釜旁两桶三甲基氰硅烷和一桶邻二甲苯混放、已现场沟通樊晓宇转移处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 空压服破损 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:35:05
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间外管廊、配电室门口上方管路滴漏、已沟通当班班长马勇石现场检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 泵房循环水管路上冻，化冻 | 设备设施原因 | 设备部已经在处理了 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:36:18
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R02加料车内有物料残留、物料内有编织袋的布条、已沟通现场王嘉旭安排清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 加料车内编织袋残留 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:35:37
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间二层23下口接收罐打压中、氮气管路快开卡子漏气、已沟通现场王勇紧固处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场禁锢不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 5:31:04 | 2026/2/27 4:35:22
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间三层连续化反应区器517-PFR48夹套阀门渗漏，沟通车间人员崔吉胜紧固处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门缺陷，连续化反应背压1.2-1.5Mpa，运行时间长阀门渗漏。 | 设备设施原因 | 禁锢，批次完成更换 | 定期检查检修 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:14:42
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间三层走廊药品箱缺少云南白药，还请及时添加。 十七车间四层走廊药品箱缺少云南白药还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 药品使用完毕 | 人的原因 | 采购 | 定期排查 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/3/3 6:42:34
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层14釜下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 渗漏 | 设备设施原因 | 紧锢 | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:15:15
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层走廊应急逃生标识固定螺丝掉落，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 掉落 | 设备设施原因 | 安装 | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:16:40
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层电梯缓冲间应急灯缺少标识，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:17:18
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层04釜冷凝器下方地面有积水，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 化冻导致 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:17:58
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层10釜上加料漏斗盖有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 物料痕迹未清理彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:18:51
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层03釜夹套上口管路保温开胶，还请及时打胶处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温开胶 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:20:41
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层413-F04压滤罐下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面需维护 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 2:21:14
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层17釜上加料漏斗手套有孔洞，还请及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 投料破损 | 方法原因 | 更换手套 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 7:05:15
2026/2/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层E02压力表试密漏气沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 薄膜压力表连接处漏气 | 设备设施原因 | 进行重新的紧固固定完成 | 车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/26 1:41:48 | 2026/2/27 7:05:49
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 418 | 现场一无引风位置四氟桶内有使用过的擦拭棉签，未盖盖密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS13488-蒲法章 |  | 当事人在倒垃圾的时候，被打断，然后出现了短暂的沾染物暴漏的情况，主要原因当事人安全意识薄弱。 | 人的原因 | 1.立即整改，将其中的沾染物，转移到沾染物垃圾桶中2.对当事人进行批评教育，3.晨会对全员进行培训 | 现场晨会安排全员学习 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS14782-张健 | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/2/26 11:04:38
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 418 | 编号：FE-TJ4S-B1-170的二氧化碳灭火器，胶管连接处松动，需要联系EHS消防组进行维修更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS13488-蒲法章 |  | 现场的灭火器检查时，关注到现场的灭火器盒是适用于干粉灭火器，但不适用于二氧化碳灭火器的，后联系EHS同事对灭火器盒进行了更换，更换为了目前的架子，在更换的过程中，涉及到了喷管的位置调整，可能在这个过程中，喷管的螺母有所松动，现场检查时，认识不足，未发现此问题。 | 人的原因 | 已经对螺母进行了检查和固定 | 加到现场日常巡查清单中，周期巡查，晨会进行宣讲 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS14782-张健 | 待复核 |  |  | N/A | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/2/26 11:34:00
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 423 | 高温室坩埚炉电源线插头未压实，需要报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 |  | 时间久了松动 | 设备设施原因 | 联系电工报修 | 加强实验室用电巡查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/7/13 10:36:05
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 423 | 乙二胺四乙酸与氨水固液混存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员临时存放 | 人的原因 | 立即分开 | 加强对试剂SDS的学习 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/7/13 10:35:48
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 430 | 一员工使用通风橱时，通风橱挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 分析员安全意识浅薄。 | 人的原因 | 立即下拉 | 内部重复强调 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/3/10 9:59:10
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 431 | 油泵二级防护内有大量白色痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ALS13488-蒲法章 |  | 值日生未及时清理油泵周围的卫生，导致有残留物出现；油泵本身运行无异常 | 人的原因 | 油泵周围已经清理干净 | 已经在分析室内进行日常5S和跑冒滴漏问题的检查，后续每周分析室值日生将加强对该区域卫生的清扫，及时关注油泵的运行状态 | 无 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/2/26 10:10:33
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 431 | 废液系统管路及附近地面存在白色痕迹，疑似存在漏液位置，需要运维 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ALS13488-蒲法章 |  | 已经将白色物料痕迹进行清理，分析室运维会开展废液系统的排查工作 | 设备设施原因 | 残留的物料痕迹已经清理 | 分析室运维将开展废液系统的排查，检查可能的漏点，并进行维修维护 | 无 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/2/26 10:14:15
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS14600-陈国雨 | 302 | 12#通风橱使用20L金属包装乙腈，未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/25 19:10:36 | 2026/2/25 19:10:36
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 插座盖板弹簧锁扣损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 设备设施原因 | 已报修 | 定期检查自己通风橱，发现问题及时报修 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 16:19:14
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 通风橱玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将通风橱拉至最下端 | 开会强调，通风橱不使用时，拉直最下端 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 16:18:46
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 白大褂太脏，需要更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 无可更换白大褂 | 人的原因 | 待有可更换白大褂及时更换 | 待有可更换白大褂及时更换 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:36:31
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 酸柜内物料的标签信息未见物料名称 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 物料标签为批号与代码 | 人的原因 | 补充中文名称 | 张贴必要的信息 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:37:15
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733-01通风橱双排管内有暗紫色物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 真空带上的物料，不易清洗 | 设备设施原因 | 清理 | 及时清理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:37:49
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 使用氮气时有人员进入窒息风险，粘贴警示标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 由于立式通风橱使用氮气吹料操作，可能会有氧含量较低进行窒息风险 | 环境原因 | 尽量减少氮气吹料操作；进行氮气吹料时候，需要关闭氮气后等待一段时间再进行操作 | 尽量减少氮气吹料，贴上注意氮气窒息风险 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:38:23
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-05通风橱铁架台上面的分液器太大，存在倾倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 新员工安全意识不足，培训不到位。 | 人的原因 | 立即整改，更换架圈 | 晨会培训此问题避免再次发生 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3104-倪国旺 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:38:52
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-24通风橱电子秤周围黄色胶带及电线沾染物料，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 设备使用时间长，积累污渍 | 设备设施原因 | 联系文员更换 | 日常维护 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/28 10:06:22
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 736实验室 | 冰箱次氯酸钠溶液的OEB等级及物料性质信息不准确，需查询更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 登记物料时写错OEB信息 | 人的原因 | 已经将物料信息纠正 | 物料登记人对物料OEB查询方法在晨会对实验室所有人员进行讲解培训 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/3/3 6:59:15
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 7楼衣柜区 | 衣柜门未上锁关闭，需关闭柜门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已在群里进行强调，人员离开更衣柜上锁 | 不定期巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/28 10:06:58
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 废液柜挡板损坏，需报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 未及时报修 | 设备设施原因 | 立即报修，但是由于相应配件还在采购中，维修结束时间不确定。待维修后联系EHS同事复核，先点完成，每天提醒非常恼火！！！ | 及时报修组内通告 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/3/7 9:37:58
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 废液柜挡板损坏及5S差，需清理废液柜并报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 挡板年前大扫除过程中损坏，已经进行保修，三废柜现场状态差，值日生没有及时清理 | 人的原因 | 巡查发现后进行整改 | 以此为典型案例在部门例会上对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/3/10 21:46:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-04通风橱通风橱玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱使用人员疏忽，使用后没有及时的下拉通风橱挡风玻璃 | 人的原因 | 巡查发现后及时下拉至最低点 | 以此为典型案例在部门例会上对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/28 9:09:08
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-04通风橱CPr25035-05物料瓶瓶口有物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 物料瓶中装有126701项目原料的甲醇溶液，在多次使用后，瓶口残留的液体挥发干后，物料析出导致塑料瓶状态较差，项目组人员没有及时的清理 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例对于项目人员进行培训 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/28 10:07:52
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-14通风橱使用三光气，未使用操作规范或操作指南，现场沟通立即增加碱吸收装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 是 | 责任人：龙怡杭；项目主管：王哲仑 经询问，龙怡杭知道使用三光气需要准备安全操作规范，但是本次使用前忘记准备，并且没有按照安全操作规范的要求准备劳保； | 人的原因 | 将安全操作规范打印出来放到现场；并按照操作规范要求准备劳保以及破坏液 | 已经此事情转给文员，上报处罚 | 100 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/28 10:08:17
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-14通风橱有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 少量无机盐撒落台面未及时清理 | 人的原因 | 现场清理 | 现场对人员进行培训，说明实验习惯的重要性 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:39:59
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-12通风橱未及时清理一次性实验器材 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 使用后的滴管未及时清理 | 人的原因 | 现场清理 | 现场对人员进行培训，说明实验习惯的重要性 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:40:18
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 废液柜柜玻璃需擦拭清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 废液柜通风橱长期使用玻璃上有雾，年前清理不够彻底 | 人的原因 | 已擦干净 | 增加每周值日人员检查并清理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/28 10:08:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 616AR分析样品配样室 | 仅加热冲洗液的仪器用来加热其他物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2784-金晶晶 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 物料冻住，加热融化 | 物料原因 | 物料融化后关闭水浴锅 | 已告知分析员执行水浴锅加热物料时，务必先了解物料性质，执行加热时人员不要离开 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/2/26 10:41:04
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 602实验室 | 建议：602-01、602-02通风橱废液桶下面需铺台面保护膜 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2703-王雅琼 | AMM2703-王雅琼 | 否 | 原隔膜破损，准备定制，暂用二级保护盒存放 | 设备设施原因 | 暂用二级保护盒存放 | 无需预防 | 待确定 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/3/3 7:00:34
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 602实验室 | 柜门玻璃损坏，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2703-王雅琼 | AMM2703-王雅琼 | 否 | 柜门玻璃破损由于年前物业维修柜门锁过程中导致，年前已报修且已申请玻璃采购。目前等玻璃到货，物业会及时更换。 | 人的原因 | 更换玻璃 | 发现破损后已进行报修，后续出现相同问题，联系物业先将破损玻璃拆除 | 物业部门沟通 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/3/31 11:10:42
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2862-鲁治军,AMM3182-孙浩,AMM4407-杨贺旺,AMM5119-曾金龙 | 602实验室 | 超声波清洗器开关损坏，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2784-金晶晶 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 该设备为公共设备，已维修好 | 设备设施原因 | 已维修好 | 无需预防 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:23:54 | 2026/5/1 22:14:31
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全检查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区4号楼 | CMM-401-ISO02隔离器附属除湿机电源进线处线路断裂， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ALS5643-张越 | 否 | 线路在安装时留下的隐患 | 设备设施原因 | 对断裂处进行修复 | 维护是对此类现象多加留意 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/25 17:20:25 | 2026/2/25 17:26:21
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 902-R06反应釜旁一处保温破损需及时进行恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:38:10
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼四层4-02缓存间门门板自攻丝脱落，门板边缘较为锋利，存在人员划伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 螺丝松动掉落导致，已安排整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查， | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:38:28
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层900-R04反应釜运行中，现场悬挂停用标识。现场设备状态发生改变后，标识应当及时进行更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 悬挂标签未及时去除，已安排去除 | 方法原因 | 已去除 | 传达培训 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:38:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层901-R05-TR01接受罐液位计分层，需及时进行恢复。（车间需进行同类排查，避免出现重复隐患） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 浮子脏，导致断码，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查,并安排进行同类排查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:42:19
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层903-FD01三合一平台下一处防爆接线盒外壳保护线固定螺栓松动（未紧固）需进行紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定螺丝松动，不影响整体防爆效果，只是起到固定作用，已安排紧固， | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:39:27
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层900-R01（停用中）反应釜转动部分均已拆除，需及时进行恢复。避免在使用时恢复不及时，产生机械伤害风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，已沟通维护组进行恢复， | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:39:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层902-R09旁过滤器压力表上限红线标识脱落，且压力表表盘模糊影响观察。该压力表停止使用后压力指向零点以下，零点漂移需进行更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 |  | 标识背胶不粘了，已安排更换；压力表联系仪表人员进行维护保养 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:45:36
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层900-TR063接收罐，新加碳钢管理缺少管路标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标签脱落，已安排粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:40:36
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0067-石鑫龙,AMM0282-刘春升,AMM0480-杨哲,AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼二层900-N13压滤罐一处管理标签状态较差，无法查看需进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，以进行整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/28 16:41:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 1-403称量室 | 1-403称量室等多个房间垃圾桶内垃圾较多，有部分溢出，看下是否可以更换大一些的垃圾桶解决相应问题 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 实验室垃圾桶少量溢出，投入的沾染物垃圾未进行压实，导致表面的少量溢出来 | 人的原因 | 加强实验室的巡查，垃圾桶满了及时进行处置 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/26 16:31:06
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 综合楼4层分析室 | 综合楼4层分析室TJ2-HPLC-217色谱仪下方废液收集瓶内装有废液，未进行密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 液相色谱仪器废液瓶未进行密封处置 | 人的原因 | 对废液瓶进行处置，增加密封装置 | 对实验室人员进行强调，仪器产生的废液需要进行密封处置 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/26 16:31:23
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 综合楼3、4层走廊 | 综合楼3、4层走廊多处地面上放置废弃纸箱，建议及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 综合楼3.4层走廊放置的废弃纸箱子，接收后试剂的空箱子，未及时进行处理 | 人的原因 | 试剂空箱子已经进行处置 | 试剂空箱子产生后及时通知保洁人员对空箱子进行处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/26 16:31:39
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 综合楼外南侧 | 综合楼外南侧地面上消防沙袋破损建议及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 |  | 未及时进行更换 | 人的原因 | 加强巡查，及时更换 | 加强巡查，及时更换 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2145-李浩 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/4 17:13:30
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 南厂区外围 | 南厂区外围在统一排查一遍地面、墙面、空调管路、库房门口斜坡、等老化、损坏的需修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/10 18:28:32
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 1-111核磁实验室 | 1-111核磁实验室内门需安装门禁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 1-111核磁室房间连接门禁系统穿线无法到三楼，未安装门禁 | 人的原因 | 核磁室实验人员进入房间使用钥匙进入，结束后及时上锁 | 对核磁实验人员进行强调，实验结束后及时上锁 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/26 16:32:04
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | RTO区域 | RTO区域烟囱状态较差，建议定期清洁外表面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 烟囱已经被腐蚀，待更换烟囱 | 设备设施原因 | 已更换烟囱 | 已更换烟囱 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/5/8 9:17:13
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | RTO区域 | RTO区域地面泛黄，需报预算修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 烟囱破裂，有锈渣落到地面，造成地面颜色泛黄 | 设备设施原因 | RTO界区内，地面腐蚀损坏较严重，已尝试使用液态水泥进行铺设，效果较差，待继续尝试其他方案 | RTO界区内，地面腐蚀损坏较严重，已尝试使用液态水泥进行铺设，效果较差，待继续尝试其他方案 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/6/30 10:01:46
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 污水站东侧外墙 | 污水站东侧外墙状态较差，缺少的标识及时张贴，损坏标识及时更换，现场不要脏乱差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 东墙标识长期暴露在室外 | 环境原因 | 清理墙面 | 定期巡查雨棚环境 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/26 16:32:24
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 南厂区固定动火区 | 南厂区固定动火区公告栏状态较差，需定期清理，现场不要脏乱差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 展牌脏，定期清理 | 环境原因 | N/A | 定期清理 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/2/26 16:32:52
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 南厂区供应部办公室楼顶 | 南厂区供应部办公室楼顶风向标老化，破损需及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 |  | 设备设施类 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 2:28:41
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 南侧液氮塔 | 南侧液氮塔地面凹陷严重，需及时修复，液氮塔周围线路管路重新整理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 地面老化沉降，重新加固基础 | 环境原因 | 地面老化沉降，重新加固基础 | 地面老化沉降，重新加固基础 | 50000 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/5/8 9:17:55
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0777-蔡天一,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM2389-李雪佳,AMM0912-李磊 | 南厂区外围 | 南厂区多处库房门口修坡下沉与库内地面形成高度差，部分斜坡破损。需和叉车司机培训强调出入库房注意事项 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银,AMM0912-李磊 | AMM0034-田立银,AMM0912-李磊 |  | 进库斜坡下沉 | 设备设施原因 | 物流人员强调进库注意斜坡 | 物流人员强调进库注意斜坡 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/4 17:13:58
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 高压釜压滤间，转移管路建议增加吊架固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路支架安装不牢固不复核标准 | 人的原因 | 管路根据项目需求已拆除 | 强调支架安装标准监督执行 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:35:50
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 802-R02漏斗缺少销子，影响使用，存在一定物料暴露和伤人风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备未使用，漏斗清洗完毕安装过程螺杆丢失未及时补充 | 人的原因 | 已补充完毕 | 同类排查其他漏斗情况，跟清洗人员明确安装标准班长重点监督执行 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:36:13
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 802-R09-Tr01上氮气管路阀门缺少手轮，缺少单向阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 日常使用过程脱落未及时维护补充 | 人的原因 | 已安排补充安装完毕 | 同类型问题排查整改，安排专人定期维护，采购物资用于备件 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:36:31
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 四楼交接班处，缺少项目CPo141134，CPo137100的PID图 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 生产经理签批完放在MOR前端未及时粘贴在展板上公示 | 人的原因 | 要求粘贴展板公示完毕 | 车间内强调制度要求监督执行 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:36:52
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 1车间外溢出桶已检查签字，但为空桶，经沟通已检查待排查后补加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员在进行自查整改中 | 人的原因 | 物资已补充完毕 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:37:31
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 804-R05/R06-Tr01上真空管路未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 项目需求临时改造未及时恢复 | 人的原因 | 已现场恢复完毕 | 车间内后续管理人员加强此方面监管，项目临时改造使用完毕及时安排恢复 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:37:47
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 804-R04釜下口管路存在划管风险，建议整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 风险识别不到位 | 人的原因 | 已现场整改完毕 | 设备准备要求传达强调 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:38:28
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 5车间800-N14夹套管路外皮开裂，建议及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路老化 | 设备设施原因 | 已更换管路完毕 | 要求设备准备班组安装前检查管路状态定期自查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:38:53
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 2楼热水站保温棉脱落，建议及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 区域检维修过程拆卸未及时恢复 | 设备设施原因 | 安排车间保温维护人员进行维护 | 定期巡查维护 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:39:09
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM2358-姚远,AMM5072-李泽源 | 8号楼 | 1楼清洗间设备高处叠放，存在坠落伤人风险，建议平放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 货架物品摆放不合理不复核安全标准 | 人的原因 | 现场将物品重新放置另一层货架上稳定摆放 | 清洗班组内传达事件要求班长加强监管 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:15:01 | 2026/3/9 9:39:31
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 12号楼大生产区域一楼彩钢板放置不合理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 |  | 施工方彩板到货后临时卸货放置于现场，未放置于指定存放处 | 人的原因 | 已挪至规定存放处 | 卸货前合理安排存放位置 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1313-李宇辉 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:10:47 | 2026/3/13 15:29:52
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 12号楼大生产区域个别员工使用登高车安全带悬挂位置存在错误 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 | 否 | 部分专业涉及新入场施工人员，安全带挂点问题未传达到位 | 人的原因 | 安全带悬挂于登高车专用悬挂点处 | 新入场施工队统一进行复工培训，对安全问题进行传达强调 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:10:47 | 2026/4/6 18:03:35
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 12号楼大生产区域四楼地面存在大量水渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 |  | 工人复工后进行地面处理，未将剩余水分及时处理 | 人的原因 | 地面水处理后及时将水处理干净，避免水分堆积 | 处理地面完毕后及时清理剩余水分 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 17:10:47 | 2026/3/27 10:50:16
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 702-R12反应釜的釜罩开裂，需要进行打胶处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 打胶处开裂 | 设备设施原因 | 已安排维护人员进行打胶恢复 | 维护人员除去日常报修，日常巡查时发现及时沟通整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/3 19:52:33
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 702-LFC03层流柜的上方有尘土，需要进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清场不彻底 | 人的原因 | 已安排保洁整体进行清理 | 年后恢复时及时确认现场整洁状态 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/3 19:52:48
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 702-R17的电导率仪使用拉扣固定在冷凝器下方铁架上，方式并不可靠，需要调整固定方式和固定位置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定方式不牢靠 | 人的原因 | 已联系机修制作固定支架，每次安装在支架上 | 设备准备安装完成后班长进行验收确认 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/3 19:53:06
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼三层2车间的热氮气的气动阀的气源管采用塑料材质，靠近热源位置材质建议更换为不锈钢 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 气源标准更改 | 设备设施原因 | 已联系机修进行改造 | N/A | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/24 13:55:15
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼三层2车间的真空泵靠近钢平台处，真空管路的支撑脱焊，需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定的支架开焊 | 设备设施原因 | 已联系机修焊接完毕 | 班长连接真空管路时注意状态，发现及时报修 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/3 19:53:20
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼三层二车间的物流通道门把手脱落，建议统一排查下 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 把手脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员统一排查并重新更换新的把手固定 | 班长副主任日常巡查时发现及时上报维修 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/3 19:53:54
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM0053-马乐,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼清氢气站的接地点一点多地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接标准不合格 | 设备设施原因 | 计划焊接扁铁螺丝，拆分静电线 | 连接之前进行标准确认，合格后进行验收 | 0 | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:57:03 | 2026/3/24 13:55:31
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房一楼顶 | 活性炭吸附解析的人体静电释放球超期未检 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 检测后及时粘贴 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:40:39 | 2026/3/31 10:25:00
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站加药间 | 污水站加药间，大门无人员操作时未及时关闭 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员未关门 | 人的原因 | 已关门，并与相关人员强调 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:40:39 | 2026/3/5 15:31:40
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳 | 一车间冰机 | 一车间冰机一层西侧安全出口，大门在外面上锁，内部无法开启，需要确保安全出口能够从内部快速开启。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 现场人员对安全出口严禁锁闭的安全规定认识不足，违规上锁。 | 人的原因 | 立即对该安全出口解锁，确保门体完好、从内部可直接、快速、无障碍开启。对属地所有安全出口、疏散通道开展全面排查，清理堵塞、锁闭、遮挡等问题。 | 严格执行安全出口管理规定：严禁上锁、严禁封堵占用。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:50:51
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳 | 一车间冰机 | 一车间冰机一层消防阀组室内堆放氟利昂、油漆等物品，若短时间不使用需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 库房安全评价中未包含氟利昂储存类别，现场需保证最低补充量。 | 环境原因 | 现场仅保留最低使用量氟利昂，氟利昂立即转存至阴凉、通风良好的区域；补充张贴氟利昂安全技术说明书（SDS）；现场增设相应降温防护措施。 | 结合四期项目建设，在库房安全评价中增补氟利昂储存相关内容，评价完成后将备用氟利昂规范存入对应库房。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:51:04
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳 | 一车间冰机 | 一车间一层冰机北侧排水篦子处有一个捕鼠笼处于关闭状态未有效投用 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 岗位人员日常巡检不到位，未及时检查捕鼠笼状态。 | 人的原因 | 立即将该捕鼠笼恢复至正常开启、有效投用状态，按规范重新布放。对属地及周边所有防鼠设施开展全面排查，确保全部正常投用。 | 加强现场监督检查力度，将防鼠设施完好率、投用率纳入日常考核。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:51:19
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳 | 一车间冰机 | 一车间冰机二层热水储罐内部承装高度已超出液位计上限，该液位计上带有远传液位计，需要回顾超出液位时是否有报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 日常巡检对液位是否在正常量程范围内关注不足。 | 人的原因 | 确认该热水储罐工艺无液位高限报警要求、未设置高限报警，并在巡检记录或台账中注明。对现场操作人员进行交底，明确该储罐液位控制范围及正常操作要求。 | 明确热水储罐正常液位控制区间，纳入岗位操作规程与巡检要点。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:51:32
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳 | 焚烧车间 | 焚烧车间办公楼屋顶上有堆积的聚乙烯管路，需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 长距离管路暂存未及时整理 | 方法原因 | 已安排现场人员将管路盘好 | 后续拆除管路后及时盘好放置 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/3/1 14:21:06
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间三层空调间，油炉旁导热油接收桶桶盖目前敞口状态，使用时建议增加上盖密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 油加热器应急缓冲接收空桶，未提前识别 | 设备设施原因 | 已将三层油加热器应急缓冲接收空桶增加桶盖密封。并对同类设备进行排查整改。 | 规范油加热器应急缓冲接收设备使用要求。并对同类设备进行排查整改。 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:51:50
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间三层离心间旁一在线氧含量检测器已故障，现场缺少故障标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 检测的数值异常，故障停用未悬挂标识 | 设备设施原因 | 沟通仪表维修人员对三层离心机旁在线氧含量进行调试并重新校准后使用正常 | 要求车间人员发现仪器仪表故障后及时进行反馈同时悬挂提醒标识并尽快进行维修，避免影响正常使用。 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:52:06
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,FX138-王义平,LFX075-吴立卓 | 60立罐区 | 60立罐区泵房外应急洗眼喷淋装置水压不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 阀门没开启 | 人的原因 | 进行开启 | 每周检查 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/3/8 16:08:00
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,FX138-王义平,LFX075-吴立卓 | 60立罐区 | 60立罐区泵房内STF-T04转移管路上所附的标签批号首字母不统一 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 打印错误 | 人的原因 | 进行更换 | 人员培训 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/8 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/3/8 16:08:14
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,LFX075-吴立卓,FX2534-李超逸 | 焚烧车间 | 焚烧车间伴热配电箱标签文字模糊不清，无法清晰辨识，需要更换 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标识进水模糊 | 环境原因 | 已制作新的标识替换完毕 | 检查现场其他伴热箱标识是否存在模糊一并进行更换 | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/3/6 9:22:06
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,LFX075-吴立卓,FX2534-李超逸 | 焚烧车间 | 焚烧车间使用红色防静电复合软管进行溶剂的转移，目前已禁止使用该管路转移溶剂 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 车间复合软管数量不足 | 设备设施原因 | 对已安装的软管进行打压试密，确保无破损情况。 | 采购蓝色复合软管待到货后进行更换 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/3/1 14:21:17
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1707-刘虎,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴 | 实验室 | 实验室水池水龙头松动，建议重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 机修检查确认为水管螺丝松动，已重新紧固。 | 设备设施原因 | 已完成重新固定。 | 后续异常及时维修。 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:52:18
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1344-王建丰,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴 | 甲库2 | 消防设施02/17到期，需重新检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 消防器材到期校验日期赶上春节放假期间，上班后忙于恢复车间物料供应未及时将消防器材校验。 | 人的原因 | 已将消防应急器材校验完成。 | 后续每半月由武海涛进行一次消防期间检查校验，有问题的及时处理。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:52:30
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层902-R18釜旁压缩空气气源管，放置在蒸汽管道上，有损坏风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 空压气源管放置不合理，放置在蒸汽管道上，有损坏风险 | 人的原因 | 已将空压气源管收起 | 内部群对临时管路的摆放要求进行强调，严禁搭放蒸汽管道 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:53:00
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层902-R17釜上口进料管的防护套建议使用两道拉扣固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 计量泵滴加进料管防护套使用一个拉扣固定，固定不牢固 | 设备设施原因 | 已使用两个拉扣固定防护套完毕 | 内部群对滴加罐护套固定要求进行强调，日常操作注意执行 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:53:18
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层902-T131旁泵的静电接地线连接处部分断裂，连接不牢靠 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该计量泵未进行使用，泵体连接的静电接地线中间部分损坏 | 设备设施原因 | 已将损坏静电接地线去除更换 | 设备使用前对静电接地情况进行确认，发现阻值不合格或接地线损坏情况，第一时间进行处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:56:04
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层902-R03釜下口与静电扁铁连接静电接地线连接处部分断裂，连接不牢靠 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 03釜下方扁铁连接的部分静电接地线使用老化破损 | 设备设施原因 | 相关区域点位静电接地线重新维修维护完毕 | 1.每日当班操作区域发现设备静电接地线损坏情况，直接上报处理 2.设备使用前进行静电接地确认，异常直接处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:56:20
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层平台R09釜氮气气源管贴临蒸汽管线，有损坏风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 09釜上氮气气源管摆放位置不合理，贴临蒸汽管线 | 人的原因 | 对09釜上氮气气源管位置进行调整完毕 | 1.内部群对临时管路的摆放要求进行重申，严禁搭放至蒸汽管线 2.车间内进行整体排查，同类情况进行整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:56:34
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层平台R39釜进料临时管线横跨通道，位置较低影响通行，建议抬高处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 39釜进料临时管线连接位置不合理，影响通行 | 设备设施原因 | 已对管线位置进行调整，满足正常通行要求 | 涉及临时管路安装连接注意位置选择，严禁阻挡人员正常通行 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:56:49
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间三层PFR29下口弯头处有物料痕迹，检查管路是否有渗漏 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该PFR未进行使用，法兰紧固松动部分残留体系渗出 | 设备设施原因 | 现场物料痕迹已完成清理 | 发现物料痕迹第一时间排查处理，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:57:05
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间三层902-R26釜上方吊架导致已照明灯防护罩变形，需要调整位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路吊架位置选择不合理 | 人的原因 | 对管路吊架位置重新调整完毕 | 设备准备阶段管路吊架的位置选择由设备组班长进行确认复核，保障正常使用 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:57:18
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间一层东北角外墙孔洞需要及时填补 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 穿墙电缆线拆除后孔洞未及时封堵 | 人的原因 | 外墙孔洞已安排专人封堵完毕 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:57:33
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间一层902-Drc01、902-Drc02双锥间内有白色物料痕迹，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 双锥间现场维护不到位 | 人的原因 | 分区责任人当日日检降为c档，安排专人对现场清理完毕 | 1.安排班组对车间内各个功能间进行一次彻底清场 2.后续功能间使用加强清场执行标准，管理人员每日动态巡查，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/3/13 17:18:42
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮 | 二车间冰机 | 二车间冰机间内，配电柜后方门没有锁定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 电气设施日常巡检不到位，未及时发现柜门未锁问题。 | 人的原因 | 立即对该配电柜后门进行检查、关闭并上锁，确保锁具完好有效。对厂区内所有配电柜、控制柜、配电箱开展全面排查，确保所有柜门关闭、锁闭到位。对电工班进行电气安全及配电柜管理要求再培训、再交底。 | 将配电柜柜门是否锁闭纳入岗位日常巡检内容，明确责任人与检查频次。加强现场监督考核，将电气柜闭锁完好情况纳入日常安全检查重点。 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:57:49
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复产复工安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,LFX405-鲍方亮 | 二车间冰机 | 二车间冰机间内，一磁力泵的电源挠性软管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 区域为非防爆区，无需考虑防爆相关风险，人员对非防爆区电气设备的维护重视度不足，存在麻痹大意心理。 | 人的原因 | 对属地内所有电机等设备的电源挠性软管、线路进行全面排查，重点检查软管老化、破损、松动等情况，发现问题立即整改。 | 加强员工安全培训，提升对非防爆区电气设备安全维护的重视度，明确巡检、维护的具体要求，杜绝麻痹大意。 | 28 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:31:42 | 2026/2/27 16:58:01
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R10旁鼓氮气管路缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时用完，及时恢复 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:21:52
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R01,02氮气分支缺少接头与丝堵进行封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备缺少封堵 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/4/8 2:32:19
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R03,04氮气分支缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少丝堵 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 17:24:56
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-T038储罐下方拍子上有白色物料 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料痕迹未清理 | 人的原因 | 清理 | 及时清理 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:22:39
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-R07-Tr01缺少液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 空间受限 | 设备设施原因 | N/A | 连接管路前安装 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/3/7 6:35:16
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-R07-Tr02玻璃液位计需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 与储罐属于一体设备 | 设备设施原因 | 无法更换 | 避免使用 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/3/7 6:35:30
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 老光化学设备后方地面需重新刷漆处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 功能键更改拆除，未处理地面 | 人的原因 | 重新刷漆 | 加强检查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/3/7 6:35:44
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-T007旁上声光报警标识需更换为517-T007液位报警灯标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识未更换 | 人的原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:23:26
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 16,17车间应急照明灯缺少编号，需进行编号并粘贴到设备附近 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 有编号 | 设备设施原因 | N/A | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:24:04
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R02-Tr01下口分支转移管路底部需增加支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支撑不足 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/3/1 6:58:28
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R01-Tr01旁配电箱上，配电中禁止使用标识需去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签未及时去除 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:24:42
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R07下口，32497转移泵电机未使用接线口未使用防爆堵密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 泵暂未使用 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:25:18
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R09后方2497转移管路流量计预留接线口未使用防爆堵封堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵不正确 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:26:20
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH2252-唐嘉健,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M17 | 17车间3层连续化517-pfr48出料位置预留阀门位置渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 紧固 | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:26:50
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH2252-唐嘉健,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M14 | 514-E01-Tc01下口管路法兰下方有白色印 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/25 19:17:39
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-MPu087盐洗有机相转移泵压力表链接位置有物料析出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗出 | 设备设施原因 | 紧固 | 清理并排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:27:13
2026/2/25 | 复产复工前排查 | 专项排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-T019储罐液位计不好使，与实际的液位不一致。需先张贴标识进行提醒，后续进行维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:26:17 | 2026/2/27 2:27:43
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 419实验室 | 419实验室洗眼器年后未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 复工后第一天没有进行排查 | 人的原因 | 洗眼器进行排查 | 加强人员培训，进入实验室之前进行相应排查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:05:49
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 515实验室 | 515实验室洗眼器年后未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验室人员忘记登记 | 人的原因 | 检查登记好 | 在实验室强调及时检查登记 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:07:51
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 518实验室 | 518实验室洗眼器年后未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 放假前检查，年后遗忘 | 人的原因 | 已经完成检查 | 实验室群内，晨会进行强调 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:08:08
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 518实验室 | 518-20通风橱油浴锅操作面板、粘贴的标签翘边，及时更换标签并沟通厂家维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM2897-王树富 | 否 | 设备未及时报修，根本原因是人员意识问题 | 人的原因 | 已停用 | 已在部门例会强调 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:08:24
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 519实验室 | 519实验室旋蒸通风橱玻璃有喷洒状无色液体痕迹，现场沟通实验室人员清理，经沟通为518实验室人员石向征后造成的 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM2897-王树富 | 否 | 使用旋蒸后已清理，清理不彻底，导致液体蒸发后出现痕迹 | 人的原因 | 519实验室已清理 | 晨会强调，玻璃仪器，通风橱等擦洗要彻底 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:08:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 418实验室 | 418-08通风橱内的EA洗瓶标签腐蚀 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | 否 | 洗瓶长时间使用导致其标签腐蚀，但是仍可清晰辨认其是EA | 设备设施原因 | 更换标签 | 后续发现标签有腐蚀及时更换 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:09:11
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 415实验室 | 415-19通风橱存放车间取样的玻璃瓶，标签信息填写不全，仅填写项目号，未填写制备人、日期、及化学品性质 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 人员没有及时填写完整的标签信息 | 人的原因 | 寻找责任人，将对应标签内容的制备人，日期和化学性质等信息填写完整 | 在实验室沟通群中，将此事件进行宣讲，尤其是参与生产倒班人员，强调对于标签粘贴和填写完整的必要性 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2802-陈建伟,AMM2831-郑月辉 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:09:26
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0368-张海涛,AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM3057-任增荣,AMM3888-郭艳锋 | 3层弱电间 | 10#3层弱电间未上锁，弱电间内未配备灭火器，需增加二氧化碳灭火器 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义,AMM1357-常海城 | AMM0111-窦忠义,AMM1357-常海城 |  | 10号楼三层弱电室未配备灭火器 | 设备设施原因 | 对该房间增加二氧化碳灭火器,增加后更新清单 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:09:29 | 2026/3/10 18:10:08
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0056-杨莹,AMM0020-赵永玮,AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼所有溢出桶均已过期，需要重新进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 溢出桶点检交接不到位。已重新点检 | 人的原因 | 溢出桶点检交接不到位。已重新点检 | 对责任人进行教育问责 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:03:07 | 2026/2/27 9:35:58
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0056-杨莹,AMM0020-赵永玮,AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现1205-R38接收罐液位计上限标识缺失需要进行补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 标识脱落，已重新处理 | 人的原因 | 标识脱落，已重新处理 | 整体排查 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:03:07 | 2026/2/27 9:36:13
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0056-杨莹,AMM0020-赵永玮,AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现3-03房间固定式可燃气体检测器外壳接地线脱落，需要进行连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 是 | 静电线脱落，已报修维修 | 设备设施原因 | 静电线脱落，已报修维修 | 静电线脱落，已报修维修 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:03:07 | 2026/2/27 9:36:28
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0056-杨莹,AMM0020-赵永玮,AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现连续化车间四层两个搅拌罐电机无防尘罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 侧卧电机无安装罩子要求 | 方法原因 | 侧卧电机无安装罩子要求 | 侧卧电机无安装罩子要求 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:03:07 | 2026/3/2 9:07:25
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节后复产复工前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0056-杨莹,AMM0020-赵永玮,AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现连续化车间3、4层引风罩合格签有效期为7个月，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 暖通标签悬挂错误，已进行要求纠正 | 人的原因 | 已更换标签 | 人员进行教育要求 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:03:07 | 2026/2/27 9:36:46
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-102 | 07通风橱使用的油浴锅设定值121℃，使用100℃的温度计，温度计示数已超上限，沟通现场研发人员进行更换为数显。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 因为数线温度计紧张，存在侥幸心理使用不合适的温度计。 | 人的原因 | 现场更换数线温度计 | 对于不同反应一定是要使用相应合适的温度计，同时注意第二人复核。例会持续强调 | 无需整改资金 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/2/25 16:02:55 | 2026/3/10 11:42:11
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 北侧溶剂库 | 上冻损坏的洗眼器未悬挂停用维修标识，洗眼器固定卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 上冻损坏的洗眼器计划于2月底前完成维修恢复通水，同时楼外有应急柜配备有洗眼液，因此未悬挂停用维修标识 | 设备设施原因 | 完成维修恢复通水前，在洗眼器上悬挂停用维修标识 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/2/26 11:15:59
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 北侧低温库 | 低温库内溶剂气味较大，需检查送排风系统 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 该库内存放大量酸类物料，排查物料无泄漏问题，因担心通风量大导致控温区域超温，因此设置通风设施低频运行，导致库内存在此类物料的气味 | 设备设施原因 | 调高排风口排风量 | 排查库内物料挥发，以及是否存在泄漏问题，如有类似问题安排报废 | N/A | 2026/3/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/3/10 13:25:06
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 溶剂库西侧 | 空调导淋管路法兰渗漏，需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | 否 | 管路老化 | 设备设施原因 | 焊接维修管路 | 加强巡查 | 100 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/3/23 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/3/23 9:03:54
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 16号楼东侧 | 尾气碱洗塔软连接处有碱液渗出痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 尾气碱洗塔软连接处密封问题导致 | 设备设施原因 | 检查连接处密封效果是否良好并更换密封垫片，清理碱液痕迹 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/2/26 11:16:19
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 12号楼西侧 | 插底管视镜损坏缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 插滴管试镜损坏，已暂停使用，进行维修。 | 设备设施原因 | 插滴管试镜损坏，已暂停使用，进行维修。 | 插滴管试镜损坏，已暂停使用，进行维修。 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/2/27 11:07:04
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 北侧厂区外围 | 草坪边缘下陷严重，路面有破损，需维修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 | 否 | 库房货车碾压，此项需要上报概算后进行维修 | 人的原因 | 修复 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/3/9 10:01:14
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 12号楼西侧 | 压力表损坏，设备未启用有压力示数 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 仪表损坏，已进行更换处理 | 设备设施原因 | 仪表损坏，已进行更换处理 | 仪表损坏，已进行更换处理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/2/27 11:07:17
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 12号楼北侧 | 污水泵压力表损坏，设备未启用有压力示数 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | 否 | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 及时检查更换 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/2/26 11:16:41
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 12号楼西侧 | 静电导出球损坏，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 转移物料磕碰，已进行维修完毕 | 人的原因 | 转移物料磕碰，已进行维修完毕 | 转移物料磕碰，已进行维修完毕 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/2/27 11:07:29
2026/2/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 复工复产排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 12号楼西侧 | TJ3-1200-TW13，罐体管路倾斜扭曲安装，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 管路安装不当，已进行整改 | 设备设施原因 | 管路安装不当，已进行整改 | 管路安装不当，已进行整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:47:46 | 2026/3/6 9:18:20
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层接种间 | 2号楼2层接种间货架前后放反 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1736-王庆 | ASH1736-王庆 | 否 | 放置时未对货架的方向进行确认 | 人的原因 | 将货架方向改变 | 后续订购此类货架时放置方向需进行确认 | 无 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 15:43:22 | 2026/2/28 10:06:32
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | ALS15082-王广毅 | 主楼p31附近，风机控制柜门，损坏脱落 | 主楼p31附近，风机控制柜门，损坏脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ACT2508-孙岩 | ACT2508-孙岩 | 否 | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 更换门锁 | N/A | 25 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS15082-王广毅 |  |  | 2026/2/25 15:29:28 | 2026/2/26 9:11:59
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 动力中心一层冰机地面积水较多，需要清理，避免滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 现场清理5S产生的积水 | 人的原因 | 进行积水清理 | 现场清理5S后做到场地清理 | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/25 14:57:31 | 2026/3/6 8:56:41
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节节后复工实验室排查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室含卤素废液柜废液桶未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 废液桶拉回来后忘记夹夹子 | 人的原因 | 已经将静电夹子重新夹好并检查 | 值日生强调在值日倒废液过程中注意放置后检查是否按要求进行放置 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 14:52:01 | 2026/2/25 15:06:50
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层抗体车间CNC走道 | 2号楼2层抗体车间CNC走道，配电箱前方放置物品 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 不清楚该区域不能放置tank | 人的原因 | 阻挡物品已转移 | 培训提醒 | NA | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/25 14:51:11 | 2026/2/28 10:07:25
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS2543-闫中健 | 6车间后处理间 | 纯化水报警器未打胶固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 施工遗漏 | 人的原因 | 安排打胶封闭 | 完工后车间主任进行验收 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS2543-闫中健 |  |  | 2026/2/25 11:25:59 | 2026/2/26 16:26:45
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS2543-闫中健 | 3号楼一层走廊 | 更换顶板后，白炽灯未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 施工遗漏 | 人的原因 | 安排恢复 | 施工完成后车间主任安排验收 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS2543-闫中健 |  |  | 2026/2/25 11:23:55 | 2026/2/26 16:26:55
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 309车间 | DTK02阀门上有糖干燥积累 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 罐底隔膜阀垫片损坏 | 设备设施原因 | 立即更换垫片 | 加强检查 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/25 10:20:45 | 2026/2/26 10:24:12
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 309车间 | 地面有积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 蒸汽总阀外漏 | 设备设施原因 | 立即紧固阀门螺栓 | 及时巡查，定期紧固 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/25 10:18:55 | 2026/2/26 10:24:27
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼1层 | 走廊正压式呼吸器缺少备用气瓶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | EHS气瓶备用数量不足，待到货后补充 | 设备设施原因 | 补充备用气瓶 | 提前备货 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/25 11:21:30
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼1层 | 1-05存放杂物和设备 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 正在清理现场，物品积压导致临时存放 | 人的原因 | 将物料及时转移 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:32:15
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼外围 | 参观通道门口静电消除器损坏持续报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 报警器损坏 | 设备设施原因 | 联系电工进行维修 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:32:28
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 4-66洗眼器点检后防尘罩未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将防尘罩放回原位 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:32:40
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 走廊声光报警无报警标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 原有标识内容简单 | 方法原因 | 重新粘贴标识，内容清晰 | 对粘贴标识内容进行审核，确保工作质量有效，便于识别 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:30:10
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 4-87门斗压差计损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 暖通未开启对应风机 | 人的原因 | 开启对应风机 | 开机清单未包含改设备，后续升版 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:29:51
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | 3-14管路支撑损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 房间刷漆结束，暂未恢复 | 环境原因 | 恢复管路支架 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:29:39
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | TJ4S-516-HPPC01-T01下口法兰缺少静电跨接 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 设备清洗后安装时静电线损坏，未及时恢复 | 设备设施原因 | 已安装对应的静电线 | 同类识别，补充静电线，同时通知清洗班，如缺少配件后联系班组领取 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:29:25
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | 3-34TCU间正压防爆柜气源管路阀门确认其开启状态（常开/常闭）且气源管无管路标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 设备未启用 | 设备设施原因 | 安装对应的管路标识 | 对已启用的设备检查标识完整性 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:29:13
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼外围 | 库房1 活性药物车间设备库房门禁未投用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 仍在建设中 | 设备设施原因 | 已启用 | 已启用 | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:29:01
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼1层 | 1-46冻干间呼吸空压管路缺少防尘盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 防护盖脱落，未恢复 | 设备设施原因 | 安装防护盖 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:28:50
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 4-27物料暂存间，留样物料缺少物料标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 样品废弃不再使用，未及时通知班组 | 人的原因 | 将样品报废 | 及时传递消息 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:28:37
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 4-27物料暂存间固体物料密封袋密封形式不美观 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 缺少对应培训 | 方法原因 | 重新进行密封 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:28:21
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 4-27物料暂存间6%双氧水桶叠放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 未识别到物料倾倒风险 | 人的原因 | 将物料平放 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:28:08
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼4层 | 4-88溶剂桶遮挡灭火器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 物料过多，转移中未识别到风险 | 人的原因 | 将无聊转移 | 推进物料库房建设 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:27:45
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | 走廊存放保洁使用后的一次性连体服 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 保洁为节约成本进行重复利用 | 人的原因 | 每次进行更换洁净服 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:27:31
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | TJ4S-516-TW03传递窗标识存在污染痕迹 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 标识牌使用自来水清洁，有水垢 | 方法原因 | 使用纯化水再次清洁 | 禁止使用自来水清洁不锈钢表面 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:27:19
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | 走廊登高车防滑条污脏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 密封条有缝隙 | 设备设施原因 | 定期清洗密封条缝隙 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:27:06
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2132-李更凯,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,AMM4002-吕晓成,ALS13110-徐子成,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼3层 | 3-12退更间沾染物垃圾桶敞口未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 关闭垃圾桶盖 | 全员培训，垃圾桶密封 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/25 10:09:42 | 2026/3/31 17:26:52
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 三号楼动力站 | 三号楼动力站二层空压缓冲罐上方灯管闪烁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 照明损坏 | 设备设施原因 | 更换照明 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/3/1 13:17:39
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 三号楼动力站 | 三号楼动力站二层二号冷媒泵管路压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 压力表上限标识脱落 | 设备设施原因 | 增加标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:40:48
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 三号楼动力站 | 三号楼动力站二层冷媒储箱后方有管路阀门等杂乱摆放，无使用需求请及时清走 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 杂物未及时清理 | 人的原因 | 清理现场杂物 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:41:05
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 三号楼动力站 | 三号楼动力站一层冷凝器乙二醇外循环泵管路法兰缺少一个螺栓，保温需要恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 法兰缺少螺栓 | 人的原因 | 安装螺栓 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:41:21
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 24号制氮机房 | 24号楼南侧楼顶外墙保温损坏破皮，请及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 大风天气，导致外墙保温破损 | 环境原因 | 维修外墙保温 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:42:21
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 22号楼动力站 | 22号楼动力站楼顶凉水塔有四处爬梯旁缺少“当心坠落”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 缺少当心坠落标识 | 人的原因 | 增加当心坠落标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:41:40
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 22号楼动力站 | 22号楼动力站二层“氢化车间自来水”电热箱未关闭，柜门有被强行打开的痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 伴热线柜门损坏 | 设备设施原因 | 维修柜门 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:42:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 22号楼动力站 | 22号楼动力站一层冷媒循环泵管路压力表旁支有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 压力表接头出现沙眼 | 设备设施原因 | 焊接沙眼 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:42:53
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉脱硫间内洗眼器对面电闸防护箱外壳腐蚀严重 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 腐蚀配电箱及时处理 | 设备设施原因 | 及时维护 | 拆除腐蚀配电箱 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:43:10
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉脱硫间内电箱未关闭上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 加强人员现场5S管理 | 人的原因 | 关闭配电箱门，及时上锁 | 加强人员现场5S管理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:43:25
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉脱硫间棚顶排风管软连接处有破损漏洞 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 加强巡检，发现异常及时维修 | 设备设施原因 | 及时维修 | 加强设备设施巡检 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:43:39
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉脱硫间外进水池管路处有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 排凝管路腐蚀，重新制作安装 | 设备设施原因 | 更换管路 | 更换耐腐蚀材质管路 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/2/26 11:43:59
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉主体间北侧墙角有白色碱液痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 加强现场5S整理 | 人的原因 | 及时清理 | 加强现场5S整理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/3/1 15:55:04
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站二层制氮机房内地面有大片积水，棚顶穿层口需要重新密封 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 屋面积雪化冻导致漏水 | 设备设施原因 | 清理现场积水 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/3/1 13:18:25
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站南门右侧雨水管损坏断裂 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 雨水管损坏 | 设备设施原因 | 更换雨水管 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/5/1 15:31:02
2026/2/24 | 复产复工前排查 | 春节后复工复产前排查 | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 二号变电所 | 二号变电所值班室应急药箱下次检查日期01/30/2026过期，请及时检查更新 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 人员更换不及时 | 人的原因 | 更换过期药品 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/25 9:13:54 | 2026/3/1 13:19:06
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 罐区 | 10立罐区向三车间转料的泵区一流量计表盘未紧固完全，现场处理。且罐区的流量计为涡轮流量计，需要确认是否按照前五后三的安装方式，以确保仪表得到正确的安装和使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员清零后未紧固 | 人的原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 17:55:52
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层120012淬灭的500L反应釜涉及人员多次高处操作，需要考虑增加固定的爬梯，且连续化装置的声光报警装置无声，需要沟通维修，现场缺少禁止用水灭火的警示标识，需要增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 报警灯蜂鸣器损坏，标签未及时悬挂 | 人的原因 | 标签已沟通生产经理进行补充，报警器更换完毕，500L釜附近增加三步梯 | 已对连续化组人员进行强调 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/2 7:06:11
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层连续化人员在120012淬灭釜进行尾气液收集操作时未佩戴呼吸防护，现场沟通本人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 尾气内水分冷凝导致U型弯内存在液体，人员收集期间未引起重视 | 人的原因 | 责任人已进行强调，连续化组内部进行通报 | 组内通报强调完毕 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/2 7:06:27
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 库房 | 中间体原料库货架三层，有一桶物料倾斜，托盘边缘未搭在货架上，现场沟通刘昕阳处理完成。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 物料上货架未摆放整齐，放置距离有偏离 | 人的原因 | 重新对货架物料进行摆放 | 对人员进行摆放要求强调，提升人员操作技能 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 16:50:35
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层原4436薄膜滴加罐尾气法兰处有物料滴落，应该为破坏的次氯酸钠，现场沟通王宇航处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 处理完毕 | 设备设施原因 | 以进行紧固清理现场 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 16:50:44
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层薄膜滴加罐氮气压料现场气味较大，滴加罐进料管路试密标签过期，现场沟通王宇航。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 尾气吸收不好 | 设备设施原因 | 以对尾气进行冲洗管路 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 16:50:51
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层120012反应釜未开启氮气保护，现场沟通为开启氮气后会导致排氢管路溶剂吹出后冷凝，需要解决此问题。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备反应剧烈，氮气开度过大导致尾气存在凝水 | 设备设施原因 | 已沟通增加尾气缓冲罐 | 目前设备正常开启氮气保护 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/2 7:06:48
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间4四层120012主料罐连接的静电卡子检验超期。可燃检测器安装高度高于60cm，现场已沟通赵岩处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 节后使用静电卡子过期 | 设备设施原因 | 已沟通进行替换并重新校验 | 已处理完毕 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/2 7:07:01
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R09釜夹套温度变送器连接的防爆挠性软管破损，已告知处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 软管损坏 | 设备设施原因 | 现场进行处理完毕 | 车间进行排查，同时对人员使用前检查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/25 23:48:43
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R20釜上口回流管路法兰间有盲板，但缺少盲板标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 标签增加完毕 | 标签悬挂时检查状态避免脱落 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/25 23:48:56
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R17釜南侧储罐液位计静电接地连接在萃取机下口管路法兰间静电跨接上，方式错误。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 对静电线重新连接到扁铁上 | 人的原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/25 23:49:08
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层烘箱间内使用加料车分料的人员劳保佩戴不规范，防化服与面罩间有皮肤裸露。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 立即叫停对人员进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 17:56:04
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层人员运送多桶物料未使用绑带，且离开时未将地牛落地，托盘有移动现象，存在撞击其它物料或倾倒风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作忽略遗忘 | 方法原因 | 面谈责任人进行重申要求 | 班前会进行通报同类问题，回顾往期此类事故 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 17:56:23
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层0012项目连续化排查： 1、物料附近未粘贴遇水放出易燃气体标识 2、连续化整体打压试密合格签试密压力为0.2与安操要求0.3mpa不符。 3、直排和紧急泄放管线氮气稀释管线无流量计，安操要求≥0.4立方米/小时，无法确认。 4、现场无安操要求的35kg推车式灭火器*2。 5、二级盘管反应器取样口缺少丝堵。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 个别标签标识未及时准备，灭火器由于节后部分人员未上岗未找到推车灭火器，首批报备后临时使用车间干粉灭火器 | 人的原因 | 节后正式上班已整改完毕 | 已整改完毕 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/2 7:07:22
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 精馏 | 精馏车间北侧楼梯旁静电释放器下方断裂需要维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 静电释放器底座断裂 | 设备设施原因 | 现场已固定 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/3/1 17:56:38
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 02/24/2026，17:13，一车间三层人员进行200L桶投料时连接管路的快开卡子未使用扳手紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 借调人员，操作不熟练 | 方法原因 | 现场班长对人员进行讲解注意事项及标准要求 | 车间例会重申通报 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/28 19:19:55
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间一层drc03双锥装料，现场功能间两道门均为关闭，现场进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 以进行培训 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/28 19:20:22
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层15釜对面计量泵静电接地断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用完毕， | 设备设施原因 | 使用时进行连接 | 车间进行排查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/28 19:20:33
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层溶剂间外一摆放的静电卡子缺少检验合格签 二车间四层05釜对面控制柜接地的静电卡子未接地且无合格签，该设备以通电 二车间三层16釜对面控制柜静电接地线断开，该设备以通电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 静电卡子合格签被蹭掉了 05前配电箱有静电接地连接 16前配电柜静电铜皮子损坏导致断裂 | 人的原因 | 全部进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/28 19:20:55
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层22釜旁压滤罐连接两根静电卡子，一根无校验合格签，一根卡子的一端夹子只有一个螺丝，告知崔健更换 三车间三层19釜加料车投料连接的静电卡子断开，现场告知重新连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电卡子破损 | 设备设施原因 | 进行更换维修 | 车间排查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 8:35:16 | 2026/2/28 19:21:07
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间十立罐区 | 一车间十立罐区，101-T02储罐液位计低液位报警磁性开关与液位计脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落液位计下限变送器重新使用喉箍进行固定完毕，同时对车间内其他位置液位变送器问题进行排查出现类似问题一并进行解决完毕 | 将区域内液位变送器进行划分每日进行排查出现脱落现象及时解决 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 8:01:48 | 2026/2/27 16:58:16
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R06釜接收罐二次缓冲罐液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备恢复后标识未同步完善 | 人的原因 | 已将R06釜接收罐二次冷凝缓冲罐液位计添加液位上限标识。 | 与车间人员进行要求，设备恢复安装后做好设备完整性检查，避免标识缺失。 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 8:01:48 | 2026/2/27 17:00:14
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层902-R32釜对面3#管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 损坏静电跨接已去除，更换新静电跨接完毕 | 操作人员每班对操作区域内静电跨接完整性进行确认，发现损坏、缺失情况及时进行处理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 8:01:48 | 2026/2/27 17:00:55
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R08釜下口四通阀门最下侧阀门芯子处有物料析出结晶。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备清洁不彻底 | 人的原因 | 已将三层101-R08釜下阀门芯子处物料痕迹清洁干净，现场操作人员物料痕迹清理不彻底，价值积分处罚。 | 要求班组人员对分管的现场及时进行清理，未按要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 8:01:48 | 2026/2/27 17:01:22
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-R03釜旁穿层孔洞处盖板缺失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 穿层管路拆除后未及时恢复孔洞盖板 | 人的原因 | 保全已将四层101-R03釜旁穿层孔洞处盖板恢复完毕。 | 与车间人员强调，穿层管路拆除后及时恢复预留孔洞盖板。 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 8:01:48 | 2026/6/15 9:39:49
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-T031储罐下口处有物料渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，下口阀门存留的体系从法兰松动部位渗出 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，法兰重新紧固完毕 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间进行处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 8:01:48 | 2026/2/27 16:59:58
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼1层真空泵房900-P01真空泵水罐与泵连接管路弯头焊缝处漏水，现场沟通当班副主任及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路老化，出现沙眼，由于夜班无法焊接，已进行处理 | 设备设施原因 | 已处理 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:39:12 | 2026/2/27 11:03:24
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼1层真空泵房900-P14氮气保护流量计与进气管连接处螺栓松动导致有部分氮气漏出，有氮气窒息风险，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:39:12 | 2026/2/27 11:03:43
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂迪班组 | 巡查发现8号楼805-R02反应釜旁穿墙孔未封堵，现场沟通当班班长及时封堵，同类排查。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路拆卸后未及时封堵 | 人的原因 | 现场进行盲板封堵完毕 | 车间内部宣贯制度要求及操作标准 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:39:12 | 2026/2/27 11:04:00
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼3层2车间分布器间2-12夹套三相电机法兰处有乙二醇渗漏，现场沟通当班副主任及时排查原因。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 丝扣松动 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸保温，重新进行紧固 | 及时发现及时上报解决 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:39:12 | 2026/3/3 2:26:09
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 1、900-CE03收料操作，操作人员穿戴白色连体服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、901-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/2/25 7:39:12 | 2026/2/25 7:39:12
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R06夹套铂电阻防爆挠性管破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工进行维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/25 23:00:59
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09加料车上连接的静电卡子检查绿签过期，需重新校验，现场已沟通人员收起 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用未及时进行检查所致 | 方法原因 | 已联系电工进行校验完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/25 23:01:16
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07后方氮气管路止逆阀漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接口处松动导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/26 6:53:43
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R04釜上静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致 | 人的原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/26 6:53:58
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间洗眼器检查绿签未进行检查填写，请车间进行集体排查整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 过年放假时人员忘记检查 | 人的原因 | 已进行检查 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/25 23:02:14
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04间内人用呼吸空压管路有沙眼漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，焊口处开焊 | 设备设施原因 | 待设备空档期进行上报动火申请焊接 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/3/2 7:32:26
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E04-Tr03旁袋式过滤器电子压力表下方接口处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接口处松动导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/26 6:54:25
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R22-Tr01尾气视镜下方快开盲板未进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时恢复 | 设备设施原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/26 6:54:46
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R22下口阀门缺少阀柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:08:47 | 2026/2/26 6:55:00
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 09：34 12号楼3-13间 独立真空管路下端阀门未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵，防止使用时误碰影响真空度 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 缺少盲板 | 人的原因 | 增加盲板 | 同类排查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/2/27 7:09:07
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 09：47 12号楼3-52间 登高梯合格签年份书写错误，正确做法：及时更改为2026年，需统一排查其他登高车合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 书写错误 | 人的原因 | 改错 | 同类排查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/2/27 7:08:50
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：52 4号楼4-41间 玻璃反应釜TJ4S-404-R84 上数显温度显示仪缺少合格签，正确做法：及时确认并悬挂，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-41间 玻璃反应釜TJ4S-404-R84 上数显温度显示仪缺少合格签，正确做法：及时确认并悬挂，仪表双签管理 | 人的原因 | 正确做法：及时确认并悬挂，仪表双签管理 | 正确做法：及时确认并悬挂，仪表双签管理 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/2/27 7:08:29
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 00：34 4号楼四层4-44间穿墙孔洞未盲堵。正确做法：及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼四层4-44间穿墙孔洞未盲堵。正确做法：及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 人的原因 | 正确做法：及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 正确做法：及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/3/1 7:20:40
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 00：43 4号楼三层3-35间排风口前缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加，避免人员误遮挡。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-35间排风口前缺少禁止遮挡标识。 | 人的原因 | 及时添加，避免人员误遮挡。 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/3/1 7:21:11
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼四层 | 01：06 5号楼四层4-19间电子称量秤保护壳脱落。正确做法：及时重新张贴。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2491-石俊宇 |  | 防护盖脱落 | 设备设施原因 | 安装防护罩 | 设备使用前进行检查设备完整性 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/3/1 7:21:28
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 20：12 20：12 11号楼4-22间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱工业级丁腈手套再脱连体服最后脱全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/3/1 7:21:42
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-25间手套箱的手套安装标准规范，请其他人员安装时也要安装到这样的标准，保证其密封效果。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/2/25 7:06:55
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-12间TJ4S-1212-R01-Tr01接收罐下方有液体未及时清理。正确做法：及时清理并查看漏点封好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 盲板松动 | 设备设施原因 | 紧固盲板，清理地面 | 同类排查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/2/28 6:47:01
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 02/24/2026 10:28 12号楼4-17间灭火器固定位置缺少灭火器。正确做法:请将灭火器及时归位，防止影响应急使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 刷地坪漆后未及时恢复 | 人的原因 | 将灭火器放置定位内 | 定期检查 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/25 7:06:55 | 2026/3/7 20:07:53
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R03下口旁聚乙烯管路内残留溶剂，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 放桶后没有及时排净 | 方法原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 3:31:59
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M21 | 721-R20对面桶上放置插底管未套袋已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员刚使用完毕 | 方法原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 16:58:14
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M22 | 722-R09加料车未连接尾气已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 万向集气罩未进行链接 | 人的原因 | 进行尾气链接完成 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 16:58:32
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R09/10接收罐液位计断层已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 翻版显示断层 | 设备设施原因 | 进行调整完成 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 3:33:01
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-.F01/F02转移管路上的白钢软管末端阀门被人员拆卸，使用塑已告知现场人员处理料袋承装里边液体，流淌到地面，现场有轻微气味， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路拆卸未吹扫干净 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 3:30:08
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R05超温报警复核无人签字，OR要求温度小于60，DCS仅设置高报58，高高报设置为100，已告知现场人员更改 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未及时复合 | 人的原因 | 重点强调 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 3:30:29
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-CE03接收罐下口有白色物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场清理部彻底 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 3:30:47
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-CE03液封罐液位不足，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备未进行使用，使用前检查 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 16:58:49
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R05接收罐y型过滤器渗漏物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 垫圈破损 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:59:01 | 2026/2/26 3:31:25
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 736-07通风橱内洗瓶标签已看不清楚，需要重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 开工第一天在使用洗瓶时未能及时更换标签 | 人的原因 | 已经让实验室所有使用的洗瓶重新更换标签 | 建议在洗瓶瓶身上打印相应的溶剂标识，普通标签根本就不能长时间保留，这种问题不建议老整改，要从根本上解决 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:25:27 | 2026/3/4 8:03:16
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 巡查发现618-09通风橱反应管路破裂导致夹套介质喷出，现场已关闭外循环 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 责任人：刘子俊 反应是下午1点左右开始投料，反应运行至晚上8点半，未发现有异常，晚上循环机与夹套瓶之间连接的蛇皮管断裂 | 设备设施原因 | 1）现场将循环机停止 2）更换蛇皮管 | 高低温循环机使用前，需要对连接管路做仔细检查，提前识别是否会有破碎的可能 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:25:27 | 2026/3/4 8:03:47
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 515实验室 | 515-08通风橱有一未使用磁力搅拌器，未关闭拔电 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记拔掉 | 人的原因 | 拔掉不用的插头 | 在实验室强调即使拔掉不用的设备插头 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:25:27 | 2026/3/4 8:04:05
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R08对面空压管路需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 未及时上锁 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/2/27 7:06:09
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R13下口氧含量探测器无绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备校准中，合格签未粘贴 | 人的原因 | 设备校准中，合格签未粘贴 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/2/26 1:19:18
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间液氮乙醇罐液位计显示有液位，在线氧含量却显示20.61%车间需进行确认 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 连接管路松动 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/2/27 7:06:39
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房南侧靠近罐区门损坏需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 长久失修 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/3/6 16:13:06
2026/2/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间泵房地面积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 循环水管路维修 | 设备设施原因 | 积水已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/2/25 19:15:42
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH2252-唐嘉健,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M13 | 13车间三层连续化储罐T090受限编号模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 受限编号迷糊 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/2/26 13:11:05
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH2252-唐嘉健,ADH3039-王富宽,ADH7065-常运达 | M11 | 411-R11加料车无支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 加料车支架添加不及时 | 设备设施原因 | 进行加料车支架添加完成 | 进行设备准备人员要求，设备准备阶段进行添加 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/25 6:03:07 | 2026/2/26 13:11:17
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R20间内16至FD05管路断开后有物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管理拆卸未密封 | 方法原因 | 已增加盲板 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:10:58
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12釜上搪瓷法兰多处静电跨接连接处缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员安装时未进行安装 | 人的原因 | 已重新按照标准进行安装 | 对车间助工工程师进行安装标准培训 | 0.5 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:11:11
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R06后方空压未上锁，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用完毕未进行上锁 | 人的原因 | 已重新上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:11:26
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R06下口压滤罐下口拆卸后未添加盲板，有物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 设备清洗中 | 方法原因 | 继续清洗，已挪至清洗班 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:11:41
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | B1 | 101-R08CK时发现人孔卡子松动，已沟通车间整改完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 紧固不匀称 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 11:54:36
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R06视孔灯接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:12:35
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间三层空调间盘管漏水，白班需焊接处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 空调盘管开焊 | 设备设施原因 | 已焊接完毕 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:12:22
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R12做CK发现釜上盲板螺栓未拧紧，已沟通车间处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 铂电阻校验后未禁锢彻底 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:12:06
2026/2/25 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03加料箱手套破损，已沟通车间更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/25 4:19:04 | 2026/2/26 7:11:53
2026/2/24 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 4-307 | 实验室人员通风橱内操作时未佩戴丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS2333-周尊辉 | 否 | 实验室没手套了，订的手套还没送到，当时操作只是把平行反应瓶放入平行反应仪中，不涉及徒手接触物料 | 人的原因 | N/A | 实验室内强调接触物料操作需要带劳保 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 20:43:17 | 2026/3/18 9:20:34
2026/2/24 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼3F走廊 | 材料堆积过多堵塞、遮挡安全通道。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5116-王宁 | ALS5116-王宁 | 否 | 货拍较大，人员存放未考虑预留安全通道 | 人的原因 | 转移到外包装室 | 班组会对人员进行强调，不要阻挡安全通道，需要预留1.4米安全通道 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS5116-王宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/24 20:37:08 | 2026/2/25 10:03:37
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS9364-包娜,ALS13970-焦萌 | 1-102 | 经询问，实验人员使用高风险化学品甲基溴化镁的投料时间为14：40，直到16：42才通过ELN邮件进行报备（低风险23条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 |  | 使用高风险化学品没有及时报备，存在先使用后报备的情况。人员执行安全流程有疏漏。 | 人的原因 | 对于责任人已经单独谈话提醒 | 晨会例会强调，项目使用高风险化学品时提醒 | 无 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6642-唐鹏飞 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/24 19:39:41 | 2026/2/25 19:27:19
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 11号楼三层 | 三层走廊正压呼吸器移动包破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 使用过程正常损耗，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，定期同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:26:36
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 四层客梯处防火门及墙面需刷漆翻新 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工碰撞 | 环境原因 | 重新粉刷 | 施工管理 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:26:24
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-17间1213-Sy09合成仪后塑料管变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 设备安装问题 | 设备设施原因 | 将管路固定 | 同类排查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:26:13
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 三层四层走廊地面需重新刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工磨损 | 人的原因 | 重新刷地坪 | 人员管理 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:26:01
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 走廊设施配件落灰需清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 保洁清理不到位，现场施工灰尘多 | 环境原因 | 及时清洁 | 每日保洁清洁 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:25:50
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-38间灯罩、圆弧角开胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 破损 | 设备设施原因 | 打胶 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:25:31
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 四层走廊应急车间通讯录需更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 未及时检查 | 人的原因 | 更新 | 定期检查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:25:12
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-20间车间废弃物及时清出 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工人员遗留 | 人的原因 | 清出 | 增加巡查 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:25:00
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-20提升机插销边缘锋利需打磨处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 做工粗糙 | 物料原因 | 打磨 | 严格管理施工 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:24:43
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-19间钢平台边缘未做密封及粘贴防滑条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工未结束 | 环境原因 | 增加防滑条 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:24:31
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-19间夹层空洞未加盖板 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工未恢复 | 人的原因 | 封堵空洞 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:24:17
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 4-19间灭火器未放置指定位置及未挂检验签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 新建设房间，未定置定位灭火器。图片中灭火器为三方公司施工监护灭火器。 | 环境原因 | 定置定位灭火器 | 二期房间逐步定置定位灭火器 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:24:04
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼四层 | 走廊应急照明灯钉孔打胶密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工遗漏 | 人的原因 | 缝隙打胶 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:23:51
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼三层 | 3-66间门插销及门边条损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 外力碰撞 | 人的原因 | 修复 | 人员培训 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:23:39
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼三层 | 3-66间1212-R08釜轮需清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 施工导致房间卫生差 | 设备设施原因 | 清洁 | 定期清洁 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:23:27
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节复工复产排查、重大隐患排查、较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ALS0367-狐伟峰,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨,ALS15151-李子凯 | 12号楼三层 | 3-52间热水进管路有滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/24 17:39:00 | 2026/3/31 17:22:17
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 分离装置下口拆卸后残留白色固体物料 正确做法：物料残留及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 使用过装置清理不彻底 | 人的原因 | 重新清洁设备 | 晨会强调，增加使用设备验收流程 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 17:28:49 | 2026/2/26 10:24:49
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 维修通道放置杂物（注塑桶） 正确做法：维修通道禁止放置杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 放置人员不清楚维修通道管理规则，违规放置，且为监控死角，无法追踪放置人员，实验室负责人加强维修通道巡查。确保此类事情不再发生。 | 人的原因 | 立刻清理 | 开展实验室培训，晨会强调，增加巡查次数，杜绝此类现象 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 17:26:55 | 2026/2/26 10:25:13
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 2号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 复工第一天暂存试剂物料还没全部领回来 | 人的原因 | 及时盘点物料 | 人员提醒，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/24 17:21:47 | 2026/2/26 16:29:04
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235配制间 | 插座孔洞变形 正确做法：插座损坏及时维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0346-黄晨 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 设备问题 | 设备设施原因 | 已通知电工维修整改 | 设备损坏及时维修 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/24 17:20:28 | 2026/2/26 16:29:26
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 233冰箱间 | 电箱未上锁关闭 正确做法：联系电工及时关闭电箱 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 电工节后恢复用电操作后未及时上锁 | 人的原因 | 立即联系电工上锁 | 反馈设备部电工，强调在使用后及时关闭上锁 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/24 17:18:28 | 2026/2/27 17:26:19
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237离心间 | 电箱未上锁关闭 正确做法：联系电工及时关闭电箱 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 电工未及时关闭 | 人的原因 | 上锁关闭电箱 | 及时检查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/24 17:17:13 | 2026/2/27 17:26:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 411暂存间 | 推车及杂物遮挡电箱 正确做法：电箱0.5米范围内禁止遮挡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0711-潘斯威 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 人员摆放设备时未意识到电柜的安全距离。 | 人的原因 | 移除距离电柜0.5m内的物品。 | 向微生物实验室人员强调电柜0.5m内不得摆放物品。 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/24 17:15:13 | 2026/2/27 17:26:52
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 410暂存间 | 消防窗被杂物阻挡 正确做法：消防窗周边禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0711-潘斯威 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 人员摆放物品时未意识到消防窗户被遮挡，遮挡物为手推车和实验用品。 | 人的原因 | 移除遮挡物。 | N/A | 无 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/24 17:13:42 | 2026/2/27 17:27:48
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414-3 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 因春节假期原因，导致喷淋洗眼器每周检查日期未及时更新，假期开班第一天已完成更新。 | 人的原因 | 假期第一天已完成检查进行更新。 | 每周定时检查，及时进行更新 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 17:11:54 | 2026/2/25 9:38:18
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 拉到最低 | 晨会强调，典型案例讲解 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 17:07:15 | 2026/2/25 9:37:57
2026/2/24 | 专业性排查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0928-石东阳,ALS12658-董利新,ALS12313-霍翔宏,ABT0019-朱久霞,ALS12863-张浩 | 234 | 高低温循环机电源线未压实，有松脱风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 操作过程中可能碰到了线导致松动。已当场整改。 | 人的原因 | 已当场整改。 | 组会培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | N/A | 2026/2/24 16:11:38 | 2026/5/20 16:25:55
2026/2/24 | 专业性排查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0928-石东阳,ALS12658-董利新,ALS12313-霍翔宏,ABT0019-朱久霞,ALS12863-张浩 | 234 | 03号通风橱分装DIC未张贴警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 物料使用人员，忘记悬挂标识。 | 人的原因 | 现场已整改 | 组会培训 | 无 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/2/24 16:11:38 | 2026/5/20 16:25:31
2026/2/24 | 专业性排查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0928-石东阳,ALS12658-董利新,ALS12313-霍翔宏,ABT0019-朱久霞,ALS12863-张浩 | 307 | 哌啶储存在无引风位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 未及时放入柜中 | 人的原因 | 及时放入通风橱 | 后续强调，溶剂需要及时放入通风橱 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/2/24 16:11:38 | 2026/5/20 16:25:08
2026/2/24 | 专业性排查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0928-石东阳,ALS12658-董利新,ALS12313-霍翔宏,ABT0019-朱久霞,ALS12863-张浩 | 308 | 步入式通风橱内一桶液体无标签，经核实后为高低温循环机介质 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 高低温循环机介质年前暂存在桶内未贴标签 | 人的原因 | 高低温介质暂存体系补充贴标签 | 对308实验室全体人员进行培训，不仅使用的溶剂试剂，高低温介质暂存也需要贴标签 | 无 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丁类 | 2026/2/24 16:11:38 | 2026/3/4 10:44:05
2026/2/24 | 专业性排查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0928-石东阳,ALS12658-董利新,ALS12313-霍翔宏,ABT0019-朱久霞,ALS12863-张浩 | 423 | 5S负责人为李进波的VBE未开机，但其中已经开始储存流动相 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 | 否 | 分析员存放试剂忘记将引风柜开关打开。 | 人的原因 | 已将引风柜开关开启 | 对分析员进行培训 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/24 16:11:38 | 2026/3/4 10:44:31
2026/2/24 | 专业性排查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0928-石东阳,ALS12658-董利新,ALS12313-霍翔宏,ABT0019-朱久霞,ALS12863-张浩 | 423 | 插排放在地面上，建议挂在高处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 | 否 | 分析员忘记将插排放于台面 | 人的原因 | 将插排放在台面 | N/A | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | N/A | 2026/2/24 16:11:38 | 2026/3/4 10:44:52
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节节后复工实验室排查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室含卤素废液柜废液桶上漏斗未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 复工后，还未使用溶剂桶 | 人的原因 | 立即整改，连接静电夹子 | N/A | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:52:31 | 2026/2/25 15:07:09
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 春节节后复工环保专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 研发中心楼顶 | 研发中心楼顶PX-17的检测口未关闭，日常应及时闭合 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不到位 | 人的原因 | 及时闭合 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:42:06 | 2026/2/28 17:09:43
2026/2/24 | 日常巡查 |  | 春节节后复工环保专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | OEB5楼顶 | OEB5楼顶排口的进口法兰的螺丝有缺失，需要及时紧上 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不到位 | 人的原因 | 及时恢复并紧上 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:42:06 | 2026/3/31 10:24:13
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立储罐区域储罐上的化学品警示标识多个掉落，需要整体排查其他标识同步恢复粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 室外温差导致标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴固定 | 定期进行站体固定 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:37:09 | 2026/3/13 10:55:03
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立TF01与TF03储罐中间的金属电线管路在支架上缺少固定，需要及时增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 管路支架缺少固定 | 设备设施原因 | 增加固定 | 排查管线位置，未固定增加固定 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:37:09 | 2026/3/13 10:55:18
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 抽查50立罐区转移溶剂ck发现罐区人员在ck记录中确认转移车间填写有错误，现场已沟通罐区人员改正 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | checklist上的记录填写错误 | 人的原因 | 对错误处进行修改 | 班组会进行强调 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:37:09 | 2026/3/13 10:55:40
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现2号库东侧外墙标识掉落，需要及时重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 室外标识脱落 | 环境原因 | 重新更换并粘贴 | N/A | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:37:09 | 2026/3/13 10:55:57
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 五金库西侧叉车充电处地面电解液痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车电瓶增加蒸馏水，充电时溢出 | 方法原因 | 已安排物业对污染的痕迹进行清理 | 叉车重满电后增加蒸馏水 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:24:34
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼库房9与10之间桥架盖板翘起 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 桥架盖板自燃翘起 | 设备设施原因 | 上报维修重新固定 | 确保设备完好 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:24:59
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼库房4层西侧楼梯间一处线盒无盖 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 线管连接处的线盒无盖板 | 方法原因 | 已报修增加盖板 | 安装线盒时需增加盖板，后期发现盖板损坏或脱落及时维修 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:25:36
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼库房二层灭蝇灯开关无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 新建房间安装的开关无标识 | 方法原因 | 增加标识 | 新增开关需增加功能标识 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:25:59
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼库房二层更衣室无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 新建房间无房间标识 | 方法原因 | 增加房间标识 | 新建房间使用前增加标识 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:26:33
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 12号库西侧静电释放器无声光提示 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 静电释放球故障 | 设备设施原因 | 已上报维修更换 | 设备设施发现异常及时报修，确保正常可用 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:26:59
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | OEB5东北侧 | 东北侧蒸汽管路上方阀门无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 人员风险意识不足 | 设备设施原因 | 安装盲板 | 定期巡查 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:27:28
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 液氮塔 | 液氮塔新增阀门需增加盲板，周边护栏需刷漆防腐。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 围栏生锈；阀门盲板材料准备中 | 物料原因 | 围栏喷漆，盲板安装 | 定期检查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:27:59
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼楼顶电梯间未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 |  | 工程部施工未上锁 | 人的原因 | 机房门上锁 | 更换电梯机房钥匙 | 80 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:28:28
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼楼顶东西侧楼梯间均缺少操作说明资料 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 |  | 操作说明在控制柜内 | 方法原因 | 操作规程上墙 | N/A | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:28:49
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼楼顶东侧楼梯间一处线管弯头盖板未固定，照明开关盖板未固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 紧固固定螺丝 | 加强日常巡查工作 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:29:15
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 6号楼楼顶西侧楼梯间绞盘防护罩掉落未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 | 否 | 电梯年检时拆除防护罩进行检测，未及时恢复 | 人的原因 | 联系维保公司进行安装 | 检测完毕或维修完毕后及时安装 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:30:37
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | OEB5东北侧 | 污水池泵后压力表显示异常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 未及时更换，已采购 | 人的原因 | 及时发现并更换 | N/A | 20 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/25 9:42:00
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | OEB5东北侧 | 尾气管道膨胀节螺栓内外余量需统一检查整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时整改 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:32:15
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | OEB5北侧 | 高处尾气管道，污水管道无介质流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时粘贴 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:32:40
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | RTO | 在线监测小屋设备需增加标识，建议增加设备布置图 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时粘贴 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:33:03
2026/2/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节后复工安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 库房 | 库房周围下陷井盖需尽快维修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS13502-付强 | ALS2041-张晓雷 |  | 车辆路过碾压 | 环境原因 | 工程统一修复 | 定期检查 | 10000 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/24 15:23:32 | 2026/3/6 16:34:48
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室的气瓶储存区域的斜坡上和氢气气瓶门口有积水积冰，需要清理防止人员意外滑倒，现场已经沟通宫学诚处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 楼顶冰雪融化延排水管流到平台导致 | 环境原因 | 已经安排清理 | 春季融化冰雪期间，每日检查除冰 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/24 14:52:41 | 2026/2/25 13:13:09
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 环保运行组 | 焚烧炉废溶剂间的入口斜面有积冰，需要清理防止人员意外滑倒，现场已经沟通李沛军处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 房檐化冻后结冰 | 环境原因 | 已安排清理 | N/A | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/24 14:52:41 | 2026/2/25 13:13:30
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 环保运行组 | 焚烧炉氨水储罐上面的桥架上盖吹掉了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 桥架上盖被风吹掉 | 环境原因 | 沟通电工及保全重新固定 | N/A | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/24 14:52:41 | 2026/2/25 13:13:49
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站机修间 | 线轴接头外皮线未保护。 正确做法：使用前检查，及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未及时处理隐患 | 人的原因 | 维修 | 增强人员安全用电意识 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 14:42:52 | 2026/3/18 8:35:15
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间 | 监控室转椅扶手松动。 正确做法：及时维修避免损坏伤人 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 由于未及时维护，造成扶手松动 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期检查维护 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 14:40:45 | 2026/2/25 9:35:06
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间 | 酒精随意暂存在文件柜上未加二级防护 正确做法：溶剂存放需加二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 经调查为今天分装完后的空桶。 | 人的原因 | 已报废 | 使用完后及时 | n/a | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 14:38:43 | 2026/2/24 17:13:42
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼7车间 | 酒精更换完未更新有效期标签。 正确做法：更换完酒精及时更换标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 假期期间车间放假 | 方法原因 | 安排更换酒精和标签 | 在长时间放假前有机溶剂报废清空，标签清理 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 14:36:33 | 2026/2/26 16:27:22
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼6车间后处理 | 洗眼器巡查后未更新记录日期 正确做法：每周检查及时更新记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 放假期间车间无人，节后安排巡查 | 方法原因 | 已安排人员巡查完成 | N/A | n/a | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 14:34:17 | 2026/2/26 16:28:49
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼一楼制水间 | UPS上有盐渍未及时清理容易生锈 正确做法：污渍及时清理避免腐蚀。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | ALS14624-高治童 | 否 | 加药箱注射阀卡盘变形导致漏水 | 设备设施原因 | 对现场进行清洁。 | 对卡盘进行进一步紧固，防止继续漏水。 | 0.01 | 2028/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5697-刘海南 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 14:31:50 | 2026/4/15 9:52:57
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | 418实验室北侧洗眼器 | 洗眼器管路渗水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0002-马天娇 | ABT0079-苏立山 | 否 | 洗眼器管路问题 | 设备设施原因 | 联系工程部排查维修 | N/A | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0079-苏立山 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/24 13:30:44 | 2026/2/26 10:25:58
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | 记录桌拆除的线条（原防爆计算器相连），应整体去除（同步整改） | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 记录桌拆除的线条（原防爆计算器相连），应整体去除（同步整改） | 人的原因 | 正确做法：整体去除 | 正确做法：整体去除 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/2/26 10:19:16
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4楼1#梯旁 | 1#梯旁进紧急逃生疏散警示标识松动 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 1#梯旁进紧急逃生疏散警示标识松动 | 人的原因 | 正确做法：及时维修 | 正确做法：及时维修 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/5 11:27:22
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | DLX44JN11防爆磁力启动器，拆除线路标识：操作人：N/A | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | DLX44JN11防爆磁力启动器，拆除线路标识：操作人：N/A | 人的原因 | 拆除线路标识 | 拆除线路标识 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/2/26 10:19:42
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-40 | 手套箱温湿度电箱，线路连接不规范，需评估是否满足防爆要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 手套箱温湿度电箱，线路连接不规范，需评估是否满足防爆要求 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/31 16:57:50
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-09 | 正压防爆柜1的密封分布和形式需要联系电工评估 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 正压防爆柜1的密封分布和形式需要联系电工评估 | 人的原因 | 已联系电工并整改完毕 | N/A | N/A | 2026/3/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/31 16:58:07
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2楼2#梯旁 | 照明故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已维修完成 | 对车间损坏的照明及时更换维修 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/9 10:42:48
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2-03 | 氮气管线手阀拆除，严禁关闭，各厂房间应统一管理模式（拆手柄/加标签/上锁） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 此点位已添加标识、阀门已拆掉 | 人的原因 | 添加锁具中 | 同类阀门进行排查统一管路方式 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/9 13:14:26
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼 | 1楼应急柜门锁损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已维修完成 | 已对其他应急柜进行检查 | N/A | 2026/3/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/9 10:40:37
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1-57 | 1楼D级区传递窗未通电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 春节后传递窗正在陆续送电 | 人的原因 | 所有传递窗已送电完成 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/9 10:40:05
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1-104 | 冻干机电柜CMM-401-FDR02未上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电器柜春节后送电后未及时上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 车间联系电工开启电器柜后，对电器柜上锁情况进行检查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/24 13:23:52 | 2026/3/9 10:39:19
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间4楼走廊管路缺管路标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路制作完毕未及时悬挂标识 | 方法原因 | 标识制作悬挂完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/27 6:34:40
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间04釜氮气过滤器转子卡住。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 方法原因 | 已更换新氮气流量计 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/25 23:02:35
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 六车间反应釜尾气改造停止使用标识的需要去掉。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气改造完毕后标识未及时去除 | 方法原因 | 已去除 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/25 23:02:51
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间08釜加料漏斗缺类受限空间标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗漏斗是损坏 | 方法原因 | 粘贴完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/27 6:34:23
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间14釜视孔灯，接地线没有线鼻子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/26 6:55:15
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 七车间反应釜尾气改造标识去掉。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 去除不及时 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/26 6:55:31
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间07釜淋洗球静电跨接未连。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/26 6:55:50
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 206-R01加料漏斗缺少快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗后安装不及时 | 方法原因 | 已安装添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/2/25 23:03:09
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 春节后复工复产前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-Ce04白钢平台缺少防止物体打击的踢脚板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时制作 | 方法原因 | 已安装 | 设备空档期进行焊接挡板，防止物体打击 | 0 | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/24 11:48:13 | 2026/3/3 7:09:26
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 5号楼 | 5#配建库房内存放拆包后的纸箱 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 部分物料纸箱需要留存发放物料时使用 | 物料原因 | 移除 | 持续监管 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/24 10:35:42 | 2026/2/28 10:05:55
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 5号楼 | 5#配建库房现化学品暂存间检查表2月6日后无检查记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 休假未太填写 | 人的原因 | 持续填写 | 持续关注 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/24 10:33:34 | 2026/2/28 10:09:51
2026/2/24 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 5号楼 | 5#配建库房现场使用的SDS为英文版，需更换为中文版 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 供应商提供的 | 物料原因 | 更换 | 以后要求中文版本的 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/24 10:31:59 | 2026/2/28 10:10:16
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：49 12号楼三层3-13间磁力泵缺少静电接地。正确做法:及时添加静电接地，保证静电有效导出。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 设备设施原因 | 增加静电接地线 | 同类排查 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/13 21:00:34 | 2026/2/24 22:50:59
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10：11 11号楼四层4-46间多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy10后侧氮气管路方向标识指向矛盾。正确做法:及时核对正确方向，更改标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/13 21:00:34 | 2026/2/24 22:52:07
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 10：40 4号楼三层3-06间屋内危化已退库门口危化标识未撤走。正确做法:及时撤走危化标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将标识撤走 | N/A | N/A | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/13 21:00:34 | 2026/2/24 22:52:19
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 巡查发现8号楼东侧低温乙醇罐区洗眼液处，缺少标签，建议进行增加粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 原标识老化脱落 | 环境原因 | 已重新粘贴完毕 | 及时巡查发现老化及时更换 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/13 8:01:14 | 2026/2/25 17:01:09
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 南侧动力站 | 巡查发现南侧动力站二层标识牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 老化脱落 | 设备设施原因 | 重新固定 | 重新固定 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/13 8:01:14 | 2026/2/25 17:03:04
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼5层5-01间，磁起电箱的外壳接地线断裂，现场沟通刘燚班长安排人员进行整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 接地线断裂，已进行整改 | 设备设施原因 | 接地线断裂，已进行整改 | 接地线断裂，已进行整改 | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/13 8:01:14 | 2026/2/26 8:06:58
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼刘燚班组 | 1205-R20滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/13 8:01:14 | 2026/2/13 8:01:14
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 1、700-N06收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、701-FD04收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/13 8:01:14 | 2026/2/13 8:01:14
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 10：40 4号楼三层3-06间屋内危化已退库门口危化标识未撤走。正确做法:及时撤走危化标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将标识撤离 | N/A | N/A | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 23:11:31 | 2026/2/24 22:52:34
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：49 12号楼三层3-13间磁力泵缺少静电接地。正确做法:及时添加静电接地，保证静电有效导出。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 设备设施原因 | 增加静电接地线 | 同类排查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 23:11:31 | 2026/2/24 22:52:47
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10：11 11号楼四层4-46间多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy10后侧氮气管路方向标识指向矛盾。正确做法:及时核对正确方向，更改标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 23:11:31 | 2026/2/24 22:53:04
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 | 春节节前排查 | 春节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM0016-卢贺江,AMM0033-田占亮,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 综合楼2层纯水实验室 | 马弗炉通风橱缺少当心高温标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 高温设备马弗炉转移后，未及时粘贴高温标识 | 人的原因 | 马弗炉通风橱粘贴高温标识 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 14:55:42 | 2026/2/12 15:58:12
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 | 春节节前排查 | 春节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM0016-卢贺江,AMM0033-田占亮,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 综合楼2层理化实验室 | 流动相瓶未盖盖子存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 流动相瓶子盖未盖盖，分析员冲洗液相设备后未进行处置 | 人的原因 | 流动相进行处置 | 对分析员进行强调，流动相使用后需要及时盖盖 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 14:55:42 | 2026/2/12 15:58:24
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 | 春节节前排查 | 春节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM0016-卢贺江,AMM0033-田占亮,AMM0066-唐磊,AMM0052-于绪茂,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 南侧污水站 | 半面罩使用后未装袋保存，容易失效 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 | 否 | 未及时收起 | 人的原因 | 及时收起 | 及时收起 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 14:55:42 | 2026/2/12 15:59:54
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0017-彭江华,AMM0056-杨莹,ADH3853-朱云波,AMM2358-姚远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼5层走廊推车阻挡消防手报，已现场移除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 操作人员安全意识不足，推车阻挡消防手报 | 人的原因 | 现场已经将推车移位 | 班前会强调消防设施禁止阻挡。 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 14:26:33 | 2026/2/12 15:25:07
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM0017-彭江华,AMM0056-杨莹,ADH3853-朱云波,AMM2358-姚远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼物流电梯防爆电话已损坏，电线裸露，已沟通车间主任报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 防爆电话位置不合理，设备进出容易磕碰导致损坏 | 设备设施原因 | 已暂时将裸露电线密封，后续提报预算更换。 | 对防爆电话进行位置迁移。 | 1000 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 14:26:33 | 2026/2/12 15:25:25
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 3号楼西侧 | 3号楼西侧蒸汽凝水池盖板未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS4639-于胜彬 | 否 | 人员行为原因，为方便放入气源管未关闭凝水池盖板 | 人的原因 | 已将盖板关闭 | 在部门内会议中强调，凝水池盖板及时关闭 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0482-刘雪峰 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 11:22:57 | 2026/2/26 10:04:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 主楼西侧 | 主楼西侧门均为开启状态，须保持关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS1963-李天成 | 否 | 人员出入未及时关门 | 人的原因 | 关门 | 日常巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 11:21:23 | 2026/2/12 13:09:41
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-43 | 步梯易滑动，须加防滑措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 步梯易滑动，须加防滑措施 | 人的原因 | 正确做法：步梯加装防滑措施 | 正确做法：步梯加装防滑措施 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:48:51
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-43 | 在线氨解设备键盘处，线路未作防爆封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 在线氨解设备键盘处，线路未作防爆封堵 | 人的原因 | 正确做法：对线路进行防爆封堵 | 正确做法：对线路进行防爆封堵 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:49:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-43 | 真空管路末端未加装盲板封堵（同类排查） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 真空管路末端未加装盲板封堵（同类排查） | 人的原因 | 正确做法：真空管路末端未加装盲板封堵，并进行同类排查 | 正确做法：真空管路末端未加装盲板封堵，并进行同类排查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:49:49
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-43 | CMM-404-F05特种设备使用标志开胶 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | CMM-404-F05特种设备使用标志开胶 | 人的原因 | 正确做法：重新粘贴CMM-404-F05特种设备使用标志 | 正确做法：重新粘贴CMM-404-F05特种设备使用标志 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:50:10
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-45 | 地面需重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 地面需重新刷漆 | 人的原因 | 正确做法：重新刷漆 | 正确做法：重新刷漆 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:50:26
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-16 | 防爆计算器线绳应去除，保证防爆设备完整性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 防爆计算器线绳应去除，保证防爆设备完整性 | 人的原因 | 正确做法：去除防爆计算器线绳 | 正确做法：去除防爆计算器线绳 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:50:53
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-16 | 记录桌标牌有划手风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 记录桌标牌有划手风险 | 人的原因 | 正确做法：重新粘贴标牌 | 正确做法：重新粘贴标牌 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:51:40
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-03 | 废液泵旁边地面有物料析出现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 废液泵旁边地面有物料析出现象 | 人的原因 | 正确做法：及时擦净析出物料 | 正确做法：及时擦净析出物料 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:52:06
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼4-03 | 安全阀没有检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 安全阀没有检验标签 | 人的原因 | 正确做法：核对安全阀上限并张贴标签 | 正确做法：核对安全阀上限并张贴标签 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/24 15:52:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-03 | 门口静电导出线过细，不满足：《GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》 接地导线应为铜芯，最小截面积 ≥ 4 mm² | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改钉钉报修电工进行处理 | N/A | N/A | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:41:14
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-03 | CMM-403-H03通风橱下柜子暂存临时管路未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将临时管路进行报废处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:41:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-03 | 通风橱CMM-403-H01，未拉到最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将通风橱拉至最低处 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/3/10 9:59:28
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-03 | 通风橱CMM-403-H01，一桶溶液未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将溶剂进行暂存处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:40:33
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4#楼楼梯间2#梯 | 手推车阻挡应急逃生通道，应重新规划合理位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将手推车转移至规划区域 | N/A | N/A | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:40:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-24 | 403-SD01-V121氮气管线未安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改安装盲板 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:40:06
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-09 | TJ4S-403-ola02氨解设备缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改添加保护罩 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/3/9 16:32:24
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-09 | 正压柜1警示灯电线裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改钉钉报修将电线处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:39:29
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-11 | 储罐下末端其中2个使用塑料盖板，未使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改使用快开盲板盲堵 | N/A | N/A | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:39:12
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14054-贾福来 | 4号楼3-11 | 东侧货架旁有滴漏现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将东侧货架旁滴漏处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:57:24 | 2026/2/25 8:38:47
2026/2/11 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 02/11/2026 19:32 一车间一层Drc05操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作方式错误 | 人的原因 | N/A | 车间进行通报培训 | N/A | 2026/2/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:49:20
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R16釜下口101-Tr37储罐氮气管路缺少减压阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时增加储罐添加不及时 | 设备设施原因 | 已安排添加 | N/A | N/A | 2026/2/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:49:32
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二楼101-R29-Tr01储罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀异常 | 设备设施原因 | 已调整 | N/A | N/A | 2026/2/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:49:43
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四楼102-E02-Tc01储罐西侧管路法兰间有液体渗漏，已告知张玉旺进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 管路垫片老化导致 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:49:53
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R24釜放槽子时缺少氮气保护，已告知李万彬进行处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行处罚 | 人的原因 | 后续再有此类问题直接翻倍处罚 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:50:04
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R15釜西侧管路使用绑带固定，需要更换为固定支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行吊管处理 | 人的原因 | 以尽心拆除更换 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:50:18
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层R16釜加料大阀门处有白色物料，车间使用连续塑料袋盖住，需要进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料箱拆卸后阀门未进行清理 | 人的原因 | 阀门物料进行清理 | 加料箱拆卸前进行预处理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0020-孙存正 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:50:29
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层103-R17-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀设定压力超过规定要求 | 设备设施原因 | 压力上限进行调整 | 压力上限禁止私自更改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0020-孙存正 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:50:43
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层操作人员清理储罐液位计下口阀门时未佩戴呼吸防护，已现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作未带劳保进行处理液位计 | 人的原因 | 操作人员佩戴劳保进行处理 | 操作前进行要求 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0020-孙存正 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:50:55
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间二层有一个蓝色的200L铁桶，桶上缺少相应物料标签，且桶上还贴有已水洗标签，已告知单元成进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标签未及时张贴 | 人的原因 | 已张贴 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:51:10
2026/2/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层407-R11-Tr01接收罐下口管路法兰间悬挂已加盲板标签，但该盲板不是探出式盲板，需要进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标识悬挂错误 | 方法原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/2/25 23:51:26
2026/2/11 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 02-11-2026 18：01 七车间三层薄膜接收区人员搬运管路时有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不当 | 人的原因 | 已及时清理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/3/1 15:55:52
2026/2/11 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 02-11-2026 21：00 二车间一层Drc05人员操作时未固定万向轮。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 以对人员进行批评并告诉他危害 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/3/1 15:55:59
2026/2/11 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 02-12-2026 03:30七车间一层FD04，操作人员放最后一个桶时，氮气开启过大，有物料撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不当 | 人的原因 | 已及时清理 | 人员重新培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 8:46:27 | 2026/3/1 15:56:07
2026/2/12 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0026-徐新生 | CSBT-233 | 冰箱滤网灰尘较多，需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 冰箱长期运行，散热器滤网吸附较多灰尘，未及时清理 | 人的原因 | 立即清洗滤网 | 每月清洗一次滤网 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/12 8:45:45 | 2026/2/12 8:52:16
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站北侧 | 污水站北侧，201-T016储罐氧含量检测口阀门处于开启状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 进行氧含量检测后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 已对操作人员进行内部积分处罚，并要求其及时关闭阀门 | 检查现场其他储罐的检测管路阀门是否存在开启状态一并进行关闭 | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/3/1 14:21:32
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 丙库 | 丙库南侧应急照明配电箱有一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 照明配电箱检查使用后螺栓紧固不牢固。 | 人的原因 | 检查丙库南侧配电箱，对螺栓进行再次紧固。 | 1，告知维护人员此次螺栓未紧固问题，要求现场进行检查确认。2，排查库房其他电力设施是否有同类问题。3，将电力，承重螺栓未紧固的严重性予以说明，告知，避免再次发生。 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/2/12 14:43:29
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间北侧一转移泵电机外壳缺少一个螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 泵维修后螺栓未安装完全，暂未使用 | 设备设施原因 | 已将缺失螺栓补充完毕 | 检查现场其他泵的电机外壳螺栓是否缺失，发现缺失的一并进行补充 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/3/1 14:21:43
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce10离心机间外空压管路接头处漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 气源管接头橡胶垫老化导致密封不严 | 设备设施原因 | 已将一层101-Ce10离心机间外空压管路接头进行更换。 | 加强呼吸空压管路及快速接头的检查维护，发现异常的及时维修或更换。 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/2/12 14:43:48
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层精馏塔 | 一车间一层精馏塔塔底罐101-Tr42下口溶剂转移管路法兰处有液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 该管路长期停用，阀芯位置出现渗漏， | 设备设施原因 | 1，沟通精馏塔人员进行确认处理完成 | 1，长期使用管路周期性进行确认 2，车间内部同步确认长期待用管路状态，使用前进行再次检查确认 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/3/6 9:22:23
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R16釜下口盲板螺栓有物料渗出析晶。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备清洁不彻底 | 人的原因 | 已将R16釜下口盲板下螺栓整体清洁完成，现场负责人当日5S考核最低档，要求操作现场及时进行维护。 | 与车间人员进行强调，生产现场及时做好检查维护，发现跑冒滴漏立即进行处理。 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/2/12 14:44:07
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R19釜上口阀门有白色物料痕迹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 19釜上口阀门操作后清洁不到位 | 人的原因 | 对现场物料痕迹清理完毕 | 涉及项目操作后，对操作现场5s清理执行到位，发现物料痕迹第一时间处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 8:05:31 | 2026/2/12 14:44:23
2026/2/10 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 3号楼1层 | 制剂库房办公室外，疏散指示灯破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 库房在用地牛收发货物时，不小心在成损坏 | 人的原因 | 更换新的疏散指示灯 | 加强培训，在货物进出库时，注意疏散指示灯位置，防止再次损坏 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/20 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:58:48 | 2026/2/20 12:02:15
2026/2/10 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-304 | 实验室人员在进行分液操作时，通风橱内观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5578-袁晓斌,ALS11674-穆桐 | ALS1320-金祖习 | 否 | 研究员在拆双排管打扫卫生 | 人的原因 | 将通风厨拉倒最低 | 组会，早会强调制度 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:53:16 | 2026/2/12 9:52:44
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 9：10 12号楼四层楼道固体物料放地面。正确做法：固体物料需放在二级防护槽内，防止撒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 防护措施不到位 | 人的原因 | 物料放进二级防护槽 | 人员培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/25 7:12:45
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 9：15 12号楼4-11间的TJ4S-1200-GB03手套箱单O型圈固定。正确做法：需双O型圈固定，保证密封效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加O型圈 | 人员培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/25 7:12:28
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 9：26 12号楼3-03分布器间TCU的急停按钮都被拉扣锁住。正确做法：急停按钮禁止上锁，避免影响急停作用。请同类问题排查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 对防护措施使用不明确 | 人的原因 | 打开锁封 | 同类排查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/25 7:12:07
2026/2/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 02/10/2026 22:58 12号楼3-12间用完的手套放在记录桌面，易造成交叉污染。正确做法:手套用完需密封处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 使用结束手套放进沾染物袋子密封 | 人员培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/25 7:11:51
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 09:19 11号楼三层3-32间溶剂桶桶盖未进行密封且溶剂桶未连接静电卡子，有气味扩散和静电风险。正确做法:及时密封桶盖和连接静电卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13618-刘健 |  | 桶盖未及时密封，静电卡子未连接 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/13 21:16:42
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 10：02 4号楼三层3-12间手拉葫芦防脱挡板损坏。正确做法:及时维修，维修期间手拉葫芦禁止使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | N/A | 人的原因 | 已整改钉钉报修处理 | N/A | N/A | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/24 22:53:47
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 15:12 4号楼四层4-44间碱吸收罐通气口上管路：的方向标识指向错误。正确做法:及时核对正确方向，改正标识指向。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼四层4-44间碱吸收罐通气口上管路：的方向标识指向错误。正确做法:及时核对正确方向，改正标识指向。 | 人的原因 | 正确做法:及时核对正确方向，改正标识指向。 | 正确做法:及时核对正确方向，改正标识指向。 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/13 21:16:21
2026/2/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 02/10/2026 02:27 12号楼三层3-16间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱连体服再脱全面罩。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/24 22:54:02
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 21：59 4号楼4-28间 压滤罐TJ4S-1107-F01压力表上限标识错误，正确做法：及时更改正确上限压力0.2MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-28间 压滤罐TJ4S-1107-F01压力表上限标识错误，正确做法：及时更改正确上限压力0.2MP | 人的原因 | 正确做法：及时更改正确上限压力0.2MP | 正确做法：及时更改正确上限压力0.2MP | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/27 7:08:12
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：04 4号楼4-47间 匀浆罐TJ4S-404-MTK03上压力表挂有B类签和C类签两种，正确做法：确认仪表类别等级，摘除错误标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-47间 匀浆罐TJ4S-404-MTK03上压力表挂有B类签和C类签两种，正确做法：确认仪表类别等级，摘除错误标签 | 人的原因 | 正确做法：确认仪表类别等级，摘除错误标签 | 正确做法：确认仪表类别等级，摘除错误标签 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/27 7:07:57
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：22 4号楼3-21间 危化品已退库，门上标识未及时摘除，已告知现场摘除，正确做法：及时根据房间危化储存摘除标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 人的原因 | 已整改标识撤离 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/27 7:07:40
2026/2/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02/11/2026 16：55 4号楼4-43间 现场人员手电敞口查看溶剂液位时未佩戴全面罩，正确做法：敞口查看液位需佩戴全面罩，避免溶剂挥发吸入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 现场人员手电敞口查看溶剂液位时未佩戴全面罩，正确做法：敞口查看液位需佩戴全面罩，避免溶剂挥发吸入 | 人的原因 | 正确做法：敞口查看液位需佩戴全面罩，避免溶剂挥发吸入 | 正确做法：敞口查看液位需佩戴全面罩，避免溶剂挥发吸入 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/27 7:07:21
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：46 12号楼四层4-14间手套箱上缺少一个O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 清洗结束未全部装回 | 人的原因 | 增加O型圈 | 人员培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/26 20:33:13
2026/2/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 02/10/2026 17：28 12号楼三层走廊人员佩戴手套开门。正确做法：脱除手套后再开门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/26 20:33:25
2026/2/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 06：27 12号楼4-38间溶剂桶静电卡子串联。正确做法：溶剂桶应单独连接静电卡子，保证静电有效导出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 静电卡子使用不规范 | 人的原因 | 单独连接静电卡子 | 人员培训 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:47 | 2026/2/26 20:33:38
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼903-R07反应釜下口四通管线晃动较大，长时间晃动可能导致螺丝松动，从而引起物料泄漏，现场已沟通当班副主任及时增加管路支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 离心机氮气和管路，并非物料转移管路，已安排加装支架固定， | 设备设施原因 | 已安装 | 巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:39 | 2026/2/25 0:59:25
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现805-R01反应釜后方穿墙孔未进行封堵，现场沟通当班班长及时封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 临时管路拆除后未及时恢复 | 人的原因 | 现场恢复完毕 | 车间内部宣贯制度要求加强监管执行 | N/A | 2026/2/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:39 | 2026/2/25 0:59:38
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜加料漏斗上手套使用单O型圈固定，且O型圈选择型号不对，无法起到紧固作用，现场沟通操作人员及时更换。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/2/12 7:33:39 | 2026/2/12 7:33:39
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼3-18干燥间，东北角一氮气管路法兰连接处缺少静电跨接，需补充，现场已与朴志班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 氮气管路，制度无必须链接静电要求 | 方法原因 | 氮气管路，制度无必须链接静电要求 | 氮气管路，制度无必须链接静电要求 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:39 | 2026/2/27 7:23:39
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 巡查发现806车间储罐下方有较多积水，沟通班长分布器间冷凝水导致，已通知及时进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布器间管路产生的冷凝水 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | 排查保温进行维护 | N/A | 2026/2/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:33:39 | 2026/2/25 11:30:40
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R09加料车未连接尾气已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用完毕撤走，未连接 | 方法原因 | 现已连接 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:00:23 | 2026/2/13 3:36:10
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R09下口悬挂的插底管上有白色物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用完毕未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:00:23 | 2026/2/13 3:37:46
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R07接收罐尾气视镜积液已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 积液未及时排放 | 方法原因 | 现已排放 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:00:23 | 2026/2/13 3:38:19
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 监控回放722-FD07耙料操作，现场穿戴的空压服损坏，失去防护作用，请及时换新 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏，未及时更换 | 方法原因 | 现已报废，重新更换 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 7:00:23 | 2026/2/13 3:38:03
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室废液柜下面台面有积液，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM3209-赵国有 |  | 放假前进行实验室清理在进行废液处理后，使用期员工没有关注台面下积液。 | 人的原因 | 春节前已经清理 | 加强培训，实验室晨会强调5S 关注的细节问题 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:51:43 | 2026/2/27 7:23:51
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-19通风橱有黄色物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2908-韩海龙 | 否 | 物料散落，未完全清理干净 | 人的原因 | 立即清理 | 每天下班前仔细检查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:51:43 | 2026/2/27 7:24:01
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619实验室烘箱未断电，无过夜申请，电话与石浩然沟通，确认为下班遗漏关停，后续已断电处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解烘料的是734实验室的石浩然，下班前没有及时的检查，导致烘箱没有及时关闭 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间关闭烘箱 | 以此为典型案例对于全体实验室人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:51:43 | 2026/2/27 7:24:22
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-E01-Tc01液位计旁的溶剂转移管路法兰静电跨接破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接破损 | 设备设施原因 | 重新更换 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:48:34
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R03釜体系温度变送器绿签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:48:45
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R06釜爆破片铭牌使用拉扣固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 铭牌脱落，使用拉扣悬挂 | 方法原因 | 已重新处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:48:57
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R24釜夹套铂电阻电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:49:09
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R16下口未锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 设备清洗中 | 方法原因 | 清洗完毕已上锁 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:49:21
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间泵房301-VP008真空泵接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:49:33
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间泵房301-VP006真空泵接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/12 6:31:31 | 2026/2/13 8:49:46
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R06反应釜下口阀门缺少阀柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆洗后恢复不及时 | 方法原因 | 已安装阀柄 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/2/27 8:55:24
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R14加料车缺少支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆洗后安装不及时 | 方法原因 | 已安装 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/2/26 17:05:16
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R09氮气止回阀连接处漏氮气，现场沟通车间人员处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用起源接头处松动导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/2/25 6:59:32
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce02接受罐转移磁力泵底座固定螺栓未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 振动导致 | 设备设施原因 | 已紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/2/25 6:59:50
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 二层北侧薄膜接受罐间门口灭火器上方转移管路阀门阀柄上有液体物料痕迹，已沟通车间带班人员龚玉安清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/2/25 7:00:04
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R13下口旁电导率仪架子上的放料管路快开球阀缺少盲板，需添加，防止误碰开管路有残留物料撒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/2/25 7:00:33
2026/2/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 锅炉 | 燃气锅炉北门台阶处有积冰，需清理，防止人员滑倒摔伤。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 路面积冰清理完成 | 人的原因 | 地面积冰及时处理 | 避免地面积冰 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/2/12 4:30:01 | 2026/3/12 15:09:09
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2286-袁龙 | 1-304 | 1-304-12通风橱照明灯未关闭，其他未见异常（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5578-袁晓斌,ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | 研究员漏检 | 人的原因 | N/A | 每日安全确认制度重新学习 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/11 19:16:54 | 2026/2/12 16:52:21
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-204 | 20:18，实验室存在二级过夜反应，1-202实验室人员ALS11509-孔令奇每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 | 否 | 值班人员孔令奇忘记当天的值班安排，没有及时完成值守和工作交接 | 人的原因 | 对值班人员孔令奇进行培训教育。安监部协助完成了夜间实验室实验的检查 | 对于值班人员排表及时下达，群内通知，避免出现类似情况 | 无 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/11 19:13:08 | 2026/2/12 16:52:56
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层2车间放桶操作未有效连接尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 氮气保护形式不对 | 设备设施原因 | 已安排人员停用 | 改造未完成时停止使用 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 11:28:27
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-R07尾气排风罩破损需进行修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接处损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员领用重新替换 | 分管副主任每月巡查上报 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 11:28:41
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 4层1车间塑料溢出桶一侧使用拉扣，需更换为一次性铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 铅封损坏临时固定 | 人的原因 | 已在内部明确执行标准，损坏的直接进行替换 | 分管副主任定期进行检查确认 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 11:28:58
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼各层洗眼器即将检测到期，节前需重新检测完成 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | 在正常期限内，已安排人员年前复检一遍防止过期 | 副主任跟踪执行 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 11:29:11
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0191-冯龙,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼二层走廊夹层盖板特殊作业完成后未及时恢复到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 盖板未恢复到位 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育同时要求副主任进行巡查监管 | 明确处罚措施，对于违规的监护人员进行问责 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 11:29:26
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS11734-徐雪斌,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 902-R02旁管路袋式过滤器缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 反应釜拆卸中，已安排拆卸 | 设备设施原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 9:30:00
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS11734-徐雪斌,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 三氯氧磷体系转移管路较长，车间管控添加管路护套，防止喷溅 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/11 19:09:06
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS11734-徐雪斌,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 6701体系902-R10添加乙酸管线，已添加盲板，但存在球阀未关闭到位的情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，并已经处理，水冲处理后未把阀门关严，但已经加装盲板，且盲板状态良好 | 设备设施原因 | 已关闭 | 巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 9:29:01
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS11734-徐雪斌,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 905车间4层905-R02气动调节阀气源管漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 空压管路插头松动，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 9:28:41
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS11734-徐雪斌,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 巡查时发现9号楼刘慈航在走廊走路时使用非防爆手机，把非防爆手机带入防爆区使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员进车间前未检查自己口袋内手机状态，已对人员进行扣点处理，并全员公示 | 人的原因 | 传达培训 | 传达培训 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 9:27:44
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 巡查发现12号楼泵房未设置灯光疏散指示标志（应急灯、安全出口标志），建议再核实下是否需要补充。 检查依据：《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，下列建筑应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续： 1 甲、乙、丙类厂房，高层丁、戊类厂房； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/7/7 13:15:43
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 巡查发现12号楼泵房VP14真空泵、VP15真空泵未设置压力报警， | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 真空泵使用报警未及时设置 | 人的原因 | 责任人李新宝报警设置不即使 | 对责任人进行教育罚写制度抄写 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:06:37
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼现场管路正在滴水，现场已设置塑料带承接，需要保持好现场5S | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 低温项目回温中，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:07:13
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼P15泵的缓冲罐已有积液，此泵属于水环泵，现场与班长沟通及时进行排液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场安排排放检查，排放少量液体检查为水怀疑为大真空设备烘干抽过去的水 | 方法原因 | 已排放完毕 | 加强检查巡查 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/24 9:14:47
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼新布置的两台真空泵气源管取源在干管下方且使用的塑料管颜色不一致建议更换为不锈钢材质；其他接地也未连接在接地干网上而是在钢结构上，一点多地。建议在安装时就参与验收 检查依据：HG∕T20510-2014《仪表供气设计规范》 7.2.1 当供气系统需要在供气总管或干管引出气源时.取源部位应设在水平管道的上方，并应在取源部位接管处安装气源截止阀。 8. 1. 2 气源球阀下游侧配管宜选用不锈钢管。 按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第5.1.12条要求，设备同一电器件的端子上导线连接压接不应多于两根。 内部程序：EHS-TJ3-8.1-P04-M06.V01 《仪表及自动化控制系统生命周期管理规程》6.1.2供气管路取气部位应在水平管路上方… | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 新设备安装后暂未投入使用，安装标准未严格执行各类规程法规 | 人的原因 | 现场安排整改完毕 | 后续设备安装后需要组织专业人员验收 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/24 9:15:00
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层真空泵房往下管路存在孔洞未封堵 检查依据：《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 6.1.6 除本规范第6.1.5 条规定外的其他管道不宜穿过防火墙，确需穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 孔洞未密封完全 | 设备设施原因 | 已联系物业进行封堵 | 穿墙孔不进行拆卸的密封封堵 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/3/24 13:55:52
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼P11真空泵压力表防爆挠性管弯折严重 检查依据： GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 5.3.7 防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷，其安装时应符合下列规定： 1 在不同的使用环境下，应采用相应材质的挠性连接管； 2 弯曲半径不应小于管外径的5倍。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 电线弯折 | 设备设施原因 | 已联系仪表重新安装，并将压力表位置重新固定 | 班长巡查泵房时重点关注一下 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:07:30
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼P12真空泵有一耳罩未收起，建议保持现场5S | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员使用后没有归位 | 人的原因 | 已安排人员进行复位 | 使用完毕及时复位，副主任监管执行情况 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:07:44
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼P11真空泵（未使用）机械转动部位防护罩脱落，需要补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 机械防护罩胶脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打胶防护 | 采购卡子式的防护网，硬装密封防护 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:08:01
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼P11泵（未使用）保护接地线脱落，需要连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电线脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新连接，并对巡查人进行处罚 | 副主任对分管泵房进行周期性检查并上报 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:08:14
2026/2/7 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼真空泵缓冲罐（大真空）的液位计已拆除，此项需要补充（在上月核查时此项液位计有液位），同时确认下缓冲罐是否还是上回的缓冲罐，是否已提交变更。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 原有的接收罐故障已进行相似替换 | 设备设施原因 | 采购的液位计到货进行安装 | 不是关键性设备暂不进行变更 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 19:09:06 | 2026/2/12 15:08:27
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-116 | 20：32，06橱存放OEB4化学品风险告知卡未划改为高风险（提醒94条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员放置OEB4化学品时忘记划改风险告知卡 | 人的原因 | 放置OEB4化学品时需将风险告知卡划改为高风险 | 加强实验室人员培训和日常巡查 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/2/11 19:08:51 | 2026/2/12 16:54:32
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 3-204 | 20:44，实验室存在二级过夜反应，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS11761-姜一帆 | ALS15043-危洪兴 | 否 | 当时还有人员在做实验 | 人的原因 | 做完实验后及时签字 | 提醒实验室人员每日安全确认及时签字 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/2/11 18:56:34 | 2026/2/12 16:53:35
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-103 | 22:30，防火溶剂柜未盘点（低风险59条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 春节前着急收拾实验室，基层管理人员与一线人员工作疏忽，责任心不到位，未严格执行下班前溶剂柜盘点制度，责任人-刘天娇 | 人的原因 | 已和当事人强调 | 重复违反，进行内部处罚。 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/2/11 18:52:14 | 2026/2/12 16:53:59
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 126实验室 | 平行反应器加热毯线路外部绝缘开裂 正确做法：外部绝缘定期检查，及时维护，避免破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 |  | 加热毯接线处易开胶，找电工评估过风险低，未处理 | 设备设施原因 | 使用胶带粘住后续使用胶水粘住 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/18 10:24:44
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 124实验室 | 非沾染物的垃圾桶内有废弃注射器及针头 正确做法：沾染物应投放到危废垃圾桶，枕头应放入利器盒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 |  | 5S巡查不到位 | 人的原因 | 加强巡查 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/18 10:32:26
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 122实验室 | 122-10通风处内照明灯损坏，闪烁 正确做法：定期检查实验设备设施，发现问题及时保修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 已保修维护 | 定期检测设备 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/25 9:36:53
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 122实验室内114清洗间 | 清洗国有地面有水渍未及时清理 正确做法：清洗作业完成后及时清理现场 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 |  | 水渍清理不到位 | 人的原因 | 现场清理 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/25 9:36:37
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 122实验室 | 应急器材中的吸污棉数量不足 正确做法：定期检查，及时补充应急器材 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 |  | 未及时补充 | 人的原因 | 及时补充消防应急器材 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/25 9:36:20
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 223实验室 | 冰柜门无法盖严，定期进行除霜 正确做法：冰箱定期检查，及时除霜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0006-黄鑫 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 负责人未定期除霜及定期检查，冰箱物料未合理归置 | 人的原因 | 冰箱除霜，冰箱内放置物品合理归置 | 定期检查，放置物品合理归置 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/18 10:29:54
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 224实验室 | 冰箱制冷能力不足，设置温度一直达不到，冰箱压缩机持续运行。可根据实际使用情况，适当调整设置温度 正确做法：定期检查确认冰箱制冷能力，根据实际情况调整目标制冷温度 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 冰箱装在东西过多，导致温控困难 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/27 17:27:09
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 224实验室 | 三废柜中的有机废液收集桶未进行静电连接，倾倒废液后有物料残留未及时清理 正确做法：有机废液桶必须做好静电连接，倾倒后的残液及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 节前废液较多，未注意 | 人的原因 | 现场更改清理 | 及时提醒、巡查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/27 17:27:29
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 228实验室 | 冰箱前粘贴在地面的吸污棉破损，靠近门口的冰箱上防止有不用的玻璃隔板 正确做法：地面粘贴的吸污棉破损及时更换，以免绊人，不用的玻璃隔板放置到合适地方以防掉落砸人 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 冰箱前吸收棉由于长时间踩踏，导致边缘卷起。冰箱玻璃架子不使用放在了冰箱顶部。 | 人的原因 | 清理吸收棉，改为有水时及时清理。将冰箱玻璃架放回冰箱不碍事处。 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 17:09:03 | 2026/2/18 10:30:30
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 北厂区保安亭旁货架及酸库 | 北厂区保安亭旁货架及酸库货架使用LOTO锁建议更换锁具类型 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 因铜锁长期使用后不易打开，因此使用LOTO塑料锁 | 设备设施原因 | 因铜锁长期使用后不易打开，因此将现场使用的LOTO锁体上的logo标签去除 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:07:04
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 46号库 | 46号库46F-15货架上200L塑料桶变瘪，需调查原因 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 新入库中间体，桶盖包装完成密封后热胀冷缩导致桶体变瘪 | 物料原因 | 该物料为新包装桶，储存期间无安全风险，暂不涉及纠正措施 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:07:21
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 46号库 | 46号库驱鼠器电线裸露，建议沟通电工及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 绝缘管安装时未安装到位，导致部分线路外露 | 设备设施原因 | 沟通电工使用绝缘胶带将裸露位置密封 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:07:36
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 46号库 | 46号库内操作人库内作业未佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 人员安全意识不到位 | 人的原因 | 就此巡查问题项，对库房全员宣贯，强调在库房现场操作务必佩戴护目镜 | 日常属地管理人员加强监督 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:07:56
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 12号楼外围 | 12号楼外围空铁桶建议在放假前清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 车间有生产待用，已安排结束进行转运 | 方法原因 | 节前转运 | 节前转运 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:08:17
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 12号楼外围 | 12号楼外围一空托盘破损，建议及时报废 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 叉运过程损坏。已要求进行报废 | 设备设施原因 | 进行报废处理 | 进行报废处理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:08:27
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 12号楼外围 | 12号楼外围吸附解析放桶3个吨桶已放完料，未张贴标签，其中一桶旧标签未划掉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 责任人周俊放桶后未第一时间处理标签。已进行责任人教育 | 人的原因 | 标识纠正 | 责任人教育培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 14:35:20
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 12号楼外围 | 12号楼外人流门口放置多个空铁桶阻挡通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 物流门外正在排净罐区。现场已处理 | 人的原因 | 现场已处理 | 教育责任人周俊即使清理转运 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:44:15
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 12号楼外围 | 12号楼北侧污水池护栏生锈，建议及时刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已购买油漆，到货后完成刷漆 | 设备设施原因 | 及时刷漆 | 及时刷漆 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/7/3 13:08:07
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 北侧库房 | 北侧库房安全警示标识老旧褪色，建议年后按新国标GB 2894-2025《安全色和安全标志》更换，经查阅新国标将于03/01/2026正式实施 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 安全警示标识老旧褪色长期使用及日晒后褪色 | 环境原因 | 按新国标GB 2894-2025《安全色和安全标志》委外订制/更换 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/4/1 10:42:14
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 24号库 | 24号库内固定式可燃气检测器防撞网四个膨胀丝即将脱落，建议及时报修更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 24号库为空心墙体，使用膨胀螺栓无法有效固定可燃气检测器防撞网 | 设备设施原因 | 联系机修，使用长尺寸螺丝打穿墙体固定 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/3/10 18:28:20
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 24号库 | 24号库多个拖盘上物料绑带绑到物料桶下部，建议及时更换绑带位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | HDPE桶上宽下窄，叉车上架时震动造成绑带松动脱落 | 设备设施原因 | 重新打牢绑带 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 14:35:57
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 25号库外 | 25号库外消防沙袋破损，建议更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 |  | 未能及时发现进行更换 | 人的原因 | 及时进行更换 | 日常巡查 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2145-李浩 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/3/3 11:26:03
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 26号库 | 26号库内货架未摆放满物料，有两桶物料放在检测器前，建议更换摆放位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 现场巡查时该新暂存物料等待复称称重，复称后存放到其他货位 | 物料原因 | 已完成复称并存放到其他货位 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:11:57
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 易燃气体库 | 易燃气体库大门上张贴“禁止使用防爆等级ⅡC类以上电器进入本库房”标识，存在歧义，建议更换为“进入该库房仅允许携带ⅡC类防爆电器” | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 张贴标识时未识别出标识信息存在解读上的歧义 | 方法原因 | 更换为“非IIC类的防爆电气 禁止进入” | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:12:11
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 易燃气体库 | 易燃气体库内气瓶车上的氢气钢瓶减压阀表盘盖缺失，建议或更换减压阀或更换变盘 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 减压阀表盘盖松动脱落 | 设备设施原因 | 更换表盘盖 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/25 11:10:47
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 30号库 | 30号库旁排风机组控制箱锈蚀严重建议刷漆维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 配电柜操作箱老化 | 设备设施原因 | 重新喷漆 | 无 | 20 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/3/23 9:19:06
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬,AMM0882-孙彦波,AMM5119-曾金龙 | 30号库 | 30号库应急喷淋洗眼器为防止上冻将手阀关闭但库内无手持的洗眼器，建议配备 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 应急喷淋洗眼器因担心上冻临时将进水阀门关闭 | 环境原因 | 进水阀门关闭期间，现场临时配备洗眼液 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 17:05:24 | 2026/2/12 15:43:25
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现8号楼部分反应釜下口四通分支阀门未设置阀门锁，需要增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 目前车间内反应釜管路的安装均为年后项目提前准备，当前还在准备中 | 人的原因 | 安装完成后加装阀门锁 | 传达培训，专人负责 | N/A | 2026/2/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:09:24
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现801-R07釜上法兰落实松动，需要进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 反应釜烘干降温，温差导致螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | 使用前严格执行checklist | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:09:44
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现氢化缓冲间803-R02溶剂管路支架螺栓缺失，需要增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间改造时管路拆卸未及时恢复 | 人的原因 | 已补充并紧固 | 传达培训执行要求，定期巡查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:09:55
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现氢化缓冲间通往2车间的穿墙孔未封堵，需要进行增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 固定管路拆卸后未及时补充 | 人的原因 | 已补充安装 | 培训传达相关执行标准，安排人员定期巡检 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:10:04
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 8号楼4车间800-N09正在使用热氮气烘料，现场发现氮气管路接头处漏气，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 氮气管路长度有限，设备移动后拉拽导致接口松动 | 人的原因 | 已更换长度合适的氮气管 | 传达培训执行标准，明确副主任、班长巡查职责。 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:10:22
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现807-R01釜上漏斗有物料痕迹残留，需要进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 操作结束后现场清理不到位 | 人的原因 | 已完成清理 | 开放性操作现场清理结束后需由班长以上人员进行复核 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:04:41
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现8号楼7车间现场气味较大，需要进行排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 排查为地漏反味 | 设备设施原因 | 已水冲至无气味 | 加强巡查发现异常及时处置，定期安排人员处理 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:04:26
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现806车间人员空压仪表盘已被腐蚀，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 区域长时间进行项目生产的物料分装 | 环境原因 | 已更换 | 控制相关操作的密闭性，安排专人定期巡检相关设施 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:11:30
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现806车间独立换热箱下方线管松动，需要进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 管线连接紧固不到位 | 人的原因 | 已紧固 | 联合电工、仪表等相关部门定期整体排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/12 15:04:09
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM0067-石鑫龙,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现8号楼南侧1至2层楼梯间照明灯封堵松动需要进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 灯具维修未紧固到位 | 人的原因 | 已紧固 | 培训传达执行标准，定期联合电工进行巡检 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:57:08 | 2026/2/27 9:37:18
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 危废库 | 地面有物料残留 正确做法：装卸时注意，有撒漏及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 外包人员收危废未清理干净 | 方法原因 | 及时清理 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 15:44:26 | 2026/2/18 10:30:49
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 污水站 | 外部喷淋罐苫布未固定稳固 正确做法：固定好避免刮掉。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未固定牢固 | 方法原因 | 加强固定 | 和外包人员强调 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 15:44:26 | 2026/2/18 10:31:03
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 污水站在线监控 | 仪表闸电线槽破损 正确做法：及时维修 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 老化 | 设备设施原因 | 已上报维修 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 15:44:26 | 2026/2/18 10:31:19
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 生产暂存间 | 三氯化铁瓶身外部有残留 正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 称量完物料人员清场不彻底 | 人的原因 | 安排人员清理 | 和车间人员强调称完物料清场彻底 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 15:44:26 | 2026/2/26 10:25:38
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 生产9车间 | 车间设备表面尘土过多 正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 卫生清理不彻底 | 人的原因 | 立即清理 | 人员清场培训 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 15:44:26 | 2026/2/18 10:31:35
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0079-苏立山,ATX0004-严圣涛,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶,ALS12925-王鹏,ABT0558-李明记,ALS16035-王东强,ALS15985-任博文 | 生产9车间 | 发酵间内洗眼器渗水 正确做法：及时维修 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 洗眼器没安装好 | 人的原因 | 立即处理 | 及时发现问题及时处理 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 15:44:26 | 2026/2/18 10:31:49
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 七车间LF005过滤器压力表故障，指针不归零 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:00:51
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 207-R15尾气快开球阀内有物料析出，需要清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 气体冷凝导致 | 物料原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:04:00
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 207-CE02房间内配重桶有物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 使用后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:01:13
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 二层三废储罐无设备编号，人孔垫处有物料渗漏 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 标牌脱落，人孔垫长期使用腐蚀导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:01:31
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 22釜下口可燃气体接地线脱落 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 刮碰导致 | 人的原因 | 已通知电工进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:01:47
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间泵房 平台上声光报警接线盒缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 已联系电工整改完成 | 设备设施原因 | 已联系电工整改完场 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:02:14
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间四层尾气间动火施工区域放置木质的配件箱子现场要求清理现场 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 已整改 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:02:52
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间四层4-09反应区门口棚顶消防广播丝堵需要更换密闭金属堵头 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 已联系消防更换 | 方法原因 | 已联系消防，更换完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/26 17:05:56
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间反应釜机封罩子多数缺少插销，人员能够轻易摘除，需要补充齐全 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 设备维护后未及时恢复导致丢失 | 人的原因 | 已通知设备部进行补充 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/26 17:20:24
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 车间多数白钢金属爬梯梯棍使用的光滑的材料，参考6车间整改方式统一进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 未及时添加防滑措施 | 方法原因 | 已安装完成 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/3/24 8:57:38
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间四层T027储罐旁边塑料槽子表面粘贴两个物料标签，一个是纯化水，另一个是盐酸溶液，需要去除保留一个 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 旧标识未及时去除 | 人的原因 | 已整改 | 对人员强调使用完毕后的桶或槽子原有标签及时去除 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:04:58
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 207-R04连接的空压管路漏气，现场进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 长期使用，接头处松动 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:05:18
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间三层207-T025/23两个聚丙储罐下口阀门缺少限位锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 原来采购的老式阀门不带锁片 | 设备设施原因 | 已采购，到货后更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:05:40
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间三层R15釜反应釜电机风扇运行，搅拌未运行，沟通电工查找原因，统一进行排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 已通知电工进行排查原因 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:07:04
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间三层207-R15-PLC操作区域被压滤罐下口遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 设备安装时未考虑到会遮挡操作柱 | 方法原因 | 使用结束后拆除 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/3/17 10:40:02
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间三层压滤罐下口下口管路末端盲板安装两个垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 不涉及 | 方法原因 | 不涉及 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:06:19
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间二层压滤罐间压滤罐夹套安装的电气仪表外壳未拧紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 紧固不到位所致 | 方法原因 | 已彻底紧固 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:08:37
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 二层ce03离心机缓冲间门口氧气报警探头电线挠性软管松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工更改完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 7:07:57
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 二层CE05离心机新安装的接收罐缺少固定接地扁铁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 已连接静电接地线 | 方法原因 | 已连接静电接地线 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 | 使用接地线连接，平数满足要求 | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/26 17:06:43
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间Ce02离心机接收罐磁力泵安装明显偏高，接收罐无法转移彻底 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 临时泵，在之前使用过程中可以转移彻底 | 方法原因 | 泵已不使用，在之前使用过程中可以转移彻底 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/26 17:21:12
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间二层FD02房间内两桶物料，需要转移 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 未及时办理入库 | 方法原因 | 已入库存放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:55:56
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M8 | 8车间北侧反应区有明显气味，沟通车间查找原因 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 否 | 车间一层人员排压过快导致气味溢出，已对人员进行操作培训 | 人的原因 | 已组织人员现场培训，车间已制作氮气使用流程放至现场 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:56:17
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M8 | 8车间二层208-MSD03-F07旁边氮气主管线安装的压力表方向需要调整只垂直向上，压力表下端安装减压阀需要摘除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 否 | 此点位为正常氮气使用点位，人员为了观察压力临时安装的压力表 | 设备设施原因 | 已将压力表拆卸，主管路上安装压力表 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:56:43
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M8 | 一层多数转移泵入口安装的Y型过滤器方向需要调整垂直 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 否 | 制度不统一，没有标准的Y型安装流程 | 方法原因 | 全部重新安装 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/27 6:33:15
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 二层重组分间207-BF002袋式过滤器压力表压力显示0.3，前端压力表显示负压， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 管路憋压导致 | 设备设施原因 | 已进行排压 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:57:14
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间一层独立换热房间玻璃液位计缺少护板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 未制作护板 | 方法原因 | 已通知保全进行添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/26 17:21:47
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间一层FD03,设备清洗重，现场存在物料暴漏，要求操作人员佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 劳保佩戴不及时 | 方法原因 | 已完成 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:57:49
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M7 | 7车间一层FD07收料完毕的物料及时转移，金属取样器需要密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 转移不及时 | 方法原因 | 已进行入库存放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:58:05
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间一层真空泵房两个地漏缺少盖子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 泵房做地面丢失 | 环境原因 | 已添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/26 17:22:06
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间一层真空泵房深冷罐旁边放置一个带物料的拆底管，现场进行转移 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 放废液使用未及时清理 | 方法原因 | 已清理干净放置废液间 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/25 6:58:42
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH6592-刘一桥 | M6/9 | 6车间一层真空泵房深冷罐转移泵缺少接地，深冷罐管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 粘贴脱落 | 方法原因 | 已重新粘贴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/11 15:07:08 | 2026/2/27 6:33:29
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 618-scb004加料箱调节手轮缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 手轮缺失 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:24:06
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间07釜前插底管，压力表上限压力过高，需要调整 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 上线过高 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:26:57
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间05釜加料计量泵阻尼器位置过沉，管路倾斜，需要增加支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 支撑缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:27:16
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间05釜阀门21静电跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:27:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间08釜前方的预留点位，空压使用完毕没有及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 未及时上锁 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:27:53
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间06釜的tcu现场存在保温铁皮堆积情况，需要及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 保温未及时清理 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:28:12
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 4-27设备间空调报警灯，旁边粘贴的标签是19车间02釜，报警灯脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标识错误 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:28:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间04应急柜应急扳手放在吸收棉后方，不方便人员查看与应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 扳手放置错误 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:28:56
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 20车间0釜TCU同样存在保温堆积情况。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 未及时清理保温 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:30:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 619-R10反应釜tcu蒸汽阀门手阀缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 手阀缺失 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:29:12
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间薄膜加料罐间，现场4个膜堆，对应的压力表上限标识不一致，需要确认是否粘贴错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标识上线不一致 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:29:33
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间薄膜加料罐间的长管分液视镜护套损坏，需要及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 护套破损 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:29:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间03釜使用的尾气吸收管路，试密标签，存在书写不规范情况，有空白。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签空白 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:24:28
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间03釜对面的危险化学品柜，物品存放与标签标识不对应，需要重新规范调整 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 存放标识不一致 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:24:49
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间02釜，淋洗管路上方的球阀存在物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 物料析出 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:25:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 6号楼4层溶剂间内的插底管，压力表上限标识过高。个别为0.1，有的为0.08需要确认整体梳理，重新粘贴上线标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 标识粘贴上限有误 | 人的原因 | 已重新粘贴 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:30:38
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 溶剂间配电箱分开关没有粘贴对应的标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 未粘贴对应标识 | 设备设施原因 | 已填报外做标识整改 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:30:59
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 溶液间新鲜异丙醇管路盲板螺栓松动，新鲜乙醇管路，使用塑料门盖封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 盲板螺丝松动 | 人的原因 | 已紧固 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:31:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 20车间酸尾间现场水循环有滴漏情况，班长带领人员紧固中。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:32:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 620-E05-tc01下口，磁力泵出口断开，未增加模板 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 未加盲板 | 人的原因 | 已加盲板 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:32:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 4层薄膜加料间溶剂管路分支阀门旁通上锁，但车间走廊的分支阀没有上锁，阀门上锁管理标准不统一。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | N/A | 人的原因 | 已加锁具并上锁 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:32:38
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 20车间12釜后方地面发白，疑似碱液，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 地面未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:33:00
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 20车间19釜上方，灯管灯罩腐蚀 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 灯管已进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:33:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间03釜下方电导率仪模块气动阀渗漏，需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 气动阀渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:25:28
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间12釜接收罐试镜间没有跨界。一处静电接地导线从棚顶下来未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 跨接缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:25:48
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间离机机间2-07巡查现场时房间温度超标，需要设备部确认原因 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 温度过高 | 设备设施原因 | 及时调整 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:26:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间ce02离心机设备清洗期间安全插销未插进插口，人员处理上盖，未佩戴劳保 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:26:27
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 20车间21釜下口临时连接的废液管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 标识未悬挂 | 人的原因 | 已进行悬挂 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:33:45
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间01釜上方孔洞未及时封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 管路拆除未及时密封 | 方法原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:34:12
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间07釜回流搪瓷管路，缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 设备安装时遗漏 | 人的原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:34:30
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间09釜上方流体过滤器压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 标签脱落 | 方法原因 | 现场已经重新粘贴完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:34:48
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间02釜前方的计量泵与电子秤过近。人员拿电子秤记录时比较吃力 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 放置位置不合理 | 方法原因 | 现已重新规划位置 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:02:24
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间4层4-23反应区可燃气体零点漂移 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中漂移 | 设备设施原因 | 现已联系监察部整改完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:02:36
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间溶剂间插底管压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 未及时粘贴 | 方法原因 | 现已粘贴完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:02:52
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间溶剂间以及09釜发现集气罩断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中断裂 | 设备设施原因 | 现已修复完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:03:07
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间14釜对面文件柜物品摆放与实际标签不一致，需要重新整理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员使用完毕随意摆放 | 方法原因 | 现已重新归位 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:03:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间薄膜加料罐间FD05管路缺少试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 试密标签使用丢失 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:03:35
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间31釜前水相转移管路四通处建议增加阀门控制 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 未及时添加锁具 | 方法原因 | 现已添加 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:03:51
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-R29加料箱手套被活性炭从黄色染成黑色，外表面有物料附着 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 使用中渗透，清理不彻底 | 方法原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:04:07
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间09釜接收罐操作结束后没有及时排压，现场压力0.06MPA | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员操作后未及时排压 | 方法原因 | 现已排压，并对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/12 6:04:20
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间08釜接收罐，夹套回保温损坏。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 处理不及时 | 人的原因 | 已经沟通重新处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:35:06
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间2-07缓冲间门口，待清洗管路，板车上存放三维空间材料。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 正常储存 | 方法原因 | 已经沟通人员拉走 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:35:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0420-范兴涛,ADH1201-张晓飞,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间2-33门口堆放大量的物料，需要及时转移，影响人员通行 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 运输不及时 | 人的原因 | 现场已经全部转移完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 13:30:36 | 2026/2/13 3:35:38
2026/2/11 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间发酵间 | 种子罐使用后的氨水瓶，还有残余氨水没加二次保护。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0682-徐秋军 | 是 | 种子罐调节PH使用后的氨水瓶没有密封直接放在桶里面 | 人的原因 | 立即做密封处理 | 人员培训 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 10:51:23 | 2026/2/18 10:32:04
2026/2/11 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 3号楼检测间 | 生物传感分析仪废液瓶等没有大二到防护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0682-徐秋军 | 是 | 氨水瓶用完后放在桶里面，但是氨水瓶存在挥发特性，需要密封袋扎严实 | 人的原因 | 立即扎紧 | 人员培训，加强管理 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 10:45:23 | 2026/2/11 11:18:57
2026/2/11 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二层STF-T08溶剂管路上气动阀接地线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 气动阀静电接地线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对气动阀重新连接静电接地线完毕 | 设备使用前对静电接地情况进行确认，存在损坏、松动等情况进行处理，谁使用谁负责 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 10:45:13 | 2026/2/12 14:44:50
2026/2/11 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海,LFX314-冯思维 | 二车间 | 1、二车间三层南侧902-F030压滤母液接收桶上连接的两个静电卡子，一个无校验签，一个校验签模糊无法辨识 2、二车间902-R25连接的200L同静电卡子缺少校验表情标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电卡子校验合格签固定维护不到位，脱落 | 人的原因 | 对静电卡子合格签重新固定完毕 | 安排班长对各组使用中静电卡子合格签状态进行确认，不满足使用要求的进行更换 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 10:43:30 | 2026/2/12 9:10:37
2026/2/11 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间二楼发酵 | 9车间溶料间楼梯上防滑条脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0682-徐秋军 | 是 | 人员上下楼梯经常踩，安装不结实，造成掉落 | 设备设施原因 | 立即打胶固定 | 发现松动联系物业整改 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/11 10:42:00 | 2026/2/18 10:33:31
2026/2/11 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔西侧围堰墙上一溶剂管路的静电接地点上接地线晃动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致松动 | 环境原因 | 已安排人员将该处松动接地导线重新连接并检测完毕同时全面排查车间内静电导线连接问题及时解决 | 每月安排人员对车间内静电接地线全面排查出现松动或脱落的及时进行整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 10:38:32 | 2026/2/12 9:10:16
2026/2/11 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间10立罐区 | 一车间10立罐区液位报警柜接电线未紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处连接静电导线重新紧固完毕并检测合格同时排查车间内其他位置静电连接情况出现类似问题及时解决 | 人员每月对静电接地导线进行排查检测出现松动或异常情况及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 10:34:08 | 2026/2/12 9:09:53
2026/2/11 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | FX2 | 监察部 | FX2809-王泽,FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层101-F010压滤罐下口管路上有一处静电跨接断裂，需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 跨接受力断裂 | 设备设施原因 | 班组人员已将断裂的静电跨接更换完毕 | 要求车间人员静电跨接紧固前调整好跨接位置，避免紧固后抻直受力容易断裂。 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 10:31:16 | 2026/2/12 9:09:39
2026/2/11 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海,LFX929-徐熙桐 | 一车间101-R25 | 一车间平台101-R25釜下口四通缺少静电跨接与破漆垫片 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 设备涉及拆卸人员恢复过程安装遗漏 | 人的原因 | 安排使用人员进行确认恢复 | 人员执行标准进行强调，内部进行处罚 设备拆卸恢复进行使用前确认 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 10:27:58 | 2026/2/12 9:09:27
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 732实验室 | 1、试剂瓶未清洗干净。2、溶剂柜中溶剂储存过多。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 玻璃仪器清洗干净后，放回原处，将溶剂维持在50L，若使用溶剂过多，需要报备EHS | 组会强调，玻璃仪器清洗干净后再放回原处，使用溶剂过多，项目主管需要报备EHS | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:09:52
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 733实验室 | 1、酸性冰箱中存在冰块。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 冰箱结冰 | 设备设施原因 | 除冰 | 定时除冰 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:14:09
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 734实验室 | 1、酸性冰箱中存在冰块。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 大数冰箱均出现这个问题，应该是里面需要定期清理下 | 设备设施原因 | 已经除冰结束 | 后续定期检测是否有冰霜存在 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:14:51
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 734实验室 | 1、溶剂柜中容易较多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 由于实验室进行GLP批次生产，所以需要用到大量溶剂 | 物料原因 | 及时进行消耗完毕 | 尽量的按需领用，尽快进行消耗完毕 | 0 | 2026/2/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/14 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:15:17
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 735实验室 | 1、735室12号通风橱下储存原料过多。2、油域锅状态较差，需清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 12号通风橱是中间体包装大，未及时换为小包装储存；油浴锅状态差，原因是项目为天然产物提取，物料颜色深，且项目持续进行中，未及时对油锅进行擦洗 | 人的原因 | 12号通风橱用不着的物料已报废，需要保留的物料已分装成小包装储存；油雨锅物料痕迹已擦洗 | 在晨会上着重强调5S和物料管理问题 | 不涉及 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS5909-王杰 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:15:51
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 1、废液柜状态较差。2、溶剂柜存储清单不全。3、溶剂标签划改未重新贴标签 4、18号通风橱配电箱一侧禁止存放物料，但实际存放了易燃溶剂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 人的懒作意识作怪，想当然了，没有意识到隐患和不规范的存在 | 人的原因 | 目前已经在节前清理了所有问题 | 年后规范操作，避免类似事情再次发生 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 16:06:16
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 1、溶剂柜内溶剂过多。2、07通风处内实验体系未密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 1) 半桶溶剂较多，没有合并；2）操作人刘子俊在取样后，忘记盖塞子 | 人的原因 | 1)已将溶剂合并 2）已经塞子盖上 | 1）已安排专人领用溶剂，节后正式实施；2）已将此事项告知文员，进行内部处罚 | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:17:10
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 1、废液柜状态较差。619实验室04通风橱缓冲瓶内存在物料。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解值日生倒完废液后没有及时的清理废液柜导致现场状态较差 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间整改 | 以此为典型案例对于全体实验室人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:17:36
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2792-魏福亮,AMM2866-邓伟,AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 1、废液柜状态较差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 废液柜未及时清理 | 人的原因 | 及时处理废液柜脏乱差问题 | 定期检查卫生问题 | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/25 15:18:09
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3057-任增荣,AMM3025-贾晓亮,AMM4407-杨贺旺 | 515实验室 | 515-20通风橱物料柜内使用圆底玻璃瓶存放物料，需要转移到四氟瓶存放。EHS重点关注化学品禁止存放到柜子中，存放到通风处内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 实验人员放错位置 | 人的原因 | 放到受控物料通风橱 | 在实验室强调物料及时放到指定地方 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/24 9:13:59
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3057-任增荣,AMM3025-贾晓亮,AMM4407-杨贺旺 | 516实验室 | 516-12通风橱内一个四氟袋内存放三瓶物料，物料颠倒存放，现场沟通实验室人员整改。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 物料已放正 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/24 9:14:15
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3057-任增荣,AMM3025-贾晓亮,AMM4407-杨贺旺 | 516实验室 | 516实验室人员清理物料，提请将气味极大的废物存放到物流通道，导致现场气味扩散，现场沟通实验人员将废物转存到立式通风橱内，待收三废人员到达后在进行转交。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 是 | 节前打扫实验室，等待物流车过程中，废料袋散发异味 | 人的原因 | 物流车很快就及时拉走了废料 | 加强培训和气味管控，下次需要物流车到了再拿出废料，避免异味散发 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/24 9:14:46
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3057-任增荣,AMM3025-贾晓亮,AMM4407-杨贺旺 | 519实验室 | 519实验室通风橱内存放一大袋硅胶，需确定是否有必要留存，及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 使用人未清理 | 环境原因 | 已及时报废清理 | 在实验室晨会强调，不使用的物料要及时清理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/24 9:15:53
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3057-任增荣,AMM3025-贾晓亮,AMM4407-杨贺旺 | 3层液相室 | 3层液相室一个插排连接8个插头，需沟通电工判断插排功率是否满足使用需求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 连接设备的插排经过测算可以满足使用需求 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 9:06:03 | 2026/2/24 9:16:22
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 分析化学部 | 研发分析室储物间的样品需要在02月14前处理完毕 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | ADH0456-王治国 | ADH2858-李嘉伟 | 否 | 溶液使用中暂时不能处理 | 人的原因 | 02月12号下班前处理完成 | 无预防措施 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2858-李嘉伟 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:40:24
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 分析化学部 | 研发分析室中配制的样品需要在02月14号前处理完毕 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | ADH0456-王治国 | ADH2858-李嘉伟 | 否 | 溶液使用中暂时不能处理 | 物料原因 | 02月12号下班前处理完成 | 无预防措施 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2858-李嘉伟 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:40:51
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 分析化学部 | UPS区域大型用电设备暂无电工定期巡查维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | ADH0456-王治国 | ADH1191-刘思明 | 否 | 之前未沟通电工定期巡查 | 人的原因 | 已沟通电工定期巡查 | 沟通电工定期巡查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1191-刘思明 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/11 15:54:01
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 溶剂暂存间外面静电导出无合格标签或丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 已经沟通校验完毕，检查期间正在制作合格签 | 设备设施原因 | 已经沟通校验完毕，检查期间正在制作合格签 | 已经沟通校验完毕，检查期间正在制作合格签 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:41:09
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 溶剂暂存间大桶丙酮和其他分装溶剂需要在02月13号前进行报废 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 实验室正在进行清理 | 方法原因 | 正在清理物料 | 正在清理物料 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:41:25
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 酸储间中液体酸需要中和报废，剩余柠檬酸草酸直接报废 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 正在逐步清理报废 | 方法原因 | 已经报废完毕 | 已经报废完毕 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:41:40
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 公斤级实验室80L柱状反应器121680项目今天使用完毕，上方残留物料较多，需要节前将设备清洗干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 使用完毕后尚未清洗 | 人的原因 | 已清理完毕 | 已清理完毕 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:41:58
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 冰箱内暂存物料和样品待处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 正在逐步清理 | 方法原因 | 已清理完毕 | 已清理完毕 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:42:17
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 三个实验室的通风橱陆续进行清理物料/清洁工作，但目前仍有很多通风橱内进行反应，需要加快清理进度，并进行监督 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 根据项目进度清理实验室 | 环境原因 | 已清理完毕 | 已清理完毕 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:42:37
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 高压釜手套箱内缓冲瓶有残留物料，待清理；后续要加强管控，监督分装人员使用手套箱完成分装后便进行清理任何沾染物料的设备仪器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 刚刚使用完毕，尚未进行清理工作 | 人的原因 | 已清理完毕 | 已清理完毕 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:42:56
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 生产技术部 | 实验室外气体储藏间外静电导出过期，已沟通重新校验，待出签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 已经校验完毕，尚未出合格签 | 方法原因 | 已经校验完毕，尚未出合格签 | 已经校验完毕，尚未出合格签 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:43:23
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 质量控制部 | 废液间最里面的废液橱柜里面放置防化服等劳保，放置不合理，需要清理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 第三方人员安全意识淡薄，未意识到安全隐患 | 人的原因 | 对第三方人员进行培训和宣贯。 | 定期巡查 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/24 14:29:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 质量控制部 | 提升机间二楼门可直接打开，未上锁，无围栏防护，围栏在外面放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 第三方人员正在使用提升机，工作过程中遗漏上锁。 | 人的原因 | 安装护栏，同时将提升机轿厢暂停在二层。 | 对第三方和第三方管理人员再次培训和宣贯。 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:44:49
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | 质量控制部 | 提升机间一楼里面存有多桶物料，待确认是否为液压油 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 设备维保后，液压油未及时清理 | 人的原因 | 清理更换下的液压油 | 沟通设备部人员，对于维护后的配件、液压油等，需要及时清理。 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/12 16:45:06
2026/2/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0099-陈佐慧,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | DCS控制室 | DCS有两块屏幕损坏，待维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部 | ADH0099-陈佐慧 | ADH4237-ADH4237单良 | 否 | 显示器长时间使用老化花屏 | 设备设施原因 | 提交预算老化更换显示器 | 定期观察设备状态 | 8000 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH4237-ADH4237单良 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/4/15 11:39:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei,ADH0099-陈佐慧,ADH0781-张瑞志,ADH2520-高超,ADH0456-王治国,ADH3204-唐超 | DCS控制室 | DCS控制室办公桌电脑机箱下方灰尘较大，需要定期清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部 | ADH0099-陈佐慧 | ADH4237-ADH4237单良 |  | 人员保洁清洁疏忽导致 | 人的原因 | 针对相关区域进行清理 | 定期观察清理相关区域 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4237-ADH4237单良 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/11 8:52:23 | 2026/2/26 10:25:48
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 卸料区TF01气动阀阀门漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 气源接头松动 | 设备设施原因 | 对接头紧固 | 定期检查气源接头， | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:45:02
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 卸料区槽车垫片需统一存放 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员使用完毕未收起 | 人的原因 | 现场进行清理 | 班前会进行宣贯 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:45:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 卸料区TF06气动阀脏污严重，需进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 气动阀漏油 | 设备设施原因 | 清理气动阀表面 | 气动阀进行维修 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:45:33
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 卸料区槽车取样梯安全栓缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 设备故障，未恢复 | 人的原因 | 补充安全栓 | 对安全栓进行固定 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:45:49
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 装车管路油壶内缺少油，需进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 油壶缺油 | 设备设施原因 | 补充油封 | 定期检查补充 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:46:05
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 装车管路气动阀法兰缺少跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 跨接断开 | 设备设施原因 | 补充静电跨接 | 定期检查并补充跨接 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:46:20
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 卸料区大门上方管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 蒸汽、循环水管路安装未粘贴标识 | 人的原因 | 补充标识 | 对安装设备要求悬挂标识 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:46:36
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区发现一桶因化料脏污物料桶盛放物料 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 桶表面未清理 | 人的原因 | 清理表面 | 物流会强调使用脏桶 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:46:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区发现未放置在一层的变形物料桶盛放物料 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 天气原因导致桶变形 | 环境原因 | 将桶放至一层 | 每天排查桶状态，及时处置 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:47:05
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区顶棚边有冰溜子，需进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 天气温度导致 | 环境原因 | 清理冰溜子 | 每天及时清理 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:47:22
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 现暂存区使用绑带绑扎方式较松 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 绑带确定溶剂桶不脱落 | 设备设施原因 | 将松动的进行紧固 | 对物流人员进行宣贯，绑带紧固 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:47:38
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1#污水站配电室东侧木门上缺少玻璃 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 1#污水站配电室东侧木门上缺少玻璃 | 设备设施原因 | 沟通安装玻璃 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/3/13 10:56:32
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1#污水站加药罐上盖缺少防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 1#污水站加药罐上盖防护脱落 | 设备设施原因 | 重新固定加药罐上盖缺少防护 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/11 10:26:30
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1#污水站配电室操作按钮标识杂乱，需要改成统一标准 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 1#污水站配电室操作按扭名称标识不统一 | 设备设施原因 | 统一更换名称标识 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:48:23
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1#污水站尾气间排风机冷凝水排水管路有渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 1#污水站尾气间排风机冷凝水排水管路老化渗漏 | 设备设施原因 | 沟通保全更换冷凝水排水管路 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/3/13 10:56:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1#污水站值班室东侧窗台防护裂开，需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 1#污水站值班室东侧窗台防护固定胶裂开 | 设备设施原因 | 要重新固定窗台防护 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/11 10:26:54
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 2#污水站水池平台配电箱门锁关闭不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 2#污水站水池平台配电箱门锁损坏 | 设备设施原因 | 更换配电箱门锁 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:48:55
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 2#污水站尾气间喷淋塔位置有白色物料痕迹，需要确认是否有渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 喷淋塔循环泵机封损坏导致渗漏 | 设备设施原因 | 更换机封 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/11 10:27:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 2#污水站二楼压泥间有部分灯管不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | #污水站二楼压泥间有部分灯管损坏 | 设备设施原因 | 更换灯管 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:49:14
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 2#污水站加药间隔膜泵控制电源为空开控制，不适合人员操作，需要整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 2#污水站加药间隔膜泵控制电源为空开控制，不适合人员操作 | 设备设施原因 | 加装现场旋钮控制开关 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:49:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 2#污水站尾气间UV光氧催化箱有漏点，需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | #污水站尾气间UV光氧催化箱有腐蚀漏点 | 设备设施原因 | 沟通保全进行修补 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/3/13 10:57:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 2#污水站调节池提升泵异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 2#污水站调节池提升泵缓冲垫破损 | 设备设施原因 | 更换提升泵缓冲垫破损 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:49:38 | 2026/2/24 15:50:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 412-Drc02房间排风口堵死 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 排风口封堵拆除不及时 | 人的原因 | 进行相应拆除完成 | 进行车间整体排查及时处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:07:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 412-Drc02房间加料车上方有明显粉尘，出料口多形环无O型圈 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 加料车清理不彻底，多行环使用错误 | 人的原因 | 进行现场清理并添加多行环 | 进行人员培训以及要求完成 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:08:04
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-Drc01双锥连锁护栏开启一半连锁不触发 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:50:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-Drc01分布器滴漏，现场用抹布铺垫 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:50:54
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 12车间清洗间内加料车514-SCB015仓门固定螺栓弯曲，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 固定螺栓未处理 | 设备设施原因 | 进行相应的恢复处理完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:08:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 十二车间清洗池子内有含物料废水，房间内有乙酸异丙酯气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 水未清理彻底 | 人的原因 | 进行水槽清理处理完成 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:08:37
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 1-48废液间空压上锁失效，锁定状态下仍可进行开关 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 空压上锁失效 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:08:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 1-48废液间棚顶彩板严重变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 彩板变形 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:09:02
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 1-48废液间有一套氮气尾气软管，来源不清楚，如发生泄露氮气无法及时关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 废液间氮气来源缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:09:15
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 十三车间一楼防爆区与非防爆区用于隔断的防火门未常闭，防爆区防爆功能失效 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 防火门隔断 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:09:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 十三车间一楼应急柜内全面罩被私自取出更换，更换后的全面罩为损坏状态，无法起到防护作用 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 全面罩被更换使用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:13:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 十三车间1-63房间灭火器缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灭火器未在指定位置 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:51:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 413-FD02手套箱下口排凝未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 排净点未及时封堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:09:47
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 13车间夹层ck本最新一次作业期间检查无复核人，签名无日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 夹层CK没执行，没及时N/A | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:10:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 413-FD02房间内静电接地报警器不响 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电报警出现问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:10:16
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 413-Drc01双锥连锁护栏开启一半连锁不触发 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 双锥连锁不及时触发 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:10:28
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 4号楼应急出口除了推锁外，门自带的锁未拆，无法做到应急情况时一推即开，上次节前排查提过此事项，未整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未拆 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:52:44
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-Ce02钢平台下预留管路存在滴漏情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 紧固不到位 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:53:14
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-Ce02出料口与手动蝶阀连接处一螺栓缺少螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 遗漏 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:53:37
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-Ce02离心机上盖，控制箱，氧含量检测箱上方有粉尘残留。离心机后方大量物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:54:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-Ce02尾气管路上锁无效，锁定状态下仍可进行开关 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:54:34
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 412-R12-Tr01转移泵防爆挠性管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 软管损坏 | 设备设施原因 | 进行相应的更换替换完成 | 车间整体排查处理完成 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:10:43
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 12车间2-38缓冲间门被压滤罐阻挡，无法全开 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 压滤罐阻碍 | 设备设施原因 | 进行相应的从新固定完成 | 车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:10:58
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-R17向釜内加纯化水，桶上无氮气尾气保护，存在空气进入反应釜风险,现场已沟通副主任与操作人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 体系大部分是水，桶不空持续加水 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:55:25
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 412-R04加料软管处有物料滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 软管滴漏 | 设备设施原因 | 进行重新紧固固定 | 车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:13:36
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 12车间四合一标签已磨没，无法辨识校验是否过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标签模糊 | 设备设施原因 | 进行标签重新打印完成 | 进行车间整体排查及时进行补充 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:14:05
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 5号楼物料平台灭火器无定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 没粘贴 | 人的原因 | 粘贴 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:14:40
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 516-R03爆破片钢制铭牌缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺失 | 人的原因 | 制作 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:15:02
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 516-R12加料管路阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:15:17
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 517-PFR48左侧阀门滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 滴漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:15:29
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 3楼517-T075后方穿层管无套管，无封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无封堵 | 人的原因 | 封堵 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:15:42
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 17车间3楼储罐间内。储罐无压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无压力表 | 人的原因 | 安装 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:15:55
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M15 | 15车间515-F01现场收料暂停中，出料口无O型圈，塑料袋只使用拉扣固定，未使用胶带密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 收料中 | 设备设施原因 | 已清洁 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:16:09
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M15 | 15车间三楼层流柜手套材质老化，使用前需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:16:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M14 | 5号楼二层消防疏散平面图表面状态较差，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/3/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/3/26 18:57:42
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M14 | 14车间二楼反应区413-F04尾气管路上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 使用完毕未清洁 | 设备设施原因 | 已清洁 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:16:33
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M15 | 515-R10-Tr01液位计磁翻板较为靠下，当液位较高时无法判断液位，浓缩管路处有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N.A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:16:49
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 5号楼2楼管道井门未锁，电缆桥无盖板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未锁 | 人的原因 | 锁住 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:17:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 517-CSTR15下方防爆挠性管拆除后未套绝缘袋 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 没袋子 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:17:16
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 516-R18下口放料管路无固定支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无支架 | 设备设施原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:17:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 516-R17-Tr01液位上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:17:44
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 516-R20-Tr01阀门61盲板松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 松动 | 人的原因 | 紧上 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:17:58
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M16 | 516-T001至T004无压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无表 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:18:11
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 一层1-08防爆门斗后楼梯间，区域无当心碰头。防爆门斗防火门净高度较低，应确认是否满足规范要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:18:26
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M14 | 514-Drc02单轴旋分筛废料口无多型环 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 损坏未替换 | 设备设施原因 | 已安装 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:18:39
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | 罐区 | 四号楼10立罐区防爆操作柱报警灯外表面有裂纹现象 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 |  | 长期处于室外老化 | 设备设施原因 | 联系设备部进行更换 | 定期巡查 | 500 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/4/10 7:23:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | B4 | 四号楼10罐区旁的管廊下方草坪，有电缆线未处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 |  | 电气仪表 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/26 10:29:02
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | DH1-413-VP009真空泵电源线穿线管路脱落未固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电线管路未固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:11:13
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 13车间泵房平台稳压防爆箱仪表上锁管理不完善 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 上锁不及时 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:11:27
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 13车间泵房楼梯扶手标示脱落，粘贴不牢固 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 楼梯扶手标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:11:40
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 17车间泵房真空泵电源穿线管从桥架位置脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 脱落 | 人的原因 | 安上 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:18:54
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M17 | 17车间泵房门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 损坏 | 人的原因 | 维修 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:19:07
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M14 | 14车间泵房深冷系统管路保温未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | FX2727-于太明 | ADH0380-魏春财 |  | 凝水管路化冻后保温未及时恢复 | 人的原因 | 安排人员恢复 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:19:20
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M14 | 14车间泵房深冷系统泵出口压力表无上下限标示 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | FX2727-于太明 | ADH0380-魏春财 |  | 压力表无上下限标识 | 人的原因 | 已安排人员进行添加 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:19:33
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M13 | 413-FD02照明开关上方装饰盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 装饰盖脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:11:52
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-R16-TR01设备标识模糊，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 保洁擦罐导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:56:48
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-R16夹套变送器更换后已悬挂合格签，现场挂维修中标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时拿掉 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:58:53
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 410-R17-TR01悬挂白色气源管，内部有物料，需要报废更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时更换 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 5:59:48
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M12 | 412-R13-tr01白钢标识非蚀刻，表面脱落，模糊， | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识模糊 | 设备设施原因 | 进行标识重新打印粘贴 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:12:09
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M10 | 砝码087现场B类位置标识脱落，用后未放回箱子内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时归位 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/25 6:00:13
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1859-周震,ADH3803-杨帅 | M11 | 411-R12-tr01后地面有白色物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 接收罐后有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行相应的清理处理完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:41:20 | 2026/2/12 6:13:50
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库，个别防撞角松动、需要进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 物料转移阶段有磕碰导致 | 设备设施原因 | 现场已经进行紧固 | 每季度执行货架检查阶段进行处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0166-王宏宝 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:50:38
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库，A列货架喷淋直接变形需要重新处理固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 物料转移阶段磕碰导致 | 设备设施原因 | 配件拆卸重新焊接、已经安装完成 | 日常巡检执行 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:50:53
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 22号库，西侧门帘子掉落、需要安装悬挂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 现场开关导致 | 人的原因 | 已经安装完成 | 日常检查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:51:09
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 22号库，B列部门物料疑似存放禁忌、需要转移 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 现场物料存放位置安排不合理 | 人的原因 | 现场执行转移 | 管理人员日常管理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:51:25
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号库，B列一处销子掉落、协调人员进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 物料转移阶段架子晃动导致 | 人的原因 | 已经禁忌安装 | 日常检查处理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:51:41
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号库，B列：将B1-4转移，争取与分析试剂分开 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 建议事项 | 物料原因 | 沟通部门负责人暂不转移 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:51:58
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 应急洗眼喷淋自来水主管路，阀门阀柄进行拆除 全部区域 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 部分为PVC管路塑料阀门 | 设备设施原因 | 已经沟通处理 | 阀门手柄拆除 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:52:17
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 春节前测试防止入侵系统 全部甲类区域 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 检查建议事项 | 设备设施原因 | 测试无异常 | 定期进行检查测试 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:52:33
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 27号库，应急洗眼器滴水、需要维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 阀门损坏，需要查找配件 | 设备设施原因 | 更换配件 | 日常检查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:53:00
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 29号库，甲基磺酸小罐子（约20L）、建议转移到一层 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 物料位置紧张 | 环境原因 | 紧急转移 | 日常关注操作执行 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:53:20
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 29号库，三氟异丙醇确认下SDS、转移到货架内存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 物料收货阶段 | 物料原因 | 现场进行货位整理 | 及时完成收&储存 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:53:46
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 36号库，一只防撞角破损、需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 叉车磕碰导致 | 人的原因 | 已经进行更换 | 日常检查落实 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:54:09
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 核对防爆钟表清单 确认是否进行核查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 安全相关设备，已经进行检查核对处理 | 设备设施原因 | 沟通电工进行处理 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:54:51
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 4号库，核对下SDS清单、确认是否全面 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 对4号库物料进行核对，无异常 | 方法原因 | 再次核对，无异常 | 新增物料种类进行添加 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:55:08
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 5号库，货架静电导线点位、旧标签未去除&粘贴了新的标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 现场责任分区人员质量意识不足 | 人的原因 | 重现处理，完成旧标签去除、新标签粘贴 | 后续对人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:55:26
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 6号库，通风橱内有活性炭粉末、未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 分装操作存在物料撒漏 | 物料原因 | 现场进行处理 | 对涉及人员培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:56:02
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 8号库，现场堆垛车钥匙未及时收起来； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 操作人员安全质量意识低下，未对特种设备管理有充分认识 | 人的原因 | 现场立即收起来 | 对全员警示培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:56:19
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 8号库，电线桥架松动、需要固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 电器整改阶段操作后未及时安装盖板 | 方法原因 | 现场沟通电工进行处理 | 后续涉及施工操作对涉及人员将进行培训、工程验收阶段进行检查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:56:43
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 18号库，一只照明损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 日常使用照明灯故障 | 设备设施原因 | 沟通电工进行更换 | N/A | 429 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:57:00
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 18号库，搜同物料阻挡了现场的检测器 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 人员执行物料存放为查看现场状态 | 人的原因 | 将物料进行转移 | 对涉及人员进行培训，全员通报 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:57:23
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 | 春节前排查 | 春节前排查 | DH1 | 供应部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 12号库，取样间门外应急照明的反射罩丢失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 设备损坏， | 设备设施原因 | 现场使用银粉进行紧急处理，后续进行更换新设备 | 日常检查进行关注&维护 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 8:35:27 | 2026/2/24 15:57:40
2026/2/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 02/10/2026，02:00-08:15，一车间二层Ce04离心机工作有母液甩出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 上盖垫片老化 | 设备设施原因 | 现场进行清理 | 垫片进行更换 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 15:55:11
2026/2/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 02/10/2026，04:34开始，二车间二层Ce02母液罐持续有母液甩出，已对讲通知属地查看处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 大盖密封垫不行了 | 设备设施原因 | 处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 15:55:18
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 罐区 | 十立罐区外废溶剂桶插底管缺少静电接地，告知现场人员添加。 十立罐区外去二车间PL02二氯甲烷管路盲板处缺少静电跨接。 十立罐区东侧楼梯旁照明灯下方与防爆挠性软管连接处松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员检查不仔细 | 人的原因 | 安排人员进行整改 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/24 17:40:26
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-Drc06/Drc03/Drc04数显表校验日期过期 已告知王达 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 已校验合格签未下 | 设备设施原因 | 已校验合格签未下 | 已校验合格签未下 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/12 7:06:51
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R13投料后大阀门表面有白色物料暴露 已告知李发友 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料发飘，存在暴露 | 物料原因 | 现场进行清理 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/12 7:06:59
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间四层407-E01-TC01、407-E02-TC01薄膜加料罐暂存压滤母液未开启氮气保护现场告知陈栋整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 氮气保护未及时开启 | 方法原因 | 已及时开启 | 车间内部重新要求 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 17:56:53
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间ce03离心机接收罐氮气保护未开启，告知魏文强现场开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 未使用设备 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 17:51:44
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R24check发现氮气流量计浮子不显示流量刻度，属地反馈设备失灵需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 流量计堵塞 | 设备设施原因 | 已拆卸处理完毕 | 定期检查 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 17:51:58
2026/2/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间二层ce03聚乙烯管路串层没有护套保护，管路支架卡子打开状态未固定管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 聚乙烯管路缺少护套 | 设备设施原因 | 增加护套 | 增加护套 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 17:52:17
2026/2/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现二车间三层项目人员协助徒手搬运袋装物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作习惯不好，没养成自我保护习惯 | 人的原因 | 以对人员在自身防护上进行在培训 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 15:58:19
2026/2/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 02/11/2026 01∶45 三车间二层Drc01人员使用登高车万向轮未固定对讲沟通现场，现场反馈万向轮刹车损坏已采取其他方式固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 万向轮坏了未进行固定 | 设备设施原因 | 更换万向轮 | 更换万向轮 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/3/1 15:53:35
2026/2/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 02/11/2026，01:18，二车间三层14釜下口分液旁通管路聚乙烯管路末端未封堵，管路阀门内漏导致二氯液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 阀门试密未发现异常。 | 设备设施原因 | 对其进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/28 19:21:27
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层走廊一个装有纯化水方槽底盘损坏严重，方槽倾斜，告知陶政民。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 外部运输导致 | 环境原因 | 槽子已清理出车间 | 后续进入车间的槽子对外观做好检查，有异常拒绝接受 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/24 17:38:20
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层26釜下方压滤罐连接的流体过滤器和8390母液储罐连接的过滤器均缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未连接静电接地 | 设备设施原因 | 已连接完毕 | 设备准备组强调 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/24 17:38:33
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间薄膜E01-tr01接收罐液位计故障告知蒋凯。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 有焦油固体 | 物料原因 | 以进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/28 19:21:51
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层25釜下口管路与聚乙烯管路相连接法兰缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间排查 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/24 17:38:51
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层31釜使用200L桶投甲叔醚，现场有气味，反应釜尾气为使用尾气罩连接釜上，效果较差。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气虚连导致 | 设备设施原因 | 对尾气进行改造 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 8:29:52 | 2026/2/24 17:39:02
2026/2/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 综合楼3层走廊 | 日常巡查发现综合楼3层走廊应急柜绿签已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 应急柜检查绿签过期 | 人的原因 | 对应急柜进行检查更换绿色标签 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:58:13 | 2026/2/25 11:30:53
2026/2/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 巡查发现，7号楼701-Ce02房间现场烟感上方漏水，导致烟感故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 分布器间管路沙眼留到离心机间 | 设备设施原因 | 已安排人员打卡子紧固，后期焊接修补 | 更换白钢材质的管路并定期打压试密 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:58:13 | 2026/2/25 17:03:39
2026/2/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼二层热水间内，电缆桥架盖板脱落需进行恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场施工及维护过程误碰导致 | 人的原因 | 报修电工进行恢复 | 车间内部检修或者维护后现场需要仔细按照要求进行检查复核 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/22 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:58:13 | 2026/2/24 8:34:33
2026/2/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼二层一车间临时空压气管位置过低，影响人员正常通行，已联系现场人员架高 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 气源管路未及时拆卸，已安排清理拆卸 | 设备设施原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/11 7:58:13 | 2026/2/26 16:26:39
2026/2/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼801-Tr01接收罐液位被空压气盘管遮挡，已沟通现场人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | 否 | 物品摆放不合理 | 人的原因 | 已安排重新整理完毕 | 车间内部强调物品摆放合理性严禁出现遮挡阻挡情况 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/11 7:58:13 | 2026/2/26 16:27:07
2026/2/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼804-Tr01接收罐液位计显示异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 翻板液位计破真空浮子卡吨 | 设备设施原因 | 使用磁铁校准完毕 | 车间内宣贯使用接收罐前检查翻板液位计显示是否正常 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/11 7:58:13 | 2026/2/26 16:27:24
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间四层东北侧墙柱子推车灭火器绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员疏忽未写 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:26:32
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层溶剂间溢出桶上绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员疏忽未写 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:26:44
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层围堰后消火栓管路标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:26:56
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层南侧门口灭火器绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员疏忽未写 | 人的原因 | 已补签完成 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:27:12
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层南侧门口溢出桶绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员疏忽漏写 | 人的原因 | 已补签完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:27:26
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层南侧门口消火栓绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员书写疏忽 | 人的原因 | 已整改完完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:27:36
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间一层卧式离心机间上应急照明电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:27:47
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间南门处推车上管路有液体滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 车间拆独立换热，管路残留水 | 方法原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:27:58
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003、301-VP007超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空泵长时间使用 | 设备设施原因 | 停泵，更换使用 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:38:53 | 2026/2/12 6:28:15
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 617实验室 | 巡查发现617-16通风橱内一有体系的抽滤瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 抽滤完毕滤液忘记贴签 | 人的原因 | 已报废处理 | 对项目人进行培训，不要的物料及时处理，所有物料都需要有标签 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:30:14 | 2026/2/25 6:25:59
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 516-02通风橱内有较多白色物料干涸痕迹，请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 人员没有及时清理撒漏物料 | 人的原因 | 已清理 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:30:14 | 2026/2/25 6:26:13
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 519实验室 | 巡查发现519烘箱未关闭，联系实验室负责人，反馈为使用人忘记关闭，现场已关闭 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 使用人用完后忘记关闭 | 人的原因 | 已将烘箱及时关闭 | 在实验室晨会进行强调，增强意识 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:30:14 | 2026/2/25 6:26:27
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732-09通风橱氮气管未关紧，已现场整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将氮气阀门关闭 | 组会i强调，将晚上不使用的氮气或真空关闭 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:30:14 | 2026/2/12 6:52:33
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-13通风橱恒温箱未及时盖口，已现场整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未关紧 | 人的原因 | 关紧 | N/S | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:30:14 | 2026/2/27 7:24:34
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼一层 | 9:58 4号楼男更出口门把手处螺丝有划伤手风险。正确做法：及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 男更出口门使用频繁导致螺丝松动 | 设备设施原因 | 已更换新的门把手 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/3/24 6:22:11
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 10:05 4号楼4-41间R31釜的减压阀漏气。正确做法：及时紧固，已沟通现场人员整改完毕。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-41间R31釜的减压阀漏气。正确做法：及时紧固，已沟通现场人员整改完毕。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固，已沟通现场人员整改完毕。 | 正确做法：及时紧固，已沟通现场人员整改完毕。 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/26 15:28:58
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 10：21 4号楼4-06间呼吸空压压力表盘有遮挡物，看不到示数，影响正常使用。正确做法：及时报修，更换表盘盖。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-06间呼吸空压压力表盘有遮挡物，看不到示数，影响正常使用。正确做法：及时报修，更换表盘盖。 | 人的原因 | 正确做法：及时报修，更换表盘盖。 | 正确做法：及时报修，更换表盘盖。 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/28 6:46:49
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 10：48 4号楼3-01物流通道灭火器被遮挡。正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡，以免影响应急使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-01物流通道灭火器被遮挡。正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡，以免影响应急使用。 | 人的原因 | 正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡，以免影响应急使用。 | 正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡，以免影响应急使用。 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/26 15:28:07
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：04 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy02-R01激活罐下方电子秤接口变形。正确做法:及时维修更换，避免影响使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 送检修 | 定期检查 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/12 7:35:22
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：32 12号楼四层4-38间呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 使用后未恢复 | 人的原因 | 增加防尘盖 | 人员培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/12 7:35:37
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 10：03 11号楼4-02间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/26 20:33:53
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 21：51 4号楼3-21间 手套箱 TJ4S-403-GB02单O型环固定手套，正确做法：需双O型环固定手套，确保密封效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS8328-李孝辉 |  | N/A | 人的原因 | 已整改添加O型圈 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/27 7:07:03
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 21：55 4号楼3-09间 新添加防爆配电箱已进行使用，未添加保护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS8328-李孝辉 |  | N/A | 人的原因 | 已整改已添加保护壳 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/27 7:06:44
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：20 4号楼4-40间 二层平台上纯化水管使用完毕后一直连接在管路上未归还，正确做法：使用完毕及时吹扫归还，防止长时间连接滋生细菌 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 4号楼4-40间 二层平台上纯化水管使用完毕后一直连接在管路上未归还，正确做法：使用完毕及时吹扫归还，防止长时间连接滋生细菌 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕及时吹扫归还，防止长时间连接滋生细菌 | 正确做法：使用完毕及时吹扫归还，防止长时间连接滋生细菌 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/27 7:06:28
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 02/10/2026 20：59 4号楼3-11间 现场人员手套箱分装物料操作时项目人未佩戴同等级劳保近距离查看，正确做法：需佩戴同等级劳保查看操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 4号楼3-11间 现场人员手套箱分装物料操作时项目人未佩戴同等级劳保近距离查看，正确做法：需佩戴同等级劳保查看操作 | 人的原因 | 正确做法：需佩戴同等级劳保查看操作 | 正确做法：需佩戴同等级劳保查看操作 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/27 7:06:08
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：10 12号楼4-38间，sy17合成仪手套箱出缺少O型圈，需要及时进行补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 清洁后未安装 | 人的原因 | 增加O型圈 | 人员培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/26 7:16:53
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：13 12号楼4-12间门口处，有一袋氨基酸固体物料放在圆盘车上，固体物料应放置在二级防护槽内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放进二级防护槽内 | 人员培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/2/26 7:16:38
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 20：46 12号楼3层走廊西，人员带着手套摸门把手，未避免交叉污染禁止人员戴手套触摸门把手。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:28:02 | 2026/3/6 8:17:32
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间二层，STF-T08溶剂管路气动阀接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 气动阀静电接地线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对气动阀静电接地线重新连接完毕 | 设备使用前对静电接地情况进行确认，存在损坏、松动等情况进行处理，谁使用谁负责 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/2/12 14:45:15
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库 | 丙库14#库门外的尾气活性炭吸附箱下方有水渗漏，下方地面上积水较多并已结冰。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1. 吸附箱体密封失效：吸附箱底部焊缝、法兰接口或检修口密封垫老化、破损、松动，导致内部积水直接从密封薄弱处渗漏至地面； | 设备设施原因 | 结冰清理：采用温水浇灌、人工铲除方式，彻底清理吸附箱下方及周边地面结冰，清理过程中避免撞击吸附箱本体及排水部件；使用二级防护槽接收。 | 1，巡检时重点检查吸附箱本体密封部位（有无渗漏、潮湿）、排水阀（开关灵活度）、排水管（有无堵塞）、地面（有无积水、结冰）2，巡检中发现渗漏、堵塞、结冰等异常情况，立即上报设备管理部门，严禁拖延、隐瞒，确保问题早发现、早处理。3，组织巡检人员、维护人员开展吸附箱结构、密封原理、排水系统维护、低温防冻等相关知识培训，提升操作技能，确保维护保养工作规范到位； | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/4/3 17:03:44
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 二层101-R25釜旁的101-F010压滤罐下口母液转移管路上有一处法兰连接处的静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 跨接受力断裂 | 设备设施原因 | 已将断裂的静电跨接更换完毕。 | 要求车间人员静电跨接紧固前调整好跨接位置，避免紧固后抻直受力容易断裂 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/2/12 9:12:09
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 三层南侧902-F030压滤罐压滤，压滤母液接收桶上连接的两根静电卡子一根没有校验签，另一根粘贴的校验签已严重模糊。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电卡子检验合格签固定维护不到位、脱落 | 人的原因 | 对静电卡子合格签重新固定完毕 | 沟通班长对各组使用中的静电卡子合格签状态进行确认，不满足要求的重新进行张贴 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/2/12 9:07:13
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层平板离心机间内101-T004储罐人孔盖有三根螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未紧固到位 | 人的原因 | 班组人员李德强已将三层平板离心机间内101-T004储罐人孔盖螺栓重新紧固完成。 | 与车间人员进行强调，设备准备时螺栓紧固到位。并紧固完成后整体进行复核。 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/2/12 9:06:49
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间十立罐区 | 精馏塔一车间十立罐区液位报警配电柜接地线松动状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处静电接地导线重新连接并进行检测完毕并排查车间内其他位置静电接地情况出现类似情况一并整改完成 | 人员每月对静电接地线进行排查检测出现松动情况及时紧固 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/2/12 9:06:37
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层精馏塔西侧围堰处一静电扁铁接地点上连接的两根接地线松动状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处连接静电接地线重新紧固完毕并对紧固完毕后进行检查合格 | 人员每月对静电接地线进行检查出现松动情况及时紧固 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 7:16:05 | 2026/2/12 9:04:32
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R02尾气视镜有液体已告知方伟排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:19:47
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R01受限空间编号模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 编号已撰写 | 设备设施原因 | 编号已填写 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:20:00
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05蜂鸣器报警已告知魏国良处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 蜂鸣器损坏 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:20:16
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间三层516-R03-Tr01旁管路所连静电卡子绿签11/07/2025已到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 过期 | 人的原因 | 校验 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:20:28
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R21阀门86所连聚乙烯管路若不使用需拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管路 | 人的原因 | 拆除 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:20:41
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17-Tr01液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:20:56
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16下口压滤罐下方地面发白需维护 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面发白 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:21:12
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R04阀门46上方法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/25 6:00:54
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间三层溢出桶名称标识脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 进行相应的重新固定完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:12:24
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间三层10接收罐下口管路地面物料痕迹需维护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 断管导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/25 6:01:32
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间三层压滤罐412-F02旁高低温一体机静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:12:36
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 11车间三层05下口三废分液放桶气味较大，巡查至三层已分液完毕已告知开门通风完毕 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 现场气味大 | 设备设施原因 | 进行现场通风处理 | 做好相应的密封紧固 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:12:50
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层内包装间1-63氧含量探测器不显示需整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氧含量缺少数值 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:35:54 | 2026/2/12 6:13:03
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-R06-Tr01下口转移管路未使用时末端需增加盲板，现场沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 放通后未及时拆除 | 方法原因 | 已进行拆除，盲板已恢复 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:23:31
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R04，206-R03防爆溢出管路旁管路末端需增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后未及时拆除 | 方法原因 | 已进行拆除 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:23:55
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间207-F05下口孔洞需要封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 离心机吊装完成后未及时封堵 | 方法原因 | 已进行封堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:24:21
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-T03储罐下口管路末端需增加法兰 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 空罐，已添加盲板 | 方法原因 | 空罐，已添加盲板 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:24:44
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R19下口地面有白色物料，现场沟通车间人员处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理不及时 | 方法原因 | 已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:25:05
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01上方管路静电跨接断裂一部分，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 方法原因 | 已更换新跨接 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:25:42
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 冻干机间207-FDr01阀门53物料管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:26:08
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08-Tr01上方氮气管路末端需要增加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气预留口，无需添加盲板， | 设备设施原因 | 已安装止逆阀 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:26:28
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04空压管路快开卡子处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 快开卡子松动导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/11 22:26:53
2026/2/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R09阀门49处静电跨接断裂 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/11 6:23:13 | 2026/2/27 6:32:56
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核FD02打压试密，复核完泄压后压力表不归零、已沟通现场刘天举安排处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:04:33
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查四点班、722-R25下口放桶、未做CK、已沟通现场刘天举安排处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放水相桶，未做CK | 人的原因 | 对人员进行培训，并且下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:05:10
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R15现场加料车的垫圈外露已沟通现场刘天举安排检查加料车密封性、同时检查今天早上做的加料箱ck本检查都是正常的，与现场实际不符、执行人穆坏垚、复核人、郑绍强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | CK为02/10/2025做的，人员已投料完毕，投料完毕后恢复现场未恢复好 | 方法原因 | 现已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:05:22
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R15旁的乙腈桶底，有液体析出、现场无异常味道、已沟通现场刘天举安排检查是否乙腈桶底有漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 缓霜导致有水淌至地面 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:05:40
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间属地排查班组级检查上周没有记录、班组安全活动检查，先签字，培训人员，内容等空白、还请车间安排及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:05:52
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722R31接收罐旁放置一袋物料，没有标签标识，袋未封口，已沟通现场段军毅确认是否是3415的样、已现场处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时粘贴标签 | 方法原因 | 现已粘贴完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:06:05
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-E01-Tc01接收罐液位超上限80、已沟通现场刘天举安排及时转移处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时转移 | 方法原因 | 现已转移完毕 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:06:16
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间班组安全活动、先签字、活动主题等内容空白 属地隐患排查未复核签字、还请车间及时安排补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间主题已经完毕，就是没贴目录 | 方法原因 | 已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/11 5:59:09 | 2026/2/12 6:04:50
2026/2/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 3号楼9车间二楼发酵间FTK01 | 9车间FTK01乙二醇进水管道重型卡扣漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 重型卡扣长时间使用，因为震动松动 | 设备设施原因 | 及时紧固 | 定期紧固 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 20:16:25 | 2026/2/11 11:19:12
2026/2/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-308 | 实验室人员在进行分液操作时，通风橱内观察窗上抬过高，高于呼吸带，并有将头探入观察行为 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13151-沙杰 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 实验人员苏泽林在进行2L大分液漏斗分液操作，为稳定考虑架设在通风橱铁架上，导致挡风玻璃过高，未伸头进入，在侧头观察液面情况 | 人的原因 | 进行较深较大反应操作时，有需求及时佩戴面罩保护 | 实验室周例会进行多次强调，重点强调，让实验人员牢记于心;大体积操作两人复核，及时提醒 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13151-沙杰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 19:58:34 | 2026/2/12 10:54:26
2026/2/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-203 | 实验室人员向废液桶中倾倒溶剂时，未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2214-左建 | 否 | 从204借的废液桶盛循环机介质，想到溶剂柜溶剂也需要清理，就直接将废液桶放置在通风橱里倒溶剂，忘记倾倒溶剂时需要连接静电卡子。 | 人的原因 | 凡是往废液桶里倾倒都需要观察是否连接静电卡子 | 废液桶只能在废液柜处连接静电卡子时使用 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS5442-吴慧 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 19:55:07 | 2026/2/12 7:59:18
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-303 | 21：00，废液柜里的废液桶未连接静电夹子（低风险108条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 人员因素，倒废液导致静电卡子脱落 | 人的原因 | 重新夹好 | 人员培训 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/2/10 18:38:09 | 2026/2/12 16:54:14
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-210 | 实验室有两个烘箱过夜，无申请和审批信息。（属地提供相关责任人，春节后和EHS一起20-22点巡查一周属地）（高风险23条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS3852-李冠业 | ALS3324-曹欢 |  | 实验室210两个烘箱的申请到期日期为2月9号，因部门内已计划2月10号当天到2月24号两个烘箱将进行关机，所以2月10号后没有进行安全巡检申请，造成2月10号凌晨巡检出现问题。 | 人的原因 | 2月10号已将210实验室烘箱关机 | 部门内已通知2月24号开工后，由烘箱使用人按照自己项目使用需求提交巡检申请，由5S负责人进行监督，避免出现超期未提交申请的情况。 | 无 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3852-李冠业 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:34:33 | 2026/2/10 19:18:30
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 08：58 4号楼4-09间 固体物料放置在物料桶上，正确做法：固体物料需放置在二级防护槽内，及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-09间 固体物料放置在物料桶上，正确做法：固体物料需放置在二级防护槽内，及时添加 | 人的原因 | 正确做法：固体物料需放置在二级防护槽内，及时添加 | 正确做法：固体物料需放置在二级防护槽内，及时添加 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/27 7:05:49
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：17 4号楼4-40间 流体过滤器下方阀门未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-40间 流体过滤器下方阀门未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵，防止误碰 | 人的原因 | 正确做法：及时盲板盲堵，防止误碰 | 正确做法：及时盲板盲堵，防止误碰 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/27 7:05:25
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：24 4号楼4-16间 一袋滤饼放置在地面，正确做法：及时添加二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-16间 一袋滤饼放置在地面，正确做法：及时添加二级防护 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护 | 正确做法：及时添加二级防护 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/27 7:04:55
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02/09/2026 11：02 4号楼4-41间 压滤罐掏料操作未拉警戒线，项目人距离较近，正确做法：拉起警戒线，穿戴同等级劳保进入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-41间 压滤罐掏料操作未拉警戒线，项目人距离较近，正确做法：拉起警戒线，穿戴同等级劳保进入 | 人的原因 | 正确做法：拉起警戒线，穿戴同等级劳保进入 | 正确做法：拉起警戒线，穿戴同等级劳保进入 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/27 7:04:36
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 10：53 11号楼4-43间，三废隔膜泵车上有废液痕迹，已沟通现场人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/26 7:16:23
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：17 12号楼3-16间，手套箱使用完毕后内物料长时间未进行清理。应及时进行清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 未及时清洁 | 人的原因 | 及时清洁 | 人员教育 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/11 1:12:55
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 10：20 12号楼3-13间，FD02接收罐上方氮气管路针阀处漏气，需要及时查看并进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/11 1:12:34
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 10：38 11号楼3-67间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/26 7:16:08
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层443二级防护槽内洒落部分物料。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层443二级防护槽内洒落部分物料。正确做法：及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | 正确做法：及时清理。 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/3/5 6:13:19
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-01静电卡子连接两个溶剂桶。正确做法：为保证静电释放效率及时更改。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层4-01静电卡子连接两个溶剂桶。正确做法：为保证静电释放效率及时更改。 | 人的原因 | 正确做法：为保证静电释放效率及时更改。 | 正确做法：为保证静电释放效率及时更改。 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/3/5 6:13:35
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-20危化品未处在监控可视范围内。正确做法：及时转移危化品至可视范围 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | N/A | 人的原因 | 已整改转移至监控可视区 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/3/5 6:13:49
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-03使用的四氟头配件缺失。正确做法：及时添加配件或增加尾气吸收装置。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-03使用的四氟头配件缺失。正确做法：及时添加配件或增加尾气吸收装置。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加配件或增加尾气吸收装置。 | 正确做法：及时添加配件或增加尾气吸收装置。 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/3/5 6:14:03
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 01：15 11号楼四层九车间设备遮挡洗眼器。正确做法:及时转移遮挡设备。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/13 21:16:05
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01：21 11号楼三层3-71间手套箱缺少O型环。正确做法：手套箱上应有两个O型环，保证手套箱密闭性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经过询问使用过程中崩掉了 | 设备设施原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/13 21:13:38
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01：38 12号楼四层洗眼器ES-TJ4S-006缺少铅封和常开标识。正确做法:及时添加铅封和对应标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 检查不到位 | 人的原因 | 即时增加 | 同类排查 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/13 21:13:24
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 02/08/2026 11:50 12号楼三层3-12操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱连体服再脱全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/10 18:04:40 | 2026/2/13 21:12:56
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 丙库 | 8#库外压缩机外壳未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 外机安装未进行静电接地 | 方法原因 | 已报修进行接地 | 各别用电设备安装后需接地 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/2/28 17:36:03
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 19#库 | 驱鼠器声音异常 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 驱鼠器故障 | 设备设施原因 | 电工反馈无法维修，需采购新的，到货后安装 | 设备设施异常的需及时维修，确保完好可用 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/6/4 16:51:59
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 27#库 | 东门口三角橡胶垫损坏需恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 库房坡道下沉的已进行上报概算维修 | 环境原因 | 重新维修坡道，概算已上报，待审批后进行施工改造 | 发现坡道下沉严重影响日常操作的及时维修 | 35000 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/6/4 16:47:47
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | RTO | 南侧路口隔离柱损坏需恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | RTO换碳车辆临时同行人员未及时恢复 | 人的原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/2/24 15:25:52
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 11#楼 | 11#楼西侧管道未封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 正在施工中 | 设备设施原因 | 进行封堵 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/3/6 16:36:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 4#楼 | 4#楼南侧污水池上方保温外皮脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 保温材料老化 | 物料原因 | 重新做保温 | 定期巡查 | 300 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/6/4 16:49:04
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 动力站 | 一层北门口耳塞箱门把手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 |  | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 更换新锁 | 定期检查 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/3/6 16:37:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 动力站 | 一名员工打扫未佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 |  | 安全措施未落实 | 人的原因 | 佩戴安全帽 | 进入动力站必须佩戴安全帽 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/2/28 17:36:41
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 动力站 | 一层控制柜建议增加防误触防护罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 |  | 建议整改项，服从建议 | 方法原因 | 定制防护罩 | 定制防护罩 | 300 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/6/4 16:50:10
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 动力站 | 一层七度水压力表数值不稳，指针波动幅度较大 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 定期检查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/2/28 17:37:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13112-樊洁玉,ALS13303-王国亮 | 丙库 | 叉车充电处充电器电线有裸露部位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 关于叉车充电头，已经问过厂家，厂家回复无问题 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:40:15 | 2026/2/24 15:28:48
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 制剂QC | 16：44，拱俊欣在3号楼3层走廊行走期间看手机，现场制止（低风险136条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS6185-连邦 | ALS15780-王锋 |  | 拱俊欣为新来的实习生，虽经新员工培训，但没有严格遵守厂内行人通行管理规定，属于人的原因。 | 人的原因 | 对当事人进行教育，QC全员告知厂内行人通行管理规定 | 周例会安全内容全员培训厂内行人通行管理规定 | 无 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:36:55 | 2026/3/18 9:20:10
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房1楼顶 | 厂房1楼顶活性炭吸附解析设备的人体静电释放期，到期未检，需要及时检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:57 | 2026/2/12 9:27:37
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房1楼顶 | 厂房1楼顶活性炭吸附解析设备的导电链接断开，需要重新链接 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不到位 | 人的原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:57 | 2026/2/12 9:27:01
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房1楼顶 | 厂房1楼顶活性炭吸附解析设备的仪表被拆下，未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备配件损坏未及时恢复 | 人的原因 | 及时恢复设施 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:57 | 2026/3/31 10:23:50
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房电伴热控制箱数显表无示数 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 数显表损坏 | 设备设施原因 | 更换数显表 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 15:38:05
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房冷凝水管路标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 标识损坏 | 设备设施原因 | 更换标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 15:41:08
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房温度仪表C类标识需要清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 标签刮灰 | 设备设施原因 | 清理标签灰尘 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:02:44
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房锅炉烟囱挂冰需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 烟囱防腐损坏 | 设备设施原因 | 维修防腐，清理挂冰 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:03:00
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房脱硫间隔离器锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 锁头损坏 | 设备设施原因 | 更换锁具 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:03:24
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房脱硫间窗台杂物需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 杂物未及时清理 | 人的原因 | 清理杂物 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:03:42
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 脱硫间压滤机结晶清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 压滤机结晶严重 | 设备设施原因 | 清理结晶 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:06:37
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 脱硫间搅拌泵电机静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 更换接地线 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:06:52
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 脱硫间压滤机后方积水需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 现场有积水 | 人的原因 | 清理积水 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:07:28
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房脱硫间洗眼器检查签过期，且打开阀门后没有水流出 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 洗眼器损坏 | 设备设施原因 | 维修洗眼器 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:04:36
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃气锅炉房 | 天伦燃气缺少月度安全检查，且现场检查卡为25年 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 缺少燃气漏点检测 | 人的原因 | 沟通燃气公司更换检查卡 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:07:44
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 燃气锅炉房 | 燃气锅炉房供水泵位置静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 更换接地线 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:05:23
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼液氮区 | 17号楼液氮区积雪需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 积雪未及时清理 | 人的原因 | 清理积雪 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:08:05
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼液氮区 | 液氮区氮气管路标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 标识风化破损 | 环境原因 | 更换标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:09:23
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼液氮区 | 17号楼液氮储罐有锈迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 储罐表面漆面风化导致 | 环境原因 | 重新刷漆 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:09:38
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 机修间 | 机修间法兰及配件放在暖气上，需要规整摆放 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1098-孟庆斌 |  | 法兰等配件未能规整摆放 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:10:21
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 机修间 | 机修间热风枪位置静电接地损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1098-孟庆斌 |  | 静电接地位置不正，被案台卡着，容易损坏 | 人的原因 | 重新安装静电接地位置 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:12:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 机修间西侧小门位置配电箱柜门损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 控制箱柜门损坏 | 设备设施原因 | 更换柜门 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:17:24
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 保全维修区值班室内柜子玻璃损坏，内部充电器需要规整摆放，同时不使用的充电器及时切断电源 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 柜子玻璃损坏 | 设备设施原因 | 更换柜子 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:10:39
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 保全值班室内药品箱检查签过期未巡检 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 药品箱未及时巡检 | 人的原因 | 检查药品箱 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:10:53
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站南侧雨水管挂冰 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 凉水塔冒水导致 | 设备设施原因 | 清理积冰 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:11:12
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站5号楼冰机附近杂物需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 杂物未及时清理 | 人的原因 | 清理现场杂物 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:11:29
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站4号楼冷媒循环泵漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 机封渗漏 | 设备设施原因 | 更换机封 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:11:45
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 动力站一层东墙位置管路保温破损 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 保温损坏 | 设备设施原因 | 维修保温 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:11:59
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站空调冰机冷冻水循环泵压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 增加上限标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:17:43
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 2号变电所 | 2号变电所药品箱过期未及时检查确认 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 人员巡查不及时 | 人的原因 | 更换过期药品 | 加强人员巡查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/3/4 11:31:31
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 2号变电所 | 2号变电所桥架缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 金属桥架，已经使用防松螺丝，不需要额外跨接 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:13:49
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 2号变电所 | 号变电所2号变电所内棚顶渗漏，需要确认渗漏位置并维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 夏季渗漏痕迹，已封堵完毕 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:17:57
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 17号楼动力站制氮机房内仪表空压机附近油渍处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 空压机漏油 | 设备设施原因 | 更换油管，清理现场 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:19:15
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 15号楼制氮机房 | 制氮机房地面需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 |  | 现场未及时清理 | 人的原因 | 清理现场卫生 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:14:52
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 22号楼动力站 | 22号楼动力站使用完毕的水带及时清理，现场积水需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 水带未及时清理 | 人的原因 | 清理水带 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:18:12
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 22号楼动力站 | 22号楼动力站夹套小冰机循环水泵接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 接地线腐蚀 | 设备设施原因 | 更换接地线 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:18:25
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 22号楼动力站 | 动力站一层现场杂物需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 现场未及时清理 | 人的原因 | 清理现场杂物 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:18:41
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 | 节假日前排查 | 春节前安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH4775-李大成,ADH7025-张志勇 | 22号楼动力站 | 22号楼动力站动力站一层东南角位置墙面及设备表面需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 循环水溢出导致 | 设备设施原因 | 清理现场 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 17:32:19 | 2026/2/11 16:19:00
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查&重大隐患排查&较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼四层 | 4-40间Sy11-R01-Tr01接收罐液位计阀门锁开及增加上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/10 17:03:19 | 2026/3/31 17:22:04
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查&重大隐患排查&较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼三层 | 3-02间现场刷漆后的废弃物及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 二三层地面刷漆导致 | 环境原因 | 已经清理 | 及时巡查及时清理 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/10 17:03:19 | 2026/3/31 17:21:43
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查&重大隐患排查&较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼三层 | 3-02间超滤新安装的TCU倒淋管路有漏点，及时排查整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 倒淋管道有沙眼 | 设备设施原因 | 沙眼已焊接完成 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/10 17:03:19 | 2026/3/31 17:21:32
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查&重大隐患排查&较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼公斤级 | 1-04间照明开关故障，及时更换维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经常开关导致小件损坏 | 设备设施原因 | 已经更换维修 | 同类排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/10 17:03:19 | 2026/3/31 17:21:19
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查&重大隐患排查&较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼四层 | 4-11间可燃气体探头被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走遮挡物 | 人员培训 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/10 17:03:19 | 2026/3/31 17:21:06
2026/2/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查&重大隐患排查&较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼三层 | 3-13间4-04-F24压滤罐压力表没有上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 标识脱落 | 物料原因 | 更换新的标识 | 同类排查 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/2/10 17:03:19 | 2026/3/31 17:20:53
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站固废间 | 灭火器私自移位 正确做法：灭火器指定位置存放禁止私自移位。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 做卫生暂时转移 | 方法原因 | 及时归为 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 15:58:02 | 2026/2/18 10:33:48
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站化验室 | 培养实验未有效控制气味防护。 正确做法：建议引风罩下进行实验。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 员工意识薄弱 | 方法原因 | 控制气味 | 长期培养 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 15:55:53 | 2026/2/18 10:34:08
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站化验室 | 沾染物垃圾未扎口 正确做法：沾染物垃圾注意气味防护 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 操作后未及时封口 | 方法原因 | 及时封口 | 组会强调 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 15:52:10 | 2026/2/18 10:34:56
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 厂区丙库北侧 | 消防井周边塌陷 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 路过大车倾轧导致 | 环境原因 | 已做施工安排，待环境条件允许进行维修 | 定期巡查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 15:49:03 | 2026/2/11 11:19:38
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 机修间对面管廊 | 减压阀漏水。 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13849-李东志 | ALS14624-高治童 | 否 | 请联系属地负责人殷传慧主管，经报修、确认维修时间后进行维修 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 15:47:11 | 2026/2/11 11:20:10
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 研发实验室 | 通风橱内放置两瓶乙醇洗瓶，需要及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 节前清理，用于清洗的溶剂， | 人的原因 | 已倾倒 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:04:05
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 研发实验室 | 小高压釜间放置的两台油浴锅中暂存油，需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 导热油未倾倒，计划节后继续使用 | 人的原因 | 已倾倒，节后更换新油 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:04:26
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 柴油发电机消音器有漏油现象，需要查看垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 螺栓震动松动 | 设备设施原因 | 重新进行螺栓紧固 | 每季度不定期进行螺栓检查 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:04:39
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 柴油发电机间旁的消防配电室内一处照明损坏，需要进行维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 灯具老化 | 设备设施原因 | 更换照明灯 | 照明损坏及时更换 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:04:53
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 动力中心二层压力容器的特种设备标识有脱落，此类问题需要整体查看 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 重新粘贴标识 | 现场巡查发现标识脱落及时整改 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:05:15
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 换热站的二号循环泵机封有泄水现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 备件老化 | 设备设施原因 | 设备停用，使用2号泵，检查机封进行紧固 | 日常巡查发现跑冒滴漏及时维修 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:05:29
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 管路流向标签需要统一排查字体颠倒的情况并进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标签制作方向不一致 | 方法原因 | 更换管路标签，后续更换统一方向标识 | 采购标识统一进行更换 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/4/12 13:48:46
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 注意高温等各类安全标识根据标准要求进行贴签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 注意标识非国标 | 方法原因 | 停用后统一更换标识 | 统一制作标识进行更换 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:05:47
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 动力中心二层北侧墙粘贴的安全警示被遮掩，要求换地方粘贴警示 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 警示标识粘贴位置不对 | 方法原因 | 更换醒目位置进行粘贴 | N/A | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/4/20 17:08:11
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 锅炉房分汽缸旁边应急灯接线盒未进行封堵，需要及时处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 接线盒缺少封堵未及时补充 | 设备设施原因 | 对接线盒进行封堵 | 排查现场接线盒，缺少封堵的进行整体整改 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:06:05
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 锅炉一层的锅炉排水管打卡子处较多，需要制定检修计划 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 管路腐蚀渗漏 | 设备设施原因 | 漏点位置进行维修 | 锅炉排污管路定期检查，有故障及时维修 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/4/12 13:46:41
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 锅炉一层办公室的监控/网络箱需要进行上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 监控箱未上锁 | 人的原因 | 上锁管理 | N/A | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:06:21
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 机修间需要进行固定照明管线的制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 临时照明线路未进行固定 | 方法原因 | 重新制作固定线管 | 排查动力区域，照明线路全部制作固定管路 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:06:34
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 机修间内的5S管理需要进行提升（设备存放杂乱、现场放置药箱和饮料等） | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 人员未尽到5S管理责任 | 人的原因 | 重新进行区域5S梳理 | 定期对个人固定区域进行5S清理 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:06:59
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 对机修间进行分区划分 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 机修配件间区域划分不明确 | 方法原因 | 重新划分各岗位区域分工，明确责任人 | 划分区域后，定期对各岗位区域进行巡查吗整改 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:07:14
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 报废箱需要粘贴标签，打磨机等设备缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标识标牌脱落 | 人的原因 | 对角磨机进行检查，粘贴工具检查前，废铁箱粘贴标签 | 对人员重新进行要求，电动工具检查签脱落及时进行补充 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/5/18 9:06:16
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 配件区的货架需要粘贴分类签，做好责任人划分 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 备件间区域划分不明确 | 方法原因 | 对备件间各区域进行明确划分 | 划分区域后定期进行检查整改 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/27 16:42:29
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 液氮的一个汽化器冰冻且有歪斜暂时暂停使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 气化不完全导致汽化器结冰 | 环境原因 | 暂停使用，切换备用汽化器 | 汽化器有结冰情况，及时切换备用汽化器 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/27 16:42:48
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,ADH1561-田富安,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩 | 库房三 | 地面有结冰需要及时处理地面 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>库房三暂存区 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 |  | 暂存区地面因雨雪天气结冰 | 环境原因 | 暂存区地面结冰已处置 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/24 9:02:47
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,ADH1561-田富安,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩 | 库房三 | 中间房间门口一个消防防爆控制箱缺少螺丝 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>库房三暂存区 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 |  | 固定消防防爆箱的螺丝缺失 | 设备设施原因 | 已沟通电工安装新螺丝 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/24 9:18:24
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,ADH1561-田富安,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩 | 库房三 | 地面较为脏乱需要进行打扫清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>库房三暂存区 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 |  | 暂存区属棚库，环境所致卫生较差 | 环境原因 | 人员已清理暂存区地面卫生 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/24 9:14:47
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0542-朱云峰 | 10立罐区 | 10立罐区氮气流量计存在损坏的现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 气温较低导致浮子卡顿 | 环境原因 | 更换金属浮子调试正常可用 | 浮子卡顿及时进行更换 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/1 15:08:33
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0542-朱云峰 | 10立罐区 | 203-T001罐体下方消防喷淋管发生破裂 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 喷淋管路存水导致结冰 | 环境原因 | 更换配件调整管路坡度使罐内存水可以通过最低点排净 | 喷淋系统使用完毕确认水排净，管路易存水位置进行调整 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/3/6 8:57:27
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0542-朱云峰 | 10立罐区 | 平台上方的设备放置杂乱，需要加强5S管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 日常灰尘清洁不及时 | 环境原因 | 对现场灰尘配件进行清理 | 日常5S管理加强，现场灰尘配件及时进行清理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/24 8:56:53
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 管路流向标识需要统一排查字体颠倒的情况并进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 标签更换粘贴时对照其他管路标签方向 | 方法原因 | 更换标签粘贴方向，文字方向调整统一 | 标签粘贴更换前整体进行确认 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/5/18 9:06:29
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 平台上方的设备放置杂乱，需要加强5S管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 设备维护完毕现场未及时进行清理 | 人的原因 | 现场杂物进行清理 | 要求现场人员日常维护完毕对现场及时进行清理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/24 9:01:29
2026/2/10 | 专业性排查 |  | 春节前安全排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,FX1151-董殿峰,BDH0071-王志鑫,BDH0389-李浩,BDH0542-朱云峰 | 50立罐区 | 部分压力变送器上方盖未紧固，有松动的现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 设备维护后仪表上盖未拧紧 | 人的原因 | 紧固所有仪表上盖，确认拧紧 | 设备维护整体复查仪表上盖状态 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/10 14:54:24 | 2026/2/27 17:13:41
2026/2/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | 417 432 | 417废液柜静电卡子不在校准期内 432移液管清洗桶未连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 417 周期核查核查未通过，已采购新静电卡子，已到货，已提交校验申请 432 该点为新增区域，已采购新静电卡子，已到货，已提交校验申请 | 设备设施原因 | 采购新静电卡子 | 采购新静电卡子，已到货，提交校验申请 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 14:35:25 | 2026/2/10 15:36:26
2026/2/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | 417 432 | 417废液柜静电卡子不在校准期内 432移液管清洗桶未连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 417 周期核查核查未通过，已采购新静电卡子，已到货，已提交校验申请 432 该点为新增区域，已采购新静电卡子，已到货，已提交校验申请 | 设备设施原因 | 采购新静电卡子 | 采购新静电卡子，已到货，提交校验申请 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/10 14:34:01 | 2026/2/10 15:36:38
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 13：28 103实验室4号通风橱无人操作时未下拉至最低点 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 通风橱未下拉到指定位置 | 人的原因 | 单独提醒，及时下拉 | 组内强调，基础要求继续重申 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/10 13:32:53 | 2026/2/10 13:32:53
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室废液区废液桶盖子没盖 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 组内提醒，及时处理，严禁敞口 | 组内提醒，及时处理，严禁敞口 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/10 13:32:53 | 2026/2/10 13:32:53
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼分析化学部 | 102分析实验室沾染物垃圾桶未盖盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 已及时更正 | 已组会强调加强巡查 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/10 13:32:53 | 2026/2/10 13:32:53
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 集装箱 | Hplab-c02集装箱内固定式气体检测仪未正常工作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 线路故障 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | 注意巡查 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/10 13:32:53 | 2026/2/10 13:32:53
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼HP研发实验室 | 退更间垃圾桶内废物过多，桶盖无法关闭，附着在一次性连体和一次性手套上物料有暴露风险 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 垃圾未及时清理 | 人的原因 | 垃圾需要及时清理 密封报废 | 群内已强调 加强巡查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/10 13:32:53 | 2026/2/10 13:32:53
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室东北角地面白钢桶桶盖上有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/10 13:32:53 | 2026/2/10 13:32:53
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | B1 | 氢化真空泵房内暂存一桶高压釜放出来的THF，且原有标签没有全部划去，需要尽快转移走 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 已清理 | 方法原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/26 11:54:10
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M4 | 4车间一层配电箱施工单位电工当日没有进行检查，现场配电箱接地接在了旁边储罐上，没有直接连接到静电扁铁上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 现场未开临时用电，外包连接错误 | 人的原因 | 要求外包进行更换位置 | 对施工人员进行强调，开证前进行复核 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:14:22
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | 罐区 | 3号楼罐区管廊下面放置一个灭火器，需要收起来，定置摆放 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 施工方灭火器未收起 | 人的原因 | 沟通外包进行清理 | 对外包人员进行强调 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/4/2 18:21:04
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M5 | 5车间三层空调机房内有电线接头没有使用拆除，现场使用绝缘胶布进行包裹，现场未连接设备，需要及时拆除，空调风机皮带防护罩未全密闭保护，机械防护不到位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员未及时拆除，防护罩未整改完毕 | 人的原因 | 已沟通设备部处理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/13 8:49:57
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间三层安全文件柜内SDS有部分已经过期，非最新版本，需要更换，柜内终产品洁净设备材质兼容性评估表为质量类文件，柜内进入设备Checklist，使用后检查内容全部划去，没有进行检查，CK执行有偏差，柜内报警登记表2023年下发，截至目前，没有任何报警记录进行登记。投料复核的记录本有部分操作缺少检查人，整体记录执行有偏差 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | SDS过期版本未及时进行更新，进入设备CK未执行，后面检查正常划去 | 人的原因 | SDS过期版本统一进行更新，进入设备CK重新进行培训 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:17:20
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间18釜浓缩，进口管路上流体过滤器压力表为负压，现场初步查看可能阀门内漏，后续需要检查和更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 转移后进行管路吹扫，压力表显负压 | 方法原因 | 已拆卸确认阀门无内漏 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:17:33
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间三层靠近三车间位置走廊地面有破损，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 地面破损 | 环境原因 | 已进行维护 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:18:15
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间四层303-R01釜位置应急柜遮挡灭火器，需要转移位置，柜内GHS标识非集团统一版本，需要更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 标识非最新版本 | 方法原因 | 已定做，到货后更换 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:18:28
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M3 | 3车间物料电梯钢丝绳有抽丝现象，需要重新检查，建议进行更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 提升机使用时间较长，长期使用导致提升机网损坏 | 设备设施原因 | 纳入到车间检修过程中更换 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:20:53
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M3 | 3车间R03釜搅拌有异响，需要检查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 搅拌存在异响 有些许漏油 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行检查 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/25 0:22:29
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M3 | 3车间四层尾气间内配电箱未上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 此配电箱已停用 | 设备设施原因 | 现场悬挂停用标识 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:21:08
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间三层北侧尾气间独立换热储罐上一个压力表显示0.6MPa，怀疑压力表损坏，需要检查更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换新压力表 | N/A | 160 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:24:54
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间三层现场独立换热间进行拆除改造，配件车遮挡疏散门，现场沟通调整位置，保持道路畅通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 拆卸管路，临时存放 | 方法原因 | 拆卸完毕已转移 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:25:16
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间三层南侧走廊喷淋头位置未使用装饰盖进行密封防护，夹层盖板敞开未恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 装饰盖缺失 | 设备设施原因 | 已安排人员处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:25:29
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间四层三号双锥现场进行收料，过程拆卸盲板时为开放性操作，现场沟通未进行报备开放性操作审批单，且未使用收料头进行，整体化学品暴漏操作，人员穿戴黄色黄色防化服，脚步裸漏在外。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 目前车间双锥无固定专用收料头，每次收料拆卸上盖更换收料工具，属于本楼正常操作，黄色连体服无脚步防护 | 环境原因 | 推进车间改造事项 | n/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:25:43
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间应急柜EC-B3-M1-006编号与物资清单编号不一致，需要修改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 标识黏贴错误 | 人的原因 | 已重新黏贴完毕 | N/A | 1 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:26:22
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M5 | 5车间四层电梯机房未上锁管理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 维保人员未及时上锁 | 人的原因 | 已重新进行上锁 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/13 8:50:09
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M5 | 5车间四层空调机房内有防火布等施工杂物需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 空调维修后未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/13 8:50:21
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M5 | 5车间R10釜分布器间空压漏气，需要检查维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 启动三联件漏气 | 设备设施原因 | 已沟通保全维修 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/13 8:50:32
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间四层空调机房室内取风，空调门敞开，空调机箱内电机皮带没有防护，存在机械伤害风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 空调进行检查 | 方法原因 | 检查完毕，已关闭进出孔 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:26:44
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间R03釜旁边氮气钢瓶上减压阀压力表缺失，现场仍在使用，属地EHS发现后没有及时整改 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 此设备已在走报废流程，车间近期未进行钢瓶的使用 | 设备设施原因 | 减压阀已拆除报废 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:26:56
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间R03釜7237项目滴加乙酰氯防腐计量泵进口聚乙烯管路使用塑料袋进行密封，现场密封不严，酸气严重，管路内有残留液体，现场沟通操作人员进行密封紧固 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员使用完毕密封不严 | 人的原因 | 已重新进行密封完毕 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:27:08
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1车间R09釜PLC系统显示转速64rpm，现场实际搅拌未运行，需要查看原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 信号传输有异常，已沟通电工处理 | 设备设施原因 | 沟通电工进行处理 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/12 6:29:00
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 一车间四层废弃标签箱门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已重新处理更换 | N/A | 5 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:27:23
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-R10尾气盲板快开卡子为开口 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 尾气管路为不承压位置，不需要闭口卡子 | 方法原因 | 无需整改 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:27:44
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-R09尾气试镜有液体残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 尾气冷凝液体 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:28:14
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1-4-26薄膜加料间穿层管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 未使用管路，人员未及时添加盲板 | 人的原因 | 已重新进行添加 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:28:35
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-R02回流管路有漏点，地面污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 法兰位置渗漏 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕，地面同步处理 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:28:48
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-R02尾气管路缺少支撑，泄氮阀没走 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 反应釜是过吸收拍放，不使用卸氮阀， | 设备设施原因 | 管路恢复后不需要支架 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:29:15
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M5 | 305-R01分布器气动阀漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 气动阀损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全维修 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/13 8:50:44
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 1-4-24尾气系统间，检测器数值异常，蒸汽垫片损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 蒸汽垫片损坏，检测器异常， | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:29:27
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 302-R04加料车下方，车轮悬空，缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 加料箱前方缺少支撑 | 方法原因 | 已进行增加 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:29:39
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2-4-02换热站，围堰外需要粘贴标识当心坠落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:29:52
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 302-R11-Tr01储罐后方，墙体空洞未及时封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 孔洞未封堵 | 方法原因 | 已封堵完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:30:08
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-N04压滤罐压力表上限标识，错误需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 标识划错 | 人的原因 | 已重新进行划线 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:30:24
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-R01接收罐对面磁力泵缺少固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 临时泵使用完毕拆除，未进行固定 | 设备设施原因 | 使用完毕拆除 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:30:36
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M5 | 305-Ce08母液罐下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 清洗完毕未安装 | 人的原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/13 8:50:55
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M1 | 301-R22房间回风口前堆放有物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员进行三废处理，临时存放 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:31:00
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间二层走廊门底密封条脱胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 密封条脱胶 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:31:13
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH2252-唐嘉健,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH6789-周斯 | M2 | 2车间二层反应釜间拆卸的管道放角落，未定置存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 | 否 | 反应釜维修中 | 方法原因 | 维修完毕已恢复 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 11:45:52 | 2026/2/11 7:31:26
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区溶剂转移Checklist，执行人张洋02/02/2026序号9，操作结束，检查结果未勾选，02/06/2026序号2，检查结果勾选为N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 人员书写问题 | 人的原因 | 现场进行i需改 | 对人员进行记录填写培训 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/7/6 16:00:05
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R21釜夹套温度变送器，接线软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 21釜夹套温度变送器接线软连老化破损断裂 | 设备设施原因 | 沟通电工对破损挠性软管处理完毕 | 每日当班人员对操作区域内挠性软管完整性进行确认，发现损坏情况及时沟通电工处理 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/2/12 14:45:30
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2，4区库房巡查记录本中02/09/2026日下午缺少巡查人员签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房人员下午去巡查时发现甲库2 4区大门已锁毕，此时不便开启，巡查人员离开后直至下班忙于其他工作，未到此处再次巡查签字。 | 人的原因 | 对甲库2、4区库房物料进行现场巡查，确认无问题后进行补签。 | 1，对责任人进行问责，询问未巡查原因，对巡查点位现场进行检查，无问题后签字确认。2，将此问题在部门例会中通报，休假时交接清楚，划分好责任，避免相互推诿。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/2/12 9:05:43
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间201-T008尿素储罐液位计有断层现象。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 液位计结冻 | 设备设施原因 | 已进行解冻并将液位计处置正常 | 检查现场其他液位计是否存在断层现象一并进行处置，并要求现场人员将液位计保温进行修复 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/2/12 9:05:28
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层小平台101-R25下口四通上部法兰处缺少静电跨接及破漆片。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备时遗漏 | 人的原因 | 已将一层小平台101-R25下口四通上部法兰处缺少的静电跨接及破漆垫片进行补充并紧固完毕。 | 对设备组人员进行强调，设备准备严格按照标准执行，安装好静电跨接和破漆垫片，做好静电防护。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/2/12 9:04:41
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R19釜旁101-DC05氮气干燥塔下口处未安装阀门无管路连接内部有受潮风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拆卸干燥塔时未有效密封 | 人的原因 | 班组人员已将三层101-R19釜旁101-DC05氮气干燥塔下口处安装阀门完毕，避免内部有受潮风险。 | 与车间人员强调，使用后的干燥塔拆卸后及时做好密封处理，避免干燥剂受潮影响后续使用。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/2/12 9:04:51
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层溶剂转移区可燃气体探头固定螺栓脱离墙体探头脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 可燃气体检测器固定不到位，固定螺丝脱落 | 设备设施原因 | 对可燃气体检测器重新固定完毕 | 安排专人对车间内可燃气体检测器固定状态进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:47:20 | 2026/2/12 9:05:11
2026/2/8 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-304 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5578-袁晓斌,ALS11674-穆桐 | ALS1320-金祖习 | 否 | 组员意识淡薄，未识别到潜在风险 | 人的原因 | 不使用时拉好通风橱到最低 | 例会重新强调学习EHS要求 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 10:40:04 | 2026/2/12 7:59:35
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层分布器动火门口警戒带被拆卸，现场被存放有四桶固体料，现场沟通孙壮清理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 现场监督不严谨。 | 人的原因 | 后期做好定期巡查，并且和监护人穿插巡查。 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 16:50:58
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间01釜200L桶投酸性甲苯，应该避免酸性高静电风险溶剂放桶、投料操作，现场沟通胡洋。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之后准备设备进行落实 | 人的原因 | 后期进行使用喷涂插底管 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 16:51:06
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间12釜取样未使用法兰盘，现场要求使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 停止操作，取样使用专用取样盘 | 班前会进行重申，人员奖惩 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 16:51:14
2026/2/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 精馏 | 精馏塔一层1502塔釜循环泵泵头处缺少盲板，有液体滴落，已告知包永吉处理 精馏塔一层1601回流转移至1602管路在1601回流泵上方安装一块盲板，缺少盲板标识。 精馏塔ft07-tr03塔底罐上口尾气排净阀门处缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员处理不当 | 人的原因 | 安排人员处理 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/24 17:40:39
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R17加料漏斗手套破损 已告知代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期进行更换 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/12 7:07:06
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层102-R25-Tr01接收罐液位计超上限 已告知李发友 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐加满水 | 方法原因 | 加水准备特殊作业 | 加水准备特殊作业 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/12 7:07:15
2026/2/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层走廊东侧 外包人员登高作业时未借助合理的登高工具踩在压力罐上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置不便 | 环境原因 | 现场进行监护 | 晨会对登高问题进行回顾 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 15:56:15
2026/2/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间二层CE02操作人员收料时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸下口盲板处有少量液体流出，卸料气动阀胶垫老化导致酸气成液体。 | 设备设施原因 | 进行更换维修 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 15:56:22
2026/2/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间Drc06人员登高作业时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 15:56:29
2026/2/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层R23南外包人员登高时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对车间力工进行培训在进行操作 | 对车间力工进行培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 15:56:36
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三楼连续化一阶段离心萃取机与管路连接处地面存在液体物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 丝扣松动渗漏 | 设备设施原因 | 项目已打料结束，已沟通人员处理 | 已沟通处理完毕 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/2 7:07:36
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三楼R16釜加料车未连接氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 未使用设备，准备不充分 | 人的原因 | 添加完毕，今天以投入使用 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 15:52:20
2026/2/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 02/09/2026 10:48七车间三层人员操作200L桶投料时插底管未进行静电接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新给与培训要求 | 车间内部同步强调 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/3/1 15:52:29
2026/2/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 02/09/2026 10:22 三车间三层R06釜下口操作人员搬运铁通时未使用抱桶车，且向桶内放入插底管时未连接静电。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:51:37
2026/2/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R12釜下口有一方槽子（洗釜水）下口缺少丝堵； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 方槽子缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已安装 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:51:48
2026/2/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间一层有一方槽子（一氯化碘破坏液）下口缺少丝堵； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 方槽缺少丝堵 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进车间前进行检查 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:52:00
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R11釜下口压滤罐掏料时有较大气味，已告知王洪强进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 吹扫时间不够导致 | 人的原因 | 吹扫时间延长处理 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:52:10
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层101-E05-Tc01储罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 加压试密罐体后人员未进行调节 | 人的原因 | 已进行调整为0.08mpa | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:52:22
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层R31釜下口流体过滤器前端阀门有液体渗漏，已告知白东旭进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行拆除 | 车间进行排查 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:52:34
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层Ce04门口静电接触器故障，已告知白东旭进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 故障 | 设备设施原因 | 维修完毕 | 车间进行同类检查 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/10 9:15:24 | 2026/2/25 23:52:47
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 736实验室人员李长春使用单口瓶溶间氯过氧苯甲酸，无氮气保护，未悬挂警示标识，未报备受控化学品使用计划，人员不了解该物料禁忌物。经沟通该名操作人员刚刚转正，不具备受控化学品操作资质。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 这个危化品使用有相应的操作规范，新员工跟老员工一起干时，按照操作进行就行，感觉没有啥问题，轮到自己投反应时想尝试新鲜事物，比较积极；问题在于：1对危化品没有敬畏心，危化品危害了解不到位，自我保护意思差；2新员工在岗培训不到位，尤其是特殊操作培训，比如啥样的操作可以干，啥样的操作不能做；3对项目使用的物料认识不到位，应该在项目启动前确认好物料性质，做好安全控制 | 人的原因 | 对责任人给以100元处罚 | 梳理实验室对新员工的培训机制，重新规划培训理念，减少类似事情的发生 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:15:21 | 2026/3/10 18:07:25
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-17通风橱有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 人员操作未及时擦拭物料痕迹 | 人的原因 | 已及时擦除，并通知相关责任人 | 实验室群内告知，提醒注意物料洒落 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:15:21 | 2026/2/12 6:52:49
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-02通风橱，存有物料的器皿，敞口存放 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：周俊力 项目人在下班前没有确认自己负责的通风橱是否收拾干净 | 人的原因 | 已清理 | 1）已对项目人强调，下班前必须要在将通风橱收拾完毕；2）如果再发现一次，则需要项目人下班前将自己负责的通风橱拍照发实验室群里，确认无误后，再下班。3）已经巡查项报给文员 | -0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:15:21 | 2026/2/12 6:53:10
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室洗瓶缺少标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 春节前更换了新的洗瓶，标签没有及时粘贴 | 人的原因 | 已经重新粘贴 | 晨会进行了强调，并且值日生每日进行巡查 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:15:21 | 2026/2/27 7:24:44
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R04尾气视镜内有液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/10 20:02:03
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层连续化液液分离器413-LLS07底部出现沙眼渗漏，使用前需要进行维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液液分离器底部有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/11 5:39:52
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留区5823主料储存搪瓷罐下口管路法兰渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 法兰有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/11 5:40:33
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R02接收罐真空管路阻液球损坏，车间及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/10 20:11:23
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间三层两个压滤罐收料后收料口有白色物料清理不彻底，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 压滤罐收料口清理不干净 | 人的原因 | 进行现场清理处理完成 | 组织车间例会对相关要求进行重新传达 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/10 20:09:15
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-FD01/FD02收料，操作人穿戴空压服，两个空压服均有漏洞破损的地方，车间需要进行更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/11 5:55:13
2026/2/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce02离心机垫片一圈有物料痕迹痕迹，已沟通车间人员穿戴劳保进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/10 9:01:54 | 2026/2/11 5:55:40
2026/2/8 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼车间2层 | 施工人员施工过程中监护人未告知施工人员情况下离开施工现场，现场仍在进行动火作业。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS13681-陆新爽 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 因施工烟尘较大监护人员距离现场较远，难以看清监护现场 | 人的原因 | 对监护人重新培训考核 | 加强培训 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/9 19:57:01 | 2026/2/25 17:24:54
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-203 | 20：32，13通风橱有二级过夜，每日安全确认的值班确认未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS0659-王金泉 | 否 | 实验为物理过程，但是为二级反应，忘记需要三交接 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，二级过夜反应需要三交接并进行值班签字确认 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 19:39:51 | 2026/2/25 19:12:05
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-201 | 20：30，03通风橱有二级过夜，每日安全确认的值班确认未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 值守人员对于规则了解不清楚，认为物理过程不用签值班确认 | 人的原因 | 立即整改 | 重新学习过夜管理规程 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11602-徐福深 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/9 19:35:44 | 2026/2/25 19:09:06
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3658-赵占军,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,AMM3058-龚成,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 柱子Peek管缺少时效标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6249-陈德权 | ALS6249-陈德权 | 否 | 意识不佳 | 人的原因 | 现已增加检查表 | 组内强调，并安排专门人员负责 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6249-陈德权 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/3/4 10:46:49
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3658-赵占军,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,AMM3058-龚成,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 维修通道内真空管老化，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 真空管路时间久老化 | 设备设施原因 | 以报修更换 | 增加对管路的巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | N/A | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/3/4 10:47:21
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3658-赵占军,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,AMM3058-龚成,ALS12863-张浩 | 14S-403 | 保洁水桶遮挡消防器材 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13502-付强 | ALS13502-付强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/2/9 17:38:44
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS1202-李常峰,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13268-赵琼琼 | 232 | 09号通风橱油浴锅操作面板丢失，易导致液体进入设备内部腐蚀线路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13453-韩世启 | ALS13453-韩世启 | 否 | 油浴锅面板有油残留，导致面板贴重新粘贴后贴不牢固，导致面板贴再次脱落； | 物料原因 | 将面板部位使用乙醇擦洗干净后，重新粘贴面板 | 发现问题及时报修 | 已联系白莹，明日确定面板是否有剩余 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | N/A | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/3/4 10:45:20
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS1202-李常峰,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13268-赵琼琼 | 232 | 11号通风橱关闭引风 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13453-韩世启 | ALS13453-韩世启 | 否 | 在使用十万分之一天平称取物料时关闭引风，忘记重新打开 | 人的原因 | 在需要关闭引风时，写上标签用于提醒关闭引风的目的，及使用完毕后及时提醒打开； | 已现场打开引风 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS13453-韩世启 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/3/4 10:45:49
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS1202-李常峰,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13268-赵琼琼 | 243 | 废液桶未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | 否 | 实验人员再将空桶放入的时候，未能第一时间安装静电卡子 | 人的原因 | 立即整改，并于当天单独对该项目人强调 | 开会讨论 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/3/4 10:46:13
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 春节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS1202-李常峰,ACT2132-李更凯,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13268-赵琼琼 | 238 | 沈博浩将头探入通风橱内未佩戴面屏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/9 17:38:44 | 2026/2/9 17:38:44
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房2楼顶 | 厂房2楼顶P29排放口的采样口小门遮挡不严，需要修好密封严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 阀门有松动 | 设备设施原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 17:29:28 | 2026/5/18 9:24:37
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO治理设施的喷淋液需要更换，且管道内部需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未及时置换介质 | 设备设施原因 | 及时更换介质 | N/A | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 17:29:28 | 2026/2/12 9:26:19
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO治理设施的碱喷淋塔，有碱液渗出，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理清理不及时 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 17:29:28 | 2026/2/11 9:20:37
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站臭气浓度较大，发散范围较广 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 多处取样口密封处开胶 | 设备设施原因 | 及时密封 | 及时巡查补胶 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 17:29:28 | 2026/2/11 9:20:56
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站火炬为非正常点火，需要增加巡查频率 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未及时发现异常 | 设备设施原因 | 已上报维修 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 17:29:28 | 2026/2/11 9:21:16
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 现场氢气柜门无法关闭，内壁管路有阻挡，联系机修看一下整改方案 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 氢气柜尺寸不符，空间较狭窄，可操作空间较小 | 设备设施原因 | 已采购新氢气柜，到货后更换 | 已采购新氢气柜，到货后更换 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/7/29 10:45:23
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 燃烧器组现场有一条备用压缩空气管线，铜管随意弯曲，改成固定点位管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 为了方便施工，临时移动 | 人的原因 | 固定气源管 | 固定气源管 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/2/15 0:00:00 |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/2/15 14:00:39
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 燃烧器机头附近、B室下方有一段电缆线槽表面腐蚀，需要重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 使用年限较长，生锈 | 环境原因 | 除锈刷漆 | 除锈刷漆 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/2/15 0:00:00 |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/2/15 14:00:55
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 现场施工垃圾、剩余小配件较多，重新清理，维持5S标准 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 现场近期施工较多 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/2/11 13:31:28
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 后喷淋塔顶部有漏点、跟踪维修进展 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 管路及法兰腐蚀比较严重，密封不严 | 设备设施原因 | 待更换烟囱期间维修 | 待更换烟囱期间维修 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/5/4 16:18:07
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 跟踪烟筒更换完成时间，按计划需要在3月底完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 烟囱腐蚀严重 | 设备设施原因 | 待更换 | 待更换 | 24万 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/5/4 16:18:20
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 五金库二楼RTO控制室内，清空柜子里配件、记录本等 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 控制室施工，临时将记录和配件放到柜子内 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/3/2 9:35:23
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 五金库二楼RTO控制室内，考虑增加一组货架放置各类阻火器滤网、并增加配件清单 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 待RTO现场吊装集装箱后，所有配件放到集装箱内 | 环境原因 | 部分物品已经放到RTO内的集装箱，其余物品已经整理完毕 | 部分物品已经放到RTO内的集装箱，其余物品已经整理完毕 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/7/29 10:33:25
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 废气在线站房机柜后下面一根线缆未在线槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 线槽松动导致 | 设备设施原因 | 重新固定 | 重新固定 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/4/7 8:37:56
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 维保单位交接中，注意现场上墙制度更换 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 刚交接，陆续更换 | 人的原因 | 陆续更换 | 陆续更换 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/2/9 16:45:14 | 2026/4/7 8:38:31
2026/2/9 | 专业性排查 | 正压呼吸器检查 | 正压呼吸器检查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层南北两个应急柜内正压呼吸器，压力欠压，需及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 冬季气温变冷，影响正压呼吸器钢瓶压力，压力减小，保障气密性后压力显示无异常，满足正常使用 | 环境原因 | N/A | 定期对应急正压呼吸器检查期间，进行压力确认，保障正常使用 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 14:23:41 | 2026/2/12 9:00:56
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1707-刘虎,ACT240-宋强,FX2532-朱振兴 | 溶剂间 | 实验室溶剂间内溢出桶内矬子为塑料材质，有静电风险，需更换为白钢或铜制 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 未及时采购铜质撮子。 | 设备设施原因 | 计划在下月预算增加采购补充 | N/A | 300 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/19 0:00:00 | 2026-02-12复核，预算阶段还未采购，到货后确认 | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/3/19 9:52:48
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2111-陈松涛 | 清洗间 | 分析室玻璃仪器清洗间内乙醇溶剂柜静电接地点连接3根静电导线，一个接地点最多连接2跟 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 不了解相关规定 | 人的原因 | 购买静电线重新连接 | N/A | 0 | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/4/10 15:35:31
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 锌粉库 | 锌粉库大门静电接地断裂，需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 静电连接线连接部位频繁开启，预留长度不足，开启范围过大时断裂。 | 设备设施原因 | 对锌粉库大门静电重新做接地连接，使静电可以及时进行导除。 | 1，库房设施定期巡查，发现静电设施破损，断裂及时维修。2，加强静电管理知识培训，强调静电管理重要性，使部门内人员引起重视。 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 14:46:15
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,FX1063-孟召辉,FX138-王义平,LFX074-戴梓阳 | 一车间三层 | 一车间三层小平台下方储罐，夹套进乙二醇管路弯折严重，进口处有明显受理，且出现轻微渗漏，需要重新悬挂，减少进口处受力 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时管路保温后未有效固定 | 方法原因 | 三层小平台下方储罐，夹套进乙二醇管路抬高后挂起并有效固定，避免进口处气源接口处受力渗漏。 | 与车间人员进行强调，临时管路连接后做好固定，避免管路充满介质后受力下垂导致接口渗漏。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:59:30
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,FX1063-孟召辉,FX138-王义平,LFX074-戴梓阳 | 一车间三层 | 三层楼梯口处搅拌罐内部有物料残余，假期前需要放空 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 项目使用后碱液，未完全放空 | 物料原因 | 分管工程师已安排将搅拌罐内碱液放空，设备可转交清洗。 | 使用后的设备及时清空并及时转交清洗，避免遗漏。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:59:14
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,FX1063-孟召辉,FX138-王义平,LFX074-戴梓阳 | 一车间一层 | 一层9号离心机门口放置的套用的黄色防化服表面有白色物料，套用防护服脱除前需要进行擦拭处理，对状态较差的防护服及时报废 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 套用防化服清洁检查不彻底 | 人的原因 | 安排保全将车间各区域套用防化服进行检查，状态较差的报废处理。同时班组人员使用后的防化服及时进行清洁处理便于下次套用。 | 对班组人员进行要求，使用后的防化服及时进行清洁处理便于下次套用。同时多次套用后状态较差的及时报废处理。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:58:57
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,FX1063-孟召辉,FX138-王义平,LFX074-戴梓阳 | 一车间二层 | 二层离心间西侧隔膜泵上的聚乙烯管，进出口处均没有设置衬垫 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 翻遍管路法兰口出未进行防护 | 人的原因 | 保全人员已将三层临时离心机母液气动泵上的聚乙烯管，进出口法兰处增加护套管衬垫进行防护。 | 与设备组强调，提升设备准备标准，注意设备准备完整性及合规性要求。 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:58:43
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间水相间 | 二车间水相间内空包装桶较多，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 水相间空桶摆放较多，未及时进行整理 | 人的原因 | 对水相间内空桶进行整理完毕，不满足使用要求的已进行报废处理 | 内部群对水相间空桶存放要求进行重申，每日班长进行巡查复核确认 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/27 16:59:33
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔室外地面有散落的配件，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员拆除管线未及时收起 | 人的原因 | 现场人员已将该处散落螺栓等物及时清理完毕，对该责任人当天5S评分降为C档处罚 | 人员拆卸管线完毕后第一时间清理现场避免现场出现杂物情况发生 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:58:29
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间泵房 | 二车间泵房内地面有杂物堆放，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 泵房内杂物清理不及时 | 人的原因 | 分区责任人当日日检降为c档，泵房现场已清理完毕 | 操作分区做好5s清理执行，每日车间主任进行现场巡查确认，不合格人员日检降档并于24h内完成处理 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:58:14
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间一层 | 二车间一层膜脱水区域一条乙二醇管路法兰处有渗漏情况。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 乙二醇管路长时间使用法兰连接部位松动，少量乙二醇渗出 | 设备设施原因 | 对松动法兰重新紧固完毕，无异常 | 区域发现跑冒滴漏情况，第一时间排查处理解决 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:57:55
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2541-左特,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间FX2-902-R17上方管路吊架未固定，有掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路吊架固定不到位 | 人的原因 | 对管路吊架调整完毕 | 涉及管路安装铺设，对管路吊架固定到位，谁操作谁负责 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:57:39
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,FX1325-魏然,LFX075-吴立卓 | 60立罐区 | 罐区T10罐顶部存在明显气体，需立即开展泄漏源排查与修复。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 检查储罐的泄爆人孔有泄露情况 | 设备设施原因 | 沟通机修人员进行维修 | 对设备定期排查 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/7/6 15:59:51
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,FX1325-魏然,LFX075-吴立卓 | 60立罐区 | 罐区泵房在非能量隔离作业场景下误用了LOTO锁具，需立即整改以确保LOTO管理的合规性。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 对阀门锁进行刷其他颜色的油漆 | 设备设施原因 | 对阀门锁进行刷其他颜色的油漆 | 整体排查整改 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/7/6 15:59:36
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,FX1325-魏然,LFX075-吴立卓 | 60立罐区 | 罐区部分静电接地扁铁焊接搭接长度不足，不符合接地规范要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 罐区建造的时候遗留的隐患 | 设备设施原因 | 待后续和消防验收改造一起进行 | 后续建设按照合规进行 | 无 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | FX1702-孙斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/6/29 13:13:12
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1325-魏然,LFX075-吴立卓,FX2534-李超逸 | 焚烧车间 | 焚烧车间RTO装置施工预处理方案经现场沟通后，存在不足地方，需进一步优化完善。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 危险源控制措施有缺陷 | 方法原因 | 已重新对施工方案进行评估，增加新的控制措施进行风险管控 | 后续检修计划中细化操作步骤和预处理方案 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/2/12 8:56:38
2026/2/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全排查 | FX2 | 监察部 | FX1325-魏然,LFX075-吴立卓,FX2534-李超逸 | 污水站 | 污水站管廊上方盖板强度不足，存在人员踩踏时坍塌的安全风险，需整改加固 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 已有计划制作水泥盖板用于覆盖廊道，冬季无法施工 | 环境原因 | 已采购相关物品，待天气转暖后进行施工替换铁板 | 检查污水站平台上其他坑洞是否存在易坠落现象一并进行整改 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 | 07/17复核未完成整改 | 2026/2/9 13:42:22 | 2026/7/24 16:38:41
2026/2/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 中试车间 | 无隐患 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 |  | 无隐患 | 设备设施原因 | 无隐患 | 发现及时解决 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/9 12:40:03 | 2026/2/10 20:17:03
2026/2/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 中试车间 | 无隐患 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 |  | 无隐患 | 人的原因 | 立即解决 | 发现后及时解决 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/9 12:38:26 | 2026/2/9 14:45:11
2026/2/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 8号楼 | 巡查发现，八号楼四车间接收罐804-r03/r04-tr01下口阀门处，静电跨接破漆垫片已锈蚀，影响导电性能，已沟通车间主任及时更换。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 冷凝水浸泡导致锈蚀 | 环境原因 | 更换锈蚀静电跨接及破漆垫片 | 同类型问题车间内部自查 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/9 11:40:22 | 2026/2/25 9:41:00
2026/2/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 8号楼 | 巡查发现，8号楼一车间，钢平台下一接收罐压力表横置，存在测量示数不准确的可能，已沟通车间主任将压力标垂直安装于设备 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备端口项目需求改造增加三通未考虑压力表测量精确度问题 | 人的原因 | 已调整安装 | 车间内强调仪表安装标准 | N/A | 2026/2/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/9 11:39:20 | 2026/2/25 9:41:26
2026/2/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 8号楼 | 巡查发现，8号楼1车间钢平台下一穿墙孔未进行遮挡，现场沟通人员没有相关操作，已沟通现场人员添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路拆卸后未及时按照要求封堵 | 人的原因 | 已添加盲板完毕 | 车间内部强调操作标准 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 11:38:05 | 2026/2/12 9:36:05
2026/1/29 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 20：51，12、16号通风橱内有旋蒸浓缩操作未提交过夜申请。（钉钉流程只填写了一个通风橱，但同时有好几个通风橱在使用。已与实验室负责人联系沟通。） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS0659-王金泉 |  | 夜班实验室浓缩只提交了一个通风橱的过夜流程 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调夜班实验室浓缩过夜流程需要提交所有可能用到的通风橱 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/29 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-304 | 2：41，07橱存在过夜实验过夜状态告知卡未划改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS11674-穆桐 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/29 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-116 | 2：58，08橱高低温循环机(介质：乙二醇：水、1：1）设置温度为89.3℃，超出使用范围。一线确认、值班确认检查不到位(已与实验室负责人联系） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 |  | ALS6588-孙盼盼 |  | 循环机使用时介质确认不到位，每日安全确认不到位 | 人的原因 | 实验温度高于80℃时循环机采用硅油介质，内部加强强调 | 开展实验时设置双人复核，加强每日安全确认 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS4052-ALS4052王磊,ALS14033-于秋扬 | 2-201 | 11：05，ALS4052-王磊在使用水合肼与氟试剂时，现场操作规范准备齐全，但无供应商SDS（现场指出并整改后继续投料） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS5606-郭满 |  | 人员未及时查看打印相关SDS | 人的原因 | 查看并打印相关SDS | 操作规范和SDS电子版综合一起，方便查看 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 专业性排查 | 化学品全流程排查 | 化学品全流程排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-215 | 10：30，ALS2175-张津甫在2-215使用氰化钠。使用前一天已在钉钉群进行了报备，又EHS与库房人员运输至实验室 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14168-王子乾 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 专业性排查 | 化学品全流程排查 | 化学品全流程排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-215 | 10：35，ALS2175-张津甫与其同事双人准备开始投料。投料前现场已经备好齐全的操作规范与供应商SDS，且确认过两人能力矩阵均符合规定。现场劳保穿戴整齐，风险告知卡、尾气吸收液、破坏液、检测器等均准备齐全。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14168-王子乾 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 专业性排查 | 化学品全流程排查 | 化学品全流程排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-215 | 10：55，ALS2175-张津甫与其同事双人投完料后，剩余氰化钠由EHS与库房人员一起运输回库房。使用过的通风橱收拾干净，现场5S优秀。沾染物均放入密封袋带回实验室，操作工具均已经用破坏液破坏。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14168-王子乾 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 5-203 | 21：00，12橱旋蒸时缺少卡子固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS0659-王金泉 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 5-301 | 00：42，防火溶剂柜台账盘点数与实际储存数不一致，存放数量少于台账记录 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS11419-刘磊 |  | 已有人盘点，盘点后继续使用，没有再盘点 | 人的原因 | 最后一个人使用后，再盘点 | 实验室晨会培训宣讲，当班的最后一人使用后，需要进行盘点 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/30 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-105 | 20：45，实验室内通风橱的每日安全确认中管理确认未签字（管理确认在22：00进行了）。实验室内有二级过夜的通风橱，值班确认也未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS2303-贺西灿 |  | 1-105放大评估实验室刚刚启动，值班确认人员不是很明确 | 人的原因 | 有过夜反应时，当班人员进行值班确认 | 培训时安全确认细节更明确一些 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-108 | 19：00，1-108-10通风橱里的氮气胶管口已破损导致脱落，反应体系无氮气保护，现场提醒实验人员处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS1564-纪增臣 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换氮气管路 | 晨会强调老化的管路需要及时更换 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/31 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-209 | 20：53，实验室无人，10号通风橱水循环真空泵插头未拔 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS2854-张保杰 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/1/31 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-105 | 20：39，实验室无过夜反应，过夜反应告知卡未划改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS2303-贺西灿 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-207 | 15：20，冰箱内单口瓶储存化学品超1个月（已与实验室负责人沟通） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS7793-王庭辉 |  | 物料过期未清理 | 人的原因 | 清理 | 及时清理 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/1 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 21：05，09和10号通风橱里有物理二级过夜，每日安全确认值班确认未签字。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS2333-周尊辉 |  | 周日白天无人员操作，仅有物理过夜反应，故未进行值班确认 | 人的原因 | N/A | 实验室内有二级物理过夜反应需进行值班确认，对实验室管理人员进行强调 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/1 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 5-203 | 21：20，03号通风橱平行反应仪未使用，实验人员下班后仍处于运行状态，每日安全确认一线确认已签字，与实验室负责人沟通后，联系电工进行断电处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS0659-王金泉 |  | 实验室巡查不仔细 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调每日安全确认需要逐条检查过后再进行签字确认。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/2 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 20：20，09橱油浴锅设定温度110℃，111℃；温度计量程100℃（实时温度显示93℃，95℃）。超量程使用，需更换大量程温度计或数显 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14168-王子乾 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/2 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-202 | 00：23，防火溶剂柜未盘点 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS6994-马聪 |  | N/A | 人的原因 | 口头传达信息好，需要现场确认信息 | 口头传达信息好，需要现场确认信息 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/2 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-318 | 22:03，每日安全确认表值班确认未签字（有二级过夜反应） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS3176-刘超杰 |  | 值班人员前段时间倒班，近期恢复白班，因疏忽忘记自己值班日期，导致多个实验室02/02/2026均未值班确认 | 人的原因 | 对于直接责任人进行口头批评教育并罚抄写值班内容50遍 | 使用钉钉智能机器人，群组设置值班人员钉钉提醒，防止遗忘 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/2 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ALS2214-左建 | 1-304 | 1-304-07通风橱物品多，5s较差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS11674-穆桐 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/3 | 专业性排查 | 防毒防尘专项排查 | 防毒防尘专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 15:20，王磊在9号橱使用OEB4固体原料，风险告知卡未划改； 该原料属于潜在的皮肤强致敏物（皮肤，呼吸疑似致敏），未张贴致敏警示标识（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS5606-郭满 |  | 责任人邮件发送知悉物料OEB信息，忘记张贴；项目人投料前查看原料疑似皮肤和呼吸致敏，认为不需要张贴相关象形图 | 人的原因 | 张贴相关象形图 | 1、投料前确认标识牌划改完全，无遗漏； 2、对自己不确定的物料，与他人进行复核，确认物料性质 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/3/18 9:22:03
2026/2/3 | 专业性排查 | 防毒防尘专项排查 | 防毒防尘专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-203 | 15:00，左占东使用硫酸二甲酯（高毒品），操作规范要求佩戴全面罩，但本人的呼吸用品适合性测试已过期（12个月） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS2308-吴靖 |  | 部门集中测试时，人员调任生产厂区，回来后，人员忘记补测试。人员为5年以上员工，历史使用过多次，忽视了全面具使用前的要求 | 人的原因 | 沟通文员对人员进行补检测，人员经过测试前，安排实验室其他有资质人员进行投料。 | 未进行测试的人员禁止使用全面具。人员能力矩阵增加全面具的评估，每年评估一次 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS11131-冯媛媛 | 2-102 | 15:30，2-103-10号通风橱无人使用时，挡风玻璃未下拉到最低处（超过45cm） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 |  | ALS6263-贾靖华 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/3 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-311 | 22：20，实验室洗眼器02/02/2026检查到期，未及时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS5446-王栋 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/3 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 5-201 | 22：50，13橱过夜实验为加热物理实验，应提交二级过夜流程，实际提交为一级过夜流程 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS11602-徐福深 |  | 提交流程时选错 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，直接责任人重新培训学习 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/3 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-209 | 20：45，08通风橱设定60℃平行反应仪，其电线缠绕在加热托盘下方，安全确认不到位，电工现场已整改架高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS2854-张保杰 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平,ALS3324-曹欢 | 3-209&210 | 15：53，每日安全确认表中一线确认未签字（02/03/2026） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 |  | ALS3324-曹欢 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平,ALS14592-特日格乐 | 3-204 | 16：14，ALS14592特日格乐称量OEB3的物料，未在粉尘柜/通风橱等密闭性能达标设备内进行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS12735-陈俊彰 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6703-李云辉,ALS14053-田昊宇 | 1-102 | 18：55，废液柜里的废液桶敞口放置，已现场提醒实验人员整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS6642-唐鹏飞 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/4 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 4-307 | 22：35，08号通风橱有二级化学过夜实验，通风橱储存易燃化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS2333-周尊辉 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/4 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 反应间1-34 | 07：00，反应间1-34操作人员进行放料操作时未穿戴劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13151-沙杰 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-211 | 11：32，中间台面杂乱，容量瓶，离心管等5s较差，现场沟通郝福主管 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 |  | ALS5168-郝福 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-204 | 11：37，2号通风橱废液桶的静电卡子过期未检，沟通姜一帆主管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 |  | ALS11761-姜一帆 |  | 责任人未能及时检查 | 人的原因 | 责任人已报修，更换静电卡 | 责任人定期检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 3-204 | 11：37，2号通风橱下方2号样品柜存放多个玻璃瓶（承装液体）缺少二级防护，缺少标签，沟通姜一帆主管 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 |  | ALS11761-姜一帆 |  | 责任人未能及时检查 | 人的原因 | 已通知相关人员设置二级防护、添加标签 | 责任人定期检查，通知所有使用人 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇,ALS6086-张雪丰 | 主楼319实验室 | 10：43，1号通风橱存放一瓶1，4-二氧六环（500ml），属于易燃液体，在防火溶剂柜准入清单范围内，需要放到防火溶剂柜内，已沟通崔鹏主管 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ACT2052-崔鹏 |  | 该试剂为过氧化物前体，组内按照过氧化物前体单独管控导致 | 人的原因 | 将试剂放入防火溶剂柜内 | 更新准入清单，组内进行通知试剂存储 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇 | 主楼209色谱室 | 10：54，乙二胺未执行每日退库 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS8067-付争 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 10：30，02橱内的反应装置未开氮气，已提醒现场实验人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS2333-周尊辉 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-101 | 20：58，1-101-06通风橱中存放四桶25L镀锌桶装压滤母液，未做好静电防护。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS1775-张宁宁 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-311 | 21：10，1-311-废液柜中废液桶敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 公斤级实验室 |  | ALS1935-张建 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-202 | 04：15，1-202-03通风橱氮气管路使用完后未连接回去，加热体系无氮气保护。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS12221-毕增梁 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-204 | 00：50，3-204-02废液柜中废液桶敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 |  | ALS11761-姜一帆 |  | 操作完成后未关闭，区域责任人未能及时识别 | 人的原因 | 已关闭敞口，并通知全体人员该事件 | 对全体使用人进行相关培训，要求责任人加强定期检查的执行性 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-204 | 溶剂柜存放的异丙醇为12/30/2025开封，开封超过一个月，桶身上无警示标识 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS9425-杨阳 | 否 | 每日盘点疏于对过氧化物前体存放日期的确认。每日盘点的实际执行存在漏洞。 | 方法原因 | 溶剂已用完，不涉及现场纠正 | 每日溶剂盘点，增加对过氧化物前体溶剂存放时间的确认，临近超1个月张贴专门的标签，临近超三个月则报废。 | 无 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/10 11:46:21
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-202 | 溶剂柜存放的四氢呋喃为12/05/2025开封，开封超过一个月，桶身上无警示标识 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6865-李艳涛 | ALS12221-毕增梁 |  | 防火溶剂柜的5S负责人李艳涛，在执行盘点过程中，落实了盘点细节。但是疏忽了对过氧化物前体的处理要求，未能及时处理过期试剂。 | 人的原因 | 立即处理并报废该过期试剂。对溶剂柜试剂进行再次检查盘点； | 落实物料盘点要求，加强日常主管/实验室负责人巡查和抽查，特别是物料盘点期间和刚结束后的检查巡查。在本次春节前整理过程中落实盘点要求和检查要求 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/10 15:42:52
2026/2/6 | 专业性排查 | EHS重点关注化学品全流程专项排查 | EHS重点关注化学品全流程专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13231-王志鑫,ALS13970-焦萌,ALS14696-李贺山 | 4-305 | 16：00，使用前准备工作： 1，ELN登记高危险化学品多聚甲醛，邮件发出报备，四级工艺 2，操作规范培训和准备人以及复核人均签字确认了。 3，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 4，破坏液10%氢氧化钠溶液准备齐全 5，使用完后，将其密封存放在有通风的物料柜里，且已做好二级防护 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13036-张红进 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/6 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-304 | 20：30，1-304-08通风橱70℃过夜的反应使用的温度计上限为50℃。与实验室人员沟通后，更换新的温度计。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5578-袁晓斌 | ALS11674-穆桐 |  | 研究员忙中出错，未仔细检测温度计 | 人的原因 | 当场更换合适的温度计 | 例会强调并要求大家检查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/12 17:11:51
2026/2/6 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 主楼-207 | 21：03，主楼-207过夜实验有两个，只收到一个钉钉流程，询问实验提交人员后得知，实验提交时间错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS5028-范雅琪 | ALS5028-范雅琪 |  | 在提交过夜流程时，未仔细检查，开始日期输入错误 | 人的原因 | 补全遗漏日期的过夜流程 | 在晨会强调提交过夜流程时需仔细核对信息 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS5028-范雅琪 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/4/10 11:26:37
2026/2/6 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-301 | 04：45，4-301-06通风橱过夜实验搅拌失速，转速达1650转/分钟，与实验提交人员沟通后，已对其断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS14168-王子乾 |  | 设备平时只有出故障后才会送修，对于设备的突然异常没有预防措施，维护周期较长（距离上次返厂统一检修时间较长） | 设备设施原因 | 立即整改 | 过夜实验使用转速700上限的机搅,即使设备异常升速，也能将风险降低 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/12 16:44:52
2026/2/7 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-105 | 20：30，05通风橱有二级过夜，每日安全确认的值班确认未签字（沟通后得知隶属于1-108实验室人员ALS6798-张成龙所在项目组借用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS6798-张成龙 | ALS1564-纪增臣 |  | 人员因素，临时借用实验室落地通风橱，未及时告知夜班值班人员，造成值班确认检查签字。 | 人的原因 | 无 | 实验室内集中提醒，避免再犯。 | 0 | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 | ALS1564-纪增臣 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/4/10 11:26:18
2026/2/7 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-304 | 20：40，07通风橱未使用的磁搅处于启动状态（未拔电线且未关闭电源），每日安全确认不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5578-袁晓斌 | ALS11674-穆桐 |  | 最后离开实验室的研究员未仔细检查 | 人的原因 | 巡查人协助拔掉插头 | 例会重新学习每日确认的内容 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/12 17:12:26
2026/2/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山,ALS13484-曹义航 | 12号楼公斤级小高压釜间 | 10：43，接到消控室人员对讲机呼叫，12号楼3楼小高压釜间可燃气体报警信息，前往查看，得知是TJ3项目人员AMM4293-李栋华误操作打开氢气阀门，致使可燃气提报警，已经现场整改，及时关闭阀门（项目主管AMM3187-张恒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | AMM3187-张恒 | AMM3187-张恒 | 否 | 在通入氢气过程中，没有检测装装置的气密性和阀门状态，就误将氢气通入，导致氢气逸散，引起警报器报警。 | 人的原因 | 操作人员现场已关闭阀门。同时对操作人员进行培训，在先釜内通入氢气前，应该检查好装置的气密性，待气密性无误后，再打开阀门通入氢气 | 已对相关人员进行培训，在通入氢气前，应仔细检查装置气密性。在氢气通入过程中，仔细观察检测器是否有响应，发现异常及时切断氢气管路，再仔细进行检查 | 无 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3187-张恒 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/12 16:46:49
2026/2/8 | 专业性排查 | 化学品全流程专项排查 | 化学品全流程专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS7107-来荣云,ALS13484-曹义航 | 1-208 | 10：10，使用前准备工作： 1，ELN登记高危险化学品锌粉，邮件发出报备，三级工艺 2，操作规范培训和准备人以及复核人均签字确认了。 3，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 4，破坏液10%盐酸水溶液 准备齐全 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS1582-王福斌 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/9 10:42:20 | 2026/2/9 10:42:20
2026/2/6 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层制水间 | 现场使用插排不符合公司要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS4865-李鑫 | 否 | 施工厂家用的接线板不合规 | 方法原因 | 更换合格带漏电保护的接线板 | 对施工方进行培训 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/9 9:29:55 | 2026/2/25 16:42:38
2026/2/6 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-308 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS0332-张东东 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 临时拆装搅拌头 | 人的原因 | 实验室内部强调注意操作规范性 | 实验室内部强调注意操作规范性 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/20 0:00:00 |  | 2026/2/9 9:23:02 | 2026/2/20 12:02:35
2026/2/6 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-209 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2214-左建 | 否 | 人员的自我防护意识不强 | 人的原因 | N/A | 1）02/09现场进行全员培训（下午）（在津人员） 2）02/09周一组会强调（全员） | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 9:21:33 | 2026/2/10 16:19:53
2026/2/6 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 2号楼1层走廊西 | 摄像头损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 摄像机硬件故障 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/30 0:00:00 |  | 2026/2/9 9:19:46 | 2026/3/30 9:15:38
2026/2/6 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼1层GMP女更 | 灭火器满足10年需报废 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 更换检查时落下了一个 | 人的原因 | 已及时联系消防组进行更换 | 将四号楼一层灭火器再检查一遍，避免遗落 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14053-田昊宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 9:16:04 | 2026/2/10 16:19:33
2026/2/5 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-304 | 实验室人员在实验室内操作过程中多次将头探入通风橱内观察 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5578-袁晓斌,ALS11674-穆桐 | ALS1320-金祖习 | 否 | 新员工对实验室要求还不完全熟悉，还未养成好习惯 | 人的原因 | 制止此类行为 | 例会强调学习实验室制度 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 9:10:52 | 2026/2/12 7:59:57
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 02/07/2026,10:03,一车间二层Ce07有粉末洒出且一天未处理，已对讲通知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸卸料蝶阀物料掉到地面 | 环境原因 | 已完成清理 | 操作完毕第一时间进行清场 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:55:25
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层16釜加料车外仓门旁第一个手套出现破损，需要更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已完成更换 | 加料箱手套发现破损及时进行更换 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:40:52
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层07釜加料车尾气缺少过滤设施，可能造成粉尘飞出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 中间有滤布进行过滤 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:41:01
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层08釜滴加亚硫酸钠溶液管路连接的投料插底管缺少压力表。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 投料插底管不安装压力表，压料操作使用 | 设备设施原因 | N/A | 压料操作使用 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:41:10
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层20釜下口有液体滴漏，现场告知代宇哲 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜清洗，下口有水滴漏 | 物料原因 | 三楼进行清理水 | 现场进行清理 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:54:45
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉碱液间内一期二级碱液A泵出口管路压力表损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 否 | 长时间震动环境下使用造成损坏 | 环境原因 | 拆除添加盲板 | 对于使用中损坏的配件及时进行更换，非必要使用的配件损坏后及时拆除 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0003-赵鲁 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 17:52:31
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉二期脱硫塔塔体有漏点塔体有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 塔体内部防腐层破损缺失导致外部金属壳体腐蚀损坏 | 设备设施原因 | 使用玻璃胶进行临时封堵 | 待天气转暖后进行内部整体修复 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0003-赵鲁 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 17:52:46
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间南门外人体静电释放器检查绿签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 否 | 现场确认下次检测时间为03/03/2026 | 方法原因 | N/A | 按照既定频率进行检查更新 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0003-赵鲁 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 17:53:05
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间内喷淋洗眼器无水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 否 | 室内温度较低，出水口冻结 | 环境原因 | 已疏通化开，设施正常投用 | 控制物流通道门开启时间，非使用情况下进行关闭，禁止长时间开启 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0003-赵鲁 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 17:53:19
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉南打料区存放的废溶剂插底管快开阀门处有液体滴漏已告知班组人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 否 | 快开球阀阀门把手高频率使用阀芯螺栓松动 | 设备设施原因 | 已对其阀芯螺栓重新紧固 | 排查一二期打料区快开球阀阀芯重新进行紧固，后续定期执行 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0003-赵鲁 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 17:53:49
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 02/08/2026 20∶25 二车间三层0102-R25进行200L桶投料，操作人员向桶内放插底管时未夹静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 沟通进行处罚 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:53:42
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 02/08/2026 21∶30 三车间分子筛接收罐间 人员向200L桶中放料前，临时连接的白钢软管未进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行问题 | 人的原因 | 现场进行处理 | 人员进行循环培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:53:50
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 02/08/2026 17：07 三车间三层R17南 人员在使用登高车时未固定，有摔落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行问题 | 设备设施原因 | 现场进行提醒 | 班前会进行培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:53:57
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 02/09/2026，04:10，三车间二层走廊人员踩踏储罐登高，有摔落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 查看接收罐不方便 | 设备设施原因 | 更换踏步操作 | 后期使用踏步查看 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:54:05
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 02/09/2026，04:00，二车间三层人员掏罐时掏料铲子未连接静电卡子，对讲告知现场连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员掏罐时一时着急忘记卡上 | 人的原因 | 后期在操作时班长进行现场监督 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 15:54:13
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层7928一阶水相储罐液位计下口丝堵有物料析出，告知邹徳满 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 密封不严 | 设备设施原因 | 以进行更换丝堵 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:39:15
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层08釜旁103-Tr018储罐缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 储罐使用结束，进行清洗 | 设备设施原因 | 使用时连接临时接地 | 储罐固定制作固定接地 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:39:25
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层8905连续化氨甲醇和异丙醇投料插底管未连接静电卡子，告知王达连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电卡子脱落 | 人的原因 | 现场进行恢复 | 操作前进行检查确认 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:39:59
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间方槽checklist02/08/2026第九项尾气检查复核人未签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员手挡住了，直接翻篇了所以未签字 | 人的原因 | 查看视频人员复核了，以进行补签完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/2/24 17:39:48
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层FD02间外人体静电释放器故障需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 维修完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 8:26:26 | 2026/3/1 17:54:01
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧液氮塔缓冲罐区域 | 南侧液氮塔缓冲罐区域 9#高压氮气缓冲罐安全阀泄放管路顶部出口未设置防雨罩，可能因雨水、灰尘、异物进入导致管道腐蚀，影响排放性 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 老化脱落 | 设备设施原因 | 重新制作安装 | 重新制作安装 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/3/4 20:15:36
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 802-R03反应釜，温度传感器防爆线管开裂，已和刘云超主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 饶性管在执行变更更换反应釜过程拆装仪表导致损坏 | 设备设施原因 | 已维修更换 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/12 6:53:28
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 1205-FD08设备停止使用后，机械压力表未归零，零点漂移 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 机械表故障，已进行更换 | 设备设施原因 | 仪表故障，进行更换 | 及时巡查发现问题及时处理 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/10 14:07:34
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼男厕所，靠近小便池的吊板多处松脱，有掉落风险，需维护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 顶板安装固定不到位，已重新处理 | 设备设施原因 | 已重新处理安装 | 查看其它顶板无异常 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/10 14:07:55
2026/2/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 视频监控进行操作核查时发现7号楼4层1车间月02/08上午11：50左右有大量类水液体冒出，怀疑为管路跑水，请反馈相关原因 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 循环水管路沙眼 | 设备设施原因 | 已联系人员重新进行焊接修补 | 建立台账对于易损的位置提前进行维修更换 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/25 6:26:46
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼班组 | 9号楼1层1-1单锥间，桶与秤遮挡灭火器，现场沟通张长宾班长安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时存放，未及时转移，已安排周转 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/13 7:59:36
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼班组张长宾班组 | 1、900-N03取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、900-CE03收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/9 7:57:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼中间走廊，3、4层之间的楼梯扶手松动，现场沟通赵强班长进行报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定的膨胀螺栓松动 | 设备设施原因 | 已联系机修进行维修 | 车间内部强调切勿用力撞击扶手 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/13 7:59:47
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵强班组 | 702-R23滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/9 7:57:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 804-R02打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/9 7:57:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-R31到1205-R11-TR01转移管路的打压试密标签挂反，现场沟通赵志勇班长安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 执行人海超标识挂反，已进行纠正，人员教育 | 人的原因 | 已进行纠正 | 人员进行教育，并且重新培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/13 7:59:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼赵志勇班组 | 1、1205-R13打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R27下口放桶操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、1200-N03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/9 7:57:57 | 2026/2/9 7:57:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 617实验室 | 617实验室20号通风橱未提交过夜申请，钉钉沟通实验员，反馈为交接今日上班同事关闭该反应但是将此项工作忘记，现场关闭此反应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 反应不责人沟通周日白班人员帮关闭反应，白班人员张江磊忘记关闭。 | 人的原因 | 已现场关闭 | 对相关人员培训和再次强调，项目交接以文字形式进行 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:55:28 | 2026/2/11 7:30:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-18通风橱循环机内介质过少，钉钉沟通该实验员联系现场人员补加介质 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 介质过少，人员未及时发现 | 人的原因 | 进行补加 | 进行升降温操作前，进行查看，定期补加 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:55:28 | 2026/2/11 7:31:13
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 415实验室 | 415-06通风橱循环机内介质过少，由于在凌晨三点半发现，且体系温度无明显变化，放弃联系实验员，请后续反应过程中关注此项 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 | 否 | 人员更换反应夹套瓶后，没有及时关注循环机介质高度 | 人的原因 | 已经补加介质 | 在实验室沟通群中，将上述事件进行通报，并要求实验人员注意关注循环机液面高度，且过夜反应复核人员要重点复核该项内容 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2790-韩勇,AMM4128-张恒,AMM5103-陈宝山 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:55:28 | 2026/2/11 7:31:30
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室04通风橱，使用的搅拌损坏，现场显示er03，钉钉电话告知填报人 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 搅拌桨机械故障 | 设备设施原因 | 停止使用该搅拌桨，报修 | 平时仔细观察，有异常及时处理。 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:55:28 | 2026/2/13 8:00:07
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 515实验室 | 516实验室烘箱，515实验室人员林华使用，设置温度95℃，实际75℃，钉钉电话告知申请人 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM2898-张陆浩 |  | 实验人员未设置好 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:55:28 | 2026/2/13 8:00:19
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间十立罐区 | 一车间十立罐区，101-T04储罐液位计下丝堵前端阀门未关严。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员关闭不严 | 人的原因 | 现场人员已将该处德式球阀进行关闭完全，前端丝堵封堵无异常 | 人员使用完毕球阀后及时关闭完全并将丝堵封堵到位 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:56:25
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Drc04双锥正在烘料（CPr138397-02-02P-03），但Checklist记录上，“装料后氮气置换”及“超温报警设置”两栏无执行人和复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 氮气吹扫期间调整其它工作未及时签字 | 人的原因 | 温度70℃进行烘料，吹扫期间人员调整烘箱装料，忘记及时签字确认，人员已进行改正并价值积分处罚。 | 与车间人员进行强调Checklist执行过程得到检测数据后及时进行记录并签字确认和复核，避免遗漏。 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:56:10
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层东侧，一台磁力泵电源线的防爆挠性软管一端断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 磁力泵防爆软连老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已联系电工更换新软连完毕 | 用电设备使用前对挠性软管防爆完整性进行确认，异常及时沟通电工处理 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:55:58
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 三层902-R19釜旁的一台计量隔膜泵连接的接地线一端松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该计量泵未进行使用，接地线连接紧固不到位 | 人的原因 | 对静电接地线重新紧固连接完毕 | 设备使用前对静电接地情况进行确认，谁使用谁负责 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:55:45
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层101-E03薄膜轻组分接收罐液位计液位超过最高液位上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 薄膜减压浓缩结束排空后液面略超液位上限 | 人的原因 | 薄膜浓缩结束，班组人员已将E03薄膜轻组份罐溶剂放罐结束，并要求薄膜浓缩不要超出最高液位。 | 与班组人员进行强调，薄膜浓缩做好控制，接近最高液位停止浓缩，避免排空后液位少许波动超出最高液位上限。 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:55:32
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间一层 | 一车间一层R27釜下口放料管路连接的插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已将一层R27釜下口放料管路连接的插底管进行封口，现场操作人员使用后的管路未及时封口，当日5S绩效评定最低档。 | 与车间人员进行强调使用后的管路及时进行封口，避免暴露风险。 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:55:17
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层接收压滤母液的200L桶上插底管连接的玻璃管视镜上连接的静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插底管上的防溢出观察视镜静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对静电跨接重新连接完毕 | 1.对车间其他插底管上的防溢出观察视镜静电跨接进行排查无异常 2.插底管使用前对视镜静电跨接进行确认，谁使用谁负责 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:30:44 | 2026/2/12 8:55:04
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间四层走廊药品箱内碘伏撒漏 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 碘伏使用完毕，未盖紧盖子 | 人的原因 | 药品箱已清理，更换药品 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:31:38
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间四层预留区2-4-17间内悬挂灭火器绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 之前有操作，人员未进行检查，导致遗漏 | 方法原因 | 已重新检查完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:31:52
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层2-3-12萃取离心机间，进门左手灭火器绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 待更换灭火器，未签名 | 方法原因 | 沟通消防更换，重新检查 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:32:06
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层走廊药品箱内有两个到29年3月份过期的云南白药，清单上有效期到27年6月，需要更换清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 药品已更换，未更换清单 | 人的原因 | 已重新打印清单 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:32:18
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层20间内溢出桶缺少铲子 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 缺少白钢铲子 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:32:33
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层走廊药品箱内云南白药撒漏，需要处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 使用药品盖子未盖严 | 人的原因 | 已处理药品箱，药品已处理 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:32:46
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层走廊药品箱上氧气袋未提前打气，直接折叠存放，失去紧急给氧作用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 氧气袋未充氧 | 设备设施原因 | 已沟通消防充氧 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 7:29:52 | 2026/2/11 7:33:01
2026/2/8 | 其他巡查 |  | 危化品（收货、储存、分发）制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 库二1号溶剂库 | 1号楼溶剂库北墙中间货架防撞柱松动，需要重新固定膨胀螺丝 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 库房硬件设施问题，货架之间距离有限，叉车转弯半径预留位置有限导致 | 设备设施原因 | 经现场查看，地面已松动，暂时无法 重新固定；需讨论是否需要更换长膨胀螺栓固定 | 调整防撞护角状态 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:32:10 | 2026/4/23 14:28:19
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R13前地面白色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/11 5:56:04
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 十一车间三层应急柜001右边防化服两只袖口破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 防化服损坏 | 设备设施原因 | 进行防化服更换替换 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:03:18
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间三层应急柜001右边防化服两只袖口破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 防化服破损 | 设备设施原因 | 进行防化服更换 | 车间进行整体排查处理完成 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:03:37
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06下口夹套温度计表头渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未拧紧 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/11 5:56:37
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08釜前地面白色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面污染导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/11 5:57:22
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R07阀门28阀门间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 质量问题 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/11 6:02:35
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R04阀门07静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:06:27
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R03前灭火器缺少定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 损坏更换中 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:04:21
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R15下口阀门70俩处静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:07:07
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08下口弯头处法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:04:49
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08下口转移管路禁止踩踏标识右侧法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 20:05:10
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间一层酸性尾气间补碱罐右侧喷淋塔管路渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 渗漏 | 设备设施原因 | 清理 | 封堵 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/11 6:07:48
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10-Tr01尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 残留 | 人的原因 | 排放 | 排查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/10 9:12:02
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10-Tr01与516-R12-Tr01受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:28:02 | 2026/2/11 6:10:19
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 08:54 12号楼三层3-12间氮气管路连接处松动，有漏气现象。正确做法：及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 气源管接头松动 | 设备设施原因 | 紧固接头 | 同类排查 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/13 21:12:42
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：52 12号楼三层3-61间插排电线裸露。正确做法：及时用绝缘胶带重新包裹裸露电线。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 施工人员安全意识不足 | 设备设施原因 | 绝缘胶带保护 | 人员检擦 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/13 21:12:12
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 10:06 12号楼四层4-11间N、N二甲基甲酰胺1管路排净阀法兰静电跨接断裂。正确做法：及时重新连接静电跨接，保证静电有效导出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 线路脱落 | 人的原因 | 更换静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/13 21:11:55
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 07:24 12号楼三层3-12间项目人未佩戴同等级劳保进入作业现场。正确做法：项目人应佩戴同等级劳保进入作业现场。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/13 21:11:40
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-08管路下口阀未添加盲堵。正确做法：及时添加。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | N/A | 人的原因 | 已整改进行盲堵 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 6:14:17
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11溶剂桶静电卡子损坏。正确做法：及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改钉钉报修进行修理 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 6:14:41
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-41 cmm-404-gb02手套箱附近气味大，设备使用完毕后上方管路未添加盲板。正确做法：及时添加盲板或连接尾气吸收设备。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼四层4-41 cmm-404-gb02手套箱附近气味大，设备使用完毕后上方管路未添加盲板。正确做法：及时添加盲板或连接尾气吸收设备。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加盲板或连接尾气吸收设备。 | 正确做法：及时添加盲板或连接尾气吸收设备。 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 6:14:55
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：32 11号楼4-22间引风罩用完未及时关闭并盘起。正确做法：需及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/10 16:33:49
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：08 12号楼4-14间手套箱上方有物料粉末痕迹。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 清洁不到位 | 人的原因 | 及时清理 | 人员培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/28 6:46:39
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 02/08/2026 22:44 11号楼3-71间全面罩佩戴不规范。正确做法：全面罩要戴在防化服里面。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 劳保佩戴不规范 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/10 16:34:21
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 02/07/2026 18:23 11号楼三层走廊西侧有生产人员未佩戴安全帽和防护眼镜。正确做法：进入车间需穿戴好相应劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/2/10 16:34:38
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21:47 4号楼4-16间CMM-404-F03压滤罐特种设备使用标识过期未检。正确做法：及时检验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间CMM-404-F03压滤罐特种设备使用标识过期未检。正确做法：及时检验 | 人的原因 | 正确做法：及时检验 | 正确做法：及时检验 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 19:56:31
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21:53 4号楼4-15间电子秤上有黄色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-15间电子秤上有黄色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 19:56:45
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 4号楼3-22间TJ4S-403-Sy10-T10氧代配液罐防爆压力变送器示数不归零。正确做法：及时检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改报修维护 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 19:32:24
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21: 17 4号楼4-27间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-27间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 人的原因 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:19:31 | 2026/3/5 19:32:38
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层连续化间溢出桶封条破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已进行更换新封条 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:37:04
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Tr05接收罐静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗后安装不及时 | 方法原因 | 已进行安装 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:37:31
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-R04下口右侧穿层管路上多余的螺丝和静电跨接需要收起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆卸后收起不及时 | 方法原因 | 已进行清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:37:54
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-T03储罐氮气管路快开卡子应更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗后安装卡子方式不正确 | 方法原因 | 已更换闭口卡子 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:38:23
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 七车间2-36间溢出桶封条破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:38:47
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R22下口至207-R14转移管路静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致 | 人的原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:39:18
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18阀门70处静电跨接断裂一半，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，人员刮碰导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:39:39
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 七车间四层溶剂输送间TF11异丙醇管路未拧紧，现场沟通班组处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未紧固到位 | 人的原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:40:08
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R10下口末端应增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备拆洗中，无需增加盲板 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:40:38
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08-Tr01接收罐氮气管路末端应增加盲板，现场沟通班组人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气预留口外接氮气使用点位，使用完毕后未及时添加盲板 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/2/9 23:41:13
2026/2/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 实验室 | 4点03分巡查至实验室，LAB-014通风橱2点至4点巡查单未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员在做反应后处理，过夜单中已进行备注 | 人的原因 | 人员在做反应后处理，过夜单中已进行备注 | 人员在做反应后处理，过夜单中已进行备注 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/22 0:00:00 |  | 2026/2/9 6:17:26 | 2026/4/30 14:20:00
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间层薄膜报警、已沟通现场关江峰安排及时响应、检查为报警故障、已现场沟通电工进行排查处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | plc按键损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:38:39
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R06下口缺少两个盲板、已沟通现场关江峰安排整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:39:10
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R 09下口软管搭在旁边管路上，已沟通现场班长郑成龙安排固定处理，防止脱落砸到人 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路未固定 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:37:15
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间四层门上三个剧毒标签未清理、现场无剧毒物料、已沟通现场班长郑成龙安排清理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签未清理 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:37:31
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-Ce05离心机CK 发现 在线氧含量的水箱液位满、溢出至过滤器、已沟通现场王琳恢复水箱正常液位、防止进水影响正常采样数据 在线氧含量的尾气回收、蓝色管上有物料附着、已沟通现场王琳检查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场准备不到位，清理不完全 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:40:12
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查属地隐患排查记录、本月第一周的班组排查空白，本月车间级排查也是空白，还请安排及时整改 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录未及时书写 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:37:48
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-FD04间喷淋头滴漏，检查为夹层管路有漏。现场深黄色液体，没有气味。旁边的万象集气罩里面有物料残留、已沟通现场郑成龙安排检查处理、 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 夹层尾气管路漏点 | 设备设施原因 | 沟通处理 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:38:11
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R18下口的空压管路接至泵房、穿层孔洞未封堵、孔洞旁边有自来水痕迹、还请车间安排及时封堵、防止其他物料透过穿层流至泵房 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 孔洞封堵不到位 | 人的原因 | 已进行补充固定 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:39:27
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间断管作业36页检查结束空白、执行人毕国、复核人、赵奎吉 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 作业后检查记录执行不到位 | 人的原因 | 已进行整改重新要求重申 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:39:47
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查吨罐槽子CK、11页操作中检查、结束检查空白、执行人宋超、复核人焦瑞松 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员书写不及时 | 人的原因 | 记录已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/9 5:49:57 | 2026/2/11 1:40:29
2026/2/8 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 4-309 | 实验室人员离开，通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员在操作时忽视了个人防护 | 人的原因 | 通风橱玻璃要时刻挡住个人面部 | 实验室继续进行培训，及时发现及时提醒 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/8 19:56:02 | 2026/3/18 9:18:10
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 消防应急 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 1、3层 北侧3-04空调机房上，消防广播没有标识 2、3层6号楼梯间防火门窗翘起 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 常年使用标识脱落 | 环境原因 | 已粘贴，门翘边已修复 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 17:14:51 | 2026/2/9 23:42:59
2026/2/5 | 其他巡查 |  | 危险化学品（收货、储存、分发）核查 | TJ3 | 供应部 | AMM0564-李建胜 | 北侧35号低温库 | 北侧低温库可以内部开启，库内未见有应急电话；危险化学品（收货、储存、分发）核查表中第10项规定需有应急电话 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 工程建设遗留问题，未安装防爆电话 | 设备设施原因 | 联系工程部报价，申请概算增加固定式防爆电话 | N/A | N/A | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/2/8 14:58:32 | 2026/2/26 10:38:15
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1896-杨叶鑫 | 仓库 | 现场错误使用LOTO锁具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 暂时未购买临时使用 | 设备设施原因 | 更换锁具 | 培训并日常检查 | 500 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:24:17 | 2026/2/25 16:45:17
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1896-杨叶鑫 | 冷冻冰箱 | 冷冻冰箱未有防冻标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 未张贴 | 物料原因 | 制作后张贴 | 定期检查 | 200 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:23:13 | 2026/2/24 16:01:53
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1896-杨叶鑫 | 配建仓库 | 配建仓库的化学品柜子未有防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1739-马鹏 | ASH1739-马鹏 | 否 | 采购未到货 | 物料原因 | 到货后放置 | 定期检查 | 500 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:22:05 | 2026/2/11 16:52:36
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1896-杨叶鑫 | 6号楼制水间 | 6号楼制水间现场的预留管道有被绊倒摔伤的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1850-金伟东 | ASH1850-金伟东 | 否 | 预留管有被绊倒摔伤的风险 | 设备设施原因 | 现场地面粘贴警示标识 | 定期检查 | 50 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ASH1850-金伟东 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:20:37 | 2026/2/24 16:33:25
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1896-杨叶鑫 | 6号楼蒸汽管道 | 6号楼蒸汽管道的压力表未有红色标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1850-金伟东 | ASH1850-金伟东 | 否 | 压力表未有红色标识 | 人的原因 | 压力表粘贴红色标识 | 定期检查 | 10 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ASH1850-金伟东 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:19:28 | 2026/2/24 16:34:01
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1896-杨叶鑫 | 6号楼的制水间 | 6号楼的制水间，现场未有劳动防护用品的配备 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1850-金伟东 | ASH1850-金伟东 | 否 | ppe现场未及时设置 | 人的原因 | 现场设置ppe | 定期检查 | 300 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ASH1850-金伟东 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:18:24 | 2026/2/24 16:30:38
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼1层仓库 | 8号楼1层仓库内一步步高轮子安装不稳且容易脱落，已要求立即张贴停用标识。报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 轮子丝口滑丝，无法继续使用 | 设备设施原因 | 直接报废处理 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 13:16:56 | 2026/3/18 9:28:34
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼3层货梯处 | 8号楼3层货梯处存放盐酸易制毒化学品。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 13:15:37 | 2026/3/5 14:04:16
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼3层货梯 | 8号楼3层货梯碱性液体直接放在桌面上，边上就是托盘，部门内部需加强强调。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 13:14:25 | 2026/3/5 14:03:44
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 2#QC留样间 | 2#QC留样间留样试剂无防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC运营 | ASH1813-江枫 | ASH1813-江枫 | 否 | 安全意识不足 | 人的原因 | 增加托盘 | 与留样管理员沟通，此类留样样品要增加防泄漏托盘，保证安全。 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:12:05 | 2026/2/28 13:07:56
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层复融间 | 6#二层复融间水浴锅上方空间较小，抗体复融搬运过程中可能撞到喷淋，建议喷淋增加防撞罩 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 目前水浴恒温超摆放位置不正确 | 设备设施原因 | 设备未投入使用，无需纠正 | 等待设备验证完成后，重新放置设备位置，并做好定位 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/2/8 13:10:23 | 2026/3/20 15:13:35
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#2层偶联间 | 6#2层偶联间偶联反应器上方放置物品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 厂家设计缺陷 | 设备设施原因 | 盖放置在地面 | 增加绳索挂钩 | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:19:27 | 2026/3/20 15:12:33
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#2层抗体偶联车间 | 6#2层抗体偶联车间未使用氮气使用点位未上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 设计缺漏 | 设备设施原因 | N/A | 上锁管理 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:18:09 | 2026/2/11 15:46:01
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层物料周转区 | 2号楼2层物料周转区，消毒剂无防泄漏措施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 不清楚消毒剂需要防泄漏措施 | 人的原因 | 增加二次容器 | 加强培训， | NA | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:14:45 | 2026/2/12 8:26:10
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#二层周转间 | 2#二层周转间物料遮挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 现场没有提示该区域不可阻挡 | 方法原因 | 阻挡消防设施的物料立即转移 | 张贴黄黑胶带提示该区域不可阻挡 | NA | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:13:22 | 2026/2/12 8:26:32
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#二层物料周转间 | 2#二层物料周转间消防喷淋装饰盖修饰严重 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 消防喷淋质量问题 | 物料原因 | 立即更换 | 定期点检 | NA | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:11:46 | 2026/2/12 8:27:48
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#2层二级库 | 2#2层二级库防毒面具滤毒盒与面罩未分开保存、滤毒盒未标注启用时间 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 缺乏意识，完成整改并加强培训 | 人的原因 | 完成整改，将防毒面具滤毒盒与面罩分开保存、滤毒盒标注启用时间 | 加强培训 | NA | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:10:31 | 2026/2/11 9:33:40
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#2层二级库层 | 2#2层二级库层析保存液无防泄漏措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人员未意识到，需要二次容器 | 人的原因 | 增加2次容器 | 增加2次容器，并培训 | NA | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:09:34 | 2026/3/11 13:03:46
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 生活垃圾房 | 生活垃圾房存放木托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 清洁人员临时堆放，未及时转移 | 人的原因 | 立即转移 | 加强培训及管理 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:07:06 | 2026/2/11 17:19:34
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 生活垃圾房 | 生活垃圾房室外接线盒无防水措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 施工不规范 | 人的原因 | 立即整改 | 增加防水措施 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:05:15 | 2026/2/11 17:20:08
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层制剂车间工艺间 | 6#二层制剂车间工艺间烟感罩子未去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 施工单位忘记摘除 | 人的原因 | 安排人员摘除 | 对车间烟感传感器进行排查，及时摘除烟感传感器罩子 | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 11:00:42 | 2026/2/11 17:21:19
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层生产办公室 | 6#二层生产办公室烟感罩子未去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | N/A | 人的原因 | 摘除防护罩 | N/A | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 |  |  | 2026/2/8 10:59:05 | 2026/3/20 9:38:55
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层目检间 | 6#二层目检间易制爆过氧化氢未上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 未配备上锁柜 | 设备设施原因 | 联系SHE配备柜子，监控、上锁管理 | 双氧水在监控下、上锁管理 | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 10:57:46 | 2026/2/11 17:21:54
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层冻干机房 | 6#二层冻干机房施工遗留钢板未处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 施工单位未及时处理 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 10:56:12 | 2026/2/11 17:23:29
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层冻干机房 | 6#二层冻干机房管道缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 厂房未放行 | 设备设施原因 | 张贴标识 | N/A | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/8 10:55:08 | 2026/2/28 13:04:36
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层冻干机房东墙处 | 6#二层冻干机房东墙处有一根末端未连接的蒸汽管道 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 施工单位未完工 | 设备设施原因 | 联系工程，联系施工单位进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/8 10:52:13 | 2026/4/24 11:32:26
2026/2/7 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 4号楼车间2层 | 监护人不在施工现场，夹层内施工人员未停止施工。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS11642-王新刚 | ALS6185-连邦 | 否 | 02/07/2026，4号楼二层涉及2个施工单位的施工（北京兰贝石恒温技术有限公司：步入式稳定性试验箱安装；天津市钰滨制冷设备维修有限公司：4号楼二层制剂QC办公室安装挂式空调）。10:35左右，钰滨工程师到达现场，由于制剂QC办公室为上锁状态，而钥匙在3号楼。制剂QC监护人强凯娇通知北京兰贝石施工人员：其需要回3号楼拿钥匙，监护人不在现场期间，步入式箱体安装停止施工。强凯娇离开后，北京兰贝石施工人员未听从指令，仍施工。 | 人的原因 | EHS发现后及时叫停了施工，强凯娇及时返回现场，无其他纠正措施。 | 已对北京兰贝石施工人员进行批评教育，强调凯莱英监护人员不在现场期间，必须停止施工。监护人强凯娇重新学习考试并重新取得监护资格. | 无 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/2/8 10:35:02 | 2026/4/16 16:34:10
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层冻干机房顶部 | 6#二层冻干机房顶部人员通道上方纯蒸汽管道保温缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 施工单位未做保温 | 人的原因 | 联系工程部，要求施工单位进行保温 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/8 10:33:26 | 2026/4/24 11:32:42
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#二层冻干机房等区域 | 6#二层冻干机房等区域配电柜无当心触电标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 车间刚交付，未及时张贴 | 设备设施原因 | 联系SHE，张贴警示标识 | N/A | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 10:32:15 | 2026/4/11 10:03:40
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 1#三层电梯厅 | 1#三层电梯厅窗户防虫网破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 未及时发现 | 设备设施原因 | 立即更换 | N/A | 50 | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/20 0:00:00 |  | 2026/2/8 10:28:31 | 2026/3/20 9:41:10
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼灭活间 | 7#楼灭活间缺少应急物资、物资清单及点检表 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 没有领用安全应急物资 | 人的原因 | 及时领用物资并放置点检表 | 人员培训，加强巡检 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 10:26:25 | 2026/3/18 9:28:17
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4-18灭菌室 | 8#4-18灭菌室灭菌柜使用标志与右侧二维码检验有效期限不一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 4-18灭菌柜特种设备使用标志显示有效期到2028年8月（按备案时间＋3年计算），而特种设备码显示2028年7月（按7月实际检验时间计算），时间均由政府部门确定的无法改动无影响，下个周期由设备组按期报检即可。 | 环境原因 | NA | NA | NA | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 10:24:15 | 2026/3/18 9:29:13
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4-66灭活间 | 8#4-66灭活间高压灭菌柜压力表检定有效期春节前即将过期 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴 | 按SOP职责，用户及时关注一下标签，有脱落丢失的及时联系工程部 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 10:22:15 | 2026/3/18 9:29:44
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4-76称量间 | 8#4-76称量间除湿机排水管连接废液桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:20:08 | 2026/3/5 14:05:12
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#2层货梯厅 | 7#2层货梯厅堵塞疏散口 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:17:52 | 2026/3/5 14:05:39
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#3-55缓冲间 | 7#3-55缓冲间危废桶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:15:45 | 2026/3/5 13:25:36
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-41ADC器具清洗间 | 7#4-41ADC器具清洗间水槽下方放置玻璃器皿、化学品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:14:07 | 2026/3/5 13:26:18
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-43ADC实验室 | 7#4-43ADC实验室，现场存放的化学品无防泄漏托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:12:09 | 2026/3/5 13:26:44
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-43ADC实验室 | 7#4-43ADC实验室，干冰未及时处理，部分干冰倒入现场垃圾桶内，存在窒息、中毒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:11:04 | 2026/3/5 13:27:19
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-08 | 7#4-08样品制备间操作台下方有针管等杂物未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:08:41 | 2026/3/5 13:27:42
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#4-16 | 7#4-16仪器分析室高活废液桶未加盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 10:07:33 | 2026/3/5 13:28:12
2026/2/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 7#楼顶 | 7#楼顶部分开关柜未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 未及时发现 | 人的原因 | 加强巡检 | 加强巡检 | 加强巡检 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 10:02:40 | 2026/3/18 9:32:07
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 8#楼灭活间 | 8#楼灭活间应急物资柜缺少应急物资清单及日常点检表 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 未领用物资和点检表 | 人的原因 | 已领用。 | 人员培训，加强巡检 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 10:00:43 | 2026/3/18 9:31:26
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 8#楼1-55动力间 | 8#楼1-55动力间软水盐撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 | 及时清理 | 加盐时注意不要撒漏，并及时清理 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 9:59:01 | 2026/3/18 9:38:46
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼灭活间 | 7#楼灭活间使用后的吸附棉未及时清理，当危废处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 加强培训，及时清理 | 加强培训，及时清理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 9:57:46 | 2026/3/18 9:39:23
2026/2/4 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日前巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼1-30冰箱间 | 7#楼1-30冰箱间内小分子专用冰箱人员离开时未拿走钥匙 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 员工入库后未及时拔钥匙 | 人的原因 | 已要求员工在使用完钥匙后，第一时间拔出钥匙，并还给钥匙管理人员 | 管理人员即使巡查，发现立即整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1637-万拢 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/8 9:55:33 | 2026/3/18 9:39:53
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 1-60辅机间 | 冻干机空压阀门易被误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 空压阀门易误碰 | 设备设施原因 | 已增加阀门锁盒 | N/A | 0 | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 待复核 |  |  |  | 2026/2/8 9:44:53 | 2026/3/4 13:00:15
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层8198项目压滤罐下口流体过滤器缺少单独静电接地，告知邵家聪添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接缺少 | 设备设施原因 | 现场添加完毕 | 对设备准备组进行要求及时添加 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/24 17:41:21
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层薄膜区域e01-tr01接收罐液位计显示内部装满，上口两处阀门存在物料溢出痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 该罐体全部是浓缩焦油。 | 物料原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/24 17:41:34
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层11釜下口至ce06聚乙烯管路缺少管路标识，聚乙烯管路使用审批单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标识不全 | 设备设施原因 | 进行增加标签 | 车间进行排查 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/24 17:41:46
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层Ce07机修人员在上下楼梯时未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识低 | 人的原因 | 要求上下楼梯抓扶手 | 要求上下楼梯抓扶手 | 0 | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/3/8 8:37:42
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间二层Tr10储罐过滤器与管路连接处地面存在液体痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拖地积水 | 环境原因 | 现场进行清理 | 对保洁进行要求，清洗后及时清理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/3/1 15:52:38
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间四层R06釜加料车未进行氮气保护 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 此设备未进行使用 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/3/1 15:52:48
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 通风橱排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 实验室 | 02/07/2026 10:55 实验室人员操作时将头伸入通风橱内未佩戴劳动保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人 刘佳绮 人员安全意识差 | 人的原因 | 单独告知违规原因 | 实验室强调 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/3/10 16:02:00
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间Drc04 人员登高操作时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告培训· | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/3/1 15:56:43
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层R32-Tr01接收罐上方管路法兰间有液体渗漏痕迹； 一车间二层R29釜下口管路法兰间有液体渗漏痕迹； 一车间二层R25釜下口视镜有白色物料； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰松动 | 方法原因 | 现场进行紧固，清理完毕 | 班前会强调，交接班及使用前进行重点检查 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/9 23:40:25
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R24釜下口102-Tr024储罐尾气管路试镜，储罐下口管路均有液体渗漏痕迹； 二车间二层102-E05-Tr01储罐旁管路打卡子，打卡子处有液体渗漏痕迹； 二车间二层102-E02-Tr01储罐左侧磁力泵安装的Y型过滤器有液体渗漏痕迹； 二车间二层102-E02-Tr01接收罐右侧管路阀门缺少末端盲板，有液体滴落，已告知监管进行处理； 二车间二层7928-10一阶段水相罐液位计下口阀门有液体渗漏痕迹； 二车间三层R14釜下口管路阀门有物料析出； 二车间三层7928连续化三阶段轻相至产品罐管路上的取样口有液体滴落，已告知监管进行处理； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 物料导致渗漏原因是设备没有盲板，紧固不到位导致 | 人的原因 | 以对缺盲板的进行清理后添加完毕，对于紧固不到位的已全部紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/25 23:53:03
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层R26-Tr01接收罐连接的穿层管路法兰间有液体渗漏痕迹； 三车间二层R17釜下口管路末端盲板有液体渗漏痕迹； 三车间三层R10釜下口管路末端盲板有液体渗漏痕迹； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长，管路出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行打压试密 | 定期进行打压试密 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/9 23:40:10
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R10釜下口管路法兰间有液体渗漏痕迹； 七车间三层R05釜下口管路末端盲板有液体渗漏痕迹； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰处紧固不到位，盲板未紧固 | 方法原因 | 已重新紧固打压试密 | 车间重新强调 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/9 8:25:56
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 02/07/2026 11:07 一车间二层外包人员拆卸管路时未佩戴呼吸防护，使用的接收桶有液体渗漏。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸端开的管路 | 方法原因 | 现场要求人员佩戴 | 晨会对外包进行重申 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/9 8:26:12
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 连续化 | 02/07/2026 17:10 二车间二层连续化人员使用塑料袋承装液体。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员意识不足，违规使用塑料袋承接液体 | 人的原因 | 责任人已进行强调 | 涉及责任人扣3点处罚，连续化组内部进行强调 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 8:47:45 | 2026/2/9 23:39:56
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层东南侧，放置R21釜离心物料的固体物料转移车，下方有液体滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 防护转移车下方存在沙眼，车内残留液体滴落 | 设备设施原因 | 设备使用完毕，安排转移焊接处理 | 谁使用谁负责，任何设备异常第一时间上报处理 | 1 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/8 16:52:52
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间 | 一车间，26060649受限空间作业票，101-Drc01双锥清洗，风险辨识未识别出机械伤害，未做勾选。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 本次作业风险识别、措施执行均正常，风险分析考量逻辑存在理解偏差 | 方法原因 | 对遗漏位置进行勾选确认补充完成 | 沟通EHS明确锁电防护措施与对应风险项的勾选逻辑，确保风险识别时 “防护措施落地” 与 “风险项勾选” 同步执行，杜绝认知偏差。以本次问题为案例，组织车间全体作业及监护人员开展风险分析规范学习，强化风险项判定、勾选标准的执行，统一考量逻辑---落实培训（本周完成） | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/9 14:25:59
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R06釜旁抽滤缸压力表缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 压力表限位标识位置脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行恢复，车间同步自查 | 同类标识同步检查，同步排查整体进行自查，车间制定人员进行定期确认负责人---陈铁柱 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/12 8:54:46
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R14釜尾气鼓泡器下丝堵前端阀门未关严。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 阀门位置把手倾斜，下方安装丝堵，人员未及时发现 | 人的原因 | 现场进行阀门关闭确认复位 | 班前会事项传达，人员操作过程注意排查确认，涉及设备手柄变形等及时进行更换 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/9 14:26:10
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 丙库 | 丙库12#库喷淋洗眼器绿色标签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 人员工作疏忽，对本职工作有所遗漏，导致应急洗眼器未到期检查。 | 人的原因 | 对洗眼器进行通水测试：确认喷淋、洗眼出水正常、无堵塞、水压充足、水质清洁，功能完好后恢复使用。当日完成绿色合格标签更换，重新张贴规范、清晰、在有效期内的校验 / 检查标签，注明检查人、日期、有效期。 | 1到期提醒，每周一互相提醒，避免超期未检查更换。2，责任到人：明确库房管理人员为第一责任人，纳入日常巡查与考核。3，培训教育：对相关人员开展应急器材使用、检查、维护培训，确保人人会查、会用、会整改。 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/12 8:54:33
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R29釜人孔盖卡子有两个处于松动状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备进行开放性作业恢复，试密过程漏点紧固，未整体进行进行确认，设备试密合格，未对设备运行使用造成影响 | 人的原因 | 现场进行紧固完成 | 对该类执行操作进行强调，避免长时间使用因螺栓紧固不到位造成渗漏， | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/9 14:26:23
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-R31釜下口连接的转移泵阀门芯子处有液体渗出滴落至下放管路上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 阀门芯螺栓紧紧固不到位使用过程出现轻微渗漏 | 设备设施原因 | 安排重新针对阀芯螺栓进行紧固后恢复正常,物料痕迹进行彻底清理,区域操作人员处理不及时,日检降为C档 | 1.谁接班谁负责,操作区域任何跑冒滴漏问题必须第一时间从根源上解决,执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/8 16:53:09
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层中央楼梯北侧排风口旁35公斤灭火器放置方向错误使用不便。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员检查后存放方向错误 | 人的原因 | 重新进行方向调整 | 1.车间内其他灭火器安排专人进行同类排查 2.车间内消防设施按照班组划分班长负责并进行日常巡检 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 8:04:50 | 2026/2/8 16:53:24
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 库一北侧 | 8号气体库外墙禁止警示标识牌褪色需要跟换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 环境因素，褪色 需更换新标识 | 环境原因 | 更换新标识 | 定期排查，发现问题及时更换 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/3/3 22:40:21
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 视频巡查发现9号楼2F TCU设备间灭火器缺失，已沟通现场进行复位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时转移，未及时归位，已安排归位 | 设备设施原因 | 已归位 | 巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/10 10:56:55
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现904-R08-Tr01接收罐液位计出现断层，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 浮子乱码，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/11 22:12:22
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现901-R07下口管路支架脱落，无法起到支撑作用，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆卸中，未拆完，已对人员进行传达 | 设备设施原因 | 已拆 | 巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/11 22:12:45
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 1、904-R08加溶剂，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常 2、902-R06加溶剂，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常 3、902-R07加草酰氯体系，操作人员穿黄色连体服，佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/8 7:23:50
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼702-CE01离心机间氮气管线阀门连接处漏氮气，管路支架脱落，有氮气窒息风险，现场沟通当班班长及时报修，并注意房间内氧含量报警。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管路接口处松动 | 设备设施原因 | 已经对其进行拆卸并重新紧固 | 班长巡查监管，对于异常的位置及时排查整改 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/25 0:59:55
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼4层1车间分布器间门口两个氮封阀压力表缺少上下限标识，现场沟通当班班长及时整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 氮封阀安装压力表后未及时粘贴红线 | 人的原因 | 已现场粘贴完毕 | 排查其他氮封阀压力表红线整改 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/11 22:13:49
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼刘燚班组 | 巡查发现12号楼一楼物资堵人员通道，现场沟通李少飞主任安排人员清理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 房间刷漆，物资临时移除 | 方法原因 | 油漆已干，恢复原位 | 油漆已干，恢复原位 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/12 9:10:53
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼刘燚班组 | 巡查发现12号楼TJ3-1205-R40釜上漏斗手套破损,现场沟通李少飞主任安排人员更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 手套质量问题，已进行更换 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 已强调每班次进行巡查 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/12 9:11:32
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 受控化学品使用核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼刘燚班组 | 投完亚硝酸叔丁醇进行蠕动泵四氟细管拆卸，操作人员使用破坏液对现场进行破坏时，未对溶剂桶表面及桶口进行破坏，后续称重，退库过程中未配戴手套进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 田洪生，王凯 操作不规范， 已处罚每人抄写50遍制度 | 人的原因 | 对责任人进行培训教育 | 对责任人进行罚写制度 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/25 1:00:38
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼物流通道外 | 物流门外警示标识松脱需要固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定的粘胶松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新固定并打胶处理 | 5S人员发现及时报修 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/2/21 0:00:00 |  | 2026/2/8 7:23:50 | 2026/2/21 8:52:12
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 13:45 11号楼1-60间除湿机旁地面有滴漏现象。正确做法：请查看是上方滴漏还是冷凝水的原因，并及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 冷凝水滴落未及时处理 | 设备设施原因 | 已完成冷凝水处理 | 冷凝水及时处理 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/10 16:35:08
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 14：20 12号楼3-12间提升机的急停按钮被拉扣锁住。正确做法：急停按钮禁止上锁，影响急停作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 安装方式错误 | 人的原因 | 打开锁关 | 同类排查 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/11 10:58:47
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14：40 12号楼4-04间Sy02的激活罐右侧电子秤电源线裸露，影响防爆性能。正确做法：及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 线路损坏 | 人的原因 | 报维修 | 同类排查 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/10 16:35:54
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 02/02/2026 14：44 12号楼4-17间掏料操作未设置警戒线。正确做法：投料，掏料操作都需设置警戒线，防止其他人误入操作区域。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 投料使用警戒带隔离 | 人员培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/10 16:35:33
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-37溶剂桶静电卡子串联。正确做法：以保证静电有效导出，应单独连接静电卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | N/A | 人的原因 | 已整改重新连接静电卡子，一头连接在桶上，一头连接在静电扁铁上 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 6:17:54
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层3-03现场气味过大，现场确认为吹料时未及时启用尾气吸收装置，现场已整改。正确做法：吹料时及时增加尾气吸收装置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 四号楼三层3-03现场气味过大，现场确认为吹料时未及时启用尾气吸收装置，现场已整改。正确做法：吹料时及时增加尾气吸收装置 | 人的原因 | 正确做法：吹料时及时增加尾气吸收装置 | 正确做法：吹料时及时增加尾气吸收装置 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 6:18:14
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-27现场存放危化品与门外警示标识不符。正确做法：及时更换。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | N/A | 人的原因 | 已整改及时更换标识 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 6:18:27
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：15 4号楼4-28间脱保护废液管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-28间脱保护废液管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 人的原因 | 正确做法：及时添加管路标签 | 正确做法：及时添加管路标签 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 19:32:51
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：30 4号楼4-15间CMM-404-R03釜加料漏斗上手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-15间CMM-404-R03釜加料漏斗上手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 人的原因 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 19:33:08
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：35 4号楼4-43间CMM-404-F05压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间CMM-404-F05压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 19:33:48
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：54 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/3/5 19:34:06
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：03 12号楼四层4-38间溶剂桶未使用合适的四氟头。正确做法:及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换四氟头 | 人员培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/12 7:35:52
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 15：40 12号楼4-38间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 对相关人员处罚 | 对人员培训 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/12 7:36:14
2026/2/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 08：32 11号楼1-63间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 使用蠕动泵打料时亚克力板盖子未及时下拉 | 方法原因 | 已完成现场整改 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:19:10 | 2026/2/12 7:36:34
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R04设备清洗，防爆溢出管路盲板螺栓未拧紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆卸紧固不彻底 | 方法原因 | 已进行彻底紧固 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 6:08:43
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R11反应釜上法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 未及时安装破漆，起不到静电倒车效果 | 方法原因 | 已添加，开会督处人员及时添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 6:10:12
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R16加料漏斗投料后复核发现表面有残留粉尘，现场已沟通周同效清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 0:32:21
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R23PLC操作柱旁静电扁铁固定失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 拆卸后未及时恢复 | 人的原因 | 已通知电工进行恢复 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 6:09:16
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R02釜上连接的静电卡子导线断裂，已沟通车间人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 0:31:43
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R21-Tr01下口阀门处静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致接地线接头处断裂 | 人的原因 | 已通知电工进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 6:09:42
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06-Tr01接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致接头处断裂 | 人的原因 | 已通知电工进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 6:08:19
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E04-Tr01尾气视镜下方丝堵处有物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 丝堵未紧固导致 | 人的原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 0:31:22
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-FD03收料后复核发现收料口下方卡子表面有白色物料，已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/9 0:28:57
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 6号小高压釜运行中，现场查看过夜单日期为2/6/2026，与现场实际时间不符，需进行调查处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 反应完毕后未关闭反应 | 人的原因 | 按照无过夜报备及过夜单处理 | 按照无过夜报备及过夜单处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/8 6:13:29 | 2026/2/8 16:58:10
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-FD04对面走廊内应急物资柜，医药箱检查记录未及时更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 更新不及时 | 人的原因 | 及时更新 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:08:18
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R05上雷达液位计法兰位置静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:08:36
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E05-Tr01下口有物料撒漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 及时清理现场 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:08:53
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R12-Tr01接收罐尾气管路视镜凝液积满 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气积液 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:07:42
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R12上盐酸加料管路法兰位置静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:09:09
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R06加料车手套位置有白色物料粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 现场i清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:10:06
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R19旁，尾气管路视镜内积液较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液未及时排放 | 方法原因 | 现已排放完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:10:44
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08上阀门35有内漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 如何判断的内漏？ | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:07:58
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R09加料车手套位置有白色物料粉尘残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 白色粉尘 附着 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:07:01
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R10流体过滤器吹扫，氮气管路连接，未使用专用接头，现场氮气泄露，有较大气流声 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 吹扫管路安装不正确 | 人的原因 | 正确安装 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:09:27
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620换热站漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路紧固不到位 | 设备设施原因 | 已完成紧固 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:09:45
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R03上管路有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 有物料沾染，未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:11:44
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-F02压滤罐蝶阀位置有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中，垫片损坏，导致有物料渗出 | 物料原因 | 现已重新更换并紧固试密 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:12:00
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E01-Tr01尾气管路快开卡子位置有尾气积液析出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 卡子松动，积液流出 | 设备设施原因 | 现场禁锢并清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:10:23
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-FD01，人员三合一卸料腔体打压试密，02/07-20.53，人员开始带压，用扳手调节快开卡子 02/07-20.54，快开卡子崩飞，索性人员未受伤 02/07-20.55，EHS人员到达现场，对比操作叫停。人员违规带压操作，请车间排查人员，并下发奖惩 | 行为/操作 |  | 公司红线 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员违规操作，进行面谈下发奖惩 | 人的原因 | 及时进行面谈下发奖惩 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 6:06:05 | 2026/2/9 0:07:20
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP001,2,6,11真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 3:55:29
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 305-R06接收罐物料管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 清洗完毕未进行安装 | 人的原因 | 已重新增加 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 3:55:44
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003,7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运转 | 设备设施原因 | 停泵更换设备 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 3:55:57
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R10接收罐液位计法兰，阀门缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换新跨接 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 3:56:09
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | B1 | 101-T08搪瓷储罐液位计下方搪瓷法兰缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 破漆垫缺失 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/10 9:02:09
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | B1 | 101-R01下口墙面氢气检测器静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 静电脱落 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/10 9:02:37
2026/2/8 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R25下口可燃气体检测器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装时未连接静电接地 | 人的原因 | 已沟通电工连接完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 4:00:45
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02下口压滤罐上放置一个插底管，上有明显物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用完毕未及时收起 | 人的原因 | 已及时清理 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 4:01:01
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R09氮气软管连接处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 气源接头漏气 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/11 7:33:13
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09计量泵泵头管路法兰处有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 使用破坏液擦拭，析出 | 方法原因 | 已清理完毕，泵进行清洗 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 5:55:52 | 2026/2/9 4:01:15
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003储罐后方地面污染，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面污染导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:14:56
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc02间地面有砝码和扳手，使用后还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/8 20:07:19
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层11釜接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员连接临时管路，没有及时悬挂管路标识 | 人的原因 | 已悬挂管路标识 | 对人员进行培训，安装管路就要悬挂管路标识 | 无 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:21:36
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层15釜接收罐后方静电扁铁缺少固定螺丝，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 缺少固定费螺丝现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:24:21
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化413-T009储罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面污染导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:24:41
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层FD01接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:25:05
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层10釜夹套排空球阀使用后未及时恢复，沟通车间人员进行恢复。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:26:16
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层08釜彩板上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:26:36
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层412-F02压滤罐下口托盘上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 清理不彻底导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:28:38
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层连续化3-58间地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 连续化设备清洗导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:28:55
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层3-91间设备清洗地面积水，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面积水没及时处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 3:29:22
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层防爆门斗应急灯缺少标牌，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少 | 人的原因 | 粘贴 | 排查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 6:15:29
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层06釜下口投料现场地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 撒漏 | 人的原因 | 擦拭 | 避免 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 6:15:55
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层12釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 6:18:48
2026/2/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层14釜加料车手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时更换 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/8 1:08:13 | 2026/2/9 6:19:17
2026/2/7 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 污水站废液间 | 应急喷淋检查签破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 人员的原因 | 人的原因 | 已更换新标识 | 每日巡查时多关注 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/8 0:50:21 | 2026/2/10 16:20:21
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R06视孔灯接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 使用过程中脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修完毕 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/11 7:33:25
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R20间内两个防爆断路器均未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 电工连接时未连接 | 人的原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/9 4:01:31
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce05房间内灭火器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员操作无意遮挡 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/11 7:33:37
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R15旁灭火器悬挂消火栓标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员悬挂错误 | 人的原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/9 4:01:45
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层应急柜玻璃破损有裂痕 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 玻璃损坏，已上报预算采购 | 人的原因 | 已上报预算采购 | N/A | 150 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/9 3:55:14
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间二楼应急柜清单中应急扳手数量为一个，实际为两个，需更新清单 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员多存放 | 人的原因 | 已清理出去 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/9 3:26:36
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce03缓冲间灭火器移动，标识牌需同步移动 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 重新布置灭火器位置后，标识未更换位置 | 人的原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 17:33:53 | 2026/2/9 3:26:50
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 三车间三楼拆卸压力罐时二车间人员没有保护措施站在压力罐上，违规登高，现场已制止，拆卸流体过滤器有液体撒漏，管路断管现场询问未做断管CK | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 车间主任和人员现场进行复核，告知人员处理完毕就没带劳动保护。 | 人的原因 | 以对人员进行培训教育， | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 8:25:17
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间二层3000L搪瓷接收罐下口阀门渗漏，现场沟通王福坤进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门未安装盲板 | 设备设施原因 | 现场安装 盲板 | 阀门操作结束安装盲板 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 8:25:26
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间FD03地面有大面积的白色痕迹，现场沟通杜成文进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗后清场不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 对三合一清洗进行要求，同时对预处理进行沟通生产经理处理干净 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 13:40:22
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 危化车辆装车后，司机站在最上面边上作业，高度约有3米。桶面有冰及雪，风险较高，需要尝试其他方式进行，而非临边高处作业 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员对潜在隐患识别不足 | 设备设施原因 | 使用登高车尝试替代此操作 | 使用登高车尝试替代此操作 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 11:11:36
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 物流 | 向危化车上装车，第一层下方放置木板，第二层采用叉车推桶的方式进行，这种方式200L桶桶底磨损及倾倒的概率较大，需要梳理装车细节 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 人员未意识到此操作的风险，没有考虑到操作异常带来的后果 | 人的原因 | 当即告诉物流人员禁止物料装车不允许拖拽，按位置摆放 | 物料装车不允许拖拽，按位置摆放 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/3/1 15:57:31
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层144440离心母液为水+四氢呋喃，车间使用方槽和聚乙烯管线进行周转，需要避免此类设备准备方式 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行拆除 | 设备设施原因 | 拆除处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/3/1 17:54:16
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层外包人员进行管路安装时踩在R29釜的高低温一体机的配电柜上，配电柜与主题设备仅靠螺栓固定，人员有坠落摔倒风险，现场沟通本人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路安装，操作不方便 | 设备设施原因 | 进行使用登高工具 | 操作前查看现场，使用合适登高工具 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 13:40:58
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层外包人员踩在R21釜浓缩接收罐夹套保温上进行管路安装工作，现场沟通本人要求使用登高车进行作业 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 更高车靠近不了，人员不好操作才上的罐体 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 9:49:01
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层E01薄膜重组分接收罐液位计显示满量程，但液位报警未报警，需要确认报警是否好用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经查看液位翻版卡涩 | 设备设施原因 | 以进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 9:49:08
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层R11釜间内自来水管缺少盲板，硫酸二甲酯与水禁忌，滴加十米内不允许存在禁忌物，已告知现场人员添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员对物料禁忌物不清楚 不了解，生产经理有责任 | 人的原因 | 对于自来水管阀门进行添加盲板，并且培训 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:52:07
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层硫酸二甲酯滴加泵的防爆控制箱上缺少报警设置清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理添加不及时 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:52:15
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间16釜加料车尾气处缺少过滤装置，需要补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 过滤器脱落 | 设备设施原因 | 过滤器进行恢复 | 车间进行排查，同时对人员使用前检查进行重申 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:52:23
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间200L桶投正庚烷管路有衬塑阀门，现场沟通李雪处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门安装问题 | 设备设施原因 | 现场增加跨接 | 进行更换阀门 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 14:05:08
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间硫酸二甲酯滴加尾气吸收缓冲罐有虚连但没有单向阀，一旦真空停止有高毒气体泄漏风险，现场沟通王宇航处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 车间设备准备不充分 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 14:05:16
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间R01釜投乙醇，釜没有开启氮气保护，现场沟通操作人员开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气使用干燥塔，吹下口，未开启 | 设备设施原因 | 现场进行开启 | 操作结束进行恢复 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 13:41:20
2026/2/6 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉二期打料区水相泵进口法兰丝扣表面有物料痕迹； 焚烧炉二期打料区废溶剂泵泵体连接处有多处渗漏痕迹； 焚烧炉打料区东侧溶剂储罐分液处快开球阀有渗漏已告知班组人员； 焚烧炉一期打料区废溶剂转移管路上压力表连接处有渗漏的物料痕迹； 焚烧炉罐区二期废液输送泵A进口管路排净小阀门表面有物料痕迹已告知班长 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 设备连接位置有渗液 | 设备设施原因 | 对现场进行清理 | 对设备进行禁锢 | 无 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 17:32:55
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉一期废溶剂转移管路阀门法兰静电跨接断开并且管路上压力表缺少上限标识； 焚烧炉罐区废液输送泵B连接过滤器法兰上静电跨接断开已告知班组人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 长时间使用期间老化 | 设备设施原因 | 进行补充和更换 | 日常排查处理 | 无 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 17:33:48
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层13釜对面101-tr30储罐静电接地断开 一车间四层16釜旁搅拌罐缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 搅拌罐空管路都已断开 | 设备设施原因 | 缺少的进行添加， | 车间进行排查静电接地问题 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 4:36:16
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层15釜旁tr032储罐缺少静电接地 二车间四层07釜接收罐氮气保护未开启，告知葛忠强 二车间四层11釜外走廊白钢罐氮气管路断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 11，15旁罐都未进行使用，但没挂签。07接收罐浓缩完毕要进行压罐等罐区通知 | 人的原因 | 后期要求对于浓缩后的转罐必须要进行氮气保护 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 4:36:39
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层溶剂间外103-Tr002储罐静电接地未连接 三车间四层08釜旁103-Tr018储罐缺少静电接地，氮气保护未开启，告知姜启超开启。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 储罐静电接地断开 | 设备设施原因 | 进行安装 | 使用前进行检查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 4:36:57
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层R11釜滴加硫酸二甲酯尾气未连接，告知王茂盛重新连接 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 连接的尾气不牢固脱落 | 人的原因 | 以对滴加用的配件进行改进 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 13:41:42
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层R05釜计量泵滴加高氯酸管路上气动阀电磁阀缺少固定螺栓，一端翘起，需重新固定避免失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少螺丝固定 | 设备设施原因 | 现场检查进行安装 | 操作前进行检查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 4:37:09
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 焚烧炉 | 02/06/2026 02∶27 焚烧炉南打料区人员运送重桶时未扎绑带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员执行未按要求进行 | 人的原因 | 事件和要求对人员传达 | 对人员培训 | 无 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:57:27
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 02/06/2026 19：41 七车间四楼反应区西R11釜人员在取样时未使用取样法兰盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作补规范 | 人的原因 | 已重新强调 | 车间内部通报 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/9 8:34:19
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 02/06/2026，二车间二层外包人员拆管路时未佩戴呼吸防护穿戴手套为线手套且管路内液体撒漏。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 管路内为倘洗的水 | 人的原因 | 后期对外包人员加强培训 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:57:39
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 02/06/2026，二车间二层外包人员使用塑料袋承装液体。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 承接的液体为水，外包执行不到位。 | 人的原因 | 加强外包人员管理，对其在培训 | 对于不听不改的直接辞退 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:57:51
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 02/07/2026 01：10 一车间二层Ce04离心机间内人员冲洗离心机时有液体溢出撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备清洗，法兰渗漏 | 方法原因 | 现场进行紧固 | 对清洗人员进行谈话，冲洗时检查设备状态 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:58:12
2026/2/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R06釜压滤放料过程有较大气味散出，车间人员反馈釜空氮气压力进入压滤罐，排到尾气管路吸收不过来导致散出 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员排压开度过，大尾气虚连导致气味外泄。 | 人的原因 | 以进行缠绕处理 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/7 8:55:06 | 2026/2/8 8:58:26
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 518实验室 | 518实验室烘箱温度异常（设定温度95℃，实际77.4℃），沟通现场人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 烘箱在烘料时，为了加快干燥，将氮气和真空开的比较大， 实际温度未达到设置温度 | 设备设施原因 | 烘箱关闭，关闭真空和氮气后后温度恢复正常数值 | 在进行烘料时，避免氮气或真空过大，造成实际温度和设置温度不符 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:55:53 | 2026/2/13 8:01:04
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732实验室12通风橱，使用的循环机介质过少，钉钉电话联系填报人进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 补充循环机介质 | 开会强调，过夜反应需要核对循环机介质，复核人也要复核 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:55:53 | 2026/2/13 8:00:37
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间二层17接收罐旁有接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用导致脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:27:03
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R23反应釜视孔灯接地线未使用线鼻子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电工未使用静电鼻子 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:27:18
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间二层南侧围堰报警柱接地未使用线鼻子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电工连接未使用 | 设备设施原因 | 电工已整改 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:30:24
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间2层15釜下口后方冷凝器下断路器一线缆未使用绝缘袋 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 两段未连接人员未使用绝缘袋 | 设备设施原因 | 已增加完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:30:36
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间15下口聚乙烯管路处有接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路频繁上冻，化管导致静电线脱落 | 设备设施原因 | 已安排恢复 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:30:48
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R21釜视孔灯接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用脱落 | 设备设施原因 | 联系电工恢复完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:38:09
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R21釜上吸收管路一处法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用断裂 | 设备设施原因 | 已重新更换完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:38:24
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间一层20接收罐旁转移泵接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用时间长导致脱落 | 设备设施原因 | 已恢复连接 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:38:37
2026/2/7 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间一层23下口墙柱子处扁铁末端，接地线未使用线鼻子，且一点多用，需要更改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电工未连接接线鼻子 | 人的原因 | 已联系电工整改完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:40 | 2026/2/9 3:10:41
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼外围北侧 | 日常巡查发现9号楼北侧应急柜绿签已过期，沟通刘爽及时进行检查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标签制作中，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:30 | 2026/2/10 10:57:06
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼外围北侧 | 日常巡查发现9号楼外围不锈钢溢出桶绿签已过期，沟通刘爽及时进行检查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标签制作中，已和外围人员进行强调及时更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:32:30 | 2026/2/10 10:57:18
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼三层三车三车间检测器线管未及时回收，容易造成人员磕碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 线路未及时拆卸，已安排拆卸 | 设备设施原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/7 7:32:30 | 2026/2/26 16:30:23
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼二楼四车间安全疏散指示灯故障闪烁，建议检修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 |  | 线路不实，需要紧固 | 设备设施原因 | 以进行紧固 | 及时巡查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2145-李浩 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/7 7:32:30 | 2026/2/26 16:30:53
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼二楼一车间氮气管接口漏气，已与现场班长沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 丝扣连接处松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 发现漏气及时紧固解决不了的及时上报 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/7 7:32:30 | 2026/2/26 16:31:01
2026/2/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼二层二车间内空压气管压力表模糊不清，不利于人员查看，建议清理或更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 表面玻璃腐蚀不清 | 设备设施原因 | 已安排人员重新清理完毕 | 要求车间仪表人员定期进行检查，仪表有问题的及时进行替换 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/7 7:32:30 | 2026/2/26 16:31:19
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R28釜前流体过滤器压力表，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备时造成仪表标识脱落 | 人的原因 | 工程师已将二层101-R28釜前流体过滤器压力表，缺增加设备校验标签完毕。 | 沟通工程师对车间各类仪表标签做好检查维护，发现问题及时解决处理。 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 16:53:44
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四米平台 | 一车间四米平台，4108A汽水混合器上热电偶接头处绕性软管脱落未紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 更换电偶后未紧固到位 | 人的原因 | 沟通电工将4108A汽水混合器上热电偶接头处绕性软管重新紧固完成。 | 与电工进行沟通，更换仪表后将防爆挠性软管紧固到位，避免使用过程松动。 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 11:45:59
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce10离心机上视孔灯的接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 接地线受力后脱落 | 设备设施原因 | 已将101-Ce10离心机上视孔灯的接地线更换压线铜鼻子并连接紧固完成。 | 对车间各离心机视孔灯接地线进行检查和整改，并要求操作人员操作时注意避让接地线，避免受力断裂。 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 16:54:07
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Drc04双锥已烘料结束（CPr138397-02-02P-02,操作人员正在收料），但Checklist记录上，“装料后氮气置换”的氧含量无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 操作人党福全Drc04双锥装料结束，氮气置换后氧含量数值未及时在Checklist记录上填写，未按照车间要求执行，按制度进行处罚并车间通报。 | 与车间人员进行明确，各类操作严格按照Checklist执行，并及时记录检测结果。当班工程师做好检查复核。 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 16:54:23
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 四层东侧的902-R09-Tr01接收罐连接的接地线一端松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐静电接地线固定不到位，老化松动 | 设备设施原因 | 对松动的静电接地线重新固定完毕 | 设备准备阶段对静电接地线连接进行确认，谁操作谁负责 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 11:43:23
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间西门外 | 一车间西门外暂存的200L甲苯桶，桶盖未拧紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按要求执行 | 人的原因 | 物流人员已将西门外暂存的200L甲苯桶，桶盖进行紧固完成，当班物流人员进出物料桶检查处理不仔细，当日5S绩效评定最低档。 | 与物流人员进行强调，西门外临时物料周转区做好检查，严格执行物流管控要求 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 11:43:45
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 车间四层R14釜旁高空蒸汽管路梢头子处有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路阀门内漏，蒸汽冷凝水渗出 | 设备设施原因 | 现场梢头已去除，添加盲板进行二次防护完毕 | 操作区域内发现跑冒滴漏情况及时进行处理解决，谁区域谁负责 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/8 11:44:04
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间北侧一氮气针型阀丝扣连接处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 拆除软管时导致丝扣松脱 | 设备设施原因 | 已将渗漏丝扣进行紧固完毕 | 检查现场其他氮气阀门连接处是否存在松脱现象一并进行整改 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:11:52 | 2026/2/12 8:54:19
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：36 4号楼4-46间CMM-404-Co07制备柱保压阀开关防护罩脱落。正确做法:重新固定，避免误触 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 4号楼4-46间CMM-404-Co07制备柱保压阀开关防护罩脱落。正确做法:重新固定，避免误触 | 人的原因 | 正确做法:重新固定，避免误触 | 正确做法:重新固定，避免误触 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/3/5 19:34:22
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 16：04 4号楼2-20间CMM-404-AKTA02纯化仪流动相B管路缺少管路支撑。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 未识别到此问题 | 人的原因 | 已添加固定支架 | 对车间所有管路排查完毕，需要添加支架的进行添加 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/3/25 18:45:49
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 16：06 4号楼2-18间一桶二氯甲烷未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员运完物料后现场没有静电卡子，去寻找静电卡子，导致物料未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 已添加静电卡子 | N/A | N/A | 2026/3/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/3/25 18:46:16
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：06 4号楼3-21间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 4号楼3-21间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/3/5 19:34:36
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：22 11号楼三层3-34间TJ4S-1108-R12-Tr01接收罐旁配电箱开关防护罩脱落。正确做法:重新粘贴。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/8 6:23:04
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 15：27 12号楼四层4-38间TJ4S-1213-Sy18-R01激活罐的氮气管路阀门处漏气。正确做法:及时紧固，避免影响屋内氧浓度。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时紧固 | 同类排查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/8 6:23:21
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 16：08 12号楼4-17间人员取样时辅助人员未穿戴对应劳保。正确做法：穿戴好劳保再进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因， | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/8 6:26:08
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 16：35 11号楼四层九车间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/8 6:28:30
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：31 4号楼3-11间 质量流量计未连接静电卡子，正确做法：使用前及时连接静电卡子，确保静电导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-11间 质量流量计未连接静电卡子 | 人的原因 | 使用前及时连接静电卡子，确保静电导除 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/10 22:50:14
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：33 4号楼3-09间 高低温一体机TJ4S-400-ATC09导热油出口三通阀门未丝堵盲堵，进口阀门未用铅封固定，正确做法：及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-09间 高低温一体机TJ4S-400-ATC09导热油出口三通阀门未丝堵盲堵，进口阀门未用铅封固定 | 人的原因 | 及时整改 | N/A | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/10 22:49:58
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：46 4号楼4-45间 溶剂桶连接蠕动泵四氟管路末端未密封处理，正确做法：溶剂管路未使用情况下末端管路套袋密封处理，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-45间 溶剂桶连接蠕动泵四氟管路末端未密封处理，正确做法：溶剂管路未使用情况下末端管路套袋密封处理，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：溶剂管路未使用情况下末端管路套袋密封处理，防止气味扩散 | 正确做法：溶剂管路未使用情况下末端管路套袋密封处理，防止气味扩散 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/10 22:49:40
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02/06/2026 19：56 4号楼4-43间 操作人员溶剂取样项目人未佩戴手套帮扶管路，正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间 操作人员溶剂取样项目人未佩戴手套帮扶管路，正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | 人的原因 | 正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | 正确做法：佩戴手套，防止沾染手部 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/10 22:49:23
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-03间，1213-SPS01-AT05搅拌罐脱保护溶液管路静电跨接处缺少破漆片，需要及时进行添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加垫片 | 同类排查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/11 1:12:18
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-20间，流动相B罐HPPC01-T03磁翻板液位计断层，需要及时进行进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 磁翻板卡顿 | 设备设施原因 | 恢复正常 | 同类排查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/11 1:12:03
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 18：35 12号楼4-17间，车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 正确做法:拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/7 7:03:35 | 2026/2/11 1:11:26
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间泵房517-VP007电机外壳静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 断裂 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/9 6:20:56
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间泵房517-VP015俩电机外壳均无静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无接地 | 人的原因 | 接地 | 排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/9 6:21:22
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间泵房517-VP010俩电机外壳均无静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无接地 | 人的原因 | 接地 | 排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/9 6:21:39
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间泵房517-VP011俩电机外壳均无静电接地线，且操作柱外壳静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 脱落 | 设备设施原因 | 安上 | 排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/9 6:22:11
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间泵房514-VP013俩电机和操作柱静电接地线一点多接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线连接重叠 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/9 6:22:33
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间泵房515-VP012俩电机外壳静电接地线均断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/9 6:22:55
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间泵房515-VP015俩电机和操作柱外壳静电接地线均断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:13:25
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间泵房515-VP010俩电机外壳静电接地线均断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线断裂 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:13:54
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间泵房514-VP011俩电机外壳静电接地线均断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:14:10
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R02釜上所连静电卡子2025年11月7号已到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 校验遗漏 | 人的原因 | 排查 | 加强管理 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/7 18:59:05
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10视孔灯电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 脱节 | 设备设施原因 | 安上 | 排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:14:33
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R08左侧计量泵外壳静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:14:54
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05平台下液压站上方管路所连静电卡子绿签2026/1/16已到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 静电卡子标签未及时更换 | 人的原因 | 已处理 | 现已收起 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:15:22
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R17压力表下方氮气管路阀门41静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 9:15:47
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R15釜上桶经计量泵加料管路倾斜需增加支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路需支架 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时添加 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/10 20:14:10
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17防爆溢出管路前方阀门10静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 拧螺丝拧断 | 人的原因 | 更换 | 定期排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/7 19:00:45
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间三层13釜下口压滤罐转移管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 拧断 | 人的原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:57:41 | 2026/2/7 19:01:07
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-FD03-Tr01下方有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗后处理不干净 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:09:58
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R19氮气管路末端缺少盲板，现场沟通班组人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时添加 | 方法原因 | 已进行添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:09:40
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce02-Tr01接收罐受限编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，日常求清洁编号被擦掉 | 方法原因 | 已填写 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:09:05
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R17下口旁边穿层管路末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:08:48
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08钢平台上循环水有液体滴落，现场沟通班组人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 循环水螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:08:32
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Drc02引风罩缺少护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 脱落 | 设备设施原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:08:17
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T030储罐上方断开的尾气管路需要在快开卡子处添加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气管路改在，防止人员排尾气到改造的管路内，将管路拆除，快开盲板不足，部分未进行封堵 | 方法原因 | N/A | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:07:59
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18下口管路末端需增加丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加盲板 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:07:40
2026/2/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R22-Tr01接收罐氮气流量计在氮气关闭的情况下浮子无法正常复位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:54:54 | 2026/2/8 6:07:24
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 抽查车威林班组一月份安全活动内容等不清楚、还请及时沟通培训班组安全活动内容 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 已重新进行宣讲 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/7 18:31:06
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间四楼薄膜06下口法兰有物料析出、已现场沟通带班孙文齐安排整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料析出，未及时处理 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕，并且重新紧固试密 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/9 0:11:05
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间三楼18旁压滤罐掏料，现场有气味，暂存的物料做好气味控制措施， 现场地漏有黑色液体，未封堵 压滤罐上口作业，人字梯晃动。底部不稳、已现场沟通带班孙文齐安排整改 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行问题，未做好控制措施 | 方法原因 | 已对人员进行重新培训 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/9 0:11:27
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | FD03的CK29页，64页放料前检查复核人空白，未签字，还请沟通及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时进行记录书写 | 人的原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/9 0:12:19
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-ce03接收罐下口物料管路法兰处有物料析出，应该是砂眼、已沟通现场带班孙文琪现场检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中管路有砂眼 | 设备设施原因 | 现已拆卸重新焊接 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/9 0:12:39
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 四楼薄膜02罐下口末端没有盲板封堵，只有一道手阀、已现场沟通车间班长安排整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路拆卸后未及时封堵 | 人的原因 | 已增加盲板 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/7 18:31:20
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间泵房门口消火栓被200L桶堆积遮挡、已沟通现场孔令涛安排转移处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 放桶后未及时转移 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/7 18:30:42
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间开放性审批单，作业后检查基本整本空白，还请沟通及时整改 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时书写 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/9 0:12:59
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 19.28陶罐人员未按PPE穿脱流程进行、穿戴连体服现先穿胶皮手套、然后用胶皮手套触摸脸部皮肤、全面罩等要重新培训 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员穿戴PPE培训不到位 | 人的原因 | 对人员重新培训 | N/A | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/7 18:31:35
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放722-R18旁压滤罐掏料作业、19.28现场人员穿脱连体服错误、穿戴黄胶手套后、触摸脸部皮肤、在戴眼镜、全面罩等、需要对该人员重新进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保穿戴未按照标准执行，执行方式有问题 | 人的原因 | 对人员进行重新培训 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/7 6:29:27 | 2026/2/9 0:13:30
2026/2/5 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-204 | 实验室人员通风橱外倾倒物料 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6759-华林 | ALS1815-李闻斌 | 否 | 02/06下午17:00左右，配置碳酸氢钠溶液的时候，向锥形瓶里面倾倒纯化水时靠近通风橱边缘. 试用期员工，风险意识不足，为图操作方便，忽略了通风橱物料操作的正确要求 | 人的原因 | N/A | 已对其重新培训通风橱正确使用和物料操作的要求，并作为典型案例组内晨会分享。 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6759-华林 | 已完成整改 | ALS6550-贾刚 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 21:02:38 | 2026/2/9 10:53:40
2026/2/5 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-107 | 实验室人员在实验室内倾倒液氮时两人均未佩戴防冻伤手套，接取液氮人员未佩戴防护面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS2699-吕新正 | ALS1505-刘伟 | 否 | 人员未按照要求佩戴劳保 | 人的原因 | 要求项目人员佩戴相应劳保 | 实验室晨会回顾以及培训 | 无 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2699-吕新正 | 已完成整改 | ALS6550-贾刚 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 20:58:30 | 2026/3/18 9:20:52
2026/2/5 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 11号楼3层货梯口 | 遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5116-王宁 | ALS5116-王宁 | 否 | 在退库过程中，物料较多外清间放不下，人员把物料车转移到走廊短时间暂存，物料车未锁死，导致车头偏移阻挡消防设施 | 人的原因 | 发现后立即转移到物料暂存间 | 班组会上强调不可遮挡消防措施 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS5116-王宁 | 已完成整改 | ALS6550-贾刚 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 20:50:04 | 2026/2/9 10:54:03
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 7号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼氢气站 | 氢气站存在一个静电接地点接4根线。此项为政府中化协检查项，在8号楼氢气站提出，建议整改 检查依据：按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第5.1.12条要求，设备同一电器件的端子上导线连接压接不应多于两根。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/6 19:39:00 | 2026/7/7 13:09:19
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 研发实验室EHS重点关注化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 416实验室 | 416实验室巡查发现正丁基锂外包装为纸板桶，此前其他厂区发生纸板桶打湿变形，导致物料从纸板桶底部掉落摔碎后，已禁止使用纸板桶外包装。需调查原因 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银,AMM3660-宋文龙 | AMM0034-田立银,AMM3660-宋文龙 |  | 经于采购沟通确认，格氏试剂供应商应采用非纸板桶外包装的包装形式供货，已沟通采购要求供应商整改 | 物料原因 | 已沟通采购要求供应商整改 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:15:13 | 2026/2/24 9:18:18
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R06搅拌电机泵壳接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用脱落 | 设备设施原因 | 已恢复连接 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:10:52
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14釜视孔灯接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长期使用连接脱落 | 设备设施原因 | 已恢复连接完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:11:04
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R18釜搅拌电机泵壳接电线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 保全检查减速机风扇 恢复未连接 | 设备设施原因 | 已恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:11:16
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 3车间三层二车间使用的聚丙罐下口白钢管路缺少静电接地，避免形成孤立导体 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 已联系电工连接至扁铁 | 设备设施原因 | 已联系电工连接至扁铁 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:17:24
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15连接的磁力泵静电接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长期使用导致脱落 | 设备设施原因 | 已恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:21:47
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R07釜夹套铂电阻电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 夹套动火拆除盲板导致电线脱节 | 设备设施原因 | 已恢复完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:21:58
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R06夹套铂电阻电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电线使用脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工证整改完成 | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 18:00:59 | 2026/2/9 3:22:13
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 309发酵间 | 发酵车间FTK01罐底蒸汽自控阀外漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0004-王百双 | ABT0682-徐秋军 | 是 | 蒸汽气动阀螺丝螺丝松动 | 设备设施原因 | 及时紧固 | 设备使用前做好阀门检查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 17:29:12 | 2026/2/9 8:52:50
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 污水站 | 污水站危废库外放置有一个装有高浓水相的吨桶。 正确做法：装有高浓水相的吨桶不能室外存放。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ATX0004-严圣涛 | 否 | 操作人员未及时转移 | 方法原因 | 和物流沟通后确定时间再转移到室外 | 组会强调 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 16:59:04 | 2026/2/10 15:34:33
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 污水站 | 污水站危废库分区标识上缺少废菌渣危废代码（276-002-02）。 正确做法：在危废库分区标识上增加废菌渣危废代码（276-002-02）。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 污水站废渣间是存放废泥和废渣的库房，危废库不能存放废泥和废渣 | 方法原因 | 明确制度 | 明确制度 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 16:57:09 | 2026/2/10 15:34:57
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 污水站 | 污水站危废库门打开未关闭，危废库内未存在进出库操作。 正确做法：危废库不存在进出库操作时需要密闭。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 外包人员未随手关门 | 方法原因 | 及时关门 | 及时关门 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 16:54:16 | 2026/2/10 15:35:16
2026/2/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节节前安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#东南角 | 6#东南侧施工临时大门左边这个门下沉，和地面刚好卡住，下面的地插对不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 门变形 | 设备设施原因 | 修复 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 16:15:22 | 2026/2/11 14:17:25
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 研发中心 | 1号楼研发中心楼顶PX-8尾气检测后没盖好检测孔 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 16:14:42 | 2026/2/11 9:21:47
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 事故池液位1.83m ，有占用的情况，春节前多排 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 节前水量大无法排空，已制定节前排空计划 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 16:14:42 | 2026/5/18 9:24:50
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站西侧楼梯没有上锁，正确做法工作人员进出及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 门体故障锁不上 | 设备设施原因 | 出入栅栏门应及时上锁 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 16:14:42 | 2026/2/11 9:22:27
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 应急柜缺少一个不锈钢衣架，与应急柜清单不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 衣架状态不好更换中 | 方法原因 | 先购买到货后更换 | 怎加储备及时更换 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 16:14:42 | 2026/2/11 9:22:53
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生物合成技术研发中心 | ABT0545-张克俭 | 229，414 | 229，414易致敏培训清单人员不全 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 常用物料，部分人员意识不足 | 人的原因 | 按需培训 | 定时培训 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0545-张克俭 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 14:42:01 | 2026/2/11 11:20:28
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室02/05号溶剂结余量未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 日巡查遗漏，已完成更新 | 人的原因 | 已按照要求进行统计登记 | 组会强调 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/6 14:05:44 | 2026/2/25 15:07:28
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室02/05号溶剂结余量未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改 | 增加人员培训 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 14:04:21 | 2026/3/6 14:43:22
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-03通风橱冷凝管循环水进出口未使用扎带固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0364-尚现召 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 冷凝管进出口忘记用轧带固定 | 人的原因 | 应用轧带紧固 | 培养良好的实验习惯，严格按照公司标准进行实验操作 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/6 14:02:00 | 2026/2/27 16:03:45
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-01通风橱内单口瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 个人原因 | 人的原因 | 补充标签 | 及时补充标签 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMT0118-张金峰 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 14:00:03 | 2026/2/9 13:17:37
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 应急柜内应急物资未按规定时间点检。 正确做法：应急物资每月点检。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 新人检查时没找到标签 | 人的原因 | 没找到标签及时沟通 | 再培训 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 13:56:12 | 2026/2/10 15:35:30
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 研发中心 | 研发中心北侧地面有碎玻璃，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 实验中心一层施工导致 | 人的原因 | 清理 | 定期巡查 | n/a | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 13:52:10 | 2026/2/11 9:23:30
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 库房 | 库房6号楼北侧路面地面井盖周边塌陷，需要后期维修。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 路过的大车倾轧导致 | 环境原因 | 已做维修安排，等天气转暖进行维修 | 放置警示墩 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 13:52:10 | 2026/2/11 9:23:48
2026/2/6 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R16反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R16反应釜 | 遗留项：702-R16反应釜确认是否压力容器已注册 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/6 13:40:49 | 2026/7/7 13:09:44
2026/2/6 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R16反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R16反应釜 | 遗留项：702-R16反应釜设备资料存档 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 13:40:49 | 2026/7/7 13:15:02
2026/2/6 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R15反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R15反应釜 | 遗留项：702-R15反应釜设备资料存档 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 13:40:49 | 2026/7/7 13:14:28
2026/2/6 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R15反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R15反应釜 | 遗留项：702-R15反应釜确认是否压力容器已注册 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 13:40:49 | 2026/7/7 13:13:57
2026/2/6 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R13反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R13反应釜 | 遗留项：702-R13反应釜确认是否压力容器已注册 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/6 13:40:49 | 2026/7/7 13:13:33
2026/2/6 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R13反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R13反应釜 | 遗留项：702-R13反应釜设备资料存档 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/6 13:40:49 | 2026/7/7 13:13:00
2026/1/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 春节前安全巡查（TJ4N微生物实验室自查） | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0182-袁小娇,ABT0040-李静,ABT0706-张雅静,ABT0711-潘斯威 | TJ4N-2N-413 | 1.菌体、菌液、酶液、酶粉、有机溶剂、OEB5物料、高毒物料、易致敏物料是否开放性操作 2.易致敏物料的使用是否现场体现易致敏物料清单及易致敏操作规范、人员是否培训、是否填写使用记录，劳保用品是否正确佩戴 3.灭菌锅/柜的使用是否经过压力容器的培训 4.火焰喷枪及气溶胶的使用是否严格执行操作规范并佩戴正确的劳保 5.送样记录或送样单的OEB等级、致敏信息等是否复核 6.查看区域灭菌锅等特种设备以及其安全附件是否检验超期，抽查灭菌锅的安全联锁是否有效 7.以上内容以外的其他要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0182-袁小娇,ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 1.菌液，OEB5等级的样品，有机试剂等没有开放性的操作 2.致敏性的工作，均佩戴安全劳保 3.灭菌锅和灭菌柜的使用人均有压力容器上岗证 4.火焰喷枪的使用均培训过分析员 5.送样人登记信息比较完全，且经过复核 6.压力表，安全阀均在有效期内 | 人的原因 | 加强培训，晨会强调 | 加强培训，晨会强调 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0040-李静 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/6 13:38:38 | 2026/8/5 16:34:53
2026/2/6 | 其他巡查 | 属地自查 | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼甲类区 | 甲类区有轻微的氨水味道，排查漏点 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 是 | 经排查，管路阀门一压紧螺丝轻微松动 | 设备设施原因 | 泄压，进行紧固 | 定期紧固 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 12:13:33 | 2026/2/6 14:02:02
2026/1/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 动力站 | 储气罐4号球阀安全锁无法有效做到防止误操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS12121-郭睿 | 否 | 松动 | 设备设施原因 | 从新加固 | 加强管理，动力站大门上锁 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 动力站 | 储气罐呼吸空压管路上球阀安全锁无法有效做到防止误操作（上锁状态下可直接拿下来，齿轮损坏） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS12121-郭睿 | 否 | 老化断裂 | 设备设施原因 | 从新更换 | 加强巡查动力站大门上锁 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102立式储罐静电接地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接口松动掉落 | 设备设施原因 | 已重新安装 | 定期检查 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼304车间 | 现场张贴的通风橱检查签TJ1-3-201-03下次检查日期为10/15/2025，现场推测为溶料橱02，步入式通风橱已改进排风方式，需要考虑是否按通风橱去做使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 经与暖通沟通，此通风橱不按照通风橱去管理，已将标签撤出 | 设备设施原因 | 已将标签拆除 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 检查3号楼301、303、304三个区域压滤罐，存在部分位置螺栓未露出两个丝扣情况，压滤罐相连的下口处使用开口快开卡子，针对这部分高风险点位及时备用库存，替换为闭口卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 在不使用期间对其进行紧固 | 在设备准时对其进行确认，在生产前进行检查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/6/4 18:24:30
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼303车间 | 现场放置一衬塑铁桶承装有压滤母液（水、丁酮、丙酮），标签编号为128835-03-04-01-19-01，核查工艺操作体现15步放料为铁桶，但OR记录并未明确放桶材质等信息。如果是考虑铁含量对母液影响，应同步在工艺中进行明确。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 该承装桶为项目专用桶 | 设备设施原因 | 项目结束后进行转移报废 | 告知项目人特殊承装容器需在MOR中注明 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 抽查3号楼一层走廊洗眼器，下次检查日期为01/27/2026，已到期，需尽快点检。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员检查完毕后未及时更换合格签 | 人的原因 | 对设备设施进行在检查，更换新合格签 | 对日常维护人员进行强调 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼302车间 | 已使用过的柔性隔离器内的压滤罐未做罐体与柔性隔离器静电接地连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | N/A | 在设备准时对其进行确认，在生产前进行检查 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼301车间 | 现场烘料中的压滤罐连接的柔性隔离器收料口位置，现场观察能看到细小的破口，此部分位置人员使用扳手拧快开卡子会有一些影响，需要考虑优化。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 连续拆卸造成损坏 | 人的原因 | 以对细微破孔处进行临时封堵 | 强调人员操作 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼101实验室 | 制备区人员使用的三通阀存在漏点有滴液情况，已现场沟通进行更换。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 配件损坏未及时更换 | 人的原因 | 组内提醒及时更换 | 组内提醒及时更换 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼走廊 | 杨健的更衣柜内，放置有自封袋装有小样品瓶。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 单独提醒，物料严禁放进更衣柜 | 单独提醒，物料严禁放进更衣柜 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1-202-2通风橱旁插座盖板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 配件掉落 | 设备设施原因 | 已报修更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/6/4 18:25:05
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 污水站 | Ø 污水站尾气塔UV灯管未正常运行，UV箱子下侧现场存在漏水情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 待维修 | 设备设施原因 | 已关闭，待维修 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 进行中 | ACT2673-魏茂龙 | 未完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 一号楼北侧靠西位置排水管漏水结冰，到楼顶检查时发现为楼顶空调机组与蒸汽管路接口处滴水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 焊口出有沙眼 | 设备设施原因 | 已补焊 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3693-李进旺 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 厂区干道 | 1号楼后面施工材料堆积处 切割机在施工结束时未收走 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 承包商整体未完成施工，未将工具带走 | 人的原因 | 已沟通承包商完工后收走 | 对承包商进行强调 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 冻干机上CDo147350-01 的标签未勾选物料信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按公司要求正确贴标签 | 人的原因 | 关于标签问题继续组内进行滚动培训，岗上负责人对新员工进行强调 | 关于标签问题继续组内进行滚动培训，岗上负责人对新员工进行强调 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301压滤罐TJ1-HP-N33上一处螺栓未露出两丝以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装人员意识淡薄 | 人的原因 | 已对其进行紧固 | 在设备准时对其进行确认，在生产前进行检查 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 101实验室一桶制备废液未张贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员未按公司要求正确贴标签 | 人的原因 | 关于标签问题继续组内进行滚动培训，岗上负责人对新员工进行强调 | 关于标签问题继续组内进行滚动培训，岗上负责人对新员工进行强调 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室退更间危废垃圾桶敞口，无垃圾袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生未及时更换 | 人的原因 | 要求值日生多加关注，及时更换 | 要求值日生多加关注，及时更换 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 动力站 | 动力站电柜未锁紧，可以直接打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员维修完未及时锁闭 | 人的原因 | 已锁好 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室3号通风橱（责任人贺祖明）过夜反应未提交过夜申请，电话提醒后提交 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 该反应反应周期为上周五至本周一，上周五六正常提交过夜，周日没来实验室忘记提交过夜反应 | 人的原因 | 个人要做好备忘录闹钟提醒 | 个人要做好备忘录闹钟提醒，管理人员做好检查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 13：55，2车间一层，现场制备铁桶转接头未安装到位（未拧紧），记录本放在溶剂桶上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 已对其进行紧固 | 强调人员操作 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 13：51，一车间一层，现场压滤罐出料连续性塑料袋上方有黑色碎屑，同时观察出料口处磨损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工人员夹层进出后现场未清理彻底，出料口拆卸磨损 | 人的原因 | 现场已清理，磨损部位已封堵 | 夹层进出后清理干净，人员强调注意操作，加强巡查 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 13：52，一车间一层，压滤罐罐体表面有粉末印迹，部分位置螺栓丝扣未伸出2个以上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装人员意识淡薄 | 人的原因 | 已安排人员清理并更换螺栓 | 强调人员操作 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 101易制毒易制爆酸柜需双锁管理，现场只有一把锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 拿取物料后未及时上锁 | 人的原因 | 组内强调，双锁管理 | 组内强调，双锁管理 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 机修间 | 机修间内热水泵配电箱未锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员操作完未及时锁闭 | 人的原因 | 已锁好 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 柱子下的地面上有白色粉末需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室更衣室的白大褂兜里有使用过的手套需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/6 11:27:23 | 2026/2/6 11:27:23
2026/1/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 10：30，监控核查，2-104实验人员操作时，通风橱玻璃未下拉到可操作最低处，高度超过呼吸带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱未下拉到指定位置 | 人的原因 | 单独提醒，及时下拉 | 组内强调，基础要求继续重申 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 一楼楼梯对面消防箱门板破损，破损处周围有裂纹，存在二次破损划伤人员风险 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 玻璃破损 | 设备设施原因 | 已临时使用胶带粘贴，联系人员采购进行更换 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/6/4 18:27:42
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 22：25，HP研发实验室入口门禁处未关门落锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门锁故障 | 人的原因 | 已维修 | 人员强调注意随手关门，注意巡查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 22：32，检查发现1-203-1通风橱有过夜反应，系统未见过夜申请 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 与通风橱负责人孙海宇确认，过夜反应申请后，领导误点击完成，导致在审核完成进行中未找到该反应申请 | 人的原因 | 人员及时确定申请情况 | 已在群内强调申请过夜反应后，负责人下班前确认好领导审批情况。 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 集装箱 | 15:55，存放高效的集装箱货架上层物品码放靠边沿位置，有存在掉落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 集装箱空间有限，高效型号较多，数量多 | 设备设施原因 | 对物品进行整理 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/6/4 18:26:54
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 厂区干道 | 下午四点，2号楼北侧空调机组控制104研发实验室的风机运行异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 风机机箱底脚垫块松动 | 设备设施原因 | 加固垫块 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼HP研发实验室 | 13:48，1号楼南侧外地面恢复施工，施工用临时用电线路过门未做防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 临时电线未做防护 | 人的原因 | 现场已加防护套管 | 施工前人员强调 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 机修间 | 01：17，电焊机未断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员使用完未及时处理 | 人的原因 | 及时断电 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼分析化学部 | 沾染物垃圾桶桶盖未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 垃圾过多，实验员未及时处理 | 人的原因 | 要求实验员及时处理 | 要求实验员及时处理 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104废液区废液桶沾染物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 增加检查频次 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼Hp车间 | HP车间105退更间安全出口指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工改造误碰 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | 注意巡查 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 存放油浴锅附近有较大溶剂味道。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱未及时下拉导致溶剂逸散 | 人的原因 | 及时下拉至指定位置 | 及时下拉至指定位置，及时检查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室 16号通风橱桌面上有白色粉末未处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 增加检查频次 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 20：07 103实验室4号通风橱一个PP槽表面有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1-202门口对面、退更间沾染物垃圾桶满了 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 垃圾桶满未及时清理 | 人的原因 | 安排人员及时清理 | 已在群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-10，过夜反应监控探头卡在玻璃和把手之间，未做到有效监测 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员对此未合格处置 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 组内提醒要求重申 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 存放油浴锅附近地面5s不合格 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完未及时处理 | 人的原因 | 联系物业及时处理 | 联系物业及时处理 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室 12号通风橱用电设备插头尾插紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用时未注意 | 人的原因 | 及时处理 | 及时处理 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室 洗眼器过期未检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员遗忘检查 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 对洗眼器检查继续组内重申 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-10过夜反应监控电源插头虚插，已现场插好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用时未注意 | 人的原因 | 及时处理 | 及时处理 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/1/27 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 13：00，106冰箱间一名员工在-80℃冰箱存取物料时，未按要求佩戴防护手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 着急拿取物料 | 人的原因 | 严肃强调，必须佩戴防冻手套避免冻伤 | 严肃强调，必须佩戴防冻手套避免冻伤 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/2/6 10:27:18 | 2026/2/6 10:27:18
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0247-赵桐 | 122 | 122公斤级实验室溢出桶被项目组私自挪用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0027-蒋相军 | ABT0048-牛康 | 否 | 溢出桶私自挪用 | 人的原因 | 溢出桶不可私自挪用 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/6 10:16:18 | 2026/4/9 14:40:43
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ABT0066-单静博 | 223实验室立式冰箱及223-08下层通风橱 | 部分物料的SDS已超过五年有效期 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0645-姜潇旋 | ABT0219-杜占鑫 | 否 | 5S负责人管理不到位 | 人的原因 | 立即进行SDS更新替换，SDS日期均在5年有效期内 | 晨会强调，定期检查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 10:15:54 | 2026/2/9 8:55:31
2026/2/6 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 7号楼 | 1、一层乙二醇机组急停缺少防护罩；2、蒸汽分汽缸放净阀缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 是 | 急停防护罩、放净阀盲板未安装 | 设备设施原因 | 加装防护罩和盲板 | 加强巡检、专项自查 | 100 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/6 9:40:19 | 2026/2/9 8:54:56
2026/2/5 | 专业性排查 | 静电安全专项排查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间供气站1号气体间内，R01一侧静电接地报警器蜂鸣器损坏，现场一直是报警状态，沟通进行维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 故障报警 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 8:40:43 | 2026/2/10 9:03:05
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间二层人员使用白钢吨罐进行压滤罐母液接收，现场尾气效果很差，溶剂气味很大，且吨罐和压滤罐均无静电接地，白钢吨罐无法及时显示液位，有一定冒罐风险，建议车间考虑使用更合适的设备 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间储罐不足，使用吨罐，现场尾气吸力不足 | 设备设施原因 | 现场连接静电接地，尾气进行密封 | 一批料已使用完毕 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 9:49:16
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间三层R12釜下方储罐上有固体物料残留，需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 已安排进行清理完毕 | 操作完毕现场第一时间进行清理 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 13:41:55
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 一车间四层R09和R16釜夹套温度计防爆软连断开需要维修或更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管连接处碰断 | 人的原因 | 维修更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 9:49:23
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 三车间四层R13釜夹套温度计防爆软连断开需要维修或更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管连接处松对断裂 | 人的原因 | 维修/更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 9:49:30
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层R17釜下口的袋式过滤器渗漏情况严重，需要及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 垫片老化导致渗漏 | 设备设施原因 | 以进行外圈缠绕增加韧性，试密未发现渗漏 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 9:49:37
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 三车间 | 巡查废液间消火栓管路处温度计显示1℃，废液间的门未关严密，门帘子不起作用，送风温度较弱，需要采取防冻措施 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 废液间温度较低 | 环境原因 | 对废液间门帘重新固定，门进行培训及时关闭 | 对废液间门帘重新固定，门进行培训及时关闭 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 8:24:41
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层走廊4763搅拌罐上口连接聚乙烯管弯折较大 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 此管路为配碱液使用的管路 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 4:37:21
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层16釜下口末端盲板有液体渗漏，告知邵重阳处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板紧固不严 | 设备设施原因 | 对盲板紧固完毕 | 盲板紧固问题进行强调 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 4:37:31
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层R17南 人员向200L桶中放料，临时连接的白钢软管未进行试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员临时管路未进行试密 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 8:58:39
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 02/04/2026 11：41 一车间二层Dt01 操作人员进入受限空间未随身佩戴四合一 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员忘记携带 | 人的原因 | N/A | 对清洗人员进行培训要求，受限空间作业必须随身携带检测器 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 8:58:49
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 02/02/2026 20：57 三车间一层FD02 人员清洗三合一废水时未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 13:35:34
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间二层Tr10接收罐后方防爆断路器右侧上方缺少固定螺栓，且下方接线盒右侧螺栓松动 一车间二层R26—Tr01储罐后方防爆断路器上方左侧固定处螺栓松动 一车间四层R07釜左侧配电箱下方左侧未使用螺栓固定 一车间四层溶剂输送间门口处磁力启动器下方左侧缺少螺栓固定 一车间三层R32尾气吸收罐旁防爆断路器上方右侧螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 配电箱固定螺栓缺少，但配电箱固定无问题 | 人的原因 | 补充螺栓 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 8:31:43
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间二层Ce02前防爆接线盒上方右侧与下方固定处螺栓缺失 二车间四层电梯旁配电箱下口螺栓松动 二车间四层Tr02接收罐前接线盒上方左侧缺少螺栓固定 二车间一层Dt03烘箱前防爆控制箱上方右侧处螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 配电箱固定螺栓松动，但配电箱固定无问题 | 人的原因 | 拧紧螺栓 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 8:31:51
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间二层ce05前电子秤充电箱下口缺少螺栓固定 三车间二层ce03前配电箱上方开关处缺少防护外壳 三车间四层R16釜旁电源、配电箱、接线盒右侧螺栓均松动 三车间四层R14釜前配电箱中间处的防爆挠性软管松动 三车间三层R24釜前防爆控制箱上方左侧缺少螺栓固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 配电箱固定螺栓松动，但配电箱固定无问题 其中部分电子秤配电箱已拆除，烦请排查时不要讲此项列入整改 | 人的原因 | 增加固定螺栓 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 8:32:00
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间一层Tr04(3000L)搪瓷罐左侧穿层管路法兰处有液体渗漏，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片老化出现渗漏 | 设备设施原因 | 人员第一时间进行紧固 | 发现异常及时上报解决 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 13:35:49
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间二层Dt01烘房前袋式过滤器下口地面处存在物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 胶垫老化渗漏 | 设备设施原因 | 以进行缠绕增加韧性，未发现渗漏 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/9 8:32:08
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R16釜加料车未进行氮气保护 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员不知道来回走动导致误碰四分阀 | 人的原因 | 后期人员交接班检查好氮气保护问题，杜绝在发生 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 13:36:13
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层R09釜加料车未连接氮气与尾气管路 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气尾气未及时进行连接 | 设备设施原因 | 进行连接 | 进行连接 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 13:36:23
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 02/05/2026 14:51三车间四层人员开启200L桶盖时使用扳手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 8:58:58
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 02/05/2026 21:55 二车间三层R15釜操作人员连接的投料软管未进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作执行不好，直接处罚 | 人的原因 | 组织在培训 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 4:16:20
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 02/05/2026 21:29 七车间二层Ce04操作人员收料时，连续塑料袋使用拉扣固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 已及时指正 | 车间下月填报补充 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 4:16:42
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口压滤罐压滤时，尾气虚连，现场有较大气味，已告知李万彬进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员尾气虚连，压滤体系是酸性物料 | 人的原因 | 以进行密封处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/2/8 4:17:19
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 通风橱排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | DH3-Lab-1-3-FH03通风橱内有一个取样小瓶和一个圆底烧瓶缺少物料标签； DH3-Lab-1-3-FH04通风橱内桌面有白色物料未清理干净； DH3-Lab-1-3-FH10通风橱内桌面上有一个取样袋，其内含有物料，缺少相应的物料标签，且通风橱内有黄胶手套； DH3-Lab-1-3-FH09通风橱内2497过夜反应缺少小试项目号，已告知项目人添加； 防爆试剂柜打开有溶剂气味，需加强通风； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人 刘光胜 未及时粘贴标签标识 谢少波5S差 张录棋 未及时粘贴标签标识 安全意识差 项目人徐程杰为即使粘贴标签标识 通风差 | 人的原因 | 告知项目人违规原因 | 实验室强调 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/6 8:25:06 | 2026/3/10 16:02:08
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 620实验室 | 巡查发现620实验室人员马运伟在620-20通风橱刚投料完成，提问马运伟物料OEB信息不清楚，且不知道如何正确查询物料OEB信息。现场已告知查询路径。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 员工进入车间生产时间较久，对OEB信息查询路径有遗忘。由于参加工作年限较长，导致新员工培训阶段遗漏。 | 人的原因 | 组内沟通群强调 | 打印相应查询方法，张贴在实验室显眼处。 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/11 9:17:17
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 619实验室 | 619实验室20通风橱无人员操作，通风橱内分液漏斗正在分液，上口未密封下口未添加接收瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解巡查期间操作人员去5楼排样，返回后即完成分液，将现场进行整理 | 人的原因 | 巡查后即进行分液操作，将现场进行整理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，对于分液操作需要注意防止溶剂挥发 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/11 9:49:02
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 10-324理化室2 | 10-324理化室2马弗炉插头线路裸露，需沟通电工维护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 马弗炉插头线路裸露 | 人的原因 | 马弗炉插头连接部分使用电工胶布进行处置 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/24 9:18:34
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 10-317试剂室 | 10-317试剂室易制毒易制爆柜、防火溶剂柜无物料清单，易制毒柜未上锁，内存放有丙酮等物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 易制毒试剂柜清单为电子版，已打印出来放置现场，已对易制毒柜子进行上锁 | 人的原因 | 易制毒柜子上锁，打印清单 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/24 9:18:48
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-13通风橱，100ml室温反应，无温度计，已于现场研发同事沟通，及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：刘子骏 投反应时，没有把数显线插到体系中，下半时忘记了 | 人的原因 | 已将温度计加到体系中 | 晨会通报，请将责任人报至文员 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/12 6:53:50
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-25通风橱，金属铲子表面有白色痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 冰盐浴加了冰之后，为能及时清理 | 人的原因 | 全面排查实验室有物料沾染的器件，设备，容器和柜子 | 分通风橱划分责任人，管理 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/12 6:54:02
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-16通风橱，使用的循环机漏出盘管，与储志强沟通，及时补充循环介质 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 循环机使用期间，因为55升温反应，导致循环液蒸发，未及时检查，导致循环机露出盘管。 | 人的原因 | 每日上下班期间检查循环液位面 | 每日上下班期间检查循环液位面 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/12 6:54:31
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 618实验室 | 618-08通风橱，有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：龙怡杭 项目人使用此通风橱完毕后，忘记将现场清理干净 | 人的原因 | 已清理 | 晨会通报，并通报给项目主管和文员 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:59:37 | 2026/2/11 22:14:12
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 污水站北侧 | 污水站与焚烧炉之间的西侧路面覆盖着较大面积的白色炉灰粉末。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | RTO渗漏出酸气与焚烧炉碱液热气中和导致路面出盐 | 设备设施原因 | 已安排现场人员进行清理完毕 | 已安排对RTO渗漏处进行维修 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:52:55 | 2026/2/12 8:54:08
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R17釜回流管路弯头处螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路安装未按照要求执行 | 人的原因 | 保全人员已将三层101-R17釜回流管路弯头处螺栓进行调整，螺栓方向一致。 | 与设备组人员进行强调，设备准备注意合规性要求，并要求清洗班长工作安排后做好检查复核。 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:52:55 | 2026/2/6 17:04:19
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化设备旁消防沙箱内有杂物需要清理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 消防沙箱内被存放杂物 | 人的原因 | 已将杂物清理完毕 | 1.安排专人对车间消防沙箱进行整体排查，异常进行处理 2.内部群对消防应急设施管理要求进行重申，违反人员进行处罚 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:52:55 | 2026/2/6 17:04:31
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce06离心间穿墙孔洞较大。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备阶段未对穿墙孔洞进行有效密封 | 方法原因 | 对穿墙孔洞进行密封完毕 | 涉及功能间管路连接准备，对穿墙孔洞做好有效密封，谁操作谁负责 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:52:55 | 2026/2/8 11:44:23
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R16釜加料箱下端法兰处有物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 加料箱法兰部位固体析出 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，加料箱已拆卸清洗完毕 | 操作期间发现物料痕迹第一时间处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:52:55 | 2026/2/8 11:44:46
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | RTO燃烧室南侧钢直梯 | 钢直梯护笼只有1根立柱。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第5.7.1条：护笼应采用圆形结构或其他类似结构，一个护笼至少应包括2个水平笼箍和5根立杆。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 直梯不高，不需要整改 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/12 16:00:14
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 污水池南侧钢直梯 | 钢直梯护笼高度不足，需与管廊护栏高度齐平。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第5.7.7条：护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于GB4053.3中规定的栏杆高度，并有进、出平台的措施或进出口。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 刚肢体暂停使用 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/12 16:00:29
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 污水池南侧管廊钢直梯 | 钢直梯护笼立柱间距不相等。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第5.7.2条：水平笼箍应固定到梯梁上，立杆应在水平笼箍内侧并间距相等，与其牢固连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 钢梯停止使用 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/24 9:25:58
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 3号楼北侧钢直梯 | 钢直梯下部分生锈。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第4.5.3条： 根据钢直梯使用场合及环境条件.应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 自然锈蚀 | 环境原因 | 刷漆 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/24 9:26:29
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | RTO西侧管廊钢直梯 | 钢直梯护笼下端到地面距离不足。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第5.7.6条：护笼底部距梯段下端基准面应不小于2100mm.不大于3000mm。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 方法原因 | 方法原因 | 增加护笼 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/24 9:26:41
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 动力站电工班南侧管廊钢直梯 | 钢直梯护笼立柱间距不相等。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第5.7.2条：水平笼箍应固定到梯梁上，立杆应在水平笼箍内侧并间距相等，与其牢固连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 制作护笼 | 设备设施原因 | 制作护笼 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/24 9:27:03
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 动力站西南侧管廊钢直梯 2号楼北侧钢直梯 9号楼西北侧管廊钢直梯 | 厂区内各处，多数钢直梯护笼立柱未安装在水平笼箍内部。根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009，第5.7.2条：水平笼箍应固定到梯梁上，立杆应在水平笼箍内侧并间距相等，与其牢固连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 建设较早，无管控。但涉及较多，如无特殊要求，暂不整改 | 方法原因 | 暂不整改 | 暂不整改 | 暂不整改 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/24 9:27:17
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼4层应急人员职责标识牌上应急人员（姜化兴）已调动，需要及时更新。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员变动，照片未及时更换，已安排更换 | 方法原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/8 2:38:28
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼真空泵房800-P04真空泵内有油状液体漏出，现场沟通王斌及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 要求设备部现场排查未发现设备漏油，观察为平台上滴落带锈冷凝水 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | 平台上管道保温维护 | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/11 22:14:36
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 夜间巡查发现702-FD02三合一间氮气管线保温棉内有大量热水漏出，下方有仪表线缆，有触电风险，现场沟通班长排查漏点，反馈为夹层热水罐出现沙眼，已进行封堵。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 热水管路沙眼 | 设备设施原因 | 已联系人员进行焊接修补 | 对损坏的管路进行整体替换 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/25 1:01:23
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R38反应釜，压力表标识错误，现场与刘燚班长沟通，调整标识下限 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 仪表更换人员常泰清更换仪表标识错误，已进行人员教育。 | 人的原因 | 标识整改 | 人员教育 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:50:22 | 2026/2/12 6:54:51
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 9：42 4号楼4-15间CMM-404-R04釜加料漏斗上手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间CMM-404-R04釜加料漏斗上手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 人的原因 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/8 2:58:50
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 11：05 4号楼4-43间加料管路流向标识有误。正确做法：及时更正 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-43间加料管路流向标识有误。正确做法：及时更正 | 人的原因 | 正确做法：及时更正 | 正确做法：及时更正 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/8 2:59:05
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：11 4号楼4-45间CMM-404-F21压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-45间CMM-404-F21压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 人的原因 | 正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/8 2:59:19
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10: 29 4号楼4-27间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-27间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 人的原因 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/8 2:59:32
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：00 12号楼4-38间，尾气管路直接插入了尾气接口处。正确做法：应使用专用的变径进行连接以防止管路脱落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15021-庞同庆 |  | 缺少尾气虚接 | 物料原因 | 增加尾气虚接 | 同类排查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/11 1:11:51
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：16 12号楼4-04间，sy01激活罐旁边电子秤电源线裸露，失去防爆效果，应及时进行处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15021-庞同庆 |  | 使用损耗 | 设备设施原因 | 绝缘胶布缠绕，保修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/11 1:08:24
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：18 12号楼4-04间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15021-庞同庆 |  | 人员问题 | 人的原因 | 关闭排风罩 | 人员培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/11 1:07:00
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 9：32 12号楼4-17间，车间人员未佩戴手套手扶溶剂管路，正确做法应佩戴手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15021-庞同庆 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 穿戴好劳动防护 | 人员培训 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/2/11 1:04:46
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-12配液罐 403-sy06-t05使用的压力表上限标识错误。正确做法：及时更改压力上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改重新粘贴上限标识 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/5 6:18:40
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-12配液罐403-sy06-t03连接处螺丝未未露出两到三丝。正确做法：螺丝应露出两到三丝保证其强度。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 人的原因 | 已整改重新禁锢螺丝 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/5 6:18:51
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11溶剂桶静电卡子损坏。正确做法：及时更换损坏静电卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改钉钉报修进行处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/5 6:19:06
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-20 403_sy07-t01设备上管路未连接零点跨接。正确做法：小于等于4个螺栓连接应添加静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | N/A | 人的原因 | 已整改安装静电跨接 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/5 6:19:21
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 00：52 11号楼4-22间储罐TJ4S-1108-Tr06缺少受限空间标识及编号。正确做法：及时粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/4 9:55:26
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 01：01 11号楼3-47间物料包装使用单层包装。正确做法：物料需双层包装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/4 9:55:49
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 01：33 12号楼4-38间合成仪TJ4S-1213-Sy17旁气动隔膜泵未进行接地。正确做法：及时连接接地或连接卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15021-庞同庆 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/4 9:56:02
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 02/05/2026 02:06 4号楼4-43间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 人的原因 | 正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 正确做法：使用时及时将保护罩落下 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/6 7:09:30 | 2026/3/4 9:56:31
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R10接收罐旁磁力泵外壳接地线未按规范连接静电扁铁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 静电连接不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:20:22
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R20上体系转移管路视镜下静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 跨接使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:20:39
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R20-Tr01上物料进入管路阀门40上下盲板无静电跨接，阀门缺少锁片，有静电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 跨接安装不到位 | 人的原因 | 已进行补充安装 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:21:02
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R13-Tr01旁计量泵上管路静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:15:41
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R15下口三通磁力泵连接位置，法兰跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:14:58
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R19蒸馏管路上阀门11缺少锁片，上下法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 该阀门为常开状态不涉及关闭 | 设备设施原因 | 阀门为开启状态 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:21:31
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722三楼F01压滤罐静电卡子过期未检测 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时进行检测 | 方法原因 | 现已送出检测 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:24:40
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R07溶剂管路静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 跨接使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:16:59
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R14-Tr01下口搪瓷与白钢连接位置未破漆或使用破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员未按要求安装 | 人的原因 | 已添加完成 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:21:50
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | 罐区 | 6号楼罐区#2投料管路打压试密标签内容缺 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员密封工具错误 | 人的原因 | 重新更换氮气头 | 班组会强调，配件及时更换 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 18:32:09
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 复核项目CPo131605-04 Step1PID图，对照发现：618-R09缺少延伸管，与工艺流程图不符 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目不需要 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:15:17
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R16接收罐旁异形三通下口法兰位置有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:17:17
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E04-Tr03上尾气管路视镜上法兰处有物料渗出痕迹，且视镜内积液已满 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理整改 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:17:35
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721一层消防阀室旁消火栓巡检记录到期未更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员记录填写不及时 | 人的原因 | 现场已检查更新 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:22:12
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R16旁夹套空压管路未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 现场已上锁 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:22:32
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R12下口盲板及氮气管路，有坠落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 下口清洗未连接 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:16:01
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R21旁泵有物料析出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理整改 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:17:53
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R07隔膜泵下口进料管路法兰处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:57:02 | 2026/2/7 6:16:19
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-T013与T014液位计下端法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理后安装不及时 | 方法原因 | 已安装完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/8 6:13:11
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 4层溶剂间6车间使用的正庚烷转移管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 七车间管理区域，已通知七车间更换 | 方法原因 | 七车间管理区域，已通知七车间更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/8 6:12:26
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10加甲醇现场桶上静电卡子缺少检查绿签，现场已要求人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 以进行添加 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 2:04:59
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD05平台上放料管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:52:25
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层22釜对面207-T019活套法兰静电跨接需添加破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备只有完毕准备中还未安装 | 方法原因 | 安装时进行添加 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:52:40
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R19加料管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:52:56
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-E01-Tr01尾气管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/8 6:12:40
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R17下口管路法兰静电跨接断裂，并且法兰较脏需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:53:09
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04-Tr01下方管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 2:05:42
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间Ce04间内207-Ce04-Tr01至207-R13母液转移管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 2:06:05
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce01-Tr01尾气视镜处静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:53:22
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E01-Tr02旁至10立罐区转移管路阀门处静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:53:44
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04间内袋式过滤器有物料渗出，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员更换滤袋后没有清理干净 | 方法原因 | 以进行清理 | 操作结束后清理干净 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 2:04:27
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03间内袋式过滤器表面与液封罐下端有渗漏痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后清理不及时 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/8 6:10:45
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21-Tr01尾气视镜内有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气排放气流过大导致 | 方法原因 | 已告知操作人员如何排压，并已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/8 6:10:20
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-FD03间内地面有白色物料印记 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 溶剂吸入导致 | 物料原因 | 春节期间地面刷漆 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/8 6:12:56
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06加料车手套表面破损，请及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 手套破损 | 方法原因 | 以进行更换 | 使用完毕使用前重点检查 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:51:28 | 2026/2/7 6:53:57
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:28:21
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-FD03接收罐上放置一个插底管，未套袋，上有明显物料残留， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用完毕未及时收起 | 人的原因 | 已重新清理并处理 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:28:34
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:29:32
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R28接收罐液位计法兰，阀门缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未接静电跨接 | 方法原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:56:12
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09后方防爆控制箱未连接静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 控制箱未接静电接地 | 方法原因 | 已连接完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:56:24
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09-Tr02接收罐液位计连接法兰静电跨接脱落且搪瓷法兰处缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 跨接断裂，未安装破漆垫片 | 设备设施原因 | 已更换新跨接，安装破漆垫片 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:56:41
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-E04-Tr02接收罐扁铁搭接面积不足且焊接位置脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 焊接不满足需求 | 方法原因 | 临时使用静电接地线连接，后续动火焊接 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:56:59
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23/24中间静电接地报警器下次检查日期为01/17/2026，已过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 此位置未进行校验 | 人的原因 | 已安排进行校验 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:57:14
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-E01-Tr02储罐接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接静电接地 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 3:00:27
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23下口法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未安装破漆垫片 | 人的原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 3:00:39
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23接收罐物料管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视盅处缺少接电跨接 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:19:39
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R04接收罐后方两防爆断路器接地线接在同一个点位上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 静电接地线连接不标准 | 人的原因 | 已分开进行连接 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:19:23
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间四层溶剂输送间固定式氧含量检测器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未接静电接地 | 方法原因 | 已连接完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:19:09
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09后方接收罐303-Ce14-Tr01缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未接静电接地 | 方法原因 | 已连接完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 6:35:07 | 2026/2/7 2:04:53
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间泵房413-VP004号泵静电连接线掉落，还请及时处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电导线脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:43:19
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间泵房平台VP001号泵连接管路法兰处缺少静电跨接，还请及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:43:39
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间泵房平台VP010连接管路法兰处缺少静电跨接，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接未连接 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:45:16
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层热水站水相液位计报警电线弯折保护套损坏，还请及时处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 报警线弯折损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:45:41
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间防爆断路器下方丝堵松动状态，还请及时处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 丝堵松动现场紧固完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:46:01
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03操作柱下方丝堵松动状态，还请及时紧固处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 丝堵松动 | 设备设施原因 | 进行现场紧固固定完成 | 进行车间同步排查处理 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:46:25
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间热水站2号机组后方转移管路法兰有一个螺丝松动状态，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改紧固完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:48:21
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜下口防爆断路器静电接地线脱落，还请及时处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电接地现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:50:51
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层15釜接收罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:48:47
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜下口地面污染，需要处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面污染 | 设备设施原因 | 地面进行重新刷漆处理完成 | 车间整体排查，该刷漆的刷漆处理 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:51:09
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜下口转移管路球阀丝堵有白色物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:51:50
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 放料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:52:10
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层19釜接收罐液位计断层，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计断层需要维修 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:54:17
2026/2/6 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜接收罐静电连接线固定出处螺丝松动状态，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:57:02
2026/2/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层左侧操作柱后盖未安装失去防爆性能，还请及时恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备螺栓未固定 | 设备设施原因 | 进行紧固固定完成 | 进行相应的整体排查处理 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/6 1:28:00 | 2026/2/7 6:57:29
2026/2/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-306 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。（步入式通风橱应戴面屏） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS6382-张博 | ALS2832-林汉 | 否 | 由于设备操作需要，导致通风橱挡板上拉过高，导致进入通风橱操作，未佩戴相应劳保 | 人的原因 | 对于需要进入通风橱的操作，佩戴好全面罩后再进行操作。 | 组会强调正确的通风橱使用操作规程，让大家养成良好习惯，避免再次发生类似错误 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6382-张博 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 23:38:15 | 2026/3/10 14:42:22
2026/2/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-209 | 实验室人员通风橱外挖取物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2214-左建 | 否 | 人员未执行呼吸带外不应进行化学操作 | 人的原因 | N/A | 1）问题人员进行培训 2）下周一全部人员强调 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 23:32:37 | 2026/3/18 9:20:58
2026/2/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-310 | 实验室人员通风橱内使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5893-王龙飞 | ALS11566-冯先涛 | 否 | 操作人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 组内培训 | 组内互相监督 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 23:28:48 | 2026/3/18 9:21:06
2026/2/5 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 619 | 14:36，19通风橱500ml四氟瓶分装的丙烯酸未贴“EHS重点关注化学品”红签。100ml四氟瓶分装的三氟乙酸在自封袋内倒放，有液体渗出至袋内；储存状态差，瓶内液体已变为黄色。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3052-周少朋 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/2/5 0:00:00 | 现场整改 | 2026/2/5 17:42:56 | 2026/2/5 17:42:56
2026/2/5 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 516 | 14:04，02通风橱使用氮气吹自封袋袋内叔丁醇钾固体 (人员反馈：物料含水量不合格需使用氮气干燥) ，未贴对应象形图，风险告知卡未划 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛,AMM4545-王俊英 | AMM3888-郭艳锋 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/2/5 0:00:00 | 现场整改 | 2026/2/5 17:42:56 | 2026/2/5 17:42:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M14 | 十四十五车间三合一下方配电箱都有 配电中禁止使用标识，与实际使用场景不符需去除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识为去除 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/11 6:11:16
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M15 | 515-R09下口电导率仪箱缺少外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/11 6:11:50
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M15 | 515-R12下口可燃表接地线有接头 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线有接头 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/9 6:24:25
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M15 | 515-R15TCU电机未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/9 6:25:05
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 517-CSTR14变频器下方绕性管接头松动，间内中间氧含量仪表缺少外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 松动 | 设备设施原因 | 拧紧 | 查看 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:01:32
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-R17-Tr01磁力泵缺少接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少接地 | 人的原因 | 增加 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:01:59
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 酸尾间二级降膜罐铂电阻接线绕行管未紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 松动 | 设备设施原因 | 拧紧 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:02:20
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 补碱罐与旁边电机接地线共用一个点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 点位 | 人的原因 | 增加 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:02:39
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 十四十五车间一层走廊北侧配电箱的接地线串联接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 接地问题 | 人的原因 | 接上 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:03:04
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 十四十五车间物料电梯对面照明配电箱无外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 接地 | 人的原因 | 连接 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:03:29
2026/2/5 | 专业性排查 | 专项排查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M15 | 液体输送送间4-26 25 20泵缺少外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 泵暂未使用 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/9 6:25:52
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-R06下口计量泵接接线盒接线弯曲过大，受力时间长容易破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 电线太短 | 人的原因 | 加长 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:03:51
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-R06下口计量泵上流量计接线脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 脱节 | 设备设施原因 | 重新连接 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:05:56
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-R08后方断路器接线松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 松动 | 设备设施原因 | 拧紧 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:06:26
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 光化学降温储罐缺少接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少接地 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:07:23
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 十七车间老光化学反应区，2个可燃表，油炉控制箱，回流比箱子缺少外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少接地 | 人的原因 | 增加 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:07:02
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-R01视孔灯防爆绕行管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 电线脱节 | 设备设施原因 | 添加电线 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:07:45
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-ce01报警灯不使用接线口未使用防爆堵头 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 堵头不对 | 人的原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:08:14
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 516-ce01间断路器密封螺丝未紧到位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 拧到位 | 人的原因 | 拧到位 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:08:32
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 517-R07视孔灯未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未接地 | 人的原因 | 接地 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:08:52
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M16 | 517-T021下方计量泵接地线有两处接头 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 两处接头 | 人的原因 | 接上 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:09:19
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 3层储罐间，液位报警总电源断路器未开启储罐安全附件处于失效状态。需进行上锁管理。 开启后517-T017液位报警（ T017实际是空罐）报警器异常 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未上锁 | 人的原因 | 上锁 | 管理 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:09:47
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达,ADH7065-常运达 | M17 | 517-T007旁氧含量防爆绕性管弯曲过大，外皮已断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 弯曲过大 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/7 19:04:16
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M15 | 515-R11在线氧含量接地未直接接到扁铁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线接头位置错误 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/9 6:26:10
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M14 | 514-R13流量计不使用接线口未使用防爆丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵不正确 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/9 6:26:31
2026/2/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 防爆电气 | DH1 | 监察部 | ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽,ADH6349-王忠达 | M14 | 十四车间2-29防爆门斗内四个配电箱串联接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地线串联 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 17:27:38 | 2026/2/9 6:27:01
2026/2/5 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 通风橱使用后未下拉到最低 | 人的原因 | 通风橱使用后须将拉门拉至最低 | 加强培训和监督 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 17:27:23 | 2026/2/6 8:32:50
2026/2/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 426实验室 | 分析人员在实验室内未佩戴护目镜 正确做法：在实验室内须佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 分析员当时眼睛有污渍，摘下擦拭，所以没在眼睛上 | 人的原因 | 擦拭护目镜要再实验室外进行 | 晨会强调 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0542-史春迎 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 17:24:43 | 2026/2/10 9:51:00
2026/2/5 | 事故类比排查 |  | 简报整改落实核查-北侧研发和分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 735实验室 | 735实验室07通风橱存放化学品，无人员操作时未下拉挡风玻璃，已现场和实验室人员沟通及时下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 刚入职一月的新员工在进行使用，意识较淡薄 | 人的原因 | 现场纠正 | 对新员工加强培训，使其养成良好的习惯 | 不涉及 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS5909-王杰 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:39:04 | 2026/2/11 9:49:36
2026/2/5 | 事故类比排查 |  | 简报整改落实核查-北侧研发和分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 618实验室 | 618-13通风橱挡风玻璃故障无法正常下拉，通风橱还在使用，有反应正在进行且暂存化学品。现场与实验室负责人沟通过停止使用故障通风橱待维修完毕后再使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：刘子骏；项目主管：周尚永 项目主管发现了通风橱下拉异常，已提醒过项目人，但是项目人没有及时报修 | 人的原因 | 已报修 | 目前此通风橱已不再投反应，待修好后再使用 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:39:04 | 2026/2/11 9:50:02
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | NPD | 走廊应急喷淋洗眼器点检表使用错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | 未使用最新的检查模板 | 人的原因 | 更换新的检查模板 | N/A | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ASZ0038-葛强强 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:43 | 2026/3/9 15:01:21
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 每周四，实验室属地落实实验室大扫除，实验室管理人员对实验室进行大扫除，沟通个项目组清理通风橱台面和下面的柜子中的化学品，目前持续进行。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 每周对实验室各通风橱物料进行清理，检查确认 | 方法原因 | 持续进行 | 持续进行 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:14:29
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室通风橱下面的储存柜子，禁止存放液体物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 实验室管理要求，禁止在通风橱下存放液体物料 | 方法原因 | 持续检查确认 | 持续检查确认 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:14:51
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 近期对实验室拉门的配重、和配种的进行检查，发现一个配重不合格，属地人员沟通设备部进行调整拉门配重。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 部分通风橱因挡风玻璃模糊进行更换，配重与更换前不符 | 设备设施原因 | 配重已经调整完毕 | 更换玻璃后确认配重 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:15:24
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 132380 通风橱物料有粉尘，实验室管理人员对通风橱负责人下发奖惩 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 物料痕迹未清理干净 | 人的原因 | 已完成清理 | 已完成清理 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:15:42
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 需要对035通风橱不用的设备拆了，台面上物料痕迹擦 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 未及时清理通风橱 | 人的原因 | 已清理完毕 | 按照求对通风橱进行清理检查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:16:06
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 037通风橱需要安排清理了，台面都是灰，物料也没清理，物料较多。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 未及时清理通风橱 | 人的原因 | 已清理完毕 | 按要求清理通风橱，并对其检查确认 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:16:51
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 030通风橱下物料安排清理，145554开始走流程结束了，需要清洁物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 物料未及时清理 | 人的原因 | 通风橱已清理完毕 | 按照求清理通风橱，并进行检查确认 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:17:24
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 025通风厨挡风玻璃未拉至最低点，废液缸未倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时下拉通风橱 及倾倒废液 | 人的原因 | 已处理完毕 | 发现后立即沟通处理 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:18:02
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 034通风厨太乱了，台面收拾一下，样品过多，垃圾袋未扔，废液未倒 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时清理通风橱 | 人的原因 | 已清理完毕 | 按妖气清理通风橱并进行检查确认 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/8 16:58:48
2026/2/5 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 003橱子需要清洁，橱子里物料过多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 连续化设备占用通风橱空间 | 设备设施原因 | 已对通风橱进行清理 | 合理分配通风橱空间，并及时清理不使用物料 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:12:17 | 2026/2/6 9:18:45
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DPD | 走廊应急喷淋洗眼器点检表使用错误 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 打印错误 | 人的原因 | 已替换 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:11:37 | 2026/3/9 15:06:38
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DSPD | DSPD桌面洗眼器逾期未点检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时点检 | 及时点检 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1597-朱竹兵 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:10:31 | 2026/3/11 11:37:19
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | DSPD实验室 | DSPD实验室防泄漏托盘有积液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时倾倒 | 及时倾倒 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1597-朱竹兵 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:09:16 | 2026/3/11 11:39:14
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 536 | 536试剂柜液体试剂无防泄漏托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | 酸碱柜底层未配制防泄漏托盘 | 设备设施原因 | 已将所有试剂转移至上层，上层带有防泄漏托盘 | 已采购防泄漏托盘，到货后将放在下层 | N/A | 2026/3/27 0:00:00 | 已完成 | ASZ0038-葛强强 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 16:06:54 | 2026/3/9 15:02:52
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 524 | 524细胞中转间杜瓦罐检查记录未每日执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 值日生漏填 | 人的原因 | 已在部门做了传达，提醒值日生执行 | 已在部门做了传达，提醒值日生执行 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:59:20 | 2026/3/6 17:20:21
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：15机组下方蒸汽疏水阀表面温度过高。 正确做法：蒸汽疏水阀表面温度不应高于80℃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 疏水阀前后开阀 | 人的原因 | 调整疏水阀前后开阀 | 排查下疏水阀前后开阀程度 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 9:51:20
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：15机组上方存在垃圾和配件。 正确做法：设备上方应保持整洁，不得留存垃圾和配件。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 杂物未妥善处理 | 人的原因 | 已清理垃圾 | 培训教育暖通班组 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 9:51:38
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：1H 机房内，电缆桥架盖脱落。 正确做法：巡检中发现的异常，应及时汇报，并安排报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 桥架年久失修 | 设备设施原因 | 已报修电气组 | 碰见同类问题直接报修 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 9:51:55
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：TJ4N-3-Cy1-1臭氧机组臭氧管路未封堵。 正确做法：管路末端应加盲板封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人员疏忽未封堵 | 人的原因 | 加装快开盘封堵 | 培训暖通相关人员注意同类问题 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 9:52:09
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：02空调机组Y型过滤器保温脱落，耷拉下来了。 正确做法：保温应修复归位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 保温老化 | 设备设施原因 | 保温恢复归位 | 无 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 9:52:23
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：多台机组调频后，过滤器压差低于初阻力。 正确做法：应汇报异常，解决逻辑不通的问题。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 降频后，初阻值变化 | 方法原因 | 已经沟通属地马凯辛，压差等已经取消受控 | 无 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/26 16:29:15
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：1A 空调机房内臭氧发生器内空压管路断开 正确做法：暖通工应保持设备完整性，确保设备功能正常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人员疏忽 | 人的原因 | 恢复管道连接 | 排查其他臭氧管道 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:35:45
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：多个臭氧发生器内说明书未收集。 正确做法：工程师应在验收时按照清单查验并存档设备资料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 工程师不知道内部有说明书 | 人的原因 | 将说明书取出，留存 | 验收时开箱取出说明书 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:36:00
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：06机组蒸汽预热段阀组异常震动。 正确做法：蒸汽预热段阀组工作时应平稳无噪音。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 初步判断为阀瓣高频震动，处理结果为减少开度 | 人的原因 | 减少开度 | 无 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:37:03
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：13空调机组风管上橡塑保温脱落。 正确做法：保温应及时修复归位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 保温老化 | 设备设施原因 | 已将保温恢复 | 无 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:37:18
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：JP2-2排风机箱内有大量积水。 正确做法：排风机箱内不应有水，异常有水时应及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 管道内空气遇冷凝结 | 设备设施原因 | 已清理 | 无 | 0 | 2026/3/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/3/23 16:34:05
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：管道保温外壳脱落。 正确做法：管道保温外壳应修复归位，多余材料应及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 保温老化 | 设备设施原因 | 保温修补 | 无 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/26 16:29:30
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：438空调机房内爬梯底脚开焊晃动； 正确做法：设备设施异常时，应及时汇报异常并报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 爬梯老化开焊 | 设备设施原因 | 已报机修处理 | 无 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/26 16:29:47
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：TJ4N-01机组过滤器更换记录未及时复核。 正确做法：过滤器更换记录最迟应在当日完成复核。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即复核记录 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:37:33
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：3-2-27机房内01机组疏水器表面温度过高。 正确做法：疏水器工作时表面温度不应超过80℃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 蒸汽总阀前端无过滤器 | 设备设施原因 | 待提交单项预算，夏季不使用时清洗预热盘管 | 已汇报异常，待提交单项预算，夏季不使用时清洗预热盘管 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:37:46
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：3-2-27机房内02机组运行噪音巨大。 正确做法：设备异常时，应紧急采购备件，及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 减震器老化 | 设备设施原因 | 已报单项预算后更换减震器 | 采买同类型号减震器 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:38:01
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区2号楼 | 问题：134机房内压力表方向朝里，不能便捷读数。 正确做法：压力表表盘应统一朝向过道。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人为原因 | 人的原因 | 压力表盘统一朝向过道 | 排查其余压力表 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:38:14
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区11号楼 | 问题：1-78机房内的电子驱鼠器被拔掉电源。 正确做法：暖通工应及时汇报并处理机房内异常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人为原因 | 人的原因 | 恢复捕鼠器电源 | 无 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:38:26
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区11号楼 | 问题：1-78机房内存放无关仪器（疑似完整性测试仪）。 正确做法：暖通工保证机房内整洁卫生，不得存放无关物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 设备随意放置 | 人的原因 | 已通知机修将完整性测试仪器移走 | 无 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:38:44
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区11号楼 | 问题：1-78机房内，一件棉袄挂在机箱上。 正确做法：暖通工保证机房内整洁卫生，不得存放无关物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 杂物随意摆放 | 人的原因 | 将衣服拿走 | 无 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 15:39:00
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区4号楼 | 问题：1-85空调机房内，一双工作鞋摆放在蒸汽阀组上。 正确做法：机房内不得存放无关物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人员疏忽 | 人的原因 | 将鞋拿走 | 给相关人员培训 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/26 16:30:03
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区11号楼 | 问题：空调机组配套送/回风阀的开度未做标记。 正确做法：空调送/回风阀的位置应用记号笔做好标记。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 空调机组配套送/回风阀的开度未做标记，人为疏忽 | 人的原因 | 已做标记 | 接受新机组后及时做标记 | 0 | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/26 16:30:18
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区10号楼 | 问题：室外新风机组新风口上有塑料袋。 正确做法：暖通工应及时巡检并及时处理异常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 刮风将塑料袋吹至新风口处 | 环境原因 | 将塑料袋清理 | 培训暖通组相关人员 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:59:01 | 2026/2/10 9:52:52
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 522 | 522桌面洗眼器点检表使用错误且逾期未点检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范使用点检表并及时点检，EHS定期开展检查 | 规范使用点检表并及时点检，EHS定期开展检查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH0525-李佳禹 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:58:09 | 2026/3/11 11:34:36
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 516 | 516桌面洗眼器逾期未点检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时点检，EHS定期开展检查 | 及时点检，EHS定期开展检查 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1025-曹新宇 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:57:01 | 2026/3/11 11:32:43
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 516 | 516拖线板串联且有绊倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 选择合理长度的插线板并加以固定，避免电线落地 | 选择合理长度的插线板并加以固定，避免电线落地 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1025-曹新宇 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:55:48 | 2026/3/11 11:26:40
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 505 | 505房间墙面拖线板电源负荷过多且挂钩掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 合理规划电源使用，选择牢靠的方式固定插线板 | 合理规划电源使用，选择牢靠的方式固定插线板 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:54:07 | 2026/3/11 11:23:35
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 503 | 503普通垃圾桶内有手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 实验人员疏忽 | 人的原因 | 已在部门内加强培训 | 已在部门内加强培训 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:52:49 | 2026/3/6 17:20:04
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 503防爆柜 | 503防爆柜试剂存放无防泄漏托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 防爆柜太小，已经不能满足需求 | 设备设施原因 | 购买更大的防爆柜 | 购买更大的防爆柜 | 1000元以内 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 15:49:36 | 2026/3/13 9:10:09
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 4#门卫室 | 4#门卫室厂界电子围栏未布防 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 已维修，恢复使用功能 | 加强巡查，及时发现、及时整改 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:33:17 | 2026/2/11 17:25:31
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#一层 | 2#一层液氮间未留出人员通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 空间较小，操作人员未有意识留下人员通道 | 人的原因 | 现场进行分开两侧 | 对操作人员进行操作告知 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:32:13 | 2026/3/19 16:57:08
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#1层 | 2#1层多处安全出口被封堵 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 虫控封堵胶带选择不合适 | 人的原因 | 更换适合的封堵胶带 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/2/5 15:30:45 | 2026/2/28 13:05:12
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常检查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 动力中心 | 柴油发电机本体的接地端子未连接，参照GB50303第7.1.6条本体因该与保护导体有效连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 柴油发电机本体有=静电扁铁，无需做接线端子 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/2/5 15:29:28 | 2026/3/22 10:31:55
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#1层 | 2#1层QC02F1069样品准备室门负压过大无法关上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 房间压差过大 | 设备设施原因 | 工程部调整房间压差 | 无 | 待确定 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/5 15:28:53 | 2026/3/6 16:50:07
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 金准园气瓶间 | 金准园气瓶间，气瓶瓶帽未有效固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时拧紧 | 加强人员培训，加强巡检。 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 15:03:37 | 2026/3/18 9:40:18
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 生产3车间 | 物料桶遮挡消防门 正确做法：消防通道门禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 由于该房间门已贴标识是常闭门，上锁状态，导致的人员未意识到不能放到此处 | 人的原因 | 及时转移 | 对人员进行培训 | n/a | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 15:01:05 | 2026/2/9 8:55:53
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 生产3车间 | 物料称完放在地上。 正确做法：分装称后的物料放二级防护盒里。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已转移 | 对车间人员进行培训 | n/a | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 14:59:04 | 2026/2/9 8:56:14
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 7号楼常温库 | 7号楼常温库2中放置有危险化学品（乙酸） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 未按照危化品管理要求存放 | 人的原因 | 已对收货组人员进行培训 | 禁止危化品进入普通库房存放，要求接收物料是核对好物料信息 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1637-万拢 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 14:16:10 | 2026/3/18 9:41:15
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6#三层 | 6#三层气瓶无防倾倒措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员缺乏安全意识 | 人的原因 | 立刻整改并安全教育 | 安全培训，现场监督 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 14:14:46 | 2026/2/11 14:20:25
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2#1层货梯间 | 2#1层货梯间中午施工结束后临时用电未断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | N/A | 人的原因 | 不用电时断开电源 | N/A | 0 | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 14:13:24 | 2026/3/5 12:38:25
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7号楼4楼4-09样品制备间 | 7号楼4楼4-09样品制备间废玻璃收集桶内投放废手套等其它废弃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 13:54:16 | 2026/3/5 13:30:32
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7号楼4楼4-12液相室 | 7号楼4楼4-12液相室废液桶未采取二次防泄漏措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 13:52:37 | 2026/3/5 13:31:10
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 北区3号楼空调机房 | 问题：16机箱内存放皮带 正确做法：机箱内不得存放杂物。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 是 | 人员随意存放备品备件 | 人的原因 | 机箱内已清理 | 培训暖通相关人员 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/5 13:51:42 | 2026/2/10 9:52:36
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 供应部同事站在小推车上滑行：容易导致摔跤 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 员工安全意识薄弱 | 人的原因 | 立即制止员工该行为 | 部门早会以安全案例进行批评教育 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1637-万拢 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:33:48 | 2026/3/18 9:41:43
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ALS16050-石紫崴 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶活性炭废气处理装置护笼上锁使用专用的LOTO锁具 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 13:31:14 | 2026/3/6 16:40:01
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶东北角风机上接线盒上方有空洞，会导致进水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 无用的电箱技改后遗留。已完成拆除。 | 设备设施原因 | 及时拆除 | 加强巡检和人员培训。 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:28:53 | 2026/3/18 9:42:10
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶电线连接管道断开，一旦下雨容易进水至下放的配电箱内 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 户外设施大风或是人为因素断裂，已完成修复 | 设备设施原因 | 户外设施大风或是人为因素断裂，已完成修复 | 加强巡检，及时修复 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:21:59 | 2026/3/18 9:42:36
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼连廊1号门 | 7号楼连廊1号门门禁安装错位，现场门不能正常关闭，导致风幕一直运行，据现场人员反馈每次需拉下门禁锁才能关好，导致门禁锁已经松动，存在掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 需要安装闭门器 | 设备设施原因 | 安装闭门器 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:20:46 | 2026/3/18 9:43:11
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼4层货梯间 | 7号楼4层货梯间存放2桶新华清洗机CIP清洗液，碱性液体，属地应做好化学品的储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 非本部门申请物料。为物料组发错物料，已领走 | 人的原因 | 已领走，发放正确的部门 | N/A | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ASH1404-杨丽 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 13:18:58 | 2026/3/6 16:50:06
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼4层 | 7号楼4层SH2-ED-011机组上压力表指针在0刻度以下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 户外仪表损坏。已完成更换。 | 人的原因 | 加强培训 | 人员培训，加强巡检 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:16:46 | 2026/3/18 9:52:51
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼3层 | 7号楼3层空调机房内已配电箱无防触电标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 标识缺漏 | 人的原因 | 及时张贴标签 | 加强培训，及时联系安全部要标签张贴 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:13:56 | 2026/3/18 9:54:54
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼3层 | 7号楼3层北侧墙边上2个管道无名称标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 户外设施大风或是人员因素导致断裂，已修复。 | 设备设施原因 | 已修复 | 加强巡检，及时修复 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 13:12:48 | 2026/3/18 9:55:18
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 3号楼1层库房 | 3号楼1层库房内有施工遗留的人字梯，且已不符合要求，防止人员登高使用，施工结束未做到物净料清 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 未及时清理掉人字梯 | 人的原因 | 立即清理掉人字梯 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1637-万拢 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 13:10:24 | 2026/3/18 9:55:47
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 东区2-3层排烟执行机构改造后未做好封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4977-杨飞飞 | ALS1475-宋小旭 | 否 | N/A | 人的原因 | 沟通工程进行封堵 | N/A | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/4/13 12:16:50
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 东区消防层显联动显示位置不符（主楼为15-16回路，17回路为11号楼报警） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 主机报警联动逻辑问题 | 方法原因 | 联系主机厂家重新修改报警联动逻辑 | 加强同类排查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/5/15 10:34:04
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 应急柜内消防战斗服磨损开线、衣服尺码不匹配（上衣XL，裤子L） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 检查时发现问题未及时更换 | 人的原因 | 更换消防战斗服 | 加强排查，同类配查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:14:30
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 主楼215内二氧化碳灭火器配置规格与现场要求不一致 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | ALS12848-王金喜 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换合规灭火器 | 人员仔细认真审视 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6550-贾刚 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:14:18
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 主楼210内排烟口执行器未粘贴明显标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | ALS12848-王金喜 | 否 | 时间长脱落 | 人的原因 | 及时粘贴相关标识 | 及时检查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6550-贾刚 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:14:08
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 东区西侧中间楼梯间3层吸顶应急照明灯故障，无法点亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备问题 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/4/16 16:36:13
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 西区3层电梯前消火栓内软管弯折处开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备状态检查未做到全面覆盖 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员更换 | 同类排查，增加检查频次 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:13:56
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 主楼327内未按要求配置灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | ALS12848-王金喜 | 否 | 新增 | 设备设施原因 | 及时配置灭火器 | 及时配置灭火器 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6550-贾刚 | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 19:49:08
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 2号楼 | 消防阀室信号阀连接线线头裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 绝缘胶布时间过长老化 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员处理 | 同类排查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:13:45
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 2号楼 | 3层手动报警按钮（11-150）触发面板开裂，无法按压 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 更换新设备 | 加强同类巡查 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/25 8:51:50
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 3层微生物至11号楼通道处防火门门锁故障，造成防火门无法关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS1963-李天成 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 及时联系维修人员更换 | 维修 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:13:34
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 2层西北侧楼梯间安全出口灯故障、报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备内部电气元件老化 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员更换 | 加强排查，且同类排查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:13:22
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 2-3层东北侧楼梯间防火门缺少闭门器，无法自动关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 防火门更换完成后未及时确认闭门器安装情况 | 方法原因 | 及时联系维修人员安装 | 同类排查，缺少或损坏及时增加和维修 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/20 11:48:03
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 4号楼 | 3层义务消防员公示牌信息未更新（小分子一已搬离） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 人员流动后未收到变动消息，导致公示信息未第一时间调整 | 人的原因 | 及时沟通属地人员更新 | 沟通属地人员变动后，如人员涉及应急职责，请第一时间通知EHS | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/2/10 17:13:03
2026/2/4 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主、2、3号楼 | 部分灭火毯外观不佳（缺少包装、包装破损） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇,ALS6550-贾刚,ALS8691-朱浩晨 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 及时沟通属地人员更换 | 加强同类排查 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/4 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:25:32 | 2026/3/4 11:07:00
2026/1/27 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼二层BFS车间 | 11号楼二层夹层钢平台走道上存有零星材料，人员走动期间可能导致材料坠落，砸伤下方人员 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 施工人员对于工具收纳及材料清理不及时 | 人的原因 | 已对现场进行清理 | 后续施工过程中对工具及材料及时清理收纳 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:07:39 | 2026/4/29 11:14:47
2026/1/27 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼二层BFS车间 | 作业人员在夹层内施工过程中，出现未系挂安全带情况 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 现场已经立即进行整改并对施工人员进行整体培训 | 进入夹层前对施工人员劳保进行检查，施工过程中加强安全巡查 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 12:06:24 | 2026/4/29 11:15:11
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 3号楼1层库房 | 3号楼1层库房内物资存放挡住应急疏散指示灯、火灾报警按钮、应急出口门、配电箱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 11:54:57 | 2026/3/6 16:50:39
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 3号楼1层仓库西侧 | 3号楼1层仓库西侧门禁上贴片螺丝已掉落一个，存在脱落风险，请及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 万君供应商安装门禁时。螺丝未拧紧，导致贴片滑落 | 设备设施原因 | 已安排电工维修好 | N/A | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1637-万拢 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 11:53:11 | 2026/3/18 9:56:09
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室员工未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 实验员忘戴护目镜 | 人的原因 | 在部门内再次强调，进实验室一定要戴护目镜 | 在部门内再次强调，进实验室一定要戴护目镜 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 11:44:46 | 2026/3/6 17:20:48
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室通风橱未开启使用，通风橱内除湿机除湿过程中，内部气流会扩散出来 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>DPD制剂 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/5 11:41:16 | 2026/2/5 11:41:16
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室员工未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心>CLD | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 实验员忘带护目镜 | 人的原因 | 在部门内再次强调，进实验室一定要戴护目镜 | 在部门内再次强调，进实验室一定要戴护目镜 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/3/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 11:31:51 | 2026/3/6 17:21:16
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DSPD实验室 | 张江DSPD实验室员工未佩戴安全眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | PPE防护不到位 | 人的原因 | 戴好PPE | 戴好PPE | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 |  |  | 2026/2/5 11:06:15 | 2026/3/11 11:06:55
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DSPD实验室 | 张江DSPD实验室通风橱内存放较多化学品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/5 11:04:34 | 2026/2/5 11:04:34
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 金准园清洗间 | 金准园清洗间泡碱区域现场未发现长丁腈手套。吸取液碱喷溅事故，请一定要佩戴工业级丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部>CCPD | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 | 否 | PPE管理 | 设备设施原因 | 培训 | 定期检查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 10:54:26 | 2026/3/5 14:08:53
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼4层QC理化实验室 | 8号楼4层QC理化实验室，一般垃圾桶内存放移液管、手套，打开桶盖化学品味道较大 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1215-李小昕 | ASH1215-李小昕 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 9:42:41 | 2026/3/5 14:09:34
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼4层4-72细胞库 | 8号楼4层4-72细胞库现场氧含量探头检测有误差，麻烦工作设备部维护检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 零点漂移，进行了零点校准 | 设备设施原因 | 零点漂移，进行了零点校准 | 及时关注维萨拉数据，对漂移情况及时干预 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 9:39:19 | 2026/3/18 9:57:01
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼2层 | 8号楼2层试剂间盐酸（易制毒）直接敞开在现场，未上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 9:37:33 | 2026/3/5 14:09:59
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼2层 | 8号楼2层试剂柜内存放盐酸、异丙醇混存、无防泄露措施，且易制毒化学品未上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 9:31:46 | 2026/3/5 14:10:28
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼2层 | 8号楼2层排烟机房配电柜下发堆满货物，且靠近消防电话，经常出现误拨打情况。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 9:29:53 | 2026/3/5 14:10:50
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼2层 | 8号楼2层客梯边门上应急灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 设施老化 | 设备设施原因 | 及时修复 | 加强巡检和培训，及时修复 | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 9:24:33 | 2026/3/18 9:57:19
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼1层制剂车间 | 8号楼1层制剂车间危废放在地上（现场有空桶），未使用轧带密闭，且废玻璃与一般固废混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 | 否 | 人员进行废弃物处理时，波玻璃瓶是轧盖机调试产生的空瓶，没有沾染料液，所以人员未将玻璃瓶与一般废弃分开。同事在转移废弃物时，未按照规定用扎带扎口。在对上述废弃物进行进一步处理时，会扎口处理。 | 人的原因 | 重新分类装袋、扎口后处理。 | 在车间早会上进行宣贯强调，危废的处理要求。 | 不涉及 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 9:19:41 | 2026/3/5 14:11:20
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼1层进制剂车间 | 车间门禁有松动现象，吸取以往事故教训，请定期开展检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 进出人员多，经常开关容易松动，已完成加固。 | 设备设施原因 | 已完成紧固 | 定期开展巡检，及时紧固 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/2/5 9:15:07 | 2026/3/18 9:57:43
2026/2/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-301 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS0563-袁作家 | 否 | 实验室想观察现象，隔着玻璃看不太清，下意识拉高 | 人的原因 | 批评教育 | 多提醒，养成良好习惯 | 无 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/3/16 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:12:06 | 2026/3/16 9:38:31
2026/2/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5-203 | 实验室人员未戴面罩将头伸进通风处内操作 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS0589-龚天保 | 否 | 身高高，操作不便和人员操作习惯不好 | 人的原因 | 立即下拉通风橱到呼吸带 | 通风橱内操作需要将通风橱下拉到呼吸带以下，如果头需要伸进通风橱内需要带面屏 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:10:12 | 2026/2/6 9:01:04
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M2 | 302-R23现场人员反馈我新一批次的进来了，现场无对应OR，CK未做，咨询孙明辉反馈合批套用，需评估合批工艺 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 仅进行中和，无其它操作， | 设备设施原因 | 无需评估合批 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 2:04:39
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-R13加入氢氧化钠无搅拌转速与加料速率要求，建议沟通评估 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 三废OR参数描述不清楚 | 方法原因 | 已进行沟通项目组评估 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:18:14
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R10三废工艺涉及盐酸水相转至T03外委处理；盐洗水相进R10调PH进一步处理，与现有三废工艺不符，及缺少项目变更 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 这个位置是两部分酸性水相，三废工艺需要更新 | 方法原因 | 已经要求项目人员更新三废OR | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:22:51
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R11三废工艺调PH无加氢氧化钠速率及搅拌转速等相关描述，现场实际采用真空抽料的方式，有中和超温或局部温度过高风险，建议沟通评估 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 目前来看无放热，加料方式已经改变 | 方法原因 | 三废已经继续处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:23:20
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 沟通现场工程师721-R11现场实际置换氮气方式与工艺操作描述不符，建议更改OR描述 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | OR更新不及时 | 人的原因 | 已经沟通更改三废OR | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:23:40
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 沟通现场人员反馈722-R32现场实际置换氮气方式与工艺操作描述不符，建议更改OR描述 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 三废工艺套用，操作描述不清晰 | 方法原因 | 酸性甲叔醚处理工艺已联系刘光跃升级，甲叔醚合批浓缩需要psl给出评估方案，样品已经调回天津 | N/A | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/3/7 19:24:29
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M15 | 515-R06现场DCS设置与OR不符，OR记录书写不全面 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 报警设置错误 | 人的原因 | 已处理 | 人员培训面谈 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/6 2:01:32
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M15 | 515-R08反应釜涉及浓缩，CK无负压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 连续套用使用，正压试密无异常 | 方法原因 | 人员培训，及时试密 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/6 2:01:51
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M3 | 303-R23新批次2月3号启用，反应釜最新一次CK为项目三废上一批次1月16号，现场人员反馈。罐区储罐装不下，留点底儿，就可以合批不做CK了 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员按照套用状态进行使用 | 人的原因 | 后续要求车间严格按照要求执行，套用状态四批进行CK检查 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 2:04:15
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R24，01/13日批次浓缩前的调PH无人登记与复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员检测Ph后未及时记录 | 人的原因 | 三废OR已经进行后续操作 ，记录不在进行补写，并对车间进行培训 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 2:04:04
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M2 | 302-R24现场改造，三废项目生产转移至302-R19，19釜现场CK最新一次01/20/2026为121680项目使用，未做对应CK，且无相关项目变更 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 此三废溶剂和洗釜溶剂为同一溶剂，转入前釜内有溶剂，未再次执行CK | 方法原因 | 釜内有溶剂未再次执行CK | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 1:56:47
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M2 | 303-E02-Tc01CK记录17页第8条有空白未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 不适用项未勾选 | 人的原因 | 已安排人员进行勾选 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 1:56:59
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M7 | 207-R16三废OR第5页填写人、复核人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 填写不及时 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/6 6:33:53
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-E01现场无CK，E04CK最新一次7973项目三废，日期为11/04/2025，核对当班班长反馈现场已薄膜循环毕，现场放桶中，该批次未做CK，请车间调查处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员CK执行不规范 | 人的原因 | 已重申CK执行严肃性，设备为多批次套用使用 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:18:37
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-R13三废OR第6页填写人、复核人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行重新补充，重申记录及时性 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:19:11
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R10三废工艺13页操作记录书写异常，与描述不匹配 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 三废OR需要更新 | 方法原因 | 已经沟通更新三废OR | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:23:59
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R11三废OR第6页填写人、复核人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员记录不及时 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:24:15
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R32操作3加料调PH，无相关PH检测记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 为体现在记录上，在车间群内已通报 | 方法原因 | 已经检测 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:25:45
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R12体系正在浓缩，查看反应釜CK未进行负压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 四批一套用 | 方法原因 | 已经试过密 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/5 9:09:34 | 2026/2/7 6:26:10
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层20釜下口阀门心缺少挡板 二车间二层16釜下口阀门心缺少挡板 二车间三层08釜下口阀门心缺少挡板 二车间三层07釜下口阀门心缺少挡板 二车间三层01釜下口阀门心缺少挡板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 阀门清洗时安装不及时 | 人的原因 | 已全部添加完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 8:26:59
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层28釜下口阀门心缺少挡板 三车间二层17釜下口阀门心缺少挡板 三车间二层103-R27-Tr01罐下口阀门心缺少挡板 三车间二层27釜下口阀门心缺少挡板 三车间三层11釜下口阀门心缺少挡板 三车间三层13釜下口阀门心缺少挡板 三车间三层03釜下口阀门心缺少挡板 三车间三层02釜下口阀门心缺少挡板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门心缺少挡板 | 设备设施原因 | 增加挡板 | 车间排查 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/4/16 18:23:47
2026/2/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 02/04/2026 19：33二车间二层ce03人员收料时离心机内部存在氮气淤积现象，开启卸料时将连续塑料袋鼓胀，有粉尘吹出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安全意识需要提升 | 人的原因 | 后期收料前应等尾气排净 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:52:30
2026/2/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层08旁人员向接收罐中压料，临时连接的白钢软管未进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:52:38
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层8388项目10釜至ce03转移管路在三层段缺少打压试密合格签，聚乙烯管路使用审批单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标识缺失 | 人的原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:52:46
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层24釜回流管路视镜处静电跨接的螺栓处在松动状态，已告知任嘉华现场整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:52:54
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层101-tr32接收罐氮气管路缺少减压阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装缺少 | 设备设施原因 | 车间储罐增加减压阀 | 安装完毕 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:53:03
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层走廊新安装的3000l罐氮气管路缺少减压阀，液位计下口缺少盲板，压力表缺少c类监督性管理标识。 二车间三层7928连续化21釜前中转罐缺少尾气，缺少静电接地。 二车间三层12釜接收罐氮气管路处在断开状态，液位计显示液位在20。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员清洗安装时未注意减压阀和盲板 12氮气人员清洗时断开 21前罐以静电断裂 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:53:13
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层204-tr03接收罐氮气管路缺少减压阀。 三车间三层8905项目硫酸吸收罐压力表显示内部存在0.03个压力，可能是压力表损坏需要维修，且压力表缺少c类监督性管理标识。 三车间三层连续化旁1000l罐德阀存在内漏现象，氮气持续吹向车间，已告知赵扬增加丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀与压力表使用时间过长出现损坏 | 设备设施原因 | 进行更换压力表，减压阀 | 车间进行排查 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:53:20
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层R12釜固体物料（OEB3）开放性分装，旁边辅助监管人员未佩戴PPE，现场查看有少量撒漏，进行加料箱投料时人员直接将物料推入投料仓内，未正确操作双仓加料箱，属地需要避免开放性操作，尽可能密闭操作，同时减少粉尘暴露。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 借调人员操作不熟练 | 方法原因 | 加料箱投料严格车间标准操作执行，班长现场进行重新培训 | 车间对借调人员操作细节进行关注 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 9:49:46
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层127928连续萃取装置存在多处不同程度渗漏情况，需要尽快处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 试密未发现有渗漏情况 | 设备设施原因 | 以更换为压滤罐处理 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 9:49:53
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间二层人员踩在3000L储罐上进行管路操作，现场沟通本人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连续化人员拆卸 | 方法原因 | 连续化人员拆卸现场纠正 | 沟通连续化人员操作标准要求 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 13:36:37
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层R06釜滴加氯化氢溶液时现场有较大的氯化氢气味，现场沟通车间人员尽快处置 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 由于多个桶装滴加，所以滴加配件不够用。 | 设备设施原因 | 现已自行制作，后期采买 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 9:50:03
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 二层区域放水相，气味较大，询问人员也知道有气味，但是没有查找原因。现场助工也知道有气味，同样未查找原因，这是对气味不重视的表现。现场查看，有尾气管路，但是尾气阀门未开启。需要对车间人员重点要求，有气味需要及时查找原因，避免影响车间整体的环境 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 对于人员违规操作的人员自知还去做的必须处罚 | 人的原因 | 给人员在培训 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 11:12:42
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层14釜下方的酸碱盐浓度变送器缺少静电接地，设备以通电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 仪表安装后未做接地 | 人的原因 | 增加接地线 | 班前培训，带有防爆箱的仪表需要做接地 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 4:37:41
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层11釜下方4440项目控制柜现场缺少连锁清单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 连锁清单未及时填写 | 设备设施原因 | 增加连锁清单 | 增加连锁清单 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 4:37:51
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层01釜氯化氢通气现场氯化氢气体检测器关机没电，告知李淑魁更换。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 检测器使用时间长没电 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期进行检查 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 4:38:05
2026/2/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 02/04/202606：32~06：59 二车间二层西侧楼梯口 人员向接收罐中压料，临时连接的白钢软管未进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员执行情况不好 | 人的原因 | 以对人员进行传达培训 | 后期不执行直接处罚 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 8:59:08
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13加料车缺少o型圈固定手套 已告知周亮男 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备准备时不充分 | 设备设施原因 | 增加O型圈 | 增加O型圈 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 13:37:00
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R18加料车手套破损 已告知王思源 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 手套进行处理 | 车间整体排查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 13:37:13
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R34上加料漏斗下大阀门阀门心螺丝松动 已告知张志强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不彻底 | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 对人员操作进行强调要求 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 13:37:36
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R17下口袋式过滤器上盖褐色液体渗漏 已告知蒋凯 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 转移时滤袋堵塞导致渗出 | 设备设施原因 | 以更换新的滤袋 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/8 13:37:47
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R20釜上连接气动泵的软管未试密，打料时软管渗漏液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员执行情况不好 | 人的原因 | 对人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 8:27:56
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层36釜下口阀门心缺少挡板 一车间二层28釜下口阀门心缺少挡板 一车间二层29釜下口阀门心缺少挡板 一车间二层101-F13下口阀门心缺少挡板 一车间二层24釜下口阀门心缺少挡板 一车间二层21釜下口阀门心缺少挡板 一车间二层19釜下口阀门心缺少挡板 一车间二层20釜下口阀门心缺少挡板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 挡片缺少 | 设备设施原因 | 挡片进行安装，部分安装阀门手柄 | 车间进行排查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 8:30:38 | 2026/2/9 8:28:18
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 污水站 | 污水站提升机旁，一个装有水相的方槽下口处有液体渗漏现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 生产车间人员选择方槽时未注意 | 人的原因 | 已将渗漏方槽内水相投入水相罐焚烧 | 联系物流人员将渗漏方槽做好标记待后续维修或报废 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/12 8:53:52
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 研发分析室 | 研发分析室，FE-AC-003二氧化碳灭火器12月份称重结果10.43kg,1月份称重9.35Kg重量减少1.08Kg人员检查结果勾选合格。 FE-AC-004二氧化碳灭火器12月份称重结果9.39kg，1月份称重10.55Kg重量增加不符合常识。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | FE-AC-003及FE-AC-004灭火器01/25/2026称重后标签更换时粘贴错误，02/24/2026人员检查时发现问题未更换新标签。 | 人的原因 | 重新书写标签，更换标签 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/6 17:05:17
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间办公楼南侧 | 三废车间办公楼南侧，氢气钢瓶存放区域内，氢气检测器外壳缺少接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 设备安装时安装人员遗漏 | 人的原因 | 已安排现场人员将接地线补充完毕 | 检查现场其他仪表外壳静电接地线是否存在静电接地线缺失情况一并进行补充 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/12 8:53:38
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区北侧泵房外墙上，洗眼器伴热带配电箱上防爆铭牌粘贴的为电伴热防爆直通接线盒铭牌。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 粘贴错误 | 设备设施原因 | 对标识进行整改 | 进行其他排查 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/12 9:12:35
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 焚烧车间内放置的水相槽子，下口阀门处渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 生产车间人员选择方槽错误 | 人的原因 | 已将渗漏方槽内水相投入水相罐 | 已联系物流将渗漏方槽做好标记待后续维修或报废 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/12 8:53:24
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R18釜，温度变送器缺少设备分类标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 仪表分类标识脱落遗失 | 设备设施原因 | 车间工程师已将三层101-R18釜温度变送器仪表分类标签补充完毕。 | 与车间仪表分管工程师进行要求，做好车间各类仪表的检查维护，各类标识做好固定，避免脱落遗失。 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/6 17:05:29
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区902-T009储罐，转移溶剂临时管路上静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致 | 人的原因 | 现场人员已将该处断裂跨接进行更换完毕并检查其他位置静电跨接情况出现类似情况一并解决完毕 | 人员使用管线时注意观察各管线静电跨接连接情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:59:00 | 2026/2/6 17:05:42
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7 号楼4层2车间702-R07现场人员对反应釜电机进行刷漆，而现场电机联轴器转动中，且转动部分防护罩已拆除。现场沟通当班班长杜相颉，停止刷漆作业。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员风险意识不足 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示 | 副主任以及现场监护人进行复核检查 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/2/24 8:34:51
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼三层分布器间，一处管道泵未设置外壳接地保护，现场沟通当班副主任增加黄绿线进行接地保护。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备改造后未安装静电接地标准执行不到位 | 人的原因 | 已沟通电工进行静电接地线连接完毕 | 其他循环泵排查整改 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/2/10 14:08:27
2026/2/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼东侧集水井 | 7号楼集水井控制柜未上锁，建议使用完后及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁 | 及时上锁 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/4/16 13:45:59
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼刘燚班组 | 巡查发现5-07合成间真空管路在未使用的情况下长时间开启，怀疑为房间内气味过大人员利用真空管路除味，请避免此操作，在相对密闭合成间内，长时间打开真空阀门有窒息风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 淋洗漏斗后现场有气味，进行抽气 | 方法原因 | 已教育人员现场尽量密闭操作 | 已教育人员现场尽量密闭操作 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/2/9 7:56:12
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼2车间 | 现场氮气管道压力表缺少上限 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 红线脱落 | 设备设施原因 | 已要求仪表分管人员进行张贴 | 定期进行排查，人员使用中发现了及时上报 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/2/26 16:31:43
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼2车间 | 现场人员投料过程中穿戴的空呼气源管缠结严重，不利于正常使用，已与现场人员沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 登记错车间 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/4/17 7:13:36
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼一车间 | 反应釜下口烘釜过程中使用的气源管存在漏气现象，已与当班班长沟通并整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 快插气源接头处无生料带漏气 | 设备设施原因 | 已安排整改添加生料带紧固完毕 | 车间气源接头排查同类问题整改 | N/A | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/4/17 7:12:54
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼真空泵房 | 8号楼真空泵房二楼800-P13真空缓冲罐液位已超上限，此罐暂已停用，已联系班长整改， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 缓冲罐内液体已排除，现场确认为水该泵为水泵大真空怀疑设备烘干等水汽冷凝 | 设备设施原因 | 已排空 | 要求班长设备烘干过程及时关注水泵缓冲罐液位 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/4/17 7:13:08
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼二层一车间 | 现场离心机房内穿墙孔洞未封堵严密，建议重新封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 车间自行管控，封堵胶脱落，已安排重新粘贴固定 | 设备设施原因 | 已安排重新粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/4/17 7:13:58
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼二层分布器间 | 夹套缓冲罐上方尾气排放口阀门未加装盲盖，已与当班班长沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 尾气排净口勿需加装盲板，已安排同步排查其余设备是否存在相同问题 | 设备设施原因 | N/A | 巡查 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:42:58 | 2026/2/26 16:33:10
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 巡查发现735实验室14号通风橱旁40ml瓶过夜实验申请单时间填写错误且桌面5S较差，请人员复核过夜单时仔细检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 过夜申请单选择日期时，日期没有改为次日 | 人的原因 | N/A | 过夜申请单填写完毕，需要认真仔细核对 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/9 7:56:33
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 419实验室 | 巡查发现419实验室过柱人员离开后通风橱未下拉且通风橱内瓶未封口，虽然人员及时回到该地点，但需要对人员习惯进行规范，避免不良实验习惯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 实验人员没有养成良好的实验习惯 | 人的原因 | 人转身就拉下通风橱 | 加强培训 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/9 7:56:50
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 517实验室 | 巡查发现517实验室07号通风橱为20L化学反应，此类反应应为三级过夜反应需要有人值守；实验等级登记错误且投料人准备在反应稳定后离场，随后告知其反应须整夜值守 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 针对大体系反应的等级划分存在模糊，后续将安排人员值守。 | 人的原因 | 当天就安排人员值守 | 再次学习，过夜反应的粉机 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/9 7:57:09
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 516实验室 | 巡查发现516实验室中间过道水槽旁有塑料袋内有透明液体无标签标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 塑料袋里装的是冰水，降温冷却用的，没有及时清除垃圾 | 人的原因 | 已清理 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/9 5:10:40
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 734实验室 | 734-08通风橱内两个物料桶采取一个静电接地措施，不符合静电接地要求，已沟通现场人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3085-彭秀丰 | AMM3085-彭秀丰 | 否 | 由于静电卡子较少，故两桶物料使用一个静电卡子。 | 人的原因 | 已经领取新的静电卡子，并进行校验；且目前物料桶已经处理报废 | 人员培训，说明静电接地重要性 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/26 16:33:22
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 602实验室 | 602-03通风橱未降至有限位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 |  | 该通风橱在使用完后，下拉至安全线以下，单位下拉至最低处。 | 人的原因 | 将通风橱使用完成后下拉至最低处 | 已在组内进行强调培训，通风橱使用完成后下拉至最低处。 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/26 16:33:40
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-11通风橱内物料桶未采取静电接地措施，已与现场人员沟通整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 车间漏滤体系，暂存待过滤回收。和实验室桶一起用静电夹子夹上，可能出现虚接情况。 | 设备设施原因 | 及时处理车间体系 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/5 7:30:02 | 2026/2/26 16:33:48
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R14-Tr01接收罐氮气管路末端需添加快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备氮气管路改造后未及时进行整改 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:34:12
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP007泵前地面有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 泵上循环水系统接头处松动导致 | 设备设施原因 | 已进行处理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:34:29
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间三层压滤罐206-F05有两根静电卡子缺少校验绿签，已沟通车间人员更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识掉落，未及时进行悬挂 | 方法原因 | 已整改，同时要求车间人员使用前进行检查 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:34:41
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层连续化可燃表缺设备钢铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 不涉及 | 设备设施原因 | 不涉及 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/9 23:43:35
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11加料车氮气过滤器上的快开卡子为开口，需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加料箱本身不是承压型设备，配套的氮气过滤器不用必须是闭口快开卡子 | 方法原因 | N/A | 设备拆卸清洗时进行焊接 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:34:58
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04氮气保护系统氮气过滤器处漏气，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，起源接头处松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:35:14
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R14加料车氮气过滤器上的快开卡子为开口，需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加料箱本身不是承压型设备，配套的氮气过滤器不用必须是闭口快开卡子 | 方法原因 | N/A | 设备清洗时焊接成闭口快开卡子 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/5 19:11:36
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04间墙上氮气管路末端需增加快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时恢复 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:35:30
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08-Tr01上氮气管路的开口卡子需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气总管路，需要停二层总氮气后进行更换 | 设备设施原因 | 氮气总管路，需要停二层总氮气后进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:27:55 | 2026/2/6 6:35:44
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce08间灯具损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备老化，损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/5 19:04:44
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce07液压站泵接地脱落一根 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:36:29
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R06视孔灯接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:36:47
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R03接收罐后方防爆断路器接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:37:07
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间四层1-4-14间可燃气体检测器缺少接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 转移可燃气体时，未连接 | 设备设施原因 | 已沟通电工连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:37:50
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间17釜后扁铁位置有一个点位接两根线，需要一点一线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员连接错误 | 人的原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:39:25
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP006、302-VP002、302-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/5 19:04:05
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间18釜旁地面孔洞需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备吊装时使用，未封堵 | 人的原因 | 已重新进行封堵 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/5 19:03:46
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间3楼7702工艺泵，四通位置法兰跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员安装时未连接 | 人的原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:39:04
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 5车间三层ce07接收罐后方扁铁一个点位接两跟接地线，需要更改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员连接错误 | 人的原因 | 已重新来连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:38:36
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 一车间清洗间东侧墙壁断路器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 连接脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/5 19:03:23
2026/2/5 | 专业性排查 |  | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 一车间母液间Ce08接收罐后侧扁铁上有一个点位接两根接地线，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员连接错误 | 人的原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/6 6:38:20
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003、301-VP005真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备长时间运行 | 设备设施原因 | 停泵更换正空泵 | N/ A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 7:24:59 | 2026/2/5 19:03:02
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房南侧门口灭火器绿签脱落需重新悬挂 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/6 2:05:58
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R04左侧计量泵外壳无静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 计量泵壳缺失接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:08:35
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R05釜前加料泵外壳静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 接地线断裂导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:09:04
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间四层北侧压滤罐静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理完成 | 车间整体同步进行排查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:09:26
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R05加料车缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 加料车缺少支架 | 设备设施原因 | 进行支架添加完成 | 进行车间统一排查处理 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:09:49
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06-Tr01刚浓缩完毕液位计断层需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场维修整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:10:09
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间三层3-56间平台上双轴反应器下方渗液至平台上需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 油藏渗油 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:10:34
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R19下口灭火器缺少定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/5 19:11:04
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间四层走廊灭火器下次检查日期2026年2月5日今日即将到期需尽快检查更新并同步检查其他区域 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 灭火器需检查 | 设备设施原因 | 今日正常检查 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/6 1:50:50
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间三层储罐517-T021后方报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7095-宋成祥 |  | 标识脱落 | 方法原因 | 重新补充 | 标识类巡查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/12 6:21:25
2026/2/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R19-Tr01和左侧储罐516-FD02-Tr03液位计上限标识均缺失且516-FD02-Tr03液位计断层需处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7095-宋成祥 |  | 脱落 | 方法原因 | 重新制作张贴 | 设备清洗前检查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:56:10 | 2026/2/12 6:21:43
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：28 12号楼三层预留区氩弧焊机电线裸露。正确做法：及时用绝缘胶带进行包裹。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 用绝缘胶带进行包裹。 | 人员培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/13 21:06:36
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：34 12号楼三层预留区电源插头虚接，易造成短路。正确做法：电源插头避免虚接。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 施工人员安全意识不足 | 人的原因 | 及时整改虚接问题 | 监护人检查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/13 21:07:22
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：10 12号楼3-35操作人员使用溶剂桶倒溶剂时未使用四氟头。正确做法：及时添加四氟头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 使用四氟头转移物料 | 人员培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/13 21:07:35
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 11：07 11号楼三层3-34间操作人员使用登高梯未拉起防护栏杆。正确做法：操作人员使用登高梯应拉起防护栏杆。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/13 21:07:47
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-49手套箱内残留部分未清理物料。正确做法：及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-49手套箱内残留部分未清理物料。正确做法：及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | 正确做法：及时清理。 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/5 6:19:34
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-16二层钢平台盲板损坏。正确做法：及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层4-16二层钢平台盲板损坏。正确做法：及时更换。 | 人的原因 | 正确做法：及时更换。 | 正确做法：及时更换。 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/5 6:19:46
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-44压力表上标签掉落。正确做法：及时更换标签。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层4-44压力表上标签掉落。正确做法：及时更换标签。 | 人的原因 | 正确做法：及时更换标签。 | 正确做法：及时更换标签。 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/5 6:19:57
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼一层 | 四号楼一层物流通道溶剂桶遮挡消防设施。正确做法：及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物流人员转移物料时未注意到物料阻挡了灭火器 | 人的原因 | 物料已转移完毕 | 对物流人员进行培训，转移物料时注意灭火器位置不要阻挡灭火器 | N/A | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/23 18:43:23
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 1：20 11号楼4-02间TJ4S-1109-SGER01-T01原料罐液位已超上限。正确做法：及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/7 16:48:49
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 1：31 11号楼3-21间地面有一小片油渍。正确做法：及时清理，避免人员滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/7 16:48:37
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 1:46 11号楼3-67间灭火毯被阻挡。正确做法：及时挪走，避免影响应急使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 踏步放置位置不当导致阻挡灭火毯 | 方法原因 | 已将踏步挪走 | 消防器材前禁止摆放物品阻挡使用 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/7 16:48:26
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 02/04/2026 1：31 12号楼4-17间生产人员未穿戴同等级劳保进入作业现场帮忙。正确做法：进入作业现场需穿戴同等级劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员安全意识不足 | 人的原因 | 进入作业现场需穿戴同等级劳保。 | 人员培训，后续进行违规操作处罚 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/2/7 16:45:57
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：41 4号楼4层交接班医药箱缺少医用剪刀。正确做法：及时补充，以便使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4层交接班医药箱缺少医用剪刀。正确做法：及时补充，以便使用 | 人的原因 | 正确做法：及时补充，以便使用 | 正确做法：及时补充，以便使用 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/4 9:56:43
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：53 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R12下釜口管路使用拉扣临时固定。正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R12下釜口管路使用拉扣临时固定。正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | 人的原因 | 正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | 正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/4 9:56:56
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：57 4号楼4-15间碱吸收罐TJ2-409-Tb001下口处有碱液痕迹。正确做法：及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-15间碱吸收罐TJ2-409-Tb001下口处有碱液痕迹。正确做法：及时清理 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | 正确做法：及时清理 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/4 9:57:09
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼三层 | 22：23 5号楼3-14间灭火器移位放于楼梯上。正确做法：及时归位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2491-石俊宇,ACT2571-冯恩利 | 否 | 该房间刷漆中，物品放置在平台上 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/5 6:36:15 | 2026/3/4 9:57:32
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R08投料中、现场尾气吸收罩用胶布缠绕、已沟通现场班长藏宝旭检查处理为尾气管脱落用胶布固定、现场沟通更换维修处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏，人员临时措施 | 设备设施原因 | 现已联系保全维修完成 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:06:11
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间32釜旁123415项目的盐酸桶口冒泡、桶口盖有漏、已沟通现场班长藏宝旭安排处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 桶口有水，导致冒泡 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:06:30
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间09釜投料、堵料通料的工具沾染物料未处理、已沟通现场班长藏宝旭安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员投料完毕未及时处理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:06:45
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间08下口活性炭托盘上有活性炭撒漏、现场连体服搭在活性炭物料袋上、已沟通现场班长藏宝旭安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 投料有活性炭飘出，现场未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:07:04
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核123415项目722-R09釜加料箱为单箱、PID图为双仓加料、现场与PID不符 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 生产经理PID绘制错误 | 人的原因 | 已联系生产经理进行整改 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:07:19
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放722-R08投料作业 21.55检测氧含量 21.56开进料阀门投料 22.07投料毕、关闭进料阀门 投料作业过程未见异常、期间双人投料、投料操作位置有管路遮挡、人员歪曲身体才能操作、需要优化现场投料操作空间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 加料箱安装位置不合理 | 方法原因 | 现场可以正常操作投料 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:07:36
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R20分布器滴漏、已已沟通现场班长车威林安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 蒸汽阀门损坏 | 设备设施原因 | 春节前更换 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:07:54
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R08计量泵漏油、已沟通现场班长车威林安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已经沟通保全处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:08:15
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-FD01打压试密、出料口上限位器上有物料附着、限位器螺丝松动、现场有物料暂存、旁边的地漏未封堵、已现场沟通班长车威林安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备检查不到位 | 人的原因 | 现场问题现场已经及时处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:08:49
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间废液间吨罐槽子ck 1、18页作业结束检查检查内容检查结果都有、复核人已签字、执行人空白、复核人关江峰 2、第十页放料阶段检查检查结果有、检查人和复核人未签字、空白 3、第九页第三项班长及以上确认签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 执行人记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行重申记录及时性书写的要求人员奖惩 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:04:58
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间废液间放料固定管路手阀、两处有物料析出、已沟通现场关将峰安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:05:15
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 123415项目行动项复核、抽查现场操作人员：李元弼 1、抽查现场工艺控制卡-现场没有工艺控制卡牌 2、尾气管路真空管路安装过滤器、反馈不清楚、现场尾气管路检查无过滤器 3、询问123415有易致敏物料没有、操作规范、反馈没有致敏物料、现场无操作规范 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 操作规范在现场 | 方法原因 | 操作规范在现场，对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/5 6:07:11 | 2026/2/5 19:08:32
2026/2/3 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 3号楼1F喷雾走廊 | 杂物堆积堵塞安全通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5362-杨佳鑫 | ALS5362-杨佳鑫 | 否 | 车间项目物料未及时退库，房间占用导致设备无处放置 | 人的原因 | 项目原辅料安排人员退库，设备清洁完转移至合适的房间 | 跟车间人员开会强调车间安全通道禁止长时间存放物品 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 20:16:58 | 2026/2/6 9:09:11
2026/2/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 3号楼3F敏性高活样品间 | 实验室人员在粉尘柜外取料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS0888-李宗杰 | ALS0888-李宗杰 | 否 | TJ4调运的高活样品较少，分析员牛亚楠在称量罩里取样多次，没有取出，故拿到外面看一下样品量是否够用，没有在称量罩外取样； | 物料原因 | 已经沟通送样部门，后续送样量一定要足够多，同时培训了当事人牛亚楠；并且后续高活称量间改造要增加隔离器，避免此类事件发生。 | 已经沟通送样部门，后续送样量一定要足够多，同时培训了当事人牛亚楠；并且后续高活称量间改造要增加隔离器，避免此类事件发生。 | 50 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0888-李宗杰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 20:05:05 | 2026/3/18 9:21:24
2026/2/3 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 4号楼3层 | 应急医药箱未按时检查确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5739-冯术伟 | ALS5739-冯术伟 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 应该01/03号检查，4号已检查 | 应该01/03号检查，4号已检查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 20:01:49 | 2026/2/6 10:27:15
2026/2/3 | 日常巡查 | 承包商及特种作业检查 | 承包商及特种作业检查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼车间2层 | 上方切除顶板作业时下方存在施工人员进行作业。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 施工人员施工存在安全隐患，监护人未能第一时间进行提醒 | 人的原因 | 现场防护重新做，对供应商进行整改培训 | 培训监护人，对现场的安全隐患要全面掌握 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:58:28 | 2026/2/25 16:43:02
2026/2/3 | 日常巡查 | 承包商及特种作业检查 | 承包商及特种作业检查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 4号楼车间2层 | 施工人员使用气焊时动火点周围未设置消防器材 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS11016-李丽丽 | ALS5028-范雅琪 | 否 | 使用气焊动火时附近未放置消防器材 | 人的原因 | 使用气焊动火时附近放置灭火器 | 动火作业时即使放置消防器材 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11016-李丽丽 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:56:16 | 2026/4/16 16:36:33
2026/2/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 1-207 | 实验室人员离开，通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS5002-高庆云 | 否 | 人员安全意识问题。 | 人的原因 | N/A | 已在晨会中进行重申，人员离开通风橱需要及时下拉至最低位置； | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS5002-高庆云 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:51:30 | 2026/3/18 9:18:17
2026/2/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 2-203 | 实验室人员离开，通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 新员工暂未形成转头下拉通风橱的习惯 | 人的原因 | 及时下拉 | 人员习惯培养，安全意识培养，实验室其他人员提醒 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:48:13 | 2026/3/18 9:15:17
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层209-Co02层析柱上方尾气管路有物料渗漏痕迹，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气管路改造后未清理干净 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:36:07
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R07-Tr01接收罐氮气流量计内有黑色杂质，请在使用前进行清理，以防无法及时查看氮气流量 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备停用中，后期改造后更换 | 设备设施原因 | 设备停用中，后期改造后更换 | 设备停用中，后期改造后更换 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:36:25
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间三层209-CSTR10上方绕性管路脱落，不能使用绝缘胶带缠绕，需要进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 软管掉落，及处理方式不正确 | 人的原因 | 已联系设备部进行整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:36:50
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R13下口氮气管路缺少快开盲板，现场沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备烘反应釜后未及时进行安装盲板 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:37:05
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间三层安全锤脱落，现场沟通班组放回原位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 刮碰导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:37:42
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R10静电跨接脱落，现场沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员刮碰导致 | 人的原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:38:04
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R01加料车手套破损，需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用正常损耗， | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:38:26
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T016储罐缺少液位计，请车间在使用前进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 液位计损坏拆除 | 设备设施原因 | 设备暂未使用，液位计预算已购买，到货后安装 | 液位计预算已购买，到货后安装 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:38:47
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R14反应釜加料漏斗上氮气过滤器末端需增加盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时安装封堵 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:39:04
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18反应釜氮气管路末端需增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气预留口，使用后未及时添加 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 19:28:48 | 2026/2/6 6:39:20
2026/2/4 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R11反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R11反应釜 | 遗留项：702-R11反应釜压力容器注册 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/4 19:19:42 | 2026/7/7 13:12:38
2026/2/4 | 其他巡查 |  | TJ3-702-R17反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 702-R17反应釜 | 遗留项：702-R17反应釜压力容器注册 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/4 19:19:42 | 2026/7/7 13:12:06
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 四层东侧分布器间 | 分布器间R29釜夹套管路渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路腐蚀 | 设备设施原因 | 打卡子完毕 | 车间具备动火条件后进行焊接 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 18:52:20 | 2026/2/8 8:55:54
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间三层 | 三层连续中和静电扁铁翘边， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 扁铁边缘固定脱落 | 设备设施原因 | 现场进行重新固定 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 18:49:32 | 2026/2/8 8:56:03
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 1号通风橱内盛有液体的洗瓶未张贴标识 正确做法：盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0047-陈笑 | 否 | 使用人员未及时粘贴标签 | 人的原因 | 立即粘贴标签 | 加强5S 管理，加强培训 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/4 18:29:35 | 2026/2/5 14:39:09
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 试剂柜中二级防护残留白色痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 物料操作完毕后未及时清理，巡查人没有发现 | 人的原因 | 操作人完毕后及时清理洒落物料 | 当事人告知，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/4 18:27:46 | 2026/2/5 14:54:41
2026/2/4 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 加强巡查及培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/4 18:25:59 | 2026/2/5 14:39:26
2026/2/4 | 监控巡查 |  | 监控排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 危废库 | 排风口被遮挡 正确做法：排风口禁止遮挡。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 外包人员未按规定存放 | 方法原因 | 回风口不能阻挡 | 给外包人员培训 | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/4 18:23:37 | 2026/2/10 15:39:19
2026/2/4 | 监控巡查 |  | 监控排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 434实验室 | 实验人员在实验室内未佩戴护目镜 正确做法：在实验室内须佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 434准备区域不涉及敞口操作，分析员接收培养基及试剂盘点时无需佩戴护目镜，基本劳保为白大褂+手套即可 | 人的原因 | 晨会强调涉及试剂敞口操作时必须佩戴护目镜 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/4 18:21:26 | 2026/2/5 14:54:22
2026/2/4 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 通风橱使用时未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱拉到呼吸带以下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员使用通风橱时未将通风橱拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 加强培训 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/4 18:19:55 | 2026/2/5 14:39:40
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 一层物流通道卷帘门外地面有冰雪，操作人员运输物料时有滑倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 下雪未及时清理 | 环境原因 | 已清理 | N.A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 18:02:43 | 2026/3/1 15:50:38
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 七车间反应釜周围安装了白钢平台，操作人员操作行走时，有踩空风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 平台上下有扭伤风险 | 设备设施原因 | 车间已对操作人员重点强调 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 18:01:00 | 2026/3/1 15:50:45
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 七车间分布期间几处点位漏乙二醇，地面非常湿滑 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 分布器间法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场已清理 | 漏点已拆卸重新紧固 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 17:58:12 | 2026/3/1 15:50:53
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | 七车间 | 七车间三层连续化白钢平台楼梯把手缺少上下楼梯搀扶把手标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 标识缺失 | 方法原因 | 已张贴 | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 17:56:38 | 2026/3/1 15:51:01
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | 七车间 | 七车间一层物流通道物料堆积，需要及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 物料周转不及时 | 人的原因 | 已清理 | 对班组进行要求，当班物料当班清理干净 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 17:52:17 | 2026/3/1 15:51:47
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 423 | 通风橱反吹，建议属地报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/2/4 17:47:07
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 423 | 423-4-6，台面有撒漏液体未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 | 否 | 流动相盐析，水渍 | 人的原因 | 现场擦拭 | 培训分析人员 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/2/6 10:55:07
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 氢气发生器周围台面有黄色析出晶体未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 氢气发生器日常要频发加水， 所以加水口附近有腐蚀和生锈的情况，加水口较小， 分析员加水需要一定的时间， 加完水后有撒漏， 一般情况分析员会将上面表面的水搽干。 本次分析员没有关注设备侧面的水分残留， 造成慢慢渗漏到台面上。黄色是氢气发生器上面的铁锈。 | 人的原因 | 立即清理搽干 | 内部培训说明注意事项 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/3/4 10:48:24
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 4L玻璃包装放置在地面上无二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 经过询问确认改4L包装原本是有二级防护， 后续分析员在整理5S的过程中拿出来忘记放回。 | 人的原因 | 立即清理，对该实验室分析员进行再次培训 | 部门内部进行再次培训强调 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丁类 | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/2/6 10:56:14
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 白大褂（余彦博）遮盖应急喷淋洗眼器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 怀疑是白大褂掉落被其他分析员无意识放置。 | 人的原因 | 立即将白大褂放回原位。 | 部门内部培训强调， 将挂衣区调整离洗眼器稍远一点。 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/2/6 10:56:44
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 431 | 设备编号：TJ4-HPLC-055上方引风罩关闭引风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ALS13488-蒲法章 |  | 实验室内引风很多，摆放角度均有限制，阀门的打开程度不易发现，故日常检查时未发现 | 设备设施原因 | 已经将阀门打开 | 每日实验室内部巡查将加强引风罩的检查 | 无 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0019-朱久霞 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/2/6 10:57:20
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 废液桶未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/4 17:47:07 | 2026/2/4 17:47:07
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 21号库 | 21号库内的应急洗眼器的喷头盖，未及时盖上，日常应该及时盖紧，防止灰尘和沙砾进入 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:19:42 | 2026/2/6 16:09:49
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站声光报警指示灯有问题，需要及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 蜂鸣器损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | 100 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:19:42 | 2026/2/6 16:10:07
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2644-杨建 | 一车间精馏塔 | 一车间一层东侧洗眼喷淋损坏，水源关闭，需及时修复 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 冬季管线冻裂导致 | 环境原因 | 已将该洗眼器进行拆除并焊接完毕可正常使用 | 进入冬季后将该管线进行保温包裹避免此类事项发生 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/2/6 17:05:54
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间一层 | 902-Drc02间内氧气含量表屏幕损坏无法查看数值，吹气无变化，需维修更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 在线氧气检测器屏幕显示异常，只能观察出模糊数值，但不影响实际使用，试车报警检测无异常 | 设备设施原因 | 仪表工程师对在线氧气检测器维修处理完毕 | 1.车间整体固定在线氧气检测器进行排查确认 2.仪表工程师每半月对车间固定在线氧气检测器进行挑战性测试，异常直接进行处理 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/2/27 16:59:13
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 溶剂泵房 | 泵房内使用氮气存在氮气泄漏风险，建议安装氧气检测探头 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/6/29 13:13:40
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 罐区 | 罐区东南侧洗眼喷淋水流较小，水质呈红色，需定时放水检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 进行放水 | 定期放水检查 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/2/12 14:46:53
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 1#库 | 1#库内消火栓箱没有多用消防枪头但箱内悬挂有多用枪头标签和用途 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 标签张贴不规范，误贴、错贴至未配备多用枪头的消火栓箱，且未核对实物与标签一致性。 | 人的原因 | 立即核查1#库消火栓箱多用消防枪头配置标准，确认该箱体是否需配备多用消防枪头：若需配备，当日内补充符合规格、完好无损的多用消防枪头，确保器材与标签一致；若无需配备，立即拆除箱内悬挂的多用消防枪头标签，张贴与实际配备器材相符的标签（如普通消防枪头标签），杜绝标签与实物不符。 | 1，强化日常巡检管控，将“消火栓箱器材完整性、标签与实物一致性”纳入每日/每班巡查项，巡检人员签字确认，发现器材缺失、损坏、标签不符等问题，立即上报并启动整改，明确整改时限和责任人。2，开展专项培训教育，组织巡检人员、库房管理人员、安全员学习消防器材配置标准、维护保养规范、标签管理要求，提升相关人员的专业能力，确保人人会查、会管、会整改。 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/2/12 8:53:09
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 7#库 | 7#库西墙可燃气体探头绕行软管断裂，需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 软管长期受环境温度变化、震动、老化影响，材质疲劳开裂； | 环境原因 | 对7#库西墙可燃气体探头绕行软管断裂处使用绝缘胶带进行缠绕密封。 | 1，强化日常巡检将软管外观、有无老化开裂、松动、渗漏、固定是否牢固纳入每日 / 每班巡查项。2，定期维护保养按规范周期强制更换软管、滤芯、密封圈等易损件，不等到断裂再处理。3，告知其他人员检查各自5S库房软管是否有同类问题。 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/3/6 9:22:47
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 各类检测器及消防应急设施排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 8#库 | 8#库东墙可燃气体探头朝上，需进行调整 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 安装时表面朝向两侧，不便于查看数值，调整表面后探头方向出现偏差 | 人的原因 | 将检测器拆除后重新安装固定，确保探头向下方，表面向外，便于观察，同时符合规范要求。 | 1，设备安装时严格按规范要求执行，安装后5S负责人及属地人员进行检查确认。 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 17:15:26 | 2026/3/6 9:23:07
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R06接受罐氮气分支不使用需换成丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵未安装 | 设备设施原因 | 已处理 | 填报物资制作固定 | - | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/5 6:55:31
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 16车间01-04釜，不使用分支需加丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 使用完成管线未及时拆除，未加丝堵 | 人的原因 | 增加丝堵。。 | 使用完成设备管线及时拆除清洗。 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:51:07
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R09平台侧面有流淌痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 保洁日常工作监管不到位。 | 人的原因 | 保洁清理干净 | 车间制定需要清洁登记表，保证需要清洁区域及时得到清理。 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:51:28
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 二层517-T009和517-T010中间的配电箱绕性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未进行定期排查 | 设备设施原因 | 更换 | 加强巡查，排除隐患 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:52:05
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R06釜鼓下口管路未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵未安装 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/5 6:55:56
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R02电机接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未有效定期巡查 | 人的原因 | 恢复 | 定期巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:52:24
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 16车间四层05-09釜平台下面喷淋管路 加上 小心碰头标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未识别增加 | 人的原因 | 张贴 | 举一反三加强识别 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:52:43
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R04釜旁高压氮气管路不使用需使用丝堵封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未有效巡查发现 | 人的原因 | 增加 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:53:04
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R13釜上方附近彩板孔洞未封堵全 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 未及时处置 | 人的原因 | 增加封堵 | 加强巡查及时处置 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:53:28
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 四层走廊外接氧含量声光报警灯不正，需调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未识别发现处置 | 人的原因 | 摆正 | 定时巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:02:16
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 四层光化学 监控后面彩板有垃圾需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未监管好保洁工作 | 人的原因 | 处理干净 | 加强保洁工作监管 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:03:22
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 四层光化学乙二醇排净阀缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未巡查发现 | 人的原因 | 安装盲板 | 加强现场管理 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:03:42
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 十七车间四层后面加料间，plc后面不使用的电线需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 改造，拆下放到现场利旧。 | 人的原因 | 清理 | 固定位置放置 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:04:04
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 光化学加料管内残留需处理干净 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未淌洗排净 | 人的原因 | 排净 | 图纸复核排净 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:04:23
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 二层连续化液液分离器左边氮气直接缺少卡扣， 左边控制模块箱第一个锁盒损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 改造完成未有限检查 | 人的原因 | 整改合规 | 加强检查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:04:42
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 413-cex10下口阀门，这个之前说是阀芯与开关方向反的。目前没有项目，需更换阀门。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门不对 | 设备设施原因 | 拆除并添加盲板 | 排查 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/27 19:04:59
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 二层连续化变频器不使用应断电。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未断电 | 人的原因 | 断电 | 排查管理 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/7 19:04:37
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 413-CSTR08搅拌漏油状态较差，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未清洁 | 人的原因 | 清洁 | 加强管理 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:04:58
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 二层连续化照明开关旋钮装反。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 安装问题 | 人的原因 | 改正 | 安装复核 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 2:05:23
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 二层连续化乙二醇保温上胶带需去除。 上方有保温棉需清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 保温损坏胶带连接，未及时更换保温 | 人的原因 | 拆除，更换保温 | 及时更换 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:54:50
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 二层后方加料间，计量泵不使用需断电 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 使用完未及时断电 | 人的原因 | 断电 | 及时断电 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:55:16
2026/2/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 517-MPu063计量泵接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未有效巡查 | 人的原因 | 恢复 | 加强巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 16:45:58 | 2026/2/6 1:54:04
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室废液柜台面上有明显物料痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 倒废液没有注意到位，未及时清理 | 人的原因 | 倒完废液及时把台面清理干净 | 晨会强调 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMT0352-王世杰 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 15:45:04 | 2026/2/6 13:00:54
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室西侧钢瓶小推车放在洗眼器黄黑线内 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 |  | 停放小推车未放置到位 | 人的原因 | 每次停放完之后检查一下看是否到位 | 晨会强调 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 15:43:42 | 2026/2/6 13:01:17
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室02/03号溶剂结余量未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 巡查人员忘记登记 | 人的原因 | 立即整改，补加溶剂登记 | 增加管理人员巡查 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/4 15:42:08 | 2026/2/25 15:08:03
2026/2/4 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | CSBT-228 | 冰箱编号BX-29（洗眼器和防火溶剂柜中间）离墙面太近，不利于散热影响冰箱寿命，需要挪动离墙面至少10cm以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 冰箱关门用力过大，导致冰箱被推动到离墙位置较近的地方。 | 设备设施原因 | 将冰箱重新挪动离墙10 cm以上的位置 | 增加两个盒子进行固定，阻止冰箱再次被推动到离墙较近的位置 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/4 14:46:27 | 2026/2/9 8:56:36
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 复核301-Ce08CK，发现 1.离心机在线氧含量接线错误 2.离心机大氮气进气管路无法进气，需要检查；现场要求先从小氮气进气口连接三通进气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备老化损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行维修 | N/A | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/4 13:13:00 | 2026/2/7 1:54:19
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 经监控核查，2月3日14：33物流人员从二楼乘坐物料电梯到达一楼，需对该人员提供处理意见 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 力工违规乘坐电梯 | 人的原因 | 已经面谈批评，重新培训 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 13:05:05 | 2026/2/5 0:20:16
2026/2/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | 1号楼动力站、1号楼污水池 | 1号楼冰机间门口积冰较多，污水池南侧2车间北墙积冰较多 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 |  | 空调凝水蒸汽排空管蒸汽水冷凝导致 | 设备设施原因 | 1号楼动力站门口撒盐处理积冰，1车间北侧积冰区域已经安装警戒线 | 多巡查，及时处理积冰， | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 11:05:42 | 2026/2/8 8:56:21
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO现场 | RTO现场部分区域保温有破损，需要进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员已安装完 | 设备设施原因 | 及时回复 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/4 9:41:12 | 2026/2/5 13:01:43
2026/2/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-105 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6760-周立飞 | 否 | 实验过程专注操作，忘记下拉通风橱 | 人的原因 | 操作时通风橱挡风玻璃下拉至标记处，确保能遮挡面部 | 组内通报，提醒全员重视安全问题，加强内部巡查，尽量避免违规操作 | 无 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8206-张炜 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:08:14 | 2026/2/4 13:24:54
2026/2/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-305 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9082-严鸿飞 | ALS1320-金祖习 | 否 | 酶反应，但体系没有反应；人员正在拆除反应设备，因此拉高通风橱 | 设备设施原因 | 人员拆除设备后，立即将通风橱拉低 | 拆除设备时，佩戴面屏 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/2/4 9:06:25 | 2026/2/12 17:13:44
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3#1层10KV电容器室 | 防火门不能关闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:06:19 | 2026/3/9 13:37:13
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层二甲双胍3-56间，给料机缺少接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺失接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/4 23:57:44
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层二甲双胍3-56间，413-P087没接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 未及时接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:02:23
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层二甲双胍3-56间，413-ecb05操作柱电箱缺螺丝； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 操作柱电箱缺失螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:07:09
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层二甲双胍3-56间，3-55操作柱电箱缺一个螺丝。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 操作柱电相缺失螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:07:44
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层二甲双胍3-56间，413-ecb04操作柱电箱缺螺丝； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 操作柱电箱缺失螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:09:25
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层二甲双胍3-56间，PLC操作柱后面禁锢螺丝全部缺失。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 螺丝缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:10:36
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层LDA间新增的可燃没接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 新增可燃没及时接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:13:18
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层3-58，灯开关损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灯开关损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:11:28
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层3-58，413-PFR45接地未接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 未接静电接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:14:53
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层后加的可燃气表没接地，PAT间 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 可燃检测器缺失静电接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:16:16
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层PAT间电器设备的螺丝都没禁锢。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电气螺丝未禁锢到位 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:17:09
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 三层连续化PLC操作柱的螺丝缺失，影响设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | PLC螺丝缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:25:35
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层连续化左侧独立换热泵接地损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵缺少接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:26:39
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间四层连续化的箱子没有螺丝，影响设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 防爆柜缺少螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:12:02
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R11釜下口的泵没有接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料泵缺少接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:29:17
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R05釜后面的操作柱没有铭牌 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 操作柱缺少名牌 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:30:21
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R05釜泵未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵未及时接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:32:30
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R01釜的视孔灯接地脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:33:06
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R03釜压力表护套管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 护套管损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:34:18
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R04釜，电线管路未使用绝缘挂钩，挂在溶剂管路及支架上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电线管不规范 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 0:36:11
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R05釜视孔灯分线盒，另一个接线没封堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 2:14:33
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间四层连续化PAT操作柱这断裂，需要重新处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 在线红外线管断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 2:15:30
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间四层连续化里面的屋子，413-T078罐对面的操作柱缺少丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 操作柱缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 6:54:50
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 二层重组分的低液位报警和流量计都没接电，需要拆卸或者接电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位报警未及时接电 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 2:16:25
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间305-Ce06线管护套断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 线管护套断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 2:18:01
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R01压力表线盒的丝堵未禁锢，现场沟通电工整改； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:30:27
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R08压力表视孔灯丝堵松动； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 视孔灯松动现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:31:02
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD02防爆断路器未使用防爆丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:31:29
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R11-Tr01，泵线管护套松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:32:01
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 十车间四层分布器泵没有接地410-05釜的独立换热。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 车间独立换热接地真题排查整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:33:38
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 四层分布器410-11釜的循环水，气动阀线管护套断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:34:02
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-16釜旁边的可燃气体，护套线管变形严重。线弯折。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:34:24
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 十车间三层分布器间独立换热泵没接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:35:15
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 十车间多个视孔灯没有固定架子，需要整体整改。没有固定架，线管和灯易损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 陆续更换采购架子 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:35:42
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R03压力表的护套管断裂，胶带包裹。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:13:21
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 10车间的金检机间接地本体连本体，需要更改至接地点。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:14:46
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 10车间有一台高低温一体机，下口的进线处弯折； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:15:49
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-P010电机护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:16:23
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-Vp009控制箱护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:16:50
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-Vp002温度变送器护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:17:24
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 十一车间热水站一层，热水循环泵的操作箱，下口接线处需要重新处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:17:57
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-FD03操作柱下面的丝堵松动，需要重新紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:18:31
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 10车间这边分布器间，412-01釜这一排操作柱没有接地。泵也没有接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:19:09
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-FD03操作柱下面的丝堵松动，需要重新紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:19:35
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 412-R13-Tr01接收罐旁边的断路器没有使用丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:40:47
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 412-R12釜下口温度变送器的护套管脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:41:20
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 412-R14釜压力表线管损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:41:54
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-R11反应釜的视孔灯缺少丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:42:33
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 四层薄膜加料罐旁边的操作柱，未使用防爆丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:46:01
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 412-12釜下口夹套，电线护套断裂，胶带缠绕，需要更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:46:58
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 412-06釜视孔灯接线处护套管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:48:18
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 412-01釜视孔灯没有固定支架。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:48:52
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 四层分布器间412-12釜独立换热的操作柱没有使用金属丝堵封堵，使用塑料的。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:49:37
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 四层分布器操作柱没接地，没铭牌。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:36:24
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 四层分布器412-R13釜的乙二醇，线管损坏，漏线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:20:09
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 十二车间四层分布器412-07的乙二醇，线管脱落漏线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:20:38
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 四层分布器间411-R12釜独立换热泵线管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:21:22
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 四层分布器间411-02釜独立换热的电线管接口处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:21:50
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 静电安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 11车间四层分布器间的泵，未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:22:11
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-R03釜，雷达液位计的接线盒丝堵松动，需要重新紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:22:32
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-R03釜的压力表接线盒护套管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:22:58
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 11车间四层411-R01DCS操作柱下面的盖板螺丝，有一个没紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:23:20
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-Vp008控制箱护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/5 19:23:41
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-Vp007控制箱护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:36:53
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-Vp007电机护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:37:11
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 412-Vp008电机护套管老化老化需要换护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:37:29
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-vp02防爆绕性管脱节。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 电线管路不满足防爆要求 | 设备设施原因 | 进行相应整改处理 | 对车间进行整体的排查，整体整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/6 1:37:54
2026/2/4 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-vp004防爆绕性管脱节。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 老化导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/4 9:03:07 | 2026/2/11 5:59:24
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间二层407-FD02check发现平台上机械式压力表故障显示负压，已告知属地处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 仪表故障 | 物料原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 8:24:22
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间一层Fd02三合一取样杯内已装满黄色液体物料，且三合一的母液罐转移磁力泵出口管线为聚乙烯管线，母液为中性的乙醇水溶液，易积聚静电，管线材质选型不合适 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路临时连接 | 设备设施原因 | 聚乙烯管路两端分别增加静电接地，批次结束进行更换 | 后续对此类不同材质管路禁止连接，连接前需沟通进行评估 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 9:50:11
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层R26釜进料管线阀门和回流管线视镜下方阀门处均有溶剂渗漏情况，现场有较明显的溶剂气味，沟通车间管理人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 定期进行试密 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 9:50:18
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层碳棒过滤器连接的流体过滤器渗液严重，127928连续化一阶段水相接收罐液位计丝堵渗漏，沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕，设备使用前保压没问题 | 设备设施原因 | 以对设备进行替换处理，更换为压滤罐 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 9:50:26
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 二车间四层R01釜夹套温度计防爆软连断开，需要及时维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 设备使用中损坏 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 9:50:33
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层148905连续化装置现场放置的联锁清单与实际设置不一致，昨日发现的高风险问题未整改完全，且联锁清单不全缺少PFR夹套温度和预冷器2的温度参数，现场沟通连续化人员尽快整改 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 连续话参数与连锁有问题 | 设备设施原因 | 已联系连续话小组进行更改 | 已联系连续话小组进行更改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 9:50:41
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层人员踩在3000L搪瓷储罐上进行操作，摔落风险较高未佩戴安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 13:38:05
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 02/03/2026 13:57 一车间二层Ce02操作人员在操作过程中上下楼梯时未扶扶手，可能会有摔落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 项目人李文宽 ，人员安全意识差 | 人的原因 | 告知本人 | 培训强调 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 8:54:57
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间200l桶投料插底管插入前没有接地。车间制定的新要求执行不到位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 以对人员强调，人员落实不到位 | 人的原因 | 违规人员对所有人员在培训 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 14:05:27
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间放桶软管没有试密，开阀门有物料渗漏，车间制定的新要求执行不到位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未进行试密 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 14:05:37
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层31釜下口软管连接至废液管路两处法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接漏填 | 设备设施原因 | 跨接进行补加完毕 | 对设备组进行重申，人员安装后进行检查 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 4:38:14
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 设备部 | 一车间二层33釜下方的酸碱盐浓度变送器接地线断开，设备以通电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 安装后仪表未进行接地 | 人的原因 | 增加接地 | 班前培训，带有防爆箱的仪表需要做接地 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 4:38:22
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层15釜下方磁力泵一端阀门缺少盲板，有物料残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 泵进口缺少盲堵 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 4:38:31
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间四层R24釜加料车氮气保护断开 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 安装设备人员未注意把氮气碰掉 | 人的原因 | 以进行连接完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 13:38:20
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R19釜旁计量泵管路连接处地面存在白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路出现沙眼渗漏 | 设备设施原因 | 进行焊接 | 进行焊接 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 13:38:29
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R17釜加料车手套内部表面存在物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长漏 | 设备设施原因 | 进行更换手套 | 定期更换手套 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 8:32:20
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 02/03/2026 17:48 七车间200l桶投料插底管插入前没有接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新给与培训强调 | 车间同步通报 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 8:59:16
2026/2/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层R14釜加料车未连接氮气保护 七车间四层R12釜加料车未连接氮气与尾气 七车间三层F09压滤罐未连接氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 套用加料设备未安装氮气保护 | 方法原因 | 部分已安装，其余已密闭 | N.A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 8:32:28
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 02/03/2026 13:36 二车间三层R24釜开启200L桶投料过程中,插底管未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员执行不到位 | 人的原因 | 进行奖惩处罚 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 8:59:36
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 02/04/2026 01:41 一车间二层Ce05属地人员操作时带手套触摸扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 人员加入奖惩 | 班前会进行通报重申 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 8:59:50
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 02/04/2026 02:24 一车间四层东侧R08属地人员投料时软管未进行试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗漏 | 方法原因 | 使用前进行软管试密，人员奖惩 | 责任人谈话，车间进行通报 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/8 8:59:59
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 02/03/2026 09:25 三车间一层清洗间操作人员清理加料箱时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告培训 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/6 6:12:51
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 02/03/2026 15:28七车间二层Ce02操作人员拆卸接收罐液封罐时有液体撒漏，人员在处理的过程中未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已给与重新培训要求 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/6 6:13:02
2026/2/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 7928-10连续化: 二车间二层一阶段水相罐液位计下口阀门有液体渗漏痕迹； 二车间二层7928-10主料罐上口管路法兰间静电跨接断开；尾气管路视镜内有液体，需要排放； 二车间二层7928产品罐尾气管路视镜有液体，需要排放；7928三阶段水相罐尾气视镜下口阀门未关； 二车间三层7928CSTR尾气管路视镜缺少丝堵； 5704连续化: 二车间四层液液分离器管路安装的取样口有液体渗漏痕迹； 部分管路法兰间静电跨接缺少破漆垫片； 还原区域液液分离器管路存在砂眼，打卡子处理； 二车间四层R05釜前储罐液位计断层； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 1、5704分离器取样后未进行处理残留液体滴漏 2、7928尾气溶剂挥发少量冷凝 | 设备设施原因 | 已沟通进行排净 | 现场对项目组及车间进行强调，巡查期间发现及时处理 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/9 23:39:31
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R17釜下口接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀故障， | 设备设施原因 | 现场维修完毕 | 车间减压阀排查 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/6 6:13:17
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R19釜旁101-Tr20储罐氮气保护未开，已告知现场操作人员进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压罐后开启不及时 | 方法原因 | 人员进行谈话批评，强调氮气保护安全问题 | 班前会进行同类通报 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 8:29:48 | 2026/2/6 6:13:30
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce04离心机上的视孔灯未关闭，现场无人操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用电器设施后未及时关闭 | 人的原因 | 班组人员已将101-Ce04离心机上的视孔灯关闭。 | 对班组人员进行强调，不用的电器设施及时关闭，提高节能意识。 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/6 17:06:07
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R01釜接收罐的缓冲罐夹套冷媒使用后阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 缓冲罐使用完毕后夹套冷媒未第一时间进行关闭 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，冷媒阀门已进行关闭 | 涉及冷媒等公用工程使用完毕后，及时进行阀门关闭操作，避免能源损失 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/6 17:06:20
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜进料管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对损坏的静电跨接更换完毕 | 操作人员接班对操作区域内静电跨接完整性进行排查确认，谁区域谁负责 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/6 17:08:03
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 60立罐区 | 60立罐区溶剂泵房304-STF-P05磁力驱动泵出口管路三通处末端已经安装盲板，盲板前端阀门未关严。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 人员操作检查不到位 | 人的原因 | 进行关闭 | 对人员培训 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/12 9:11:48
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层层 | 二车间四层902-R11釜操作柱上C类使用位置监督性管理标签缺少确认日期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 11釜操作柱C类使用位置监督性管理标签日期未及时进行填写 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，日期已完成填写 | 1.安排车间仪表工程师对车间内监督性管理标签进行整体排查确认，定期巡查自检，异常进行整改 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/6 17:08:15
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-T036储罐液位计法兰处有沙眼。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 薄膜改造浓缩高浓度水相后停用设备，液位计下法兰沾染物处理无泄漏 | 设备设施原因 | 保全人员将二层薄膜改造浓缩高浓度水相后停用的101-T036储罐液位计法兰清洁处理未发现异常。 | 对长时间停用设备安排进行检查，避免遗留隐患。 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/6/19 15:09:39
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R18釜照明灯电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 视孔灯挠性软管老化受力破损 | 设备设施原因 | 沟通电工已将三层101-R18釜视孔灯破损电源线挠性软管更换完毕。 | 与车间人员强调，各自分管的设备电器设施做好检查，发现问题及时沟通电工进行处理，避免隐患发生。 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/6 17:08:41
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间二层902-E03-Tr01储罐下口放料管路连接的插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插底管使用完毕后未及时进行封口操作 | 人的原因 | 责任人进行内部价值积分处罚 | 插底管等设备使用完毕后，第一时间进行封口操作，执行不到位进行处罚，每日监管/班长现场进行巡查复核 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 8:12:49 | 2026/2/6 17:08:55
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 巡查发现516实验室12号通风橱旁烘箱过夜实验申请单填写为13号通风橱，沟通实验人员吴振反馈为记错编号 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3203-孟卫华 | AMM3203-孟卫华 | 否 | 烘箱没有放在通风橱内，没有明确填哪个通风橱 | 方法原因 | 以后选择离烘箱最近的通风橱 | 和EHS多沟通 | 无 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:21:12 | 2026/6/17 18:56:04
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 巡查发现516实验室18号通风橱温度计无显示，沟通现场人员反馈温度计没电，更换电池处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 温度计没电 | 设备设施原因 | 已更换电池 | 加强内部巡检 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:21:12 | 2026/2/12 9:12:52
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 619实验室 | 巡查发现619实验室18号通风橱温度计无显示，沟通现场人员反馈温度计没电，更换电池处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 询问过夜反应实验负责人过夜前对于温度计电量进行过确认 | 设备设施原因 | 巡查发现后更换新的温度计 | 以此为典型案例对于实验室的数显温度计过夜前进行检查，确认无故障后使用 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:21:12 | 2026/2/12 11:20:50
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 620实验室 | 620实验室门上及地面存在白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 下午实验室进行大规模的碳酸钠溶液配制，再转移过程中，有少量溶液撒漏，经处理后还有少量的碳酸钠固体残留。 | 物料原因 | 再次清理 | 涉及盐类溶液的不慎撒漏，需要进行二次或者多次的湿抹布擦拭。 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:21:12 | 2026/2/12 11:22:05
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 735实验室 | 735实验室05通风橱内水浴锅上及柜门上存在物料痕迹，5S状态较差。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | CF146811-01项目物料是天然产物萃取，其颜色是深红色，颜色很重，且物料溶解性差，实验人员操作时少量沾染，导致柜门等看起物料痕迹很明显，柜门等难以清理，已经联系年后喷漆。 | 人的原因 | 及时清理，柜子门年后重新喷漆 | 实验人员后续注意物料操作过程，有物料洒落及时清理 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3273-付忠华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:21:12 | 2026/2/12 11:22:45
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 733实验室 | 733实验室13通风橱前地面存在黄色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 布氏漏斗滤液滴落。溶剂挥发后显现固体 | 人的原因 | 及时清理 | 预防滴落 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:21:12 | 2026/2/12 11:23:27
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 9：29 12号楼4-17间呼吸空压缺少一个密封盖。正确做法：及时添加密封盖，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时恢复 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/7 16:48:07
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 9：43 12号楼3-15间固体物料未放入二级防护盒里。正确做法：车间固体物料需放入二级防护盒，防止撒漏。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放入二级防护桶 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/7 16:45:32
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 9：48 12号楼3-09间地面有固体物料。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 清理不及时 | 人的原因 | 及时清理 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/7 16:45:18
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 02/03/2026 1：01 12号楼4-04间项目人未穿戴同等级劳保进入作业现场。正确做法：进入作业现场需穿戴同等级劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 进入作业现场需穿戴同等级劳保。 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/7 16:45:03
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 09:13 4号楼3-27间配液罐CMM-403-Sy03-T03新鲜溶剂管路未盲堵，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：不使用时及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-27间配液罐CMM-403-Sy03-T03新鲜溶剂管路未盲堵，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：不使用时及时盲堵 | 人的原因 | 正确做法：不使用时及时盲堵 | 正确做法：不使用时及时盲堵 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/6 7:10:26
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10：14 4号楼4-47间手套箱CMM-402-GB03手套处O型圈脱落。正确做法：双圈固定及时回套 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-47间手套箱CMM-402-GB03手套处O型圈脱落。正确做法：双圈固定及时回套 | 人的原因 | 正确做法：双圈固定及时回套 | 正确做法：双圈固定及时回套 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/6 7:10:38
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 02/03/2026 10:15 12号楼4-15间施工所用气瓶直立存放，有倾倒砸伤人员风险。正确做法：气瓶应放置于专用的架子上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 安全意识差 | 人的原因 | 置于专用的架子上。 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/5 6:24:53
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：18 4号楼4-26间TJ4S-404-R73氨解釜压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-26间TJ4S-404-R73氨解釜压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 人的原因 | 正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 正确做法：及时去除不正确的上限标识 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 2:59:46
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：40 4号楼4-03间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-03间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 人的原因 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 3:00:03
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：47 4号楼4-49间TJ4S-402-GB03手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-49间TJ4S-402-GB03手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 人的原因 | 正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 3:00:15
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：46 4号楼4-45间操作人员整理加料管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-45间操作人员整理加料管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 人的原因 | 正确做法：佩戴好丁腈手套 | 正确做法：佩戴好丁腈手套 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 3:00:29
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：03 12号楼三层3-16间手套箱缺少o型圈。正确做法:及时添加，双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | O型圈损坏 | 设备设施原因 | 增加O型圈 | 及时更换 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 6:28:48
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：20 12号楼4-14间固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时增加二级防护 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 6:29:06
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 17：00 11号楼3-27间人员上登高梯未竖起围栏。正确做法：及时竖起，避免高处坠落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/4 7:06:24 | 2026/2/8 6:29:23
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼二层北侧走廊，ES/EW-7#GMP-014洗眼器托盘开裂，从排水口处漏水，现场与高富坡班长沟通，报修处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 托盘开裂 | 设备设施原因 | 已联系维护组紧固 | 领用新的进行更换 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/6 8:00:16
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼701-fd04三合一，防爆面板在白天维护后，未恢复，影响仪表的整体防爆性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 监护人疏忽，对防爆电器标准了解不到位 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚并重新教育，针对特殊作业的检查有重新的认知 | 结束作业后安排人员再次复核 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/6 8:00:27
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 视频巡查发现9号楼2F 901-Ce01离心间23：57分地面有黑色溶液流出，沟通车间人员处理现场 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 乙二醇管路有沙眼导致，已安排清理 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/6 8:43:51
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 703车间，固定式氧气检测器，面板显示“E06”,需报修处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 探头故障 | 设备设施原因 | 已联系仪表进行领用更换 | 发现及时上报维修，定期进行检查确认 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/26 16:33:58
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼904-R07反应釜滴加头处，静电跨接断裂，现场与乔阳阔班长沟通，及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗班组清洗中，未及时更换，已安排更换 | 方法原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/6 8:00:38
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 802车间刚平台上的防爆电话，无法挂断，处于占线状态，现场与梁珂迪班长沟通，及时报修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 电话无法挂断现场查看无外伤内部损坏应该是质量问题 | 设备设施原因 | 已更换备用电话完毕 | 进行备件现场发现损坏及时更换 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/6 8:00:51
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼4-15设备清洗间内一白钢桶存在物料痕迹，沟通常晓旭主任安排人员清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 待清洗设备，白白班清洗。 | 人的原因 | 现场进行处理清洁 | 班前会传达放入清洗物品预处理干净 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/12 11:24:18
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼5-16合成间内编号为12001的静电卡子未贴绿签。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 标签脱落，已处理重新粘贴 | 设备设施原因 | 标签脱落已处理 | 标签脱落已处理 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/2/12 11:27:23
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼一层泵房存在气味，沟通唐久瑞班长排查气味原因 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 车间操作人员对泵房部分锈蚀管路进行刷漆，漆面未干，有气味残留导致。 | 方法原因 | 现场漆面已经干燥，现场无气味 | 加强现场巡查和沟通 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:56:27 | 2026/3/4 15:38:58
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08上131605管路阀门35上下盲板位置有物料析出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料析出 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:15:35
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-T017聚丙烯储罐，罐内有水相，液位计无液位，由于罐壁较厚，无法确定液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 液位计不好使 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:14:10
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R09，配碳酸钠溶液，加料时现场加料车舱门未关闭，有粉尘喷出，请车间排查是否报批开放性操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:14:31
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E05-Tc01加料罐液位计下口丝堵位置有物料渗出，地面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:16:05
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E01-Tc01下口三通位置有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场作业后清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:16:51
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R13下口，管路内有物料冗余 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:18:22
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R22上溶剂管路静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:18:40
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620三层空调机房漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 空调盘管冻裂导致 | 设备设施原因 | 已进行重新焊接 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:18:58
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619纳滤机有物料残留痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:16:23
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R19下口上锁，钥匙未拔走 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 钥匙未及时拔出 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:14:51
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E01-Tc01旁Ce06至加料罐管路法兰处有白色物料析出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路频繁拆卸，清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:20:37
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E01-TC01旁FD04/06管路法兰处有大量白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员管路拆卸有物料痕迹未及时清理 | 方法原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:21:13
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E06-Tc01旁三通位置，有较多物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员管路拆卸有物料痕迹未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:21:51
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R28旁计量泵防爆挠性管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 现已联系电工恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:22:55
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R06下口四通末端盲板位置有白色物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料渗漏，未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:40:23 | 2026/2/5 0:23:44
2026/2/3 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 5号楼3层北楼梯间 | 楼梯扶手脱落，有人员摔倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 焊接 | 巡查 | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:39:35 | 2026/2/25 10:02:24
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间四层钢平台上尾气管路气源管使用胶带缠绕拼接，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 连接不妥当 | 方法原因 | 已使用气源变径进行更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 7:26:21
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09旁穿层管路法兰接头处有物料析出，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底进行清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 7:26:36
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R05、R06间内有两根静电卡子缺少校验绿签，已沟通车间人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，标签脱落 | 设备设施原因 | 已收起 | 待集中校验悬挂合格签 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 0:22:26
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R04后方冷凝器下方管路与地面上有白色印记，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体冷凝从尾气管路连接处渗出导致 | 物料原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 2:16:52
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R12蒸汽管路气动阀气源管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 更换气源嘴后未及时恢复 | 人的原因 | 已恢复 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 7:26:51
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间三层搪瓷储罐下方有渗漏痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 试密不彻底 | 方法原因 | 已清理并重新进行试密 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 0:24:23
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间二层压滤间207-F03表面有白色物料粉尘，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 0:22:55
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03表面有白色物料痕迹未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 0:24:05
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E03-Tr02旁袋式过滤器管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 刮碰导致 | 人的原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 7:27:03
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD06卸料口附近限位器脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动，脱落 | 设备设施原因 | 已通知电工整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 7:27:17
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R11投料完毕，查看CK投料前未进行签字，投料人丁云祥 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 检查签字不及时 | 方法原因 | 内部群已进行通报批评 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:28:43 | 2026/2/5 0:25:07
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce07上盖处有黄色物料残留，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员未清理完毕 | 人的原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:45:38
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R13冷凝器回流管路视镜破裂，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 领出新试镜进行更换 | N/A | 185 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/12 6:28:35
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce08间内空压未上锁，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用中 | 人的原因 | 已重新上锁 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:43:56
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP004，7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:43:42
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21加料箱手套破损，已沟通车间更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换新手套 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:43:24
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R05接收罐物料管路视镜处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜接口破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:43:08
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R18下口压滤罐掏料口盲板处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 多批次套用，垫片位置渗漏 | 设备设施原因 | 已清理并重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:42:47
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP005，7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:42:34
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP02，12，11真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/4 6:16:30 | 2026/2/5 2:42:14
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层清洗间地面和水池下方有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备清洗导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 2:18:37
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐边配件不使用还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 配件待安装使用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 2:19:43
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间灭火器标签掉落，还请及时处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 时间久导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/11 6:04:09
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜接收罐下口转移泵静电接地线脱落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/11 6:05:52
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜下口管路较低，缺少当心碰头标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时添加 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/11 6:07:20
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐下口管路渗漏，还请及时查看处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放碱液导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 2:20:15
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层01釜上阀门12缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板添加不及时 | 人的原因 | 进行盲板的及时添加处理完成 | 车间同步排查，及时进行处理 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 0:38:15
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层08釜下口断管，地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面析出物料 | 设备设施原因 | 进行物料的清理处理完成 | 进行整体的现场整改处理 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 0:41:55
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层05釜边地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未清理 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 0:44:54
2026/2/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层E02薄膜罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 转移碱液导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/4 0:59:32 | 2026/2/5 0:45:47
2026/2/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | 压料插地管缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | ACT828-李文月 | CDH0212-代宇哲 |  | 未安装压力表 | 设备设施原因 | 增加压力表 | 车间排查 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 20:29:37 | 2026/2/9 8:24:59
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 1、618-12通风橱内使用 10L注塑桶盛装乙酸乙酯，敞口进行打浆操作。开放性操作有较高风险闪燃。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 是 | 项目人彭秀丰为了赶进度，没有及时跟EHS报备，私自敞口打浆 | 人的原因 | 已停止此操作 | 大体积体系的操作，应该在10L/20L柱状反应器里使用 | 200 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 9:19:07
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 2、618实验室地面摆放 CPo146595 项目 10桶滤液，其中有机相+水相约 100L，项自人员在通风桐内进行分液操作，现场物料痕迹非常严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 146395项目在实验室放大，产生三废较多 | 人的原因 | 目前项目已转移至734实验室，使用10L/20L设备进行后处理 | 如果有大量体系需要在实验室进行处理，提前跟EHS报备，商量出一个可控的方案再进行操作 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 9:19:33
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 3、618实验室中央通风橱内存放约 100L 溶剂，经沟通为144824等项目的过柱子体系，现场还进行过柱子、超声清洗等操作 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 146395项目在实验室放大，产生三废较多 | 人的原因 | 三废已清理 | 后续实验室如有放大需求，提前跟EHS报备，商量出可行的措施，再进行操作 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 9:20:04
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 4、618防火溶剂柜内溶剂储量过大，目前已储存约 300L溶剂· | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 144038，146395，144824等几个项目需求溶剂量大，几个项目组使用计划混乱，导致溶剂量大 | 人的原因 | 已逐步清理 | 制定专人领用溶剂，并按照每日需求量领用溶剂 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 9:19:47
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 5、CPo144038项目将数桶干燥剂，存放在618废液柜中，数周未处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 144038项目需要回收物料，提前将溶剂领出 | 人的原因 | 已清理 | 制定专人领溶剂，并按照每日需求计划领用 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 15:25:57
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 6、619 防火溶剂柜内溶剂储量过大，目前已储存约 300L溶剂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 由于618实验室项目使用溶剂量较大 ，为了减低618实验室的溶剂存储风险，将部分溶剂转移至619存储 | 物料原因 | 目前协调该项目转移至734实验室，物料也进行了转移 | 以此为典型案例对于部门全体人员继续培训，对于溶剂需要按需领用 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 9:20:45
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 7、619-12通风橱内存放两卡子桶含钯沾染物，白色四氟桶内有一大袋钯碳外包装未水封储存，同时该通风橱内存放其他易燃物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 经过和项目组沟通，钯碳储存前再二级防护桶中加了水封，由于近期未使用，巡查不及时，部门水分挥发干导致没有起到好的防护作用，存在安全隐患 | 人的原因 | 加水水封 | 对于责任人，项目主管实验室负责人上报奖惩 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 9:20:24
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 8、619-11通风橱存放 CPo144038项目4桶待处理溶液 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解项目存储的溶液为实验室制备杂质的待浓缩体系，由于实验室的旋蒸缩代效率较低，导致没有及时的缩代完毕 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 15:26:13
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 618、619实验室定期回顾 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 9、CPo143502-01-2305 项目约60L制备母液存放在619-12通风橱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 项目需要制备杂质，产生制备液较多，主要成分为乙腈和水，由于实验室的旋蒸缩代效率比较低，导致制备液积压 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:46:06 | 2026/2/24 15:26:26
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 导热油管路标识脱落，保温不全，穿层孔未封堵 。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 整改巡检不到位 | 人的原因 | 整改完成 | 检查整改 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:56:00
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 油炉回温显示按键缺一个影响防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 按键掉落 | 设备设施原因 | 缺口处封堵 | 加强巡检 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/12 6:22:15
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-PFR48后面贴的PFR23,前后标签编号不一致出料管路螺栓未漏2个牙； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 更换盘管导致 | 人的原因 | 整改 | 更换设备及时处理 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:55:37
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 氯化钠和溶剂的计量泵没有标明去哪个设备，应标明防止人员开错泵。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管路不完整 | 人的原因 | 增加标识 | 晚上标识 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:56:30
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | T068液位计朝向需调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备检查确认问题 | 人的原因 | 更改 | 加强检查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:54:27
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | T068接地线中间有接头需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 拼接导致 | 人的原因 | 更换 | 加强检查 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:59:02
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | PFR48进料和出料没到降温平流反应器管路法兰垫片，部分不是石墨垫片。需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 一体设备原因 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:59:22
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 油炉进夹套管路取样点需加丝堵， 高温高压段，取样口加上丝堵。并加上标签禁止开启标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备使用前确认问题 | 人的原因 | 整改完成 | 加强检查复核 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 1:59:48
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 使用的安全阀2.5起跳压力，管路法兰是1.6的耐压。安全阀的起跳压力太大了，起不到作用。需更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 连续化设备链设有压力连锁，压力连锁进料泵，背压1.2-1.5，压力超限泵跳停，PHA会议已沟通此事。 | 设备设施原因 | 安全阀重新校验标定起跳压力1.5 | N/A | N/A | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/25 13:08:51
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 液液分离器到cex03管路应是分离水相，标签错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 张贴错误 | 人的原因 | 更换 | 加强培训检查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/6 2:00:15
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 现场准备的合格体系接受罐编号与pid图纸不一致，需更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备链改造更换未及时更新PID | 人的原因 | 更新PID | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/12 6:22:02
2026/2/3 | 日常巡查 | 专项排查 | Cpo139291-02-02项目排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 气液分离罐缺少设备编号，PID需更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未及时更新PID | 人的原因 | 跟新PID | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/3 17:13:36 | 2026/2/12 6:22:33
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 1、410-R01釜上加料软管无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时悬挂 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/3 19:16:59
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 2、视孔灯未固定在釜上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 掉落未及时处理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/3 19:17:31
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 3、压力表线盒的丝堵未禁锢，现场沟通电工整改； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 电工未禁锢 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/3 19:18:00
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | PID与 现场不符：图纸中410-R01转移至R04的管路整段都有保温，但是现场管路保温中只包了一半。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已沟通 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/26 16:48:33
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 1、410-R06为7973项目浓缩釜釜前未粘贴和01釜前对应项目标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时粘贴 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:48:10
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 2、410-R06为7973项目浓缩釜第五批CK本换本使用410-R07CK本，第五批打压试密无负压试密 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改弯沉 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/25 6:02:10
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R14加料车上对甲基苯磺酰氯操作规范第23页加料时间及人员记录空白， | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时填写 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:48:57
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 第29页后处理检查记录空白，第41页加料人签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时填写 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:50:06
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-R17供氮阀阀门间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开关阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:50:57
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 1、410-R08CK本第33页静电检测合格未勾选，打压试密未填写N/A；第48页打压试密空白未填写N/A；第49页投料前检查无执行人复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时勾选 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:51:30
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 2、410-R08-Tr01接收罐液位计下口阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计过长导致设备安装缺陷 | 设备设施原因 | 设备设计缺陷 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/3/24 6:41:22
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 3、压力表视孔灯丝堵松动； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 检查不到位 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:53:04
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 4、漏斗表面有物料残余，一沟通齐帅处理； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:53:58
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 5、漏斗的氮气尾气安反，未根据过滤器标识进行安装，已沟通齐帅； | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未检查 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:55:13
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD02-Tr01液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 胶老化导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:55:33
2026/2/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD02-Tr01下口转移泵上方管路缺少至410-R11标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时悬挂 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 16:45:42 | 2026/2/5 0:56:06
2026/2/2 | 其他巡查 |  | TJ3-802-R02反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 802-R02反应釜 | 遗留项：特种设备使用前后一个月内完成压力容器注册 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/3 14:07:57 | 2026/7/7 13:11:40
2026/2/2 | 其他巡查 |  | TJ3-802-R02反应釜PSSR核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 802-R02反应釜 | 遗留项：设备资料尚未存档 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/2/3 14:07:57 | 2026/7/7 13:11:13
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场日常安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 机修间 | 承包商山东本源线盒违规使用两芯线插头（缺少PE线）； 正确做法：施工现场所有用电设备临时配线禁止使用两芯线，必须使用三芯 / 五芯橡套软电缆，PE 线单独敷设且不得断线、串联。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 属地责任人未起到监管作用 | 方法原因 | 使用有零线的插头 | 已告知属地责任人 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 13:28:30 | 2026/2/6 8:48:38
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 126人员在中试车间操作 | 敞口混料操作未做气味保护。 正确做法：用引风罩保护。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 5S意识不足 | 人的原因 | 立即整改，混料使用三废袋遮盖 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 13:23:54 | 2026/2/6 8:48:57
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站格栅室 | 尾气管周围有白色污渍未清洁 正确做法：及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 密封不严 | 设备设施原因 | 及时清理 | 及时密封 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 13:21:27 | 2026/2/6 8:49:50
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | QC | QC分析室成福吉防护眼镜佩戴不正确，按照要求进行处罚。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0140-党宝玉 |  | 在与车间沟通确认最新送样进度，操作时眼镜上有痕迹稍有不清晰，分析员优先回复沟通信息，临时摘下了护目镜 | 人的原因 | 问题发现后，及时纠正人员的劳保正确佩戴，现已完成正确佩戴 | 1. 进行人员的培训和劳保佩戴的强调 2.增加管理人员现场检查 3违规按照EHS条例进行奖惩 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0140-党宝玉 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/3 13:19:11 | 2026/2/8 16:53:59
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | QC | QC易制毒物料领取签字，保管员没有及时签字，前一天使用的到今天没有签字，易制毒领用没有按照要求进行账本记录。属地需要对责任人进行上报处罚，奖惩情况需要抄送EHS部门。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH0140-党宝玉 | 否 | 化学品入库台帐登记本由于保管员涉及工作交叉和并行导致由于疏忽遗漏签名 | 人的原因 | 保管员已补充签字 | 将此项跟踪增加至部门的日清日结工作和跟进中 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0140-党宝玉 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/3 13:19:11 | 2026/2/8 16:54:21
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站化验室 | 沾污物垃圾装袋后未扎口 正确做法：沾污物垃圾及时风口避免气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未第一时间密封 | 方法原因 | 第一时间密封 | 部门内部强调 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 13:18:47 | 2026/2/6 8:50:10
2026/2/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站厌氧塔区 | 水泵周围有渗水。 正确做法：及时报修维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 维修后未清理 | 方法原因 | 及时清理 | 增加污水站人员复核 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 13:13:37 | 2026/2/6 8:50:26
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼废液间 | 废液罐操作后屏幕保护罩未关，容易损坏。 正确做法：用后及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员使用后忘记关闭 | 人的原因 | 立即关闭 | 晨会宣讲 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 13:06:21 | 2026/2/3 17:25:39
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 2月2日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 中转库 | 一层货架有被叉车撞击的情况，个别货架出现轻微弯曲 正确做法：联系供应商和机修人员进行更换受损货架并维修防撞设施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ACT1886-陈玉荣 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车操作导致货架防撞柱变形 | 人的原因 | 对变形的货架和松动的防撞柱进行维修 | 晨会已强调此项问题，也对叉车司机进行了现场实操的培训 | N/A | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS6830-李国强 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/3 10:53:35 | 2026/5/18 9:27:06
2026/2/3 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ABT0064-于飞跃 | 2N-417 | 废液柜台面有盐渍 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0130-谭淞元 | ABT0137-姚晓颖 | 否 | 倾倒废液时，废液倾洒，擦拭不彻底 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调：物料洒落及时彻底清理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0137-姚晓颖 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/3 10:05:02 | 2026/2/6 8:50:45
2026/2/2 | 其他巡查 |  | 公斤级和部分实验室抽查 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级实验室 | 公斤级实验室现场氮气管线，部分阀门存在内漏（集团已经抽查一次，还存在内漏），需要彻底排查并整改，跟踪属地彻底整改完成，未完成之前，泄露氮气管线需密闭连接尾气管路排入尾气系统，不能排入公斤级实验室，EHS定期随时抽查执行状态，持续提升现场窒息风险管控。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 针形阀使用时间长，频次大，外加公斤级功能间是开放式操作，加速了设备腐蚀老化 | 设备设施原因 | 不常用的加盲板，常用的连接胶管到尾气管路 | 购买新的针形阀更换， 双阀控制有些困难，具体方法在研究，整体排查整改情况，会给郑博做汇报 | 待定 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/2/3 9:47:26 | 2026/4/10 11:25:27
2026/2/2 | 其他巡查 |  | 公斤级和部分实验室抽查 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | TJ2公斤级实验室 | 100L玻璃反应釜取样口使用非防静电塑料袋子包裹，需彻底避免掉此类风险，持续抽查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 研发把实验室的密封袋带进来，车间有会出现的，已要求禁止使用任何塑料袋密封釜口 | 人的原因 | 已强调 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 | 2026/3/27 0:00:00 | 需持续按照此要求进行监管，考虑再次出现此情况的措施 | 2026/2/3 9:38:23 | 2026/3/27 16:06:42
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 02/02/2026 17：11一车间三层西侧外包人员使用登高梯未连接静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 静电连接遗漏 | 方法原因 | 对外包人员进行谈话批评， | 晨会对此类问题进行重申 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 8:54:27
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 02/02/2026 21：21二车间四层人员进行投料操作，先将插底管插入桶中后连接静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作流程弄反了。 | 人的原因 | 对人员进行在培训 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 8:54:35
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层05釜附近未见安操要求粘贴的高毒品，易燃液体等标识，已告知邹得满现场处理完毕。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 对于危化人员认知不够 | 人的原因 | 以对车间危化品进行梳理传达 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 8:53:31
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间25釜氢钠安操要求紧急泄放管线连接氮气稀释且流量≥0.4，现场查看无氮气稀释，且紧急泄放管线无管路标识。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场有氮气稀释管路，缺少标识 | 环境原因 | 制作标识进行增加 | 安装后增加标识 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 8:53:47
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层24釜尾气吸收管路整体缺少打压试密标识。 三车间三层连续化区域溶剂气味较大，沟通现场人员反馈为换桶时敞口导致，建议添加尾气引风筒。 三车间三层连续化区域异丙醇桶插底管上尾气管线使用黄色，需更换为透明颜色。 三车间三层连续化区域丙烯酸乙酯桶插底管上尾气管线使用黄色，需更换为透明颜色。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 主原料换桶期间尾气吸力较小 | 设备设施原因 | 现场沟通换桶期间使用尾气引风桶进行连接 | 已沟通替换 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/24 17:41:55
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间09釜上口接收分液的聚乙烯管路在四层段无管路标识，聚乙烯管路使用审批单，打压试密合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 制作完未及时悬挂标识 | 方法原因 | 已悬挂 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 8:53:55
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间10釜加料漏斗上口缺少封堵，手套缺少多型环配合固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 漏斗安装配件缺失 | 方法原因 | 已恢复 | 对于设备准备人员重新要求 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 8:54:02
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 通风橱排查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 实验室 | 查看监控，人员在废液柜处开门清洗玻璃瓶子，人员未带呼吸防护。废液柜的引风较小，防气味扩散效果差，需要制定标准要求，人员按要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 三废柜内禁止清洗 取样设备和玻璃仪器。都在通风橱内进行。三废柜只能倾倒 三废。 废溶剂/液倾倒超过隔离带需要佩戴呼吸防护。 | 在隔离带外部操作后续加入到奖惩内。 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/3/10 16:02:30
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 查看二层薄膜重组分罐处监控，人员踩踏储罐保温上登高作业，实际可以采用登高车方式进行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员懒了没想找登高车，直接图方便。登高了 | 人的原因 | 后期能用更高车的必须使用登高车 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 9:00:30
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层连续化CSTR釜爆破片前端手阀未开启，现场沟通王宇航开启。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 连续化设备使用前人员检查不彻底 | 人的原因 | 对与新使用的设备必须进行严格的检查在使用 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 14:05:45
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间人员水相放槽子，没有进行checklist；现场没有氮气保护，聚乙烯管固定槽子使用胶带缠绕；因为需要储罐加压，氮气软管处有三通，将三通处使用拉扣折断，三通为另一设备的氮气保护，现场沟通恢复。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 现场进行重新培训，在进行操作 | 操作前人员进行培训，设备准备氮气管路增加阀门 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 14:05:53
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层148905连续化装置现场检查发现联锁设置与现场放置的连锁清单要求不一致，查看丙烯酸乙酯和氨甲醇安全操作规范未完成检查但已进行投料生产，现场无连续化装置的操作规程，工艺MOR中接收釜的报警设置无人确认 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场进行查看，有问题，进行沟通修改按操 | 方法原因 | 按操填写与OR一致，进行升级 | 按操填写与OR一致 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 9:50:49
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层碘回收连续化装置存在多处渗漏、有物料痕迹的情况，现场有刺鼻气味，需要整体排查下 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经排查连续化设备尾气的管路法兰出有断裂 | 设备设施原因 | 以进行包裹处理 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 9:51:27
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层薄膜滴加罐区域用于124763项目水相转移管线法兰存在渗漏情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 连接管路试密不仔细导致 | 人的原因 | 进行重新禁锢试密完毕 | N/A | N/A | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/3/9 8:27:47
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R23釜旁的溢出桶内的撮子残留有物料 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员使用后未进行清理 | 人的原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 13:38:54
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层东侧7928主料罐尾气管路最低点视镜下方阀门缺少丝堵，视镜内有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸丢失 | 人的原因 | 添加完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 4:38:41
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层07釜下口转移管路上德阀缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 进行增加 | 使用前进行检查安装 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/4 17:26:50
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层31釜下方2469项目管路上流体过滤器下口阀门阀芯有物料析出，告知邵重阳处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固， | 批次结束后进行更换阀门 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/4 17:27:00
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-ce03收料开盲板时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 淋洗过快锥体进液拆卸时盲板脱落 | 方法原因 | 现场进行收集清理，班前会进行通报，淋洗放料速度 | 盲板进行改造，增加阀门，整体通报，淋洗速度控制 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 9:00:40
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R30-Tr01（液位计大约62液位）氮气保护未开 一车间二层101-Ce04-Tr01（液位计大约27液位）氮气保护未开 一车间二层101-Ce06-Tr01（液位计大约27液位）氮气保护未开 一车间二层101-Ce07-Tr01（液位计大约52液位）氮气保护未开滤器前阀门未关闭 一车间二层101-Ce07-Tr01门口流体过滤器前阀门未关闭 现场均与操作人员确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 101-R30-Tr01准备动火价盲的水 101-Ce04-Tr01储罐空，固未开启 101-Ce06-Tr01开启不及时 | 方法原因 | 现场进行开启，整体进行排查， | 对班组长进行进行谈话，2h巡查重点关注，班组人员班前会进行重申 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/4 17:53:18
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce03-Tr01（液位计大约51液位）氮气保护未开 二车间二层102-Tr026下口阀门未关闭 二车间三层102-R16溶剂管路阀门未关闭 二车间四层 05上白钢管路R13/R14至R05有一处阀门未关闭 现场均与操作人员确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 连续化管路阀门关闭不及时，以进行沟通处理完毕 | 人的原因 | 处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 8:28:36
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R26-Tr01（液位计大约35液位）氮气保护未开 三车间二层103-R27-Tr01（液位计大约50液位）氮气保护未开 三车间二层103-R25-Tr01（液位计大约20液位）氮气保护未开 三车间三层103-R22旁压滤罐至Tr02管路间阀门未关闭 三车间三层103-Tr020上至103-R21-Tr02阀门未关 现场均与操作人员确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 2台吸收减压操作，操作结束阀门关闭 | 人的原因 | 现场沟通就行处理，操作结束，关闭阀门 | 操作结束，就行关闭 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/4 17:53:27
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-Tr29旁200L铁桶无物料标签，桶盖未紧固有溶剂味溢出，已告知边伟朝处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用桶，准备置换，桶盖紧固不及时 | 方法原因 | 现场进行处理 | 对人员进行批评，使用前后及时紧盖处理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/4 17:53:38
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R12下口 四通两侧缺少盲板一侧白色液体渗漏另一侧白色物料暴露 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 无机盐未溶解 | 人的原因 | 已添加盲板完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 8:28:54
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层Tr013旁102-E01进料管路三通阀门处缺少盲板，有少量液体渗漏 已告知韩东处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 此处安装时未添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 8:29:15
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce03离心机大盖旁有白色物料暴露 已告知黄明哲处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 大盖的卡口缺一处，需后期填充 | 设备设施原因 | 以用铁丝进行代替，无需补焊 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/9 8:29:24
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层操作柱旁记录桌全面罩未密封 已告知宿宝佳处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 封口不及时 | 方法原因 | 现场进行密封 | 责任人进行谈话，使用后及时密封 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/4 17:53:09
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间一层FD02平台下 02/02/2026 20：28 人员戴手套触摸楼梯扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 班长现场进行培训，现场进行清理 | 班前会进行通报要求重申 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 9:00:48
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间四层R13 02/02/2026 20：47人员踩管路登高未佩戴安全带，未做安全防护，摔落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 以对人员进行培训完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 9:00:57
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间二层Drc01 02/02/2026 21：45 人员在清理洒落的物料时未佩戴呼吸防护及防化服 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行问题， | 物料原因 | 现场沟通就行处理 | 人员进行培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/3 8:30:42 | 2026/2/8 9:01:06
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼三层1车间左侧DCS电脑无人员操作AMM2381账号未退出登录存在其他人误操作风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员离开未及时退出账号 | 人的原因 | 已要求人员及时退出，班前会重点强调 | 副主任巡查关注使用状态 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/5 9:03:31
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼货梯暂存的二级防护桶（桶内无物料），表面有白色物料，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 待清洗的桶转移至四层清洗间 | 人的原因 | 已安排人员及时转运切勿长时间占据电梯 | 班长巡查监管 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/6 8:01:03
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼3-26分离干燥间地面发现一黄色连体服表面沾染白色物料痕迹，怀疑为擦拭不彻底残留，在二次使用时有沾染人体风险，沟通当班副主任常晓旭，操作人员须在二次使用前擦拭干净后穿戴 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 防护服污染员工未及时发现，已进行报废更换 | 人的原因 | 现场已进行纠正 | 钉钉群内要求各班组进行传达， 劳保及时清洁更换 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/9 7:57:28
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼1205-R28受限空间标识已开胶，请及时粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 标识开胶，已处理 | 设备设施原因 | 标识开胶，已处理 | 标识开胶，已处理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/9 7:57:44
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼 | 视频监控回放11：30 API4一层1-18现场人员打料时使用铁扳手开桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 员工意识不足，使用非专用扳手，已进行班前会教育 | 人的原因 | 已进行班前会教育传达 | 已进行班前会教育传达 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/5 11:39:56
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼3层1车间，架着的管路未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定螺丝脱落，已安排整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/7 7:54:30
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 902-R03滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/3 8:25:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 801-R07反应釜尾气管路，末端的快卡卡子缺少垫片，现场沟通韩闯班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 尾气阀门盲板人员未按照标准安装垫片 | 人的原因 | 现场整改完毕 | 整体排查整改，车间内部强调操作标准 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/7 7:54:41
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 805-R04打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/3 8:25:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼泵房内，废液管路上选用的是开口两瓣式快卡卡子，与物料直接接触的部位应使用三瓣卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 卡子选型不合适 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 车间陆续淘汰两瓣卡子 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/7 7:54:59
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 702-R06打料操作者，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/3 8:25:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 1、1-18间使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服，正压呼吸器，工业级丁腈手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R21滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1205-FD06收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/2/3 8:25:51 | 2026/2/3 8:25:51
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室02通风橱前，地面与循环机管路上有黄色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解2号通风橱，项目人员在分装物料过程中出现过，物料洒落，分装完毕，对于现场进行了清理，通风橱外部由于循环机的遮挡没有清理彻底 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行了清理 | 以此为典型案例在部门例会上对于物料洒落后清理进行全员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:02:42 | 2026/2/7 7:55:13
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室，每日安全确认签字表01/02日未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解02/02当日下班白班加班人员下班较晚，约22：00左右，下班后对于实验室进行了安全确认并签字；巡查期间人员还在实验室进行操作 | 人的原因 | 无纠正措施 | 无 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:02:42 | 2026/2/7 7:55:28
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618实验室13通风橱，循环机介质较少，已低于加热丝 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：刘子骏 项目人下班前没有确认高低温介质是否满足使用需求 | 人的原因 | 已将循环机加导热油 | 晨会强调，使用循环机保温，下班前需要确认介质液位是否满足使用需求 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/13 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:02:42 | 2026/2/13 8:00:48
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 巡查发现733实验室烘箱在无化学品烘料的情况下未关闭，已现场关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 使用后未及时断电 | 人的原因 | 及时断电 | 提醒相关人员加强教育 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:02:42 | 2026/2/9 7:58:29
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 巡查发现733-10通风橱过夜反应温度计没电，该反应为室温反应，后续非加热反应建议使用常规温度计，若使用电子温度计，请确认电量足够 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 经确认，操作方式无不妥 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:02:42 | 2026/2/9 7:58:43
2026/2/3 | 其他巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 文件存档 | CPo125477-080101.01-工艺，设备变更未评估设备变更未评估第7项 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | AMM2358-姚远 |  | 第二项已评估设备相关信息，无其他风险，第七项与第二项评估基本相同，第七项忘记填写相关信息。 | 人的原因 | 后续注意整改 | 后续注意整改 | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2358-姚远 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/3 8:02:42 | 2026/2/12 9:59:19
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层101-E01薄膜旁一200L物料桶标签为离心母液（乙腈），原有醋酸叔丁酯GHS标签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识处理不彻底 | 人的原因 | 班组人员已将三层101-E01薄膜旁一200L物料桶标签为离心母液（乙腈），原有醋酸叔丁酯GHS标签清除完毕。 | 与车间人员进行强调，套用的200L桶不用的标识及时清除或使用记号笔画×避免混淆。 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:09:07
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 四层902-R15釜旁地面上有一根刚拆下的压料管路，管路内少量残留的溶剂流到了地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员进行反应釜淋洗投料操作，涉及管路拆卸吹扫不到位，管路拆卸后放置不到位，造成少量体系滴落地面 | 人的原因 | 责任人孙宏宇根据车间制度进行处罚 | 涉及管路拆卸必须对管路内体系做到有效吹扫，尽量较少管路内残留，谁操作谁负责 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:09:19
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-Dv01真空干燥机烘料（CPs146515-01-01-01),操作人员只是将间内缓冲罐上的氮气阀门关闭，间外氮气转子流量计前后的三个氮气阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作细节执行不到位，关闭间内氮气阀门后未及时对间外的几个阀门进行关闭 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚 | 加强操作细节执行，涉及阀门开关做好确认，谁操作谁负责 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:09:32
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，溶剂输送泵A泵，磁力泵电机外壳接地线使用单股硬铜线接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 接地线安装方式错误 | 设备设施原因 | 再增加一根单股裸铜线进行静电导出 | 检查现场其他循环泵输送泵的静电外壳接地线是否完好 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/12 8:52:33
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，R20釜上一进料管路法兰，一根螺栓较短，螺母处于欠扣状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将20釜上一进料管路法兰一根未露出2个螺纹的螺栓更换完成，并重新紧固完成。 | 与车间人员进行强调，管路连接选择合适的螺栓确保露出不少于2个螺纹，做好合规性控制。 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:09:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，压滤罐记录桌上Cpr138519-03-02-04记录，操作4加料，加料批次3缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录核实遗漏，记录执行不到位 | 人的原因 | 责任人宫关进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:09:54
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 60立罐区泵房旁应急喷淋，自来水管路上温度变送器缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 增加标识 | 定期巡查 | 无 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/12 9:11:37
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R28釜法兰处接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | R28釜法兰处接地线断裂老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对损坏的静电接地线重新连接完毕 | 1.安排专人对车间内设备接地线进行一次整体排查确认，异常进行处理 2.每日专人对设备接地情况进行排查确认，异常直接现场整改 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:12:53
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间101-Ce07离心机CheckList，第一锅离心母液罐转移检测处，无检查人员及复核人员签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | CheckList中第一罐母液放桶，未执行转罐要求 | 方法原因 | 以对车间人员进行强调，实际操作与CheckList不一致时可以进行必要的原因备注，避免理解歧义。 | 车间已对部分CheckList执行进行优化整合，跟踪试执行阶段问题并汇总反馈。 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:57:01 | 2026/2/6 17:13:05
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R17釜上插底管上阀门螺栓顶牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员禁锢过程中，未注意到 | 人的原因 | 已更换螺丝 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:19:40
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce05间设备空压未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 已重新上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:20:08
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce05母液转移管路处附近平台上有物料粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员收料后未清理彻底 | 人的原因 | 安排人员重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:20:24
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间04下口包裹黑棉管路，使用拉扣挂在另一个管路，现场拉扣已断，需要制作支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管路使用完毕，进行拆卸 | 设备设施原因 | 已拆卸完毕 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:22:07
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD04间内湿度不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 空调送分不合格 | 设备设施原因 | 已进行调整 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:20:42
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层热水站漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 蒸汽凝水阀漏 | 设备设施原因 | 已领出阀门更换 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:22:24
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP001、302-VP011、302-VP012、302-VP002、302-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/4 6:22:39
2026/2/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 复核FD03/04发现卸料腔体下端增加垫片后还是试不住密，现场和操作人员及工程师确认为卸料腔体开关处缝隙漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸检查O型圈破损 | 设备设施原因 | 领出O型圈更换 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:48:15 | 2026/2/5 2:41:44
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R02视孔灯左侧阀门06静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:18:26
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R05-Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 真空阀门开启过快导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:18:48
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R01釜上加料软管无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时悬挂 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:19:09
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R14加料车上对甲基苯磺酰氯操作规范第23页加料时间及人员记录空白，第29页后处理检查记录空白，第41页加料人签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时填写 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:19:30
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R17供氮阀阀门间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 检查不到位，未及时更换 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:19:50
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06为7973项目浓缩釜第五批CK本换本使用410-R07CK本，第五批打压试密无负压试密 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 负压试密未填写 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:20:19
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R08CK本第33页静电检测合格未勾选，打压试密未填写N/A；第48页打压试密空白未填写N/A；第49页投料前检查无执行人复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时填写 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:20:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06为7973项目浓缩釜釜前未粘贴如01釜前对应项目标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 悬挂后保洁弄丢 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:21:38
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间二层溢出桶标识脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:21:56
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R19下口夹套排空阀滴水至地面需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 夹套排空导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:22:17
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-FD03平台上纯化水管路一侧标识贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 贴错 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:22:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-FD02-Tr01液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 丢失 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:23:09
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-FD02-Tr01下口转移泵上方管路缺少至410-R11标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时悬挂 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 7:17:37 | 2026/2/3 19:23:29
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查七号楼污水池冒了、已现场沟通当班班长藏宝旭安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 转移至污水站管路上冻，无法转移，车间未及时放槽子 | 设备设施原因 | 现已排放 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/4 6:41:07
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R32旁的压滤罐出料口黑胶圈型号不匹配、多出的黑胶圈用拉扣绑定、已沟通现场藏宝旭安排更换匹配的黑胶圈处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员选择错误 | 方法原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/3 19:22:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-Ce02间内泵出口静电跨接断开、已沟通现场李文龙安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 属地排查不正确请确认 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/3 19:22:03
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-Ce02离心机CK发现 1、在线氧含量箱底部有物料残留 2、离心机周边有物料析出未清理 3、尾气罐下面水位不够 4、现场无安全栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备氧含量内部i清理不彻底，安全栓起锅时有就可以了，可以临时挪用 | 方法原因 | 现场已经整体清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/3 19:23:04
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-Ce07离心机CK发现 1、离心机上限位器沾染物料，静电卡子沾染物料，视镜也被物料覆盖 2、在线氧含量箱里面有物料未清理，表盘模糊无法辨识 3、压力变送器未固定、现场检查已脱落 4、现场离心机下口塑料内插尾气管、现场检查为蝶阀漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备气密性问题 | 设备设施原因 | 现场已经逐项进行处理 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/3 19:23:22
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R18现场打水中、流量计无示数、已沟通现场李先仝安排检查处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 仪器故障 | 设备设施原因 | 现场更换处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/4 6:41:22
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核CPr146222-02-03n04项目PID图、721-R04下口现场接视镜、PID上没有、与PID图不符 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 临时增加分页操作 | 方法原因 | PID已经要求更新 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/4 6:41:40
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R11CK本、29页检查项空白、复核已签字、执行沈嘉欣、复核从折航 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员书写不规范 | 人的原因 | 人员已经离职，车间补充完毕 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/4 6:42:08
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | CPr146222-02-03n04复核行动项现场抽查人员：张文凯 1、五氟苯酚OEB4，皮肤致敏；EDCI OEB3皮肤致敏、五氟苯酚OEB等级回答OEB3、错误 2、1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐、L-脯氨酸均为可燃粉尘通过衬哈固体加料车加料、碳二亚胺盐酸盐、L-脯氨酸物料可燃粉尘特性不清楚、通过衬哈固体加料车未回答 3、L-脯氨酸、1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐均使用防腐加料箱，投料前对防腐加料箱进行涂层完整性检查、图层完整性检查未答上 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 已经要求车间副主管进行培训 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:35:52 | 2026/2/3 19:23:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 10：02 4号楼二层物流通道放有75%乙醇的推车未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽未添加静电卡子 | 人的原因 | 已添加静电卡子 | 对车间人员进行培训强调 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 3:00:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：32 4号楼4-03间一桶DIC未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-03间一桶DIC未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 人的原因 | 正确做的：及时连接 | 正确做的：及时连接 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 3:00:59
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：20 4号楼4-43间CMM-404-R37釜加料口有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-43间CMM-404-R37釜加料口有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 3:01:12
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14: 02 4号楼4-26间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-26间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 人的原因 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 6:49:13
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 10：39 11号楼四层4-42间溢出桶逾期未检。正确做法:及时检查桶内物资并更新检验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/4 7:09:47
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 15：36 12号楼三层3-20间流动相A罐物料管路支架松动未起作用。正确做法:及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 管架松动 | 人的原因 | 紧固管架 | 安装时一次性紧固好 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 6:29:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 13：58 12号楼3-13间人员刷漆时未佩戴全面罩。正确做法：为避免吸入有害气体，佩戴好全面罩后再作业。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 培训不到位 | 人的原因 | 对人员培训 | 对人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 6:30:01
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 12：32 12号楼4-04间拆除插底管后未密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封，避免气味扩散。 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/8 6:30:17
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：48 4号楼4-28间 槽子内两个装有试剂玻璃瓶未添加阻尼网，正确做法：及时添加，防止碰撞 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-28间 槽子内两个装有试剂玻璃瓶未添加阻尼网，正确做法：及时添加，防止碰撞 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止碰撞 | 正确做法：及时添加，防止碰撞 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 2:57:28
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：55 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R38夹套上就湿地温度变送器缺少B类位置签，正确做法：及时添加，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R38夹套上就湿地温度变送器缺少B类位置签，正确做法：及时添加，仪表双签管理 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，仪表双签管理 | 正确做法：及时添加，仪表双签管理 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 2:57:11
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：12 4号楼4-16间 二层平台记录桌上纯化水管未及时归还，正确做法：使用完毕的纯化水管及时吹干归还并填写归还记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-16间 二层平台记录桌上纯化水管未及时归还，正确做法：使用完毕的纯化水管及时吹干归还并填写归还记录 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕的纯化水管及时吹干归还并填写归还记录 | 正确做法：使用完毕的纯化水管及时吹干归还并填写归还记录 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 2:56:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02/02/2026 22:10 4号楼4-45间 记录桌上使用完毕的全面罩未密封处理，正确做法：使用完毕的全面罩需及时密封处理，防止气味扩散 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-45间 记录桌上使用完毕的全面罩未密封处理，正确做法：使用完毕的全面罩需及时密封处理，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕的全面罩需及时密封处理，防止气味扩散 | 正确做法：使用完毕的全面罩需及时密封处理，防止气味扩散 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 2:56:36
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：35 12号楼4-04间间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。已沟通现场人员处理。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 恢复到指定的最低安全位置 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 7:04:54
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23：06 11号楼3-31间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 7:05:42
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：15 12号楼4-17间，人员直接进行多肽项目固体物料投料，未用特制的漏斗固定连续袋进行密闭投料 。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/3 6:05:14 | 2026/2/7 7:05:59
2026/2/1 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-209 | 实验室人员在实验室内有操作和拿取溶剂等行为，下班后未进行每日安全确认，防火溶剂柜未盘点。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2214-左建 | 否 | 人员未意识到周末需要执行正常盘点 | 人的原因 | N/A（2/2进行盘点） | 人员培训（全员，2-2进行培训） | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 20:47:23 | 2026/2/6 9:02:40
2026/2/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 组会强调 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/2 18:04:09 | 2026/2/4 18:18:10
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 427水分析室 | 分析人员在无引风条件下倾倒容量瓶中的液体物料 正确做法：化学品、物料等操作须在引风条件下进行 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 倾倒溶液为水，非化学溶液 | 物料原因 | 无 | 晨会强调：化学溶液倾倒在通风橱内进行 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0137-姚晓颖 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/2 18:02:49 | 2026/2/4 18:38:28
2026/2/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236实验室 | 推车遮挡消防器材（灭火器、灭火毯、消防沙） 正确做法：消防器材1.5米范围内禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0346-黄晨 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已在群里通知大家 | 下次再范奖惩警告 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/2 17:58:20 | 2026/2/4 18:38:14
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 311 | 03号通风橱，ALS14318，ALS3992在通风橱前操作时，未将挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 人员防范意识较差，需要加强人员培训 | 人的原因 | 现场已经进行纠正 | 加强人员培训，增强人员保护自己和保护他人的意识 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/6 10:59:05
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 310 | ALS15530在通风橱前操作时，未将挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4620-孟霄鹏 | ALS4620-孟霄鹏 |  | 新人未按要求规范使用通风橱 | 人的原因 | 已现场整改 | 组内强调和培训 | 无 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/6 10:59:35
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 使用乙二硫醇未按操作规范要求加装尾气吸收，未张贴警示标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 人员问题，未做好尾气 | 人的原因 | 及时加上 | 使用前按照操作规范做好管控 | na | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/6 11:00:12
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 07号通风橱旋蒸未使用卡扣固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 经询问实验室旋蒸是其他实验室人员使用，使用过程未用卡扣固定 | 人的原因 | 立即整改 | 本实验室人员关注其他实验室人员操作习惯，及时进行提醒整改 | N/A | 2026/2/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | N/A | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/3/4 10:48:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 01/29/2026检查项仍未整改（洗眼器未检查） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 提高人员意识，及时整改 | 提高人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/7/8 9:23:53
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 314 | 插座脱落，建议报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ACT2554-姚建 | ACT2554-姚建 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/4 17:42:56
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 洗眼器未按期点检（应排查日期：02/01/2026） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/4 17:43:17
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 三异丙基硅烷储存在通风橱台面未张贴警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 经调查当事人忘记张贴标识，主要是人员意识淡薄 | 人的原因 | 已张贴标识 | 对其再次进行了培训，并要求实验室巡查人员针对该问题进行连续一周的针对性巡查，督促人员习惯的形成 | 无 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丁类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/6 11:01:03
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 周末加班期间无人安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 周末管理确认人未上班 | 方法原因 | 新增管理级确认人员 | 组会强调 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/6 11:01:26
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 周末加班期间无人安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/4 17:43:49
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 239 | 高低温循环机遮挡应急喷淋洗眼器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 | 否 | 实验室空间狭小，高低温循环机占用了应急喷淋器的空间，核苷单体小组只占有一个小实验室，人均分配的通风橱，人均占有的空间均很少，高低温循环机为常用设备，所以有限空间很容易发生挤占喷淋器的空间；后面会尽量避免，长久解决方案还是更换大实验室，或者有更多的实验室分摊人员和设备。 | 环境原因 | 及时将高低温循环机移走 | 定期巡查，禁止任何器械占用应急喷淋器的空间 | 不涉及 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/3/4 10:50:03
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 玻璃容器丙烯酸甲酯在冰箱内储存无二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 存放人员为新员工，对二级防护的要求安全意识不足。 | 人的原因 | 现场整改 | 组内培训 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丁类 | 2026/2/2 17:35:42 | 2026/2/6 11:02:22
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | QC | QC实验室的第三方人员，直接在实验室开放区域，没有引风区域，直接进行废液桶导桶操作，气味和操作静电风险大，第三方人员缺少安全管理和培训，需要属地落实安全管理和培训工作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | ADH1191-刘思明 |  | 人员缺少安全管理意识 | 人的原因 | 对第三方操作人员进行安全管理培训 | 定期巡查 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/2 15:51:11 | 2026/2/9 14:54:13
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室的插座防护盖子，巡查发现有一个掉落了，需要同步检查维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 插座长时间使用，配件老化掉落 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行更换 | 掉落后及时更换 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/2/2 15:51:11 | 2026/2/3 12:03:24
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉焊机地线连接错误； 正确做法：地线连接点应选择金属扁钢； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商天津建嘉焊机地线连接错误； | 人的原因 | 地线连接点应选择金属扁钢； | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2026/2/2 15:13:07 | 2026/2/9 8:57:00
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 天津建嘉线盒缺少防护盖； 正确做法：线盒应配件齐全； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 天津建嘉线盒缺少防护盖； | 人的原因 | 线盒应配件齐全； | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2026/2/2 15:09:59 | 2026/2/9 8:57:16
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉切割机金属外壳未重复接地； 正确做法：电动工器具金属外壳需要用黄绿双色多股软铜线进行接地保护； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商天津建嘉切割机金属外壳未重复接地； | 人的原因 | 电动工器具金属外壳需要用黄绿双色多股软铜线进行接地保护； | 定期巡查 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2026/2/2 15:08:11 | 2026/2/9 8:57:41
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站东侧 | 承包商山东本源入厂的移动接线盒，一个漏电保护器控制多个电源插孔； 正确做法：施工工地使用的移动电源，应符合“一机一闸一保护”的要求； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 移动接线盒不符合要求 | 设备设施原因 | 施工方重新购买合格得接线盒 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/2/2 13:33:47 | 2026/2/6 8:51:06
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-211 | 20：45，2-211-02通风橱投库瓶过夜未加亚克力罩子或防爆屏障 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS9961-索康裕 | ALS6970-张宗浩 |  | 人员反馈投料完毕后暂时没有找到防爆屏，计划一会再找，结果造成遗忘，下班检查没有巡查出来 | 人的原因 | 过夜的投库瓶反应已增加防爆屏障 | 晨会强调计划过夜的投库瓶反应投料后及时加亚克力罩子或防爆屏障，避免后续遗忘 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 | 化学品全流程专项排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-109 | 15：25，1-202研发人员谢康杰在分析室操作手套箱测含水量，不了解手套箱的使用要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 重新培训 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-202 | 15：03，废液柜污染较重，物料痕迹明显 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 值日生负责监督 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-307 | 13：58，1-307实验室洗眼器未及时校验，上次校验是01/12/2026 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS8092-李立帅 | ALS6758-王丽君 |  | 洗眼器设施负责人（李立帅）近期在TJ1工作,TJ2的相关工作交接出现世漏,需要落实设施的第二负责人 | 人的原因 | 立即进行检查，并签字确认。日后严格执行相关检查制度（一周检查一次） | 落实1-307日常管理第二负责人 (闫建宇），同时，实验室第一负责人 (李立帅）起到监督和提醒的作用 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 13：40，1-305-09通风橱中，加热反应冷凝管无水，调查后发现是通风橱中循环水管中停水，已提醒切换另一侧循环水（实验室人员已报修） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-106 | 15：05，1-106实验室人员李宏毅在清洗玻璃仪器时，未佩戴工业级丁腈手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS14947-李宏毅 | ALS1821-梁永 |  | 原放置在水池旁边公用的刷瓶子的丁腈手套被其他人拿走了，未找到可用的，本人清楚需要佩戴工业丁腈手套，不想花时间寻找，抱有侥幸心理。 | 人的原因 | 使用工业丁腈手套进行玻璃仪器清洗 | 增加实验室工业丁腈手套配置，除了公用的，每个人配齐一副，避免挪用 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-102 | 21：01，实验室内有过夜实验，门口过夜实验告知卡未正确划改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-203 | 05：20，04通风橱内存放一桶二甲基亚砜 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS14382-周毅 | ALS11388-马海峰 |  | DMSO熔点较低需要提前化料，因为后续还需要使用所以没有放回防火溶剂柜 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调使用完的溶剂及时放回防火溶剂柜 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-308 | 16：10，4-308实验室盛放碘缸的玻璃瓶破损碎裂，已提醒实验室人员进行更换 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-302 | 16：40，5-302废液柜中的废液桶未连接静电卡子，已现场安装整改 | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-105 | 20：26，2-105-05通风橱里的物理过程反应体系密闭，沟通实验申请人后已联系他人处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS15399-周甫立 | ALS8206-张炜 |  | 当时未找到气球，后来进行其他操作忘记加气球 | 人的原因 | 加装了气球 | 提高安全责任意识，随时检查实验装置合规性；组内强调复核人员、值班人员认真检查过夜实验 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-323 | 20：38，01/23/2026实验室未进行每日安全确认，防火溶剂柜未盘点。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12735-陈俊彰 |  | 值日人员安全意识不到位，忽视签字工作，有其他事情被混淆 | 人的原因 | 及时通知值日人员，委托在实验室人员进行安全检查 | 不定期对值日人员进行相关提醒，考虑安排双人值日 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-306 | 16：06，喷淋洗眼器01/20/2026检查到期，未及时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6758-王丽君 |  | 1. 实验室处于交接周，人员未及时进行确认 2. 本周实验室没有反应开设，接手人日常巡查频次低，未及时发现问题。 | 人的原因 | 26号安排人员进行巡查，且已完成 | 1. 安排专人，由董时雨负责实验室日常管理 2. 刘峰作为监督人，确认已实施。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-208 | 16：16，08通风橱存放液体物料的锥形瓶未进行密封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-308 | 21：15，13通风橱高低温循环机（介质为乙二醇：水=1：1）设置温度为-23℃，每日安全确认检查不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13151-沙杰 | ALS0332-张东东 |  | 因析晶需要低温，但是循环机温度未降至目标温度，所以将温度范围设置为低于-20℃。 | 人的原因 | 将循环机温度范围设置为-20℃ | ① 在实验室内再次宣贯高低温循环机使用规范；② 若的确无法将降温至目标温度，及时更换新的介质 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-206 | 15：27，废液桶敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS15424-陈毅翔 | ALS5535-张旭 |  | 倒完废液后，由于废液桶弹簧坏了，不能自动闭合，没有养成随手盖盖子的习惯 | 人的原因 | 及时关闭废液桶盖子 | 晨会强调，废液柜盖盖子警示标识放大，新员工重点关注 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 5-301 | 16：10，实验室25L塑料桶装正庚烷中性滤液 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13657-徐卓 | ALS13696-梁正辉 |  | 没有合适的铁桶，用塑料桶承装 | 人的原因 | 将母液送污水站报废报废 | 购买合适大小的铁桶，使用铁桶承装中性溶剂 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-101 | 11:22，4号通风橱储存氮气钢瓶，现场放置的便携式氧气检测器没电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-311 | 14:52，2号通风橱使用中插排接触地面，应固定起来 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 | 化学品全流程专项排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-215 | 15：20，AMM3895-陈伟与其项目人员在投叠氮钠，其操作规范培训人处未签字，且未准备好气体检测器。（经沟通，两人已经培训过，但培训人已离职，因此未签字 ，签上字后，去找中控室借了气体检测器后再开始投料。） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部二 |  | ALS14213-刘妍 |  | 对制度不熟悉 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 反应间1-41 | 15：30，反应间1-41使用CDI，操作人员未按照操作规范佩戴双层手套，只佩戴一层绿色丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS5660-胡文博 | ALS11871-唐艳涛 |  | 投料前未按照操作规范要求严格执行PPE佩戴，执行复核不到位 | 人的原因 | 已经对相关项目人进行强调，严格执行物料匹配的PPE佩戴，PPE矩阵重新培训 | 制订重点关注化学品投料checklist, 和操作规范保持一致，投料操作前逐个确认无误再进行操作 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 00：20，夜间试用期员工ALS14531-何鑫源独自在实验室进行后处理操作，未提交三级过夜流程。根据《员工手册》第14条，扣除管理人员ALS13281-张伟奖金200元 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14531-何鑫源 | ALS13281-张伟 |  | 项目主管不应该安排未转正员工单独夜间操作,操作过12点该员工未及时提交过夜流程 | 人的原因 | 如有需要应安排转正员工进行夜间操作，过12点应提前申请三级过夜 | 组内做好培训 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 5-203 | 00：43，ALS14382-周毅在17号通风橱内使用旋蒸进行浓缩操作，未提交三级过夜流程。根据《员工手册》第9条，扣除本人ALS14382-周毅奖金100元 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS14382-周毅 | ALS11388-马海峰 |  | 安排中班到12点，没注意时间多干了半个小时 | 人的原因 | 停止操作 | 晨会强调后续夜间工作随时关注进度，如果在12点前无法完成则提前提三级过夜流程 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-202 | 20:35,03通风橱过夜的投库瓶未使用防爆屏障或亚克力罩子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6865-李艳涛 | ALS4505-易程波 |  | 实验人员李艳涛未能落实执行防爆屏安置要求，通风橱内安置有防爆屏，未能安置到有效防护的位置，对安全风险认知不足。过夜实验复核人未充分识别相关风险。 | 人的原因 | 现场整改，将防爆屏障安置到位，做到有效防护 | 晨会和组会通告时间细节，落实相关设备使用要求。直接责任人在组内检讨并再学习。重新培训和落实设备使用要求，过夜实验的一线检查和复核检查要求。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-105 | 21：00，09通风橱60℃过夜的两个反应使用的温度计上限为50℃。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8678-王怡琼 | ALS7049-姜凯 |  | 做实验时没有仔细核对温度计的量程 | 人的原因 | 立即换合格温度计，记录报告并核查其他是否存在安全隐患 | 加强核对与复核隐患，分区管理仪器并加强培训 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-316 | 14:20，4号橱台面一个50ml容量瓶装液体物料，无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS3176-刘超杰 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时整改，整改责任人罚抄相关规定 | 对全体实验人员进行相关制度强调，每日多次巡查通风橱 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-104 | 15:25，王秀文在普通通风橱操作OEB4固体物料，现场制止 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS14034-王秀文 | ALS11138-宗书亦 |  | 本来是去OEB4专用通风橱，但是仪器紧张有人催促打断了，事情比较多一时疏忽 | 人的原因 | OEB4去专用通风橱使用 | 加强培训，养成习惯 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-207 | 14:46，中间台面5s较差； 废液桶身有白色物料痕迹未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | LFX876-唐铭宏 | ALS2327-李瑛 |  | 非化使用完毕后未归位；废液桶痕迹未清理 | 人的原因 | 非化归位，废液桶清理 | 非化用完及时归位；废液桶及时清理 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-207 | 18：55，1-207-09通风橱中的加热反应，未连接氮气保护，已联系值班人员进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS8946-于猛 | ALS2328-刘亚伟 |  | 氮气管路连接不牢，掉落 | 人的原因 | 已重新连接 | 组内例会强调。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 4-309 | 20：57，05号通风橱过夜反应投库瓶未使用亚克力罩子或防爆挡板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 | 化学品全流程专项排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 4-305 | 16：40，李贺山（能力矩阵：黄色）使用失水易燃类化学品，后处理抽滤操作，淋洗液是溶剂，未按照操作规程要求进行氧含量检测，仅使用塑料袋罩住抽滤瓶充氮气 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14696-李贺山 | ALS13036-张红进 |  | 实验人员氢化操作按照操作规程进行准备，反应需要及时处理，淋洗时罩袋充氮气后因未准备仪器以致未能检测氧含量。 | 人的原因 | 评估调整工艺操作条件，采用更安全的水淋洗。 | 工艺设计初期尽量采用更加安全的操作条件；严格按照规程去准备。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 4-305 | 17：02，8号橱使用完的电吹风未拔插头，现场整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 4-305 | 17：15，9号橱2个析晶体系，开启搅拌加热，连接了氮气管路，但三通阀门未开启，造成体系密闭，无第2人复核，责任人：刘维亮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 主楼重金属实验室 | 15：40，新员工王成龙（ALS15935）戴手套开门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS15935-王成龙 | ALS4160-侯俊楠 |  | 已对分析员进行培训，且分析员了解该要求，分析员反馈见门外有人（EHS同事），误以为其没有门禁，而需要跟ICP实验内人员人进行沟通，情急之下戴手套开门 | 人的原因 | 已于现场对分析员进行再次培训及强调 | 门把手处已粘贴禁止戴手套开门标识，晨会对实验室全体人员进行培训强调，禁止戴手套开门 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-308 | 16：47，通风橱内双排管未使用的氮气管路打开 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 培训教育 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-101 | 21：00，2-101-08通风橱中过夜实验在通风橱中使用非防爆插排过夜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS13155-王瑞环 | ACT2542-李志红 |  | 申请购买的防爆插排到货后，没有及时更换 | 人的原因 | 已联系电工更换防爆插排 | 每日巡查关注电器情况 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-314 | 2-314-08通风橱中加热过夜实验未开冷凝水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抄写制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-102 | 1-102-07通风橱中油锅设定温度为105，温度计量程为100，超量程使用温度计。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 安全确认 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-108 | 防火溶剂柜里存放一桶丙酮过夜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS2691-张河中,ALS6798-张成龙 | ALS1564-纪增臣 |  | 试用期员工培训不到位 | 人的原因 | 已整改 | 对帮带人张成龙和溶剂柜复核人张河中，分别作出内部处罚，并对责任人重新进行相关培训 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-102 | 10：34，10号橱存放OEB4物料，通风橱上方风险状态告知卡未及时划改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 培训教育 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-204 | 15：03，通风橱中正在使用的废液桶未连接静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS10484-王程程 | ALS4751-杨忠亮 |  | 使用人不清楚正确使用方式 | 人的原因 | 将废液桶静电卡子正确连接 | 通知全体实验室成员该注意事项并介绍正确使用方式，责令设施负责人进行周期性检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-305 | 15：38，实验室无人使用通风橱，3台通风橱的挡风玻璃均未拉至最低，且通风橱中的2个装有废液的小废液桶均敞口放置 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS12891-杨萍 | ALS5146-刘聪 |  | 分析员进行样品配置后未及时将挡风玻璃下拉；向废液桶倾倒废液后，未及时处理至废液桶中并加盖 | 人的原因 | 将无人员通风橱挡风玻璃拉至最低处，废液桶及时盖盖处理 | 在晨会时对组内人员进行局部通风设备操作标准-PS-08-20-2025内容的培训 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 2-309 | 16：00，防爆冰箱内单口瓶存放的化学超过一个月未倒瓶，瓶上标签日期为09/19/2025 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 |  | 疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 定期盘点 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4-305 | 09通风橱下方储存的开封的过氧化物前体（丙烯酸叔丁酯），盘点后，瓶上无警示标签 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14595-雷奇锋 | ALS13036-张红进 |  | 盘点时没有及时粘贴对应警示标签 | 人的原因 | 解释粘贴对应标签的重要性 | 组内培训强调粘贴对应标签的重要性，养成良好习惯，巩固安全意识 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-207 | 04通风橱油浴锅64.9℃加热使用的温度计上限为50℃，现场沟通研发人员已整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | AMT0293-张晓迪 | AMT0017-戴睿智 |  | 未选用合适的温度计 | 人的原因 | 更换温度计 | 晨会强调选用合适温度计 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/2/2 10:44:47 | 2026/2/2 10:44:47
2026/1/30 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 通风橱内的反应和物料已抽滤完毕，仅在安装夹套瓶。 | 人的原因 | N/A | 对当事人进行培训，实验室内强调 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/2 9:25:42 | 2026/2/25 17:26:20
2026/1/30 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 通风橱检查 | 实验室人员操作抽滤过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2214-左建 | 否 | 抽滤时5L规格抽滤瓶太高，通风橱不抬起无法进行倒料，但未意识到劳保佩戴不合适。 | 人的原因 | 带面屏或全面罩进行操作 | 对实验室人员传达关于通风橱下拉规格得要求。 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 9:23:56 | 2026/2/2 17:20:10
2026/1/29 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-207 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS0927-王祖权 | 否 | 反应瓶子在通风橱靠里，操作时人员需要尽量伸手才能操作，造成通风橱被手臂抬高。 | 设备设施原因 | N/A | 组内传达挡风玻璃对于人员保护重要性，强调人员操作注意，同时实验室内人员相互提醒； | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS5002-高庆云 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/2/2 9:21:41 | 2026/2/25 17:27:08
2026/2/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2724-张洪涛 | 焚烧炉 | 1期焚烧炉东侧化料区有积水、碱液间西侧有积雪 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 天气原因导地面积冰和积雪 | 环境原因 | 进行清理 | 日常出现进行清理 | 无 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:35:35 | 2026/2/8 8:56:39
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层23釜下口多道阀门均有白色物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前有渗漏。 | 设备设施原因 | 以进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/9 4:38:51
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层20釜下口连接至磁力泵管路上y型过滤器有液体渗漏，下面地面残留，告知于春波。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 过滤器丝扣有物料 | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 操作结束进行紧固，试密 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/4 17:27:10
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层R23属地人员使用登高车时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行问题 | 人的原因 | 现场进行沟通操作要求 | 使用前进行检查锁定 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/8 9:01:17
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 02/01/2026 19:51三车间一层FD02属地人员上楼梯佩戴手套触摸扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员进行清洗设备 | 人的原因 | 操作结束进行擦拭 | 操作后进行擦拭清理 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/8 9:01:28
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 02/01/2026 14:15三车间三层FD01操作人员打开收料头时有大量液体撒漏，需要调查原因制定整改措施。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 出料口垫片损坏，有液体渗漏，操作时阀门未排尽检查 | 设备设施原因 | 现场进行处理 | 操作拆盲板前，进行阀门排尽检查，在操作 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/8 9:01:37
2026/2/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间三层ce06-Tr01至R15上口使用的聚乙烯管路无审批单与打压试密标签 一车间三层R19下口至R28釜上口使用的聚乙烯管路无审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路使用完毕，拆除毕 | 方法原因 | 使用后管路，拆除 | 后续拆卸管路，及时整体拆除 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/9 8:32:36
2026/2/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R21至三楼1000l白钢罐转移管路使用的聚乙烯管无审批单 二车间三层R23釜旁泵机滴加碱液使用的聚乙烯管无打压试密标签 二车间三层R01釜至ce01放料管路无审批单 二车间三层碘水至R17釜上口转移管路无打压试密标签 二车间三层连续化使用的（三阶段轻相至产品罐）聚乙烯管路无审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理审批单添加不及时 | 人的原因 | 已全部进行添加处理 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/9 8:32:52
2026/2/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R02下口使用的聚乙烯管路无打压试密标签与审批单 三车间三层泵至R29釜上口管路使用聚乙烯管路 三车间三层R01下口至ce01上口聚乙烯管路打压试密标签已过期 三车间三层R04-Tr01转移至R08管路（物料为酸性dcm）使用聚乙烯管路 三车间三层压滤罐下口至R21-Tr02聚乙烯管路打压试密标签已过期 三车间三层R22釜旁压滤罐上口使用的聚乙烯管路打压试密标签已过期 三车间三层R12釜下口至3000l罐上口聚乙烯管路无审批单 三车间三层R10釜下口使用的聚乙烯管路无打压试密标签与审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路缺少标识 | 设备设施原因 | 现场检查进行增加标识 | 安装后进行增加标识 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/9 8:33:04
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R01-Tr01储罐前地面处存在白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前洗罐有盐水渍 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/9 8:33:33
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R09釜往103-R10-Tr01接收罐转移物料时，接收罐液位计有液体撒漏，属地反馈液位计下口阀门未紧固。属地已进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 下口四分德阀没关严，缺少丝堵 | 设备设施原因 | 现场关闭，增加丝堵 | 安装增加丝堵密封 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/9 8:33:44
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 02/01/2026 15:29一车间二层外包人员清理白钢放槽子时未佩戴防护手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗后佩戴拿配件后回来忘记更换 | 方法原因 | 对责任人进行面谈沟通，劳保及时正确佩戴 | 晨会对设备组整体进行通报 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/8 9:01:47
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 01/31/2026 11:32 实验室人员操作时未佩戴手套。 02/01/2026 05:29 实验室人员操作时未佩戴手套。 02/01/2026 06:10 实验室人员佩戴手套开启柜门。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人的原因 人员安全意识差 | 人的原因 | 跟本人确认 警告 | 粘贴相应标签标识 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/6 6:13:43
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 二车间四层东侧楼梯两名项目人员携带非防爆手机，已现场告知其拿回更衣室。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人单红霖 张琦存在侥幸心理 饭点工作安排不饱和 | 人的原因 | 面谈并填处分单，上报奖惩，停止工作， 沟通人事再培训 | 由以上责任人对本部门进行进入车间要求培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/4 3:15:57
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 02/01/2026 16:59 三车间三层Fd01操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作方式错误 | 方法原因 | 现场进行培训，操作方式 | 人员加强培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/4 3:16:07
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层102-R01-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 调整完毕 | 人的原因 | 以调整 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/6 6:13:55
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层有较大溶剂气味，夜班监管反馈为阀门内漏，已进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门内漏，出现气味 | 设备设施原因 | 现场增加盲板 | 试密有内漏阀门增加盲板 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/2 8:31:27 | 2026/2/4 3:16:23
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 515实验室 | 515-20通风橱夹套瓶夹套接口处未使用拉扣固定，已沟通处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记拉拉扣 | 人的原因 | 拉好拉扣 | 在实验室强调及时拉好拉扣 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/2 8:00:33 | 2026/2/24 15:27:05
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 419实验室 | 419-21通风橱前存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 周日加班时物料洒落 没有进行及时清理 | 人的原因 | N/A | 对责任人进行罚款，后续后续物料进行转移时 先在通风橱里用袋子封口 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 8:00:33 | 2026/2/4 0:40:50
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 516实验室废液柜前地面存在污渍，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 清理废液时少量废液撒漏，人员未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 8:00:33 | 2026/2/4 0:41:11
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 517实验室 | 517实验室水池内存在大量白色物料痕迹，建议检查是否直接倒入化学品 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 氯化钠水溶液在水池中残留，变干后显示物料痕迹。因为该溶液无色，目测无法判断冲洗是否干净，导致有残留。 | 人的原因 | 已冲洗 | 在晨会中已强调对应无机盐溶液，一定要将水冲重复冲洗干净，避免有物料残留。值日生加强巡查 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 8:00:33 | 2026/2/4 0:41:41
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 618实验室 | 618-19通风橱前高低温循环机周围地面存在大量液体，沟通现场人员反馈为冷凝水，并进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 下水到管路破损 | 设备设施原因 | 已于巡查前维修 | 无 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 8:00:33 | 2026/2/9 17:39:59
2026/2/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R38釜旁902-E05薄膜二次冷凝罐夹套法兰螺栓未漏两螺纹。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备安装不规范，螺栓紧固后未露出2个螺纹以上 | 人的原因 | 更换螺栓重新紧固完毕，满足要求 | 设备紧固过程必须按照标准执行，严格按照露出2-3扣执行，谁操作谁负责 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:13:17
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R22釜接收罐下口两个阀门只关闭一个。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员接收罐放罐操作后，下口两个阀门只关闭了一个 | 人的原因 | 责任人进行内部价值积分处罚 | 车间内操作严格遵守“人走阀关”要求，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:13:29
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层101-R24釜对面记录桌上1000L方槽Checklist检查本中，序号2检查结果处未勾选执行人张启01/30/2026. | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 方槽表面检查后勾选遗漏 | 人的原因 | 已将01-R24釜对面记录桌上1000L方槽Checklist检查本中，序号2方槽表面检查结果处勾选完毕，执行人张启Checklist执行后勾选遗漏，价值积分处罚。 | 要求班组人员Checklist检查执行过程逐项对照并及时勾选确认，避免出现勾选遗漏 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:13:58
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R25釜旁902-Tr01储罐上压力表安装方向不方便人员观察压力表示数 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表安装方向不合理，不利于人员观察 | 人的原因 | 对压力表安装方向调整完毕 | 设备安装阶段进行确认，确保安装合理性 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:14:11
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 验室FX2-Lab-01通风橱内有小试反应，在鼓泡器处观察未见氮气鼓泡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 01号通风橱当天无过夜反应，15号通风橱有过夜反应，调查过夜反应申请人，复核人以及夜班负责巡查人员均未发生无鼓泡情况，对于此类情况部门也会在近期重点关注。 | 方法原因 | N/A | 部门对过夜反应氮气保护事宜再次强调跟踪，近期重点关注和提醒。 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:14:23
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 车间四层 | 四层101-R11釜旁的接收罐上的“受限空间”标识牌边角翘起，有刮伤人的风险，需要重新粘贴固定。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 双面胶老化造成粘接不牢 | 设备设施原因 | 已将R11釜旁临时接收罐上的“受限空间”标识牌拆下后使用工程胶重新粘贴固定完毕。 | 对车间反应釜和接收罐白钢标识牌进行排查，对异常的重新处理和使用工程胶粘贴。 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:14:35
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R17釜对面衣架上黄色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 黄色防化服破损，未及时进行报废处理 | 人的原因 | 对损坏的黄色防护服报废完毕 | 车间同类问题进行排查，有损坏情况进行处理 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:14:47
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层STF-T04至101-R20釜溶剂转移管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接腐蚀老化受力断裂 | 设备设施原因 | 已将三层溶剂间STF-T04至101-R20釜溶剂转移管路法兰处静电跨接更换完毕，并对其它管路静电跨接进行排查处理。 | 与班组人员进行强调，静电跨接使用前做好检查状态较差的报废处理，同时安装均匀紧固避免紧固过力损坏。 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:57:42 | 2026/2/6 17:10:11
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD04母液管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视盅处未连接跨接 | 方法原因 | 已连接完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:44:25
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 三车间三层E02旁转移泵缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已恢复完成 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:44:37
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-FD03收料口压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 新装压力表未划上限标识 | 人的原因 | 已重新标定完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:44:51
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-FD03接收罐旁放置一个插底管未套袋，上有物料残留，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员操作后未清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:45:04
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21釜上流体过滤器前方需要增加支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 支架偏移，未起到作用 | 设备设施原因 | 已重新安装支架 | N/a | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/4 6:19:22
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 五车间三层溢出桶缺少检查绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 绿签脱落 | 环境原因 | 已重新悬挂 | N/A | 1 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/9 14:11:28
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R14接收罐下方有乙二醇残留，已沟通车间清理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 夹套排空喷出 | 方法原因 | 现场已清理 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:45:16
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP012、302-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:44:13
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003.5真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵，降温更换真空泵 | n/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:38:21 | 2026/2/3 7:45:28
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼4车间钢平台下溶剂瓶未张贴标签，现场沟通当班副主任已将溶剂瓶处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 试密肥皂水未及时粘贴标识 | 人的原因 | 已粘贴标识完毕 | 车间内强调标签标识管理规程 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:25:56 | 2026/2/6 2:59:35
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼806车间氧含量检测器（编号：1000043246）线轴连接处未紧固，现场沟通当班副主任及时报修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 该位置不涉及人员误碰怀疑安装过程紧固不到位 | 设备设施原因 | 已报修紧固完毕 | 施工验收标准需要提升组织各部门协同验收工程 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:25:56 | 2026/2/6 3:00:06
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 夜间21：00左右巡查至7号楼701-CE02离心机间发现 操作人员正在收料，将收完的物料放在离心机缓冲间地面，地面有大量积水，现场询问操作人员物料是否怕水，操作人员不了解，现场已要求将物料放入二级保护桶中。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，收料后及时二级防护 | 班前会滚动传达物料信息的了解方式，班长监管执行情况 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:25:56 | 2026/2/6 3:00:25
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼2层制备间接收罐缺少泄压阀，现场沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 设备设施原因 | 暂不考虑增加，评估完毕需要增加是再进行改造添加 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:25:56 | 2026/2/6 3:00:46
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现904-R09-Tr01接收罐液位计断层，沟通当班副主任反馈罐内无溶剂，现场已要求整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板乱码，已安排整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:25:56 | 2026/2/6 3:01:03
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼赵志勇班组 | 巡查发现真空泵TJ3-1205-VP14、TJ3-1205-VP15尾气管路温度过高，沟通赵志勇班长关闭设备，排查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 车间现场烘料，氮气流量较大，导致真空泵负载较大，尾气温度偏高 | 设备设施原因 | 现场已经停泵，并调小烘料氮气流量 | 现场及时巡查，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:25:56 | 2026/2/4 0:42:05
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R05下口管路法兰与下方管路和地面上有白色物料痕迹，需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 物料暴漏清理不及时 | 方法原因 | 已清理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:27:27
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R05加料漏斗手套表面有白色物料痕迹，状态较差，建议更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后清理不彻底 | 方法原因 | 已彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:27:09
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10回流管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 清洁反应釜碰断后未及时更换 | 方法原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:26:55
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07-Tr01尾气管路视镜内蓄满液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝至试镜中积存 | 物料原因 | 已排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:26:36
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R04排氢管路下方静电卡子缺少校验绿签，请及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已收起，待集中校验后悬挂合格签 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:26:16
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R22放料前检查CK复核人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员忘记签字 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:26:01
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 6车间三层压滤罐207-F05上连接的静电卡子缺少校验绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已收起，待集中校验后悬挂合格签 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:25:39
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21回流管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换跨接 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:25:22
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04急停旋钮护罩脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 开胶导致 | 设备设施原因 | 重新打胶粘贴 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:25:00
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R04使用的氮气钢瓶管路压力表缺少玻璃护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:24:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 通风橱LAB-026内过夜反应的过夜单无审批人签字，请确认是否进行审批 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 过夜报备中已进行报备，过夜反应要求中对夜间新增反应明确不足 | 方法原因 | 反应已结束，无需纠正措施 | 更新过夜反应要求，明确夜间新增反应如何报备和填写过夜单，钉钉群内已通知 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:12:19 | 2026/2/4 6:28:34
2026/1/31 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 4-305 | 实验室人员在实验室内清洗分液漏斗期间，未佩戴工业级丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS0563-袁作家 | 否 | 实验室人员在实验室内清洗分液漏斗期间，未佩戴工业级丁腈手套 | 人的原因 | 组内教育，进行惩戒 | 组内教育，进行惩戒 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:09:24 | 2026/3/18 9:15:25
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R10加料车外有白色物料粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:22:37
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R05上体系管路盲板跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:20:49
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R10旁，人员劳保随意丢弃 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:21:09
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619纳滤机C组膜管路盲板处有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:21:31
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02-C01冷凝器旁物料管路视镜下盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:23:30
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07-Tr01上尾气管路漏液，视镜积液已满 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液，未及时排放 | 方法原因 | 现已排放完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:36:56
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R19旁F02压滤罐蝶阀位置漏料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中松动渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:37:14
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R15计量泵上管路盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:36:21
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R08接收罐氮气管路快开卡子处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:36:37
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R18-Tr01上物料管路盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 有物料滴落人员未及时处理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:37:28
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R31接收罐旁三废泵三通位置盲板有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中人员紧固不完全出现渗漏 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:37:43
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620四层溶剂间正庚烷管路未使用，未及时上锁，未加盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:23:47
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-T014至919-Co01硫酸转移管路，打压试密标签无法确认日期，21/24分辨不清 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签不清晰 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 0:22:01
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-FD02，人员王鑫掏料，现场物料粉尘撒漏较多，劳保佩戴错误，未完全防护，身体暴露，穿戴姜哲劳保，请车间排查并对相关人员教育、奖惩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 已进行叫回批评教育 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:35:12
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620二层薄膜间，620-E05至619-E05转移管路弯头位置盲板，有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 7:04:44 | 2026/2/3 1:35:28
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：06 4号楼3-27间 通风橱内固体物料暂存未添加二级防护，已告知现场人员添加完毕，正确做法:固体物料暂存需添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-27间 通风橱内固体物料暂存未添加二级防护，已告知现场人员添加完毕，正确做法:固体物料暂存需添加二级防护槽 | 人的原因 | 已告知现场人员添加完毕，固体物料暂存需添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/7 2:56:20
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：12 4号楼3-01间物流通道 一桶二氯乙酸未及时连接静电卡子，正确做法:进入车间物料需及时连接静电卡子，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-01间物流通道 一桶二氯乙酸未及时连接静电卡子，正确做法:进入车间物料需及时连接静电卡子，确保静电有效导除 | 人的原因 | 进入车间物料需及时连接静电卡子，确保静电有效导除 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/7 2:56:04
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：24 4号楼4-49间 手套箱TJ4S-402-GB03 O型环未勒住手套根部并缺一O型环，未起到固定手套作用，正确做法:双O型环分别将手套嵌入凹槽内固定，确保密封性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-49间 手套箱TJ4S-402-GB03 O型环未勒住手套根部并缺一O型环，未起到固定手套作用，正确做法:双O型环分别将手套嵌入凹槽内固定，确保密封性 | 人的原因 | 正确做法:双O型环分别将手套嵌入凹槽内固定，确保密封性 | 正确做法:双O型环分别将手套嵌入凹槽内固定，确保密封性 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/7 2:55:49
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/31/2026 13：45 4号楼4-16间 操作人员压滤罐翻料操作后脱除PPE顺序有误，正确做法：先脱除防化服，再摘取全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-16间 操作人员压滤罐翻料操作后脱除PPE顺序有误，正确做法：先脱除防化服，再摘取全面罩 | 人的原因 | 正确做法：先脱除防化服，再摘取全面罩 | 正确做法：先脱除防化服，再摘取全面罩 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/7 2:55:33
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：28 11号楼4-38间，溢出桶内吸收棉太少。需要及时进行增加数量或者更换大块。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/3 6:08:39
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：43 11号楼4-30， 1108-sy12-TCu换热器内乙二醇液位计已达上限，需要及时处理，控制液位在安全范围内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/3 6:08:57
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 10：54 11号楼3-136间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量‘ | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/3 6:09:10
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 15：30 12号楼4-30物流通道，有一桶DIC溶剂未接静电卡子，正确做法：新鲜溶剂进入车间后应第一时间进行静电接地。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 第一时间进行静电接地。 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/7 7:06:20
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09在线氨解系统泵泄露液压油。正确做法：及时清理并排查原因。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-09在线氨解系统泵泄露液压油。 | 设备设施原因 | 及时清理并排查原因 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/3/5 6:15:13
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-21危化品未处在监控可视范围内。正确做法：及时更换位置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-21危化品未处在监控可视范围内。 | 人的原因 | 及时更换位置。 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/3/5 6:15:27
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 02/02/2026 02：02 12号楼走廊溶剂桶未连接静电接地。正确做法：及时添加静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 添加静电接地。 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/3/5 6:15:40
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 02/01/2026 22：57 使用后的连体服未及时密封处理。正确做法：及时密封处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 使用后的连体服未及时密封处理。 | 人的原因 | 及时密封处理。 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/3/5 6:15:54
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 21：18 12号楼四层4-17间溶剂桶静电卡子脱落，已沟通现场人员整改完毕。正确做法:及时连接静电卡子，保证静电有效导出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时恢复 | 培训人员正确使用静电卡子 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/13 21:07:59
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼一层 | 21:35 4号楼一层物流通道外暂存的溶剂桶大于八桶。正确做法：物流通道外暂存的溶剂桶应小于等于八桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯 |  | 物料使用不及时 | 人的原因 | 物料已使用完毕 | 对车间人员进行培训，不要提前叫料 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/13 21:08:14
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01：55 12号楼三层3-35间插底管未搭配四氟头使用，有气味扩散风险。正确做法:操作插底管过程中需选用合适的四氟头。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换合适四氟头 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/13 21:10:59
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01/31/2026 19：31 11号楼三层3-67间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 人员脱劳保顺序有误 | 方法原因 | 先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套 | 加强人员劳保穿戴脱除培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/2 6:49:00 | 2026/2/13 21:09:46
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路缺失标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:12:44
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03接收罐尾气视镜排净阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 丝堵添加不及时 | 人的原因 | 进行丝堵添加处理完成 | 车间同步排查及时处理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 19:23:49
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层13釜使用中氮气管路球阀盲板缺少快开卡子，现场沟通车间人员进行添加完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 卡子添加不及时 | 人的原因 | 进行卡子添加补充完成 | 进行相应的排查处理完成 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 19:24:09
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜接收罐上阀门72静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:13:39
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层FD02三合一收料地面有白色物料痕迹，沟通操作人马赞明清理后在收料。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:14:08
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层13釜下口转移管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 物料标签添加不及时 | 设备设施原因 | 进行标签标识添加完成 | 进行车间排查，同步问题进行处理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 19:24:29
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:14:26
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层11釜间搅拌罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:14:54
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层3-91间连续化打料中泵渗漏，沟通车间班长王超查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 卡套卡芯渗漏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/25 6:02:39
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层02釜边彩板上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色痕迹未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:15:28
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层09釜下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:16:28
2026/2/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层11釜下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理中。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 断管作业，人员清理不彻底 | 方法原因 | 已处理 | 人员培训，现场彻底清理 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/2 0:54:04 | 2026/2/3 7:17:00
2026/2/1 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 427实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 立即下拉通风橱 | 晨会强调 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0137-姚晓颖 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/1 16:55:30 | 2026/2/4 18:17:58
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 413实验室 | 隔离器下方盛有废液的25L塑料桶未张贴标识 正确做法：盛有馏分、化学品、废液等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 该废液桶为一次性容器，人员未及时粘贴相应的标识。 | 人的原因 | 在废液桶上粘贴标识。 | 制备充足的“废液桶”标识，以供使用。 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/1 16:53:18 | 2026/3/18 8:35:38
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 纯化仪下方盛有透明液体的10L注塑桶未密封完全且未张贴标识 正确做法：盛有馏分、化学品、废液等的容器须密封且张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员使用纯化水冲洗系统后未倾倒废液，封盖用锡纸破损 | 人的原因 | 立即更换盖子，并张贴标识 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/1 16:50:33 | 2026/2/3 9:45:52
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 234电泳间 | 2号通风橱台面残留白色痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 操作人员未及时将物料痕迹擦拭干净，造成白色痕迹残留 | 人的原因 | 立即将白色物料痕迹擦拭干净 | 晨会强调，5S加强管理 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/2/1 16:46:56 | 2026/2/1 17:05:03
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 一车间 | 三层设备工具存放处，地面较多白色粉末需要清理，沟通车间确认为腻子粉，使用期间撒漏至地面后应及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场维护人员自己的5S现场不整洁，地面撒落腻子粉未清理， | 人的原因 | 告知负责人现场清理此区域白色粉末 | 后续每周对此区域进行检查，发现现场不整洁，及时进行清扫 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/1 9:46:59 | 2026/2/1 11:14:01
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 十车间 | 十车间清洗反应釜，清洗人员使用的正压呼吸器面罩接头故障，不能控制气体开关 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 呼吸管长时间使用未及时做好维护维修，供气配件内有损坏失去部分功能 | 设备设施原因 | 已现场告知负责人对呼吸面罩配件进行更换，去库房领取新的供气管配件 | 后续使用前对呼吸管的供气阀开闭有无异常进行检查，确保无问题再进行使用 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/2/1 9:44:37 | 2026/2/1 11:14:25
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层连续化区域喷淋洗眼器超期漏检 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 有遗漏 | 人的原因 | 后期定期寻查 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/6 17:32:32
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层走廊2497项目管路末端阀门有内漏内有少许液体，现场添加盲板处理完毕。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 处理完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 13:39:12
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 精馏 | 精馏一层1502与1602塔釜循环管路上有两处保温缺失。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 处理管路时拆除 | 方法原因 | 重新进行保温 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/3 8:53:47
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R12釜复核氧含量发现R13釜区域有较大酸气味操作人员反馈R13釜排压过程从尾气管路溢出所致 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气吸收不过来，气味扩散 | 人的原因 | 现场进行调节空调频率，增大换气 | 车间进行要求，设备排压缓慢排放，禁止一次性将阀门开大导致尾气排不过来，出现气味扩散 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/1 18:38:52
2026/1/31 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce07-Tr01门口流体过滤器前阀门心白色液体渗漏痕迹 一车间二层101-Ce07-Tr01大液封白色液体渗漏痕迹 一车间三层101-R31上阀门表面有白色物料痕迹 一车间三层101-R24大阀门内有白色物料残留 未密封 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备密封不严导致渗漏 | 设备设施原因 | 现场完成紧固清理 | 对车间进行要求，设备使用前进行试密，中途发现渗漏及时进行解决，现场进行清理至无物料痕迹 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/1 18:36:23
2026/1/31 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层R22到R24白钢管路端口盲板处有白色液体渗漏痕迹 二车间二层102-E01-Tr01液位计到头压力表连接处&氮气连接处有液体渗漏痕迹 二车间三层102-R20上阀门表面有白色物料痕迹 二车间四层102-R14管路表面有白色物料痕迹 二车间四层102-R12加料漏斗投料后表面有大量白色粉末 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 清理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/9 8:29:36
2026/1/31 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Drc01间内墙壁上悬挂沾染物料锤子未密封 三车间二层103-Ce02离心机下放有白色物料痕迹 三车间三层103-R22大阀门内有白色粉末暴露 三车间三层103-R19鼓泡器有褐色液体渗漏痕迹 三车间三层103-R01-Tr01罐表面&地面有白色物料痕迹 三车间四层103-R11加料漏斗拆除后大阀门未清理，物料暴露 三车间四层103-R13加料漏斗拆除后大阀门未清理，物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 操作后，现场有粉尘暴露 | 物料原因 | 现场进行清理 | 操作后现场清理干净，控制粉尘 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/4 17:52:51
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层人员踩在保温铁皮上工作 保温铁皮不结实 不建议此操作 已告知属地 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已告知车间人员后期禁止踩铁皮 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 13:39:27
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce02离心机下白色液体长时间渗漏无人处理 已告知属地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 由于下口盲板垫片漏气导致渗漏 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 13:39:42
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R08加料车下大阀门阀门心螺丝松动 已告知瓜皓森 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 紧固不均匀 | 人的原因 | 以进行重新紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/9 8:29:47
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R07手套破损 已告知刘桐序 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 进行更换手套 | 使用前进行检查 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/4 17:53:00
2026/1/31 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间四层操作人员在将插底管插入200L桶时未连接尾气处理，直接开盖然后将插底管插入200L桶 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新强调 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 8:55:05
2026/1/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层操作人员在将插底管插入200L桶操作过程中未连接接地线，直接插入200L桶中。并且辅助操作人员未佩戴全面罩。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行问题 | 人的原因 | 人员进行培训，操作执行 | 使用前进行检查 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 8:55:12
2026/1/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层外包人员脱去呼吸防护后脱去防化服，PPE脱去顺序错误，按要求需最后脱去呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员劳保穿脱顺序错误 | 人的原因 | N/A | 车间进行通报，对劳保穿脱顺序重新进行培训 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/1 17:03:08
2026/1/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 01/31/2026 21:50一车间一层drc06外包人员进行双锥装料操作，PPE穿戴不规范，面罩与防化服中间有皮肤裸露，此开放性操作粉尘暴露较大，皮肤已接触物料。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员穿戴劳保检查不到位 | 人的原因 | N/A | 车间进行通报，劳动保护穿戴完毕后沟通班长现场进行复核完整新和密闭性，保证皮肤无裸露 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/1 17:03:19
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层14釜加料车缺少氮气保护，有四只手套只有一个o型圈固定，已告知聂云龙处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 设备准备缺失 | 人的原因 | 已及时处理 | 对设备准备人员强心强调 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 8:54:09
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四层8388项目滴加储罐至07釜上口管路转移泵泵头压力表缺少标签，管路打压试密合格签显示打压过程只有15min，要求需保压0.5h。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标识缺失 | 人的原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 8:42:30 | 2026/2/8 8:54:16
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层北侧902-T131搅拌罐电机电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软连接头位置老化，使用过程出现断裂 | 设备设施原因 | 沟通电工进行处理 | 1.车间内由仪表工程师及电工进行日常巡检，任何防爆完整性问题第一时间进行处理 2.谁接班谁负责，操作区域任何电气问题第一时间上报处理 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:10:23
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce09离心机上的视孔灯未关闭，现场无人操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 节能意识差，未按照要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将一层Ce09离心机视孔灯关闭，区域负责人当日5S绩效评定最低档，并车间通报。 | 班前会要求人员提高节能意识，不用的电器设备及时进行关闭。 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:10:50
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R32釜上方照明灯上接线盒处缺少丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电工作业后丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 沟通电工进行处理 | 1.车间内安排人员进行同类排查 2.重申电工作业后车间人员进行二次确认，确保防爆完整性 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:11:04
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R06釜接收罐旁可燃气体检测器线管与接线盒脱落状态。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 防爆接线盒接口损坏导致下端线管脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工将R06釜接收罐旁可燃气体检测器接线盒更换完毕，并对线管重新固定完成。 | 加强车间各类检测器线路检查维护，发现问题及时处理，同时车间人员连接管路时注意避让电源线管及接线盒，避免受力损坏。 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:11:16
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间外西侧墙 | 一车间外西侧墙，RTO风机管路气动阀上的空压管路阀门缺少阀门锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | N/A | 方法原因 | 已安排人员将该处阀门柄进行拆除，避免人员误碰导致关闭 | 对其他位置类似问题进行排查一并进行整改 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:11:30
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 实验室 | 实验室FX2-Lab-12通风橱内无体系暂存，在鼓泡器处观察氮气未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过调查未来阜项目第二天要投无水反应，装置备好后氮气保护存放，未粘贴标识说明。 | 设备设施原因 | N/A | 部门内部传达和要求，避免氮气浪费，特殊情况标签说明。 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:11:43
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R09釜下接收罐，缺少设备标号标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备标识固定不到位，脱落 | 方法原因 | 对设备标识重新制作、张贴完毕 | 1.每日当班监管对车间内设备标识情况进行排查 2.操作人员发现设备标识脱落、损坏情况及时反馈 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:12:00
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R16釜下口处未添加盲板，有液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拆卸管路后未及时添加盲板 | 人的原因 | 班组人员已将R16釜下口增加盲板封堵完成。 | 与车间人员明确，反应釜下口拆卸管路后及时使用盲板进行封堵，做好安全防护。 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:51 | 2026/2/6 17:12:13
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-05通风橱恒温箱封盖未紧闭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 经过和通风橱负责人沟通，当日下班前对于过夜使用的循环机检查液位时，曾经打开过循环机的循环液仓盖子，可能存在复位的时候没有关严的情况 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间复位了 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，对于循环机下班前需要检查液位，并及时复位循环机盖子 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:49:36 | 2026/2/26 16:34:26
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 518实验室 | 518-08通风橱恒温箱进出口管线部分液体渗漏，疑似封堵不严，建议重新加固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 设备在运行过称重，长期使用，加上低温，管路借口密封不严。 | 设备设施原因 | 已经更换管路 | 提醒实验室操作人员，关注设备的运行状态，晨会强调每日进行检查使用的设备运行状态， 同时实验室值日生也主要检查 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:49:36 | 2026/2/26 16:34:53
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 735实验室 | 735-20通风橱内的反应未见过夜申请，电话与实验室人员沟通，回复为此反应不过夜，搅拌未断电，现场进行断电处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 让他人代为关反应，机械搅拌电源未全拔，未全程跟踪 | 人的原因 | 拔掉电源 | 尽量减少人员不在场的过夜，如必须六日过夜需全程跟踪至反应结束 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3107-金豪 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:49:36 | 2026/2/7 7:55:41
2026/1/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 733实验室 | 733-08通风橱内真空气源管未及时关闭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭 | 及时关闭 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:49:36 | 2026/2/26 16:35:10
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 8号楼 | 巡查发现8号楼使用的氧含量检测器防爆等级为ⅡBT3，防爆等级不满足车间的防爆等级要求，已沟通梁珂笛班长将检测器收回并沟通车间主任主任更换 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 老旧仪表更新不及时 | 设备设施原因 | 已收集更换四合一 | 车间内统一排查气体检测器 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/4 13:11:12
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层4车间900-Tr048接收罐未安装泄压阀，有沟通车间主任杨哲及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，已安排整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/4 13:11:38
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 二层一车间701-Ce01旁氧含量检测装置窗口掉落，容易进入杂物影响设备正常运转 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 视窗掉落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行重新固定 | 5S人员定期巡查 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:35:29
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 二层一车间701-Ce01旁空压气针形阀阀柄掉落，不利于人员操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 阀柄缺失 | 设备设施原因 | 已安排人员进行补充 | 操作人员使用不便时及时上报，班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:35:39
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 807-FD03-Tr01接收罐液位计腐蚀严重，不易观察，且现场液位显示有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 液位计清洗过程塑料防护罩腐蚀，磁浮子卡顿导致显示有误 | 设备设施原因 | 已安排使用磁铁校准完毕，防护罩采购 | 现场配置磁铁，要求使用过程发现异常及时校准，备件防护罩及时更换 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:36:43
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼三层三车间高低温循环装置900-HALTcD05压力表上限标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶脱落导致，已安排粘贴 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:36:51
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 900Ce02离心机操作柱指示灯显示异常，已与当班班长沟通，建议整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排沟通电工维修 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:36:58
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 1200-N01压滤操作过程中氮气气源管漏气严重，建议封堵严密后开始操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 氮气气源头破损漏气 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕， | 使用前做好检查，发现异常，及时处理。 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:37:05
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 1205-R17/R18-Tr01接收罐液位计显示有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 磁翻板液位计显示异常 | 设备设施原因 | 现场已修复 | 做好日常排查，发现问题，及时处理。 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/2/1 7:11:49 | 2026/2/26 16:37:13
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：17 12号楼三层预留区登高梯最下层支撑断裂，影响使用。正确做法：及时维修或更换登高梯。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 更换扶梯 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/13 21:09:30
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 09：32 12号楼四层南预留承包商人员使用角磨机时未佩戴劳保手套。正确做法:承包商人员使用角磨机时应佩戴劳保手套。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 培训劳保使用 | 培训劳保使用 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/13 21:08:29
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 09:47 12号楼四层南预留承包商人员使用氩弧焊机时未连接静电接地。正确做法：承包商人员使用氩弧焊机时应连接静电接地。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 做好静电接地 | 人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/13 21:06:17
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：52 12号楼三层3-13间反应釜TJ4S-1213-R01管路末端未进行盲堵。正确做法:及时盲堵，避免误触阀门导致管路内残余溶剂漏出和气味扩散。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加盲板 | 人员教育 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/13 21:06:06
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-07使用后的设备表面残留部分物料。正确做法：及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-07使用后的设备表面残留部分物料。 | 人的原因 | 及时清理。 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/3/5 6:16:05
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-01溶剂桶未连接静电接地。正确做法：及时添加静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-01溶剂桶未连接静电接地。 | 人的原因 | 及时添加静电卡子。 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/3/5 6:16:20
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-41手套箱橡皮圈破损。正确做法：及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-41手套箱橡皮圈破损。正确做法：及时更换。 | 人的原因 | 正确做法：及时更换。 | 正确做法：及时更换。 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/3/5 6:16:31
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 五号楼三层3-28空调机房南通新华使用的角磨机已破损。正确做法:及时更换损坏设备。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 | 否 | 施工区域内未及时巡检 | 人的原因 | 更换新的角磨机 | 提前确认供应商设备完整性 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/3/5 6:16:45
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：30 11号楼四层医药箱缺少医用剪刀。正确做法：及时补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/7 16:44:48
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21：41 11号楼3-21间R05接收罐上方一个盲板被腐蚀。正确做法：及时更换，避免滴漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/7 16:44:37
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 21：59 11号楼1-60辅机间TJ4S-1105-FDR01操作电脑旁的灭火器被挪用。正确做法：灭火器需固定位置，以免影响应急使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 辅机间施工动火临时挪用 | 方法原因 | 使用完已放置原处 | 用完及时归位 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/7 16:47:52
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 01/31/2026 22：13 12号楼4-17间沾染物垃圾袋未及时密封处理。正确做法：沾染物垃圾袋需及时密封处理，防止交叉污染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/7 16:47:30
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：23 4号楼4-45间手套箱CMM-404-GB03手套处缺少一个O型圈。正确做法：双圈固定，及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-45间手套箱CMM-404-GB03手套处缺少一个O型圈。正确做法：双圈固定，及时添加 | 人的原因 | 正确做法：双圈固定，及时添加 | 正确做法：双圈固定，及时添加 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/5 6:25:09
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：32 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R09旁穿层管路未盲堵，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：不使用时及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R09旁穿层管路未盲堵，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：不使用时及时盲堵 | 人的原因 | 正确做法：不使用时及时盲堵 | 正确做法：不使用时及时盲堵 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/5 6:25:21
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼四层 | 22：04 5号楼4-57间釜下口临时管路未使用特制卡子固定。正确做法：临时管路需使用特制卡子固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2467-杨一利,ACT2571-冯恩利 | 否 | 设备安装时未按照标准流程准备 | 人的原因 | 更换卡子 | 对设备准备人员培训相关设备准备标准 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/5 6:25:39
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 01/30/2026 19:02 12号楼3-12间废液桶静电卡子未连接到静电扁铁上。正确做法：废液桶需连接卡子，以免静电积聚 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时增加 | 人员批评教育 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/2/1 6:31:11 | 2026/2/5 6:25:51
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R01加料车有一只手套破损漏洞，已沟通车间人员进行更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用导致破损 | 设备设施原因 | 加料箱子已使用完毕，拆卸清洗 | 拆卸清洗 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 0:58:38
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11间电动隔膜泵缺少静电接地，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 静电接地断裂 | 设备设施原因 | 重新连接静电接地 | 重新连接静电接地 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 0:59:06
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层3-59连续化间二氯乙烯打料计量泵413-P043漏油，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备长时间使用导致 | 设备设施原因 | 检查维修紧固完成 | 紧固完成 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 0:59:28
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留区3-91间5823项目主料打料计量泵管路和阻尼器渗漏，车间需要排查紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备长时间运行导致渗漏 | 设备设施原因 | 清理紧固完成 | 清理紧固完成 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 0:59:56
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R17尾气视镜内充满液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 1:00:18
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R10投固体料操作人佩戴空压服，空压服两个脚底均是破损状态，车间需要更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 空压服损坏 | 设备设施原因 | 已进行领用 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 1:07:13
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-FD01收料后现场清理不彻底，有粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清洁不彻底 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:14:37 | 2026/2/2 1:07:45
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R05釜上流体过滤器底座处有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 更换滤芯后未清理彻底 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/2 7:42:33
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 复核303-Ce16离心机CK，发现接收罐液位报警不在液位上限60%处 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 正常60液位人员进行停止放料转移母液，80液位报警声光响起提醒人员 | 设备设施原因 | 对人员再次宣贯动态操作禁止离岗问题 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/2 7:43:08
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 复核303-Ce16离心机CK，发现离心机平台上的急停按钮不好使 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此离心机仅有中高速与停止功能，配电室无其他功能铺线 | 设备设施原因 | 沟通设备部已纳入到升级改造概算中，持续推进 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/3 7:44:00
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间北物流门把手脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 门把手脱落损坏 | 设备设施原因 | 出库配件后更换 | N/A | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/11 7:33:50
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 复核301-Ce08离心机CK，发现间内墙上一个报警灯缺少报警标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已临时粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/3 7:43:47
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 复核301-Ce08离心机CK，发现301-Ce08-Tr01氮气管路有晃动，需要增加吊架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 氮气管路较长，缺少支架 | 设备设施原因 | 已临时添加支架 | N/A | 15 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/3 7:43:36
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R21下口间内呼吸空压接头缺失一个 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 被人员拆除使用 | 人的原因 | 目前寻找设备进行恢复 |  | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/4 6:23:29
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层应急柜玻璃破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员操作过程不小心打碎 | 人的原因 | 已预算采购玻璃,并临时处理 | N/A | 100 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/4 6:23:00
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15旁蠕动泵使用呼吸空压连接动力气源，已要求现场拆除 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 人员气源选择不对 | 方法原因 | 已对车间人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/2 7:42:00
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001、302-VP002真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间开启导致 | 设备设施原因 | 已切换完毕 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/2 7:41:39
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 已更换排气阀 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/2 7:41:20
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 更换真空泵使用 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:13:14 | 2026/2/2 7:41:03
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间4楼物料电梯前存放危化丙烯酸已酯，未使用警戒线隔离存放，未悬挂标识，已告知现场人员处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员处理不到位 | 人的原因 | 现场进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 7:01:05
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-T09至721-Ce06淋洗管路的流体过滤器显示有压力，现场未进行转移，需确认压力表是否损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员压罐后管路内压力 | 方法原因 | 现场无异常 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 7:01:25
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R11待测PH，现场OR未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 还未调整PH，未进行检测 | 方法原因 | 记录目前已经及时记录 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 7:01:55
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD03缓冲间内的呼吸空压接头以及面罩上均有物料粉尘残留，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用完毕未及时清理 | 方法原因 | 现已重新清理完毕 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/3 1:38:01
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R28三废OR放桶开始时间未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 还未进行放桶 | 方法原因 | 放桶时进行时间书写 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/3 1:38:19
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R05前压滤罐上的氰化氢检测器有1.1数值，现场人员反馈刚结束压滤操作，要求班组人员进入该房间需数值降为0并佩戴正压呼吸器。需对该压滤罐以及尾气管路等进行检查， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检测器有数值 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 6:59:43
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R06对面记录桌放置全面罩未套袋，已告知现场人员处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用完毕未及时处理 | 人的原因 | 严格遵守PPE管理 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 7:00:05
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R04何洪川投料期间人员进行氧含量检测时未穿戴劳保，每次检测完毕后再穿劳保进行投料，投料中的氧含量检查操作也需佩戴劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 正确穿戴劳动保护 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 7:00:18
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R06接收罐上悬挂连体服，已告知现场人员处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员收起不及时 | 人的原因 | 现场已经报废处理 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 6:09:39 | 2026/2/2 7:02:15
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R04下口缺少阀柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 阀门手柄螺丝松动掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:07:27
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间四层走廊药品箱缺少酒精，需添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 药品箱药品未及时补充 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:07:43
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层207-F05下口管路缺少支架，需添加，防止人员误踩踏造成事故。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备转移未及时进行安装 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/5 7:27:32
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间四层206-VP002真空压力报警监测未开启，现场沟通现场人员徐成龙开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 真空泵使用报警未及时进行开启 | 方法原因 | 已整改，同时重点要求车间内操作人员 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:08:10
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间TF11异丙醇管路阀门盲板有1颗螺栓未紧固，现场沟通助工韩宪伟紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固时遗落 | 人的原因 | 已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:08:26
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce04急停按钮防撞护罩脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 开胶导致 | 设备设施原因 | 已重新进行粘贴 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:08:46
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R21前方缓冲罐207-T017玻璃管液位计下端有棕色液体渗滴。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 液位计密封垫损坏 | 设备设施原因 | 已通知保全进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:09:05
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08下口阀门缺少阀柄,，且未上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备安装完未及时上锁，未添加阀门柄 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:09:25
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce04缺少专用卸料头子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料头子采购中，到货后安装 | 设备设施原因 | 收料头子采购中，到货后安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/6 6:39:37
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08旁穿层加料管路缺少物料标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加 | 设备设施原因 | 已通知工程师进行悬挂 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:09:49
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD08-Tr01液位计断层，现场沟通助工韩宪伟处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已处理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:07:07
2026/2/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间四层走廊药品箱缺少酒精，需添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后未及时添加 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/2/1 5:43:49 | 2026/2/2 7:06:48
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 二层离心机间使用的飞碟，进料口处塑料袋使用拉扣禁锢，已造成少量白色粉末物料露出残留在设备外 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 经现场检查。此卸料飞碟上方按照要求使用了多行环以及双O型圈，由于收料使用双层塑料袋，较厚无法将O型圈卡在多行环内，故使用扎带辅助固定，确保塑料袋不会脱落 | 设备设施原因 | 已现场i清理粉末，重新固定多型环及O型圈位置 | 车间同类固定家里收料设备检查O行圈及多行环状态，统一排查整改，同时车间进行要求禁止使用扎带固定连续塑料袋 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/31 15:20:48 | 2026/2/1 11:15:45
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 四层205-R03旁1630项目尾气缓冲罐，缺少设备编号、受限空间编号及标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 储罐缺少编号 | 人的原因 | 已补充完毕 | 后续准备设备时候及时补充设备编号，受限空间标识及其他相关标识 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/31 15:18:36 | 2026/2/1 11:14:52
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房应急洗眼器后方自来水管路结冰，现打开阀门无水流出，请车间及时处理并查看是否有漏点 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 环境寒冷，水管上冻，已进行通开 | 环境原因 | 后续使用蒸汽进行通开 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/3/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 13:23:17 | 2026/3/1 6:31:51
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房二层南侧中转室 | 承包商吉林医药暂存的氩气瓶瓶身没有防震圈； 正确做法：气瓶储存应配备两道防震圈立放并有防倾倒措施，或放置于气瓶运输车上； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 厂商未按要求正确使用氩气瓶 | 人的原因 | 通知厂商移走现存氩气瓶，租用符合规程的氩气瓶 | 对厂商提出整改要求 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15166-朱利博 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/31 13:03:08 | 2026/2/9 9:00:52
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房二层南侧中转室 | 承包商东富龙拓溥氩弧焊机使用的气瓶软管未用卡箍固定； 正确做法：氩弧焊机软管，必须使用专用软管卡箍，固定软管两端； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 使用的氩气瓶未按规定配有软管卡箍 | 设备设施原因 | 通知厂商配置专用卡箍进行固定 | 对厂商提出整改要求，并避免将来出现该问题 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15166-朱利博 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/31 12:48:56 | 2026/2/9 9:01:31
2026/1/31 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 精馏塔南侧 | 上坡路面滑 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0023-梁忠臣 | FX088-邹跃武 | 否 | 水井蒸汽导致 | 环境原因 | 撒盐 | 撒盐 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 11:34:02 | 2026/2/1 13:26:32
2026/1/31 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 二车间三楼，四楼分布器间管路漏沙眼人员上管廊无梯子支撑，上去时容易出现踩空。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 人员上空隙较小，安装三步梯进行攀爬。 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 10:47:55 | 2026/2/1 13:26:49
2026/1/31 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 二车间泵房下端支撑架有污油，需清洁。 二车间二楼薄膜区域有积水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 泵房有污油日常维护和使用导致。 二楼薄膜区域管路有焦油蒸汽升温呲管路导致 | 设备设施原因 | 以对泵房进行清理，并重新维护刷漆 二楼薄膜积水使用蒸汽时及时吸水拖地 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 10:45:36 | 2026/2/1 13:26:56
2026/1/31 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | DH3-102-R22釜下口转移泵连接的静电线有绊倒风险，需更改位置 DH3-102-R23釜平台夹套回管路口缝隙过大有绊倒风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 静电连接时有设备，现设备挪走所以导致线容易外露绊倒。 23釜预留空虚过大导致人员路过容易崴脚绊倒 | 设备设施原因 | 以对静电更换连接位置 23釜上方预留位置以进行补充铁板 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 10:40:45 | 2026/2/1 13:27:03
2026/1/31 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 四楼DH3-102-R11功能间内照明灯发暗，需更换。 三楼DH3-102-R15上方照明灯损坏需更换 一楼酸性尾气间照明灯损坏需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 正常使用消耗 灯具损坏 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 10:36:54 | 2026/2/1 13:27:10
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间二层油炉间内烟感报警，现场无人看守，间内有油烟气，沟通车间管理人员现场处置，现场查看压力低未循环导致油温过高 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 油压低，循环不畅 | 设备设施原因 | 现场进行停机，检查排气，补油 | 操作现场查看 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:39:03
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层FD02接收罐下口分支阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 盲板添加完毕 | 班前会通报，使用后及时恢复安装 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:39:15
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层Ce04离心机母液管路视镜缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装遗漏 | 方法原因 | 现场进行增加完毕 | 离心机静电问题进行排查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:39:29
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R20釜旁使用中的高低温一体机外壳接地线断开，已告知连续化人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员走动误断 | 人的原因 | 现场沟通进行补充 | 已补充完毕 | 0 | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/3/1 17:51:10
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Ce01离心机间内静电扁铁检查绿签已过期已告知车间人员 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标识问题 | 人的原因 | 现场进行去除，更换 | 使用台账进行检查更换 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:39:46
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间吊装口各层存放物料较多长时间不用，应及时清理出车间 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料需要使用，临时存放周转 | 物料原因 | 现场进行检查清理 | 操作及时及时清理 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:39:58
2026/1/30 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层R01釜下口连过夹层管路使用的聚乙烯管路无试密标签 七车间三层R05釜下口放料白钢管路无打压试密标签，连过夹层管路使用的聚乙烯管路无试密标签 七车间四层（R06釜上口至T001储罐）使用的聚乙烯管路无审批单 七车间四层滴加泵至07釜上口使用的白钢软管无打压试密标签，滴加泵下口连接至T001使用的聚乙烯管路无试密标签 七车间四层R08釜连接循环取样器使用的白钢软管无打压试密标签 七车间三层R07釜下口右路使用的聚乙管路无试密标签 七车间三层R10釜下口使用的聚乙管路均无试密标签 七车间三层R13釜下口与过夹层管路连接的聚乙烯管路无试密标签 七车间二层R16釜下口连接废液管路的聚乙烯管路无打压试密标签与审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 管路标识缺失 | 方法原因 | 一悬挂完毕 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:05:09
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间四层R05釜加料车无尾气过滤装置 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行添加 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/3/8 11:17:05
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间二层Tr019旁计量泵入口阀门处有黄色液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路拆卸，现场清理不彻底 | 物料原因 | 现场进行清理 | 操作及时清理干净 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:05:20
2026/1/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 01/30/2026 15:02七车间三层R21釜旁设备准备人员使用登高车时未将支腿伸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已现场提醒 | 车间同步强调 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 13:31:48
2026/1/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/30/2026 09:39，一车间二层走廊车间人员带手套开柜门 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 调查责任人加入奖惩 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 15:25:04
2026/1/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/31/2026 00:34 一车间二层Ce04离心机离心时有液体渗漏，已告知车间进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 离心震动法兰松动 | 设备设施原因 | 现场处理，法兰进行紧固 | 整体进行排查螺丝法兰 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 15:25:14
2026/1/30 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 01/30/2026 20:38 七车间一层Drc02操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误，且固定连续塑料袋使用拉扣固定未使用多型环。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 已及时指正 | 重新培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 13:32:11
2026/1/30 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层Ce01门口静电扁铁翘起，需要固体，避免人员绊倒。 一车间三层R21釜西侧静电扁铁翘起，需要固体，避免人员绊倒。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 静电扁铁翘边 | 设备设施原因 | 沟通电工对静电扁铁重新固定 | 车间进行排查，问题的进行整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/5/27 4:34:11
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R13釜下口磁力泵静电接地断裂，需要进行恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 反应釜安装的静电线长度不过够导致断裂 | 人的原因 | 以进行重新连接 | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/3/6 8:07:02
2026/1/30 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R28釜旁静电扁铁翘起，需要固定防止人员绊倒。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 扁铁翘起，使用地牛刮起 | 设备设施原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:16:32
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层R34釜压滤时，压滤罐尾气虚连，有较大气味溢出，已告知边伟朝进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气吹扫大，尾气开度小 | 方法原因 | 现场进行调节 | 班前会同类问题进行通报标准操作注意事项 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:16:43
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-Tr10储罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 仪表故障 | 方法原因 | 表更换处理 | 减压阀进行排查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/2/1 18:17:05
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层103-E01-Tr01接收罐压力表处有液体渗漏，已告知丁辉进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 为焦油体系，以全部清理完 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 8:46:18 | 2026/3/6 8:07:35
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼701-FD04三合一接收罐压力表尾气阀门处于关闭状态，为防止接收罐憋压，使用结束后尾气阀门应处于常开状态，现场已沟通当班班长整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用完毕后阀门没有及时打开 | 人的原因 | 已安排人员打开，同时排查其他三合一 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/2/2 0:53:29
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼一层真空泵房800-P08真空泵氮气保护未开启，现场已沟通当班班长及时开启氮气保护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场班长丁宏伟确认后氮气阀门为开启状态，流量较小已调整 | 人的原因 | 流量调整完毕 | 跟各班长强调加强氮气流量关注 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/2/2 0:53:44
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼901-R10正在使用蠕动泵滴加溶剂，现场检查发现反应釜压力表表盘玻璃缺失，现场已沟通当班班长安排整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后压力表未恢复完全，已安排整改 | 方法原因 | 已更换 | 巡查，传达 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/2/2 0:54:10
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼一层 | 9号楼物料暂存间灭火器放在角落且被物料桶阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 物料存放未及时转移，已安排周转 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查，传达 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/2/5 5:48:08
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R33反应釜压力表范围红线粘贴错误，现场与赵志勇班长沟通，安排更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 标签错误已重新粘贴 | 设备设施原因 | 已现场纠正 | 同类排查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/2/4 6:57:35
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、805-R02加溶剂，操作人员佩戴全面罩，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、801-R06滴加操作，操作人员佩戴正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/1/31 8:06:14
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、901-R02加固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料漏斗氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、903-FD03加固体料，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，加料漏斗氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 3、901-R08收料操作，操作人员穿白色连体服，佩戴全面罩，收料铲静电连接良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/31 8:06:14 | 2026/1/31 8:06:14
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层东北侧安全出口通道被一装有四个200L桶的拍子堵塞 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 物料空桶摆放不到位，阻挡安全出口 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，空桶已进行转移 | 内部群对临时设备、空桶的摆放要求进行强调，严禁阻挡通行通道 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:03:01 | 2026/2/1 15:43:34
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-R34釜下方母液接收罐液位计法兰螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接收罐液位计法兰螺栓安装不到位 | 人的原因 | 对螺栓安装方向重新调整完毕 | 设备连接注意螺栓安装标准，谁连接谁负责 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:03:01 | 2026/2/1 15:44:16
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R21釜冷凝器循环水管路最低点三通处已安装丝堵，丝堵前端阀门未关严。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员连接真空管路时误碰循环水低点排净阀四分阀门手柄导致未关严，人员未识别。 | 人的原因 | 班组人员已将R21釜冷凝器循环水管路最低点三通处丝堵前端阀门关闭。 | 与车间人员进行要求，日常操作时对空间狭小处操作时注意不要误碰阀门手柄，避免造成隐患，同时操作完对现场阀门做好检查复核。 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:03:01 | 2026/2/6 17:12:25
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-T053储罐液位计法兰处有液体渗出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 液位计下口法兰部位长时间使用松动，少量体系渗出 | 设备设施原因 | 对现场物料清理完毕，法兰重新紧固完毕，分区责任人当日日检降为c档 | 区域内发现物料痕迹第一时间进行排查处理，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/31 8:03:01 | 2026/2/6 17:06:40
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-14通风橱，内部搅拌与电源适配器表面有黄色物料，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 实验操作过程中疏忽未及时清理 | 人的原因 | 已安排实验人员及时清理污迹 | 实验室群内告知，特别强调带颜色物料污渍及时清理 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/31 7:57:04 | 2026/2/4 6:57:51
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516实验室烘箱现场温度55摄氏度，过夜单填写的温度范围为40-50摄氏度，钉钉与田文涛沟通，已重新设置烘箱温度 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英 | 否 | 人员操作失误 | 人的原因 | 已进行正确设置 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/31 7:57:04 | 2026/2/4 6:58:10
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-08通风橱内的反应未见过夜申请，电话与孙畅沟通，确认写错成516-07通风橱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英 |  | 过夜单填写错误 | 人的原因 | 已修正错误信息 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/31 7:57:04 | 2026/2/4 6:58:29
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 8号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查表 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 与南通通博接线盒相连的氢化间磁启，施工结束后，未断电，现场与电工和韩闯班长沟通，断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员未严格落实临电相关管理要求，执行断电处理 | 人的原因 | 现场进行断电完毕 | 责任人徐福高进行处罚问责并强调相关制度要求，处罚公示 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/31 7:57:04 | 2026/2/4 6:58:51
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 9：15 12号楼三层预留区溶剂桶未连接静电卡子。正确做法：连接静电卡子，导出静电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时增加静电跨接 | 人员批评教育 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/7 16:47:17
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 9：06 12号楼4-19间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加密封盖，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 增加防尘盖 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/7 16:46:21
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10：20 12号楼3-12间TJ4S-1212-R06-V02法兰球阀螺丝未漏出2-3丝。正确做法：螺丝需漏出2-3丝，保证其强度。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 螺栓选择错误 | 人的原因 | 更换螺栓 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/7 16:46:36
2026/1/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10：24 12号楼3-12间R04釜旁的穿孔未及时封堵。正确做法：不用后需及时封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲板 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/7 16:46:58
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 09：17 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R10夹套温度计连接处有漏液。正确做法：及时检查并紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R10夹套温度计连接处有漏液。正确做法：及时检查并紧固 | 人的原因 | 正确做法：及时检查并紧固 | 正确做法：及时检查并紧固 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/5 6:26:06
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 09：43 4号楼2-20间组分接收罐CMM-402AKTA-Tr01釜下口未盲堵。正确做法：单阀釜下口需进行盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 设备长期未使用，未检查到此问题 | 人的原因 | 已添加盲板 | 对所有设备进行排查 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/5 6:26:20
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 10：15 4号楼3-11间单体罐CMM-403-Sy06-T15未进行接地。正确做法：及时接地，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-11间单体罐CMM-403-Sy06-T15未进行接地。 | 人的原因 | 及时接地，确保静电有效导出 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/5 6:26:36
2026/1/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼四层 | 01/30/2026 17:11 5号楼4-88间物流通道物料桶阻挡灭火器。正确做法：消防设施不可阻挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2467-杨一利,ACT2571-冯恩利 | 否 | 物料临时转移，未观察到灭火器 | 人的原因 | 将物料转移至其他位置 | 粘贴消防设施标识 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/5 6:26:49
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：22 4号楼4-46间CMM-404-HPPC01高压纯化色谱系统急停按钮防护罩脱落。正确做法:重新固定，避免误触 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-46间CMM-404-HPPC01高压纯化色谱系统急停按钮防护罩脱落。正确做法:重新固定，避免误触 | 人的原因 | 正确做法:重新固定，避免误触 | 正确做法:重新固定，避免误触 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:49:26
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：26 4号楼4-47间溶剂桶静电卡子串联接在配液罐上。正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-47间溶剂桶静电卡子串联接在配液罐上。正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | 人的原因 | 正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | 正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:49:40
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：43 4号楼4-41间沾染物袋子未密封处理，现场有甲叔醚气味。正确做法：及时密封，防止气味扩散 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-41间沾染物袋子未密封处理，现场有甲叔醚气味。正确做法：及时密封，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：及时密封，防止气味扩散 | 正确做法：及时密封，防止气味扩散 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:49:53
2026/1/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01/29/2026 10：58 4号楼4-41间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:50:07
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：50 12号楼4-12间危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应及时撤走警示标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 撤走标识 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:30:39
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：05 12号楼三层3-16间手套箱上缺少一个O型圈。正确做法:及时添加，双圈固定。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | O型圈损坏脱落 | 设备设施原因 | 及时增加 | 及时更换 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:30:52
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：15 12号楼三层3-35间呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时添加 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/8 6:31:06
2026/1/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 11：04 11号楼1-68间四氟头未安装到位，蠕动泵防护罩未下拉。正确做法：选用合适的四氟头安装，打料时盖好防护罩。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 未选用合适四氟头，防护罩未及时下拉 | 方法原因 | 已选用合适四氟头正确安装，下拉防护罩 | 后续选用合适四氟头并正确安装，使用蠕动泵打料时及时下拉防护罩 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:50:11 | 2026/2/2 18:32:30
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R06对面墙角地面破洞 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 吊装挂倒链导致 | 环境原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:10:22
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R14上尾气集气罩根部脱落，扎带捆绑不牢靠，有缝隙，不能完全吸收尾气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行重新固定 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:10:38
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R13下口管路内有物料残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:11:31
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-Ce05观察窗位置螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 螺丝脱口 | 设备设施原因 | 已完成更换螺丝 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:11:56
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722清洗班地面有较多积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用积水，未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:12:10
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R12下口，管路内尚有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用完毕后未及时清理 | 人的原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:12:22
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-Ce07离心机压力变送器上盲板跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 离心机使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已完成更换 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:12:33
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R28计量泵防爆挠性管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:12:44
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R19旁F01压滤罐出料口快开卡子密封不严，有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 垫圈损坏导致物料泄露 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:13:49
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R18加料漏斗手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用过程中破损 | 设备设施原因 | 已完成更换 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:12:57
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R10上阀门47上盲板有物料撒漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用完毕后清理不及时 | 人的原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:13:10
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R11旁计量泵管路打压试密签，过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该项目一直生产时间较长，未重新试密 | 方法原因 | 重新进行试密 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:13:21
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E01-Tc01旁，FD06/07管路盲板有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料渗出 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，重新试密 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:47:06 | 2026/2/1 6:13:33
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R05釡上电线管路防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系电工处理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:09:18
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R07回流管路法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 垫片增加不及时 | 方法原因 | 已重新添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:09:43
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09旁穿层管路接头处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理不及时所致 | 方法原因 | 已清理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 |  |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:10:07
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11反应釜搅拌电线管路防爆挠性管开裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行维修更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:13:04
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10回流管路视镜与周围法兰腐蚀上锈严重状态较差，请及时拆卸更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 酸气腐蚀导致 | 物料原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:10:43
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R08釜前管路连接的两个静电卡子绿签丢失，现场已沟通人员收起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致塑封皮损坏标签脱落 | 设备设施原因 | 已收起，待集体重新进行校验 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:11:16
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R23加料漏斗手套表面有物料粉尘需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 人的原因 | 已安排人员进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:11:42
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R19隔膜泵旁静电卡子导线断裂，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/2/2 7:06:31
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层207-F07后方氮气管路接头漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气源嘴接头处未紧固 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:12:16
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层压滤罐206-F01收料口下方需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后未清理干净 | 人的原因 | 已清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:12:40
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R17氮气进防爆溢出管路处快开卡子有溶剂正在渗漏，现场已沟通班长紧固处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 快开卡子松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:13:47
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-FD03取样前检查CK无复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 不涉及 | 人的原因 | 不涉及 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/1/31 23:14:29
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 实验室消防设施绿签到期未进行检查，需及时检查填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员忘记检查 | 人的原因 | 已完成检查 | 已完成检查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/2/2 7:11:51
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 2号厂房 | 巡查2号厂房时发现CPr122548项目人胡新磊防爆手机侧边密封处损坏丧失防爆性，现场已要求带出厂房，需维修后再进行使用 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 防爆手机使用时间较长导致 | 设备设施原因 | 手机已送供应商维修 | 钉钉群组内通知各项目负责人检查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:43:53 | 2026/2/26 10:35:18
2026/1/29 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 5-303 | 实验室人员佩戴使用过的手套接触面部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS11419-刘磊 | 否 | 人员习惯问题 | 人的原因 | 对当事人进行了批评，提醒 | 对实验室进行培训 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:42:58 | 2026/3/18 9:18:24
2026/1/29 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 5-301 | 实验室人员离开，通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0589-龚天保 | ALS11419-刘磊 | 否 | 安全防护疏忽 | 人的原因 | 统一劳保 | 实验室晨会强调 | 0 | 2026/2/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11419-刘磊 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:39:30 | 2026/3/18 9:18:31
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce06间内空压未上锁，已沟通车间处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 此设备停用，未进行上锁管理 | 方法原因 | 重新进行上锁 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/2 7:40:38
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 301-R06/305-R06接收罐液位计缺少上限标识， | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 新更换液位计，未及时添加 | 环境原因 | 已重新添加完毕 | n/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/9 14:11:43
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-DRC04收料口卡子处有黄色物料残留，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员收料后未清理干净 | 人的原因 | 人员重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/2 7:39:58
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD05接收罐下方有物料渗漏痕迹，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 下方管路沙眼 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/1 1:27:22
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03接收罐后方防爆断路器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未接静电接地 | 设备设施原因 | 已沟通电工连接完毕 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/1 1:27:35
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R04加料箱手套破损，已沟通车间更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/1 1:27:50
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP001、302-VP011,12真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/1 1:28:02
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 并更换排气阀完成 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/2 7:39:39
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce07接收罐流体过滤器下方有黄色物料残留，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员更换滤芯后未清理彻底 | 人的原因 | 要求班组重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/31 6:30:38 | 2026/2/2 7:39:21
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04缓冲间放有杂物白色连体服使用后未及时清理，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 还需使用现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/2 1:02:03
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03接收罐下口连接放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路标识添加不及时 | 人的原因 | 进行标识添加完成 | 进行车间人员要求，及时进行添加 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/1 6:09:46
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce0接收罐液位计下端排净阀门开启状态，沟通车间人员现场进行关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 排净阀关闭不严 | 人的原因 | 进行排净阀门的关闭 | 车间整体同步进行排查完成 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/1 6:10:03
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层12釜下口放料聚乙烯管路内存有液体管路末端未密封，还请及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/2 1:05:01
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层410-F04未使用，下口阀门用大块布堵塞地面污染，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 阀门滴漏 | 设备设施原因 | 进行现场清理处理完成 | 进行阀门严格的检查以及试密 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/1 6:10:15
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03接收罐上放有静电卡子使用后未及时清理，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电卡子及时清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/2 1:05:20
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间05釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/2 1:05:43
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层03釜上加料漏斗阀门法兰和黄胶手套上有白色物料痕迹，还请及时清理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/2 1:06:04
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层02釜转移管路法兰渗漏，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/2 1:06:27
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层13釜边彩板上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/1 6:11:13
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层413-F04压滤罐下口地面有物料痕迹，还请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/1 6:11:25
2026/1/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间暂存氨基锂溶液缺少静电卡子连接，沟通车间人员现场连接静电完毕。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | LDA存放静电卡子未连接 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/31 1:09:32 | 2026/2/1 6:10:33
2026/1/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | R04旁穿层无护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路穿层缺少护套 | 设备设施原因 | 进行增加 | 安装时进行增加 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 18:31:44 | 2026/2/1 13:28:31
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼楼道 | 8车间对面消防栓内软管未缠绕规范 正确做法：使用后及时恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 培训完成后未及时恢复 | 人的原因 | 安排恢复 | 培训完成后及时恢复 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/30 15:58:19 | 2026/2/26 16:30:38
2026/1/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间三层 | 三层新人操作准备安装时忘记试密，现场告知 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗漏忘记 | 方法原因 | 现场叫停，增加试密环节 | 班前会进行要求，重申试密标准 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 15:56:52 | 2026/2/1 13:28:45
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼4车间 | 物料空桶阻挡通道。 正确做法：及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 准备报废的桶，未及时打包转移造成的 | 人的原因 | 已转移 | 对车间人员培训，报废耗材及时转移 | n/a | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/30 15:55:26 | 2026/2/3 13:24:53
2026/1/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层管廊 | 管廊部分未使用管路缺少标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新装管路，粘贴不及时 | 方法原因 | 增加提醒标识 | 同类进行排查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 15:54:14 | 2026/2/1 13:28:53
2026/1/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间三层R32釜 | 管路穿墙护套缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装不及时 | 方法原因 | 现场增加护套 | 对设备组进行要求，安装前制作，及时安装 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 15:52:27 | 2026/2/1 13:29:01
2026/1/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | 活性炭 | 5号楼活性炭尾气排风烟囱结冰严重，需进行处理。防止冰掉砸伤人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 烟囱法兰处结冰 | 环境原因 | 已安排人员处理 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 15:38:44 | 2026/3/2 2:42:39
2026/1/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 车间前期准备的三通有损坏，人员未使用未进行试密存在滴漏的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 设备正常使用损坏 | 人的原因 | 以重新制作完毕 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 14:21:26 | 2026/2/1 13:27:17
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 四层光化学北侧第一个，防爆门缺螺栓，部门缺垫片，没有拧到头 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 频繁拆卸丢失 | 人的原因 | 整改完善 | 拆卸加强管理 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/30 13:35:40 | 2026/2/6 2:00:37
2026/1/29 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 四号楼二层 | 4号楼二层施工期间兰贝石作业人员未佩戴安全帽 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS9403-王志辉 | ALS5348-郭泽鹏 | 否 | 因夹层空间狭窄，施工人员因方便未佩戴安全帽 | 人的原因 | 已现场制止并佩戴安全帽 | 对施工人员进行了现场培训 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5348-郭泽鹏 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 13:24:16 | 2026/2/2 10:17:16
2026/1/26 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 11号楼三层 | 建嘉建筑作业人员在11号楼3层清理临边位置垃圾时未佩戴安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS14215-郭祥 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 清理垃圾时作业人员安全意识较差，现场监护人安全意识薄弱 | 人的原因 | 对开口区域加强管理并及时封闭 | 后续进行同类施工时严格按照临边作业防护措施执行 | 800 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 13:18:43 | 2026/4/29 11:14:59
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层Drc05间外的人体静电释放器故障，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经检查静电扁铁连接螺丝松动 | 设备设施原因 | 以对其进行紧固处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:03:20
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间一层南侧三合一间外的溢出桶内的吸收棉较少，需要增加 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 吸收棉过少 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:03:29
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层薄膜滴加罐区域有多个穿层孔洞需要封堵或增加围堰，西侧的三个储罐液位计缺少丝堵，储罐的阻火呼吸阀吸气端需要增加氮气补偿 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 由于长期使用薄膜封堵有损坏的更替不及时，阻火阀氮气保护未识别隐患 | 人的原因 | 以对穿墙口进行重新封堵，阻火阀管路进行更改 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/3/18 17:51:11
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层R05釜加料箱为OEB3物料投料，现场粉尘暴露情况较严重，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 主要投碳酸氢钠导致 | 人的原因 | 之后要求人员对加料后的现场进行 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:03:39
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间三层R30釜旁柱子上的配电箱缺少外壳接地，R16釜下口储罐后面的防爆接线盒损坏失去防爆性（之前发现问题未整改）。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接线盒损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工进行维修 | 车间进行检查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:03:51
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 七车间 | 监控巡查发现七车间人员姜智超穿自己衣服（非防静电服）进入七车间一层物流间内进行作业，需要车间内部强调相关PPE穿戴事项 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 运输物资未传工作服 | 人的原因 | 人员已进行强调 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:32:26
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 监控巡查发现一车间二层外包人员未佩戴呼吸防护等PPE进行加料箱清洗操作，加料箱内部残留大量固体粉尘，需要明确相关设备预处理和清洗要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 中途闷热脱掉 | 方法原因 | 面谈人员全程佩戴，需脱掉时禁止操作。 | 面谈人员全程佩戴，需脱掉时禁止操作。 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:32:42
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R25釜加料车前轮毂悬空 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 加料车高之前使用拍子进行垫底，现已使用斜坡进行固定 | 人的原因 | 以用斜坡进行固定处理 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:05:31
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R16釜前地面处存在白色物料痕迹，告知人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员使用拖布拖地，之前托的碱液地面未进行清洗直接使用了。所以导致地面白 | 人的原因 | 之后拖地注意拖布状态 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:05:45
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间二层R30-Tr01接收罐管路跨连接线断开，已告知现场人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已进行恢复 | 同类排查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:05:54
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间三层R27釜加料车缺少氮气保护，已告知张志强 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气脱落 | 设备设施原因 | 现场进行连接 | 车间整体排查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:06:09
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层R34釜加料漏洞上口多处缺少盲板，使用塑料袋与拉扣的形式密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 更换盲板方式 | 设备安装前进行添加盲板 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:35:54
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层东侧，人员使用登高梯前未对万向轮进行锁止。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 轮故障 | 设备设施原因 | 车间陆续改造 | 人员进行强调禁止使用坏梯子 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:33:46
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层drc01人员收料佩戴黄胶手套，该手套已被取代应禁止使用 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员使用劳保类型不正确 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:33:57
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间4层Tr02聚丙罐入料口弯头存在沙眼，打了一个卡子临时处理，无法承压。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 5704酸性物料腐蚀导致出现沙眼，临时大卡子处理 | 设备设施原因 | 以进行对漏的弯头进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:32:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层23釜4763项目滴加水管路计量泵至釜段使用聚乙烯管路，有憋压蹦碎风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 项目怕铁锈，所以使用的聚乙烯管路。主要用于滴加水使用 | 设备设施原因 | 更换内衬管路 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:33:07
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层连续化三阶段第二台离心萃取机尾气阀门未开启，已告知现场人员。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 连续化人员对于设备状态不清晰 | 人的原因 | 车间人员接班必须对现场尾气氮气进行巡查 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:26:39
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间fd03 01/14/2026开放性操作审批单作业后安全检查“一小时内恢复原有状态并清场”无复核人签字复核。 三车间一层drc06 01/23/2026进行的check第六项“烘料结束后降至室温，氮气破真空至压力为0”无检查人以及复核人签字。 三车间一层drc04 01/19/2026进行的check第六项“烘料结束后降至室温，氮气破真空至压力为0”第五项“超温报警设置”无检查人以及复核人签字。 三车间一层drc04 01/27/2026进行的check第六项“烘料结束后降至室温，氮气破真空至压力为0”无检查人以及复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范，有遗漏 | 人的原因 | 对于人员进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:33:21
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层操作人员进入工作间时未触摸防静电球直接进入工作间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不当 | 方法原因 | 已重新强调 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:34:10
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间四层操作人员在打开200L桶时未连接尾气管，直接打开桶盖后将插底管直接插入200L桶 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:36:07
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce02 check第40页未填写使用时间 执行人谭均宜 三车间二层103-Ce04 check第45页母液转移无复合人签字 执行人张宇 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员记录书写有问题 | 人的原因 | 对人员进行培训· | 对车间进行通告培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:36:33
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce02 check第35页母液转移第一罐无记录 第37页未填写使用时间 执行人王洪强 二车间二层102/Ce04 check的1页未填写项目号&使用时间 执行人王洪强 二车间二层102-CE01 check第8页第一罐母液转移未记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 母液转移人员未及时填写记录，确实找项目人确认过了。时间项目号忘记补充填写 | 人的原因 | 对人员加强培训提醒 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:36:46
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层外包05釜拆卸沾染物料配件未佩戴呼吸防护 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查人员知道要佩戴呼吸防护，认为处理过的设备没危害所以未佩戴。 | 人的原因 | 以强调在培训 | 巡查多留意，反复不改的直接辞退换人 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:34:32
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R16憋压离心放料时 釜上滴加口阀门与法兰连接处漏气，已告知张志钢处理 Check执行人杨皓淇 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰松动 | 设备设施原因 | 现场紧固完毕 | 安装后设备试密检查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:37:03
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间一层FD03人员蒋济远站在接收罐上冲罐 危险操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 已立即要求下来使用登高工具 | 人员重新强调 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 13:34:43
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce06-Tr01液位计下口&地面有大量白色物料痕迹 已告知陶政民 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 墙面刷漆残留 | 方法原因 | 现场清理完毕 | 人员刷漆进行强调细节 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/30 8:30:14 | 2026/2/1 18:37:28
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 735实验室 | 735实验室02通风橱使用的循环机盖子没盖好，现场已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 下班时检测时盖子是盖好的，也许中间有人检测液位时动了盖子，没给盖好 | 人的原因 | 每天复核设备状态 | 每天复核设备状态 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4548-陈丽娟 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:58:20 | 2026/2/26 16:37:32
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 602液相室 | AD-CT2的柜子未上锁，已通知负责人柜子已上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2632-孙卓 | AMM2632-孙卓 |  | 分析员拿完柱子后，忘记给色谱柱柜上锁 | 人的原因 | 及时上锁 | 加强人员意识 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2632-孙卓 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:58:20 | 2026/2/26 16:37:40
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层烘房外记录桌上Cps146545项目59页操作20，02批取样后未填写取样人姓名及日期。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 取样人员未按照记录要求及时填写相应信息。 | 人的原因 | 人员按照制度进行处罚。 | 该问题作为典型问题在部门晨会和钉钉群进行强调。后续同类问题进行相应处罚。 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/2/1 15:45:19
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 二车间西侧物流门 | 二车间西侧物流门外一拍子上放置的无水硫酸镁包装袋破损。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 无水硫酸镁包装袋损坏 | 物料原因 | 现场处理完毕，在无水硫酸镁外包装增加塑料袋进行二次防护完毕 | 每日由物流对西门暂存物料进行巡查确认，异常情况及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/2/1 15:45:32
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层三合一间南侧，一200L桶上物料标签为淌洗902-Ce02离心机DCM，桶上原二碳酸二叔丁酯GHS标签未去除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员标签执行不到位，重新放料后桶上原二碳酸二叔丁酯GHS标签未去除 | 人的原因 | 对二碳酸二叔丁酯GHS标签去除完毕，责任人进行内部积分处罚 | 内部群对物料标签执行要求进行重申，谁张贴谁负责 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/2/1 15:45:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，902-E02薄膜未使用，薄膜及重组分接收罐上压力表显示0.03Mpa. | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表因角度问题导致人员误观察，调整后实际显示压力为0 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/2/1 15:46:05
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，101-R13釜上方开口夹层内楼板下方，感烟探测器上原包装红盖未去除，探测器无法起到作用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 烟感设备安装未及时拆除 | 方法原因 | 现场已对烟感探头防护罩拆除完毕，同时对附近顶棚内探头进行检查另外发现一处已处理完毕，车间同步进行排查 | 后续涉及消防探头类安装时提前做好检查准备工作，避免出现反复处理情况 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/1/30 15:15:28
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R01釜，氮气流量计内玻璃管破裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 氮气浮子碰撞玻璃壁导致玻璃损坏 | 方法原因 | 已对损坏氮气流量计更换完毕 | 已同车间人员明确使用氮气时缓慢开阀避免阀门迅速开启出现玻璃管损坏情况 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/2/1 15:46:39
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层罐区至车间转移溶剂管路处，可燃气体检测器未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 固定可燃气体检测器安装阶段，静电接地线安装遗漏 | 人的原因 | 对该固定可燃气体检测器的静电接地线添加完毕 | 对车间其他点位固定可燃气体检测器的静电接地进行确认，异常进行调整 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:56:47 | 2026/2/1 15:47:03
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现801-R03釜加料漏斗有物料痕迹残留，现场反馈为投料后未清理干净，已要求现场人员清理现场，并对相关人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作后现场清理不到位 | 人的原因 | 现场重新安排清理使用强光手电照射无明显物料 | 班长班前会强调卫生清理标准，加强巡查监管复核 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/2 11:24:17
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现801-R01釜四通有一法兰静电跨接未安装破漆垫片，需要进行安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 审计现场准备更换螺栓过程漏安装 | 人的原因 | 现场安排人员整改完毕 | 迎审现场准备前对于螺栓更换标准进行强调，过程进行监管 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/2 11:24:06
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现804-R08釜上四通上方阀门未关闭，阀门上方使用不锈钢梢头和快开盲板进行紧固，但该反应釜刚加完盐酸体系酸性，尾气走碱吸收，会腐蚀不锈钢梢头和快开盲板，已要求现场人员及时关闭阀门，并对相关人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员操作完毕未及时关闭阀门使用盲板进行阀门端口封堵 | 人的原因 | 现场阀门已进行关闭 | 强调操作习惯及标准车间内部加强巡查监管 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/2 11:23:51
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼西北角处灭火器罩子缺失，需添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 灭火器罩布缺失 | 设备设施原因 | 已安排人员进行恢复 | 改造完成后整体清理验收整改，要求分管副主任每月定期排查 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/2 13:04:29
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼5-04合成间内一反应釜烘釜记录本（编号：TJ3-SC-CK-20251812)内第2页有有签名但未勾选的情况（日期为1/10/2026）。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 设备烘干确认中，确认完毕已要求签字 | 方法原因 | 设备烘干确认中，确认完毕已要求签字 | 设备烘干确认中，确认完毕已要求签字 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/9 7:59:12
2026/1/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 综合楼3FGMP2天枰称量室 | 视频监控回放13：20现场人员戴手套开门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 分析员使用天平后未摘掉一次性手套，戴手套开门 | 人的原因 | 对分析员人员进行强调，明确实验室的基本要求 | 对分析员人员进行贯宣，明确要求禁止带手套开门 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/1 9:29:06
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层夹层处氮气管焊缝漏气，已沟通现场班长进行紧急处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 空压管路沙眼 | 设备设施原因 | 已安排人员临时打卡子固定 | 已安排人员焊接修补完毕 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:37:49
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层二车间现场氧含量报警器未接地，建议整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 仪表未接地 | 设备设施原因 | 已安排人员统一排查，缺失的进行补充 | 安装完成时进行验收，定期进行检查 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:37:59
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼2层二车间氮气保护系统，氧含量检测窗口较脏不利用操作人员查看，建议清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 视窗腐蚀 | 设备设施原因 | 已安排人员清理更换，日常使用注意维护 | 5S人员定期检查发现及时上报更换 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:38:08
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼四层801车间接收罐上方尾气管处阀门接口未有效封堵，已联系现场人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 尾气管路使用完毕未及时封口 | 人的原因 | 现场进行封口完毕 | 车间内部强调操作习惯及标准 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:38:22
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼真空泵房地方存有积水，有人员滑倒的风险，建议人员清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 少量深冷冷凝水清理不及时 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 安排根据巡查频率重点关注此类情况 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:38:29
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼四层三车间900-Tr048压力表不归零，现场设备未投用，请排查故障原因并整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压力表故障，设备未使用，已安排重新更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:38:37
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 900-N03压滤罐CHECK检查表日期填写有误，已联系现场人员整改 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 其余设备写到N03CK上面，翻页时中间加了一页，N03正常写CK时候没有发现后面已经书写了别的设备，已安排整改 | 方法原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:38:46
2026/1/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 903-R13反应釜受限空间标识牌脱落，现场人员已立即整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备标识背胶脱落导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/30 7:42:49 | 2026/2/26 16:38:55
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：14 4号楼四层物流通道工业氨水和36%盐酸混放。正确做法：及时更换存放位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼四层物流通道工业氨水和36%盐酸混放。正确做法：及时更换存放位置 | 人的原因 | 正确做法：及时更换存放位置 | 正确做法：及时更换存放位置 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:50:20
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：09 4号楼4-16间CMM-404-R10釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间CMM-404-R10釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:50:34
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：22 4号楼3-12间CMM-403-Sy06-T04配液罐上加料漏斗手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间CMM-403-Sy06-T04配液罐上加料漏斗手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 人的原因 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:50:49
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 12 :43 4号楼4-41间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 人的原因 | 正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:51:02
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：08 11号楼四层4-38间溢出桶内缺少吸收棉。正确做法:及时补充，确保应急情况快速使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/2 18:32:46
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：33 12号楼三层3-12间呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 呼吸盖脱落 | 设备设施原因 | 补加呼吸盖 | 定期检查 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:31:21
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：37 12号楼三层3-12间TJ3-700-R04反应釜聚乙烯管路弯折程度较大。正确做法:及时更换，避免憋压风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 安装问题 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:31:42
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：37 12号楼三层3-12间TJ3-700-R04反应釜聚乙烯管路弯折程度较大。正确做法:及时更换，避免憋压风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 安装问题 | 设备设施原因 | 更换管路角度 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/8 6:32:30
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 00：00 4号楼3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/4 7:10:18
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 23：23 4号楼3-11间 防爆配电箱开关缺少保护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | 3-11间 防爆配电箱开关缺少保护壳 | 设备设施原因 | 及时添加，防止误碰 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/1 15:15:48
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：33 4号楼4-05间 200L桶物料阻挡排风口，正确做法：排风口前禁止存放任何物品 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-05间 200L桶物料阻挡排风口，正确做法：排风口前禁止存放任何物品 | 人的原因 | 正确做法：排风口前禁止存放任何物品 | 正确做法：排风口前禁止存放任何物品 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/3 0:37:48
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：36 4号楼4-06间 监控下放存放危化品，属于监控盲区，正确做法：转移至监控便于查看位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-06间 监控下放存放危化品，属于监控盲区，正确做法：转移至监控便于查看位置 | 人的原因 | 正确做法：转移至监控便于查看位置 | 正确做法：转移至监控便于查看位置 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/3 0:37:32
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/29/2026 16：34 4号楼4-03间 操作人员蠕动泵打料淋洗操作时泵盖未下拉，正确做法：蠕动泵使用期间泵盖应放下，防止物料飞溅 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼4-03间 操作人员蠕动泵打料淋洗操作时泵盖未下拉，正确做法：蠕动泵使用期间泵盖应放下，防止物料飞溅 | 人的原因 | 正确做法：蠕动泵使用期间泵盖应放下，防止物料飞溅 | 正确做法：蠕动泵使用期间泵盖应放下，防止物料飞溅 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/3 0:37:16
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-18间，自动温度控制装置ATC01和ACT02静电接地线在别扁铁上共用一个点位。正确做法：为保证静电有效导出应分别单独接在扁铁上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 安装问题 | 人的原因 | 报修处理 | 同类排查 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/7 7:07:22
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：08 12号楼3-13间，管路支架倾斜，已沟通现场人员恢复。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 支架不够牢固 | 方法原因 | 紧固支架 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/7 7:06:42
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21：07 12号楼4-17间，车间人员进行打料操作时，辅助人员未佩戴同级别劳保进入警戒区域内，正确做法应佩戴同级别劳保后进入 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:56:42 | 2026/2/7 7:07:05
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2配电室门口“当心触电”标识牌脱落被风刮走已通知脱宝楠处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 当心触电标识受风影响脱落 | 环境原因 | 已重新固定标识 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/30 6:52:32 | 2026/2/24 9:15:29
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R02压力表电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 碰撞导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/1/30 19:01:18
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层连续化区域413-T007/T009储罐尾气视镜充满液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/1/30 19:02:09
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R19未使用下口阀门未上锁，已沟通车间人员上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 阀门未及时上锁 | 设备设施原因 | 进行阀门上锁管理完成 | 进行相应的整改同步排查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/2/1 6:10:49
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R06未使用下口阀门未上锁，已沟通车间人员上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/1/30 19:02:39
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间三层压滤罐收料后清理不彻底，收料口位置有白色物料残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 收料口清理不彻底 | 人的原因 | 进行重新清理处理完成 | 加强现场的检查以及处理完成 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/2/3 19:24:51
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R02右侧第二个计量泵加料管路有两个阀门阀芯位置渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/1/30 19:05:30
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 巡查时发现514-R01进行打压试密人孔位置漏气严重，现场沟通车间人员进行排压紧固重新试密 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人孔处漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/1/30 19:06:08
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 15车间三层走廊应急柜封条需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 封条损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:48:31 | 2026/1/30 19:06:51
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间一层双锥缓冲间内灭火器被挪走后未放回原处 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间特殊作业期间，临时转移至其他地方 | 设备设施原因 | 现场已放回原位 | 每天巡查车间，消防设备发现及时归位处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/30 6:47:38 | 2026/2/1 9:25:16
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 一层备料区北门口特戊酸氯甲酯溶剂桶上放置两件使用过的白大褂 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 白大褂使用完毕，未及时清理 | 人的原因 | 现场已放置挂钩，统一处理 | 车间进行通道，禁止白大褂随意摆放，重复出现进行处罚 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/30 6:43:52 | 2026/2/1 9:27:03
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02釜搅拌电机电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 电线老化，损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/1/31 6:33:04
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02减速机漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全临时处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/1/31 6:33:25
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce07接收罐下口转移阀门处有黄色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员更换流体过滤器滤芯未清理完毕 | 人的原因 | 已安排人员重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/1/31 6:34:02
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层药品箱藿香正气水已过期需更换，同步更新清单 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员不清楚检查要求，未执行到位 | 人的原因 | 重填药品，并更新清单 | N/A | 12 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/2/4 6:21:23
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD02房间内固定式可燃气体检测器粘贴停止使用标识，需要确认 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 表损坏 | 设备设施原因 | 计划更换新表 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/2/1 1:29:35
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD02接收罐无压力表，液位计无阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 缺少压力表，液位计无需阀门 | 设备设施原因 | 已加压力表 | 已完成 | 已完成 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/2/1 1:30:04
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD02房间内温湿度不合格 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 目前空调不满足使用 | 设备设施原因 | 已沟通保全进行调节 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/1/31 6:34:25
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD02设备首次使用试密，设备主腔体打压，出料口位置同步起压 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 垫圈损坏 | 设备设施原因 | 已更换垫圈 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/2/1 1:30:16
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001、302-VP011真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/1/31 6:35:37
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:23:52 | 2026/1/31 6:35:13
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-T01放桶，现场已放至第6桶，仍使用敞口观察液位方法，现场尾气控制不佳，气味大，已扩散至走廊，现场立即叫停作业，气味消散后使用电子秤密闭放桶 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 车间通报批评，强调放桶操作 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:50:33
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-Ce07蝶阀漏气，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备蝶阀有缺口 | 设备设施原因 | 车间临时封堵，后续焊接卡盘 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:51:01
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R15.对面放置两个黄色连体服，已告知现场人员收起 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员收起不及时 | 人的原因 | 现场i清理完成 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:52:02
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R11三废OR操作开始时间与结束时间未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员记录不规范 | 人的原因 | 现场整改复核完毕 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:51:44
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R19接收罐对面溢出桶上有白色物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员有物料滴落，未及时处理 | 人的原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:52:20
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R03接收罐液位计断层，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断层 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:51:26
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R02加料车上壁纸刀沾染物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料附着 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/30 19:08:35
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 19车间4楼薄膜，618-Msr006渗漏物料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 膜堆儿渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:48:11
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R07现场加料阀门均开启状态，现场无人看守，现场立即叫回人员关闭阀门，需加强人员培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场执行不到位 | 人的原因 | 人员已进行面谈通报批评 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/30 6:16:07 | 2026/1/31 6:48:34
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层空调间地面积水，现场沟通班长赵新元清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 空调维修停机导致 | 设备设施原因 | 已安排人员进行ing清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:41:26
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 20-R04视孔灯未固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗安装后固定不及时 | 方法原因 | 已联系电工进行固定完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:41:08
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 01/29/2026,20:21,EHS巡查发现206-R10反应中，工艺要求-70~-60℃，现场显示-74.1℃，低于工艺温度，现场操作人员徐成龙回温中。 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹套介质为液氮乙醇， | 环境原因 | 已回温 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:40:48
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15旁有1个计量泵底座固定螺栓存在螺栓套螺母情况，且未拧紧固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 固定不及时 | 方法原因 | 已重新紧固 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:40:23
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 检查206-R10正丁基锂溶液安全操作规范：换班加料，加料人3签字处空白，未填写也未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 换班操作规范检查不及时 | 方法原因 | 已添加名字 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:40:05
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层走廊207-VP002和VP005真空压力系统检测未开启，现场沟通现场人员赵帅开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 真空报警未及时开启 | 设备设施原因 | 现场已开启 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:39:45
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R11蒸汽管路阀门蒸汽使用完未及时上锁，现场沟通助工王立鑫锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:39:27
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R19在车间四层进行吨罐投料，尾气气源管直接插在尾气引风罩中，未使用气源嘴接头密闭连接，现场勒令操作人员崔伟建整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 连接方式不正确，未做到有效密封 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:39:10
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层207-F07压滤罐流体过滤器压力表连接位置有白色物料附着，疑似渗漏，现场沟通现场人员史勇强。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:38:52
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R12下口阀门缺少阀柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门柄脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/1/31 6:38:34
2026/1/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 污水站 | 污水站加药间门口隔膜泵和池子表面有白色碱液痕迹，需清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0146-李沛军 | ADH0146-李沛军 |  | 废水中含盐，需要大量水刷洗 | 物料原因 | 多次刷洗 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 5:43:00 | 2026/2/2 7:10:19
2026/1/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 620实验室 | 监控回放发现01/28/2026 14：00-15：00620-20通风橱长时间无人员操作时未下拉通风橱挡风玻璃至最低且通风橱内有未使用的溶剂未放回防火溶剂柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 操作人员对通风橱下拉的意识不深刻，下午工作量较大，导致在配样送样期间，忘记了下拉。 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 加强内部强调 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/30 4:20:51 | 2026/2/4 13:12:03
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 517实验室 | 517-21通风橱无人使用情况下未下拉至最低，已下拉处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 白天下班前检查通风橱状态都已下拉，可能是夜班人员使用后未及时下拉， | 人的原因 | 已整改 | 已对夜班人员和实验室人员再次强调，使用后通风橱必须及时下拉至安全线 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 4:20:51 | 2026/2/3 4:50:59
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 517实验室 | 517-05通风橱，失水易燃化学品建议架设在有烟感报警的通风橱内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 周三已告知需要在有烟感报警的通风橱进行此类高风险实验。 经与过夜实验申请人徐明明和审批人杨帅主管确认，昨天在平行反应器上的过夜实验并未使用失水易燃化学品。归还了易燃化学品和反应处理完毕后，通风橱上面的标识未及时撤去，昨天晚上通风橱内已没有此类化学品和相关反应。 | 人的原因 | 已撤去标识 | 已告知申请人、复核人和审批人一定做好现场复核，不能遗漏相关标识的复核，也在实验室群内再次进行通知和强调。 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 4:20:51 | 2026/2/3 4:51:24
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733实验室废液柜内静电卡子未夹住废液桶和静电扁铁，现场已整改完毕（此类废液桶漏斗较难夹持静电卡子） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 金属漏斗不易夹住，导致静电夹子虚接 | 设备设施原因 | 换个方式夹 | 换个方式夹 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 4:20:51 | 2026/2/3 4:51:41
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 418实验室 | 418-13通风橱反应夹套管路破裂导致介质流出（介质未超出桌面范围）且循环机漏出加热圈，现场关闭循环机，并钉钉通知该试验负责人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | 否 | 循环机上的白胶管经过高低温后极易老化开裂，人员使用时未仔细检查 | 设备设施原因 | 将循环机上的白胶管更换为蠕动泵管，并强调使用前仔细检查 | 将实验室循环机上的白胶管全部更换为蠕动泵管，并在实验室群内强调使用前仔细检查 | 20 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/30 4:20:51 | 2026/2/3 4:51:57
2026/1/28 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-209 | 实验室人员在物料柜里翻找和拿取物料时未佩戴蓝色丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2214-左建 | 否 | 个人PPE防护习惯不好 | 人的原因 | N/A | 对个人进行通报，并惩处值日 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 23:22:50 | 2026/2/6 9:03:02
2026/1/28 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。并使用白大褂袖口触碰脸。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS0563-袁作家 | 否 | 个人防护意识淡薄 | 人的原因 | 应全程保持面部在通风橱防护玻璃外 | 实验室做好培训，增大实验室内部巡查频率 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/29 23:18:37 | 2026/2/7 9:40:55
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R08-Tr01氮气管路止逆阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 止逆阀漏气 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:07:15
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 共性问题：部分阀门缺少限位锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 锁片缺失 | 设备设施原因 | 锁片已采购，到货后整体安装 | N/A | - | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/5/5 18:54:58
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 共性问题 部门搅拌防护罩卡扣位置缺插栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备维护后忘记安装 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:07:45
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R07,08中间三个一到反应釜转移管路三通上口法兰位置渗漏物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:08:14
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 部分反应釜ck，工艺管路检查项勾选N/A,单釜上是有工艺管路需进行检查。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 反应釜套用 | 方法原因 | 人员告知 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:08:45
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R06对面配电箱。下方接线密封接头位置松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接头松动 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:09:15
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 共性问题：氮气管路分支气源嘴接头不使用需更换为丝堵，防止漏气。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵缺失 | 设备设施原因 | 已补充 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:09:40
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 四层薄膜加料间门口上方管路吊架支腿断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架损坏 | 设备设施原因 | 已去除 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:10:03
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 薄膜间穿墙孔缺少封堵，穿墙管缺少护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 待安装管路 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:11:37
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 薄膜加料罐罐液位开关需上锁，防止人员私自关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 锁盒损坏 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:11:50
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 薄膜间tcu上方管路法兰跨接已变色需更换。支架卡套未进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接变色 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:12:05
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 薄膜间2497项目 514-fd06-Tr01至515-R06管路晃动，缺少支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:12:21
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-E02-Tc01下口分支盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 盲板螺丝未松动 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:12:37
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R09上转移管路弯头跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:12:56
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 4-01间门口传强孔未封堵，穿管缺少护套。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 孔洞待安装管路 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:13:10
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R02计量泵加料管径较小，上方安装的背压阀缺少支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 缺少支架 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:13:25
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R02计量泵接线部分未使用防爆绕性管，后续应都替换为防爆绕性管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 挠性软管缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:13:45
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | B5 | 514-R02对面配电箱 514-R02-Tr01罐报警接线松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接线处松动 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/1 6:14:02
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 515-R01在线氧含量未投入使用，阀门为关闭状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 在线氧含量未使用 | 设备设施原因 | 使用PPM氧含量检测 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:10:36
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 共性问题:氮气与位置装反，这样接氮气可能将加料仓料吹到缓冲仓内。带缓冲仓加料箱氮气应接在缓冲仓位置，尾气接在加料仓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 过滤器装反 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/1/30 19:11:10
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 溶剂间氮气管路分支缺丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 丝堵缺失 | 方法原因 | 补充 | 每次使用前检查 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/6 2:01:00
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 溶剂间氮气定时器控制箱，B1类校验周期写的3年，应该是B2类。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 仪表错误 | 设备设施原因 | 已更换 | 加强仪表管理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:27:49
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 17车间四层公用工程蒸汽总管路阀门缺少保温，温度较高 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 保温缺失 | 设备设施原因 | 补充保温 | 保温及时补充 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:28:48
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-T032旁配电箱缺少外壳接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 静电缺失 | 设备设施原因 | 补充静电线 | 静电统一补充 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:29:13
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 四层加料间光化学转移管路四氟三通位置有物料需清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 法兰漏 | 方法原因 | 及时处理 | 渗漏马上处理 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:29:58
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 四层加料间穿层管路sea法兰缺少跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 方法问题 | 设备设施原因 | 及时补充 | 管道准备时安装 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:30:17
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 车间可燃表部分标识使用的自制打印标识，需统一制作。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 标识不统一 | 方法原因 | 统一制作 | 统一制作后更换 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/10 9:16:45
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 车间连续化项目结束，计量泵不使用应断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 意识问题 | 方法原因 | 及时关闭 | 项目结束后及时关闭 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:30:40
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 四层油炉胖扁铁，多根接地线接在一个接地点上。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 安装时静电混乱 | 设备设施原因 | 联系电工处理 | 按照规范进行 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/7 19:05:28
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 四层老光化学设备后方地面有物料痕迹，需进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 取样撒漏 | 方法原因 | 及时处理 | 撒漏后及时处理 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:31:17
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 旧光化学设备旁不使用管路及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 管线拆除放置 | 方法原因 | 及时清理 | 材料拆除后放在规定位置 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:31:39
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 旧光化学设备旁尾气管路上方有漏气声音，需查明漏气源 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 排查系统 | 设备设施原因 | 管路问题 | 加强排查 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:32:11
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 四层4-24间内尾气管路使用铁丝绑在电线管上，需去除。不能与电线管进行固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 临时固定 | 方法原因 | 除去 | 设备准备按照要求执行 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:32:39
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R13溶剂管路上加四氟盲板，未开作业证。且标牌不是标准标牌。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 未执行盲板抽堵作业 | 方法原因 | 及时开具作业证 | 需要加盲板，及时开证 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:38:25
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R14加料内残存物料未清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 项目正在使用 | 设备设施原因 | 投料完成后清理干净 | 项目使用完成后拆除清洗 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:38:55
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R12加料管路缺少快盲板，未制作专门放管支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 未固定支架 | 方法原因 | 插底管使用支架 | 插底管使用支架 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:39:16
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R01对面物料管路法兰铭牌开焊，容易划伤人，需重新焊接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 重新维修 | 设备设施原因 | 及时维修 | 加强检查 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:39:37
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R02加料箱缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 补充支撑 | 设备准备时投料车固定支撑 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:39:55
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R02加料箱氮气尾气接反 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 方法问题 | 方法原因 | 及时更换 | 准备好后再投料 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:40:19
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R01预留阀门盲板螺栓没拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 清洗中 | 设备设施原因 | 清洗后拧紧 | N/A | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:40:40
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R06后方可燃标签临时打印签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 替换统一标签 | 检查标签类 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:41:02
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 车间部分阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 锁片缺少 | 设备设施原因 | 补充锁片 | 设备准备更换锁片 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:41:17
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R06对面墙上不使用氮气，应该更换为丝堵密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 丝堵缺失 | 方法原因 | 及时封堵 | 不使用的封堵 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:41:38
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R08釜上加料管路弯头位置法兰螺栓未漏两个牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 设备准备未拧到位 | 方法原因 | 重新按照标准 准备 | 螺丝必须漏2个牙 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:36:55
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R09加料管路弯头位置法兰跨接一端脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 跨接断 | 方法原因 | 重新更换 | 加强巡查 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:33:04
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 四层钢平台上09釜旁监控角度需调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 监控角度问题 | 设备设施原因 | 联系调整 | N/A | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:33:30
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R01溶剂管路多余支架需去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 施工留下 | 设备设施原因 | 及时拆除 | 施工后及时拆除 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:33:53
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R07下口新打孔穿层线管缝隙未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 施工未封堵 | 设备设施原因 | 及时封堵 | 施工后马上封堵 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:34:11
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R11对面墙上氮气不管路不使用需使用丝堵封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 丝堵缺少 | 方法原因 | 补充丝堵 | 不使用的封堵 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:34:37
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R11对面可燃使用的自制标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 方法原因 | 更换统一标识 | 标准统一 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:35:05
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R09旁配电箱下方接线接头位置松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 设备清洗误碰 | 方法原因 | 紧固 | 电气检查 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:35:37
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 17车间四层连续化间2380项目的穿层孔需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 孔洞未及时封堵 | 方法原因 | 及时封堵 | 拆除管道后封堵 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:35:59
2026/1/28 | 日常巡查 | 专项排查 | 5号楼专项排查4层 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 17车间四层回流比控制箱下方用手写的禁止开启标签，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 统一标签 | 方法原因 | 更换固定标签 | 排查标签 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 18:05:13 | 2026/2/4 0:36:28
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 12号通风橱栾一鸣使用单质碘未按操作规范要求佩戴劳保，未张贴氧化剂警示标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 经调查，项目主管张宇和刘亚超已告知操作人员要按照操作规范进行，操作人栾一鸣意识淡薄，存在侥幸心理，没有按照要求执行 | 人的原因 | 当天项目主管已对其进行安全操作规范培训，并要求此操作要双人复核进行 | 已对当事人进行了教育再培训，要求进行该操作时候需要双人复核 | 无 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:04:37
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 1号楼正门 | 人员使用梯子时，无人扶梯，现场制止 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS2041-张晓雷 | ALS2041-张晓雷 |  | 人为原因，对供应商重新培训，加强监督 | 人的原因 | 对供应商重新培训 | 定期检查 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2041-张晓雷 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/1/30 13:52:14
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 田晓冲在302实验室含水仪操作时，未将通风橱挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 组内晨会已经进行强调和要求，新入职员工还未养成良好行为操作习惯 | 人的原因 | 现场整改 | 晨会继续强调通风橱下拉要求 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:05:09
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 三废柜附近地面有废液痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 三废区域撒漏 | 人的原因 | 清理存放三废区域 | 开会提醒倒完及时清理 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:06:10
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 周勇超在303-3-06通风橱操作时电脑插头虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 风险意识不足 | 人的原因 | 检查电源插实再使用 | 用之前检查电源插入情况 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:06:36
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 01通风橱两个样品瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 实验操作不规范 | 人的原因 | 新增标签 | 样品存放必须贴标签 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/3/4 10:51:30
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 314 | 李达在通风橱操作时未将通风橱挡风玻璃下拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6761-张健 | ALS6761-张健 | 否 | 人员意识不够 | 人的原因 | 通风橱操作规范培训 | 实验时注意，实验室人员相互监督提醒，定期人员巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6761-张健 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/5/20 16:24:46
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 洗眼器未按期进行点检（应检查日期01/28/2026） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 提高人员意识 | 提高人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/7/8 9:23:03
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 步入式通风橱20L反应釜辅助操作人员未经操作规程培训，釜底跑冒滴漏未及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 固相反应，未刻意留二级防护 | 人的原因 | 及时加上 | 后续做好培训 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/3/4 10:52:36
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 309 | 05号通风橱，20L反应未按操作规程要求加装防爆挡板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 人员安全意识不足，未及时加上挡板 | 人的原因 | 立即加上挡板 | 组会强调，投反应前需要第二人确认 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/1/30 13:48:57
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 423 | VBE无人使用期间，挡板未放至最低位置（台面储存流动相） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 | 否 | 分析员为新人新人操作规范未培训到位，加强新人培训。 | 人的原因 | 已现场进行整理并对分析员进行培训 | 对各组分析员培训 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2501-杜雪峰 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/3/4 10:54:43
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 452 | 万向引风罩风阀开度较小 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14867-靳光才 | ALS13488-蒲法章 |  | 452实验室最初仪器较少，较多引风罩下并无仪器，后续仪器陆续安装后，并未第一时间将所有引风罩开启最大，且452实验室早上有较浓的有机溶剂味道，一直未正在解决，怀疑是所有引风罩开启最大后，导致房间内外压差不同，有机溶剂上升溢出，故部分引风罩并未开启最大 | 环境原因 | 所有引风罩已开启最大 | 定期安排巡查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS14867-靳光才 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/3/4 10:57:00
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13842-杨传递 | 241 | TFF设备电源线绝缘皮破损，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 设备线路老化 | 设备设施原因 | 保修进行线路整改 | 每月实验室扫除过程对设备进行检查 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/1/30 13:50:39
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13842-杨传递 | 239 | 磁力搅拌器电源线绝缘皮破损，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 | 否 | 磁力搅拌电源线绝缘皮破损 | 设备设施原因 | 及时报修，在没有修好前不用该搅拌 | 定时巡查检查 | 不涉及 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:02:46
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13842-杨传递 | 306 | 氨解釜电源线插头连接处未压紧，电线裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | ALS1503-崔国俊 |  | 设备损坏，需修理 | 设备设施原因 | 设备报修 | 设备及时报修 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/7/8 9:23:18
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13842-杨传递 | 307 | 307-09号通风橱一搅拌器电源线适配器外壳被溶剂腐蚀，存在安全隐患，需要更换；02号通风橱一磁力搅拌器电源线腐蚀，需要更换；06号通风橱电源线裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 人员原因 | 设备设施原因 | 及时停止使用 | 培训，电工定期巡查 | na | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:03:37
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13842-杨传递 | 309 | 超声插头虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 操作人员插入插头后，未观察是否插到位置 | 人的原因 | 插到位置，使用完毕后及时拔掉 | 组会强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/1/30 13:51:02
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13842-杨传递 | 311 | 03号通风橱PH计插头虚接，联系电工更换匹配的插座 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 设备本身缺陷 | 设备设施原因 | 已经保修，更换合适的插座 | 更换插座 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/2/6 0:00:00 | N/A | 2026/1/29 17:23:07 | 2026/2/6 11:04:02
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现暂存区DH-TA1-06B三层货位一个铁桶桶身多处变形，需要确认一下包装状态； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 桶身有变形 | 设备设施原因 | 导桶，将溶剂进行处置 | 发现并行及时导桶 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:27:23
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现暂存区DH-TA1-07F三层货位一个塑料槽子下口阀门处用黑色塑料袋包裹，需要确认一下是否安装盲盖； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 下口密封盖不匹配，使用塑料布进行封口 | 设备设施原因 | 将水相处理后此方槽不在使用 | 下口不匹配的方槽查询对应的匹配封口盖 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:27:38
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区内西墙最北侧的一个可燃气体检测器有数值显示，需要检查一下检测器状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 现场确认可燃气体检测器故障 | 设备设施原因 | 对仪器进行校正 | 巡查发现故障及时维修 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:27:55
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区内最北侧墙上电线管路弯头接线盒处使用绝缘胶带缠绕，需要沟通电工检查，接线盒有破损需要及时更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 电线管线使用交待进行固定 | 人的原因 | 胶带拆除，重新进行固定 | 使用固定卡子进行固定 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:28:11
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区最北侧入口处的人体静电释放球需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 有一个螺栓松动 | 设备设施原因 | 重新进行紧固 | 设备设施定期检查紧固 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:28:38
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区37号库内在货架后面有一个手动报警按钮，需要转移到方便操作的位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 报警按钮位置未更改 | 设备设施原因 | 更改到方便按键位置 | 消防设施放置在方便位置 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:31:12
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区37号库内地面上放置大量物料，货架上基本是空的，需要属地加强管理，地面上的物料已经阻挡安全出口和灭火器 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 库房暂存物料，待库房登记信息后上货架 | 方法原因 | 及时登记，及时上货架 | 及时上货架摆放 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:31:29
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区37号库的货架均未安装防撞护角徐娅及时增加避免叉车碰撞损坏货架； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 37号库采购的防撞壳未到货 | 方法原因 | 及时沟通到货进行安装 | 区域物资提前采购 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:34:18
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 暂存区37号库内未放置储存物料的SDS，存在中间体需要放置对应的中间体SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 临时审批存放中间体，现场未进行准备 | 人的原因 | 将SDS打印放置现场 | 优先进行准备SDS， | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/29 17:10:17 | 2026/2/11 10:34:33
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 通风橱05盛有有机相的铁通静电夹子使用不规范未有效接地 正确做法：静电夹子须夹在铁通边沿或完全接触铁桶 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 意识不足 | 人的原因 | 重新放置静电夹 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/29 16:53:41 | 2026/2/3 9:45:29
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 通风橱06中盛有黄色液体的5L的塑料烧杯敞口 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 意识不足 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/29 16:50:00 | 2026/2/3 9:45:09
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 233冰箱间 | 冰柜旁地面放置盛有液体物料的自封袋未及时清理 正确做法：盛有物料的容器放置在制定通风区域 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 当日进行冰箱清理工作，掉落遗漏一袋 | 人的原因 | 立即清理 | 进行冰箱整理等类似物料清理转移工作后，做好现场清理及检查工作，避免遗漏 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/29 16:45:20 | 2026/1/30 16:32:05
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 摇床控温设备检查表一月份检查记录年份填写错误 正确做法：正确记录检查时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0047-陈笑 | 否 | 人员疏忽，书写错误 | 人的原因 | 已更改 | 晨会强调 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/29 16:41:33 | 2026/2/3 9:44:51
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237离心间 | 小型均质机进料口未密封 正确做法：均质机不使用时进料口须密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 人员原因，使用完均质机未及时密封 | 人的原因 | 晨会强调 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/29 16:38:53 | 2026/1/30 16:32:21
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站废气间地面有碱迹，需要及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备缺陷 | 设备设施原因 | 及时清理 | 已改造设备 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 16:15:50 | 2026/2/6 16:13:57
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站加药间的应急洗眼器到期未检，需要按时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 已效验未及时换签 | 人的原因 | 及时跟换标签 | 第二人复核 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 16:15:50 | 2026/1/30 17:17:08
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室废液柜废液桶未夹静电夹子，溶剂柜内放有无水乙醇溶剂桶，使用完未放回溶剂柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 静电夹子：值日生倒废液，忘记夹上； 溶剂：实验人员，找洗瓶，暂时放置 | 人的原因 | 立即整改。静电夹子夹上，溶剂使用完毕放回溶剂柜 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/29 16:00:21 | 2026/2/2 13:15:51
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间门外 | 一袋沾有物料的垃圾，未封口，无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员去暂存区找物料，未及时粘贴标签和封口。 | 人的原因 | 物流人员已将沾染物料的垃圾进行封口，并完善标识，物流人员侯壮沾染垃圾处理不规范，当日5S绩效评定最低档，并车间通报。 | 对车间人员进行要求，沾染垃圾及时处理，并进行封口和明确标识。 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/1/30 15:17:06
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 张贴在现场的执行要求或操作内容，无制定人签字 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场执行要求和指导性规范管理要求执行不完善。 | 人的原因 | 对各分管负责人员下发的执行要求和指导性文件等管理要求，要求各制定下发人员及时进行签字确认。。 | 对各分管负责人员下发的执行要求和指导性文件等管理要求，制定下发人员及时进行签字确认。并日常巡查时做好检查复核。 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/1/30 15:17:23
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 张贴在现场的执行要求或操作内容，无制定人签字 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间内部分执行要求或操作内容，未进行签字 | 人的原因 | 已完成一次车间内的整体排查，缺失签字情况的已进行整改 | 涉及新下发执行要求或操作内容，做好签字确认执行，谁下发谁负责 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/12 8:51:21
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 四层东侧墙上粘贴的反应釜操作规程被PP搅拌罐遮挡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 四层东侧墙上粘贴的反应釜操作规程被PP搅拌罐遮挡，不利于观察学习 | 设备设施原因 | 对该反应釜操作规程展示版位置调整完毕，不影响观察 | 车间同类问题进行排查确认，异常进行整改 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/1 15:47:20
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 二车间四层上方溶剂管线无溶剂名称，无走向标识，需进行补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该区域管线管路标识张贴不到位 | 人的原因 | 对区域管路进行排查，涉及使用的管线张贴管路标识完毕，不涉及使用的计划进行拆除 | 管路安装连接完毕后第一时间对管路标识进行张贴，谁准备谁负责 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/1 15:47:31
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 二车间四层提升机使用告示牌上标识多处与实际不符，例如须持证，禁止合闸等，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 二车间四层提升机使用告示牌上标识更新不及时，部分标识不符合实际情况 | 人的原因 | 对提示牌重新更换完毕，不符合实际情况的标识已进行去除 | N/A | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/6 17:07:06
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间三层 | 三层东北侧白钢储罐液位报警控制箱上无任何标识，报警后无法识别出报警储罐 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 液位报警控制箱投入使用后，相关标识张贴不及时 | 人的原因 | 现场张贴对应报警标识完毕 | 1.车间内其他点位进行排查，同类问题进行调整 2.涉及报警等设备新增后，相关标识及时进行张贴，谁安装谁负责 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/1 15:47:44
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 库房 | 1#库门口疏散平面图去，人员签字已脱离，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 风化导致字迹消除 | 环境原因 | 补充人员签字 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/4/5 14:47:50
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 库房 | 5#库、6#库门口停用设备需加标识，上方报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 设备停用后未沟通后续是否继续使用，故未增加停用标识。报警灯标识缺失为老化后脱落导致 | 方法原因 | 报警灯补充对应标识；设备增加“已停用”标识 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/1 15:47:58
2026/1/29 | 专业性排查 |  | 安全标志标识、标签标识专项排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 库房 | 丙库北侧活性炭箱缺少受限空间标识，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 标牌老化脱落 | 环境原因 | 补充受限空间标识 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:41:16 | 2026/2/1 15:48:15
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 中控室 | 2号楼南侧有蓝色手套遗落，日常发现及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 2号楼南侧有蓝色手套遗落 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡查 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:31:26 | 2026/1/30 17:16:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 危废库 | 废液库的小桶，桶身还有各种标签，带公司LOGO的需要清理，危废库人员做好监管 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时去除 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:23:43 | 2026/2/6 16:12:26
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | 废气在线检测室，有用有水的空桶，需要收起或者放在特定区域 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员已安置在合适区域 | 方法原因 | 及时整改 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:23:43 | 2026/2/6 16:12:03
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | 废气在线检测室，校准记录客户代表未及时签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时签字 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:23:43 | 2026/2/6 16:11:40
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | 沾染物存放桶已满，及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，一强调 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:23:43 | 2026/2/6 16:11:17
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 4号楼 | 4号楼尾气风机处，有凝水，且结冰情况较为严重，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 车间尾气水汽量大导致凝水 | 设备设施原因 | 及时排放 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:23:43 | 2026/2/6 16:10:52
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 库房 | 叉车灭火器到期未检，需要按时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS2362-张存伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 检查期间遗漏 | 人的原因 | 对遗漏检查的灭火器进行检查 | 晨会重点强调关于消防、应急设施到期检查，根据清单进行逐个检查，确保无漏检 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:22:20 | 2026/1/30 17:15:46
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 库房 | 12号库房垃圾桶被风吹跑，可能会影响库房区域的工作，需要放置在可固定区域 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS2362-张存伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 大风天气将垃圾桶吹跑，未及时归位 | 方法原因 | 将垃圾桶归为 | 大风天气，查看库房外围容易被吹走的物品，需进行转移或固定 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 11:22:20 | 2026/1/30 17:16:08
2026/1/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4-305 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS0563-袁作家 | 否 | 实验人员在整理放置氢气袋，通风橱内放置有挡板，为方便操作暂时适当抬高橱窗，且反应处于停止状态。 | 人的原因 | 再有此类情况需要抬高橱窗，带面屏操作 | 组内传达再有此类情况带面屏操作 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:59:40 | 2026/1/29 17:23:32
2026/1/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-316 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS2832-林汉 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 | 直接负责人罚抄相关规定，强化防护意识 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:57:26 | 2026/1/29 12:36:36
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间三层R15釜投料人员踩踏纸板桶进行投料 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 8:53:38
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间三层连续化拆除管路，管路内有液体，人员未佩戴劳保，且液体撒漏 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 管路为上周拆卸，内部仍再存少量液体残留，现场操作人未提前佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场叫停，佩戴劳保进行处理 | 责任人已进行内部处罚 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 8:53:54
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间三层人员拆卸管路未戴呼吸防护，且管路有液体撒漏 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 8:54:17
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间10釜通气中，釜上口转移管路阀门未关闭，现场沟通邹亮男 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员关闭阀门不及时 | 人的原因 | 对人员进行培训转移完毕后即使关闭阀门· | 车间强调关闭阀门 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:01:44
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层外包人员踩在登高梯护栏登高，现场巡查发现制止 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 外包人员违规操作，人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:01:53
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间四层R12釜加料车尾气无过滤装置，已告知范承志 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用小白布 | 设备设施原因 | 借用过滤器进行安装 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:06:19
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层溢出桶未填写巡检记录，已告知李文月 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 溢出桶未及时进行检查 | 设备设施原因 | 进行检查 | 专人进行检查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:06:32
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放01/28/2025，16：40七车间一层Drc02人员双锥抽料人员面部裸露较多 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已纠正 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/1/31 8:47:18
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放01/28/2026，10：00七车间一层FD03收料过程中人员未佩戴正压呼吸器，防化服及丁腈手套进入间内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员查看现场未佩戴劳保 | 人的原因 | 已告知其正确做法 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/1/31 8:46:56
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放01/27/2026，21：02七车间一层FD03人员掏料过程铲子未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员操作不规范 | 人的原因 | 已纠正 | 车间内部重新强调 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/3/1 15:59:21
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放01/27/2026，19：05七车间四层200L桶滴加过程引风管路搭在桶沿上未起到引风作用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气失效 | 方法原因 | 以纠正 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/1/31 8:47:51
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层01/04/07/08/09/10/11/12/14/15/16釜防爆溢出管路上旁通管路末端阀门缺少盲板，三层19/20/21/24/25/27/30/32/33/34釜防爆溢出管路上旁通管路末端阀门缺少盲板，一车间四层10釜防爆溢出管路上法兰缺少四颗螺栓，一车间四层13釜爆破片法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 盲板进行补加完毕 | 整体进行排查安装 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:21:17
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间01/02/05/06/08/11/12/13/14/15/16/1720/21/22/23/24/25釜防爆溢出管路上旁通管路末端阀门缺少盲板，11釜爆破片法兰缺少静电跨接，08釜防爆溢出管路缺少标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行处理完毕 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:22:02
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层15/16釜防爆溢出管路上有分支，分支管路安装气动阀，气动阀连接的管路末端无盲板 三车间01/02/03/04/05/06/08/09/10/18/22/24/2628釜防爆溢出管路上旁通管路末端阀门缺少盲板，24防爆溢出管路缺少标识，三车间四层14釜防爆溢出管路标识贴反，三车间四层12釜防爆溢出管路上第一处法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 增加盲板不及时 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 18:22:39
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/28/2026，15：39，一车间Fd03取样操作，人员手套沾有物料，安装试镜时表面有物料残留，后续未对试镜擦拭。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清理遗忘 | 方法原因 | 面谈责任人进行批评并进行培训 | 班前会进行强调同类问题 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 15:25:25
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 01/28/2026，21：03，二车间Drc05双锥收料，人员操控双锥旋转时收料头坠落，坠落时挂在阀门上，人员在其下方未被砸中。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进行强调，人员进行处罚 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 15:25:35
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/28/2026，21：25，三车间一层走廊外包人员戴手套关门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 15:29:28
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/28/2026，16：08，三车间三层人员将登高梯一边倾斜放在反应釜平台上使用，使用时登高梯有明显的晃动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未在安全条件下使用登高梯 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 15:25:58
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/28/2026，16：32，一车间三层外包人员戴手套触摸登高车扶手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 进入遗忘 | 人的原因 | 晨会对外包人员进行重申要求， | 晨会对外包人员进行重申要求， | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/29 8:34:55 | 2026/2/1 15:26:41
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼3层走廊工具车上的钳形接地电阻测试仪校验有限期为02/14/2026已逾期。建议及时检验避免合规风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 已安排及时校准，避免过期 | 方法原因 | 已安排及时校准，避免过期 | 已安排及时校准，避免过期 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/1/29 15:46:57
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼TJ3-800-Tr001接收罐磁翻板液位计断层，且表面变色异常致使无法准确判断液位，建议更换。现场沟通丁宏伟班长安排人员使用磁铁恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 磁浮子卡顿导致断层，设备清洗过程导致防护罩腐蚀 | 设备设施原因 | 液位计已使用磁铁校准完毕，安排采购塑料护板更换 | 同类问题排查统一整改 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/2/4 0:44:42
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼701-R03釜表面存在白色物料痕迹，反馈后由下个班进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 投料未投完全，交接下个班继续清理投料 | 人的原因 | 已对班长进行强调涉及交接班还有未完成的投料及时进行投料状态统一完成清场 | 班长交接班进行管控 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/2/4 0:45:13
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼P18号真空泵，状态使用中，尾气冷媒开启一半，阀门未见结霜，怀疑无法起到正常冷却效果，现场沟通韩闯班长，阀门已全部开启。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 真空泵深冷阀门全开易造成深冷内部结冰造成堵塞浪费能源半开以满足需求 | 设备设施原因 | N/A | 班长每班2次巡查根据深冷情况判断阀门开度 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/2/4 14:17:53
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼接受罐TJ3-902-R02-Tr01，磁翻板液位计断层，现场沟通孟一阳班长进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板浮子脏导致卡求，已安排拆卸清理 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/2/4 0:46:41
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼904-R04爆破片铭牌信息被喷漆阻挡，现场沟通孟一阳班长进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排清理，设备未使用 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/2/4 0:48:02
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1200-N01压滤罐相连的流体过滤器超压，现场与赵志勇班长沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 压力红线标识错误，已进行纠正 | 设备设施原因 | 压力红线标识错误，已进行纠正 | 同类排查 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/1/31 7:57:47
2026/1/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼-5车间平台下 | 监控巡查 01/28/2028 22：16 8号楼5车间平台下操作人员打料，溶剂桶未加静电连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作人员换桶后疏忽未及时连接静电接地，视频排查员工自己发现问题后已及时整改 | 人的原因 | 现场已整改 | 事件传达，责任人进行教育处罚 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/1/31 10:35:15
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R11反应釜取样操作。现场人员穿戴黄色连体服，正压呼吸器，穿戴线手套与黄胶手套操作，现场查看无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/29 8:06:25 | 2026/1/29 8:06:25
2026/1/29 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 北侧动力站 | 排查发现北侧动力站楼梯5S较差，地面存在尘土污渍，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 设备设施原因 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:29:18 | 2026/3/5 7:51:17
2026/1/29 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 北侧动力站 | 排查发现北侧动力站二层地面存在白色干涸痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 设备设施原因 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 北侧二层电力系统在施工，搬运等工作，楼梯间脏污，施工结束后统一清理 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/2 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:29:18 | 2026/3/5 7:51:45
2026/1/29 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站一层乙二醇机组3#配电柜未上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | RTO增加机泵，工程部施工临电接线点位无法关门，施工结束后上锁 | 设备设施原因 | RTO增加机泵，工程部施工临电接线点位无法关门，施工结束后上锁 | RTO增加机泵，工程部施工临电接线点位无法关门，施工结束后上锁 | 0 | 2026/2/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/18 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:29:18 | 2026/3/5 7:52:23
2026/1/29 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站一层7度水冷机TJ3-6-SCW01泄压阀有效期至12/04/2025，超期未更换，沟通值班人员通知责任人明天进行更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0306-武刚毅 | AMM0306-武刚毅 |  | 已检测完成，标签未出 | 人的原因 | 提前进行检测，及时更换标签 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:29:18 | 2026/1/31 10:33:31
2026/1/29 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站二层9号楼夹套/冷凝器备用内循环泵配电柜旁配电柜未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | RTO改造，屋面冷塔管道汇口施工，工程部施工临电接线点位无法关门，施工结束后上锁 | 设备设施原因 | RTO改造，屋面冷塔管道汇口施工，工程部施工临电接线点位无法关门，施工结束后上锁 | RTO改造，屋面冷塔管道汇口施工，工程部施工临电接线点位无法关门，施工结束后上锁 | 0 | 2026/2/15 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/18 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:29:18 | 2026/3/5 7:53:30
2026/1/29 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 排查发现南侧动力站二层国祥乙二醇冰机TJ3-6-CLs05屏幕显示内部保护开关跳脱，联系服务人员。沟通值班人员反馈已发现此问题，沟通厂家预计30号进行维修，目前不影响车间使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 已提报概算厂家维修 | 设备设施原因 | 已提报概算厂家维修 | 已提报概算厂家维修 | 20000 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:29:18 | 2026/3/5 7:54:07
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 518实验室 | 518实验室实习期员工孙通计划使用受控化学品三甲基溴硅烷，现场制止人员，经沟通，实验室内有多名实习期员工，不知晓受控化学品安全操作规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM3209-赵国有 | 否 | 新员工对于实验室安全规范认识不足，培训不够 | 人的原因 | 已暂停该员工使用该物料，同事再次强调新入职员工，未在能力矩阵员工，不能操作EHS重点关注化学品 | 部门2周安全会议已经强调对于受控化学品使用的注意，同时安排本周六上午对实验室新员工进行EHS相关内容专项培训 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:18:52 | 2026/2/24 15:26:48
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-20通风橱前，用于过夜反应的循环机液位过低，露出盘管，已于车桂安沟通，及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM3203-孟卫华 |  | 人员检查不仔细 | 人的原因 | 加到盘管上 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:18:52 | 2026/1/31 7:58:00
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-07通风橱，容量瓶缺少标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已粘贴标签 | 加强内部培训 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:18:52 | 2026/1/31 7:58:22
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-20通风橱内有物料痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 物料痕迹为氯化钠溶液干后印记，未能及时清理 | 人的原因 | 擦拭干净 | 组内强调下班前对自己负责通风橱进行二次确认 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:18:52 | 2026/1/31 7:58:33
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-23通风橱，旋转蒸发仪，接收瓶液位超出瓶口，取下接收瓶时，极容易洒落，现场已于值班人员沟通，及时将废液排出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 734夜班人员暂使用733实验室旋蒸，暂离时未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:18:52 | 2026/1/31 7:58:46
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 7号楼污水池冒水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时排空 | 方法原因 | 现已排放 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:14:03
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R08流体过滤器支腿位置有物料喷溅痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员换滤芯清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经重新清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:14:14
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R05加料漏斗手套O型圈位置有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员投料完毕清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经重新清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:14:25
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R13加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 现场更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:14:37
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722三层酸尾间这根乙二醇管路有相当明显的异响及晃动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 管路未固定完全 | 设备设施原因 | 现已重新固定 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:14:48
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 19车间一层应急柜旁渗水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 地面渗水 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/1/31 6:48:58
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R08加料车手套两处破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换安装 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:10:51
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08上阀门35，17上下盲板均有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:11:05
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722泵房VP018泵旁消火栓巡检记录未及时更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时更新 | 方法原因 | 现已更新完毕 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:15:01
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R06反应釜正在运行，人孔卡扣螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备未使用 | 设备设施原因 | 已进行重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:15:22
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 20车间换热站内管路抱箍位置有渗漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中沙眼 | 设备设施原因 | 设备使用中已进行打卡子处理 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:15:40
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E01-Tc01，液位计丝堵位置有物料渗漏，多次提出仍未整改，请车间排查并反馈原因 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备丝堵禁锢不到位 | 人的原因 | 之前监控核查已进行整改，现场重新缠绕生料带禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/1 6:15:56
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | 20车间 | 项目人员杜伟在岗期间在监控死角，脱下劳保躺地休息 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员不是属地负责请重新确认 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/26 10:35:34
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | 罐区 | 6号楼十立罐区人员放桶，导致物料大片撒漏，现场桶体插有漏斗，未加盖，气味较大 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员将分液溶剂倒入桶中时造成 | 人的原因 | 清理桶面，密封桶盖 | 人员进行谈话，重新培训操作要求 | N/A | 2026/2/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/2/7 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:16:32 | 2026/2/7 18:32:33
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2 | 甲库2二区外一装有902-Ce04离心母液的1000L方槽标签缺少复核人签字。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员标签执行不到位，未复核直接张贴至方槽 | 人的原因 | 责任人郑伟进行内部价值积分处罚 | 内部群对物料标签执行要求进行强调，谁张贴谁负责 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:17:37
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间 | 01/27/2026二车间26070348动火证，使用手电钻风险辨识未识别出机械伤害，安全交底应急处置措施表勾选与作业证风险辨识不一致。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员作业证书写不到位，安全交底应急处置措施表勾选错误 | 人的原因 | 责任人根据EHS奖惩管理条例第40条扣除工作奖金50元 | 1.班前会对特殊作业证书写问题再培训 2.特殊作业证执行阶段由专人进行二次确认，做好规范复核 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/2/1 15:48:30
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 二车间一层 | 二车间一层北侧可回收纸壳类垃圾桶内丢弃有一段沾染有白色物料的聚乙烯管路。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 垃圾报废分类标准执行不到位 | 人的原因 | 对各层垃圾桶垃圾清理完毕 | 内部群对垃圾报废分类要求进行重申，日常操作加强执行 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:18:39
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 甲库1 | 甲库1 一号库北门口的人体静电释放器故障，判断是电量不足。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 天气寒冷造成人体静电释放器亏电 | 设备设施原因 | 更换人体静电释放器触头 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:20:12
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce05离心机的视孔灯使用后未关闭，现场无人操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作结束未及时关灯，节能意识差 | 人的原因 | 班组人员已将一层101-Ce05离心间照明灯关闭。并将其它功能间不用的照明一并检查关闭。 | 班前会要求车间人员提高节能意识，不用的照明灯、视孔灯灯用电设备及时进行关闭，班长巡查时进行关注。 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:20:26
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 三层北侧902-R38釜下口的氮气管路连接在反应釜平台下方的氮气主管路上，存在釜内体系倒流进氮气管路内的可能。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 38釜下口氮气未安装单向阀，存在倒流风险 | 设备设施原因 | 已在下口氮气部位增加单向阀完毕 | 车间内整体设备进行排查确认，同类问题进行处理 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:20:40
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 一车间四层R07釜CheckList 监察部抽查01/16/2026首次投料前静电阻值检查栏勾选错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 惯性思维导致勾选错误 | 人的原因 | 已将R07釜开人孔投固体滤饼操作不涉及静电检测，CheckList 执行时人员已将首次投料前静电阻值处填写N/A，勾选时日常操作惯性思维没有勾选N/A，已更改完成， | 对CheckList 执行要求持续进行强调，并班长、工程师做好复核检查把关。 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:20:57
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 60立罐区 | 60立罐区东南侧围堰外人体静电释放器故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 否 | 对现场的释放器进行维修 | 设备设施原因 | 现场操作人员及时进行维护 | 定期检查 | 无 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/1/30 15:21:15
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间四层R18釜接收罐液位计液位已经超过最高液位上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员已对液位问题提前进行识别，反应釜已暂停浓缩，接收罐准备转罐 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 7:05:49 | 2026/2/1 15:48:44
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce07接收罐流体过滤器上有黄色物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 更换流体过滤器滤芯未清理干净 | 人的原因 | 安排人员重新进行清洗 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/31 6:34:54
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R23下口旁溢出桶缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新进行黏贴 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/31 6:32:40
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R07下口转移管路阀门间静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换新跨接 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:08:53
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间三层东侧反应区钥匙箱未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 此钥匙箱已取消使用 | 方法原因 | 无需整改 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:09:58
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R18接收罐缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 维修液位计，标识脱落 | 方法原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:09:47
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R09冷凝器乙二醇管路下方有乙二醇渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 管路缓霜 | 设备设施原因 | 车间重新进行处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/31 6:32:19
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003、301-VP005真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运行 | 设备设施原因 | 停泵，更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/31 6:31:55
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP002真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:10:10
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:09:31
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R21下口旁防爆断路器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 断路器未使用疏忽连接 | 设备设施原因 | 已联系电工连接 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:10:21
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R23下口转移管路上有白色物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 该设备为物料干燥使用，使用氢氧化钠下口堵塞拆卸下口疏通导致 | 设备设施原因 | 疏通后对下口进行清理，处理后又发白继续进行清理完成 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:10:32
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间泵房2号真空泵尾气管路打卡子有液体滴漏，现场已沟通保全处理--需白天进一步跟踪处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 卡子松动 | 设备设施原因 | 已重新进行打卡子处理 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 |  | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:48:00 | 2026/1/30 1:09:07
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 9：28 4号楼4-63间，有一桶溶剂未接静电卡子，需要及时静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-63间，有一桶溶剂未接静电卡子，需要及时静电接地 | 人的原因 | 及时静电接地 | 及时静电接地 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/3 6:09:23
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 15：19 4号楼3-12间，灭火器和溢出桶未在指位置放置，应及时进行恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 3-12间，灭火器和溢出桶未在指位置放置 | 人的原因 | 及时进行恢复 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/3 6:09:39
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 10：50 4号楼3-03间，通风橱未下拉到最低出，通风橱未用状态应下拉到最低处。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 3-03间，通风橱未下拉到最低出，通风橱未用状态应下拉到最低处 | 人的原因 | 已沟通现场人员整改 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/3 6:09:59
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 11：29 4号楼4-03间，人员联进行投料操作室未在周围拉警戒线，正确做法：投料时应在周边拉警戒线，以防无关人员误进 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-03间，人员联进行投料操作室未在周围拉警戒线，正确做法：投料时应在周边拉警戒线，以防无关人员误进 | 人的原因 | 正确做法：投料时应在周边拉警戒线，以防无关人员误进 | 正确做法：投料时应在周边拉警戒线，以防无关人员误进 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/3 6:10:29
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-05暂存危化品未处于监控可视范围内。正确做法：及时更换位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4-05暂存危化品未处于监控可视范围内。 | 人的原因 | 及时更换位置 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/2 6:57:46
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层336压力表缺少位置签。正确做法：及时悬挂，双签管理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层336压力表缺少位置签。正确做法：及时悬挂，双签管理。 | 人的原因 | 正确做法：及时悬挂，双签管理。 | 正确做法：及时悬挂，双签管理。 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/3/5 6:16:58
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-09溶剂桶阻挡消防器材。正确做法：及时清理现场。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4-09溶剂桶阻挡消防器材。 | 人的原因 | 及时清理现场。 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/2 6:58:00
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-23使用后管路未分别装袋处理。正确做法：管路应分别装袋，防止交叉污染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层3-23使用后管路未分别装袋处理。正确做法：管路应分别装袋，防止交叉污染。 | 人的原因 | 正确做法：管路应分别装袋，防止交叉污染。 | 正确做法：管路应分别装袋，防止交叉污染。 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/3/5 6:17:13
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 00:50 11号楼三层3-32间蠕动泵TJ4S-1108-CP004亚克力板脱落。正确做法:及时重新张贴脱落的亚克力板，保证蠕动泵防护罩的防护性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 亚格力板脱落 | 方法原因 | 已完成整改 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/2 6:59:33
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01:17 12号楼三层走廊登高车TJ4S-1107-DGC-001下次校验日期写错。正确做法:及时核对登高车下次校验日期并更新校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 点检人员不够认真 | 人的原因 | 改正时间 | 对相关人员教育 | 0 | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/13 21:05:17
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 01/27/2026 09:21 4号楼三层3-06间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱连体服再脱全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-06间操作人员脱劳保顺序有误。 | 人的原因 | 应先脱连体服再脱全面罩。 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/2 6:59:45
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼四层 | 01/27/2026 16:23 5号楼四层4-66间操作人员未佩戴工业级丁腈手套操作液体物料的溶剂管路。正确做法：操作人员应佩戴工业级丁腈手套操作液体物料的溶剂管路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清 | 否 | 人员意识不足，未识别空管取用的风险 | 人的原因 | 所有可能涉及物料转移的操作，均需佩戴劳保 | 所有可能涉及物料转移的操作，均需佩戴劳保 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/29 6:26:42 | 2026/2/13 21:05:07
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09视孔灯电线防爆挠性管脱节断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:24:53
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R05-Tr01尾气视镜表面有裂纹，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:25:19
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R08后方氮气管路气动阀接头处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气源嘴长时间使用密封不严 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用进行检查，异常及时更换 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:25:48
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14-Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 液位计异常 | 设备设施原因 | 沟通保全维修完成 | 每批次使用进行检查确认 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:26:13
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03液封罐渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 渗漏点为尾气试镜液体溢出所致 | 方法原因 | 尾气液体已排放，现场已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:26:35
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03上连接的静电卡子导线断裂损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/2/26 17:07:41
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03表面有白色物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理现场不彻底 | 方法原因 | 收料投料后彻底清理现场 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:27:35
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R13下口转移管路下方有物料渗漏痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 视镜位置渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固试密完成 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:27:59
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E02-Tr03前灭火器旁管路有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 法兰口渗漏 | 设备设施原因 | 重新进行紧固试密 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:28:29
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间泵房207-VP007与207-VP006附近有甲叔醚气味，请调查处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气管路内凝液导致 | 设备设施原因 | 凝液进行排放 | 提交变更，增加最低点凝液罐 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/29 23:29:00
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 22:18巡查实验室真空干燥箱LAB-04时发现过夜单未进行填写签字，04:08再次巡查时发现20:00-22:00时间段被补写签字，需调查确认是否有虚假检查行为 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时填写，后补巡查记录 | 人的原因 | 按照虚假记录上报处罚 | 按照虚假记录上报处罚 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/29 6:14:11 | 2026/1/31 6:42:23
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003聚丙罐物料转移接收物料中，现场无人监管，沟通人员班长进行监管。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 水相转移班长与操作人员进行 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:46:56
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐边配件，还请及时清理. | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 验收配件没及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:45:49
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03间灭火器被物料桶遮挡，沟通车间人员进行处理完毕。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 灭火器存放位置不正确 | 人的原因 | 进行灭火器重新定位归位完成 | 进行车间整体的排查处理 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:46:03
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜接收罐下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 法兰渗漏，已紧固 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 19:03:13
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层12釜接收罐尾气视镜排净阀丝堵使用后还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时恢复 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 19:03:48
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层FD03间可燃气体检测器固定螺丝松动倾斜状态，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 帖彩板导致 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 19:04:12
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层412-E02-Tr02储罐液位计断层缺少上限标识，还请及时添加处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 进行液位计维修处理完成 | 进行车间的同步检查排查 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:46:16
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐下口地面有黑色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 接收罐法兰存在滴漏 | 设备设施原因 | 进行相应的重新紧固，现场处理 | 车间同步进行检查处理完成 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:46:29
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03接收罐边地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时清理 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 19:04:40
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜下口转移管路支架缺少螺丝固定，还请及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路支撑缺少固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:46:43
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层06釜对面地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 配碱液清理不彻底导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:47:08
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层07釜未使用下口阀门未上锁，沟通车间人员进行上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 方法原因 | 及时上锁 | 排查 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/1/30 6:48:11
2026/1/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层21釜尾气管路损坏掉落，还请及时修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH7065-常运达 |  | 脱落 | 设备设施原因 | 及时修复 | 加强巡检 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/29 1:31:23 | 2026/2/4 0:37:29
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉 | 8号楼高压釜 | 现场仪表做好位号标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备改造仪表还未调试校准 | 人的原因 | 现场标识悬挂完成 | N/A | N/A | 2026/3/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/26 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/26 13:12:45
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉 | 8号楼高压釜 | 气源阀需要增加铅封保护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 风险识别不到位 | 人的原因 | 已增加铅封 | 其他区域同类整改完成 | N/A | 2026/3/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/24 13:56:06
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉 | 8号楼高压釜 | 建议项：统一气源管理，DCS和SIS的气源交叉互错 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 每台气动阀门配置单独气源阀门避免阀门相互造成影响 | 设备设施原因 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/12 15:14:33
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉 | 8号楼高压釜 | 建议项：确认环境氢气是否进入SIS的必要性 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 目前已按照现行方案执行5年，有益于安全管理 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/12 15:13:36
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉 | 8号楼高压釜 | 现场查看803-R01反应釜倒淋管路的SIS切断阀，现场为气开型阀门，但是仪表未送气，阀门已打开；怀疑是定位器故障，需要进行排查调整 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备改造中，未进行DCS打点测试 | 设备设施原因 | 已进行测试调整完成 | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/11 11:47:24
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 部分双头螺栓上端和下端留出扣数不一致，建议保持一致 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 承包商安装标准执行不到位，监管人员监管不到位 | 人的原因 | 已整改完成 | 属地加强对承包商作业合规性监管 | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/24 13:56:17
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 压力容器检测口的预留位置的选择依据是什么？避免和后续特检院检查不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 根据特检院对于每台设备需检测位置预留，每次检测前由设备部专人负责提前对接特检院提前沟通需检测位置如有变动会提前准备 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/12 15:13:26
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 部分管道的螺栓采用单头螺栓，需要更换成双头螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 承包商安装不合规，设备管道焊接安装后已要求更换 | 人的原因 | 已要求更换完毕 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/12 15:14:19
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 安全阀出口端的法兰等级是PN40，需要确认是否和设计一致；同时也确定与之相连的第一个法兰的耐压是否合适（考虑阀门内漏等异常工况） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 安全阀后端泄放管路为常规管路，直通防爆溢出罐，管径等与设计一致 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/24 13:56:33
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 泄放管路下方使用快卡卡子，虽然使用的是重型卡子，但是耐压等级不足，建议进一步评估 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 该管路为尾气真空管路，管路本身不是高压管路 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/24 13:56:45
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 压力表多余孔洞，如果确定不适用，建议焊死 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备安装中，目前多余孔洞已使用高压盲堵封死 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/4 10:57:18
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 仪表空压采用金属波纹管路，一般来说仪表空压压力较高，需要确认管路耐压等级，同时仪表空压中间有接头，建议采用一根管路，避免超压泄露风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 根据图片确认该管路为轴冷水管路，走的是自来水 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/4 10:57:47
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 现场查看803-R03减速机的电机防爆等级为ⅡBT4的不满足ⅡC类，需要再回顾下电气流程 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 厂家发错货，工程设备部验收已发现沟通厂家更换 | 人的原因 | 已返厂更换待安装 | N/A | N/A | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/2/12 15:14:11
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 现场查看氢气检测器布置距离泄露点距离较远，需要查看下设计图纸，除了最高点检测之外，释放源位置是否合适？现场查看已超过释放源2米，平台下方不在释放源正上方。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已沟通消防分管人员核实设计图纸现场建设与图纸一致 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/4/14 13:56:32
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 氢气在棚顶容易积聚，需要确认现场是否已设置排风，现场查看排风位置不是设置在最高点 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场已设置排风，排风位置建设已基本搭建在最高点，屋顶为泄爆顶 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/11 11:47:43
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 803-R03反应釜的压力传送器，其紧固已变型，需要确认膜片是否有损伤 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场检查没异常，进行压力测试显示正常 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/11 11:47:59
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 803-R03反应釜压力表下口采用生料带密封，需要确认是否合适 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已要求承包商改成垫片密封 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/11 11:48:11
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 8号楼氢化釜验收排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ALS12734-任学魁 | 8号楼高压釜 | 现场查看爆破片为YC型（(反拱带槽型) 需要与设计图纸进行确认，确认是否和设计一致，正拱形更适用于高压工况。同时现场答复高压釜会用于减压浓缩，需要确认爆破片是否合适 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设计图纸未明确爆破片类型，高压釜基本不使用浓缩，目前更新设计蒸馏及回流添加盲板 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/1/28 19:25:05 | 2026/3/24 13:56:57
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 自主完成安全类工作清单核查-生产设备部 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 生产设备部 | 巡查发现配电室红外检查记录，未登记巡查人和巡查日期，基础数据记录需要保持良好的GMP意思 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0017-彭江华 |  | 检测人员漏签名字日期 | 人的原因 | 对于漏签的名字日期进行补充签字 | 在班前会进行强调记录规范要求 | 0 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/28 18:59:50 | 2026/2/4 10:58:14
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 自主完成安全类工作清单核查-生产设备部 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 生产设备部 | 巡查EHS-CAPA整改反馈数据，有3条已超出整改期限，4条未及时反馈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 系统不成熟，没有提示，不能转派 | 方法原因 | 尽量每天上一趟系统看下 | N/A | N/A | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/28 18:59:50 | 2026/2/12 15:13:59
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室味道比较大，西侧空桶暂存区500ml四氟瓶未进行密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0253-刘慧敏 | AMT0022-郭海林 | 否 | 多次强调，不长记性 | 人的原因 | 将四氟瓶进行密封 | 值日一周 | 无 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMT0253-刘慧敏 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/28 18:01:44 | 2026/2/4 8:58:38
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室废液柜桌面上有明显白色物料痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 实验人员倒废液时，有撒漏 | 人的原因 | 立即擦干净 | 有撒漏，立即擦干净 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/28 18:00:18 | 2026/2/2 13:16:07
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 307 | 13:36, 02通风橱夹套反应釜连接循环机的管路未加拉扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/28 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/28 17:42:12 | 2026/2/6 9:15:42
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 302 | 13:55, OS50-12合成仪下方白钢桶装乙腈，已连接仪器管路，未连接静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/28 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/28 17:42:12 | 2026/1/28 17:42:12
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 302 | 13:55，01/27安全确认未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/28 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/28 17:42:12 | 2026/1/28 17:42:12
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 301 | 14:00，废液柜内满桶废液敞口，且未连接静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14905-余晓杰 | ALS14905-余晓杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/28 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/28 17:42:12 | 2026/1/28 17:42:12
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 301 | 14:04，针头未放入利器盒，和注射器一起扔进沾染物垃圾桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14905-余晓杰 | ALS14905-余晓杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/28 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/28 17:42:12 | 2026/1/28 17:42:12
2026/1/28 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 238 | 14:06, 02通风橱夹套反应釜连接循环机的管路未加拉扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/28 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/28 17:42:12 | 2026/1/28 17:42:12
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼一楼水果间 | 承包商南通新华在顶部进行动火作业，现场配备的灭火器距离动火点过远。 正确做法：动火作业现场配备的灭火器，应在动火点2米范围以内。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 作业前未提前做好现场工作 | 人的原因 | 动火作业做好准备工作 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/28 16:27:07 | 2026/2/9 9:02:10
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼一层水果间 | 承包商南通新华，在顶部进行动火作业（电焊），现场苫盖不完全。 正确做法：动火作业现场应彻底清除可燃物，如无法清除，可使用防火布苫盖防护。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工前未对现场进行排查 | 人的原因 | 施工前排查周边是否还有安全隐患 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/28 16:21:49 | 2026/2/9 9:02:31
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站楼梯间 | 钢瓶暂存未固定。 正确做法：钢瓶存储需上下两道固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 1、将气瓶挪走，2.人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/28 15:33:25 | 2026/2/3 13:25:11
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站楼梯间 | 钢瓶暂存未固定。 正确做法：钢瓶存储需上下两道固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 填写错对象，属地负责人殷传慧 | 人的原因 | 重新录入 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/28 14:38:18 | 2026/1/28 15:31:58
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站变电室 | 医药箱未有点检记录 正确做法：医药箱需要点检及使用记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 点检人员变化，工作交接不清晰 | 人的原因 | 增加点检卡 | 安排专人进行点检，职责落实到人 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/28 14:35:48 | 2026/2/9 8:35:19
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站变电室 | 捕鼠板尘土过多时效未更换。 正确做法：定期检查更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 施工较多，施工过程中掉落的粉尘，碎屑 | 人的原因 | 更换新粘鼠板 | 加入月巡查内容，巡查人检查更换 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/28 14:33:38 | 2026/2/9 8:34:52
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站变电室 | 变电室门口电工证复审后未更新。 正确做法：复审后及时更新，便于检查。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS15635-杨侠 | 否 | 人员证件都在有效期，也按时复审 | 方法原因 | 证件定期复审 | 证件按时复审换证，保证在有效期 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/28 14:31:32 | 2026/2/9 8:34:20
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间二层Dt02烘房前cpr127928-10一阶段水箱罐下口地面处存在液体痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 现场进行清理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:06:42
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层连续化cpr127928-10一阶段离心萃取机下口管路法兰处有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 阀门芯位置渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行禁锢，同步进行排查 | 已排查完毕 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:06:58
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间真空泵房外墙警示标识缺失，告知属地整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标识缺失 | 方法原因 | 已张贴 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 13:29:51
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间一层走廊西侧固定式可燃气体检测器未粘贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 标识进行恢复粘贴 | 粘贴时表面清理干净，强力粘牢 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 15:24:35
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 设备部 | 一号楼二层楼梯间干粉灭火器悬挂称重检查签不符合检查要求 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员对称重与正常检查标签认识不清晰 | 人的原因 | 更换正常检查标签 | 对冰机人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 15:24:41
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 01/27/2026 09:36 一车间二层工作人员在进入工作间时未触摸防静电球直接进入工作间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 防爆门前增加警示标识， | 责任人加入奖惩 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 13:34:55
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 01/27/2026 22：57 七车间Ce03人员使用溶剂涮离心机大液封下口阀门未关严，少量溶剂洒漏地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员检查不到位 | 人的原因 | 已及时清理 | 车间通报 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 13:35:12
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层R23釜夹套上口排空阀门被碰开了，导致乙二醇滴漏地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员误碰 | 人的原因 | 人员操作不注意，已及时处理 | 增加丝堵 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:04:20
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四楼东侧与二楼东侧两个洗眼器内水质呈黄色，且压力忽大忽小，眼里存在堵塞现象需尽快整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 水质异常 | 环境原因 | 已沟通设备部处理 | 车间定期排水检查 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:33:36
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间二层ce03离心机平台上氮气管路与尾气管路的快开卡子均为老式未焊接快开卡子，违反capa要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 安装不规范 | 方法原因 | 已更换 | 车间同步排查整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:33:54
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间一层fd03人员打开收料口时错把折页上两颗螺栓拆除，收料口整体掉落险些造成人员受伤，车间需提升对员工安全意识培训。 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作失误 | 人的原因 | 已恢复 | 人员重新培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:25:43
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 01/27/2026 23:58~01/28/2026 00:42一车间一层二层共八个功能间报烟感火警，调查结果为泵房人员因为空调上冻，关闭排风和送风，使用蒸汽化冻，加湿未关，导致车间多个点位火警报警。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 空调化冻导致 | 方法原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:25:17
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD04-Tr01接收罐液位计缺少上限标识 已告知朱立峰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 现场进行补加完毕 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/1/29 17:51:51
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Dt03/Drc03温度变送器校验日期过期 已告知王洪强 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 已校验完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 18:37:40
2026/1/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层药品箱缺少碘伏棉签 一车间四层药品箱缺少京万红 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物品消耗，剩余量少 | 方法原因 | 已进行补加 | 整体进行排查 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/1/29 17:52:02
2026/1/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层FD03旁灭火器检查日期过期 三车间一层Drc03对面消火栓检查日期过期 三车间一层电梯对面消火栓检查日期过期 三车间一层药品箱检查日期过期 三车间二层103-ce05门口灭火器检查日期过期 三车间二层药品箱检查日期过期 三车间三层药品箱检查日期过期三车间三层三合一门口消火栓&灭火器检查日期过期 三车间四层南侧溢出桶缺少吸收棉/标签检查日期过期 三车间四层药品箱标签重复&检查日期过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 灭火器过期 | 人的原因 | 未及时进行检查灭火器 | 专人进行检查 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/1/29 17:52:31
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层物流门物流师傅配戴手套开关门 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/1/29 17:54:05
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层清洗间外包人员推动加料车时，加料车倒地，有砸伤人风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 外包人员进行强调要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/28 8:36:47 | 2026/2/1 13:35:25
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层200L桶checklist（编号TJ3-SC-CK-20251715)中，1/18/2026检查结果未勾选后签字，涉及未仔细执行checklist的情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员遗漏勾选 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，班前会重申填写标准 | 班长进行检查汇报当班进展 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/2/3 4:52:16
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | B7-N06收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/1/28 8:16:39
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 8号楼泵房内，P18泵的静电接地线断裂，现场沟通王斌班长安排人员进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 静电接黄绿线断裂原因怀疑人员通行误碰导致 | 设备设施原因 | 已报修电工重新连接完毕 | 其他位置排查无异常，更换位置成不易误碰 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/2/1 7:45:21
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 1、801-R03使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/1/28 8:16:39
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 905车间4层，应急柜内缺少灭火毯，现场沟通韩洁安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/2/3 8:25:33
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、902-R07使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄色防化服、工业级丁腈手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、905-HPPC01放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用泵将罐内物料泵出，罐内物料不到200L，无放冒风险 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/1/28 8:16:39
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 12号楼1层泵房处的耳包未放置在现场，现场沟通朴志班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 维护人员，拿入泵房使用未及时归位 | 人的原因 | 已重新归位 | 人员教育 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/2/1 7:45:31
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1-14间使用分装橱分装固体物料，操作人员穿戴正压呼吸器、黄色防化服、工业级丁腈手套，分装橱氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/28 8:16:39 | 2026/1/28 8:16:39
2026/1/26 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 2-207 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS2214-左建 | 否 | 操作人员架反应装置（机搅头），通风橱上拉过高超过呼吸带，未佩戴全面罩或防护面屏 | 人的原因 | 需要将通风橱拉高时，应佩戴全面罩或防护面屏 | 晨会强调 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS7793-王庭辉 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 8:02:14 | 2026/1/29 9:01:13
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，101-R109釜反应中，反应釜上一阀门处于开启状态，未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 转移结束吹扫管路后忘记关闭 | 人的原因 | 班组人员已将R09釜上方转移管路阀门关闭，并对其它阀门一并检查确认完成，接收转移操作人王磊操作结束未及时检查确认阀门开关状态，按照制度进行处罚。 | 班前会对近期典型问题进行回顾讲解，重点人走阀关、并要求交接班时对各自分管的设备及管路阀门做好检查确认，未按照制度执行的进行问责。 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:51:38 | 2026/1/30 15:24:38
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 综合楼 | 综合楼北侧楼梯间，二层半拐角楼梯墙上悬挂安全出口指示灯。 综合楼二楼南侧楼梯间门上，悬挂的为向左疏散指示灯，相互对应位置指示灯需对调。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 综合办公室 | FX305-杨乃一,ALS8860-霍岩 | FX305-杨乃一,ALS8860-霍岩 | 否 | 标识使用场景有误 | 人的原因 | 已经联系电工完成调整 | 下次电工安装是现场确认 | 0 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:51:38 | 2026/3/13 17:03:37
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 实验室 | 综合楼实验室内，应急喷淋洗眼器检查标签已过期。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 已完成检查确认。 | 已制定检查表格确认，避免问题重复发生。 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:51:38 | 2026/1/30 15:25:09
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R08釜压力变送器，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已将四层101-R08釜压力变送器，校验标签补充完毕。 | 与仪表分管负责人进行要求，做好车间仪器仪表校验检查，并对校验标识做好检查，避免遗漏。 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:51:38 | 2026/1/30 15:25:23
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层中央楼梯旁，凉水塔风机报警配电柜接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 凉水塔风机报警配电柜接地线老化受力断裂 | 设备设施原因 | 对损坏的静电接地线重新连接完毕 | 安排专人每月对车间内报警配电柜静电接地情况进行确认，异常直接进行处理 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:51:38 | 2026/1/30 15:25:51
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620烘箱过夜流程已过期，未填写新的过夜流程，请对相关人员进行培训（责任人：618实验室王海波） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 这是个30天的稳定性破坏，之前王海波是按照物理反应，3天一提交，本次忘记提交了 | 人的原因 | 已重新提交 | 物料反应可以根据项目需求设置时间，不需要按照3天一次提交。已经让项目主管李晓宁抄写过夜反应制度 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:31:12 | 2026/2/11 7:31:45
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 517实验室 | 517-05通风橱根据标牌信息判定为钯碳或其他失水易燃物质反应，建议相关反应架设在有烟感报警器的通风橱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 实验室其他有烟感报警的通风橱已都有项目使用。同时因为新员工徐明明不熟悉该要求 | 人的原因 | 该反应已处理 | 对过夜实验申请人进行该要求的强调，并在实验室群内对所有人员进行强调，避免再次出现该问题 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:31:12 | 2026/2/3 4:52:33
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732实验室废液柜前地面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | 值日生清理废液时，未将地面痕迹清除 | 人的原因 | 将地面白色痕迹擦掉 | 组会强调，值日生清理废液时，需要地面痕迹清除 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:31:12 | 2026/2/1 7:45:41
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室11通风橱内，一个装有液体的铁桶未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 夜班没找到静电卡子 | 设备设施原因 | 及时卡卡子 | 预备足够的静电卡子 | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/28 7:31:12 | 2026/2/1 7:45:54
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R04电机电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 挠线管老化脱节 | 设备设施原因 | 电工进行临时处理，待设备清洗时进行更换 | 进行排查车间线管损坏情况，及时进行更换 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:31 | 2026/1/29 1:28:46
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间三层压滤罐缺少静电接地，，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电缺失 | 设备设施原因 | 进行静电连接完成 | 进行相应的整改处理完成 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:31 | 2026/1/30 6:47:34
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R12加料车马上投料使用，仓门位置缺少垫片，现场沟通车间人员进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备准备不充分 | 人的原因 | 设备进行垫圈添加，设备使用完毕进行拆除 | 进行人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:31 | 2026/1/29 1:29:22
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R14加料车仓门缺少垫片，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备准备不充分 | 人的原因 | 进行垫圈补充添加 | 对准备人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:31 | 2026/1/29 1:29:45
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R18后氮气管路针型阀丝扣位置漏气，现场沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH6934-邵英明 |  | 松动 | 方法原因 | 重新紧固 | 使用前紧固 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:31 | 2026/2/4 0:37:57
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留区连续化打料管路有多处渗漏，建议车间进行整体排查紧固处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 卡套卡芯渗漏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:31 | 2026/1/30 6:47:21
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R13加料车窗有一处螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 重芯进行禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:15:39
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R04连接的加料管路螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员拆卸管路未拆卸完毕 | 人的原因 | 已全部拆除 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:15:18
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R02釜上接收R15体系转移阀门阀芯处有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 阀芯位置渗漏 | 设备设施原因 | 已更换阀门 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:14:57
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R18视孔灯电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 挠性软管脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:14:37
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R04下口压滤罐压力表缺少玻璃外壳 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 压力表缺少视镜 | 设备设施原因 | 已更换压力表 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:14:18
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15视孔灯电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 挠性软管脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:13:58
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003、301-VP005真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运行 | 设备设施原因 | 停泵更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:13:35
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001、302-VP011、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/29 7:13:15
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:50:17 | 2026/1/30 1:09:20
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：23 11号楼4-15分装间手套箱的两个密封圈放在同一凹槽里。正确做法：应分别放进两个凹槽，保证使用时的密封效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 18:54:56
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-07间接收罐下方管路支路末端未加盲板盲堵。正确做法：支路单阀末端需加盲板盲堵，防止滴漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 18:55:18
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 22：12 12号楼3-12间针头未放入利器盒。正确做法：不用的针头需放入利器盒内，防止误伤。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 未及时放入利器盒 | 人的原因 | 及时将废弃针头放入利器盒 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 18:55:50
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 22：22 12号楼3-16间FD03的夹套回路阀门是关闭状态。正确做法：夹套回路是常开阀门，防止内部液体热胀冷缩导致阀门损坏漏液。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 打开回水阀门 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 19:00:55
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 22：14 4号楼3-06间配液罐CMM-403-Sy02-T02加料漏斗手套处两个密封圈卡在一个凹槽内，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：两个密封圈应分别卡在多型环的两个凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-06间配液罐CMM-403-Sy02-T02加料漏斗手套处两个密封圈卡在一个凹槽内，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：两个密封圈应分别卡在多型环的两个凹槽内 | 人的原因 | 两个密封圈应分别卡在多型环的两个凹槽内，已沟通现场人员整改完毕。 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 18:57:53
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼三层 | 22：37 5号楼3-20间呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加密封，避免粉尘污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2467-杨一利,ACT2571-冯恩利 | 否 | 该房间未启用 | 设备设施原因 | 在启用前安装 | N/A | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/2/5 6:27:02
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01：47 4号楼4层物流通道物料桶未连接静电卡子。正确做法：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4层物流通道物料桶未连接静电卡子。正确做法：及时连接 | 人的原因 | 正确做法：及时连接 | 正确做法：及时连接 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 18:58:07
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01/27/2026 15:57 4号楼4-43间项目人辅助投料时未穿戴同等级劳保。正确做法：投料辅助人员需穿戴同等级劳保防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间项目人辅助投料时未穿戴同等级劳保。正确做法：投料辅助人员需穿戴同等级劳保防护 | 人的原因 | 正确做法：投料辅助人员需穿戴同等级劳保防护 | 正确做法：投料辅助人员需穿戴同等级劳保防护 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/30 18:58:21
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 08：56 12号楼三层预留区灭火器压力表损坏，无法查看灭火器压力。正确做法：及时更换灭火器。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 检查不到位 | 人的原因 | 更换灭火器 | 监护人要负责检查施工单位灭火器 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/29 6:29:30
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 10：20 12号楼三层预留区使用中的电线裸漏。正确做法：及时用绝缘胶布进行包裹。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 施工人员安全意识不足 | 人的原因 | 绝缘胶带修复电线 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/29 6:29:44
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 10：12 12号楼四层4-21间接电箱缺少静电接地。正确做法：应及时接地，保证静电有效导出。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加静电接地 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/1/29 6:30:05
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼一层 | 08：36 12号楼真空泵房外提升泵有。大量水溢出。正确做法：每次需定量开泵。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 污水站水量较大，各车间循环排放 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/2/13 21:04:48
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-45溶剂桶使用四氟头不匹配。正确做法：及时更换四氟头，防止气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼四层4-45溶剂桶使用四氟头不匹配。正确做法：及时更换四氟头，防止气味扩散。 | 人的原因 | 正确做法：及时更换四氟头，防止气味扩散。 | 正确做法：及时更换四氟头，防止气味扩散。 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/2/2 6:58:21
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-15氮气管路接口处漏气。正确做法：及时紧固。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 四号楼四层4-15氮气管路接口处漏气。正确做法：及时紧固。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固。 | 正确做法：及时紧固。 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/2/2 6:58:34
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 4号楼二层应急药品箱内创口贴已用尽。正确做法：及时补充缺失物品。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13069-施如富 |  | 人员使用完毕后未补充 | 人的原因 | 已补充完成 | 定期检查，缺少及时补充 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/28 6:39:30 | 2026/3/5 6:17:30
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-T01旁桶表面有物料痕迹，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间物流清理不彻底 | 人的原因 | 已经安排重新清理 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:22:11
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-Ce05监控视角无法看到平台上收料操作，请及时调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 离心机有平台 | 方法原因 | 已经安排调整，还不行后续就增加监控 | N/A | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:22:56
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R19接收罐液位计损坏，无法确认液位，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:23:12
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间四楼薄膜间里侧地面有物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 有物料滴落，有物料痕迹未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:23:26
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R07下口放桶操作，法兰处未紧固好，有物料撒漏，现场已进行紧固，操作人员为外包人员，需加强人员放桶前对管路的检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 法兰紧固不完全 | 设备设施原因 | 现已重新紧固，对现场重新清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:23:38
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-E03-Tr01下方地面有白色物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:24:46
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-E01-Tr01重组分罐现场憋压至0.24Mpa，现场氮气开启，尾气未开启，已让现场人员排空，当班人员何洪川表示当班未对接收罐进行操作，需调查导致憋压责任人 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员设备监管不到位针型阀未关紧导致 | 人的原因 | 已进行泄压排放 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:24:33
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-FD04CK取样前检查无复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场记录执行不到位 | 人的原因 | 已进行重新强调记录及时性书写 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:24:15
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R16下口使用普通视镜，需更换耐压试镜 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 防爆视镜安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行预算购买补充 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/28 6:37:39 | 2026/1/30 6:24:00
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间四层包装间包装使用的加料车表面有白色物料，现场沟通班长赵新元清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 筛料结束清理不彻底 | 方法原因 | 筛料投料后现场彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:10:52
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层压滤罐下口管路缺少支架支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 安装下口后未及时添加支架 | 方法原因 | 已进行制作添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:11:17
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-Ce03离心机上盖缝隙处有渗出的白色物料，现场沟通班长赵新元安排人员清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 离心完毕现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:11:35
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间甲苯和2-甲基四氢呋喃溶剂管路上氮气阀门未上锁，现场沟通助工杨立海锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕未及时上锁 | 人的原因 | 现场已进行上锁管理 | 对人员强调溶剂管路使用完毕及时进行上锁 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:12:04
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07旁纯化水管崩开，地面积水，现场沟通现场人员钟明强清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 喉箍松动导致 | 设备设施原因 | 现场已清理 | 对操作人员强调水管使用前检查一下喉箍是否紧固 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:12:25
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07加料箱废弃物出口处有白色物料，现场沟通现场人员钟明强清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:12:51
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22下口四通下方阀门缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已进行添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:13:08
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD08尾气视镜蓄满黑色液体，现场沟通现场人员史丽东处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 已进行排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:13:21
2026/1/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间三层压滤罐流体过滤器使用阀门做支撑，需更换成支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 选择支持方式不正确 | 人的原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/28 5:34:07 | 2026/1/29 6:13:36
2026/1/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 5-303 | 实验室人员通风橱内操作观察窗上抬至最高，高于呼吸带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 两个人同时操作，一人身高过高，拉低了不方便操作 | 人的原因 | 已经完成操作，无纠正措施 | 对实验室进行培训，提醒拉低通风橱操作，必须拉高的情况下，带面屏 | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/27 20:30:56 | 2026/3/18 9:21:39
2026/1/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-108 | 实验室人员未佩戴面罩身体进入通风橱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS1564-纪增臣 | ALS1564-纪增臣 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 应佩戴防护面屏 | 已配备防护面皮 | 不涉及 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS1564-纪增臣 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/27 20:28:26 | 2026/3/18 9:21:49
2026/1/27 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼3层 | 杂物遮挡安全出口及消防设施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5116-王宁 | ALS5116-王宁 | 否 | 因外包装室3-62施工改造，房间无存放位置，将设备以及包材暂存于走廊，施工结束后当天转移回房间。 | 环境原因 | 将设备包材转移至外包装室 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS5116-王宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/27 20:23:23 | 2026/2/4 9:10:29
2026/1/27 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 1-205 | 11：18，1-205-07通风橱下方存放钯碳的铝罐未密封；玻璃瓶装10%钯碳外袋敞口，水封已蒸发。现场已联系1-204人员整改。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS9425-杨阳 | 否 | 1.废钯炭罐内较满导致盖子不易盖严；2. 人员取用钯炭后实际上是在外包装袋内加入较多水，但密封不严再加上实验室内温度较高，导致水分蒸发。 | 人的原因 | 1.将外包装袋加入足够多的水，确保密封；2. 将包装袋浸入废钯炭罐内水中，并将盖子盖严。 | 1.走报废流程，减少滤罐内废钯炭以及包装的库存，确保盖子容易盖严；2.取用人员强调，使用后钯炭的外包装袋要加入足够多的水，密封后进入废钯炭罐内的水种。 | 不涉及 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2026/1/27 17:34:07 | 2026/3/19 9:42:21
2026/1/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 通风橱使用时未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱拉到呼吸带以下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0006-黄鑫 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 实验人员疏忽 | 人的原因 | 已告知 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0006-黄鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/27 16:22:07 | 2026/2/4 18:17:40
2026/1/27 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 通风橱使用时未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱拉到呼吸带以下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员意识不足 | 人的原因 | 加强意识培训 | 陈慧强调 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/27 16:19:36 | 2026/2/5 14:44:50
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 污水站压泥间 | 压泥期间进入未佩戴呼吸器。 正确做法：压泥操作时进入严格按照PPE矩阵执行。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 方法原因 | 应穿戴呼吸防护 | 部门例会强调 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/27 16:15:11 | 2026/2/1 17:06:41
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 236灭菌间 | 杂物阻挡消防器材 正确做法：消防器材禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0346-黄晨 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 消防意识薄弱，已群里通知大家 | 人的原因 | 已在群里通报 | 人员加强消防意识 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/27 16:12:33 | 2026/2/1 17:07:00
2026/1/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 126 | 126实验室人员借用中试车间设备操作时敞口操作 正确做法：关注暴露操作要求。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员需要倒入助滤剂搅拌，所以开盖 | 设备设施原因 | 搅拌过程使用三废袋遮住 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/27 16:09:59 | 2026/2/1 17:08:12
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商吉林医药切割风管未佩戴护目镜； 正确做法：切割作业时应佩戴护目镜，防止眼部损伤； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 施工人员操作不规范 | 人的原因 | 施工前检查各项准备工作是否完成 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2026/1/27 13:57:20 | 2026/2/9 9:02:54
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间混料间 | 混料操作人员未佩戴一次性套袖，胳膊伸到料桶里，沾染后污染其他空间。 正确做法：按要求佩戴PPE等防护措施。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 没按照要求配带PPE | 人的原因 | 按要求佩戴PPE | 给相关人员培训 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/27 13:28:50 | 2026/2/6 15:45:15
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间发酵间 | 新装提升机顶部未张贴防坠落标识。 正确做法：危险处需张贴警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 还没来得及贴 | 人的原因 | 及时贴上 | 安全意识培训 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/27 13:22:34 | 2026/2/3 13:26:27
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间后处理 | 保洁人员把清洁工具阻挡消防栓（已提醒清洁人员并纠正） 正确做法：消防设施禁止阻挡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 保洁人员意识不到位 | 人的原因 | 让拿走 | 给保洁人员培训 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/27 13:20:29 | 2026/2/3 13:26:44
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站机修间 | 使用线轴插头电线外皮保护未缠绝缘胶带。 正确做法：定期检查并修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人员安全意识待加强，时刻关注使用的器材的安全性 | 人的原因 | 立即进行维修 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/27 13:18:13 | 2026/2/9 8:33:41
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室通风橱未开启使用，通风橱内除湿机除湿过程中，内部气流会扩散出来 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 水分检查前的湿度控制暂时关闭了通风橱，随后忘记重新打开。 | 人的原因 | 重新开启 | 在通风橱前贴上明显标识 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/27 11:39:05 | 2026/1/27 13:37:56
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室员工未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 实验员忘记戴护目镜 | 人的原因 | 在部门内再次强调，进实验室一定要戴护目镜 | 在部门内再次强调，进实验室一定要戴护目镜 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/27 11:38:04 | 2026/3/27 14:00:59
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CCPD实验室 | 张江CCPD实验室员工未佩戴安全眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 外部技术支持人员缺乏实验室规范意识，陪同人员忘记提醒了 | 人的原因 | 发现问题后，让外部人员佩戴护目镜 | 对陪同人员口头进行培训，加强其对外来人员的接待过程中规范意识 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/27 11:36:59 | 2026/3/10 12:51:26
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CCPD实验室 | 张江CCPD实验室通风橱内存放较多化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 由于DSPD张江实验室空间狭小 | 环境原因 | 将填料等没有挥发物料转移位置存放 | 对该类试剂进行贴好，进行分类，做好5S管理 | 0 | 2026/3/15 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/27 11:34:20 | 2026/3/10 13:05:38
2026/1/26 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 518 | 16:40，517-22通风橱中旋蒸体系存放超过半年；制备人薛娜娜07/22/2025已离职 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/27 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/27 9:56:19 | 2026/1/27 9:56:19
2026/1/26 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 518 | 16:45.废液柜内四氟桶中存放的废铂碳，桶盖未盖；其中一袋外层自封袋漏水。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/27 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/27 9:56:19 | 2026/1/27 9:56:19
2026/1/25 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-308 | 实验员称量化学品通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS0332-张东东 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 操作人取样操作时将通风橱挡板未拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 立即将通风橱挡板拉至呼吸带以下 | 在实验室内再次培训强调，实验操作时的注意事项，杜绝再犯此类错误。 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13151-沙杰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/27 9:06:48 | 2026/1/27 13:42:06
2026/1/26 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | 4楼 | 反应釜TJ4S-1108-R02溶剂进料阀门承压面反，需正向安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B11 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 阀门装反 | 方法原因 | 已完成替换 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS13752-刘亚庆 |  |  | 2026/1/27 9:03:11 | 2026/3/31 17:22:35
2026/1/26 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | 4楼走廊 | 应急洗眼器阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 应急洗眼器阀门未锁开 | 人的原因 | 正确做法：阀门保持常开并锁开 | 正确做法：阀门保持常开并锁开 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13752-刘亚庆 |  |  | 2026/1/27 9:00:07 | 2026/3/31 17:22:51
2026/1/26 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | 1、 制备纯化间4-40 | 盲板固定锁链断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | 盲板固定锁链断开 | 人的原因 | 正确做法：及时添加锁链 | 正确做法：及时添加锁链 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/27 8:57:57 | 2026/3/31 17:23:10
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层空调温度较高，空调口下方暂存环氧氯丙烷，桶身较热，现场沟通韩冬转移位置，沟通孙壮调整空调温度。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 天气转暖所以导致空调温度高 | 设备设施原因 | 已调整 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/2/1 18:02:03
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层，监护回放，放3桶物料只吹扫检测了1桶氧含量，复核人没有经过复核就签字。已现场与操作人、复核人确认；需要调查处罚。 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 200L桶使用前检查严格按照规章制作执行，每桶进行置换检测 | 责任人逐一谈话，加入奖惩内部通报 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/2/1 18:02:13
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Drc07操作人员收料时连续塑料袋使用拉扣固定，已现场沟通范丞志进行处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 抱箍坏，临时使用 | 设备设施原因 | 收料使用专用配件 | 车间进行采买补加，临时使用进行他车间借用 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/31 5:55:07
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R22釜旁压滤罐安装的气动执行器防爆挠性软管破损，已告知贾逸龙进行处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 线管使用时间长导致断裂 | 设备设施原因 | 联系电工进行更换 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/5/27 4:34:33
2026/1/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 1.407-Ce06离心机01/25/2026checklist中需要由EHS复核的氧含量及静电阻值班组人员未沟通EHS自己复核签字了，复核人：聂云龙 2.407-R06釜checklist中01/22/2026检查内容第6，7项缺少执行人及复核人签字 3.407-R23釜checklist中01/22/2026反应釜安全使用复核项第8，9项缺少执行人，复核人签字 4..407-R24釜checklist中01/18/2026检查内容第6，7项缺少复核人签字，反应釜安全使用复核项第6项检查结果未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | CK执行不规范 | 人的原因 | 已整改 | 车间重新培训要求 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/28 17:43:01
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 精馏车间 | 精馏车间东南角处人体静电释放器故障已告知车间人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 静电释放器接头线路故障 | 设备设施原因 | 更换释放器接头 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/28 17:43:46
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 四层R05复核氧含量时发现釜上阀门盲板缺少2棵螺栓已告知赵曙光添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 管路拆卸未装盲板 | 人的原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/28 17:44:13
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 01/26/2026，10:56，二车间二层进行200L桶放桶，人员在放桶现场检测静电时现场无第二人复核。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 放第一桶有人进行复核 | 人的原因 | 后续只要放桶要求大家必须找第二人复核 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/28 17:58:11
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 01/23/2026，20:52，三车间三层14釜放桶，人员做200L桶checklist检测氧含量和静电时现场无第二复核人，复核人到现场未进行复核便进行签字，21:12进行第二桶放桶时未检测静电和氧含量。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未安装标准流程执行 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/28 17:58:33
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层走廊西侧压滤罐连接的流体过滤器缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装后未及时连接 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 车间进行排查，强调及时添加 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/1/28 17:58:42
2026/1/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/04/2026，10:04，一车间四层18釜安装加料车时人员欲将加料车抬到反应釜平台上，抬车时加料车有明显摇晃。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 环境及设备问题 | 设备设施原因 | 安装时管理人员进行勘察监护 | 安装时管理人员进行勘察监护 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/2/1 13:35:40
2026/1/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 01/16/2026，16:02，二车间四层R07釜安装加料车时人员将手放在加料车与反应釜阀门的连接处安放垫片，有夹手风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员把垫片用手放进法兰处 | 人的原因 | 后续要求的安装先放垫片在安装 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/2/1 15:26:51
2026/1/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 01/23/2026，16:35，二车间三层23釜安装加料车，移动加料车时人员腿放在加料车下方，加料车若倾倒将砸伤人员。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 要安装加料车，抬一下。人员用力顶着应该不能构成砸伤 | 人的原因 | 后期安装让人员注意安全 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/2/1 15:27:03
2026/1/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/26/2026，18：00，三车间二层drc01双锥进行投料，投料过程中现场有较多物料暴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/27 8:37:51 | 2026/2/1 15:27:15
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 515实验室 | 515实验室22通风橱台面存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员使用完忘记擦干净 | 人的原因 | 擦干净 | 在实验室强调使用完及时擦干净 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:05:23 | 2026/2/4 0:50:56
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 516-05通风橱其中一个温度计无示数，钉钉沟通实验人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 温度计无显示，电池更换不及时 | 人的原因 | 已更换电池 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:05:23 | 2026/2/4 0:51:30
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 516-09通风橱其中一个温度计没电，钉钉沟通实验人员进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 温度计无显示，电池更换不及时 | 人的原因 | 已更换电池 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:05:23 | 2026/2/4 0:52:31
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 414实验室 | 414实验室烘箱未提交过夜反应申请，沟通李灵鹤反馈申请单实验室填错，填成413实验室 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2703-王雅琼 | AMM2703-王雅琼 | 否 | 分析员在登记过夜申请时，由于输入错误，将414实验室写成了413实验室。（413室为清洗间，无加热设备） | 人的原因 | 将过夜申请完成，重新提交 | 团队内部培训强调 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 8:05:23 | 2026/2/4 0:53:42
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶空调机组部分张贴的受限空间标识牌为旧版需及时进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 之前跟监察部确认过，一个空调设备上有一个受限标识带CS号就可以，没必要同一个空调贴好多个带CS号的受限标识,此类问题应该可以不作为隐患排查项吧 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/1/28 13:32:32
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼702-CE01离心机间白色溶剂瓶缺少标签，现场沟通当班班长反馈为溶剂为清洗班清洗溶剂，已妥善处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 洗瓶未加标识 | 人的原因 | 已对分管负责人进行批评教育，要求清洗班长进行整改 | 清洗班长打印完毕进行下发 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/2/2 0:56:45
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 检查7号楼自主开作业证情况，2层2车间702-R17下口高低温循环机接电（临电作业票25022994，属地审批：赵乾坤），JSA及安全交底日期未填写且表格出现破损。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员遗漏填写日期 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，同时对于副主任进行重新教育培训 | 分管副主任每周上报检查情况 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/2/2 0:56:04
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼804-R08反应釜（使用中），加料漏斗手套出现破损，现场沟通当班副主任安排人员及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 漏斗手套磨损导致破洞 | 设备设施原因 | 更换手套完毕 | 传达要求漏斗使用前检查复核手套完整性 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/2/2 0:56:21
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼805-FD02三合一控制台“出料阀开”按钮未进行上锁，现场沟通当班副主任反馈为收料结束未进行上锁，并安排人员及时上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 该三合一当天为项目批次间cmb level1属于清洗验收过程，我们目前的设备检查清单内有明确的检查确认项要求操作人员确认高风险点进行上锁，同时整个检查清单会有第二人复核，基本能避免制度要求未落实的情况发生。 | 人的原因 | 已恢复上锁 | 持续执行目前管控措施 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/2/2 0:57:32
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼4层3车间照明开关固定螺丝丢失，现场沟通当班副主任及时报修，避免出现外壳损坏造成触电。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 开关螺丝脱落导致，已安排补充紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/2/2 0:57:45
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼朴志班组 | 巡查发现12号楼4层4-11房间静电接地扁铁脱落，影响导电效率，现场沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 螺丝松动脱落，已重新安装紧固 | 设备设施原因 | 已重新安装紧固 | 排查其他接地同类解决 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/2/12 11:26:26
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、805-FD01收料操作，操作人员穿白色连体服，佩戴全面罩，收料铲静电连接良好，现场无异常情况。 2、801-R06投固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料漏斗氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/1/27 7:44:34
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼朴志班组 | 1、1205-R32滴加操作，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、1205-R11加溶剂，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/1/27 7:44:34
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 1、701-R02加溶剂，操作人员佩戴正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、702-R03加溶剂，操作人员佩戴正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/1/27 7:44:34
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼张瑞班组 | 1、904-R07加固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料车氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、900-N13收料操作，操作人员穿白色连体服，佩戴全面罩，收料铲静电连接良好，现场无异常情况。 3、9号楼2层4车间收料操作，操作人员穿白色连体服，佩戴全面罩，收料铲静电连接良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/1/27 7:44:34 | 2026/1/27 7:44:34
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间1#炉照明配电箱下方的三个接线孔处的丝堵未拧紧。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 电工操作后未将丝堵拧紧 | 人的原因 | 已将松动的丝堵拧紧 | 检查其他配电箱的接线口丝堵是否松动一并进行紧固 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:17:30 | 2026/1/30 15:26:06
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间南侧2#炉区域，碱液虹吸罐前方正在运行的碱液循环泵泵体处有碱液渗漏现象，渗出的碱液已析出，附着在碱液泵表面及下方地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 碱液泵待维修 | 设备设施原因 | 已将碱液泵维修完毕 | 停炉期间将现场其他碱液泵进行检查和维修 | N/A | 2026/3/3 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:17:30 | 2026/3/6 9:23:23
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-R32釜（某项目反应体系）下口处的一个阀门有内漏现象，阀门芯处渗出的液体滴落到下方地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 32釜下口阀门内漏，现场维护不到位 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，阀门已填加盲板进行二次防护，分区责任人当日日检降为c档 | 操作人员每日对设备下口情况进行确认，发现内漏情况及时进行处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:17:30 | 2026/1/30 15:26:21
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库 2二区暂存的多个200L物料桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 因放料温度较高，车间放料后桶盖未使用扳手紧固，防止吸桶渗漏。 | 人的原因 | 已将桶盖紧固完成，检查桶外表无热的情况。 | 入库前检查桶盖密封，有桶盖不严的不予接收，由当值叉车司机负责。 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:17:30 | 2026/2/12 8:49:02
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间精馏塔 | 二车间四层精馏塔902-Cs01分子筛进料管路法兰处静电跨接未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 静电跨接断裂导致 | 环境原因 | 现场人员已将该处缺少静电跨接重新连接完毕 | 人员转移物料前必须观察每条管线上静电跨接情况出现断裂或缺少情况及时补充 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:17:30 | 2026/1/30 15:26:37
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间四层R14釜旁压料中的200L桶上连接的插底管上氮气气源头丝扣处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐进行吹罐操作，承接桶氮气丝扣连接部位松动少量氮气渗漏，人员发现不及时 | 设备设施原因 | 现场对氮气漏气部位紧固完毕，责任人荣宪伟根据车间制度进行处罚 | 操作人员接班后对区域氮气使用情况进行确认，异常情况进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 7:17:30 | 2026/1/30 15:26:49
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R11-Tr01上方尾气管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗安装不及时 | 方法原因 | 已增加盲板 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:05:05
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R05加料车氮气保护管路脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 快拧接头处未紧固导致脱落 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:05:32
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E03-Tc02尾气视镜内有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体再管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 已排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:05:59
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10后方循环水管路渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 冷凝器缓爽导致 | 设备设施原因 | 已清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:06:24
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07加料车表面有白色物料痕迹，已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:06:50
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14投料中，查看OR劳保佩戴要求为正压呼吸器与，现场人员李佳淳佩戴全面罩和黄胶手套，与OR要求不符，现场已要求人员更换劳保后再进行投料 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未仔细阅读OR导致 | 人的原因 | 现场已进行培训并整改 | 对操作人员进行强调投料前要根据OR要求穿戴劳保 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:07:16
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04下方收料口塑料袋使用胶带缠绕，现场已要求人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 防止塑料袋涨袋严重多型环皮筋脱落 | 方法原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:07:40
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R13下口转移管路下方有白色物料渗漏痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路试密物料残留渗出导致 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:08:02
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Drc02氮气管路阀门82漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:08:25
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03间内监控无信息，请及时查看维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系工程设备部陶江进行维修 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:09:02
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14投料前检查CK检查结果未进行勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员检查忘记勾选 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/1/28 0:09:25
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 环保运行组 | 2号污水站加药间门口转移泵下方地面有积水，请及时清理并确认是否为泵渗漏导致 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 隔膜泵泵壳破损 | 设备设施原因 | 沟通保全更换备用泵，泵壳破损泵购买配件维修 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:47:43 | 2026/2/2 7:10:37
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9:33 11号楼四层九车间的三废泵有漏液痕迹。正确做法：请及时报修，避免漏液。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 18:56:16
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9:37 11号楼4-16间呼吸空压密封盖未盖好。正确做法：呼吸空压密封盖需及时盖好，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 18:56:40
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 13:37 12号楼3-13间电子秤表头已被腐蚀，仍然无防护壳。正确做法：表头需加防护壳，防止污染损坏。已多次出现同类问题，请同类排查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 车间防护罩备件不足 | 物料原因 | 及时采买 | 增加电子秤防护罩 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 18:57:16
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 01/26/2026 16：20 11号楼1-17间用完的防护手套和全面罩未密封处理。正确做法：用完的防护手套和全面罩需密封处理，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 用完没有及时收起来，新员工安全意识不高 | 人的原因 | 已经当面培训 | 多巡查多培训，加强安全意识 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 19:04:08
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 08：59 4号楼4-43间玻璃反应釜CMM-404-R37鼓泡器缺少石蜡油。正确做法：及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间玻璃反应釜CMM-404-R37鼓泡器缺少石蜡油。正确做法：及时补充 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | 正确做法：及时补充 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/28 3:31:37
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 09：08 4号楼4-16间接收罐CMM-404-R14-Tr01液位计断层。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间接收罐CMM-404-R14-Tr01液位计断层。正确做法：及时恢复 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复 | 正确做法：及时恢复 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 18:59:27
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 09：29 4号楼3-06间储罐TJ4S-403-T34上压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加，压力上限应为0.08MPa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-06间储罐TJ4S-403-T34上压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加，压力上限应为0.08MPa | 人的原因 | 正确做法：及时添加，压力上限应为0.08MPa | 正确做法：及时添加，压力上限应为0.08MPa | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/28 3:32:11
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 01/25/2026 08:21 12号楼4-15间承包商人员使用梯子时无人扶梯。正确做法：使用梯子时需其他人员辅助 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 要求使用梯子需要有人扶着 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 18:58:39
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：10 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T03釜下口流体过滤器支腿未完全接触地面。正确做法：合理调整过滤器位置保持全部支腿落地有效支撑 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T03釜下口流体过滤器支腿未完全接触地面。正确做法：合理调整过滤器位置保持全部支腿落地有效支撑 | 人的原因 | 正确做法：合理调整过滤器位置保持全部支腿落地有效支撑 | 正确做法：合理调整过滤器位置保持全部支腿落地有效支撑 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/31 1:57:22
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：44 4号楼4-15间加料管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间加料管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 人的原因 | 正确做法：添加流向标识 | 正确做法：添加流向标识 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/31 1:57:36
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：49 4号楼4-08间CMM-404-GB03手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-08间CMM-404-GB03手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/31 1:57:49
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 18：29 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/31 1:58:03
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21：36 12号楼4-11间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因， | 人的原因 | 收起引风罩 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 1:28:52
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：29 12号楼3-12间，物料桶遮挡可燃气探头，应及时进行转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走遮挡物品 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 1:29:05
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：36 12号楼3-13间， R02接收罐左上方酸性尾气管路法兰处渗漏液体，已沟通现场人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 螺栓松动 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 定期检查 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 1:28:22
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 3：39 12号楼3-36间，车间人员在拔插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 正确做法:拆除溶剂插底管过程中，应佩戴全面罩并且边用抹布擦拭边缓慢拔出。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:30:42 | 2026/1/30 1:28:03
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-FD04万象集气罩脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气罩损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:38:24
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R08上真空管路快开卡子未紧固，且有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用完毕清理不彻底 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:38:36
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E01-Tc01液位计下丝堵位置未紧固，且有物料正在渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用完毕未彻底紧固 | 人的原因 | 及时紧固 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:38:47
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08尾气管路快开卡子位置有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:38:58
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E04-Tc01下口三通位置盲板跨接断开，且地面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:39:10
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R05计量泵阀门07上下盲板位置有多处物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:39:21
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-Ce02上盖有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 上盖轻微渗漏导致 | 设备设施原因 | 现场已经处理 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:42:09
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721二层换热站管路有沙眼，目前少量漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 正在排查原因 | 设备设施原因 | 已经沟通处理 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:40:30
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-T02下口盲板有物料滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 安装时清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:40:46
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R14计量泵，防震压力表表面碎裂，漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 现已重新更换完毕 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:40:57
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R03下口三通法兰位置有物料残留痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏渗漏 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:24:35 | 2026/1/28 6:41:09
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP02，3，4，6，11真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 1:59:29
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R07加料箱手套多型环未卡在O型圈内，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 多型环移位 | 设备设施原因 | 已重新固定在卡槽内 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:00:07
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R06视孔灯接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电线脱落 | 设备设施原因 | 重新进行连接 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:01:12
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R22下口转移管路法兰螺栓处有渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 法兰螺栓松动 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:02:04
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-CE07母液管路试镜需要安装静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 连接时未增加静电跨接 | 人的原因 | 已重新增加静电跨接 | N/A | 2 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:02:59
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R06后方氮气软管连接处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 气源管切口不齐 | 设备设施原因 | 已重新切割，安装完毕 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:04:06
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21加料大阀门上有物料未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员投料后未清理彻底 | 人的原因 | 已重新清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:04:42
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/30 1:10:44
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce02接收罐液位计断层且缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:04:53
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD03间内氮气软管连接处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 气源嘴压圈缺口 | 设备设施原因 | 已更换气源嘴 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 6:11:45 | 2026/1/28 2:05:13
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层E01-Tr03储罐下口管路支架掉落缺少螺丝固定，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 缺少螺丝固定 | 设备设施原因 | 进行螺丝的重新安装 | 进行车间整体排查进行同步处理 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:47:10
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层19釜接收罐液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:47:23
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜下口转移泵阀门有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 转移泵白色物料痕迹未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:47:39
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层10釜尾气视镜排净阀丝堵使用后未及时恢复，沟通车间人员进行恢复完毕。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 丝堵现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:47:55
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层01釜边地面积水，沟通车间人员进行查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路凝水导致 | 设备设施原因 | 进行相应的清理处理完成 | 对管路进行检查处理 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:48:11
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层电梯缓冲间应急照明灯缺少标牌，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 补充标识 | N/A | 0 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/30 6:48:24
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层10釜加料车手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:49:34
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层12釜下口压滤罐410-F03下口连接过滤器倾斜无固定支架，建议增加支架固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 支架未添加 | 设备设施原因 | 设备使用完毕，不再使用，拆除处理 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:48:25
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce01离心机间可燃气体检测器掉落，还请及时恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 检测器掉落 | 设备设施原因 | 进行可燃检测器进行重新固定 | 进行车间整体同步检查 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:48:39
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层14釜接收罐液位计下端排净阀开启一半状态，已沟通车间人员进行完全关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:48:54
2026/1/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce01间穿层孔洞未封堵，还请及时封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/27 0:12:55 | 2026/1/28 6:49:07
2026/1/26 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 1-108 | 实验室人员未戴面罩将头伸进通风处内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS1505-刘伟 | ALS1564-纪增臣 | 否 | 面屏找不到了 | 设备设施原因 | 已配备面屏 | 已配备面屏 | 不涉及 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/26 22:23:10 | 2026/3/18 9:18:40
2026/1/26 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 1-204 | 实验室人员通风橱内操作未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1815-李闻斌 | ALS6759-华林 | 否 | 个人PPE 防护意识薄弱，存在侥幸心理，在通风橱准备实验装置，未佩戴手套 | 人的原因 | 已进行强调，整改，避免再次出现，后续小组内进行奖惩。 | 晨会和小组例会进行强调，避免再次出现。 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6759-华林 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 22:19:58 | 2026/3/18 9:18:47
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | TJ1-UPLC-001、TJ4-HPLC-028位置万向引风罩引风关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 设备5S负责人为多糖组孟祥茹和核算GMP组李为负责，引风罩较高， 属地日常5S巡查频率较低。 | 人的原因 | 立即打开 | 内部通知培训禁止关闭引风罩， 增加巡查频率。 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/26 18:35:01 | 2026/1/30 13:51:39
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 赵则齐（新员工）进行盐析期间未戴手套，未佩戴护目镜，通风橱挡风玻璃未下拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 人员岗培未到位，实验室未按规定操作。 | 方法原因 | 已暂停进入实验室；补充岗培 | 人员进实验室前进行询问，开会强调 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/26 18:35:01 | 2026/3/4 10:58:09
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 04号通风橱人员操作期间挡风玻璃未下拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 现场培训操作 | 组会强调 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/26 18:35:01 | 2026/1/30 13:55:03
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 地面白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 物料撒漏，未及时处理 | 人的原因 | 使用湿抹布擦洗 | 组会通报，内部巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/27 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/26 18:35:01 | 2026/1/27 10:51:43
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 10号通风橱人员操作期间挡风玻璃未下拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 人员安全防范意识不足，为方便操作未下拉通风橱至呼吸带一下 | 人的原因 | 现场整改 | 晨会培训 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/26 18:35:01 | 2026/3/4 10:58:43
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊,ASH1656-聂俊杰 | 7#楼4楼4-34细胞检测间 | 7#楼4楼4-34细胞检测间操作人员未佩戴防护眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 | 否 | 人员安全意识不强，在操作时防护眼镜佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场提醒 | 培训；定期检查 | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 17:13:57 | 2026/4/22 13:42:24
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼4楼走道 | 7#楼4楼走道间洗眼器未及时点检 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 质量保证部 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/3/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 16:59:12 | 2026/3/5 14:13:21
2026/1/26 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 专业性排查 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0182-李晴 | 各实验室 | 除303分析室惰性气体钢瓶区安装固定氧气检测器；其它实验室的钢瓶存放区域缺少固定氧气检测器，现场使用便携式氧气检测器监控，现计划将各实验室惰性气体钢瓶转移至有315间（目前已铺设监控线路，待安装检测器后转移） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | AMT0182-李晴 | 否 | 研发实验室无固定式氧含量检测器 | 设备设施原因 | 暂时使用便携式氧气检测器 | 后续计划将各实验室惰性气体钢瓶转移至有315间（目前已铺设监控线路，待安装检测器后转移） | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | AMT0182-李晴 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/26 15:59:32 | 2026/2/25 15:09:27
2026/1/26 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 专业性排查 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0257-陈兴华 | 制氮机间 | 制氮机间使用期间发现固定氧气检测器报警，显示富氧报警，沟通EHS现场确认，为氧气探头故障，更换后恢复正常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0257-陈兴华 | AMT0257-陈兴华 | 否 | 探头到达使用寿命 | 设备设施原因 | 更换新探头 | 使用制氮机前确认房间情况 | 1200 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMT0257-陈兴华 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 15:48:34 | 2026/1/26 16:11:59
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-01通风橱，人员不在通风前通风橱未下拉到节能区 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 已整改 | 增加巡查复核 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 15:44:32 | 2026/1/28 18:02:56
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室废液柜-2含卤素废液桶未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 更换新桶后未恢复 | 人的原因 | 现场已整改 | 增加复核巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 15:42:29 | 2026/1/28 18:03:13
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房屋顶空调间 | 承包商天津建嘉违规在楼梯上使用人字梯。 正确做法：使用人字梯时，‌必须将其竖立在平整的地面上并保持稳固‌。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 施工环境及人员安全意识，现场施工位置为设备间台阶，无法架子搭设，人员采用梯子施工，一人施工一人扶梯， | 环境原因 | 立即停止作业，改变施工方式，采用木柜绑定滚筒，进行滚刷 | 加强人员安全培训，加强现场监管 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS5222-李红 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/26 15:08:40 | 2026/2/9 9:03:15
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 22：51，HP研发实验室入口门禁处未关门落锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 及时关门 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼停用GMP车间 | GMP车间南侧更衣室玻璃门框架金属结构破损，存在人员出入划伤的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定点位失效 | 设备设施原因 | 现场已固定 | 加强需查，及时固定 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD制备 | 13：23 2-103实验室4号通风橱PP槽上有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员安全意识不到位 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 对过夜反应要求继续组内重申 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD合成 | 13：25 2-104实验室2号通风橱内一个布氏漏斗上沾染大量黄色物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验员在操作时未注意 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 对过夜反应要求继续组内重申 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD合成 | 13：28 2-104废液区一个25L塑料桶装废液未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员遗忘 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 对过夜反应要求继续组内重申 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室，3号通风橱过夜反应未见申请，与通风橱负责人沟通后确认为实验人员董玉宝（当日实验室值日生）未申请过夜反应，沟通后实验人员已关闭该反应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员对此了解不清楚 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 组内提醒要求重申 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室更衣间墙上的几件白大褂沾有物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未及时更换 | 人的原因 | 联系物业及时清洗 | 领取新的白大褂，及时报废及时更换 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 20：13 1-201实验室3号通风橱内一桶液体物料未张贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 00：08 2-102实验室东侧台面一个量筒顶部破损严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 5S人员未及时处理 | 人的原因 | 已报废 | 已组内强调加强巡查，有破损痕迹器皿及时报废 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 综合排查 | 综合排查 | 综合排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | HP研发实验室204内设备暂存间，配电箱前设备过多，已现场转移清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备过多，人员行为习惯 | 人的原因 | 及时清理 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2460-李正尧,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 综合排查 | 综合排查 | 综合排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | HP研发实验室检修间内顶棚有漏雨风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工未封堵完全 | 设备设施原因 | 已打胶处理 | 下雨时注意巡查，如有漏水联系工程维修 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2460-李正尧,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 |  |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | HP车间102 | 监控抽查：22：51，HP车间102现场人员使用吸管在5L四氟桶对制备馏分进行取样。已电话沟通转移至现场万向引风罩处进行。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 操作时及时连接尾气做好对应防护 | 班前会对班组进行车间操作行为要求，直接责任人和对应班长进行处罚 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼车间108 | 22：20，巡查2号楼车间108，现场刚性隔离器正在保温反应，但现场缺少废液槽。隔离器连续性塑料袋O型圈安装弹力不足，需要增加按照卡箍紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 及时更换O型圈，增加卡箍 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 固废间 | 监控抽查：21：44，固废间内有物料空桶未做及时登记入库。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时报废转交 | 人的原因 | 应及时报废转交 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼车间108 | 监控抽查：12：37，2号楼车间108，操作人员将扳手放置在刚性隔离器手套口内，已沟通进行行为纠正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 手套内禁止存放 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼车间106 | 监控抽查：12：36，2号楼车间106，隔离器南侧仓体一手套正压鼓起，已沟通调查原因。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 阀门未完全关闭，腔体不在生产模式，导致腔体正压 | 设备设施原因 | 及时关闭阀门，腔体进入生产模式 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼301车间二层 | 301车间二层风淋间新增急停按钮，需增加外壳接地线。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 无接地线 | 设备设施原因 | 已沟通施工单位增加 | 加强施工监管 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 3号楼多个车间内存在管路密封使用塑料小白盖情况，需要更换为盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 白钢盲板数量不够 | 设备设施原因 | 使用白钢盲板替换小白盖 | 继续领用白钢盲板进行替换 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/3/27 11:21:33
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 3号楼多个车间内人用压缩空气使用点压力表表盘指针异常，需要维修或更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备使用时间较长老化 | 设备设施原因 | 更换异常压力表 | 月预算采购新压力表 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/6/4 18:28:38
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP302车间二层 | TJ1-HP-FR04-14标识处玻璃冷凝器一段玻璃管未使用阻尼网。需要补充添加。现场墙上碱吸收管路一段喷涂管与塑料聚丙阀未采用静电跨接连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 该反应釜近一年未用于项目使用，对该反应釜状态进行关注有所欠缺 | 设备设施原因 | 已增加 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 生产车间现场管路标识颜色需要统一梳理，按照现行标准统一 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签底色不同批次存在偏差，标签更新 | 设备设施原因 | 厂区整体检查更换，过期、有变差标识报废处理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼303车间一层 | 通往夹层的空压管管道无标签，标签悬挂在快开卡子处，需要补充管路标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签缺失 | 人的原因 | 已增加 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼车间 | 车间内消防手报按钮防爆底座未做接地，301车间南侧墙上一防爆电箱接地连接松动，已现场拧紧。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 消防手报为塑料壳未识别到 | 设备设施原因 | 已沟通电工整改 | 加强巡查 | N/A | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/3/25 9:27:24
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼303车间 | 喷雾间排风口标牌脱落，已沟通生产助工进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标牌背胶不牢 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 人员巡查发现此类情况及时处理 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼303车间一层 | 柔性隔离器在运行中，但气动搅拌有少量漏气，导致柔性隔离器罩子内处于正压状态（现场观察罩子内无物料痕迹），需要统一执行标准将气源引出罩子外。一冷凝器卡子安装太靠外侧，导致罩子塑料受力，时间长可能会被顶破。建议安装准备设备阶段考虑此部分影响。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 冷凝器突出于隔离器架子外，导致塑料罩子受力 | 设备设施原因 | 现场已将卡子旋钮更换位置尽量远离隔离软袋 | 设备准备细节问题，对设备准备人员进行强调，后续设备准备注意细节 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼301车间 | 使用过程中的氮气管路，囊式过滤器连接处漏气，已沟通相关人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 在设备试车拆装管路的过程中，可能导致了丝扣的松动 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕 | 人员强调注意过滤器连接，使用前先测试，如有漏气及时处理或更换 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室 刚性隔离器内有白色粉末未清理干净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 增加检查频次 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/1/26 13:13:12
2026/1/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 通风橱检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 10：30，监控核查，2-104实验人员操作时，通风橱玻璃未下拉到可操作最低处，高度超过呼吸带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱未下拉到指定位置 | 人的原因 | 单独提醒，及时下拉 | 组内强调，基础要求继续重申 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/26 13:13:12 | 2026/2/5 14:30:53
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7号楼4层灭活间 | 7#楼灭活间次氯酸钠防泄漏托盘内结晶未清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | ASH1245-周明 | 否 | 人员清洁现场意识不足，部门管理监督不到位 | 人的原因 | 及时完成清洁 | 加强团队内部培训，管理者加强监督 | NA | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/1/26 11:27:46 | 2026/3/18 9:43:41
2026/1/15 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-207 | 21:38，03号通风橱有过夜实验，储存易燃化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | LFX876-唐铭宏 | ALS2327-李瑛 | 否 | 加热过夜实验未收拾通风橱内处理毕体系 | 人的原因 | 清理加热过夜实验通风橱内体系 | 管理及一线确认时检查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/15 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-304 | 实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未划改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/15 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-301 | 20：40，01通风橱表面和地面上有化学品撒漏，未及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-106 | 16：10，2瓶使用中的正丁基锂（EHS重点关注化学品）红色标签未签字 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-305 | 17：12，冰箱重点关注化学品（双三甲基硅基胺基锂）扫码系统杂发单超24h未点接收确认；未执行季度盘点（开封日期06/19/2025） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/16 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-108 | 21：45，1-108实验室有过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未划改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/16 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-208 | 21：57，1-208-12通风橱中旋蒸未使用，实验室人员下班后旋蒸仍处于运行状态，每日安全确认一线确认未检查到位。（已和电工将其断电） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12912-刘海城 | ALS3465-高玉展 | 否 | 人员下班巡查未关注到中央旋蒸通风橱电源 | 人的原因 | EHS值班同事拔下电源 | 由管理人员刘博士进行专项自查一周，下周并增加实验室负责人早晚值班次数至三次 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/16 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-204 | 实验室有烘箱过夜，无申请和审批信息，与实验室负责人沟通后，让电工先进行断电处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS9536-董志颖 | ALS4751-杨忠亮 | 否 | 有实验人员做完实验未及时断电，设备负责人和值日生未能及时识别 | 人的原因 | 属地负责人向全体实验室人员重新声明设备使用原则 | 属地负责人向全体实验人员发通告，明确使用人、值日和设备负责人对于实验室设备使用和监督的职责 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/17 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-308 | 00：40，4-308-01通风橱中循环机未使用，实验室人员下班后循环机仍处于运行状态，每日安全确认一线确认未检查到位。（和实验室负责人沟通后进行断电处理） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/17 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-201 | 22：16，实验室存在二级过夜反应，每日安全确认“一线确认”、“管理确认”未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4052-ALS4052王磊 | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 | 进行安全确认培训 | 每日下班前双人复核 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4-307 | 17：20，防火溶剂柜使用完未及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/18 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-108 | 20：30，02通风橱加热过夜实验通风橱储存易燃化学品（乙醇洗瓶和四氟瓶装的THF） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS5453-杨坤 | ALS1564-纪增臣 | 否 | 人的原因 一直以为油锅加热不能放易燃化学品 | 人的原因 | 已清理 | 晨会进行相关培训 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-401 | 15：30，5-401-03通风橱柜中废液桶使用完废液桶后，未盖盖，敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS7373-张旭 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 人为因素 | 人的原因 | 晨会培训 | 组会培训，并对每日废液处理流程和注意事项进行再次强调。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 07橱双排管使用错误（大头朝上）物理过程体系密闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS15808-季树鹏 | ALS0659-王金泉 | 否 | 管路连接错误 | 人的原因 | 当场整改 | 晨会强调使用双排管需要对仔细复核，并用红色胶头进行标识 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 5-302 | 16：04，5-302-04通风橱物理析晶体系密闭，已现场提醒实验人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/19 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 5-301 | 20：56，09通风橱加热过夜实验通风橱储存易燃化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11924-陈龙 | ALS11419-刘磊 | 否 | 复核过夜反应，未识别出存放的母液，仅考虑新鲜溶剂 | 人的原因 | 存放到其他通风厨 | 实验室宣贯过夜反应要求 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/19 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-101 | 3：07，01号通风橱加热过夜实验搅拌桨脱落，导致搅拌器空转。（与实验室负责人张宁宁沟通后联系电工断电） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS10273-张瑞雪 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 下班前三次安全确认均无异常，忽略了松动的可能（人为原因) | 人的原因 | 已整改 | 这个问题晨会和部门例会统一培训，目前要求所有过夜反应的机械搅拌螺旋口都要用胶带固定。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-307 | 1号通风橱VAV面屏显示风速故障，数值为0（无人操作） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-315 | 11:05，雷少晗在通风橱边缘处操作化学品，现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-311 | 实验室储存高危险化学品，现场无纸质清单，组内未集中储存管理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-313 | 实验室储存高危险化学品，现场无纸质清单，组内未集中储存管理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-313 | 10:54，3号通风橱挡风玻璃内部较脏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 11:00，吴淑华在通风橱前操作时，挡风玻璃未保护人员呼吸带； 挡风玻璃上有记号笔痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS10619-吴淑华 | ALS5329-曹鹏伟 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 | 现场整改 | 将这句话抄二十遍：呼吸带为以口鼻为中心，半径为 30cm 的半球区域 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 季节性排查 | 通风橱使用专项排查 | 通风橱使用专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-308 | 10：00，实验人员在04橱称料时，通风橱挡风玻璃未及时下拉至45cm及以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-105 | 21：09，2-105-11通风橱使用循环机加热过夜实验，巡查时发现循环机异响，且散热温度明显过高，电工检查后，建议关停，与实验申请人沟通后，断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 22：30，实验室有二级过夜实验，每日安全确认值班确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2175-张津甫 | ALS2333-周尊辉 | 否 | 值班人员忘记是今天值班 | 人的原因 | N/A | 实验室内增加值班自查 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-204 | 22：15，实验室每日安全确认一线确认已签字，但防火溶剂柜未盘点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS15165-赵梦璠 | ALS4751-杨忠亮 | 否 | 责任人疏忽忘记 | 人的原因 | 本次事件提醒责任人，并检查 | 对责任人和全体值日人员进行通知，每日需及时检查并签字 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-204 | 15：03，沾染物垃圾桶自动闭合功能损坏，导致垃圾桶盖不能自动关闭，垃圾桶长时间处于开启状态 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS11761-姜一帆 | ALS4751-杨忠亮 | 否 | 责任人疏忽忘记 | 人的原因 | 通知每一个实验人员垃圾桶应及时关闭和清理 | 对全体值日人员进行通知，做完实验需要及时关闭和清理 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-316 | 15：32，防火溶剂柜盘点信息登记错误，前后日期不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS6185-连邦 | ALS6185-连邦 | 否 | 表格设计是天 一行，分析员 有 7 天没有 写，没注意 到前期的日 期 | 人的原因 | 在写错的日 期后标注（实 际日期） | 对负责盘点的责任人进 行培训，并晨会告知。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 微生物实验室Ⅰ | 15：49，水浴锅上错误张贴了“当心电离辐射”的警示标识，应张贴“注意高温”警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇 | 主楼210色谱室3 | 16：19，辛拉弟操作化学品佩戴N95口罩，未进行密合型呼吸防护用品适合性检验。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS4521-辛拉弟 | ALS6885-张欢欢 | 否 | 对于N95口罩需进行密合性测试的要求不了解。对于制度管理要求不熟悉。 | 人的原因 | 对组内所有涉及使用N95口罩的人员进行密合性呼吸测试 | 对各管理制度进行滚动培训，增强熟悉程度，避免违反要求。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS1736-王宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇 | 主楼层空压机间 | 14：21，液氩罐每日检查表（01/18、01/20）未记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS1736-王宇 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 3-209,3-210 | 实验室使用中的试剂柜静电接地位点过期未校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 公斤级 | 公斤级多个反应间的干粉灭火器（生产日期为15年8月）超十年未进行报废处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 2-211 | 16：00，02通风橱进行抽滤反应期间，实验人员未将通风橱挡风玻璃下拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | AMT0146-罗绪佑 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 人员反馈待抽滤体系为2L反应瓶， 通风橱需要拉高后再能取下，没有及时佩戴面屏防护 | 人的原因 | 抽滤后及时将通风橱拉低，拉高时佩戴面屏进行操作 | 钉钉群内强调，后续需要拉高通风橱时一律佩戴面屏进行操作 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-207 | 22：58，07橱两个物理反应装置未开氮气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS2327-李瑛 | 否 | 氮气开小 | 人的原因 | 开氮气至鼓泡 | 开氮气至鼓泡 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-303 | 20：45，5-303-07通风橱中加热物理过夜实验，申请人提交为一级过夜实验，与实验室人员沟通后，已重新提交。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS6955-林永壮 | ALS13072-任路 | 否 | 人员因素，对制度不够熟悉 | 人的原因 | 重新提交了流程 | 对实验室全员，重新培训过夜反应的分级以及管理制度 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14484-李思源 | 5-301 | 22：50，5-301-06实验室人员即将进行抽滤，未添加缓冲瓶，沟通后，及时添加。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14484-李思源 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 制剂分析 | 13：55，刘立杰在2-216实验室无通风的中间台面进行滴定操作（实验室通风橱均空置），现场要求转移到通风橱，钉钉沟通李冠业主管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-307 | 18：11，防火溶剂柜准入清单已盘点，且每日安全确认表已签字，但防火溶剂柜内溶剂超量存放过夜，未填写意外工况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4号楼3层走廊 | 16：10，4号楼3层走廊物业使用的全面罩未密封保存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/1/26 10:32:10 | 2026/1/26 10:32:10
2026/1/22 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 实验室人员操作过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS0563-袁作家 | 否 | 人员操作不注意防护，个人防护意识淡薄 | 人的原因 | 人员操作时要时刻注意，通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 组内再次进行强调和培训 | N/A | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 | ALS13281-张伟 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/1/26 9:11:56 | 2026/2/10 10:41:26
2026/1/22 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4-307 | 实验室人员操作过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带，并有将头探入通风橱内观察的行为 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 重新搭设设备时，微调设备时头深入通风橱 | 人的原因 | N/A | 对当事人进行教育，在实验室内进行强调 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/26 9:07:47 | 2026/2/25 17:27:32
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间33釜在线pH计外壳没有防爆铭牌，需要沟通提供，目前无法保证是否防爆。重复问题需要整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 名牌缺失， | 设备设施原因 | 沟通产家提供证书及名牌，已进行拆卸 | 安装前进行检查EX标识。后续安装前检查，是否有EX标识 | 0 | 2026/2/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/8 14:06:01
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 车间的长距离转移Check，需要尽快调整，目前缺少检查阀门、三通、试密等要求，事故CAPA及近期的泄漏事件CAPA均有此项要求 。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 进行更新转移CK | 设备设施原因 | 进行更新 | 进行更新 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/8 14:06:11
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R16釜加料箱尾气管路连接在7928-10 IPAC储罐的尾气管路视镜下，需要调整，防止储罐内体系进入加料箱内，已告知孙壮进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员考虑不周，未意识到冒罐风险 | 人的原因 | 以对尾气管路进行更改 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/1/31 5:54:29
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R21釜加料大阀门未处理，有白色物料，已告知王宇航进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸后清理不彻底 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/1/31 5:54:08
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R23釜操作人员取样时未使用固定法兰盘，已现场告知。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 对于新人取样班长要求不到位，导致未进行安装 | 人的原因 | 后期取样必须添加取样牌 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/1/31 5:53:53
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间车间 | 一车间二层R20釜下口配电箱一个进线与用电设备拆除后并未拆除进配电箱的电线，电箱处于送点状态，此处需要拆除密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 成套的连锁设别，线管未使用未完全拆掉 | 人的原因 | 线管拆除 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 8:54:40
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间四层R06釜使用乙醇溶剂回流，反应釜未完全关闭，现场有乙醇的气味，并且部分乙醇已挥发至套在阀门的塑料袋内，现场沟通张玉旺关闭阀门 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查就是大阀门紧人员关不动了，认为关靠了。实际有缝隙导致气味飞出 | 人的原因 | 后期关闭大阀门必须关平 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 8:55:03
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间四层2469项目投料拍子放的乙酸叔丁酯一桶为趟泵使用的，一桶未新鲜的，放在一个拍子上，都是同种溶剂，叫停投料询问现场操作人员投料不清楚是不是可以混用，现场项目人员也不清楚为什么在同一个拍子，物料复核不仔细，容易有投错料风险，现场沟通项目人及生产经理进行确认后在投料 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料混放 | 物料原因 | 车间进行培训物料存放要求，对于车间提出要求，进车间物料仔细盘点 | 车间进行培训物料存放要求，对于车间提出要求，进车间物料仔细盘点 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 8:55:23
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 01/26/2026 03:52 一车间一层废液间废液桶桶盖未盖紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 废液桶紧固不到位 | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 责任人进行批评，扣盖后及时紧固 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 13:36:23
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 01/26/2026 04:00 一车间二层Ce03操作员在上下楼梯时未使用手里拿的塑料膜垫在手套下面把持扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未使用此类方式 | 方法原因 | 人员上下楼梯扶手后清场时进行清理 | 班前会进行强调，上下楼梯扶扶手 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 13:36:43
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 01/24/2026 11:47七车间一层物流通道人员随意进出车间，违反GMP管理规定。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 已重新强调 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 13:36:57
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层人员使用氮气吹桶时插底管未紧固，氮气与溶剂气味吹入车间，现场较重气味，已告知车间助工整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不当 | 方法原因 | 已告知整改 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 18:24:38
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 精馏 | 精馏塔一层吹转料管路的氮气气源管一半使用透明颜色一半使用黄色，已告知班长徐向伟整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 黄色气源管暂无到货，临时使用白色气源管代替 | 设备设施原因 | 已采购黄色气源管，到货后进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 18:34:13
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 活性炭 | 活性炭区域旁路风机处有液体溢出，已对讲沟通冰机工处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 系统处于热干燥状态，热干燥加热器内漏，升温时导致排液系统压力偏高，风机底部排液不顺畅导致 | 设备设施原因 | 及时清理漏液，人员加强巡查 | 对干燥加热器上报维修方案或者进行更换 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 18:34:37
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层7928-10-03/04专项排查: 1.二车间三层21釜加料大阀门存在白色物料残留，仅使用塑料布盖住，需进行处理 2.二车间三层21釜加料漏斗手套使用多型环直接夹住手套的固定方式，需使用o型圈配合固定，且上方两个口缺少封堵。 3.接收罐静电接地接收罐端仅在螺栓上缠绕一圈，需使用铜鼻子配合固定，接收罐液位计阀门处缺少禁止关闭标识，液位计下口缺少丝堵。 4.21釜下口至接收罐聚乙烯管路在三楼段缺少聚乙烯管路使用审批单。 5.磁力泵压力表与质量流量计缺少监督性管理标识，填充床反应柱中间柱子温度仪表校验标识过期，南侧第一个柱子温度仪表缺少校验标识。 6.填充床反应柱温度仪表电源线接线盒与控制箱防爆挠性软管连接处松动，达不到防爆要求。 7.接收罐至转移泵聚乙烯管路缺少打压试密合格签。 8.7928-10CSTR尾气管路最低点视镜下方缺少排放阀门与丝堵。 9.三阶段离心萃取机CEX01尾气阀门未开启。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备准备中 | 设备设施原因 | 设备准备中 | 已安排整改完毕 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 18:35:04
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 01/23/2026 09:00二车间四层13釜拆卸加料车人员佩戴黄胶手套，该种手套已被取代应禁止使用，且拆卸后加料大阀门处存在物料残留人员未清理只使用一层塑料布盖住。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 对人员操作习惯培训不到位，手套利旧处理人员认为不投料就进行了使用 | 人的原因 | 后期拆卸的加料车清理大阀门 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 13:37:28
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 01/25/2026 08:34二车间一层绿签外包人员佩戴手套打开清洗间门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员记不住，培训传达过很多次 | 人的原因 | 再出现直接解聘人员更换 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 13:37:40
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层R17到101-FD03管路试密标签过期 一车间二层R32下到废液间管路试密标签过期 一车间二层101-R18-Tr01下至R10上管路试密标签过期 一车间三层101-STR001至R26上管路试密标签过期 一车间三层101-Tr20下至焚烧炉管路试密标签过期 一车间三层2000l白钢罐至101-R21上管路试密标签过期 一车间三层101-R36上滴加碳酸氢钠管路至R26管路试密标签过期 一车间三层R35下至R13上聚乙烯管路试密标签过期 一车间四层101-R24至R09管路试密标签过期 一车间四层气动泵到R12管路试密标签过期 一车间四层101-1R14釜上溶剂管路试密标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落，部分管路待拆除 | 方法原因 | 标签进行粘贴 | 车间整体进行排查，同时对人员使用管路前进行检查标签有效期 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/1/29 17:53:41
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层薄膜轻组分罐E02至十立罐区打压试密标签过期 二车间二层R22下至R24/R25管路打压试密标签过期 二车间二层102-Ce03-Tr01至3000L罐管路打压试密标签过期 二车间二层R16下至R20/R21上管路打压试密标签过期 二车间三层R15旁102-R02至3000L白钢接收罐管路试密标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 管路未使用，泵进口管路以进行拆除 | 设备设施原因 | 对未使用的更换标签 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/1/29 17:53:25
2026/1/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R05/R06放料至FD03管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-Ce03-Tr01下口管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-R28下口管路阀门处缺少盲板 三车间二层103-Ce05-Tr01下口管路三通处阀门缺少盲板 三车间二层103-Ce06-Tr01下口管路三通连接泵上缺少阀门盲板 三车间三层气动泵至R25上聚乙烯管路试密标签过期 三车间三层计量泵至R25管路试密标签过期 三车间三层103-R25/R24/R26/R27/R28/R22/R18/R21溶液管路试密标签过期 三车间四层103-R01/R02/R04/R06/R07/R15/R16/R14/R13/R12/R11/R10釜上溶剂管路打压试密标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 三通未增加盲板，打压时间长过期未检查 | 设备设施原因 | 进行增加检查 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 18:37:57
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R12釜上加料车拆除后大阀门未密封，白色物料暴露 已告知姜起超处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门未进行密封 | 设备设施原因 | 进行增加盲板 | 车间排查 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/2/1 18:38:10
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R21-Tr01液位计超上限标识，已告知田继丰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 转移到位 | 方法原因 | 安排进行转出 | 班前会进行通报，储罐液位上限便准及时关闭阀门避免超限 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/26 8:31:54 | 2026/1/29 17:53:50
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室14通风橱内，平行反应仪上的反应不过夜，仪器未关闭，钉钉电话联系实验室人员后，进行断电处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 结果调查为新员工刘梦辉，交接班时个人疏忽，没有将该反应的情况交接清楚导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间关停平行反应仪 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训提高风险意识 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 8:01:48 | 2026/1/28 8:16:25
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618实验室13通风橱内，抽滤操作未连接缓冲瓶，现场告知人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 赵旭没有按照制度执行 | 人的原因 | 已经重新连接缓冲球 | 部门内下发奖惩 | 50 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/26 8:01:48 | 2026/2/1 7:46:04
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 516实验室 | 516实验室15通风橱高低温恒温槽加料处把手损坏，建议修理或更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 设备自然老化破损 | 设备设施原因 | 报修处理 | 加强内部巡检 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 8:01:48 | 2026/2/26 16:39:02
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618实验室08通风橱内存有甲醇可燃液体物料，且现场无可操作人员，此处不能作为可燃物料存放点使用，建议放置与防火溶剂柜内待使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 项目主管董伍伟反馈，当时项目人在620过柱子，甲醇没有及时放到溶剂柜 | 人的原因 | 已放到溶剂柜 | 1，组内通报；2，下发奖惩 | 50 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 8:01:48 | 2026/2/26 16:39:11
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区，902-T011储罐磁力泵出口管路缺少止回阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 止回阀堵塞临时拆除 | 设备设施原因 | 已安排人员将该处止回阀清理完毕并重新安装完毕打压试密完成可正常使用 | 人员拆除现有设备后及时进行恢复避免出现类似问题 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/26 7:56:07 | 2026/1/30 15:27:57
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库1 | 甲库1，1#库北侧外墙上粘贴的二氯甲烷危害告知卡上，理化性质闪点39-40℃，不准确，查看SDS闪点无数据资料。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 告知卡制作、排版时，错误套用了其他有机溶剂有明确闪点的易燃液体的模板参数，没有依据二氯甲烷专属 SDS 进行核对。 | 人的原因 | 1，对甲库北侧外墙错误的二氯甲烷危害告知卡进行拆除、作废，禁止继续张贴使用，避免误导作业人员、应急人员。 | 1，对库区所有危险化学品危害告知卡、安全标签、技术说明书进行复核，重点核查：闪点、爆炸极限、危险性类别、防护要求、应急措施等关键参数，杜绝模板套用、数据抄错的问题。2，做好隐患登记、整改前后照片、新告知卡审批与发放记录，形成闭环管理，满足安全检查要求。 | 9 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/1/26 7:56:07 | 2026/4/16 16:21:48
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间十立罐区 | 一车间一层精馏塔操作柱上方，溶剂管路下的白钢垫片窜出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 管线震动导致窜出 | 环境原因 | 已安排人员将该处白钢垫片重新恢复完毕并进行固定完成 | 人员注意巡查白钢垫片类似问题出现此类情况及时解决 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/26 7:56:07 | 2026/1/30 15:28:10
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R12釜，夹套温度变送器缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 902-R12釜，夹套温度变送器设备校验标签固定在夹套保护壳下方，无异常 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/26 7:56:07 | 2026/1/30 15:28:50
2026/1/25 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号楼1F原料接收区1-81西 | 视频监控巡查04：52现场二级防护桶放置遮挡灭火器，已联系车间主任李健现场查看，二级防护桶和灭火器之间距离较近，已现场调整。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 配溶液后为及时转走，临时存放，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/1/28 8:41:40
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼二层 | 7号楼二层施工后现场升降车未及时断电处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用完毕后没有及时断电 | 人的原因 | 已关闭开关，同时要求使用完毕后及时关闭电源 | 作业完成后监护人进行现场检查确认 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:39:25
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼二层 | 7号楼二层施工后现场工器具摆放杂乱，施工后现场未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 作业完成后现场没有清理干净 | 人的原因 | 已和监护人明确每天施工完毕要简单清理现场 | 副主任下班时进行现场复核 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:39:33
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼四层702车间 | 7号楼702车间氮气管接管未连接紧密，已与现场人员沟通整改重新紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 氮气针型阀接口处漏气 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固试密 | 班长副主任巡查时发现漏气及时安排解决 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:39:42
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼四层702车间 | 7号楼702车间正丁基正己烷溶液储存罐上方旋钮建议增加现场警示说明信号，便于现场人员辨别，防止操作失误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 物料旋钮没有标识 | 设备设施原因 | 已和操作人员明确操作顺序，同时增加标识提醒 | 针对操作规范进行逐一讲解 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:39:53
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼801车间 | 氧气检测器801-R01~R04数值显示有误，现场反应釜已无反应处于静止状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 仪表显示异常暂未使用 | 设备设施原因 | 已上报仪表处理完毕 | 要求使用前确认仪表运行工况良好后进行使用 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:40:06
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼二层二车间 | 900Ce上料离心机上口法兰处静电跨接部分破损，已与现场人员沟通更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 静电跨接破损，不影响正常导电效果，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:40:14
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼真空泵房深冷罐 | 检查12号楼1层真空泵房深冷罐压力表上下限标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 标签粘性失效脱落，已重新粘贴 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 排查其他储罐 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:40:23
2026/1/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼真空泵房 | 12号楼一层真空泵房装有碱液的塑料桶敞口未及时有效封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 插底管安装不到位，已现场教育责任人 | 人的原因 | 重新安装插底管 | 人员教育培训 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/26 7:36:54 | 2026/2/26 16:40:32
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：08 4号楼四层物流通道氢氧化钠、工业氨水和36%盐酸混放。正确做法：及时更换存放位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼四层物流通道氢氧化钠、工业氨水和36%盐酸混放。正确做法：及时更换存放位置 | 人的原因 | 正确做法：及时更换存放位置 | 正确做法：及时更换存放位置 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/31 1:58:15
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：58 4号楼4-03间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-03间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 人的原因 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/31 1:58:28
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 11：07 4号楼4-41间CMM-404-R29釜减压阀缺少进出口标识。正确做法：及时添加，避免使用时连接错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间CMM-404-R29釜减压阀缺少进出口标识。正确做法：及时添加，避免使用时连接错误 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，避免使用时连接错误 | 正确做法：及时添加，避免使用时连接错误 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/31 1:58:41
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 08：58 4号楼4-03间操作人员投料穿戴连体服未拉拉链。正确做法：应佩戴好劳保后投料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-03间操作人员投料穿戴连体服未拉拉链。正确做法：应佩戴好劳保后投料 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴好劳保后投料 | 正确做法：应佩戴好劳保后投料 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/31 1:58:56
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 5号楼四层 | 21：49 5号楼四层走廊记录桌旁 固体物料未添加二级防护，正确做法：固体物料需添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足，将物料直接放在地上 | 人的原因 | 将物料转移到防护槽内 | 提前准备防护槽，避免物料落地 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 14:10:42
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：18 4号楼4-28间 玻璃瓶溶液配置完毕后需添加阻尼网储存，正确做法：及时添加阻尼网 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-28间 玻璃瓶溶液配置完毕后需添加阻尼网储存，正确做法：及时添加阻尼网 | 人的原因 | 正确做法：及时添加阻尼网 | 正确做法：及时添加阻尼网 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 14:10:12
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：31 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R51下口未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R51下口未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵 | 人的原因 | 正确做法：及时盲板盲堵 | 正确做法：及时盲板盲堵 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 14:09:55
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/25/2026 19：08 4号楼4-45间现场人员压滤罐投料操作时未拉警戒线，项目人距离较近，正确做法：及时拉起警戒线，穿戴同等级劳保接近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-45间现场人员压滤罐投料操作时未拉警戒线，项目人距离较近，正确做法：及时拉起警戒线，穿戴同等级劳保接近 | 人的原因 | 正确做法：及时拉起警戒线，穿戴同等级劳保接近 | 正确做法：及时拉起警戒线，穿戴同等级劳保接近 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 14:09:36
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23：00 11号楼3-07间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 6:31:46
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23：02 11号楼3-13间，空呼接入口出防护盖脱落，已沟通现场人员进行恢复。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 6:32:01
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 23：21 12号楼4-06间，沾染物垃圾袋敞口放置。正确做法应进行封口。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因， | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 6:32:16
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：43 12号楼3-13间，人员使用登高车时未将固定支腿撑开，正确做法应将四个固定支腿撑开保证稳定。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 使用登高车四个固定支腿撑开保证稳定。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:59:56 | 2026/1/27 6:32:31
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R01尾气视镜较脏需要清理，412-R02尾气视镜内有液体需要进行排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 尾气有积液 | 设备设施原因 | 进行现场清理以及处理完成 | 进行车间整体排查及时进行处置 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/26 19:12:06
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11间内加LDA管路球阀盲板位置有固体析出，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 阀门有物料痕迹未清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/26 19:12:42
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R17体系温度变送器电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 挠线管脱节 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/26 19:13:03
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R13尾气视镜较脏需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 尾气视镜需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/26 19:13:26
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R05投料，加料车氮气开大现场有非常大的叔戊醇气味，已沟通车间人员氮气调小 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 氮气开启过大 | 方法原因 | 现场已调整 | 人员告知现场控制好 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/26 19:14:12
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间三层R21前压滤罐缺少静电接地，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | 未使用，暂存 | 设备设施原因 | 添加 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/28 6:49:48
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 17车间三层3-21连续化间地面物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:41:12 | 2026/1/30 19:11:37
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R07加料车缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未安装支架 | 方法原因 | 已增加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/28 2:05:33
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R01釜尾气视镜松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 螺丝松动，未禁锢完全 | 设备设施原因 | 已重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/27 6:14:45
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R17尾气视镜内有黄色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 项目高温回流，尾气试镜内部析出固体 | 物料原因 | 已清理干净 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/27 6:14:03
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R17视孔灯接地线铜线缺少线鼻子收束 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 电工连接时未连接线鼻子 | 人的原因 | 已沟通电工处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/27 6:14:24
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R02浓缩中，下口视镜有裂痕，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜裂痕 | 设备设施原因 | 已更换视盅 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/28 1:58:37
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R09下口连接的软管法兰处有物料渗漏痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 法兰连接过程中有轻微渗漏发白 已清理完毕 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/28 1:54:54
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce07人孔盖处有黄色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 离心机上盖变形，密封不严，变形位置缝隙渗漏 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/27 6:13:42
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP002、302-VP003、302-VP011、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/27 6:13:26
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:22:50 | 2026/1/28 1:58:14
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-Ce07下口蝶阀漏气，现场有气味，下口连接的尾气管路内有冷凝的液体，已告知现场人员液体排空，蝶阀漏气问题需进行处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已对尾气管路进行清洗，下口蝶阀待维修更换 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:41:20
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R17接收罐旁的桶表面有白色物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作结束未做好清洁 | 人的原因 | 现场已清理完成 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:41:30
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R20釜分布器调节阀处漏水已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 调节阀阀芯松动导致渗漏 | 设备设施原因 | 现场已紧固 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:41:44
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R13釜四通阀门静电跨接掉落已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂掉落 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:41:56
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R07接收罐尾气视镜积液已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液 | 物料原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:42:21
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R08接收罐尾气视镜裂了请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏破碎 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:42:39
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R24冷凝器缩出溶剂管路温度高冷凝效果不好，已沟通冰机拉低冷媒温度 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 冷媒效果较差 | 设备设施原因 | 现已沟通冰机进行降温 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:42:50
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-E02-Tr01接收罐上悬挂插底管，插底管上沾染物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 使用完毕后及时清理归位 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:39:32
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R02投料期间22：17操作人员摘下全面罩连体服帽子后继续投料，投料至22：23结束关闭大阀门，人员脱劳保前未擦拭劳保直接脱下，需加强人员培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 强调人员劳保穿戴规范 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:39:52
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R12.加料漏斗只有一个o型圈，且手套表面有白色物料残留，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 表面物料残留 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:18:02 | 2026/1/28 6:40:08
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R04三乙酰氧基硼氢化钠安全操作规范：分装注意事项空白（沟通助工反馈不涉及分装），没有划去，没有保持记录完整性。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空白未及时划去 | 人的原因 | 已整改 | 对操作人员强调不涉及的记录及时划掉，避免空白 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:43:21
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 查看207-FD08ck记录，负压试密划去，未进行，执行人赵帅。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | CK空白部位未划掉 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时安排人员整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:43:37
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP002真空压力系统监测未开启，现场沟通车间开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 未及时开启报警 | 方法原因 | 已开启 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:43:53
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11计量泵出口管路一处法兰静电跨接断了，现场沟通现场人员徐成龙更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已重新更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:44:13
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R19旁上方检修口使用完未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后关闭封堵不及时 | 方法原因 | 已进行关闭，并打胶封堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:44:28
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-VP007真空泵旁地面较脏，需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 冷凝水所致 | 环境原因 | 已通知保洁进行清理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:44:45
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层走廊207-VP001和207-VP007真空压力系统监测未开启，现场沟通车间开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 真空泵开启后真空压力检测未及时开启 | 方法原因 | 现场已开启 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:44:59
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10旁南侧计量泵投料管路快开球阀上有白色物料，现场沟通现场人员杨磊清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:45:14
2026/1/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-E02-Tc01加料罐下口管路侧阀门法兰处有液体渗滴，现场沟通班长巩汉宇清处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/26 6:08:36 | 2026/1/27 6:45:32
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 二车间二楼转移5704含碘水相管路为聚乙烯，可能含溶剂。建议更换为白钢内衬管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 水相里检测含碘，没有溶剂。 | 设备设施原因 | 更换了会更安全。优先项目处理完事进行制作管路 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:42:38 | 2026/2/1 13:27:25
2026/1/24 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-207 | 实验室人员在进行抽滤等操作时，通风橱挡风玻璃高于呼吸带，并有将头探入通风橱内观察的行为 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS0927-王祖权 | 否 | 个人安全意识低。 | 人的原因 | N/A | 已在晨会中进行强调，化学品接触的危险性，以及操作要求，反应期间有涉及通风橱内操作的需要佩戴面屏，挡风玻璃需要低于呼吸带。 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 22:35:48 | 2026/2/25 17:28:11
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | R24夹套回管路保温破损，需进行更换新的保温。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 由于平台和保温一平，导致人员来回走动磨坏保温 | 设备设施原因 | 以对其重新包保温 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:31:20 | 2026/2/1 13:27:34
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | R07滴加计量泵出口聚乙烯管路 R01滴加计量泵出口为聚乙烯管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 设备准备时计量泵走水，所以未做白钢内衬管。 | 人的原因 | 已更改为白钢内衬管 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:29:47 | 2026/2/1 13:27:41
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | R11下口到R15上口管路未悬挂标识设备准备中 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 断开后人员未悬挂标识，经询问人员忙别的活忘记挂了 | 人的原因 | 以添加管路标识毕 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:27:38 | 2026/2/1 13:27:48
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | ce01离心机到22釜转移母液穿墙聚乙烯管路无护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 人员甩管路时未意识到夹层管路颤动可能导致管路割伤撒漏 | 人的原因 | 以增加护套处理 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:26:03 | 2026/2/1 13:27:56
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间二楼三楼 | 车间二层102-Ce03-Tr01下口转移管路三通处阀门缺少盲板 车间二层102-Ce01-Tr01下口管路三通处阀门缺少盲板 二车间二层102-Ce02-Tr01下口管路三通处阀门缺少盲板/流体过滤器上缺少盲板 二车间三层102-Tr011下口管路三通阀门处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 人员恢复不及时 | 人的原因 | 已全部添加整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:21:21 | 2026/2/1 13:28:06
2026/1/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三楼 | 二车间三楼R11下口到R15上口，管路使用完毕未进行及时拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 人员断开后未及时进行添加盲板 | 人的原因 | 以对管路增加盲板，并悬挂标识 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 22:16:00 | 2026/2/1 13:28:13
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 研发人员在231实验室架设的过夜反应未在过夜反应登记表中登记 正确做法：当日过夜反应须在过夜反应登记表中登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员未及时登记过夜反应 | 人的原因 | 过夜反应及时在群里登记 | 陈慧强调 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/25 17:11:11 | 2026/2/1 17:07:28
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414实验室 | 实验室内有过夜反应但门口标识显示无过夜反应 正确做法：实验室内有过夜反应后及时更新门口过夜实验标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验室内有过夜反应，但门口标识未显示有过夜反应 | 人的原因 | 实验室内有过夜反应，门口标识应显示有过夜反应 | 5S加强管理，操作人员及时将实验室标识改为相应状态 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/25 17:07:42 | 2026/1/27 13:30:45
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 231实验室 | 实验室内无过夜反应但门口标识显示有过夜反应 正确做法：实验室内无过夜反应后及时更新门口过夜实验标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 过夜反应结束后，实验人员忘记未将门口过夜反应标识更新 | 人的原因 | 及时将过夜反应标识更新 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/25 17:05:48 | 2026/2/1 17:08:42
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 中央操作台面下方纯化仪废液桶未密封 正确做法：废液桶须密封，防止气味弥散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 盖好瓶盖 | 加强巡查及培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/25 17:03:05 | 2026/1/27 13:30:25
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间三层R26釜滴加甲磺酸泵聚乙烯管路下口地面处有液体残留，已告知操作人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 自制堵头损坏渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理堵头进行更换 | 车间自制堵头，后续采买专用 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 18:58:35
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层Tr07储罐前连续化计量泵法兰处有液体渗漏（现场反馈为水相），已告知现场操作人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 连续化设备运行前打压试密落实不到位。 | 人的原因 | 已和连续化沟通，设备运行前要进行好打压试密 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/2/1 18:07:18
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层R15釜加料车缓冲仓视镜处右下角缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 螺丝松动脱落 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | .0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 19:01:11
2026/1/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 监控发现一车间二层外包人员踩在压滤罐上进行管路安装作业，此种情况虽高度未达到高处作业标准，但人员坠落风险较高，也应佩戴安全带等防坠落措施，现场沟通外包本人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊未使用登高工具，安全意识不足 | 方法原因 | 现场叫停工作，人员进行培训 | 管理人员进行监护，指导安全操作 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 17:21:57
2026/1/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 1.一车间一层FD03卸料口处有渗漏痕迹 2.一车间一层FD03母液罐转移泵进口法兰处有渗漏痕迹 3.一车间二层 Ce02离心机上尾气管路上有沙眼 4.一车间二层103一F03压滤罐下口阀门断开有物料未封堵 5.一车间二层R34釜旁磁力泵进口管路坼卸后未封堵有浪体滴落地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 法兰进行紧固，部分增加盲板 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 18:59:17
2026/1/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 1.二车间一层102一Tr027立罐下口法兰处有渗漏痕迹 2.二车间二层E06接收罐下口三通法兰处有渗漏痕迹 3.二车间三层102一STR005搅拌罐下口阀门有物料痕迹 4.二车间三层R22釜南侧地面有碱液痕迹 5.二车间三层R21釜上阀门有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 螺栓紧固不到位，搅拌罐下口阀门为拆卸清洗人员上螺丝的时候未对其进行阀门芯子试密，22南侧碱液为人员对缓冲罐进行拆卸下口阀门时流出破坏液，21阀门拆洗后芯子未试密。 | 人的原因 | 后期对拆洗的阀门也要打压试密，对于螺栓紧固不到位的试密要认真一点。防止渗漏发生 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/26 17:39:30
2026/1/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 1.三车间二层Ce03间内接触物料的白钢管未密封存放 2.三车间二层R18釜下口法兰处未封堵有液体滴落地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路水完毕内部附着有固体 | 设备设施原因 | 管路进行处理 | 进行处理 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 18:59:41
2026/1/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/24/2026，19:51，一车间二层走廊西人员戴手套开柜门 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 人员进行面谈批评， | 班前会进行通报制度重申 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 17:22:33
2026/1/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 01/23/2026，14:03-15:38，二车间二层Ce02离心机下口有漏液情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 离心机下口盲板松动导致有液体流出 | 设备设施原因 | 以进行紧固处理，强调人员离心前要对设备进行检查 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/2/1 15:30:10
2026/1/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/24/2026，11:43-17:14，三车间一层FD02下口有物料持续撒漏，人员清理物料时未佩戴呼吸防护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 17:22:42
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层ce01离心机母液液封罐上有螺栓松动，告知现场人员紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 离心时设备震动导致螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/26 18:05:58
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层ce01离心机上盖有白色物料，告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 现场人员离心时发现螺栓紧固不够，进行紧固未对现场进行清理 | 人的原因 | 已清理完毕，重新试密无异常 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/26 18:06:23
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层05釜下方R21-tr02储罐下口管路阀门有物料析出，告知现场人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长导致渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 管路定期进行打压 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 8:28:47 | 2026/1/25 19:00:05
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 8号楼1层真空泵房地面有积水，析出白色物料痕迹，现场沟通当班班长反馈为怀疑有渗漏，现场检查暂未发现有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场排查未见漏点怀疑凝水滴落，白色固体未门口结冰后洒的盐进出带入泵房 | 环境原因 | 现场清理完毕 | 保温排查整改 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/27 7:45:27
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼904-R09-Tr01接收罐液位计面板破损，影响液位计准确性，现场沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 液位计浮球脏，已清理恢复 | 设备设施原因 | 已清理恢复 | 巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/27 7:45:41
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼2层真空泵房墙面上氮气管线有氮气渗漏，有氮气窒息风险，现场沟通当班班长检查发现阀门螺栓未拧紧导致泄露，并及时更换阀门。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 针型阀丝扣松动 | 设备设施原因 | 已安排人员进行紧固 | 已安排人员整体排查对于易松动位置重新紧固完成 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/2/2 0:59:02
2026/1/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼4层3车间东 | 监控巡查 01/25/2026 00：33 9号楼4层3车间东高低温循环机上孔有液体漏出，人员处置完成后，后半夜又出现漏液，沟通李建为受热膨胀溢出的液体，建议机器不要带病运行 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 高低温设备升温后液位膨胀导致，已对人员进行传达并追责 | 设备设施原因 | 已清理 | 传达培训 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/31 10:35:43
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼701-CE02-TR01接收罐泄压阀标牌被腐蚀脱落，现场沟通当班班长及时更换泄压阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 泄压阀腐蚀 | 设备设施原因 | 已安排人员进行拆卸更换 | 已安排分管副主任每月进行定期检查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/2/2 0:59:29
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1205-ce01-tr01接收罐，压力表不归零（现场无生产），需更换，现场已与唐久瑞班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 压力表不归零，已重新更换 | 设备设施原因 | 已重新更换压力表 | 要求后续及时巡查及时更换 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/29 7:47:31
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1-48溶剂接收间，1205-tr11接收罐，压力表超量程（现场氮气关闭，无气体输入），需更换，现场已与唐久瑞班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 压力表损坏，已进行更换 | 设备设施原因 | 已更换压力表 | 对当层负责人进行教育每班次对压力表及时巡查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/29 7:22:17
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 1、902-R07加固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料车氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、903-FD02收料操作，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，收料铲静电连接无异常，现场无异常情况。 3、9号楼三层4车间收料操作，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，收料铲静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 |  | 9号楼良好执行项，登记错误 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/27 7:46:45
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1.Cpo143286-01-03-02 ，702-R23 ，1-羟基苯并三唑，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPr131530-02-04-01钯炭，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo126964-10-01a-01 702-R08 釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPr129411-02-04-01 702-R04， 二异丙基氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cpo129905-05-5A-01,702-R13, HOBO，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo139737-01-03，钯碳，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1.Cpo143286-01-03-02 ，702-R23 ，1-羟基苯并三唑，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPr131530-02-04-01钯炭，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo126964-10-01a-01 702-R08 釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPr129411-02-04-01 702-R04， 二异丙基氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cpo129905-05-5A-01,702-R13, HOBO，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo139737-01-03，钯碳，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王斌班组 | 1.CPo141134-02-01-01 801-R02 叔丁醇锂四氢呋喃，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo120424-18-03,804-R08,格氏试剂体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.cpo126598-04-02，802-R01，水合肼，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.cpo140498-01-01-03 802-R05 氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo144584-01-02，硼烷四氢呋喃，804-R04 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo130037-02，钯碳，803-R05，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王克振班组 | 1.CPo141134-02-01-01 801-R02 叔丁醇锂四氢呋喃，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo120424-18-03,804-R08,格氏试剂体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.cpo126598-04-02，802-R01，水合肼，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.cpo140498-01-01-03 802-R05 氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo144584-01-02，硼烷四氢呋喃，804-R04 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo130037-02，钯碳，803-R05，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1.CPo126701-10-A1nA2-03 903-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo126701-10-A1nA2-02 902-R07 氢钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPr124828-04-B-01 903-R05 叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPo9040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo127871-07-01-05，901-R10,DIAD，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1.CPo126701-10-A1nA2-03 903-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo126701-10-A1nA2-02 902-R07 氢钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPr124828-04-B-01 903-R05 叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPo9040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo127871-07-01-05，901-R10,DIAD，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1.CPo142972-02-02n03-01 1205-R36 三氟化硼乙醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo144502-02-03a-01 1205-R21，CDI，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo145676-01-03-01 1205-R22 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.Cko136072-04-05-01 1205-R37 甲醛水溶液 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cko136072-04-05-01 1205-R37 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo141975-01-01，双氧水，1205-R32，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼刘燚班组 | 1.CPo142972-02-02n03-01 1205-R36 三氟化硼乙醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo144502-02-03a-01 1205-R21，CDI，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo145676-01-03-01 1205-R22 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.Cko136072-04-05-01 1205-R37 甲醛水溶液 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cko136072-04-05-01 1205-R37 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo141975-01-01，双氧水，1205-R32，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/25 7:55:30 | 2026/1/25 7:55:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 419实验室20通风橱有物料残留，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元 |  | 物料溶解度很差，撒漏物料用抹布擦后，湿的状态无法干净，干后物料痕迹又出来了 人员着急下班，未能清理干净 | 人的原因 | 重新进行清理 | 实验室人员培训，物料清理后，在用干抹布或者水织布擦干确认没有物料残留 | 无 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:49:26 | 2026/1/29 7:21:55
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-07通风橱，1个1L，0~-10℃低温反应，未见过夜申请，电话与董赞沟通，补充过夜申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 项目主管董赞漏申请，以为同项目同事已经提交过了 | 人的原因 | 已经补提交 | 董赞巡查2天618和619的过夜反应 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:49:26 | 2026/1/29 7:21:42
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 415实验室 | 415-23通风橱前有物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 | 否 | 人员没有及时清理洒落物料 | 人的原因 | 已经清理 | 在实验室沟通群中将对应事件进行宣讲，强调对于洒落的处理及时性 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2790-韩勇 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:49:26 | 2026/1/27 7:47:14
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | B1 | 氢化27分布器热水回管路漏水，现场已沟通班组处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/2/10 9:03:31
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | B1 | 氢化车间人员门风幕机不好使，已沟通班长处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 房间较冷导致的卡顿 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/2/10 9:03:57
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce07接收罐转移泵处接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工重新连接 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/26 1:35:17
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce05接收罐流体过滤器压力表处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 丝扣位置渗漏 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/26 1:35:29
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce05间空压管路未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用未上锁 | 人的原因 | 已重新上锁 | n/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/26 1:35:40
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间15釜上法兰阀门间跨接未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 连接管路未连接跨接 | 方法原因 | 已连接完毕 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/26 1:35:50
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间ce08间门口，压滤罐遮挡房间门，现场走人不通畅，需要更换位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 临时增加压滤罐 | 设备设施原因 | 批次间处理 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/26 1:36:03
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP002、302-VP004、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间使用后 | 设备设施原因 | 已切换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/26 1:36:14
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:36:06 | 2026/1/27 6:13:09
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层盛装离心母液的200L桶，桶身原四氢呋喃标签未打“×”处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 套用原包溶剂桶标识处理不及时 | 人的原因 | 现场操作人员已将一层承装离心母液的四氢呋喃原包桶桶身溶剂标识使用记号笔打×处理，操作人未按照标识管理制度执行，价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，原包溶剂桶使用前及时将原包桶上溶剂标签清除或使用记号笔打×处理，避免混淆。 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/25 14:15:49
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce07离心机间内，一个装有掏料铲子的塑料袋使用静电卡子封口，静电卡子上沾有明显的白色物料。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照车间封口制度要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将Ce07离心间掏料铲子进行清洗，并放回三层工具架。离心操作人吴艳军使用后的工具封口方式错误并由物料沾染风险，价值积分处罚并车间通报。 | 与车间人员明确，使用后的掏料工具及时清洗放回原位，禁止长时间放于功能间内。同时禁止使用静电卡子替代拉扣作为封口工具，违规使用进行问责。 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/25 14:16:15
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层中央楼梯处的平板离心机下口连接的母液管路被拆除，管路的一端拖在地面上，管路内残留的少量液体流到了地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 气动泵已使用自来水趟洗完毕，准备连接离心机，地面为趟洗气动泵的自来水 | 方法原因 | 现场水清理完毕，气动泵连接离心机完毕 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/30 15:29:08
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 四层902-R40釜上的进料阀门紧挨着上方的真空管路阀门，釜进料阀门上无法正常安装管路及配件，且真空阀门处有黑色液体渗漏现象。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 40釜大真空管路固定不到位，管路末端有黑色痕迹渗出 | 设备设施原因 | 对40釜大真空管路重新固定完毕，已不影响釜进料阀门安装配件，黑色痕迹清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/25 14:16:30
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-Cd04-Tc01储罐液位计有断层现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 断层位置为人员使用蒸汽导致结冻 | 环境原因 | 已安排人员将该处断层位置恢复原位完成，同时排查车间内其他磁翻板液位计情况出现类似问题一并解决 | 人员使用储罐时注意观察液位计情况出现异常及时解决避免出现类似问题 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/30 15:29:22
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 一车间三层北侧暂存的固体加料箱内粘有白色物料痕迹，箱上手套口未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备工具清洁不彻底，封口不及时 | 人的原因 | 已将三层北侧暂存的固体加料箱内壁进行清洁，箱上手套口已密封 | 与班组人员进行强调，设备工具清洗要细致，清洁干净后及时密封处理。助工及班长做好验收，当班物流人员设备工具清洁不彻底，当日5S绩效评定最低档。 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/30 15:29:36
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间四层R17釜上氮气管路气源头处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 17釜氮气管路接头部位老化松动，有少量气体渗漏 | 设备设施原因 | 对松动部位重新紧固完毕，使用无异常 | 1.当班操作人员对区域氮气使用情况进行确认，谁区域谁负责 2.每日当班班长对车间内氮气使用情况进行动态巡查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 7:17:57 | 2026/1/25 14:16:45
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间泵房地面积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | 真空泵管爆管 | 设备设施原因 | 及时维修 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 19:14:59
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R03-Tr01液位计无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 补充 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/28 18:49:48
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R13下口压滤罐放料管路法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/28 18:50:15
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R13下口压滤罐410-F01使用413-F04CK本，CK本混用，413-F04CK本第13页也未备注410-F01 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | 借用的CK附带的记录 | 方法原因 | 补充备注 | 借用设备确认一致性 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 6:40:29
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 5号楼二层人员电梯外走廊一组灭火器缺少 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 漏水转移 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 6:40:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R14爆破片制造日期2022年4月已到期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备停用 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/3/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/3/15 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/3/15 7:04:54
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD06平台上可燃表脱落需重新固定且外壳静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 固定点脱落 | 设备设施原因 | 已进行固定 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 6:41:01
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R17棚顶检修口滴水至釜上，班组已拿小白钢桶承接需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 分布器间漏水 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 6:40:04
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R15下口阀门间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 6:39:52
2026/1/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R14下口防爆控制箱外壳静电接地线未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:56:19 | 2026/1/26 6:39:40
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：13 4号楼3-27间 通风橱CMM-403-FH07检查标识有效期至10/01/2025，逾期未检，正确做法:及时检查，填写检查标识并同类排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-27间 通风橱CMM-403-FH07检查标识有效期至10/01/2025，逾期未检，正确做法:及时检查，填写检查标识并同类排查 | 人的原因 | 正确做法:及时检查，填写检查标识并同类排查 | 正确做法:及时检查，填写检查标识并同类排查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/27 14:09:15
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：23 4号楼3-03间 手套箱CMM-403-GB01O型环未嵌入凹槽内，正确做法:双O型环分别嵌入凹槽内，确保手套固定，保证手套箱的密封性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-03间 手套箱CMM-403-GB01O型环未嵌入凹槽内，正确做法:双O型环分别嵌入凹槽内，确保手套固定，保证手套箱的密封性 | 人的原因 | 正确做法:双O型环分别嵌入凹槽内，确保手套固定，保证手套箱的密封性 | 正确做法:双O型环分别嵌入凹槽内，确保手套固定，保证手套箱的密封性 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/27 14:08:59
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：30 4号楼3-01物流通道 两桶CAP A试剂和CAP B试剂 未及时连接静电卡子，正确做法：进入车间试剂桶及时连接静电卡子，确保有效导除静电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-01物流通道 两桶CAP A试剂和CAP B试剂 未及时连接静电卡子，正确做法：进入车间试剂桶及时连接静电卡子，确保有效导除静电 | 人的原因 | 正确做法：进入车间试剂桶及时连接静电卡子，确保有效导除静电 | 正确做法：进入车间试剂桶及时连接静电卡子，确保有效导除静电 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/27 14:08:41
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/24/2026 10:28 4号楼4-27间 通风橱未下拉至最低位置，正确做法：通风橱在未使用情况下及时下拉至最低位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-27间 通风橱未下拉至最低位置，正确做法：通风橱在未使用情况下及时下拉至最低位置 | 人的原因 | 正确做法：通风橱在未使用情况下及时下拉至最低位置 | 正确做法：通风橱在未使用情况下及时下拉至最低位置 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/25 23:14:04
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼三层 | 8：37 5号楼3-14间TJ4S-516-HPPC01-T01配液罐压力传感器下手阀增加常来标识防止人员误关导致安全附件失效 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清 | 否 | 阀门标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装 | 定期检查标识完整性，避免人员误操作 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/27 6:32:45
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼四层 | 8：53 5号楼4-19间TJ4S-HPPC01-Tr01罐压力表下手阀铅封脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清 | 否 | 标识紧固不到位导致脱落 | 人的原因 | 立即恢复标识 | 设备安装后安装标识时确认紧固 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/27 6:33:05
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：40 11号楼4-29间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/26 7:01:42
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 01/23/2026 14：44 12号楼3-13间，人员进行放桶操作时，插地管与接收桶口的尺寸不匹配。气味容易扩散且安装不牢固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换插底管 | 人员培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/26 7:01:27
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼一层 | 4号楼一层物流电梯外新鲜溶剂暂存大于8桶。正确做法：新鲜溶剂暂存应小于等于八桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼一层物流电梯外新鲜溶剂暂存大于8桶。 | 人的原因 | 新鲜溶剂暂存应小于等于八桶。 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:48:52
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-21溶剂管路弯折存在憋压风险。正确做法：及时更换保证管路通畅。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-21溶剂管路弯折存在憋压风险。 | 人的原因 | 及时更换保证管路通畅。 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:49:11
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-05固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒漏。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼四层4-05固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒漏。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒漏。 | 正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒漏。 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:49:40
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 01-23-2026 10:31 11号楼3-19施工人员进入d级区作业未佩戴手套。正确做法：d级区作业应佩戴合适的劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 手套破损未及时更换 | 方法原因 | 已完成现场整改 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:49:58
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01:04 11号楼三层九车间收料车DAC1000遮挡洗眼器和溢出桶。正确做法：及时转移收料车，避免紧急情况下影响使用洗眼器和溢出桶。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | D级区人员放设备导致的 | 人的原因 | 对当时人员培训警告 | 对班组人员加强培训 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:30:28
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01:39 12号楼四层4-04多肽固相合成仪TJ4S-1213-Sy01左边可燃气体探头静电接地断裂。正确做法：及时重新连接静电接地。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 外力碰撞 | 人的原因 | 及时链接 | 定期检查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:30:55
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01/23/2026 09:58 11号楼三层3-22间操作人员使用登高车未拉起护栏。正确做法：操作人员使用登高车应拉起护栏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:31:19
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01/23/2026 00:08 12号楼四层4-06间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：操作人员应先脱连体服再脱全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/25 6:28:03 | 2026/1/29 6:31:31
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-FD05接收罐真空，开启中，现场有异响、已沟通现场刘天举安排检查是否有漏点 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 管路共振异响 | 设备设施原因 | 项目结束后进行检查处理 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 5:42:58 | 2026/1/26 6:19:20
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-E06-Tr01下口活套法兰固定螺丝没有、已沟通现场班长安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 螺栓脱落未恢复安装 | 设备设施原因 | 进行安装固定 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 5:42:58 | 2026/1/26 6:19:32
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核15投危化2钨氰乙酸乙酯+易致敏物料炭酰胺盐酸盐，两桶相似，一个托盘存放，已沟通现场李君健用警戒线隔离开，防止拿错 投料使用空压，空压过滤器滤芯需要更换 还有易致敏物料投料前检查空白 物料有撞击敏感性。加料车加料斗现场没有静电卡子 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员准备工作不到位，未按要求进行准备后沟通EHS | 人的原因 | 班前会进行通报，现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 5:42:58 | 2026/1/26 6:19:44
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间现场交接班记录多处、多页空白，还请沟通安排，及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 及时书写 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 5:42:58 | 2026/1/26 6:18:32
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间04投叔丁醇钾，现场味道大，已沟通现场王关宇检查处理、做好现场气味控制措施 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场气味管控不到位 | 人的原因 | 做好气味管控 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 5:42:58 | 2026/1/26 6:18:44
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 18车间属地隐患排查这个月车间，班组的整本空白 现场交接班记录多处多页空白，还请沟通安排及时补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录未及时书写 | 人的原因 | 及时书写 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/25 5:42:58 | 2026/1/26 6:18:58
2026/1/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 5-302 | 实验室人员通风橱内操作过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS12860-刘宏 | 否 | 人员没有良好的实验习惯 | 人的原因 | 加强培训和巡查，及时发现纠正 | 加强培训和巡查，及时发现纠正 | 无 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4905-赵鹏飞 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/24 22:26:22 | 2026/1/26 14:36:25
2026/1/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-315 | 项目人员离开，通风橱未下拉至最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3732-孙丽杰 | ALS11566-冯先涛 | 否 | 取用物料后，人员离开后，没有及时下拉通风橱。 | 人的原因 | 离开通风橱，要及时下拉挡风玻璃到最低处 | 组内强调，互相监督 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS3732-孙丽杰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/24 22:23:03 | 2026/1/26 14:36:53
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房 | 洗眼器、消火栓部分出现上冻，已进行维修中 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | AMM2145-李浩 |  | 天气原因 | 环境原因 | 更换栓头 | 做保温 | 0 | 2026/2/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3826-魏学宇 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/2/8 0:00:00 |  | 2026/1/24 22:09:48 | 2026/2/8 16:10:00
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房酸库 | 北侧库房酸库溢出桶中吸收棉较少，建议添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 该溢出桶内吸收棉暂够应急泄漏使用，因此未多添加 | 设备设施原因 | 额外再添加一部分吸收棉 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/24 22:09:48 | 2026/1/31 10:36:23
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房30号库不燃气体库 | 北侧库房30号库，接收气瓶及检查表检查人签字为机打，建议检查人手写签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 检查表为实现打印后，再放置在现场，提前添加的检查人 | 设备设施原因 | 后续检查人处不再提前添加检查人，采用手写方式 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/24 22:09:48 | 2026/1/31 10:37:16
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房27号试剂库 | 现场摆放大量试剂外包装盒，建议即使报废处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 新到货物料拆包装后遗留的外包装，未每日清理，此外包装已于当日清理 | 物料原因 | 当日清理现场 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/24 22:09:48 | 2026/1/31 10:37:39
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 制剂门口 | 排污井冒水 正确做法：定期检修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 污水站排放量不够,关闭制剂车间的污水池水泵导致水池外冒. | 设备设施原因 | 每日巡检次数由2次增加到4次(由上下午各一次增加到上下午各2次),降低一次性排放量,减少每次排放到污水站的水位,排放液位由0.5-2.9米,更改为0.6-1.6米. | 现阶段解决方案为错峰排放，由污水站统一进行协调。 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/24 14:53:00 | 2026/2/26 16:31:13
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼一楼走廊 | 天花板上铝扣板脱落 正确做法：定期维护避免伤人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 负压太大 | 环境原因 | 固定铝扣板 | 定期巡查 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/24 14:34:26 | 2026/1/26 8:57:53
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 监控回放巡查23日下午开始库房2溶剂库Ⅰ洗眼器水管冰冻阻塞后水流缓慢流向地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 洗眼器排水口因天冷受冻，导致洗眼器水无法下排而溢出 | 设备设施原因 | 已将溢出的水清理 | 采用保暖措施化开洗眼器排水管 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/24 10:01:00 | 2026/1/30 9:33:19
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 七车间 | 人员在七车间四层进行对甲苯磺酸水合物分装清场操作时未佩戴PPE，现场提醒，清场后脱除PPE顺序错误先摘除呼吸防护，现场沟通人员本人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已当场纠正 | 人员重新培训强调 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:00:17
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 一车间四层R13前的防爆电脑缺少外壳接地需要增加，三层R16釜下口储罐后面的防爆接线盒损坏失去防爆性，R08釜上压力变送器防爆软连断开，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 消防设备拐角盒损坏，电脑接地断开 | 人的原因 | 更换拐角盒，重做接地 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/2/9 9:50:59
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间三层降膜附近墙壁处有一在线可燃气体检测已断电，需要确认周边设备是否已失去保护，及时恢复送电 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时增加 | 方法原因 | 沟通电工进行接电 | 车间进行排查同类问题 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:01:24
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层薄膜控制柜后方的电缆桥架内部有保温棉等杂物，且盖板损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 盖板压坏，已沟通电工处理。杂物为车间保温棉要利旧使用，所以放在三楼了。 | 人的原因 | 已清理完毕，盖板电工修复完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:01:37
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 二车间三层东侧R11釜下口拐角处有一防爆接线盒已损坏失去防爆性，现场沟通车间管理人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 消防设施配电管拐角盒损坏 | 设备设施原因 | 更换拐角盒 | N/A | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/2/9 9:51:08
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R23釜浓缩接收罐为微正压状态，查看尾气阀门关闭，现场沟通车间人员开启排压 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经排查氮气调节阀有些许内漏，以更换完毕。 | 人的原因 | 尾气正常开启，后续观察减压阀使用状态 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:01:52
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间四层R12釜加料车未连接尾气，已告知张九衡 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气脱落 | 设备设施原因 | 现场添加完毕 | 增加固定接头进行固定 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:02:56
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间四层R12釜加料漏斗表面存在白色物料，已告知操作人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 此加料漏斗投氢氧化钾使用 | 人的原因 | 投料后清理不彻底，现已擦拭完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:03:12
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R20釜加料车尾气无过滤装置，已告知操作人员 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 增加过滤设备 | 设备设施原因 | 已进行增加滤布过滤 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:03:26
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R17釜加料漏斗上口使用塑料袋密封口损坏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备空口出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换密封 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 19:03:39
2026/1/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce01-Tr01溶剂管路阀门下方缺少盲板/下口阀门缺少盲板 一车间二层101-Ce07放料管路三通阀门处缺少盲板/接收罐下口管路缺少盲板 一车间三层101-R07下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板添加补及时 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 车间进行排查盲板 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 17:41:31
2026/1/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce03-Tr01下口转移管路三通处阀门缺少盲板 二车间二层102-Ce01-Tr01下口管路三通处阀门缺少盲板 二车间二层102-Ce02-Tr01下口管路三通处阀门缺少盲板/流体过滤器上缺少盲板 二车间三层102-Tr011下口管路三通阀门处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 拆洗后安装不及时，Ce02流体过滤器缺少盲板的地方为压力表。 | 人的原因 | 已全部增加盲板 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 17:41:40
2026/1/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R05/R06放料至FD03管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-Ce03-Tr01下口管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-R28下口管路阀门处缺少盲板 三车间二层103-Ce05-Tr01下口管路三通处阀门缺少盲板 三车间二层103-Ce06-Tr01下口管路三通连接泵上缺少阀门盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路末端增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 车间排查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 17:42:19
2026/1/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层7928一阶段有机相罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整； 二车间二层7928主料罐下口管路阀门缺少末端盲板； 二车间二层7928二阶段水相罐尾气视镜下口阀门缺少螺栓； 二车间三层CSTR下口缺少末端盲板； 二车间三层一阶段离心萃取机旁的计量泵到127928-10CSTR连接的管路法兰间螺栓朝向不一致，且静电跨接缺少破漆垫片； 二车间三层7928-10盐水罐下口管路悬挂不同项目编号，上口连接的聚乙烯管路缺少管路标识； 二车间三层离心萃取机法兰间静电跨接均缺少破漆垫片； 二车间三层二阶段离心萃取机连接的聚乙烯管路缺少试密标签、使用审批单和管路标识； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备准备中 | 设备设施原因 | 设备准备中 | 已安排整体排查整改完毕 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/31 5:53:37
2026/1/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R21釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识，试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 二车间三层R21釜安装的固体加料漏斗手套缺少多型环和O型圈； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 管路为未使用，加料漏斗有凹槽不用添加多行环。 | 人的原因 | 管路已添加标签，加料车O型圈以添加 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 15:33:32
2026/1/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层操作人员放桶时聚乙烯管路缺少固定配件。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 配件制作，缺少 | 方法原因 | 沟通采购制作配套接头 | 沟通采购制作配套接头，临时借用 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 15:33:46
2026/1/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 01/23/2026 22:35 三车间四层开启200L桶投料插底管未先连接静电导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对于车间进行通告培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 15:33:57
2026/1/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 01/23/2026 08:47 一车间三层R27釜外包人员拆卸固体加料车后，清理反应釜上口大阀门时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 残留微量，劳保佩戴意识不足 | 方法原因 | 清理时佩戴劳动保护， | 车间加料车拆卸前进行对三方人员强调此类问题，同时车间尽量避免拆卸频繁 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 17:22:51
2026/1/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 01/23/2026 21:46 三车间四层R14釜下口操作人员拆卸放料管路时未佩戴劳动保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/24 8:47:14 | 2026/1/25 17:23:03
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼805车间 | 8号楼805车间805-R02反应釜林洗球管线法兰破漆垫片安装错误，无法起到静电导出作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 侧面静电跨接已安装破漆垫片用于静电导出，焊接薄螺母用于标识悬挂，安装不规范 | 人的原因 | 已安排设备准备整改 | 强调安装标准日常加强巡查监督 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/1/27 7:47:45
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼张兰江班组 | 701-R03正在进行CPo129129-03-A2项目膜堆循环操作，体系四氢呋喃，巡查现场发现膜堆后方流体过滤器上压力表快开口处有物料残留，并已析出固体，现场要求停止操作，清理现场物料痕迹，重新进行紧固，紧固后恢复循环操作，现场询问倒班工程师反馈可能因为快开口未完全紧固，长时间循环导致渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 长时间大循环卡子处出现松动 | 设备设施原因 | 已安排人员暂停操作重新拆卸紧固 | 人员及时巡查监管，对于使用隔膜泵的辅助设备单独进行检查 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/2 11:23:28
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼外围储罐区，一处真空管线静电跨接线氧化变绿，氧化层是不良导体，会让跨接线的接触电阻、本体电阻急剧升高，会导致静电无法快速导除，易在易燃易爆、易积累，引发火花、爆炸等事故，需及时进行更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 静电氧化导致，已进行更换排查 | 设备设施原因 | 已更换 | 同类排查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/1/28 13:32:49
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼外围储罐区，一处储罐下口弯头及地面存在白色物料痕迹，现场沟通车间主任，对存在的物料痕迹进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 冬季过冷，垫片松动，已重新紧固 | 设备设施原因 | 重新紧固垫片 | 排查其他储罐 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/1/28 13:33:05
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼外围储罐罐区，静电卡子串联使用，现场对当班人员进行纠正，并沟通当班班长，严格禁止静电卡子串联使用。串联会导致接触电阻剧增，静电无法导除，每个静电卡子的夹口、导线接头本身存在微小接触电阻，串联后总电阻会叠加，导致集聚。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员对于静电卡子使用规范执行不到位 | 人的原因 | 现场安排整改完毕 | 重申静电卡子使用规范当班管理人员加强监管巡查 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/1/26 17:31:47
2026/1/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼 | 监控回放巡查，01：58操作人反应釜固体物料投料操作，在进料阀门开启时全程开盖进行，22:40监控回放查看反应釜已投入溶剂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 府内溶剂为水，人员投料为及时关闭阀门，已对人员进行处罚，并连带当班管理人员，处罚公示，班前会传达 | 方法原因 | 已处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/1/27 23:26:45
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼5层 | 12号楼TJ3-1205-R33阀门法兰与盲盖型号不一致，建议更换为匹配型号，已与现场人员沟通。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 安排车间新员工安装盲板，拿到现场盲板发现不一致已要求重新寻找过程中，不合适的临时改在法兰上。已进行纠正 | 人的原因 | 已现场进行纠正 | 现场对人员进行教育 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:40:40
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼四层二车间 | 7号楼四层二车间楼梯口摆放人字梯，妨碍人员上下楼梯和踩错踏板摔倒的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 改造使用的工具未归位 | 人的原因 | 已对监护人进行重新培训，要求其下班对现场进行复核，工具归位 | 副主任关证时进行现场检查确认 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:40:49
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼四层二车间 | 7号楼二车间穿墙管线未封堵严密 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 拆卸管路未及时恢复 | 人的原因 | 已对责任人和当班班长明确拆卸的执行标准，后续再不及时回复进行问责 | 班长副主任巡查时进行确认，没有封堵的及时安排人员进行确认 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:40:59
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼四层二车间 | 7号楼TJ3-700-TR045接收罐磁翻板液位计显示有误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 液位计翻板未归位 | 设备设施原因 | 已安排人员进行磁铁吸附并确认罐内液位 | 使用中发现翻板不归位及时进行修复 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:41:07
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼四层三车间 | 9号楼四层3车间903-R01-Tr01下口阀门未使用盲盖封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆卸后未及时安装盲板，已安排增加 | 方法原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:41:16
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼二层四车间 | 9号楼二层四车间管道支架未有效支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆卸中，已和人员强调及时增加 | 方法原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:41:28
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼806车间 | 8号楼二层806车间806-HPPC01-Tr02/Tr03磁翻板液位计多处破裂，久而久之会引起翻板脱落或变色异常致使无法准确判断液位，建议更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 塑料材质人员误碰导致破损 | 设备设施原因 | 安排杨阳进行采购更换现场评估暂时不影响使用 | 车间进行备件发现损坏可及时响应更换 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:43:19
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼807车间 | 8号楼807车间接地端子的接地线不应多余2条，现场已接3根地线不满足要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 初始安装对于法规要求评估不足 | 方法原因 | 安排上报电工进行整改 | 同类型排查后期施工属地及设备部重点关注此项要求落实 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/2/26 16:43:26
2026/1/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼四层三车间 | 9号楼903车间应急疏散指示灯不亮，建议排查故障原因修理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 灯具损坏 | 设备设施原因 | 修复损坏灯具 | N/A | 500 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 8:43:48 | 2026/4/17 7:06:09
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R12釜投料气动泵出口法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 跨接接头位置老化，使用过程出现断裂 | 设备设施原因 | 1，现场重新替换静电跨接完成，使用人员未及时发现处理车间内部处罚 | 1.谁接班谁负责操作区域静电跨接、接地排查，异常情况第一时间处理 2，车间内专人进行定期检查维护 3.重申跨接安装后进行二次确认，若接头位置存在需连需进行替换 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:42:37 | 2026/1/25 14:16:59
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间 | 二车间一层，R31釜下夹套排净阀门处于打开状态，紧靠丝堵封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员误碰阀门未及时发现 | 人的原因 | 发现后现场进行关闭处理 | 1.车间内涉及德式球阀使用按照要求添加丝堵，避免人员误碰导致跑冒滴漏发生 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:42:37 | 2026/1/25 14:17:17
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间 | 一车间四米平台，Dt01烘箱北侧楼板下方，感烟探测器上原包装红盖未去除，探测器无法起到作用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 烟感探测探测器安装后防护罩未及时清除，位置在楼板梁下，外面有送风筒遮挡不易发现 | 环境原因 | 保全人员已将四米平台，Dt01烘箱北侧楼板下方，烟感探测器上防护罩去除完成。 | 对车间功能间房顶及楼顶风筒间隙处消防应急设施做好排查，确保正常投入使用，同时消防设施安装验收时做好检查复核，避免影响后续使用。 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:42:37 | 2026/1/25 14:17:33
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 污水站北侧楼梯下方，放置的消防沙箱缺少消防锹，消防器材箱内放置灭火器，箱外无灭火器标识及使用标志。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标识缺失计锹缺失 | 设备设施原因 | 已将缺失消防锹补充完毕并将缺失标识补充完毕 | 检查现场其他消防设施是否存在同类问题一并进行整改 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:42:37 | 2026/1/30 15:21:28
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 实验室 | 实验室FX2-Lab-15通风橱内，CPr138204项目过夜反应单，无看守人员签字。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 本次是因为该反应负责人自己执行至反应稳定后下班（时间约20点左右），负责对过夜反应巡查的夜班人员在EHS人员巡查期间正在车间执行跟踪，于21点左右回到实验室对过夜反应巡查签字。反应无异常。中间缺少当面交代。 | 人的原因 | 已对该过夜反应进行签字确认。 | 对于过夜反应，强调当面交接事项。避免异常发生。 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:42:37 | 2026/1/25 14:18:11
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R11釜前，防爆接线盒未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接线盒外壳接地安装遗漏 | 人的原因 | 重新连接外壳接地完成，车间内安排专人进行同类排查整改 | 1.谁接班谁负责操作区域静电跨接、接地排查，异常情况第一时间处理 2，谁进行设备准备谁负责接地连接，车间内专人进行定期检查维护 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:42:37 | 2026/1/25 14:18:23
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 516实验室002通风橱反应外温超过100℃，需要架设在有烟感报警器的通风橱内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 |  | 人员未注意通风橱内无报警器 | 人的原因 | 已停止反应 | 加强内部培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:32:12 | 2026/2/3 4:52:51
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 518实验室 | 518实验室007通风橱反应外温超过100℃，需要架设在有烟感报警器的通风橱内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员忘记了相关要求 | 人的原因 | 反应已停止 | 晨会以该事件为典型，进行分享讨论，再次强调相关要求 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:32:12 | 2026/2/3 4:53:11
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-017通风橱标牌为高风险OEB物料反应；此类反应需要架设在高风险OEB物料专用通风橱内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 此通风橱未进行高风险OEB物料反应，只在物料柜存放了OEB4物料 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/24 7:32:12 | 2026/2/3 4:53:31
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15加料车有螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 螺栓长期使用松动 | 设备设施原因 | 已禁锢完成 | CK前进行检查 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:06:24
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间三层真空接收罐间内管路凌乱，需要规整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 解析水浓缩使用真空泵，泵房连接管路较乱 | 设备设施原因 | 已对不适用管路进行拆卸 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:07:08
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R22釜回流管路四通位置疑似有沙眼，有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备接收水相中，未使用异性四通口 | 设备设施原因 | 已清除物料，并临时打卡子处理 本批次结束后更换 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:10:45
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间二层南走廊层析柱下口的固定式可燃气体检测器缺少标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已悬挂完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:10:57
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R24夹套铂电阻电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 | 否 | 长期使用 | 设备设施原因 | 已现场恢复 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0995-张锡诚 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:11:10
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02加料车支架长度不足，未起作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 加料车升高，支撑位同步升高 | 方法原因 | 一升高，保证支撑 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:14:13
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R10夹套温度数显表黑屏，已沟通电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸校验 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:14:26
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R14釜尾气吸收管路阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 更换静电跨接 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0995-张锡诚 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:14:42
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 | 否 | 长期使用 | 设备设施原因 | 及时发现，即使降温 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0995-张锡诚 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:14:54
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP002、302-VP004、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:15:07
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:38:51 | 2026/1/25 2:15:22
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 01/24/2026 01：01 12号楼4-17间灭火器前有遮挡物。正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 房间空间狭窄 | 人的原因 | 移走障碍物 | 人员培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/30 18:57:46
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-12乙腈溶剂桶压力表未开启。正确做法：安装压力表及时开启。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-12乙腈溶剂桶压力表未开启。 | 人的原因 | 安装压力表及时开启 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/29 6:50:19
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-01物流通道存放危化品门口无标识。正确做法：及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-01物流通道存放危化品门口无标识。 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/29 6:50:36
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-15上方滴落冷凝水。正确做法：及时清理并使用容器收集 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-15上方滴落冷凝水。正确做法：及时清理并使用容器收集 | 人的原因 | 正确做法：及时清理并使用容器收集 | 正确做法：及时清理并使用容器收集 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/29 6:50:53
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼3层3-24吉林医药氩气瓶未贴绿签。正确做法：对气瓶及时检查并贴签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-24吉林医药氩气瓶未贴绿签。 | 人的原因 | 对气瓶及时检查并贴签 | N/A | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/2/2 6:58:54
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 12号楼四层南侧预留区中盛使用电源线绝缘皮破损.正确做法：及时更换 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 线路破损 | 设备设施原因 | 及时更换 | 对承包商培训，并提出要求 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/29 6:31:51
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01/20/2026 23:18 12号楼四层4-03配液间作业时未佩戴同等级劳保。正确做法：及时更换劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 穿戴同等级劳保 | 人员培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/29 6:32:06
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：28 4号楼4-45间沾染物塑料袋未扎口，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：及时扎口，避免气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-45间沾染物塑料袋未扎口，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：及时扎口，避免气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：及时扎口，避免气味扩散 | 正确做法：及时扎口，避免气味扩散 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/28 3:32:25
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼四层 | 22：08 5号楼4-19间楼梯下排风口缺少红色禁止遮挡标识。正确做法：及时粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 | 否 | 标识脱落后未及时恢复 | 人的原因 | 立即重新安装 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/28 3:32:37
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 02：03 4号楼4-27间玻璃反应釜CMM-404-R65冷凝装置乙二醇回软管连接处软管裂纹较多需更换。正确做法：及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间玻璃反应釜CMM-404-R65冷凝装置乙二醇回软管连接处软管裂纹较多需更换。正确做法：及时更换 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | 正确做法：及时更换 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/29 8:47:53
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01/24/2025 02:41 4号楼3-21间人员脱除劳保顺序有误。正确做法：全面罩应最后脱除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间人员脱除劳保顺序有误。正确做法：全面罩应最后脱除 | 人的原因 | 正确做法：全面罩应最后脱除 | 正确做法：全面罩应最后脱除 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/28 3:33:04
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 1:39 11号楼3-13间呼吸空压密封盖未盖好。正确做法：呼吸空压密封盖需及时盖好，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/30 19:03:38
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 2：08 12号楼4-14间引风罩用完后未关闭。正确做法：用完的引风罩需关闭盘起，以免影响其他的引风效果。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 关闭阀门 | 人员培训 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/30 19:03:16
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 2：15 12号楼4-06间电子秤表头缺少防护壳。正确做法：及时添加防护壳，防止污染损坏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 防护罩丢失 | 设备设施原因 | 安装防护罩 | 固定使其不易脱落 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:37:38 | 2026/1/30 19:02:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R07接收罐下口阀门渗漏地面有渗漏痕迹，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:27:00 | 2026/1/28 18:50:57
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R19釜表面破坏氰根的次氯酸钠需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:27:00 | 2026/1/28 6:50:04
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R01/R02ck没页需要更换 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时更换 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:27:00 | 2026/1/25 6:52:18
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 4号楼溶剂间多个插底管压力表常压下示数不为零，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已调整 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:27:00 | 2026/1/24 19:41:20
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层连续化区域413-T090叠氮钠溶液储罐叠氮酸检测器没电，已沟通车间人员及时充电 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备长时间使用缺电 | 设备设施原因 | 充电完成 | 及时充电 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:27:00 | 2026/1/25 6:52:54
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R19甲苯回流中，R19一根加料管路在釜上阀门未关闭导致回流甲苯从加料管路流出。现场沟通车间人员进行处理，车间需要调查责任人 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 阀门未及时关闭 | 人的原因 | 人员在进行设备预处理阶段阀门未及时关闭 | 进行人员批评教育，做好工作的检查以及复核 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:27:00 | 2026/1/25 6:53:17
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-FD02接收罐前地面有白色物料痕迹，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 针形阀渗漏 | 设备设施原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:41:31
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R17加料漏斗手套上有白色物料痕迹，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员投料后清理不彻底 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:41:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R14接收罐上悬挂连体服，已告知现场人员处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用完毕未及时收起，随意悬挂 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:42:09
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R24三废OR有空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 空白未及时划去 | 方法原因 | 现已整改完毕 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:42:25
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R09下口梯子叠放，，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放置 | 人的原因 | 已告知人员禁止叠放 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:42:39
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 4楼薄膜间，618-Mst007下口渗漏物料请及时清理，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 垫圈长时间使用导致 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:40:19
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 监控回放620-R04 加料操作，21:00至21:40期间接头一直未拧紧，敞口进行滴加，有滴加管路脱落风险，以及气味扩散风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场执行标准不规范 | 人的原因 | 已进行重新培训车间重点排查 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:40:49
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 20车间废液间放槽子操作，现场ck未做，尾气未连接，已叫停操作，ck执行后恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场CK执行不规范 | 人的原因 | 已进行重申要求人员进行面谈 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 6:24:23 | 2026/1/25 5:41:09
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 20:33，EHS巡查时发现四层走廊使用灭火器掩门，现场沟通现场人员王培林将灭火器归位。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员操作不规范，禁止灭火器它用 | 人的原因 | 已对人员重点教育，同时车间内通报 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:51:18
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP001,206-VP006真空系统压力检测未开启，现场沟通现场人员王培林开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 真空泵使用前压力检测未及时开启 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:51:33
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11减速机漏油，现场沟通助工潘迪庆联系保全处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:51:50
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11旁计量泵静电接地线未连接，现场沟通助工潘迪庆联系电工连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目准备中，未及时进行联系电工安装 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 23:11:55
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-E01-Tr01重组分接收罐氮气球阀12快开卡子处漏氮气，现场沟通现场人员尹宇航处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致卡子松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:52:46
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间三层101-N08压滤罐表面未清理干净有白色物料，现场沟通班长金辉安排人清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后，物料未及时清理干净 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:51:00
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间207-R13连接的溶剂管路法兰处螺栓不漏牙，现场现场沟通现场人员龚玉安更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装螺丝时人员未注意是否漏出2牙 | 人的原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 23:12:18
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 01/23/2026,207-R06做ck，超过4批未试密，执行人姜梁玉。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员做CK时未检查是否到4批 | 人的原因 | 已对人员进行 面谈 | 对车间人员强调设备做CK仔细检查是否到批次，超过4批必须进行试密 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 23:12:47
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 21:58,EHS巡查时发现207-R12下口未上锁，现场沟通车间锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完未及时上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:50:44
2026/1/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-F07压滤罐上连接的尾气气源管较低，影响人员通行，现场沟通现场人员刘洋挂起。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 临时连接，捆绑不规范 | 方法原因 | 已从新进行捆绑 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/24 5:47:21 | 2026/1/25 0:50:27
2026/1/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 5-203 | 实验室人员通风橱外敞开式操作使用塑料桶倾倒物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0589-龚天保 | 否 | 柱子较高不好倾倒且使用展开剂较多，需要频繁配制展开剂，为方便过柱，直接使用塑料桶倾倒 | 人的原因 | 立即整改 | 后续过柱及较大反应的后处理，合理调整通风橱的分配，避免出现过度拥挤情况，对相关人员进行操作培训，规范研发人员的操作习惯 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 21:01:25 | 2026/3/18 9:21:57
2026/1/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-108 | 实验室人员身体探入通风橱内操作且未佩戴丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS1564-纪增臣 | ALS1505-刘伟 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 应佩戴劳保，带面屏 | 带丁腈手套，带面屏 | 不涉及 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 20:39:28 | 2026/3/18 9:22:06
2026/1/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-317 | 实验室人员通风橱内使用溶剂及物料时观察窗上抬至最高，高于呼吸带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2637-侯庆龙 | ALS11566-冯先涛 | 否 | 操作所在通风橱为光反应通风橱，玻璃贴有遮光膜有视线遮挡。实验人孙浩田风险辨识不足，通风橱下拉意识不强。 | 人的原因 | 操作时带全面罩或选择无遮光膜的通风橱 | 选择无遮光膜的通风橱，部门例会同步传达整改项 | 无 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS2637-侯庆龙 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 20:35:33 | 2026/3/18 9:22:20
2026/1/23 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 四号楼二层 | 作业现场使用的插排不符合一机一闸一保护的要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS9403-王志辉 | ALS5028-范雅琪 | 否 | 现场操作时只使用了一个插孔，但未意识到该插排另两个插口也有被使用的风险，三孔插座不符合“一机一闸一保护”的要求 | 人的原因 | 发现后现场停止使用，并将插排更新为一孔 | 对现场监工负责人进行培训，强调“一机一闸一保护”的操作要求 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS5028-范雅琪 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/23 18:24:57 | 2026/1/26 16:55:30
2026/1/23 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS3663-付华晟 | 13号楼 | 作业期间人员翻越曲臂车平台至建筑雨檐上，安全带单钩系挂 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 供应部 | ALS2087-张超 | ACT2144-李佳鑫 | 否 | 施工人员未按规定执行，监护人员未及时制止不合规行为 | 人的原因 | 纠正操作人员行为 | 晨会强调登高作业相关要求，后续有高处作业要重点跟施工人员 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2144-李佳鑫 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/23 18:23:01 | 2026/1/26 14:39:55
2026/1/23 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-102实验室 | 作业人员进入夹层未佩戴安全带，切割作业时未敷设防火布，火星溅落至实验室外走廊 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3910-何亮 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 工人安全意识不足，顶板上作业空间小，安全带背上施工施展不开 | 人的原因 | 对工人重新宣讲安全要求，整改合格后方可作业 | 人员培训 | 无 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3910-何亮 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/23 18:20:51 | 2026/1/27 11:02:31
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 243 | 10:44，10通风橱使用中的油浴锅搅拌已开启，但底部磁子未转动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14456-徐博 | ALS14456-徐博 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/23 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/23 17:39:05 | 2026/1/23 17:39:05
2026/1/23 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 234 | 10:49，冰箱内一单口瓶装液体物料无二级防护；一瓶丙烯酸甲酯倒放叠放在其他固体物料上方，且无二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS12358-朱振成 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/23 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/23 17:39:05 | 2026/1/23 17:39:05
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 234 | 04号通风橱白色物料无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 整理实验室时，标签脱落，已整改 | 人的原因 | 已整改 | 组会强调 | 无 | 2026/3/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/5/20 16:24:22
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 302 | 试剂瓶无二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/23 17:28:19
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 301 | 废液柜下层废液撒漏未及时清理，废液桶无人使用时未盖盖子 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 未及时检查废液情况 | 人的原因 | 现场清理废液 | 组会强调 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/30 13:53:19
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 301 | 20L乙腈桶使用过程未卡静电卡子，废液桶满桶敞口无静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 静电危害意识不足，人员操作不规范 | 人的原因 | 现场卡静电卡子，废液桶禁止敞口 | 组会强调 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/30 13:53:51
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 303 | 废液桶漏斗里面有分子筛，敞口放置 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 未及时清洁 | 人的原因 | 已现场清理 | 组会强调 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/30 13:55:31
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 306 | 01/22/2026全天未安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 提高人员意识 | 提高人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/7/13 10:35:04
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 305 | 抽滤瓶无二级防护且无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 该实验人员操作习惯差，未按照规定进行操作 | 人的原因 | 立即整改 | 组会桶内，内部惩罚 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/27 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/27 10:52:11
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 305 | 3-10号通风橱关闭引风 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 实验人员称量后未及时开启 | 人的原因 | 立即整改 | 组会通报，定期巡查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/27 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/27 10:52:33
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 305 | 桌面大量白色物料析出，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 物料撒漏，水分变干后物料析出，操作人未使用大量水进行擦拭 | 人的原因 | 立即整改 | 组会通报，定期巡查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/27 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/27 10:52:56
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 308 | 称量期间，碳酸氢铵与三氟乙酸未分隔储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 人员操作过程5S意识差 | 人的原因 | 已现场将酸碱物料分开进行称量 | 对全体实验室人员进行培训 | 无 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/27 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/27 10:53:24
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 311 | 邹凌启无引风处倾倒20L乙腈，未连接静电卡子，乙腈撒漏未及时清理，玻璃试剂瓶无二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 现场已经整改 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/3/4 10:59:21
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 01/23/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2319-杨礼,ALS12658-董利新,ALS11723-孙式铎,ALS12575-郭瑞,ALS12718-张宇 | 309 | 旋蒸物料无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12697-周天磊 | ALS12697-周天磊 |  | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 进行贴签 | 组会强调，加强巡查，再次出现追究当事人责任。 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/27 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/23 17:28:19 | 2026/1/27 10:53:46
2026/1/23 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 1630step6的氯化氢乙醇的尾气缓冲罐未连接，吸收罐。未连接氮气，PID中缺少205-R04的尾气吸收 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场管路未连接完毕 | 设备设施原因 | 现场已连接完毕 | 对设备管路进行排查及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/23 17:06:08 | 2026/2/27 17:13:57
2026/1/23 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 二层205-R05下方氮气管路三方一个阀门缺少盲板 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场缺少盲板 | 设备设施原因 | 现场已整改完毕 | 对车间进行排查，对缺少盲板进行补充 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/23 17:06:08 | 2026/1/30 9:34:25
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层205-R06记录桌上放置两个用过的PH试纸，需要及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 使用完毕未及时进行清理 | 环境原因 | 现场已清理完毕 | 车间进行通报，重复出现下发奖惩 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/23 17:06:08 | 2026/1/30 9:34:40
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 二层205-R06下方氮气管路未使用固定管路连接，需要及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 临时连接氮气软管，吹扫转移罐区管路 | 设备设施原因 | 使用完毕现场已拆除 | 车间进行通报，禁止连接氮气软管鼓下口使用 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/23 17:06:08 | 2026/1/30 9:35:08
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室-废液柜-01倾倒废液后，废液桶上漏斗未盖上 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 现场已整改 | 增加巡查复核 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/23 17:04:55 | 2026/1/28 18:03:32
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气间的地面有碱渍，需要及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不及时导致 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 15:37:19 | 2026/1/30 15:07:17
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO的风险告示牌有缺失，需要及时补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 原有的标识牌被风吹掉导致 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 15:37:19 | 2026/1/25 16:37:52
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO的控制站房内有回用的盐时，需要清理掉外包装的危废标签，并妥善放置 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 15:37:19 | 2026/1/25 16:38:59
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO的控制站房内，垫片、工具随意放置，须保持现场5S要求 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 15:37:19 | 2026/1/25 16:37:08
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/15沾染废物贮存数量128，入库数量102+31=133，数量不一致，需复核； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 改正 | 认真仔细 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 10:52:31 | 2026/1/24 17:16:59
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/16废50L及以下塑料桶数据不一致，01/15入库数量12，贮存记录本未登记。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 当班人员的原因 | 人的原因 | 改正 | 认真仔细 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 10:52:31 | 2026/1/24 17:18:00
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/13废50L及以下铁桶，贮存300，入库未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 当班人员的原因 | 人的原因 | 改正 | 认真仔细 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 10:52:31 | 2026/1/24 17:19:24
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 危废分类书写错误，应为9-1，需强调书写规范。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 当班人员的原因 | 人的原因 | 改正 | 认真仔细 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 10:52:31 | 2026/1/24 17:20:10
2026/1/22 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 5号楼北 | 地面结冰 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS1963-李天成 | 否 | 天冷水汽凝结 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 9:13:32 | 2026/1/23 15:49:37
2026/1/21 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-211 | 实验室人员操作过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带，并有将头探入通风橱内观察的行为 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS6970-张宗浩 | ALS2214-左建 | 否 | 人员的个人防护意识不足，未严格遵守相关制度要求 | 人的原因 | 挡风玻璃不能高于呼吸带 | 晨会传达强调，针对个人防护意识加强日常巡查 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6970-张宗浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/23 9:10:31 | 2026/1/26 14:37:35
2026/1/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼5车间 | 称量时未正确使用通风橱。 正确做法：称料时正确使用通风橱。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员称料操作时，误将负压称量罩门打开，忘记关闭 | 人的原因 | 立即纠正其操作方式，加强人员培训 | 增加培训 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/23 9:08:11 | 2026/1/24 14:35:37
2026/1/21 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-211 | 穿着实验服，用衣袖擦嘴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS6970-张宗浩 | ALS2214-左建 | 否 | 人员个人防护意识问题，未严格遵守相应制度 | 人的原因 | 保持白大褂清洁，严禁使用白大褂擦嘴或擦汗 | 晨会传达强调，加强日常巡查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6970-张宗浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/23 9:07:36 | 2026/1/26 1:26:33
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 七车间四层消火栓，灭火器部分标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员检查遗漏 | 人的原因 | 已重新填写 | 人员重新培训强调，按照设备清单检查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:03:53
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 查看407-R07DCS控制，体系一级 二级 高高报警值均设为100℃，询问操作人员及班长 不清楚怎样设定，需要建立统一标准 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 执行异常 | 方法原因 | 已沟通处理方式 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:04:03
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间三层R27釜旁配电箱一根进线断开后，配电箱未进行断电，现场沟通周剑锋对此段电线拆除并密封处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 27釜安装连锁后，利旧的配电箱有一根电缆未拆除，只使用了绝缘袋密封 责任人：安丰鹏 | 人的原因 | 线管拆除 | 安装配电箱对不用的线管拆除 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:04:14
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间三层酶柱子安装的温度变送器，一个缺少丝堵，一个丝堵是塑料的，现场沟通李海忠进行更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 7928连续化安装完成后，安装人员未注意丝堵不合格 安装人：周建峰、刘威宏、李敬峰。上报奖惩 | 人的原因 | 补充丝堵 | 安装后进行检查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:04:24
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间R01釜外包人员拆卸管路，管路有少量液体流出，未佩戴呼吸保护，现场叫停，沟通现场人员整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员安全意识淡薄，也强调过劳动保护问题。管路里为水 | 人的原因 | 以对人员进行强调不管是不是水必须进行佩戴劳动保护 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:04:33
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间消火栓，灭火器，应急柜，药品箱检查标签日期已过期,已告知胡洋 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 巡查有所疏忽，日期记岔了。所以导致为检查 | 人的原因 | 以对全部灭火器药品箱，应急柜进行检查 | 后期定期检查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:04:52
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce03-Tr01接收罐下口三通阀门处缺少盲板，已告知黄明哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 拆洗时未进行添加 | 人的原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:41:49
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce03check第14页缺少复合人签字 执行人王洪强 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员翻页复核两页沾一起了。所以未察觉 | 人的原因 | 后期复核人完成复核后，执行人看一眼。再有此类事情处罚 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:42:27
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R18（暂存离心母液）下口缺少盲板 已告知王达 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备未增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 车间排查 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:42:59
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放01/20/2026，04：21一车间四层人员R12釜接收罐放罐未见对连接的软管试密，放料过程有渗漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 执行不到位 | 方法原因 | 对新人进行强调，绑带人员进行批评，跟踪操作细节 | 班前会进行通报，重申标准操作 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/24 17:33:34
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放01/18/2026，20：13二车间四层人员R07投料前对连接的软管未见试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 滴加投料的成分为水，所以未试密 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:05:09
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放01/20/2026，22：38三车间四层人员投料前对连接的软管未见试密压料过程快开连接处渗漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未进行打压 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/24 17:34:37
2026/1/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层FD02接收罐至三层3000L立罐在一层的聚乙烯管路缺少审批单并且管路标识与打压标签上标注的位置不一致需确认是否打压试密 二层R27下口离心放料聚乙烯管路在二车间管路标识上标注为R28，29釜不正确 三层R21-Tr01接收罐下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路停用， | 方法原因 | 标签进行清理， | 对生产经理进行要求，不适用管路标签及时清除 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/24 17:35:07
2026/1/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R15下口连接聚乙烯管路缺少管路标识； 二层Ce02母液罐下口连接聚乙烯管路缺少管路标识 二层Ce03母液转移聚乙烯·管路缺少审批单 三层R02-Tr01接收罐连接的聚乙烯管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理未及时添加，15下口聚乙烯管路以拆除 | 人的原因 | 以进行添加整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/26 17:39:52
2026/1/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R21-Tr01至R25-Tr01体系转移聚乙烯管路缺少审批单； 二层R28下口离心放料聚乙烯管路缺少审批单 三层北侧压滤罐出液聚乙烯管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标识不全 | 设备设施原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/24 17:35:32
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间投料后洗泵，聚乙烯管投溶剂，监控看没有氮气保护，泵进口白钢三通管未使用，需要调查。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查人员按照执行OR，滴加后将管路和泵进行淌洗。避免危化物料残留。淌洗的溶剂为乙醇，人员想着涮洗一口未添加氮气保护。以对人员传达不加氮气的风险，人员也主动认识到了错误。承诺下次绝不会在范 | 人的原因 | 以对人员进行约谈，并且人员也主动认识了错误。 | 对车间人员传达此类事项，不管什么溶剂必须添加氮气保护。避免事故发生 | N/A | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/2/1 18:02:32
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 实验室 | 01/22/2026，19:25，三车间四层R15釜取样，项目人穿戴黄胶手套，不符合or要求。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人李玉鹏 人的原因 | 人的原因 | 统一更换 | 统一更换手套 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:26:33
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/20/2026，01:36，三车间一层drc04双锥取样，取样器静电卡子接在登高车上，取样过程中将沾有物料的取样器放在登高车把手上，取样结束后未擦拭登高车把手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训，重新擦拭把手 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:23:29
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 实验室 | 01/22/2026，09:46，一车间四层R17釜取样未使用法兰盘，项目人安全帽佩戴不规范，取样过程中有脱落。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 项目人葛明浩，人员安全意识差 | 人的原因 | 进行培训 | 进行人员培训 要求整改 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:23:43
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/22/2026，19:54，三车间二层drc01双锥开盖装料时有物料撒漏，回看监控未见人员使用橡皮锤敲击双锥盖。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 17:23:55
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间二层407-R16废液转移下口法兰处有渗漏，已告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 垫片装偏了 | 人的原因 | 已重新处理 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:05:19
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间四层走廊推车式灭火器盘管未拆塑料绑带，已告知属地处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 检查不规范 | 人的原因 | 已处理 | 人员重新要求 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:05:34
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层ce04离心机下口母液管路弯头处法兰使用四颗螺栓固定，缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接缺少 | 设备设施原因 | 批次结束后进行添加 | 车间进行排查，静电跨接问题 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:05:45
2026/1/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层17气动泵上三通一端阀门末端缺少盲板 一车间三层27釜旁计量泵下口末端缺少盲板 一车间三层20釜计量泵连接聚乙烯管路末端缺少封堵 一车间三层29釜上方转移管路三通一端缺少盲板 一车间三层28釜上方管路四通处缺少管路标识，一端缺少盲板 一车间二层27釜下口旁通末端缺少盲板 一车间二层26釜下方磁力泵上口管路三通处一端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少，上口增加盲堵 | 设备设施原因 | 对管路增加盲板盲堵 | 对风险管路进行增加盲板，盲堵标识 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:05:54
2026/1/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层21釜下方磁力泵上连接管路末端缺少盲板，管路无标识 二车间二层R15下口旁通连接聚乙烯管路缺少管路标识，末端无封堵 二车间四层05釜计量泵连接两根管路末端缺少盲板 二车间三层16釜气动泵连接白钢软管末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 未进行添加盲板。 | 人的原因 | 已全部添加整改，15下口聚乙烯管路已拆除 | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:06:02
2026/1/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层25计量泵连接聚乙烯管路末端封堵破损，连接的白钢软管末端缺少盲板 三车间四层06釜气动泵连接管路末端缺少盲板，计量泵下口管路缺少盲板 三车间四层05釜计量泵下口管路末端缺少盲板 三车间四层02釜气动泵连接白钢软管末端缺少盲板 三车间三层07釜下口管路上一处德阀缺少丝堵 三车间三层06釜下方磁力泵一端阀门末端缺少盲板 三车间三层23釜计量泵上一层阀门末端缺少盲板 三车间二层28釜下方磁力泵下口管路末端缺少盲板 三车间二层26釜下方磁力泵连接两根溶剂管路，一根末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路末端未增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/2/1 18:23:21
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 七车间二层Fd02固定式氧气探测器牌掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新张贴 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/23 8:29:29 | 2026/1/25 19:09:19
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 516实验室 | 516实验室018通风橱循环机导热介质漏至台面，循环机内介质已见底，现场钉钉沟通实验人员协助现场断电，关停反应。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 |  | 循环机软管老化，更换不及时导致漏油 | 人的原因 | 已更换软管 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:58:18 | 2026/2/4 0:54:27
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 519实验室 | 519实验室23通风橱存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 该通风橱因经常无人使用，漏掉了对该通风橱5S的维护 | 人的原因 | 物料痕迹已及时清理 | 已与通风橱负责人强调，及时关注并维护该通风橱5S | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:58:18 | 2026/2/4 0:54:51
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 618实验室 | 618实验室13通风橱通风橱台面存在褐色物料痕迹，现场无人员操作，玻璃面板未下拉至绿区，618实验室15、25通风橱台面存在白色物料痕迹，11通风橱地面存在较多无物料痕迹，整体5较差。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | CPo146395-01项目夜班人员在实验室进行放大操作，操作不规范 | 人的原因 | 已经责令项目组进行清理 | 春节前，项目组部分人员会搬到734，相应的溶剂，试剂和操作也会一同转移到734。如再有实验室放大的操作，需要在白班跟项目主管做好管控措施，防止夜班人员野蛮操作 | 50 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:58:18 | 2026/2/4 0:55:43
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 702-ce02离心机房间内，上方一变径，有液体渗出，现场与赵强班长沟通，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接处有液体滴出 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固并清理完成 | 使用时及时检查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/3/13 6:40:25
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 702-R03反应釜回流管路，缺少静电跨接，现场与赵强班长沟通，及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员恢复时遗漏安装 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，同时要求其进行恢复 | 对于拆卸后恢复的现场标准需要至少班长级进行巡查复核 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/1/29 7:21:20
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼刘燚班组 | 1205-R46反应釜，后续补加溶剂时，现场操作人遗漏开启氮气保护进气端阀门，现场已将此情况与刘燚班长沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 现场复核人田洪生现场复核不到位 | 人的原因 | 现场进行纠正整改 | 对责任人田洪生进行追责教育，要求制度抄写 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/1/29 7:21:05
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 904-R07反应釜旁边的氮气流量计，有液体渗出，现场与乔阳阔班长确认，液体是从尾气管路倒灌到氮气管路中，现场已安排人对尾气管路进行排放，并对车间其他管路进行排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 氮气流量计玻璃管内壁脏，副主任安排中班班长进行清理，班长拆卸水冲清理，未清理干净，未吹干，恢复，待白班更换，未和夜班班长进行交接，已对人员进行问责 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/1/25 7:50:00
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 903-R03-tr01接收罐下口缺少静电跨接，现场现场与乔阳阔班长沟通，及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 末端盲板封口处未增加静电跨接，已安排增加 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/1/25 7:50:15
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 12号楼4-08间、4-11间现场5S管理栏5S区域负责人签字位置未签字或与张贴人员不一致。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 员工悬挂错误，签字不及时 | 人的原因 | 现场已进行纠正 | 同类排查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/2/4 0:56:27
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 一层泵房TJ3-1205-VP14真空泵真空管路法兰螺栓松动，需紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 螺栓松动已重新紧固 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 泵房其他储罐统一排查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:45:02 | 2026/2/4 0:57:26
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-E01-C01前有未使用的锁具，现场沟通车间人员收起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕清理不及时 | 方法原因 | 使用后即使收起 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:12:52
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R16下口穿层管路末端需增加盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路拆卸后封堵不及时 | 方法原因 | 已进行封堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:13:18
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间4-25间门口应急洗眼器底座有水流出，现场沟通班组进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 丝扣处密封不严 | 设备设施原因 | 以进行紧固 | 定期检查维修 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:13:41
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R20万向集气罩缺少护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 喇叭筒脱落 | 设备设施原因 | 以进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:14:05
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-F07后方氮气管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路改造后未及时粘贴标识 | 方法原因 | 以进行粘贴 | 管路改造后及时粘贴标识 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:14:28
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-F07压滤罐后方氮气管路漏气，现场沟通车间人员处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气源嘴损坏 | 设备设施原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:14:56
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R17-Tr01接收管氮气管路流量计上方快开卡子处漏气，现场沟通车间人员处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 垫片密封不严 | 设备设施原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:15:24
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R08反应釜氮气管路拆卸后需末端加盲板或阀门上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 拆卸设备未及时添加 | 方法原因 | 以进行恢复 | 拆卸设备后及时复合 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:37:45 | 2026/1/23 23:15:54
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区北侧泵房，STF13储罐管路转移磁力泵上方压力表接头处有液体滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 长时间使用密封不严 | 设备设施原因 | 现场进行禁锢维修 | 定期进行检查 | 无 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/25 14:18:39
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 甲库2 | 四区北侧停放了两台叉车，其中辽J00255叉车钥匙门上插着车钥匙。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车司机使用后叉车未及时将钥匙取下 | 人的原因 | 已将停放叉车钥匙收取，存放于指定位置，避免其他人员挪用叉车。未及时收起叉车钥匙的司机李春生当日绩效下降为C。 | 每次使用后叉车司机将叉车熄火停放，钥匙收起。 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/30 15:21:41
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-Drc01双锥已烘料结束（CPr138519-03-01-04),但双锥Checklist记录上的“装料后氮气置换”和“超温报警设置”两栏无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录书写遗漏，安排责任人确认整改 | 人的原因 | 安排责任人重新确认整改，责任人划入月度记录奖惩评定 | 1.车间内由工程师、助工进行日常各类记录书写情况巡检，涉及责任人上报，安排整改并划入月度记录问题奖惩评定 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/23 17:02:47
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-Drc02双锥已烘料结束（CPr140730-01-01-01),双锥已恢复常压待收料状态，但Checklist记录上的“氮气破真空”一栏无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录书写不及时 | 人的原因 | 人员收料前再次确认并填写记录完成 | 车间内工程师助工进行日常各类记录书写情况巡检，异常情况钉钉群内上报，安排责任人整改，并划入月度记录问题奖惩评定 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/23 17:03:20
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间实验室内使用明火时，现场无人看护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员进行焚烧小试时去取其他物品 | 方法原因 | 已现场要求返回对小试过程进行监护 | 班组会对车间助工进行焚烧小试操作要点重新要求 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/30 15:22:02
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R06釜上氮气阀门未关闭、氮气阀门连接的气源管敞口端有氮气逸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R06釜旁压滤罐掏罐氮气保护由R06釜氮气流量计处使用临时气源管引出，操作人员取硅藻土时氮气管路脱落。 | 人的原因 | 现场人员已将四层R06釜上氮气阀门关闭、并将掏压滤罐使用的临时氮气气源管进行固定，避免脱落。操作人员韩兴超氮气使用及检查未按照管控要求执行，按照制度进行处罚。 | 班前会已将氮气使用及检查管理制度进行重申，并要求使用时做好检查，使用后及时关闭氮气阀门，班长重点进行巡查，对不按照要求执行的按照制度进行问责。 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/23 17:03:35
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层R31釜下方磁力泵上安装的压力表缺少压力上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表上限标识使用过程脱落 | 设备设施原因 | 重新制作上限标识张贴完成 | 1.车间内安排各层操作人员进行同类排查，一处异常处理完成 2.车间标签标识按楼层划分由助工进行日常巡检，异常处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:25:10 | 2026/1/23 17:03:50
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R07接收罐，上法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电跨接破损 | 设备设施原因 | 已更换新静电跨接 | N/A | 2 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:06:18
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-Ce07转移管路上阀门阀芯处渗漏，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门芯松动，渗漏 | 设备设施原因 | 已处理重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:07:29
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间四层2-1-49缓冲间上有穿墙孔洞未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 孔洞未封堵 | 方法原因 | 已封堵完毕 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:07:47
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 低温釜间02操作柱下柜门无法关闭，需要整理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 柜门损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行维修 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:09:56
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 低温釜02操作柱数显表上黄色标识脱落缺少 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:10:41
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层北走廊应急柜未找到应急扳手，需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 扳手损坏进行更换 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:11:05
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 二车间以下三个离心机间内氧含量标识错误需要重新粘贴 ce08、ce02、ce11 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标识错误 | 设备设施原因 | 已重新更换标识 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:11:38
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间2号双锥间固定氧含量检测器校验有效期已过，需要更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 已校验，标签未出 | 方法原因 | 标签出后进行更换 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:10:12
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003、301-VP006真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空泵长时间运行所致 | 设备设施原因 | 停泵，更换设备 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:09:27
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 7:20:50 | 2026/1/24 1:09:40
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 十四车间一层北侧楼梯存放管路法兰等配件此为应急通道禁止存放杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 改造三合一使用 | 环境原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:22:18
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R09釜上报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 无标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/2/12 6:22:45
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层储罐517-T031上方聚乙烯管路通过卡楼固定在呼吸空压管路及氮气管路悬吊在空中摇晃若不使用需拆除或重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 重新固定 | N/A | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/25 6:55:25
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间四层薄膜间E06爬梯下方有积水查看无渗水处已告知班组清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 缓霜导致 | 物料原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:22:33
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间三层中间走廊防火门3-06上方管路支架处缺少卡扣固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 卡口缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:22:58
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间三层TCU间存放一铁桶无标识 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 待承装废水使用 | 方法原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:23:12
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间二层储罐间T010对面物料管路穿层处有白色痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/25 6:56:02
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD06CK本第28页清洁检测记录空白未杠掉 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 记录有空白 | 人的原因 | 已处理，人员告知及时划掉 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:25:44
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD06收料所穿空压服脚部磨损已损坏 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 空压服破损 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:25:57
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R11下口地面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清理不彻底 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:26:11
2026/1/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间二层走廊外最右侧报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 重新粘贴彩板未及时粘贴标识 | 人的原因 | 安排重新粘贴标识完成 | 车间进行同步排查，及时进行处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:53:49 | 2026/1/24 6:21:52
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 13：48 11号楼3-67间TJ4S-1213-Tr05移动接收罐液位计缺少上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 缺少上限标识 | 方法原因 | 已完成补充 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/30 19:00:28
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 14：06 11号楼二层九车间施工人员安全带未高挂低用。正确做法：高处作业安全带需高挂低用。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 主要是该区域不好挂钩，当时在准备阶段 | 方法原因 | 已经和当时EHS巡查人员沟通解决 | 对于这种情况，可以打锚定点进行，完工进行拆除 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/30 18:59:40
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 01/22/2026 16：06 12号楼3-02分布器间地面有两滩水未几及时清理。正确做法：查看是否有漏点，如是冷凝水请接好，及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 冷凝水未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/30 18:59:04
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 13:42 4号楼4-44间碱吸收罐缺少设备编号铭牌且其压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加铭牌和粘贴上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-44间碱吸收罐缺少设备编号铭牌且其压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加铭牌和粘贴上限 | 人的原因 | 正确做法：及时添加铭牌和粘贴上限 | 正确做法：及时添加铭牌和粘贴上限 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:33:23
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 13:54 4号楼4-42间自动控温装置TJ4S-400-ATC02夹套进出管路新做保温后未添加管路流向标识，需同类排查整改。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-42间自动控温装置TJ4S-400-ATC02夹套进出管路新做保温后未添加管路流向标识，需同类排查整改。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:33:37
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 14：33 12号楼4-04激活罐TJ4S-1213-Sy01-R01旁线管连接处静电跨接断裂。正确做法：及时连接，以免静电积聚 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 外力碰撞导致 | 人的原因 | 更换静电跨接线 | 定期检查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:33:51
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 15：43 12号楼4-04间合成仪TJ4S-1213-Sy03防爆挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 防爆挠性管断裂 | 设备设施原因 | 更换挠性管 | 定期检查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:34:08
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 13号楼四层 | 15：38 12号楼4-04间合成仪TJ4S-1213-Sy05新鲜溶剂管路需要增加支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备拆除导致管路无支撑 | 设备设施原因 | 增加管路支撑 | 拆除设备过程中及时增加支撑 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:34:19
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 16：07 12号楼3-20间接收罐TJ4S-1213-Tr04液位计没有上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 液位计标识脱落 | 设备设施原因 | 补充标识 | 定期检查 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:34:31
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01/22/2026 03:47 4号楼4-43间物料为单层包装。正确做法：物料需双层包装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间物料为单层包装。正确做法：物料需双层包装 | 人的原因 | 正确做法：物料需双层包装 | 正确做法：物料需双层包装 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/28 3:34:42
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：00 4号楼4-16间CMM-404-R09釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间CMM-404-R09釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/31 1:59:12
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：47 4号楼4-41间CMM-404-F01压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间CMM-404-F01压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/31 2:00:11
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 02：03 4号楼4-15间记录桌上注射器针头未及时收起。正确做法：使用完毕的注射器针头及时放入利器盒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-15间记录桌上注射器针头未及时收起。正确做法：使用完毕的注射器针头及时放入利器盒 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕的注射器针头及时放入利器盒 | 正确做法：使用完毕的注射器针头及时放入利器盒 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/31 2:00:26
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 19：10 4号楼3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/31 2:00:40
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 22：08 11号楼二层九车间TJ4S-1109-E03-TR01接收罐旁含卤尾气管路破漆垫片安装错误。正确做法:应安装在涂漆的一侧。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 当时安装的原因，没有按照安装标准执行 | 人的原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/2/2 18:37:21
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：18 12号楼四层4-18间TJ4S-1213-ATC02控温装置螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免影响设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 校验后紧固不到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 人员培训，校验结束螺栓紧固到位 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/2/2 18:37:41
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：23 12号楼四层物流通道里溶剂桶较多且未连接静电卡子。正确做法:及时转移并连接好静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 链接静电卡子 | 人员培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/2/2 18:45:25
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：29 12号楼4-04间使用过的劳保未密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/2/2 18:45:42
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 13：26 11号楼四层楼道有异味。正确做法：已沟通现场人员找到异味来源，密封后报废处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/23 6:46:33 | 2026/1/30 18:58:37
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间二层E04接收罐上方下料口法兰处有物料残留、已沟通现场刘天举安排检查确认处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料滴漏，现场未及时处理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:26:17
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间三层酸尾间膨胀溢出罐转移管路上有砂眼、旁边地面有积液、检查为上方管路滴漏、已现场沟通刘天举检查确认处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中管路出现砂眼滴漏 | 设备设施原因 | 现已更换管路 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:26:29
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四楼分布器20热水进管路滴漏、现场有积液、已沟通现场尹严博检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中阀芯松动导致渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固完成 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:26:41
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四层走廊200L桶12桶堆积、已沟通现场尹严博确认转移处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用后空桶未及时清运 | 人的原因 | 现场已及时转移 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:26:54
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间四层E04薄膜罐液位超80%、已沟通现场刘天举安排及时转移处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中超液位上限 | 方法原因 | 现已排放 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:27:27
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间属地排查车间级的未复核签字、班组级的第七页往后都是空白、需要尽快补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时进行复核查看 | 人的原因 | 已进行复核 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:27:07
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 131605-04-01项目618-02投四丁基溴化铵，有致敏性，现场检查操作规范未要求佩戴PVCC防渗透手套，现场没有配备，已要求佩戴防渗透手套作业、操作人：卫康杰 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场手套不匹配，重新更换 | 设备设施原因 | 重新更换便于使用的防渗透手套 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:25:23
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核619-R05投二异丙基碳二亚胺、现场04-05中间清洗水已沟通现场陈政元安排移除、物料禁水 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场地面积水 | 环境原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:25:45
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核618-R02投三甲基氰硅烷、操作规范对于使用完破坏处理不明确，车间与危化小组工作需要进行沟通讨论。与尚主管沟通为在物料平台现场暂存待白天处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 操作规范很明确 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/23 5:11:59 | 2026/1/24 6:25:57
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼807车间 | 807-R03/R04-Tr01接收罐磁翻板液位计显示有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 翻板液位计浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已使用磁铁校准 | 强调翻板液位计使用前检查液位是否正常 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/22 21:03:20 | 2026/2/26 16:43:34
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼807车间 | 807车间门口积水过多，容易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 室外进入的溶剂桶的冷凝水导致人员清理不及时 | 环境原因 | 已安排现场清理 | 要求操作人员及时清理冷凝水 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/22 21:03:20 | 2026/2/26 16:43:42
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼806车间 | 806-SY01液位超过设置上限 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 从外围向车间内加料人员按照红线加料打空吹扫管路后液位轻微超过红线 | 人的原因 | 溶剂已使用 | 跟区域人员强调操作标准当班管理人员加强监管 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/22 21:03:20 | 2026/2/26 16:43:50
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼梁珂笛班组 | 现场活扳手随意摆放，未及时回收 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作人员干活使用完毕未及时收起操作工具 | 人的原因 | 已收起操作工具 | 班组内强调操作工具使用完毕及时放入个人工具包 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/1/22 21:03:20 | 2026/2/26 16:43:57
2026/1/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 作业现场巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼4层1车间 | 焊机焊把线，电源线等放在焊机上，现场已沟通监护人整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 作业人安全意识淡薄 | 人的原因 | 重新固定好焊机线 | 监护人及时制止 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/22 20:59:01 | 2026/1/23 13:31:33
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 操作站下方的桥架需要做好封堵；桥架不密闭，容易进水产生潮气，降低电气设备的安全性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 进行封堵，桥架密闭 | 进行封堵，桥架密闭 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/2/4 10:58:43
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 部分焊接位置未做好除锈刷漆工作；验收质量控制 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 进行刷漆整改 | 进行刷漆整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:46:01
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 碳钢支架和白钢管路做好衬垫；GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》4.1.9 管道元件和材料在施工过程中应妥善保管，不得混淆或损坏，其标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料，在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。 碳钢和不锈钢电位不同，直接接触会形成原电池，导致碳钢腐蚀。非金属垫片能阻断电流，避免腐蚀。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 补充衬垫 | 补充衬垫 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:46:23
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 确认下管路是否要刷底漆；基于防腐管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 补漆除锈 | 补漆除锈 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:46:36
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 裸漏的电伴热需要增加保温；《电伴热系统安全管理技术指南》 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 落单电伴热补充保温 | 落单电伴热补充保温 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:46:48
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 蒸汽倒淋管路需要增加保温；基于上冻风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 补充保温 | 补充保温 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:46:58
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 电伴热安装时电工是否参与，按照电伴热指南进行验收，是否已建立台账以便后期检查维护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 施工未完成，还未进行验收 | 人的原因 | 施工完成后进行验收 | N/A | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/2/4 10:59:02
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 厂区露天电缆布置设备进入端高于桥架出口端；即时有水也不会进入到电气设备中，减少故障率和降低安全风险 | 电气仪表 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/1/22 18:47:13
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 泵设置在围堰内，需要考虑下是否合适，易燃液体泄漏后会积聚，泵一旦泄漏或故障极易成为点火源 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 暂不响应，泵放在围堰内在集团范围内不是个例，咨询设备专业，不涉及合规性问题 | 设备设施原因 | 暂不响应，泵放在围堰内在集团范围内不是个例，咨询设备专业，不涉及合规性问题 | 暂不响应，泵放在围堰内在集团范围内不是个例，咨询设备专业，不涉及合规性问题 | 0 | 2026/1/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/2/4 10:59:25
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 建议围堰排放口增加阀门并常闭，确认是雨水后在进行排放；《石油化工环境保护设计规范》SH/T 3024-2017第10.2.2条：生产装置内污染区地面四周应设置不低于150mm的围堰，不同污染区之间宜采用围堰等设施分隔。污染区内应根据可能泄漏污染物的性质、数量及场所的不同，设置相应的污染物收集及排放系统。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 响应，有配阀门一直没装，设备投用前安装 | 人的原因 | 响应，有配阀门一直没装，设备投用前安装 | 响应，有配阀门一直没装，设备投用前安装 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:47:27
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 建议溶剂罐增加压力表；现场溶剂罐既无远传压力表也无机械压力表。 AQ 3053-2015 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》12.2.1低压储罐应设置压力显示仪表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 增加压力表 | 增加压力表 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:47:44
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 废水罐1的压力表显示不归零；压力表异常，导致被测量的压力不准确； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 更换压力表 | 更换压力表 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:47:55
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 南侧RTO吸附解析检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,ATX0010-王辉,ALS12734-任学魁 | 南侧RTO活性炭吸附解析 | 桥架内设置有分线盒；《建筑电气工程施工质量验收标准》‌（GB 50303-2015）13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 电线在金属槽盒内接头，破坏了电线的原有绝缘，并会因接头不良、包扎绝缘受潮损坏而引起短路故障，因此宜避免在槽盒内接头。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工不到位 | 人的原因 | 分线盒改到外面固定 | 分线盒改到外面固定 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:47:13 | 2026/4/4 9:48:09
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 冷冻机房 | 1#1F冷冻机房有不合格木梯子 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 施工单位遗留 | 人的原因 | 现场清理木制梯子 | 对施工单位进行告知，不得使用木制梯子 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/3/19 17:01:14
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 固废暂存间 | 固废转运供应商未佩戴安全帽作业 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人员安全意识不足，未按PPE要求着装 | 人的原因 | 立即整改,配备安全帽 | 立即配备PPE防护用具，并要求规范佩戴 | 0 | 2026/2/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/2/11 17:26:28
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 锅炉房 | 锅炉房阻垢剂（液体腐蚀化学品）存放无防泄漏托盘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1850-金伟东 | ASH1850-金伟东 | 否 | 化学品存放缺陷 | 物料原因 | 增加防泄漏托盘 | 增加防泄漏托盘 | 0 | 2026/3/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 |  |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/3/11 10:00:29
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 5#门口 | 施工人员在雨水排口洗拖把 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 危险品库门口水龙头已确认仓库不再使用，没有及时封堵 | 设备设施原因 | 自来水封堵，不再使用 | N/A | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/2/28 13:05:34
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 液氮间 | 液氮间未留通道 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员未意识操作现场的人员通道 | 人的原因 | 现场清理人员通道 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/3/19 17:05:12
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 制水间 | 制水间酸碱柜中次氯酸钠SDS过期 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | N/A | 人的原因 | 立即更换 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/3/19 17:03:49
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 制水间 | 制水间供应商工器具无合格标签（凯贤） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 合格签脱落 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/2/12 8:29:03
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1582-施晚霞 | 2#货梯厅 | 2#货梯厅样品遮挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 物料废弃物暂存 | 人的原因 | 消防设施前物料挪开 | 加强培训 | 无需 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/22 18:01:35 | 2026/2/11 17:27:13
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce02-Tr01转移泵连接管路有两处静电跨接未添加破漆垫片，请及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路改造中临时悬挂 | 方法原因 | 以进行改造完成恢复试密 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:27:35 | 2026/1/23 23:16:19
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T029至207-R21穿层管路法兰静电跨接断裂，已沟通王程更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接断裂 | 环境原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:27:35 | 2026/1/23 23:16:56
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01视孔灯接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 电线脱落 | 环境原因 | 以进行恢复 | N/A | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:27:35 | 2026/1/23 23:12:25
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间三层压滤罐掏罐，现场无人，收料袋未套紧，有物料暴露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员离开现场去东西，封堵不及时 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:27:35 | 2026/1/23 23:11:57
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼8车间板框室 | 物料桶内积水未清洁 正确做法：及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 汇口管路时切割盛接自来水，汇口完没有及时清理 | 人的原因 | 立即清理 | 和施工人员和监护人强调，施工结束彻底清场 | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/22 17:26:08 | 2026/1/26 8:58:12
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼9车间混料间 | 钢楼梯未安装防滑条与警示条 正确做法：楼梯需要装防滑条与警示条。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 已经报物业，还没有给贴 | 人的原因 | 贴防滑条和警示标语 | 及时贴防滑条和警示标语 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/22 17:23:03 | 2026/2/3 13:27:02
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 研发人员敞口转移盛有物料的玻璃量筒 正确做法：盛有溶剂、物料等的容器转移操作时须密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人员操作过程中安全意识不足 | 人的原因 | 液体物料操作在引风罩或通风橱内进行 | 当事人告知，晨会强调，巡查时发现 | 不涉及 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/22 17:19:59 | 2026/1/24 14:44:20
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼9车间2楼混料间 | 升降平台护栏过低 正确做法：护栏建议高于人员避免误伤。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 设备刚安装完毕，还没有通电。后期会整改的 | 设备设施原因 | 加防护栏 | 加防护栏 | 报公司机修 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/22 17:19:21 | 2026/2/9 8:58:35
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼9车间后处理 | 临时用隔膜泵的气源管未固定 正确做法：规范固定管线。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 这个地方是预留气源线，以后会更换为气动阀的，现场没有将气源线扎好 | 人的原因 | 将气源线扎好 | 对人员进行培训，现场升级管理 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/22 17:16:53 | 2026/2/3 13:27:21
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 冰箱开门后未及时关闭，处于敞开状态 正确做法：冰箱拿取物品后及时关闭，防止能源浪费 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 有人员在下方擦拭冰箱，未被监控拍到 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/22 17:16:46 | 2026/1/24 14:44:35
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 中央台面旁盛有蓝色液体玻璃瓶和塑料烧杯在无引风条件下敞口进行倾倒操作 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封《科研人员手册》 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 操作人员5S意识较差，玻璃瓶和塑料烧杯在无引风条件下敞口进行倾倒液体操作 | 人的原因 | 盛有物料化学品的容器须在有引风、通风橱等条件下进行倾倒操作 | 5S加强管理，盛有物料化学品的容器须在有引风、通风橱等条件下进行倾倒操作 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/22 17:13:26 | 2026/1/24 14:44:51
2026/1/22 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 125检测间 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员以上不足 | 人的原因 | 按照相关制度进行处罚 | 奖惩通报 | 30 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/22 17:01:55 | 2026/1/24 14:45:26
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气间的爬梯护圈有变形，需要物理修复，防止人员上下刮蹭到 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员换碳踩踏导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:01:09 | 2026/1/25 16:38:18
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 加药间的地面有液体，冬季容易冻结，需要及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:01:09 | 2026/1/25 16:36:03
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站危废库门口告示牌掉落，及时张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 风大吹落导致 | 环境原因 | 及时回复 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:01:09 | 2026/1/25 16:33:24
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站事故池液位较高，尽快排空，避免占用事故池 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 厂区水量大导致 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:01:09 | 2026/5/18 9:25:01
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站火炬有故障，需要排查并及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备已维修 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 17:01:09 | 2026/1/25 16:32:39
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0237-高建辉,AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-05通风橱单口瓶瓶口有明显物料析出未及时处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0178-张野 | AMT2017-李海波,AMT0367-李洪健 | 否 | 物料放置太久忘记报废 | 人的原因 | 及时报废物料 | 对人加强培训并定期自查，互相监督 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 16:59:45 | 2026/1/23 17:07:07
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0237-高建辉,AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-16通风橱物料标签信息不全，仅填写项目号，未写记录本页码数 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0261-李一凡,AMT0311-张庆伟 | AMT2017-李海波,AMT0367-李洪健 |  | 页码编号忘记填写 | 人的原因 | 及时填写编号 | 填写标签时对应页码编号一并填写 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 16:57:55 | 2026/1/23 17:06:26
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0237-高建辉,AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-19通风橱右侧有明显白色物料痕迹； 304废液柜有明显物料痕迹； 304-04通风橱上有明显白色物料痕迹；未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 通知实验人员及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 16:55:36 | 2026/1/23 17:06:44
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0237-高建辉,AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室废液柜-2倾倒废液后废液桶上漏斗未盖上，废液柜内放有新鲜溶剂桶，使用完未及时放回溶剂柜 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 现场已整改 | 增加巡查复核 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/22 16:52:05 | 2026/1/28 18:03:58
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 二层204-R11下方9717第一步分液水相转移管路阀门处有物料析出，现场告知操作人员及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场阀门长时间使用，阀芯处内漏导致 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，更换阀门 | 对车间出现内漏阀门及时进行更换 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/22 16:50:41 | 2026/1/30 9:35:29
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层放置的一个灭火器缺少检验合格绿签，需要及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 合格签破损，制作重新粘贴 | 环境原因 | 已重新制作粘贴放置现场 | 定期对消防设施标签情况进行检查，及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/22 16:50:41 | 2026/1/30 9:35:46
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 一层双锥间，双锥围栏互锁门禁缺少两颗固定螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 螺丝未及时安装确认 | 设备设施原因 | 现场已安装完毕 | 每天巡查确认设备完整性，及时整改 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/22 14:44:00 | 2026/1/25 14:11:55
2026/1/22 | 其他巡查 |  | 12月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 研发实验室 | 针对研发人员提出对于氢化实验改进意见，讨论结果为高压釜在TJ2进行，各组铝罐内存放失水易燃化学品，氢化实验还在各自实验室通风橱内进行，抽滤操作需要在手套箱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 对于合理化的建议和执行方式进行培训和宣讲，尽快落实 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 14:11:42 | 2026/2/24 15:30:17
2026/1/22 | 其他巡查 |  | 12月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 研发实验室 | 针对研发人员提出对于氢化实验改进意见，讨论结果为高压釜在TJ2进行，各组铝罐内存放失水易燃化学品，氢化实验还在各自实验室通风橱内进行，抽滤操作需要在手套箱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3182-孙浩 | AMM2843-杨莹莹 | 否 | 使用铝罐存放，可以提高失水易燃化学品存放的安全性。 | 方法原因 | 各个实验室采购3L铝罐用于存放失水易燃化学品 | N/A | 月预算 | 2026/3/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3182-孙浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/3/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 14:11:42 | 2026/3/25 13:12:13
2026/1/22 | 其他巡查 |  | 12月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | TJ3 7号楼北侧氮气站 | TJ3 7号楼北侧氮气站东边水泥路，现在结冰路滑，建议让同事们别走这边容易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 地基下沉，造成地面不平。液氮除霜造成积水。 | 环境原因 | N/A | 26年夏季对地面修复 | 50000 | 2026/9/30 0:00:00 |  | AMM0190-岳德创 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/1/22 14:11:42 | 2026/7/16 11:29:25
2026/1/22 | 其他巡查 |  | 12月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 综合楼一楼的电梯轿 | 综合楼一楼的电梯轿厢到一层时有时候会和一次的地面不是一个高度，在进入轿厢时会绊到 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2577-王东东 | AMM2577-王东东 | 否 | 电梯自动找平层，已进行调整修复 | 设备设施原因 | 联系维保厂家进行调整修复 | 定期维保过程中重点关注 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2577-王东东 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 14:11:42 | 2026/2/24 15:30:01
2026/1/22 | 其他巡查 |  | 12月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 研发楼10号楼，6楼615废固暂存间 | 研发楼10号楼，6楼615废固暂存间，用于分析废固暂存，但，1：该房间近乎完全密闭，无空调排风，常用挥发性刺激气味传出，严重危害附近员工的身体健康。2：该房间玻璃遮挡，无法观察内部情况，有意外发生也无法及时发现，风险隐患极大。3：频繁多次发生类似情况，证明该废固暂存间的管理存在极大问题，进出废固没有标准和限制。改进建议：对该废固间进行安全化改造，完善通风系统。 制定合理的废固进出审查制度，指定责任人，如再发生气味泄露等问题，需提交书面调查报告和整改措施，累犯需上报奖惩。615废固间为分析室常规色谱试剂空瓶的收集间，该类废固不具有刺激性气味，该房间同时配备了排风系统（连接在研发实验室的排风系统中，排风良好），日常气味正常。出现多次刺激性气味经回顾应为实验室的废固（含通风厨内的废固）收集后待物业回收运走中间间隙，因物业未正常时间运输临时暂存在了该废固间，非该房间的常规设置功能，未来计划对实验室内使用到的有气味的样品沾染物进行密封后单独处在存放在通风处内，待物业收取时直接转交不再中转暂存。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2784-金晶晶 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 615废固间为分析室常规色谱试剂空瓶的收集间，该类废固不具有刺激性气味，该房间同时配备了排风系统（连接在研发实验室的排风系统中，排风良好），日常气味正常。出现多次刺激性气味经回顾应为实验室的废固（含通风厨内的废固）收集后待物业回收运走中间间隙，因物业未正常时间运输临时暂存在了该废固间，非该房间的常规设置功能，未来计划对实验室内使用到的有气味的样品沾染物进行密封后单独处在存放在通风处内，待物业收取时直接转交不再中转暂存 | 人的原因 | 615废固间为分析室常规色谱试剂空瓶的收集间，该类废固不具有刺激性气味，该房间同时配备了排风系统（连接在研发实验室的排风系统中，排风良好），日常气味正常。出现多次刺激性气味经回顾应为实验室的废固（含通风厨内的废固）收集后待物业回收运走中间间隙，因物业未正常时间运输临时暂存在了该废固间，非该房间的常规设置功能，未来计划对实验室内使用到的有气味的样品沾染物进行密封后单独处在存放在通风处内，待物业收取时直接转交不再中转暂存 | 615废固间为分析室常规色谱试剂空瓶的收集间，该类废固不具有刺激性气味，该房间同时配备了排风系统（连接在研发实验室的排风系统中，排风良好），日常气味正常。出现多次刺激性气味经回顾应为实验室的废固（含通风厨内的废固）收集后待物业回收运走中间间隙，因物业未正常时间运输临时暂存在了该废固间，非该房间的常规设置功能，未来计划对实验室内使用到的有气味的样品沾染物进行密封后单独处在存放在通风处内，待物业收取时直接转交不再中转暂存 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 14:11:42 | 2026/2/24 15:30:36
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼灭菌间 | 培养基撒地上未及时清理 正确做法：洒落及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 地面污渍为灭菌后烧杯外壁冷凝水滴落 | 人的原因 | 立即清理 | 后期灭菌后物品放置转运车上，避免物料及冷凝水滴落 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/22 14:09:43 | 2026/1/24 14:36:06
2026/1/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间后处理 | 排放时量过大泡沫溅到地上且未气味控制。 正确做法：排放时注意量及气味控制。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 管路连接涉及取样 | 人的原因 | 将排料管线直接连接到下排 | 排料前将管路提前连接好 | 不涉及 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/22 14:07:13 | 2026/1/24 14:36:30
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce06-Tr01接收罐液位计白色液体渗漏 已告知张九衡 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝堵紧固不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理紧固 | 整体进行排查，人员进行重申 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 17:43:24
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R29上加料车手套破损 已告知田继丰 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套损坏 | 方法原因 | 手套进行更换 | 整体进行排查，人员进行通知使用前检查手套 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 17:42:52
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层向储罐泵入碱液，从三通排空管路末端断开出泄露，现场进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路接口安装错误 | 人的原因 | 现场进行更换进料口位置 | 操作后进行检查复核 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 19:09:26
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层连续中和，中和后水相罐处于0.1Mpa，储罐尾气关闭状态，调查发现从酸水相罐与其使用一个尾气，从二层向三层转移酸水相没有泵，只能靠真空，所以关闭了尾气阀门，储罐氮气没有减压阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接缺少单独氮气 | 设备设施原因 | 沟通机修制作 | 设备安装前考虑氮气切换问题 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 19:06:12
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R17釜前计量泵管路阀门缺少盲板； 一车间二层R19釜下口磁力泵三通旁路缺少盲板； 一车间三层R28釜南侧上方管路四通旁路缺少盲板； 一车间三层R29釜南侧上方管路三通缺少盲板； 一车间三层R32釜冷凝器东侧上方管路三通缺少盲板； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间优先匹配下口阀门盲板 | 设备设施原因 | 安排盲板进行补加 | 管路拆开后及时增加盲板 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/23 23:42:09
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R24釜下口连接的过滤器管路两侧缺少盲板； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 当时设备准备预留口，未进行添加盲板 | 人的原因 | 已添加50盲板 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/23 23:42:21
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R23釜磁力泵三通旁路缺少盲板； 三车间二层R17釜下口右侧穿层白钢管路缺少盲板； 三车间三层R07釜下口管路缺少末端盲板； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/23 23:42:35
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R38釜防爆溢出管路通向车间的一端处于断开状态，已告知车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接断开 | 方法原因 | 现场进行恢复处理 | 车间进行排查此类问题，并通报设备组安装注意事项 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/23 23:42:53
2026/1/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 01/20/2026 22:52 二车间一层Drc04双锥装料时，物料拉扣未系住，操作人员搬物料时有物料撒漏。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作不当导致物料撒漏 | 人的原因 | 后期安排人员将料拿到梯子上在进行剪口 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/23 23:43:06
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间四层操作人员佩戴手套触摸门把手以及电梯按钮，已告知梁铖对其培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 新人操作行为不规范 | 人的原因 | 已重新培训 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/23 23:43:17
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间四层R16釜加料车前端轮毂悬空 一车间三层R27釜加料车上方表面处存在白色物料 一车间三层R25釜投酶加料车未连接尾气，投主料加料车氮气与尾气接错 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装后方法错误，检查不到位 | 方法原因 | 现场进行更改 | 车间加料车进行排查，对设备组进行谈话强调杜绝此类问题发生 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 19:06:28
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间四层R13釜加料车倾斜，且后方轮毂悬空 二车间四层R07釜加料车左侧加料仓手套固定处缺少一个O型圈固定 二车间四层R05釜加料车尾气缺少过滤装置 二车间三层R16釜加料车尾气进行直接排放 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | R13加料车未加支撑杆，07加料车O型圈损坏，05加料车有滤布，16加料车也有滤布 | 设备设施原因 | R13加料车加支撑杆，07添加O型圈毕 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 19:06:36
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层R05釜加料车左侧后三副手套缺少一个O型圈固定 三车间四层R15釜加料车左侧第二幅手套缺少一个O型圈固定 三车间四层R16釜加料车手套固定处均缺少一个O型圈，后轮悬空且加料车上方表面存在少量白色物料 三车间三层R20釜加料车未连接尾气，且加料车上方存在白色物料 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备准备不充分 | 设备设施原因 | 增加o型圈 | 增加o型圈 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 19:06:44
2026/1/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 01/21/2026 11:48 三车间清洗间设备准备人员清洗压滤罐未穿防护服 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 17:24:10
2026/1/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 实验室 | 01/21/2026 17:34 研发实验室人员操作时未佩戴劳保手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 项目人朱培龙，人员安全意识差 | 人的原因 | 告知本人 | 粘贴对应标签标识 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 17:24:22
2026/1/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 01/21/2026 20:18 一车间二层26釜下口操作员拆卸管路末端盲板有液体渗漏，未佩戴呼吸防护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门内残留少许 | 方法原因 | 拆卸前检查状态，吹扫后拆卸 | 责任人进行谈话批评，拆卸前进行吹扫 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/22 8:44:22 | 2026/1/25 17:24:34
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼韩洁班组 | 巡查发现9号楼3层3车间903-R09草酰氯体系反应釜外四合一检测器报警，现场无人响应；观察后发现为缺电报警，随即沟通现场更换该检测器并充电；注意：在可以产生有毒气体（如硫化氢、一氧化碳等）的化学品或反应所使用的检测仪的报警皆需要及时响应并应对（即使是缺点或故障报警） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 使用中的四合一电量不足，不影响其使用，操作规范要求1-2小时巡查一次，已安排充电替换 | 设备设施原因 | 已替换 | 巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/24 7:32:52
2026/1/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼2F中间走廊 | 视频监控回放8号楼二层中间走廊一天内长时间存放较多桶溶剂，同时缺少有效静电接地，不符合液体物料堆积标准 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 项目大量投物料，车间内部空间狭小临时存放在走廊 | 设备设施原因 | 使用完毕及时周转 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/26 6:46:48
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼4层905车间，地面上有白色痕迹未及时清理，沟通现场人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排清理，并对责任人进行追责 | 方法原因 | 已清理 | 对905人员进行传达培训，并对责任人进行追责 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/26 8:01:20
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张长宾班组 | 1、902-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-N08翻料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、902-FD04收料中，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、903-R09滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/22 8:25:57
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 408-R09滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/22 8:25:57
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼泵房前地面结冰，进出有滑倒风险，现场沟通丁宏伟安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 门体内外温差大，冷凝水导致 | 环境原因 | 已安排将冰清理完毕 | 现场撒少量盐进行控制 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/26 8:01:29
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 805-R01滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/22 8:25:57
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-FD02使用中，出料阀未上锁，现场沟通杜相颉班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | 三合一正在进行收料作业，收料完成后恢复阀门锁 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/2/1 7:46:14
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 1、701-R05滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R18打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/22 8:25:57 | 2026/1/22 8:25:57
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 一车间三层 | 一车间三层，27釜加料漏斗阀门未关严，现场检测VOC数值达到4000mg/m³。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员李永刚进行投料操作，操作结束将投料阀门关闭，人员随机进行现场物料转移，现场出现气味溢出，经确认，该阀门为DN125阀门，阀芯卡片变形，导致人员关闭限位过量 | 设备设施原因 | 人员立即进行调整，增加尾气吸收，稍后恢复 | 1，更换该阀门阀芯挡片完成，限位确认恢复 2，车间同类阀门进行确认，检查更换完成 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/1/23 17:04:17
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 甲库 | 甲库东侧，尾气管路旧取样口(此处已不再进行取样）处未密封 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 尾气取样口更换地点后，此处取样口进行了处理。目前该处密封用铁皮老化后出现了密闭不严的情况 | 设备设施原因 | 用铁皮将取样口重新密封 | N/A | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/2/12 14:46:34
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 污水站 | 污水站西侧一拍子上有两个装有液体的200L桶缺少物料标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 库房放置物料 | 人的原因 | 已联系库房将该物料转走 | 检查现场其他物料是否存在无标识情况一并进行处理 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/1/30 15:22:15
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R16釜对面记录桌上200L桶Checklist本中氧含量数值填写正常，检查结果处未勾选，执行人尹喜01/16/2026。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员记录执行勾选不到位，执行疏忽，记录执行标准偏低 | 人的原因 | 操作人员尹喜现场进行培训，记录完善，人员内部进行处罚 | 1，车间进行班前会传达事项，涉及责任人需进行问责 2，车间内部进行记录问题人员现场执行回顾培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/1/23 17:04:38
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R08下口盲板处有液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备位置盲板处清理不到位，积存渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理，更换紧固完成，区域人员巡查不到位进行处罚 | 同类问题提升控制及处罚标准，班前会重点传达， | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/1/23 17:04:51
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层CPr140730项目45页操作13离心取样缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心取样核实人签字确认不及时 | 人的原因 | 已沟通项目组人员签字确认完毕 | OR记录涉及项目人员签字复核项，第一时间沟通签字、复核确认 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/1/23 17:05:04
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜东侧墙空压管路阀门内漏有气体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 空压管路阀门手柄压盖连接不到位，导致阀门关闭不彻底，存在轻微漏气 | 设备设施原因 | 对手柄压盖调整完毕，已将阀门关闭无异常 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/6/15 9:36:31
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 甲库2 | 甲库2一区二区中间推车式干粉灭火器，维修日期为2023年2月，艰苦2四区门前干粉灭火器维修日期为2023年10月，超过两年未再次维修已过期。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 校验时未发现灭火器维修超期问题 | 设备设施原因 | 将过维修期的灭火器更换 | 每次校验时检查灭火器是否在有效期内，由武海涛负责检查。 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/1/22 8:09:29 | 2026/2/27 16:58:51
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732-13通风橱架设的反应在通风橱上有易燃气体和易燃固体标识且为45℃的加热反应，建议该类化学品架设在装有烟感报警器的通风橱内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 联系项目人李冬将过夜反应移至带有烟感得通风橱 | 组会强调，加热带气体的过夜需要在带有烟感得通风橱过夜 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:17:42 | 2026/1/24 7:33:12
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 巡查发现516-07通风橱的反应已在系统上点击结束，操作人为审批人张晓杰；随后联系实验负责人重新申请后又两次被审批人张晓杰提前结束，请相关实验室负责人对该审批人员进行培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 |  | 人员审批时操作不当 | 人的原因 | 已更正 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:17:42 | 2026/1/24 7:33:31
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：34 4号楼4-46间装柱废液插底管上管路玻璃视镜缺少不锈钢保护罩。正确做法:及时添加，防止破裂伤人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-46间装柱废液插底管上管路玻璃视镜缺少不锈钢保护罩。正确做法:及时添加，防止破裂伤人。 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，防止破裂伤人。 | 正确做法:及时添加，防止破裂伤人。 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/31 2:00:52
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：27 4号楼4-16间CMM-404-R10釜雷达料位计缺少B类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间CMM-404-R10釜雷达料位计缺少B类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，双签管理 | 正确做法：及时添加，双签管理 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/31 2:01:06
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：51 4号楼4-03间TJ4S-404-R81釜两根静电接地线共用一个点位。正确做法：一个点位连接一根静电接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-03间TJ4S-404-R81釜两根静电接地线共用一个点位。正确做法：一个点位连接一根静电接地线 | 人的原因 | 正确做法：一个点位连接一根静电接地线 | 正确做法：一个点位连接一根静电接地线 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/31 2:01:20
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 03：16 4号楼4-45间项目人员协助整理加料管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-45间项目人员协助整理加料管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 人的原因 | 正确做法：佩戴好丁腈手套 | 正确做法：佩戴好丁腈手套 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/31 2:01:32
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：01 12号楼3-16间门前的危化没在监控底下。正确做法：危化应放于监控下。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移至监控下 | 人员培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/2/2 18:46:26
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：30 11号楼三层3-27间电子秤上有物料痕迹。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/2/2 18:46:41
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：33 11号楼三层3-47间三异丙基硅烷溶剂桶变形严重。正确做法:及时检查。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 库房发过来就是这种状态，已退回库房 | 物料原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/2/2 18:47:03
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 03：58 11号楼4-16间人员穿戴手套触摸门把手。正确做法：脱除手套后关门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/2/2 18:47:19
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：26 4号楼4-06间 玻璃反应釜CMM-404-R64下口末端管路未密封处理，正确做法：末端管路应密封套袋处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-06间 玻璃反应釜CMM-404-R64下口末端管路未密封处理，正确做法：末端管路应密封套袋处理 | 人的原因 | 正确做法：末端管路应密封套袋处理 | 正确做法：末端管路应密封套袋处理 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/24 14:47:14
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：31 4号楼4-08间 固体物料氯化钠放置在物料桶上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-08间 固体物料氯化钠放置在物料桶上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护槽 | 正确做法：及时添加二级防护槽 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/24 14:46:48
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 5号楼四层 | 23：22 5号楼4-19间 配液罐CMM-517-HPPC01-T01新鲜溶剂管路末端未盲堵，正确做法：末端管路未使用及时盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦,ALS14021-荣浩 | 否 | 人员意识不足，使用完毕后未立即恢复 | 设备设施原因 | 盲板数量不足 | 立即领用并安装盲板 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/27 14:08:18
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/21/2026 17：27 4号楼4-43间 操作人员淋洗操作时蠕动泵盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时需盖下亚克力板，防止液体飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 操作人员淋洗操作时蠕动泵盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时需盖下亚克力板，防止液体飞溅 | 人的原因 | 正确做法：蠕动泵使用时需盖下亚克力板，防止液体飞溅 | 正确做法：蠕动泵使用时需盖下亚克力板，防止液体飞溅 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/24 14:46:16
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：06 12号楼3-35间，地面上有渗漏的乙腈溶液，已沟通现场人员进行处理查，怀疑从流动相B罐 T03渗漏，目前未找到漏点。已交代现场人员持续观察，排查渗漏点。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 管道渗漏 | 设备设施原因 | 紧固卡子 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/26 7:01:12
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：45 11号楼4-16间，桌子上有一桶乙醇溶液，使用后应将其放置在专用的溶剂存放间。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/24 19:43:12
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 22 ：54 11号楼3-27间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/24 19:43:25
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 18：56 12号楼3-12间，人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:14:11 | 2026/1/26 7:00:57
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-FD03缓冲间门把手脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部维修 | N/A | 360 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/24 1:11:50
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间二层北走廊1-2-14间门口固定式氧含量检测器报警贴着301-R21生产区域，实际为1-2-14设备暂存间报警 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员黏贴错误 | 人的原因 | 重新粘贴 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/23 7:21:35
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间二层北走廊1-2-14间内氧含量检测器合格签已到期需校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 校验签未及时更换 | 人的原因 | 重新更换合格签 | N/A | 1 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/23 7:23:22
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 四层低温釜区域缓冲间氧气检测器报警灯黄色警示标识牌缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未粘贴标牌 | 方法原因 | 已粘贴完毕 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/23 7:22:56
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD02房间内固定式氧含量检测器报警标识牌报警范围显示氧含量≥23％，应为≥23.5％，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标牌范围错误 | 方法原因 | 已更换标牌 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/23 7:22:12
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce02门盖限位器螺栓断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部更换配件 | N/A | 15 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/24 1:08:36
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003、301-VP005真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 长时间运行所致 | 设备设施原因 | 更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/23 7:21:58
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001、302-VP004、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 7:03:29 | 2026/1/23 7:21:46
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R09加料漏斗表面有白色物料残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 投料后加料设备清理不彻底 | 设备设施原因 | 进行相应清理处理完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/23 6:51:08
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R10接收罐尾气视镜有液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 尾气视镜有液体需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/23 6:51:31
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R15加料车加料仓门有白色物料投料后未清理，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/23 6:52:03
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 巡查发现13车间二层空调报警，查看发现空调湿度上限报警，现场沟通暖通人员进行处理完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 空调已沟通设备处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/23 6:52:27
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R03接收罐尾气视镜充满液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/23 6:53:25
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R03加料车手套破损漏洞，车间及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 加料车暂不使用，手套破损 | 设备设施原因 | 待填报后更换 | 及时发现，及时处理 | 19 | 2026/1/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/24 6:26:33
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R17尾气竹节管上白色物料残留较多，车间及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/28 6:50:20
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间三层517-T043叠氮钠吸收罐阀门阀芯渗漏，已沟通车间人员穿戴劳动保护进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:51:56 | 2026/1/24 6:26:50
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | B7 | 7号楼管廊蒸汽凝水管路漏水比较大，需沟通处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新,ADH5756-刘国锋 | ADH1698-林志新,ADH5756-刘国锋 |  | 管路渗漏 | 设备设施原因 | 现场已经维修完毕 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/5/7 19:08:56
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R24接收罐放桶管路卡子处渗漏物料，现场有溶剂气味已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏，未及时发现处理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕，制作固定管路 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:10:23
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间薄膜间内的至FD02的管路下方有白色物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 有物料痕迹，未及时处理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:10:42
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 监控回放722-FD03耙料操作，8：30冯家林带着一名新人，两人未穿戴劳保，冯家林徒手演示进行耙料，现场开放性状态，人员有接触物料风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未按照标准佩戴PPE | 人的原因 | 对人员进行批评，车间进行人员培训 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:11:05
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R24冷凝器尾气管路打卡子需进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 进行重新处理 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:11:41
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R05开下口转移至 722-FD07操作未在沟通群内报备 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行标准不到位 | 人的原因 | 对人员进行批评教育 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:11:23
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间薄膜主体上悬挂连体服，已告知现场人员处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用完毕未及时废弃 | 人的原因 | 现场进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:09:42
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间3三楼钥匙柜钥匙未拔下已告知现场人员处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯不规范 | 人的原因 | 现场收起，车间助工已经整体强调 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:10:00
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R16前桶表面有液体物料残留已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:09:17
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R15釜上阀门缺少盲板，且有物料暴露，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路拆卸后未进行封堵 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:08:31
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R15接收罐前地面有较多白色物料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路未吹干拆卸导致 | 人的原因 | 重点强调 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 6:36:16 | 2026/1/23 5:08:53
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R05下口计量泵泵头缺少压力表。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备清洗后安装不及时 | 方法原因 | 已重新进行安装 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 7:34:53
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-Tc003下口侧阀门缺少盲板，现场沟通现场人员王培林添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路制作，增加盲板不及时 | 方法原因 | 已添加 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 7:35:08
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间三层101-N08压滤罐上掐的静电卡子缺少校验合格签，现场沟通班长金辉更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 校验后粘贴不及时 | 方法原因 | 已将校验后合格签重新悬挂 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 7:35:28
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07白钢罩子未擦干净，上有白色物料，现场沟通现场人员龚玉安清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后现场未清理干净 | 人的原因 | 已清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 7:35:49
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R14氮气针型阀12漏氮气，现场沟通现场人员任朋处理，已完成。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 7:36:25
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R12爆破片铭牌，使用拉扣悬挂，需改为焊接或螺栓固定。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 名牌掉落后现场临时使用拉扣进行悬挂 | 设备设施原因 | 已更改为螺丝悬挂 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/25 23:14:07
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD08接收罐尾气视镜德阀缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 排液体后为及时恢复 | 设备设施原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 23:11:21
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | B2活性炭解析 | B2活性炭解析护笼爬梯未上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 人员排查设备，上下爬梯，爬梯口护网未及时恢复 | 人的原因 | 已安排人员恢复， | 班前会进行强调，上下爬梯，爬梯口护网及时恢复 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/2/2 7:10:54
2026/1/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间一层电梯前室放有8桶异丙醇，存储物料过多，已沟通车间分开存放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 存放方式不正确，最多不应该超过4桶物料 | 方法原因 | 已分开存放 | 对物流人员进行强调物料存放方式 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 5:53:03 | 2026/1/23 7:37:11
2026/1/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 4-305 | 实验室人员刷洗锥形瓶时未佩戴工业级丁腈手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS0563-袁作家 | 否 | 实验人员冲洗锥形瓶时未佩戴工业级丁腈手套 | 人的原因 | 对当事人进行批评教育，强调佩戴正确劳保重要性。 | 在组内进行培训，提高对正确佩戴劳保的意识，同时加大监督巡查力度。 | NA | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 2:41:58 | 2026/3/18 9:22:29
2026/1/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-209 | 实验室人员操作过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带，并有将头探入通风橱内观察的行为 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2214-左建 | 否 | 人员知道应该对通风橱进行呼吸带控制，但养成习惯不佳 | 人的原因 | 现场拉低 | 01/23/2026，以管理会形式对人员进行培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/22 2:36:39 | 2026/1/26 14:37:56
2026/1/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-307 | 中午未安排人员进行值守 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2333-周尊辉 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 管理松懈，未安排人员值守 | 人的原因 | N/A | 已于1/21号安排人员值守 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/22 2:27:43 | 2026/1/23 15:22:16
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 736 | 11:00，16通风橱1L四口瓶室温反应敞口搅拌，人员未在现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3062-韩志强 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/21 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/21 17:50:22 | 2026/1/21 17:50:22
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 617 | 14:25，05通风橱50℃加热反应，通气头直接接在夹套瓶上，未接在冷凝管上方，冷凝管上方堵死，无法起到冷凝作用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/21 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/21 17:50:22 | 2026/1/21 17:50:22
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 618 | 14:27，23橱实验员未戴手套，单手持敞口单口瓶体系进行超声操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/21 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/21 17:50:22 | 2026/1/21 17:50:22
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 618 | 14:30，06橱大自封袋存放的分装HATU，未贴“EHS重点关注化学品”红签，缺少高能化合物象形图。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | ALS3731-张锋 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/21 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/21 17:50:22 | 2026/1/21 17:50:22
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 415 | 13:20，使用中的旋蒸未卡卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/21 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/21 17:50:22 | 2026/1/22 14:34:17
2026/1/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 419 | 13:40，02通风橱使用大真空减压过柱，体系与大真空之间未接缓冲装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/21 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/21 17:50:22 | 2026/1/21 17:50:22
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 洗眼器未执行每周点检（应检查日期01/15/2026） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 及时检查 | 及时检查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/7/8 9:23:32
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 418 | 李豪杰在313实验室使用蠕动泵泵乙腈时，乙腈流速较大，静电风险大，但废液桶未使用插底金属漏斗；且废液桶未在通风橱内敞口操作，人员无呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS13488-蒲法章 |  | 现场设备比较拥挤，人员意识薄弱。 | 人的原因 | 作业现场物品进行整理，废液桶漏斗使用金属漏斗，并加装静电夹，人员培训，现场晨会进行宣贯 | 人员培训，化学品不可以敞口放置在无排风区域 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/1/30 13:56:07
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 建议将红外的进样针头换为平头针头，避免可能造成的手部扎伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 进样针头为尖头，人员操作失误 | 设备设施原因 | 改为平头进针 | 使用前检查 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/7/6 10:44:06
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 使用钯炭，未张贴皮肤致敏警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 是 | 操作人 何忠颜 忘记张贴警示卡。属于人员因素 | 人的原因 | 现场整改。 | 组内培训 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/1/30 13:56:29
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 艾春晴吹料期间，未佩戴手套触氮气管端头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室强调 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/5/20 16:24:04
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 236 | 姚晓龙在通风橱前操作，未将挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 |  | 新人刚入职，还没有养成随手下拉通风橱习惯 | 人的原因 | 下拉通风粗 | 再次强调随时下拉通风处要求，再次被发现不随时下来通风橱即要处罚。 | 0 | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/3/4 11:01:00
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 311 | 洗眼器未执行每周点检（应检查日期01/17/2026） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 人员意识不到位，需要加强培训 | 人的原因 | 现场已经整改 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/1/23 13:21:18
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 311 | 03号通风橱搅拌溶样，玻璃容器无二级防护，且无标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 现场已经整改 | 加强人员培训 | 0 | 2026/2/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/3/4 11:01:31
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 滤毒盒过期未更换（开封日期：06/21/2025） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/1/21 17:40:29
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 纸箱放在通风橱配电箱周围 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 现场整改 | 晨会培训 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/3/4 11:01:55
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 废液桶溢出液体未及时处置 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 5S意识不足，三废柜未及时进行清理 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调各区域负责人5S要求 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/3/4 11:04:48
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 将EHS重点关注物料储存在三废柜中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 不清楚三废柜底下是否可以存放化学试剂 | 人的原因 | N/A | 和EHS沟通确认存放要求 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/3/4 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/21 17:40:29 | 2026/3/4 11:05:12
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS15082-王广毅 | 4号楼楼顶 | 4号楼加碱罐液位低 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS1555-张军龙 | 否 | 水位低，提升液位浮球的高度。 | 设备设施原因 | 补充水位 | 定期巡查的内容部门内部会议强调 | N/A | 2026/2/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS15082-王广毅 |  |  | 2026/1/21 17:29:55 | 2026/3/9 9:46:05
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS15082-王广毅 | 4号楼楼顶 | 4号楼DA020软连接布破损 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS1555-张军龙 |  | 设施老化 | 设备设施原因 | 修复老化软连 | 定期巡查 | N/A | 2026/3/9 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS15082-王广毅 |  |  | 2026/1/21 17:28:22 | 2026/3/9 9:46:58
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS15082-王广毅 | 12号楼楼顶 | 喷淋塔附近有碱渍 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS0482-刘雪峰 | ALS1555-张军龙 |  | 已清理 | 人的原因 | 清理 | 定期检查 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS15082-王广毅 |  |  | 2026/1/21 17:26:50 | 2026/3/6 9:13:20
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 通风橱内盛有液体的洗瓶未张贴标识 正确做法：盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 盛有液体的洗瓶未张贴标识 | 人的原因 | 盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 加强培训和监督 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/21 17:18:15 | 2026/1/22 13:41:43
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 218暂存间 | 已启用房间标识未更新 正确做法：及时更新房间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 标识更新不及时 | 方法原因 | 及时更新标识 | 实验室启用后及时更新标识 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/21 17:16:27 | 2026/1/24 14:45:42
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 410暂存间 | UPS接地静电检查过期未校验 正确做法：定期静电检查校验并填写检查记录 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 李静通过钉钉系统提交电工协助检查的申请，可能电工等人的工作量较大，安排不及时导致。 | 人的原因 | 实施检查 | 提前至少一周提交申请。 | N/A | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/21 17:14:18 | 2026/3/12 9:48:17
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 410暂存间 | 推车遮挡消防救援窗 正确做法：消防救援窗0.5米范围内禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 消防窗未设警戒线提示，加上人员摆放物品疏忽。 | 环境原因 | 设置警戒线和标识，搬走阻碍的物品。 | 设置警戒线和标识。 | 无 | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/21 17:12:01 | 2026/3/12 9:48:41
2026/1/21 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/21 17:10:29 | 2026/1/22 13:41:23
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼四层 | 4-22间1108-R03釜碱吸收罐尾气连接段有气味泄露，排查紧固 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/3/12 0:00:00 |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/12 13:04:00
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼四层 | 4-11间可燃气体检测器添加“固定式可燃气体检测器”标识（同类排查整改） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:20:31
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 11号楼二层 | 2-46间HPCC01-T01磁翻板液位计断层（同类排查整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 磁翻板液位计断层 | 方法原因 | 已完成排查整改 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:20:20
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼四层 | 4-17间可燃检测器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移遮挡物 | 定期检查 | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:20:08
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼四层 | 4-09间管路使用轧带固定，应更换为C型卡子支撑固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 安装错误 | 人的原因 | 更换卡子固定 | 人员培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:19:54
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼四层 | 4-04间1213-Sy03废液转移管路一处法兰缺少跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员忽略此处法兰 | 人的原因 | 增加静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:19:37
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼三层 | 3-12间404-F24压滤罐压力表未标注上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 缺少液位上线标识 | 物料原因 | 增加标识 | 及时采购 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:19:22
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ACT2667-翟书金,ALS13447-李亚萌,ALS13893-林再春 | 12号楼三层 | 3-12间R01-Tr01磁翻板液位计断层（同类排查整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 液位计卡顿 | 设备设施原因 | 磁吸恢复 | 增加检查 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/21 16:30:01 | 2026/3/31 17:19:06
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 二车间 | 四层连续化设备物料转移管路的压力变送器上有物料析出，需要及时处理，并查看设备密闭性 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场压力变送器下放有物料痕迹 | 设备设施原因 | 现场已清理，重新对仪表进行试密确认 | 对设备使用前必须执行试密确认 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/21 16:08:18 | 2026/1/30 9:36:05
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 九车间 | 九车间四层北侧平台下方CSTR及平台上方设备表面残留较多白色物料，需要对设备进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 项目生产投料后，现场清理不彻底 | 物料原因 | 现场重新清理完毕 | 车间通报，重复出现直接处罚 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/21 15:44:25 | 2026/1/25 15:38:49
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间三层 | 车间人员将使用后的工具放在设备架最上层，未落实AQ2025061事故CAPA整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 班组人员理解认为工具架最上层放置工具只要不超出工具架不存在刮碰隐患，所以将顶层置物。 | 人的原因 | 已将配件架最上层朝向人员一侧使用阻尼网遮挡进行防护，避免最上层置物时突出配件架外部造成人员划伤隐患。 | 对各层配件架进行排查，明确顶层置物禁止突出配件架边缘，同时朝向人员取用一侧增加阻尼网防护。 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 15:24:14 | 2026/1/23 17:05:31
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间二层 | 天津来阜人员孙嘉歧安全帽帽带未系在下颌处，现场已进行纠正 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 帽带卡扣故障 | 设备设施原因 | 现场检查天津来阜人员孙嘉歧安全帽帽带卡扣故障，现场处理并要求注意后续使用情况，若不好用直接更换帽带。 | 车间加强来阜人员劳动保护佩戴检查管理，发现问题及时纠正处理。并与技术部负责人做好沟通反馈。 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 15:24:14 | 2026/1/23 17:05:45
2026/1/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc02对面公用安全帽上沾染有物料，需及时清理 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 公用安全帽使用完毕后表面清洁不到位 | 人的原因 | 对公用安全帽彻底清理完毕 | 公用劳动保护使用完毕后做好状态维护，谁使用谁负责，班长/监管动态巡查监督 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 15:24:14 | 2026/1/23 17:05:58
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 九车间 | 四层双氧水安全操作规范，单批次加料结束安全检查空白，实际已完成加料 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 物料已退库，记录未及时抒写 | 人的原因 | 对于安全操作规范抒写完毕 | 车间重新培训，对于安全操作规范抒写完整，重复出现直接处罚 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/21 15:07:59 | 2026/1/30 9:36:19
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 九车间 | 九车间四层北侧平台上方，正压呼吸器使用完毕后呼吸器面罩未密封保存 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 面罩已损坏，未进行使用，未进行收起 | 设备设施原因 | 现场已清理完成 | 对于损坏物品及时报废处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/21 15:06:37 | 2026/1/25 14:44:58
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 一车间 | 四层存放的盐酸，桶上放置使用过的抹布 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 现场已清理完毕 | 已在车间通报，使用完毕抹布需要清洗或报废处理 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 15:05:29 | 2026/1/25 10:40:12
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 四层热水站21日零点班未进行巡查，巡查记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 班组已进行巡查抒写记录，后面热水站未进行使用 | 设备设施原因 | 热水站巡查就正常登记记录 | 定期检查记录及排查情况 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/21 15:04:35 | 2026/1/30 9:36:39
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层203-R19釜前使用的电子秤，电池附近的电线露出内部线芯 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕 | 车间同步排查进行整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/21 15:03:21 | 2026/1/25 15:39:12
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三车间四层分布器间施工现场，吉林诚达使用的电扳手、欣禾圣世使用的电焊机缺少工器具检查合格标签，已要求属地进行检查并粘贴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用标签脱落 | 设备设施原因 | 现场已沟通电工整改完毕 | 每天检查第三方工具情况，及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/21 15:01:37 | 2026/1/25 10:40:45
2026/1/21 | 日常巡查 | 作业安全组 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13302-李国旺 | 四号楼二层 | 天津建嘉水钻电源线破损，插排保护盖损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS0996-高海建 | 否 | 施工单位设备未对设备状态进行确认 | 设备设施原因 | 更换相关设备 | 施工前，进行相关设备仔细确认 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 10:38:18 | 2026/1/23 18:28:39
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 七车间 | 四号楼七车间三层反应釜、反应釜接收罐尾气最低点视镜内全部是液体，尾气管路凝聚的液体需要定期排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气视镜液体未及时排放 | 方法原因 | 已及时排放 | 对车间班组做出相关要求 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/23 9:14:07
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 七车间 | 四号楼七车间三层R07釜双阀放料完毕后未及时关闭，现场沟通操作人员进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 阀门关闭不及时 | 方法原因 | 已及时关闭 | 车间同步要求，人走阀关 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/23 9:14:29
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间fd02 洗三合一筛板较多物料，未关闭间门，门口地面有白色物料脚印，已沟通车间人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 操作现场门未关闭 | 人的原因 | 现场关闭 | 操作前进行培训，随手关门 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 19:06:53
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间项目组人员头部进入双锥，有窒息风险。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人毛禹迪 人员安全意识差 | 人的原因 | 车间受限空间进入许检测氧含量 | 群内提醒 进入车间需进行属地负责人培训 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 19:07:04
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce07大液封表面有大量白色物料痕迹&离心机下口卸料阀电线管路松动 已告知现场 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液封管液位计渗漏 | 设备设施原因 | 安排人员进行紧固，批次结束后进行拆卸清洗处理 | 对其他离心机此类问题进行检查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/22 8:49:32
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce07门口流体过滤器FL03下口阀门心有白色液体渗漏痕迹 已告知李建军 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀芯渗漏 | 方法原因 | 现场清理紧固， | 整条管路进行排查，同时对人员清洗后阀门进行确认此类位置，试密重点关注 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/22 8:49:23
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-FD02外包力工师傅，在未开受限空间证 人员进入三合一没有监护人员，用塑料撮子清理物料呼吸防护选型错误，现场制止，已告知孙存正 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员进行培训要求，操作问题 | 人的原因 | 暂停工作，进行再次培训 | 操作前进行培训，监护 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:43:11
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 102-R14釜的加料车，安装不规范，加料箱倾斜严重，轮子悬空放置，存在法兰被掰折风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 安装时大阀门倾斜，以进行矫正 | 人的原因 | 对角度进行矫正，添加了支力杆。 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 19:09:35
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层R19釜常压暂存体系釜的接收罐压力表显示压力接近0.1MPa接收罐密闭状态已告知陈国林处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气未及时开启，操作人员操作不当 | 人的原因 | 已及时处理 | 对于新人重新培训 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/22 17:40:28
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R21,R24.R25,R28,R29釜上尾气管路阀门法兰处盲板缺少盲板标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗时标签脱落，未及时恢复 | 方法原因 | 标签进行悬挂完毕 | 对人员拆卸清洗前进行强调标签标识检查， | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/23 7:51:52
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R16,R20,R22,R23,R25,R25釜上真空管路阀门法兰处盲板缺少盲板标识 四层R02,R05,R06,R07,R08,R12,R13釜上真空管路阀门法兰处盲板缺少盲板标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 以进行添加完毕 | 设备设施原因 | 添加禁锢盲板完毕 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/3/5 8:18:02
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R23,R24,R26釜上尾气管路阀门法兰处盲板缺少盲板标识 四层R02,R07,R10,R11,R13,R14釜上尾气管路阀门法兰处盲板缺少盲板标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板标识 | 设备设施原因 | 增加盲板标识 | 增加盲板标识 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/24 17:36:07
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层R11釜下口聚乙烯放料管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 标识悬挂不及时 | 方法原因 | 已重新悬挂 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/22 17:40:48
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 1月20日22：33分一车间二层Ce05可燃报警回看监控发现离心机母液管路液封上封口处有母液流出，现场操作人员正在处理。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 离心机震动，导致螺丝松动， | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 班组进行强调，放料速度缓慢，避免离心机偏心，若有偏心震动过大，检查设备螺栓状态 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:24:49
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层33釜爆破片制造日期为2021.11，没有安装日期 一车间三层34釜爆破片制造日期为2023.1，没有安装日期 一车间三层28釜爆破片没有铭牌 一车间三层19釜爆破片没有铭牌 一车间四层17釜爆破片没有铭牌 一车间四层08釜爆破片法兰缺少静电跨接 一车间四层01釜爆破片法兰上螺栓一颗方向不一致，四颗螺栓均过短 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备清洗时碰掉，安装时静电连接缺少 | 方法原因 | 标签打印粘贴完毕 | 车间进行排查，同时对粘贴位置进行更改固定，避免人员误碰脱落 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 19:09:44
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层fd01三合一爆破片纸质铭牌上安装日期为2023.11，铁质铭牌上爆破片制造日期为2025.09。二车间四层01釜爆破片没有安装日期。二车间四层05/07釜爆破片没有安装日期。二车间三层24釜爆破片没有铭牌，25釜放置两张铭牌，信息不一致。22釜爆破片没有安装日期。二车间一层fd02三合一爆破片铁铭牌制造日期为2025.11纸铭牌安装日期为2022.01。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆设备进行清洗时安装不注意导致 | 人的原因 | 以进行全部添加完毕 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/3/8 8:30:14
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层05釜爆破片悬挂两张铭牌，两张铭牌的爆破压力信息不一致。 三车间四层08釜爆破片法兰上一颗螺栓安装方向与其他螺栓不一致。 三车间四层12/13/16釜三层27/25/20釜爆破片没有安装日期。 三车间三层17釜爆破片法兰缺少静电跨接。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 爆破片安装铭牌不一致 | 设备设施原因 | 重新进行改正 | 重新进行改正 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 19:08:14
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 01/17/2026，09:26，二车间四层人员拆卸14釜加料车时未佩戴呼吸防护，现场有物料撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经询问人员知道要带防护用品，懒了没下楼尽心取 | 人的原因 | 让该人员自己给大家培训犯了什么错误。以后该怎么预防 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:25:05
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/20/2026，14:20，三车间二层ce03人员踩在离心机边缘工作，有摔倒风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:25:17
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 01/20/2026，09:43，二车间一层外包人员戴手套触摸电梯按钮。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员着急运输所以忘记带着手套，按完人员也意识到了错误 | 人的原因 | 后续按电梯前停下两秒想想在做 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:25:35
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 01/20/2026，23:04，二车间三层R16釜进行加料车投料，人员在加料车外面使用剪刀将物料包装袋剪开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 操作人员防止异物掉落釜内，所以先进行剪开。 | 人的原因 | 后续人员投料不可将包装袋剪开投料 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:25:56
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层使用中的Ce02离心机接收罐下口分支阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 清洗后恢复不及时 | 人的原因 | 已添加盲板完毕 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/22 17:41:32
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/21/2026，04:52，三车间四层R15釜外包人员使用加料车加料时穿戴已损坏的连体服，对讲叫停更换连体服 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:26:45
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 01/21/2026，05:00，二车间二层ce02离心机母液罐大阀门连接处有母液撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 三车间清洗工清洗后通知车间可以使用，由于没办法加压阀门紧偏人员未发现导致走母液时撒漏 | 人的原因 | 对离心机使用前进行水倘洗试漏，防止此类事件再次发生 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/21 8:28:29 | 2026/1/25 17:26:57
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 519实验室 | 519实验室18通风橱循环机表面5S状况较差，表面存在较多导热介质，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 使用人员下班前忘记清理 | 人的原因 | 已及时清理 | 周晨会对实验室人员进行了强调，并且下班前强调值日生进行相关检查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:05:49 | 2026/2/4 0:58:04
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 619实验室 | 619实验室清洗台上存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解清洗台上白色痕迹为洗衣粉，洒落没有及时清理导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行了清理 | 以此为典型案例对于全体实验室人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:05:49 | 2026/2/4 0:58:44
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 620实验室 | 620实验室24通风橱台面存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 破坏液使用后又少量液体溅出，擦拭后，用清水擦拭一遍。但是擦拭的不彻底，导致水溶液干燥后无机盐亚硫酸氢钠残留，物料残留少，无腐蚀性等特性。 | 物料原因 | 清理物料 | 后续，破坏液溶液擦拭后，利用自来水擦拭两遍。 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 8:05:49 | 2026/2/4 0:59:18
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | B1 | 101-R06釜间固定氧含量检测器接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/1/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/26 1:36:36
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层15下口左侧阀门缺少阀门间跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 阀门间未加跨接 | 设备设施原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:50:16
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 303-R02加料漏斗表面有物料未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 手套外表面有物料清理不到位 | 方法原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:50:51
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间二层ce14接收罐旁转移泵静电接地未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电工接电后未连接 | 设备设施原因 | 已联系电工重新连接 | 后续加强移动设备管理 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:51:06
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间四层应急柜上氧气袋缺气，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长期未充气导致气体缺失 | 设备设施原因 | 已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:51:45
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间四层10后冷凝器下有黑色液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 冷凝器使用完毕后关闭冷媒缓霜，冷凝器锈迹较重低落导致 | 设备设施原因 | 已安排清理 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:52:29
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:52:44
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP001、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:43:11 | 2026/1/22 1:52:57
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 巡查发现7号楼3层1车间701-R09反应釜（未使用）蒸馏管路法兰静电跨接破漆垫片装反，无法起到静电导出作用，现场沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装错误 | 人的原因 | 已对清洗人员进行处罚公示，并重新安装完成 | 要求清洗班长班前会重点重申安装标准，后续对清洗完成的设备进行巡查确认 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/2/2 1:00:20
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼804-R01-Tr01接收罐液位计断层，现场沟通当班班长反馈罐内为乙腈和水，现场无法用磁铁恢复，怀疑液位计被上限标牌卡住。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 液位计浮子破真空过程浮动导致卡顿 | 设备设施原因 | 使用磁铁校准 | 要求班长加强巡查，配置磁铁方便执行 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/1/25 6:51:58
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼904-R08接收罐液位计卡箍断裂，液位计脱落，现场沟通韩洁安排及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐液位计卡箍断裂，液位计脱落,已安排整改，并整体排查 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/1/25 6:52:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼刘燚班组 | 巡查发现12号楼一层泵房进门处有溶剂气味，钉钉沟通李少飞主任处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 泵房地沟反味，已进行冲洗水封处理 | 设备设施原因 | 已重新水封 | 要求楼层负责人及时巡查排查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/2/4 1:00:48
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 1、903-R02加溶剂，现场检查操作人员穿戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电连接正常，现场无异常情况。 2、902-R07加固体料，操作人员穿阻燃服，正压呼吸器，加料车氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/1/21 7:36:52
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、805-FD01三合一收料，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，收料铲静电连接完好，现场无异常情况 2、806-SY02-R1加溶剂，现场检查操作人员穿戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电连接正常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/1/21 7:36:52
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵强班组 | 1、702-R05加固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料漏斗氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、702-R06加固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料车氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/1/21 7:36:52
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼刘燚班组 | 1205-R10打料，操作人员穿黄胶手套，正压呼吸器，200L塑料桶氮气、尾气连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/1/21 7:36:52 | 2026/1/21 7:36:52
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 活性炭 | 7车间泵房前活性炭操作柱右侧上方蒸汽管路有凝水滴落，现场已沟通活性炭人员打卡子紧固，仍滴水，需白班处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 管路有沙眼 | 设备设施原因 | 已临时处理 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:31:32 | 2026/2/2 7:11:08
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间二层902-R31釜操作柱，设备铭牌标识被油漆覆盖。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 防爆操作住涉及刷漆维护操作，设备铭牌张贴的美纹纸去除不及时 | 人的原因 | 已将美纹纸去除完毕 | 安排人员对车间内同类问题进行排查，异常进行整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/1/21 15:26:18
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧精馏塔塔顶罐区域，通往塔顶罐902-Cd03-Tr02的氮气保护管路上的转子流量计看不清刻度（流量计内的玻璃管刻度线朝向里侧）。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员按照导致 | 方法原因 | 已安排人员将该处流量计重新按照便于人员观察位置完毕，排查车间内其他位置氮气流量计连接情况出现类似问题一并解决 | 人员安装设备时注意观察安装方式，避免出现人员不便于观察情况发生 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/1/23 17:06:11
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce03离心机间内，转移母液的磁力泵未连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该项目离心母液进行放方槽转移，不涉及磁力泵使用 | 方法原因 | 后续项目母液涉及磁力泵使用前进行静电接地线连接 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/1/21 15:26:30
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce01离心机间内，离心母液接收罐上的音叉液位计连接的接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 母液接收罐未进行使用，罐上音叉液位计静电接地线与铜鼻子连接部位老化损坏脱落 | 设备设施原因 | 对音叉液位计重新连接静电接地线完毕 | 设备使用前进行静电接地确认，谁使用谁负责 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/1/23 17:06:26
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层R26釜上氮气流量计连接的气源管接头处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 氮气流量计连接的气源管接头渗漏 | 人的原因 | 班组人员已将二层R26釜氮气流量计气源嘴重新缠绕生料带并紧固完成。操作人毛志铭对分管设备跑冒滴漏识别和处理不到位，价值积分处罚。 | 班前会对车间人员进行强调，分管设备设施做好检查，发现异常及时处理和反馈。 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/1/21 15:26:42
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库 2 三区外的叉车通道暂存一200L桶淌洗管路四氢呋喃，桶上原有的二氯甲烷GHS标签未清除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 操作人员在粘贴内部物料标签时未提前将原桶上的GHS标识清理 | 人的原因 | 已将多余的标识清理完成，同时将责任人告知车间，车间进行相应积分处罚。 | 每次放料前操作人员将标识处理合格后在粘贴内部物料标签，叉车司机入库前检查标识，有不合格的不予接收。 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/2/12 8:47:43
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层902-R30釜间内配电柜电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电柜电源线挠性软管接头处老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工对损坏的挠性软管处理完毕 | 操作区域内发现挠性软管损坏等情况，及时沟通处理解决 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:21:38 | 2026/1/23 17:06:40
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-Co08-Tr01阀门13处氮气管路漏气，现场沟通班组进行紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 紧固完毕，并对其他设备进行排查整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/22 10:32:16
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R09反应釜加料车内有物料残留且氮气阀门未打开，已沟通现场班组打开氮气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后清理不彻底 | 方法原因 | 已开启氮气保护并告知班组下次投料后清理干净 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/22 10:32:30
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP001真空泵前有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行紧固并清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/22 10:32:43
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层连续化门口氮气管路使用开口卡子需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗后安装检查不到位 | 方法原因 | 已更换闭口卡子 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/22 10:32:56
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18加料漏斗气体过滤器上开口卡子需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 漏斗和投料箱不是承压设备，无需强制使用闭口快开卡子 | 设备设施原因 | 后续设备空档期进行拆卸焊接 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/21 23:37:13
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04下口缺少盲板且静电跨接未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 方桶结束后未及时安装盲板 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/21 23:37:38
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04间可燃气体检测器缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 房间改造时标识破损脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/21 23:40:34
2026/1/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18反应釜后方管路阀门21处两处静电跨接未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/21 7:09:52 | 2026/1/21 23:38:46
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：19 4号楼4-64间 TCU温度控制单元 CMM-402-R03-TCU01 夹套乙二醇进管路上阀门处滴漏，正确做法：及时紧固，现场清洁 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-64间 TCU温度控制单元 CMM-402-R03-TCU01 夹套乙二醇进管路上阀门处滴漏，正确做法：及时紧固，现场清洁 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固，现场清洁 | 正确做法：及时紧固，现场清洁 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/24 14:45:58
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：23 4号楼4-64间 TCU温度控制单元 CMM-404-R07-TCU01 安全阀缺少合格签：正确做法：确认有效期，及时添加合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-64间 TCU温度控制单元 CMM-404-R07-TCU01 安全阀缺少合格签：正确做法：确认有效期，及时添加合格签 | 人的原因 | 正确做法：确认有效期，及时添加合格签 | 正确做法：确认有效期，及时添加合格签 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/24 14:45:39
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/20/2026 14：28 4号楼4-43间 操作人员投料操作时项目人未穿戴对应劳保进入警戒线内，正确做法：需穿戴对应劳保进入警戒线内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间 操作人员投料操作时项目人未穿戴对应劳保进入警戒线内，正确做法：需穿戴对应劳保进入警戒线内 | 人的原因 | 正确做法：需穿戴对应劳保进入警戒线内 | 正确做法：需穿戴对应劳保进入警戒线内 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/24 14:45:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 15；47 5号楼4-37合成间，进更缓冲间门长时间未关闭。正确做法：进入房间后应及时关闭房间门 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员进出时未注意门未关闭 | 设备设施原因 | 门锁闭合不严，联系暖通维修 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/28 9:41:44
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 15：54 5号楼4-37合成间玻璃反应釜传动轴暴露部分，未添加阻尼网，有继续伤害风险。 正确做法：使用前及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准备阶段未识别到该风险 | 人的原因 | 按照标准化文件执行 | 重新培训标准化文件 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/28 9:41:59
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 5号楼4-37合成间乙腈白钢溶剂桶未添加静电卡子。正确做法：溶剂桶应有静电卡子，保证静电导出 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足，未识别到静电风险 | 人的原因 | 安装静电跨接 | 提前准备静电接地线 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/28 9:42:16
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-01固体物理未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-01固体物理未添加二级防护。 | 人的原因 | 及时添加二级防护 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/25 6:34:48
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-23使用后的管路未分别套袋。正确做法：及时分离套袋 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-23使用后的管路未分别套袋。 | 人的原因 | 及时分离套袋 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/25 6:35:17
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层走廊中间位置洗眼器连接处漏水。正确做法：及时清理并报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 三层走廊中间位置洗眼器连接处漏水。正确做法：及时清理并报修 | 设备设施原因 | 及时清理并报修 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/25 6:35:31
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼二层 | 00:42 11号楼三层3-67间隔膜泵压力表表面腐蚀严重，难以识别压力表读数。正确做法：及时更换压力表表面。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 压力表锈蚀 | 方法原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/29 6:32:29
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 00:56 11号楼三层九车间溶剂桶遮挡洗眼器和溢出桶。正确做法：及时转移溶剂桶，避免影响紧急情况下使用洗眼器和溢出桶。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 操作人员反馈，三层两个5m³的罐放料，现场桶多，地方比较小，导致离应急设施较近 | 环境原因 | 当时已经纠正 | 培训，提高员工认识 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/25 6:29:12
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01：47 12号楼三层3-13间反应釜TJ4S-1213-R05下口管路上管路标识背面有物料痕迹。正确做法：及时清理物料痕迹，避免人员误接触。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理物料痕迹 | 班组负责人检查 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/29 6:27:48
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01/19/2026 12号楼三层3-13间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱连体服再脱全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/29 6:28:00
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：10 4号楼3-06间 通风橱内固体物料未存放二级防护槽内，正确做法：固体物料需添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-06间 通风橱内固体物料未存放二级防护槽内 | 人的原因 | 固体物料需添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/21 6:51:34 | 2026/1/24 14:45:05
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间污水池冒了、液位2.6M、已现场沟通当班班长邰施祥安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 转移泵泵壳冻裂导致 | 设备设施原因 | 已进行拆卸维修 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:06:03
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R05现场报警、已沟通车间班长刘天举安排人员响应、反馈为降温报警、现场200L桶8桶、已沟通现场人员及时转移处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时响应，桶装物料未及时周转 | 人的原因 | 已对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:06:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R15对过地面上连体服、胶皮手套等散落在地面未处理、已沟通现场操作人员立即清理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员随意摆放 | 人的原因 | 已对人员进行培训，规整摆放PPE | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:06:33
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核1227762-12-05项目PHA发现17釜现场没有工艺控制卡，还请沟通及时安排处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场准备不足 | 人的原因 | 已按要求下发 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:06:45
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R16后面氮气管路上静电卡子上面沾染白色物料、已沟通现场尹严博安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用结束后未做好清洁 | 人的原因 | 现场已清理 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:06:56
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721-R04投二甲基四氢呋喃，现场气味儿大、已沟通车间班长尹严博现场检查处理、注意现场气味吸收 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作过程中尾气吸收不足 | 人的原因 | 现场已进行有效控制 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:07:10
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R01下口大阀门没关、已沟通现场刘天举安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 设备清洗未及时关闭 | 人的原因 | 现已关闭 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:07:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查七号楼配电室门口上方管廊漏水较大、夜间沟通当班班长马勇石现场检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 空调凝水管路渗漏 | 设备设施原因 | 现场已维修 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/21 5:18:26 | 2026/1/22 2:07:35
2026/1/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 2-209 | 实验室人员操作过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2214-左建 | 否 | 人员知道应该对通风橱进行呼吸带控制，但养成习惯不佳 | 人的原因 | 将通风橱拉低 | 01/23/2026对整体人员以管理会形式进行培训 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/20 21:08:58 | 2026/1/26 14:38:51
2026/1/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 4-307 | 项目人员离开，通风橱未下拉至最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 人员操作后离开，忘将通风橱下拉至最低 | 人的原因 | N/A | 实验室内强调，加强实验室内部巡查 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8592-林青山 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 21:05:37 | 2026/1/23 9:21:35
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 研发实验室 | 综合楼一层研发实验室内两个二氧化碳灭火器超期未检查；一层走廊应急药品箱内藿香正气水已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 二氧化碳灭火器未及时检查，应急药品1/21检查 | 人的原因 | 灭火器重新检查，藿香正气水冬天从清单中去除 | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/20 21:03:30 | 2026/1/25 13:38:27
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间二层双椎间温湿度表显示温度12.9℃低于温度区间值下限 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 空调频率降低，温度降低 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行调整 | 每天检查区域温湿度情况，发现及时整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/20 20:59:43 | 2026/2/1 11:02:58
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 一层走廊应急药品箱内缺少藿香正气水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 药品使用完毕 | 设备设施原因 | 现场已补充完毕 | 定期检查药品情况 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/20 20:56:06 | 2026/1/25 11:42:15
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间三层413釜尾气罩缺少定期检查标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识丢失 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行整改 | 定期检查车间尾气标识进行整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/20 20:49:29 | 2026/5/18 9:06:01
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 九车间 | 九车间四层东门推车式干粉灭火器和标识牌不在同一位置；九车间四层901釜上方悬挂式灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 消防标识未检查到位 | 人的原因 | 现场已重新检查确认 | 责任人下发奖惩，车间进行通报 | 定期进行消防设施检查，重新出现处罚 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/20 20:46:44 | 2026/2/1 9:27:37
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 一车间 | 一车间二层放出氢氧化钠溶液200L桶连接静电夹缺少定期检查标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识使用过程中丢失 | 设备设施原因 | 重新制作标签悬挂 | 定期安排对静电标识统一排查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/20 20:43:42 | 2026/1/25 11:42:39
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 九车间 | 九车间一层至四层应急柜内全面罩有效期到01/2026之前使用已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 全面罩使用年限到期 | 设备设施原因 | 车间采买全面罩已到货，现车间已停用，待启动前进行更换 | 定期排查有效期进行更换 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/20 20:40:57 | 2026/7/21 15:28:07
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 50立罐区 | 50立罐区多个应急洗眼器被冻不出水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 出水口位置无伴热，检查时存水上冻 | 环境原因 | 将出水口拆卸化开 | 检查时利用喷淋将水排出 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/20 20:34:23 | 2026/2/27 17:14:15
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | 车间俩个静电卡子阻值超过0.5欧 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电阻值不合格 | 设备设施原因 | 联系电工进行改正 | 车间排查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 19:49:02 | 2026/1/25 19:08:22
2026/1/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | 三车间四楼R04前处有俩个静电跨界连接一起 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接未进行分离 | 设备设施原因 | 进行分离 | 车间排查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 19:47:48 | 2026/1/25 19:08:30
2026/1/20 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | TJ1 2-101 | 14:47，使用中的旋蒸水浴锅中飘满大量白色絮状物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS3340-谭鹏勇 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 |  | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/20 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/20 18:25:50 | 2026/1/20 18:25:50
2026/1/20 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | TJ1 2-104 | 14:55，03通风橱下方存有物料的单口瓶敞口未密封（制备日期2024/03/06） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS4183-李建平 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 |  | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/20 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/20 18:25:50 | 2026/1/20 18:25:50
2026/1/20 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | TJ1 2-104 | 14:55，02通风橱下方存有液体物料的四口瓶无标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS4183-李建平 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 |  | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/20 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/20 18:25:50 | 2026/1/20 18:25:50
2026/1/20 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 5-203 | 15:54，冰箱内存有固体物料的塑料瓶，研发入库标签填写不完整，仅填写重量（上周五已现场提醒）。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0659-王金泉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 |  | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/20 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/20 18:25:50 | 2026/1/20 18:25:50
2026/1/20 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 5-301 | 15:40，冰箱内四氟桶装EDCI倒放，桶口朝下 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11419-刘磊 | ALS11419-刘磊 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 |  | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/20 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/20 18:25:50 | 2026/1/20 18:25:50
2026/1/20 | 其他巡查 | 运营办巡查 | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 2-316 | 16:42，陈辉在4-304使用旋光仪，蓝色棉袄穿在工作服外 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS11122-李秋豪 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场整改 |  | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/20 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/20 18:25:50 | 2026/1/20 18:25:50
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 巡查发现污水站焚烧炉中间空地位置有大量积冰，需要及时进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 路面积雪积冰未及时清理 | 环境原因 | 已上报综合办安排厂区清雪队清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:03:24
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站室外水池上一个尾气管路玻璃钢法兰出漏水，地面上已经有大量积冰需要及时对漏点进行维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 管路法兰垫片破损 | 设备设施原因 | 更换垫片，清理现场积冰 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:03:43
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 污水站室外水池取样口盖板上的标识褪色严重看不清字 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 室外标识褪色 | 环境原因 | 重新制作标识更换 | N/A | N/A | 2026/2/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/2/24 15:58:34
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站明渠内底部有泥沙需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 排水管内有残留泥沙 | 设备设施原因 | 泥沙已清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:04:18
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站尾气间内喷淋塔视镜被白色痕迹覆盖，无法观察到喷淋头状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 视镜模糊 | 物料原因 | 视镜拆下来清洗 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:04:53
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站尾气间内光催化设备下方有接滴漏的PP槽 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 清理箱内现场使用PPE槽 | 方法原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:05:19
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站尾气间的活性炭箱及光催化设备的外壳很脏需要进行清洁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 更换活性炭后未及时清理箱体外表面 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:05:42
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站尾气间风机位置地面上有凝水滴漏的痕迹需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 排水管路冻堵 | 环境原因 | 管路化冻，地面已清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:06:00
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站尾气间喷淋塔、转移泵、水箱等多处有白色碱液痕迹需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 管路连接处有渗漏 | 设备设施原因 | 清理表面物料痕迹，沟通设备部密封管路配件 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:06:29
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站大厅内水池上的污渍较多需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 水池盖板脏 | 物料原因 | 安排人员清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:06:53
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站中间水池盖板没有关闭，白钢尾气管路与玻璃光管路连接处有裂缝，需要及时进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 水池取样后盖板未及时关闭，尾气管路接口未密封 | 设备设施原因 | 盖板恢复，尾气管路沟通保全处理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:07:21
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站大厅中间水池盖板上方电缆桥架出两根电缆的波纹套管不完全，电缆直接挂在金属支架上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 电源线缺少防护波纹管 | 设备设施原因 | 沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:09:13
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 污水站实验室水池底部有黄绿色痕迹，需要及时进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 水池底部脏 | 方法原因 | 将水池清理后放一个二级防护槽使用 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:10:21
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站大厅一个电伴热控制箱的温度显示为1.3℃，存在管路上冻的风险，需要及时排查电伴热 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 电伴热显示温度偏低 | 设备设施原因 | 沟通电工检查调整 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:10:40
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站配电室最右侧配电箱下方电缆露在外面且杂乱，还存在废弃电缆需要及时进行整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 配电箱电缆裸露 | 设备设施原因 | 沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:11:13
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站配电室配电柜后方多个柜门没有关闭，配电柜内积灰严重 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 配电室部分配电箱未锁，且灰尘较多 | 设备设施原因 | 沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:13:34
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站配电室上的控制按钮名称格式不统一，有扣取纸、记号笔等多个方式且不清晰，需要统一整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 配电箱按钮名称材质不统一 | 方法原因 | 沟通电工统一整改 | N/A | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/2/24 15:58:58
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 一号污水站从大厅到办公室的门的把手损坏，需要及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部维修处理 | N/A | N/A | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/2/24 15:59:20
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站加药间内循环泵下方有一滩黑色油状液体，需要进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 污水抽料管路破损，管路残留 | 设备设施原因 | 更换破损管路 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:26:34
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站加药间靠近水池一侧的窗户处从二楼穿层的排水管没有直接探入排水口中 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 排水管路短 | 设备设施原因 | 沟通设备部整改 | N/A | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/4/6 9:24:25
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站加药间的污水管路上有多个卡子，需要尽快推动新管路制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 管路腐蚀需要更换 | 设备设施原因 | 再次上报设备部更换管路 | N/A | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/4/20 17:17:15
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站与事故池中间管路上的限高标识歪斜 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 标识歪斜 | 设备设施原因 | 安排现场人员调整 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:29:55
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站尾气间门口粘贴了噪声警示标识，现场未设置耳塞 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 缺少标识 | 方法原因 | 按照要求粘贴标识 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:35:40
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站尾气间内多个灯管损坏需要及时更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工更换 | N/A | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/24 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/2/24 16:00:41
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站尾气间碱喷淋塔视镜法兰处有大量碱液痕迹需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 喷淋塔人孔们周边有物料痕迹 | 物料原因 | 安排现场人员使用大量清水清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:36:33
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站与事故池中间两根暖气管路需要粘贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 暖气管路缺少标识 | 方法原因 | 制作标识并粘贴 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/2/11 10:34:47
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站通向二楼的楼梯扶手标识破损需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 标识破损 | 环境原因 | 已更换标识 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:37:03
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 二号污水站尾气排放塔取样平台处有大量积冰需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 采样平台有积冰未清理 | 环境原因 | 安排现场人员清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 17:11:47 | 2026/1/23 9:37:41
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 4号通风橱蠕动泵电源线插头虚接 正确做法：设备电源线须固定牢固《科研人员手册》 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员疏忽，没有将插头按紧 | 人的原因 | 立即按紧插头，避免虚接 | 晨会强调，避免出现类似情况 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:41:08 | 2026/1/22 13:40:12
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼物料暂存间 | 化学品储存区域缺少洗眼液 正确做法：化学品使用储存区域需配置洗眼器或洗眼液。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 车间安全风险评估不到位 | 方法原因 | 购买放置洗眼液 | 同步进行排查，有酸碱物料的房间增加洗眼液 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/20 15:35:48 | 2026/1/24 14:36:54
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133菌种间 | -20度冰箱下层盛有透明液体的自封袋未张贴标识 正确做法：盛有化学品、物料等的容器须粘贴标识《科研人员手册》 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 操作人员意识疏忽，未及时粘贴标签 | 人的原因 | 即可处理 | 加强培训，加强5S监督 | N/A | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:35:15 | 2026/2/3 9:44:09
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 防火溶剂柜未及时关上柜门。 正确做法：拿取溶剂后及时关上防火溶剂柜的柜门。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 使用人未养成良好的习惯 | 人的原因 | 放完溶剂确认门关好后再离开 | 晨会强调，5S负责人做好监督 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0160-苏兰凯 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:27:19 | 2026/2/1 17:09:30
2026/1/20 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 234实验室 | 1号通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 操作人员实验习惯不好，使用完通风橱后为将拉门下拉至最低处 | 人的原因 | 5S负责人及时将拉门下拉，并查找相应操作人员，进行相关培训 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:22:19 | 2026/1/22 13:39:53
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 烘箱的控温设备检查表日期填写错误（年份填写错误） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员书写错误 | 人的原因 | 立即更改 | 书写注意复核 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:20:27 | 2026/1/22 13:39:34
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 多个冰箱张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员疏忽，巡查不及时 | 人的原因 | 立即更新 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:14:27 | 2026/1/22 13:39:20
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室废液柜倾倒废液后废液桶漏斗未盖上 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 多人一起使用，离开时忘记关上 | 人的原因 | 培训 | N/A | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:10:07 | 2026/1/23 17:07:28
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 | 人的原因 | 紧急喷淋及洗眼器每周进行检查并填写记录 | 5s加强管理，紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:10:01 | 2026/1/22 13:35:30
2026/1/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 多个通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 通风橱不使用时未拉直最低 | 人的原因 | 通风橱不使用时应拉至最低 | 陈慧强调 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/20 15:06:47 | 2026/2/1 17:10:19
2026/1/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成101 | CDo135292-01 12/23/2025 长时间储存未处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 实验人员未及时处理 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成101 | CDo135292-01 01/04/2026 长时间储存未处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 实验人员未及时处理 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼106 | CMMD-PL-BX-01 冰箱未关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冰箱内物料过多 | 物料原因 | 年前集中清理 | 试验人员需要注意检查 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104，1号通风橱插头虚插，反应申请人杨洪博 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 下拉通风橱时误触 | 人的原因 | 组内提醒，加强检查 | 组内提醒，加强检查 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104沾染物垃圾桶满了 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时更换 | 人的原因 | 下班前及时更换垃圾袋 | 注意检查及时更换 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104，16号通风橱插头虚插，反应申请人刘浩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 下拉通风橱时误触 | 人的原因 | 组内提醒，加强检查 | 组内提醒，加强检查 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 污水站 | 污水站尾气塔旁楼梯铁门未上锁，铁门开焊 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时上锁 | 人的原因 | 现场已上锁，开焊已报修 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成 | 23：54 101实验室 9号通风橱用电设备未使用时未断电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员遗忘 | 人的原因 | 下班前需要注意检查，及时断电 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼Hp车间 | 下午14:20，巡查103实验室，现场施工单位人员安全帽带未佩戴，已现场提醒改正。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 现场已整改 | 施工前人员强调 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 20：16 1号楼研发实验室更衣间柜子里有使用过的一次性防护服和布制防护服 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕未及时报废 | 人的原因 | 已清理 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 20：20 研发实验室1-203水槽内有大量物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清洁不彻底 | 人的原因 | 已清理 | 已在研发实验室群内人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 20：10 2-104实验室06号通风橱内有11/08/2025存放的物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 提醒相关人员及时处理 | 日常加强检查和提醒 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104，退更间沾染物垃圾桶盖子未盖好，垃圾桶叫他连锁装置存在问题及时维修，此问题已出现多次 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验员扔垃圾未盖好 | 人的原因 | 提醒相关人员及时处理 | 日常加强检查和提醒，后续换新 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101,废液柜内废液桶没盖盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验员倒废液未盖好 | 人的原因 | 提醒相关人员及时处理 | 日常加强检查和提醒 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 综合楼 | 105实验室施工现场有菜刀遗落，未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工完毕工具遗落未收集 | 人的原因 | 及时收集 | 施工前人员强调 ，施工后收集，加强验收 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成 | 104实验室 更衣间白大褂内有使用过手套未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用后未处理 | 人的原因 | 提醒相关人员及时处理 | 日常加强检查和提醒 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成 | 101实验室 4号通风橱电子秤上有白色痕迹未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用后未处理 | 人的原因 | 提醒相关人员及时处理 | 日常加强检查和提醒 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/20 15:06:21 | 2026/1/20 15:06:21
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层E06薄膜轻组分储罐的液位报警开关松动易脱落需要再紧固下，同时轻重组分罐的液位报警开关高度不一致，需要确认报警响应逻辑，给操作人员留出足够的响应时间 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | E06只用轻组分罐体，重组分未使用。人员拆洗液位计时安装不到位导致松动 | 人的原因 | 对其调整合理的高度并且紧固 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:08:51
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层油炉间内存放多桶油漆，间内没有可燃气体报警器，需要更换合适的暂存位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 油漆桶位置不合理 | 设备设施原因 | 进行更换位置 | 进行更换位置 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:08:58
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层膜除水后方的可燃气体报警器脱落需要重新固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 可燃固定脱落 | 设备设施原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:09:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层R17釜上的夹套温度计防爆软连断开需要恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 软连使用时间长导致脱落 | 设备设施原因 | 联系电工改正 | 车间排查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:09:53
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层R25釜浓缩接收罐巡查时处于密闭状态，未开启尾气，现场沟通操作人员反馈减压浓缩完毕等待压罐中，沟通人员及时开启尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 破真空后等待罐区通知加压转罐 | 人的原因 | 后续对人员进行传达破真空后及时开启尾气防止罐体憋压 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:00
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层R14釜下口安装的电导率仪的配电箱缺少外壳接地，且此配电箱的报警灯使用塑料丝堵封堵，需要更换为金属丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 电工安装时忘记添静电线 | 人的原因 | 对其添加静电线，更换丝堵完毕 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间三层R13釜下口连接的聚乙烯管线在三层楼板穿层处缺少护套，需要及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时安装 | 设备设施原因 | 护套增加完毕 | 后续连接前，提前制作好护套， | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:15
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层分布器间内和车间内部分区域照度不够，易发生人员误操作 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 当时进行维修灯具，所以部分断电关闭。 | 设备设施原因 | 现已全部点亮，满足人员操作需求 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:22
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间13釜加料箱投OEB4易致敏物料，废包装出口使用拉扣密封，下方阀门有物料残留，重复问题，需要重点关注。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 未添加O型圈，没有合适大小。已采购 | 设备设施原因 | 已采购，到货添加 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/3/8 14:21:47
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间07釜前滴加罐放桶，使用投料插底管、软管没有试密，近期新要求需要重点关注，现场沟通孙存正 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路未进行试密 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行通告培训 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:34
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间12釜氮气保护未开启，现场沟通孙存正。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气未开启 | 设备设施原因 | 进行开启 | 车间培训检查氮气要求 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:42
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce01间内静电卡子校验日期过期 已告知孙壮 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 检查有遗漏 | 人的原因 | 已重新进行校准粘贴 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 8:48:51
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R02上加料车缺少氮气尾气/手套破损 已告知代宇哲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间排查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/21 17:25:08
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R07釜往16釜转移水相未做长距离转移checklist。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未写转移CK | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间重申转移CK要求 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:20:30
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R17釜旁项目人员检测PH时未佩戴呼吸防护，已现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场整改 | 告知本人，强调事件严重性 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:20:42
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R28釜前磁力泵安装的前端阀门液体渗漏，已告知王宇进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁力泵使用时晃动，出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间排查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/23 23:43:27
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二楼Ce06-Tr01接收罐液位计上限磁性开关脱落，已告知师贵雨进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 时间长导致松动脱落 | 设备设施原因 | 进行改正 | 车间排查 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:20:54
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层102-Fd02-Tr01接收罐液位计有液体渗漏，已告知王洪强进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员清洗后试密未见异常。使用中出现渗漏 | 设备设施原因 | 以对其进行紧固处理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:21:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层承装101-R31放出压滤母液的方槽子分层，已告知白东旭。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 母液分层， | 物料原因 | 项目协商处理办法 | 沟通后安排进行处理完毕 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:21:25
2026/1/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 01/19/2026 07:22三车间一层FD02操作人员清理现场时未穿防护服只佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员穿戴劳保问题 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 17:27:10
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 01/14/2026一车间四层R02釜滴加碘甲烷时未填写项目批次号 01/03/2026一车间四层R13釜三氟化硼安操第五页第七项项目人员未填写复核记录 01/12/2026一车间四层R12釜高氯酸安操项目批次号未填写，且第七页第16项检查人与复核人均未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 填写不及时， | 方法原因 | 安排人员进行书写 | 责任人进行谈话，车间通报 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:21:57
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间R06釜滴加环氧氯丙烷，现场询问操作人员未找到该物料16项sds | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | SdS是分布器间的紧急降温系统，操作人后期在培训 | 人的原因 | 对人员进行在培训 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:22:14
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间R04釜滴加氯化氢未张贴腐蚀性标识，且现场未有氯化氢16项sds | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场标识不全 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:22:28
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间07釜投异丁烯，现场询问操作人员未找到该物料16项sds | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员对于SDS信息获取方式不熟悉 | 人的原因 | 人员已进行培训 | 车间内部同步培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:22:42
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间二层R24储罐旁FL03流体过滤器连接处地面有液体残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用设备法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 车间进行排查流体过滤器情况 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:23:12
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间二层R23接收罐旁拆卸的流体过滤器地面处存在白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 拆卸管路清理现场不测底 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:23:27
2026/1/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 01/20/2026 02:17一车间二层R20釜使用磁力泵转移物料，在转移的过程中有液体渗漏，车间查看为磁力泵损坏。车间已进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用方法错误 | 方法原因 | 沟通保全维修，责任人进行奖惩 | 车间内部进行通报 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/22 0:23:46
2026/1/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 01/20/2026 00:43三车间二层Ce01人员测PH时未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人王玉焜人员安全意识差 | 人的原因 | 告知本人 | 告知本人 强调事件严重性 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 17:27:22
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层Ce01离心机间内送排风上部风口被苫布封堵，巡查时间内离心中，需要及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前车间进行动火时进行了封堵，动火完成后恢复有疏漏。 | 人的原因 | 以进行清除，检查正常 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 8:41:37 | 2026/1/25 19:10:52
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-Drc01的双锥门互锁不好使，门开了双锥也不停。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场沟通设备部处理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:39:21 | 2026/1/21 7:55:11
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间三层操作人员孙士泽压413-R03-Tr01罐，氮气加压至0.08Mpa左右，超过现场粘贴的要求压力0.05MPA，EHS现场制止，并告知危险性。还请对人员面谈。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 是 | 人员操作超过压力范围 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:37:37 | 2026/1/20 20:11:35
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，R20釜物料暂存，釜上一阀门处于开启状态，未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拆卸管路后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 班组人员已将R20釜上阀门关闭，审查前将临时管路拆除，吹扫管路后未及时关闭阀门，操作人按照制度进行处罚。 | 车间已明确人走阀关制度，对未按照制度执行的进行问责。 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:26:56
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层101-DGC-03登高车绿色合格签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 检查时登高车在车间外使用，检查遗漏 | 人的原因 | 已将二层101-DGC-03登高车检查完成，并及时悬挂检查合格标识完毕。 | 要求登高车检查时按照清单对照数量做好检查，避免出现遗漏。 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:27:08
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层101-R20釜尾气鼓泡器处有一个螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 20釜尾气鼓泡一根螺栓未紧固到位 | 人的原因 | 对松动螺栓重新紧固完毕 | 车间同类问题进行排查，异常情况及时处理 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:27:23
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层Cpr138519项目滤饼称重记录处开始时间未写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，称重开始时间未填写 | 人的原因 | 已安排责任人进行整改，责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量管理奖惩 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:27:36
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce07离心机间西侧穿墙管路法兰处有少量液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 穿墙管路位置较高，紧固时力道掌握不均导致。 | 人的原因 | 现场操作人员已将一层101-Ce07离心机间西侧穿墙管路法兰螺栓重新紧固，操作人吴艳军对使用中管路检查确认不仔细，渗漏未及时发现并处理价值积分处罚。 | 要求操作人员对使用的转移管路做好检查，发现问题及时处理，避免隐患升级。 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:27:50
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-E01薄膜进料管路阀门芯子处有液体渗出滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 长时间使用阀门老旧，阀门芯子压盖内六角螺栓缓扣松动 | 设备设施原因 | 已将薄膜处所有进料管路阀门重新整体检查并紧固，并将渗漏痕迹清理干净。 | 加强薄膜处管路阀门的维护检查，老旧阀门重点维护，并对状态较差的进行更换。 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:28:19
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R12釜接收罐缺少液位计上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 12釜接收罐液位计上限标识固定不到位，脱落 | 设备设施原因 | 对上限标识恢复完毕 | 安排人员对车间整体设备限位标识情况进行排查，异常进行调整 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 8:00:53 | 2026/1/21 15:28:38
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416-14通风橱过夜反应，体系密闭，钉钉电话联系填报人后开启氮气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 当事人投反应后，转告在同一个通风橱操作的其他人负责氮气畅通，但是开氮气时候拧错真空线的旋塞，导致体系密闭 | 人的原因 | 打开氮气 | 当事人和复核人必须认真检查，不要随便将反应的过程转交别人操作。作为处罚，过夜提交人和复核人每人巡查4层过夜反应2天，巡查时间：20号到23号，17点到20点 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:43:03 | 2026/1/22 8:25:14
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室19日未填写每日实验室安全确认签字表 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 经调查，昨晚加班较晚，确认实验室安全，沟通实验室人员过夜反应情况后，忘记了填写确认表。 | 人的原因 | 补充签字确认 | 内部强调，最终的安全确认 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:43:03 | 2026/1/22 8:25:22
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733-05过夜反应，使用的循环机介质较少，已低于加热丝，告知现场人员及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 操作人员意识薄弱，未认真检查 | 人的原因 | 补充介质 | 使用高低温循环机需检查介质量 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:43:03 | 2026/1/22 8:25:30
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室，每日实验室安全确认签字表内，01/20/2026日的已经填写 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 每日安全确认人再确认时写错日期，将19号记成20号了 | 人的原因 | 早上晨会确认昨天确认人，重新确认 | 加强每日确认人管理，归属责任 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:43:03 | 2026/1/22 8:25:38
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-07通风橱，氮气管停止使用后未及时进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解通风橱实验人员使用完毕氮气后，有关闭的动作，白天氮气流速相对小，没有关闭彻底 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间关闭 | 以此为典型案例对于实验室全体人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:43:03 | 2026/1/26 17:33:51
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 517-07通风橱，高低温一体机介质胶管破损，需进行更换，且地面存在积液需及时清理（张江磊） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 由于长时间使用导致水管老化，缓慢渗水，过夜前检查无异常。 | 设备设施原因 | 更换水管，清理地面 | 定气更换水管 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:43:03 | 2026/1/26 17:34:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭,ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15-Tr01旁三废储罐下口管路支撑较短离地，无支撑效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 支架不匹配 | 设备设施原因 | 重新制作更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:38:52 | 2026/1/21 7:07:42
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭,ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce01开盖清洗安全栓未进行上锁 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 锁头挂上后未进行有效锁死 | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员强调任何锁具在锁定期间都应该进行有效锁死 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:38:52 | 2026/1/21 7:04:59
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭,ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R16下口上锁失效，请车间进行集体排查整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 锁具不匹配导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间整体排查 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:38:52 | 2026/1/21 7:33:38
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM5119-曾金龙 | 12号楼三层 | 12号楼1205-CE01设备尾气液体罐没有明确液位范围及尾气液体罐箱体锁具损坏；现场与班组班长沟通，尾气液体罐液位范围与朱云波主管沟通，锁具损坏现场报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 已进行包报修维修，液位进行补充 | 设备设施原因 | 已维修，液位补充 | 每周进行巡查避免此问题 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/1/26 13:25:56
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 南侧污水池西侧管廊 | 一块线缆桥架盖板未固定牢固，盖板被风吹处于翻折状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 桥架盖板固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 使用不锈钢扎带进行固定 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/3/10 18:50:15
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 7号楼赵强班组 | 7号楼4层2车间702-R06反应釜，视镜处静电跨接线内法兰连接内法兰，连接错误，应当为外法兰连接外法兰，连接错误，现场沟通当班副主任更换连接方式。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接方式不合适 | 人的原因 | 已要求人员进行整改，同时对于定岗清洗人员进行强调 | 副主任跟踪清洗人员执行情况，设备准备安装时进行复核 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/2/10 14:08:43
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四层1车间800-TR027接收罐液位计下口未设置盲板，现场沟通当班班长，及时增加盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 单阀盲板未按照标准配套安装 | 人的原因 | 已安排人员添加盲板完成 | 排查其他安装情况，强调执行标准 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/1/26 17:35:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四层2车间802-R08釜氮气管线支撑开焊，现场沟通当班班长，对开焊的支撑及时修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 氮气管线吊卡原来是螺栓固定在不锈钢板上因受力脱落 | 设备设施原因 | 对吊卡进行焊接固定完成 | 后期吊卡制作选择牢固制作方式 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/1/26 17:36:23
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四层2车间磁力启动器LX42-JN5磁力启动器，外壳漏电保护黄绿线连接处松动，现场沟通当班班长及时紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 外壳接地线固定螺栓松动 | 设备设施原因 | 重新紧固完成 | 同类型问题整体排查整改 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/1/26 17:35:44
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 12号楼刘燚班组 | 12号楼大生产3层，1205-CO01层析柱尾气管线缺少管道标识，现场沟通当班班长进行增设。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 标签缺失，已完善 | 人的原因 | 已完善标识 | 同类排查当层楼层 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/1/26 17:35:58
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 12号楼大生产3层，3-41电气间未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 该房间内为消防接线箱和仪表中转箱，房间钥匙属地未交接于电工班 | 人的原因 | 沟通属地及时上锁 | 沟通属地及时上锁 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:26:31 | 2026/2/10 14:08:58
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 12号楼三层3-35溶剂桶四氟头未及时密封。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/29 6:51:16
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼四层4-27地面泄露乙二醇。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层4-27地面泄露乙二醇。正确做法：及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | 正确做法：及时清理。 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/25 6:35:42
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-23使用后的插底管未套袋密封处理。正确做法：插底管及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-23使用后的插底管未套袋密封处理。 | 人的原因 | 插底管及时密封。 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/25 6:35:55
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼4层 | 01-19-2026 02:41 五号楼四层物流通道间溶剂桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2491-石俊宇 | 否 | 该桶为项目专用新的镀锌桶 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/25 6:36:09
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 08:45 12号楼四层北侧预留区工人踩在油漆桶上作业。 正确做法：应采用踏板进行登高。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 用踏板进行登高。 | 监护人要提醒制止 | 0 | 2026/1/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/29 6:28:13
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 10:47 11号楼四层4-22间危化警示标识未及时撤走。正确做法：屋内无警示标识上的危化时应及时撤走警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/21 6:52:30
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10:44 11号楼四层九车间三废隔膜泵由单阀门控制的管路末端未用盲板进行盲堵。正确做法：及时盲堵，避免人员误触阀门导致管路内残余溶剂流出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 操作人员没有及时盲堵造成 | 人的原因 | 已经解决 | 同类排查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/21 6:52:40
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 15：01 11号楼四层4-38间静电卡子断裂。正确做法:及时更换完好的静电卡子，保证静电有效导出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/21 6:52:55
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 22：21 11号楼1-60辅机间TJ4S-1105-FDr01操作电脑处的灭火器有遮挡物。正确做法：灭火器前一米内禁止有遮挡物。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 灭火器遮挡 | 方法原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/30 18:58:14
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 22：30 11号楼4-40间TJ4S-1108-Sy11-R01-Tr01接收罐液位计缺少上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/30 19:02:14
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 22：43 11号楼3-34间分支管单阀末端未加盲板盲堵。正确做法：需添加盲板盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/22 17:26:28
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 01/19/2026 16：17 11号楼4-15间QA人员未穿戴同等级劳保在作业现场。正确做法：作业现场需穿戴同等级劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/22 17:27:06
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 22：03 4号楼3-27间合成柱CMM-403-Co01静电卡子串联在合成仪上，已沟通班长整改完毕。正确做法：需直接连在扁铁上，以便静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-27间合成柱CMM-403-Co01静电卡子串联在合成仪上 | 人的原因 | 已沟通班长整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/28 3:34:55
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 22：12 4号楼4-16间接收罐CMM-404-R10-Tr01液位计断层。正确做法：及时恢复，以便观察正确液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间接收罐CMM-404-R10-Tr01液位计断层。正确做法：及时恢复，以便观察正确液位 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复，以便观察正确液位 | 正确做法：及时恢复，以便观察正确液位 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/28 3:35:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01：11 4号楼4-41间玻璃反应釜CMM-404-R451夹套管路缺少流向标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-41间玻璃反应釜CMM-404-R451夹套管路缺少流向标识。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/28 3:35:19
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01/18/2026 00:58 4号楼4-43间打料管路缺少管路信息标签。正确做法：打料管路需添加标签信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-43间打料管路缺少管路信息标签。正确做法：打料管路需添加标签信息 | 人的原因 | 正确做法：打料管路需添加标签信息 | 正确做法：打料管路需添加标签信息 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/20 7:16:09 | 2026/1/28 3:35:34
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R01/R02尾气视镜有液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 尾气凝液导致 | 设备设施原因 | 进行相应的排净完成 | 进行车间同步排查处理 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/21 7:58:05
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R09下口一个计量泵泵头位置有渗漏痕迹，车间及时维修处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 计量泵法兰连接处渗漏 | 设备设施原因 | 进行清理，设备进行清洗 | 进行同步排查整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/21 7:58:34
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留区设备、管路多处渗漏，车间需要彻底处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路渗漏未及时处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/21 7:55:28
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层连续化区域413-T007储罐尾气视镜充满液体、视镜表面有物料析出痕迹，已沟通车间进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体清理不及时 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/21 7:55:51
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R01视孔灯静电接地线脱落，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/21 7:59:06
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R10加料车上表面，和尾气竹节管上有白色物料粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清理不彻底 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/22 10:36:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间泵房污水池污水转移管路压力表在转移无水时漏水，车间需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:50:37 | 2026/1/21 7:56:08
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5032-朱有文 | B1 | 101-R27分布器漏蒸汽 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 阀门漏气 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 10:57:21
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R04釜加料车缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 支撑不够长 | 设备设施原因 | 已重新制作，已增加支撑 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:55:07
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14釜上排氢管路变径活套法兰脱扣，有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员发现法兰渗漏进行禁锢后紧偏导致 | 设备设施原因 | 釜内三废放空后进行重新安装禁锢完成 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:54:58
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14视孔灯接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工恢复完成 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:55:17
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:54:49
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R19加盐酸使用的泵有渗漏，泵头及下方法兰已经腐蚀变绿 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 计量泵接口渗漏 | 设备设施原因 | 已拆卸处理，重新试密 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:54:40
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03下口视镜碎裂，视镜周围有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 试镜破损， | 设备设施原因 | 已重新更换 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:54:19
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce05做CK时发现人孔视镜处有一缺口出现漏气情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备缺陷 | 设备设施原因 | 已临时处理 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:54:00
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP004、302-VP006真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:46:17 | 2026/1/22 1:53:51
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PID,722-R11旁流体过滤器前后阀门缺少阀门锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:06:27
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PID,722-R14计量泵至釜上两个阀门缺少阀门锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失 | 方法原因 | 现已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:06:11
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PID,722-R06列管冷凝器下口阀门缺少阀门锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:05:55
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PID,722-R05下列管冷凝器下口阀门缺少阀门锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失 | 方法原因 | 现已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:05:38
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PID,722-R14与722-R05至722-FD07放料管路阀门缺少阀门锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失 | 方法原因 | 现已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:05:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PHA,"询问现场人员王棋 1、2762使用的致敏物料有那些，回答 122718、双联频哪醇硼酸酯、双三苯基磷二氯化钯、123755，回答全面 2、可燃粉尘爆炸危害与控制措施：回答测好氧含量，避免物料暴露，回答不全面还需使用防静电塑料袋并做好静电接地与跨接 3、乙二醇二甲醚开封后多久内报废处理或对过氧化物进行重新评估。若未开封，最长储存时间为多少，回答不清楚，开封后6个月内报废处理或对过氧化物进行重新评估。若未开封，最长储存时间为12个月" | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员培训不到位 | 方法原因 | 对人员进行再次培训 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:05:05
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD07耙料操作，1：13操作人员更换连续性塑料袋，仅使用一个O型圈固定，有塑料袋脱落风险，需对人员加强培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已对人员进行再培训 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:03:57
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD05压滤转移，现场转移试密签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未及时进行再次试密 | 方法原因 | 现已重新试密完毕 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:04:23
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间去物料平台门上方夹层漏水，门口已结冰，白天需进行查看 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 热水站漏水 | 设备设施原因 | 现场已经处理 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:03:31
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R17接收罐前地面有白色物料痕迹，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:03:10
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 复核122762PID,722-R04无在线氧含量 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 连接至R06旁氧含量，管路被临时拆走 | 方法原因 | 现已重新连接 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 6:42:49 | 2026/1/21 2:04:45
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R04下口计量泵压力表缺少分类标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗泵结束后标签悬挂不及时 | 方法原因 | 已进行悬挂 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 23:39:15
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R21上方夹层漏水，现场沟通车间带班人员王培林查找漏点并临时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致腐烂老化 | 设备设施原因 | 已进行临时打卡子处理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 7:05:22
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15加料漏斗盖上放有螺栓，现场沟通助工邵春鹏收起。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用后清理不及时 | 方法原因 | 已进行清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 1:11:38
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 4层尾气间放有1个装有螺栓的配件箱，需放到配件指定区域存放。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员临时存放 | 人的原因 | 已收起，并对责任人进行面谈批评 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 7:06:51
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 4层尾气间北墙上可燃表脱落，夹在静电扁铁上，需重新固定。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝脱落导致 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 7:07:11
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08接收罐尾气视镜液体满了，已现场沟通班长潘光宇处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝至试镜中积存 | 物料原因 | 已排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 7:05:36
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD08间登高车腿上有白色物料，已现场沟通班长潘光宇安排人清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后现场未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 7:06:35
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R04上空压未上锁，现场沟通现场人员龚玉安锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时上锁 | 人的原因 | 现场已上锁 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 7:05:51
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | CPr141025-01-03异丁烯和高氯酸镁安全操作规范：终止阶段安全检查项空白未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 操作人员未及时填写 | 人的原因 | 已整改 | 已多操作人员进行强调，操作前先按照操作规范进行检查签字再干活，否则按照红线进行处罚 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 23:39:43
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间一层走廊上方夹层漏水，现场沟通班长人员赵新元查找漏点并临时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已进行临时打卡子处理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 1:13:36
2026/1/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 01/19/2026,21:54,操作人员崔弼龙离心起完锅进到缓冲间未进行擦拭就脱去劳保。22:47,人员用抹布清理收料铲子时未佩戴手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员劳保穿脱不规范 | 人的原因 | 已对责任人进行面谈 | 对人员强调劳动保护穿脱必须严格按照规定执行 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/21 1:12:24
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-035没有过夜反应，电源插头未拔。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未及时断电 | 人的原因 | 现场已断开电源 | 钉钉群组内已通知项目组内传达用电要求 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/23 17:11:27
2026/1/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 污水站 | 加药间地面撒漏白色碱液痕迹需清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0146-李沛军 | ADH0146-李沛军 |  | 水相中含盐 | 物料原因 | 使用大量清水多次清理 | N/A | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/20 5:55:33 | 2026/1/27 6:47:35
2026/1/19 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-31反应间 | 车间人员收料敞开操作时未使用引风罩吸取尾气 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS0659-王金泉 | ALS0589-龚天保 | 否 | 人员操作习惯 | 人的原因 | 提醒后整改 | 晨会强调，公斤级氮气吹桶过程需要加引风罩 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 20:30:20 | 2026/1/20 11:16:52
2026/1/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-204 | 实验室人员通风橱内使用溶剂及操作过程中未佩戴蓝色丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6759-华林 | ALS1815-李闻斌 | 否 | 安全意识薄弱，存在侥幸心里，用吸管吸取溶剂淋洗操作，没戴手套 | 人的原因 | 已进行本人强调和整改，后续相关操作，进行佩戴手套，做好PPE 防护 | 进行小组晨会强调，同时，例会上进行传达，避免再次发生，后面进行组内奖惩 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6759-华林 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/19 20:27:17 | 2026/3/18 9:22:35
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 七车间二层R16釜下口隔膜泵静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 接地线连接不规范 | 方法原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 20:20:41 | 2026/1/25 19:12:36
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 七车间三层连续化区域搪瓷罐上方连接管路缺少跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 设备准备安装不规范 | 人的原因 | 已全部添加 | 车间重新强调 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 20:18:45 | 2026/1/25 19:12:44
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 车间部分穿层管路SEA处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | SEA未安装跨接 | 方法原因 | 使用中已全部安装完毕 | 车间同步要求使用穿层管路需要安装 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 20:16:32 | 2026/1/25 19:12:51
2026/1/19 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 5-301 | 实验室人员身体探入通风橱内操作时两人劳保佩戴不一致，一人未佩戴面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11419-刘磊 | ALS0589-龚天保 | 否 | 劳保穿戴疏忽 | 人的原因 | 穿戴一致的劳保 | 实验室晨会宣讲，对责任人进行警告 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ALS11419-刘磊 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/19 19:25:32 | 2026/3/18 9:22:41
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 危废库 | 危废库门口地面上有部分废液撒落的痕迹，需要清理 | 设备设施 |  | 良好作业实践 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/19 19:21:30 | 2026/1/19 19:21:30
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房1楼顶 | 厂房1楼顶的废气管路，有不少管路有冰柱形成，有可能会影响尾气设备的正常运行 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 车间出来的尾气为室温有，接触冷空气凝结成水低落导致 | 设备设施原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/19 19:21:30 | 2026/2/25 17:05:44
2026/1/19 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼1F内包材库 | 库房人员货架拿取材料时劳保未佩戴齐全。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜 | ACT1361-黄海娜 | 否 | 人员忽略带安全帽 | 人的原因 | 已经佩戴安全帽 | 加强人员培训 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ACT1361-黄海娜 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 19:19:44 | 2026/2/25 17:29:37
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 四车间二层反应区，管理人员关强未佩戴3M防护眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员未及时佩戴防护眼镜 | 人的原因 | 现场已纠正错误，下发奖惩 | 车间进行通报，重复出现进行处罚 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/19 17:51:57 | 2026/3/11 11:29:33
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 二车间 | 二车间四层溴化锌打料管路流量计螺丝松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场螺丝长时间使用出现松动 | 设备设施原因 | 现场已禁锢完毕 | 每天巡查设备问题及时进行整改 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/19 17:51:57 | 2026/3/23 9:17:21
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 承包商南通通博电焊机通电状态下接地线未连接； 正确做法：用电设备通电状态下须连接接地线，避免触电风险； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商南通通博电焊机通电状态下接地线未连接； | 人的原因 | 不用的设备马上断电，用电设备通电状态下须连接接地线，避免触电风险； | 用电设备通电状态下须连接接地线，避免触电风险； | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/19 16:30:53 | 2026/1/26 8:59:36
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉气泵通电状态未连接地线，且地线有接头； 正确做法：接地线不允许有接头，且通电状态下应连接接地线，避免触电风险； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商天津建嘉气泵通电状态未连接地线，且地线有接头； | 人的原因 | 接地线不允许有接头，且通电状态下应连接接地线，避免触电风险； | 接地线不允许有接头，且通电状态下应连接接地线，避免触电风险； | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 16:28:53 | 2026/1/23 17:24:32
2026/1/1 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 11号楼2层 | 11号楼2层监控有较多点位无画面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 11号楼1车间BFS改造拆除摄像头，随改造进展恢复 | 设备设施原因 | 随改造进展恢复 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS1257-王红光 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/8/3 11:05:26
2026/1/2 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 4号楼3层 | 4号楼3层应急医药箱未按时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS5739-冯术伟 | ALS1129-邱俊英 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 闲置医药箱，不使用 | 已收走 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/26 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/2/26 9:07:11
2026/1/4 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | 11号楼 | 11号楼二层电梯口消火栓门锁坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS4713-郭宁 | 否 | 门锁长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 更换门锁 | 加强巡查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/19 17:15:42
2026/1/6 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 3号楼 | 3号楼物料桶遮挡疏散指示灯 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5362-杨佳鑫 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 溶剂待退库，车间存放不下，临时放在库房走廊 | 人的原因 | 移动溶剂把疏散指示灯露出来，安排人员将溶剂退库 | 晨会上培训，不能遮挡疏散指示灯 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/22 9:01:47
2026/1/6 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 1号楼3层东 | 1号楼3层东安全出口灯、疏散指示灯故障频繁闪烁 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS4977-杨飞飞 | ALS0996-高海建 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 更换设备 | 无 | 无 | 2026/1/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/5 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/2/6 9:03:41
2026/1/6 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 1-101 | 1-101实验室人员未做防护将头探入通风橱内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS1775-张宁宁 | ALS0728-罗贤才 Luo Xiancai | 否 | 人员不按照要求佩戴面屏 | 人的原因 | 对当事人进行培训 | 例会以及晨会培训 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/3/18 9:17:06
2026/1/6 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 11号楼2层北 | 11号楼2层北疏散指示灯因施工改造断电 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS4713-郭宁 | 否 | INJ1车间施工区域断电导致 | 环境原因 | INJ1车间改造完成后，施工方负责重新接电 | INJ1车间改造完成后，施工方负责重新接电 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/7/20 17:46:31
2026/1/7 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 2-211 | 2-211实验室人员通风橱内挖取抽滤后的物料时通风橱观察窗高于呼吸带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS6970-张宗浩 | ALS2214-左建 | 否 | 人员防护意识疏忽，未严格遵守挡风玻璃低于呼吸带的要求 | 人的原因 | 通风橱操作挡风玻璃应低于呼吸带 | 晨会传达，加强日常巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6970-张宗浩 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/3/18 9:22:55
2026/1/13 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 7号楼叉车充电区 | 叉车充电区叉车灭火器过期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 成品库 | ALS2012-赵桂民 | ALS0453-柳艳红 | 否 | 带消防检查负责人赵桂民做了消防工作的梳理，发现日常检查表中已涵盖叉车上灭火器的记录，经确认01/09/2026已填写完毕，同时现场也确认灭火器的外观完好，指正在绿色区域，属于合格状态，流程上不存在问题。属于人员粗心造成。 | 人的原因 | 到期的标签已更新检查日期和下次到期日期 | 经过流程梳理确认，当事人已告知下次会提高执行力。 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/26 14:39:09
2026/1/14 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 1号楼食堂二层 | 食堂二层，应急灯疏散灯电源故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备问题 | 设备设施原因 | 更换电线 | 巡查 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/19 17:17:54
2026/1/15 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 10号楼3号库外 | 3号库外推车式灭火器操作标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 粘性不好，需要重新粘贴 | 方法原因 | 已经完成粘贴 | 加强巡查 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/26 14:39:26
2026/1/15 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 13号楼31号库 | 31号库消火栓内软管卷盘水管老化内壁贴合影响出水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 供应部 | ACT2144-李佳鑫 | ALS0896-谭国栋 | 否 | 冬季导致软管变硬弯折处影响出水 | 设备设施原因 | 更换软管卷盘 | 排查其他消防栓是否有同类情况，发现及时联系中控室更换。 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/27 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/2/20 11:50:14
2026/1/15 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 厂区外围 | 主楼西南绿化井井盖塌陷 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS1963-李天成 | 否 | 设施原因 | 设备设施原因 | 更换井盖 | 定期巡查 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/19 17:26:06
2026/1/18 | 日常巡查 | 消防组防火巡查 | 消防组防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 4号楼一层车间 | 4号楼一层车间消火栓水带喉箍卡扣锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 设备锈蚀 | 设备设施原因 | 及时更换 | 定期检查 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/1/19 15:23:42 | 2026/1/26 9:37:06
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 31号库 | 消火栓内消防软管弯折影响使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ACT2144-李佳鑫,ALS12848-王金喜 | ALS3275-畅志抒 | 否 | 管路过长打弯 | 设备设施原因 | 管路截断并重新安装 | 属地检查人进行同类问题排查；EHS统一进行更换 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/27 16:00:43
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 5号楼 | 二层消火栓内消防软管弯折影响使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12848-王金喜 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 管路过长导致打弯 | 设备设施原因 | 管路截断并重新安装 | 属地检查人进行同类问题排查；EHS统一进行更换 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/27 16:00:25
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 5号楼 | 应急器材正压呼吸器欠压（表压19Mpa,正常范围25-30Mpa） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS5048-潘亚茹,ALS3646-孙玉潇 | ALS3275-畅志抒 | 否 | 人员使用后未及时通知EHS进行充气 | 人的原因 | 及时通知EHS进行补压 | 属地检查人对使用后的设施应及时通知EHS进行补压 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/19 15:21:10
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 5号楼 | 紧急安全出口玻璃门未配置安全锤 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5048-潘亚茹,ALS12848-王金喜 | ALS9921-梁浩 | 否 | 不知玻璃门后方是哪里 | 方法原因 | 属地负责人对该类设施应及时通知EHS补查配置设施 | 听取建议配备锤子 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS5048-潘亚茹 | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/20 11:46:07
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 5号楼 | 三层安全门闭门器无法闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5048-潘亚茹,ALS3646-孙玉潇 | ALS9921-梁浩 | 否 | 长时间使用导致松动，未及时发现并整改 | 设备设施原因 | 属地负责人对该类设施应及时通知维修部门进行修复、更换 | 时刻关注任何设备设施，第一时间发现并整改 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/20 11:46:49
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 5号楼 | 5号楼全部消防设施（灭火器、消火栓）未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 未及时检查 | 人的原因 | 设施检查人应按要求及时检查，并填写检查标签 | 应指定相关工作计划及责任人、跟踪工作进展，复核完成情况 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/2/10 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/2/10 15:54:30
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 5号楼 | 三层5-302外走廊顶板开裂、塌陷，存在脱落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5048-潘亚茹 | ALS9921-梁浩 | 否 | 顶板受力塌陷 | 环境原因 | 属地负责人对该类设施应及时通知维修部门进行修复、更换 | 属地负责人对该区域进行排查 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS5048-潘亚茹 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/5/15 10:36:41
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 6、7号库 | 灭火器超过使用有效期限（出厂年份11、15年，有效期10年） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜,ALS12848-王金喜 | ALS15434-谭静 | 否 | 检查人员未对有效期检查 | 人的原因 | EHS统一进行更换 | 属地检查人进行同类问题排查 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/19 15:23:22
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 6号库 | 消火栓箱内消防水带老化、锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜,ALS12848-王金喜 | ALS15434-谭静 | 否 | 水带超过使用年限 | 设备设施原因 | EHS统一进行更换 | 属地检查人进行同类问题排查 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/19 15:25:12
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 7号库 | 包材堆放遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员安全意识不强 | 人的原因 | 属地负责人应合理安排存放区，严禁以任何形式遮挡、占用消防设施 | 晨会宣导，培训 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/4/10 17:10:51
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 6号库 | 电控室内KF-06-DF电箱内孔洞未做封堵，且贴临水管道，存在跑冒滴漏后导致触电风险；电箱未进行上锁管理;检查发现箱内接触器存在较大电流声 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT2508-孙岩,ACT1361-黄海娜 | ALS4639-于胜彬 | 否 | 人为原因 | 方法原因 | 属地负责人对该类设施应及时通知维修部门进行修复、更换 | 加强巡查频次 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/20 11:44:41
2026/1/15 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 7号库 | 库外墙消防手动报警按钮线路裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS3275-畅志抒 | 否 | 现场设备线管老化 | 方法原因 | 绝缘胶布包裹防护 | EHS检查人进行同类问题排查并统一进行更换 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/26 0:00:00 |  | 2026/1/19 15:09:27 | 2026/1/26 14:35:35
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | 活性炭解析设备 | 干燥风机静电接地大于4Ω | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 |  | 静电接地线连接处松动 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期排查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 13:11:10 | 2026/1/25 19:12:59
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间 | 楼道墙地面有积水。 正确做法：定期巡查，及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 转接板水槽太窄，排水时流地面，积水 | 设备设施原因 | 清理地面水 | 查明漏水原因，进行整改 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/19 11:20:10 | 2026/1/24 14:42:15
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间后处理 | 原料桶遮挡房间出风口。 正确做法：房间出风口禁止遮挡，避免影响房间换气效果。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员没有按照要求存放桶 | 人的原因 | 挪到不遮挡通风口地方 | 人员培训，出风口禁止遮挡 | N/A | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/19 11:17:16 | 2026/1/24 14:42:33
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼一楼物流通道 | 沾染物垃圾未扎口，切未贴标识。 正确做法：沾染物垃圾袋口扎紧且张贴标识 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 班组人员处理不及时，当天由保洁阿姨从2号楼3车间转移至3号楼一层，保洁阿姨不熟悉生产垃圾的处理流程。 | 人的原因 | 已贴签扎口送至污水站 | 由车间人员进行 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS4648-高阳 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/19 11:14:40 | 2026/1/27 13:29:40
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5856-杨欢,ALS8067-付争 | 色谱室3 | 购买的二氧化碳检测器错误，本月重新购买 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS4377-李英爽 | ALS5856-杨欢 |  | 对采购的备件了解不足，选错料号 | 人的原因 | 采购新的二氧化碳检测器并进行安装 | 采购前多了解备件信息，收货后及时联系专业人员安装核对 | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS5856-杨欢 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/19 11:04:43 | 2026/4/10 11:21:27
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ2 | 监察部 | ALS4711-郝天姝 | 3-317 | 压力表无上限红线，已添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS6185-连邦 | ALS4711-郝天姝 | 否 | 没有标识，自查发现后已添加 | 人的原因 | 无纠正措施 | 无预防措施 | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4711-郝天姝 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/19 11:01:24 | 2026/1/26 14:06:18
2026/1/19 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼HP车间 | HP车间内氮气使用房间目前氧气检测器暂未完成安装，根据ODH评估，需要优先完成液体分装间2-02、物料分装间2-01两个区域的检测器安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ACT2673-魏茂龙 | ALS2269-宁豪 | 否 | 根据新的缺氧窒息（ODH）风险评估文件确认的可能存在氧气浓度不足情况，目前房间氮气不使用情况已设置安装盲板密封。房间设置有新风系统，房间门口张贴有警示标识提醒。 | 方法原因 | 无需额外纠正措施。 | 增加固定式氧气检测器；已沟通电工优先协助安装。 | 1000 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:24:47 | 2026/3/25 9:26:37
2026/1/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼冻干机辅机间 | 辅机间内一氮气减压阀阀芯内漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ACT2673-魏茂龙 | ALS2269-宁豪 | 否 | 减压阀阀芯故障导致内漏· | 设备设施原因 | 立即使用备件进行替换。 | 使用时每日巡查覆盖，班组会进行此部分要求传达。 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:20:05 | 2026/2/3 15:08:09
2026/1/18 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 5-203 | 通风橱观察窗高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0659-王金泉 | ALS0589-龚天保 | 否 | 个人习惯不好，安全意识不足 | 人的原因 | 晨会讲解下拉通风橱的重要性 | 制定制度，后续发现实验室内部处罚，不限于增加值日时间，降低项目奖比例， | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:19:31 | 2026/3/18 9:18:55
2026/1/18 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8866-于连岳 | 2-116 | 实验室人员操作过程中，通风橱挡风玻璃高于呼吸带 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6760-周立飞 | 否 | 项目人员结束实验后，需要处理FBRM探头（不拉高的话会损坏光纤） | 人的原因 | 需佩戴保护面屏 | 加强实验室宣贯 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:15:55 | 2026/3/18 9:15:04
2026/1/17 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查X | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | 4-307 | 人员离开通风橱观察窗未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2333-周尊辉 | ALS0538-蒋勇 Jiang Yong | 否 | 人员在进行台面清洁，用于安放夹套釜，离开通风橱进行夹套釜清洁时疏忽未下拉 | 人的原因 | 已下拉通风橱 | 在实验室内进行强调 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:12:40 | 2026/3/18 9:19:03
2026/1/17 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-211 | 实验人员在拿取四氟瓶时未佩戴蓝色丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS6970-张宗浩 | ALS2214-左建 | 否 | 人员安全意识疏忽，拿取样品未严格佩戴PPE | 人的原因 | 拿取化学品应佩戴丁腈手套 | 晨会传达，加强日常巡查 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6970-张宗浩 | 已完成整改 | ALS8592-林青山 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:09:53 | 2026/1/23 9:22:31
2026/1/16 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-207 | 实验人员在拿取单口瓶并观察里面物料时未佩戴蓝色丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS0927-王祖权 | 否 | 单口瓶在使用前进行了清洗，人员在分析反应情况时无意识直接接触瓶体；安全意识低。 | 人的原因 | N/A | 已经晨会和例会中进行强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8592-林青山 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 10:05:02 | 2026/1/23 9:22:53
2026/1/19 | 专业性排查 | 防气体危害 | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS13276-王贺 | 311、310 | 溶剂预冷涉及干冰开放性操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 |  | 预冷溶剂较大 | 方法原因 | 清理出步入式通风橱，将该操作转入通风橱内 | 与EHS制定窒息性气体情景识别，评估窒息风险 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 9:15:03 | 2026/1/19 9:24:44
2026/1/19 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉在线间房间内缺少氧气检测器和有毒检测器与外声光报警 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 环保在线监测间，摆放标气，房间没有安装气体检测器 | 设备设施原因 | 安装气体检测器 | 已申报1月份概算，设计院设计 | 2万元 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 待复核 |  |  | 设计概算已审批，目前设计院在设计中 ，后续上报报施工概算，然后施工 | 2026/1/19 9:05:02 | 2026/6/26 10:41:17
2026/1/19 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | QC | QC的氮气保护状态下的称量操作，箱子密封不足，没有尾气，氮气泄露在环境中，需要整改箱子状态，防止泄露氮气窒息 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 |  | 培训不到位，对氮气风险认知不足 | 人的原因 | 增加密封胶条并连接尾气吸收装置 | N/A | 500 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/1/19 9:05:02 | 2026/2/9 14:55:59
2026/1/19 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 分析室 | 巡查综合楼分析室气瓶储存区域，未发现异常 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH5559-傅强 |  | N/A | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/1/19 9:05:02 | 2026/4/20 17:52:23
2026/1/19 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 实验室 | 巡查综合楼实验室区域气瓶储存区域，未发现异常 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 无异常 | 设备设施原因 | 无异常 | 无异常 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 9:05:02 | 2026/1/23 17:12:23
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层25釜加料车上手套均只有一个o型圈固定，与check要求不符且加料车整体呈倾斜状，阀门处受力存在刚性断裂风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 加料车自带卡口，且手套套在卡口已经很紧。O型圈一个也可以密封好 加料车下边有拍子进行支撑 | 设备设施原因 | 已添加O型圈 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 19:11:13
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层102-tr012接收罐后方墙面固定式可燃检测器与墙面固定处松动已脱落，需固定在墙面 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 由于地方狭窄安装管路碰到过，导致松动检测器时间长了自己掉落。 | 设备设施原因 | 以进行安装固定处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 19:11:22
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层25釜三甲基氯硅烷安操要求悬挂的遇水反应等三个警示标志均已被泡水褶皱看不清字迹，需制作新标识悬挂。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标签被水泡 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 19:11:30
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层01/17/2026，03:54人员对R17釜加料车做checklist检测氧含量和静电阻值时现场无第二人复核。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员复核时未及时到场 | 方法原因 | 加料车使用前，做CK后及时进行签字复核 | 责任人进行奖惩下发，班前会通报 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 17:42:39
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层01/16/2026，22:26人员对R15釜加料车做checklist检测静电阻值时现场无第二人复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未及时复核 | 人的原因 | 进行培训，先复合再进行之后操作 | 车间进行培训，先复合再进行之后操作 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 17:43:10
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层Ce01离心过程缓冲间双门开启已告知操作人员关闭 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 进出关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 班前会进行通报，责任人进行面谈批评 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 17:43:40
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控发现1月17日二车间四层R13釜加料车从安装到使用这段时间加料车存在自动降落的情况，需检查液压装置 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经保全沟通检查发现该加料车缺少液压油 | 设备设施原因 | 已添加液压油 | 定期检查发现缺少及时沟通 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 17:45:49
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 01/16/2026，一车间二层ce05离心机进行受限空间作业，10:54-11:04人员进入离心机内进行受限空间作业，现场监护人为外包人员。 01/17/2026，16:40-16:48一车间一层drc04人员在双锥内进行受限空间作业时监护人离开现场。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗时人员看见缓冲间有人，未进行确认， 由于体系由顽固污渍，临时取工具，现场安排人员进行监护后离开， | 设备设施原因 | 开证后监护人现场监护，清洗人确认后方能进入 | 对受限空间问题车间进行重新培训，人员奖惩，内部通报 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 17:27:35
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 01/12/2026，15:59-16:08七车间一层drc02人员在双锥内进行受限空间作业时现场更换监护人，所更换的监护人无监护人权限。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 监护人员监护不规范，去缓冲间写记录 | 方法原因 | 已要求返回监护 | 车间通报重新强调 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 17:27:46
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/16/2026，13:56-14:24三车间二层dt01人员进入烘箱内进行受限空间作业时现场无监护人。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不当 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 17:28:01
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层21釜下方走廊压滤罐连接的流体过滤器缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 车间进行排查，同时对设备组进行要求，安装标准 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:03:44
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层16釜保温反应，反应釜下口管路末端及旁通管路末端缺少盲板，告知车间人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板未安装齐全 | 设备设施原因 | 进行安装 | 车间排查 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:03:59
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间三层17釜上方聚乙烯管路为ce05至24釜管路，该管路悬挂ce05至17釜上口管路试密标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 管路更改标识未及时更换 | 人的原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:04:10
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层ce02checklist时检查离心机尾气液封罐无液体，告知车间人员添加 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计缺少 | 方法原因 | 液位进行补加完毕 | 对人员进行通报，使用前检查。及时添加 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:04:25
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间ce06离心机checklist，01/05/2026，第十八项母液罐转移前检测缺少检查人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未转移上 | 方法原因 | 操作前检查，若未转移进行画叉 | 班组进行通报，物料转移要求标准 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:04:39
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间13釜01/17/2026checklist前六项无复核人签字 二车间一层fd02checklist，01/13/2026，第十项放料前是否吹扫管路未勾选，未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经询问该人员无复核人是因为翻页重合了导致翻了两页 放料前吹扫管路确实吹了，人员忘记登记 | 人的原因 | 已经行书写 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:05:01
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间ce04离心机checklist01/08/2026氮气吹扫结束时间未书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员记录未及时书写 | 人的原因 | 进行培训 | 车间整体通告 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/20 18:05:11
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 01/19/2025，03:51，三车间一层drc04双锥装料，包装袋下口拉扣崩开，物料撒漏，现场粉尘暴露较大。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 下口拉扣太短，导致崩开 | 人的原因 | 车间要求拉扣需保留至少五公分 | 车间要求拉扣需保留至少五公分 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/19 8:32:36 | 2026/1/25 17:28:13
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼真空泵房900-P14真空泵（使用中）7℃循环水进水管路缺少管路标签，现场沟通当班副主任及时增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路标签脱落，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/21 7:36:08
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R31反应釜，安装的变径缺少静电跨接，需补充 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 班组新员工安装，安装不到位，已进行教育重新安装 | 人的原因 | 已重新安装 | 进行人员教育 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/23 7:45:40
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼4层2车间702-R04反应釜蒸汽管路下口有白色物料痕迹，现场沟通当班副主任反馈为物料痕迹为碱液，安排人员及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清理卫生不到位 | 人的原因 | 已整改 | 已对班组强调清理卫生后及时进行二次复核 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/21 7:36:26
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 循环发现8号楼806车间平台下电动蠕动泵电源线防爆格兰头两端均为未紧固，现场沟通当班班长沟通电工及时紧固，并对电工进行强调。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 怀疑蠕动泵接线后使用推动过程饶性管弹性导致格兰头松动 | 设备设施原因 | 已重新紧固完毕 | 蠕动泵进行合理摆放减少移动，人员使用检查此项 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/21 7:36:44
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 1、802-R04加溶剂操作，现场检查操作人员穿戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电连接正常，现场无异常情况。 2、800-N15收料操作，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，收料铲静电连接完好，现场无异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/19 7:43:12
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 1、9号楼三层2车间捣料操作，操作人员穿白色连体服，佩戴正压呼吸器，现场无异常。 2、902-R09反应釜加固体料，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，加料车氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 3、902-R07加体系溶液，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/19 7:43:12
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 1、702-R09滴加操作，操作人员穿黄色连体服，正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 2、702-R23滴加操作，操作人员穿白色连体服，正压呼吸器，溶剂桶氮气、尾气、静电连接无异常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/19 7:43:12 | 2026/1/19 7:43:12
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Ce03接收罐流体过滤器压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 新表未划上限标识 | 设备设施原因 | 已重新划线完毕 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:04:33
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层21下口检修口未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 彩板未及时恢复 | 方法原因 | 已恢复 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:04:47
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD05接收罐尾气视镜处歪斜，与垫片之间有缺口 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜螺栓松动 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:05:00
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层23下口右侧一公用工程管路滴水，缺少封堵 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 独立换热拆卸，未加盲板 | 方法原因 | 已加盲板 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:05:16
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层fd01设备表面有油漏出，需要检查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 油管垫片变薄，接口漏油 | 设备设施原因 | 保全已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:05:36
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层15后柱子位置有液体渗漏至地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 冷凝器缓霜 | 设备设施原因 | 现场已处理，加大冷媒循环 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:05:47
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 长时间运行所致 | 设备设施原因 | 停泵换泵 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:06:10
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP007、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:38:40 | 2026/1/20 1:06:00
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，中央旋梯旁应急柜内放置医用供氧仪，柜门物品清单处无标注。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 应急柜物品清单登记不详细，医用供养仪登记遗漏 | 人的原因 | 已将医用供养仪登记在应急柜检查清单完毕 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/2/1 15:48:58
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R08釜下口盲板处，有物料渗出凝固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路拆除更换盲板后螺栓未紧固到位 | 人的原因 | 班组人员已将R08釜下口盲板螺栓重新紧固完成，现场操作人董岩未识别盲板渗漏和处理价值积分处罚并车间通报。 | 与车间人员明确，分管的设备设施做好巡查，发现异常及时处理，避免隐患升级。 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/1/21 15:29:37
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 甲库 2 | 三区南侧通道上放着两桶物料，分别是902-R09釜缩出乙酸乙酯（CPr147823-01-03-01，标签粘贴人：李宇昇)和淌洗管路四氢呋喃（标签粘贴人：张阳),物料桶上原有的乙醇GHS标识和乙酸乙酯GHS标识未清除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 车间操作人员放桶粘贴内部物料标签时未提前将原桶标签划掉 | 人的原因 | 现场已将此标签划掉，并检查其他包装桶无此问题。 | 通知车间相关人员对操作人员进行传达要求，叉车司机入库前检查，有标签不合格的不予接收。 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/2/12 8:47:20
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 二层北侧101-R24-Tr01接收罐下口有一条物料转移管路通往101-R24釜进料口，但接收罐下口阀门及101-R24釜进料阀门未关闭，接收罐内存有半罐液体，现场无人操作，违反公司“人走阀关”的规定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员临时进行其它操作，未及时关闭阀门。 | 人的原因 | 班组人员已将101-R24-Tr01接收罐下口转移管路至101-R24釜进料口进料阀门关闭，楼层操作人白日光未执行“人走阀关”，按照制度进行处罚。 | 车间已明确人走阀关制度，对未按照要求执行的直接问责。 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/1/21 15:29:50
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层北侧5S检查表负责人杨旭01/13/2026以后未进行记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员5s签到表签字执行不到位 | 人的原因 | 已沟通责任人签字确认，当日日检降为c档 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/1/21 15:30:15
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库 2 | 甲库2三区暂存的200L桶装物料桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 精馏塔放出前馏分温度较高，为防止吸桶，操作人员进行排气操作后未及时将桶盖拧紧。 | 人的原因 | 已将桶盖紧固完毕，同时检查其他包装桶无松动问题。 | 入库物料由叉车司机进行检查，有桶盖不严的不予入库暂存。 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/2/12 14:47:07
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间201-T008尿素储罐磁翻板液位计损坏应及时维修或更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 冬季液位计上冻导致损坏 | 环境原因 | 已临时进处理并确认液位计可以正常使用 | 检查现场其他液位计是否存在破损一并进行检查和处理 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:21:03 | 2026/1/21 15:30:48
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R09反应釜加料车氮气过滤器上的快开卡子需要更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 安装闭口卡子更换不及时 | 方法原因 | 已更换闭口卡子 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:02:40
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房206-VP008泵后侧可燃气体检测器缺少标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 脱落更换不及时 | 方法原因 | 已进行重新粘贴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:03:09
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Tc003氮气流量计浮子卡住，现场沟通车间人员处理完毕，现已恢复正常 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已进行疏通，恢复正常 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:03:34
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房洗眼器绿签到检查日期，请车间及时检查并填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 检查不及时所致 | 方法原因 | 已进行重新检查填写 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:04:00
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 3-31间门口消防栓绿签到检查日期，请车间及时检查并填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 检查完后忘记签字 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:04:27
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R08预留管路法兰末端缺少盲板，现场沟通车间人员进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 盲板添加不及时 | 人的原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:04:54
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R16反应釜冷凝器下口管路及供卸氮阀上有液体痕迹，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 冷凝器沙眼导致已临时打卡子，但物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:09:52
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD09湿磨机后有物料痕迹，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 湿磨机机快开卡子处松动导致渗漏， | 设备设施原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:15:16 | 2026/1/19 23:10:20
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-01通风橱，有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 湿抹布擦后，溶剂干后有残留物料 | 人的原因 | 擦净物料 | 擦净物料时需等溶剂干后确定洁净 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/1/23 7:45:53
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-09通风橱，一个500ml，10-85℃反应搅拌未开启，电话与王砻臻确认，反应不涉及静置暂存，已重新开启搅拌 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 人员疏忽导致没有及时开启搅拌 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间开启搅拌 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训，对于王砻臻上报奖惩 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/1/23 7:47:07
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-09通风橱，40ml，61℃保温反应，江川遗漏填写过夜申请，已联系本人补充申请单 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 个人疏忽导致没有及时的提交过夜申请 | 人的原因 | 巡查发现后将反应关闭 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训，对于江川上报奖惩 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/1/23 7:46:49
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-08通风橱，2L，50-70℃保温反应，数显温度计探头未放置在套管内，已联系值班人员补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 夜班人员毛禹坤操作时，没有注意到数显探头没有放到套管内 | 人的原因 | 已将探头放到套管内 | 组内通报，涉及到反应，以及温度检测的，需要要使用温度计检测 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/1/29 7:20:44
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 618实验室 | 618-12通风橱一洗瓶缺少标签，需补充信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 洗瓶标签脱落，项目人没有及时更换 | 人的原因 | 已更换标签 | 组内通报 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/2/2 1:00:43
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-20通风橱循环机液位已露出盘管，现场与实验室值班同事沟通，及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌 | AMM2555-刘兆才 |  | 循环机的液体可能有部分挥发，导致盘管漏出液位 | 设备设施原因 | 已及时进行补加循环机介质 | 在实验室周晨会进行了强调，每天安排值日生进行相应检查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/1/23 7:46:35
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 418实验室 | CPr136246-01项目预计今天14:30~15:00使用三氯氧磷，使用地点：10-418-03，体系~50~60ml，使用的是250ml的四口瓶。无异常 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/1/19 7:03:53 | 2026/1/19 7:03:53
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10：07 4号楼4-16间碱吸收罐TJ2-409-Tb01下口处有碱液痕迹。正确做法：及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间碱吸收罐TJ2-409-Tb01下口处有碱液痕迹。正确做法：及时清理 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | 正确做法：及时清理 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/23 15:09:14
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 12号楼3层预留区承包商插线板接线裸露铜丝。正确做法：电线不可裸露，以免触电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换电线 | 定期检查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/20 2:38:32
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 12号楼3层预留区承包商接电箱旁有冷凝水滴落。正确做法：及时换位，以免触电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 凝水滴漏 | 设备设施原因 | 移走配电设备 | 定期巡检 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/20 2:38:46
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼四层 | 01/18/2026 16:27 5号楼4-59间物料桶未加静电卡子。正确做法：及时连接以免静电积聚 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,ACT2571-冯恩利 | 否 | 该桶为项目新领用镀锌桶，未使用 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/28 3:35:47
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：38 4号楼4-41间沾染物袋子未密封处理。正确做法:及时密封，避免气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间沾染物袋子未密封处理。正确做法:及时密封，避免气味扩散 | 人的原因 | 正确做法:及时密封，避免气味扩散 | 正确做法:及时密封，避免气味扩散 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/23 7:34:46
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：48 4号楼4-25间CMM-404-F10压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-25间CMM-404-F10压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 人的原因 | 正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/23 7:35:11
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：17 4号楼4-15间TJ4S-1107-F01压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-15间TJ4S-1107-F01压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/1/23 7:35:25
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 17: 36 4号楼3-03间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-03间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。 | 人的原因 | 通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/2/28 16:40:48
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 21：34 11号楼四层4-16间手套箱下方手套上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/2/2 18:47:59
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 21：44 11号楼三层3-14间全面罩未密封。正确做法:及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，全员进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/2/2 18:48:24
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 21：49 11号楼三层3-25间手套箱左侧手套O型圈裂痕较大。正确做法:及时更换，避免使用时崩裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，全员进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/2/2 18:50:46
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：39 11号楼3-21间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查，全员进行培训 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:57:46 | 2026/2/2 18:51:09
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R03氮气管路过滤器快开卡子为开口型 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 设备设施原因 | 更换闭口型 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/28 18:52:20
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R10尾气视镜充满液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/20 6:49:26
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R09尾气视镜充满液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/20 6:49:14
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R06-Tr01受限空间编号已模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识模糊 | 设备设施原因 | 已重新标记 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/20 6:48:57
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05CK第16页放料前检查空白未执行，董清华取样前检查缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 记录空白 | 人的原因 | 已处理，人员现场培训 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/20 6:48:43
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R049291项目投危化前检查尾气吸收，缓冲罐及吸收罐尾气吸收管路连接异常缓冲罐和吸收罐颠倒，已告知车间整改完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气吸收储罐位置错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/21 7:56:25
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间清洗间氧含量探测器缺少绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氧含量检测器新增，已校验 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/21 7:56:49
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R05下口夹套温度计电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 挠线管脱节 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/20 6:46:31
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间三层连续化T090储罐液位计上限标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/21 7:57:07
2026/1/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间二层FD01缓冲间外报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 报警缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:43:58 | 2026/1/21 7:57:24
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R09下口三通接氮气软管、现场无操作人员、沟通班长郑成龙反馈为转移完毕接氮气吹管中、已现场沟通完毕及时恢复 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用完毕未及时拆除 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:42:47
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查619-R04对过蒸汽管路末端法兰螺丝松动、滴漏、已沟通现场班长郑成龙安排紧固螺丝处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:42:59
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R09釜上预留法兰螺丝两颗松动、未紧固、已沟通现场班长郑成龙安排紧固螺丝处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓未及时紧固 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:43:12
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间12/21/23釜的下口法兰都缺少盲板封堵、已沟通现场关江峰安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充安装 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:43:24
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间二楼薄膜E03-Tr01罐底部法兰缺少盲板封堵、已沟通现场关江峰安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充安装 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:43:42
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间二楼FD07门口灭火器标签在、灭火器没有、已沟通现场关江峰安排处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 消防器材摆放不规范 | 设备设施原因 | 已进行重新归位 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:43:55
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间1-4层多数监控没有信号源、需要白天沟通陶江处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 对应的存储故障了所以无法回放，厂家处理，故障期间的监控画面无法保存。 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/19 6:32:30 | 2026/1/20 1:44:12
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 综合楼三楼 | 动火处下方可燃物未清理。 正确做法：动火作业周围清理可燃物。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 开工未提前将现场清理 | 人的原因 | 动火作业周围清理可燃物。 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 16:06:59 | 2026/1/24 14:42:51
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 综合楼食堂 | 特种设备（电梯）检查日期临近 正确做法：检查日期到本月（提醒勿忘） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13849-李东志 | ACT588-殷传慧 | 否 | 电梯已检验完成，等待特检院出报告和检验标志.特检院检验为当月检验，不能提前检验，检验报告和检验标志一般为月底或次月初才能下来。 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 16:05:03 | 2026/1/19 15:52:38
2026/1/18 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 225实验室 | 研发人员张家浩ABT0677 使用通风橱操作时玻璃挡板未保护呼吸带 正确做法：规范使用通风橱，将拉门拉至呼吸带以下《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 操作人员未按照通风橱操作规范进行实验。 | 人的原因 | 将通风橱玻璃拉至呼吸带以下。 | 与实验人员强调通风橱使用规范和要求；进行5S扣分处理。 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0561-庞会宁 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 16:01:55 | 2026/2/5 14:45:41
2026/1/18 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 222实验室 | 试用期人员：张书源ABT0703，使用通风橱未拉到呼吸带以下。 正确做法：试用期人员做好岗位培训，正确使用通风橱。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0065-高野 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员使用通风橱时未将通风橱拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 加强培训 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/18 15:57:09 | 2026/2/5 14:34:19
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 222实验室 | 通风橱内器皿口破损容易划伤。 正确做法：器皿破损及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 有破损的玻璃瓶子未及时报废 | 人的原因 | 立即报废 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 15:52:35 | 2026/1/19 15:55:15
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 222实验室 | 高低温循环一体机上有物料残留 正确做法：物料使用后及时清理干净。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 循环机表面是油渍，水渍 | 人的原因 | 已擦干净 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 15:50:09 | 2026/1/19 15:55:42
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 130实验室 | 通风橱内有大量物料残留。 正确做法：物料洒落及时清理干净。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0047-陈笑 | 否 | 使用人员清洁不到位 | 人的原因 | 立即清理 | 对使用人员进行重新培训，加强5S监督 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 15:47:03 | 2026/1/24 14:43:46
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 130实验室 | 试剂瓶口有物料残留 正确做法：使用试剂后有残留及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0047-陈笑 | 否 | 该区域为公共区域，操作人员使用完毕未及时清理，5S人员监管不到位 | 人的原因 | 立即清理 | 对使用人员重新培训，加强5S监督管理 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 15:45:03 | 2026/1/24 14:37:49
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼甲醇罐间 | 真空管、氮气罐使用后未加装盲板 正确做法：气体使用后加装盲板并上锁以免误开尤其氮气管路。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 氮气检测后，人员未及时恢复 | 方法原因 | 安装盲板 | 张贴标识，进行培训，盲板固定位置使用 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 10:20:58 | 2026/1/24 14:38:11
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼废液间 | 配电柜门未关闭。 正确做法：配电柜使用后及时关闭上锁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 配电柜锁舌损坏 | 设备设施原因 | 已采取临时措施关闭，购买配电柜的锁进行更换 | 定期排查配电柜锁舌状态，购买备用锁进行更换 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/18 10:18:34 | 2026/1/18 16:08:46
2026/1/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | 泵房 | 深冷罐与磁力泵、无油泵接地连在一起 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 接地不合格，安装时确认不全 | 人的原因 | 重新安装接地，每个螺栓只能安装1个接地，需要过年放假期间整改 | N/A | 0 | 2026/2/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 10:05:34 | 2026/3/1 15:51:24
2026/1/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 巡查发现三车间一层药品箱内缺少云南白药，多次发现未整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 药品箱未补全药品 | 设备设施原因 | 增加药品 | 增加药品 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/18 16:53:04
2026/1/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 巡查发现三车间属地提前书写消防设施检查合格签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员日期记错，进行了错误书写 | 人的原因 | 进行重新检查 | 进行重新检查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/4/16 18:25:21
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间06釜上口加料漏斗两只手套均缺少多型环配合固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 多行环缺失 | 方法原因 | 已安装 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/25 19:11:38
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间21釜后方尾气管路气动阀空压管线阀门处存在漏气现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 气源漏气 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/25 19:11:50
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce05氧含量检测箱下方电线管路表面有白色物料残留 已告知李建军 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣渗漏 | 方法原因 | 管路进行清理，紧固 | 整体离心机进行巡查， | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 8:26:14
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R02加料车手套破损 已告知王达 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期更换手套 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/19 8:26:59
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 01/17/2026 19：50 一车间一层Drc06 人员使用登高车时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 滑轮损坏 | 方法原因 | 车间损坏的进行机修维修 | 车间进行采买滑轮 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/25 17:28:23
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 01/17/2026 22：11 三车间三层R22北 人员使用登高车时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/18 16:55:24
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 01/17/2026 13:19 七车间二层Ce06操作人员收料时，更换连续将塑料袋摘下更换，方式错误。且人员未佩戴呼吸防护和未穿防化服。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不正确 | 人的原因 | 已重新培训 | 车间同步强调 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:19:38
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 01/17/2026 13:18 一车间三层R13釜下口设备准备人员拆卸管路时二级防护不当，有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | U型弯残留少许 | 方法原因 | 现场进行清理 | 断管操作按制度执行，车间进行重申 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:20:04
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层通二车间离心放料的聚乙烯管路使用绑带固定，需更换为支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时吊挂 | 方法原因 | 以进行拆除 | 车间进行排查，沟通进行更换 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:20:28
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层操作人员放桶时，聚乙烯管路缺少固定配件，已告知葛忠强进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拿了固定的卡子，忘记添加 | 人的原因 | 后续要求必须添加固定卡子 | N/A | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:20:44
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R20釜安装的固体加料车尾气缺少过滤装置，已告知丛浩宇进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车未安装过滤设施 | 设备设施原因 | 增加过滤设施 | 增加过滤设施 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/19 8:27:16
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 01/18/2025 04：03 七车间一层溶剂输送间操作人员打料时有物料喷出，调查原因为溶剂间内泵出口单向阀被拆卸，未关闭阀门就停泵，溶剂倒回导致，属地已进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员私自拆卸单向阀 | 人的原因 | 现场已处理 | 人员已下发奖惩，车间通报 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:21:02
2026/1/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间二层R21下口磁力泵表面存在物料 一车间二层Tr36接收罐下口接口处存在物料 一车间三层R20釜使用的磁力泵下口地面处存在物料 一车间三层R28/29使用的气动泵下口地面处有液体残留 一车间二层R31釜下口流体过滤器前阀门有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理，法兰进行紧固 | 车间进行整体排查此类问题 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:22:55
2026/1/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间二层E02-Tr02接收罐旁磁力泵与白钢管路连接处下方存在液体 二车间二层E02-Tr01接收罐下口连接处口处与地面处存在液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员使用完毕后清理现场不彻底 放桶后阀门未恢复盲板 | 人的原因 | 现场已处理完毕，拆卸y型过滤器疏通是有物料痕迹，目前以进行处理完毕 为增加盲板，现场已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:23:14
2026/1/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间二层R23-Tr01接收罐表面存在白色物料 三车间三层R27釜加料漏斗密封口处破损且存在白色物料 三车间四层Tr016使用的泵机下口处存在白色物料残留 三车间四层R05前储罐下口处表面存在白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备表面有物料残留 | 设备设施原因 | 进行擦拭试密 | 车间内进行排查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/19 8:27:33
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 01/17/2026 04:04七车间三层人员投料放桶操作时未佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员置换桶做CK | 方法原因 | 已重新要求 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/20 3:23:26
2026/1/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 01/17/2026 17:01三车间三层设备准备人员使用登高车时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备准备人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/18 8:38:49 | 2026/1/18 16:55:39
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区北侧泵房，消防沙箱内消防沙不足消防沙箱三分之二。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 电工用了消防沙 | 人的原因 | 对消防沙进行补充 | 要求禁止使用挪用应急物资 | 无 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:56:39 | 2026/1/23 17:07:27
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔西北门闭门器损坏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员走动导致损坏 | 环境原因 | 已安排人员将该处闭门器进行维修完毕可正常使用 | 人员开关门时注意关闭情况避免出现闭门器损坏情况发生 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:56:39 | 2026/1/21 15:31:02
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间200L废溶剂桶桶盖未拧紧。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 投料完毕后的空桶操作人员未拧紧 | 人的原因 | 已将未拧紧的桶盖拧紧 | 检查现场其他空桶桶盖是否存在未拧紧现象一并进行处理 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:56:39 | 2026/1/21 15:31:15
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-Ce02离心机间外黄色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 损坏的防护服未及时报废处理 | 人的原因 | 班组人员已将三层101-Ce02离心机间破损的外黄色防化服报废处理。 | 与车间人员进行要求，套用的防化服做好检查，状态较差的和明显破损的及时报废处理。班长巡查时进行检查。 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:56:39 | 2026/1/18 15:33:38
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层溶剂转移区902-Tr01储罐静电导线断裂脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，静电接地线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对损坏静电导线处理完毕 | 1.设备使用前进行静电接地确认，异常情况及时进行处理 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:56:39 | 2026/1/21 15:31:28
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-T144储罐液位计下口安装有丝堵但阀门处于半开状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作误碰，导致液位计阀门被打开，人员未及时发现 | 人的原因 | 对误碰开的液位计阀门进行关闭 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:56:39 | 2026/1/21 15:31:40
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 418实验室 | CPr136246-01项目预计今天14:30~15:00使用三氯氧磷，使用地点：10-418-03，体系~50~60ml，使用的是250ml的四口瓶。无异常 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/1/18 7:25:47 | 2026/1/18 7:25:47
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735实验室13通风橱为100℃反应设置在无烟感通风橱；需要设置在有烟感报警的通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东,AMM3029-黄志诚 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东,AMM3029-黄志诚 |  | 本实验采用柱状反应器模拟车间搅拌转速，13号通风橱正好有一台设备，加之通过高低温循环机控温，加热设备在通风橱外，不是在通风橱内通过油浴锅加热，实验员心存侥幸，没有转移柱状反应器至有烟感的通风橱 | 人的原因 | 次日反应已结束 | 在晨会强调加热过夜需要设置在烟感通风橱 | 无 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:25:47 | 2026/1/24 7:33:49
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 巡查发现619-21通风橱一洗瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过跟项目组了解，洗瓶原本有相关的标签，由于使用时间较长，意外脱落了，没有及时的更换新的标识 | 人的原因 | 巡查发现后及时更换新的标识 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/1/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:25:47 | 2026/1/24 7:34:04
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 418实验室 | 418-11通风处，静电卡子夹在白钢桶的塑料袋上，现场已帮助进行调整，静电卡子应连接在设备本体上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | 否 | 人员粗心大意，静电卡子卡在桶上的塑料袋了。 | 人的原因 | 去掉塑料袋，静电卡子重新卡在铁桶上 | 对人员进行处罚，强调以后工作要仔细检查 | 20 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:25:47 | 2026/1/20 7:27:39
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 732实验室 | 732-16通风橱橱门未有效下拉至绿区，现场已协助进行下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 告知夜班人员使用通风橱后拉至绿色区域 | 组会强调夜班人员使用通风橱后拉至绿色区域 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:25:47 | 2026/1/26 17:36:11
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R04加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 更换不及时 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:09:50
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R07淋洗管路阀门03上盲板跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 更换不及时 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:10:08
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E03-Tc01液位计丝堵有白色物料渗出痕迹，地面有滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 清理不及时 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:10:25
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619,4-28设备间内管路打压试密标签复核日期书写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员书写错误 | 人的原因 | 进行纠错 | - | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:08:31
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619四层薄膜间619-E01-Tc01旁E01物料管路弯头位置盲板有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 长时间使用，物料渗漏 | 设备设施原因 | 重新紧固，现场进行清理 | 发现及时进行处理 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:08:48
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-Ce07现场Ck发现，下口蝶阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 手动阀问题 | 设备设施原因 | 只能临时处理，没有办法根治 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:12:05
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R09淋洗管路上三通及阀门59上下盲板位置有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间人员清理不彻底 | 人的原因 | 现场i清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:12:24
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-T005储罐上口阀门11位置有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 阀芯处渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢处理 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:15:00
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R03下口上03到FD03管路盲板上跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电线破损断裂 | 设备设施原因 | 进行更换安装 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:15:16
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R11加料车上螺栓及把手有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间人员i清理不彻底 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:12:48
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R18-Tr01接收罐物料管路上弯头位置有大量物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 法兰处物料痕迹 | 人的原因 | 进行清理清洁完成 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:15:33
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E05-Tc01旁溶剂管路三通位置盲板有多处物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:10:51
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E01-C01冷凝器旁物料管路视镜下口弯头位置有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:11:09
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R12下口四通末端盲板有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料渗漏， | 设备设施原因 | 重新进行紧固，现场进行清理 | 及时进行处理 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:07:37
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | CPo124326-05-03-59 620-R04釜投料536.0Kg：叔丁醇钾；23.07，由于监控视角，不确定人员在加料还是清理加料车，请车间排查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员进行加料操作 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:11:36
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R18加盐，现场人员开放操作，造成物料撒漏，此外车间人员用铁钎杵料，响动巨大，未连接静电卡子，EHS人员当场制止，车间人员提出异议，请车间复核操作并对相关人员教育 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物料较硬，无机盐 | 方法原因 | 车间已经批评教育 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:13:27
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R15，04：06加水，人走阀门未关闭，加水操作仍在进行，未见人员在场，请车间排查操作人员，并对相关人员教育 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员去对面看了一眼18投料 | 人的原因 | 已经面谈教育 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 7:06:00 | 2026/1/19 0:14:00
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R07阀门65下方法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换新跨接 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:11:58
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R16-Tr01尾气管路法兰静电跨接缺少破漆垫片，请在使用时进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 该接收罐处于安装中 | 方法原因 | 安装完毕使用前重新检查机械完整性问题并整改 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:12:19
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07-Tr01尾气视镜内蓄满液体，请及时排净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝至试镜中积存 | 环境原因 | 已排放 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 23:10:49
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01加料车手套表面破损，已沟通班长处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:12:34
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R18釜前有液体渗漏，沟通车间调查反馈为18釜上方人员不慎将207-R07夹套排空阀碰开导致有冷媒渗漏至夹层缝隙滴漏至18釜前，现场已沟通人员清理，棚顶穿层处请白班进行封堵 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 排空阀被碰开 | 人的原因 | 现场已关闭 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:12:51
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层207-F04流体过滤器表面有物料渗漏，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:13:10
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间三层高低温一体机缺少接地线，已沟通车间处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 电工接电后未添加静电接地 | 人的原因 | 已联系电工连接完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:13:35
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03氮气置换系统中间接头处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 气源嘴损坏导致 | 设备设施原因 | 已更换新气源嘴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:13:49
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03平台上空压管路阀门漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已对该阀门进行紧固 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/19 7:14:06
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 物流 | 巡查外围时发现燃煤锅炉前至设备部区域有一个物料槽子化冻，槽子出现了明显的胀起现象，现场已沟通物流班长陈雷处理完毕 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 地面有冰造成，此设备库房使用，非物流管理。 | 环境原因 | 转移位置 | 清理结冰 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/27 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:54:34 | 2026/1/27 6:46:59
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP011真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 6:55:55
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD03间内氧含量报警标识牌中上限为23%，应为23.5% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标签错误 | 设备设施原因 | 已更换标签 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 6:57:03
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R19后方空压管路未上锁，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用后及时上锁 | 人的原因 | 已重新上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 7:04:08
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD05接收罐下口管路有物料渗漏，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 弯头沙眼， | 设备设施原因 | 已拆卸焊接处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 7:04:28
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R10后方氮气软管接口处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 气源接头处漏气 | 设备设施原因 | 已现场处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 7:04:40
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间二层层析柱接收罐旁转移泵拆卸完毕后有白色物料残留，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸管路，液体析出 | 物料原因 | 现场已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 7:04:55
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09接收罐液位计断层且缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 新更换液位计，还未使用 | 方法原因 | 断层已处理，已悬挂上限标识 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 6:56:08
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02釜上流体过滤器缺少支撑，有倾倒风险 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员制作时评估不足，未进行安装 | 人的原因 | 重新进行安装 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 6:56:23
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-CE07接收罐液位计上限标识错误，应为60% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 未悬挂60%上限标识 | 人的原因 | 重新进行悬挂 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 6:56:37
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 长时间运行所致 | 设备设施原因 | 已停泵更换 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:46:57 | 2026/1/19 6:56:49
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 现场巡查发现12号楼3-03间操作人员未佩戴头盔护目镜或全面罩，通过监控发现该操作人员自1点29分47秒至1点31分10秒近一分半钟未佩戴防护措施，请规范人员行为 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 责任人王陈更换劳保过程未及时穿戴。已进行教育罚写制度抄写 | 人的原因 | 对责任人进行教育制度罚写 | 通报处理，班前会传达制度要求 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/22 7:18:17
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现1205-FD05出料开关按钮未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 设备清洗完毕后未及时上锁。已进行制度传达要求 | 人的原因 | 设备清洗完毕后未及时上锁。已进行制度传达要求 | 对其他三合一同类排查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/22 7:18:32
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼二层807-CE01离心机间西墙处，气体检测仪静电接地线自攻丝松动，现场沟通当班班长，对松动的自攻丝进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 静电接地线固定在静电扁铁固定螺栓上，螺栓与水泥墙因卡静电卡子拉扯导致松动 | 设备设施原因 | 对螺栓进行重新紧固完毕 | 同根扁铁固定螺栓全部紧固 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:28:40
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼二层807-CE01-TR01接受罐废液泵电源线防爆格兰头松动，处于失爆状态，现场沟通当班班长，联系电工进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备不涉及拆卸怀疑可能人员误碰防爆饶性管导致松动 | 设备设施原因 | 保修电工紧固完毕 | 同类型问题进行自查 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:29:41
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼三层2车间702-R14反应釜过滤器压力表超上限运行，现场沟通当班班长，使用后未及时进行排压，现场沟通当班班长现场进行整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 加完液体料后未及时关注过滤器压力，未进行及时泄压 | 人的原因 | 已整改 | 已对班组成员进行培训，设备使用后及时对设备压力进行检查 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:29:58
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼三层2车间702-TR011、702-TR05，两处接受罐液位计分层，现场沟通当班班长对分层的液位计进行修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 接收罐抽真空时过快导致液位计浮子上下浮动造成液位计断层 | 人的原因 | 已整改 | 现场液位计配备磁铁进行实时纠正 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:28:59
2026/1/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 702-Ce03 | 视频监控回放12：33，现场人员打料操作插插底管时未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员对劳保穿戴意识不到位 | 人的原因 | 已整改 | 加强对班组人员劳保穿戴的培训 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 14:56:16
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 7号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 漏斗存放在氢化间及缓冲间中间走廊内，且漏斗上存在红色物料痕迹。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 操作人对使用后的设备未及时转移及清场不到位 | 人的原因 | 已整改 | 强调设备使用后及时密封转移清洗，清场后及时二次复核 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:27:55
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 7号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 703-R02釜安全阀铭牌脱落需进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员对设备使用的巡查不到位，对设备固定不到位 | 人的原因 | 已整改 | 加强设备巡查，对设备铭牌类使用铅封固定 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:29:29
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 7号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 703-R02釜机械压力表显示实时压力为1MPA，而压力变送器显示压力为0.07MPA，二者相差较大。且机械压力表，现场机械压力表选行为0-16MPA，依据GB/T 1226-2017《一般压力表》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》 ，正常工作压力应处于压力表量程的 1/3~2/3 区间，建议更换机械压力表，并进行校验，确保压力表变送器及机械压力表一致。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 机械压力表使用期间出现误差 | 设备设施原因 | 已整改 | 已更换压力表，后期定时对使用压力表进行核对 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:28:10
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 7号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 703-R01投主料过程中，静电卡子连接在静电跨接线上，静电卡子应当连接在需要接地的设备（加料漏斗）本体上，连接在跨接线上，卡子的顶针会刺破导线绝缘层，导致铜芯断裂，导致跨接线失效。（2026年1月14日 05：12） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员使用静电卡子操作错误 | 人的原因 | 已整改 | 对班组人员使用静电进行培训，定期回顾 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:28:25
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼真空泵房钢平台上，900-TR044碱吸收罐，真空管路一处螺栓较短，未出2-3丝，现场沟通当班副主任，对较短的螺栓进行更换，此类问题在真空泵房出现较多，已要求副主任对真空泵房内同类问题进行整体排查整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维护人员修理后螺丝未按照规定紧固，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 传达 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭,AMM5085-王均铂 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:43:39 | 2026/1/20 7:29:10
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 08：50 4号楼4-43间CMM-404-F03压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间CMM-404-F03压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/23 7:36:01
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：15 4号楼3-11间一桶无水乙腈未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 3-11间一桶无水乙腈未连接静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/23 7:36:15
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：35 4号楼4-10间加纯化水聚乙烯管路缺少签批。正确做法：聚乙烯管路需要有属地领导签批标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-10间加纯化水聚乙烯管路缺少签批。正确做法：聚乙烯管路需要有属地领导签批标签 | 人的原因 | 正确做法：聚乙烯管路需要有属地领导签批标签 | 正确做法：聚乙烯管路需要有属地领导签批标签 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/23 7:36:28
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 10：36 4号楼3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/23 7:36:43
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：33 12号楼3-12间隔膜泵转移溶剂时泄漏，现场气味较大。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 隔膜泵泄露 | 设备设施原因 | 转移物料前进行打压试密 | 人员培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/2/2 18:51:25
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 14：47 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy04-R01旁纯化水管路有滴漏现象。正确做法:及时紧固，防止滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 卡子松动 | 设备设施原因 | 紧固卡子 | 同类排查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/2/2 18:51:49
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 01/16/2026 15：06 12号楼3-12间人员未穿戴同等级劳保进入收料区。正确做法：穿戴好劳保再进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/2/2 18:52:05
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：07 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R29 槽子内有较多导热油，正确做法：查看是否滴漏，及时清洁 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间 玻璃反应釜CMM-404-R29 槽子内有较多导热油，正确做法：查看是否滴漏，及时清洁 | 人的原因 | 正确做法：查看是否滴漏，及时清洁 | 正确做法：查看是否滴漏，及时清洁 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/24 14:44:47
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：10 4号楼4-45间 手套箱CMM-404-GB03 O型环未嵌入凹槽内，正确做法：双O型环分别嵌入两个凹槽内固定手套，确保密封性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-45间 手套箱CMM-404-GB03 O型环未嵌入凹槽内，正确做法：双O型环分别嵌入两个凹槽内固定手套，确保密封性 | 人的原因 | 正确做法：双O型环分别嵌入两个凹槽内固定手套，确保密封性 | 正确做法：双O型环分别嵌入两个凹槽内固定手套，确保密封性 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/24 14:44:31
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：40 4号楼4-03间 玻璃反应釜CMM-404-R81电机和搅拌控制器静电线接在扁铁同一点位串联，正确做法：静电接地应连接在扁铁不同点位上，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-03间 玻璃反应釜CMM-404-R81电机和搅拌控制器静电线接在扁铁同一点位串联，正确做法：静电接地应连接在扁铁不同点位上，确保静电有效导除 | 人的原因 | 正确做法：静电接地应连接在扁铁不同点位上，确保静电有效导除 | 正确做法：静电接地应连接在扁铁不同点位上，确保静电有效导除 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/24 14:44:11
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/17/2026 22：10 4号楼4-43间 现场人员投氨水操作时未下拉引风罩，正确做法：氨水气味较大，投料前需下拉引风罩对准物料桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 现场人员投氨水操作时未下拉引风罩，正确做法：氨水气味较大，投料前需下拉引风罩对准物料桶 | 人的原因 | 正确做法：氨水气味较大，投料前需下拉引风罩对准物料桶 | 正确做法：氨水气味较大，投料前需下拉引风罩对准物料桶 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/24 14:43:49
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 23：10 12号楼3-13间，临时溶剂管路弯头处悬空，缺少支撑，需要及时在此处添加支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加支撑 | 同类排查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/22 7:15:04
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21:43 12号楼4-14间，人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/22 7:15:22
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 7：10 12号楼3-12间，人员徒手拿插底管，正确做法应佩戴丁腈手套或者一次性手套。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/18 6:38:01 | 2026/1/22 7:15:38
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03离心机使用中间内门未关闭，现场沟通操作人关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:38:27
2026/1/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层走廊安全出口EEIL-B4-028边应急照明灯缺少标牌和编号，还请及时添加。 十车间三层走廊应急灯缺少编号，还请及时添加。 十车间三层走廊安全出口指向标识缺少编号，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 二三层11，12车间负责 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:38:59
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化门口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 二层连续化地面痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:40:29
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层09釜接收罐尾气视镜球阀缺少丝堵，已沟通车间人员进行添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:40:56
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-T087储罐下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:41:30
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层01釜尾气视镜球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 尾气试镜丝堵未封堵 | 设备设施原因 | 进行相应的封堵处理完成 | 车间进行同步排查以及处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/20 6:46:44
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层09釜未使用下口阀门未上锁，还请及时上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备进行减压烘釜，未上锁 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/20 6:46:58
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层08釜和11釜下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 进行盲板添加完成 | 进行车间整体排查及时处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/20 6:47:11
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层尾气吸收CK08/06/2025记录以后使用中记录多处空白，还请及时整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | CK空白未及时N/A | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:41:52
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层04釜连接计量泵下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 计量泵缺少盲板 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:37:14
2026/1/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间一层1-45和走廊北侧应急照明灯缺少标牌，还请及时添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标牌缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/20 6:48:29
2026/1/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间一层门斗1-108安全出口和应急照明缺少标牌和编号，还请及时添加。 十七车间一层物料电梯对面和走廊应急照明灯缺少编号，还请同步排查及时添加。 十七车间三层走廊应急照明灯缺少标牌，还请同步排查及时添加。 十七 车间四层人员电梯缓冲间应急照明灯缺少标牌，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 补充完整 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/20 6:48:17
2026/1/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间连接氮气管路不使用还请及时恢复。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氮气管路未及时整理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/18 0:44:44 | 2026/1/19 6:42:11
2026/1/17 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 7号通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 人员离开及时下拉通风橱 | 加强巡查及培训 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/17 17:14:49 | 2026/2/5 14:46:19
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 231实验室 | 中央台面天平旁洒落白色颗粒固体未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 操作人员实验习惯不好，称取物料后未及时将洒落的物料清理干净 | 人的原因 | 操作人员及时清理洒落物料 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/17 17:13:24 | 2026/1/22 13:35:16
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414实验室 | 正在使用的氩气气瓶和空瓶仍张贴有满瓶标识 正确做法：根据气瓶使用状态正确张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0545-张克俭 | 否 | 使用结束和正在使用的钢瓶仍张贴满瓶标识 | 人的原因 | 使用结束和正在使用的钢瓶应撕下满瓶标识 | 5S加强管理，实验人员注意钢瓶状态并张贴状态正确的标识 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/17 17:11:26 | 2026/1/22 13:35:04
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 413实验室 | 不使用的洗瓶（75%酒精）放置在电气设备上方 正确做法：不使用的洗瓶放置在远离电气设备的区域，防止电气风险《科研人员手册》 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 人员在进行房间及设备的清洁消毒时使用该喷壶，未及时放回原位。 | 人的原因 | 已撤走该酒精喷壶。 | 正在采购小推车（在隔离器室内使用），以后酒精喷壶会放置在小推车上。 | N/A | 2026/3/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/17 17:09:09 | 2026/4/22 10:00:15
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 四层204-Tr03接收罐未开启氮气，现场告知操作人员打开 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 责任人检查不到位，氮气未及时开启 | 人的原因 | 现场已开启 | 车间进行通报，重复出现处罚 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 17:08:00 | 2026/1/19 8:51:53
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 四层205-R04加料箱的一个手套少一个黑色胶圈需要及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 黑胶圈长时间使用已破损，拆除进行更换 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 | 每天巡查设备情况，及时进行跟踪整改 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 17:08:00 | 2026/1/19 8:52:08
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 综合楼三楼 | 承包商南通新华使用的登高车电线接口处裸露内部电线 正确做法：设备电线接线处须做绝缘防护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 未及时发现电线问题 | 人的原因 | 绝缘胶带包裹 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/17 17:07:20 | 2026/1/19 9:24:45
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R19釜沟通EHS人员开具受限空间作业证，重复三次以上复检釜内气体不合格 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间四合一反厂维修未回，沟通其他车间借用，正在使用，沟通EHS检测， | 方法原因 | 待其他车间使用完毕后借用，检测 | 车间沟通采购四合一维修进度， | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 8:26:01
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间四层R12釜尾气管路气动阀开关显示卡在中间位置，无法确认处于开启还是关闭状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 气动阀异常 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/18 10:32:04
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间三层23釜压力仪表校验标识有效期至01/16/2026，需及时校验。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 校验完毕未下合格签 | 方法原因 | 已校验完毕 | 出签后悬挂 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/18 10:32:12
2026/1/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R02釜打料泵软管连接处快开卡子松动 一车间四层101-R01釜打料泵软管连接处快开卡子松动 一车间三层101-R21上流体过滤器上快开卡子松动&未焊死 一车间三层103-101-Tr17氮气管路快开卡子松动 一车间二层101-Tr01缺少铭牌&氮气连接处快开卡子松动 一车间二层101-R21釜下口管路上膜堆上快开卡子连接处松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不到位 | 方法原因 | 整体进行紧固完毕 | 车间整体进行排查，人员班前会通报，使用扳手紧固 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 8:25:30
2026/1/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R07氮气管路快开卡子松动 二车间三层102-R15旁膜堆上快开卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 07为未使用的快开卡子。 15为设备使用完毕要拆卸的设备 | 人的原因 | 以对07进行紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 8:25:00
2026/1/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R02釜打料泵上快开卡子松动 三车间四层103-R04釜打料泵上快开卡子松动 三车间四层103-R06釜打料泵上快开卡子松动 三车间三层103-f05上快开卡子松动 三车间三层103-R25正庚烷专用滴加泵快开卡子松动 三车间三层103-R09下口压滤罐上快开卡子松动 三车间三层103-R23打料泵上快开卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 快开卡子未禁锢到位 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/19 8:27:50
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce04母液转移管路转移时聚乙烯管路严重晃动，放置在管路上方白钢管路脱落，已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 聚乙烯管路未进行固定 | 设备设施原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/19 8:28:03
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce01-Tr01接收罐液位计下端阀门黄色物料渗漏，已告知陈晨处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接受罐液位计阀门渗漏 | 设备设施原因 | 更换阀门 | 车间排查 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/19 8:28:27
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R19加料漏斗拆除后，大阀门白色物料暴露，已告知何乃辉处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 漏斗套用，临时拆卸 | 方法原因 | 现场进行清理完毕， | 后续采买漏斗，批次结束前进行来回拆卸 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/21 17:24:58
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放01/16/2026，21：33三层三方人员拆卸压滤罐掏料口盲板时有物料洒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停对人员进行培训后操作 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/18 16:56:13
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 设备部 | 二车间泵房地面有大片白色物料痕迹未及时清理已告知泵房人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 18#射流泵机封漏液 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 17:44:11
2026/1/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间0497PID排查： R13釜滴加氯化氢的1，4-二氧六环溶液桶上氮气保护管路软管与R12下口鼓氮气管路软管串在一起已沟通分开使用； R13釜上爆破片缺少铭牌； R13釜上紧急排空气动阀下方三通法兰缺少静电跨接； R13釜现场PLC缺少报警设置清单； R13下口连接的离心放料聚乙烯管路穿层处缺少护套 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 准备缺少 | 方法原因 | 设备下口有单项阀，爆破片名牌添加，静电跨接添加完毕，离心机护套临时启用，后续车间动火改造 | 对设备组进行谈话，后续执行标准跟踪 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 17:44:39
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R28釜缺少氧含量检测口，检测时需拆卸管路 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 反应釜上口少，连接管路较多 | 方法原因 | 批次结束后进行添加，使用前做好断管 | 后续设备准备前进行考虑取样问题 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 17:45:05
2026/1/16 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层07釜加料车内挡板未安装，加料车压力表连接的气源管断开。 07釜紧急排空管路缺少管路标识，阻火阀缺少静电接地，管路上悬挂的试密标签已过期，07釜防爆溢出管路第一处法兰静电跨接断开 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 使用挡板掉落，压力表气源管老化，排空管路无法试密标识未清除07静电跨接腐蚀断裂 | 人的原因 | 加料车以处理完毕，压力表管路重新进行安装换新。 应急阻火阀添加静电完毕试密标签已清除 静电跨接以换新 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 18:06:00
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层08釜下口缺少盲板，有物料残留，告知现场人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 反应釜处理中 | 设备设施原因 | 现场进行清理，盲板增加 | 班前会进行通报，使用前ck检查盲板添加 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 18:06:14
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层08釜旁一个加料车氮气口未封堵，内部有物料，告知现场人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 已自制盲板固定 | 车间进行排查同类问题 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 18:06:22
2026/1/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层14釜加料车挡板处于未安装状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 掉落 | 设备设施原因 | 以进行重新安装 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/20 18:06:33
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 01/16/2026，01:13，二车间四层13釜进行200L桶投料时，插入插底管前未连接静电接地且插底管端缺少阀门。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作顺序有误，进行询问说当时着急顺序搞错了。 | 人的原因 | 以对人员在培训，车间群内通报 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/3/8 8:30:35
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间二楼102-Ce03 01/16/2026 15：51人员上楼未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员忘记 | 人的原因 | 对人员传达不扶扶手的危险上海有哪些 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/25 17:28:33
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 实验室 | 研发实验室通风柜1北 01/16/2026 14:23 实验室操作人员未佩戴劳动防护进行实验操作 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 项目人张书航，人员安全意识差 | 人的原因 | 告知本人 | 群内强调实验室培训内容 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/25 17:28:43
2026/1/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间一层Drc03 01/17/2026 01：24 三方人员使用登高车未固定万向轮，且站在登高车上移动登高车。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 对人员进行批评， | 责任人进行奖惩下发，内部通报 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/17 8:47:25 | 2026/1/25 17:28:53
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼操作人员刘东晗正准备对1205-R36釜进行取样操作，反应釜内EHS重点关注化学品三氟化硼乙醚正在反应。询问操作人员釜内什么受控物料，操作人员不清楚不了解，但操作规范被培训处已签字，现场与朱云波沟通安排对该操作人员重新培训后再进行操作。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 现场已进行了操作规范培训，但是培训效果不好，部分内容不熟悉 | 人的原因 | 已要求进行重新培训 | 当班辅助人及操作人员进行批评教育 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/26 9:36:00
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼702-R06釜压力变送器上存在白色物料痕迹，现场沟通赵乾坤主任现场清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清理物料不到位 | 人的原因 | 已整改 | 已强调清理后及时二次复核 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/2/4 1:01:33
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼2层真空泵房内螺杆真空泵声音异常，震动量较大，沟通张兰江班长反馈已发现异常，准备切换其他泵，明天报修处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 设备使用期间出现异常 | 设备设施原因 | 已整改 | 对使用中设备加强巡查 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/2/4 1:14:28
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼3层5车间提升机护栏插销孔脱落，沟通东松主任报修处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 护栏们插销开焊损坏 | 设备设施原因 | 已报修设备部焊接维修完毕 | 车间内部加强巡查发现损坏及时安排维修，定期巡检 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/2/4 1:05:39
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼4层2车间钢平台上墙上乙二醇管路末端盲板螺栓未超出螺母，现场沟通东松主任现场进行更换处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 选用螺栓长度不合适，不符合操作标准 | 人的原因 | 安排更换螺栓完毕 | 车间内部强调螺栓安装标准滚动培训强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/2/4 1:06:05
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼孟一阳班组 | 巡查发现9号楼TJ3-900-Tr039接收罐压力表红线标识位置超过压力表数值范围 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 红线粘贴不同合规，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/2/4 1:06:33
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼805-R02釜进行打料操作，现场人员穿戴蓝色丁腈手套，200L桶连接氮气保护。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼孟一阳班组 | 现场巡查发现902-R03釜进行打料操作，人员穿戴黄胶手套，全面罩，铁桶连接静电卡子，插底管连接氮气管路。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼连续化车间四层，EC-12#GMP-06应急柜，吸收棉存量过少，建议补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 吸收棉存放较少，已进行补充 | 方法原因 | 已进行补充 | 所有应急柜进行排查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/19 7:04:55
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼张兰江班组 | 1.CPo140787-02-03-02，钯炭，703-R02，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPr131530-02-04-01钯炭，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo126964-10-01a-01 702-R08 釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPr129411-02-04-01 702-R04， 二异丙基氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cpo129905-05-5A-01,702-R13, HOBO，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo139737-01-03，钯碳，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1.CPo140787-02-03-02，钯炭，703-R02，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPR131530-02-04-01钯炭，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo126964-10-01a-01 702-R08 釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPr129411-02-04-01 702-R04， 二异丙基氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cpo129905-05-5A-01,702-R13, HOBO，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo139737-01-03，钯碳，703-R01，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼韩闯班组 | 1.CPo141134-02-01-01 801-R02 叔丁醇锂四氢呋喃，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo120424-18-03,804-R08,格氏试剂体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.cpo126598-04-02，802-R01，水合肼，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.cpo140498-01-01-03 802-R05 氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo144584-01-02，硼烷四氢呋喃，804-R04 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo130037-02，钯碳，803-R05，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 1.CPo141134-02-01-01 801-R02 叔丁醇锂四氢呋喃，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo120424-18-03,804-R08,格氏试剂体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.cpo126598-04-02，802-R01，水合肼，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.cpo140498-01-01-03 802-R05 氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo144584-01-02，硼烷四氢呋喃，804-R04 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.cpo130037-02，钯碳，803-R05，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 1.CPo126701-10-A1nA2-03 903-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo126701-10-A1nA2-02 902-R07 氢钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPr124828-04-B-01 903-R05 叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPo9040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo127871-07-01-05，901-R10,DIAD，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼孟一阳班组 | 1.CPo126701-10-A1nA2-03 903-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2.CPo126701-10-A1nA2-02 902-R07 氢钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPr124828-04-B-01 903-R05 叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.CPo9040-17-01-02 904-R06 5,7-二氯吡啶并[3,4-b]吡嗪，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.CPo127871-07-01-05，901-R10,DIAD，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo132998-07-02-04 ， 盐酸-1，4-二氧六环，904-R07，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 1.CPo142972-02-02n03-01 1205-R36 三氟化硼乙醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2CPo144502-02-03a-01 1205-R21，CDI，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo145676-01-03-01 1205-R22 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.Cko136072-04-05-01 1205-R37 甲醛水溶液 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cko136072-04-05-01 1205-R37 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo141975-01-01，双氧水，1205-R32，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1.CPo142972-02-02n03-01 1205-R36 三氟化硼乙醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2CPo144502-02-03a-01 1205-R21，CDI，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3.CPo145676-01-03-01 1205-R22 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4.Cko136072-04-05-01 1205-R37 甲醛水溶液 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5.Cko136072-04-05-01 1205-R37 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6.CPo141975-01-01，双氧水，1205-R32，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/1/17 8:10:13 | 2026/1/17 8:10:13
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-ce03间内呼吸空压管路上压力表指针脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备顺坏 | 设备设施原因 | 已更换维修 | N/A | 50 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/19 7:09:32
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-E01-Tc01薄膜加料罐ck使用前检查缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 储罐暂存纯化水使用，人员检查完氧含量，复核后未及时签字 | 人的原因 | 记录补充完整 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/19 7:09:59
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-cE07转移泵上阀门阀芯处渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门芯处松动，渗漏 | 设备设施原因 | 已处理禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/19 7:10:15
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-ce07振动检测线管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/19 7:09:45
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间13下口四通下阀门缺少阀门间跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 阀门之间未加跨接 | 方法原因 | 设备准备阶段，还未制作完成，目前已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/17 19:09:05
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层北侧走廊换热间门口地面变色 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 二层空调间漏水，地面水渍浸泡变色 | 环境原因 | 现场已处理，后续统一维护 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/17 19:09:21
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间二层303-cE14接收罐的轮子缺少锁止装置 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备问题轱辘无锁止装置 | 设备设施原因 | 临时将轱辘固定后续更换 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/17 19:09:37
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP001、302-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:36:52 | 2026/1/17 19:09:58
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层精馏塔区域，902-Cs03分子筛，电子流量计绕性软管接头处断裂脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 管口松动导致 | 环境原因 | 已联系电工将该处脱落挠性软管重新连接完毕并检查其他位置挠性软管情况一并解决 | 人员注意观察各个区域内挠性软管情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:28:34 | 2026/1/21 15:32:59
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-Fd01三合一间内，卧式接收罐上的设备编号及“受限空间”标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐设备信息标签固定不到位，脱落未及时进行恢复 | 人的原因 | 分区责任人当日日检降为c档，标签恢复完毕 | 安排车间监管工程师对车间各层设备标识进行排查确认，异常进行整改 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:28:34 | 2026/1/21 15:29:07
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层南侧连续化设备连接的尾气玻璃鼓泡器缺少防护网。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 玻璃制品安全防护不到位 | 设备设施原因 | 保全人员已将四层南侧连续化设备连接的尾气玻璃鼓泡器安装阻尼网。 | 沟通连续化人员提高设备准备标准，注意各项合格性并生产前做好验收，避免生产后反复整改。 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:28:34 | 2026/1/18 15:34:27
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库 2 三区内暂存的一个200L桶甲苯前馏分，桶上原有的异丙醇GHS标签未清除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 车间操作人员使用新桶承装物料时未将原桶标识清理彻底。 | 人的原因 | 已将此桶上GHS标识清理完毕，同时检查其他桶上同类问题进行处理。 | 后续每次入库前叉车司机检查，有标识处理不彻底的不予接收。 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:28:34 | 2026/1/30 15:22:42
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R02反应釜加料漏斗氮气过滤器的开口卡子需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 快开卡子已进行焊接整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:48:31
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 207-R10反应釜加料车氮气过滤器的开口卡子需更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 快开卡子未及时进行整改为重型快开卡子 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:48:47
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间四层分布器间206-R08气动阀压力表处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 丝扣处松动导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行整体排查整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:49:05
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层连续化门口氮气管路流量计浮子故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 浮子长时间使用浮子卡壳导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:49:30
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15旁计量泵法兰下方地面有物料腐蚀痕迹，还请车间检查确认计量泵法兰等密封情况并及时清理地面、尽快恢复 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 之前拆卸管路残留物料地漏导致 | 人的原因 | 人员已解聘，待设备空档期进行刷漆 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:49:48
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间二层R15接收罐氮气气源嘴处漏气，现场沟通车间处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，接头处松动导致 | 设备设施原因 | 现场已紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:50:02
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 2-13间门口蓝色储罐玻璃液位计上有物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 已通知6车间人员进行整改 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 7:19:32 | 2026/1/18 6:50:53
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间二层E03接收罐氮气流量计、浮子有示数、阀门都开着、罐压力表为0、已沟通现场车威林检查确认处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 氮气和尾气开启状态无异常 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/17 19:06:58
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间一层烘房氧含量报警、现场沟通检查为现场翻料作业、开门时氮气漏出、导致氧含量报警、已沟通现场协调处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 烘房开门导致氧含量报警 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/17 19:07:23
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间二楼热水站二层滴漏较多、地面积液、已沟通现场车威林安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 热水站修复完毕后，清理不彻底 | 设备设施原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/17 19:07:41
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四楼走廊02门口气味大，初步判断是丙烯酸已酯味道、已沟通现班长车威林安排检查处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备长时间使用反应釜气密性不严导致 | 设备设施原因 | 已完成重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/17 19:08:00
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间二楼走廊甲苯溶剂味道大，现场检查为洗眼器地漏反上来的，已沟通现场班长车威林检查处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 初步怀疑来源于污水池倒灌导致 | 设备设施原因 | 正在查找源头 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/19 0:14:31
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间二楼热水站，二层最里面的蒸汽分支，支出来的这跟管温度较高，沟通车威林安排现场管路上增加防烫警示标识，避免烫伤 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 热水站坏后未及时恢复保温 | 设备设施原因 | 已临时增加标识 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/17 19:08:21
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间08现场滴加溴化苄、物料禁水、旁边07投762压滤的固体料、固体料掺水、已现场沟通车间班长协调处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员现场投料未识别 | 人的原因 | 已对人员进行培训，并且告知班长加强巡查及培训 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/17 19:08:44
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间一层监控多数无信号源、无法查看监控画面、需要白天沟通陶江检查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中监控画面丢失 | 设备设施原因 | 已联系陶江进行维修 | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:57 | 2026/1/19 0:16:27
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-23通风橱，旋蒸使用时，未连接卡子固定，现场已提醒实验人员补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 实验操作人员意识薄弱 | 人的原因 | 补充卡子 | 旋蒸2个卡子是必需，旋蒸前操作人员要重复检查 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:30 | 2026/1/25 7:50:30
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-22通风橱内有白色结块物料及其粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解该通风橱残留的物料痕迹为，车间生产取样后回实验室进行样品处理过程中意外洒落，处理不及时导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行了清理 | 以此为典型案例对于全体倒班人员进行培训，对于回实验室处理的样品需要及时的处理 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:30 | 2026/1/23 7:46:26
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 01/17/2026，06时，619-18通风橱台面有积液，现场观察，未见明显渗漏点，钉钉留言给申请人员李英俊，建议白天排查循环机管路是否有渗漏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 项目反馈反应过夜前有低温阶段，循环管路外保温层有结霜，后高温反应阶段，结霜溶解后溢出，导致积液，非管路渗漏 | 设备设施原因 | 巡查发现后第一时间将积液进行清理 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训，关注高温和低温切换过程中循环机管路的状态 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:30 | 2026/1/23 7:46:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-01通风橱，100ml，80℃保温反应，现场数显温度计显示“0L”，显示异常，已与现场同事沟通，完成更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 操作人魏天阳下班前没有注意自己的数显状态 | 人的原因 | 已更换数显 | 组内通报，下班前必须要进行关注自己的数显温度计是否正常 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/29 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:30 | 2026/1/29 7:20:31
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 618实验室 | 618-04通风橱前地面有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：朱迅 项目人在下班前没有检查自己的5S区域 | 人的原因 | 已清理 | 对项目人强调，下班前必须要清理完自己的5S区域，再下班 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/4 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:30 | 2026/2/9 17:42:44
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-20通风橱内两个容量瓶无标签标识，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 |  | 容量瓶只用记号笔简单标记溶剂样品编号，行为不规范，应该贴物料标签 | 人的原因 | 已将样品倒掉 | 对相应人员重点培训并组内强调行为规范行 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:52:30 | 2026/1/19 7:05:11
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 15：11 12号楼4-04间Sy03-R01激活罐滴加DIC未连接静电夹子。正确做法：操作/存放前及时连接静电夹子。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时增加静电导出措施 | 人员培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/22 7:15:56
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 15：20 12号楼4-04间物料桶遮挡可燃检测器。正确做法：可燃检测器禁止被遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移物料桶 | 人员培训 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/22 7:16:19
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 15:02 12号楼3-12间二层钢平台可燃检测器探头未加标识。 正确做法：可燃检测器上方增加“固定式可燃气体检测器”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 标识脱落， | 设备设施原因 | 增加标识 | 定期检查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/22 7:16:37
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：44 11号楼4-29间，sy04合成仪溶剂管路末端未添加盲板，已沟通现场人员进行添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/18 6:39:19
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：32 11号楼4-38间，引风罩使用后未盘起且阀门未关，正确做法：为不影响其他区域风量应及时关闭阀门。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/18 6:39:02
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：10 4号楼3-06间 货架CMM-403-S-14静电接地线断裂，正确做法：及时恢复，确保货架上物料桶静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-06间 货架CMM-403-S-14静电接地线断裂 | 设备设施原因 | 及时恢复，确保货架上物料桶静电有效导除 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/24 14:43:32
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：30 4号楼4-16间 搪玻璃反应釜CMM-404-R14上压力表更换后上限标识未改，正确做法：及时更改正确上限标识0.08MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间 搪玻璃反应釜CMM-404-R14上压力表更换后上限标识未改，正确做法：及时更改正确上限标识0.08MP | 人的原因 | 正确做法：及时更改正确上限标识0.08MP | 正确做法：及时更改正确上限标识0.08MP | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/19 14:05:46
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：52 4号楼4-43间 压滤罐CMM-404-F03上压力表位置签等级错误，正确做法：大于25L压滤罐压力表应为A类位置签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间 压滤罐CMM-404-F03上压力表位置签等级错误，正确做法：大于25L压滤罐压力表应为A类位置签 | 人的原因 | 正确做法：大于25L压滤罐压力表应为A类位置签 | 正确做法：大于25L压滤罐压力表应为A类位置签 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/19 14:05:22
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/16/2026 15：04 4号楼4-16间 操作人员蠕动泵打完物料后未佩戴丁腈手套拆除管路，正确做法：拆除使用完毕管路需佩戴丁腈手套，防止手部沾染物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间 操作人员蠕动泵打完物料后未佩戴丁腈手套拆除管路，正确做法：拆除使用完毕管路需佩戴丁腈手套，防止手部沾染物料 | 人的原因 | 正确做法：拆除使用完毕管路需佩戴丁腈手套，防止手部沾染物料 | 正确做法：拆除使用完毕管路需佩戴丁腈手套，防止手部沾染物料 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/19 10:44:54
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼四层 | 22：07 5号楼四层4-58间溶剂桶未连接静电卡子。正确做法：转移完毕的溶剂桶需及时连接静电卡子，保证静电有效导出。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩 | 否 | 该桶为项目领用新桶 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/21 6:53:08
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼二层 | 22：23 4号楼二层2-88间水浴锅CMM-400-HT002有漏水现象。正确做法：及时停止使用该水浴锅，清空水浴锅内的水。调查漏水原因并清理已漏出的积水，避免人员滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 水浴锅停止后，夹套水回流到水浴锅内，导致水满溢出 | 人的原因 | 已清理完成 | 对车间人员进行培训使用后对水浴锅内水进行清理 | N/A | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/2/2 6:59:58
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 22：33 4号楼三层3-12间屋顶夹层漏水。正确做法：及时查看漏水原因，清理已漏出的积水。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-12间屋顶夹层漏水。 | 设备设施原因 | 及时查看漏水原因，清理已漏出的积水。 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/21 6:53:23
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01：03 12号楼三层3-20间计量泵物料管路末端未盲堵。正确做法：及时盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时盲堵 | 同类排查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/17 6:41:53 | 2026/1/21 6:53:36
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R03-Tr01尾气视镜充满液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:29:21 | 2026/1/17 19:19:04
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R01旁在线氧含量前方转移泵电线挠性管脱节需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 挠性软管脱节 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:29:21 | 2026/1/17 19:19:31
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R06下口下口压滤罐413-F04第7/8页记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 连续套用使用 | 方法原因 | 已通知人员整改 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:29:21 | 2026/1/17 19:20:23
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间二层18下口压滤罐101-F02CK本第4页，第11/12页记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 补充完成 | 及时复核记录 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:29:21 | 2026/1/20 6:48:00
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间二层南反应区两组灭火器缺少定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 灭火器缺少定位标识 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:29:21 | 2026/1/17 19:17:22
2026/1/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间二层连续化北侧门口上方聚乙烯管路套管处滴水至地面 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 聚乙烯管路损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/17 6:29:21 | 2026/1/19 6:42:41
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B3 | 无隐患 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1335-曲宝鑫 | ADH1335-曲宝鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 17:24:57 | 2026/1/22 10:44:04
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 机修车间 | 下班后电焊机未关机 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14687-王臣晓 | ACT2258-马龙海 | 否 | 人员安全意识不足，应加强教育 | 人的原因 | 加强教育 | 人员培训 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/16 17:14:53 | 2026/1/24 14:38:33
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ2 | 分析化学部 | ALS4810-陈天宇 | 质谱实验室 | 惰性气体钢瓶压力表标识目前为手动画取，无红色标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS4810-陈天宇 | ALS4810-陈天宇 | 否 | 在初次确定压力标识时使用了手画限值，后续未及时更新为红色标识 | 人的原因 | 对钢瓶压力表粘贴红色签 | 每日巡查时，注意查看标识状态 | N/A | 2026/2/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4810-陈天宇 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 17:04:32 | 2026/4/10 11:20:45
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-208 | 20：49，1-208-13通风橱中循环机未使用，实验室人员下班后循环机仍处于运行状态，每日安全确认一线确认未检查到位。（和实验室负责人沟通后和电工将其断电） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12929-纪泓旭 | ALS4332-王伟健 | 否 | 人员下班确认检查实验室的时候未关注到中央台面的插座未拔 | 人的原因 | EHS巡查人员20点多发现后拔下电源 | 当事人安排一周的电源专项自查，每天在钉钉群内发送检查结果 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-107 | 21：00，实验室有二级过夜，无值班确认签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS2699-吕新正 | 否 | 已确认是值班管理人员漏了签字确认 | 人的原因 | 已整改 | 部门例会会做回顾，同时重申管理值班制度。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 5-303 | 22：20，实验室每日安全确认，一线确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS12519-罗宇轩 | ALS13072-任路 | 否 | 人员因素，下班检查后，忘记签字确认 | 人的原因 | 无纠正措施 | 培训，提高 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 16:20，中断使用的高温枪未拔插头（已关机，在过道放置），现场拔除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 强调高温枪使用规范 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 16:20，3L油浴锅使用1L油浴锅的篦子，尺寸不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 更换尺寸匹配的篦子 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 | PPE专项排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 16:20，王乔丹不了解佩戴N95口罩需要进行呼吸密合性测试，未进行测试 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7799-王乔丹 | ALS13055-赵玉龙 | 否 | 安全传达中的传达内容如图，按规定执行，按照佩戴视频进行穿戴，试密作为密合性测试；经与EHS沟通，N95口罩需按照全面罩的苦味剂进行密合性测试流程并登记存档。 | 人的原因 | 进行N95口罩密合性测试 | 组会再次传达 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 公斤级反应间1-67 | 15：10，4-203实验室人员ALS13140-李建垚使用压滤罐KL-N-07进行过滤操作，未填写设备生产日志，已现场告知填写 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已填写 | 培训、抄写记录 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-106 | 13：50，14橱旋蒸时缺少卡子固定，现场提醒实验室人员整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 强调、再次培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-312 | 20：43，实验室无人，甲醇（4L溶剂桶）在通风橱内长时间敞口放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 强调、再次培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-301 | 2：00，中央台面通风橱真空泵循环水箱上水未关，跑水；每日安全确认“一线确认”检查不到位（已沟通实验室负责人刘磊） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9750-王玉超 | ALS4491-王猛 | 否 | 管路水流小，关闭后，没意识到没关严 | 人的原因 | 实验室晨会进行培训，并对责任人进行警告，且处罚实验室5S清洁一周，真空泵换水期间，人不可离开，换完水后，确认水龙头关闭后，才可以离开，离开必须关水。 | 实验室晨会进行培训，并对责任人进行警告，且处罚实验室5S清洁一周，真空泵换水期间，人不可离开，换完水后，确认水龙头关闭后，才可以离开，离开必须关水。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5-301 | 00：35，中班研发人员零点之后仍在进行旋蒸浓缩操作，未提交三级过夜流程（已沟通实验室负责人刘磊）。该实验室人员计划浓缩到12点，还差一点，项目人就多浓缩一会，加上收拾，就超过12点了，就是收个尾，未与EHS沟通。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9750-王玉超 | ALS4491-王猛 | 否 | 剩余收尾工作，为完成收尾和收拾现场，超过了12点，认识超时时间较少，故没有意识提交三级过夜反应 | 人的原因 | 实验室晨会进行培训，对项目操作需要有规划，时间较长的处理操作，需要提交三级过夜反应 | 实验室晨会进行培训，对项目操作需要有规划，时间较长的处理操作，需要提交三级过夜反应 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-115 | 17：31，ALS11690-李哲在用移液枪进行氘代试剂移液操作时，将样品移至通风橱外进行操作，且未佩戴有效防护手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS11690-李哲 | ALS4292-任文录 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 应佩戴有效的PPE，在通风橱内进行操作 | 晨会强调，已对责任人进行PPE的培训和物料操作的培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 主楼2-212 | 14：11，研究员在将手伸入手套箱时未佩戴有效防护手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS14961-钱欣灵 | ALS3427-刘爽 | 否 | 经确认，样品管理员在电脑端新建了一个称量任务，然后去天平端显示屏确认看了一下这个任务，当时没有进行样品操作，所有操作样品的过程是戴 了手套的，同时也跟分析员强调了戴手套的要求 | 人的原因 | 已通知分析员，强调了戴手套的要求 | 在晨会上对分析员进行培训，操作化学品时必须佩戴相应的劳保 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-312 | 20：43，实验室无人，甲醇（4L溶剂桶）在通风橱内长时间敞口放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-301 | 2：00，中央台面通风橱真空泵循环水箱上水未关，跑水；每日安全确认“一线确认”检查不到位（已沟通实验室负责人刘磊） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9750-王玉超 | ALS4491-王猛 | 否 | 管路水流小，关闭后，没意识到没关严 | 人的原因 | 实验室晨会进行培训，并对责任人进行警告，且处罚实验室5S清洁一周，真空泵换水期间，人不可离开，换完水后，确认水龙头关闭后，才可以离开，离开必须关水。 | 实验室晨会进行培训，并对责任人进行警告，且处罚实验室5S清洁一周，真空泵换水期间，人不可离开，换完水后，确认水龙头关闭后，才可以离开，离开必须关水。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5-301 | 00：35，中班研发人员零点之后仍在进行旋蒸浓缩操作，未提交三级过夜流程（已沟通实验室负责人刘磊）。该实验室人员计划浓缩到12点，还差一点，项目人就多浓缩一会，加上收拾，就超过12点了，就是收个尾，未与EHS沟通。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9750-王玉超 | ALS4491-王猛 | 否 | 剩余收尾工作，为完成收尾和收拾现场，超过了12点，认识超时时间较少，故没有意识提交三级过夜反应 | 人的原因 | 实验室晨会进行培训，对项目操作需要有规划，时间较长的处理操作，需要提交三级过夜反应 | 实验室晨会进行培训，对项目操作需要有规划，时间较长的处理操作，需要提交三级过夜反应 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-115 | 17：31，ALS11690-李哲在用移液枪进行氘代试剂移液操作时，将样品移至通风橱外进行操作，且未佩戴有效防护手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS11690-李哲 | ALS4292-任文录 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 应佩戴有效的PPE，在通风橱内进行操作 | 晨会强调，已对责任人进行PPE的培训和物料操作的培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 主楼2-212 | 14：11，研究员在将手伸入手套箱时未佩戴有效防护手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS14961-钱欣灵 | ALS3427-刘爽 | 否 | 经确认，样品管理员在电脑端新建了一个称量任务，然后去天平端显示屏确认看了一下这个任务，当时没有进行样品操作，所有操作样品的过程是戴 了手套的，同时也跟分析员强调了戴手套的要求 | 人的原因 | 已通知分析员，强调了戴手套的要求 | 在晨会上对分析员进行培训，操作化学品时必须佩戴相应的劳保 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-311 | 20：16，06/07通风橱中的过夜实验流程处于“已完成”状态 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 1-304 | 20：25，10号通风橱加热过夜实验使用带有“禁止过夜”标签的油浴锅，和实验申请人沟通确认后，由该实验室值班人员关停此反应 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS10665-白文利 | ALS4871-高静,ALS5578-袁晓斌 | 否 | 油浴锅使用前未确认是否贴有标签（实验室搬迁前5L油浴锅是完成升级可以过夜的，后被其他实验室借出，归还时未做确认，接收的是禁止过夜的油浴锅，但也未发现）。 | 人的原因 | 立即停止反应 | 1.油浴锅使用前做好确认 2.尽快完成新油浴锅采购 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 00：20，08橱存放OEB4物料，通风橱上方风险告知卡未划到高风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-202 | 20：19，实验室无过夜反应，过夜实验状态告知卡未划改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 4-306 | 20：45，实验室无过夜反应，过夜实验状态告知卡未划改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 5-203 | 20：54，实验室内有二级过夜实验，每日安全确认表管理确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-207 | 15：55，同一个通风橱下方的物料柜在不同层存放了酸性和碱性物料，柜子为田字分布，气流互通，存在潜在风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-311 | 15：08，王飞鸽使用三乙基硅烷，询问本人能力矩阵，不清楚 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-305 | 14:47，五氟苯酚（OBE4，皮肤致敏）敞口放在通风橱台面 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 15：43，冰箱EHS重点关注化学品氯甲酸苄脂扫码系统杂发单超24h未点接收确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ACT2117-金刚 | ALS2333-周尊辉 | 否 | 人员刚从DH回来，对该流程不知道 | 人的原因 | 已完成 | 对于实验室新人，由老带新+培训方式尽快熟悉实验室要求，实验室内强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-314 | 20：38，02通风橱内过夜反应投库瓶未使用亚克力罩子或防爆屏障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS10619-吴淑华 | ALS11744-张海明 | 否 | 理解错了以为室温的不需要 | 人的原因 | 组会强调学习，当事人抄写制度 | 组会强调学习，当事人抄写制度 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-201 | 20：50，1-204实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未划改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5-201 | 16:00,溶剂柜中存放的异丙醚（过氧化物前体，到货日期06/13/2025），无扫码盘点信息，瓶上未写开封日期，无警示标识 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS7770-吉文涛 | ALS11602-徐福深 | 否 | 相关负责人贴签时漏掉了 | 人的原因 | 立即整改 | 每日晨会，确认一下新增过氧化物前体的使用情况，使用人和溶剂柜负责人对标签进行双人复核 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-203 | 16:30,溶剂柜中存放的1,4二氧六环开封日期12/02/2025，桶身上无警示标识 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | 反应过程使用二氧六环，发现本实验室溶剂柜中没有该溶剂，去其他实验室借用后未归还，由于本月还未进行盘点中间体和过氧化物前体，所以未能及时进行识别。 | 人的原因 | 借用过氧化物前体溶剂，先识别开封日期是否在一个月内，若不在及时张贴过氧化物前提标签，并填写相应内容。 | 每日下班前盘点溶剂柜时并查看过氧化物前提是否过期。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4号楼三层办公区 | 15:30应急药品箱中脱脂棉有效期到11/01/2025，已过期 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 | PPE专项排查 | PPE专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS1736-王宇 | 主楼314 | 17：05，王事家操作化学品佩戴N95口罩，未进行密合型呼吸防护用品适合性检验。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS7939-王事家 | ALS1508-王聪 | 否 | 相关信息传达不到位 | 人的原因 | 立即进行呼吸性测试 | 立即进行传达相关信息，使用N95口罩需要完成呼吸性测试 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS1736-王宇 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-209 | 21:13，05通风橱内冷凝管上水管下水管连接错误，每日安全确认检查不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-302 | 00：07，实验室废液柜使用完毕后，未及时关闭柜门 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 5-203 | 00：30，实验室11号通风橱有三级过夜实验（过柱子），现场看管人填写为刘磊，经现场询问后，实际看管人为ALS8178-靳晓东 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS8178-靳晓东 | ALS11924-陈龙 | 否 | 填写错误 | 人的原因 | 按照实际看守人进行修改 | 实验室晨会进行培训，三级过夜反应的填写注意事项 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-106 | 14：12，实验室废液柜内废液未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-107 | 14：20，07号通风橱，ALS3338-姜玉富在进行双人抽滤钯碳操作，通风橱上方未张贴相应象形图，且风险告知卡未划改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS1775-张宁宁 | 否 | 着急处理，忘记了张贴化学品象形图且划风险告知卡；实际操作过程没有问题 | 人的原因 | 张贴化学品象形图且划风险告知卡 | 晨会以及例会培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-304 | 通风橱外氮气，真空，尾气管路未使用对应颜色的气源管，缺少流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6454-游利沙 | ALS2832-林汉 | 否 | 气源管路库房无对应颜色库存沟通采购中 | 人的原因 | 采购对应颜色的气源管 | 实验室放置备用管路 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-310 | 通风橱外的氮气管路缺少气体介质标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-317 | 通风橱外的不明介质的停用的管路未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-306 | 门上的5s分区图破损，需要更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 更换新的 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-307 | 货架上3L油浴锅面屏翘皮，应张贴维修标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-308 | 20：23，06橱加热过夜实验使用的油浴锅未处于加热状态，经与实验申请人核实，原因是有人下拉通风橱挡风玻璃时，压到了油浴锅电源线，导致电线虚接，该实验已由其他实验室人员进行了处理，每日安全确认检查不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-317 | 22：30，实验室有二级过夜实验，值班确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 过夜实验人员刘锋门口状态已正确划改但没有钉钉有效通知当天值班人员； 值班人员王飞鸽根据钉钉报备通知复查签字，造成遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 再次培训，加强安全意识 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-306 | 20:35,08通风橱过夜的反应设定完参数后未启动（设定60℃，实际34.9℃，设定1000转，实际0转），电话沟通研发人员后，研发人员来公司启动该装置，每日安全确认检查不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS8026-刘敏军 | ALS8120-唐维克 | 否 | 人员疏忽，忘记点开始 | 人的原因 | 进行任何操作后都需要重新复核确认装置是没有问题的 | 对涉及人员进行培训学习，每周四会由上一进步 5S，多强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-210 | 16：34，ALS14499刘亚丽使用30%过氧化氢（EHS重点关注化学品）未进行操作规范培训，且询问本人能力矩阵，本人对能力矩阵不了解，根据《员工手册》第9条，扣除本人工作奖金100元。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 |  | ALS14213-刘妍 | 是 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 更新能力矩阵 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-209&3-210 | 15：58，01/13/2026每日安全确认表“一线确认”未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS3324-曹欢 | ALS3324-曹欢 | 否 | 01/13在准备完审计检查后，没有固定实验室一线人员进行实验室巡查，故当天未进行一线人员签字 | 人的原因 | 对固体分析实验室全体人员再次强调，明确巡查职责和流程 | 管理人员在巡查实验室完成后，需要对一线人员签字进行跟踪和确认，管理人员起到监督确认的职责。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-305 | 通风橱外氮气管路未使用对应颜色的气源管 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS14213-刘妍 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已整改 | 更换正确颜色的软管 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/16 16:37:49 | 2026/1/16 16:37:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库六 | 库六原料库消火栓超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | 人员检查消防设施时将原料库的消火栓遗漏 | 人的原因 | 已重新检查原料库消火栓，并更新合格签 | 人员按期检查所有消防设施 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 15:10:38 | 2026/1/19 8:52:26
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 四车间三层415釜滴加正己烷过程人员未一直在岗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员操作滴加稳定后，去巡查其他区域，导致未一直在场 | 人的原因 | 车间进行通报，人员滴加操作现场不能离人 | 对于项目生产，车间进行培训，同一区域需要人员在岗操作 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 15:10:38 | 2026/3/23 9:17:32
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 四车间三层正己烷滴加管路的流量计故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 流量计设备没电，导致故障 | 设备设施原因 | 现场已重新更换电池，重新调试 | 对于设备故障及时进行处理 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/16 15:10:38 | 2026/3/23 9:17:42
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 四车间三层E01原料罐桶装投料口缺少，临时拆卸压力表方式不可取 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场投料口缺少 | 设备设施原因 | 车间进行通报，禁止拆卸压力表进行投料 | 重复出现直接出处罚 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/16 15:10:38 | 2026/3/23 9:18:01
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 四车间三层E01原料罐人孔无试镜，无法确认具体液位和是否有插底管，考虑设备硬件改善 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 储罐暂无视镜，使用液位计进行观察，接收纯液体体系，液位计可用，且定期清洗,内部存在插地管 | 设备设施原因 | 后续进行改造 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/16 15:10:38 | 2026/5/7 8:37:23
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 四车间三层溶剂间暂存的5075中间体需要转移 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场暂存5075溶液，待后续报废处理 | 物料原因 | 现场已转移报废处理 | 每天巡查车间对于使用完毕物料进行报废处理 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 15:10:38 | 2026/3/23 9:18:27
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 南厂区污水站 | 01/01废化工原料贮存数量1.5+4.入库1.5+15+4，数量不一致，贮存未登记15 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 人员誊写错误 | 人的原因 | 人员誊写完专人复核 | 人员誊写完专人复核 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/16 13:10:44 | 2026/2/1 10:31:23
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层 | R21下口流体过滤器接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接地断裂 | 设备设施原因 | 现场进行连接 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 11:38:36 | 2026/1/18 16:56:26
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间四层 | 一车间四层R09釜回流管路静电跨接断裂 一车间四层R11釜转移管路静电跨级断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | FX2695-李建军 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 11:35:41 | 2026/1/18 16:56:36
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间四层 | 一车间四层R15釜旁储罐静电接地连接方式错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | FX2695-李建军 |  | 连接不标准 | 方法原因 | 现场进行更改 | 人员进行重申安装标准 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 11:32:37 | 2026/1/18 16:56:47
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间三层 | 一车间二层Ce05离心机接收罐氮气管路渗漏 一车间三层R31前储罐氮气减压阀渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接头漏气 | 设备设施原因 | 现场进行更换维修 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 11:29:16 | 2026/1/18 16:56:56
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房 | 存在氮气管线的房间外，警示标识不规范 正确做法：存在窒息风险气体管线的房间外，应张贴制式统一的当心窒息的警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 按照集团要求补充 | 方法原因 | 粘贴临时标识 | 按照EHS要求制作正规标识 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/16 10:48:39 | 2026/2/10 15:39:46
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房冷库 | 冷库存在窒息风险，现场无报警装置 正确做法：存在窒息风险的密闭空间，建议安装固定式氧气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/16 10:41:46 | 2026/1/16 10:41:46
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房冷库 | 冷库门外未张贴窒息风险安全标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 未及时粘贴反馈 | 人的原因 | 已粘贴相应图标 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/16 10:37:49 | 2026/7/28 8:54:33
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | "巡查发现1、R20上方阀门处静电跨接断裂 2、R28转移管路缺少静电跨接" | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 跨界使用时间长，导致断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 10:11:45 | 2026/1/18 16:57:07
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | 巡查发现1、R18区域静电接地点俩个静电释放汇在一起 2、R12区域静电接地点俩个静电释放汇在一起 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电点连接错误 | 设备设施原因 | 进行分开 | 进行分开 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 10:10:19 | 2026/1/18 16:57:16
2026/1/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成104 | 104实验室刚性隔离器里天平下有粉末未清理，夜班人员刘顿已清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成104 | 104实验室废液柜内塑料袋需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成104 | 104实验室旋蒸区域有白色粉末未清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS8016-赵浩伯 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼五车间 | 室外门下方锁扣处损坏，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门插销损坏 | 设备设施原因 | 维修完毕 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼五车间 | 缓冲间内放有一平板车遮挡消火栓与疏散门通行 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 已清理 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼 | 南侧空调系统改造备货物品，其中室外摆放的橡树胶等物品需对周围雨水篦子等进行临时盖板处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 已转移 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 污水站 | 污水站门前室外消防沙桶车旁放有部分待报废化学品，需转移至报废区 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 报废物料未及时转移 | 人的原因 | 已转移 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 危废间 | 危废间内堆放较多沾染废物未及时登记入库 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时报废 | 人的原因 | 白班已进行报废 | 部门群内人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼一层 | 提升机处制冰机侧边盖板未及时恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 维修后未及时恢复 | 设备设施原因 | 已恢复完成 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼二层 | 研发实验室201物流通道内，地上有一防爆接线盒，无使用需求建议及时拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 废弃线盒 | 设备设施原因 | 已联系电工拆除 | 及时拆除 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼 | 暂存间1-04屋内、1-01清洗间内自来水管标识颜色错误，需要同步更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 旧标识未更换 | 人的原因 | 已更换 | 同类排查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼106冰箱间 | 贴有张浩负责的冰箱无法盖严，需要进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 该冰箱盖子损坏，短时间内无法处理 | 人的原因 | 该冰箱盖子损坏，短时间内无法处理 | 该冰箱盖子损坏，短时间内无法处理 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼103制备实验室 | 现场悬挂的一件白大褂衣服有较多物料颜色印迹，需要及时换新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 物业未及时清洗 | 人的原因 | 联系物业及时处理 | 领取新的白大褂，及时报废及时更换 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼走廊 | 走廊处部分研发人员更衣柜内，仍存在饮食物品和工作服混存情况。需要强化提醒。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识不到位 | 人的原因 | 提醒相关人员及时处理 | 日常加强检查和提醒 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-103 | 103实验室三废区一塑封袋废硅胶未张贴标签，已责令现场人员张贴完毕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员安全意识不到位 | 人的原因 | 告知相关值日生，使用完的物料及时张贴报废标签 | 加强检查，及时清理 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-104 | 104实验室13号通风橱过夜反应未悬挂温度报警装置（责任人：邹瑜），已沟通现场刘浩进行悬挂 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识不到位 | 人的原因 | 对该人员进行提醒，要求重申 | 对过夜反应要求继续组内重申 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-103 | 103实验室4号通风橱电子秤表面有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员使用完后未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/16 9:32:23 | 2026/1/16 9:32:23
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间连续萃取，IPAC储罐下口拆卸管路，操作人员未佩戴呼吸防护、使用塑料袋承接溶剂、未做断管checklist，风险较高。现场沟通赵岩。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员劳保意识不足，针对断管作业执行不到位 | 人的原因 | 现场已叫停并重新培训及强调，涉及人员已进行处罚 | 连续化组内部进行通报 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/2/1 18:02:44
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层盐酸槽子和氨水罐用一个氮气保护，有禁忌风险，已沟通冀博宇改造完毕 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接方式错误 | 方法原因 | 现场进行改造完毕 | 车间进行排查同类问题 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 16:58:07
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层R13接收罐向二层储罐转移酸性溶剂现场只有1人操作对于此类操作应双人操作并且配备对讲避免发生意外不能及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员意识较差 | 人的原因 | 已重新给与培训强调 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 17:29:18
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层薄膜蒸发器的轻、重组分接收罐的液位报警存在固定不牢固的情况，易导致液位报警失效，需要沟通电工统一排查处置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 电工检查拆卸未紧固 | 人的原因 | 已全部处理禁锢测试无失灵 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:29:31
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层Ce04离心机淋洗时使用的200L桶装溶剂插底管密封不严，有引入空气燃爆风险，现场沟通操作人员处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 进行培训 | 班前会重点通告，培训 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:29:44
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层Ce06离心机母液为水+丙酮，人员使用塑料吨桶进行母液承装中转，无法保证吨桶的惰化效果有燃爆风险，工艺设计、审核时已考虑此种燃爆风险要求固定管线转移，目前的中转方式与工艺要求不符，需要更换为合适的中转方式 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 周转设备不足，考虑使用放槽子 | 物料原因 | 进行替换接收罐 | 进行设备接收调整 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/3/23 9:51:11
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层R08釜上视孔灯防爆软连断开，现场沟通车间人员尽快处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 前期间内封闭，检查不到位出现此类情况 | 人的原因 | 电工以更换软连接 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:29:59
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层R07/08釜功能间内的送排风百叶脱落且没有送排风，现场沟通车间人员尽快处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 调查发现设备部之前动火关闭的排风未恢复。 | 人的原因 | 以检查排风阀门全部开启状态 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:30:10
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层R14/15釜旁使用的高压水枪连接的防爆软连断开，现场沟通车间人员尽快处置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 软连破损 | 设备设施原因 | 沟通电工进行处理 | 使用前检查设备表面状态 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:30:22
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层R13釜防爆溢出管线处连接的三通上安装的阀门、管件过多，缺少支撑有硬性断裂风险，需要尽快增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 考虑不到位 | 方法原因 | 沟通机修制作支架 | 同类进行排查，后续连接前进行关注此类问题 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/25 19:11:58
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 实验室 | 实验室人员走捷径从库房一西侧围栏处穿越，现场沟通本人，需要内部强调下避免走捷径取巧的情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 是 | 项目人关傲，人员安全意识差 | 人的原因 | 现场沟通本人 | 培训强调 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:30:32
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 查看废液打料间，打料后阀门未及时关闭。废液桶内敞口存放有溶剂，间内甲基叔丁基醚气味较大 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员执行不规范 | 人的原因 | 现场已及时处理 | 人员重新培训强调 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:30:47
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-FD02门口溢出桶有杂物 已告知王达 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 溢出桶未进行清理 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/17 8:28:56
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-FD02间内三合一/接收罐表面白色粉尘暴露 ，后方取样箱有黄色液体已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员清理现场不测底 | 人的原因 | 对人员重新进行培训，现场清理 | 班前会进行通高 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/17 8:28:47
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-ce04放料管路聚乙烯管路缺少护套 一车间二层101-ce02放料管路&母液转移管路聚乙烯管路缺少护套 一车间三层101-R32旁聚乙烯管路从浓缩管路口穿层 一车间三层101-R27旁聚乙烯管路从浓缩管路口穿层 一车间三层101-R28旁聚乙烯管路从浓缩管路口穿层 一车间三层101-R25旁聚乙烯管路从浓缩管路口穿层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 无穿墙位置进行连接 | 方法原因 | 对不用的进行陆续拆卸 | 车间进行通报，后续禁止此类位置进行穿墙 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:31:02
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R08旁穿墙聚乙烯管路缺少护套 二车间四层102-R11间内聚乙烯穿墙管路缺少护套 二车间四层102-R14旁聚乙烯管路从浓缩管路口穿层 二车间三层102-R15旁聚乙烯管路从浓缩管路口穿层 二车间二层102-CE01放料聚乙烯管路&母液转移聚乙烯管路缺少护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前连接的聚乙烯管路未进行加护套。 | 人的原因 | 现已全部增加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:31:25
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R04釜旁聚乙烯管路缺少护套 三车间三层103-R21旁聚乙烯从浓缩管路口穿层 三车间三层103-R27釜旁聚乙烯管路缺少护套 三车间二层102-Ce04放料聚乙烯管路缺少护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 护套增加不及时 | 设备设施原因 | 进行增加护套 | 增加护套 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/19 8:31:37
2026/1/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间一层Drc06 01/15/2026 07：36 人员登高作业时未固定万向轮且在掏料时有微量粉尘洒到地面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 班前会进行培训 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 17:01:33
2026/1/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间一层溶剂输送间 01/12/2026 10:17 人员拆卸管路时未佩戴PPE防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 责任人劳保佩戴要求掌握较差 | 人的原因 | 人员已面谈，重新培训 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 17:01:44
2026/1/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间四层溶剂输送间平台上 01/16/2026 01:15 人员紧固螺丝时，站在护栏上，操作方式错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员为新人，操作意识较差 | 人的原因 | 已重新培训 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 17:01:54
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间4763PID排查： 二车间四层R12釜爆破片缺少铭牌和安装日期； R12釜安装的加料漏斗表面有白色物料； R12釜连接的聚乙烯管路缺少试密标签和管路标识； R12釜回流管路使用绑带固定； 二车间四层R13釜爆破片法兰间螺栓朝向不一致，缺少安装日期； R14釜爆破片缺少安装日期； R14釜安装的固体加料车前轮悬空，需要添加固定装置，加料车法兰处有白色物料，加料车尾气端缺少过滤装置，加料车视镜缺少螺栓； 二车间四层R06釜安装的固体加料车视镜缺少螺栓，爆破片缺少安装日期； 二车间四层R05釜旁接线盒防爆挠性软管破损已告知处理； 二车间三层R14釜下口磁力泵前端管路法兰间螺栓未露出两扣； 二车间三层R14釜下口配电箱缺少丝堵，已告知班长进行处理； 二车间二层102-Fd01-Tr01接收罐氮气管路缺少减压阀，管路视镜缺少静电跨接； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 12，13，14反应釜防爆名牌安装时弄丢了 回流管路连接用的绑带固定 聚乙烯管路以试密完毕并粘贴标识 加料车地方狭窄未添加前轮稳定装置。 FD01视镜静电跨接忘记添加 | 人的原因 | 已全部增改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:22:35
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R21釜东侧3000L储罐缺少氮气保护，已告知孙强进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气保护脱落 | 设备设施原因 | 现场进行添加 | 车间整体进行排查，对班长巡查进行要求，重点关注 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:22:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层103-R21-Tr02接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 减压阀压力设计不合理 | 设备设施原因 | 减压阀设置完毕 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:23:01
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R22釜旁压滤罐上方气动执行器连接的防爆挠性软管破损，已告知赵扬进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 绕行线管开裂 | 设备设施原因 | 联系电工整改 | 进行整改 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:23:15
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R22釜压力变送器防爆挠性软管破损，已告知蒋凯进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 拆反应釜时表达拉地导致软连出现分离 | 设备设施原因 | 已叫电工进行更换了 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:23:27
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 生产部 | DCS人员李金辉携带自己手机进入60立罐区泵房，已告知其拿回控制室。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0111-陈栋 | CDH0111-陈栋 |  | 人员意识差 | 人的原因 | 对人员进行谈话，批评 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/2/1 16:46:00
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 01/15/2026 21:22 三车间三层R05釜下口操作人员拆卸管路盲板时未佩戴呼吸防护，且使用的登高车未固定万向轮。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:23:39
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 01/15/2026 21:05一车间四层R01釜人员投料放桶时插底管插入前未进行接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人操作遗忘 | 方法原因 | 新人再培训， | 对班长进行谈话，新人操作重点关注，班前会强调 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:24:19
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 01/14/2026 01:38二车间四层R06釜人员投料放桶时插底管插入前未进行接地 01/16/2026 01:46二车间四层R13釜人员投料放桶时插底管插入前未进行接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员操作顺序不对 | 人的原因 | 以和人员进行传达培训 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:24:39
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 01/14/2026 06:38三车间四层R14釜人员投料放桶时插底管插入前未进行接地 01/15/2026 19:29三车间四层R14釜人员投料放桶时插底管插入前未进行接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间整体通告培训 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:24:53
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 01/15/2026 02:03七车间一层FD04人员投料放桶时插底管插入前未进行接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员执行不规范 | 人的原因 | 已重新给与培训强调 | 车间内部通报，对该制度重新要求 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:25:05
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R27釜溶剂管路打压试密标签已过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 溶剂管路未及时打压 | 设备设施原因 | 进行打压 | 进行打压 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:25:17
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间二楼R25釜下口磁力泵旁有白色物料残留，已告知葛忠强进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 白天管路拆卸导致淌管路的水滴到地上。 | 人的原因 | 以对现场进行了清理 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 8:36:14 | 2026/1/18 3:25:30
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查发现7号楼张贴的岗位风险告知卡责任人处为空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 打印时未及时添加人员名字 | 人的原因 | 已整改 | 打印完成复核后在进行张贴 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/22 7:18:45
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼 | 8号楼802-R09球阀处在无任何管路连接下未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员操作后未及时对阀门进行封口 | 人的原因 | 现场封堵完毕 | 车间补充各规格盲板并强调相关制度要求 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/18 7:26:46
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层2车间上卸料离心机处在铲料时气味过大，目前配备的引风罩大小位置与新设置的离心机不匹配；建议是否考虑更换引风罩型号或加强引风罩风力 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 开放性操作，已对收料位置增加一根尾气吸收管路 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/18 7:26:30
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 904-R09打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/16 8:20:25
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼1200-TR014接收罐，液位计缺少上限标识，现场沟通人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 标识脱落已进行整改 | 设备设施原因 | 已完成整改 | 同类排查 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/20 7:41:08
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼刘燚班组 | 1、1205-R36滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1-14间分装操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，分装橱氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/16 8:20:25
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2层，702-FD02间的废液管路上，析出的白色痕迹未及时清理，现场沟通赵强班长安排人员进行整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清理卫生不到位 | 人的原因 | 已整改 | 强调现场清理后及时进行二次复核 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0515-刘爽 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/20 7:41:18
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵强班组 | 1、702-R23滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R17打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、701-FD03收料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/16 8:20:25
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼4层2车间，一个装有液体的洗瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 打压试密用的肥皂水人员未及时粘贴标识 | 人的原因 | 当班班长已整改粘贴表示完毕 | 事件车间内已传达相关要求进行强调 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/20 7:41:27
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、805-R05放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 2、800-N06收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/16 8:20:25 | 2026/1/16 8:20:25
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 二层902-R20釜下方地面上、一层902-Ce02离心机间内地面上有明显的白色物料痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作现场清理不彻底，人员5s意识淡薄 | 人的原因 | 分区责任人当日日检降为c档 | 谁区域谁负责，操作区域做好5s清理执行，每日管理人员现场巡查，不合格人员日检降档处理 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/21 15:29:18
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R03釜旁防腐计量泵电机外壳缺少一根螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拆卸过程未恢复完全 | 人的原因 | 已将车间四层101-R03釜旁防腐计量泵电机风扇外壳缺少的一根螺栓补充完全。 | 沟通电工，安装计量泵连接电源时做好完整性检查，避免紧固螺丝缺失。 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/18 15:35:25
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R38釜接收罐缓冲罐上口法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对破损静电跨接重新更换完毕 | 当班期间对操作区域的静电跨接情况进行确认，谁区域谁负责，每日班长进行巡查监督 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/18 15:35:39
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2、4区库房巡查记录中01/15/2026日下午缺少巡查人员签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 巡查人员工作疏漏，导致巡查点位漏检，缺少签字。 | 人的原因 | 对甲库2、4区库房物料进行现场巡查，确认无问题后进行补签。 | 1，对责任人进行问责，询问未巡查原因，对巡查点位现场进行检查，无问题后签字确认。2，将此问题在部门例会中通报，休假时交接清楚，划分好责任，避免相互推诿。 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/18 15:36:06
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-Ce02离心机Checklist 01/14/2026日第二锅离心放料氧含量检测处未填写氧含量数值。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员在离心间穿戴劳保检测氧含量后工程师进行复核，操作人员在离心间进行后续操作，未及时在记录中记录数据。 | 人的原因 | 离心操作人员王磊，离心放料前检测离心机氧含量数值后未及时进行记录。违反记录通则要求得到数据及时进行记录，按照制度进行处罚。 | 车间安全管理会已明确各类Checklist 执行要求，并重点强调数据填写及合格勾选要求和复核要求，对不按要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/18 15:36:22
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-R33釜下口连接的管路口有少量液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路使用水冲洗后连接至33釜下口，人员对现场维护不到位 | 人的原因 | 现场已进行清理 | 车间内操作注意现场控制，谁操作谁负责，严禁任何形式“跑冒滴漏” | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/18 15:36:50
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层东侧洁净间外安全出口指示灯被记录桌遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 记录桌摆放位置不合理，阻挡安全出口指示灯 | 人的原因 | 对记录桌位置进行调整完毕 | 车间同类问题进行排查确认，每日管理人员车间巡查监管 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/16 8:18:06 | 2026/1/16 14:53:54
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 巡查发现732-12通风橱一反应无过夜单，未找到责任人，请实验室负责人寻找相关人员，记录反馈 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | 李冬填写过夜单将将732实验室填成733实验室，刘亮复核时仅复核了温度和氮气以及通风橱，未仔细复核实验室 | 人的原因 | 过夜单申请人需要认真填写，复核人需要认真复核 | 组会强调过夜单申请人需要认真填写，复核人需要认真复核 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:45:45 | 2026/1/18 7:27:09
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 巡查发现735-15通风橱一反应无过夜单，未找到责任人，请实验室负责人寻找相关人员，记录反馈 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东,AMM3029-黄志诚 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东,AMM3029-黄志诚 |  | 未申请过夜单 | 人的原因 | 立即整改 | 每日复查 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3104-倪国旺 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:45:45 | 2026/1/18 7:27:23
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 618实验室地面5S差，地面上有较多使用过的手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 垃圾桶满了，值日生没有及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 现在已重新排值日，并安排了监督人 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:45:45 | 2026/2/11 7:31:59
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619实验室地面5S差，地面上有较多使用过的手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解当天值日人员由于项目加班没有及时进行当天的值日导致垃圾桶垃圾堆积过多后洒落到地面 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行整改 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/24 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:45:45 | 2026/1/24 7:34:20
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 9：44 4号楼3-23间，墙壁静电扁铁上的螺丝松动，已沟通现场人员进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-23间，墙壁静电扁铁上的螺丝松动 | 设备设施原因 | 已沟通现场人员进行紧固。 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/16 17:28:48
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼一层 | 13:34 4号楼辅机，08冻干机前方下水管道处漏水，需要及时查看，进行修复。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11846-张鹏飞,ALS8215-王鑫 |  | 地漏边缘漏水 | 设备设施原因 | 已打胶密封 | 所用地漏进行排查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/2/3 6:10:14
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 15:08 2号楼4-06间，电子秤电源线裸露，影响防爆效果。 正确做法：及时进行修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 金属疲劳破损 | 设备设施原因 | 电源线裸露维修 | 同类排查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/22 7:16:53
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 17:27 4号楼3-36间，通风橱使用完后未下拉倒最低处。正确做法：应下拉到最低处。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-36间，通风橱使用完后未下拉倒最低处。 | 人的原因 | 应下拉到最低处。 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/16 17:28:33
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 15：49 12号楼3-35间可燃检测器探头被溢出桶遮挡。正确做法：更换溢出桶位置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 房间拥挤 | 环境原因 | 更换溢出桶位置。 | 同类排查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/3/31 17:18:53
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 2：38 11号楼1-60辅机间冻干机电气柜报警。正确做法：及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 冻干机报警 | 方法原因 | 已完成恢复 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/30 19:01:47
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 3：06 11号楼4-39间隔膜泵末端盲板有缝隙，未起到盲堵作用。正确做法：更换螺丝才能不留缝隙，起到盲堵作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/20 7:18:27
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 3：23 11号楼3-04门斗防火门把手损坏。正确做法：及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经常开关门，导致螺栓松动 | 设备设施原因 | 已经解决 | 经常巡查 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/24 6:38:27
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 01/15/2026 19：05 12号楼3-12间沾染物垃圾未及时密封处理。正确做法：沾染物垃圾袋需密封处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 染物垃圾袋需密封处理。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/19 20:35:38
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 00：48 4号楼3-20间呼吸空压密封盖脱落。正确做法:及时密封，避免粉尘污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-20间呼吸空压密封盖脱落。 | 人的原因 | 及时密封，避免粉尘污染 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/20 2:38:59
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01：02 4号楼4-15间压滤罐CMM-404-F12上压力表缺少红色上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间压滤罐CMM-404-F12上压力表缺少红色上限标识。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/20 2:39:12
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01：18 4号楼4-44间自动控温装置TJ4S-400-ATC26、ATC23设备外壳缺少接地连接。正确做法：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-44间自动控温装置TJ4S-400-ATC26、ATC23设备外壳缺少接地连接。正确做法：及时连接 | 人的原因 | 正确做法：及时连接 | 正确做法：及时连接 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/20 2:39:26
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 01/15/2026 19:42 4号楼3-33间人员使用手套箱分装物料时未佩戴手套。正确做法：需佩戴手套分装物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-33间人员使用手套箱分装物料时未佩戴手套。 | 人的原因 | 需佩戴手套分装物料 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/16 7:09:21 | 2026/1/20 2:39:38
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-FD03下方有物料渗漏痕迹，已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 已进行清理 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 2:09:54
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce03间内防爆断路器接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工进行安装紧固 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 7:17:51
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间二层层析柱多个接收罐氮气管路上有一个快开卡子为开口卡子，请车间排查并更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 闭口卡子更换不及时 | 方法原因 | 已进行更换闭口卡子 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/19 23:11:21
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14空压管路接头处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气源嘴损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 使用密封性好的气源接头 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/18 6:52:17
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01加料车手套破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 手套安装时破损 | 方法原因 | 已进行更换 | 安装后检查 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 2:10:17
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11后方排氢管路法兰上有物料渗漏痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气管路卡子密封不严尾气倒灌滴落没有清理干净 | 环境原因 | 已进行清理 | 尾气管路检查紧固试密 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 2:11:13
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11冷凝器后方尾气管路与地面上有印记，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 冷凝器保温损坏缓水清理不及时 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间现场滴水第一时间进行处理 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 2:09:08
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD09间内湿磨机后方地面上有白色印记，已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路堵塞人员处理后清理不彻底 | 方法原因 | 已进行清理 | 操作结束清理现场要彻底 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 2:09:27
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R22下口可燃气体检测器接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 电线脱落 | 方法原因 | 已进行恢复 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 7:18:08
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间二层放槽子连接管路法兰处有物料渗漏，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 垫片损坏 | 方法原因 | 已进行更换紧固 | 管路连接后先试密检查在使用 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/17 2:13:16
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 通风橱LAB-035内无过夜反应，现场未进行断电，现场已将其进行断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未及时断电 | 人的原因 | 现场已断开电源 | 现场已断开电源 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:39:01 | 2026/1/18 6:54:05
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R09流体过滤器上管路盲板有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 换滤芯导致，清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经i清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:33:48
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-T03物料管路有白色物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 法兰位置出现渗漏 | 设备设施原因 | 现场紧固清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:34:05
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E01-Tc01液位计下口阀门87未完全紧闭，有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 液位计阀门配碰开 | 人的原因 | 现场关闭，清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:34:22
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R23加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中投料导致损坏 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:35:37
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R01-Te01旁物料管路阀门25上下盲板有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料从盲板位置处渗漏析出，未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:35:56
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R15计量泵上管路盲板有物料残留痕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 法兰出现了渗漏情况 | 设备设施原因 | 现场已经紧固清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:34:40
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R04加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:18:51
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R01上01-03转移管路阀门16下盲板有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:19:26
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R05，反应釜正在使用，人孔螺栓未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备未进行使用，1根螺栓紧固后扭矩不足 | 人的原因 | 重新进行紧固 | 紧固后，重新紧半圈 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/19 0:09:07
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02-Tc01下口管路盲板处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新禁锢清理 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:19:57
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R12加料漏斗有物料撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 清理现场 | 仔细检查车间现场加料设备 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/19 0:07:54
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R18下口物料管路有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料渗出，垫片损坏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/20 1:44:25
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R11下口螺栓处有白色物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 法兰处渗漏 | 设备设施原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:34:58
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R07上阀门03静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 配件使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:20:17
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 19车间暂存间1-13旁消火栓巡检记录到期未更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 重新进行检查 | 按照清单进行检查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/19 0:09:24
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R03/04等多个搪瓷接收罐下口盲板未破漆，未加破漆垫片，请车间进行专项排查，并及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 应该说的是法兰位置吧 | 人的原因 | 车间已经开始整体排查 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 6:17:28 | 2026/1/17 1:35:17
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP006，3真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 已沟通设备部检查更换排气阀 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:32:09
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R20电机外壳未连接静电接地， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:31:54
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R15后方氮气软管接口处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 气源接头未拧紧 | 设备设施原因 | 已重新进行禁锢 | 已内部强调 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:31:42
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R15接收罐后方空压管路未上锁，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 使用完毕未上锁 | 人的原因 | 已重新上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:31:31
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09下口转移管路螺栓处有渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固并清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:31:18
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R09下口转移泵拆卸完毕后未添加盲板，上有物料未清理，已沟通车间处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员拆卸后未处理干净 | 人的原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:31:04
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R15反应釜ck投固体前检查多批次空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在执行过程中存在问题，投料检查后未在CK书写，下批开始前未对空白记录杠掉 | 人的原因 | 已对人员进行再次强调 | 后续在车间巡查中关注 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:27:12
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-ce03接收罐母液管路法兰处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕，并重新进行禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:27:50
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP001，3，7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间使用过热 | 设备设施原因 | 已切换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 5:48:13 | 2026/1/17 7:27:39
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc02双锥CK第43页和44页 装料前和卸料前记录空白，还请及时整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:19:37
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc01间灭火器被挪动，还请放回指定位置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:20:23
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层Drc01双锥CK01/15/2026记录烘料结束和卸料前检查处空白，还请及时整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员记录空白未及时划去，记录不及时 | 人的原因 | 给人员进行面谈培训，记录及时记录空白及时划去 | 给人员进行培训，每日巡查记录空白问题 | 无 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:21:13
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce01离心机CK记录多处空白，还请及时整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员未及时划去空白 | 人的原因 | 空白已划去 | 对人员进行面谈培训 | 无 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:21:42
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜接收罐下口地面有物料痕迹，沟通车间班长处理完毕。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:22:25
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02接收罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 上线标识缺少现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:22:51
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02CK记录01/10/2026记录多处空白，还请及时整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 空白未杠去 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:26:18
2026/1/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce01离心机CK记录多处空白，还请及时整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | ck空白未杠去 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:25:54
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜接收罐上压力表0行圈变形，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 压力表变形 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/19 6:43:16
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层走廊垃圾桶已满，还请及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 垃圾桶清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:24:59
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层02釜未使用，下口阀门未上锁，沟通车间班长上锁处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 锁盒损坏，未及时上锁 | 设备设施原因 | 已制作锁具 | 进行巡查保证使用完成及时上锁 | 无 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:25:24
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层07釜接收罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/17 6:18:56
2026/1/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层09釜下口地面污染，还请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/16 0:48:44 | 2026/1/28 18:52:06
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 233 | 12#通风橱风管连接断裂，需要报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 可能是设备老化 | 设备设施原因 | 立即停用通风橱。已填写流程保修，待师傅刘品一检查维修。 | 每半年专门联系维修师傅检查 通风橱状况。 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/7/6 10:36:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 233 | 将沾染物品丢入非沾染物垃圾桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 原因分析：调监控发现 10点13分 陈倩 将蓝色丁腈手套放入 黑色生活垃圾桶。 陈倩反馈未受过相关培训，仅听姜莹提过。岗培人未对新人进行实验室基本培训。实验室负责人未对新人进行培训。 | 人的原因 | 立即取出手套放入沾染物黄色垃圾桶。陈倩培训学习EHS制度《实验室隐患分级标准（甲乙丙丁）-PSS-03-19-2025(1)》 | 1.新人入实验室第一天，由岗陪人带着新人做好实验室EHS培训，留好记录发实验室负责人（王恩慧）留存。2. 陈倩整理常犯问题整理到一起，新人进实验室第一天安排学习。3. 每个老人发现新人问题及时提醒。 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:22:22
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 安全确认签字管理确认签字未按要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 刚开始试用。填写人还不适应。 | 人的原因 | 对相关负责人培训 | 全组培训 | 无 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:22:56
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 防爆冰箱外壳破损，影响防爆效能 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 冰箱控制面板有凹陷变形 | 设备设施原因 | 已修好 | 无 | 无 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/7/6 10:44:21
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 物料清单未按时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员忘记更新 | 人的原因 | 本月内完成更新 | 实验室扫码系统需要尽快上线，提高效率 | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/7/6 10:44:36
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 236 | 物料清单连续两月未按时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 |  | 最近两个月涉及到实验室人员和项目的变动，不稳定，元旦前和元旦后，没有及时更新。 | 环境原因 | 1月份会进行更新 | 后续有人员和项目变动，及时更新 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:23:39
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 240 | 物料清单未按时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 实验室清单过期，内部巡检后未及时更新 | 人的原因 | 立即整改 | 日常巡检时针对该检测项进行检查 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:24:06
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 5L欣维尔四口瓶未按照CAPA完全替换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 | AMM2890-李亮,ALS13277-张发强 |  | 人员CAPA了解不到位 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室强调 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/16 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/16 10:52:54
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | Oxyma（高毒品）储存在立式通风橱内，未使用单独二级防护且无警示标识 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 个别人员在使用高毒化学品后没有按照要求放到标有高毒化学品的相应通风橱下方 | 人的原因 | 现场已将物料放到单独PP糙，并悬挂相应标识 | 已对实验室全员进行了强调，高毒化学品必须单独存放并悬挂标识 | 无 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:24:48
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 5L欣维尔四口瓶未按照CAPA完全替换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 之前已经完成排查，将薄口的瓶子收集起来，单独存放，没有及时退库，也没有张贴警示标识，导致后来又被继续使用 | 人的原因 | 已将排查完的瓶子进行了退库 | 瓶子已退库，无需其他预防措施 | 无 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:26:40
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 使用过的手套丢弃在无引风位置，体系放在无引风位置 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 |  | 操作人员误将使用后的手套丢在了架子里面，人员疏忽导致 | 人的原因 | 将手套丢在沾染物的垃圾桶里面，并及时劝诫当事人 | 不定期抽查，组会及时强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS7310-张浩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:27:10
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | CMMD-302-通风橱-02，其下方标注有文件的抽屉中盛装样品，样品与非化混存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 |  | 操作人员意识较差，误将化学品放在抽屉里面 | 人的原因 | 将该物料转移至放物料的柜子里面 | 组会强调化学品与非化不能混放 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS7310-张浩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:27:38
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 周一、周二未安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 实验室人员忘记 | 人的原因 | 巡查每日安全确认 | 开会强调 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/30 13:56:49
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 洗眼器未按时进行每周一次的点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 人员安排未到位 | 人的原因 | 已进行补检 | 增加点检人 | 0 | 2026/1/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/30 13:57:09
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 304 | 物料清单未按时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 忘记更新 | 人的原因 | 及时更新 | 组内强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/16 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/16 10:54:17
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 304 | 20L反应四口瓶未按照操作规范加装防爆挡板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 操作人员没有认真阅读安全操作规范 | 人的原因 | 立即整改，操作前仔细阅读操作规范 | 组内强调，通报 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/16 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/16 10:56:48
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 物料清单未按时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 实验人员未及时更新 | 人的原因 | 更新清单 | 组会通报，每月实验室负责人提醒更新 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:28:09
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 超声设备缺少“禁止使用有机溶剂”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 新设备，未及时贴签 | 人的原因 | 张贴标识 | 对实验室其他设备标识标签进行排查 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | N/A | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:28:36
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 安全确认签字未按照要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 更换新版安全确认表后，未仔细阅读安全巡查执行要求，未传达到位 | 人的原因 | N/A | 实验室晨会强调新版安全巡查要求 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:29:19
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 消防铲附近存垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 操作人员临时将外包装袋放置在垃圾桶旁边的消防铲上 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强消防器材不得随意挪用和阻挡 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/23 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/15 18:16:53 | 2026/1/23 13:29:52
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 北侧研发分析事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 516实验室 | 516-16、516-15通风橱两个夹套瓶下口破损，有划手风险，现场沟通实验室人员及时报废 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 设备仪器自然破损 | 设备设施原因 | 已报废 | 加强内部检查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/15 17:57:18 | 2026/3/10 18:11:50
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 九车间 | 一层209-Ce01离心机缺少白钢标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识已丢失 | 设备设施原因 | 现场已重新制作标识进行粘贴 | 对设备表示整体进行排查，缺少进行补充 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 17:34:54 | 2026/1/18 9:38:34
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 一层209-Ce01的母液接收罐缺少静电接地，现场告知朱希明处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 静电接地未及时进行链接 | 设备设施原因 | 现场已添加静电接地 | 对设备进行排查，及时安装静电接地 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 17:34:54 | 2026/1/18 9:38:54
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 三层走廊放置的桶装正己烷挡住消火栓，现场告知转移 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 物流摆放位置不对 | 设备设施原因 | 现场已转移至其他位置 | 对物流人员进行培训物料摆放问题 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 17:34:54 | 2026/1/19 8:55:26
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 在四层走廊给设备喷漆，现场没有引风，气味较大 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员意识薄弱，车间培训不到位 | 人的原因 | 现场已停止作业 | 车间同步进行培训及强调，重复出现处罚 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 17:34:54 | 2026/1/19 8:55:11
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层走廊靠五车间新做的悬吊式应急指示标识歪，需要重新标位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场未固定完成，只是安装完毕 | 设备设施原因 | 使用装饰盖重新进行固定 | 对于消防设备检查，发现位置不对及时调整 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 17:34:54 | 2026/1/19 8:56:26
2026/1/15 | 专业性排查 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 研发实验室小分析室使用的氮气钢瓶，字体为黄字，应该为黑体白字 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 供应商提供错误 | 设备设施原因 | 联系库房退库 | 供应部和供应商统一进行沟通整改，从源头规范控制，且供应部按照要求进行抽检，研发人员进行钢瓶相关培训加强安全意识 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/15 17:33:08 | 2026/1/19 9:23:12
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 733 | 13:20，07通风橱125ml抽滤瓶未加固定装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/15 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/15 17:30:05 | 2026/1/15 17:30:05
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 735 | 13:30，01/14溶剂柜未盘点 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/15 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/15 17:30:05 | 2026/1/15 17:30:05
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 735 | 13:30，06通风橱100℃油浴锅，搅拌未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/15 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/15 17:30:05 | 2026/1/15 17:30:05
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 620 | 14:55，冰箱内存放氟化氢吡啶，未贴高毒象形图 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/15 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/15 17:30:05 | 2026/1/15 17:30:05
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 517 | 14:30，11通风橱存放废钯碳的四氟桶未盖桶盖; 同一四氟桶存放小自封袋装废钯碳过多，超出桶口，上层无水封。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/15 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/15 17:30:05 | 2026/1/15 17:30:05
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室废液柜内有明显白色物料痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0253-刘慧敏 | AMT0022-郭海林,AMT0033-王帆 | 否 | 倒废液时洒落或溢出，未及时清理 | 人的原因 | 值日生已清理 | 倒完废液确认无误再离开 | 无 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMT0253-刘慧敏 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 17:07:47 | 2026/1/16 17:37:36
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-01通风橱内油物料，通风橱VAV面板未开 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 今天有施工，临时关停，忘记打开 | 人的原因 | 立即开启引风 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 17:06:14 | 2026/1/16 17:37:50
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三楼 | 二车间三楼DH3-102-R25釜旁氮气真心阀门漏气 二车间二楼Ce04旁氮气管路漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 真心阀垫片老化导致 | 设备设施原因 | 以进行了更换 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 17:05:43 | 2026/1/18 17:03:07
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间二层 | 二车间二层DH3-102-R17-Tr01接收罐下口静电跨接断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 静电跨接腐蚀严重断裂 | 设备设施原因 | 以进行更换新的跨接 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 16:59:06 | 2026/1/18 17:03:14
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间四层 | 二车间四层HEP储罐插底管静电采用缠绕方式 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 人员安装时不规范 | 人的原因 | 添加铜皮子进行了有效固定连接 | 后期规范了人员的安装习惯 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 16:56:59 | 2026/1/18 17:03:22
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间三层 | 二车间三层R15反应釜旁膜镦未连接静电导线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 使用前人员安装忘记添加 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 16:54:33 | 2026/1/18 17:03:30
2026/1/15 | 专业性排查 | 专项排查 | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 5105改造，二层接收罐位置放置的氩气钢瓶未使用，减压阀有压力，主阀门未关闭。现场已沟通人员进行关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 及时关闭 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/15 16:52:32 | 2026/1/20 6:47:47
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间二层Ce02 | 二车间Ce02单独的流体过滤器连接的静电断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 人员转移接收罐把静电线踢断 | 人的原因 | 以进行掐折，安装铜皮子固定完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 16:51:44 | 2026/1/18 17:03:39
2026/1/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 接地小于4Ω；跨接＜0.03Ω；接地、跨接的阻值符合要求，静电卡子＜0.5Ω有不符合要求的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0249-孙壮 |  | 静电卡子有不合格的三个 | 设备设施原因 | 以进行重新效验处理 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 16:49:00 | 2026/1/18 17:03:46
2026/1/15 | 专业性排查 | 专项排查 | 专业性排查 | TJ1 | 生产部 | ACT2673-魏茂龙 | 204、205生产区域 | 204、205生产区域未装氧含量检测器，正计划安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | 否 | 2号楼相关车间设置有氮气使用点，房间均为全新风设计，且配套有压差报警装置，基于此部分数据，现有安全风险评估可接受。 | 方法原因 | 无额外纠正措施，现场已张贴警示标识，人员已进行培训。 | 现场已增加安装固定式氧气检测器。 | 60000 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/1/15 16:34:16 | 2026/5/9 13:23:37
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 228实验室 | 1号通风橱旁烘箱电源线插头虚接 正确做法：设备电源线须固定牢固《科研人员手册》 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 5S负责人，安全意识薄弱 | 人的原因 | 重新将电源插头插紧，避免虚接 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0189-牛松峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 16:29:50 | 2026/1/22 13:34:50
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 426实验室 | 通风橱中二级防护中残留白色物料痕迹 正确做法：物料、馏分、化学品等残留及时清理《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 撒漏不可避免，5s人员没有及时清理，废液桶比较大没有关注到槽子里面的情况 | 人的原因 | 通知5s负责人清理 | 安排5s负责人定期清理，通知使用人员尽量避免倒到外面 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 16:27:13 | 2026/1/17 17:19:58
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉线盒缺少防护盖； 正确做法：保证设备设施的完好有效； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 插线排未及时更换 | 人的原因 | 更换插线排 | 定期排查 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/15 16:21:07 | 2026/1/23 17:24:46
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 437实验室 | 房间存在二氧化碳管线且房间面积较小，门口未张贴“当心窒息”标识 正确做法：存在二氧化碳管线且房间面积较小的房间，门口应张贴“当心窒息”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 标识粘贴于二氧化碳气瓶柜上，门口未粘贴 | 人的原因 | 打印粘贴，并按照集团EHS要求统一订做标识，已提订做流程，后续更换 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 16:20:32 | 2026/1/17 17:19:39
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商南通通博电焊机作业时放置在登高车上； 正确做法：高处焊接作业时，焊机禁止放置在登高车上； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 操作不当 | 人的原因 | 禁止放置在登高车上 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 16:18:35 | 2026/1/23 17:25:01
2026/1/15 | 专业性排查 | 专项排查 | 专业性排查 | TJ1 | 生产部 | ACT2673-魏茂龙 | 三号楼生产区域 | 三号楼生产区域仅在泵房和1-03清洗间装有氧含量检测器，其余生产车间正在计划安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2673-魏茂龙 | 否 | 厂区3号楼设置有全新风系统，换气次数大于16次/h，同时设置有压差报警等，经过初步评估有相应的基础安全措施。 | 方法原因 | 无新增纠正措施，相应房间区域均张贴有警示标识，现有压差报警系统正常运行。 | 针对氮气使用点增设固定式氧气报警器。 | 60000 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/1/15 16:18:23 | 2026/5/9 13:25:00
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 418实验室 | 418-01样品接收室中存在氮气管线且房间面积较小，门口未张贴“当心窒息”标识 正确做法：存在氮气管线且房间面积较小的房间，门口应张贴“当心窒息”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 风险识别不到位 | 人的原因 | 立即粘贴标识 | n/a | n/a | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 16:17:51 | 2026/1/17 17:19:12
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商南通通博三级箱未张贴电工证件； 正确做法：临时配电箱须张贴电工证件并进行每日安全检查确认； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 准备前工作未做好 | 人的原因 | 贴电工证件 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/15 16:16:53 | 2026/1/23 17:25:17
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 417-02天平间中存在氮气管线且房间面积较小，门口未张贴“当心窒息”标识 正确做法：存在氮气管线且房间面积较小的房间，门口应张贴“当心窒息”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 按照相应要求统一定做，完成后粘贴相应标识 | 例会强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 16:09:25 | 2026/1/17 17:19:26
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 411暂存间 | 气瓶下方抱托的固定带未固定钢瓶 正确做法：气瓶抱托的固定带须固定钢瓶《科研人员手册》 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 人员摆放气瓶时只固定了一边，未完全上下固定。 | 人的原因 | 使用固定带上下均固定气瓶 | 向实验室人员宣贯需使用固定带上下均固定气瓶 | N/A | 2026/3/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0711-潘斯威 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 16:04:36 | 2026/3/12 9:49:07
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 423实验室 | 气瓶下方防震圈断裂未及时更换 正确做法：气瓶须设置上下两个防震圈并固定牢固《科研人员手册》 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0380-李娜娜 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 气瓶防震圈使用时间过长，导致其中一个断裂 | 设备设施原因 | 气瓶下方已安装全新防震圈 | 定期（每1周）检查防震圈的完好性 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 15:58:15 | 2026/1/17 17:18:59
2026/1/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ2 | 项目工艺开发中心 | ALS13970-焦萌 | 2-203 | 2-203-03通风橱过夜实验未在八点之前审批，未与EHS巡查人员进行三交接。审批时间为 20：29 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS5442-吴慧 | 否 | 审批过夜时漏点一个 | 人的原因 | 下班前完成审批后离开 | 过夜申请人下班前过夜审批后在离开，同时提醒审批人审批过夜 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS5442-吴慧 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/15 14:59:49 | 2026/4/10 11:20:14
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | 221实验室 | 存放干冰超过2.5kg，未配备检测仪，已联系负责人整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0102-刘子鑫 | ABT0032-杜鑫 | 否 | 干冰使用人员不清楚该条规定，只是在现场放置了安全警示牌。 | 人的原因 | 已在现场放置了二氧化碳检测器 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0102-刘子鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/15 13:24:46 | 2026/2/4 18:39:02
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 车间人员郑家学及新人对413-06-Tr01放回流溶剂未佩戴劳保，现场制止。 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 现场进行制止 | 人员进行培训教育 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 13:13:10 | 2026/1/17 6:28:20
2026/1/15 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS6181-周宇 | 各氮气使用点 | 所有氮气使用点没有悬挂当心窒息标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS6181-周宇 | ALS6181-周宇 | 否 | 氮气使用点已上锁管理，向外的快卡卡盘已使用盲板进行密封，本次按照EHS新的要求进行标识管理 | 方法原因 | 立即制作临时标识并悬挂在氮气使用点和功能间门口，正式标识提报月预算购买 | 定期检查 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6181-周宇 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 11:09:49 | 2026/1/27 15:54:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间14釜200L桶投IPAC，桶的氮气保护连接，但是测试没有氮气流量，现场沟通操作人员开启。使用的插底管标识是“投料插底管”但是现场使用的是放料插底管，插底管使用错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 插底管使用与标识不相符 | 设备设施原因 | 进行更换标识 | 放料插底管悬挂放料标识，禁止混用 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 16:58:17
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间08釜投料询问操作人员软管试密要求，标识不清楚。 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员管路试密清楚，回答问题时理解错误 | 人的原因 | 现场进行询问，清楚 | 班前会多强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 16:58:24
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层06釜乙醇暂存，但是氮气保护未开启，现场沟通操作人员开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 调查人员忘记开启 | 人的原因 | 人员后期操作再出现奖惩处置 | 后期下奖惩 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 16:58:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层13釜加料箱易致敏物料，进料阀门处有物料，现场沟通胡洋处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 有物料是加料车挪用时洒落一点 | 人的原因 | 后期在挪用时进行用袋包裹转移 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 16:58:42
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层01釜回流溶剂，氮气保护未开启，现场沟通张志刚开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气保护忘记开启 | 人的原因 | 第一时间开启氮气保护 | 交接班后对设备进行排查，异常及时进行解决 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 16:58:51
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 407-15釜连接的下口鼓氮气，总动力管线上一个标识都没有，需要尽快悬挂，同步排查，避免误连接到空压上。下口鼓氮气连接方式错误，没有单向阀，氮气管线未从上一楼层甩下使用 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 安装方式不正确 | 方法原因 | 止逆阀已安装，标识已张贴临时 | 待采购国标重新张贴 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/19 8:31:47
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 三层南侧吊装口附近地面有拆卸设备散落的物料未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 现场拆卸过程中少量滴漏，未及时清理 | 人的原因 | 已对清洗人员进行强调及培训 | 已对清洗人员进行强调及培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/19 8:31:55
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间三层103-R20加料车手套破损 已告知代宇哲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 手套使用破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 操作发现损坏，进行更换 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/16 18:13:24
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R13加料车下大阀门表面有白色物料暴露/加料车内挡板脱落，已告知孙壮 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 安装加料车有物料洒落导致 | 设备设施原因 | 后期挪加料车用袋包裹处理 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/17 8:28:14
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层18釜加料大阀门处较多白色物料残留，只使用一层塑料布盖住需要处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料残留未进行清理 | 设备设施原因 | 已对物料进行清理，大阀门进行密封 | 漏斗拆卸后对大阀门进行清理密封 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/17 8:28:32
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间环氧氯丙烷安全操作规范上定岗操作人员缺少四楼操作工韩东。 二车间四层06釜滴加环氧氯丙烷DCS显示设置搅拌转速上下限为40-120，安全操作规范要求设置为80-100，已现场沟通操作人员整改。 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 韩冬为后调入人员，所以未添加。 安全操作规范人员执行不彻底 | 人的原因 | 培训不彻底，让生产经理进行重新培训关键点。 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 10:32:22
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层ce01接收罐下口磁力泵连接聚乙烯管路无管路标识，无聚乙烯管路使用审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 此管路为未使用的，16号使用。 | 设备设施原因 | 已全部添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 10:32:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 01/13/2026 06:30-09:30二车间一层连续化区域门口接收立罐下口放槽子聚乙烯管路连接处持续有液体滴下。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 翻边管路压的卡盘过大。 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 10:32:41
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 01/13/2026 13:57三车间一层drc04间内人员进行取样操作，粉尘暴露较大，且操作结束后人员未对卸料口盲板进行擦拭，有物料沾染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 操作，执行问题，现场未清场 | 人的原因 | 现场进行清理 | 操作减少后进行清理 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 10:32:52
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 七车间 | 七车间二层407-ce05门前铂电阻未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 接地脱落 | 方法原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 10:33:43
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间四层407-R11蠕动泵滴加，询问属地人员车间内未下发蠕动泵checklist记录 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 车间使用蠕动泵，属地未及时下发CK | 方法原因 | 已安排下发至车间 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/17 13:16:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 设备部 | 活性炭区域内通道管路上凝结冰锥存在物体打击风险，需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 烟筒凝液结冰 | 设备设施原因 | 已清理 | 每天进行查看清理 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/22 8:49:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现01/12/2026 09：21 一车间二层走廊西 拆卸管路时有液体撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 班组拆卸管路，趟洗水未吹干 | 物料原因 | N/A | 车间进行强调，拆卸管路需要水趟洗后吹干，拆卸时使用白钢桶进行盛接，避免死角未吹干撒漏 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/17 13:17:06
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 监控发现01/13/2026 15：22 二车间三层薄膜蒸发器区放槽子未使用管路支架固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 放的为水并且无压力 | 人的原因 | 已和人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 17:02:08
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 监控发现01/14/2026 21：31 103-Fd03人员收料粉尘暴露严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 物料问题，操作控制问题 | 物料原因 | 现场进行固定收料口 | 减少操作，现场执行进行密封 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 17:02:16
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 监控发现01/14/2026 22：14 103-Ce01人员上楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员执行问题 | 人的原因 | 现场进行提醒 | 班前会多强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 8:42:38 | 2026/1/18 17:02:25
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 417实验室 | 417-08通风橱内一瓶颗粒物料未贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 标签脱落了 | 设备设施原因 | 分子筛扔了 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 8:18:06 | 2026/2/4 1:06:53
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 619实验室 | 619-08通风橱内一只物料未贴标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解，通风橱内物料外包装的标签，由于黏贴不牢固，意外脱落，项目人员没有及时发现并重新粘贴导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间黏贴标签 | 以此为典型案例在部门例会上对于全体人员进行培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 8:18:06 | 2026/2/4 1:07:11
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库北侧 | 2#l冷藏集装箱处的温度短信报警平台的配电箱未连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 2#l冷藏集装箱处的温度短信报警平台的配电箱为弱电系统，安装时未连接接地线。 | 设备设施原因 | 对2#l冷藏集装箱处的温度短信报警平台的配电箱连接静电接地专用线。 | 1，对库房人员培训设备设施未连接静电连接的危害，对连接静电引起重视。2，如在新安装设备由库房管理人员进行检查确认。 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/4/10 15:35:16
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间真空泵房 | 一车间真空泵房，101-VP002 RPP泵，磁力泵电机外壳接地线断裂脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员使用临时蒸汽管路时误碰断接地线未识别。 | 人的原因 | 安排保全人员将真空泵房101-VP002 RPP泵电机外壳接地线重新连接并检测阻值无异常。 | 要求车间人员连接或使用临时管路时注意不要刮碰用电设备接地线，避免产生隐患。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/1/16 14:54:10
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，R30釜蒸汽管路阀门处，悬挂的已加盲板标识，未安装盲板作业要求标识上标注盲板编号。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场悬挂的标识缺少编号 | 方法原因 | 已将涉及位置盲板拆除完毕 | 对车间进行排查，其中R11釜涉及四块盲板同步进行拆除 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/1/16 14:54:23
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，废溶剂罐101-TS01储罐，氮气保护氮封系统进氮气阀门未开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场确认为使用直通氮气进行储罐氮气保护 | 方法原因 | 将该储罐氮封氮气重新调整完毕 | 检查其他储罐氮气保护是否存在同类问题一并进行整改 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/1/16 14:54:40
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R24釜01/03/2026的Checklist，静电检测处未勾选合格。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电检测处静电阻值已填写，合格处忘记勾选。疏忽大意。 | 人的原因 | 现场查看车间二层101-R24釜01/03/2026的Checklist，操作人曹明静电检测处静电阻值已填写，合格处忘记勾选。已勾选完成，并操作人曹明价值积分处罚。 | 车间安全管理会已对Checklist执行要求进行强调，并对不按照要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/1/16 14:55:10
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R10釜下口盲板处，有液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓紧固力道不均 | 人的原因 | 班组人员已将三层101-R10釜下口盲板螺栓重新紧固完成。 | 要求班组人员安装盲板时对角均匀紧固螺栓，并对垫片做好检查，避免紧偏。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/1/16 14:55:52
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔氧含量检测器，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 新采买设备 | 方法原因 | 14日进行校验，标签未下发，下发后进行粘贴 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:59:11 | 2026/1/16 14:56:19
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查问题落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 12号楼走廊内24-99、24-100、24-96手动报警按钮底部未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 施工时未进行封堵 | 设备设施原因 | 对设备进行防爆封堵 | 对防爆消防设施定期检查 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:35:45 | 2026/3/17 9:13:14
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查问题落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | TJ3-1205-R15、TJ3-1205-R46温度计朝向反应釜，背向人员安装 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 清洗设备后安装方向不规范，不方便观察 | 人的原因 | 仪表调整方向 | 同类排查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:35:45 | 2026/2/4 1:08:07
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查问题落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 12号楼1-12间可燃气体报警器被遮挡 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 记录桌摆放位置不合理导致 | 设备设施原因 | 已进行位置调整 | 其他房间同类排查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:35:45 | 2026/2/4 1:08:27
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间四层南走廊有水渗漏至走廊地面，班组已安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 独立换热管路沙眼 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/16 0:02:39
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间四层泵房压力报警4号泵未开启，现场已开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用未开启 | 人的原因 | 现场已开启完毕 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/16 0:02:55
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间5号双锥检查ck发现装料前检查空白，取样前检查缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 复核人员复核后未及时签字 | 人的原因 | 记录已补充完整 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/17 7:27:28
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间ce03间内湿度不合格，已沟通班长处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 空调系统不稳定 | 设备设施原因 | 已沟通暖通人员进行调整 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/16 0:03:47
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间一层母液间ce03接收罐流体过滤器处有黄色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 管路沙眼滴漏 | 设备设施原因 | 已更换完毕，并清理 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/16 0:03:31
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间13釜加料车液压手柄损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全采购配件维修 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/17 7:30:53
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP001、302-VP003、302-VP006真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间使用超温 | 设备设施原因 | 及时切换真空泵 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:30:08 | 2026/1/16 0:03:13
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼外围 | 巡查发现7号楼外围西北角方向广角镜锈蚀断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 |  | 非综合办公室安装设施 已经进行采购，到货后进行更换 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/2/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/2/11 7:32:16
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼5-06房间溶剂气味较大，触发烟感报警，现场一加料泵正在吹干，怀疑是尾气与泵管路连接处漏气。现场和倒班工程师和车间主任沟通及时处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 卡子未紧固到位导致漏气 | 人的原因 | 对重新紧固处理 | 对当班责任人戴文伟进行教育 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/1/26 9:38:01
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼三层真空泵房705-P11真空泵（使用中）下方尾气管线支管有液体渗漏，现场检查发现管路上出现沙眼，现场沟通当班班长反馈为管路内为冷凝水，现场要求停泵并及时报修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已安排人员停泵，拆卸焊接完成恢复 | 日常巡查中发现及时进行处理 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/1/25 6:53:45
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼1层真空泵房1205-VP10、1205-VP15真空泵氮气保护压力表缺少上下限标识，现场沟通倒班工程师及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 标签脱落 | 人的原因 | 进行重新粘贴 | 泵房整体排查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/2/4 1:08:44
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼孟一阳班组 | 1、902-R03放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、902-R07滴加操作，操作人员穿黄色连体服，穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重放置放冒，现场未见异常情况 3、9号楼3层2车间捣料操作，操作人员穿白色连体服、穿戴正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/1/15 7:24:29
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼赵志勇班组 | 1、12号楼1-14房间分装固体料，操作人员穿黄色连体服，佩戴正压呼吸器，黄胶手套，分装车氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/1/15 7:24:29
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 1、800-N16收料操作，操作人员穿黄色连体服，穿戴正压呼吸器、黄胶手套，收料铲静电连接完好，现场未见异常情况 2、806-SY02-R01加溶剂操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/15 7:24:29 | 2026/1/15 7:24:29
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R11反应釜电机静电跨接垫片需更换为破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 刷漆后未及时增加破漆垫片 | 方法原因 | 螺丝垫片太小，已将此处油漆去除 | 日常巡查，发现问腿及时整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:31:55
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R02加料漏斗尾气过滤器的快开卡子应更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用开口卡子，机械完整性不规范 | 方法原因 | 已更换闭口卡子 | 日常巡查，发现问题即使整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:32:21
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层连续化门口可燃气体仪表缺少钢铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 贴彩板皮后，标牌粘贴不及时 | 方法原因 | 已进行粘贴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:33:00
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R01加料车黑胶圈缺少一个且不在多行环内固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备安装中 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:33:15
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间三层独立换热分布器间储罐液位计内有杂物需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，水锈吸附导致 | 设备设施原因 | 已进行清洗 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:31:26
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房可燃气体检测器缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 车间巡查时发信问题及时整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:31:00
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18至207-FD09转移管路缺少试密标签，现场沟通班组进行试密，现已重新悬挂试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 试密后未及时悬挂 | 人的原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/16 6:30:41
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11下口夹套管路有液体滴漏，现场联系班组处理，紧固打卡子无效，需白班进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 夹套总进管路沙眼 | 设备设施原因 | 待动火焊接 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/23 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:23:49 | 2026/1/23 7:39:32
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 8：41 11号楼男更柜子上面放饮料。正确做法：柜子上面禁止放其他物品，请及时处理。已整改完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/19 20:35:09
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 8：47 11号楼1-60辅机间门口处蒸汽管道滴水到地面。正确做法：及时维修，禁止滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 蒸汽管路滴漏 | 设备设施原因 | 已完成整改 | N/A | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/30 19:01:27
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14：10 12号楼4-17间Sy10反应釜后方的氮封阀连接的压力表安装方向不合理。正确做法：表盘朝外，方便查看。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 安装不合理 | 设备设施原因 | 更换方向 | 同类排查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/20 7:18:52
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 16：25 12号楼3-13间地面有滴落的冷凝水。正确做法：及时清理，滴落冷凝水请用二级防护接好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备保温问题 | 设备设施原因 | 二级桶接收冷凝水 | 二级桶接收冷凝水 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/16 2:07:04
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10：54 4号楼4-63间物料桶阻挡通风口。正确做法：通风口禁止遮挡，及时移位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-63间物料桶阻挡通风口。正确做法：通风口禁止遮挡，及时移位 | 人的原因 | 正确做法：通风口禁止遮挡，及时移位 | 正确做法：通风口禁止遮挡，及时移位 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/20 2:39:52
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 14：06 4号楼4-15间反应釜CMM-404-R08所使用氮气点位阀门处漏气。正确做法：及时紧固或更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-15间反应釜CMM-404-R08所使用氮气点位阀门处漏气。正确做法：及时紧固或更换。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固或更换。 | 正确做法：及时紧固或更换。 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/20 2:40:04
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 16：28 12号楼4-12间门前暂存危化处于监控盲区。正确做法：危化品应放于监控可见区域 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 转移到监控下 | 人员培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/20 2:40:16
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：20 4号楼4-16间转移压滤母液管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间转移压滤母液管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 人的原因 | 正确做法：添加流向标识 | 正确做法：添加流向标识 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/17 13:53:38
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：27 4号楼4-15间CMM-404-F17压滤罐收料使用真空抽料。正确做法：严禁真空抽料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-15间CMM-404-F17压滤罐收料使用真空抽料。正确做法：严禁真空抽料 | 人的原因 | 正确做法：严禁真空抽料 | 正确做法：严禁真空抽料 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/17 13:53:59
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：58 4号楼四层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼四层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 人的原因 | 正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/17 13:54:13
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：58 4号楼4-16间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/1/17 13:54:26
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：54 12号楼四层4-18间TJ4S-1213-Sy07-R01-ATC01自动控温装置螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免影响设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备安装问题 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 同类排查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/2/2 18:52:23
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：59 12号楼四层4-11间提升机未使用时未下放到一层。正确做法:及时下放，长时间悬空放置有坠落风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/2/2 18:52:40
2026/1/14 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 23：10 12号楼4-14间沾染物未及时密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 在丢弃前用投料袋卡子封闭 | 人员培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/15 7:09:39 | 2026/2/2 18:52:57
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R09压力表电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 18:56:54
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间四层压滤罐101-N06CK第19页放料前检查无复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 记录进行补充 | 对相关人员进行面谈，相关制度进行要求 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:00:36
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间三层北侧楼梯通往走廊防火门005门把手损坏需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 门把手损坏 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:01:07
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R02下口夹套压力表电线管路棚顶装饰盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 装饰盖脱落 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:01:34
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R09下口聚乙烯管路末端未套袋 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 聚乙烯管路未使用现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:02:03
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 十三车间二层连续化413-T006储罐液位计无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:02:54
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-Ce03间灭火器需放置在指定位置并用定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:03:37
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-Ce01-Tr01液位计无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 上线标识脱落现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:04:03
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R19下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备烘釜完成后进行恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:04:28
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R03甲基磺酰氯通过防腐隔膜泵滴加，而PID显示通过蠕动泵滴加，PID图与现场不符 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 现场隔膜泵加主料使用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:05:02
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R18下口鼓氮气管路未连接现场与PID图不符 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场准备整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/17 6:28:48
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 复核PID图410-R19通过气动泵加料聚乙烯管路还未准备完全无气动泵,且下口电导率仪未准备完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场安装完成，电源未接 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:05:56
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间泵房甲醇醚味较大已告知班组处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 泵房有溶剂气味 | 设备设施原因 | 今日巡查未发现气味，持续观察中 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:09:07
2026/1/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间二层压滤罐101-F02第9页李洪斌未签字复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | 复核不及时 | 人的原因 | 及时补充 | 记录及时复核 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 6:50:45 | 2026/1/15 19:09:31
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间班组日常巡查2H每次巡检记录、白天和四点班的记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员巡查不及时 | 人的原因 | 重点强调 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:55:10
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查六号楼物流平台、墙角边、平台口等多个氮气钢瓶未固定散落在平台上、已沟通车间班组长安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 钢瓶固定不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新摆放 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/21 14:02:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间二层薄膜间、现场新员工吹管中、已沟通车间班长严禁新员工独立操作、更换老员工监护作业 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 新员工监管不到位 | 人的原因 | 已进行培训教育后续车间重点监督人员作业 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:55:58
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 防气体危害检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间四层酸尾间 1、现场气瓶没有清晰可见外表涂色和警示标签 2、防震胶圈缺少一个 3、气瓶无防护帽 需要白天沟通处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 外包施工现场准备不到位 | 人的原因 | 已进行通知责任人整改 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/21 14:05:16
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间泵房二层楼梯口工具箱上方软管临边，易坠落到一楼、已沟通车间班长刘磊安排转移处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 工具存放不到位 | 人的原因 | 已进行清理转移 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:56:45
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间泵房VP01、03、09三台泵没有使用记录、已沟通车间班长刘磊安排转移处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 泵房记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行重申记录书写的时效性 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:57:58
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间气体钢瓶CK本、09/23/2025 执行人：赵凤全、复核人：刘国峰（钉钉审批） 气体钢瓶复核需要现场签字、双人复核、复核人钉钉审批的逻辑不对 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该项现场是助工及班长现场操作及复核，助工钉钉电话沟通进行审批 | 方法原因 | 现已与班阻及相关人员确认标准操作 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:58:31
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间05分布器漏水、已沟通班组长藏宝旭安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中缓水导致积水，未及时清理 | 设备设施原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:58:50
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查车间班组巡查记录2H/次的巡查、01/14/2025的中班、白班未写、空白 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不到位 | 人的原因 | 已进行重申要求进行书写 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/15 3:17:57 | 2026/1/15 23:57:03
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 8号楼使用电子台账记录车间临时用电使用情况，准确提供现场作业票，检查作业票未发现异常 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/1/14 19:56:28 | 2026/1/14 19:56:28
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层3车间使用临时用电连接电导率仪，但是查询作业票时未发现此张作业票，需要提供作业票 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 作业票未在现场，已提供 | 方法原因 | 已提供 | 巡查 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 19:56:28 | 2026/1/22 14:34:44
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼临时用电管理发现： 1.702-R23临时电未拆除 2.抽查5张临时用电票，均存在问题，如气体分析未写，管控措施人未确认，作业票超期未关闭问题； 3.查看作业票台账，也只记录到7月份，现场临时用电无记录 请加强车间特殊作业管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 是 | 人员未按要求检查执行，管理人员监管缺失 | 人的原因 | 已对分管副主任进行问责同时连带管理人员 | 主任进行定期监管巡查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 19:56:28 | 2026/1/22 14:35:17
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 政府检查落实情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层2车间的反应釜操作站接地存在一点多地情况 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电连接标准不合规 | 设备设施原因 | 已安排人员统计完毕，机修动火进行改造 | 安装完成后进行验收 | 0 | 2026/3/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/3/24 0:00:00 |  | 2026/1/14 19:56:28 | 2026/3/24 13:57:10
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 七车间R01釜旁氮气点位漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 止逆阀漏气 | 设备设施原因 | 已拆卸重新安装 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 19:25:39 | 2026/1/18 17:03:56
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 车间部分新人使用呼吸空压吹扫清洗设备 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 操作人员执行不规范 | 人的原因 | 车间重新培训强调 | 管理人员跟踪执行 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 19:23:46 | 2026/1/18 17:04:03
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 七车间四层R06釜旁搪瓷罐缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 移动后未做静电接地 | 物料原因 | 已安装静电卡子，使用前检测 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 19:17:55 | 2026/1/18 17:04:10
2026/1/14 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5119-曾金龙 | 10-315液相色谱室 | 10-315液相色谱室内一瓶三氟乙酸放置在办公区，存在人员误触碰到风险，现场沟通实验室人员及时放回通风橱内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 分析员计划对三氟乙酸进行使用，暂未使用将该试剂放置于液相色谱室台面台面上，有误碰倒风险 | 人的原因 | 将三氟乙酸放到指定的使用通风橱中，放在二级保护盒中 | 对分析员进行强调，明确试剂使用需要在通风橱区域里面，使用后及时放置到试剂柜中 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 18:24:27 | 2026/1/16 10:58:15
2026/1/14 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5119-曾金龙 | 10-315液相色谱室 | 10-315液相色谱室左侧第一个通风橱内存放化学品试剂，无人员操作时挡风玻璃未下拉至最低，现场与实验室人员沟通及时下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 分析员使用通风橱后未及时下拉 | 人的原因 | 分析员将通风橱拉直最低 | 对分析员进行强调通风橱使用后需要拉直最低 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 18:24:27 | 2026/1/16 10:57:16
2026/1/14 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5119-曾金龙 | 516实验室东侧维修通道 | 516实验室东侧维修通道内最内侧第三个通风橱尾气管路支路错位，电话与设备部人员沟通及时修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 管路破损 | 设备设施原因 | 更换管路安装 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 18:24:27 | 2026/1/15 13:24:28
2026/1/14 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5119-曾金龙 | 503AR气相室 | 503AR气相室分析员使用分析天平称量时未将盖板放下，现场与分析员沟通将盖放下称量 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳,AMM2784-金晶晶 | AMM0298-崔连艳,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员在使用天平时，未注意到天平罩未完全放下来 | 人的原因 | EHS纠正后，已将天平罩放下来，然后再称量操作 | 已在组内强调培训再使用天平时要检查天平罩是否开启，罩子完全放下，再进行称量 操作 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 18:24:27 | 2026/1/15 13:25:57
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 生产部 | ADH3853-朱云波 | 动力间1-13，机械间3-12，机械间3-13 | 房间内无固定式氧含量检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 凯莱英医药集团>TJ3 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 厂房建设未设计检测器，已报概算进行添加 | 设备设施原因 | 已申报概算进行添加 | 其他同类排查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/1/14 18:16:54 | 2026/1/18 11:05:46
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 301 | 14:23，合成仪303-OS50-027下方柜内存放多瓶4L玻璃瓶装CAP B试剂，无二级防护；玻璃瓶装溶液无二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14905-余晓杰 | ALS14905-余晓杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 联系实验员将溶液玻璃瓶转移到二级防护的铁架上 | 邮件通知各实验室管理人 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/16 9:18:54
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 301&302 | 14:26，实验员在无引风处使用注射器在广口瓶内转移液体 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩,ALS14905-余晓杰 | ALS7310-张浩,ALS14905-余晓杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场拉下引风罩 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/16 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/16 9:20:46
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 304 | 14:35，废液柜内废液漏斗未及时盖盖子 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/14 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/14 17:40:09
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 304 | 14:37，06通风橱实验员准备20L反应装置（未投料），现场询问，实验员不知道20L反应需要操作规范，未准备操作规范 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 | 否 | 人员疏忽不知道需要操作规范 | 人的原因 | 已现场告知需打印操作规范培训后使用 | 告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/19 11:13:03
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 305 | 14:42，一线确认时间过早，非白班下班时间 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知正确的一线确认方式：白班下班最后一人 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/16 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/16 9:20:19
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 309 | 14:53，洗眼器超期2天未校验（下次校验时间01/12） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12697-周天磊 | ALS12697-周天磊 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/14 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/14 17:40:09
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 1S-423 | 15:02，423-4-1通风橱对面引风罩存放化学品，无人使用柜门敞开吸在上方 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS2501-杜雪峰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/14 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/14 17:40:09
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 1S-423 | 15:02，423实验室废液桶漏斗未及时盖上 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS2501-杜雪峰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/14 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/14 17:40:09
2026/1/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 1S-445 | 15:06，445-4-4通风橱三个100ml容量瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS9485-徐增武 | ALS9485-徐增武 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/14 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/14 17:40:09 | 2026/1/14 17:40:09
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 生产厂房东侧 | 承包商中盛晟海施工作业结束后未对现场及时恢复； 正确做法：施工结束后应恢复现场状态； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS3823-单彪 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 施工结束后，护栏门未及时关闭 | 人的原因 | 护栏上锁 | 施工结束后检查上锁情况 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3823-单彪 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 17:32:10 | 2026/1/15 17:22:14
2026/1/14 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 426实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 对相关人员强调 | 组会强调 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/14 17:27:28 | 2026/1/15 15:40:44
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 一层小分析室内使用氮气钢瓶，压力表缺少上限红签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 气相使用的氮气钢瓶一直未增加上限标识 | 设备设施原因 | 已增加上限标识 | N/A | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 17:26:37 | 2026/1/18 10:31:22
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 氦气和氮气钢瓶压力表缺少上限红签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 仪器对于气体压力并无准确的要求，一直在一定范围内使用，未关注最大使用压力。 | 设备设施原因 | 设置最大使用压力限度 | 无 | 无 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/14 17:26:37 | 2026/1/25 13:37:26
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 实验室使用丁腈手套操作DMF，告知经理刘鹏， | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 实验室一直使用丁腈手套进行实验操作，未关注到DMF不适合使用丁腈手套。 | 设备设施原因 | 配备黄色橡胶手套 | 无 | 10 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/14 17:26:37 | 2026/1/25 13:37:04
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 制剂部 | 三层走廊应急柜检查日期过期，需要及时处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 制剂部 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 |  | 人员检查时疏忽 | 人的原因 | 重新检查 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 17:26:37 | 2026/1/19 9:18:34
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 制剂部 | 制剂间内洗眼器检测日期过期，需要及时处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 制剂部 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 |  | 人员疏忽，检查时漏检 | 人的原因 | 重新进行检查 | N/A | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 17:26:37 | 2026/1/19 9:18:42
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 环保设施巡查 | TJ6 | 监察部 | AMT0019-朱梦飞 | 废液暂存间 | 废液存放静电卡子未夹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | AMT0182-李晴 | 否 | 危废走车将静电夹子拆下直接放在地上，未夹在静电扁铁上 | 人的原因 | 已整改，将静电夹子夹在废液桶上 | 危废转移后及时将静电夹子夹在静电扁铁上 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | AMT0182-李晴 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/14 17:05:20 | 2026/1/15 17:11:36
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 质检楼 | 质检楼PX-21排气口牌子掉落，需要重新张贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 粘贴不牢 | 环境原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 17:03:37 | 2026/1/16 17:31:43
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 实验中心 | 早上10点15分发现污水池液位较高，需要进行疏通、排放，防止溢出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 管路被厕所的卫生纸堵塞，导致水流不畅 | 人的原因 | 及时检查清污 | 及时检查清污 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 17:03:37 | 2026/1/16 15:08:38
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | DCS控制室 | 主要排放口的监测数据，缺少复核人签字，需要及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员未及时复核 | 人的原因 | 及时复核签字 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 17:03:37 | 2026/1/16 15:09:00
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 灭火器检查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 1,902-Ce03间，FB-B3-204已到再检日期2026.01。 2，一层东北侧墙边，FB-B3-195灭火器已到再检日期2026.01。 3，902-Ce01间，FB-B3-115灭火器已到再检日期2026.01. 4，5立间，FB-B3-175灭火器已到再检日期2026.01. | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间已开始逐步更换再检灭火器，该批次（2026.01再检）干粉灭火器较多，未全部更换完毕 | 设备设施原因 | 一层到期再检灭火器更换完毕 | 车间2-4层需再检灭火器逐步排查更换，每月定期对灭火器进行排查，异常及时反馈处理 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:55:18 | 2026/1/18 15:38:15
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 灭火器检查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 902-Ce03间，FB-B3-204灭火器胶管已裂纹破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 灭火器胶管老化破损 | 设备设施原因 | 对灭火器胶管进行更换完毕 | 对车间内整体灭火器状态进行排查确认，异常情况进行处理，负责人：韩伟哲 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:51:58 | 2026/1/16 14:56:33
2026/1/13 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX057-刘林 | 一车间一层三合一间 | 三合一间新安装的氧气表未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新增氧含量检测器，已沟通外部检测，合格后增加标识 | 设备设施原因 | 今日检测仪表外部校验人员到车间进行氧含量检测器现场校验，检验完毕后走流程系统下发合格签后进行粘贴。 | 与仪表分管负责人进行沟通，新增仪器仪表及时沟通进行校验，便于及时投入使用。 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:46:55 | 2026/1/16 14:56:45
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 902-R03-Tr03上方氮气管路漏氮气，需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气接头部位老化松动，操作区域人员未能及时识别 | 设备设施原因 | 对松动接头进行更换，满足正常使用 | 车间内制作氮气跑冒滴漏巡查记录，由班长执行整体巡检，操作工负责现场操作区域巡查及异常情况处理，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:42:19 | 2026/1/16 14:57:00
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间一层 | 清洗间下水道内有一层白色物料，需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 清洗方槽残渣漂浮淤积 | 设备设施原因 | 已安排人员将清洗间下水道进行清掏，废渣报废处理，并要求物流人员清洗方槽签做好检查确认，方槽残渣较多的不予清洗使用。 | 求物流人员清洗方槽签做好检查确认，方槽状态较差或残渣较多的不予清洗使用。同时安排人员定期对清洗间下水道进行清理。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:57:16
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间一层 | 一层三合一间门口方槽子上有白色物料固体析出，需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 待清洗方槽，表面还未处理 | 设备设施原因 | 已安排物流人员对方槽进行清洗，并外表面清洁干净。 | 要求物流人员进入车间的方槽及时进行检查，做好表面清洁和及时清洗，避免沾染物料痕迹。 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:57:32
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间三层 | 三层101-T028搅拌罐下口放料管路未封口有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求进行管路封口 | 人的原因 | 班组人员已将三层101-T028搅拌罐下转移管路阀门进行清洁并封口完毕。 | 已准备快开管路封口塑料封堵，要求使用后管路及时清洁并封口存放。 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:57:45
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间三层 | 三层101-T027搅拌罐液位计阀门阀芯处有固体析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 液位计阀门压盖螺栓未紧固到位渗漏 | 设备设施原因 | 已将三层101-T027搅拌罐液位计阀门芯压盖螺栓重新紧固完成，并对物料痕迹清理完毕。 | 设备清洗时对液位计阀门做好试密检查，发现问题及时处理，使用过程做好巡查发现异常及时处理并反馈。 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:58:08
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间四层 | 抽滤缸出料口卡子出有物料液体，需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 抽滤缸使用前已进行正压和负压试密合格，使用过程未发现渗漏，查看快开卡子处少许液体长时间导致垫片下轻微渗物料 | 设备设施原因 | 已将抽滤杠盲板处快开卡子进行紧固，并渗出物料清理干净。 | 与班组人员进行要求，抽滤缸使用前做好试密工作，关注快开盲板处状态，加压时不可过大，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:58:21
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间一层 | 902-Drc02门口下水道反水，需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 洗眼喷淋下水管路堵塞，水未能及时排出 | 设备设施原因 | 对下水管路处理完毕，满足使用要求 | 车间内同类问题进行排查确认，异常进行处理 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:58:36
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间三层 | 二车间三层东北侧平台上乙二醇管路法兰处漏，需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 乙二醇管路至设备阀门关闭，管路内压力增大，法兰连接部位少量乙二醇渗出 | 设备设施原因 | 对法兰松动部位重新紧固完毕，无异常 | 车间内发现物料痕迹第一时间排查，从根源进行处理 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/1/16 14:58:51
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间二层 | 一车间二层液氮乙醇回温罐旁方槽子上有白色物料固体析出，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该方槽为碱液套用方槽，方槽上部液体风干后碱渍析出 | 物料原因 | 对方槽上部物料清理完毕 | 涉及碱液方槽使用，对于操作产生的液体及时进行清理，避免碱渍析出 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:34:48 | 2026/6/15 9:41:04
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间四层空调间，去往楼顶的乙二醇管路，穿墙孔洞过大，导致间内温度较低，需要封堵下。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 孔洞过大需要处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:27:28 | 2026/1/15 19:06:14
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 11车间四层空调间，去往楼顶的乙二醇管路，穿墙孔洞过大，导致间内温度较低，需要封堵下。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 楼板孔洞未封堵 | 设备设施原因 | 进行重新有效封堵 | 进行区域排查，及时进行处理 | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:26:40 | 2026/1/19 6:43:34
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4-41间可燃检测器与溢出桶位置较近易被遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4-41间可燃检测器与溢出桶位置较近易被遮挡 | 人的原因 | 重新安排溢出桶位置 | 重新安排溢出桶位置 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/19 17:41:13
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4-28间无水乙腈桶压力表量程较大上线标识粘贴不易观察 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4-28间无水乙腈桶压力表量程较大上线标识粘贴不易观察 | 人的原因 | 重新粘贴标识 | 重新粘贴标识 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/19 17:40:58
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4-16/4-15间CMM-404-R14/R08釜下口氮气点位螺栓连接处漏气（同类排查整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4-16/4-15间CMM-404-R14/R08釜下口氮气点位螺栓连接处漏气（同类排查整改） | 人的原因 | 及时排查维护 | 及时排查维护 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/19 17:40:44
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4-16间CMM-404-R14-Tr01接收罐钢制铭牌模糊，重新更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4-16间CMM-404-R14-Tr01接收罐钢制铭牌模糊，重新更换 | 人的原因 | 重新更换 | 重新更换 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/19 17:37:56
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4-15间CMM-404-R03-Tr01接收罐保温外皮破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4-15间CMM-404-R03-Tr01接收罐保温外皮破损 | 人的原因 | 已打胶整改 | 已打胶整改 | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/19 17:37:36
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4-63物料暂存间送风口被遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4-63物料暂存间送风口被遮挡 | 人的原因 | 及时移除遮挡 | 及时移除遮挡 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/19 17:37:18
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼三层 | 3-23间仪表空压管路松动，需要做管路支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 3-23间仪表空压管路松动，需要做管路支撑 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/15 17:27:30
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼一层 | 辅机间清洗200L桶操作现场地面有大量水跑漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春,ALS6563-田志勇 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 使用水管过程中，管箍松动脱落 | 人的原因 | 重新固定管箍，对地面积水进行清理 | 提前对管路卡子、喉箍、管箍的紧固情况确认 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/1/23 15:08:35
2026/1/14 | 专业性排查 | 周专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌 | 4号楼一层 | 辅机间制备废液倒桶后桶口有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员未注意到桶上有液体残留，液体干后物料析出 | 人的原因 | 已处理完成 | 对车间人员进行培训，物料痕迹及时处理 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 | 2026/3/31 0:00:00 |  | 2026/1/14 16:19:54 | 2026/3/31 16:58:30
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害检查 | 防气体危害检查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三车间一层203-Ce03离心机间外氧含量报警器未开启，间内氧含量报警时报警器未报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 三车间一层离心机改造期间误将开关关闭导致 | 设备设施原因 | 现场已重新开启，重新测试完毕 | 排查车间其他离心机情况，现场整改完毕，开关处粘贴禁止关闭标识 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/14 15:03:31 | 2026/1/19 9:25:32
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 车间物流通道西侧，硫代硫酸钠及氯化钠堆放在一起，混料混存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 备料情况较多，现场物料临时放置在现场 | 物料原因 | 现场已清理完毕 | 每天巡查车间北门，检查物料情况 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/14 14:56:06 | 2026/1/16 9:40:41
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 车间北门物流通道，应急疏散安全出口指示灯固定螺丝脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备长时间使用，螺丝脱落 | 设备设施原因 | 现场已沟通电工添加完毕 | 每天对车间设备进行排查确认，及时整改 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/14 14:54:43 | 2026/1/16 9:40:09
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室含卤素废液桶漏斗未夹静电夹子，不含卤素废液桶未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 值日生更换废液桶忘记连接静电夹 | 人的原因 | 立即整改 | 加强实验室自巡查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 14:52:47 | 2026/1/16 17:38:09
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室不含卤素废液桶上漏斗未夹静电夹子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 现场已整改 | 增加巡查 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/14 14:51:03 | 2026/1/28 18:04:18
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | 制剂冷库 | 未制作安全标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 |  | 提交预算，申请采买流程需要时间，未及时提报，属地未及时提报 | 人的原因 | 制作临时标牌 | 尽快跟进采购工作 | N/A | 2026/3/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/3/11 0:00:00 |  | 2026/1/14 14:10:11 | 2026/6/5 12:39:39
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15434-谭静 | 制剂冷库 | 未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 |  | 已上报工程部，工程部在提交概算申请到货后才能安装 | 设备设施原因 | 跟进工程部尽快采购 | 已经制作当心窒息标牌贴到了冷库门上 | N/A | 2026/2/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/1/14 14:08:07 | 2026/6/5 12:39:10
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | M7 | 七车间四层排氢管路缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | ADH0471-孙奇 | CDH0098-周欣伟 |  | 排氢管路未制作完 | 方法原因 | 已联系电工安装 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 13:38:44 | 2026/1/18 17:04:18
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 污水站二层办公区内多处常闭式防火门闭门器损坏； 正确做法：保证消防设备设施良好有效； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | N/A | 及时报修 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 10:38:01 | 2026/1/15 17:22:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 厌氧罐提升泵B压力表损坏； 正确做法：保证压力表运行良好，避免出现超压等隐患； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 仪表损坏 | 设备设施原因 | 采购新表，更换 | N/A | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/14 10:36:28 | 2026/1/24 14:38:53
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 厌氧罐提升泵B阀门开启状态指示模糊，无法辨识开启状态； 正确做法：保证阀门指示标识清楚，方便辨认阀门开启状态； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备未清洁干净 | 环境原因 | 立刻清洁 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 10:34:59 | 2026/1/16 17:24:52
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 厌氧罐阀门处疑似漏水，请排查是否为阀门处泄露； 正确做法：保证阀门等连接处密封性完好，避免造成污染； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 取样后没清理干净 | 方法原因 | 取样后清理 | 例会强调 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 10:32:25 | 2026/1/15 17:19:12
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站东侧 | 电缆桥架跨接线多处断开； 正确做法：跨接线应连接有效； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 施工时断开未恢复，已报修 | 方法原因 | 施工后及时回复 | 怎加巡查频次 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 10:29:35 | 2026/1/15 17:21:48
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2724-张洪涛 | 焚烧炉投料区、罐区 | 投料区、罐区均有氮气使用点位，但无氧气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | EHS反馈根据评估此区域属于空旷空气流通区域，不需要增加 | 环境原因 | 无 | 无 | 无 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 9:59:53 | 2026/1/18 17:04:26
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | CSBT-228 | 无当心窒息标识，需统一制作 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | ABT0031-李瑞 | 否 | 未张贴标识，但目前房间为124㎡，气瓶大小为8L，惰性气体占房间的总体积较小，风险较低。 | 人的原因 | 统一制作标识张贴 | 类似风险排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/14 9:52:12 | 2026/2/5 17:21:08
2026/1/13 | 专业性排查 | 气体管控排查 | 专业性排查 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | 冷冻集装箱 | 冷冻集装箱目前储存丙类非危险化学品，进出集装箱使用随身氧含量检测仪，虽有规程要求，但依靠人员自觉性的方式落实并不可靠，应设置固定氧含量检测仪 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0034-田立银 | 否 | 当前规程中要求进入集装箱可以使用随身氧含量检测仪 | 方法原因 | 冷冻集装箱增加固定氧含量检测仪 | N/A | 5000 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/14 9:51:33 | 2026/5/30 10:21:10
2026/1/14 | 专业性排查 | 防气体危害安全检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228 | 钢印清晰，但合格证标签未撕。钢印字符无法判断壁厚、容积、工作压力和下次校验日期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | ABT0031-李瑞 | 否 | 供应商仅提供气体COA，未提供气瓶合格证 | 设备设施原因 | 已联系采购询问厂家，已提供最新合格证，打印张贴 | 到货确认气瓶合格标识 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/14 9:45:03 | 2026/2/5 17:21:21
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | 20立西侧 | 倾倒废溶剂使用的氮气保护流量计漏氮气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 天气变冷 垫片收缩 | 环境原因 | 紧固 | 加强巡查，发现漏点及时紧固 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 9:28:11 | 2026/1/15 16:42:36
2026/1/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0159-谢斯文 | 活性炭解析 | 罐体进氮气管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0061-曲思尧 |  | 维修阀门过程中丢失 | 人的原因 | 重新安装静电跨接 | 加强巡查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:53:09 | 2026/1/18 17:04:33
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 设备部 | 1号楼e区4层走廊消火栓灭火器检查日期超期，机柜间二氧化碳灭火器检查日期超期且只有称重标签没有检查标签，需整体排查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员漏检，灭火器标签使用不对 | 人的原因 | 重新更换灭火器签，重新称重 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/19 8:32:06
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 二层R14接收罐上体系转移管路阀门使用后未关闭已告知白班班长 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 转移阀门未及时关闭 | 人的原因 | 已立即关闭 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 18:14:11
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 车间清洗设备现场缺少受限空间风险告知卡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 风险告知卡外做中，未完成 | 方法原因 | 先临时借用一号楼使用 | 到货后使用 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/3/1 17:51:28
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层Drc02开人孔装料时同时开启功能间缓冲门和外门，现场沟通车间人员关闭，需要车间内部强调相关开放性操作的要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 操作习惯有纰漏 | 人的原因 | 对人员进行强调开放性的操作习惯要求 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/19 8:32:46
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层新增独立换热缺少变更控制，建议统计一号楼内部独立换热相关变更并补全相关评估与审批 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 车间进行增加 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/2/9 9:51:17
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层R17釜上视孔灯防爆软连断开，现场沟通车间管理人员及时恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 绕性线管开裂 | 设备设施原因 | 沟通电工进行恢复 | 进行恢复 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/19 8:33:05
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层R14釜涉及易致敏物料操作，现场缺少对应的警示标识和破坏液，现场沟通车间管理人员处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 生产经理未进行添加 | 人的原因 | 以对设备进行标识补齐 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/19 8:33:18
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 七车间真空泵房内深冷接收罐缺少压力表，南侧墙上的防爆电灯开关安装不严 达不到防爆要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 固定螺丝松动，深冷罐缺少压力表 | 设备设施原因 | 已进行紧固，并在深冷罐增加压力表 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/19 8:33:28
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R28上加料漏斗手套破损 已告知朱立峰 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套破损 | 方法原因 | 已进行更换完毕 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/20 8:25:15
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R12加料漏斗手套外表面有白色物料覆盖，已告知王洪强处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 二车间问题，录错了 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/17 8:29:21
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间薄膜轻组分罐下口管路有盲板情况，但是缺少盲板标签。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前干项目添加的盲板 | 人的原因 | 现以全部拆除 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/19 8:33:38
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间14釜易致敏物料投料，加料箱废包装出口连接未使用多行环。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未找到多行环所以用的拉扣 | 人的原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/18 16:59:03
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间13釜200L桶投料，插底管插入前未先进行接电接地，且投料前未进行桶接地检测，现场沟通王达。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/18 16:59:10
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间清洗人员进入离心机内部清洗，离心机没断电，现场已沟通车间管理人员。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 违规操作 | 方法原因 | 现场叫停责任人面谈批评，加入奖惩 | 车间对受限问题进行重新培训， | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/18 16:59:19
2026/1/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间三层R32釜旁从浓缩管路口穿聚乙烯管路，且穿楼无保护套 一车间三层3000l罐至R19釜水相转移聚乙烯管路穿楼无保护套 一车间三层R32釜东侧穿层聚乙烯管路无护套 一车间三层R27釜旁从浓缩管路口穿聚乙烯管路，且穿楼无保护套 一车间三层R25釜旁聚乙烯管路穿楼无保护套，白钢管路无设备准备标识 一车间二层Ce02母液（酸性乙醇）使用聚乙烯管路转移，无白钢内衬 一车间三层R34釜上口连接的管路缺少盲板，且缺少设备准备中，禁止使用标签。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装缺少 | 方法原因 | 使用软棉进行保护， | 车间检修时对穿墙管路焊接专用护套 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 7:31:34
2026/1/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R01至ce01放料聚乙烯管路穿楼无保护套，且从浓缩管路口穿出 二车间二层Ce03母液（酸性二氯）使用聚乙烯管路转移，无白钢内衬 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | R01放料管路未使用。 Ce03以使用完毕 | 人的原因 | 已添加护套，Ce03带倘洗拆除 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/18 3:25:39
2026/1/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R21釜旁从浓缩管路口穿聚乙烯管路，且无保护套 三车间三层R27釜旁聚乙烯管路穿楼无保护套 三车间三层R24釜旁聚乙烯管路穿楼无保护套 三车间四楼R08釜旁聚乙烯管路穿楼无保护套 三车间四楼r15釜旁聚乙烯管路穿楼无保护套 三车间四楼R01釜旁聚乙烯管路穿楼无保护套 三车间三层ce01-R21釜上口酸性（二氯）溶剂使用聚乙烯管路转移无白钢内衬 三车间三层ce03-R24釜上口酸性溶剂（四氢呋喃）使用聚乙烯管路转移无白钢内衬 三车间三层R08—Tr01至R18物料（酸性甲叔醚）转移使用聚乙烯管路，无白钢内衬。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 设备准备不充分 | 设备设施原因 | 进行改正 | 进行改正 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/2/1 18:07:37
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 01/13/2026 21:47 三车间一层Fd03操作人员取样时有粉尘溢出，造成烟感报警。现场沟通车间管理人员处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不当导致报警 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间整体通告 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 7:31:50
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 实验室 | 01/13/2026 09:07 研发实验室人员操作时未佩戴防护眼镜。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差，忘记佩戴眼镜 | 人的原因 | 人员告知并上报奖惩 | 群内通报，人员培训要求 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 7:32:03
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层溶剂间有较大溶剂气味，车间操作人员（钱俊茹）反馈为拆卸溶剂间临时管路，其内有溶剂，使用托盘承装造成。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作管路吹扫不彻底，U型弯残留少许 | 方法原因 | 现场叫停 | 对人员进行批评，对管路吹扫进行增加吹扫时间，U型弯抬起吹扫 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 3:58:05
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 01/13/2026 17:55 三车间三层R22釜旁设备准备人员登高操作时站在压滤罐收料口处，方式错误。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作有问题 | 人的原因 | 立即叫停进行培训· | 进行培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 3:58:17
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 01/13/2026 23:40 四号楼七车间三层操作人员取样未使用法兰盘。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 车间无法兰盘 | 方法原因 | 临时使用梢头安装快开卡排 | 一号楼外库寻找中 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 3:58:31
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 01/13/2026 16:56 一车间四层R13釜设备准备人员登高操作时踩在管路阀门上，方式错误。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作错误 | 人的原因 | 对三方人员进行培训，强调风险 | 对人员工作前进行反复重申，对于同类问题发生的进行辞退 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/14 8:44:59 | 2026/1/16 3:58:44
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层东北侧空压管路法兰处有一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 法兰连接螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 对松动法兰重新紧固完毕 | 内部群对法兰紧固要求进行重申，班长每日巡查监督 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:15:17 | 2026/1/16 14:59:06
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层平台101-R26釜旁一转移管路法兰连接处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接紧固过力，拽管路时与地面接触断裂 | 方法原因 | 班组人员已将101-R26釜旁一转移管路法兰连接处静电跨接重新更换，并紧固完成。 | 要求车间人员安装静电跨接时注意紧固力道和静电跨接方向，避免跨接受力整体绷紧容易断裂。 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:15:17 | 2026/1/16 14:59:34
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区200L空桶上放置一个全面罩未密封处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员使用完毕封口不及时 | 人的原因 | 现场人员已将使用完毕全面罩进行封存完毕，对该责任人当天5S评分降为C档处罚 | 对人员进行培训要求人员使用呼吸面罩完毕后第一时间进行清洗封存 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:15:17 | 2026/1/16 14:59:53
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R41釜下口盲板安装后螺栓处于未完全紧固状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该反应釜未进行使用，下口盲板安装螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 对下口盲板螺栓重新紧固完毕 | 1.内部群对盲板紧固要求进行强调，执行不到位进行问责 2.每日进行设备巡查，不满足要求的进行整改并确认责任人，负责人：韩伟哲 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:15:17 | 2026/1/16 15:00:22
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-E03薄膜重组分接收罐液位计下口阀门处开启状态、丝堵处有液体渗出滴落至地面。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员进入围堰内连接管路误碰液位计下德阀手柄。 | 人的原因 | 助工已将二层101-E03薄膜重组分罐液位计下4分德阀恢复关闭并将末端丝堵重新紧固完成。 | 与车间人员明确，进入薄膜围堰操作注意避让液位计下方排净阀门手柄，防止误碰。同时末端添加的丝堵要紧固到位，避免渗漏。 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:15:17 | 2026/1/16 15:00:36
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 515实验室 | 515-14通风橱地面有部分白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未及时擦拭 | 人的原因 | 擦干净 | 在实验室强调及时检查，擦拭 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:01:24 | 2026/1/18 3:12:41
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 619实验室 | 619-05通风橱，一根白色氮气管路伸出通风橱外，现场未进行氮气保护相关实验，氮气开启。现场沟通值班人员，将氮气关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查，该氮气管路用作实验室制备的酰氯体系的氮气保护使用，由于夜间氮气压力增大，管路从塑料袋中脱落。 | 人的原因 | 巡查发现后将氮气关闭 | 以此为典型案例，对全体人员进行培训，对于需要氮气保护的物料冲氮气过程中需要将氮气管路进行固定。 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:01:24 | 2026/1/18 3:13:03
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室04通风橱内，一个装有黄色液体的四口瓶无盖子，现场沟通值班人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场已盖盖处理 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:01:24 | 2026/1/19 9:36:38
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 415、416、417、418、419 | 415、416、417、418、419实验室内的静电导出球过检 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2843-杨莹莹 | AMM2843-杨莹莹 |  | 工作疏忽，漏掉了 | 人的原因 | 已经报修电工，及时校验更换合格签 | 设置闹钟，及时进行提醒 | 无 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | AMM2843-杨莹莹 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/14 8:01:24 | 2026/1/20 7:41:55
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层11间 | 9：38 4号楼3-11间无水乙腈桶上压力表缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 3-11间无水乙腈桶上压力表缺少C类签 | 人的原因 | 及时添加，双签管理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/15 2:25:15
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼三层21间 | 9：57 11号楼3-21间TJ4S-1107-F11压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/15 2:25:29
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层物流通道 | 13：17 4号楼四层物流通道氢氧化钠和36%盐酸混放。正确做法：及时更换存放位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼四层物流通道氢氧化钠和36%盐酸混放。正确做法：及时更换存放位置 | 人的原因 | 正确做法：及时更换存放位置 | 正确做法：及时更换存放位置 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/15 2:28:36
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层43间 | 10:31 4号楼4-43间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 人的原因 | 正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/15 2:28:54
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层16间 | 10：34 12号楼三层3-16间TJ4S-1213-FD03后方手套箱缺少一个O型圈。正确做法:及时添加，手套为双圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加O型圈 | 安装后要检查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/2/2 18:53:12
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层11间 | 10：54 12号楼四层4-11间TJ4S-1213-Sy08合成仪存在滴漏现象。正确做法:确认原因，防止继续滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备O型圈破损 | 设备设施原因 | 更换O型圈 | 发现泄露时及时维修 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/2/2 18:53:31
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层4-17间 | 14：37 12号楼四层4-17间TJ4S-1213-Sy09合成仪旁防爆柜缺少一个螺栓。正确做法:及时补充，确保设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备安装缺失 | 设备设施原因 | 补加螺栓 | 设备巡查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/2/2 18:53:47
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层4-17间 | 5：54 12号楼四层4-17间人员投料未拉警戒带。正确做法：投料前及时拉好警戒带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 投料前及时拉好警戒带。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/2/2 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/2/2 18:54:00
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：06 4号楼4-05间 通风橱内电子秤表面有明显物料痕迹，正确做法：及时清洁，防止交叉污染 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-05间 通风橱内电子秤表面有明显物料痕迹，正确做法：及时清洁，防止交叉污染 | 人的原因 | 正确做法：及时清洁，防止交叉污染 | 正确做法：及时清洁，防止交叉污染 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:26:40
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：09 4号楼4-03间 旋转蒸发仪CMM-404-RE02 控制开关缺少防护罩，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-03间 旋转蒸发仪CMM-404-RE02 控制开关缺少防护罩，正确做法：及时添加，防止误碰 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止误碰 | 正确做法：及时添加，防止误碰 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:26:25
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：11 4号楼4-03间 玻璃反应釜TJ4S-404-R81上温度变送器缺少合格签和位置签，正确做法：评估仪表等级，确定校准，及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-03间 玻璃反应釜TJ4S-404-R81上温度变送器缺少合格签和位置签，正确做法：评估仪表等级，确定校准，及时添加 | 人的原因 | 正确做法：评估仪表等级，确定校准，及时添加 | 正确做法：评估仪表等级，确定校准，及时添加 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:26:10
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/13/2026 23：01 4号楼4-27间 操作人员分装物料后佩戴一次性丁腈手套开门，正确做法：佩戴丁腈手套不允许进行开门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-27间 操作人员分装物料后佩戴一次性丁腈手套开门，正确做法：佩戴丁腈手套不允许进行开门 | 人的原因 | 正确做法：佩戴丁腈手套不允许进行开门 | 正确做法：佩戴丁腈手套不允许进行开门 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:25:54
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 11号楼2-02间，电子秤电源线裸露，已沟通现场人员处理。 正确做法:为保证其有良好防爆效果，应及时对裸露电源线进行处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:28:16
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 23：31 11号楼4-30， 1108-sy11-TCu换热器内乙二醇液位计已达上限，需要及时处理，控制液位在安全范围内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:28:01
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 14：59 11嗨喽3-21间，人员使用登高车时，将下方四个固定支腿放下。正确做法：应将固定支腿落下后方可进行使用。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:29:56 | 2026/1/16 17:27:46
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R08阀门18锁片内及盲板位置有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:22:05
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-T023插底管上四通旁通位置无盲堵，且有物料滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充安装 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:22:21
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E01-Tc01流量计下口丝堵有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 丝堵禁锢不到位 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:22:36
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 19车间一楼应急柜到期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 过期检查遗漏 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:20:57
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-FD06平台下灭火器到期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 到期检查遗漏 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:21:11
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-Ce07现场CK发现，离心机液封罐液位严重不足，尾气水洗罐液位偏低 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场准备不足 | 人的原因 | 现场进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:22:59
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-Co01树脂柱上硫酸转移管路盲板未紧固到位，有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板未紧固到位 | 人的原因 | 及时处理 | N/AN/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:21:26
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-四楼设备间漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备间漏水 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:19:21
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E05-Tc01液位计丝堵不严，有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 丝堵渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:21:41
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R12加料漏斗，有多处物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:19:39
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R13下口电导率仪旁物料管路盲板有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:19:56
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R07电机防爆挠性管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备挠性管损坏 | 设备设施原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:23:24
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-T03储罐物料管路上盲板有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:23:56
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-T05储罐旁三通位置有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场处理完毕，清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:24:12
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-四层分布器间漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中缓水导致积水 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:24:34
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R04插底管上盲板跨接未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时连接 | 设备设施原因 | 现已连接完毕 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 23:57:33
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R06转移管路三通位置，盲板内有白色物料渗出凝结 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有砂眼渗漏析出 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:25:12
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R12-Tr01三通旁氮气管路针型阀无法紧闭，管路有氮气泄露声 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:25:31
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R19旁721-F02压滤罐手阀位置一圈有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:25:49
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 18/19热水站漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 热水站漏水 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 7:11:22 | 2026/1/15 3:20:13
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP001，2，3，4，6，7，12真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间使用 | 设备设施原因 | 及时切换真空泵 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:31:34
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP006真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 暂停使用 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:32:34
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23下口放料管路及法兰处有白色物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸管路后未清理干净 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:31:47
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R07下口压滤罐法兰处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸掏罐后未清理到位 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:32:00
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间三层10下口压滤罐旁氮气软管接口处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 气源嘴损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:32:21
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R19下口转移泵下方有渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 泵损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:32:45
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-CE03间内有一根电线放置在平台上，未做任何绝缘保护措施，已沟通电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 不使用电线，无电 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:32:57
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间二层厕所对面电信设备间照明灯管频闪，已沟通电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 电器损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换 | N/A | 15 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:31:21
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-Ce08 01/14/2026 01:17开上盖准备收料，到01:19人员开始耙料未见离心机插安全栓，直至01:47人员关闭上盖结束收料，全程未见人员对离心机加安全栓上锁，请车间调查核实后下发奖惩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 人员未进行离心机加安全锁 | 人的原因 | 对人员进行教育，全车间进行通报，对责任人进行处罚 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:33:01 | 2026/1/15 7:31:07
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R05加料漏斗手套表面破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目结束后未及时清洗 | 环境原因 | 清洗后更换新手套 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:24:28
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R04下方地面孔洞需要封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 地面打孔制作穿层护套管 | 环境原因 | 护套管路已安装完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/16 6:33:38
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01后方穿层管路旁需添加封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后未及时添加封堵 | 方法原因 | 已进行添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/19 23:11:48
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-F04上方氮气管路接头处漏气，已沟通人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:24:47
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层207-E04前穿层尾气管路视镜表面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 视镜密封垫损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换并清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:25:03
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21后方冷凝器上方法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换新跨接 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:25:26
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E03-Tr01上方管路有物料渗漏，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:25:46
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD08平台上循环水管路快开卡子为开口卡子，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 更换时夹套在使用，后期遗落 | 方法原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/28 0:09:54
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间泵房9号泵前尾气管路有液体渗漏，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 密封垫破损导致 | 设备设施原因 | 已通知设备部刘一桥进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:26:00
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间四层危化车旁氢氧化钠溶液桶盖上有白色物料，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 破坏液擦拭完毕后析晶导致 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/15 7:26:17
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 旋蒸通风橱LAB-001内接收瓶使用后未进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未及时清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | 已清理完毕 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/18 6:54:18
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 环保运行组 | 二号污水池加药间调节池提升泵旁地面上有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 调节池提升泵压力表表弯渗漏 | 设备设施原因 | 更换压力表表弯 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/14 6:23:10 | 2026/1/18 6:53:15
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002储罐上方管路盲板螺丝松动状态，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板禁锢 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 19:07:27
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐液位计下端排净阀未完全关闭，沟通车间人员进行关闭完毕。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 排净阀未完全关闭 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 19:07:50
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层药品箱内缺少云南白药，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 药品及时添加 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 3:23:49
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层应急柜标牌掉落，还请及时粘贴处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 应急柜标签掉落 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 3:24:31
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜接收罐边氮气管路阀门锁盒掉落，沟通车间人员进行上锁处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 3:24:56
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层15釜接收罐表面和登高梯上有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 3:25:34
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜下口压力罐放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标签添加不及时 | 设备设施原因 | 进行标签添加完成 | 进行车间制度要求，组织车间例会进行传达 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 3:25:55
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色痕迹未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 19:08:14
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层11釜接收罐液位计断层，现场沟通车间人员进行处理完毕。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 进行重新规整以及整理完成 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 3:26:39
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层01釜尾气视镜内有液体，沟通车间班长王超处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 19:08:33
2026/1/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间二层连续化静电扁铁绿签到期，还请及时检验。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 及时校验 | N/A | 0 | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/14 1:08:49 | 2026/1/15 19:10:21
2026/1/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间 | R12加料车缺少o型圈 R23加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | 否 | 缺少o型圈 | 设备设施原因 | 进行补充 | 车间排查 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 21:30:07 | 2026/1/18 17:04:43
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 431 | 使用胶带固定插头，建议报修请电工检查一下是因为插座簧芯变动还是因为插头太重，尽量不使用胶带固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ALS13488-蒲法章 |  | 该插头无松动问题，插头和插座可正常使用。使用胶带固定是分析员担心有误碰风险，故粘贴胶带以作提示 | 设备设施原因 | 插座和插头可正常使用，无松动问题 | 后续加强插座和插头插入情况的检查 | N/A | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0019-朱久霞 | 待复核 |  |  | N/A | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/2/24 11:52:23
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 311 | 盛放废液桶的立式通风橱内有一瓶分装的乙腈未盖盖 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 新员工意识较差 | 人的原因 | 已经现场整改 | 加强培训 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/7/6 10:44:57
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 309 | 溶剂柜尾气排口阻火网应每月清理一次，避免灰尘堵塞网孔，影响尾气排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 相关人员巡查不到位 | 人的原因 | 立即清理 | 每周进行针对性巡查 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/7/6 10:45:10
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 307 | 05号通风橱关闭排风后未开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 人员问题 | 人的原因 | 及时开排风 | 培训强调 | N/A | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/7/6 10:45:28
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 313 | 静电卡子无校验合格签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 实验室人员不清楚静电卡子的使用要求，未注意静电卡子是否有校验合格签 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室晨会强调，汇总梳理实验室静电卡子以及点位信息反馈白莹进行定期校验 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/5/18 11:15:34
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 306 | 01/12/2026未进行安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员忘记进行填写 | 人的原因 | 人员记得下班填写 | 跟人员强调 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/5/18 11:16:04
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 306 | 09号通风橱布氏漏斗内物料未密封放置在通风橱台面，且无人操作 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员未及时将物料封存 | 人的原因 | 及时将物料封存 | 与人员强调将物料封存 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/5/18 11:16:20
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 303 | 白大褂口袋内有使用过的手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 实验习惯不良，对沾染物危害意识不足 | 人的原因 | 现场处理 | 开会强调 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/5/18 11:16:34
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS12849-金文浩 | 234 | 废液桶放置在无引风位置 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3725-邱永宽 | ALS3725-邱永宽 | 否 | 废液报废前，放在了实验室门口 | 方法原因 | 立即转移至三废通风橱内。 | 培训，要求废液在拉走前，必须放在有引凤的位置。 | N/Ａ | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS3725-邱永宽 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/13 18:11:23 | 2026/5/18 11:17:01
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | RTO | 巡查发现RTO有一节不使用的白钢管需整理，保证现场5S | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 用于人员开关阀门使用 | 人的原因 | 放在制定位置 | N/A | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/1/16 17:13:47
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | RTO | 巡查发现二期RTO后喷淋循环泵水管焊接点漏水，猜测管路长时间受生成盐类冲击腐蚀焊接点，需尽快修复，做好日常巡查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 酸碱腐蚀导致管路有沙眼漏点 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/2/3 0:00:00 |  | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/3/31 10:37:47
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | RTO | 巡查发现在线站房内企业代表人员未及时签字在线运维记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员签字不及时 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/1/16 17:27:13
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 危废库 | 巡查发现危废库外面路面油污严重，需要清理，并且今日接收的危废有少量液体洒落在地面上，危废转移应设施防泄漏托盘，避免转移和接收过程中污染地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 车间来的沾染物废液较多，存在撒漏 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/16 0:00:00 | 已清理现场和采取防泄漏措施，沾湿的沾染物放到防溢流的塑料桶内 | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/1/16 17:26:16
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站的UV光解有个别灯坏了，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 前端引风抽过来水气导致 | 设备设施原因 | 已联系改造 | 增加除雾装置 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/1/25 0:00:00 |  | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/1/25 16:43:40
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站的废水在线采水仪底部有水流出，需要找第三方运维看看，并维修，现场及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 采水器制冷结霜后的冷凝水 | 设备设施原因 | 联系运维调整参数 | 定点巡查，及时报修 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/1/16 15:02:12
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 危废库 | 危废库大门应急洗眼器的应急洗眼器喷头盖，未及时盖上，日常应该及时盖紧，防止灰尘和沙砾进入 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 库房人员使用后未关严 | 人的原因 | 应急设备非必要不能使用 | 加强管理 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 17:25:05 | 2026/1/16 15:01:33
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 废气处理间 | 污水站人员进入废气处理间未按要求佩戴安全帽 正确做法：进入废气处理间须按要求佩戴安全帽、护目镜、工作服等劳保《科研人员手册》 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 三方人员未按规定进入 | 方法原因 | 进入该区域，按矩阵穿戴好劳保 | 部门内强调 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:24:40 | 2026/1/14 13:08:13
2026/1/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 不使用的洗瓶放置在电气设备上 正确做法：不使用的洗瓶放置在远离电气设备的区域，防止电气风险《科研人员手册》 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 不使用的洗瓶放置在电气设备上 | 人的原因 | 不使用的洗瓶放置在远离电气设备的区域，防止电气风险 | 监督和培训 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:20:55 | 2026/1/14 13:08:36
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133菌种间 | -20度冰箱下层油酸未设置二级防护 正确做法：化学品、溶剂等储存时须设置二级防护《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 历史遗留物料，5S人员以为凝固的油酸为固体物料，不需要使用二级防护。 | 人的原因 | 加入二级防护槽 | 物料重新检查存放 | 无 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:18:32 | 2026/1/14 13:09:00
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133菌种间 | -80度冰箱电源线插头虚接 正确做法：设备电源线须固定牢固《科研人员手册》 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 可能为开关门冰箱时用力过大导致冰箱挪动，从而导致电源线松动；也可能为电工在角落操作导致电源松动 | 人的原因 | 插紧电源 | 晨会强调，将电源巡查加入每日巡查项。 | 无 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:16:04 | 2026/1/14 13:09:38
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 中央台面上盛有黄色物料小瓶的自封袋未张贴标识 正确做法：盛有化学品、物料等的容器须粘贴标识《科研人员手册》 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0047-陈笑 | 否 | 操作人员忘记贴签及存放 | 人的原因 | 及时收起及贴签 | 当事人告知，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:13:35 | 2026/1/14 13:11:31
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 中央台面纯化仪下方盛有透明液体（20%乙醇）物料的玻璃瓶敞口 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封《科研人员手册》 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 盖好瓶盖 | 加强培训及巡查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:10:37 | 2026/1/14 13:11:46
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 水池下水道滤口处残留使用后的枪头等杂物未及时处理 正确做法：水池下水道滤口处残留杂物时及时清理《科研人员手册》 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0346-黄晨 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 操作人员倾倒废液残留下来的枪头未及时清理干净，人员实验操作不规范 | 人的原因 | 已清理干净 | 规范大家的操作 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:02:48 | 2026/1/14 13:12:37
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 4号通风橱下柜盛有黄色物料的自封袋未张贴标识 正确做法：盛有化学品、物料等的容器须粘贴标识《科研人员手册》 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验人员习惯不好，分装胰蛋白胨时未张贴标签 | 人的原因 | 已经张贴物料标签 | 晨会强调，分装物料及时张贴物料标签 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0449-黄鹏伟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 17:00:23 | 2026/1/22 13:34:33
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 多个通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 未及时更新物料清单 | 人的原因 | 已经完成物料清单的更新 | 晨会强调，物料清单更新时间以清单上时间为准，而不是每个月的15号前 | N/A | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0449-黄鹏伟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 16:56:56 | 2026/1/22 13:34:19
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 推车上盛有黄色液体（50%甲醇）的玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有液体的玻璃瓶须设置二级防护《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0469-王莹莹 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 瓶子拿出准备处理，放在无挡板的推车上了，二级防护意识差 | 人的原因 | 已及时处理，已放在二级防护的槽子里 | 盛放化学试剂的玻璃瓶需设置二级防护 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/13 16:53:01 | 2026/1/15 15:40:24
2026/1/13 | 专业性排查 |  | 防气体危害检查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房2不然气体库 | 库房2不然气体库门口风机手动应急开关故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | 手动应急开关按钮失效，按动时无法开启。 | 设备设施原因 | 电工已更换新的开关按钮，按动后可正常开启 | 库房每日核查对风机状态进行确认 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/13 14:32:16 | 2026/1/19 9:27:42
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 双氧水库房东侧及西侧固定式可燃气体检测器校验过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 双氧水库的气体检测器校验后人员未及时更换合格标签 | 人的原因 | 人员已重新更换合格标签 | 气体检测器校验后及时更换合格签 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/13 14:12:17 | 2026/1/16 14:38:00
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 承包商南通通博配电箱地线端子排一个点位接了三个接地线； 正确做法：一个接地点位连接不得超过2个接地线； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 操作不合规 | 人的原因 | 一个接地点位连接不得超过2个接地线 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:55:38 | 2026/1/19 8:59:13
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 承包商南通通博电焊机外壳接地线使用缠绕方式； 正确做法：接地线应使用铜鼻子进行连接； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 操作不合规 | 人的原因 | 接地线应使用铜鼻子进行连接 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:54:04 | 2026/1/19 8:57:39
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉物料堆积阻挡现场消防设备设施； 正确做法：消火栓正面1.5米，两侧0.5米范围内禁止遮挡； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商天津建嘉物料堆积阻挡现场消防设备设施； | 人的原因 | 消火栓正面1.5米，两侧0.5米范围内禁止遮挡； | 定期检查 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:51:31 | 2026/1/19 8:57:13
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商天津建嘉临时线挂在非绝缘钩上； 正确做法：临时电线用绝缘钩架空； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 |  | 承包商天津建嘉临时线挂在非绝缘钩上； | 人的原因 | 正确做法：临时电线用绝缘钩架空； | 定期检查 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:48:23 | 2026/1/15 17:21:32
2026/1/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室2号通风橱，16：54操作人员在通风橱外进行物料倾倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差行为习惯 | 人的原因 | 操作物流需要在通风处内进行 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 综合楼二层 | 综合楼二层有施工工具遗落在地上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 承包商未及时拿走 | 人的原因 | 对承包商强调 | 人员强调 加强巡查 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成104 | 104实验室，废液桶的把手螺丝松动，使用时容易滴漏废液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 该废液桶已暂停使用，未转移 | 人的原因 | 及时转移 | 及时转移 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成104 | 104实验室，旋蒸区域用电设备未使用时未断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员离开后未及时检查 | 人的原因 | 组内强调，及时检查及时确认 | 组内强调，及时检查及时确认 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD合成101 | 16：34 101一个20L铁桶瓶盖处破损 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员关注不到位 | 人的原因 | 发现后及时处理，及时报废 | 发现后及时处理，及时报废 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD合成104 | 16：38 104实验室三废区一个四氟瓶表面有黄色物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | CMMD合成104 | 104实验室旋蒸区域天枰附近有白色粉末未清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 03：56 101实验室北侧溶剂柜内一桶异丙醚未在准入清单内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时登记 | 人的原因 | 及时登记，日常注意检查 | 及时登记，日常注意检查 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 03：59 101实验室三废区一个四氟桶桶口处有红色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104更衣间柜子上有用过的手套，且上面残留药品痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104退更间沾染物垃圾桶未盖盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 实验人员需要及时盖好 | 发现后及时处理 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104，1号通风橱，负责人刘顿，无过夜反应，油浴锅、监控电源未拔 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员离开后未及时检查 | 人的原因 | 及时断电 | 及时断电 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:40:06 | 2026/1/13 13:40:06
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 综合楼三层预留区 | 承包商志成建设安全帽过期； 正确做法：保证PPE处在合格期限内； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商志成建设安全帽过期； | 人的原因 | 正确做法：保证PPE处在合格期限内； | 定期检查 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 13:13:28 | 2026/1/15 17:21:16
2026/1/13 | 专业性排查 | 集装箱冷库专项排查 | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3021-王帅 | TJ4北区库房区域冷冻集装箱TJ4N-WH-RC01 | 冷库内未安装固定式氧气检测器，人员进出需携带便携式氧气检测器，存在执行隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3021-王帅 | ALS3854-马红伟 | 否 | 按照公司集装箱管理制度，人员进出集装箱携带便携式氧气检测器，双人进行集装箱进出操作相关工作，存在执行过程存在操作人未携带氧气检测器的情况，属于被动控制措施，缺乏固定式氧气检测器 | 设备设施原因 | 安装固定式氧气检测器 | 集装箱冷库门粘贴“进入人员需佩四合一检测器或氧气检测器”标识，现场悬挂四合一检测器或氧气检测器，进入是携带 | 5000 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3021-王帅 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/13 10:02:23 | 2026/1/15 11:21:39
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | DH1-26040154,开的动火作业证未与临电关联 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 动火证未进行关联 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/13 9:01:25 | 2026/1/15 3:27:35
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | M10车间一层金检机，开的临时用电作业证，俩个人员使用一个电工证，填写错误。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成输入时错误 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 9:00:16 | 2026/1/13 18:54:54
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 二层203-R11下口管路，法兰间有物流渗出，已凝固在管路上 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 阀门芯长时间使用，造成内漏情况出现 | 设备设施原因 | 现场进行清理，阀门重新更换 | 每天巡查车间，对阀门内漏情况及时更换整改 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/13 8:42:11 | 2026/1/16 14:38:16
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 七车间 | 七车间三层西南侧一储罐氮气破真空操作，人员未在现场，储罐已正压，氮气单向阀处漏气严重，现场询问人员对破真空操作还不是十分熟悉，沟通赵鲁处理 | 能力意识 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员对动态操作人员离岗要求理解不全面 | 人的原因 | 已重新给与面谈培训 | 车间内部通报班组班前会宣贯 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/14 8:38:45
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一层药品箱缺少创口贴，Drc07旁消火栓内有杂物 二层药品箱缺少创口贴，亚硝酸异戊酯吸入剂过期 三层应急柜中缺少一套连体防化服需补充，R13釜旁灭火器箱被临时管路遮挡 四层分布器间旁消防沙箱的消防锹头损坏需更换，药品箱缺少创口贴需及时补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员使用消耗 | 设备设施原因 | 现场进行补充添加 | 车间整体进行培训，使用后及时上报，消防设施禁止移动 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/19 8:33:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 一层清洗间旁干粉灭火器红压需更换。 二层药品箱缺少创口贴需及时补充。 三层薄膜蒸发器处应急洗眼器超期需整体排查。 四层药品箱缺少创口贴需及时补充，R01釜可燃探测器无标识需补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 灭火器掉压上次检查正常 医药箱人员使用后未告知 应急洗眼器排查日期人员记错 | 人的原因 | 灭火器更换完毕 药品以全部添加完毕 洗眼器整体进行排查处理 | N/A | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/19 8:34:00
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 一层药品箱缺少云南白药、橡皮膏，三角巾过期需及时补充。002号溢出桶内有杂物需检查。 二层药品箱酒精过期，缺少橡皮膏需及时补充。 三层电梯正对的消火栓检查日期超期需整体排查。药品箱缺少创口贴需及时补充。 四层药品箱检查日期超期且10月检查直接到12月需整体排查。008号溢出桶无吸收棉需补充。应急医疗箱中三角巾启封表面有污染需更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 药品箱未进行补充 | 设备设施原因 | 进行补充，补充中 | 进行补充，补充中 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/25 19:12:10
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 101-R18，使用甲基叔丁基醚敞口涮聚乙烯管路，没有氮气保护，现场尾气管路也不够长。现场叫停操作 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员错误操作 | 方法原因 | 现场叫停工作 | 人员继续奖惩，车间内部进行通报 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/19 8:34:30
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 103-R08釜使用氮气进行200L桶投料，插底管处有沙眼，氮气气源管接头处漏气严重，告知停止操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 插底管使用时间长，出现沙眼 | 人的原因 | 进行焊接 | 车间整体排查 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/19 8:35:30
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间王福坤使用塑料管从200L桶内引流二氯甲烷，未佩戴呼吸防护且桶没有尾气，现场制止。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫人，对人员进行培训 | 对车间要求进行重申 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/18 16:59:26
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间电工连线，电箱进线口电线未将黑护管固定在胶圈上，另外两个接线松动，电工表示没有合适型号的胶圈，已沟通购买合适的胶圈密封，爆炸防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 电缆较细，胶塞不合适，不能完全压紧 | 方法原因 | 将电缆使用胶带缠绕，更换小口径胶塞，确保压紧密封 | 采购多种型号胶塞补充 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/18 16:59:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD04取样杯下方使用塑料袋称接液体 已告知陶政民处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 取样杯渗漏 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | 后续对取样杯取样位置进行改造，班前会强调操作细节 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/15 8:37:24
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-Tr37储罐缺少上限标识 已告知何乃辉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 周转移储罐液位计缺少 | 设备设施原因 | 对液位计沟通安装 | 车间进行排查液位计状态，及时安装 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/15 8:37:34
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R25加料车手套破损 已告知刘桐序 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期进行更换 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/15 8:37:44
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-Drc03间内可燃检测器电线管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 使用时间长导致脱落 | 设备设施原因 | 联系电工进行增改，未整改 | 车间巡查重点关注 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/22 8:48:40
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层16釜下口旁通氮气管路上针型阀有物料析出，告知白东旭。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理，法兰进行紧固 | 车间进行排查，班前会通报，使用前关注此类位置状态 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/16 23:04:11
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层R14釜加料车只连接氮气，未连接尾气，告知陈晨添加。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 告知人员添加尾气 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/16 23:04:24
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层36釜上口连接聚乙烯管末端无盲板，缺少禁止使用标识。 一车间三层34釜上口连接25釜转移管路末端无盲板，缺少禁止使用标识。 一车间三层31釜上口连接8390物料转移聚乙烯管路末端无盲板，缺少禁止使用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸后安装不到位 | 设备设施原因 | 现场增加盲板增加标识 | 对设备组进行要求，断开后的管路及时拆除。或增加盲板 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/16 23:04:37
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层24上口连接的转移02釜管路末端无盲板，缺少禁止使用标识。 三车间四层R03釜上方一根连接至FD02的管路末端无盲板，缺少禁止使用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 盲板标识添加不及时 | 设备设施原因 | 进行添加 | 设备准备提高标准 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/16 23:04:48
2026/1/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层暂存8520放出水相槽子存在分层现象，分层在水位一半的位置，沟通车间反馈为已取样待处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 水相待检测 | 设备设施原因 | 车间助工进行送样检测 | 沟通生产经理进行检测维修 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/25 17:29:03
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 01/10/2026 02:48一车间三层连续中和接收罐放槽子前未对放槽子波纹软管进行打压试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 打压不及时 | 方法原因 | 使用软管前端进行打压试密 | 车间内部进行通报使用软管进行打压试密 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/18 10:33:52
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 01/12/2026 21:35二车间二层薄膜区域接收罐放槽子前，未见对放槽子管路进行打压试密操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前未规定放槽子管路要试密 | 人的原因 | 以传达人员后续进行试密 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/18 10:34:00
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层计量泵至29釜上口管路使用聚乙烯管路，有崩开风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装前未考虑到位 | 设备设施原因 | 现场进行拆除改造 | 对设备准备组进行通报，计量泵出口严禁聚乙烯 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/18 10:34:07
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R18-Tr01负压密闭正庚烷，罐上氮气管路被拆除，已告知属地处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 氮气被拆除为及时恢复 | 人的原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/17 13:17:14
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R12下口旁通梢头未加盲板，告知属地处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 管路拆除未及时加盲板 | 方法原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/17 13:17:24
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R13-Tr01溶剂转移管路上吹管阀门使用塑料防尘盖未安装丝堵，需整体排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 安装不规范 | 方法原因 | 已整改完毕 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/17 13:17:41
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间二层407-T024、025、026罐已投用无设备铭牌，阀门静电跨接连接方法不正确，液位计下口无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 设备标牌未制作，盲板采购未到货，跨接安装不规范 | 方法原因 | 标识制作中，盲板采购中，跨接已整改 | 持续跟踪进展，到货恢复 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/25 19:12:18
2026/1/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间四层人员压料前未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/13 8:36:38 | 2026/1/17 13:18:31
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼 | 巡查发现十二号楼中试北侧三层至四层楼梯间上方应急照明灯脱落，需及时恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 应急灯固定螺丝脱落已完成维修 | 设备设施原因 | 重新固定 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/4/16 13:14:24
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0191-冯龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶空调间门口线缆桥架盖板脱落，需要及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 线槽老化 | 设备设施原因 | 重新固定线槽 | 对员工进行培训，巡查时重点关注线槽的状态 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM0191-冯龙 |  |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/1/13 9:39:44
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0198-赵中阳 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼3层2车间702-R07反应釜下口鼓氮气管线支架脱落，管路悬空，现场已沟通当班班长安排人员增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 支架脱落 | 设备设施原因 | 已联系机修进行修正 | 班长副主任巡查发现及时上报维修 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/31 0:00:00 |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/4/18 1:57:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0898-王伟鹏 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼一层真空泵房800-P10，7℃水进管路三通处有自来水渗漏，现场沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 管路连接处因管路老化锈蚀渗水 | 设备设施原因 | 已现场拆卸重新进行紧固完成 | 区域排查其他位置是否有同类情况并进行整改 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/4/18 1:58:23
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1890-蒋月明 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼三层1车间高低温循环机电源线搭设在压滤罐和墙边管线上，《化工企业电气安全规程》要求，车间内的电源线应采用桥架敷设、穿管保护等专用方式布设，与工艺设备、管线保持安全距离，现场已沟通当班副主任证及时整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排更改线路，并对人员传达 | 方法原因 | 已更改 | 巡查 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1890-蒋月明 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/4/18 1:58:53
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1890-蒋月明 | 9号楼乔阳阔班组 | 901-R07滴加操作，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM1890-蒋月明 |  |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/1/13 8:10:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0198-赵中阳 | 7号楼高富坡班组 | 703-R02滴加操作，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM0198-赵中阳 |  |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/1/13 8:10:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0898-王伟鹏 | 8号楼王斌班组 | 802-R01加溶剂，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 806-SY02-R01滴加操作，操作人员穿黄色连体服，佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM0898-王伟鹏 |  |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/1/13 8:10:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ADH3853-朱云波 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-R44加固体料，操作人员穿黄色连体服，佩戴正压呼吸器，黄胶手套，加料漏斗氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 1205-R12加溶剂，操作人员佩戴正压呼吸器，黄胶手套，溶剂桶氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 12号楼1-14房间分装固体料，操作人员穿黄色连体服，佩戴正压呼吸器，黄胶手套，分装车氮气，尾气，静电连接无异常，现场无异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ADH3853-朱云波 |  |  | 2026/1/13 8:10:33 | 2026/1/13 8:10:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-12通风橱台面脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 夜班人员后处理反应洒漏，夜班下班前已清理干净 | 人的原因 | 台面物料清理擦拭干净 | 洒露物料及时清理 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:50:58 | 2026/1/17 6:53:24
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 巡查617-11通风橱前，一白钢桶未静点接地（桶内有物料），现场已重新连接 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 1月13日夜班人员张佩发把144626纯化水淋设备后液体拿回实验室检测，认为物料为纯化水风险较低，未对铁桶进行静电卡子链接 | 人的原因 | 确认完毕已倒入废液桶 | 对班组人员进行重点强调，铁桶内所有物料均需链接静电卡子，降低安全隐患 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:50:58 | 2026/1/17 6:53:37
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-02通风橱台面脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌 | AMM2555-刘兆才 |  | 实验员擦拭桌面后，未等物料痕迹吹干，导致未发现物料痕迹残留 | 人的原因 | 已及时清理桌面物料痕迹 | 在每周晨会进行强调，并要求通风橱使用人下班离开前进行检查确认 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:50:58 | 2026/1/17 6:54:31
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-Cd02-Tc01储罐液位计高位报警器连接的接地线静电扁铁端脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落静电接地重新连接并进行检测可正常使用 | 班前会通报此类事项要求人员对于现场巡查尤其静电方面应注意加强避免出现类似问题 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:00:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 实验室 | 实验室FX2-Lab-15通风橱内有小试反应，在氮气鼓泡器处观察未见鼓泡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 夜班调稳无异常后，为保证溶剂不被吹飞，会开的比较小，保证有鼓泡就可以。夜间受氮气压力影响出现无鼓泡情况。 | 设备设施原因 | 夜班巡查人员巡查期间随时调整氮气开度确保氮气保护有效。 | 提醒部门过夜反应申请时注意调节氮气阀门开度，并在夜班巡查过程关注该问题，随时调整氮气开度。 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:01:03
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 二车间RTO | 二车间RTO接力风机上方检查孔密封不严，凝水/喷淋塔残留碱液从该处喷溅出来，废气少量溢出，需要处理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | N/A | 环境原因 | 已安排人员将该处风机进行排水处理并对所有螺栓进行重新紧固完毕 | 安排人员每日进行排查风机情况出现类似情况及时排水处理 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:01:42
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，Ce01间旁、Ce03间旁、西侧物流门旁灭火器箱内，灭火器压把‌卡在灭火器箱上方，不便取出，需调整压把位置冲外方便取用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 灭火器摆放位置不合理，不利于拿取 | 人的原因 | 对灭火器的摆放位置调整完毕，满足使用要求 | 1.安排各班组对分区内灭火器进行排查，摆放位置不合理情况进行调整 2.要求各组定期对灭火器检查过程，对使用便捷性进行确认，谁检查谁负责 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:01:59
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R32釜接收罐下口至反应釜下口聚乙烯管路，缺少聚乙烯管路审批单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备阶段，聚乙烯管路审批单已交给现场操作人员并在现场监督其悬挂至聚乙烯管路完毕。由于审批单固定不到位，管路切换期间审批单掉落 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚 | 1.聚乙烯管路准备期间，直接进行聚乙烯管审批单悬挂，谁准备谁负责 2.聚乙烯管路使用期间，进行聚乙烯管路审批单确认，异常及时沟通处理 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:02:16
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站 | 污水站，分析间内放置一张使用清洗机临时用电作业证，编号26040034，部分安全措施确认是否涉及处未做勾选。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 电工填写作业证时未勾选 | 人的原因 | 已联系电工重新的作业地点进行安全措施确认并进行勾选 | 对班组人员进行作业证填写培训，要求监护人在审批前确认各项安全措施已进行确认完毕 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:02:34
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-T143搅拌罐，鼓泡器下方丝堵处有液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 鼓泡器下口阀门被误碰打开，少量石蜡油渗出 | 设备设施原因 | 已将阀门重新关闭，在丝堵螺纹处更换生料带重新紧固完毕 | 1.操作期间发现物料痕迹第一时间处理解决，严禁任何形式跑帽滴漏 2.设备紧固必须到位，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:02:57
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-R31釜下磁力泵，接线管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该磁力泵为未进行接电状态，中间段挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 1.每日当班期间对操作区域挠性软管完整性进行确认，异常及时沟通处理 2.用电设备使用前对挠性软管进行确认，有损坏情况及时处理 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:03:14
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间一层101-Ce08离心机间内收料操作时，离心机间门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照功能间管控要求执行 | 人的原因 | 操作人张启，Ce08离心间收料操纵功能间门未关严，人员未按照车间管控要求执行，价值积分处罚并车间通报。 | 班前会对车间离心间管控要求进行回顾，并要求班长、工程师做好监督检查。 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:45:21 | 2026/1/16 15:03:27
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间1层23下口旁检修口未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用未进行封堵 | 人的原因 | 已重新尽心处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:19:49
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R01下口末端盲板螺栓处有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备使用完毕，盲板位置禁锢处有残留 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:20:04
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间三层188转移一楼槽子管路法兰处有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 法兰处渗漏 | 设备设施原因 | 重新清理禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:20:26
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-ce03间湿度不合格 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 空调系统不稳定 | 设备设施原因 | 已沟通暖通调节完毕 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:20:34
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层物流电梯对面安全出口指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 指示灯亮度不足 | 设备设施原因 | 已沟通消防控制室维修 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/15 7:33:08
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间四层南侧分布器前漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 热水站维修导致 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:19:06
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵，降温，更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:18:46
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-VP006真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已关闭 | N/A | O | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:40:01 | 2026/1/13 19:18:30
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：52 4号楼4-05间 通风橱内电子秤表面存有物料痕迹，正确做法：使用完毕后及时清洁，防止物料暴露 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-05间 通风橱内电子秤表面存有物料痕迹，正确做法：使用完毕后及时清洁，防止物料暴露 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕后及时清洁，防止物料暴露 | 正确做法：使用完毕后及时清洁，防止物料暴露 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/16 17:25:37
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：33 4号楼4-08间 通风橱内固体物料未添加二级防护，正确做法：固体物料需存放在二级防护槽内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-08间 通风橱内固体物料未添加二级防护，正确做法：固体物料需存放在二级防护槽内 | 人的原因 | 正确做法：固体物料需存放在二级防护槽内 | 正确做法：固体物料需存放在二级防护槽内 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/16 17:25:23
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/12/2026 10：05 4号楼4-15间 现场人员压滤罐翻料操作时未及时拉起警戒线，正确做法：应先拉起警戒线再进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间 现场人员压滤罐翻料操作时未及时拉起警戒线，正确做法：应先拉起警戒线再进行操作 | 人的原因 | 正确做法：应先拉起警戒线再进行操作 | 正确做法：应先拉起警戒线再进行操作 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/16 17:25:07
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 00：54 4号楼3-11间气泡传感器接地线未连接。正确做法：及时连接使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-11间气泡传感器接地线未连接。 | 人的原因 | 及时连接使用 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/20 2:40:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 01：01 4号楼3-06间通风橱CMM-403-FH06台面有物料痕迹，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：使用后需及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-06间通风橱CMM-403-FH06台面有物料痕迹，已沟通现场人员整改完毕。 | 人的原因 | 使用后需及时清理 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/20 2:40:44
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01：08 4号楼4-06间呼吸空压缺少密封盖，且表盘污染。正确做法:及时添加密封并清理，避免粉尘污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-06间呼吸空压缺少密封盖，且表盘污染。正确做法:及时添加密封并清理，避免粉尘污染 | 人的原因 | 正确做法:及时添加密封并清理，避免粉尘污染 | 正确做法:及时添加密封并清理，避免粉尘污染 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/20 2:40:56
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 01/12/2026 22:44 11号楼4-12间人员戴手套触摸门把手。正确做法：戴手套时不出触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/20 2:41:08
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01：08 12号楼三层3-16间过滤干燥机TJ4S-1212-FD03手套箱内有物料，手套上O型环脱落。正确做法:及时重新固定O型环，保证手套箱密闭性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 未清洁完成 | 人的原因 | 清洁完成后恢复 | 清洁完成后恢复 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/17 6:43:34
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01：24 12号楼四层4-04间氮气管路接口处有漏气现象，已沟通现场人员处理。正确做法:及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 快插问题 | 设备设施原因 | 更换快插 | 定期检查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/17 6:43:05
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼一层 | 01/11/2026 11号楼一层公斤级1-17间溶剂桶四氟头未连接紧固。正确做法：在鼓吹氮气的情况下应连接后四氟头，避免气味扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 正在换桶。临时由事，没有换完 | 人的原因 | 已经整改 | 加强培训 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/17 6:42:52
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼四层 | 01:32 5号楼四层4-88间物流通道物料桶阻挡灭火器。正确做法：消防设施不可阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩 | 否 | 物料因制备堆积，导致人员无意识堵塞通道 | 物料原因 | 将无物料转移走 | 物料分开存放 | 0 | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/21 6:53:58
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：55 4号楼4-03间 玻璃反应釜TJ4S-404-R81搅拌控制开关缺少保护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-03间 玻璃反应釜TJ4S-404-R81搅拌控制开关缺少保护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止误碰 | 正确做法：及时添加，防止误碰 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/13 7:02:09 | 2026/1/16 17:24:52
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间200L桶ck发现 1、30页检查第10、11、12项放桶结束检查记录空白、执行人：卫康杰、复核人：陈正元 2、第二页检查第10、11、12项放桶结束检查记录空白、执行人：无法辨识、复核人：郑成龙 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录书写不完全 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:19:11
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-Drc01现场气味大、检查为尾气管路有漏、已沟通现场孔令涛安排处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气管路渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:17:40
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查班组巡查记录四点的班组巡查记录空白 属地隐患排查第一周记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行要求重新书写，车间进行重申 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:19:39
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间班组巡查记录、01/12/2026白班、四点班记录空白 属地隐患排查本月记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录空白 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/15 3:20:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R08分布器地面积液、已沟通现场刘磊安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:18:04
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间四层薄膜间两个围堰地面积液、现场无味道、沟通现场反馈为从罐区接回来得母液，凉，罐体表面缓霜化、已沟通现场刘磊安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 溶剂低温缓水导致 | 物料原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:18:39
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间断管CK本发现、第一页、执行人：王海东、复核人：无法辨识 审批人：无法辨识 上半月21车间无断管CK记录、整本只有22车间一次断管CK记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 复核人为王帅 | 人的原因 | 车间执行无异常 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:20:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四层走廊垃圾桶气味大、已沟通现场李先仝安排清理、车间内需要强调带废弃物料等密封转移处理、严禁放在普通垃圾桶暂存 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员乱丢垃圾 | 人的原因 | 现场已经处置完毕，车间已经强调 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:38:00 | 2026/1/13 19:20:52
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间一层北侧楼梯下方存放管路等杂物需放置在指定区域 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 临时存放 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/13 18:56:41
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间一层辅助间及走廊积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 清理干净 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 6:48:33
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R09-Tr01受限空间编号已模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 6:48:56
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R09计量泵外壳缺少静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 设备设施原因 | 补充接地线 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 6:49:24
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R11-Tr01受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 补充 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 6:49:42
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R04-Tr01氮气管路针型阀衔接处漏气需禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 漏气 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/13 18:57:05
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间三层连续化存放一铁桶无物料标识 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 贴好标识，清理走 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 6:50:06
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17-Tr01左侧存放一塑料桶桶盖有白色物料需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 6:50:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16下口接收罐液位计报警电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 电线受力 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/13 18:57:32
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 十三车间热水站棚顶滴水至地面积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 空调盘管沙眼导致 | 设备设施原因 | 已沟通设备部维修 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 3:28:16
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间真空泵房地面积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 积水需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/13 18:55:24
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R02机封罩缺少螺丝固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 机封没固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/15 3:28:35
2026/1/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R14左侧反应区门上棚板渗水至地面暂未找到漏点已告知班组先拿白钢桶承接 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/13 6:22:00 | 2026/1/13 18:56:04
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 人员操作样品未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 实验习惯不良 | 人的原因 | 现场教育 | 增加巡查和组会强调 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:42:18
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | 通风橱面板未拉到呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员操作意识不足，未及时将防爆玻璃拉下 | 人的原因 | 与人员强调将面板拉下 | 与人员强调将面板拉下 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/30 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/30 13:57:29
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 418 | 超声清洗机未张贴槽内禁止使用有机溶剂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS13488-蒲法章 | 否 | 未张贴公司流程内的标志。 | 人的原因 | 按照流程张贴对应的标志 | 组内培训，和组内巡查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/13 11:07:49
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 423 | 周琼同一二级防护酸碱禁忌 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 |  | 新人员未有效隔离 | 人的原因 | 立即将酸碱隔离 | 加强新人的培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:42:45
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 423 | 426实验室OEB4物料存放无引风 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员着急做实验未及时将样品放回 | 人的原因 | 立即将样品放回到有引风处 | 加强培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:43:14
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 430-4-16通风橱桌面有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员物料撒漏 | 人的原因 | 立即清理 | 加强培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:44:37
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 椅子损坏，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 使用时间长老化了 | 设备设施原因 | 立即停止使用 | 加强检查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | N/A | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:44:59
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 人员无引凤处取样 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 制备馏分较多，人员在通风橱外取样 | 人的原因 | 及时纠正 | 后期要求在通风橱内进行馏分取样，取完后再放置回去 | N？A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:45:22
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 311 | 田秀峰客梯运输样品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 培训不到位 | 人的原因 | 已经现场进行整改 | 加强员工培训，客梯禁止携带化学品使用 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:45:47
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 01/12/2026日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 罗鹏在301实验室头部探入通风橱内未佩戴面屏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 | 否 | 实验行为习惯不好，安全意识低 | 人的原因 | 现场整改 | 实验室晨会作为典型进行培训 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/12 18:26:01 | 2026/1/14 16:46:46
2026/1/12 | 日常巡查 | 承包商排查 | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 1车间 | 1、2、4车间巡查众盛劳务、嘉晟劳务、吉林医药、吉林诚达 （1）焊机未接地（2）、氩气瓶气源管用铁丝紧固（3）、现场接地缠绕接地（4）焊把线绝缘皮破损漏出铜丝后缠绕绝缘胶布没进行报废。（5）现场电源线未悬挂或做防压防踩措施。（6)现场安全带无（7）现场角磨机防护罩破损（8）现场移动脚手架护栏不合格，脚手板未满铺。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌,ADH6207-罗中宇 |  | 焊机未接地 氩气钢瓶固定方式不规范 现场接地线缠绕 焊把线绝缘皮损坏 电源线未悬挂 角磨机防护罩破损 脚手架护栏不合格 | 人的原因 | 现场重新整改 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/12 18:12:04 | 2026/1/22 11:11:08
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N动力站2层空压机间 | 承包商舜隆机电作业现场临时用电线路挂高高度不足。 正确做法：临时用电线路，应使用绝缘勾，挂高高度大于2.5米。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 重新调整 | 加强培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 17:36:52 | 2026/1/19 8:56:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N生产厂房1楼8车间后处理间 | CIP酸碱电动隔膜泵电机外壳未做重复接地。 正确做法：电气设备外壳应进行重复接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 施工单位遗漏 | 人的原因 | 保修电工安装 | 专项同步排查车间的电机接地线 | N/A | 2026/1/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/12 17:32:31 | 2026/1/24 14:41:55
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N生产厂房1楼8车间板框间 | 静电扁钢一个接地点上压接了三根导线。 正确做法：根据GB50303-2015要求，常规情况下，一个接地端子最多允许压接两根导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 工程接线未考虑风险 | 人的原因 | 按照合规要求进行调整 | 同步排查车间静电扁铁静电点连接情况 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 17:27:40 | 2026/1/19 8:53:55
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N生产厂房1楼1-19纯化间 | 托盘上存放两桶氢氧化钾溶液。 正确做法：酸碱溶液应存放在物料暂存间内，并进行二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 该物料为清洗剂，车间风险识别不到位 | 人的原因 | 放置到物料暂存间碱性液体货架，增加SDS信息 | 车间物料进行管控 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 17:22:44 | 2026/1/19 8:54:09
2026/1/12 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 225实验室 | 研发人员使用通风橱操作时玻璃挡板未保护呼吸带 正确做法：规范使用通风橱，将拉门拉至呼吸带以下《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 操作人员进行上样操作，未开始实验，通风橱未拉到最低处 | 人的原因 | 告知相应操作人员，强调操作规范 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0561-庞会宁 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/12 17:21:36 | 2026/1/14 12:20:04
2026/1/12 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 425实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 人员因素，已经组会强调 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/12 17:16:26 | 2026/1/14 13:12:58
2026/1/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 中央台面上盛有黄色液体物料的5L发酵罐敞口 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封《科研人员手册》 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员操作意识淡薄 | 人的原因 | 群内强调 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/12 17:14:24 | 2026/1/14 13:13:23
2026/1/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间二层连续化储罐T007，视镜满了，视镜处滴液至地面，已沟通班长李坤江处理。储罐没有满的痕迹； | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 16:53:25 | 2026/1/15 3:29:46
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-01通风橱桌面有明显物料痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 | AMT0014-AMT0014张磊,AMT0341-彭学增 |  | 盐水相分页以及取样导致少量沾染，人员操作习惯问题 | 人的原因 | 现场已清理 | 增加巡查复核 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/28 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:49:54 | 2026/1/28 18:04:55
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 洗眼器喷淋水可能汇到雨水井内 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 前期设计原因 | 方法原因 | 增加沙袋 | 内部培训 | 0 | 2027/3/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 |  |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/3/31 18:34:43
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 两个静电释放器损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 维修 | 每次使用检查，有异常上报 | 无 | 2026/1/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/2/11 17:28:43
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 控制箱增加控制对象标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 施工只张贴了编号，未张贴中文名称 | 人的原因 | 张贴中文标识 |  | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/3/19 17:19:02
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 室外消防手报建议加罩 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 设计安装前未考虑全面 | 设备设施原因 | 加罩 | N/A | N/A | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/3/19 17:13:18
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 照明、排风等按钮加控制对象标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 安装前未考虑全面 | 方法原因 | 加控制标识， | 定期排查，防止脱落 | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/3/19 17:14:36
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 化学品柜内增加防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 采购未到货 | 物料原因 | 放置托盘 | 无 | 500 | 2026/2/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/2/28 13:05:57
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | SDS上墙，内部数据表应实时更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 未打印 | 人的原因 | 打印放置 | 打印放置 | 0 | 2026/2/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/2/28 13:06:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 化学品柜增加放置的化学品目录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | N/A | 人的原因 | 张贴化学品目录 | N/A | 0 | 2026/3/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/3/19 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/3/19 17:17:01
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 化学品柜未接地 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 未操作 | 人的原因 | 技改 | 技改 | 200 | 2026/2/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/2/28 13:06:48
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0262-戚华玲,ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏,ASH1903-袁佳敏 | 配建库房 | 接地片孔偏大，可能影响接地效果 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | ASH1752-陈忠显,ASH1739-马鹏 | 否 | 完成整改 | 物料原因 | 技改 | 技改 | 200 | 2026/2/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/12 15:01:28 | 2026/2/28 13:08:29
2026/1/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十车间三层走廊热风机翻边，开证时发现线路有磨损，已沟通电工及车间整改，监护人唐嘉健。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电线管路破损 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 13:08:15 | 2026/1/15 3:30:10
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 四车间二层，204-R12釜旁人员拆卸管路，管路中存有较多二氯甲烷溶剂，从法兰间流淌，现场拆卸人员未佩戴呼吸防护及胶手套等个人防护用品 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 民工在拆卸期间，未进行劳保佩戴 | 人的原因 | 现场已停止工作，重新进行培训及强调，车间进行通报 | 车间进行通报培训，重复出现下发奖惩 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/12 11:07:58 | 2026/1/16 14:38:49
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 精馏车间 | G-B1-0068 静电夹子阻值大 G-B1-0071 静电夹子电线连接处断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | CDH0023-梁忠臣 | FX088-邹跃武 | 否 | 静电阻值大是因为螺丝松动；断裂是因为天气冷冻硬后拽断 | 设备设施原因 | 紧固螺丝；裸铜线重新连接 | 加强巡查，发现立即处理 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 10:17:41 | 2026/1/15 16:42:51
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 01/01/2026 （夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-205 | 20：41，2-205实验室洗眼器上次校验后，有效日期到12/31/2025，未按时完成定期检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS4502-张柱 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 01/01/2026 （夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 3-204 | 20：48，3-204实验室烘箱过夜应为二级过夜，申请人提交为一级过夜 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS15165-赵梦璠 | ALS11761-姜一帆 |  |  | 人的原因 | N/A | 操作员登记应询问或其他渠道了解风险等级界定标准 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 01/02/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2-203 | 19：20，2-203未进行管理人员每日安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS2308-吴靖 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 01/02/2026 （夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-203 | 20：40，实验室内有二级过夜实验，每日安全确认表无值班确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS5442-吴慧 |  |  | 人的原因 | 检查后进行值班签字 | 节假日或周末加班提前规划好值班人，相互提醒。若委托其他实验室同事，进行书面称述要求。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 01/03/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-108 | 14：00，实验人员使用正丁基锂时，通风橱上方的风险告知卡化学品栏未划至高风险，已现场提醒实验室人员。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | ALS5453-杨坤 | ALS1564-纪增臣 |  |  | 人的原因 | 标识牌已修改 | 晨会强调，对于重点关注化学品的操作流程，严格要求对于假期/周六日使用相关化学品，必须双人复核，仔细阅读操作规范规程后进行操作 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 01/04/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 公斤级反应间1-40 | 15：30，4-201实验室在1-40反应间项目的实验方案中项目组审批人一栏填写错误（实际审批人为ALS0538-蒋勇，表中填写为ALS2176-郭家辉） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS2176-郭家辉 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 01/04/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-106 | 15：24，李宏毅使用LDA（EHS重点关注化学品），操作规范未进行培训签字，且未进行能力矩阵评估 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS14947-李宏毅 | ALS2303-贺西灿 |  |  | 人的原因 | 及时更新能力矩阵 | 完成相应培训后，及时进行相应能力评估，更新能力矩阵。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 01/04/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-201 | 20：42，4-201-04号通风橱过夜实验未在八点之前审批，未与EHS巡查人员进行三交接。与实验室负责人联系后审批完成。审批时间为 20:47 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS3452-程宾 |  |  | 人的原因 | 走之前再次确认所有的过夜反应都进行了审批操作 | 走之前再次确认所有的过夜反应都进行了审批操作 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 01/05/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS14213-刘妍 | 1-207 | 16:02，02橱搅拌中的单口瓶未进行固定，仅放在一个瓶托上；且实验装置放在台面边缘，有碰倒洒落的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS5002-高庆云 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 01/05/2026 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-208 | 16：10，废液柜使用中的静电卡子过期未校验（12/09/2025过期） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5489-陈振 | ALS1582-王福斌 |  |  | 人的原因 | 周红芳1月5号当天已报修钉钉流程对1号楼2层所有静电连接进行校验，1月6号已全部完成校验并打印合格签 | 文员处汇总校验有效期时间，临期统一进行校验 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 01/05/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-303 | 20：27，07通风橱过夜实验储存易燃化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12927-武松林 | ALS2301-艾群 |  |  | 人的原因 | 架设加热过夜实验装置的时候将通风厨内清除易燃化学品暂存体系 | 组内传达该事件，增强操作人员及复核人员过夜复核时常规确认项； |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 01/05/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-306 | 20：21，03通风橱内搅拌机头无人使用，电源未拔（已联系实验室负责人，电工拔掉插头） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4572-丁长寿 | ALS4572-丁长寿 |  |  | 人的原因 | 巡查人员帮忙拔掉电源 | 实验人员结束反应时及时拔掉电源；实验室安全确认和值班确认，均再次确认电源拔出情况 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/05/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 2-203 | 2-203-03通风橱过夜实验未在八点之前审批，未与EHS巡查人员进行三交接。审批时间为 20：29 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS5442-吴慧 |  |  | 人的原因 | 下班前审批完成 | 以后会在下班前提醒审批人审批过夜后在离开。 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 01/05/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 20：37，09橱一反应装置的过夜流程处于“已完成”状态，与实验申请人沟通确认后，该状态是由于流程时间填写错误所导致，已进行断电处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS2212-刘照强 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/06/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 公斤级1-41 | 13：40，公斤级1-41反应间压滤罐KL-N-08罐体真空阀处无标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 |  | ALS1935-张建 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/06/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-303 | 14：29，07号通风橱80℃油浴锅加热反应，体系为水-二氧六环，冷凝水未打开，已现场联系实验室人员整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS2301-艾群 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/06/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-302 | 14：38，04号通风橱反应，研究员将连接反应的那根氮气橡胶管拔下用来吹干物料，导致正在运行的反应无氮气保护，已现场联系实验室人员整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS13079-田诗超 | ALS5564-周章力 |  |  | 人的原因 | 现场整改，将反应装置的氮气接上 | 向实验室人员强调反应需要氮气保护；使用氮气吹瓶子或吹料时，需仔细检查氮气口是否连接反应装置，尽量在没有反应进行的通风橱操作 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/06/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-211 | 18：18，06号通风橱废液桶未连接静电卡子，已现场联系实验室人员整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS2854-张保杰 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/06/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-302 | 22：08，实验室每日安全确认“一线确认”未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS12536-张天琪 | ALS12536-张天琪 |  |  | 人的原因 | 立即改正 | 在组会上加以强调，增加复核人并加强相关培训，签字后钉钉拍照上传，由组内其他人员进行第三次复核 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 01/06/2026(夜班巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-304 | 22：10，实验室废液桶敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ACT2442-许胜男 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 01/07/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS5734-张平 | 3-209&3-210 | 16：12，2026.01.05&01.06实验室每日安全确认“一线确认”未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS15495-宋慧杰 | ALS3324-曹欢 |  |  | 人的原因 | 对宋慧杰再次培训，明确巡查职责和流程 | 组内宣贯，新入职人员培训到位并检查跟进，确保执行到位 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS5734-张平 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 01/07/2027 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-201 | 16：50，2-201-02通风橱里锥形瓶内物料储存时间超过一个月（标签日期11/17/2025），与实验室负责人联系后，已安排人员处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS14879-贾伟威 | ALS5606-郭满 |  |  | 人的原因 | 更换新日期标签 | 及时清理不用的物料，更换超期的标签 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 01/07/2027 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 15：15，1-308-18废液柜中的废液桶未连接静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS13246-孔令宇 | ALS6758-王丽君 |  |  | 人的原因 | 现场人员卡上静电卡子 | 放完废液桶及时检查 并让另外一个值日生进行复核 |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 01/07/2026（夜间巡查） | TJ2 | 监察部 | ALS14033-于秋扬 | 1-101 | 22：39，01通风橱过夜实验储存易燃化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 |  | ALS1775-张宁宁 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 01/08/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-108 | 14：40，急救药品箱缺少药品明细表，医用酒精过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS2127-宋志龙 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 01/08/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-101 | 15：01，1月7号的管理确认未检查签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 |  | ALS6884-郑君骝 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 01/08/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-310 | 15：43，实验室负责人出差（超过工作日3天），未发邮件委托 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS5893-王龙飞 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 01/08/2026 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-201 | 18：10，冰箱碘甲烷，扫码系统杂发单超24h未点接收确认未进行每季度物料盘点（开封时间9-14-2025） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS3452-程宾 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/1/12 10:06:31 | 2026/1/12 10:06:31
2026/1/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 20立罐区 | 1、DH.-Ft-Mp18磁力泵Y型过滤器连接处静电跨接断裂 2、DH.-Ft-Mp06磁力泵排净阀盲板无静电跨接 3、DH.-Ft-Mp19磁力泵排净阀无静电跨接 4、DH.-Ft-Mp01磁力泵排净阀盲板无静电跨接 5、T007储罐下口管路法兰连接处静电跨接断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | CDH0023-梁忠臣 | FX088-邹跃武 | 否 | 盲板处未连静电跨接是人员遗忘。断裂的是安装螺丝紧固时导致断裂未更换 | 人的原因 | 断裂的更换；未安装的进行安装 | 班前会强调盲板连接处需要安装静电跨接，发现断裂的静电跨接及时更换 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 9:57:59 | 2026/1/18 17:02:47
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R28釜旁计量泵静电接地线断开已告知权龙虎 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接地断裂 | 方法原因 | 现场进行恢复完成 | 车间静电问题进行检查，对安装前细节进行强调，避开人员走动多的地方牢固连接 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/13 8:05:28
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层外包人员拆卸管路使用塑料小桶承接液体物料并且未佩戴相应呼吸防护已现场告知整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘，操作陋习 | 方法原因 | 现场叫停进行标准操作，人员进行批评 | 晨会对外包工作进行重申，安排工作前及工作中进行关注 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/13 8:06:25
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层北侧3000L白钢立罐102-Rr032旁配电箱静电接地线断开已告知王宇航 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员来回走时踢断 | 人的原因 | 通知电工进行重新对其连接 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/19 8:37:34
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层北侧原2469项目正庚烷储罐改为8388项目暂存甲叔醚罐上项目标识未更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 标识未进行更换 | 设备设施原因 | 进行更换 | 对于标签严格把控 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/13 8:07:03
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 车间清洗设备现场缺少受限空间风险告知卡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 告知卡缺少 | 设备设施原因 | 沟通文员进行制作，现场添加 | 后续进行采买，增加 | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/25 19:12:25
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 车间清洗设备现场缺少受限空间风险告知卡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前的损坏，所以未放置 | 人的原因 | 已重新进行制作 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/4/16 18:25:10
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层01釜上氮气管路标识掉漆严重，字迹和颜色与尾气管路相似，较难区分。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 标识使用时间长出现掉漆 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间排查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 23:05:00
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 巡查时七车间有人员戴手套开门，对人员进行提醒。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已立即指正 | 车间内部重新强调 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 23:05:14
2026/1/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 实验室 | 研发实验室通风柜1南 01/09/2026 11:08 人员将头部伸进通风橱内，未佩戴呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差，违规操作，认为通风橱没有反应可以伸入 | 人的原因 | 人员批评教育，告知深入通风橱需要佩戴全面罩 | 群内通报 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:34:35
2026/1/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 物流 | 1.01/11/2026 18:43 库房四北侧物流人员开叉车时未系安全带； 2.01/10/2026 15:51 焚烧炉卸料平台物料人员开叉车未系安全带； 3.01/08/2026 05:50 焚烧炉卸料平台西侧物流人员运输铁桶时未使用绑带固定； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 人员对潜在风险认知不错，高估自己对事件发生后果的应对能力，侥幸心理作祟 | 人的原因 | 班前会重点培训，增加日常人员巡查力度 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/14 7:34:33
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R22釜安装的加料漏斗缺少漏斗盖，以及螺栓松动，已告知杨贺进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 氢化借来的漏斗上盖缺失 | 设备设施原因 | 已临时使用塑料袋密封 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/14 7:34:45
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Drc05缓冲罐缺少压力表，已告知范承志进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间进行采买压力表，备用， | 0 | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/20 3:21:32
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R17釜南侧氮气钢瓶安装的压力表损坏，需进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 使用时表镜面进行损坏 | 人的原因 | 以对其进行更换 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/18 3:23:48
2026/1/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间四层r12釜旁cpr138390-04-01滴加浓硫酸泵聚乙烯管路未进行密封及固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场泵架子上固定聚乙烯封堵 | 方法原因 | 使用中未进行封堵 | 班前会进行通报，使用后及时进行封堵 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:32:21
2026/1/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层R08釜滴加氯化亚砜专用泵聚乙烯管路堵头未进行固定 三车间四层cpr122936-03-01投磷酸溶液计量泵聚乙烯管路堵头未固定 三车间三层R23釜cpr124975-03-03滴加盐酸计量泵聚乙烯管路堵头未进行密封及固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 聚乙烯未进行固定 | 设备设施原因 | 进行固定 | 车间增提进行排查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:32:37
2026/1/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层R22釜泵接的聚乙烯管路使用连续塑料袋包裹，未使用堵头进行密封。 七车间四层R01釜泵接的聚乙烯管路使用连续塑料袋包裹，未使用堵头进行密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 密封措施不规范 | 方法原因 | 已调整 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:32:50
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层R14釜清理加料车后，将残存物料放置在现场，未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 拆卸加料车未清理阀门 | 设备设施原因 | 进行清理阀门 | 对车间进行培训，拆卸完毕后清理 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:33:02
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R12釜下口管路下方地面处有绿色液体残留，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 定期进行打压试密 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:33:13
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间三层R26釜滴加甲磺酸计量泵连接聚乙烯管路密封处下口有液体渗漏，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 封堵渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理重新进行使用封堵管 | 车间自制管，后续采买特制封堵 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:33:26
2026/1/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 01/11/2026 08:27 三车间二层ce03离心机下口有液体渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 盲板未禁锢 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:33:40
2026/1/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 01/11/2026 17:21七车间一层FD04收料时人员进入未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差，违规操作 | 人的原因 | 由属地上报奖惩，人员批评教育 | 群内通报，例会培训强调 | 0 | 2026/1/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/16 7:34:00
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层吊装口处塑料桶有较大氨味溢出，已告知范承志进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 外部清洗的敞口桶溢出 | 设备设施原因 | 桶已转移，现场进行巡查 | 后续来桶进行检查桶状态及气味 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 8:38:52 | 2026/1/14 7:34:59
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层南侧连续化处主原料打料200L桶EHS静电抽查时静电阻值不合格 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 四层南侧连续化处主原料打料200L桶位于四层风机间门外通道处，人员由风机间出来开门误碰200L桶连接的静电卡子，现场连续化人员在另一侧查看PIC未能识别。 | 人的原因 | 与连续化人员进行沟通，四层南侧连续化处主原料打料期间，非连续化人员禁止由四层风机间门外通道处进出，避免误碰产生隐患。同时做好巡视和静电复测。 | 后续连续化设备准备及生产规划时避免占用通道，将主原料桶打料位置移至模块西南侧，便于操作和避免人员误碰。 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:58:55 | 2026/1/13 8:36:41
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R18釜蒸出管路视镜盲板法兰处缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 添加盲板时遗漏 | 人的原因 | 班组人员已将101-R18釜蒸出管路视镜盲板法兰连接处加装静电跨接并紧固完成。区域负责人设备合规性检查不仔细，当日5S绩效评定最低档。 | 与车间人员明确盲板安装及时加装静电跨接，并设备使用前做好检查确认。 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:58:55 | 2026/1/13 8:37:20
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2、4区货架后有一25L塑料小桶内装有液体，缺少标牌标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 现场检查内部为叉车用柴油，未及时粘贴标签。 | 人的原因 | 已将柴油转移至叉车内部，后续将此临时桶取消。 | 叉车柴油只存放于200L桶内，粘贴相应标识。不允许在存放至25L桶内。 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:58:55 | 2026/1/30 15:22:55
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-R06釜缓冲罐压力表缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 压力表表盘玻璃松动导致压力上限标识偏移 | 设备设施原因 | 班组人员已将R06釜真空缓冲罐压力表上限刻度标识重新调整固定完成。 | 车间新增的临时设备，使用前做好合规性检查复核，避免使用中出现问题。 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:58:55 | 2026/1/13 8:37:45
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层1000L槽子41页操作一缺少复核人确认签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录复核不仔细出现遗漏 | 人的原因 | 与复核工程师现场确认，1000L方槽检查记录上方角落方槽确认适用项目物料一项遗漏，后面其它项均已复核，已对工程师批评教育，并从车间通报。 | 车间已汇集整理各类记录及chekelist检查执行注意事项及流程提醒，打印张体与各反应釜记录中，便于记录填写指南和执行提醒减少遗漏。 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:58:55 | 2026/1/13 8:38:02
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查发现七号楼702-R19下方管路最低点有开放口未加盲板，如果需要安装管路，请一次性安装完成，避免管路最低口开放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管路正在安装中 | 人的原因 | 一联系机修安装完毕 | 生产经理督促每天连接的位置到什么程度，完成不了的末端需要增加盲板 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/16 7:42:39
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层702-Ce02加料口使用的静电卡子未有效夹住设备，现场已进行调整，请操作时关注静电卡子有效夹持 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装方式不对 | 人的原因 | 已安排人员进行调整 | 安装完成后进行自测 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/16 7:42:50
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 下午15：41分巡查至7号楼2层701车间，一处移动登高车（正在使用中），三处支腿未支开且一处悬空。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按规定执行 | 人的原因 | 已对责任人进行问责，重申登高设备使用标准 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/15 7:22:37
2026/1/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼2层701-CE02离心机底部管路静电跨接线氧化变绿，裸铜编织跨接线变绿说明铜导体本身被腐蚀，存在性能受损可能，沟通当班班长，对变绿的静电跨接线需进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电卡子被腐蚀 | 设备设施原因 | 已安排分管负责人进行更换 | 收料后及时清理，分管负责人定期检查检测 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/18 3:13:28
2026/1/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼赵强班组 | 7号楼外围，一处使用静电卡子串联使用，现场沟通当班副主任，更换静电卡子连接方式。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电连接方式不对 | 人的原因 | 已对责任人进行重新培训，并更换连接方式 | 班前会重申标准，班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/18 3:13:49
2026/1/11 | 其他巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼梁珂迪班组 | 8号楼二层一处泵至805-R05穿层管线缺少管线打压试密合格标签，沟通当班班长及时补加合格标签。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 穿层管路打压试密合格，只有起始端悬挂标识，无接口楼层未悬挂试密签 | 方法原因 | 已悬挂标识 | 跟设备准备人员明确标准监督执行 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/18 3:14:34
2026/1/11 | 其他巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼一层真空泵房钢平台上真空管线编号900-JXS087一处螺栓较短未出2-3丝，且螺栓松动，现场沟通当班班长更换螺栓并及时进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，螺丝选用不配套，已安排重新更换 | 方法原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:26:48 | 2026/1/18 3:14:53
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 418实验室 | 巡查发现418-10通风橱反应未进行过夜申请，已及时沟通实验负责人（孙佳兴）对相关反应重新申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 | AMM2864-陈志伟,AMM2866-邓伟 |  | 实验人员提破坏反应时，原计划周末都进行破坏，但提申请时只提周六一天 | 人的原因 | 及时补上周日晚上过夜申请 | 对实验室人员进行培训，以及在实验室强调，对于赶上周末需要进行的延时或者破坏反应，需要格外注意申请日期的填写 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:24:53 | 2026/1/16 7:43:10
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 618实验室 | 巡查618-11通风橱内，一处静电卡子连接在三处白钢桶的把手处，未有效接地现场沟通实验室值班人员，反馈实验室静电卡子数量不足，建议实验室协调静电卡子，更换为多头的静电卡子或增加静电卡子数量，确保有效接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 责任人：董赞 144038从车间拿回来5桶镀锌桶，卡子不够 | 人的原因 | 已将过多的镀锌桶清理 | 已从文员那增加了2个卡子 | 0 | 2026/2/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:24:53 | 2026/2/10 14:09:17
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 第五轮巡查发现，732-16通风橱台面废液桶和无水乙醇敞口放置，现场已进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | 车间倒班人员阮仕涛使用完未及时清理 | 人的原因 | 告知车间倒班人员强调，使用完溶剂和产生的废液需要及时清理 | 给车间倒班人员强调，使用完溶剂和产生的废液需要及时清理 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:24:53 | 2026/1/16 7:43:22
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-FD07-Tr01上真空管路阀门84上盲板及视镜下方有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:31:39
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E05-Tc01旁4326R15到620-E02/03管路球阀上盲板有物料残留痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:34:42
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620四层溶剂间管路拆卸后有乙醇液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路拆卸后未及时清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:35:28
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E01-Tc01旁物料管路球阀上下盲板及编织软管位置有物料残留痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:32:07
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R05计量泵加料管路上盲板多处物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹残留 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:29:16
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R11阀门88上盲板有多处物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:29:50
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R12加料漏斗有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:30:11
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02-C01冷凝器旁物料管路视镜下盲板及弯头位置有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:36:42
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R21加料漏斗外有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 作业后清场不彻底 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:37:13
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R13下口管路内有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场物料清理不到位 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:37:41
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R01阀门03上盲板存在物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:39:46
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R08旁计量泵上四通位置有物料残留痕迹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员换滤芯导致，清理不彻底 | 人的原因 | 已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:40:10
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R02加料车有物料撒漏至盲板 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员投料完毕现场清理不彻底 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:42:15
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-F01上伴热管盲板位置有白色痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 疏通管路有白色物料痕迹滴落清理不彻底 | 方法原因 | 人员疏通后现场清理不彻底 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:42:59
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E01-Tr01上物料管路球阀位置盲板渗漏物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 结合处渗漏 | 设备设施原因 | 现场已经处理、清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:41:05
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R19-Tr01氮气管路内有物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 氮气压力低，吹管后导致回流 | 方法原因 | 现场已经拆卸处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:41:35
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-FD07-Tr01上真空管路阀门84上盲板及视镜下方有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料痕迹 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:32:39
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R22异型四通位置管路阀门未加盲盖，且有物料残留痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充安装 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:38:48
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 18/19热水站一楼漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 热水站漏水 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/13 0:32:54
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | 罐区 | 6号楼一楼物料暂存处，车间溶剂和10立罐区相互转移CK53页，罐区检查内容未填写及签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 车间和溶剂转移CK检查有2部分，先由车间检查。后半部分由罐区进行检查。罐区人员还未领取记录，待操作人员领取记录，罐区人员再进行CK检查 | 人的原因 | 罐区人员领取记录后进行检查 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 7:01:33 | 2026/1/15 23:59:20
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 08：54 4号楼3-23间 配液罐 TJ4S-403-SY10-T14、TJ4S-403-SY10-T15上压力变送器缺少B类位置签，正确做法：确定仪表等级，添加B1或B2位置签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-23间 配液罐 TJ4S-403-SY10-T14、TJ4S-403-SY10-T15上压力变送器缺少B类位置签 | 人的原因 | 确定仪表等级，添加B1或B2位置签 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/16 17:24:36
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：01 4号楼3-06间 通风橱内电子秤表面及周围有物料痕迹，已告知现场人员清洁完毕，正确做法：通风橱使用完毕及时清洁，防止物料暴露 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-06间 通风橱内电子秤表面及周围有物料痕迹，已告知现场人员清洁完毕 | 人的原因 | 通风橱使用完毕及时清洁，防止物料暴露 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/12 17:26:50
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 10：14 4号楼3-12间 氧代配液罐CMM-403-SY06-T04上尾气管理排净口未丝堵盲堵，正确做法：及时丝堵盲堵，防止误碰造成漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-12间 氧代配液罐CMM-403-SY06-T04上尾气管理排净口未丝堵盲堵 | 人的原因 | 及时丝堵盲堵，防止误碰造成漏气 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/12 17:26:33
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/11/2026 09：15 4号楼4-28间 项目人协助更换废液桶插底管安装时未佩戴丁腈手套，正确做法：插底管已沾染废液，更换时需佩戴手套，避免沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-28间 项目人协助更换废液桶插底管安装时未佩戴丁腈手套，正确做法：插底管已沾染废液，更换时需佩戴手套，避免沾染手部 | 人的原因 | 正确做法：插底管已沾染废液，更换时需佩戴手套，避免沾染手部 | 正确做法：插底管已沾染废液，更换时需佩戴手套，避免沾染手部 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/16 17:24:20
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：02 12号楼三层预留区照明条件较差 ，施工人员拿手电筒进行施工。正确做法：建议该区域增加照明。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 现场施工使用移动照明工具 | 设备设施原因 | 施工时增加光源 | 施工时增加光源 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/13 7:02:59
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09:08 12号楼三层预留区角磨机电线裸露。正确做法：及时用绝缘胶带重新张贴裸露的电线。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 用绝缘胶带重新张贴裸露的电线。 | 对外包培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/13 7:03:13
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 09：10 12号楼三层3-12间由单阀门控制的体系隔膜泵下口未盲堵。正确做法:使用完毕后及时盲堵，避免人员误触阀门导致泵内溶剂流出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 体系隔膜泵下口盲堵。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/13 7:03:28
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 01/09/2025 09：50 11号楼四层4-26间操作人员脱劳保顺序有误。正确做法：应先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/13 7:03:46
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 21：17 11号楼1-17间DMF桶未封口。正确做法：封口，避免蒸汽溢散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 桶里物料已经用完，准备换桶，由于其它的事，没有完成 | 人的原因 | 已纠正，重新培训 | 加强培训 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/14 18:43:10
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼一层 | 21：29 12号楼男更外门右侧门无门禁。正确做法：及时保修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 无门禁的门正常情况锁关 | 人的原因 | 将无门禁的门锁关 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/14 18:43:37
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 21：41 12号楼3-16间当心窒息警示标识贴在了操作间内部。正确做法：应张贴在门外。请同类排查。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 对张贴要求不清楚 | 人的原因 | 贴在门外 | 同类排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/14 18:43:56
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 21：52 12号楼3-35间电子秤表头未添加防护壳。正确做法：及时添加防护壳，防止污染损坏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 防护罩破损 | 设备设施原因 | 及时增加防护罩 | 定期检查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/16 2:05:04
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：26 4号楼4-43间CMM-404-F02压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间CMM-404-F02压滤罐出料口末端未盲堵。正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 人的原因 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | 正确做法：使用盲板盲堵，防止误碰阀门导致撒料 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/15 2:29:07
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间CMM-402-GB03手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间CMM-402-GB03手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/15 2:27:36
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 4号楼3-23间TJ4S-404-T02储罐压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-23间TJ4S-404-T02储罐压力表两处上限标识。 | 人的原因 | 及时去除不正确的上限标识 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/15 2:25:49
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：18 4号楼4-41间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-41间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:31:04 | 2026/1/15 2:27:23
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP003，6，7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:11:46
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵，降温，更换真空泵使用 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:11:59
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间三层物料暂存间2-3-14氧含量报警标识牌中上限为23%，应为23.5% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标牌错误 | 方法原因 | 已更换标牌 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:12:15
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R01氮气流量计连接处有氮气泄漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 氮气过滤器长时间使用，丝扣位置松动 | 设备设施原因 | 重新禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:12:30
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 302-R19后方控制箱未连接静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装时未连接 | 人的原因 | 已连接完毕 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:13:04
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R17旁地面有白色物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 设备清洗，水渍干后析出 | 物料原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:13:16
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02接收罐接地扁铁断开未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电扁铁损坏， | 设备设施原因 | 已临时处理，待设备清洗后进行动火焊接 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:13:28
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 1/5车间二三层应急洗眼器检查绿签上次检查日期为01/05/2026，下次检查日期为02/05/2026，应急洗眼器检查为一周一检查，绿签需要更改 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员检查周期书写错误 | 人的原因 | 已重新书写 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:10:32
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R09-Tr02接收罐下口地面有物料渗漏痕迹，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 改造管路，地面污染，已安排维护 | 方法原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:10:59
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间23/24釜上方送风冒凉风，已沟通当班保全处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 空调系统不稳定 | 设备设施原因 | 已沟通保全调节完毕 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 6:05:24 | 2026/1/13 7:10:45
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002储罐下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹清理不彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/15 3:30:51
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐下口阀门梢头缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/15 3:31:14
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层12釜接收罐液位计下方排净阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 丝堵添加不及时 | 设备设施原因 | 进行丝堵的及时添加处理完成 | 车间进行同步排查及时进行处理 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:14:25
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 包装袋外侧掉落 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:14:48
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜接收罐下口阀门盲板静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 碰撞导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:15:19
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E02-Tr03储罐液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 磁翻板液位计断层 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/15 3:31:31
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层07釜上阀门76盲板静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 碰撞导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:15:46
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间07釜转移管路过滤器下方缺少支架固定，还请固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 未及时添加 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:16:10
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层11釜接收罐下口地面有物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行现场的清理处理完成 | 进行车间整体排查整改 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:17:07
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层08釜下口阀门盲板缺少静电跨接，沟通车间人员进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 添加 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:17:51
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层10釜上加料漏斗手套有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 清理现场时仔细彻底 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:19:29
2026/1/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层01釜接收罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清理不及时 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/12 1:15:42 | 2026/1/13 6:20:04
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼一楼西南角通道 | 消火栓正面有阻挡物。 正确做法：消火栓正面1.5米范围不得存在阻挡物，影响消火栓正常使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 空间较小故推放在消防检旁 | 人的原因 | 清理消防栓周边的杂物 | 定期排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 14:21:12 | 2026/1/19 8:54:30
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N甲库东侧 | 爬梯护笼锁具未上锁。 正确做法：爬梯护笼需锁定，防止未经许可攀爬爬梯的行为。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 爬梯护笼入口未上锁 | 方法原因 | 护笼入口上锁管理 | 按照爬梯管理要求执行，入口处增加锁具，防止人员随意进入 | N/A | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 14:13:30 | 2026/1/19 8:54:45
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房现场未使用的零配件及外包装需及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路改造未及时清理干净 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:31:34
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP009后侧尾气管路末端缺少快开盲板，缺少一根螺丝，缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气管路改造后未及时恢复 | 方法原因 | 已进行添加补充 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:31:42
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP007，206-VP006，206-VP003，206-VP002，206-VP001尾气管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 泵房整体维护刷漆，标识未及时进行补充粘贴 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/14 6:21:52
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP001后消防栓箱门无法关闭，消防栓报警按钮未连接，消防栓管路有锈迹和渗漏水渍需清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 门损坏，未及时进行维修 | 设备设施原因 | 已联系消防控制室进行处理完成 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/21 23:41:39
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP008后尾气管路阀门末端需增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路改造后未及时安装盲板 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:31:52
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-VP001前接收罐相连接的泵上端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板缺少，盲板未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:30:28
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房污水池上方管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路改造后，静电跨接未及时补充安装 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:32:26
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房二楼真空缓冲罐刷漆后静电跨接应更换为破漆垫片，有一些管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 静电跨接为刷漆前进行安装，无需使用破漆垫片 | 设备设施原因 | 静电跨接为刷漆前进行安装，无需使用破漆垫片 | 静电跨接为刷漆前进行安装，无需使用破漆垫片 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/14 6:22:16
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房207-FD05管路缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员安装时没有及时添加 | 方法原因 | 以进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/14 6:22:35
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房电缆桥架上盖未盖严 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员拆卸使用后没有及时恢复 | 方法原因 | 已进行恢复 | 使用完毕设备及时恢复 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:34:09
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房尾气管路排净点阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员拆卸使用后没有及时添加盲板 | 方法原因 | 已进行添加 | 使用完毕及时恢复 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:34:25
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房现场未使用的工具需及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员使用清理现场中 | 方法原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:32:50
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房现场放桶操作使用的气源管应更换为白钢软管，并连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员缓水链接管路错误 | 方法原因 | 已进行更换 | 人员操作前培训 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:33:42
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间泵房真空泵尾气管路软连接缺少长螺丝，从现场状态看厂家出厂是配有长螺丝的，不符合设备完整性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员安装螺丝不合规 | 方法原因 | 已进行更换 | 安装时严格安装公司规定安装 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:34:42
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房废液接收罐上方尾气管路有液体渗漏痕迹请查明原因并处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气液体未及时排至废液罐导致 | 设备设施原因 | 已整改清理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:31:26
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | DH1-2-SCs03尾气喷淋塔液位计下端地面有白色碱液痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气塔排液清空时导致 | 方法原因 | 已整改清理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 |  |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:34:06
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | DH1-2-SCs03尾气风机旁暖气管路缺少支架，使用砖头垫起。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 支架未及时进行制作，已联系机修进行制作安装 | 方法原因 | 支架未及时进行制作，已联系机修进行制作安装完毕 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:34:30
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | DH1-2-SCs01尾气喷淋塔液位计下端地面有积液痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气塔整体排液排空时导致，未清理干净 | 方法原因 | 已进行清理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 |  |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:36:17
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | DH1-2-SCs03尾气风机旁墙面破损。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致，未及时进行维护 | 环境原因 | 已进行临时处置 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:49:28
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | DH1-2-SCs02尾气风机软连接使用塑料袋和定位胶带密封。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 已临时处置，待空闲尾气间进行整体拆除 | 设备设施原因 | 已临时处置，待空闲尾气间进行整体拆除 | 已临时处置，待空闲尾气间进行整体拆除 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:35:02
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 喷淋塔2个循环泵底座缺少螺栓固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 此泵已停用，待时机合适进行拆除。 | 方法原因 | 此泵已停用，待时机合适进行拆除。变更编号已粘贴在门上 | 此泵已停用，待时机合适进行拆除。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:35:57
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | DH1-2-SCs10尾气风机处理箱箱体表面被腐蚀。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备长时间使用导致 | 设备设施原因 | 设备已停用，待时机合适，设备整体进行拆除 | 设备已停用，待时机合适，设备整体进行拆除 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:36:18
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间尾气间喷淋塔补水管路打卡子且缺少管路标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备设施已停用，待时机合适进行拆除，目前临时处置 | 设备设施原因 | 设备设施已停用，待时机合适进行拆除，目前临时处置 | 设备设施已停用，待时机合适进行拆除，目前临时处置 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:37:39
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间尾气间间内地面上有螺栓未收起 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员链接管路螺丝脱落没有及时清理 | 方法原因 | 以进行清理 | 操作现场及时清理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:36:44
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间尾气间间内北侧墙上可燃表脱落，需重新固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝脱落 | 环境原因 | 已重新固定 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:37:04
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间尾气间真空泵尾气除雾器变形使用定位胶带密封。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备损坏目前未使用没有进行维修 | 方法原因 | 沟通确认不使用及时拆除 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/18 6:52:32
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间尾气间间内地面腐蚀。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气塔底部损坏水浸泡导致还未及时维修 | 环境原因 | 此房间待改在，改造完成后地面整体维护刷漆 | 损坏地面及时维修 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:07:03
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | DH1-2-SCs07尾气风机电机电源固定接口处缺少1颗螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝脱落 | 环境原因 | 已进行恢复 | 日常维护及时添加 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:37:21
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | DH1-2-SCs07尾气风机电机缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 接地线断裂 | 环境原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:37:26
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | DH1-2-SCs08尾气风机传动皮带不是封闭防护罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气未使用防护罩损坏临时安装 | 方法原因 | 待制作完成后添加 | N/A | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/2/6 6:39:50
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 1号热水站管路上有白色物料附着。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 热水管路未及时进行清理，管路上不是物料，为大白粉末 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:38:25
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 热水站地面及管路锈蚀明显 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已向设备部提供需求，待时机合适进行更换处理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/6 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/2/6 6:40:05
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 热水站热水管保温缺失，破损。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 保温已进行制作，未进行安装 | 设备设施原因 | 已联系设备部及时进行安装完毕 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/3/7 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/3/7 1:40:01
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 热水站独立换热2个循环泵压力表上缺少分类标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识未及时进行添加 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:38:22
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 2号热水站停用缺少停用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识未及时进行添加 | 方法原因 | 已进行制作 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞,ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:48:58
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 热水站地面及管路锈蚀明显 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 水箱漏水导致地面腐蚀 | 设备设施原因 | 已进行清理待刷漆 | N/A | 0 | 2026/1/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:07:39
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 2号热水站上显示器缺少分类和监管标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:38:41
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 2号热水站上主管路压力表损坏，无法观察压力。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表损坏 | 环境原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:08:10
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 2号热水站上显示器缺少分类和监管标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:37:01
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 2号热水站操作柱上分类和监管标识损坏，缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识损坏 | 环境原因 | 已进行更换 | 定期更换 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/16 6:36:47
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 热水站压力传感器电源线防护挠管老化破损。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 线管时间久损坏 | 环境原因 | 已进行更换 | 定期更换 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:08:39
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 3-03空调间蒸汽凝水管路阀门阀芯处渗水。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已进行处理禁锢 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:09:07
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 3-03空调间西墙暖气片旁地面有水渍。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 纯化水间地漏处滴落导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行处理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/13 7:39:35
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | DH1-2-HVAC10南侧地面腐蚀，槽钢和围堰上有黄色锈渍。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空调漏水后清理不彻底导致 | 方法原因 | 已进行清理 | 每日清理到细节位置 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:12:23
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | DH1-2-HVAC11北侧地面腐蚀。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空调漏水清理不及时不彻底导致 | 方法原因 | 已进行清理 | 安排保洁每日清理干净 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/19 0:00:00 |  | 2026/1/11 9:15:25 | 2026/1/19 23:12:54
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R22釜加料漏斗上口未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 设备准备有问题 | 设备设施原因 | 进行密封 | 车间排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 6:45:52
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间三层R20釜前地面表面有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 拆卸管路残留 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 6:46:03
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层02check第40页无复合人签字，执行人宿宝佳 一车间四层R12check第23页打压试密无复合人签字，执行人韩东 一车间四层R11check第11页打压试密无复合人签字，执行人杨合兴 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 记录漏签字 | 人的原因 | 已整改完毕 | 车间进行强调，记录完整性检查 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 15:44:29
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层R01check第23页打压试密无复合人 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经调取DCS记录发现人员打压试密过，复核人签字时有所疏忽。 | 人的原因 | 以对人员进行了回顾复核，明确好试密完毕复核别在出现。 | 之后再出现就按照人员虚假处理 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 15:44:39
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层R18check本第17页第1条无执行人签字 执行人刘桐序 三车间三层R18check本第29页无复合人签字，复合人王宇 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员未进行有效复核 | 人的原因 | 进行培训 | 记录进行检查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 8:39:19
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R22旁流体过滤器压力表无上限标识 已告知王达 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 进行增加标识 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 8:39:29
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R41（停用）下口阀门法兰连接处液体渗漏，检查ph为红色1~2.酸性，已告知李建军处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片老化 | 设备设施原因 | 更换垫片完毕 | 车间发现跑冒滴漏第一时间处理，异常及时上报 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:27:43
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间二层Ce02 01/09/2026 17:23 人员上楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未扶扶手因为俩手扯了一下管子 | 人的原因 | 以后扯管子不要上楼梯，静止扯完扶扶手上下楼梯 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:27:51
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间一层走廊西 01/08/2026 13:12人员戴手套触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 外包清洗人员忘记戴手套了。 | 人的原因 | 以对清洗工进行了明确要求 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:28:00
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 监控回放，01/08/2026 05:27 一车间一层Fd02门口操作人员掏压滤罐时未穿戴劳动保护，且人员使用的掏料工具未连接静电。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | N/A | 外包人员进行面谈，班长进行面谈，强调劳动保护和静电导出重要性 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:28:12
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 01/09/2026 11:09 三车间三层R22釜旁操作人员登高操作时站在压滤罐收料口处，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 6:44:41
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R08釜压滤，现场有较大溶剂气味，已告知陈晨进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 排尾气有气味 | 设备设施原因 | 增大车间尾气 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 6:44:54
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R15釜旁大尾气法兰间添加的盲板不是探出式盲板，需要进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 添加时人员未进行留尾巴 | 人的原因 | 明确后续进行盲板时要进行探出，能用眼睛清洗辨别的。 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:28:21
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R17釜浓缩，查看OR要求其压力报警设置数值上限为-0.07MPa，但其操作柱设置为0.02MPa，已告知现场操作人员进行处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员设置错误 | 人的原因 | 已第一时间进行修改参数 | 车间进行强调，所有操作必须核对MOR，按照要求进行设置参数 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:28:32
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间四层溶剂间门口东侧有多个取样小品未粘贴相应标签，已告知杨贺进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员取样未张贴标识 | 人的原因 | 样品已经报废处理 | 车间同步进行强调 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 6:45:11
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层R21下方压滤罐连接流体过滤器缺少静电接地和压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备完整性不足 | 设备设施原因 | 已连接静电导出和安装压力表 | 对设备准备组人员进行强调，设备准备关注完整性 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:28:41
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层02釜下口转移管路粘贴自来水管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 旧管路替换时未进行去除老的标签 | 人的原因 | 以去除完毕 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:28:52
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层21釜下方磁力泵连接的静电接地导线末端接地扁铁翘起，需要重新固定，避免绊倒人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 静电接地翘起 | 设备设施原因 | 进行固定 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/16 23:05:34
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 01/09/2026 14:28 一车间三层设备准备人员登高时踩在R27釜上口管路阀门上，方式错误。 01/03/2026 09:50 一车间四层R12釜操作人员登高操作时踩在防爆溢出管路上，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员登高方式错误 | 人的原因 | 责任人进行面谈，对其进行培训要求 | 车间进行通报，要求登高选择合适的工具，空间不满足时佩戴安全带，超过两米开具登高作业 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:29:00
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 01/07/2026，16:29，三车间二层ce03人员站在离心机边缘上进行操作。 01/09/2026，13:06，三车间三层人员使用登高车未固定万向轮，且站在登高车上移动登高车。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 对车间班前会进行培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/16 23:05:59
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 01/10/2026 06:18 二车间二层102-Ce02放料离心时项目人员未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员进入忘记，以传达本人进间内佩戴好劳保。 | 人的原因 | 之后进入间内必须通知车间操作工，监督好人员劳保。 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:29:13
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-N02压滤罐压力表缺少上限标识 已告知王达 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 8:39:49
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层FD02收料时，白色物料暴露 已告知王玉坤处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 班前会进行通告 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/12 8:39:01
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-Tr07接收罐液位计缺少上限标识 已告知李万彬 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员洗液位计把标识磨掉，未进行重新粘贴 | 人的原因 | 后期液位计清洗直接更换新的上限标签 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:29:25
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层药品箱缺少碘伏棉签/创可贴 已告知孙壮 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 巡查时没发现缺少，人员使用损耗巡查不到位。 | 人的原因 | 以进行添加补充 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:29:44
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层102-R35-Tr01接收罐液位计上限标识脱落，已告知李建军 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:29:52
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层ce01前3000l搪瓷罐缺少铭牌 已告知邵佳聪 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 铭牌脱落 | 设备设施原因 | 已完成添加 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:30:06
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 01/10/2026 10:40三车间一层fd02人员放桶操作时插底管全程未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员重新进行培训， | 班前会重点培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/18 10:34:18
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层20釜旁槽子使用的尾气缺少喇叭形状金属罩，且后方与大尾气连接处缺少喉箍固定，已对讲告知整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 此槽子为洗釜直排方槽，所以未添加喇叭口。大尾气口用拉扣进行了固定。 | 人的原因 | 之后的放水相和清洗水添加喇叭口和喉箍 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:30:57
2026/1/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层07釜前方一拆卸下来的加料车内部存在物料，上口氮气口未封死，处在粉尘暴露状态。 一车间二层ce03门口计量泵泵头处有液体渗漏，滴落地面，地面物料已结晶。 一车间12釜夹套温度计处渗漏，油从下口处滴落地面，已告知陶郑民处理。 一车间二层33釜下口转移泵旁地面存在白色物料痕迹需进行清理。 一车间二层f07压滤罐下方流体过滤器断口处内部存在黄白色物料结晶需进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间人员对跑冒滴漏现象关注不到位，拆卸未做好清理和密封 | 设备设施原因 | 现场已进行清理，增加密封 | 车间断管和拆卸设备等操作，操作后对现场进行检查，端口进行密封，物料进行清理 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:31:10
2026/1/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层e08-tr01旁转移泵管路y型过滤器处有少量液体渗漏痕迹。 二车间二层e09-tr01接收罐下口阀门处缺少盲板，存在少量液体渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | E08Y型过滤器密封紧固不到位导致有液体痕迹，E09人员拆完放料管路未进行添加。 | 人的原因 | 以紧固并添加盲板 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/11 14:31:19
2026/1/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层23釜鼓泡器内石蜡油呈粉红色，且地面存在渗漏现象。 三车间三层28釜旁计量泵泵头下方地面存在液体滴落痕迹。 三车间四层4436尾气吸收罐下口大片白色碱液痕迹。 三车间二层24釜下口阀门螺栓处有黄色物料析晶。 三车间二层ce02门口摆放一转移泵，泵头处大片黄白色物料，仅使用塑料布盖住 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间过长导致渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢重新试密 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/18 10:34:29
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间一层407-FD04收料的问题 1、监管人员未佩戴劳动防护进入间内协助 2、收料人员佩戴劳动防护不规范，二级防护桶无静电导线 3、人员间内分装物料没有开放性审批，粉尘暴露严重 4、人员清场未佩戴劳动防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员以及监管人员操作不规范 | 人的原因 | 已及时纠正 | 人员重新培训强调 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/17 13:18:39
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间一层物流通道人员随意进出车间，违反GMP管理规定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员运输物料 | 方法原因 | 已告知其禁止从物流通道同行 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/17 13:18:51
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间四层反应釜粘贴的受限空间标识未填写编号，需整体排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 受限空间编号未及时填写 | 方法原因 | 已填写 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/17 13:19:01
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间四层407-R12阀门标签与407-R13阀门标签悬挂相反，需要处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 反应釜阀门标签挂反了 | 方法原因 | 以纠正 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/17 13:19:10
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间四层407-R12DCS控制尾气气动阀门显示半开状态需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 气动阀故障 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 9:10:01 | 2026/1/17 13:19:28
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层清洗间内地面上有一个破损的塑料袋，塑料袋内有少量白色物料粉末。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 物流人员清洗离心滤网，未及时对滤网包装袋进行报废处理 | 人的原因 | 对责任人进行批评教育 | 涉及废弃包装第一时间进行报废，内部群对物料暴露问题进行重申，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:07:32 | 2026/1/13 8:38:32
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，R27釜使用中人孔盖上釜卡子为9个。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备完整性检查疏忽 | 人的原因 | 班组人员已将R27釜人孔盖补充釜卡子完毕，设备清洗人价值积分处罚并车间通报。 | 并要求设备组人员设备清洗后安装确认前做好设备完整性与合规性检查。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:07:32 | 2026/1/13 8:38:47
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 分析室应急柜检查合格签已过下次检查日期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员检查后书写《消防应急设施设备维护检查记录》，而后遗漏书写标签 | 人的原因 | 补充标签书写 | 后续消防设施检查完毕联系第二人复核 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:07:32 | 2026/1/13 8:39:04
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R08釜下口放料衬塑阀门上，阀门跨接静电跨接为两根跨接缠绕一起， | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接连接不规范 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚 | 1.静电跨接安装严格按造标准执行，谁操作谁负责 2.操作人员对各自操作分区内的静电跨接情况进行确认，存在损坏、缺失、连接不规范情况进行处理，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:07:32 | 2026/1/13 8:39:46
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间902-R16釜温度变送器接线管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 16釜温度变送器接线管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工对破损接线管更换完毕 | 谁区域谁负责，每日操作人员对操作区域内设备挠性软管完整性进行确认，有断裂损坏等情况及时处理，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:07:32 | 2026/1/13 8:42:15
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间101-R28釜前902-LF001液体过滤器压力表，缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 压力表压力上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已将01-R28釜前902-LF001液体过滤器压力表，补充上限标识完成。 | 与车间人员明确，设备准备完成做好合规性检查确认，工程师验收时做好整体复核。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:07:32 | 2026/1/13 8:42:31
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R21,R22下口缺少阀柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 阀门新更换，未及时进行安装 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 1:21:42
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R05,R06上加料箱内物料残留明显，氮气保护未开启，现场沟通现场人员史勇强开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员加料后清理不彻底 | 方法原因 | 已进行清理 | 操作结束及时清理干净 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 1:17:37
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层走廊207-VP002真空泵压力报警监测未开启，现场沟通现场人员马鑫开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员连泵后未及时开启 | 方法原因 | 已进行开启 | 开泵后及时开启 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 1:17:54
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10上阀门29盲板处缺少静电跨接，现场沟通现场人员史勇强连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员使用完毕跨接断裂没有及时添加 | 方法原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 1:15:37
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07上加料箱与大阀门法兰连接处多颗螺栓未露2个牙，现场沟通做ck人员马鑫更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员安装时没有安装正确 | 方法原因 | 已进行更换 | 设备安装后及时复核 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 1:15:21
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 21:26,EHS巡查到一层走廊发现207-FD05显示异常报警，现场沟通操作人员金钊查看是温度超过设置温度，现场打循环水降温处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 独立换热温度上浮导致 | 设备设施原因 | 已进行降温 | 独立换热循环无异常后再使用 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 1:15:01
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R14氮气管路阀门13使用开口快开卡子连接，需更换闭口快开卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气主管路快开一直没有更换 | 方法原因 | 已更换 | 生产空档期关闭阀门整体更换 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 |  |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/13 7:28:29
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-028通风橱无过夜反应，电源插头未拔。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未及时拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出电源 | 做为案例例会中培训 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 8:00:09 | 2026/1/12 6:20:11
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 416实验室 | 巡查发现416-12通风橱内一洗瓶未贴标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 洗瓶标签脱落 | 人的原因 | 重新贴标签 | 标签松动及时更换 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:55:23 | 2026/2/4 1:09:04
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 416实验室 | 巡查发现416-13通风橱内一气体洗瓶未贴标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 气体洗瓶里面是水，用于增加物料湿度，已告知项目人无论里面装什么都需要贴标签 | 人的原因 | 贴标签 | 后续都贴标签 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:55:23 | 2026/2/4 1:09:19
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 515实验室 | 巡查发现515-20通风橱前有白色物料痕迹，沟通现场人员现场擦拭处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未及时擦拭 | 人的原因 | 擦拭干净 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:55:23 | 2026/2/4 1:10:12
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 9号楼 | 9号楼3层3车间903-R04反应釜下口一处管道坡度超过0.5%，且坡向朝向弯头。依据 GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》，普通液体管道（水、溶剂）等，应坡向低点放空阀或排放点，坡度值应在0.3~0.5%，避免管道内积液，防止泄漏集聚。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通生产经理及设备部进行更改，待批次间结束后改造 | 设备设施原因 | 已沟通生产经理及设备部进行更改 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/2/11 9:38:28
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 9号楼 | 9号楼3车间903-R05反应釜下口管道，现场人员开关操作时晃动严重，管道晃动产生的交变应力会集中作用于法兰、焊缝、阀门、仪表接口等薄弱部位，导致螺栓松动、焊缝开裂、密封垫片老化破损，引发介质泄漏。需增设管道支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通生产经理安装支撑 | 设备设施原因 | 已沟通安装 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/2/11 9:38:39
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层二车间分布器间外一处电缆桥架，自攻丝脱落，盖板松动，导致内部电缆暴露，存在触电风险，需及时进行恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场施工改造施工中 | 人的原因 | 施工完成后，及时恢复桥架盖板 | 施工完成后进行现场检查 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/1/18 3:15:11
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 804车间分布器间内积水溢出房间外，现场与梁珂迪班长确认，为804-R07反应釜的分布器连接处，之前打卡子处的漏点持续渗水，建议报修处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布器管路老化出现沙眼 | 设备设施原因 | 已现场维修补漏完毕 | 已申请费用计划更换老旧管路 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/1/13 7:52:13
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 701-R06安装的流体过滤器，相连的热水管路开裂，现场与赵乾坤主任沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 管外皮破损 | 设备设施原因 | 已安排设备准备人员更换 | 安装完成后进行现场试水验收 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/1/17 6:54:43
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼，1-18合成间，墙面乙二醇管路缺少走向标识，现场已跟唐久瑞班长沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 现场管路标识张贴不到位。 | 人的原因 | 已安排班组人员将管路标识进行张贴 | 同步排查车间其他管路标识，及时整改。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/1/13 7:52:26
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 12号楼，TJ3-1205-R23釜电机上存在白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 操作人员加完料后，现场清理不彻底。 | 人的原因 | 现场已清理完毕 | 对班组强调加完料后，对现场进行仔细清理。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:50:51 | 2026/2/4 1:10:33
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 动力中心 | 动力中心锅炉控制室照明灯频闪 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 灯管使用时间较长出现闪烁 | 设备设施原因 | 更换灯管 | 更换灯管 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/11 7:46:45 | 2026/1/12 8:55:12
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce05项目首次使用前检查，发现： 1、301-R17下口至301-Ce05放料管路有五处静电跨接损坏断裂且管路无试密合格签 2、离心机压力表损坏不起压 3、离心机大盖卡子有一处松动已现场处理 4、液压杆漏油 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 管路上静电跨接质量不行，比较硬，已损坏 | 设备设施原因 | 更换静电跨接，更换压力表 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:16:38 | 2026/1/13 7:11:33
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD01下口压滤阀门阀芯处有白色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 阀门芯长时间开关松动 | 设备设施原因 | 已紧固并清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:12:01
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce07母液转移泵前搪瓷管路有沙眼渗漏，已临时打卡子处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 临时大卡子，明天进行焊接 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:10:15
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间泵房悬挂灭火器绿签到期需检查更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 泵房灭火器未进行检查 | 人的原因 | 重新进行检查 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:10:31
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003真空泵电机接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员刮碰导致 | 人的原因 | 已沟通电工处理 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:12:16
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间泵房5号泵和6号泵中间的尾气主管路三通位置有黑色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 管楼滴漏 | 设备设施原因 | 已现场处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:12:36
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP003真空泵旁尾气管路盲板处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 盲板松动导致 | 设备设施原因 | 已清理完成并安排禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:11:44
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间泵房蒸汽凝水管路保温破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 人员踩踏导致 | 人的原因 | 已修复保温 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:12:58
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP003、302-VP004、302-VP006、302-VP007、302-VP012、真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 长时间使用 | 设备设施原因 | 及时切换 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/11 7:02:58 | 2026/1/12 1:11:27
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R01接收罐尾气视镜充满液体，已沟通车间人员及时排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:49:52
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R16尾气竹节管与釜表面白色物料需要进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:50:59
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R05下口放料管路断开状态，试密标签未去除已沟通车间人员摘掉，恢复后重新试密悬挂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 断管作业 | 设备设施原因 | 已拆除 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:51:18
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R01接收罐液位超上限，车间需要及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 罐内为水 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:51:48
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间二层后方连续化区域517-MPu063计量泵打料管路阀门有物料渗漏痕迹，车间及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:52:15
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 罐区 | 4号楼十立罐区有一个照明灯频闪，需要及时维修更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 射灯LED灯珠故障 | 设备设施原因 | 更换射灯 | 进行更换 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/23 15:17:55
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 12车间四层411-F01压滤罐收料口收料后有白色物料粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 收料后现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 现场进行清理处理完成 | 进行车间同步排查以及检查处理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:41:27
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08加料车手套破损漏洞，车间及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 多批次使用导致破损 | 设备设施原因 | 更换新的手套 | 更换新的手套 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:43:54
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-Ce01接收罐下口阀门有渗漏痕迹，已沟通车间主任王春祥进行紧固清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 阀门存在外漏情况 | 设备设施原因 | 进行相应的紧固固定完成 | 车间进行同步排查检查完成 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:44:17
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce02门口监控电线挠性管从棚顶掉下内线漏出，车间需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 固定线管使用结束未及时拆除 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:47:05 | 2026/1/12 0:44:51
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10：58 12号楼3-10间液压站漏油。正确做法：及时保修，严禁带病运行。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备问题 | 设备设施原因 | 联系厂家进行维修 | 同类排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/16 2:06:01
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 13：11 11号楼4-02间电子秤漏金属丝。正确做法：及时更换，保证防爆性能。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/14 18:51:45
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 14：29 11号楼1-17间R03釜有物料痕迹。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 带氯化钠水溶液抹布没有洗干净，擦设备导致水分挥发后的白色 | 人的原因 | 已经处理 | 给人员培训 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/14 18:44:30
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 5号楼一层 | 01/10/2026 12：41 5号楼1-13间操作人员开放性操作物料。正确做法：严禁开放性操作物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 该房间为新建冻干间，处于验证中 | 设备设施原因 | 验证后的设备禁止开放性操作 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/16 2:06:16
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 14：59 4号楼3-12间危化品存放于监控盲区，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：危化品应放于监控可见区域 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-12间危化品存放于监控盲区，已沟通现场人员整改完毕。 | 人的原因 | 危化品应放于监控可见区域 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/13 7:09:53
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 15：45 4-21间插线板放置于动火点附近，已沟通现场人员整改。正确做法：插线板应使用绝缘勾挂起，以免火星溅到 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 将插线板挂起 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/13 7:10:10
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 10：30 12号楼4-03间钢梯处两个压力表上限标识错误。正确做法：及时更新上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换标识 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/13 7:10:29
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01/10/2026 04:00 4号楼4-43间放桶物料桶未连接静电卡子。正确做法：物料桶需连接静电卡子，以免静电积聚 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间放桶物料桶未连接静电卡子。正确做法：物料桶需连接静电卡子，以免静电积聚 | 人的原因 | 正确做法：物料桶需连接静电卡子，以免静电积聚 | 正确做法：物料桶需连接静电卡子，以免静电积聚 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/13 7:10:59
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：58 4号楼4-28间PP槽内玻璃器皿和白钢配件混放。正确做法：玻璃器皿和白钢配件需分开放置，防止磕碰 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-28间PP槽内玻璃器皿和白钢配件混放。正确做法：玻璃器皿和白钢配件需分开放置，防止磕碰 | 人的原因 | 正确做法：玻璃器皿和白钢配件需分开放置，防止磕碰 | 正确做法：玻璃器皿和白钢配件需分开放置，防止磕碰 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 2:27:51
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：06 4号楼4-43间一桶二甲基甲酰胺未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-43间一桶二甲基甲酰胺未连接静电卡子。正确做法：及时连接 | 人的原因 | 正确做法：及时连接 | 正确做法：及时连接 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 2:28:09
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：28 4号楼3-06间通风橱内有白色物料痕迹。正确做法：通风橱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-06间通风橱内有白色物料痕迹。 | 人的原因 | 通风橱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 2:24:34
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 16：45 4号楼3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-06间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 2:24:48
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：00 12号楼三层3-12间冷凝水积水较多。正确做法:及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 清理卫生残存 | 人的原因 | 清理积水 | 清理卫生要彻底 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 5:12:00
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：25 11号楼四层4-15间TJ4S-1108-GB02手套箱右侧手套O型圈裂痕较多。正确做法:及时更换，避免使用时开裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 5:12:13
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 22：37 11号楼三层3-41间使用过的防护服未密封。正确做法:及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 5:12:29
2026/1/10 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：57 12号楼4-17间人员操作蠕动泵管路时未穿戴对应劳保。正确做法：穿戴好劳保再操作，避免溅射。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 穿戴劳保后操作 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:43:02 | 2026/1/15 5:12:50
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间2762项目OR对于物料123758离心机收料时和反投时使用劳保前后不一致，需进行统一 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间执行不标准 | 方法原因 | 已经调查处理，后续保持一致 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:07:40
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R07接收罐尾气视镜积液已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液， | 物料原因 | 现已排放完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:08:11
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R13加料车未连接尾气，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用完毕，将万象集气罩撤开，未及时连接 | 人的原因 | 现已恢复 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:08:30
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD04接收罐下方地面有白色物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 接收罐转移泵损坏导致渗漏，人员现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕，泵进行维修 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:08:47
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R24放桶操作22:13放至第四桶，操作人员发现卡子处有液体滴漏，后调小氮气，拧紧卡子，仍旧滴漏液体，但是未停止放桶操作，继续进行放第四桶，直至第四桶放桶结束，才关闭阀门，清理现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员发现异常未及时处理，并且带病作业 | 人的原因 | 已对人员下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:09:09
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R14接收罐下口阀门静电跨接断裂已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:09:29
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 19车间薄膜膜堆下口卡子渗漏物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 卡子渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/13 0:33:08
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R14接收罐前桶表面有物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 现场及时彻底清理 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:06:33
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R16接收罐下口有物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不及时 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/11 6:24:06 | 2026/1/11 23:09:53
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 十车间 | 四层走廊西侧至十车间暂存区氢氧化钾（粉末）固体暂存区暂存缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标签标识粘贴不及时 | 人的原因 | 现场已粘贴标识 | 检查车间其他物料缺少标识及时补充 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/11 1:58:12 | 2026/1/12 9:02:18
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 五车间 | 五车间三层物料分装输送间溢出桶内吸收棉少需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 吸收棉长于两米，无需整改 | 设备设施原因 |  | 每月检查吸收棉 缺少进行补充 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/11 1:54:07 | 2026/1/12 9:00:38
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间三层R14压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 补充完毕上限标识粘贴在0.08Mpa处 | 已要求现场维护组人员对各个设备压力表及上限标识进行补充和位置调整 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/11 1:50:41 | 2026/1/12 9:01:54
2026/1/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 三层溶剂输送区Ⅰ溢出桶检查日期到12/28/2025超期未检查，溶剂输送区Ⅱ洗眼器检查日期到01/06/2026超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员对现场应急设施位置不熟悉，检查出现疏漏 | 人的原因 | 已补充检查完毕 | 对检查人员进行要求，按照清单逐个房间仔细检查 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/11 1:46:21 | 2026/1/16 18:08:09
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼2层901-ce01 | 901-ce01-tr01接收罐液位计，液位计下口的静电跨接断裂，现场与乔阳阔沟通，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 静电跨接断裂，已安排安装更换 | 方法原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/13 7:52:39
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼3-02分离干燥间内一压滤罐所标注的氮气口与尾气口接反，使氮气通过压滤罐上带尾气标牌的管路进入体系；即使效果相同且管路颜色不同，也容易造成人员不清误操作的情况，现场沟通操作人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 管路标识方向张贴不正确 | 人的原因 | 现场已将标识纠正 | 同步排查车间其他管路标识，及时整改。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/16 7:43:39
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼4层905车间，地面上白色痕迹未及时清理，现场沟通韩洁安排人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 此处为打胶后，白色胶粘在地面未清理干净，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/14 8:00:57
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 1、902-R04使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、902-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常清理 3、904-DRC01取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/10 8:30:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 804车间钢平台下，电箱的螺丝松动，现场沟通王斌安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 属地不进行拆接电工作怀疑电工拆接电过程未紧固到位 | 人的原因 | 联系电工处理完毕 | 设备部内部进行操作标准明确 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/14 8:00:48
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 1、802-R05使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、804-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常清理 3、805-R02放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/10 8:30:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼4层702-R04反应釜旁，地面上白色痕迹未及时清理，现场沟通赵乾坤安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 投料碱液析出 | 人的原因 | 已安排人员重新清理 | 投料完成后及时清理，过后再进行复核 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/16 8:20:16
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼张兰江班组 | 1、701-R05滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常清理 2、702-R06使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、900-N06收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/10 8:30:24 | 2026/1/10 8:30:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 实验室 | 实验室FX2-Lab-01通风橱内有小试反应，氮气开启较小在鼓泡器处观察未见鼓泡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 夜班调稳无异常后，为保证溶剂不被吹飞，会开的比较小，保证有鼓泡就可以。夜间受氮气压力影响出现无鼓泡情况。 | 设备设施原因 | 夜班人员再次调整恢复正常。 | 提醒反应负责人注意氮气阀门开度和夜班巡查人员注意氮气鼓泡情况随时调节。 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/11 14:19:56
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 分析室 | 监控巡查发现01/09/2026，10：54时实验室人员进入分析室未佩戴护目镜，只佩戴自己的近视镜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 来阜人员顾鹏飞进入分析室未佩戴护目镜，按照违规处罚。 | 人的原因 | 按照违规处罚。 | 部门内部通报，公示，提醒部门人员。 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/11 14:20:12
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层离心机间外记录桌上200L桶Checklist本中氧含量数值填写正常，结果处未勾选执行人郭帅01/08/2026. | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员疏忽大意勾选遗漏 | 人的原因 | 执行人郭帅已将200L桶Checklist本中氧含量数值填写正常后，结果处补充勾选完成。执行人郭帅Checklist检查执行已做完，结果勾选疏忽大意遗漏，车间内部处罚。 | 车间已制定各类Checklist执行提醒标识，张贴于各操作区域记录桌，便于指导Checklist按照流程要求检查和及时复核确认。对于未按照要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/13 8:42:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层连续化区域第9批正丁基锂操作规范第一页被培训人员是否合格处未勾选。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间该位置进行连续化打料操作，多批次执行，人员进行操作规范执行确认，人员无变动。不进行二次培训，复核人员签字勾选遗漏 | 人的原因 | 执行流程无异常，人员执行标准缺失，处罚警示，车间内部传达 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/13 8:43:14
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 监控巡查发现01/08/2026，09：38时一车间三层1#离心机间内操作人员在离心机盖子处于半开启状态下进行准备工作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 个人安全防护意识不足 | 人的原因 | 1#离心机间内操作人员张启在离心机盖子处于半开启状态下进行准备工作，个人安全防护意识不足，价值积分处罚，并车间通报。 | 与车间人员进行强调，确认离心机内离心固体状态后及时关闭离心机大盖再进行后续准备工作，需要开盖调整的必需开启到位并安装好安全栓做好固定再操作。 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/13 8:43:29
2026/1/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间西门外 | 二车间西门外拍子上氮气钢瓶未捆绑固定。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气钢瓶从库房转移至车间后人员二次确认不到位 | 人的原因 | 重新使用帮带进行固定完成 | 1.车间内针对钢瓶存放要求进行重申，外围暂存区域由物流工进行巡检确认，车间内谁谁用谁负责 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/11 14:20:28
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外记录桌上CPr138204-04-01-01项目附加页淋洗缺少复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 当班助工复核后OR附加页签字遗漏 | 人的原因 | 责任人重新确认后签字确认完成，责任人纳入月度记录问题奖惩评定 | 谁操作、复核谁负责记录，执行不到位人员进行问责 车间内由工程师、助工每日进行记录问题自查，涉及责任人纳入月度记录问题奖惩评定 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:14:06 | 2026/1/11 14:20:39
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 623冻干机间 | 623冻干机间多个冻干未见过夜反应单；分别为项目号CPo1415xx（责任人为618实验室龙怡杭）、CDo1411xx（责任人为736实验室孙世稷）、CDo1404xx(未登记，未能找到责任人），请相关实验室负责人对相关人员进行培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM1207-李洪旭,AMM3063-申艳春,AMM2983-周尚永 | AMM1207-李洪旭,AMM3063-申艳春,AMM2983-周尚永 | 否 | 使用冻干机，过夜样品未进行进行过夜登记 | 人的原因 | 已进行内部通知传达 | 及时沟通 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1207-李洪旭 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:02:35 | 2026/1/16 7:43:54
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-09通风橱内外浴为140℃加热反应未架设在有烟感报警器的通风橱内，请对相关人员进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 通风橱紧张 | 设备设施原因 | 待腾出有烟感通风橱 | 全装烟感 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:02:35 | 2026/1/16 7:44:15
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 巡查发现736-18通风橱有漏水情况，观察后发现为水管较短且水流较大导致部分自来水持续溢到通风橱台面上，随后关小水阀并整理管路位置 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用前未检查管路状态，循环水开度太大导致憋压流出 | 人的原因 | 现场整理管路，关小水流量后可以正常使用 | 第二天白班将本通风橱的循环水管路更换 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 8:02:35 | 2026/1/16 7:44:37
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-T017接收罐压力表及插底管管路盲板上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:55:20
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08尾气管路阀门09下快开卡子处有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 氮气过大吹扫析出 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:55:32
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R07下口四通位置有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 水冲后未禁锢住 | 人的原因 | 已紧固清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:55:44
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R08下口到21釜的5728管路有物料残留在弯头 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路吹扫不到位 | 人的原因 | 已进行重申要求整改 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:55:55
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R17溶剂管路盲板位置多处物料撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 作业后清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:56:07
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R18下口转移管路与磁力泵连接位置，旁通位置未盲死，有物料滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新封堵清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:56:19
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R07淋洗管路上盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场巡查清洁不到位 | 人的原因 | 现场已清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:57:01
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R08旁101DL4断路器电线管路防爆挠性管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中线管卡箍松动脱落 | 设备设施原因 | 现场已安装紧固 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:57:13
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R09流体过滤器上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 过滤器更换滤芯后人员未做好清洁 | 人的原因 | 已按要求清理完成 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:57:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722四层分布器间漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中上霜缓水导致 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 23:07:07
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722四层溶剂间及薄膜加料间位置氧含量仪表数值不对 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 氧含量探头损坏， | 设备设施原因 | 已联系消防更换 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/13 0:44:18
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E03-Tc01旁计量泵上管路快开卡子位置有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 快开球阀内漏导致物料析出 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/13 0:45:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R15计量泵加料管路上盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 加料结束后对管路未做好清理 | 人的原因 | 现场已清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:57:37
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 722-R15下口视镜位置有大片物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场清理不及时 | 人的原因 | 已对试镜进行拆卸清洗 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:57:48
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E02-Tr03尾气凝液未及时排出 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液未及时排放 | 方法原因 | 现已排放完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/13 0:46:05
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R24下口，MP31磁力泵有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 有物料撒漏，未清理彻底 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/13 0:46:19
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-VP003机组有异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备设施异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通维修 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:56:30
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R11淋洗管路上阀门20盲板跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 跨接使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行整改更换 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 7:05:07 | 2026/1/11 4:56:43
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 10：15 4号楼3-27间存放5-乙硫基四氮唑缺少危化品警示标识。正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-27间存放5-乙硫基四氮唑缺少危化品警示标识 | 人的原因 | 存放危化品后及时添加警示标识 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/11 1:18:54
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：53 4号楼4-26间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-26间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 人的原因 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/15 2:25:00
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：01 4号楼3-03间CMM-403-Sy01-WTK03废液接收罐液位计缺少上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-03间CMM-403-Sy01-WTK03废液接收罐液位计缺少上限标识 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/11 1:19:09
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 11：24 4号楼3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-27间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/11 1:19:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：16 12号楼三层3-13间TJ4S-1213-R01-Tr01接收罐后静电扁铁螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 紧固螺栓 | 定期检查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/15 5:13:13
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：49 11号楼4-41间危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应及时撤走警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/15 5:13:26
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：57 11号楼四层4-16间TJ4S-1108-GB01手套箱设备状态标识脱落。正确做法:重新粘贴，确保能正确查看状态。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/15 5:13:43
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 07：16 12号楼4-04间项目人在物料暴露区域未穿戴对应等级劳保。正确做法：穿戴好劳保再进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/15 5:13:59
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：34 4号楼4-48间 引风罩盘起引风开启状态，正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-48间 引风罩盘起引风开启状态，正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量 | 人的原因 | 正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量 | 正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/12 17:26:06
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：39 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R10-TR01 液位计排净口阀门处于微开状态，现场人员已关闭，正确做法：阀门处于关闭状态，防止滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R10-TR01 液位计排净口阀门处于微开状态，现场人员已关闭，正确做法：阀门处于关闭状态，防止滴漏 | 人的原因 | 正确做法：阀门处于关闭状态，防止滴漏 | 正确做法：阀门处于关闭状态，防止滴漏 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/12 17:25:49
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：49 4号楼4-42间 高低温一体机TJ4S-400-ATC05导热油回管路阀门为常开阀，未用铅封固定，正确做法：使用铅封固定，设备使用中，管路较热，待冷却后固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 高低温一体机TJ4S-400-ATC05导热油回管路阀门为常开阀，未用铅封固定，正确做法：使用铅封固定，设备使用中，管路较热，待冷却后固定 | 人的原因 | 正确做法：使用铅封固定，设备使用中，管路较热，待冷却后固定 | 正确做法：使用铅封固定，设备使用中，管路较热，待冷却后固定 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/12 17:25:32
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/09/2026 22：42 4号楼4-45间 现场人员压滤操作时项目人距离较近，未拉警戒线，正确做法：拉起警戒线，穿对应劳保接近操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的 原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/12 17:25:13
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-11间，固体物料核黄素放置在地面上，正确做：应放置在二级防护槽内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放到二级防护槽内 | 人员培训 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/14 7:32:10
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：27 11号楼3-12间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置 | 人员培训 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/14 7:32:25
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：41 11号楼4-28间，温度控制单元1108-sy02 磁翻板液位计缺少液位计上限标识，应当及时进行补充。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/14 7:32:39
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 6：43 12号楼4-02间，合成仪进行收料过程中其他人员距离过近且未佩戴同级别劳保。正确做法应佩戴同级别劳保后方可近距离帮忙。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训，佩戴同级别劳保后方可近距离帮忙。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:49:54 | 2026/1/14 7:32:55
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD02墙边的氮气管路快开卡子为开口卡子，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员安装错误 | 方法原因 | 已进行更换 | 排查车间整体进行改造焊接 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:07:30
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD05收料口上方防爆挠性管磨损严重 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 线管损坏 | 环境原因 | 已进行维修 | 定期检查更换 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:08:06
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R03加料漏斗手套破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 安装时磕碰导致 | 人的原因 | 已更换 | 人员进行培训 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:08:33
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10回流管路试镜处静电跨接安装错误失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员安装错误 | 方法原因 | 已进行更换 | 支援人员安装设备重点观察 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/22 17:18:39
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R02-Tr01氮气管路阀门47处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门结合处螺丝松动 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:09:44
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14氮气流量计内浮子卡滞失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:10:08
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层操作人员户玉旺在收207-F04内废渣时有物料掉落到地面上，已要求操作人员现场清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员收料粉尘没有控制好 | 方法原因 | 已进行清理 | 收料时注意粉尘暴露 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:12:13
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E03-Tr01上方管路法兰有物料渗漏痕迹，现场已沟通班长处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路内热胀起压 | 环境原因 | 已进行排压 | 定期试密检查排压 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:12:37
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间一层冻干机械间防爆配电柜下方空压管路三通处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0794-ADH0794张健 | ADH0794-ADH0794张健 |  | 气源管破损漏气 | 设备设施原因 | 气源管进行更换 | 排查其他管路状态不好进行更换 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0794-ADH0794张健 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/10 23:13:08
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-024通风橱过夜反应中，通风橱内有异响，已沟通值班人员史广军查看，反馈为搅拌安装不到位导致搅拌过程中偏移刮到容器内壁产生异响，现已重新安装恢复正常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 搅拌长时间转动松动 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢搅拌 | 现场已重新禁锢搅拌 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/12 6:20:00
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 环保运行组 | 22：45左右巡查污水站时发现现场放槽子管路未使用插底管固定，有脱落风险，现场已沟通尹明浩进行整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 现场抽废水，未使用插底管 | 人的原因 | 对现场人员进行培训无论抽废水还是放料都需要使用插底管 | 交接班重点强调投放任何物料操作必须使用插底管 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/18 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/18 6:53:38
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-032通风橱反应容器内液面即将低于温度计最下端，已沟通值班人员调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 架设反应时温度计没有插入到体系中 | 人的原因 | 现场已调节温度计 | 做为案例给人员培训 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:34:14 | 2026/1/12 6:19:43
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP001，4，12真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/11 2:20:10
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行所致 | 设备设施原因 | 停泵降温，更换其他泵使用 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/12 1:11:06
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-Ce08上有挠性管脱节，已沟通车间联系电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 挠性软管脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/11 2:20:21
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R24冷凝器旁氮气管路上针型阀处漏氮气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 针形阀漏气 | 设备设施原因 | 保全已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/11 2:20:00
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R07下口柱子旁防爆断路器静电接地未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/12 1:10:51
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R24下口旁有电线裸露铜丝未做保护措施，已沟通电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 电工废弃电线没有用绝缘胶带缠绕 | 方法原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/4/2 18:17:06
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD05间内溢出桶检查绿签到期未填写更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 绿签过期未检查 | 人的原因 | 已经检查更新 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/11 2:19:45
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02后方空压管路未上锁，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用完毕未上锁 | 人的原因 | 已重新上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/12 1:09:54
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R15旁氮气软管连接处漏气，已沟通车间重新连接紧固处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 气源接头未拧紧 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/11 2:19:31
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 3车间三层应急洗眼器不出水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 洗眼喷淋阀门位置漏水 | 设备设施原因 | 已沟通保全维修 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/3/3 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/3/3 6:42:19
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 6:12:10 | 2026/1/11 2:19:19
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 一层备料区风淋间入口处200L桶装特戊酸氯甲酯和车间拆卸配件堆放阻塞消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 北门物料未及时清理 | 人的原因 | 现场通知物流清走此区域物料 | 后续备料班组无法及时转移时及时沟通长白民工进行物料运输工作 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/10 1:59:50 | 2026/1/12 9:03:10
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 50立罐区 | 50立罐区卸料区内两个洗眼器洗眼喷头不出水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 洗眼器检查后出水管内残留水冻结堵塞出水口 | 环境原因 | 将管路拆卸除冰疏通管路 | 检查完毕将水排出 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/10 1:49:50 | 2026/1/18 9:39:18
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2溶剂库2南侧门口溢出桶缺少标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 溢出桶签被风吹走 | 环境原因 | 重新粘贴溢出桶标识 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/10 1:41:00 | 2026/1/14 9:03:47
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2溶剂库1南侧门口静电释放器触摸后频闪 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 静电释放器损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工维修静电释放器 | N/A | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 进行中 | ADH1561-田富安 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/10 1:39:19 | 2026/1/14 9:02:30
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐地脚处放有配件，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备清洗中，配件验收完成待安装 | 设备设施原因 | 清洗安装 | 清洗安装 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/12 0:45:23
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层废液间管路杂乱，需要整理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 管路未及时清理 | 设备设施原因 | 重新清理 | 重新清理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/12 0:45:46
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间尾气管路损坏掉落，还请及时修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 掉落 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:45:15
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层14釜接收罐下口地面放有配件不使用还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 遗落 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:45:28
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层13釜接收罐边废液管路球阀缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 废液管路缺少球阀，密封 | 设备设施原因 | 进行相关球阀添加处理完成 | 车间进行整体排查，同步进行处理 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:45:41
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-T087储罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面少量物料未清理干净 | 物料原因 | 重新清理 | 重新清理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/12 0:46:14
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层04釜上视孔灯缺少螺丝固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 松动掉落 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:45:53
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层01釜后方地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 墙体大白掉落 | 环境原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:46:05
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层压力罐下口地面有物料痕迹，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 压滤罐下口有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行现场清理处理完成 | 进行现场排查及时进行处理 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:46:18
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间一层废液间可燃气体报警器缺少标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 添加标识 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:46:45
2026/1/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间一层废液间地面杂物需要清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/10 0:58:41 | 2026/1/11 6:46:58
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼一层 | 男更衣室消防喷淋头被包裹，影响正常使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS2760-李浩,ALS3717-梁光强 | ALS2760-李浩,ALS3717-梁光强 |  | 喷淋头灰层较多 | 环境原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/15 17:27:07
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼一层 | 一层客梯前的火灾显示盘显示火警状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS2760-李浩,ALS3717-梁光强 | ALS2760-李浩,ALS3717-梁光强 |  | 显示故障 | 设备设施原因 | 已沟通消防维修完成 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/15 17:25:16
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼四层 | 4-42间Sy08合成仪轨道建议增加限位器防止筛板碰撞电气柜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 已联系机修进行制作挡板 | 人的原因 | 已联系机修进行制作挡板 | 已联系机修进行制作挡板 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/12 13:02:38
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼四层 | 四层走廊应急柜脱脂棉拆封疑似被污染，及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 已更换完毕，同类问题进行排查 | 人的原因 | 已更换完毕，同类问题进行排查 | 已更换完毕，同类问题进行排查 | 不涉及 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/12 13:03:03
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼四层 | 4-26间电线接头内没有线路信息标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0242-刘志强,AMM0875-门学友 | AMM0242-刘志强,AMM0875-门学友 |  | 已联系电工人员添加完毕 | 设备设施原因 | 已联系电工人员添加完毕 | 已联系电工人员添加完毕，同类问题进行排查 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/15 17:26:05
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼三层 | 3-02氮气管路需要加支撑，防止管路掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科,ADH2765-李晓刚 | ACT337-张文科,ADH2765-李晓刚 |  | 安装TCU 设备导致氮气管没有支撑 | 方法原因 | 已经纠正 | 改造设备时，及时固定 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/15 17:26:24
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 11号楼三层 | 3-67间WTK01废液罐管路排净阀缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS2760-李浩,ALS3717-梁光强 | ALS2760-李浩,ALS3717-梁光强 |  | 缺少盲板 | 方法原因 | 已完成安装 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/15 17:26:40
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 12号楼四层 | 4-11间可燃检测探头排风口遮挡（同类排查整改） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 |  | 车间缺少合适场地存放暂存物料场地 | 设备设施原因 | 移走物料，防止遮挡 | 人员培训 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/12 13:03:20
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 12号楼四层 | 四层走廊应急药品箱未放到应急柜中 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 |  | 应急贵里已经放置了一个药品箱 | 人的原因 | 应急药品箱放到应急柜中 | 应急药品箱放到应急柜中 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/12 13:03:37
2026/1/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS13447-李亚萌,ALS15022-杜新飞 | 12号楼三层 | 3-35间HPPC02-T01流动相A罐磁翻板液位计需要铅封加常开标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加常开标识锁开 | 同类排查 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 19:03:46 | 2026/1/12 13:05:17
2026/1/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 733 | 10:20，夹套瓶进出水口未加拉扣（15℃循环机已开启） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 620 | 10:48，溶剂柜内存放100ml四氟瓶分装的甲苯（约50ml） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 619 | 10:50，01/08溶剂柜存量未盘点 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 518 | 11:07，03通风橱108℃反应冷凝管已连接，未开冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 519 | 11:30，01通风橱127℃反应数显未开启； 65℃ Schlenk管密闭反应（已审批）建议增加防爆屏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/8 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 1-206 | 11:25，分析天平引风罩外存放物料（多个5ml四氟瓶，在自封袋内)，无标签； 未在分析天平使用记录上登记。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4585-李化飞 | ALS4585-李化飞 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/8 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 4-313 | 15:14，洗眼器超期一天未校验（下一次校验时间01/07）； 登高凳阻挡消防器材。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13503-贾长宏 | ALS13503-贾长宏 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场告知实验员整改 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/9 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/9 16:59:02 | 2026/1/9 16:59:02
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 九车间 | 四层209-R01加料箱体有较多物料，需要及时清理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 加料车清洗完毕，表面清理不干净，有物料痕迹 | 人的原因 | 已重新清理 | 对清洗人进行强调培训，清洗完毕，氮气吹干后进行检查 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/12 8:55:47
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 九车间 | 四层209-R01-Tr01缺少静电接地，下方转移管路标签为转移至201-R03实际应该是201-R04需要整改 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 静电断裂 | 设备设施原因 | 已连接静电接地 | 其他储罐设备进行排查 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/12 9:02:50
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 九车间 | 四层209-R01的在线氧含量检测器探头未正确固定可能对检测结果会有影响 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 固定的探头脱落 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 使用前重新检查，确认固定牢固 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/12 9:08:32
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 一车间 | 二层201-R04缺少投氢氧化钠的加料漏斗 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 计划使用前安装 | 设备设施原因 | 已安装漏斗 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/12 9:05:59
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 一车间 | 四层201-R05的加料箱缺少静电接地 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 静电接地断裂 | 设备设施原因 | 已重新连接静电接地 | 其他设备整体排查并进行整改 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/12 9:03:36
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 三层210-R06加料箱未连接氮气和尾气管路 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备未使用，未提前连接 | 设备设施原因 | 已连接氮气尾气管路 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/12 9:08:10
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 二层210-Ce04间的电机电线挠性管破裂需要及时维护，连接离心机的静电扁铁断裂，现使用临时接地线，建议后续恢复扁铁的使用 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用，挠性管老化，外表层断裂 | 设备设施原因 | 已更换新的挠性管 | 车间其他设备进行排查 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/16 14:39:05
2026/1/9 | 专业性排查 |  | PID专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 二层210-Ce04-Tr01母液接收罐缺少液位计，与项目PID不一致 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 缺少合适液位计，未及时补充 | 设备设施原因 | 已安装液位计 | N/A | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/9 16:38:28 | 2026/1/16 14:39:24
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 二车间 | 二车间四层2#搅拌罐液位计故障，罐内无物料，但液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 新增加的液位计出现断层 | 设备设施原因 | 重新清洗完毕 | 排查车间液位计情况，及时整改 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 16:32:09 | 2026/1/12 9:03:58
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-07通风橱内88℃反应冷凝循环水进水口处未扎扎带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0336-丁宁 | AMT2017-李海波,AMT0367-李洪健 |  | 搭建设备时忘记扎扎带 | 人的原因 | 使用冷凝设备时及时检查 | 每次使用前及时检查 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 16:11:22 | 2026/1/9 18:12:25
2026/1/3 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼真空泵房涉及使用氮气，房间内无氧含量检测器；建议评估是否会出现欠氧环境，以及增加固定式；检查依据：GB/T 50493-2019《 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》4.1.6在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所，应设置氧气探测器。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 11月份已经子护照检查出此处没有设置氧含量检测仪，已上报概算安装 | 设备设施原因 | 已报概算安装 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 13:25:33 | 2026/4/25 18:21:45
2026/1/3 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼P15真空泵接地线断裂，需要及时恢复 检查依据：《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第3.0.4条:电气装置的下列金属部分,均必须接地:电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，拆卸维护后未及时连接，已安排连接 | 设备设施原因 | 已连接 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 13:25:33 | 2026/1/15 13:22:20
2026/1/3 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼真空泵房区有较多的杂物，建议及时清理，保持现场5S | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备维护后，杂物未及时清理，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 13:25:33 | 2026/1/15 13:23:09
2026/1/3 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼真空泵房安全出口指示灯不亮，需要确认下是否是持续性灯具；检查依据 GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.1 灯具的选择应符合下列规定： 8 标志灯应选择持续型灯具。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 节前维修中，目前已维修 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 13:25:33 | 2026/1/15 13:23:23
2026/1/3 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼P03真空泵，其7℃循环水回水、废液管路、尾气管路较热、泵频率较高震动较大；建议评估下真空泵的使用情况，避免超负荷运转。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 真空泵使用时间比较长现场检查冷却水流通无异常 | 设备设施原因 | 已更换泵 | 要求班长巡查过程多关注泵的状态，使用时间较长的及时更换备用泵 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 13:25:33 | 2026/1/15 13:23:38
2026/1/3 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层真空泵时，①发现P09真空泵缓冲罐有半罐液位；同时设备部人员正在检修P10真空泵；发现P10真空泵尾气管线有结晶，造成泵堵塞；现场与设备部人员和属地沟通，泵堵塞的原因可能是缓冲罐内的液体在泵尾气管路端结晶；②但是切换泵之后，缓冲罐内的液体并未排出，仍然存在堵塞P09真空泵的可能； ③后续检查真空泵房检查表，发现真空泵有缓冲罐检查，并要求有液体排液项，现场却未有效执行，上次检查还是去年7月份，得知实际只有开泵时填写，④但是后续检查不进行记录，此项需要确认下，没有记录无法溯源 ⑤同时检查测温记录，发现2日中班和3日夜班未进行记录，需要确认是否进行检测 ⑥检查真空压力曲线发现是由2日得16：56-20：53压力逐渐上升，期间4个小时异常工况处置建议再梳理下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚问责 | 主任定期检查，有问题的进行问责 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/9 13:25:33 | 2026/1/15 13:23:51
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/04废普通试剂入库35.5，贮存数量2 ，需核对 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已修改 | 认真 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2517-荣蓉 |  |  | 2026/1/9 10:30:27 | 2026/1/10 10:03:01
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/03废50L及以下铁桶贮存数量8，入库登记9，核实登记错误。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 改正数据 | 登记正确 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/9 10:30:27 | 2026/1/13 9:27:43
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/05沾染废物贮存数量36+153.5.入库36.5+117，数量不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 改正数据 | 登记正确 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/9 10:30:27 | 2026/1/13 9:28:00
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北厂区污水站 | 01/07不含卤素和和和含卤素废液小桶登记本，分别入库70.5、24，贮存小本登记反了，需改正。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM2511-郑海渤 | AMM2511-郑海渤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 改正数据 | 登记正确 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2511-郑海渤 | 已完成整改 | AMM2511-郑海渤 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/9 10:30:27 | 2026/1/13 9:28:14
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 实验室 | 实验室FH04桌面表面存在少量黄色物料； 实验室FH03/04三口烧瓶中承装物料未粘贴物料标识； 实验室FH07桌面左侧使用的搅拌头未粘贴记录页编号； 实验室防爆试剂柜有溶剂气味，需加强排风。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人谢少波，未及时清理物料 责任人刘光胜、谢少波、刘佳绮未及时粘贴标签标识 排风较弱 | 人的原因 | 及时整改 | 群内强调 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 14:34:18
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Drc03双锥缓冲罐上方的压力表损坏，已告知李发友进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 表针坏 | 设备设施原因 | 以进行更换 | 对双锥压力表检查，操作前CK检查， | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/10 4:59:39
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层物料拍子上氨水和L-谷氨酸存放在一起，已告知李发友进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 备料存放一起转入车间 | 设备设施原因 | 现场进行分开 | 物料接收进行要求，禁止存放一起以及不能临时存放 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/10 4:59:55
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层压滤罐到R36-Tr01的聚乙烯管路搭在R36下方倒淋管路上 一车间二层101-Ce03缓冲间门口聚乙烯管路固定在电线管路上方 一车间三层101-R18-Tr01聚乙烯管路固定在灯架上方 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接管路连接安全意识不足 | 方法原因 | 管路进行处理 | 对设备人员进行谈话，安装时禁止走导淋及线管上 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 14:34:26
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层多条聚乙烯管路固定在102-R23上方灯架上； 二车间三层聚乙烯管路固定在102-R12/R13下方蒸汽管路上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 管路为真空管路 | 人的原因 | 以进行拆除 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 14:34:46
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R08吸收罐上方聚乙烯管路固定在灯架上方 三车间三层聚乙烯管路固定在103-R08蒸汽管路上 三车间三层聚乙烯管路固定在103-R01蒸汽管路上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 车间聚乙烯管路安装不合理 | 设备设施原因 | 聚乙烯管路重新铺置 | 车间巡查关注 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 14:34:58
2026/1/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层发现胀桶现象，询问车间人员是氮气压料导致。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作有问题导致涨桶 | 人的原因 | 进行培训，压料看好压力表 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:37:54
2026/1/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间20釜受限空间作业，进入未携带四合一检测器，现场叫停操作，清洗人曲文星，监护人冀博宇. | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间四合一损坏未及时沟通借用 | 方法原因 | 责任人进行谈话批评 | 车间进行跟踪维修进度，后续沟通借用悬挂现场 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:38:10
2026/1/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 实验室 | 1. 01/08/2026 17:13 研发实验室通风柜2北人员戴手套触摸公共区域 2. 01/08/2026 15.54 研发实验室通风柜2北人员佩戴手套触摸公共区域 3. 01/08/2026 16:22 研发实验室通风柜2北人员佩戴手套触摸公共区域 4. 01/08/2026 16:27 研发实验室通风柜2北人员佩戴手套触摸公共区域 5. 01/08/2026 8:40 研发实验室通风柜2南人员在称量药品时将药品弄洒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 1.责任人许润天，人员安全意识差 2.3.责任人刘彦平，人员安全意识差 4.责任人朱培龙，未直接带手套触摸柜门 5.责任人张录棋，人员操作失误 | 人的原因 | 群内强调 | 群内强调 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:38:24
2026/1/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层人员将R21釜警戒带放下进入挪动登高梯，未佩戴正压呼吸器。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 梯子搭个边，所以人员直接抬起拽出了 | 人的原因 | 后续这种操作必须戴正压进入 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:38:41
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层fd03门口摆放的装满水相的槽子无标签，无上限标识，已告知车间粘贴标识。 一车间一层靠二车间大门处一个白钢铁桶内部存在物料，桶身表面无标签，已对讲沟通陶郑民处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签粘贴不及时 | 方法原因 | 标签进行粘贴完毕 | 车间进行排查，班前会进行要求重申 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:44:48
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间一层酸性尾气间门口摆放的放出焚烧碱液槽子缺少上限标识。 二车间三层13釜洗釜水排放的槽子上标识为Drc03清洗水。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 一层槽子是一车间放出使用的，13洗釜水进的槽子是Drc01洗双锥未满直接使用了洗设备的水直接直排 | 人的原因 | 后续注意上限，每个设备清洗水单独放 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:38:51
2026/1/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间一层一个铁桶胀桶状，内部存在一个底的物料，桶身表面无标签，已告知班长处理。 三车间四层04釜前方一个方槽子内部有五分之一的液体，槽子表面无物料标签，无上限标识，槽子上盖未关闭。 三车间三层三合一门口一个方槽子，内部有四分之一的液体，槽子表面无物料标签，无上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 标签标识不及时 | 人的原因 | 对人员进行培训，对于标签标识及时粘贴 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:39:01
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层20釜旁溶剂间打料至接收罐管路，白钢管路与波纹软管连接处三颗螺栓未按规定露出2-3丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝过短 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 对人员安装进行重申螺丝超2螺纹以上 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:39:11
2026/1/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控发现01/08 20:15七车间三层人员方槽抽料聚乙烯管路未使用封堵管内少量残液流出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 使用完毕未及时封堵 | 人的原因 | 已清理完液体，重新封堵 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:39:22
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间一层物流通道暂存一200L铁桶重桶桶上没有标签，沟通属地反馈桶内物料为IPAC | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 放桶后未及时张贴标签 | 人的原因 | 发现后已立即张贴 | 车间内部重新强调 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:39:33
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 焚烧炉 | 库房4SA05-17货架有物料痕迹、库房4SA07-05货架固定铆钉突出，需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 物料桶外表面的积雪融化后出现印记、铆钉移位 | 设备设施原因 | 对印记进行清理、铆钉复位 | 日常巡查发现异常的及时处理 | 无 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:39:42
2026/1/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R18釜上大阀门多个螺栓未按规定露出2-3丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员螺栓选择不正确 | 人的原因 | 已更换 | 车间内重新强调 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/9 8:31:37 | 2026/1/11 15:45:02
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 甲库8#库内与车间人员石树旺共同进行氩气钢瓶入场检测发现其中一瓶内气体二氧化碳超标与瓶身标签氩气不符。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 供应商锦州市鞍锦气体厂管理不规范 | 环境原因 | 1，将此检测异常的氩气钢瓶单独存放在一个 区域，贴禁止使用标签，2，沟通采购人员联系供应商将此钢瓶退货。 | 1，对供应商锦州鞍锦气体厂进行现场审计。 2，由供应商提供后续整改方案并严格按照整改方案执行。 | 0 | 2026/2/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:05:17 | 2026/2/12 14:47:28
2026/1/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间 | 监控巡查，01/08日，10：28分，二车间四层，操作人员高鹏拆卸R09釜接收罐罐下口放料管路时未佩戴呼吸防护面具，已有物料滴落地面。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全意识淡薄，拆卸管线过程未按要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，按照制度进行处罚，车间内通报 | 1.车间内针对劳动保护佩戴班前会进行重申，车间管理人员进行日常巡检，执行不到位人员进行问责 | 00 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:05:17 | 2026/1/11 14:20:51
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间吸附塔间 | 一车间尾气吸附间，FX2Cs03尾气系统碱液循环磁力泵电机外壳接地线中间为两根导线缠绕的方式连接在一起。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 连接问题 | 方法原因 | 已安排人员将该处连接静电接地重新更换连接并进行静电检测可正常使用 | 排查车间内部其他位置静电连接情况出现类似情况一并进行整改 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:05:17 | 2026/1/11 14:21:08
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2、四区 | 甲库2、四区内辽J00150叉车停车时，货叉悬空未放置地面。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车司机使用后停放未按要求停放。 | 人的原因 | 现场已将货叉放低至最低位置，检查其他叉车无此问题。 | 已将叉车存放相应要求进行重申，如有违反情况将按违规处罚。 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/30 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:05:17 | 2026/1/30 15:23:07
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔902-Cd04-Tc01原料罐进料泵电子流量计，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 标签脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落流量计标识重新悬挂完毕，并检查其他流量计标识情况出现异常一并进行整改 | 人员区域内进行巡查出现标识脱落情况及时整改 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:05:17 | 2026/1/11 14:21:22
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼1层三废车间 | 巡查发现9号楼一层三废车间北侧通道安全出口故障，现场排查线盒内浸水，且一直有液体流出 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 |  | 夹层冷却水滴落 | 环境原因 | 已清理 | 线管进行密封 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/2/2 11:45:07
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼 | 巡查发现8号楼5车间MOR投料人未签字情况下，核实人进行签字，不符合书写逻辑 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 按照要求执行第二人协助填写记录操作人员操作完毕再签字复核执行无异常 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/16 7:44:57
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼 | 巡查发现8号楼805车间钢平台下，人员滴加盐酸时，未对现场进行警戒线和警示标语，有风险对其他人造成腐蚀伤害 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 查阅了标准操作手册未对此类操作有规定设置隔离，后续评估风险可商讨修订手册 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/16 7:45:20
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼4车间804-R07反应釜乙二醇回气动阀防爆线皮破损，现场沟通当班班长及时安排报修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布期间空间狭小人员进出误碰及线管本身老化造成 | 设备设施原因 | 报修设备部更换完成 | 鼓励员工积极发现问题及时上报车间管理人员及时推动维修 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/15 7:22:48
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 巡查发现8号楼2车间刚平台上802-R07旁穿墙孔未进行封堵，现场沟通车间人员及时封堵。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 临时管路拆卸后操作人员未及时封堵穿墙管 | 人的原因 | 现场对穿墙管进行封堵完成 | 车间内部强调操作标准及制度要求，班长班前会滚动强调 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/15 7:23:06
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼3层2车间700-tr004接收罐（使用中）泄压阀泄爆方向朝向车间DCS电脑，人员流动密集，泄放有伤人风险，现场沟通当班班长及时更换朝向 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 接收罐方向摆放不对 | 设备设施原因 | 已安排人员更改方向 | 安装完成后管理人员巡查确认 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/15 7:23:18
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现702-R03反应釜（反应中）加料漏斗塑料袋破损，现场沟通当班班长及时更换塑料袋 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 袋子破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 要求设备准备每天进行巡查，操作人 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/15 7:23:31
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴露管控 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼1层泵房溶剂气味较大，现场沟通李少飞主任反馈需进行原因排查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 地漏水封不严导致，已重新进行水封处理 | 人的原因 | 重新进行水封 | 要求现场人员每日进行检查 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/11 5:07:22
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴露管控 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼5层1205-R05釜加料漏斗上存在白色物料痕迹，现场沟通罗顺益立即安排人员清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 现场操作人员情场不彻底导致 | 人的原因 | 现场已处理 | 已对责任人进行罚写制度 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/11 5:08:04
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、903-FD03三合一收料中，操作人员穿白色连体服，佩戴正压呼吸器，静电链接良好，现场无异常情况。 2、9号楼2层1车间上卸料离心机收料中，操作人员穿白色连体服，佩戴正压呼吸器，静电链接良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/9 8:02:54
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 1、701-R05滴加操作，现场检查操作人员佩戴正压呼吸器，溶剂桶氮气，尾气，静电连接完好，现场未见异常情况。 2、701-R05滴加操作，现场检查溶剂桶氮气，尾气，静电连接完好，现场未见异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/9 8:02:54
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼王斌班组 | 1、802-R13滴加操作，现场检查操作人员佩戴全面罩，溶剂桶氮气，尾气，静电连接完好，现场无异常情况。 2、805-R01滴加操作，现场检查操作人员佩戴全面罩，溶剂桶氮气，尾气，静电连接完好，现场无异常情况。 3、8号楼4层1车间小房间压滤罐放桶，现场检查操作人员佩戴全面罩，溶剂桶check无问题，氮气、尾气连接正常，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/9 8:02:54 | 2026/1/9 8:02:54
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 417实验室 | 417实验室19通风橱内一塑料盒上存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 是塑料被溶剂腐蚀了，不是物料 | 设备设施原因 | 已经扔了 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 7:54:40 | 2026/1/11 5:09:21
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 515实验室 | 515实验室030通风橱内两瓶物料无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记做好标识了 | 人的原因 | 贴好标识 | 在实验室强调及时做好标识 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 7:54:40 | 2026/1/11 5:09:54
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 519实验室 | 519实验室20通风橱内一漏斗存在白色物料未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 研发人员忘记清理 | 人的原因 | 已让研发人员及时清理掉 | 在晨会在进行强调，沾染物料要及时清理，提供研发人员在这方面的意识 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 7:54:40 | 2026/1/11 5:10:43
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R09尾气视镜有液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/9 19:21:10
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R01加料车加料仓门缺少密封垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/9 19:21:28
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R01尾气视镜内充满液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/9 19:21:47
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间三层应急柜吸收棉较少需要补充，应急柜封条有被撕开情况属地需要传达应急柜内物资禁止车间人员随意使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 补充 | N/A | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/9 19:18:38
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R12接收罐氮气管路阀门缺少手柄，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 设备设施原因 | 补充 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/9 19:18:59
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R10 125阀门法兰中间有白色物料粉尘，怀疑拆卸加料车导致，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料清理完成 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/9 19:19:17
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层加LDA使用的插底管缺少密封袋，现场有盐结晶已沟通车间人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 使用后未及时套袋 | 人的原因 | 及时密封 | 及时密封 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/12 0:46:36
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留区5823打料计量泵区域，多个管路渗漏，车间需要及时排查处理避免渗漏进一步扩大 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备多批次使用导致部分管路连接处析出物料 | 设备设施原因 | 重新紧固清理 | 重新紧固清理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/12 0:47:56
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层薄膜接收间413-E02-Tr01尾气视镜充满液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 氮气吹扫溶剂挥发导致 | 物料原因 | 重新清理 | 重新清理 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:44:56 | 2026/1/12 0:48:25
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间一层FD03独立换热间地面有螺栓、拉扣、垫片、抹布等杂物需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员改管路使用 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:43:07
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间四层热水站301-R22独立换热漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已清理，管路需要处理焊接 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/12 1:09:37
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间四层换热间九号和六号独立换热声光报警灯使用塑料丝堵，需更换为金属防爆丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 丝堵选用不合规 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/12 1:13:19
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间三层独立换热间地面积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 独立换热溢出管脱落 | 方法原因 | 现场已清理 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:44:53
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间二层排风尾气间东门旁固定式可燃气体检测器缺少标识牌及校验合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 校验标识在线管上悬挂中 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/13 7:11:15
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间二层排风尾气间固定式可燃气体检测器缺少标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/12 1:09:12
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 五车间三层尾气间地面积液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 独立换热沙眼漏水 | 设备设施原因 | 已现场清理 | N/a | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:43:53
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间一层南侧独立换热间地面积水，间内暂存地牛 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 二层空调垫片损坏 | 设备设施原因 | 已更换垫片 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:44:08
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间泵房2号真空泵上方尾气管路有沙眼有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已打卡子 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/12 1:08:53
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间泵房蒸汽凝水管路排放口上方尾气管路有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 深冷冷凝渗漏 | 设备设施原因 | 深冷已排放，现场已清理 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:44:35
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间四层排风/尾气间固定式可燃气体检测器移动位置后标识牌需同步移动 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 临时挪动可燃表未挪标识 | 设备设施原因 | 已挪动标识 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:42:44
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间四层排风/尾气间地面有皮带、拉扣等杂物需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 保全更换完皮带未清理现场 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:42:18
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行 | 设备设施原因 | 停泵，降温换泵 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:41:56
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP003、302-VP004、302-VP006、302-VP007、302-VP012、真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:41:41
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:32:46 | 2026/1/10 0:41:25
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：05 4号楼4-16间 钢平台反应釜CMM-404-R12后方孔洞未盲堵，正确做法：穿层管路撤除后及时孔洞盲堵，防止异物掉落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-16间 钢平台反应釜CMM-404-R12后方孔洞未盲堵，正确做法：穿层管路撤除后及时孔洞盲堵，防止异物掉落 | 人的原因 | 正确做法：穿层管路撤除后及时孔洞盲堵，防止异物掉落 | 正确做法：穿层管路撤除后及时孔洞盲堵，防止异物掉落 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/12 17:24:57
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：25 4号楼4-16间 提升机配电箱急停按钮缺少防护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-16间 提升机配电箱急停按钮缺少防护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止误碰 | 正确做法：及时添加，防止误碰 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/12 17:24:41