2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：28 4号楼4-03间 玻璃反应釜CMM-404-R31夹套上温度变送器缺少位置签，正确做法：及时补齐，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-03间 玻璃反应釜CMM-404-R31夹套上温度变送器缺少位置签，正确做法：及时补齐，仪表双签管理 | 人的原因 | 正确做法：及时补齐，仪表双签管理 | 正确做法：及时补齐，仪表双签管理 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/12 17:24:19
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/08/2026 11：09 4号楼4-43间 操作人员安装压滤罐淋洗管路时未佩戴丁腈手套，正确做法：安装管路时需佩戴丁睛手套，防止沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-43间 操作人员安装压滤罐淋洗管路时未佩戴丁腈手套，正确做法：安装管路时需佩戴丁睛手套，防止沾染手部 | 人的原因 | 正确做法：安装管路时需佩戴丁睛手套，防止沾染手部 | 正确做法：安装管路时需佩戴丁睛手套，防止沾染手部 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/12 17:24:00
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 8：28 12号楼4-11间，溶剂桶遮挡消防设施和溢出桶，紧急情况下影响快速使用，应及时进行转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走遮挡物 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/14 7:33:12
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：50 11号楼4-41间，引风罩使用后未收起且风阀未关闭，已沟通现场人员进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/14 7:33:29
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 16：22 11号楼3-13间，手套箱O型圈重叠，已沟通现场人员进行整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/14 7:33:46
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 15：43 4号楼3-36间，通风厨在未在操作情况下，未下拉到最低出。正确做法：应下拉到最低出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-36间，通风厨在未在操作情况下，未下拉到最低出 | 人的原因 | 应下拉到最低出。 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/14 7:34:01
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-28电子秤未添加保护壳。正确做法：及时添加保护壳防止被腐蚀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼四层4-28电子秤未添加保护壳。正确做法：及时添加保护壳防止被腐蚀。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加保护壳防止被腐蚀。 | 正确做法：及时添加保护壳防止被腐蚀。 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/25 6:36:21
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-01溶剂桶静电卡子不允许串联。正确做法：及时添加静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-01溶剂桶静电卡子不允许串联 | 人的原因 | 及时添加静电卡子。 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/25 6:36:33
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-45乙二醇管路泄露。正确做法：及时清理并加固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 四号楼四层4-45乙二醇管路泄露。正确做法：及时清理并加固 | 人的原因 | 正确做法：及时清理并加固 | 正确做法：及时清理并加固 | N/A | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/25 6:36:45
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 01/05/2025 07：35十二号楼三层3-36操作人员穿戴劳保时未将全面罩戴入连体服内。正确做法：应先戴全面罩后穿连体服。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS13893-林再春 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/25 6:36:57
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼二层 | 00:31 11号楼二层2-46间新鲜溶剂泵上的插底管未进行套袋密封处理。正确做法:及时添加密封袋，防止气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 未及时密封 | 方法原因 | 已完成密封 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/13 7:04:00
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 00：57 12号楼三层3-36间D级区内使用cnc区域抱桶车。正确做法:及时更换使用d级区抱桶车。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更换抱桶车 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/13 7:04:22
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01/08/2026 00：05 12号楼四层4-17间操作人员投料过程中周围未拉警戒线。正确做法：操作人员在进行危险投料操作时应拉警戒线。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 危险投料操作时应拉警戒线。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/13 7:05:08
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 5号楼三层 | 01/07/2026 5号楼三层3-07间操作人员操作四氟管路时未穿戴工业级丁腈手套。正确做法：操作人员操作四氟管路时应穿戴工业级丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员意识不足，未识别到接触管路的风险 | 人的原因 | 更换丁腈橡胶手套 | 加强培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/9 6:30:46 | 2026/1/13 7:05:27
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-FD01缓冲间内放置槽子，内有三分之一液体，敞口放置，现场有气味，已告知现场人员处理，反馈为白班清洗班人员放置在此处 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用完毕未及时关闭 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:39:15
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R05泵下方地面腐蚀，需要刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 地面腐蚀 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:40:03
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R21接收罐尾气视镜积液已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行排放处理 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:40:30
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R19接收罐尾气管路静电跨接掉落已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 安装不到位 | 设备设施原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:41:38
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R17下口地面有白色物料痕迹已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不及时 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:42:30
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间1楼压滤罐掏料操作 2:05操作人员使用扳手持续锤击耙料铲进行掏料，且耙料铲未连接静电接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员行为不规范 | 人的原因 | 已对人员进行再培训 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:42:57
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R08下口桶没有标签，已告知现场人员处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时粘贴 | 人的原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:43:21
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R02接收罐下口断管，现场气味大，现场进行通风处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料析晶堵塞管路，管路拆卸完毕后未及时恢复，导致气味扩散 | 物料原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:43:41
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 18车间3号楼梯间三层半灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/9 6:13:48 | 2026/1/9 18:40:54
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R04-Tr02接收罐缺少玻璃液位计。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用正压负压导致 | 方法原因 | 已联系设备部进行采购安装 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/1/21 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/21 7:06:10
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R13,R19釜上投料软管球阀缺少封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 加料结束后盲板安装不及时 | 方法原因 | 已进行封堵 | 日常需查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:33:53
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间二层压滤间207-F03罐上方表面有白色物料粉尘，现场沟通现场人员吕艳超清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后现场清理不彻底 | 方法原因 | 收料投料后现场进行彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:33:39
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-Drc03双锥表面有物料痕迹，现场沟通班长赵新元安排人清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后现场清理不彻底 | 方法原因 | 收料投料后现场需彻底进行清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:29:00
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-FD03门口走廊有1根灯管不停闪动，需更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 环境原因 | 已联系电工更换完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:28:45
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R15旁防腐计量泵进口阀门法兰处地面腐蚀，投料时需打压确认法兰处是否渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员拆卸管路改造滴漏导致 | 方法原因 | 以进行下发奖惩 | 拆卸管路前及时吹干 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:28:31
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层尾气间DH1-2-SCs08尾气风机运行中，传动皮带不是封闭防护罩，需整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 防护罩安装错误 | 方法原因 | 以进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:27:56
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R12-Tr01接收罐下口阀门缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备拆卸还未安装 | 方法原因 | 安装时进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:26:41
2026/1/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD08-Tr01接收罐液位计下口德阀被人不小心碰开，丝堵处有母液渗滴，现场沟通现场人员钟明强处理。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员走路不小心碰撞 | 环境原因 | 以进行清理 | 人员走路远离 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/9 5:38:09 | 2026/1/10 6:25:50
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 308 | 张文正转移冻干物料（OEB4），物料瓶敞口密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 张文政5S意识薄弱，未意识到敞口转移OEB4物料存在的暴露风险 | 人的原因 | 转移的OEB4物料及时密封 | 对张文政进行培训，尤其是OEB4物料的处置 | 无 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/20 14:10:26
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 使用ETT，未按照操作规范使用尾气吸收，导致气味逸散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 项目主管和实验人员安全操作规范培训走形式 | 人的原因 | 已按照要求搭建尾气吸收装置 | 实验室晨会已针对该事件对144454项目主管杨宝和实验人项圣权进行了强调，以及建议内部处罚，同时让大家引以为戒 | 无 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/14 16:46:21
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 实验室溶剂量超50L，未按要求沟通供应部定制配送方案 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 实验室项目过于饱和，同时几个多个固相项目进行2L-5L的放大实验，同时项目主管没有主动沟通库房订制配送方案，导致瞬时溶剂用量超标 | 人的原因 | 已沟通库房订制配送方案，采取少量多次配送，确保瞬时溶剂用量不超过50L | 实验室晨会已专门针对该事件进行培训 | 无 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/14 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/14 16:47:51
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 244 | 未按照事故CAPA进行整改，柱温箱门未关好 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS15121-陈智新 | ALS13488-蒲法章 |  | 锁扣提交采购中未到货 | 物料原因 | 立即用胶带粘贴作为临时管控措施 | 督促采购到货 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/9 9:39:40
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 废液柜中一抽滤瓶未密封，且无标签 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场整改 | 该区域禁止存放玻璃仪器 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/9 9:40:05
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 欣维尔四口瓶未完全更换为增厚款 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 设备排查不完全 | 人的原因 | 现场将瓶子报废 | 再次统一排查 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | N/A | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/9 9:41:14
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 309 | 人员操作未将呼吸带拉低至呼吸带以下，未佩戴面屏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 立即将通风橱拉至面部以下 | 组会强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/8 18:18:46 | 2026/1/9 9:42:01
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 水质在线监测数据的记录日期有误，需要改正 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 书写错误 | 人的原因 | 正确书写 | 例会强调 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/8 17:31:43 | 2026/1/13 17:24:36
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 实验室监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 拉低通风橱 | 加强培训 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/8 17:21:58 | 2026/1/14 13:13:40
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 实验室监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 238实验室 | 推车中盛有黄色液体的5L的塑料烧杯敞口 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0159-吕晓东 | ABT0046-崔毅 | 否 | 使用人员意识不足 | 人的原因 | 群内强调5S意识 | 强调5S意识 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/8 17:20:04 | 2026/1/14 13:14:00
2026/1/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236灭菌间 | 推车遮挡消防器材（灭火器、灭火毯、消防沙） 正确做法：消防器材1.5米范围内禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0039-王姝玉 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 安全意识薄弱 | 人的原因 | 已改正 | 已在群里通知大家 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/8 17:17:24 | 2026/1/14 13:15:01
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 实验室监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237实验室 | 研发人员在237离心间进行菌液操作时未在引风罩下进行 正确做法：盛有菌液的注塑桶须密封放置，菌液操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 操作人员未在引风罩下操作 | 人的原因 | 已警告并培训 | 加强培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0172-石诚诚 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/8 17:14:58 | 2026/1/14 13:15:18
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 实验室监控巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 303分析室 | 01/07/2026，18:41，李鑫离开通风橱后，通风橱未下拉到节能区 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0327-李鑫 | AMT2017-李海波,AMT0367-李洪健 | 否 | 随手下拉，但未下拉到位 | 人的原因 | 立即下拉到位 | 加强人走通风橱下拉到位习惯 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 16:07:46 | 2026/1/9 18:12:41
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304实验室西侧空桶暂存区100ml塑料小瓶有明显白色物料痕迹未进行密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 盖子丢失 | 人的原因 | 立即盖上密封 | 告知实验人员注意报废四氟瓶时，记得密封 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 16:03:48 | 2026/1/9 18:12:57
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX059-李白 | 焚烧车间 | 焚烧车间烘房门口静电扁铁断裂，需修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 烘房进料过程叉车操作失误将扁铁刮断，变形。 | 人的原因 | 已将静电扁铁重新制作焊接完成，为避免再次出现将扁铁位置向南侧位移，减少刮蹭 | 烘房操作人员负责监管叉车操作过程，避免再次出现。 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX059-李白 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/11 14:21:36
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX059-李白 | 焚烧车间20立罐区 | 20立罐投料区两处静电卡子缺少校验标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 使用时标签胶带因气温下降造成粘性较差，脱落丢失。 | 环境原因 | 进行重新制作补充，并确认粘贴牢靠避免脱落。 | 进行投料准备工作中重点检查合格标识，电阻值等，保证有效期内，导电合格。 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX059-李白 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/11 14:21:50
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间四层 | 101-R11釜衬塑阀门静电跨接未连 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已将R11釜衬塑阀门静电跨接连接完成。 | 对车间人员进行静电防护要求制度回顾，衬塑阀门上方连接管路后及时将阀门下方预留的长的静电跨接与管路法兰及时连接紧固，确保静电有效导出。 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/11 14:22:04
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间四层 | 二车间R17釜衬塑阀门静电跨接未连 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员设备准备过程安装遗漏 | 人的原因 | 安排人员进行补充完成，涉及责任人内部进行处罚 | 车间内重点从两个方向进行管控 1.设备准备完成由清洗班班长进行检查确认，静电接地、跨接、破漆片必须齐全后进行转交，涉及临时设备准备由当班班长进行把关 2.谁使用谁负责，操作设备必须保障接地、跨接完整，车间管理人员进行日常巡检，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/11 14:22:18
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间三层 | R15釜下口阀门静电跨接未连 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员设备准备过程安装遗漏 | 人的原因 | 阀门跨接进行补充完成，涉及人员内部处罚 | 车间内重点从两个方向进行管控 1.设备准备完成由清洗班班长进行检查确认，静电接地、跨接、破漆片必须齐全后进行转交，涉及临时设备准备由当班班长进行把关 2.谁使用谁负责，操作设备必须保障接地、跨接完整，车间管理人员进行日常巡检，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/11 14:22:31
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间二层 | 二车间二层中央楼梯口旁电气设备接地线未使用黄绿专用线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 裸铜线统一替换遗漏 | 方法原因 | 1.重新替换黄绿铜线完成 | 车间内其他区域安排人员进行二次排查更换处理 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/11 14:22:49
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓 | 二车间一层 | 一层Drc05旁配电箱防爆标识牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电箱防爆标识牌固定失效，脱落 | 设备设施原因 | 对脱落的防爆标识牌重新固定完毕 | 1.每日仪表工程师对车间内用电设备的防爆标识牌进行巡查确认，异常及时处理 2.操作人员操作区域发现防爆标识牌脱落等情况及时恢复，缺失上报反馈 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/8 15:22:10 | 2026/1/13 8:43:51
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | CDH0021-孟祥龙 | 焚烧炉 | 2期投料区水相管路静电跨接断开，缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 增加破漆垫片 | 对车间整体排查整改。后续安装按要求执行 | 无 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 11:35:25 | 2026/1/8 16:56:15
2026/1/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | CDH0021-孟祥龙 | 焚烧炉 | 2期投料泵电源箱接地点缺少专用垫片 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 安装时未按要求执行 | 人的原因 | 增加专用连接垫片 | 对车间排查整改、后续新安装此类设备按要求执行 | 无 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 11:28:30 | 2026/1/8 16:56:22
2026/1/7 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 301 | 14:08，运行中35℃摇床未关门 （ 放入、取出物品时先停止转速再打开摇床门，操作完成后先关闭摇床门再开启转速，待转速升至设置值且稳定后再离开） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14905-余晓杰 | ALS14905-余晓杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/8 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/8 9:37:34 | 2026/1/8 9:37:34
2026/1/7 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 308 | 14:40，废液桶使用完毕未盖盖子 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场联系实验室内人员关闭 | 邮件告知实验室负责人 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2026/1/8 0:00:00 | 现场整改 | 2026/1/8 9:37:34 | 2026/1/8 9:37:34
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四楼正庚烷储罐憋压0.06MPa，现场沟通操作人员处理完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员未检查尾气 | 人的原因 | 现场进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:41:52
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 焚烧炉 | 焚烧炉二期打料间放槽子旁地面处存在少量白色物料，已告知现场操作人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 物料滴漏盐析出导致 | 人的原因 | 现场清理 | 人员操作培训拔枪前控净管路内残留 | 无 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:45:10
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 实验室 | 辅助楼三层实验室有一包装袋缺少物料标签，已告知刘佳琪进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人刘佳绮，未及时粘贴标签标识 | 人的原因 | 及时粘贴 | 实验室强调 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:45:26
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间一层FD04、DRC01、DRC02可燃探测器标识位置放置错误，七车间一层中转间1缺少一个可燃探测器标识。七车间三层R01东、连续化钢平台上缺少可燃探测器标识。七车间四层溶剂输送间平台下缺少一个可燃探测器标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 现场缺少标识 | 方法原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:45:19
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层新员工使用单梯缺少第二人监护，已现场叫停。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员传达信息不到位。 | 人的原因 | 传达人员后续使用必须有人监护 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:45:34
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce06大液封上盖螺丝紧固不彻底，有白色液体渗漏痕迹，已告知徐利民处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用中渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 首次使用前微正压试密，批次套用使用进行检查关注此类位置 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 8:51:22
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce07沟通EHS做check，检查checklist本发现无复合人签字。 执行人徐利民。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 流程错误，提前沟通 | 方法原因 | 责任人进行批评，加入奖惩班前会通报 | 人员谈话，回归车间培训标准，准备梳理好后沟通EHS | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 8:51:43
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce07放料管路三通处缺少盲板，有液体渗漏痕迹。101-Ce07-Tr01接收罐（满罐）下口缺少盲板。已告知陶政民进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 放料后恢复中 | 方法原因 | 已进行恢复完毕 | 人员强调使用后及时恢复 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 8:51:55
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间外包人员 保洁2人，力工1人无帽签/帽签破损，已告知李建军处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 帽签脱落 | 方法原因 | 帽签进行整体制作粘贴 | 对三方人员进行强调帽签问题，后续新入人员贴签好后进入车间 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 8:52:04
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间外包人员 力工2人无帽签/帽签破损，已告知孙壮处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员帽签破损 | 人的原因 | 已重新进行添加 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:45:45
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间外包人员 力工3人无帽签/帽签破损，已告知代宇哲处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 帽签掉了 | 人的原因 | 进行打印粘贴 | 进行打印 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 8:52:12
2026/1/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层Drc04间内临时接收罐静电导线与静电扁铁采用缠绕式连接； 三层R28釜流体过滤器静电导线连接在旁边计量泵支架上； 一车间检测6根静电卡子其中3根不合格静电阻值大于0.5Ω | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 静电卡子未自制卡子， | 设备设施原因 | 卡子进行维修， | 后续车间进行采买成套卡子，避免自制卡子易不合格情况，现状使用前安排检测 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 13:17:54
2026/1/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R15釜连接的流体过滤器与静电线采用缠绕式连接； 四层102-Tr01正庚烷滴加罐与静电线采用缠绕式连接； 二车间检测4根静电卡子其中1根不合格静电阻值大于0.5Ω | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员认为连接上就能使用，未用静电皮子连接 静电卡子不合格的以禁止使用 | 人的原因 | 已添加静电皮子连接，不合格的以收回 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:50:28
2026/1/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R21釜下方磁力泵静电导线与静电扁铁处断开； 四层R15釜加料车静电导线与静电扁铁处断开；R02釜加料车缺少固定静电导线； 三车间检测8根静电卡子其中4根不合格静电阻值大于0.5Ω | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接有问题 | 设备设施原因 | 进行改正 | 进行改正 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/10 13:18:38
2026/1/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间二层Drc01 01/07/2026 16：25 双锥装料未结束，人员未佩戴劳动保护进入间内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员劳保有问题 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:45:56
2026/1/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间二层Drc01 01/03/2026 06：08~06：21 人员在掏料时面部有裸露，且有少量物料洒落袋外 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员穿戴劳保有问题 | 人的原因 | 现场叫停对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:49:00
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层28釜下口试镜上方法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断开 | 设备设施原因 | 跨接进行更换 | 旧设备进行排查，新设备安装前对设备准备人员进行强调，操作使用前检查 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 8:30:48
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层东侧2497主原料储罐氮气过流量计，流量计故障浮子不动，告知现场人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 氮气流量计出现卡涩。 | 设备设施原因 | 以进行了拆卸润滑 | N/A | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 15:49:08
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层14釜加料车只连接尾气，未连接氮气，车内有物料残留，告知现场人员添加。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 氮气管路没有 | 设备设施原因 | 增加氮气管路 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 8:30:24
2026/1/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 设备部 | 七车间真空泵房： 北侧洗眼器自来水阀门未开。二层R01釜连接至泵房的白钢软管法兰一颗螺栓过短。R04釜连接至泵房的复合软管法兰四颗螺栓过短。二层车间与泵房相连接的管路均无试密标签。 三车间真空泵房： 三车间泵房一层wtk04接收罐氮气管路上快开卡子均使用铜螺母。一层wtk02接收罐下方深冷罐转移dcm管路阀门旁法兰静电跨接断开。西侧消火栓门损坏。三车间真空泵房二层R03釜连接至泵房管路阀门前法兰静电跨接缺少破漆垫片。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标签缺失，螺母规格使用不符合标准 | 设备设施原因 | 标识补全，更换螺母，消防门进行维修 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/11 8:29:40
2026/1/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间Drc06 01/08/2026 01：37取样 转动双锥时阀门未封堵，有少量物料持续掉落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门表面残留少许，盲板安装不及时 | 方法原因 | 现场进行封堵， | 责任人加入本周奖惩，内部通报，取样后盲板及时增加 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 8:37:54 | 2026/1/8 16:56:43
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室07通风橱旁，一台循环机未使用，未断电，钉钉电话告知实验室人员 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已断电 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:46:04 | 2026/1/14 8:00:38
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室20通风橱使用的循环机介质过少，已低于加热丝，钉钉电话告知实验室人员 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 | ALS5296-王俊英,AMM2904-申涛 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已补加介质 | 加强人员培训 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2904-申涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:46:04 | 2026/1/14 8:00:28
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室22通风橱旁，一台循环机未使用，未断电，钉钉电话告知实验室人员 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 使用完毕忘记关闭电源 | 人的原因 | 已通知其他人员及时关闭 | 组内进行晨会传达和再次重点强调用完设备及时关闭电源 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:46:04 | 2026/1/10 8:29:52
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室11通风橱内，一桶压滤母液连接的静电卡子另一端未连接在静电扁铁上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 存放人卡静电时没有注意是否有效连接 | 人的原因 | 已经重新恰好静电 | 对项目组进行强调 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:46:04 | 2026/1/10 8:30:01
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R16手套箱O型环破损即将断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 长时间使用出现老化现象 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕，原有的报废处理 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/11 4:58:10
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 6号楼物流平台旁管廊位置结冰过多，有砸伤人员风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 冰过多 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:56:25
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-T017压力表及插底管上盲板位置有物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:56:37
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R26小釜，外表面有渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 作业后清场不彻底 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:56:51
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R05加料硫酸，未使用专用接头，且胶带密封不牢靠 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 接头密封不严 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:57:04
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 20车间四层溶剂间618-R13/15到620-E02/03管路有较多物料渗出痕迹，且地面有物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 跑冒滴漏巡查不到位 | 人的原因 | 已进行重新禁锢清理 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:57:16
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R21固体加料漏斗旁收体系滴加管路，阀门上盲板，及手套位置有物料撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 作业后清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:57:29
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R07下口四通位置盲板有物料痕迹，且跨接线断裂 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:57:41
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619纳滤机A组膜浓液管路下口阀门27旁盲板位置有物料及渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:57:54
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R13-Tr01氮气管路连接无专用接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 接头缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:58:06
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02-Tr03旁氮气管路支路末端未加盲板盲盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新封堵 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:58:18
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 20车间二层空调机房漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 空调盘管损坏导致 | 设备设施原因 | 已进行维修焊接 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:58:32
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 18、19车间泵房门口管廊位置，结冰 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路上结冰 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:58:43
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 7号楼污水池冒水 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 凝水过多导致 | 设备设施原因 | 已经处理完毕，继续观察后续情况 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/11 4:58:23
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R04溶剂管路阀门阀门47上盲板跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备拆卸安装中 | 方法原因 | 系那场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/11 4:58:36
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07加料车使用过后有物料散落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员塑料袋开口后装料过程中有物料撒漏 | 人的原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:59:37
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R20旁氮气管路连接未使用专用接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员选择错误 | 人的原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:59:49
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R02下口渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备使用，长时间导致，未能及时发现处理 | 设备设施原因 | 现场已经清理并处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/11 4:59:01
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R25下口四通末端盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 有物料附着，人员未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:59:59
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 7号楼泵房静电球失效 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已经沟通电工处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/11 4:58:47
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619三层空调间，新风段机组箱门无法关闭，且缺少受限空间标识，旁边断路器上用电设备没有拆掉，且断路器开关没有上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 董主任已反馈 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:30:57 | 2026/1/9 4:58:56
2026/1/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | EHS人员查看监控发现：01/06/2026 14：49分，三层101-Ce02离心机间内，操作人员在拔出离心母液桶内管路并擦拭时，未按照工艺要求（CPo129905-05-B-04 物料可能致敏）佩戴PVCC防渗透手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 个人防护意识较差，未按照工艺中PPE要求执行 | 人的原因 | 离心操作人张启拔出插底管未按照要求佩戴防渗透PVCC手套，价值积分处罚并车间通报。 | 与车间人员进行强调，操作前严格按照工艺中PPE佩戴要求执行，班长和监管人员工作分配时对于可能致敏的操作重点进行强调。 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:21:15 | 2026/1/9 8:53:32
2026/1/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | EHS人员查看01/06/2026 02：24分和01/06/2026 14：46分的监控发现：操作人员在101-Ce01离心机离心结束收料（CPs138210-05-02-01)时使用的白钢盖子（离心机盖打开后扣在离心机上，防止离心机内气味扩散）与101-Ce02离心收料（CPo129905-05-B-04)时使用的白钢盖子是同一个，存在物料交叉污染的可能。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 同一离心间两台离心机不同项目离心操作，只有一个收料白钢盖子，存在交叉污染风险。 | 设备设施原因 | 要求离心人员在使用白钢大盖收料前进行清洁处理，再用作其它项目收料。避免污染。 | 项目排产做好管控，避免一个功能间进行两个不同项目的离心操作，从根源上杜绝交叉污染风险。特殊情况，需制定共用设备的清洁处理环节，避免交叉污染。 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:21:15 | 2026/1/9 8:53:20
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间转移水相的电动隔膜泵打料时声音异常，且有物料渗漏现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 隔膜泵长时间工作，造成螺栓松动。膜片老化出现渗漏。 | 设备设施原因 | 渗漏部位操作人员进行现场紧固后五再渗漏迹象，现场残留进行清理，泵体杂音经设备部确认可以继续正常使用。对操作人员检查不到位进行通报批评进行相应积分处罚。 | 每班接班前后进行确认泵状态，管理人员进行相应巡检工作，发现异常及时进行维修或处理。 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX059-李白 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:21:15 | 2026/1/8 15:26:24
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间二号炉烟囱顶部警示灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 巡查期间时间未完全黑天，警示灯未亮 | 环境原因 | 已现场确认警示灯正常工作 | 每周安排夜班人员关注一次警示灯是否正常工作，发现异常及时维修 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:21:15 | 2026/1/16 15:03:42
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层902-E03薄膜重组份罐放料管路法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接接头位置老化，使用过程出现脱落 | 设备设施原因 | 重新替换静电跨接完成，区域操作人员巡检不到位，进行内部处罚 | 1.车间内部安排专人进行静电跨接排查中，异常进行处理；谁接班谁负责操作区域静电跨接及接地问题，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 7:21:15 | 2026/1/9 8:53:04
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-T014下方地面有白色物料痕迹，已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗罐导致 | 方法原因 | 清理完毕，同时叮嘱清洗人员清洗结束后设备死角彻底清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:47:07
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R01下方尾气管路缺少快开盲板，已沟通车间添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 该球阀拆卸拿去机修焊接盲板 | 设备设施原因 | 焊接完毕已恢复 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:47:32
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R12旁防爆挠性管破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/10 23:13:42
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间四层分布器间206-R08乙二醇回管路气动阀三联件漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系保全维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:47:54
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间四层薄膜间内E04-Tc01穿层管路缺少密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路安装时没有及时增加 | 方法原因 | 以进行添加 | 后期空档期改在增加 | 0 | 2026/2/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/2/25 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/2/25 6:55:14
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10阀门24旁法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备安装没有及时添加 | 方法原因 | 以进行添加 | 安装时注意 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:48:16
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R14夹套排净管路处渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 上排空丝堵没有及时紧固导致渗漏 | 方法原因 | 以进行紧固 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:48:38
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce01间内氧含量检测器接地线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 电线脱落 | 方法原因 | 以进行恢复 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:49:02
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间废液间内溢出桶缺少检查绿签，并且间内缺少灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 增加溢出桶后未及时增加检查合格签 增加溢出桶为防止跑冒滴漏处理不及时，无需增加灭火器 | 方法原因 | 检查合格签添加完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:49:31
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间废液间内溢出桶缺少检查绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 同增加没有及时添加标签 | 方法原因 | 以进行添加 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:50:15
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 9车间四层连续化间内灭火器被记录桌与设备挡住 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 玻璃镜门，可一目了然灭火器位置 | 方法原因 | 玻璃镜门，可一目了然灭火器位置 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:50:36
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 监控回放01:43操作人藏文博进行三合一取样，劳保穿戴不合格，只佩戴黄胶手套并且袖口未缠绕胶带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员劳保穿戴不正确 | 方法原因 | 以进行面谈 | 车间内制度重申 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/9 0:51:01
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 通风橱LAB-022内进行过夜反应，现场过夜单无人巡查签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求进行巡查 | 人的原因 | 对责任人员进行处罚 | 对责任人员进行处罚 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/1/8 6:49:49 | 2026/1/8 14:47:21
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 09：43 12号楼三层预留区电箱上面摆放衣服。正确做法：电箱上面禁止摆放衣服。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 电箱上面禁止摆放衣服。拿走衣物 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:05:40
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10：01 12号楼四层4-21间电线接触护栏未进行悬挂。正确做法：电线应悬挂起来，禁止搭在护栏上。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 悬挂电线 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:05:52
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10：05 12号楼四层南预留区临边作业的防护栏杆松动。正确做法：临边作业的护栏应及时固定，保证其有效性。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 固定护栏 | 定期检查 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:08:32
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 10:41 11号楼一层1-24间真空泵房外消除人体静电器脱落。正确做法:及时重新固定消除人体静电器。11-4-26 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 磕碰脱落 | 方法原因 | 已沟通机修维修 | 及时发现及时整改 | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:08:44
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼三层3-11吊钩安全扣损坏。正确做法：及时更换吊钩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-11吊钩安全扣损坏 | 设备设施原因 | 及时更换吊钩。 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/25 6:38:29
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼三层3-03二级防护槽内有明显物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-03二级防护槽内有明显物料痕迹 | 人的原因 | 及时清理。 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/25 6:38:40
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-44水浴锅下口阀未封堵。正确做法：及时封堵。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-44水浴锅下口阀未封堵。正确做法：及时封堵。 | 人的原因 | 正确做法：及时封堵。 | 正确做法：及时封堵。 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/25 6:38:50
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 1：16 11号楼4-38间Sy05合成仪的手套箱密封圈裂纹较多。正确做法：及时更换，避免使用时断裂，造成物料暴露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/14 18:47:48
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 1：24 11号楼4-22间引风罩用完未关闭并盘起。正确做法：引风罩使用完后，请关闭并盘起，避免影响其他引风效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/10 19:26:31
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼一层 | 1：40 12号楼一层男更不用的针头放置在地面。正确做法：放入利器盒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 放入利器盒 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/10 19:26:43
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 5号楼四层 | 01/07/2025 21：02 5号楼4-88货梯前室多桶200L铁桶直接放地面。正确做法：放圆盘车上暂存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 圆盘车数量不足 | 设备设施原因 | 已替换转移到圆盘车 | 追踪采购到货计划 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/10 19:32:00
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：58 4号楼4-06间未使用或存放危化，门上危化警示标识未及时撤走。正确做法：及时撤走 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-06间未使用或存放危化，门上危化警示标识未及时撤走。正确做法：及时撤走 | 人的原因 | 正确做法：及时撤走 | 正确做法：及时撤走 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:11:16
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 22：03 4号楼3-03间现场乙腈玻璃瓶未加盖密封。正确做法：不使用时应密封，以防气味扩散 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-03间现场乙腈玻璃瓶未加盖密封。 | 人的原因 | 不使用时应密封，以防气味扩散 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:13:25
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 3:32 4号楼4-06间物料架静电接地线断裂。正确做法：及时重新连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4-06间物料架静电接地线断裂。 | 设备设施原因 | 及时重新连接 | N/A | N/A | 2026/1/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/28 3:36:00
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 01/07/2026 18:47 12号楼4-17间人员使用完后的全面罩未及时密封处理。正确做法：及时密封，以防气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封，以防气味扩散 | 人员培训 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/8 6:41:43 | 2026/1/13 7:11:30
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP00，3，4，6，7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:03:55
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R14旁有一根电线末端未完全用黑色绝缘胶布包裹，有铜丝裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 拆线后未处理彻底 | 人的原因 | 已沟通电工进行重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:04:47
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003,7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行所致 | 设备设施原因 | 降温，换泵 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:05:02
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R16加料箱手套有两处多型环与O型圈不匹配，起不到紧固作用，已沟通车间整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | O型圈选型错误 | 方法原因 | 已更换O型圈 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:10:07
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-E04-Tc01储罐上溶剂管路法兰有渗漏物料痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 弯头沙眼 | 设备设施原因 | 已拆卸焊接完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:25:02
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R09下口磁力泵缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 磁力泵使用完毕，进行拆除 | 设备设施原因 | 已停用 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:25:14
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R10加料漏斗上有物料残留，且手套多型环错位，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员投料后未处理 | 人的原因 | 重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:26:16
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R20加料箱手套破损，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 加料箱手套破损 | 设备设施原因 | 已更换新手套 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:28:52
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21拆卸完毕管路上有物料残留，已沟通当班班组处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员拆除管路未清理 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:31:15
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R24冷凝器旁氮气软管连接处漏气，未使用氮气连接专用接头，已沟通车间整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 班组人员临时连接 | 设备设施原因 | 已更换完成 并给班组人员配备新型气源接头 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:18:20 | 2026/1/9 2:31:29
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼4层1车间701-TR02接收罐磁翻板液位计分层，现场沟通当班班长，对分层的液位计进行恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 液位计未复位 | 设备设施原因 | 已安排人员进行吸附，对比，目前使用无异常 | 使用中发现及时与罐内对比，无异常进行吸附 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/18 3:15:31
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼孟一阳班组 | 9号楼4层4车间904-R04-TR01接收罐旁一处电气管线防爆格兰头松动，处于失爆状态，现场沟通当班班长，对松动的格兰头进行紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，线头松动，已沟通电工进行紧固 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/12 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/18 3:15:55
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼朴志班组 | 12号楼1层1-12合成间三处穿墙孔洞未有效封堵，现场沟通当班班长，及时对穿墙孔进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 穿墙盲板未及时添加 | 人的原因 | 已进行补充添加 | 同类排查 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:00:35
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼朴志班组 | 12号楼真空泵房1205-P06-TB01接收罐，罐底一处法兰喷漆部件缺少破漆垫片，现场沟通当班班长对缺少的破漆垫片及时增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 已进行更换 | 人的原因 | 已更换 | 同类排查 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:06:41
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼朴志班组 | 12号楼3层一处管线连接隔膜泵使用快开卡子处增加滤布，现场沟通当班副主任，目的是对管道进行过滤，快开卡子的密封核心依赖密封件与法兰面的精准贴合，增加滤布会导致密封面贴合失效，滤布（即使薄型）会在密封面间破坏金属与密封件的紧密接触，产生微小缝隙，导致介质泄漏，同快开卡子的紧固力无法均匀传递至密封件，可能导致密封件局部挤压变形，依据《化工工艺系统设计规定》（HG/T 20570.1-2014）：“过滤功能应通过专用过滤设备（如Y型过滤器）实现。建议过滤需求通过专用设备解决，确保系统密封可靠性、运行安全性及合规性。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 使用滤布进行过滤杂质，避免杂志引入产品内 | 方法原因 | 现场更换过滤器 | 后续使用过滤器进行过滤 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:07:00
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 701-Fd04 | 视频监控回放13：37人员进入设备受限空间内使用酒精清洗擦拭时未穿戴呼吸防护（经回放上午时设备使用水进行清洗过） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 设备设施原因 | 人员已经配套改造的正压呼吸器 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/1/16 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/16 13:40:54
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼3层真空泵房705-P10旁，静电接地线接地点连接至槽钢上，未连接至接地扁铁上，未有效接地。且地面有油污及其他杂物，现场沟通当班副主任，清理现场油污及杂物，同时联系电工将机泵防静电接地应连接到全厂的接地干线或接地网，或者连接到专门设计的静电接地端子板上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电连接不符合标准 | 设备设施原因 | 正在联系设备部改造 | 安装前确认好标准 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/3/5 11:38:41
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼王斌班组 | 8号楼四层1车间801-R07反应釜旁隔膜泵使用防静电软管检验标志牌日期标注错误（测量日期为2025年4月5日，下次检测日期为2025年4月4日），现场沟通当班班长及时进行更正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 检测完毕钢牌打印时年份打印错误 | 人的原因 | 管路更换标签 | 跟负责人强调工作需要仔细 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:07:16
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼王斌班组 | 8号楼四层2车间4-45干燥间内一处管道泵，电源线处防爆格兰头松动，处于失爆状态，现场沟通当班班长，联系电工进行紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 该位置不涉及拆卸怀疑是安装过程未紧固到位 | 设备设施原因 | 联系电工处理完毕 | 设备安装后属地和相关部门需要进行验收检查 | N/A | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:07:34
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼4层1205-R38-TR01一处螺栓较短，未出2-3丝，现场沟通当班班子，对螺栓进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 阀门螺栓安装不符合规范已进行更换 | 人的原因 | 已进行更换 | 同类型设备排查 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:07:50
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼4层4-20合成间，一处使用完成的正压式空气呼吸器，面罩气管连接处存在裂缝，存在漏气后中毒窒息风险。现场沟通当班班长，对损坏部件进行更换，并要求使用前，确认面罩完好情况。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 使用过程导致破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 全体员工排查 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/11 18:08:14
2026/1/7 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 7号低温库温湿度仪校检有效日期12/12/2025 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员疏忽，仪表外校延误导致 | 人的原因 | 已紧急外校验,到货后尽快安排更换仪表 | 制作仪表登记表 | N/A | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/1/22 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/22 14:26:52
2026/1/7 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 8号楼不燃气体库气瓶状态与墙上白钢标识牌要求存放气瓶类型不符合，满瓶区存放空瓶钢瓶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 由于空瓶区储存位置已满，临时存放空瓶，且空瓶对应瓶身已有空瓶标识，无混用风险 | 设备设施原因 | 已联系供应商退空瓶 | 如空瓶占用满瓶区域，需临时悬挂标识 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/1/14 13:03:06
2026/1/7 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 10号危废库洗眼器后方管路保温外皮损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 维修洗眼器后恢复较差 | 人的原因 | 保温铁皮及时恢复 | 定期巡查危废库设备设施状态 | 0 | 2026/2/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/2/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 6:10:33 | 2026/2/9 5:10:57
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T109储罐液位计报警电线固定点位掉落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位报警脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:41:06
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层热水站地面积水，杂物需要清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水站地面积水 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:41:18
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层热水站水相下口管路压力表缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 压力表缺少上限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:41:30
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层热水站高温油炉上放有记录本和杂物需要清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水站存放杂物 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:41:42
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间泵房平台孔洞需要固定处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 平台孔洞开胶 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:41:54
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层热水站门口地面有积水，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 污水池溢出导致 | 设备设施原因 | 进行现场清理处理完成 | 进行污水池及时排放完成 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:42:06
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间热水站机组后方黑色保温棉不使用还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 及时清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 19:19:38
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间泵房平台灭火器缺少定位胶带，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 19:19:57
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间泵房平台上螺丝配件需要清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 19:20:16
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层物料分装间4-09通风橱标签与实际不符，还请及时整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 19:20:35
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间真空泵房15,17,18号泵上方球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 设备设施原因 | 补充丝堵 | N/A | 0 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:42:59
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间废液间内辅助间1-120间内杂乱，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 整理 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:43:12
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间废液间地面有杂物，物品需要整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 废液间内有杂物 | 设备设施原因 | 已整理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:44:23
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间泵房污水池边机组地面螺丝和压力表需要清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 维护使用暂时存放 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:44:35
2026/1/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层FD04地面有物料痕迹，沟通车间班长郑宏伟进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/8 1:10:02 | 2026/1/9 6:44:47
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 203 | 洗眼器未进行每周一次的点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即巡查 | 加强定期巡查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/9 9:42:41
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 203 | 配样间通风橱下方柜子背板缝隙漏风，柜子微正压，需要报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS13488-蒲法章 |  | 通风橱安装缺陷 | 设备设施原因 | 立即报修 | 加强排查 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/12 0:00:00 | N/A | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/12 9:43:01
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 项目号：130146，潜在皮肤致敏物料，操作时未佩戴双层手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 个人原因，对致敏物料的忽视，没有按照致敏物料的防护进行操作 | 人的原因 | 已加强培训，有效识别物料信息，对高致敏物料加强防护 | 在下次组会上继续强调物料信息的查询路径，及不同OEB等级的防护措施 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/9 9:43:24
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 4号通风橱下方物料柜三个样品瓶未贴物料标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 个人原因，实验习惯不好。不能做到标签及时性 | 人的原因 | 组内安排培训 | 组内加强培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/9 9:43:54
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 梁旭进行真空抽滤时，未在抽滤瓶与真空管路之间加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 个人原因，培训不到位，认为抽滤完成，烘料阶段不用再加缓冲装置 | 人的原因 | 已连接缓冲装置 | 下次组会进行培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/9 9:44:28
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 赵茂杰反应体系密闭，岗上负责人：马勇锋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 个人原因，反应体系取样完成，着急送检，没有再次打开氮气 | 人的原因 | 当场整改，通知项目主管，后续组内加强培训 | 下次组内培训重点 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/1/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/9 9:45:00
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 418 | 三方工程师进入实验室未佩戴护目镜，搬运重物未穿戴防砸鞋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS13488-蒲法章 |  | 第三方人员着急搬货 未做好PPE穿戴 | 人的原因 | 立即穿戴好PPE | 加强第三方人员进入实验室的管理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/12 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/7 17:53:14 | 2026/1/12 9:42:20
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 二号通风橱内震荡仪电源线虚接 正确做法：设备使用前检查电源线，确保电源线固定牢固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0047-陈笑 | 否 | 时间长了脱落，缺少巡查 | 人的原因 | 立即插紧 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:23:49 | 2026/1/14 13:14:26
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 126实验室 | 溶剂柜中大豆油瓶盖未密封 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封，防止气味弥散或撒漏 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 瓶盖老化盖紧后会崩开，5S负责人未检查到位 | 人的原因 | 立即使用封口膜封住瓶口 | 晨会强调，加强5S巡查 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:19:55 | 2026/1/14 13:15:33
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124清洗间 | 通风橱台面盛有透明液体（泡敌）的5L玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有物料、化学品、馏分等的玻璃瓶须设置二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 中试于鲲鹏5S意识不足，未做二级防护 | 人的原因 | 立即通知5S负责人整改 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:18:00 | 2026/1/14 13:15:54
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 1-1-08发酵间 | 蒸汽换热器未设置物理防烫隔离。 正确做法：高温设备需要做物理隔离避免烫伤。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 隔热棉魔术贴老化，粘黏不牢固，导致操作人员高温灭菌后，设备冷却后 | 人的原因 | 发现后及时将隔热棉覆盖好滤壳 | 及时巡查发现，更换隔热棉，用扎带绑紧 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:14:28 | 2026/1/14 13:16:14
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 244实验室 | 设备上急停按钮未安装防误触措施 正确做法：急停按钮须安装防误触措施，如防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 从紧急停止的角度看不应该加防误碰装置，此急停的意义在于方便快捷的停止机械臂，避免意外伤人。但根据公司EHS要求，需增加防误碰装置。 | 环境原因 | 购买防误碰装置 | N/A | 10 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:12:52 | 2026/4/17 17:41:15
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237离心间 | 引风罩未悬挂合格标签 正确做法：引风罩须联系暖通进行检测并张贴合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 工程部人员工作疏漏 | 人的原因 | 希望EHS通知暖通进行统一排查 | EHS通知暖通进行定期排查 | 无 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:11:20 | 2026/1/14 13:16:28
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414-02实验室 | 每日安全确认缺少12/31/2025的记录 正确做法：每日安全确认须每天进行检查并填写记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0545-张克俭 | 否 | 氩气安全确认表未更新 | 人的原因 | 每日进行氩气安全确认并更新安全确认表 | 5S加强管理，每日进行氩气安全确认并更新安全确认表 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/7 17:10:04 | 2026/1/14 13:17:10
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 204-R14釜析晶使用电导率差的正己烷，已沟通CED进行了搅拌速度上限计算，不应超过93RPM，需要体现在现场 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 设备上未进行体现，OR记录中要求搅拌转速要求 | 方法原因 | 已进行现场张贴 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/7 16:48:29 | 2026/1/16 14:39:46
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 204-R15釜析晶使用电导率差的正己烷，已沟通CED进行了搅拌速度上限计算，不应超过91RPM，需要体现在现场 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 车间设备上未进行张贴，OR记录中进行体现 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/7 16:48:29 | 2026/1/16 14:40:01
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 四层204-R02操作柱上有孔洞，需要及时进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 设备使用后未及时封堵 | 设备设施原因 | 已进行封堵完毕 | 对于防爆设备使用后及时封堵 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/7 16:48:29 | 2026/1/16 9:38:51
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 二层204-Drc01夹套温度报警器下方两根挠性管脱落需要及时处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 防爆绕行线管长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换处理 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/1/7 16:48:29 | 2026/1/16 14:40:27
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 二层204-Ce01平台上缺少静电扁铁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 进行设备改造未及时恢复，目前不影响使用 | 设备设施原因 | 后续生产间歇期进行恢复， | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 进行中 | BDH0137-贾国峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/1/7 16:48:29 | 2026/1/18 10:02:44
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5041-赵训增 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R21电机后端盖位置润滑油渗漏，可能为润滑油高温融化，建议更换耐高温润滑油。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0282-刘春升 | AMM0282-刘春升 | 否 | 设备减速机呼吸口运行时渗漏，对呼吸口进行更换处理 | 设备设施原因 | 对设备进行检查渗油情况，清理油渍并维修处理 | 加强人员巡检，发现问题及时处理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0282-刘春升 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 16:27:40 | 2026/1/11 5:12:04
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5041-赵训增 | 7号楼 | 巡查发现7号楼3层2车间热水管路盲板位置渗漏，阀门为关闭状态，可能为阀门内漏，需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 盲板松动 | 设备设施原因 | 已安排人员进行禁锢 | 停热水时进行替换阀门 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 16:27:40 | 2026/1/11 5:15:03
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5041-赵训增 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-C17碟片冷凝器乙二醇管路静电跨接损坏未连接，需更换跨接线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员进行去除 | 动力管线逐步剔除静电跨接 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 16:27:40 | 2026/1/11 5:15:53
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM5041-赵训增 | 8号楼 | 现场巡查发现8号楼802-R02釜上存在白色物料痕迹，现场沟通东松主任，立即安排人员清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 加料现场未清理到位 | 人的原因 | 现场重新清理完毕 | 要求当班管理人员加强操作现场清理标准的巡查滚动强调标准 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 16:27:40 | 2026/1/11 5:16:34
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 电工使用的充电手电钻，未粘贴检查合格标签，询问使用人员答复标签脱落，需要重建检查后粘贴标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 在使用过程中标签脱落 | 人的原因 | 打印新标签粘贴上 | 加强粘贴牢固性 | 0 | 2026/1/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/7 14:56:36 | 2026/1/16 9:38:24
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站南侧 | 厌沉池排泥泵A接地线超期未检验； 正确做法：接地线每半年进行复核检验； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 更换时遗漏 | 方法原因 | 及时校验 | 按清单更换 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 10:15:59 | 2026/1/7 16:48:32
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站南侧 | 硝化回流提升泵A压力表无工艺限值； 正确做法：压力表应贴有工艺限值，保证设备设施正常运行，避免超压等异常情况发生； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 掉落 | 方法原因 | 及时粘贴 | 增加使用前检查 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 10:14:11 | 2026/1/7 16:48:56
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站南侧 | 清水提升泵B运行，但压力表没有读书，请复核压力表是否正常运行； 正确做法：保证设备设施正常运行，避免超压等意外情况发生； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 压力表坏 | 方法原因 | 已更换 | 增加巡查 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 10:10:45 | 2026/1/7 16:49:15
2026/1/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室北侧清洗器未使用时未断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员行为习惯意识差 | 人的原因 | 及时断电 | 及时断电 | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室，CDo141194-01 12/24/2025 长时间储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室每日安全确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员遗忘，未及时登记 | 人的原因 | 组内强调，最晚下班的同事需要对实验室内进行检查 | 组内强调，最晚下班的同事需要对实验室内进行检查 | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室，废液桶未放在二级pp槽内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生未及时清理 | 人的原因 | 组内强调及时清理 | 组内强调及时清理 | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室，退更间危废垃圾桶敞口，桶盖与脚踏联动存在问题 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生未及时清理 | 人的原因 | 组内强调及时清理 | 组内强调及时清理 | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室，旋蒸区域桌面与玻璃把手上有白色痕迹未清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生未及时清理 | 人的原因 | 及时检查及时清理 | 及时检查及时清理 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室，出口处危险废物垃圾桶未套塑料袋 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生未及时清理 | 人的原因 | 组内强调及时清理 | 组内强调及时清理 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/7 9:25:29 | 2026/1/7 9:25:29
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 查看101-Drc04双锥监控，双锥使用甲醇预处理。人员使用白钢管向敞口桶内放，放完后采用氮气吹干的方式进行，甲醇气体散发到空间内，风险较高。需要制定合理的方式进行 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 方法错误 | 方法原因 | 现场叫停操作 | 后续使用200L铁桶进行存放， | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:49:15
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间一层Fd02三合一零压上限为1MPa，已告知李文月进行修改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 零压上限设置不对 | 设备设施原因 | 进行更改 | 同步排查 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:49:25
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层R07釜下口试镜缺少静电跨接，已告知梁铖处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 视镜未安装跨接 | 人的原因 | 已安装 | 车间设备准备重新强调 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:49:33
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层外包人员使用登高车时仅支出三个支腿，已告知人员改正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已及时纠正 | 车间重新强调 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:50:05
2026/1/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层ce04空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层ce05空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层ce07空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层ce03空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层R30釜下口走廊上方空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层R28釜下口走廊上方空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层ce02空压末端管线未刷蓝漆； 一车间二层ce01空压末端管线未刷蓝漆； 一车间三层R13釜下口空压末端管线未刷蓝漆； 一车间三层R12釜下口空压末端管线未刷蓝漆； 一车间三层R25釜上方空压末端管线未刷蓝漆； 一车间三层R19釜对面空压末端管线未刷蓝漆； 一车间三层R24釜对面空压末端管线未刷蓝漆； 一车间四层西侧走廊上方空压末端管线未刷蓝漆； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新制定标准 | 方法原因 | 已安排进行刷漆 | 车间后续制作新管后及时刷漆 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/10 5:00:11
2026/1/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层5704连续化北侧墙上空压末端管线未刷蓝漆； 二车间四层预留区南侧墙上空压末端管线未刷蓝漆； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 之前排查遗漏 | 人的原因 | 以进行刷漆 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:27:35
2026/1/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间一层Fd03空压末端管线未刷蓝漆； 三车间一层走廊空压末端管线未刷蓝漆； 三车间二层ce01平台上空压末端管线未刷蓝漆； 三车间二层ce02平台上空压末端管线未刷蓝漆； 三车间二层ce03平台上空压末端管线未刷蓝漆； 三车间二层ce04平台旁空压末端管线未刷蓝漆； 三车间三层Fd01空压末端管线未刷蓝漆； 三车间三层R25釜上方空压末端管线未刷蓝漆； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 空压管路未刷蓝漆 | 设备设施原因 | 进行刷漆 | 车间排查 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/16 3:59:00
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层外包人员拆卸管路时未佩戴呼吸防护，已告知马大鹏进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 佩戴不及时 | 方法原因 | 现场进行佩戴 | 对人员操作劳保问题，晨会进行再培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:27:24
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R16加料漏斗手套破损&手套内物料剩余过多，已告知郭宝龙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套损坏 | 设备设施原因 | 手套进行更换 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 8:26:59
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R25下口吹桶区域槽子吹散时，氮气开度过大，气味溢出，已告知王洪强处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员吹桶时未识别氮气大小 | 人的原因 | 已从阀门控制调小 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/7 17:13:00
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R15加料车手套破损已告知代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 手套使用时间长出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换手套 | 定期更换手套 | .0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 8:27:11
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间08釜防爆溢出管路法兰八个螺丝只按安装了四个，压力传感器没有校验签，氯化亚砜滴加PLC显示物料为BOC，以上问题均为过现场提出，但是实际生产未整改。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 设备未及时更改 | 设备设施原因 | 进行改正 | 车间同步进行排查 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:48:11
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间外包人员进行200L敞口桶配碱液，现场刺鼻气味较大，桶上无尾气，现场沟通韩冬。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作方法 | 方法原因 | 配置溶液连接尾气，现场连接 | 谈话绑带人员，三方操作告知重点、细节 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:48:03
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控发现01/06/2026 17：50七车间二层407-R14下口放桶(二氯甲烷)，人员放桶过程未按照checklist要求，全过程未进行检测数据 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员执行不规范 | 人的原因 | 人员面谈下发奖惩 | 重新培训200L桶CK | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:57:04
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控回放发现01/01/2026 14:00监控回放发现七车间三层407-R22滴加人员整理管路未佩戴劳动防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员整理尾气管路，不涉及带料操作 | 方法原因 | 已重新强调 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:57:20
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间一层101-Fd02人员踩踏登高车护栏违规登高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误登高方式，位置不佳 | 方法原因 | 面谈人员，进行强调操作风险 | 车间进行通报，特殊位置使用特殊登高工具， | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:57:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间一层北侧楼梯间应急疏散通道门被反锁，安全出口门禁止上锁 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员误操作 | 方法原因 | 已开启 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:47:55
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间一层407-FD04check发现投料管路法兰处缺少静电跨接，下口取样口快开卡子未进行焊接非重型卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 设备准备不规范 | 人的原因 | 已处理 | 车间设备准备人员重新强调 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:47:43
2026/1/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间8390项目专项排查： 一车间12釜下口阀门锁锁在下口第三个阀门处，上方两个阀门若误开存在转错料风险。 一车间12釜旁计量泵连锁防爆控制箱下方一处与防爆挠性软管连接处松动。 一车间12釜滴加乙酸叔丁酯专用管路缺少打压试密合格签。 一车间16釜加料漏斗上方两处缺少封堵，手套缺少多型环配合固定。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 准备遗漏 | 方法原因 | 现场进行添加 | 设备启动前进行细节检查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:47:34
2026/1/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间6812项目专项排查： 二车间三层20釜上口接收15釜体系管路打压试密合格签操作人签字为12/13/2025，复核人签字为12/31/2025。 二车间三层20釜上口取样口缺少标识。 二车间三层15釜加料车尾气通入15釜旁大尾气管路内，管路已加盲板，现场告知整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查询问人员日期登记错误，试密操作属实。取样口人员忘记添加标识。15釜人员使用时未发现 | 人的原因 | 以全部进行更替整改，盲板以取出 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:47:27
2026/1/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间8388项目专项排查： 三车间08釜溶剂间至釜打料管路打压试密合格签过期。 三车间08釜温度仪表后盖松动，达不到防爆要求。 三车间08釜氯化亚砜安操设置温度上下限被手写更改为46-54，压力上限手写更改为0.02。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 设备准备有遗漏 | 设备设施原因 | 进行改正 | 车间同步进行排查，对设备准备明确要求 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/11 15:47:20
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间11釜加料车上缺少尾气，氮气保护开启，氮气吹入车间，已对讲告知车间整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气安装不及时 | 方法原因 | 现场进行添加 | 班前会进行强调，车间进行要求，交接班检查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:57:46
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 01/06/2026 14:18三车间一层电梯处物流人员使用地牛运送多桶物料未使用绑带固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 多桶物料未使用绑带 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对于新来的力工进行培训后进行倒班工作 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:58:00
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 01/01/2026 20：58二车间ce03人员下楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经询问操作人员忘记 | 人的原因 | 以进行口头警告，并对全员进行传达 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:58:15
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 01/06/2026 16：12 三车间FD03人员上楼梯未扶扶手 01/06/2026 7:08三车间一层FD02下人员上楼带手套触摸扶手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，对人员进行培训 | 对车间重申制度要求 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:58:26
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 01/06/2026 17：42 7车1层FD04下人员使用二级防护桶登高，需更换合适的登高工具。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不规范 | 方法原因 | 已及时指正 | 车间已采买登高工具 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 8:35:15 | 2026/1/8 16:58:39
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间十立罐区902-T011储罐下口法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 静电跨接老旧导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处断裂静电跨接进行更换完毕，同时排查其他位置静电跨接情况出现断裂进行更换 | 人员转移操作前巡查所有连接口静电跨接情况出现断裂情况及时进行更换 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/8 15:27:09
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R02釜离心，反应釜人孔板式镜处螺栓均松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 离心体系异常，离心困难，处理返釜体系后试镜紧固不到位 | 人的原因 | 班组人员已将R02釜人孔板式镜重新紧固完成，现场操作人设备完整性检查不到位，当日5S绩效评定最低档。 | 与班组人员进行要求，拆卸板视镜恢复安装后及时进行紧固，并对螺栓做好检查复核，避免松动。 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/8 15:27:22
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间四层，R19釜减压烘釜，反应釜冷凝器循环水进水阀门开启，回水阀门关闭状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 冷凝器阀门关闭顺序错误 | 人的原因 | 班组人员已将R19釜冷凝器阀门进水阀门关闭，并对反应釜阀门进行整体检查。 | 反应釜烘干操作，提前对冷凝器阀门做好检查确认，避免开错阀门遗留隐患。烘干过程也要做好检查确认。 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/8 15:27:34
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R12、R13釜接收罐之间的可燃气体检测器线管与线盒之间断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 线管固定不到位，使用过程由于重力原因出现脱落情况 | 设备设施原因 | 沟通电工重新进行连接并进行有效固定 | 1.车间内其他检测器进行同类排查未见异常 2.车间内各类电器设施使用由电工及车间仪表工程师进行日差巡检，异常情况进行处理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/7 16:04:41
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 实验室 | 实验室FX2-Lab-15通风橱内Cpr132732项目过夜反应，氮气开启较小在鼓泡器处观察未见鼓泡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 夜班调稳无异常后，为保证溶剂不被吹飞，会开的比较小，保证有鼓泡就可以。夜间受氮气压力影响出现无鼓泡情况。 | 设备设施原因 | 夜班巡查人员再次调整后恢复正常。 | 提醒过夜反应申请人员注意氮气开度和夜班巡查人员注意鼓泡情况，及时调节。 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/11 14:23:02
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 监控巡查，01/06日，14：27分，一车间三层离心机间内，操作人员开盖准备收料时，陈铁柱进入间内查看200L桶标签未佩戴防护面罩。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 个人防护意识薄弱 | 人的原因 | 已对操作人批评教育，要求同一操作区域，佩戴相同劳动防护。 | 预算采购正压呼吸器面罩对工程师进行补充，并与车间人员明确，同一操作区域，劳保佩戴要求相同。 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/8 15:27:47
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间四层 | 二车间四层902-R18釜接收罐，翻板液位计有断层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 放罐转移后翻版未及时归位 | 设备设施原因 | 发现后使用磁铁进行处理后恢复正常，现场操作人员检查不到位， | 1.车间内针对磁翻板液位计使用注意事项，及异常处理流程进行回顾，车间管理人员进行日常巡检，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 8:02:32 | 2026/1/7 16:05:00
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼4层2车间B7-N06压滤罐压力表上限标识为0.3MPa，现场检查压滤罐使用前checklist打压试密压力为0.32MPa,(正常打压范围为0.3-0.4MPa)，现场沟通当班副主任及时更换标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识张贴错误 | 人的原因 | 已安排人员进行调整 | 要求仪表分管人员进行整体排查统一整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:22:23 | 2026/1/9 8:03:30
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼903-R08反应釜回流管路盲板螺栓未拧紧，现场沟通当班副主任反馈反应釜未生产，已及时紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，拆卸清洗后未及时恢复，已对责任人进行追责 | 方法原因 | 已紧固 | 追责并传达培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:22:23 | 2026/1/9 8:03:44
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼真空泵房地面有大量积水，现场沟通当班班长反馈为800-P16泵附近地漏向上反蒸汽后形成的冷凝水，已安排报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 车间自查问题，厂房负责人已联系设备部制定维护方案 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:22:23 | 2026/1/9 8:04:00
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼1-05房间，G12106静电卡子，于12/01/2025过检，需安排重新检测，现场已和赵志勇班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 卡子检测完毕，标签未及时更换 | 人的原因 | 已进行更换 | 整体排查，朴志负责人进行处罚 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:22:23 | 2026/1/11 6:52:06
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R01旁两根接泵的电线拆除，接线头缺少绝缘袋包裹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 电工拆除后未及时增加 | 人的原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:10:21
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09旁夹套温度操作柱报警消音开关亚力克盒损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 内部已断电处理，无需亚克力盒 | 方法原因 | 无需处理 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:10:04
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R12-Tr01液位计下方有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 玻璃管液位计垫片老化 | 设备设施原因 | 保全已进行处理 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:09:47
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R18操作柱静电接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 静电接地长期使用脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工连接 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:08:01
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09-Tr01液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:09:24
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R16-Tr01旁两步梯上方，R07至R16釜过滤的转移管路四通处有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸流体过滤器，现场处理困难 | 方法原因 | 已安排白班保洁再次清理 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:09:07
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP007真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行 | 设备设施原因 | 更换真空泵，进行降温 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:08:47
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001、302-VP002、302-VP003、302-VP004、302-VP007真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:08:32
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP001真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 7:03:17 | 2026/1/7 19:08:16
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14：07 12号楼4-04间Sy01合成仪的液压管路有漏油现象。正确做法：及时维修并同类排查。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 油管松动 | 设备设施原因 | 紧固油管 | 定期检查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/10 19:35:20
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 14：25 12号楼3-12间使用中的氮气有三处氮气漏气。正确做法：及时紧固，避免漏气，防止窒息。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时紧固，避免漏气，防止窒息。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/7 20:11:07
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 15：44 11号楼2-52间液位超过上限。正确做法：及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 液位加料超出上限 | 方法原因 | 已进行排液 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/10 19:27:34
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11/06/2025 9：58 11号楼4-38间有生产人员未佩戴同等劳保进入作业现场。正确做法：进入作业现场需穿戴同等劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/10 19:32:17
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 10:35 4号楼4-20间固体物料NaOH直接放在记录桌上，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：固体物料需放置于二级防护槽中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 现场操作人员去拿其他工具，临时把物料放桌子上了，已对人员进行培训整改 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训传达，物料禁止放在记录桌上，应放二级防护曹内 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/7 20:13:18
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 14：18 4号楼3-06间配液罐CMM-403-Sy02-T01加料漏斗手套密封圈裂纹较多。正确做法：及时更换新密封圈 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-06间配液罐CMM-403-Sy02-T01加料漏斗手套密封圈裂纹较多 | 人的原因 | 及时更换新密封圈 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/13 7:11:49
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 14：27 4号楼3-12间配液罐CMM-403-Sy06-T17加料口下方有物料痕迹。正确做法：及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-12间配液罐CMM-403-Sy06-T17加料口下方有物料痕迹 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/13 7:12:09
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01/05/2026 22:56 4号楼4-43间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 人的原因 | 正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 正确做法：使用时及时将保护罩落下 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/13 7:13:05
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：18 4号楼4-42间TJ4S-400-ATC002高低温一体机开关保护罩掉落。正确做法：及时恢复，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-42间TJ4S-400-ATC002高低温一体机开关保护罩掉落。正确做法：及时恢复，防止误碰 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复，防止误碰 | 正确做法：及时恢复，防止误碰 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/11 1:20:31
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：29 4号楼4-40间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-40间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 人的原因 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/11 1:22:12
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：39 4号楼3-11间TJ4S-403-T09储罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | TJ4S-403-T09储罐静电卡子虚接 | 人的原因 | 及时更正，确保静电有效导出 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/11 1:20:46
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：54 4号楼3-03间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-03间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/11 1:21:11
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：58 12号楼四层4-14间手套箱手套未安装到位。正确做法:将手套套牢并将双O型圈固定在凹槽内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 手套套牢并将双O型圈固定在凹槽内。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/15 5:14:21
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：11 12号楼三层3-16间三合一夹套管路螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免滴漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时紧固 | 人员培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/15 5:14:40
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 22：43 11号楼三层3-36间手套箱蓝色密封圈未嵌入凹槽，留有较大缝隙。正确做法:及时恢复，避免影响设备密封性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/15 5:15:00
2026/1/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 17：29 11号楼4-38间项目人在物料暴露区域未穿戴对应等级劳保。正确做法：穿戴好劳保再进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:52:54 | 2026/1/15 5:15:14
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416-16通风橱，台面有白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 小夜班人员用完通风橱没有收拾干净 | 人的原因 | 擦拭 | 实验室内部通报批评 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:50 | 2026/1/11 6:52:17
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-21通风橱内有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查项目组人员夜班进行样品处理时，操作不当导致物料砸落，清理不及时，造成台面污染 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间清理 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训洒落在通风橱台面的物料进祭祀的进行清理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:50 | 2026/1/11 6:52:37
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 735实验室 | 735-12通风橱（无过夜反应），冷凝管连接处老化引发跑水（下班前未关闭循环水），现场已关闭循环水，联系夜班人员清理台面积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 冷凝水管老化漏水 | 设备设施原因 | 更换水管，循环水不用时关闭 | 水管定期检查，老化及时更换 | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:50 | 2026/1/9 8:04:21
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R09加料车仓门上有白色物料残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 清理彻底 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/7 19:04:19
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R11尾气管路两个卡子位置有渗漏液体的痕迹，车间需要进行紧固清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气管路渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/7 19:04:39
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 15车间一层走廊一个卡子桶上有白色物料粉尘，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 桶表面脏 | 物料原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/7 19:05:08
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02加料漏斗缺少密封垫片，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车缺少密封 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/9 6:42:21
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R05尾气管路视镜未紧视镜位置有缝隙，管路卡子位置有渗漏液体痕迹。已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/9 6:42:34
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R15加料车加料仓门缺少密封垫片，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 舱门缺少垫片 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/7 19:02:54
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R12/R13尾气视镜均有液体存留，已沟通车间人员及时排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 尾气视镜需要清理 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/7 19:03:19
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间二层连续化区域一根管路阀门渗漏，已沟通主任常运达进行排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 紧固 | 及时处理 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:46:03 | 2026/1/7 19:05:33
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层走廊207-VP001真空泵压力检测未开启，已沟通现场人员史勇强开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 切换真空泵后报警未及时开启 | 人的原因 | 现场已开启 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:34:43
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10加料箱门上方有白色物料，已沟通现场人员史勇强清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 电线管路改造，棚版石膏掉落导致，人员未及时清理 | 人的原因 | 现场已清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:34:59
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R01连的雷达液位计电源线缺少防爆挠管，需添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时安装防爆软管 | 人的原因 | 已通知电工进行添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:35:20
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R05-Tr01接收罐旁编号为G-7106的静电卡子导线已经断了，已沟通车间收起，需维修或报废。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已维修完成 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:35:36
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | 21:50,01/06/2026,LAB-029，LAB,028，LAB-26三个通风橱没有过夜反应，电源未拔，现场沟通现场人员高澳拔除。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出电源 | 钉钉群组内通知，强调电气使用事项 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:48:28
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | 21:54,01/06/2026,LAB-016通风橱过夜反应进行中，现场无过夜反应单。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照过夜反应执行 | 人的原因 | 根据规定下发处罚 | 根据规定下发处罚 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:48:42
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R06-tr01阀门15旁氮气流量计上端漏氮气，请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗安装后紧固不彻底 | 方法原因 | 紧固完毕，同步排查其他设备 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:35:54
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层分布器间206-R03分布器上阀门68气动三联件漏空压明显，需沟通保全处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:36:13
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层分布器间206-R03分布器管路缺少国标标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 包保温完毕后未及时粘贴 | 环境原因 | 已进行粘贴 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:36:31
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 二层压滤间压滤罐拆走剩下的流体过滤器下端及管路法兰表面有白色物料，已沟通班长赵新元安排人清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理不彻底 | 方法原因 | 清理现场是各个辅助设备同步清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:36:49
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R20夹套温度传感器电源线防爆挠管断开，防爆性缺失，已沟通班长赵新元联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 电工处理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:11:07 | 2026/1/8 6:37:10
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R11加料车尾气管路进入物料，需要确认一下过滤器过滤效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 之前的未清理彻底 | 方法原因 | 现场已经重新处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/7 18:37:18
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R04下口桶表面有白色物料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不及时，物料周转不及时 | 人的原因 | 已经清理完毕并入库 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/7 18:37:40
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间3楼空调间漏水请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 空调盘管损坏 | 设备设施原因 | 已经沟通补焊， | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/9 5:00:11
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R17加料漏斗o型圈大小不合适，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员选择不正确 | 方法原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/7 18:38:07
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R03接收罐旁放置的塑料袋内有物料，且未封口，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员收料完毕未及时封口 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/9 5:00:23
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间721-F02压滤罐出料口轴位置漏料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现已重新紧固试密 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/9 5:00:34
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD03操作人员17:27脱掉空压服，徒手拿放在三合一内沾染物料的耙料铲，现场开放性状态 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳动保护未按照标准穿戴 | 人的原因 | 现已对人员进行再培训 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/9 5:00:48
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M19 | 19车间薄膜间618-Mst007膜堆下口滴漏物料，已告知现场人员处理 该膜堆经常性渗漏，需进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料滴漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/9 4:59:08
2026/1/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R03至T029分液管路阀门未关闭，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路使用结束后阀门关闭不及时 | 人的原因 | 已进行整改车间内部重新强调 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/7 6:10:07 | 2026/1/7 18:36:43
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO有一段蒸汽管路有蒸汽跑漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 疏水阀损坏，已完成维修 | 设备设施原因 | 即时更换 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 19:21:22 | 2026/1/7 16:29:10
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO南侧阀门有凝水流出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 管道凝水。人员增加垫片紧固 | 环境原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 19:21:22 | 2026/1/7 16:29:29
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | 监察部 | AMT0237-高建辉,AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305-01通风橱内有反应，通风橱VAV面板未开 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0074-张贺伟 | AMT0022-郭海林,AMT0033-王帆,AMT0253-刘慧敏 | 否 | 实验需要，排风会导致电子秤有波动影响打料 | 设备设施原因 | 实验结束立即打开面板 | 不存放化学品，在确保安全的前提下操作 | 无 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMT0253-刘慧敏 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 18:41:22 | 2026/1/8 11:38:05
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | 监察部 | AMT0237-高建辉,AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-13通风橱内洗瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT2017-李海波 | AMT0367-李洪健 | 否 | 标贴脱落 | 人的原因 | 重新贴标签 | 贴标签，贴牢固 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 18:38:53 | 2026/1/8 11:38:26
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 研发人员使用通风橱操作时玻璃挡板未保护呼吸带 正确做法：规范使用通风橱，将拉门拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员意识不够 | 人的原因 | 加强意识培训 | 晨会强调 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 17:45:59 | 2026/1/7 16:49:32
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236灭菌间 | 中央操作台面二级防护中残留白色痕迹 正确做法：物料、馏分、化学品等残留及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0039-王姝玉 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 人员操作不当 | 人的原因 | 已处理 | 规范人员操作意识 | N/A | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/6 17:44:03 | 2026/1/14 13:16:49
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 239-02无菌间 | 超净工作台旁地面残留白色痕迹未清理 正确做法：缓冲液、物料、化学品、馏分等撒漏及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0155-李艳玲 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 物料撒漏，相关人员未及时清理 | 物料原因 | 已通知相关人员，告知应及时清理物料 | 用双手拿起物料，以免物料撒漏 | 无 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0155-李艳玲 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/6 17:41:35 | 2026/1/14 13:17:33
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 深冷冰机 | 深冷冰机间，1#深冷冰机油管漏油，现场沟通冰机人员进行查看处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 油管丝扣处轻微渗油 | 设备设施原因 | 对丝扣进行紧固 | N/A | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/6 17:37:20 | 2026/1/16 8:45:11
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 中央操作台面上盛有黄色液体的塑料烧杯未密封 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器须密封，防止气味弥散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 物料操作完毕后没有及时清理，或密封保存放入通风橱 | 人的原因 | 当事人告知 | 晨会强调，巡查发现提醒 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/6 17:37:05 | 2026/2/27 8:59:16
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 1077离心间 | 离心机控制柜未上锁 正确做法：电箱、控制柜等须上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 控制柜锁舌损坏 | 设备设施原因 | 报修维修换锁 | 定期排查，购买备件储存，发现问题及时整改 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/6 17:34:30 | 2026/1/14 13:18:58
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 生产厂房1南侧 | 承包商中盛晟海施工现场临时用电，电线过门未做安全防护。 正确做法：临时用电线路过门应做防护套管安全防护措施。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 承包商和监护人安全意识不到位 | 人的原因 | 承包商按照合规要求整改 | 对承包商和监护人进行培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 17:29:12 | 2026/1/19 8:50:29
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间二层压滤罐安装使用的手拉葫芦无检查合格签，需要确认年度检查记录，且使用方式需要明确，目前挂钩，倒链和主动链不在一条直线上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 合格签长时间使用已缺失，使用方式未统一培训 | 设备设施原因 | 设备已检测完成，合格签已粘贴，使用方式重新车间培训 | 对于车间设备及时进行培训使用 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 17:28:13 | 2026/1/12 9:05:13
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 由于工作需要，车间空调间保全人员带入手机，需要重新明确要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 人员与厂家技术人员电话沟通，防爆手机无法通话 | 人的原因 | 再次同所有人确认，所有人进入生产厂房禁止携带手机，在外沟通之后再进车间 | 再次同所有人确认，所有人进入生产厂房禁止携带手机，在外沟通之后再进车间 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/1/6 17:22:52 | 2026/1/16 8:48:09
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 八车间 | 八车间二层施工区域楼板的部分孔洞需要封堵 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 八车间施工未完成，待后续整体进行封堵 | 设备设施原因 | 施工完成后整体进行封堵 | 同步排查车间进行封堵 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 17:17:18 | 2026/1/18 9:39:29
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 设备部 | 设备部人员给4号楼管廊化冻，导致循环水流到草坪造成环境影响，而且部分水流到道路上上冻，对路过的叉车行驶以及罐区人员推桶造成安全隐患，沟通监护人员许佳利化冻时使用承装容器，人员反馈没有。 需要进行道路除冰。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH0066-李功 |  | 活性炭循环水管路冻害导致水流淌路面 | 设备设施原因 | 人员化冻注意桶接收 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 15:24:20 | 2026/1/8 15:31:59
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 应急药品箱内藿香正气水过期； 正确做法：应保证应急药品箱内的药品在有效期内； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未识别药品过期时间 | 方法原因 | 已领取新的未过期 | 例会强调 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 10:08:38 | 2026/1/7 16:47:06
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 应急药品箱过期未点检； 正确做法：应急药品箱应每月点检一次； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 标签更换不及时 | 方法原因 | 及时更换 | 做好检查清单 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 10:06:58 | 2026/1/7 16:47:49
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 正压式消防空气呼吸器点检表未签字； 正确做法：点检须签字，填写点检日期及状态； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 记录书写不规范 | 方法原因 | 及时签名 | 按规范书写记录 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 10:05:35 | 2026/1/7 16:48:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间连续萃取尾气管路连接蓝色气源管，需要注意气源管颜色使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员认为能使用，与实际要求偏离 | 人的原因 | 以对赵岩进行传达，要求对连续化人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/11 15:47:09
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间连续萃取IPAC储罐下口管路德阀阀门柄碰开，丝堵处有液体滴落，现场沟通赵岩处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员走动误碰排净阀门导致渗漏 | 设备设施原因 | 阀门柄已安排拆除，并增加丝堵 | 阀门柄已安排拆除，并增加丝堵 | 0 | 2026/1/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/18 16:59:41
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层外包人员搬运铁桶时未使用抱桶车，已现场告知。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员能抬动，他就直接进行了挪桶 | 人的原因 | 已对其传达抱桶车的用处及他这样操作的危险 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/8 16:27:09
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层外包人员切割管路时有物料撒漏，现场缺少二级防护，人员也未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | N/A | 对外包人员进行要求培训 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 15:51:54
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层操作人员踩在R18釜防爆溢出管路上登高进行操作，以现在叫停。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员违规登高 | 人的原因 | N/A | 人员进行面谈完成，对其进行培训 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 15:52:12
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间一层应急洗眼器巡检记录已过期，已告知现场人员处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 检查疏漏 | 人的原因 | 已要求填写 | 后续要求按照清单检查 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:14:38
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 一车间 | 一车间ce07前管道标签拉扣处存在物料，已告知董昌虎。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料暴漏 | 环境原因 | 已清理 | 发现物料暴漏及时清理 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:15:08
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间二层E03-Tr01、E02-Tr01储罐磁力泵与管路连接处下方存在少量液体，已告知王宇航。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 由于Y型过滤器下方口有点渗漏 | 设备设施原因 | 以对其进行密封紧固 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/11 15:47:00
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R13加料车缺少尾气管路 大阀门螺丝松动 已告知韩东处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备完整性不足 | 设备设施原因 | 已添加完毕 | 对设备准备进行要求，检查设备完整性 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:13:08
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层溢出桶检查日期过期，已告知代宇哲。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 检查时有遗漏 | 人的原因 | 进行检查 | 进行检查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:13:19
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间四层Tr26接收罐和17釜加料车连接的氮气管路前端阀门未开启，告知现场人员开启 三层R25釜投叔丁醇钠加料车氮气管路阀门未开启已沟通车间人员开启 二层R20接收罐上氮气管路阀门未开启已沟通车间人员开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员检查不到位 | 设备设施原因 | 已第一时间开启 | 车间巡查重点排查设备氮气保护 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:40:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间二层西侧102-Tr036接收罐氮气管路上阀门未开启已沟通车间人员开启 二车间四层连续化区域一个方槽敞口放置，只连接尾气，未连接氮气，告知现场人员 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | TR036罐加压放槽子所以未进行开启。四楼放连续化淌水的槽子，由于气味大体系为水所以未添加氮气 | 人的原因 | 交接班进行检查氮气保护操作后及时恢复，以后不管放什么必须加氮气保护 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:41:10
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Ce06离心机接收罐上氮气管路阀门未开启已沟通车间人员开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 17:41:32
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二层饮水机01/05/2026 17:30人员戴手套触摸门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 外包人员意识不足 | 人的原因 | N/A | 已对外包人员重新进行要求 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/8 16:58:49
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间二层走㾿北01/02/2026 10:53外包人员戴手套触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/8 16:59:01
2026/1/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉二期打料区电动隔膜泵两侧有液体渗漏，告知孙园朋 二期一号楼至焚烧炉水相转移管路标识下方法兰静电跨接断开 焚烧炉打料区尾气管路为黄色，个别管路标识字体模糊，与氮气管路较难区分 焚烧炉现场巡查时有外包员工戴手套开物料通道大门 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 1、丝扣连接位置日常运行有松动渗液 2、老化损坏 3、尾气罐老化，标签老化 4、施工人员未按要求执行 | 设备设施原因 | 1、对泵有保全人员进行维护禁锢 2、对损坏的跨接进行更换 3、对标签进行更换 4、对人员进行培训 | 日常检查发现问题的进行维护维修 | 无 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 18:07:10
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层drc01双锥内连接的流体过滤器缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 设备缺少压力表 | 设备设施原因 | 增加压力表 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 18:07:19
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层27釜下口末端法兰有黄色液体渗漏，地面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时晃悠，出现先渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢，并固定位置 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:02 | 2026/1/7 18:07:29
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间二层Ce03离心机间内可燃气体报警，监控回放发现车间清洗人员使用喷壶喷洒乙腈溶剂对离心机转鼓进行清洗，之前公司内部出现过人员乙腈中毒事件，且使用大量溶剂清洗设备易出现燃爆事故，车间需要避免使用溶剂进行开放性操作。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员私自使用乙腈，倒置出现风险 | 人的原因 | 对人员进行培训，人员进行调查 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/11 15:46:53
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 七车间 | 七车间R19釜使用氮气压溶剂操作，溶剂桶静电卡子未进行静电检测，现场沟通检测，检测处于无电状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员未培训到位 | 人的原因 | 已重新给与培训 | 班前会制度重申 | .0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/7 16:56:43
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间四层R12釜前方一清洗完毕的加料车，使用氮气直吹，氮气一直逸散至周围空间内，现场沟通刘通关闭氮气，采取其它方式吹干，此为外包人员操作， | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 外包操作有问题 | 人的原因 | 对新外包进行培训 | 对新外包进行培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/7 16:57:03
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间空调间维修开具临时用电作业票，连接磁起的进线未紧固，现场沟通徐焕伟及电工重新进行紧固 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 胶塞未压紧 | 人的原因 | 更换胶塞 | 重新采购多种型号胶塞，进行匹配 | 0 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/14 8:39:02
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四楼吊装口存放两桶物料，没有粘贴标签，现场已沟通监管、班长确认。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员放桶完直接挪移未进行贴签 | 人的原因 | 对人员进行培训，放完桶立即进行粘贴 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/11 15:42:24
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间05釜滴加正庚烷，氮气保护未使用流量计，无法判断是否保护有效，现场沟通王宇航。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员给反应釜加压后未及时恢复 | 人的原因 | 告知人员操作后恢复到初始操作 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/11 15:42:35
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间07釜负压浓缩中，釜滴加进料阀门未关闭，现场已沟通韩冬关闭。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员忘记关闭 | 人的原因 | 已第一时间关闭 | 班前会进行通报，要求设备完整性检查 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/11 15:42:44
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层乙醇3000L卧罐与IPAC卧罐，上口进料阀门均未关闭，现场沟通。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 给IPAC加乙醇走的插底管 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/11 15:42:53
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间15釜终止气动阀，电磁开关接触有缝隙，阀门处于失效状态，现场已沟通电工查看恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 设备安装时状态良好，由于终止时来回总跳导致螺丝松动 | 设备设施原因 | 以对其进行 了紧固处理 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/6 8:46:01 | 2026/1/11 15:46:45
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-FD07-Tr01接收罐液位较高 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时排空， | 人的原因 | 现已转移完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:36:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R24下口四通末端盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放料完毕后有物料沾染，未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:36:48
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-Ce01-Tr01磁力泵与接收罐连接管路盲板位置有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料渗漏未及时清理 | 设备设施原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:37:00
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R10下口阀门75下盲板位置有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 下口改管后，清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经重新清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:37:13
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R06回流管路阀门34上下盲板间跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员安装时受力导致 | 方法原因 | 现场已经重新更换 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:37:25
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E01-Tc01下口物料管路有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场检查法兰等无异常，确认为人员i清理不及时 | 人的原因 | 已经安排清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:37:36
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722四层溶剂间氧含量检测仪表数值偏低 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 探头有问题，导致数值偏低 | 设备设施原因 | 进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:37:50
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R03溶剂管路阀门08上盲板位置螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员安装不规范 | 人的原因 | 重新处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:38:12
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07下口电导率仪小车上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 活性炭投料后有物料痕迹，未及时清理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:38:01
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R15计量泵管路末端未加盲板盲盖，且有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员管路拆卸完毕未及时恢复 | 方法原因 | 现已恢复完毕，已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:46:59
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E03-Tc01旁E01进料管路球阀上盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 现场重新进行禁锢清理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:40:55
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R08-Tr01放料管路有物料残留痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 物料清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:41:06
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 四层溶剂间四氢呋喃管路盲板TF06跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 跨接使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:41:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R05-C01冷凝器阀门33上位置盲板未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板未紧固 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:41:30
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R05旁计量泵加料管路阀门58上盲板多处物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:41:42
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02-C01旁物料视镜上下盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:41:54
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 20车间二层薄膜接收间E03-Tr03旁氧含量检测器数值偏低 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场仪表异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通维修 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:42:42
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-Ce01阀门37下口管路末端盲板有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:42:30
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E05-Tr03物料管路与磁力泵连接位置阀门33下盲板位置跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:38:25
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E01-Tc01下口物料管路有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不及时 | 人的原因 | 已经重新清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:38:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R13回流管路阀门102上盲板跨接线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 8:02:59 | 2026/1/7 1:47:10
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 603理化室 | 603理化室过夜实验填写至01/06/2026结束，但于01/05/2026点击结束实验，请对相关人员进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员对过夜反应系统部不熟练，误点操作 | 人的原因 | 当晚已和EHS沟通，说明原因 | 已经制作PPT，CT6全组进行培训，强调如何使用该系统 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:34:20 | 2026/1/8 19:37:14
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 618实验员王海波在使用620实验室烘箱时未提交过夜反应，已联系并重新提交流程 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 与操作人王海波沟通，下班前忘记提交过夜反应 | 人的原因 | 已提交过夜反应 | 已跟项目主管，操作人重申，一旦确认要过夜的反应，需要及时提交过夜反应 | 50 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:34:20 | 2026/1/8 19:37:29
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼在张贴上锁通知的情况下，顶层门未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 楼顶防火门门锁故障，未及时检修更换 | 人的原因 | 车间已经安排物业今天进行更换修复 | 后续严格执行楼顶防火门上锁要求；做好现场检查。 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:34:20 | 2026/1/8 19:37:47
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼一层真空泵房现场无人前提下，接收桶敞盖放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 此处为12号楼备用5%氢氧化钠碱液桶，用于泵房2层碱吸收罐液位不足时，开启阀门，真空补充碱液。因使用频次频繁，且来回拆卸管路容易导致跑冒滴漏风险，因此要求班组不进行拆卸管路密闭。 | 设备设施原因 | 车间后续增加插底管，实现密闭管控。 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:34:20 | 2026/1/8 19:38:03
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层Cpr0264项目操作15滴加溴素记录中缺少超温报警核实人，执行人李德强01/05/2026. | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人超温报警设置后沟通工程师进行复核，工程师在楼上进行物料复核，准备复核结束再确认超温报警设置确认和复核，交班时遗漏。 | 人的原因 | 工程师现场查看超温报警设置无异常，并对复核人签字处进行补签。已对工程师批评教育，并要求接到复核发起人复核信息后及时放下手头工作，尽快现场确认并复核，避免事后遗漏。 | 已对工程师批评教育，并要求接到复核发起人复核信息后及时放下手头工作，尽快现场确认并复核，避免事后遗漏。 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/7 16:05:20
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库 | 分析室人员吴晓峰进入甲库，4#库时未穿戴工作服裤子。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 进入4号库房领取试剂，穿着防静电棉袄，未穿着防静电工作服裤子 | 人的原因 | 离开库房 | 会议对部门内所有人员进行警告培训，对责任人进行奖惩 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/13 8:44:05
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一层101-Ce08离心机间内，转移离心母液的磁力泵上的接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 磁力泵已停用，接地线接头脱落 | 设备设施原因 | 班组人员已将Ce08离心间磁力泵接地线重新连接完成。 | 安排保全对车间设备接地线逐步进行排查，发现有问题的及时处理。 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/7 16:05:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-Ce02离心机间内，操作人员在离心结束后未将离心机表面的物料清理，离心机表面有明显的物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员收料后未及时完成清场 | 人的原因 | 当班完成清场工作，责任人清场执行不及时日检降为C档 | 谁操作谁负责，操作后现场及时进行清场处理，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/7 16:06:09
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R06釜氮气流量计上气源管接头处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 氮气流量计气源接头松动 | 设备设施原因 | 现场操作人员姜岩已对R06釜氮气流量计接头重新安装并紧固完成，操作人对现场能源设备设施检查疏忽，对存在的跑冒滴漏处理不及时，班长李文权班组能源设施检查复核不及时，按照制度进行处罚，汇总奖惩上报 | 对车间人员进行明确，对于氮气、冷媒等能源的使用，重点做好跑冒滴漏控制，操作人做为第一责任人重点进行检查，班长重点进行监督，同时责权明确，违规人员奖惩问责。 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/7 16:06:22
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层R21釜下口阀门法兰处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓紧固不均 | 人的原因 | 班组人员已将R21釜下口阀门法兰重新紧固，物料痕迹已擦拭完成。 | 与车间人员进行要求，螺丝必需对角紧固，同时注意力道调整，禁止一侧紧固过力。 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/7 16:06:36
2026/1/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化处902-T149储罐液位计缺少最高液位上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐停用中，液位计上限标识脱落 | 设备设施原因 | 重新制作上限标识张贴完成 | 1.设备准备过程进行上限标识确认，缺失补充；设备使用前操作人员进行液位计及上限标识确认，异常沟通处理 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 7:19:57 | 2026/1/7 16:06:56
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP001，2，3，4，6真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:13:45
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce03接收罐液位计下方有物料析出痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 丝堵未拧严 | 设备设施原因 | 现场清理，禁锢丝堵 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:13:57
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP003,4,5，7真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运行 | 设备设施原因 | 停泵，更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:14:25
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R15下口管路末端缺少盲板，已沟通车间添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未添加盲板 | 方法原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:14:41
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R20釜上流体过滤器下方阀门处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拆卸过滤器更换滤芯，沿缝隙留下，清理不到位 | 人的原因 | 现场已再次安排清理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:14:54
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R18下口聚乙烯管路未套袋，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 已清洁设备，排水使用 | 方法原因 | 已加密封袋 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:15:25
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R11加料聚乙烯管路翻折严重，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管路弯折 | 设备设施原因 | 已更换管路 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:15:36
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间编号241130037氧含量检测器未使用状态下示数为19.4，已沟通车间禁止使用，进行维修或更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 仪表损坏 | 设备设施原因 | 已停用，准备进行返厂维修 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:15:47
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间一层聚丙罐301-Ts03下口转移管路法兰处有渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 聚丙罐损坏 | 设备设施原因 | 已现场处理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:15:59
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD05卸料腔体下方有物料渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 收料后，收料口未清理到位 | 人的原因 | 已安排人员再次进行清理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:22:42 | 2026/1/7 5:16:10
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD05间门玻璃上有白色物料粉尘，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 戴手套摸玻璃后未进行清理 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:37:28
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Drc03收料口表面有物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后人员未清理干净 | 人的原因 | 人员已重点要求，同时要求车间班长人员收料后拿手电亲自检查处理 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:38:24
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R07釜上连接的静电卡子绿签过期需要重新校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 卡子已进行校验，标签未及时更换 | 人的原因 | 已重点要求人员重点检查更换 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:38:39
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R20表面有白色印记需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 打胶踩的脚印，并不是物料 | 方法原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:38:56
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20-Tr01氮气管路阀门74处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 丝扣处松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:39:10
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15-Tr01尾气视镜表面有白色物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝松动液体渗出导致 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:39:28
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15-Tr01旁三废储罐上氮气管路接头漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门未关严导致 | 人的原因 | 现场已关闭 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:39:42
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce01氧含量检测系统旁水箱内缺水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致水的液位下降 | 方法原因 | 离心前补加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:40:12
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间泵房尾气管路有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 泵房人员排放废液后螺丝未紧固到位导致渗漏 | 人的原因 | 已紧固并进行清理 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 6:08:31 | 2026/1/8 6:40:28
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10：05 4号楼4-15间反应釜R06、R08、R05、R03，防爆片均为01/01/2023年启用。正确做法：及时更新更换，爆破片建议使用年限为3年 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-15间反应釜R06、R08、R05、R03，防爆片均为01/01/2023年启用。正确做法：及时更新更换，爆破片建议使用年限为3年 | 人的原因 | 正确做法：及时更新更换，爆破片建议使用年限为3年 | 正确做法：及时更新更换，爆破片建议使用年限为3年 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/7 20:13:47
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 10：44 12号楼4-04间激活罐TJ4S-1213-Sy02-R01旁蠕动泵打料管路缺少管路标识。正确做法：管路需有管路信息标识，及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 添加标识 | 人员培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/7 20:14:01
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 14：09 4号楼4-15间钢平台上方物料桶所连静电卡子连接处松动。正确做法：及时紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-15间钢平台上方物料桶所连静电卡子连接处松动。正确做法：及时紧固 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固 | 正确做法：及时紧固 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/7 20:14:15
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼三层 | 15：11 3-07纯化间呼吸空压接口保护罩丢失。正确做法：及时添加避免呼吸空压管路被污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未安装塑料盖，人员未采用其他密封方式 | 人的原因 | 已更改执行方式， | 空压管固定连接 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/13 14:04:57
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼三层 | 15：09 3-14配液间PP槽摆放位置不合理遮挡排风口。正确做法：排风口前禁止摆放任何物品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照5S标准进行现场管理 | 人的原因 | 已清理 | 强化培训排风口前禁止阻挡的意识宣贯 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/13 14:05:30
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼三层 | 15：17 3-40合成间人员劳保穿戴错误。正确做法：内部护目镜应在防护服里面 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员心存侥幸意识，安全意识淡薄，未按照规定更衣流程更衣 | 人的原因 | 已对责任人重新培训 | 班长班前会再次培训更衣流程 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/13 14:06:32
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼三层 | 15：21 3-40合成间TJ4S-516-R01反应釜下口四氟管路使用后未套袋密封，存在物料暴露风险。正确做法：使用后的四氟管路应及时拆除或添加盲板密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员安全意识淡薄，使用完毕未及时盲堵 | 人的原因 | 已添加盲板 | 按照设备操作标准文件进行设备操作 | N/A | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/13 14:06:59
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：25 12号楼四层TJ4S-1213-Sy04-R01激活罐防爆管上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 清理设备 | 人员培训 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/15 5:15:33
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：41 12号楼三层3-12间呼吸空压缺少防护罩。正确做法:及时添加，避免阀口积尘。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 防护罩脱落 | 设备设施原因 | 添加防护罩 | 定期检查 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/15 5:15:50
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 14：28 11号楼四层4-39间TJ4S-1108-Sy11合成仪手套和O型圈裂痕较多。正确做法:及时更换，避免影响使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/15 5:16:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 14：33 11号楼四层4-26间隔膜泵上阀门有液体溢出痕迹。正确做法:确认阀门是否正常，避免跑冒滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/15 5:16:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：07 4号楼3-21间 电子秤上乙腈静电卡子未连接扁铁，正确做法：进入车间物料及时连接静电，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 3-21间 电子秤上乙腈静电卡子未连接扁铁 | 人的原因 | 进入车间物料及时连接静电，确保静电有效导除 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/8 11:23:59
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22:14 4号楼4-15间 记录桌下方沾染物袋子敞口放置，正确做法：沾染物袋子及时密封处理，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 记录桌下方沾染物袋子敞口放置，正确做法：沾染物袋子及时密封处理，防止气味扩散 | 人的原因 | 正确做法：沾染物袋子及时密封处理，防止气味扩散 | 正确做法：沾染物袋子及时密封处理，防止气味扩散 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/8 11:23:44
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22:19 4号楼4-45间 塑料桶上物料管路与四氟头不匹配，管路松动，正确做法：及时添加四氟头固定管路，防止使用时窜出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 塑料桶上物料管路与四氟头不匹配，管路松动，正确做法：及时添加四氟头固定管路，防止使用时窜出 | 人的原因 | 正确做法：及时添加四氟头固定管路，防止使用时窜出 | 正确做法：及时添加四氟头固定管路，防止使用时窜出 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/8 11:23:28
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/05/2025 23:00 4号楼4-48间 电子秤阻挡消防设施灭火器，正确做法：消防设施前方禁止防止任务物品 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-48间 电子秤阻挡消防设施灭火器，正确做法：消防设施前方禁止防止任务物品 | 人的原因 | 正确做法：消防设施前方禁止防止任务物品 | 正确做法：消防设施前方禁止防止任务物品 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/8 11:23:13
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：11 12号楼4-11间，物料桶遮挡可燃气探头，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走遮挡物 | 人员培训 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/8 13:26:33
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：59 11号楼4-16间，手套箱上有氨基酸物料痕迹，已沟通现场人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/14 7:34:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：20 12号楼4-17间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 正确穿脱劳保 | 人员培训 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/8 13:26:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 09：59 4号楼4-15间接收罐CMM-404-R03-Tr01夹套保温铁皮翘边。正确做法：及时修理，以免人员割伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-15间接收罐CMM-404-R03-Tr01夹套保温铁皮翘边。正确做法：及时修理，以免人员割伤 | 人的原因 | 正确做法：及时修理，以免人员割伤 | 正确做法：及时修理，以免人员割伤 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/6 4:46:43 | 2026/1/13 7:13:39
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层热水站管路砂眼用它桶承接，还请及时修复，地面积水需要清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水站管路沙眼 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:31:11
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层泵房地面多处污染，需要刷漆处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 一层地面污染未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:31:23
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面下口清洗导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:31:36
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间高温一体机上放有拉扣，不使用还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:31:50
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层走廊登高梯不使用还请放回指定位置。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 梯子不适用转移 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:32:03
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间一层热水站平台杂物需要清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 施工现场未及时清理 | 设备设施原因 | 进行现场整体清理完成 | 进行现场整体清理完成 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:33:30
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层11釜下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路缺少标识 | 设备设施原因 | 进行标识的添加处理完成 | 进行车间的整体排查，同步进行整改 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:32:17
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层11釜下口地面有物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 现场清理整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:33:51
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层410-F02压力罐掏罐地面有白色物料痕迹，现场沟通操作人郭永成清理后在进行操作。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:34:03
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层03釜连接计量泵下口阀门法兰静电跨接断裂，沟通车间人员崔文强更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行相应的更改替换完成 | 进行相应的整改处理完成 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:34:17
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层FD01接收罐尾气视镜下方丝堵需要及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵未恢复 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:45:22
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层09釜下口压滤罐下方地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:45:34
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间CPr132497项目pID图复核问题如下: 1.十四车间四层10釜加料漏斗黄胶手套有白色物料痕迹需处理。 2.514-R07釜上照明灯无螺丝固定。 3.514-R17釜上加料车氮气管路未连接。 4.514-R16釜上加料车黄胶手套有黑色物料痕迹，需处理。 5.516-R16下口压滤罐缺少压力表。 6514-FD01接收罐尾气视镜丝堵需要恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场问题处理不及时 | 设备设施原因 | 已整改完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:45:49
2026/1/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间410-Ts003储罐下口连接三废专用泵法兰处有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/6 1:01:22 | 2026/1/7 6:34:34
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 每日安全确认缺少12/31/2025和01/04/2026的记录 正确做法：每日安全确认须每天进行检查并填写记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 检查人员忘记 | 人的原因 | 及时检查及填写检查记录 | 当事人告知，巡查时提醒 | 不涉及 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/5 17:00:04 | 2026/1/6 13:41:05
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 1-1-04清洗间 | 自来水管道接口处漏水 正确做法：定期检查管道接口，出现异常及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 垫圈损坏 | 设备设施原因 | 立即更换 | 定期检查 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/5 16:57:23 | 2026/1/6 13:42:06
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 1-1-04清洗间 | 引风罩未悬挂合格标签 正确做法：引风罩须联系暖通进行检测并张贴合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 清洁时碰掉了 | 人的原因 | 立即联系暖通补签 | 发现脱落立即更换 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/5 16:51:20 | 2026/1/6 13:42:26
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 244实验室 | 实验室内缺少每日实验室安全确认 正确做法：实验室内放置每日实验室安全确认，每天下班前应进行每日安全确认并签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验室启用需新增每日安全确认 | 方法原因 | 新增每日安全确认表 | 新开实验室需及时新增每日安全确认表 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/5 16:42:45 | 2026/1/6 13:42:48
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 节假日后未及时更新 | 人的原因 | 立即更新 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/5 16:36:59 | 2026/1/6 13:43:48
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M19 | 19车间四层空调间内灭火器旁闲置一钢管，需及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 钢管闲置 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/9 4:59:20
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M19 | 19车间四层空调间，间内一接电线路放置在钢平台上，如不使用需及时拆除，有人员触电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮,ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮,ADH0800-董春亮 |  | 线未及时拆除 | 人的原因 | 即使拆除 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:42:06
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | B7四层空调间内地面有白色粉尘，现场需及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备部人员清理不及时 | 人的原因 | 已经沟通清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:47:22
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间二层热水站内一层暂存大量油漆及管支架与防火布，需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员存放位置不对， | 人的原因 | 现已处理 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/5 18:59:07
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站一层地面木板需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/5 18:56:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站一层接收罐旁及620-FD06-Tb01旁闲置螺丝需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:42:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站楼梯拐角处一瓶白色油漆需及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:42:56
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 21车间泵房二层平台闲置一白钢三通，需及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间连接真空泵使用 | 方法原因 | 已经安排清理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:38:59
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间热水站一层角落堆放保温铁皮，现场需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时清理 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:43:08
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间热水站楼梯拐角处塑料袋垃圾需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 垃圾未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:43:19
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间热水站二层平台散落保温棉需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:43:32
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间热水站一层消防栓上方保温铁皮需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时清理 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:43:44
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站二层穿层管路未封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新封堵 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:43:57
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站二层灯损坏闪烁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:44:08
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站二层平台积水过多 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 乙二醇缓水导致 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:44:39
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站一层多处管路标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标识维护不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新粘贴 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:44:51
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站一层换热器进水管路有砂眼，现场有滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场管路使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行打卡子后续进行补焊 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:44:25
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间热水站门口灭火器无灭火器标签，无定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标识悬挂不到位 | 人的原因 | 已进行整改完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:45:07
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-VP007泵静电接地断裂，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂未及时更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/5 18:59:33
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-VP007泵静电接地断裂，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 接地线使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:45:19
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间泵房二层多处标识脱落，现场需及时处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标识维护不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:45:32
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间泵房二层722-Tb034旁一喷漆罐瓶需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员喷漆完毕未及时清理，遗落在泵房 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/5 19:00:05
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 21车间泵房楼梯拐角一筐螺丝件需及时清理或张贴标签固定位置使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间未及时定位 | 人的原因 | 已经要求处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:39:11
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间泵房深冷罐氮气管路断开后未补加盲板或及时恢复，现场需及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:45:43
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间泵房深冷罐下口处及旁边转移泵均缺少盲板，现场需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行封堵 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:33:50 | 2026/1/7 1:45:54
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站西侧 | 承包商舜隆机电作业现场使用的人字梯未贴合格签。 正确做法：承包商所持工器具，入厂前须经监察部检查合格，并张贴承包商工器具入场检查签。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未按作业标准执行 | 人的原因 | 重新挑高 | 加强培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:17:34 | 2026/1/7 16:49:50
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站西侧 | 承包商舜隆机电作业现场临时用电线路架空高度不足。 正确做法：临时用电线路架空高度不得低于2.5米。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未按标准执行 | 方法原因 | 重新挑高 | 加强培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 16:13:09 | 2026/1/7 16:51:26
2026/1/4 | 复产复工前排查 |  | 元旦节后安全检查 | DH1 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 1#楼2层配电室 | 门口的跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 接线不牢固 | 设备设施原因 | 重新紧固连接 | 月度检查确认 | 无 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/5 13:57:20 | 2026/1/11 16:05:55
2026/1/4 | 复产复工前排查 |  | 元旦节后安全检查 | DH1 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 气瓶间 | 气瓶间已使用的气瓶的安全帽未有套上，未捆绑防倾倒措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员未及时固定 | 人的原因 | 培训并要求及时固定 | 无 | 无 | 2026/1/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 13:50:51 | 2026/3/9 13:35:24
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5-303 | 18：45，5-303-09通风橱下方存放苄醇（过氧化物前体），未张贴过氧化物前体象形图，提醒后现场研发人员及时整改完毕 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 |  | ALS9921-梁浩 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/1/5 10:45:23 | 2026/1/5 10:45:23
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间33釜在线pH计外壳没有防爆铭牌，需要沟通提供，目前无法保证是否防爆。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 名牌缺失 | 设备设施原因 | 本身后面已有EX标识 | 沟通厂家查看名牌 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:46:35
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间连续中和PLC联锁控制柜缺少储罐液位联锁信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 沟通生产经理进行粘贴 | 使用前进行现场检查复核 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:46:26
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间4789正庚烷储罐上口阀门未关闭，现场沟通韩冬。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 对人员进行谈话，转移后第一时间进行关闭 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:46:00
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间04釜HCL安全操作规范第八项没有检查人签字，第12项没有检查人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员未安照规定签字复核 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:45:53
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间FD02收料人员剪切塑料袋应使用两个拉扣紧固后进行剪切 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:45:45
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间二层、三层使用中的搪瓷接收罐液位计无上限与下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 接收罐缺少上限标识 | 方法原因 | 已安排制作安装 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:45:24
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层R11釜接收罐溶剂接收管路法兰处有液体渗漏，已告知属地人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰处垫片紧偏了 | 方法原因 | 已重新紧固 | NA | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 17:15:18
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 实习生进行FD02三合一收料，收料过程手套有破损。收料不规范，包装袋上有物料沾染，往间外拿物料过程将防化服去掉，物料沾染到工作服上。当场进行教育，对于新人的操作细节需要加强管理 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 新人操作不熟练 | 人的原因 | 立即叫停，进行培训 | 新人避免独立操作 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 15:53:45
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R23/R20釜旁溢出桶有杂物（有投料后的标签/卫生纸/塑料袋）检查标签已过期 ，已告知胡洋 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 经调查外包人员不知道扔的已对其进行培训 | 人的原因 | 对其进行培训 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 17:13:42
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R15旁膜堆上压力表缺少上限标识已告知王宇航 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 表校验后未进行检查，直接安装使用了 | 人的原因 | 以对其进行添加 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 17:12:46
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R19加料漏斗o型圈过大，起不到固定手套的作用，已告知班组 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 圈过大不匹配 | 设备设施原因 | O型圈进行更换 | 整体进行加料车O型圈排查 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 17:12:06
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间配备的剪叉式登高车人员使用存在不支撑支腿的情况，建议增加警示语和安全警示标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新培训强调 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 0:23:12
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控回放发现七车间四层溶剂输送间人员断管未佩戴劳动防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已要求佩戴 | 重新面谈责任人培训完毕，车间班前会通报 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 0:23:26
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控发现七车间二层人员断管未佩戴劳动防护，搬运管路时有液体撒漏，对讲沟通属地反馈为水，已沟通属地加强断管操作要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员放盐水 | 方法原因 | 已清理 | 车间内部通报强调 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 0:23:39
2026/1/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 设备部 | 活性炭连锁排查发现：吸附器压力高设置33.0kpa、循环水压力低设置-100kpa、解析蒸汽压力低设置-555kpa，与实际清单数值不符 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 以上压力传感器均因为上冻临时更改数值，处理后人员未能第一时间改回。 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 对于异常情况更改数据应处理完成后及时改回。 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 0:23:52
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R17check发现氮气调节阀仪表空压的压力表损坏调节阀无法开启，釜上回流管路法兰多处无静电跨接，回流管路内存有甲醇残液 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 设备异常，跨接缺失 | 设备设施原因 | 已沟通维修，跨接已安装 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/7 0:24:21
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间物流通道处物料摆放遮挡安全出口，对讲告知陶郑民处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 现场进行转移 | 人员再培训 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/8 16:59:18
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 二车间一层酸性尾气间内三车间人员对尾气吸收放槽子，聚乙烯管路使用拉扣固定，已告知更换使用固定支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作有问题 | 人的原因 | 立即交通进行培训 | 车间班前会通告 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:45:17
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 01/04/202614:00-20:00三车间一层fd02进行手孔耙料以及落筛板操作，粉尘暴露较为严重，已对讲告知车间收料结束及时清场。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/8 16:59:35
2026/1/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层18釜旁控制泵开关的防爆控制箱上无相关标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 沟通生产经理进行添加 | 沟通生产经理，后续连接后沟通确认按钮，及时沟通文员打签添加 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:45:09
2026/1/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层氰化钠尾气吸收缓冲罐虚连处气动阀连锁防爆控制柜的屏显处在熄灭状态不显示数值，开关关闭状态，现场与监管，班长确认后开启。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员误碰导致，车间内未发现。 | 人的原因 | 以进行锁定处理 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:45:02
2026/1/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层01釜紧急泄放连锁防爆控制箱操作键损坏无法按动，无法查看设定值。 三车间四层08釜PLC控制柜氯化亚砜滴加连锁无报警连锁清单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 防爆柜异常，没有连锁清单 | 设备设施原因 | 进行维修防爆柜，增加连锁清单 | 车间同步排查 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/5 8:41:54 | 2026/1/11 15:44:54
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-Ce01离心机母液接收罐液位计防护板松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 液位计护板螺丝松动 | 设备设施原因 | 班组离心人员已将101-Ce01离心机母液接收罐液位计防护板固定螺栓重新紧固完成 | 与设备组人员进行要求，离心机母液罐清洗时同步进行液位计检查和护板紧固检查，操作人员使用前做好检查确认。 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/7 16:07:09
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层离心机间外北侧外墙防撞胶条脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 胶条脱落 | 设备设施原因 | 已将三层离心机间外北侧外墙防撞胶条使用过程胶重新固定完成。 | 要求保全每月对车间各区域防撞胶条进行检查，发现损坏或脱落的及时进行处理。 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/7 16:09:45
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，101-R05反应釜使用前Checklist检查，01/02/2026氧含量数值、静电阻值处缺少检查项处缺少检查人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 经与操作人员柴国庆、当班工程师王泽现场确认，R05釜用前Checklist检查，氧含量数值、静电阻值实际已检测并工程师进行填写，操作人需要j继续进行R07釜投料，未及时签字确认，巡查时存在时间差异。 | 人的原因 | 操作人员柴国庆R07釜投料，R05釜使用前Checklist检查，氧含量数值、静电阻值实际已检测，人员需要继续进行R07釜投料，未及时签字确认，批次投料后已进行签字确认完成。 | 与车间人员进行要求，注重生产进度的同时，对各类Checklist检查按照流程做好检查确认，并及时进行签字，避免出现时间差问题。监管人员重点进行跟踪。 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/7 16:10:30
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，洁净包装间缓冲间内，柜子里放置全面罩未密封存储 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全隐患意识淡薄，使用后未及时密封存放 | 设备设施原因 | 1.安排人员重新密封存放责任人进行内部处罚 | 1.车间内针对劳动保护存放要求进行重申，管理人员进行日常巡检，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/7 16:10:45
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R18釜滴加计量泵接地线，接地线中间为两根导线缠绕的方式连接在一起 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员安全隐患意识淡薄，设备外壳接地连接不规范 | 人的原因 | 现场重新替换外壳接地线进行连接，责任人进行内部处罚 | 1.车间其他设备外壳接地进行同类排查，未见异常 2.车间内针对静电接地、外壳接地连接注意事项进行重申，谁使用谁负责，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/7 16:11:10
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 污水站 | 污水站南侧楼梯处安全指示标识，缺少佩戴安全帽标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标识粘贴不牢固被大风吹落 | 环境原因 | 已重新将脱落标牌进行粘贴 | 检查车间外其他标识粘贴地点确认是否有脱落标牌一并进行粘贴 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/8 8:58:39
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间2号炉，引风机处有液体渗出滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 设备长时间使用焊口处腐蚀渗漏 | 设备设施原因 | 已进行动火修补完毕 | 现场其他设备是否出现渗漏情况，待检修期间一并进行动火维修 | N/A | 2026/3/6 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/3/13 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/3/13 17:03:50
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 监控巡查，01/04日，03：19分，操作人员在101-R02釜使用加料箱投料，未关闭加料箱进釜处阀门，就将加料箱门打开放置第二袋物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照流程要求执行 | 人的原因 | 操作人白日光未按照加料箱操作流程要求关闭反应釜加料阀门后再开加料箱门放入物料，违反操作流程要求，按照制度处罚并车间通报。 | 班前会对班组人员强调，各类操作严格执行操作流程，对违反操作规程的违规人员进行问责 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 7:57:24 | 2026/1/7 16:11:38
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 昨晚对CPo127237-03-03项目PID图进行核查，发现问题如下 410-R07至410-R06转移管路阀门未上锁 410-R02加正庚烷的流体过滤器与410-T005至410-R02恒容浓缩的过滤器是一个过滤器，图上是两个分开的 410-R10下口鼓氮气管路阀门渗漏 410-R06下口三通阀门未上锁 410-Ce03尾气管路快开卡子多数有渗漏痕迹，怀疑有酸气跑出 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:51:47
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-VP003泵体排污阀漏出的液体需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不及时 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:56:06
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 515-VP005泵体排污阀漏出液体需要清理，电机电线挠性管脱节需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不及时，挠性管脱节 | 设备设施原因 | 现场已处理，挠性软管已沟通电工 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/8 17:09:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-VP009旁黑色塑料袋内有液体，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保全修泵产生水 | 人的原因 | 已处理 | 告知保全第一时间处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:56:23
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间泵房东侧一排真空泵漏油需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不及时 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:56:43
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间泵房平台上铁皮需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 更换三合一拆卸改管路 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:57:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间泵房门口捕鼠器需要放回原位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 捕鼠笼需要归位 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:52:09
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间泵房一层北侧聚乙烯管路、铁桶等需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 聚乙烯管路需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:52:32
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 412-VP006后积水需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 污水池液位上涨导致 | 设备设施原因 | 进行现场清理，同时水池液位处理完成 | 进行及时沟通，确保水相及时周转 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:52:59
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间泵房地面被油污染严重，需要重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | 现场整改完成 | 现场整改完成 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/7 6:35:42
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 泵房平台上410-Tb006缓冲罐下口阀门有渗漏物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 泵房有渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:53:24
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 泵房北侧平台上楼梯口白钢桶需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白钢桶需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:53:48
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 泵房门口过道和深冷区域积冰需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:54:16
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间泵房污水池污水管路及时维修处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵房污水管路沙眼 | 设备设施原因 | 已报备动火 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:54:35
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间泵房东侧墙板较脏，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 冷却水管顺坏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:55:00
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间泵房平台上缓冲罐前黄色污垢需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 真空泵房缓冲间平台有黄色痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:55:23
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间泵房门口积冰需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 环境原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/8 17:08:35
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间泵房黑色胶皮管需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:57:26
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间泵房东侧地面积水需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH6934-邵英明 |  | N/A | 方法原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:59:27 | 2026/1/5 18:57:58
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层301-E04旁，301-E02/E03至一楼槽子转移水相管路阀门阀芯处有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门芯处渗漏 | 设备设施原因 | 螺丝重新禁锢，并清理干净 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/5 22:35:49
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03下口四通下方阀门黄色的阀门间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 使用过程破损 | 设备设施原因 | 设备已使用完毕，更换静电跨接 | N/A | 6 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/5 22:36:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 303-R01旁墙面固定式可燃气体检测器缺少校验合格绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 合格签掉落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/7 5:16:21
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R04釜加料软管连接的阀门阀门间静电跨接未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装过程中遗漏 | 人的原因 | 重新进行安装 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/5 22:36:23
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14下口快开盲板处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 跨开卡子垫片未居中 | 设备设施原因 | 已更换卡子重新安装完毕 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/7 5:16:32
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R16下口转移管路第二个阀门阀芯有物料析出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 阀芯位置松动 | 设备设施原因 | 已对此位置进行清理并重新禁锢阀芯 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/7 5:16:51
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停泵，更换其他真空泵使用 | N/ A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/5 22:36:57
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/5 22:37:19
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:53:00 | 2026/1/7 5:12:53
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732-18通风橱，250ml*2，75-90保温反应，夹套瓶进液口的管路有渗漏，致使导热硅油撒漏至台面上，电话与周懿沟通，将反应关停 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3057-任增荣 | AMM3057-任增荣 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 将反应停止 | 加强人员培训，防止管路泄露 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3266-吴佳璇 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:48:15 | 2026/1/7 6:49:41
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-20通风橱内的洗瓶无标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 经调查，洗瓶上有乙醇的标签，见图片 | 方法原因 | N/A | 为了避免引起歧义，近期会找文员打印一份洗瓶标签，替代手写的标签 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:48:15 | 2026/1/7 6:50:32
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-19通风橱内的洗瓶无标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 洗瓶加入物料阶段，容易出现撒漏现象。导致标签粘贴不稳定，从而导致标签脱落。经调查，瓶边有脱落的标签，粘性较弱。 | 设备设施原因 | 补充标签 | 强调，标签不稳的情况下，需要及时的更换。 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:48:15 | 2026/1/11 6:52:47
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-13通风橱有白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 夜班实验人员进行实验有少量无机盐撒落未及时清理 | 人的原因 | 夜班下班前已处理干净 | 组内重点强调，有物料撒落及时清理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:48:15 | 2026/1/7 6:51:19
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 08：58 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R16夹套上温度变送器缺少合格签，正确做法：确认校准及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R16夹套上温度变送器缺少合格签，正确做法：确认校准及时添加 | 人的原因 | 正确做法：确认校准及时添加 | 正确做法：确认校准及时添加 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 11:22:57
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：35 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R46冷凝器乙二醇回管路阀门关闭状态，正确做法：此阀门禁止关闭，以防乙二醇回温盘管憋压，及时打开 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R46冷凝器乙二醇回管路阀门关闭状态，正确做法：此阀门禁止关闭，以防乙二醇回温盘管憋压，及时打开 | 人的原因 | 正确做法：此阀门禁止关闭，以防乙二醇回温盘管憋压，及时打开 | 正确做法：此阀门禁止关闭，以防乙二醇回温盘管憋压，及时打开 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 11:22:38
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：49 4号楼4-41间 玻璃反应釜TJ4S-404-R86 压力表上限标识错误，正确做法：及时更改正确上限标识0.04MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-41间 玻璃反应釜TJ4S-404-R86 压力表上限标识错误，正确做法：及时更改正确上限标识0.04MP | 人的原因 | 正确做法：及时更改正确上限标识0.04MP | 正确做法：及时更改正确上限标识0.04MP | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 11:22:21
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 01/04/2025 09：38 4号楼4-06间 操作人员拆卸管路操作时未佩戴丁腈手套，正确做法：拆卸管路需佩戴丁腈手套，防止沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-06间 操作人员拆卸管路操作时未佩戴丁腈手套，正确做法：拆卸管路需佩戴丁腈手套，防止沾染手部 | 人的原因 | 正确做法：拆卸管路需佩戴丁腈手套，防止沾染手部 | 正确做法：拆卸管路需佩戴丁腈手套，防止沾染手部 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 11:22:05
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 10：13 12号楼3-12间，空呼接口防护壳缺失，为保证接口处清洁，应及时进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 防护盖丢失 | 设备设施原因 | 及时添加 | 定期检查 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/6 4:49:33
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 11：17 12号楼3-35间，溶剂桶阻挡溢出桶，已沟通现场人员进行转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走溶剂桶 | 人员培训 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/6 4:49:49
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 15：11 12号楼3-35间，HPPC03-T02流动相罐前方溶剂管路法兰处缺少静电跨接，需要及时进行添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加静电跨接线 | 定期检查 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/6 4:50:04
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼四层 | 13：15 5号楼4-88间，溶剂桶阻挡消防设施，正确做法：应保证消防器材前不能有遮挡物，以免影响紧急情况使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员意识不足，未识别风险 | 人的原因 | 将物料转移走 | 增加物料周转频次，避免物料现场的堆积 | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/1/14 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/14 7:34:32
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-27液体管路流向标识错误。正确做法：及时更换标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 3-27液体管路流向标识错误 | 人的原因 | 及时更换标识 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/25 6:39:01
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-33溶剂桶未连接静电跨接。正确做法：及时添加静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 3-33溶剂桶未连接静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电接地 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/25 6:39:13
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-01固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒落 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼四层4-01固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒落 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒落 | 正确做法：及时添加二级防护，防止物料撒落 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/25 6:39:26
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-25乙腈桶乙腈阀门，压力表氮气阀门未开启。正确做法：及时开启阀门 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼四层4-25乙腈桶乙腈阀门，压力表氮气阀门未开启。正确做法：及时开启阀门 | 人的原因 | 正确做法：及时开启阀门 | 正确做法：及时开启阀门 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/25 6:39:37
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01:27 11号楼三层3-32间接受罐TJ4S-1106-Tr05下口管路末端未盲堵。正确做法:使用完毕后应及时盲堵管路末端。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 盲板未及时封堵 | 方法原因 | 已完成盲板添加 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3717-梁光强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/13 7:09:00
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼三层 | 01:48 12号楼三层3-35间相对压差为-9pa。正确做法：屋内外相对压差应大于5pa，需及时查看影响相对压差的因素。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 门未及时关闭 | 设备设施原因 | 及时关门 | 培养人员关门意识 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 23:14:44
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 12号楼四层 | 01/03/2026 12号楼四层4-04间操作人员未佩戴同等级劳保进入作业现场。正确做法:操作人员应佩戴同等级劳保进入作业现场。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入作业现场。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 23:14:25
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01/03/2025 11号楼三层3-27间操作人员使用登高车时未打开登高车支撑架。正确做法：操作人员使用登高车时应打开登高车支撑架。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX864-梁德峥 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 全员进行培训 | 不涉及 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/5 6:15:40 | 2026/1/8 23:14:12
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R01釜浓缩，接收罐真空管路抽入溶剂，冷却效果不够，已沟通现场人员打开接收罐冷媒 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员理解误区 | 人的原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 19:00:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R02泵法兰处滴漏溶剂，现场有气味，已告知现场人员紧固 这个泵法兰在地漏上方，发生滴漏会进入地漏，泵位置需调整 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未紧固完全 | 设备设施原因 | 现已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/7 1:39:27
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 监控回放722-R02 ，10：59时薛佳鸿拆卸计量泵加料管路只配带手套，未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保执行不规范 | 方法原因 | 已对人员进行重新培训 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 19:01:10
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R16釜对面尾气管路有积液，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中尾气管路中有积液 | 物料原因 | 现已排放完毕 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 19:01:34
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-F02收料口处渗漏物料，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏，垫圈位置变形 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 19:01:50
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R11接收罐液位计断层已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断层 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 19:02:10
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-E01-Tr01缺少高液位报警，请及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 报警损坏沟通维修 | 设备设施原因 | 已进行上报维修 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/7 1:46:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-E01-Tr01液位计下口有滴漏，缺少丝堵已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新安装 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 18:57:04
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-FD02接收罐前地面有白色物料痕迹，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 地面发白 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/5 6:02:57 | 2026/1/5 18:57:34
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-T014液位计下端法兰螺栓上有白色物料附着，现场沟通车间清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 丝堵处松动，盐液析出导致，已进行清理试密 | 设备设施原因 | 已进行清理试密 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 3:09:07
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R13冷凝器循环水进分支德阀呈半开状态，现场沟通现场人员吕艳超关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 冷凝器使用后未及时进行关闭 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 3:08:53
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R16旁穿层聚乙烯管路缺少走向标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路标识未及时进行添加 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 3:09:23
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间二层压滤罐间207-F01罐中间双头螺栓连接处有白色物料粉尘。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料后现场人员清理未清理彻底 | 人的原因 | 已对人员重点要求，同时车间内要求人员收料后找各自班长进行复核确认 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 3:09:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11搅拌减速机漏油。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备长时间使用导致，已联系设备部进行维护 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 5:52:59
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08釜人口处有4个釜卡子未紧固，现场沟通班长巩汉宇紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备暂未使用，安装后设备还未进行复核。 | 方法原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 3:10:01
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08釜上链接的聚乙烯管缺少走向标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识制作不及时 | 方法原因 | 已悬挂 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 3:10:18
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07旁计量泵底座有1颗固定螺栓未紧固，现场沟通班长巩汉宇紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装泵架子后螺丝未紧固到位 | 方法原因 | 现场已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 5:53:14
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07下口阀门缺少阀柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门柄脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/6 5:53:27
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 焚烧炉 | 21:55,焚烧炉废水相储罐V0105A下口阀门未关，未做到人走阀关，现场沟通人员关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0146-李沛军 | ADH0396-姜龙 |  | 下口管路直接连接泵，泵进口阀门未关闭，出口阀门已关闭 | 方法原因 | 交接班重点强调储罐相关所有阀门在使用完毕后全部关闭 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/8 6:42:37
2026/1/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | 04:38,EHS巡查实验室发现4号小高压釜后夜过夜反应单未填写，疑似后夜无人值守。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 项目组人员在车间工作，未能按照要求进行巡查 | 人的原因 | 过夜单中已进行备注 | 项目组已经对人员重新进行了巡查要求的培训 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/5 5:42:29 | 2026/1/8 6:49:00
2026/1/4 | 监控巡查 |  | 监控排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 中试车间（224人员） | 224研发人员使用中试车间的压滤机进行压滤操作时未按照操作要求穿戴PPE（白色连体服） 正确做法：按照各区域各设备PPE矩阵要求正确佩戴PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 按照各区域各设备PPE矩阵要求正确佩戴PPE，进行再培训 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/4 17:26:32 | 2026/1/6 13:44:23
2026/1/4 | 复产复工前排查 |  | 元旦节后复工检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | QC危化品暂存间 | 现场可燃气体探头未计量 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC运营 | ASH1813-江枫 | ASH1813-江枫 |  | 排查计量设备时未意识到该探头需要计量。 | 人的原因 | 安排计量 | 全部门宣贯所属区域的所有此类探头都需要计量 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/28 0:00:00 |  | 2026/1/4 17:24:53 | 2026/2/28 13:07:11
2026/1/4 | 复产复工前排查 |  | 元旦节后复工检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1715-王悦敏 | 02F1069样品准备间 | 氧含量探头被冰箱遮挡；超低温冰箱未配备防冻手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC运营 | ASH1813-江枫 | ASH1521-吴镜锋 |  | 冰箱摆放时误将探头遮挡，防冻手套未悬挂在冰箱上。人员意识不够，已宣贯。 | 设备设施原因 | 已移开冰箱并悬挂防冻手套 | QC全员通知，避免此类情况再发生。 | 0 | 2026/1/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 |  |  | 2026/1/4 17:23:06 | 2026/1/26 10:41:38
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 419 | QC赵文涛称量OEB5物料（CKr145972-01），共称量两个容量瓶，其中一个未润湿，以粉状形式放在419实验室；现场发现后EHS告知当事人及其管理人员，要求回到高活间润湿后再进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14473-蔡静 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员对OEB5危害性认识不足 | 人的原因 | 立即将样品拿回高活润湿 | 加强对人员OEB5危害性的培训 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/12 0:00:00 | 乙类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/1/12 9:42:42
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 302 | 桶表面废液未及时清理，出现较大暴露；内审中已经有同类型问题被识别为高风险内审项目 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 |  | 合成完毕之后，将废液桶从下方柜子转出后，操作人员未及时擦干净表面的废液残留，操作人员意识较差 | 人的原因 | 将表面的废液擦干净后，及时转给物业运走 | 定期抽查废液桶的表面是否有废液残留 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 | ALS7310-张浩 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/5/18 11:17:27
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 301 | 洗眼器未执行点检，高管巡查发布巡查邮件后仍未整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 人员倒班，其他人根本不看 | 人的原因 | 及时整改 | 增加巡检人 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/5/18 11:17:41
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 303 | 洗眼器未执行点检，高管巡查发布巡查邮件后仍未整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 人员忘记，其他人根本不看 | 人的原因 | 增加责任人，开会强调 | 定期巡查和监督 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/5/18 11:17:58
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 303 | 中央通风橱台面及地面有碱液痕迹，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 人员懒散，未及时清理 | 人的原因 | 现场收拾 | 增加巡查和安排人值日 | 0 | 2026/1/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/5/18 11:18:10
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 315 | 315内间编号3LX5的配电箱未上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 配电箱检查后未及时上锁 | 方法原因 | 及时上锁 | 完善相关措施 | N/A | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/12 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/1/12 9:43:25
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 306 | 顾艳抽滤时，真空管路与抽滤漏斗之间未加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员在操作时意识不足 | 人的原因 | 及时加上缓冲瓶 | 与人员强调，及时加入缓冲瓶 | N/A | 2026/1/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/13 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/5/13 17:31:02
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 307 | 08号通风橱王硕材操作时通风橱未拉至呼吸带以下且未佩戴面屏，岗上负责人：韩光达 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 人员意识没有提升 | 人的原因 | 及时佩戴 | 后续陆续对实验室佩戴合适劳保进行强调 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/12 0:00:00 | 丙类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/1/12 9:43:43
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 复工复产排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 235 | HPLC-049/048设备废液瓶未使用封口膜密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS6710-张美林 | ALS13488-蒲法章 |  | 新仪器 | 设备设施原因 | 立即缠上封口膜 | 加强新仪器管控 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2026/1/12 0:00:00 | 丁类 | 2026/1/4 17:20:39 | 2026/1/12 9:44:00
2026/1/4 | 复产复工前排查 |  | 元旦节后复工检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼CNC走廊（物流门附近） | 应急逃生通道打胶未割开，无法推开 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 打胶后忘记割开 | 人的原因 | 割开 | 无 | 无 | 2026/1/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/2/12 0:00:00 |  | 2026/1/4 17:18:53 | 2026/2/12 8:38:26
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Drc03开放性操作审批单（CPr132497-04-05n06n07-03）缺少作业后安全检查签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用后未及时填写 | 方法原因 | 对人员继续培训， | 沟通班长及监管使用接收后及时记录书写 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 15:52:25
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 三车间 | 三车间四层R15釜加料车上方氮气接口旁有少量白色固体残留，已告知姜起超。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 氮气开度小导致有白色固体 | 设备设施原因 | 调节氮气大小，处理氮气管路 | 调节氮气大小，处理氮气管路 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/5 8:13:32
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间一层Drc03登高车表面存在物料，已告知葛忠强进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 清洗时有水未察觉未清理彻底导致表面有物料。 | 人的原因 | 以进行清理 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 17:15:33
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 二车间 | 二车间三层R15上口管路连接的流体过滤器缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未连接 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 17:15:55
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层R08釜上压力变送器防爆软连断开，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 软连损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工进行处理 | 管路安装沟通电工安装标准，及人员走动注意观察现场设施，避免误碰 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/11 15:44:46
2026/1/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放01/03/2026，20：15一车间一层西侧人员压滤罐视镜用手安装固定螺栓后未进行紧固已对讲告知车间 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不彻底， | 方法原因 | 现场进行紧固 | 对人员进行谈话，使用后及时恢复紧固，打压试密 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 17:42:48
2026/1/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放01/03/2026，21：02三车间四层人员200L桶压料未检测静电导线静电阻值是否合格己对讲沟通车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | .0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/5 8:13:40
2026/1/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间三层4789项目一级PFR01转移管路断口处有物料未封堵 一车间二层Ce05离心管路液封处有渗漏 一车间二层Ce04离心机下口地面有白色物料 一车间二层CeO2离心机母液管路液封渗漏 一车间二层Ce03离心机下口地面有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 方法原因 | 整体进行清理紧固， | 车间进行排查跑冒滴漏问题，班前会进行强调使用前检查状态 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 17:41:57
2026/1/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间二层E03一Tr01接收罐旁磁力泵盲板处渗漏 二车间三层R20釜旁气动泵有渗漏白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 螺丝紧固不到位 | 人的原因 | 以进行紧固处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/5 17:44:03
2026/1/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间四层R13接收罐下口有白色物料痕迹 三车间三层白钢吨罐白面有碱液痕迹 三车间三层R24釜上阀门有白色物料 三车间二层R17下口盲板表面物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 物料出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行擦拭禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/5 8:13:48
2026/1/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 七车间二层407一T025接收罐下口弯头法兰渗漏溶剂己告知杨鹤 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰处垫片破损 | 设备设施原因 | 已更换重新紧固 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 17:42:23
2026/1/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 12/31/2025，04:16，三车间一层drc06人员装料使用登高车时未固定万向轮。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即叫停，进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/5 8:13:56
2026/1/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 12/31/2025，04:34，三车间一层drc06人员装料时安全帽帽带未扣，中途掉落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 人员佩戴劳保有问题 | 人的原因 | 立即叫停进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/5 8:14:08
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层17釜加料车连接反应釜大阀门有螺栓未紧固，告知现场人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝紧固不彻底 | 设备设施原因 | 现场进行紧固完毕 | 安装人员进行强调 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/7 18:07:38
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间使用中的反应釜下口阀门缺少阀门锁，车间反馈目前没有，需要及时装配 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 车间未配备阀门锁 | 方法原因 | 车间重点强调 | N/A | 0 | 2026/1/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 8:34:11 | 2026/1/20 18:06:43
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 702-drc01单锥间，现场两个中间体桶（桶内确认有液体），未加静电卡子，已与赵强班长沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 项目临时暂存 | 人的原因 | 已安排人员进行转移 | 班长，副主任巡查监管 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/17 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/17 6:55:09
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼二层二车间走廊，tj3-wm01湿磨机漏料，已与赵强班长沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 垫片变形 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸更换，试密完成后恢复使用 | 楼长巡查确认，发现及时上报解决 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/11 6:52:58
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、901-R10打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-CE02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、904-DRC01收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/4 8:27:49
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 8号楼4-16间，电箱丝堵未拧紧，现场与王斌班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 电箱只涉及电工进行操作怀疑拆接线后紧固不到位 | 人的原因 | 对电箱丝堵紧固完毕 | 分管厂长已沟通电工班长强调对应事项 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/8 7:44:53
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 806-SY02-R01打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/4 8:27:49
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼701-TR02接收罐，液位计缺少上限标识，现场与高富坡班长沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 接收罐正在进行改造 | 设备设施原因 | 已安排人员进行添加 | 改造完成后及时恢复，主任进行安排 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/8 7:45:03
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 703-R01打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/4 8:27:49
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼1-12间内，一个洗瓶缺少标签，现场与朴志班长进行沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 清洗用DMF ，标签脱落，已对清洗人员进行要求传达 | 人的原因 | 标签已纠正 | 对清洗班进行传达要求 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/8 7:45:16
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼4层1205-R13/14-tr01接收罐处，地面上有白色痕迹未及时清理，现场与朴志班长进行沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 收料完毕后未及时进行清理，班组长朴志工作安排不到位，人员调走其他工作后未及时安排清理 | 人的原因 | 现场进行清理 | 对朴志处罚抄写制度 | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/8 7:45:25
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 月度安全管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1205-R11打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/1/4 8:27:49 | 2026/1/4 8:27:49
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R01釜前文件框对面加料车玻璃下方长胶手套O型圈未卡在多型环内需调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | O型圈损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 18:58:21
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R08尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 18:58:47
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R09后方墙上纯化水阀门把手缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门手轮损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 100 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 18:59:11
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间北侧楼道三层半照明灯闪烁需维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 灯损坏 | 设备设施原因 | 已沟通维修 | N/A | - | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/9 13:39:06
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R03下口流体过滤器上方压力表快开球阀衔接处滲料且流体过滤器上方也有痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 球阀渗漏 | 设备设施原因 | 已处理，紧固毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 18:59:37
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R04下口棚顶西北角滴水至地面需处理班组已拿小白钢桶承接 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 设备设施原因 | 空调故障，缓水 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/8 17:06:45
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间泵房地面积水较多需清理，车间反馈16号泵循环水管路破损所致保全已更换完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 设备设施原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 6:56:11
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间二层走廊操作柱右侧报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 补充 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 6:56:24
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 四号楼北侧热水站积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 污水池冒水导致 | 设备设施原因 | 进行现场清理处理完成 | 定期巡查水池，及时排放 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:35:43 | 2026/1/5 6:55:29
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Ce05平台上空压管路未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员清洗后未及时上锁 | 人的原因 | 已重新上锁 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/5 6:07:05
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD03卸料头上有物料粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员收料后未清理干净 | 人的原因 | 现场安排人员重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/5 6:11:18
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R02加料漏斗上有粉尘，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员投料后未清理干净 | 人的原因 | 现场重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/5 6:09:57
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD05接收罐下口根部位置有渗漏痕迹，疑似有沙眼，需要处理检查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 经排查发现砂眼 | 设备设施原因 | 已临时打卡子处理，待批次结束焊接处理 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/5 6:10:36
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD05墙壁上有一根没有标识的管路无法确认用途，需要粘贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 电线管路标识脱落 | 设备设施原因 | 已粘贴完毕 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/5 6:06:04
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003、301-VP004、301-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备长时间运行导致 | 设备设施原因 | 切换真空泵使用 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/5 6:05:47
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:30:06 | 2026/1/7 5:13:14
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 元旦假期期间，736实验室人员黄伟及组内人员刘旭涛临时使用氯化亚砜，未向值班人员报备，使用期间，现场未悬挂腐蚀、遇水反应象形图，现场沟通人员知晓报备要求、具备相应能力。需依据奖惩条例对相应责任人上报处罚。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 人员在使用危化品时忘记报备，使用期间，现场未悬挂腐蚀、遇水反应象形图 | 人的原因 | 相关人员有相关处理能力，当天将反应完体系处理完毕，现场张贴了标识 | 为了避免类似事件的发生，在实验室晨会进行通报批评，对项目人黄伟(AMM4550)扣除100元，刘旭涛(AMM3163)扣除50元处罚 | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:26:38 | 2026/1/9 10:01:02
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室09通风橱过夜反应，未开启加热，钉钉电话告知填报人 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解项目组过夜前对于循环机进行检查时发现液位不够，将循环关闭后添加加热介质后没有及时的将循环开启，导致反应体系未开启 | 人的原因 | 巡查发现后开启循环，正常加热 | 以此为典型案例对于全体人员进行培训加热反应的循环系统需要重点检查 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/10 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:26:38 | 2026/1/10 8:30:12
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 603理化室 | 603理化室过夜实验填写至01/04/2026结束，但于01/03/2026点击结束实验，请对相关人员进行培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 |  | 分析员提交过夜反应流程发现写错，但是流程无法撤回，所以就重新提交一份过夜反应申请，将第一个过夜反应申请点击结束，所以对不上 | 人的原因 | 已经和EHS说明情况，和 第二个过夜反应可以对应上 | 已经和EHS沟通过接后续过夜反应能不能增加撤回选项 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:26:38 | 2026/1/8 19:38:22
2026/1/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620实验室19通风橱台面有较多白色物料痕迹，请及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 由于节前均经过打扫，不存在物料残留。但是加班人员再该通风橱执行了抽滤和转移操作，导致有少量的物料残留。但是整体上看，为少量液体物料，风干导致的少量固痕迹，不存在较多物料撒漏的情况。 | 人的原因 | 及时清理 | 强调物料残留危害，加强日常的物料残留管理。 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/1/6 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:26:38 | 2026/1/8 19:38:38
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-R33釜上方流量计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 流量计上限标识使用过程脱落 | 设备设施原因 | 重新制作上限标识进行张贴，区域 | 1.安排操作人员针对操作区域进行同类排查，异常上报统一处理 2.车间标签标识按楼层划分巡查人进行日常巡检，异常情况处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:11:51
2026/1/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | EHS人员查看监控发现：12/30/2025 19：16分，二层101-Ce03离心机间内，操作人员在清理离心机内物料时未按照工艺要求佩戴PVCC防渗透手套，且戴着已沾染物料的黑胶手套使用静电检测器检测白钢铲子的静电阻值。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照工艺要求佩戴劳保 | 人的原因 | 已对车间人员进行明确，严格按照工艺要求佩戴相应PPE,操作人曹明未按照要求佩戴PPE，违反EHS管理奖惩条例第40条，处罚50元。 | 项目生产前培训，对人员PPE要求做好培训，同时班前会对劳保佩戴重点讲解，班长和监管当班做好巡查，违规人员进行问责。 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:12:08
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层汽水混合器间内，四台汽水混合器的配电箱未连接外壳接电线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电箱外壳接地安装遗漏 | 人的原因 | 重新连接外壳接地完成 | 1.车间内其他电器设施由仪表工程师进行同类排查，缺少外壳接地的进行补充 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:12:23
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 二车间真空泵房内，一根电缆线头搭在正在运行的902-PSO01无油泵的皮带轮防护罩上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电接点压力表拆除后，已进行断电处理现场悬挂相关标识 | 设备设施原因 | 电线重新进行固定 | 1.车间电线接线拆除后上级电源进行断电或增加接线盒方式密封 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:12:37
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间 | 一车间四层南侧连续化处一氮气气源管敞口端未封堵、现场检查时有氮气逸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 现场人员已进行处理，连续化当班人员尼格木图对使用后的氮气检查复核不到位，氮气气源管封堵处理不及时，违反EHS管理奖惩条例第40条，处罚50元，并车间通报。 | 车间班前会已集中对近期发生的涉及氮气问题进行制度重生，并明确整改和处罚措施，违规人员进行问责。 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:12:51
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层R25釜接收罐下口物料转移泵电机电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 软连接头位置老化，使用过程脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工进行替换处理 | 1.车间内各层操作人员针对操作区域进行整体排查，异常情况上报处理 2.车间内针对电气问题由仪表工程师及电工进行日常巡检，异常情况现场进行处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:13:11
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc01双锥缓冲罐上方法兰连接处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 盲板静电跨接接头位置老化，使用过程接头位置断裂 | 设备设施原因 | 重新替换静电跨接完成 | 1.车间内重申静电跨接安装后进行二次确认，接头位置若存在需连，拆卸替换 2.按楼层划分由各班组进行日常巡检，异常处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/4 7:17:00 | 2026/1/7 16:13:39
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 09：44 4号楼三层3-33使用的压力表未开启阀门。正确做法：及时开启阀门保证压力表有效使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-33使用的压力表未开启阀门 | 人的原因 | 及时开启阀门保证压力表有效使用。 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/5 6:16:53
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10：01 11号楼四层4-29间接收罐TJ4S-1105-Tr02液位计下方法兰静电跨接缺少破漆垫片。正确做法:有油漆的法兰需添加破漆垫片，保证静电有效导出。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/5 6:17:05
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 10:09 11号楼四层九车间溶剂桶静电卡子串联在储罐上。正确做法:静电卡子应直接连接在静电扁铁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 主要是薄膜2套原料罐放溶剂，导致现场200L桶太多 | 方法原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/13 7:09:20
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 16：04 11号楼三层3-32间氮气三通连接处有漏气现象。正确做法:及时紧固松动的管路，保证屋内氧含量。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 氮气三通接口松动 | 方法原因 | 对接头进行禁锢完成 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/5 6:17:20
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼三层3-33使用的压力表未开启阀门。正确做法：及时开启阀门保证压力表有效使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-33使用的压力表未开启阀门 | 人的原因 | 及时开启阀门保证压力表有效使用。 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/25 6:39:52
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层走廊应急药品柜内创口贴已用完缺少。正确做法：及时补充缺少药品。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 三层走廊应急药品柜内创口贴已用完缺少 | 人的原因 | 及时补充缺少药品。 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/25 6:40:04
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼三层323使用后的插底管袋破损。正确做法：及时更换防静电袋 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 323使用后的插底管袋破损 | 人的原因 | 及时更换防静电袋 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/25 6:40:14
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 01/02/2026 17:44 四号楼四层4-26间通风橱使用完毕后未及时下拉至标准位置。正确做法:及时下拉通风橱。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4-26间通风橱使用完毕后未及时下拉至标准位置。 | 人的原因 | 及时下拉通风橱。 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/25 6:41:11
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 1：34 11号楼4-39间呼吸空压缺少一个密封盖。正确做法：及时添加，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX672-王杨 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:11:16
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 1：42 11号楼3-67间电子秤漏出接线，影响防爆性能。正确做法：及时维修更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 接线开线 | 设备设施原因 | 已沟通电工重新接线 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:11:26
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 2：02 12号楼4-04间缺少危化品警示标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时添加 | 人员培训 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/10 19:34:44
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 01/03/2026 22：53 12号楼4-14分装间沾染物垃圾袋未密封。正确做法：沾染物垃圾袋应及时密封，防止扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时密封 | 人员培训 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:11:38
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：58 4号楼4-15间反应釜CMM-404-R05下釜口管路使用拉扣临时固定。正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-15间反应釜CMM-404-R05下釜口管路使用拉扣临时固定。正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | 人的原因 | 正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | 正确做法：管路临时固定需使用特制卡子 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:14:29
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 01：59 4号楼3-06间通风橱CMM-403-FH06台面有物料痕迹。正确做法：使用后需及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-06间通风橱CMM-403-FH06台面有物料痕迹 | 人的原因 | 使用后需及时清理 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:14:42
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 02：05 4号楼4-41间玻璃反应釜TJ4S-404-R84上压力表缺少位置签。正确做法：双签管理，及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-41间玻璃反应釜TJ4S-404-R84上压力表缺少位置签。正确做法：双签管理，及时添加 | 人的原因 | 正确做法：双签管理，及时添加 | 正确做法：双签管理，及时添加 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:14:57
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 01/02/2026 17:02 4号楼2-27间人员使用蠕动泵时未将全面罩落下。正确做法：使用时及时将保护罩落下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 人员意识不足未将蠕动泵盖子盖上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/1/4 6:42:43 | 2026/1/7 20:15:09
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R06打料，现场桶口接口配件这有缝隙，未密封，软管多处用胶布缠绕，已沟通现场班长郑成龙关注现场气味控制措施 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场密封问题 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:56:08
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查19车间四层槽子ck本，40页结束空白，执行人字迹无法辨认、已沟通齐丙森处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未及时复核 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:56:21
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查班组巡查记录3号白班，四点班，巡查记录空白、已沟通刘磊、关江峰补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 及时完成记录书写 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:56:33
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 监控回放618-FD04收料作业、 18:00:18操作人员戴手套触摸开关按钮 18：00：48班长徒手触摸同一开关按钮、物料传播 在收料现场车间班长未佩戴同等级PPE出现在收料区域 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 班长巡查期间，未涉及开放性操作 | 方法原因 | 及时更正 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:56:45
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-02/06下口法兰都缺少盲板、已现场沟通当班班长关江峰安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板补充不及时 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:56:57
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 618-1R11旁的储罐液位计下口阀门关毕，液位计有示数、已沟通当班班长郑成龙现场确认处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 液位计关闭，有示数 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:57:09
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-co03下口法兰缺少盲板、、已沟通当班班长郑成龙现场处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:57:22
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-R07下口分装间氧含量故障、已沟通消防反馈目前无探头更换、待到新探头在更换、已沟通车间班长关江峰关注现场实际情况 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/4 6:42:29 | 2026/1/5 1:57:35
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 418实验室 | 实验人员使用通风橱配置时未将玻璃门拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱玻璃门拉到呼吸带以下位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 人员使用量筒量取流动相时，由于身高原因未注意到已超过呼吸带。 | 人的原因 | 操作人员当时反应过来已拉至呼吸带以下，晨会组织强调 | 每周晨会重点强调实验室内操作规范 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0079-苏立山 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/3 15:12:55 | 2026/1/4 13:10:19
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 413实验室 | 沾染物垃圾桶整理出来垃圾没有扎口暴露在房间内。 正确做法：沾染物垃圾桶拿出后及时扎口处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 通知5S负责人，及时处理垃圾，处理前及时系上拉扣 | 开会强调，5S负责人要落实责任 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/3 15:10:03 | 2026/1/14 13:21:41
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼3楼空调机房 | 空调机房内楼梯未张贴防滑条，爬梯不符合规范。 正确做法：楼梯张贴防滑条，爬梯整改合规。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM5111-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 1、未张贴标识； 2、爬梯施工不规范 | 人的原因 | 贴标识，拆除爬梯 | EHS参与验收，提前发现问题并整改。 | 0 | 2026/2/28 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/3 9:33:09 | 2026/1/24 14:39:16
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼冷库 | 配电柜未张贴触电的警示标识。 正确做法：配电柜，电箱需张贴警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 车间风险排查主题缺少用电安全，该配电柜有遗漏 | 人的原因 | 张贴警示标识 | 定期组织排查，有破损标识进行更换 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/3 9:26:50 | 2026/1/4 16:55:22
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼冷库 | 未张贴职业卫生危害辨识。 正确做法：门口应张贴职业卫生危害辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 职业卫生危害标识车间外定中 | 人的原因 | 张贴临时标识 | N/A | N/A | 2026/1/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/3 9:25:06 | 2026/1/18 16:09:16
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼TCU间3-81 | 碱桶未张贴SDS与洗眼液配备。 正确做法：化学品需张贴SDS且配备洗眼液。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 现场SDS在碱桶背侧 | 方法原因 | 1）调整并固定SDS放置位置，增加标识 2）洗眼液放置在现场，周期检查 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/1/3 9:22:27 | 2026/1/4 16:54:45
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1-1-08发酵实验室 | 中试实验室内禁止使用普通线排且线排插线排。 正确做法：使用线轴或者加装固定电源。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 空气臭氧消毒，没有墙壁电源且臭氧机电源线较短 | 人的原因 | 消毒完毕后及时断电 | 安装固定电源 | 不涉及 | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/1/3 9:19:12 | 2026/1/14 13:22:19
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 车间操作工王禹工作期间，长时间安全帽佩戴不规范，安全帽帽带未系 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员行为规范存在问题 | 人的原因 | 下发奖惩，车间进行通报，对操作人员进行重新培训强调 | 班前会进行强调人员行为规范问题 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/1/3 9:08:48 | 2026/1/4 14:30:32
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间R22釜加料漏斗上方未封口，且下口连接处存在少量白色物料，已告知任嘉华 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 已及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 8:25:05
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层走廊溢出桶缺少吸收棉，已告知周欣伟 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 吸收棉缺失未及时补充 | 方法原因 | 已补充 | 车间内部同步强调，应急物资非紧急情况禁止挪用 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 8:25:32
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 七车间 | 七车间三层人员张贴管路标识时踩在R13釜接收罐下口转移管路上，已现场告知人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已及时制止 | 人员重新强调 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 8:25:53
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1033-姜冬 | 实验室 | 辅助楼三楼实验室门口应急柜巡检记录未填写 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人的原因，未及时填写记录 | 人的原因 | 检查完及时填写记录 | 及时登记 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/7 17:16:30
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R18釜下口外包人员登高时在登高车上放置两步梯进行登高操作。方式错误，现场叫停。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 登高方式错误 | 方法原因 | 现场叫停 | 车间对外包人员再培训，后续登高问题重点跟踪 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 16:25:37
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层Ce02门口外包人员佩戴自己手套搬运物料，未佩戴丁腈手套，已告知现场操作人员进行更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员认为有塑料袋隔着。没问题 疏忽致敏问题 | 人的原因 | 后期不戴手套碰料必须严肃处理 | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/7 15:52:35
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R28-Tr01接收罐液位计超上限，已告知助工 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位接近上限 | 方法原因 | 现场进行处理完毕 | 班前会进行通报，转移或浓缩打好提前量 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 8:23:17
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R20-Tr01接收罐液位计无上限标识，已告知董昌虎 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 车间进行自查液位上限标识 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 8:23:08
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层药品箱缺少云南白药，已告知王达 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 药品缺少 | 人的原因 | 进行检查补充 | 进行检查，缺少进行补充 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/5 8:14:38
2026/1/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 12/25/2025 19:20一车间ce05下口出现液体撒漏现象，人员应急处置收集液体时白钢矬子未连接静电接地。 01/02/2026 07:50一车间一层人员使用地牛运送多桶物料未使用绑带固定。 01/01/2026 10:11一车间一层fd02人员使用登高梯未连接静电接地。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 对责任人进行通报 | 班前会进行重申制度要求，内部通报 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 16:23:26
2026/1/2 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层2497项目34釜至二车间转移管路在一车间段缺少打压试密合格签。 一车间二层101-tr01接收罐氮气保护流量计缺少浮子上下限标识。 一车间二层3000l罐至连续中合管路打压试密合格签过期。 一车间二层29釜接收罐氮气管路减压阀指针指在0.11，超上限需重新调节。 一车间二层27釜接收罐压力表缺少c类监督性管理标识。 一车间四层2469项目26釜下口至32釜上口加乙醇管路在四层段缺少打压试密合格签。 一车间三层计量泵至29釜上口投料管路缺少打压试密合格签。 一车间三层12釜下口至21釜接收罐聚乙烯管路缺少打压试密合格签。 一车间三层2469尾气吸收管路缓冲罐至酸吸收罐至水吸收罐管路缺少打压试密合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签更换不及时 | 方法原因 | 车间整体进行排查同类问题 | 对管路临期的提前进行更换，对首次安装的及时进行张贴 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/11 15:44:38
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层R21-Tr02接收罐下口管路末端盲板处有少量白色液体渗漏滴落地面痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 表面污染 | 物料原因 | 现场进行清理 | 安装后及时清理 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/5 8:14:16
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间多数带漆面的阀门静电跨接处均未增加破漆垫片，需要整体排查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 安装不规范 | 人的原因 | 已逐步排查安装 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 18:02:28
2026/1/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 12/29-01/02一车间监控回放问题 1、一车间一层101-Drc03收料过程中人员未佩戴劳动防护进入间内 2、一车间一层101-Drc04人员取样无二级防护措施 3、一车间一层101-Fd02拆卸阀门时人员从楼梯跌落，辅助人员未佩戴呼吸防护 4、一车间二层101-ce05人员拆卸离心机下口蝶阀人员工作服，工作鞋沾染白色物料，全面罩滤毒盒未安装滤棉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作方法错误 | 方法原因 | 班前会整体对人员进行强调，标准操作细节 | 沟通班长，对不熟练操作人员，现场操作前进行辅助检查跟踪 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/7 0:24:40
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 供应部 | 化料间内温度操作柱上数显PV温度不准确，间内有明显酸味，需要进行处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 操作柱显示温度为送风温度，送风温度设计最高不超70℃，间内温感探测器68℃； 酸味可能由于保温过程少量挥发情况 | 设备设施原因 | 持续关注气味情况，化开物料的小间根据温度情况关闭送风加热 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/4 18:00:25
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-R36记录桌上方有一根聚乙烯管路处于断开状态无管路封堵，管内存有残液，管上无标识需要处理避免撒漏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路拆除遗漏 | 方法原因 | 管路进行收起 | 对管路拆卸人员进行谈话，批评 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/7 19:20:25
2026/1/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-R21下口过滤器自循环管路到R20接收罐上方位置管路断开有盲板封堵但盲板及地面、磁力泵表面有大量物料痕迹未进行清理，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板垫片渗漏，人员拆卸 | 设备设施原因 | 安排人员进行处理， | 安装计拆卸时检查垫片状态，设备会前进行强调 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 8:39:53 | 2026/1/5 20:06:26
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 619实验室 | 619实验室烘箱未提过夜申请，沟通现场人员为忘记关闭，现场进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过询问了解到，烘箱烘料项目组并未计划过夜，人员在5楼排样后就会关闭烘箱，巡查期间人员在5层分析室。 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/9 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:55:49 | 2026/1/11 5:17:42
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 518实验室 | 518-06通风橱高低温循环机介质即将低于加热丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 循环机开始使用时检查介质液位正常，但是员工在下班时没有再次确认液位或补充介质，导致夜间循环机介质偏少。 | 人的原因 | 已经及时补充循环机介质 | 对于员工进行教育。要求该通风橱员工，对于518实验室循环机进行一周的日常检查 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:55:49 | 2026/1/7 5:50:15
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 416实验室 | 416-07通风橱台面存在白色物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 通风橱台面有白色痕迹 | 人的原因 | 询问当日加班人员，反馈下班前已经进行过清理，可能是没完全清理干净 | 尽量清理干净 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:55:49 | 2026/1/4 23:12:35
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间 | 一车间西门外有一袋无水碳酸钠袋子破损，有少量洒落至拍子上。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 物料转移存放过程刮层，人员未及时识别发现 | 人的原因 | 现场进行清理，物料进行二次防护密封 | 加强车间物流对物料状态巡查，物料接收进行整体确认， 减少车间物料存放区存放少量，及时周转 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/8 15:28:01
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 监控巡查，12/31/2025，01：44分，二车间四层，R13釜旁，操作人员王明明拆卸计量泵进料管路时，未佩戴呼吸防护面具。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 此计量泵使用前进行水淌洗毕，吹干后计划用于下个项目，助工王明明进行设备准备中 | 方法原因 | N/A | 车间内针对管路拆卸劳动保护佩戴执行要求重新梳理、回顾；重申涉及残留物料操作必须按照要求佩戴劳动保护 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/7 16:14:06
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层离心机间，Ce02离心机氮气流量计开启中，一根用来氮气保护的气源管却未连接任何设备，氮气直接排放到车间内。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员进行母液放桶操作，氮保与接收罐使用同一根气源三通形式连接，操作结束后，管路密封不到位，造成渗漏 | 人的原因 | 1，人员执行不规范，处罚， 2，管路使用进行分支连接 | 1，人员执行不规范，处罚 2，气源点位增加，阀门控制 3，执行标准再次进行传达 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/4 11:44:15
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R04釜记录桌上CPr0264-11-01-06项目OR记录操作26浓缩超温报警核实人处缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员进行plc确认后，签字确认遗漏 | 设备设施原因 | 沟通人员核实后进行添加完成 | 1，车间增加记录执行检查，专人安排进行检查 2，车间增加提示性标识进行粘贴，避免人员遗漏 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/8 15:28:15
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 监控巡查，01/02日，06：30分，一车间二层101-R25釜，操作人员投料结束后处理沾染物料塑料袋时，未佩戴呼吸防护用品。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员劳保执行标准不到位，防护意识不足 | 人的原因 | 人员进行谈话教育，明确执行标准，跟踪改正，车间内部进行处罚警示 | 1，车间强调物料操作流程劳保防护，重点加强操作结束清场过程控制 2，加强人员执行前事项传达，增加警示提醒 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/8 15:28:28
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 焚烧车间 | 焚烧车间投溶剂处，使用的钳形接地电阻检测器缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外使用胶带固定老化标签丢失 | 环境原因 | 已重新打印标签并进行粘贴 | 要求车间助工每周对钳形电阻检测仪上的标签完整性进行确认，发现缺失及时补充 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/7 16:14:18
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间902-T028储罐下方接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接接头位置老化，使用过程出现断裂 | 设备设施原因 | 重新替换静电跨接完成 | 1.车间内重申静电跨接安装后进行二次确认，接头位置若存在需连，拆卸替换 2.按楼层划分由各班组进行日常巡检，异常处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:40:57 | 2026/1/7 16:14:29
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼三层二车间B7-N02压滤罐收料操作，现场巡查发现压滤罐未连静电跨接，操作人员已经进行开罐操作，现场已要求连接再进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员收料期间碰掉未发现 | 人的原因 | 已安排人员添加，并要求班长进行培训教育 | 楼长进行监管复核 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:16:33 | 2026/1/9 8:04:48
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3层1车间901-R08反应釜加料漏斗破损，现场沟通当班副主任安排人员更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，手套磨损，已安排更换 | 方法原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:16:33 | 2026/1/7 5:50:47
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼2层废液管路存放柜门把手上有白色物料痕迹，现场沟通当班班长安排人员清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 操作人员归还废液管路时手套上物料沾染在门把手上未及时清理人员安全意识及5S意识不足 | 人的原因 | 对现场进行清理干净完毕 | 对人员进行传达强调标准，要求班长加强巡查 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:16:33 | 2026/1/7 5:51:08
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼701-R10滴加操作，现场检查操作人员佩戴正压呼吸器，穿黄色连体服，溶剂桶氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/3 7:16:33 | 2026/1/3 7:16:33
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 903-R02加固体料，现场检查操作人员佩戴正压呼吸器，穿黄色连体服，加料漏斗氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常情况。 903-R05加固体料，现场检查操作人员佩戴正压呼吸器，穿黄色连体服，加料漏斗氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/3 7:16:33 | 2026/1/3 7:16:33
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼5车间平台下压滤罐放桶操作，操作人员佩戴正压呼吸器，氮气，尾气连接良好，现场无异常情况。 806-SY02-R02加固体料，现场检查操作人员佩戴正压呼吸器，穿黄色连体服，加料漏斗氮气，尾气，静电连接良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/1/3 7:16:33 | 2026/1/3 7:16:33
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10:22 11号楼四层走廊医药箱内的无菌脱脂棉已拆封。正确做法：及时更换，无菌脱脂棉为一次性用品，不可重复使用。建议拆封后的回收给实验室作为其他用途使用。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/4 6:45:49
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10：28 11号楼4-22间R10釜后的呼吸空压缺少一个密封盖。正确做法：及时添加，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/4 6:45:37
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 10：43 11号楼3-02间TJ4S-1107-TFF01-TCU01上方压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/4 6:45:27
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 01/02/2026 13：11 12号楼3-12间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/7 20:12:06
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 09：22 4号楼3-23间储罐TJ4S-1108-T04温度表接线口盲板未紧固，失去防爆效果。正确做法：及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-23间储罐TJ4S-1108-T04温度表接线口盲板未紧固 | 人的原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/25 6:41:44
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 10：58 12号楼3-12间压滤罐TJ4S-1107-F13未连接静电卡子，已沟通班长整改。正确做法：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时连接，确保静电有效导出 | 人员培训 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/25 6:41:57
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 15：17 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R10、R09冷凝器乙二醇进路和回路下开口处未盲堵。正确做法：及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-16间反应釜CMM-404-R10、R09冷凝器乙二醇进路和回路下开口处未盲堵。正确做法：及时盲堵 | 人的原因 | 正确做法：及时盲堵 | 正确做法：及时盲堵 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/25 6:37:12
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 01/01/2026 15:43 4号楼4-43间人员戴手套写记录。正确做法：不戴手套写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-43间人员戴手套写记录。正确做法：不戴手套写记录 | 人的原因 | 正确做法：不戴手套写记录 | 正确做法：不戴手套写记录 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/25 6:37:23
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：17 4号楼3-21间CMM-404-Sy07-T20单体罐上压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-21间CMM-404-Sy07-T20单体罐上压力表缺少上限标识 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/11 1:23:08
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：27 4号楼4-06间废液管路缺少流向标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-06间废液管路缺少流向标识。正确做法：及时添加 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | 正确做法：及时添加 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/11 1:22:25
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：18 4号楼3-11间无水乙腈桶上压力表缺少监督性管理签。正确做法：及时悬挂，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-11间无水乙腈桶上压力表缺少监督性管理签 | 人的原因 | 及时悬挂，双签管理 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/11 1:22:37
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：24 4号楼3-03间通风橱使用时挡风玻璃上拉过高。正确做法：使用通风橱操作时应将挡风玻璃调至操作人员呼吸区以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-03间通风橱使用时挡风玻璃上拉过高 | 人的原因 | 使用通风橱操作时应将挡风玻璃调至操作人员呼吸区以下 | N/A | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/1/11 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/2/28 16:41:06
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：58 12号楼三层3-35间未使用合适的四氟头。正确做法:及时更换为合适的四氟头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员未能及时找到适用的四氟头 | 人的原因 | 及时更换正确的四氟头 | 加强现场管理及人员培训 | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/15 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/15 5:16:33
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 03：46 12号楼4-04间投料时未拉警戒带。正确做法：及时拉好警戒带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时拉好警戒带。 | 人员培训 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/5 13:21:39
2026/1/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 14：21 11号楼4-15间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 不涉及 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:09:30 | 2026/1/5 13:21:59
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R17操作柱电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长期使用导致损坏 | 设备设施原因 | 已联系电工更换 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/5 6:04:49
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R24釜搅拌电机静电接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工重新连接 | N/A | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/4 7:24:40
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD01房间内固定式氧含量检测器报警标识牌报警范围显示氧含量≥23％，应为≥23.5％，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 标牌制作错误 | 方法原因 | 待制作回来统一更换 | N/A | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/4 7:25:17
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R09尾气鼓泡器视镜上方有液体滴漏，已沟通车间人员曲凯处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 上方卡子松动导致 | 设备设施原因 | 已现场清理并禁锢 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/5 6:11:05
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间四层薄膜加料罐间固定式氧含量检测器缺少B1类使用位置标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新制作悬挂完毕 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/5 6:10:50
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-Ce08分线盒处防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 防爆软管脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换 | N/A | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/4 7:25:49
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003、301-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运行导致 | 设备设施原因 | 停真空泵，降温更换其他真空泵使用 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/5 6:09:34
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP003、302-VP004、302-VP007、302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/4 7:26:02
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 7:08:11 | 2026/1/5 6:07:47
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11间里发现一根加二氯乙烯插底管压力表无玻璃护罩同时常压下不为零，已沟通车间人员进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 损坏未及时更换 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 更换压力表 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:47:56 | 2026/1/4 7:23:52
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R10加料车加料仓门缺少密封垫片，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 垫圈掉落未及时安装 | 设备设施原因 | 重新安装垫圈 | 重新安装垫圈 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:47:56 | 2026/1/4 7:24:25
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层预留间打料计量泵多个管路丝扣渗漏、阻尼器渗漏，现场已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备长时间运转导致 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 重新紧固 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:47:56 | 2026/1/4 10:55:09
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R15加料车加料仓门缺少密封垫片，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:47:56 | 2026/1/4 7:27:32
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 巡查14车间泵房发现514-R14真空管路法兰未紧固好有吸气声，现场沟通车间人员进行处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路未进行紧固 | 设备设施原因 | 进行紧固试密 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:47:56 | 2026/1/4 7:28:17
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 监控回放发现514-FD04操作人在进行收料现场清理时未佩戴任何劳动保护，责任人李士达 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员违规 | 人的原因 | 已进行批评教育 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:47:56 | 2026/1/4 10:51:29
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-E02接收罐放桶已放至第5桶，操作人员未使用电子秤计算液体量，仍使用手电观察液位，放桶操作需进行规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯差 | 人的原因 | 已现场进行纠正 | 对人员进行重新培训 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/5 1:57:57
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R19上检修口未关闭，已告知现场人员处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 检修口使用完毕后未及时恢复 | 人的原因 | 已完成整改 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/5 1:58:12
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R01丙烯酸乙酯投料后检查复核人签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作完毕后未及时书写记录 | 人的原因 | 已完成整改 | N/A | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/5 1:58:27
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | B7 | 7号楼配电室门口管廊上方有巨大冰溜，上方应该有漏水点，需沟通相关部门进行处理，防止冰溜掉落砸伤人 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新,ADH5756-刘国锋 | ADH1698-林志新,ADH5756-刘国锋 |  | 天气原因导致结冰 | 环境原因 | 已沟通设备部进行处理 | N/A | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/2/11 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/2/11 18:54:27
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R29手套有破损，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中破损 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/4 0:41:26
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R17接收罐尾气视镜上有白色物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放尾气积液时残留未清理彻底 | 人的原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/4 0:42:59
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 22车间一楼两个压滤罐收料口o型圈未卡在多行环内，已告知现场人员处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行不规范，未卡在卡槽里 | 人的原因 | 告知现场人员执行标准 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/4 0:43:15
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 监控22车间一楼压滤罐掏罐操作，白班外包人员掏罐时有不连接静电卡子行为，请对外包人员操作进行规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 现人员已经离职 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/4 0:43:35
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-Ce03门口空压未上锁已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/4 0:39:05
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 薄膜间膜堆618-Mst007下口有物料渗漏，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 垫圈破损导致 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:34:51 | 2026/1/4 0:39:20
2026/1/3 | 专业性排查 | 无死角排查 | 无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 22号成品库 | 巡查发现22号成品库温湿度变送器合格签已过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员疏忽，设备外校，已安排更换 | 人的原因 | 立即更换设施 | 排查库房所有仪表 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/1/13 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:32:26 | 2026/1/13 8:14:54
2026/1/3 | 专业性排查 | 无死角排查 | 无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 库三 | 巡查发现库三内洗眼器绿签均已过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 到期日期是2号，3号已完成点检任务 | 人的原因 | 人员疏忽 | 培训，同时对于因其他事情无法按期完成点检，需进行工作交接 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/3 6:30:48 | 2026/1/5 15:53:18
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 污水站 | 污水站一层废气处理间地面积水，需安排人员清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0146-李沛军 | ADH0396-姜龙 |  | 积雪融化，导致路面结冰 | 环境原因 | 清理路面结冰 | 积雪及时清理 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/8 6:42:50
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15旁穿层管路断开未封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路拆卸后，封堵不及时 | 方法原因 | 管路拆卸后，穿层及时封堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:05:13
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间二层薄膜接收罐间地面有氮气过滤器缓的水，已沟通车间清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 屋内温度高导致入户氮气结冰融化 | 环境原因 | 已及时清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:05:28
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R19-Tr01接受罐上氮气流量计漏氮气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固处理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 |  |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:06:55
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R21拆洗中防爆溢出管路和溶剂管路断开加盲板处各有1颗螺栓未紧固，已沟通现场人员丁云祥紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆卸紧固不全面 | 方法原因 | 每个螺丝都需彻底紧固 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:07:08
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R21旁连的计量泵电源线搭在物料管路上，需吊起。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拉扣断裂导致 | 方法原因 | 已联系电工重新进行电线固定 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:07:41
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间平台上TF19溶剂管路氮气吹扫管路上球阀锁头损坏，无法上锁管理，需更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/8 14:10:21
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层清洗班门口207-SCB12加料车观察窗和手套拆除未封堵，里面有明显物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 外包人员拆卸后未及时清理 | 人的原因 | 已进行清洗 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:08:12
2026/1/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10连的计量泵泵头位置压力表缺失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表损坏拆除，未及时安装 | 方法原因 | 已安装 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/3 5:55:20 | 2026/1/4 6:08:25
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 实验室221 | 实验室221乙酸异丙酯与1-十二硫醇 SDS过期； 正确做法：SDS每5年更新一次； | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 221没有存放乙酸异丙酯及十二硫醇 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/2 10:25:34 | 2026/1/7 10:17:40
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 元旦假期巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 实验室221 | 实验室221洗手池上方引风罩点检过期； 正确做法：每半年对引风罩进行检查； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 定期检查 | 定期巡查 | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/2 10:24:07 | 2026/1/7 16:51:45
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 设备部 | 七车间泵房消火栓，灭火器，应急洗眼器检查标签过期，需整体排查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标签过期 | 设备设施原因 | 全部进行重新检查，标签更新 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/5 8:14:27
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层人员：任嘉华200L桶向反应釜内压料插底管手阀处有物料撒漏仍进行压料操作，现场发现叫停操作，200L桶缺少一根静电导线 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员执行不规范 | 人的原因 | 现场立即停止操作整改 | 人员重新培训强调 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/4 19:14:52
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间投用的工艺管路、溶剂管路、聚乙烯管路没有打压试密标签，没有审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 工艺管路制作完毕未及时悬挂标识 | 人的原因 | 已安排设备准备人员悬挂完毕 | 车间重新强调制度要求 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/4 19:15:03
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间407-R14首次check发现人员未进行反应釜静电检测，未进行反应釜打压试密操作，复核人：任嘉华 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员反馈沟通EHS复核后，临时去执行其他工作未及时检测 | 人的原因 | 已重新复核确认 | 要求车间人员执行无异常后沟通项目人 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/4 19:15:26
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间DCS控制室灭火器检查标签过期，需整体排查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员无进入权限 | 方法原因 | 待沟通有权限人员开启填写 | N/A | 0 | 2026/1/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/11 15:44:26
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Drc04-Tb01缓冲罐压力表玻璃面破损已 告知胡洋 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员拆卸碰坏 | 人的原因 | 进行更换表玻璃 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/4 8:22:56
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层Fd02下口去接收罐管路支架开焊管路悬空，已告知孙存正 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 使用时间长出现开焊 | 设备设施原因 | 进行焊接 | 进行焊接 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/4 8:22:39
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控巡查01/01/2025，19：20七车间三层人员使用漏斗投无机盐操作不规范造成固体洒落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0098-周欣伟 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作失误 | 人的原因 | 现场已及时清理 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 17:41:17
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放01/01/2026，06：23二车间三层人员200L桶压料未检测静电导线静电阻值是否合格 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员巡查合格 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/3/5 8:19:39
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控巡查01/01/2026，21：26三车间Drc04双锥收料人员未使用多型环和O型圈使用拉扣固定连续塑料袋车间反馈没有 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 车间收料头子缺多型环 | 设备设施原因 | 进行更换多型环 | 进行更换多型环 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 17:40:45
2026/1/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R15至R25转移管路打压试密标签过期，R15釜上溶剂管路有过期的打压试密标签； 四层R17滴加六氟异丙醇聚乙烯管路缺少审批单； 三层R26，R28滴加甲基磺酸的聚乙烯管路缺少审批单及管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 挂签不及时 | 方法原因 | 标签进行添加 | 沟通生产经理，对车间审批单整体排查 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 17:41:35
2026/1/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R14至R22釜转移管路打压试密标签过期； 二层R24下口转移管路打压试密标签过期； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 管路已拆除 | 设备设施原因 | 已拆除处理完毕 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/3/5 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/3/5 8:20:11
2026/1/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层溶剂间至R08,R10,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28釜溶剂管路打压试密标签过期； 四层R21-Tr02至R04转移管路打压试密标签过期； 三层R15下口至压滤罐聚乙烯管路打压试密标签过期 三层R01下口至Ce01聚乙烯放料管路打压试密标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0020-孙存正 | ACT828-李文月 |  | 打压试密签过期 | 设备设施原因 | 重新进行打压试密 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 17:42:54
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 实验室 | 01/01/2026，18:34，实验室人员戴手套下拉通风橱 01/01/2026，19:41，实验室人员戴手套触碰柜门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人的原因，未及时填写记录 | 人的原因 | 检查完及时填写记录 | 及时登记 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/5 8:14:47
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 01/01/2026，22:46，二车间二层fd01人员收料结束穿着黄色连体服从楼梯间走去四楼进行01釜投料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 人员才做行为有所欠缺 | 人的原因 | 以对人员尽心培训 | N/A | N/A | 2026/3/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/3/8 8:30:51
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层31釜下方流体过滤器缺少静电接地缺少压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接地断开 | 方法原因 | 现场进行恢复完毕 | 车间进行排查 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 18:47:25
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层32釜加料车大阀门有螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝掉落 | 设备设施原因 | 螺丝进行补加紧固完毕 | 对设备组进行要求，班前会进行通报此类问题，安排进行排查 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 18:47:34
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层西侧消防沙箱附近未配备铁锹 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 |  | 丢失 | 人的原因 | 进行添加新铁锹 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/1/2 8:34:58 | 2026/1/3 18:47:46
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼二层701-FD04四合一，转动部分防护罩未及时恢复，现场沟通当班班长，要求设备使用前严格进行核查，并及时恢复设备防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 防护罩拆卸维修时没有及时恢复 | 人的原因 | 已安排人员进行张贴恢复 | 班长副主任巡查时重点监管，在群里报修及时跟踪完成情况 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:10:07 | 2026/1/8 0:18:18
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四层800-N16压滤罐（现场使用中），尾气管路检验日期超期，沟通当班班长更换尾气管路，并要求管路使用前确认管路检验情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 尾气管路静电检测工作分管人员未严格落实 | 人的原因 | 对检测超期管路进行收集送检合格后归还车间使用 | 重新梳理台账要求分管人员定期汇报结果，加强管理人员监督力度 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:10:07 | 2026/1/8 0:18:38
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼2层2-09缓冲间门前两处穿墙孔洞未有效进行封堵，且一处孔洞墙面变形，沟通当班班长，对孔洞进行封堵，对变形的墙面进行修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 穿墙孔未及时封堵，已安排封堵 | 设备设施原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:10:07 | 2026/1/8 0:18:56
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼3层合成间3 | 视频监控回放15：35现场进行压滤罐压滤放桶操作，现场200L桶未使用粗尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员使用氮气固定管路，忽略了连接粗尾气 | 人的原因 | 已对人员进行培训强调，按照标准进行执行 | 对制度进行定期回顾，每季度进行滚动培训 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:10:07 | 2026/1/8 11:18:20
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼3F中间走廊 | 视频监控回放08：30-11：30期间保洁人员使用的小推车遮挡走廊灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 保洁清理现场过程误将清洗车阻挡应急设施人员培训不到位 | 人的原因 | 现场整改完毕已将车转移 | 对保洁进行培训强调车间通道及消防应急设施严禁阻挡 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:10:07 | 2026/1/4 13:18:07
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 515实验室 | 515实验室20通风橱旁，循环机未使用未断电，钉钉电话联系实验室人员后，对循环机进行断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记拔了 | 人的原因 | 拔掉 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:08:41 | 2026/1/7 17:26:55
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 517实验室07通风橱内，循环机介质较少，已低于加热丝（经询问此通风橱为618实验室人员进行使用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 |  | 与项目主管武帅沟通，此前反应为加热（80℃）反应，导热油可以满足使用需求。待反应降低到室温后，介质热胀冷缩，漏出加热丝。 | 人的原因 | 反应已停止 | 如果再出现这种情况，需要降温到室温的情况，可以直接将循环机关掉。如果是程序降温的情况，需要及时补加介质 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/2 8:08:41 | 2026/1/8 7:45:36
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD03卸料头有白色粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 收料后缝隙清理不到位 | 方法原因 | 已安排人员在场清理 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:24:22
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD03母液管路视镜有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜裂纹 | 设备设施原因 | 已更换视镜，并重新打压试密 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:24:36
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R20下口夹套管路滴漏褐色液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 夹层管路沙眼，沿管路滴落 | 设备设施原因 | 已打卡子 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:25:07
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R23下口聚乙烯管路未套袋 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 排放槽子，放空后下一批槽子还未到 | 方法原因 | 已加密封袋 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:25:20
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R07下口三通右侧法兰有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 法兰翻遍与垫片处渗漏 | 设备设施原因 | 已更换垫片，打压试密完成 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:25:33
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R07下口三通左侧法兰跨接处缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未加破漆垫片 | 人的原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:25:48
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP003、301-VP004真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 真空泵长时间运行所致 | 设备设施原因 | 更换真空泵降温 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:46:59 | 2026/1/3 2:26:03
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R18釜旁有毒有害气体探头处，接地线接头处脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接地线连接固定不到位使用过程出现脱落 | 设备设施原因 | 1.现场重新连接并紧固完成 | 1.其他检测器进行同类排查未见异常 2.谁接班谁负责，区域任何静电接地、跨接、破漆片问题第一时间处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/7 16:14:42
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层南侧的铁制品垃圾桶的里面放着沾染物料的大块布和塑料袋。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 责任人安全隐患意识淡薄，垃圾分类存放执行不到位 | 人的原因 | 垃圾按要求完成存放，责任人日检降为C档 | 1.车间内专人负责垃圾分类存放执行巡检，异常情况上报处理，涉及责任人进行处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/7 16:14:54
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 三层101-R17釜夹套热电偶的电源线的防爆挠性连接管一端断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备使用老化，固定方向安装位置开裂 | 设备设施原因 | 现场沟电工进行更换处理，使用毕进行拆卸更换 | 1，同类情况车间人员巡查发现及时进行处理 2，车间定期安排进行同类排查，进行防护更换 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/8 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/8 15:28:41
2026/1/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | EHS人员查看监控发现：01/01/2026 13：53分，二层101-Ce03离心机在离心过程中，离心机盖子上的手孔处有液体渗漏现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备手孔位置垫片破损密封缺失 | 设备设施原因 | 设备使用完毕进行处理更换，现场进行临时紧固确认完成 | 1，同类设备排查，密封性检查进行更换 2，车间传达，批次间使用前对同类位置进行确认，异常及时进行更换，禁止带病作业 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/4 11:44:32
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R09釜记录桌上CPs138210-03-01-02项目OR记录操作14滤饼称重记录Page62of70处缺少执行人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员执行项目操作，涉及收料及转移，现场执行完成后，记录填写执行人位置遗漏 | 人的原因 | 沟通人员进行记录完善，现场进行谈话，明确执行标准及整改 | 1，车间执行传达，记录复核人员及时提醒 2，车间已制定专项人员进行事项汇总统计，执行问题较多进行奖惩处罚警示 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/4 11:44:43
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层R18釜上氮气流量计上氮气阀门未关闭，氮气阀门连接的气源管敞口端漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间该区域进行方槽子物料转移操作，进行氮气保护，操作完成后人员进行阀门关闭（监控确认有关闭阀门操作），转移方槽子过程，阀门手柄误碰，导致漏气 | 设备设施原因 | 现场人员发现后及时进行处理完成， | 1，车间对区域位置阀门手柄方向进行确认调整， 2，陆续进行针型阀更换，杜绝此类问题 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/4 11:44:55
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机CheckList 本上12/20/2025第三锅离心放料前缺少氧含量检测数值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 902-Ce03离心机设有安全联锁，若氧含量不合格无法正常启用，人员执行CK后填写数值遗忘 | 人的原因 | 责任人曹宇记录填写不及时，按照制度进行处罚 | 1.谁操作谁负责记录，执行不到位人员进行问责 2.车间内由工程师、助工进行各类记录书写情况巡检，异常情况上报处理 | 0 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/2 7:32:31 | 2026/1/7 16:07:24
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M6/9 | 209-R07搅拌电机处接地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系电工处理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/2 23:05:36
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M7 | 207-R06加料车内侧手套缺少密封圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，破损 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/2 23:06:05
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M7 | 207-R06旁电子秤静电接地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/2 23:06:29
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M7 | 207-R12ck中拆卸前检查处缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员现场已复核，CK上忘记签字 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/2 23:06:57
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M6/9 | 9车间2层反应区楼梯下可燃检测器脱落，需要重新固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 刮碰未及时修复 | 方法原因 | 已联系保全维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/2 23:07:19
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M6/9 | 7车间二层物料电梯门口，206-CE05间刷漆挪出一个灭火器缺少绿签 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 挪动绿签掉落，未及时恢复 | 方法原因 | 已重新悬挂绿签 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/4 6:08:49
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M7 | 207-ce01离心机上盖控制盒处电线挠性线管脱节，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/2 23:08:05
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M6/9 | 2号楼门厅顶棚漏水，已沟通车间班长处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹层滴漏疏通 | 环境原因 | 清理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:56:47 | 2026/1/4 6:09:03
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R02滴加作业、现场滴加中、无操作人员、已现场沟通带班刘天举沟通安排处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员在现场，DCS处查看温度 | 人的原因 | 告知人员必须在离的最近处进行滴加操作 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/4 0:44:03
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间泵房12泵循环水软管崩坏、现场循环水管路上冻、已沟通现场关江峰现场处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 循环水管路冻堵导致 | 设备设施原因 | 已进行组织化冻 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:16:41
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间西侧热水站泡水、现场沟通车间班长郑成龙检查为二层空调间空调机组漏水、已现场沟通保全唐雷雷检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 热水站跑水 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:16:53
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查619-FD06间内十多个200L桶堆积、已沟通现场班长郑成龙安排转移处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料暂存区域 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:17:05
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R07断管作业、现场气味大、已沟通现场王关宇安排沟通处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 加料管路冻堵导致 | 设备设施原因 | 已进行化冻疏通 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:17:16
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间三层31旁压滤罐掏料、现场空压服多处破损、呼吸器上两处打卡子、已沟通现场刘天举安排处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保选择错误，破损还在使用 | 方法原因 | 空压服现已报废处理 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/4 0:44:19
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四层消防应急柜上标签被撕坏、白天需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员检查完毕后未及时恢复 | 人的原因 | 已完成更换 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:17:35
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | CPO124326-05-01n02PHA行动项检查、现场操作人员：王关宇 1.3: N-甲基哌嗪及丙烯酸乙酯属于EHS重点关注化学品；丙烯酸乙酯、BOC酸酐具有皮肤致敏性 -现场抽查EHS重点关注化学品特性、反馈忘记了 3.5: 加BOC酸酐阶段，控制加料速度。5000L白钢釜最快221.88kg/h；5000L搪瓷釜最快204.21kg/h；8000L白钢釜最快195.56kg/h；8000L搪瓷釜最快180.28kg/h。滴加BOC酸酐之前操作人员检测尾气管路阀门处于开启状态，双人复核。 -抽查滴加前操作人员检查事项、尾气管路阀门未答上 其他行动项检查未见异常 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 车间人员培训不到位 | 人的原因 | 已进行组织重新培训 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:16:28
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 监控回放、620-R20断管作业、21.12断管作业现场拆卸法兰螺丝、全程未佩戴防护眼镜作业-责任人、牛文兴 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已进行面谈通报，人员计件奖金进行扣除 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:44:36 | 2026/1/3 2:16:16
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层光化学间北侧乙二醇管路渗水至地面需处理,已告知车间先拿小白钢桶承接待白班处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | 缓水 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/3 6:47:46
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间四层非化间地面白色痕迹及积水需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上冻 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/4 7:30:54
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R01对面灭火器绿签拉扣断裂脱落需重新悬挂 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已进行粘贴 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/4 7:28:36
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05平台下右侧放桶管路快开球阀及把手富集物料需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 临时存放 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/4 7:29:03
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R05-Tr01尾气视镜有杂物需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 已进行清理 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/4 7:30:26
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R17加料车靠近防火门一侧最外端长胶手套破损需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/4 7:31:21
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R05-Tr01接收罐液位计断层需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 带真空过快导致 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/3 6:46:04
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R18供氮阀氮气管路针型阀衔接处漏气需禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 松动 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/3 6:46:18
2026/1/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08对面墙上氮气管路衔接处漏气需禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氮气管路漏气 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/2 6:21:55 | 2026/1/3 6:46:32
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N动力站二层空压机间南侧入口 | 耳塞盒变形，且内无耳塞。 正确做法：噪声环境入口应配备耳塞，避免进入噪声区域的人员听力损伤。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 近期施工人员较多，耳塞用量大，未及时补充 | 人的原因 | 补充耳塞 | 定期巡查 | 20 | 2026/1/4 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2026/1/4 0:00:00 |  | 2026/1/1 17:28:58 | 2026/1/7 16:52:27
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce02-Tr01液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新进行粘贴 | n/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:47:36
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层301-E04旁，301-E02/E03至一楼槽子管路阀门阀芯处有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门芯处渗漏 | 设备设施原因 | 重新禁锢阀门芯，物料进行清理 | n/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:47:48
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R19后方墙面设备空压未锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员使用完毕未上锁 | 人的原因 | 重新进行上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:48:18
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R14搅拌电机电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 线管老化 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:48:42
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R16旁302-R07至302-R16体系转移管路连接的流体过滤器有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 更换流体过滤器未清理彻底 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:48:57
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09-Tr02接收罐的静电接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 已连接完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:49:31
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R16下口加盲板阀门阀芯处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 阀芯渗漏，管路已使用完毕 | 设备设施原因 | 已安排进行拆除 | N/A | 0 | 2026/1/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/3 2:26:19
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP003、301-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长时间运行 | 设备设施原因 | 降温停泵，更换真空泵 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/2 7:49:08
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP012真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2026/1/6 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/1/7 0:00:00 |  | 2026/1/1 7:09:52 | 2026/1/7 5:13:32
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 8号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 804-R05反应釜（保温反应中）漏斗手套破损，需密封或更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 漏斗加料过程磨破未及时更换 | 设备设施原因 | 安排更换手套完毕 | 传达漏斗及加料车使用前后检查手套完整性 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:42:08 | 2026/1/5 6:48:53
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 8号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 800-Tr04储罐，旁边一法兰变径，表面有白色残留，疑似碱液，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 外围废液罐加碱液操作人员操作完毕现场清理不到位 | 人的原因 | 对外围现场进行清理完毕 | 跟外围操作人员明确操作后现场清理标准加强日常检查 | N/A | 2026/1/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/1/5 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:42:08 | 2026/1/5 6:49:09
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R07溶剂管路吊架卡子未固定，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 溶剂管路刚改造完未及时整改 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/3 6:47:16
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R06爆破片过期需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 爆破片已填 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/3 6:46:46
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08上尾气竹节管喇叭口有白色物料附着，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 竹节尾气有白色痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/2 6:06:52
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层517-R06下口聚乙烯管路两个法兰、413-T120前溜份储罐下口法兰轻微渗漏，车间需要排查紧固处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/2 6:09:08
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间泵房污水池污水转移管路有沙眼漏水，车间需要及时维修处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 污水转移管路沙眼 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/2 6:14:25
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R10人孔盖位置有酸气渗漏痕迹，车间需要重新紧固试密 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 重新紧固 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/3 6:47:32
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R21加料计量泵管路断开管路里有物料残留缺少盲板封堵，已沟通车间人员进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH6934-邵英明 | ADH3484-李雨欣 |  | N/A | 方法原因 | 添加盲板 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/1 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/2 6:19:25
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R09加料车加料阀门法兰位置有白色物料，怀疑拆卸加料车时导致，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不及时 | 人的原因 | 已处理 | 第一时间处理 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/1/1 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:31:48 | 2026/1/2 6:19:47
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间3层空调间漏水了请及时沟通维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 三层空调间漏水导致，已沟通设备部进行维修 | 设备设施原因 | 已采取临时措施，沟通设备部维修中 | N/A | 0 | 2026/1/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/20 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/20 1:44:42
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R04计量泵聚乙烯管套内有液体，滴漏下来了，已沟通现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备加料完毕后未及时处理 | 人的原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/3 2:17:48
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-CE05监控视角需调整，无法看到平台上操作 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 三维空间维护完毕后未及时恢复 | 人的原因 | 已完成调整 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/3 2:18:05
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R01加料车缺少支撑请及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人与啊你准备设备不充分 | 人的原因 | 已完成安装 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/1/3 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/3 2:18:16
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R24釜前的泵漏油需及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未使用漏油 | 设备设施原因 | 已找保全维修完毕 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/2 1:12:35
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-FD07耙料时收料口未使用胶带密封，耙料铲后侧未使用拉扣拉紧，导致耙料过程中部分物料撒漏需对人员操作进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 现耙料禁止使用胶带密封，人员为未使用拉扣，行为不规范 | 方法原因 | 对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/2 1:12:53
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R01接收罐尾气视镜积液，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液， | 物料原因 | 现已排放完毕 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/2 1:13:10
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R16接收罐前桶表面有白色物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/2 1:11:34
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-FD01耙料时耙料铲后侧未使用拉扣拉紧，导致耙料过程中部分物料撒漏，需对人员操作进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 6:07:28 | 2026/1/2 1:10:58
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R09釜旁袋式过滤器最地点排净德阀安装气源嘴，需改成丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员安装设备后试密时使用 | 方法原因 | 已更换为丝堵 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:29:00
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R14釜上管路白钢四通盲板有1颗螺栓未紧固，现场沟通班长金辉安排人紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板紧固不及时 | 方法原因 | 紧固完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:29:16
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R01旁新安装管路吊架卡扣少1颗螺栓，卡扣未固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已添加并进行紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:29:30
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R04加料车上东侧第2支长胶手套破损，需更换. | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料箱未使用，运输过程中磕碰导致破损 | 方法原因 | 已拆除加盲板 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:29:47
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10加料车缺少支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 现场有支腿，加料车原装自带的，未观察到 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:30:11
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10加料软管缺少物料标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装不及时 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:30:27
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07阀门31快开球阀下端氮气流量计漏氮气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，结合处松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/2 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/2 1:30:39
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | 21:46,LAB-002真空加料箱烘料工艺要求为60~80℃，显示84.2℃，超出工艺4.2℃，现场沟通值守人员张小玉降温处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 真空干燥箱升温阶段温度缓冲导致 | 设备设施原因 | 现场已经调整 | 阶段性升温 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/1 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/8 14:25:19
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | 21:42,小高压釜走廊门口存放有20桶（5L桶）乙腈，需放到溶剂柜中。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 到货溶剂未及时放入到溶剂柜中 | 人的原因 | 已经将溶剂放入到溶剂柜中 | 物料到货后及时放入对应位置 | 0 | 2026/1/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/1/1 0:00:00 |  | 2026/1/1 5:23:28 | 2026/1/1 19:57:01
2026/1/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 12号楼 | 12号楼五层电梯前门斗应急照明灯破漆垫片安装在线鼻子与螺丝之间，位置错误 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 施工人员安装破漆垫片位置错误 | 设备设施原因 | 调整垫片位置 | 排查同类问题项及时整改,后期验收按要求执行 | 0 | 2026/1/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0403-东斌 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/2/1 0:00:00 |  | 2025/12/22 7:21:09 | 2026/2/12 11:27:01