## Sheet1
来源 | 巡查类型 | 日期 | 厂区 | 属地 | 责任区域 | 事件描述 | 隐患类型 | 分类 | 原因分析（EHS） | 原因归类（EHS） | 整改结果 | 调查报告 | 月份 | 周 | key
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-24 | FX2 |  |  | 巡查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦巡查未见异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-24 | DH3 |  |  | 1、监控回放三车间Ce05收料，人员劳保佩戴无异常 2、回放二车间二层掏罐操作，人员劳保佩戴无异常，静电连接无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦1、监控回放三车间Ce05收料，人员劳保佩戴无异常 2、回放二车间二层掏罐操作，人员劳保佩戴无异常，静电连接无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-24 | DH2 |  |  | 查看无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦查看无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-24 | DH1 |  |  | 各监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦各监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-24 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-23 | FX2 |  |  | 巡查时监控没有异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦巡查时监控没有异常情况
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-23 | DH1 |  |  | 监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-23 | DH2 |  |  | 监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-22 | DH1 |  |  | 各监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦各监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-22 | FX2 |  |  | 巡查期间未发现人员违规 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦巡查期间未发现人员违规
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-22 | DH3 |  |  | 监控画面巡查情况： 1、监控查看2车间4层溶剂输送间，现场平台上地面有盐渍需要清理； 2、监控查看3车间1层现场人员收料，人员劳动保护佩戴无异常，整体无异常； 3、监控查看2车间3层区域，现场地面有大量的积水需要清理； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦监控画面巡查情况： 1、监控查看2车间4层溶剂输送间，现场平台上地面有盐渍需要清理； 2、监控查看3车间1层现场人员收料，人员劳动保护佩戴无异常，整体无异常； 3、监控查看2车间3层区域，现场地面有大量的积水需要清理；
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-22 | DH2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  |  | 正常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦正常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-22 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-21 | DH1 |  |  | 各个监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦各个监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-21 | DH3 |  |  | 1、跟踪一车间11釜投氢氧化钾，人员投料时粉尘溢出，尾气放置在漏斗中无法起到吸收作用。 2、跟踪三车间使用加料车进行筛料操作，人员执行正常。 3、对3：30后的门卫查看无人员逗留。 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦1、跟踪一车间11釜投氢氧化钾，人员投料时粉尘溢出，尾气放置在漏斗中无法起到吸收作用。 2、跟踪三车间使用加料车进行筛料操作，人员执行正常。 3、对3：30后的门卫查看无人员逗留。
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-21 | FX2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-21 | DH2 |  |  | 监控可视画面未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦监控可视画面未见异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  |  | 正常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦正常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-20 | DH1 |  |  | 显示正常，未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦显示正常，未见异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-20 | DH2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-20 | FX2 |  |  | 设备运行正常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦设备运行正常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  |  | 查看监控各区域未发现异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦查看监控各区域未发现异常情况
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-19 | DH3 |  |  | 监控画面情况： 1、回顾三车间一层103-Drc03双锥收料操作，劳保和执行无异常。 2、回顾二车间三层102-R25釜滴加硫酸二甲酯操作，操作前安操检查和滴加劳保无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦监控画面情况： 1、回顾三车间一层103-Drc03双锥收料操作，劳保和执行无异常。 2、回顾二车间三层102-R25釜滴加硫酸二甲酯操作，操作前安操检查和滴加劳保无异常。
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-19 | FX2 |  |  | 监控画面清晰，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦监控画面清晰，无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-19 | DH1 |  |  | 无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦无异常报警
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-19 | DH2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-19 | TJ3 |  |  | 监控巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦监控巡查无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-18 | FX2 |  |  | 监控画面巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦监控画面巡查无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-18 | DH3 |  |  | 监控画面情况： 1、回顾三车间一层103-Drc03双锥收料操作，劳保和执行无异常。 2、回顾二车间三层102-R25釜滴加硫酸二甲酯操作，操作前安操检查和滴加劳保无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦监控画面情况： 1、回顾三车间一层103-Drc03双锥收料操作，劳保和执行无异常。 2、回顾二车间三层102-R25釜滴加硫酸二甲酯操作，操作前安操检查和滴加劳保无异常。
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-17 | FX2 |  |  | 监控画面清晰，实时监控无异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦监控画面清晰，实时监控无异常情况
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-17 | DH3 |  |  | 1、回放一车间101-FD02三合一checklist执行情况，试密过程建议人员佩戴正压呼吸器，避免设备故障时出现窒息事件； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦1、回放一车间101-FD02三合一checklist执行情况，试密过程建议人员佩戴正压呼吸器，避免设备故障时出现窒息事件；
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-17 | DH1 |  |  | 各监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦各监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-17 | TJ3 |  |  | 未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦未见异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B7 | M21 | 21车间R08滴加甲基磺酰氯，准备阶段人员劳动防护无异常。本次甲基磺酰氯外包装同以往有差异，有一个小包装桶，需要白班及时配置收料头。开始滴加时，计量泵电机烧了，临时更换电机。其余未发现异常情况 | 其他 | 其他 |  |  | 现场处理无异常 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦21车间R08滴加甲基磺酰氯，准备阶段人员劳动防护无异常。本次甲基磺酰氯外包装同以往有差异，有一个小包装桶，需要白班及时配置收料头。开始滴加时，计量泵电机烧了，临时更换电机。其余未发现异常情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B7 | M21 | 721-R21分布器改造区域，热水回阀门渗漏，阀门关不严，需要增加盲板 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已经添加盲板 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦721-R21分布器改造区域，热水回阀门渗漏，阀门关不严，需要增加盲板
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B7 | M21 | 共计12批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦共计12批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B7 | M21 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B6 | M20 | 620-T015下口地面腐蚀，旁边地面存在白色物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦620-T015下口地面腐蚀，旁边地面存在白色物料痕迹，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B6 | M20 | 620-Ce06现场放料堵塞，离心机偏心严重，现场要求处理内，保证离心机平稳运行后放料 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦620-Ce06现场放料堵塞，离心机偏心严重，现场要求处理内，保证离心机平稳运行后放料
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B6 | M18 | 618-Ce03现场离心，尾气视镜积液，地面存在腐蚀情况，及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 尾气管漏液 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦618-Ce03现场离心，尾气视镜积液，地面存在腐蚀情况，及时排查处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B6 | M18 | 共计5批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦共计5批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B6 | M18 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 共计6批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦共计6批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-R07釜上加料箱投料舱内有物料，未连接尾气，现场要求操作工将集气罩罩上 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦302-R07釜上加料箱投料舱内有物料，未连接尾气，现场要求操作工将集气罩罩上
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 三层走廊放置两个管路配件车，比较杂乱，注意日清日结 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦三层走廊放置两个管路配件车，比较杂乱，注意日清日结
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R01列管冷凝器需要确认封头是否渗漏，底座有液体流淌痕迹 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 冷凝器缓霜，已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦301-R01列管冷凝器需要确认封头是否渗漏，底座有液体流淌痕迹
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R08现场体系温度报警，要求0-5，体系温度0.9，超温报警设置1-4°，要求班长处理调温 | 其他 | 其他 |  |  | 已调温完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦301-R08现场体系温度报警，要求0-5，体系温度0.9，超温报警设置1-4°，要求班长处理调温
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 共计8批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦共计8批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 7人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦7人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-E03-Tr02下口前穿层无盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦207-E03-Tr02下口前穿层无盲板
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-R15计量泵进料聚乙烯软管残留盐酸，使用完毕需要及时吹扫，管路未套袋 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 对班组强调，使用完后需进行吹扫 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦207-R15计量泵进料聚乙烯软管残留盐酸，使用完毕需要及时吹扫，管路未套袋
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 二号楼溶剂间软管管路标签未更换，及时安排更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦二号楼溶剂间软管管路标签未更换，及时安排更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 共11批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦共11批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M6 | 6车间多处防火门未及时关闭，注意人员培训及日常行为习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行重点要求，同时监控核查人员规范要求 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦6车间多处防火门未及时关闭，注意人员培训及日常行为习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 综合楼 |  | 二层空调机房内DH2-1-HVAC04系统PLC上时间与北京时间不一致 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦二层空调机房内DH2-1-HVAC04系统PLC上时间与北京时间不一致
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 综合楼 | 研发实验室 | 实验室内时钟缺少编号需要添加 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦实验室内时钟缺少编号需要添加
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 综合楼 | 研发实验室 | 实验室冰箱内存放121286样品缺少登记 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦实验室冰箱内存放121286样品缺少登记
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 综合楼 |  | 空调操作运行记录DH2-102-HVAc01缺少23号确认 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦空调操作运行记录DH2-102-HVAc01缺少23号确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 综合楼 |  | 一层空调间蒸汽阀门V07上蒸汽管道压力表压力在0以下，需要确认压力表是否损坏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦一层空调间蒸汽阀门V07上蒸汽管道压力表压力在0以下，需要确认压力表是否损坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 设备部 |  | 冰机二层呼吸空压备用钢瓶压力不足需要补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦冰机二层呼吸空压备用钢瓶压力不足需要补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 设备部 |  | 制氮机时间核查缺少20号复核人 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦制氮机时间核查缺少20号复核人
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 三废处理区域 | 污水站 | 化验间内洗眼器检查到期需要重新检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦化验间内洗眼器检查到期需要重新检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 三废处理区域 | 污水站 | 集水池II提升泵出口压力表缺少合格标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦集水池II提升泵出口压力表缺少合格标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | 供应部 | 供应部 | 20号库人员门未关严，现场已关严，需要对人员做好培训要求 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦20号库人员门未关严，现场已关严，需要对人员做好培训要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M3 | 车间二层走廊垃圾桶遮挡安全出口逃生标识，刷漆工作已完成，对于物品物件需要及时归位 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦车间二层走廊垃圾桶遮挡安全出口逃生标识，刷漆工作已完成，对于物品物件需要及时归位
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M8 | 八车间一层801釜下口地面有白色无机盐需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦八车间一层801釜下口地面有白色无机盐需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M3 | 车间TCU间内排风口网罩电机电线位置有漏洞需要填补 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦车间TCU间内排风口网罩电机电线位置有漏洞需要填补
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M3 | 三车间二层压滤罐烘料批次与现场悬挂标识批次不一致，现场已整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦三车间二层压滤罐烘料批次与现场悬挂标识批次不一致，现场已整改
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M5 | 五车间四层501釜上安装的加料箱缺少氮气尾气管路需要添加 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦五车间四层501釜上安装的加料箱缺少氮气尾气管路需要添加
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M3 | 三车间现场溢出桶区域标识缺少需要重新粘贴 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦三车间现场溢出桶区域标识缺少需要重新粘贴
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH2 | B2 | M3 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-02-18批烘料，CPo121299-18-02-19批投料，CPo121299-18-03-03批烘料，班组操作人员2人、1人工程师在岗无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-02-18批烘料，CPo121299-18-02-19批投料，CPo121299-18-03-03批烘料，班组操作人员2人、1人工程师在岗无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | R01釜下口未安装盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 操作结束，现场恢复安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦R01釜下口未安装盲板
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | FD03至R28釜管路在R28釜上方的法兰无静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 进行检查补充安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦FD03至R28釜管路在R28釜上方的法兰无静电跨接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | R18釜下口连接的泵三通处法兰静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 进行更换跨接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦R18釜下口连接的泵三通处法兰静电跨接断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | 二层溢出桶内缺少吸收棉 | 其他 | 其他 |  |  | 进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二层溢出桶内缺少吸收棉
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | 人员通道进口处35kg灭火器检查签过期 | 其他 | 其他 |  |  | 进行检查替换标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦人员通道进口处35kg灭火器检查签过期
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 102-R20釜附近可燃气体检测器无合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行添加并粘贴可燃标识牌 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦102-R20釜附近可燃气体检测器无合格签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 二车间三层固定式氧气检测器合格签已过期 | 其他 | 其他 |  |  | 以进行更新完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间三层固定式氧气检测器合格签已过期
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 102-E01-Tr01接收罐下口法兰处静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 时间长了腐蚀，更换完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦102-E01-Tr01接收罐下口法兰处静电跨接断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 二车间一层9057连续化间内可燃气体检测器无合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间一层9057连续化间内可燃气体检测器无合格签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 二车间一层9057连续化间内扁铁上合格签已过期 | 静电事件 | 过有效期 |  |  | 进行更新完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间一层9057连续化间内扁铁上合格签已过期
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M1 | R25、R26釜接收罐上压力表无分类标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加C类标签 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦R25、R26釜接收罐上压力表无分类标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M1 | R28-Tr01接收罐压力表下方法兰处静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 跨接已更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦R28-Tr01接收罐压力表下方法兰处静电跨接断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M1 | R19釜下口连接的磁力泵排净阀处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 对物料清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦R19釜下口连接的磁力泵排净阀处有物料渗漏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | 甲库2 |  | 二区2-01A中位置有敞口卡子桶，桶盖未盖好，需要确认处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦二区2-01A中位置有敞口卡子桶，桶盖未盖好，需要确认处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | 精馏塔 |  | 二车间北侧RTO喷淋塔循环泵状态异常，需要及时确认维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦二车间北侧RTO喷淋塔循环泵状态异常，需要及时确认维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | 60立罐区 |  | 罐区西北角位置的洗眼喷淋水压不足，现场调整恢复正常，洗眼器上缺少防尘盖，需要补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦罐区西北角位置的洗眼喷淋水压不足，现场调整恢复正常，洗眼器上缺少防尘盖，需要补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | 三废车间 |  | 主炉上新安装的热电偶缺少检验标签，需要补充 | 其他 | 其他 |  |  | 已将缺失标签补充完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦主炉上新安装的热电偶缺少检验标签，需要补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | B9 | M2 | 二车间2层药品相标签上显示十滴水有效期2026.03，需要确认是否过期及时更换并更新标签内容 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦二车间2层药品相标签上显示十滴水有效期2026.03，需要确认是否过期及时更换并更新标签内容
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | B9 | M2 | 二车间3层东侧连续搅拌器902-CSTR08下地面上有计量泵的油渍，通知班长处置，并确认计量泵油位是否正常 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 现场一个计量泵拆除，部分润滑油洒落地面处理不彻底。责任人日检进行降档处理，已安排人员对地面处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦二车间3层东侧连续搅拌器902-CSTR08下地面上有计量泵的油渍，通知班长处置，并确认计量泵油位是否正常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | B9 | M2 | 二车间3层西侧消火栓内消防软管卷盘上软管盘整不好，在应急使用时容易造成管路混乱，需要重新盘整 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员对软管重新整理完毕，车间其他位置消防软管进行排查处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦二车间3层西侧消火栓内消防软管卷盘上软管盘整不好，在应急使用时容易造成管路混乱，需要重新盘整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | B1 | M1 | 一车间1层西侧洗眼喷淋水管白色保温，无自来水标识，需要补充完善 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排负责人进行补充自来水标识完成。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间1层西侧洗眼喷淋水管白色保温，无自来水标识，需要补充完善
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | B1 | M1 | 一车间3层南送风空调间门口一根管路保温损坏，存在锋利边缘，需要及时维修处理 | 其他 | 其他 |  |  | 以对破损保温进行维修处理完成。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间3层南送风空调间门口一根管路保温损坏，存在锋利边缘，需要及时维修处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-24 | FX2 | B1 | M1 | 一车间西门外侧活性炭箱南北侧的门密封不严，两侧存在漏风进新风的问题，已产生环保检查隐患，需要注意 | 其他 | 其他 |  |  | 活性炭箱南北侧的门使用变形，以使用保温棉进行封堵修复完成。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间西门外侧活性炭箱南北侧的门密封不严，两侧存在漏风进新风的问题，已产生环保检查隐患，需要注意
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | 设备部 |  | 巡查锅炉蒸汽压力0.55Mpa，外网蒸汽站巡查流量为0，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦巡查锅炉蒸汽压力0.55Mpa，外网蒸汽站巡查流量为0，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | 设备部 |  | 四层空调间蒸汽压力表故障，需更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦四层空调间蒸汽压力表故障，需更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M3 | 车间四层热水站蒸汽阀门内漏，阀门全关闭情况下室内温度较高，热水管路和凝水管路高温，蒸汽压力表0.7Mpa，热水管温度表显示120度 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦车间四层热水站蒸汽阀门内漏，阀门全关闭情况下室内温度较高，热水管路和凝水管路高温，蒸汽压力表0.7Mpa，热水管温度表显示120度
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M3 | 车间四层热水站1#泵Y型过滤器漏水，地面积水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦车间四层热水站1#泵Y型过滤器漏水，地面积水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M3 | GMP车间洗衣间墙体插座上有一充电器未拔，绝缘皮破损 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦GMP车间洗衣间墙体插座上有一充电器未拔，绝缘皮破损
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M3 | 车间一层更衣室饮水机漏水，且下方发现瓢虫 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦车间一层更衣室饮水机漏水，且下方发现瓢虫
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M8 | 八车间静电释放器过期未检，泵房启动前需要保证校验完成 | 静电事件 | 过有效期 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦八车间静电释放器过期未检，泵房启动前需要保证校验完成
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间3层413-T070液位计超液位上限 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦13车间3层413-T070液位计超液位上限
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M10 | 10车间410-F03特种设备使用标志代码与压力罐自带名牌代码不一致 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦10车间410-F03特种设备使用标志代码与压力罐自带名牌代码不一致
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M13 | 413-R03上的固体加料箱氮气尾气建议更换位置，防止粉尘在开盖期间逸散 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦413-R03上的固体加料箱氮气尾气建议更换位置，防止粉尘在开盖期间逸散
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M10 | 溶剂输送间4-20个别压力表损坏，需要进行排查更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦溶剂输送间4-20个别压力表损坏，需要进行排查更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M10 | 410- FD04现场已取样完毕，但 Check中取样前的复核人未签字 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦410- FD04现场已取样完毕，但 Check中取样前的复核人未签字
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M2 | 2车间Ce02离心机间的固定氧含量显示小数点后两位，现场展板范围是小数点后一位，需要统一排查整改 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通调整 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦2车间Ce02离心机间的固定氧含量显示小数点后两位，现场展板范围是小数点后一位，需要统一排查整改
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M2 | 二车间2-46离心机缓冲间人员着装标准展板未签字复核 | 其他 | 其他 |  |  | 已签字 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦二车间2-46离心机缓冲间人员着装标准展板未签字复核
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M2 | 二车间3层离心萃取间房间固定式氧气检测器损坏，现场示数4.0% | 其他 | 其他 |  |  | 已维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦二车间3层离心萃取间房间固定式氧气检测器损坏，现场示数4.0%
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M2 | 共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M2 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-R04后方流体过滤器未使用，压力表示数显示-0.08，仪表故障需要进行更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦301-R04后方流体过滤器未使用，压力表示数显示-0.08，仪表故障需要进行更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M5 | 305-Ce07离心晃动较厉害，现场沟通操作人员停止放料，处理平稳后再继续进行 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦305-Ce07离心晃动较厉害，现场沟通操作人员停止放料，处理平稳后再继续进行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B3 | M1 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间一层压滤间，现场各种耙子堆放在地面上。需要验收后分类存放 | 其他 | 其他 |  |  | 762压滤罐掏料制作的耙子，人员未及时清理收起，现已告知人员处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦22车间一层压滤间，现场各种耙子堆放在地面上。需要验收后分类存放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间溶剂间R23打二氯甲烷后执行吹扫，现场查看人员使用直通吹扫，未开启流量计阀门。无法观察流量计示数，但非专用溶剂管路使用清洁记录中填写了流量数值，需要调查确认 | 其他 | 其他 |  |  | 已对人员进行谈话，人员未按照要求使用流量计，人员估算时间，对人员进行奖惩下发 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦22车间溶剂间R23打二氯甲烷后执行吹扫，现场查看人员使用直通吹扫，未开启流量计阀门。无法观察流量计示数，但非专用溶剂管路使用清洁记录中填写了流量数值，需要调查确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 共计10批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦共计10批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间三层721-T11不锈钢储罐，玻璃管液位计损坏，需要及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已经领出玻璃管制作 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间三层721-T11不锈钢储罐，玻璃管液位计损坏，需要及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间4-11分布器间管路滴漏，现场使用配重桶进行承接，白天需要确认沙眼位置进行处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已经上报动火处理漏点 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间4-11分布器间管路滴漏，现场使用配重桶进行承接，白天需要确认沙眼位置进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 共计6批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦共计6批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间2楼反应釜使用临时气源管进行鼓下口，反应釜承装碱液，氮气嘴接口处渗漏，现场沟通人员暂停进行处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间2楼反应釜使用临时气源管进行鼓下口，反应釜承装碱液，氮气嘴接口处渗漏，现场沟通人员暂停进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间04釜旁电子秤放置在三废专用板车上，现场查看记录电子秤记录多数都在给项目使用，并且水平气泡仪丢失，需要规范人员行为习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间04釜旁电子秤放置在三废专用板车上，现场查看记录电子秤记录多数都在给项目使用，并且水平气泡仪丢失，需要规范人员行为习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间薄膜加料罐间供氮阀的压力表上限标识粘贴不一致。需要统一上限 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间薄膜加料罐间供氮阀的压力表上限标识粘贴不一致。需要统一上限
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 18车间4-30暂存间存放一个插底管出口处使用软四氟打卡子需要及时焊接 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间4-30暂存间存放一个插底管出口处使用软四氟打卡子需要及时焊接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 618-R05转移至618-R07的计量泵底座未固定，转移过程中计量泵晃动，导致现场管路以及泵歪斜 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦618-R05转移至618-R07的计量泵底座未固定，转移过程中计量泵晃动，导致现场管路以及泵歪斜
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 18车间01釜现场安装两个压力传感器示数不一致，需要及时确认哪个仪表损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间01釜现场安装两个压力传感器示数不一致，需要及时确认哪个仪表损坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 6号楼男更衣室淋浴间房间灯管闪烁严重，需要及时更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6号楼男更衣室淋浴间房间灯管闪烁严重，需要及时更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD05现场拆洗的磁力泵，下方有物料未清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦207-FD05现场拆洗的磁力泵，下方有物料未清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B2 | M7 | 7车间fd03房间存放的中间体插滴管表面有物料，并且压力表盖丢失 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理，压力表盖已安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间fd03房间存放的中间体插滴管表面有物料，并且压力表盖丢失
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B2 | M7 | 共计11批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦共计11批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B2 | M6 | 6车间Ce05离心机房间灯罩因漏水后发黄，需要拆卸清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系电工拆卸清理完毕恢复安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间Ce05离心机房间灯罩因漏水后发黄，需要拆卸清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B2 | M6 | 6车间Ce02使用的计量泵板车状态较差，各种油漆印记，氧含量控制箱表面有物料附着，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 控制箱表面已清理，板车已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间Ce02使用的计量泵板车状态较差，各种油漆印记，氧含量控制箱表面有物料附着，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | DH1 | B2 | M6 | 共计13批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦共计13批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | FX2 | B9 | M2 | R28釜阀门锁没有和其它锁具一样喷成黄色 | 其他 | 其他 |  |  | R28釜阀门锁已涂刷黄色完毕，车间同类问题进行排查确认 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦R28釜阀门锁没有和其它锁具一样喷成黄色
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | FX2 | B9 | M2 | R52-TR01接收罐下口连接放料插底管，使用黑胶手套的外包装封口 | 其他 | 其他 |  |  | 现场黑胶手套已去除，使用塑料袋封口完毕。内部群对插底管封口执行要求进行重申。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦R52-TR01接收罐下口连接放料插底管，使用黑胶手套的外包装封口
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | FX2 | B1 | M1 | 09釜之前的尾气管路法兰是DN50，安装的阀门是DN40，机械完整性问题，可以现场确认下是否存在阀门选型偏差 | 其他 | 其他 |  |  | 现场查看R09尾气管路DN50法兰，与之匹配安装的是DN50阀门，且法兰与阀门连接使用的为M16螺栓，DN50法兰与DN40阀门孔距不同，无法实现使用M16螺栓连接，存在此类视觉差异原因为部分非艾尼斯DN50阀门法兰外径尺寸较小，容易歧义。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦09釜之前的尾气管路法兰是DN50，安装的阀门是DN40，机械完整性问题，可以现场确认下是否存在阀门选型偏差
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | FX2 | B1 | M1 | 压力表选型问题，车间接收罐的压力表使用压力0.1MPa，为了规避量程的问题，不过0.1MPa就达到压力容器的标准，最好的解决方式还是后续采买一部分低量程的压力表，否则怎么也不能解决这个问题 | 其他 | 其他 |  |  | 后续采购压力表时考虑压力容器标准问题，选型时采购些低量程压力表解决此类问题。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦压力表选型问题，车间接收罐的压力表使用压力0.1MPa，为了规避量程的问题，不过0.1MPa就达到压力容器的标准，最好的解决方式还是后续采买一部分低量程的压力表，否则怎么也不能解决这个问题
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-23 | FX2 | B1 | M1 | 03釜下口阀门盲板螺栓过长已经顶到阀门密封螺栓，可能造成盲板密封失效，类似问题需要注意，特别是下口盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 现场查看R03下口阀门盲板为非标盲板，盲板厚度约10mm,较之国标盲板厚度相差约5mm,导致使用的M16X60螺栓使用略长，已进行更换。后续准备些M16X50螺栓备用。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦03釜下口阀门盲板螺栓过长已经顶到阀门密封螺栓，可能造成盲板密封失效，类似问题需要注意，特别是下口盲板
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 1205-FD07手套箱标识破损需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦1205-FD07手套箱标识破损需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 一层物流通道溶剂桶较多 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦一层物流通道溶剂桶较多
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 1205-R17区域锈迹严重 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦1205-R17区域锈迹严重
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 3-26一根灯管需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦3-26一根灯管需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B9 | M901 | 部分加料漏斗白钢标牌不是焊接的，打胶固定不牢靠，需要整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦部分加料漏斗白钢标牌不是焊接的，打胶固定不牢靠，需要整改
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B9 | M901 | 3层4车间4-7釜夹套循环泵损坏，现场人员正在维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦3层4车间4-7釜夹套循环泵损坏，现场人员正在维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B9 | M901 | 905车间一层临时气源管路多，乱、考虑制作固定管路 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦905车间一层临时气源管路多，乱、考虑制作固定管路
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B9 | M901 | 905车间三层连续化房间地面、墙面有灰尘，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦905车间三层连续化房间地面、墙面有灰尘，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B8 | M801 | 1层南侧楼梯间状态较差，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦1层南侧楼梯间状态较差，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B8 | M801 | 车间多个对外应急门固定扇未固定，门禁失效 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦车间多个对外应急门固定扇未固定，门禁失效
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B8 | M801 | 4层物流电梯区域存放物料较多 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦4层物流电梯区域存放物料较多
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B8 | M801 | 4层电梯物流门破损 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦4层电梯物流门破损
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B7 | M702 | 3层2车间PFR夹套接口处漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已安排人员拆除更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦3层2车间PFR夹套接口处漏水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B7 | B7其他 | 7号楼现场多个区域有泠凝水 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员对临时管路进行拆除 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦7号楼现场多个区域有泠凝水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B7 | B7其他 | 7号楼4层配电室空调故障，需要及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系设备部进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦7号楼4层配电室空调故障，需要及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | TJ3 | B7 | B7其他 | 7号楼原料暂存区域门常开，天气转暖，需要注意虫害控制 | 其他 | 其他 |  |  | 已和一楼定岗人员强调及时关闭同时对于问题联系厂家维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦7号楼原料暂存区域门常开，天气转暖，需要注意虫害控制
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | 203-R03于R02釜排气管路下方的排凝管路口径不一致而且没有体现在蓝图上需要沟通更新补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦203-R03于R02釜排气管路下方的排凝管路口径不一致而且没有体现在蓝图上需要沟通更新补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | 203R03釜阀门20，两端的法兰使用高强双头螺栓连接，但是近阀门一端螺栓与阀门本体接触，后续安装需要注意 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦203R03釜阀门20，两端的法兰使用高强双头螺栓连接，但是近阀门一端螺栓与阀门本体接触，后续安装需要注意
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | 203-R03高压釜的取样箱下方的螺纹出有固体析出，其中可能含有钯碳请及时处理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦203-R03高压釜的取样箱下方的螺纹出有固体析出，其中可能含有钯碳请及时处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 设备部 |  | 车间纯水系统UV灯管的电线贴着设备外壳，消毒过程中高温有可能影响电缆，现场参照停用系统的方式将电线固定在托加上 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦车间纯水系统UV灯管的电线贴着设备外壳，消毒过程中高温有可能影响电缆，现场参照停用系统的方式将电线固定在托加上
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 设备部 |  | 车间纯水系统消毒过程中发现201纯水泵入口前端的阀门快开卡子滴水，需要消毒完成后处理 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  | 重新紧固卡子 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦车间纯水系统消毒过程中发现201纯水泵入口前端的阀门快开卡子滴水，需要消毒完成后处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 外围 |  | DCS控制室内个别安全帽过期，建议移出该区域 | 其他 | 其他 |  |  | 已将安全帽整体检查，超期临期的统一进行报废 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦DCS控制室内个别安全帽过期，建议移出该区域
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 综合楼 | 研发实验室 | 实验室的天平托盘有白色固体粉末，需要定期进行清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦实验室的天平托盘有白色固体粉末，需要定期进行清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 综合楼 | 研发实验室 | 实验室的每日安全确认登记表中最近一次检查为04/17/2026，第二项要求检查不用的电器是否关闭电源插头是否拔掉，巡查时天平电源未拔除请确认是否满足部门管理要求 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦实验室的每日安全确认登记表中最近一次检查为04/17/2026，第二项要求检查不用的电器是否关闭电源插头是否拔掉，巡查时天平电源未拔除请确认是否满足部门管理要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 综合楼 | 研发实验室 | 研发实验室防爆冰箱内使用量桶存放900ml含有乙酸乙酯的液体，使用四氟和密封袋简单密封，冰箱内乙酸乙酯气味较大，存在遇点火源闪燃风险 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦研发实验室防爆冰箱内使用量桶存放900ml含有乙酸乙酯的液体，使用四氟和密封袋简单密封，冰箱内乙酸乙酯气味较大，存在遇点火源闪燃风险
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 设备部 |  | 综合楼二层走廊空调报警，EHS沟通设备部 | 其他 | 其他 |  |  | 空调已调整 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦综合楼二层走廊空调报警，EHS沟通设备部
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | 综合楼 | 质量控制部 | QC试剂间可燃气体检测器报警，核查为使用自喷漆导致，通风后恢复正常，请注意类似操作的通风管理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦QC试剂间可燃气体检测器报警，核查为使用自喷漆导致，通风后恢复正常，请注意类似操作的通风管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M10 | 液氧储罐与汽化器连接的4颗螺栓的法兰缺少静电跨接，沟通人员安装 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 现场已安装完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦液氧储罐与汽化器连接的4颗螺栓的法兰缺少静电跨接，沟通人员安装
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M10 | 启用的液氧储罐差压液位计指针摇摆，核实为管路漏气现场沟通处理 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦启用的液氧储罐差压液位计指针摇摆，核实为管路漏气现场沟通处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B4 | M7 | 车间2层R17下口放料管路，使用完毕后进离心机间位置阀门和放料阀没有及时关闭； | 其他 | 其他 |  |  | 已关闭 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦车间2层R17下口放料管路，使用完毕后进离心机间位置阀门和放料阀没有及时关闭；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B4 | M7 | 车间一层双锥间DRC01间外放置一台60千克的电子秤，电子秤于信息清单标注位置不符，车间使用完毕的电子秤需要及时归位放置； | 其他 | 其他 |  |  | 已归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦车间一层双锥间DRC01间外放置一台60千克的电子秤，电子秤于信息清单标注位置不符，车间使用完毕的电子秤需要及时归位放置；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B4 | M7 | 车间一层筛分间现场缓冲间放置纸箱子承装对应的8520项目塑料袋的情况，非化制品进入需要去除纸质包装，车间严禁纸壳箱子进入，车间内需要做好要求； | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦车间一层筛分间现场缓冲间放置纸箱子承装对应的8520项目塑料袋的情况，非化制品进入需要去除纸质包装，车间严禁纸壳箱子进入，车间内需要做好要求；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 精馏西侧投料位置泵旁放置的静电卡子，卡子的铜线出现部分断裂，现场要求当班人员临时收起来白班沟通维修处理； | 静电事件 | 损坏 |  |  | 损坏的静电卡子重新维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦精馏西侧投料位置泵旁放置的静电卡子，卡子的铜线出现部分断裂，现场要求当班人员临时收起来白班沟通维修处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | 供应部 |  | 烘房进门口洗眼喷淋过期待检查 | 其他 | 其他 |  |  | 进行放水检查确认 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦烘房进门口洗眼喷淋过期待检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | 分析化学部 |  | 现场门敞开中，现场询问为空调温度过高，需要确认原因 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦现场门敞开中，现场询问为空调温度过高，需要确认原因
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M3 | 6、车间R18反应釜旁的气动泵PDP07泵进口聚乙烯管路较长且没有封口直接放置地面上，现场安排当班人员处理； | 其他 | 其他 |  |  | 进行处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦6、车间R18反应釜旁的气动泵PDP07泵进口聚乙烯管路较长且没有封口直接放置地面上，现场安排当班人员处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M3 | 5、车间三层R10反应釜下口的袋式过滤器后的放料管路使用完毕后软管和快开球阀直接放置地上，存在人员误碰撒漏风险，现场告知班长增加盲板处理； | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 增加盲板 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦5、车间三层R10反应釜下口的袋式过滤器后的放料管路使用完毕后软管和快开球阀直接放置地上，存在人员误碰撒漏风险，现场告知班长增加盲板处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M3 | 4、车间二层对应的R25反应釜接收罐下口磁力泵缺少静电接地； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 增加静电接地 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦4、车间二层对应的R25反应釜接收罐下口磁力泵缺少静电接地；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M3 | 3、车间FD02现场对应三合一的接收罐存在密闭情况，现场要求当班人员进行开启尾气和氮气保护； | 其他 | 其他 |  |  | 增加氮气保护 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦3、车间FD02现场对应三合一的接收罐存在密闭情况，现场要求当班人员进行开启尾气和氮气保护；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M3 | 2、一层对应10立罐区，对应磁力泵转移的泵出口位置的压力表多台被拆走需要确认原因去向，现场拆卸后没有增加丝堵，同时仪表标签没有拆除； | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 增加丝堵 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦2、一层对应10立罐区，对应磁力泵转移的泵出口位置的压力表多台被拆走需要确认原因去向，现场拆卸后没有增加丝堵，同时仪表标签没有拆除；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M3 | 1、车间西门备料区位置对应的灭火器位置的静电扁铁，现场校准合格签为07/25/2025已经出现超期，需要重新校准确认； | 静电事件 | 过有效期 |  |  | 进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦1、车间西门备料区位置对应的灭火器位置的静电扁铁，现场校准合格签为07/25/2025已经出现超期，需要重新校准确认；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 7、车间3层对应的4436项目的后处理和三废中和处理的釜区域，现场没有使用警戒带进行警戒，需要确认原因并重新要求； | 其他 | 其他 |  |  | 已进行要求 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦7、车间3层对应的4436项目的后处理和三废中和处理的釜区域，现场没有使用警戒带进行警戒，需要确认原因并重新要求；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 6、车间三层R05釜上安装的固体加料漏斗，对应的固体加料漏斗的编号为101-FL10，但是现场悬挂的设备KT版为102-FL02和设备不一致； | 其他 | 其他 |  |  | 车间05釜上是加料车，设备编号和设备日志能对上 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦6、车间三层R05釜上安装的固体加料漏斗，对应的固体加料漏斗的编号为101-FL10，但是现场悬挂的设备KT版为102-FL02和设备不一致；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 5、车间三层R12反应釜下口的7062项目乙醇和碱吸收罐，罐液位计断层，无法判断是否液位上限还是液位不足，安排当班班长确认，放置液位过高淹泵或过低不没插底管的情况； | 其他 | 其他 |  |  | 经确认插底管在液面下 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦5、车间三层R12反应釜下口的7062项目乙醇和碱吸收罐，罐液位计断层，无法判断是否液位上限还是液位不足，安排当班班长确认，放置液位过高淹泵或过低不没插底管的情况；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 4、车间二层薄膜轻组分罐放桶操做，检查对应的check执行，现场已经check毕，但是对应没有记录已经check的桶的数量，桶check需要记录check完毕的桶数量避免混用风险； | 其他 | 其他 |  |  | 班前会对人员进行培训传达相应要求 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦4、车间二层薄膜轻组分罐放桶操做，检查对应的check执行，现场已经check毕，但是对应没有记录已经check的桶的数量，桶check需要记录check完毕的桶数量避免混用风险；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 3、车间二层R21反应釜下口的流体过滤器压力表快开卡子处有渗漏往下流淌痕迹需要处理确认试密，过滤器后试镜缺少静电跨接； | 跑冒滴漏 | 压力表接口渗漏 |  |  | 进行添加完毕，流体以进行紧固处理试密不漏 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦3、车间二层R21反应釜下口的流体过滤器压力表快开卡子处有渗漏往下流淌痕迹需要处理确认试密，过滤器后试镜缺少静电跨接；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 2、车间一层整体双锥、烘房等多个设备的状态标识和实际不一致，且存在同时一个设备存在多种状态情况状态标识使用需要重新培训要求梳理； | 其他 | 其他 |  |  | 已进行更新处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦2、车间一层整体双锥、烘房等多个设备的状态标识和实际不一致，且存在同时一个设备存在多种状态情况状态标识使用需要重新培训要求梳理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M2 | 1、车间一层9057的连续化水相罐上对应的液位报警限位器缺少静电接地需要补充连接； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 设备已使用完毕，进行沟通赵岩。处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦1、车间一层9057的连续化水相罐上对应的液位报警限位器缺少静电接地需要补充连接；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 7、车间四层R15釜旁的电子秤定位框，定位框过大无法判断电子秤是否有移动，需要重新定位处理； | 其他 | 其他 |  |  | 车间整体进行排查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦7、车间四层R15釜旁的电子秤定位框，定位框过大无法判断电子秤是否有移动，需要重新定位处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 6、车间四层R01釜旁墙上放置的多个反应釜的状态标识，各个状态标识混乱和现场不一致，需要归置确认； | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦6、车间四层R01釜旁墙上放置的多个反应釜的状态标识，各个状态标识混乱和现场不一致，需要归置确认；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 5、车间三层R19和R20釜釜上尾气管路，管路口内壁均为白色物料需要进行清洗处理； | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦5、车间三层R19和R20釜釜上尾气管路，管路口内壁均为白色物料需要进行清洗处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 4、车间反应釜R16釜反应釜下口接收罐，罐上口氮气口开启敞空没有氮气保护，尾气开启，现场安排当班人员加装氮气，同时下口没有加装盲板，该罐编号和R09釜下口接收罐编号重号，车间需要调查处理； | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦4、车间反应釜R16釜反应釜下口接收罐，罐上口氮气口开启敞空没有氮气保护，尾气开启，现场安排当班人员加装氮气，同时下口没有加装盲板，该罐编号和R09釜下口接收罐编号重号，车间需要调查处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 3、车间二层对应的101-R33釜下口侧口使用完毕后没有加装盲板； | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 现场添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦3、车间二层对应的101-R33釜下口侧口使用完毕后没有加装盲板；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 2、车间二层R19釜下口物料转移磁力泵前德阀渗漏物料析出，告知当班班长处理重新紧固； | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  | 处理并紧固 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦2、车间二层R19釜下口物料转移磁力泵前德阀渗漏物料析出，告知当班班长处理重新紧固；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH3 | B1 | M1 | 1、车间一层三合一FD02取样口位置存在滴漏白色物料，现场告知班长清理，批次后需要检查处理该取样阀； | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 现场进行清理批次结束进行拆卸检查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦1、车间一层三合一FD02取样口位置存在滴漏白色物料，现场告知班长清理，批次后需要检查处理该取样阀；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | 实验室 |  | Lab-03通风橱内一四口瓶体系承装过满，需进行分装承放 | 其他 | 其他 |  |  | 项目组精馏馏分暂存，静止暂存，不涉及搅拌，风险较小，已要求项目组将同类馏分转移至4L溶剂桶暂存。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦Lab-03通风橱内一四口瓶体系承装过满，需进行分装承放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | 甲库、丙库 |  | 巡查3#库北侧应急柜内尘土较多，需及时进行清理，避免影响正常使用 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行清理，春季大风季节增加清洁频率，同时告知部门内其他区域应急柜同时进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦巡查3#库北侧应急柜内尘土较多，需及时进行清理，避免影响正常使用
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | 精馏塔 |  | 车间三层4#分子筛固定铁板边缘位置已横向开裂，存在人员划伤风险，需及时处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员将该处铁板边缘处理完毕无翘边现象，排查其他位置铁板情况无异常 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦车间三层4#分子筛固定铁板边缘位置已横向开裂，存在人员划伤风险，需及时处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | B9 | M2 | 车间二层西南侧防爆电话旁防爆电源箱下方松动、需进行处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员对二层西南侧防爆电话旁防爆电源箱松动部位处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦车间二层西南侧防爆电话旁防爆电源箱下方松动、需进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | B9 | M2 | 车间四层天井楼梯口位置，照明开关损坏，需进行维修处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通电工维修完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦车间四层天井楼梯口位置，照明开关损坏，需进行维修处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | B1 | M1 | 车间4米烘料平台区域纸板桶外部存在部分白色物料痕迹，沟通进行处理， | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 班组人员已将4米烘干区纸板桶处理完毕，并要求使用后纸板桶及时清洁并不适用的进行报废处理。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦车间4米烘料平台区域纸板桶外部存在部分白色物料痕迹，沟通进行处理，
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | FX2 | B1 | M1 | 车间一层4#双锥门口应急喷淋检查已过期，需及时检查并进行标签更新 | 其他 | 其他 |  |  | 一层应急喷淋洗眼器检查时调试水流高度时将检查标签弄湿，检查维护后忘记更换标识。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦车间一层4#双锥门口应急喷淋检查已过期，需及时检查并进行标签更新
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B7 | M21 | 721-FD01间内的， 取样器记录显示QA已经完成验收，实际现场的取样器无任何合格签，放在缓冲间内，及时完善 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经恢复原位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦721-FD01间内的， 取样器记录显示QA已经完成验收，实际现场的取样器无任何合格签，放在缓冲间内，及时完善
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B7 | M22 | 722-FD07 现场放有一本开放性审批单，现场查看发现多页的操作后安全检查空白，无执行人签字，同时记录显示审批人处，大部分都是钉钉审批，需确认是否合适，同时记录执行需要强调 | 其他 | 其他 |  |  | 人员未及时填写，因开放性操作为夜间开具，钉钉电话沟通管理人员审批 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦722-FD07 现场放有一本开放性审批单，现场查看发现多页的操作后安全检查空白，无执行人签字，同时记录显示审批人处，大部分都是钉钉审批，需确认是否合适，同时记录执行需要强调
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B7 | M22 | 722-FD03，三合一耙料中，现场缓冲间地面特别杂乱，人员脱下的个人衣物， 连体服废弃包装，OR记录，车间记录，还有一个密封袋装有黑色类似焦油状的固体， 无任何标识等杂物，现场非常混乱，车间需要强调人员习惯，现场配置记录桌和文件框 | 其他 | 其他 |  |  | 人员现场摆放混乱，较差，现已对人员要求，现场5S的管理需重视 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦722-FD03，三合一耙料中，现场缓冲间地面特别杂乱，人员脱下的个人衣物， 连体服废弃包装，OR记录，车间记录，还有一个密封袋装有黑色类似焦油状的固体， 无任何标识等杂物，现场非常混乱，车间需要强调人员习惯，现场配置记录桌和文件框
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B7 | M22 | 22车间R23釜到1层压滤罐间的固定管路，商业化管路，整条管路均缺少管路标签，及时补充完善 | 其他 | 其他 |  |  | 人员未及时悬挂，现已悬挂完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦22车间R23釜到1层压滤罐间的固定管路，商业化管路，整条管路均缺少管路标签，及时补充完善
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B7 | M22 | 22车间Drc01,某项目已经开始batch 2的烘料操作，现场的取样器还粘有合格签，显示验收日期为11/22/2025,车间做好合规使用的培训工作 | 其他 | 其他 |  |  | 人员合格签未及时拆除，现已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦22车间Drc01,某项目已经开始batch 2的烘料操作，现场的取样器还粘有合格签，显示验收日期为11/22/2025,车间做好合规使用的培训工作
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B6 | M20 | 620-T015的聚丙烯储罐下口位置，疑似使用防水胶布进行封堵的一块补丁，车间管理人员需要现场确认是否储罐有渗漏异常，正确进行维护处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦620-T015的聚丙烯储罐下口位置，疑似使用防水胶布进行封堵的一块补丁，车间管理人员需要现场确认是否储罐有渗漏异常，正确进行维护处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B6 | M20 | 620车间T025到R24釜，转移溶液的聚乙烯管路，分段使用白钢管路外衬保护，实际再大料过程中，聚乙烯管路晃动，外壁与聚乙烯管的边缘持续摩擦，现场有明显的白色碎屑产生，需要定期检查，避免磨损过度造成滴漏 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦620车间T025到R24釜，转移溶液的聚乙烯管路，分段使用白钢管路外衬保护，实际再大料过程中，聚乙烯管路晃动，外壁与聚乙烯管的边缘持续摩擦，现场有明显的白色碎屑产生，需要定期检查，避免磨损过度造成滴漏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B6 | M18 | 618车间R17釜，验证项目，调PH前需要完成缓冲液标定记录，至PH检测合格，标定记录的核实人3处空白，需要强调记录的真实和及时性 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦618车间R17釜，验证项目，调PH前需要完成缓冲液标定记录，至PH检测合格，标定记录的核实人3处空白，需要强调记录的真实和及时性
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B6 | M20 | 物流电梯附近的顶板有一块锈蚀严重，腐烂的迹象，及时进行维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦物流电梯附近的顶板有一块锈蚀严重，腐烂的迹象，及时进行维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B6 | M18 | 618车间2层的非常规操作展板，已经黏贴至少2周，缺少复核人和审批人签字 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦618车间2层的非常规操作展板，已经黏贴至少2周，缺少复核人和审批人签字
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B6 | M18 | 618车间R05-R17的转移氢氧化钠溶液的管路，再3层传夹层附近的法兰处有明显的渗漏印记，现场需要清理，管路重新进行试密 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦618车间R05-R17的转移氢氧化钠溶液的管路，再3层传夹层附近的法兰处有明显的渗漏印记，现场需要清理，管路重新进行试密
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M13 | 13车间1层的高低温一体机，制作了2本check , 应该为非正常制作的版本，现场设备明显使用中，2本记录均空白未执行，车间做好调查 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦13车间1层的高低温一体机，制作了2本check , 应该为非正常制作的版本，现场设备明显使用中，2本记录均空白未执行，车间做好调查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M13 | 13车间2层413-R07下口放有一个带料的电磁阀门，及时进行清洗处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦13车间2层413-R07下口放有一个带料的电磁阀门，及时进行清洗处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M10 | 10车间2层压滤罐410-F03， 现场黏贴的特种设备使用状态中的设备代码与现场厂家的出厂的白钢铭牌上的设备代码不一致，需要找EHS评估是否异常，同步确认其他压滤罐是否有类似的问题 | 其他 | 其他 |  |  | 现场整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦10车间2层压滤罐410-F03， 现场黏贴的特种设备使用状态中的设备代码与现场厂家的出厂的白钢铭牌上的设备代码不一致，需要找EHS评估是否异常，同步确认其他压滤罐是否有类似的问题
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M10 | 410-FD04. 三合一的取样阀与三合一主体连接法兰处有渗漏的印记，局部有物料析出，需要及时进行清理并重新进行试密，检查垫圈是否破损 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 现场整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦410-FD04. 三合一的取样阀与三合一主体连接法兰处有渗漏的印记，局部有物料析出，需要及时进行清理并重新进行试密，检查垫圈是否破损
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M12 | 12车间2层压滤罐410-F02，上下罐体间的法兰一圈均有白色的固体析出，需要及时清理 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 进行物料清理完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦12车间2层压滤罐410-F02，上下罐体间的法兰一圈均有白色的固体析出，需要及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M12 | 11车间双锥Drc01.地面放有一卷新领的连续性塑料袋，未及时放入非化暂存间合规管理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行规范放置 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦11车间双锥Drc01.地面放有一卷新领的连续性塑料袋，未及时放入非化暂存间合规管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M2 | 2车间1层R24下口位置使用地漏当漏斗进行200L桶的废液倒液使用，需要规范人员行为，且未使用状态及时进行密封 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦2车间1层R24下口位置使用地漏当漏斗进行200L桶的废液倒液使用，需要规范人员行为，且未使用状态及时进行密封
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M2 | 2车间领用的滤芯，直接扔在非化间外的缓冲间的地面上，未及时合规的进行登记入库管理 | 其他 | 其他 |  |  | 已登记入库 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦2车间领用的滤芯，直接扔在非化间外的缓冲间的地面上，未及时合规的进行登记入库管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M2 | 3号楼2车间R20釜现场报警触发，未超过工艺范围，人员放料压滤中，现场回流阀门未及时关闭 同时下口放料阀的阀柄安装方式错误，导致无法全开阀门，要求拆卸调转方向使用，车间安装时做好强调 | 其他 | 其他 |  |  | 已调整阀柄方向 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦3号楼2车间R20釜现场报警触发，未超过工艺范围，人员放料压滤中，现场回流阀门未及时关闭 同时下口放料阀的阀柄安装方式错误，导致无法全开阀门，要求拆卸调转方向使用，车间安装时做好强调
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M1 | 3号楼1层R21釜下口的固定电子秤，缺少水平气泡仪，及时补充 | 其他 | 其他 |  |  | 已补充完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦3号楼1层R21釜下口的固定电子秤，缺少水平气泡仪，及时补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M7 | 207-R19釜某项目已经使用中，OR中描述为搪瓷釜2， 实际R19釜为白钢釜，做好使用评估 | 其他 | 其他 |  |  | OR编辑错误 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦207-R19釜某项目已经使用中，OR中描述为搪瓷釜2， 实际R19釜为白钢釜，做好使用评估
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M6 | 9车间2层，现场无人操作，一个全面罩无任何密封防护，直接扔在现场地面上，需要规范人员操作习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已对人员进行培训，全面罩不使用时需将滤毒盒拆卸两者密封存放 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦9车间2层，现场无人操作，一个全面罩无任何密封防护，直接扔在现场地面上，需要规范人员操作习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M6 | 6车间R12釜下口的夹层往下滴水，需要及时清理，白天检查漏点进行处理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 滴水为管路沙眼，已临时打卡子处理，后续进行管路更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦6车间R12釜下口的夹层往下滴水，需要及时清理，白天检查漏点进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M7 | 7车间2层压滤罐207-F02， 现场黏贴的特种设备使用状态中的设备代码与现场厂家的出厂的白钢铭牌上的设备代码不一致，需要找EHS评估是否异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦7车间2层压滤罐207-F02， 现场黏贴的特种设备使用状态中的设备代码与现场厂家的出厂的白钢铭牌上的设备代码不一致，需要找EHS评估是否异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD | B11 | M8 | 1. 放置在走廊的物料 使用隔离桩区分，这一点比较好，但使用的隔离桩是施工隔离桩，需要替换成车间的隔离带/隔离桩 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦1. 放置在走廊的物料 使用隔离桩区分，这一点比较好，但使用的隔离桩是施工隔离桩，需要替换成车间的隔离带/隔离桩
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD | B5 | M14 | 1. 冻干机的辅机间的方槽中放有8块仪表，仪表应该放置在专门的仪表区域； 2. 物流间的门禁失效，门无法关闭； 3. 金建间的地上放置有多跟管路； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦1. 冻干机的辅机间的方槽中放有8块仪表，仪表应该放置在专门的仪表区域； 2. 物流间的门禁失效，门无法关闭； 3. 金建间的地上放置有多跟管路；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD | B4 | M1 | 1. 客户参观通道的墙上有蜘蛛，需要加强害虫控制的管控 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦1. 客户参观通道的墙上有蜘蛛，需要加强害虫控制的管控
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | 供应部 | 供应部 | 冷库门未进行上锁管理，夜间需要及时上锁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦冷库门未进行上锁管理，夜间需要及时上锁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | 3车间3层暂存间内地面放置有一袋丁二酸，需要确认暂存位置，同时固体需要放置二级防护桶内存放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦3车间3层暂存间内地面放置有一袋丁二酸，需要确认暂存位置，同时固体需要放置二级防护桶内存放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | 车间一层、二层的温度低于15°，需要沟通保全进行调整 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦车间一层、二层的温度低于15°，需要沟通保全进行调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | 3-Ce03/3-Drc02缓冲间人体静电释放器的提示性标识张贴的美纹纸需要去除 | 静电事件 | 设备故障 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦3-Ce03/3-Drc02缓冲间人体静电释放器的提示性标识张贴的美纹纸需要去除
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | 3-Drc02间内尾气管路上有固体粉尘未清理才彻底，需要重新清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦3-Drc02间内尾气管路上有固体粉尘未清理才彻底，需要重新清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | 313釜视孔灯处的螺丝长短不合适，有的进行加装一个螺丝帽，需要进行整改；313釜接收罐压罐管路德式球阀缺少丝堵。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦313釜视孔灯处的螺丝长短不合适，有的进行加装一个螺丝帽，需要进行整改；313釜接收罐压罐管路德式球阀缺少丝堵。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | 氢气站人体静电释放器检查合格签缺失，需要进行补充 | 静电事件 | 过有效期 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦氢气站人体静电释放器检查合格签缺失，需要进行补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 10立罐区最西侧罐区的两个静电卡子其中一个无校验合格签，需要进行重新校验 | 静电事件 | 过有效期 |  |  | 校验合格签为防止脱落粘贴再卡子内壁 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦10立罐区最西侧罐区的两个静电卡子其中一个无校验合格签，需要进行重新校验
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 10立罐区及50立罐区的溶剂SDS标识模板已更新，需要沟通EHS进行制作更换 | 其他 | 其他 |  |  | 标识已重新制作统一进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦10立罐区及50立罐区的溶剂SDS标识模板已更新，需要沟通EHS进行制作更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 50立罐区门口放置一个废溶剂桶，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通物流进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦50立罐区门口放置一个废溶剂桶，需要及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | 设备部 |  | 2层空调间6号空调漏水，需要进行处理维修 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已清理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦2层空调间6号空调漏水，需要进行处理维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH2 | 设备部 |  | 液氮罐车卸车时无厂区人员跟随，卸车人员独自进行排压泄压操作，询问卸车人员厂区人员确认好管路连接后就进行其他工作，建议卸车过程中的液氮设备操作厂区人员进行，防止人员误操作导致的问题 | 其他 | 其他 |  |  | 已和部门人员强调，液氮卸车时候进行现场监护，操作完成后执行其他工作 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦液氮罐车卸车时无厂区人员跟随，卸车人员独自进行排压泄压操作，询问卸车人员厂区人员确认好管路连接后就进行其他工作，建议卸车过程中的液氮设备操作厂区人员进行，防止人员误操作导致的问题
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | B9 | M2 | R11釜下口连接的压滤罐上方罐体顶部有明显物料流淌的痕迹并且有物料析出残留于表面未及时处理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已安排人员对压滤罐上方物料痕迹清理完毕，使用责任人日检进行降档处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦R11釜下口连接的压滤罐上方罐体顶部有明显物料流淌的痕迹并且有物料析出残留于表面未及时处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | B9 | M2 | R39釜运转中的设备，搅拌有异响，沟通班长进行检查确认并处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 白班现场进行排查确认，未见明显异常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦R39釜运转中的设备，搅拌有异响，沟通班长进行检查确认并处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | B9 | M2 | R11釜旁边压滤罐压滤固体吹干，但桶中母液处于持续鼓泡状态，会导致溶剂被持续吹出，现场与班长和工程师沟通要求整改。 | 其他 | 其他 |  |  | 现场更换空桶接收压滤罐吹干体系完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦R11釜旁边压滤罐压滤固体吹干，但桶中母液处于持续鼓泡状态，会导致溶剂被持续吹出，现场与班长和工程师沟通要求整改。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | B1 | M1 | R16釜安装的固定取样器有一段透明管，但两端分别有2处弯折比较严重折痕，且接口处处于松动状态，建议更换调整。 | 其他 | 其他 |  |  | 已将R16釜安装的固定取样器重新更换调整完成， |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦R16釜安装的固定取样器有一段透明管，但两端分别有2处弯折比较严重折痕，且接口处处于松动状态，建议更换调整。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | B1 | M1 | 1楼进行离心操作，母液转移入方槽，方槽使用的帆布引风管虽与尾气管路连接着，但接口端并未与尾气管路有效连接（该接口有一根给离心机带尾气的塑料管插在阀门口），现场与助工及操作人员确认，该方式尾气吸收处于失效状态，要求现场整改。 | 其他 | 其他 |  |  | 现场助工将临时离心机尾气进行整改固定，离心操作人对放母液使用的尾气管路检查确认不到位，价值积分处罚。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦1楼进行离心操作，母液转移入方槽，方槽使用的帆布引风管虽与尾气管路连接着，但接口端并未与尾气管路有效连接（该接口有一根给离心机带尾气的塑料管插在阀门口），现场与助工及操作人员确认，该方式尾气吸收处于失效状态，要求现场整改。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | B1 | M1 | 一车间3楼R13釜间外搅拌罐尾气鼓泡出口是管路穿墙引入间内，但间内出口并未与固定尾气管路连接，需要评估一下是否符合日常管控要求。 | 其他 | 其他 |  |  | R13釜间外搅拌罐未使用，穿墙管路已拆除。后续使用做好连接确认。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦一车间3楼R13釜间外搅拌罐尾气鼓泡出口是管路穿墙引入间内，但间内出口并未与固定尾气管路连接，需要评估一下是否符合日常管控要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | 三废车间 |  | 焚烧炉操作区域应急洗眼器喷头未扣盖儿，表面已落灰尘。 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排现场人员将应急喷淋外表进行清理，防尘罩恢复安装。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦焚烧炉操作区域应急洗眼器喷头未扣盖儿，表面已落灰尘。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | FX2 | 甲库、丙库 |  | 西侧冷箱门口与燃气调压站围栏外侧位置放置一拆卸后的配电箱，状态较差，建议转移存放，此位置比较突出。 | 其他 | 其他 |  |  | 已将拆卸后的配电箱转移固定设备区域存放，同时告知对应部门后续在此区域进止摆放设备。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦西侧冷箱门口与燃气调压站围栏外侧位置放置一拆卸后的配电箱，状态较差，建议转移存放，此位置比较突出。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | 生产设备部 |  | 焚烧炉西侧1路灯接地扁铁断开 | 静电事件 | 损坏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦焚烧炉西侧1路灯接地扁铁断开
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B4 |  | 烘房装料人员佩戴全面罩、连体服，但面罩与连体服之间有缝隙。皮肤暴露。环境物料粉尘较大，需要调整人员防护、 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦烘房装料人员佩戴全面罩、连体服，但面罩与连体服之间有缝隙。皮肤暴露。环境物料粉尘较大，需要调整人员防护、
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B4 |  | 2层管路阀门上悬挂有大棉袄，沟通人员转移 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦2层管路阀门上悬挂有大棉袄，沟通人员转移
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M3 | 部分反应釜夹套排空缺少丝堵 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 以增加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦部分反应釜夹套排空缺少丝堵
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M3 | 4层连续化设备安装有可燃气体检测器，缺少标签标识和校准 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行拆卸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦4层连续化设备安装有可燃气体检测器，缺少标签标识和校准
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M3 | 2层中和水相接收罐制作的梯子靠近罐体，人员攀爬时使用脚尖。容易滑落。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行增改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦2层中和水相接收罐制作的梯子靠近罐体，人员攀爬时使用脚尖。容易滑落。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M3 | 备料区墙面内部物料标签书写展板缺少QA复核签字、暂存硅胶无入库标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦备料区墙面内部物料标签书写展板缺少QA复核签字、暂存硅胶无入库标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M2 | 转移投料后沾染物料的塑料袋，掉落后人员未佩戴手套直接拿起、人员习惯需要关注 | 其他 | 其他 |  |  | 对人员进行重申劳动保护用处 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦转移投料后沾染物料的塑料袋，掉落后人员未佩戴手套直接拿起、人员习惯需要关注
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M2 | R23釜人孔及釜面有黑色渗漏印记，沟通现场人员检查 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已进行紧固完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦R23釜人孔及釜面有黑色渗漏印记，沟通现场人员检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M2 | R25釜下口氮气单向阀有渗液印记。下口阀门有13、15釜标签 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已进行从新密封紧固。表面物料处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦R25釜下口氮气单向阀有渗液印记。下口阀门有13、15釜标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M2 | 2层102-Tr022搪瓷罐缺失静电接扁铁。液位计上静电线悬挂在螺栓上未禁锢 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  | 添加静电导线完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦2层102-Tr022搪瓷罐缺失静电接扁铁。液位计上静电线悬挂在螺栓上未禁锢
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M1 | 暂存的电子秤电池连接位置，金属线已经露出，沟通班长进行处理 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦暂存的电子秤电池连接位置，金属线已经露出，沟通班长进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M1 | 3层西侧地面大量积水，已经渗漏至2层走廊 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 夹套管路渗漏，已打卡子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦3层西侧地面大量积水，已经渗漏至2层走廊
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M1 | 3层R25釜旁放置的方槽子无标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已粘贴标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦3层R25釜旁放置的方槽子无标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M1 | R11釜投料使用2步梯放置在釜平台上。一半悬空状态。距漏斗远，需要调整工具。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦R11釜投料使用2步梯放置在釜平台上。一半悬空状态。距漏斗远，需要调整工具。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH3 | B1 | M1 | 2层R32釜下方的消火栓门要掉落需要维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦2层R32釜下方的消火栓门要掉落需要维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M14 | 514三楼2000L罐子写着吸收罐子但是连接水相转移管路，需明确到底是什么 | 其他 | 其他 |  |  | 已更新 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦514三楼2000L罐子写着吸收罐子但是连接水相转移管路，需明确到底是什么
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M14 | 514-R11上锁无效 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中，已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦514-R11上锁无效
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 薄膜罐子常压设备压力上线不正确 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦薄膜罐子常压设备压力上线不正确
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 四楼薄膜爬梯建议增加护栏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦四楼薄膜爬梯建议增加护栏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 515-R08插底管没有安装套袋 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦515-R08插底管没有安装套袋
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B2 | M6 | 206-R20加水使用地面但是地面没有合格签中间也没有使用流量计，（流量计就放在旁边） | 其他 | 其他 |  |  | 已告知人员禁止使用未校准的地牛，对人员进行车间通报批评 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦206-R20加水使用地面但是地面没有合格签中间也没有使用流量计，（流量计就放在旁边）
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B2 | M6 | 206-E22前吸收罐没有液位计 | 其他 | 其他 |  |  | 月预算已到货，清洗后立即安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦206-E22前吸收罐没有液位计
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B2 | M6 | 206-R22前移动罐子挂有206-R04的阀门标识 | 其他 | 其他 |  |  | 审计原因，该压滤罐未执行清洗，临时组装，审计结束后拆卸清洗，安装时严格符合标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦206-R22前移动罐子挂有206-R04的阀门标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B2 | M7 | 207-E03三楼位置后面放置一个使用完毕的白色连体服 | 其他 | 其他 |  |  | 已收起 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-E03三楼位置后面放置一个使用完毕的白色连体服
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B2 | M7 | 207-R17前地面需要刷漆 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-R17前地面需要刷漆
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B2 | M7 | 207-R04投料破坏夜使用10L小桶承装，需要使用规范一点的桶 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换为二级保护桶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-R04投料破坏夜使用10L小桶承装，需要使用规范一点的桶
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M12 | 412-R02滴加有机产品，200L桶上连接氮气管路但是氮气没有开启 | 其他 | 其他 |  |  | 车间进行相应调查，人员进行教育 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦412-R02滴加有机产品，200L桶上连接氮气管路但是氮气没有开启
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 3-12夹层漏水 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦3-12夹层漏水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 升降梯目前在R09下口但是Check上最后使用时04/07/2026 在R09下口使用，且使用时四个支腿只固定两个在同一侧 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦升降梯目前在R09下口但是Check上最后使用时04/07/2026 在R09下口使用，且使用时四个支腿只固定两个在同一侧
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 一层走廊有多处积水，疑似夹层漏下来的白天需进行检查 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦一层走廊有多处积水，疑似夹层漏下来的白天需进行检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M12 | 514-F05压滤罐后方流体过滤器倾斜 | 其他 | 其他 |  |  | 过滤器进行处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦514-F05压滤罐后方流体过滤器倾斜
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M13 | 413-T070液位超上线 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦413-T070液位超上线
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | R08前方放置一个583物料，不使用及时转移 | 其他 | 其他 |  |  | 使用完毕未及时转移，现已转移完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦R08前方放置一个583物料，不使用及时转移
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | 12批运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦12批运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M2 | 302-R14循环取样器有漏料且取样杯有满瓶子有液体 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-R14循环取样器有漏料且取样杯有满瓶子有液体
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M2 | 302-E03/04下口关闭没有上锁 | 其他 | 其他 |  |  | 放水相更换槽子未进行上锁 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-E03/04下口关闭没有上锁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M2 | 302-R18P间内有一袋子装有使用过的滤芯需清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-R18P间内有一袋子装有使用过的滤芯需清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M2 | 302-E02重组分备用口有标识插底管，不使用拆除减少风险隐患 | 其他 | 其他 |  |  | 已去除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-E02重组分备用口有标识插底管，不使用拆除减少风险隐患
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M1 | 外包装间放置一个人字梯没有合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 外包人员使用完毕，存放已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦外包装间放置一个人字梯没有合格签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M1 | 301-FD03收料没有使用收料头子 | 其他 | 其他 |  |  | 收料头制作中，到货后使用 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦301-FD03收料没有使用收料头子
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M1 | 共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦共计9批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-21 | DH1 | B3 | M1 | 6人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦6人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD | B12 | M4 | 1. 一层客梯门口应急疏散指示灯不亮 2. 多肽固相合成间4-38打料使用蠕动泵缺少固定二级防护槽 3. 清洗间4-23内一根排水管路敞开，不使用需要做好封堵 4. 合成间4-20进门有一根管路末端不使用未加盲板，前端有试密合格签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦1. 一层客梯门口应急疏散指示灯不亮 2. 多肽固相合成间4-38打料使用蠕动泵缺少固定二级防护槽 3. 清洗间4-23内一根排水管路敞开，不使用需要做好封堵 4. 合成间4-20进门有一根管路末端不使用未加盲板，前端有试密合格签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD | B11 | M7 | 1. 3F清洗间待清洗管路、配件较多，及时安排 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦1. 3F清洗间待清洗管路、配件较多，及时安排
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD | B5 | M14 | 1. 一层冻干机辅机间完整性检测仪使用后及时关机收起 2. 4F物流缓冲间新增不锈钢地面定位线待恢复 3. 4F走廊制备柱验证清洗后及时转至暂存间暂存 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦1. 一层冻干机辅机间完整性检测仪使用后及时关机收起 2. 4F物流缓冲间新增不锈钢地面定位线待恢复 3. 4F走廊制备柱验证清洗后及时转至暂存间暂存
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD | B4 | M4 | 1. 合成间4-43压滤罐掏罐，长胶手套多型环O型圈脱落，已及时发现整改 2. 404-Re07旋蒸瓶接收瓶与水浴外边缘相碰，需及时调正位置 3. 合成间4-15门口一个正压呼吸器面罩缺少呼气阀 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦1. 合成间4-43压滤罐掏罐，长胶手套多型环O型圈脱落，已及时发现整改 2. 404-Re07旋蒸瓶接收瓶与水浴外边缘相碰，需及时调正位置 3. 合成间4-15门口一个正压呼吸器面罩缺少呼气阀
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | 三废车间 |  | 污水站北侧10立储外围灭火器被转移位置，相应标识未动 | 其他 | 其他 |  |  | 已将标识位置进行更改完毕。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦污水站北侧10立储外围灭火器被转移位置，相应标识未动
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | 三废车间 |  | 焚烧车间1号焚烧炉区域照明较差，影响人员通行 | 其他 | 其他 |  |  | 已将故障照明灯维修完毕。现场照明恢复。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦焚烧车间1号焚烧炉区域照明较差，影响人员通行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | 甲库2 |  | 1库北侧消火栓管路末端放水阀未关闭，应急时会影响水压 | 其他 | 其他 |  |  | 已将消防水管路末端排净阀关闭，并检查其他位置排净阀一同关闭。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦1库北侧消火栓管路末端放水阀未关闭，应急时会影响水压
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B9 | M2 | 车间一层操作人员在进行溶剂淋洗离心机的操作中未佩戴呼吸防护用具整个人进入离心机间内，存在隐患 | 其他 | 其他 |  |  | 经过沟通确认，人员在离心间门口观察溶剂进料情况未进入间内进入操作。车间明确要求功能间使用期间进入必须佩戴正压呼吸器，执行不到位进行处罚。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦车间一层操作人员在进行溶剂淋洗离心机的操作中未佩戴呼吸防护用具整个人进入离心机间内，存在隐患
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B9 | M2 | CPr138389-05-03SFCL-06记录中04/07开始操作，但投料量未进行记录 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排责任人进行整改完毕。责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦CPr138389-05-03SFCL-06记录中04/07开始操作，但投料量未进行记录
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B9 | M2 | 二车间三层3~02离心机间记录桌下一根电线仅用绝缘胶带缠绕，放置于地面 | 其他 | 其他 |  |  | 电工拆卸设备电源线后接头位置处理不规范。已安排电工添加接线盒完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦二车间三层3~02离心机间记录桌下一根电线仅用绝缘胶带缠绕，放置于地面
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B9 | M2 | 二车间四层141507项目使用的破坏液桶表面有明显碱渍，需清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已对破坏液进行报废处理完毕，破坏液桶已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦二车间四层141507项目使用的破坏液桶表面有明显碱渍，需清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B9 | M2 | R11釜旁钢平台立柱上防火涂料出现部分脱落的情况，需要及时补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦R11釜旁钢平台立柱上防火涂料出现部分脱落的情况，需要及时补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B1 | M1 | 一车间二层西南侧喷淋洗眼器水量不足，无法满足应急需求 | 其他 | 其他 |  |  | 已将车间二层西南喷淋洗眼器拆卸喷头清洗，并对其它区域洗眼器一并检查测试，满足应急需求。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦一车间二层西南侧喷淋洗眼器水量不足，无法满足应急需求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | FX2 | B1 | M1 | 一车间二层R25釜旁放桶用防溢出桶推车刹车未使用，存在安全隐患 | 其他 | 其他 |  |  | 各班长班前会安全控制点解读重点讲解200L桶放料防溢出桶推车使用时将制动刹车投入使用，避免位移出现隐患。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦一车间二层R25釜旁放桶用防溢出桶推车刹车未使用，存在安全隐患
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 三车间二层双锥间真空软连接管路破损，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已预算采买新的软管，待进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦三车间二层双锥间真空软连接管路破损，需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层地面积水，现场已清理，漏点沙眼已处理完毕 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦五车间三层地面积水，现场已清理，漏点沙眼已处理完毕
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层压滤罐旁流体过滤器下方需要增加白钢铁板，避免划伤地面 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已增加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦四车间三层压滤罐旁流体过滤器下方需要增加白钢铁板，避免划伤地面
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 三层独立换热间施工留下地面脚印较多，门把手脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦三层独立换热间施工留下地面脚印较多，门把手脱落
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 四层人员电梯门口化学品警示类标识标牌更换，大白墙面部分起皮，重新处理 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦四层人员电梯门口化学品警示类标识标牌更换，大白墙面部分起皮，重新处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 |  | 九车间罐区地面放置较多200L桶，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 近期使用完毕及时进行转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦九车间罐区地面放置较多200L桶，需要及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | 三废处理区域 |  | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 十车间三层空调间旁侧面瓷砖应急楼梯闭门器损坏，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦十车间三层空调间旁侧面瓷砖应急楼梯闭门器损坏，需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | 三废处理区域 | 污水站 | 污泥脱水间内静电扁铁缺少检查合格签 | 静电事件 | 过有效期 |  |  | 添加污水站静电扁铁编号，联系电工检查，粘贴合格签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦污泥脱水间内静电扁铁缺少检查合格签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | 设备部 |  | 动力站一楼空压钢瓶旁气动泵出口连接快开卡子不是高强卡子 | 其他 | 其他 |  |  | 更换高强卡子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦动力站一楼空压钢瓶旁气动泵出口连接快开卡子不是高强卡子
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH2 | 设备部 |  | 动力站二楼放置登高车，表面灰尘较多，注意日常清洁 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦动力站二楼放置登高车，表面灰尘较多，注意日常清洁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 516-R17间送风口全部挂有灰网，未彻底清理，排查处理风道过滤问题。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516-R17间送风口全部挂有灰网，未彻底清理，排查处理风道过滤问题。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 516车间三层R21釜间两台电子天平均缺少水平气泡，放置位置注意规划。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516车间三层R21釜间两台电子天平均缺少水平气泡，放置位置注意规划。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 517车间四层连续化区域放置一桶破坏液，及时清出区域。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦517车间四层连续化区域放置一桶破坏液，及时清出区域。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 516车间四层电梯缓冲间内仍然堆放物料，转至一层专门区域存放。 | 其他 | 其他 |  |  | 使用完成物料及时清出车间 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516车间四层电梯缓冲间内仍然堆放物料，转至一层专门区域存放。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 514-R01下口储罐与墙体间堆放大量聚乙烯管路，及时处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-R01下口储罐与墙体间堆放大量聚乙烯管路，及时处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 515-R02-Tr01旁搪瓷罐无编号标牌，无液位计。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦515-R02-Tr01旁搪瓷罐无编号标牌，无液位计。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 515车间三层电梯外堆放物料推车，及时清理存至一层专门区域。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦515车间三层电梯外堆放物料推车，及时清理存至一层专门区域。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 515-R05加料箱上缺少手套，如果不使用及时清洁设备。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦515-R05加料箱上缺少手套，如果不使用及时清洁设备。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06-Tr01旁搪瓷罐承液量达液位上限。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R06-Tr01旁搪瓷罐承液量达液位上限。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06旁搅拌罐未使用，液位计附近围堰表面白色物料痕迹，排查原因，处理渗漏情况。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R06旁搅拌罐未使用，液位计附近围堰表面白色物料痕迹，排查原因，处理渗漏情况。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M12 | 412-Drc02间暂存物料时间很久，及时转至合适位置。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行沟通确认，及时将物料转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦412-Drc02间暂存物料时间很久，及时转至合适位置。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M11 | 411车间三层角落堆放小白钢桶，配件，开桶油漆。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行现场物品清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦411车间三层角落堆放小白钢桶，配件，开桶油漆。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M12 | 412-R12附近地漏处成片的白色物料痕迹，排查是否有物料撒漏污染。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 与人员进行确认完毕，现场清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦412-R12附近地漏处成片的白色物料痕迹，排查是否有物料撒漏污染。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M12 | 412-R04 平台下堆放配件车，混乱。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行物品规整摆放，配件车进行摆放 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦412-R04 平台下堆放配件车，混乱。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 一层走廊大面积积水，即将漫入D级区对D级区环境造成影响。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦一层走廊大面积积水，即将漫入D级区对D级区环境造成影响。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 410-R13-Tr01旁防腐磁力泵进口管路缺少支撑，易对泵进口造成损坏。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R13-Tr01旁防腐磁力泵进口管路缺少支撑，易对泵进口造成损坏。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 三层走廊检修口引水管至地漏导水，及时处理漏点，恢复现场。 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦三层走廊检修口引水管至地漏导水，及时处理漏点，恢复现场。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 410-R13 R14之间顶棚喷淋头往出渗液，及时处理。 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R13 R14之间顶棚喷淋头往出渗液，及时处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 410-R19附近顶棚有滴液情况，白钢桶承接，白天及时处理。 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R19附近顶棚有滴液情况，白钢桶承接，白天及时处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 410-R06下五通，缺少走向标识，阀门锁。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R06下五通，缺少走向标识，阀门锁。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M2 | 302 车间三层南侧走廊放置一桶甲醇，及时清出区域。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302 车间三层南侧走廊放置一桶甲醇，及时清出区域。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M2 | 302车间一层，一名物流人员正欲放管路残留液体，反馈是水相，现场水洗桶味道扩散，人员无防护；叫停操作，各车间注意不要安排无操作资质的人员做此类开放操作， | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302车间一层，一名物流人员正欲放管路残留液体，反馈是水相，现场水洗桶味道扩散，人员无防护；叫停操作，各车间注意不要安排无操作资质的人员做此类开放操作，
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M2 | 302-R20旁角落放置消毒液和消毒乙醇，注意收纳并及时清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R20旁角落放置消毒液和消毒乙醇，注意收纳并及时清理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M1 | 301 车间三层南侧走廊放置两车配件和管路。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301 车间三层南侧走廊放置两车配件和管路。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M1 | 301-R05下口管路夹套循环水直接连接到地漏直排 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R05下口管路夹套循环水直接连接到地漏直排
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M7 | 三层电梯缓冲间放置压滤罐，配件车，配件等，及时转至清洗间处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦三层电梯缓冲间放置压滤罐，配件车，配件等，及时转至清洗间处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M7 | 207-R11-Tr01旁搪瓷罐放料管路拖地放置，残留液体，有撒漏风险，及时处理。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已排空处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦207-R11-Tr01旁搪瓷罐放料管路拖地放置，残留液体，有撒漏风险，及时处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M7 | 207-R05加料泵下方放置托盘，上摆配件，反馈设备准备遗留现场，注意现场处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦207-R05加料泵下方放置托盘，上摆配件，反馈设备准备遗留现场，注意现场处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M6 | 206-R14下口附近彩板往下滴液，及时排查夹层渗漏处理。 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 夹套管路沙眼导致漏水，已临时打卡子处理，后续报动火申请进行焊接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦206-R14下口附近彩板往下滴液，及时排查夹层渗漏处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B1 | B1 | 3批次运转，1高压批次保压反应无异常 | 其他 | 其他 |  |  | N/A |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦3批次运转，1高压批次保压反应无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-20 | DH1 | B1 | B1 | 在岗5人，状态正常 | 其他 | 其他 |  |  | N/A |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦在岗5人，状态正常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | 外围 |  | 北侧办公区域与生产区域之间围挡物流通道的栅栏门被风吹折断，已经沟通及时维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦北侧办公区域与生产区域之间围挡物流通道的栅栏门被风吹折断，已经沟通及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 现场巡查，未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦现场巡查，未发现异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | 环保 | 污水站 | 现场巡查未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦现场巡查未发现异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 南侧冰机值班室刷漆，需要悬挂标识，避免人员踩踏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦南侧冰机值班室刷漆，需要悬挂标识，避免人员踩踏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B12 | B12其他 | 项目运行排查暂未发现问题，现场无生产合成间、单一功能间已经熄灯，节能制度落实较好 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦项目运行排查暂未发现问题，现场无生产合成间、单一功能间已经熄灯，节能制度落实较好
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B12 | B12其他 | 人员在岗巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦人员在岗巡查无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B9 | M904 | 2层上卸料离心机使用的四合一检测器检测氧含量 ，一氧化碳持续报警，影响使用，现场人员已经联系副主任，需要及时更换、维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦2层上卸料离心机使用的四合一检测器检测氧含量 ，一氧化碳持续报警，影响使用，现场人员已经联系副主任，需要及时更换、维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B9 | M903 | 4层903车间，903-R04反应釜回流管路缠绕乙二醇软管，外表结霜严重，需要及时做保温， | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦4层903车间，903-R04反应釜回流管路缠绕乙二醇软管，外表结霜严重，需要及时做保温，
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B9 | B9其他 | 项目运行排查暂未发现问题，整体项目生产较多，倒班工程师承接项目中 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦项目运行排查暂未发现问题，整体项目生产较多，倒班工程师承接项目中
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B8 | B8其他 | 8号楼多处门未关严，需要检查门体卡顿无法关严原因，并对人员随手关门进行培训。 | 其他 | 其他 |  |  | 整体进行检查维护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦8号楼多处门未关严，需要检查门体卡顿无法关严原因，并对人员随手关门进行培训。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B8 | B8其他 | 参观通道无雨具，建议进行增加，以便客户驻场、参观等人员使用。 | 其他 | 其他 |  |  | 车间准备有雨伞，在管理员手里，遇到阴雨天会拿出来使用 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦参观通道无雨具，建议进行增加，以便客户驻场、参观等人员使用。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B8 | B8其他 | 项目运行排查暂未发现问题 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦项目运行排查暂未发现问题
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ3 | B7 | B7其他 | 4楼702车间压滤罐收料中，现场未进行格挡，已经及时联系当班班长 进行安排隔离，避免人员靠近。需要对班组进行培训，开放性操作及时进行隔离。 | 其他 | 其他 |  |  | 已对责任人进行批评教育同时要求班长副主任巡查时进行监管执行情况 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦4楼702车间压滤罐收料中，现场未进行格挡，已经及时联系当班班长 进行安排隔离，避免人员靠近。需要对班组进行培训，开放性操作及时进行隔离。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 供应部 | 供应部 | 酸库北侧库房排风口防护网脱落尽快安排补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦酸库北侧库房排风口防护网脱落尽快安排补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 设备部 |  | 仪表更换记录是车间协助更换操作人员没有相关的培训，涉及电器的不合理，后续需要电工填写记录 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排电工进行相关记录书写 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦仪表更换记录是车间协助更换操作人员没有相关的培训，涉及电器的不合理，后续需要电工填写记录
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 设备部 |  | 空调间进风管道做好密封，高校更换灭活记录未发现，这块需要梳理，与更换记录保持一致 | 其他 | 其他 |  |  | 空调间孔洞已封堵 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦空调间进风管道做好密封，高校更换灭活记录未发现，这块需要梳理，与更换记录保持一致
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 供应部 |  | 3车间北侧围堰里面标识，盲板垃圾随意放置，日常做好清理要求 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦3车间北侧围堰里面标识，盲板垃圾随意放置，日常做好清理要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 供应部 |  | 罐区的液氮乙醇罐以及液氮乙醇区域的氮气保护管固定，气动阀安装恢复， | 其他 | 其他 |  |  | 已将设备管路固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦罐区的液氮乙醇罐以及液氮乙醇区域的氮气保护管固定，气动阀安装恢复，
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 供应部 | 50立罐区 | 罐区马上进入溶剂，每种物料规格需要确认好，避免出现规格不一致出现偏差 | 其他 | 其他 |  |  | 转移过程现场复核无异常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦罐区马上进入溶剂，每种物料规格需要确认好，避免出现规格不一致出现偏差
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | 三废处理区域 |  | 活性炭解析A罐的气动阀故障，需要保全定期进行维护检查 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通设备部保全对故障进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦活性炭解析A罐的气动阀故障，需要保全定期进行维护检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M9 | 9车间的排风口更换应急排风机，需要恢复原有设计 | 其他 | 其他 |  |  | 查找设备中 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦9车间的排风口更换应急排风机，需要恢复原有设计
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M10 | 现场的操作要点和规程需要生产前进行更新，PLC里面数据沟通里面数据删除，避免卡顿 | 其他 | 其他 |  |  | 操作要点正在更新中 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦现场的操作要点和规程需要生产前进行更新，PLC里面数据沟通里面数据删除，避免卡顿
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M4 | 204-E01薄膜进回水管路打卡子位置需要在启动前进行检查更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦204-E01薄膜进回水管路打卡子位置需要在启动前进行检查更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M7 | D级区防护条全部全部打胶，目前存在死角无法清理 | 其他 | 其他 |  |  | 防护条已整体进行打胶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦D级区防护条全部全部打胶，目前存在死角无法清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M5 | 和对车间的压滤罐，尤其是非标压滤罐需要增加安全阀 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦和对车间的压滤罐，尤其是非标压滤罐需要增加安全阀
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M5 | 7p准备的设备链流体过滤器使用前必须安装压力表，杜绝使用丝堵 | 其他 | 其他 |  |  | 设备准备完毕进行整体安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦7p准备的设备链流体过滤器使用前必须安装压力表，杜绝使用丝堵
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M3 | 高压釜泄爆顶围墙需要进行封堵，避免害虫的进入 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行封堵 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦高压釜泄爆顶围墙需要进行封堵，避免害虫的进入
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M8 | 8车间公用工程主管路入户位置穿墙眼密封不严，包括四车间入户位置也存在类似问题 | 其他 | 其他 |  |  | 墙外已使用发泡胶密封，后续整体进行内墙封堵 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦8车间公用工程主管路入户位置穿墙眼密封不严，包括四车间入户位置也存在类似问题
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M3 | 3人在岗，2/15烘料，2/16压滤中，3/14反应毕后处理中，205-R03投料中，整体生产无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦3人在岗，2/15烘料，2/16压滤中，3/14反应毕后处理中，205-R03投料中，整体生产无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 413-R09-Tr01液位计活套法兰未安装在凹槽内，需要拆卸重新安装 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦413-R09-Tr01液位计活套法兰未安装在凹槽内，需要拆卸重新安装
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 413-R02旁计量泵有漏油的迹象需要维修 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦413-R02旁计量泵有漏油的迹象需要维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M12 | 411-Ce01卸料蝶阀气源粘贴了明显的禁止关闭和拆卸的标识，但气源阀门扔处于关闭状态 | 其他 | 其他 |  |  | 进行标识更换，避免产生歧义 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦411-Ce01卸料蝶阀气源粘贴了明显的禁止关闭和拆卸的标识，但气源阀门扔处于关闭状态
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M12 | 412-F01压滤罐的放料球阀处有物料渗漏，压滤罐的外表面注意清洁 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 进行物料清理完毕，法兰进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦412-F01压滤罐的放料球阀处有物料渗漏，压滤罐的外表面注意清洁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11-Tr01浓缩视镜裂了，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-R11-Tr01浓缩视镜裂了，需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-F03过滤器表面有物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-F03过滤器表面有物料痕迹需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-R18顶棚漏水，三层，二层均有漏水的情况，需要查找漏点 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-R18顶棚漏水，三层，二层均有漏水的情况，需要查找漏点
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M1 | 一层洗眼器排静阀渗漏，地面锈蚀 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦一层洗眼器排静阀渗漏，地面锈蚀
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M3 | 四层房间不亮的灯管较多，房间整体光线较暗，需要更换灯管 | 其他 | 其他 |  |  | 已对设备部下发派单 反馈人员不足 持续跟踪设备部整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦四层房间不亮的灯管较多，房间整体光线较暗，需要更换灯管
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M2 | 302-N05压滤罐压力表缺少位置标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦302-N05压滤罐压力表缺少位置标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 620-R18下口磁力泵进口处地面有物料析出，确认泵连接处是否渗漏 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦620-R18下口磁力泵进口处地面有物料析出，确认泵连接处是否渗漏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 620-T015聚丙储罐底部有液体渗出，观察确认底部是否已经损坏，重点关注 | 跑冒滴漏 | 损坏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦620-T015聚丙储罐底部有液体渗出，观察确认底部是否已经损坏，重点关注
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 四层劳保柜随机检查了几个未上锁的柜子，里面存在纸质文件，配件，检测器等物品，需要关注 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦四层劳保柜随机检查了几个未上锁的柜子，里面存在纸质文件，配件，检测器等物品，需要关注
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 618-R11釜上连接的压力变送器数值与压力表数值相差较大，且压力表上无任何标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦618-R11釜上连接的压力变送器数值与压力表数值相差较大，且压力表上无任何标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 618-R05计量泵下口地面污染变色，需要及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦618-R05计量泵下口地面污染变色，需要及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 618-R01操作人员加料中，加料的管路法兰静电跨接断裂，人员未及时更换，巡查发现后告知其进行处理 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦618-R01操作人员加料中，加料的管路法兰静电跨接断裂，人员未及时更换，巡查发现后告知其进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 618-R07釜的万象集气罩使用定位胶带缠绕，如损坏请及时更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦618-R07釜的万象集气罩使用定位胶带缠绕，如损坏请及时更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 四层Co01，Co02树脂柱的转移管路均有不同程度的倾斜，需要固定 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦四层Co01，Co02树脂柱的转移管路均有不同程度的倾斜，需要固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M6 | 206-Ce05-Tr01尾气吸收管路连接处有物料析出，尾气视镜内充满液体，且有液体滴落，已告知当班人员处理 | 跑冒滴漏 | 尾气管漏液 |  |  | 经排查碱液罐加液过满，惰性化时液体容易通过尾气溢出，已将其罐液体排放至1/2处，现已正常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦206-Ce05-Tr01尾气吸收管路连接处有物料析出，尾气视镜内充满液体，且有液体滴落，已告知当班人员处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 207-R16下口阀门盲板处有明显物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦207-R16下口阀门盲板处有明显物料痕迹
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 207-R04人员正在进行固体物料投料，缓冲仓内的门处于开启状态未关闭，现场指正要求其关闭箱门，需要强调加料箱使用的要求 | 其他 | 其他 |  |  | 已对车间人员进行强调 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦207-R04人员正在进行固体物料投料，缓冲仓内的门处于开启状态未关闭，现场指正要求其关闭箱门，需要强调加料箱使用的要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 207-R05的温度变送器仪表盖子被拆卸，破坏了仪表防爆性能，需要及时恢复，同时禁止人员随意拆卸仪表盖 | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  | 已恢复安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦207-R05的温度变送器仪表盖子被拆卸，破坏了仪表防爆性能，需要及时恢复，同时禁止人员随意拆卸仪表盖
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 溶剂输送间插底管端口缺少密封，部门插底管压力表损坏，平时使用需要关注 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行密封，压力表使用前进行检查确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦溶剂输送间插底管端口缺少密封，部门插底管压力表损坏，平时使用需要关注
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B1 | B1 | 溶剂输送间气源的颜色不对需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦溶剂输送间气源的颜色不对需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B1 | B1 | 共计3批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  | N/A |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦共计3批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH1 | B1 | B1 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 其他 | 其他 |  |  | N/A |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B9 | M2 | 二层R25釜下方F004、F014压滤罐缺少压力表； | 其他 | 其他 |  |  | 两个压滤罐不涉及使用暂存中。压滤罐投入使用前完成压力表安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦二层R25釜下方F004、F014压滤罐缺少压力表；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B9 | M2 | R38釜温度传感器静电接地断开、压力传感器缺少压力传感器； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | R38釜温度传感器静电接地线老化断裂，已安排人员重新添加完毕。压力传感器添加静电接地完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦R38釜温度传感器静电接地断开、压力传感器缺少压力传感器；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B9 | M2 | 巡查过程R22釜搅拌处于空载运行状态，现场与同层操作人员李广锁确认、及与班长李涛确认反馈该釜交班无操作安排，沟通白班工程师王一函了解确认为夜班转空，现场沟通确认停止搅拌； | 其他 | 其他 |  |  | 当班期间对操作区域设备运行状态进行确认，不涉及搅拌使用的及时关闭，降低能源消耗 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦巡查过程R22釜搅拌处于空载运行状态，现场与同层操作人员李广锁确认、及与班长李涛确认反馈该釜交班无操作安排，沟通白班工程师王一函了解确认为夜班转空，现场沟通确认停止搅拌；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B9 | M2 | 巡查过程R38浓缩速度异常，现场沟通夜班班长及监管工程师孟宪航，随后前往泵及现场排查处理浓缩速度恢复正常； | 其他 | 其他 |  |  | 每日操作期间异常情况及时排查确认，保障项目正常运行 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦巡查过程R38浓缩速度异常，现场沟通夜班班长及监管工程师孟宪航，随后前往泵及现场排查处理浓缩速度恢复正常；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B1 | M1 | 一层离心机进料管路长距离悬空，现场跟踪离心放料过程管路存在颤动现象，长时间受力颤动可能导致离心机上口法兰管件出现断裂，现场沟通车间负责人及时处理， | 其他 | 其他 |  |  | 已将一层临时离心机放料管路增加支架固定，减少使用过程振颤对设备的影响。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦一层离心机进料管路长距离悬空，现场跟踪离心放料过程管路存在颤动现象，长时间受力颤动可能导致离心机上口法兰管件出现断裂，现场沟通车间负责人及时处理，
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B1 | M1 | 巡查过程R01、R20釜为空釜未使用状态，冷凝器冷媒处于循环状态，现场沟通当班班长确认关闭，减少能源浪费； | 其他 | 其他 |  |  | 班长已将不用的冷凝器冷媒关闭完成，并要求班组人员对分管设备冷媒使用状态做好检查，不用的及时关闭。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦巡查过程R01、R20釜为空釜未使用状态，冷凝器冷媒处于循环状态，现场沟通当班班长确认关闭，减少能源浪费；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | B1 | M1 | R18下口四通支架其中1个未安装固定，R11釜下口四通支架断裂未安装恢复起到原支撑作用； | 其他 | 其他 |  |  | 设备组人员已将R18釜和R11釜下口四通支架处理完成。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦R18下口四通支架其中1个未安装固定，R11釜下口四通支架断裂未安装恢复起到原支撑作用；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | FX2 | 实验室 |  | 巡查过程Lab-03通风橱一锥形瓶体系无标识标签，根据通风橱使用情况现场沟通夜班项目负责人段盼龙，反馈为3P步骤白班精馏出前馏份未及时粘贴标签，要求项目组已补充粘贴； | 其他 | 其他 |  |  | 项目人员已完成对标签检查和粘贴，对责任人（刘超）进行处罚，部门钉钉及晨会传达此问题，提醒人员对于标签粘贴的规范执行，并在近期重点对标签问题进行巡查。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦巡查过程Lab-03通风橱一锥形瓶体系无标识标签，根据通风橱使用情况现场沟通夜班项目负责人段盼龙，反馈为3P步骤白班精馏出前馏份未及时粘贴标签，要求项目组已补充粘贴；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | 生产设备部 |  | 2、 冰机的精馏动力站一层灭火器检查日期不连贯，03/26/2026检查完毕后下一次检查日期为03/28/2026； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦2、 冰机的精馏动力站一层灭火器检查日期不连贯，03/26/2026检查完毕后下一次检查日期为03/28/2026；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | 生产设备部 |  | 1、 一车间泵房门口捕鼠笼变形。。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦1、 一车间泵房门口捕鼠笼变形。。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | 罐区 |  | 10立罐区管路打压试密过程中，氮气管路接头处有氮气渗漏，安排人员处理。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 对接头处进行紧固处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦10立罐区管路打压试密过程中，氮气管路接头处有氮气渗漏，安排人员处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 6、 103-R21釜加料车上粘贴别的项目标识，已使用新项目，旧项目标识未去除。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行去除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦6、 103-R21釜加料车上粘贴别的项目标识，已使用新项目，旧项目标识未去除。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 5、 四层R09釜滴加水合肼进釜阀门下方有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 进行清理，并重新进行试密 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦5、 四层R09釜滴加水合肼进釜阀门下方有白色物料析出。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 4、 103-R29釜减速机罩子无视窗。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行开口 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦4、 103-R29釜减速机罩子无视窗。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 3、 一层4208877800013电子秤（Drc06间门口），称头需固定，现场使用拉扣固定 | 其他 | 其他 |  |  | 进行固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦3、 一层4208877800013电子秤（Drc06间门口），称头需固定，现场使用拉扣固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 2、 103-Ce05-Tr01、103-Ce06-Tr01接收罐缺少氮气减压阀，与要求不符。 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦2、 103-Ce05-Tr01、103-Ce06-Tr01接收罐缺少氮气减压阀，与要求不符。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 1、 车间二层Ce02 离心机液位计断层，现场显示没有，实际有50液位，现场安排班长处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦1、 车间二层Ce02 离心机液位计断层，现场显示没有，实际有50液位，现场安排班长处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 7、 二层127928项目主原料罐未使用，打料管路阀门多道未关闭； | 其他 | 其他 |  |  | 对人员进行重申制度 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦7、 二层127928项目主原料罐未使用，打料管路阀门多道未关闭；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 6、 二层102-FD01 2186项目已使用，使用前的清洗结束，清场未进行； | 其他 | 其他 |  |  | 以告知秦聪聪处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦6、 二层102-FD01 2186项目已使用，使用前的清洗结束，清场未进行；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 5、 二层Ce03 间内灭火器过期，03/24/2026； | 其他 | 其他 |  |  | 整体检查更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦5、 二层Ce03 间内灭火器过期，03/24/2026；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 4、 二层102-E05薄膜区域有1托盘内有黑色物料，处理完毕未进行清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦4、 二层102-E05薄膜区域有1托盘内有黑色物料，处理完毕未进行清理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 3、 二层二层124047连续萃取水相罐氮气保护流量计缺少上下限标识，压力表无标识。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦3、 二层二层124047连续萃取水相罐氮气保护流量计缺少上下限标识，压力表无标识。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 2、 二车间一层连续化放料快开软管管路，未封口暂存。 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 以增加盲板处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦2、 二车间一层连续化放料快开软管管路，未封口暂存。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 1、 二车间三层124047项目连续化打料，取样废液为酸性，使用200L铁桶橙装，现场制止培训，安排倒桶塑料桶。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦1、 二车间三层124047项目连续化打料，取样废液为酸性，使用200L铁桶橙装，现场制止培训，安排倒桶塑料桶。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 5、 一车间三层R25对面靠墙上悬挂黄色防化服破损严重，需要更换。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦5、 一车间三层R25对面靠墙上悬挂黄色防化服破损严重，需要更换。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 4、 一车间三层R34釜旁有1拍子盐酸溶液，脱色塌陷破损，使用时有坠落风险。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦4、 一车间三层R34釜旁有1拍子盐酸溶液，脱色塌陷破损，使用时有坠落风险。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 3、 一车间四层溶剂间R07釜打溶剂后管路拆除不及时 | 其他 | 其他 |  |  | 整体拆除完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦3、 一车间四层溶剂间R07釜打溶剂后管路拆除不及时
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 2、 一车间二层R36釜穿层内衬管路，聚乙烯管路为黑色，有物料残留 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦2、 一车间二层R36釜穿层内衬管路，聚乙烯管路为黑色，有物料残留
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 1、 一车间二层R19釜下口至接收罐转移泵进口地点排净阀门有固体物料析出。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 现场处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦1、 一车间二层R19釜下口至接收罐转移泵进口地点排净阀门有固体物料析出。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-18 | FX2 | B1 | M1 | 巡查期间，车间三层位置101-R16位置体系温度显示异常，现场报警，人员沟通电工进行确认，通知人员进行设备状态确认 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通电工处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦巡查期间，车间三层位置101-R16位置体系温度显示异常，现场报警，人员沟通电工进行确认，通知人员进行设备状态确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-18 | FX2 | B1 | M1 | 车间一层位置增加临时设备使用，提醒增加人员通行提醒标识或隔离，避免人员碰撞 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加标识提醒防护措施，避免人员误碰。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦车间一层位置增加临时设备使用，提醒增加人员通行提醒标识或隔离，避免人员碰撞
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-18 | FX2 | B1 | M1 | 车间一层泵房临时管路拆卸穿墙孔开放状态，及时进行封堵，通道门关闭时，下侧门沿位置存在缝隙，及时进行修复 | 其他 | 其他 |  |  | 已将泵房穿墙孔洞和缝隙进行封堵和修复。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦车间一层泵房临时管路拆卸穿墙孔开放状态，及时进行封堵，通道门关闭时，下侧门沿位置存在缝隙，及时进行修复
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-18 | FX2 | B9 | M2 | 车间反应釜902-R32釜下口阀门末端阀体静电跨接一层悬空未连接，沟通进行安装 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 现场已安排人员调整完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦车间反应釜902-R32釜下口阀门末端阀体静电跨接一层悬空未连接，沟通进行安装
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-18 | FX2 | B9 | M2 | 车间一层北侧，存放氮气干燥塔，固定连接气体流量计视镜破损，需进行维护更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已对一层氮气干燥塔损坏的视镜更换完毕，车间其他氮气干燥塔进行排查确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦车间一层北侧，存放氮气干燥塔，固定连接气体流量计视镜破损，需进行维护更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-18 | FX2 | B9 | M2 | 车间一层位置西侧物流门喷淋洗眼器，喷淋阀门阀芯滴水，需进行紧固确认 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员对松动部位紧固完毕。每周对车间应急洗眼喷淋状态进行检查确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦车间一层位置西侧物流门喷淋洗眼器，喷淋阀门阀芯滴水，需进行紧固确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B12 |  | 四层辅机间地面有冷凝水 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦四层辅机间地面有冷凝水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B12 |  | 三层辅机间地面有冷凝水 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦三层辅机间地面有冷凝水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B11 | M6 | 配液间内储罐的液位计丝堵需同步排查 | 其他 | 其他 |  |  | 已同类排查整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦配液间内储罐的液位计丝堵需同步排查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B11 | M6 | TJ4S-1107-HPPC02-T03、TJ4S-1106-HPPC01-T03、TJ4S-1106-HPPC01-WTK02储罐液位计下的德式球阀丝堵未拧紧 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦TJ4S-1107-HPPC02-T03、TJ4S-1106-HPPC01-T03、TJ4S-1106-HPPC01-WTK02储罐液位计下的德式球阀丝堵未拧紧
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B5 | M17 | 连续氢化间墙上温湿度仪表标识脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦连续氢化间墙上温湿度仪表标识脱落
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B5 | M14 | 1-46冻干机辅机间部分管路无标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦1-46冻干机辅机间部分管路无标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B5 | M14 | 1-46冻干间双开门柜子无标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦1-46冻干间双开门柜子无标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B5 | M14 | 参观人员专用安全帽有1个无标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦参观人员专用安全帽有1个无标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B4 | M2 | 纯化间2-12内的1台储罐液位已达上限，需及时放空，避免冒罐 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦纯化间2-12内的1台储罐液位已达上限，需及时放空，避免冒罐
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B4 | M4 | 车间墙面在贴彩钢板皮，边角暂未打胶，较锋利，需提醒车间人员勿碰 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦车间墙面在贴彩钢板皮，边角暂未打胶，较锋利，需提醒车间人员勿碰
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | B4 | M4 | 4层走廊交接班柜子位置的墙面破损严重，需维修，墙面增加防撞胶贴 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4层走廊交接班柜子位置的墙面破损严重，需维修，墙面增加防撞胶贴
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B12 | B12其他 | 车间更衣室内，办公桌上堆放了较多受控文件待使用的受控标识，需要整理存放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦车间更衣室内，办公桌上堆放了较多受控文件待使用的受控标识，需要整理存放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B9 | B9其他 | 车间而成CNC区域走廊空调漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦车间而成CNC区域走廊空调漏水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B9 | B9其他 | 巡查期间车间多个物流门长时间处于打开状态，蚊虫侵入 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查期间车间多个物流门长时间处于打开状态，蚊虫侵入
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B9 | B9其他 | 1-57D级区物流通道内，一名穿戴洁净服的员工长时间与未更衣员工同处在房间内 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦1-57D级区物流通道内，一名穿戴洁净服的员工长时间与未更衣员工同处在房间内
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B8 | B8其他 | 四层走廊应急灯闪烁，需及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 报修消防进行检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦四层走廊应急灯闪烁，需及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B8 | B8其他 | 更衣室文件柜需要及时上锁 | 其他 | 其他 |  |  | 传达强调要求，柜子摆放及使用进行内部商讨规划 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦更衣室文件柜需要及时上锁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B8 | B8其他 | 物流通道内有蚊虫，需及时处理 | 其他 | 其他 |  |  | 车间内部强调及时关门制度要求 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦物流通道内有蚊虫，需及时处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B7 | B7其他 | 二层走廊移动设备摆放需合理规划，目前有堵塞逃生通道可能 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行拆卸转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦二层走廊移动设备摆放需合理规划，目前有堵塞逃生通道可能
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | TJ3 | B7 | B7其他 | 清洗间积攒待清洗设备较多，注意现场状态 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排清洗人员加班进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦清洗间积攒待清洗设备较多，注意现场状态
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B7 | M21 | 21车间07离心机现场运转中，现场人口观察位置有物料析出，需要重新处理 | 其他 | 其他 |  |  | 现场处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦21车间07离心机现场运转中，现场人口观察位置有物料析出，需要重新处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B7 | M22 | 22车间32釜旁两台活性炭压滤罐区域，现场需要重点清理，脚线以及地面明显发黑，没有清理干净，重点安排人员整体进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 人员掏料完毕现场清理不彻底，现已全部清理完毕，已告知车间人员，掏料完毕现场必须清理干净 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦22车间32釜旁两台活性炭压滤罐区域，现场需要重点清理，脚线以及地面明显发黑，没有清理干净，重点安排人员整体进行清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B7 | M22 | 22车间27釜前有一个使用完毕的流量计架子，使用完毕及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 使用完毕未及时清走，现已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦22车间27釜前有一个使用完毕的流量计架子，使用完毕及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B7 | M21 | 21车间11釜上加料箱，内部物料有明显变色，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已经加水清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦21车间11釜上加料箱，内部物料有明显变色，需要及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B7 | M21 | 7号楼内分布器房间更换气动三联件，现场角落堆积更换下来的没有及时清理，需要规范设备部保全人员的操作习惯，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已经要求全部清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦7号楼内分布器房间更换气动三联件，现场角落堆积更换下来的没有及时清理，需要规范设备部保全人员的操作习惯，及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B7 | M22 | 22车间二层非化间内连续性塑料袋箱子玻璃损坏，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中损坏，已进行采购，到货后更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦22车间二层非化间内连续性塑料袋箱子玻璃损坏，需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M18 | 19车间四层T019聚丙储罐，氮气保护连接方式需要更改，氮气源在反应釜外接处无法直接打开，需要更换连接方式，孙金亮负责； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦19车间四层T019聚丙储罐，氮气保护连接方式需要更改，氮气源在反应釜外接处无法直接打开，需要更换连接方式，孙金亮负责；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M18 | 18车间05釜前计量泵，地面明显腐蚀变色，孙金亮调查责任人提供奖惩 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦18车间05釜前计量泵，地面明显腐蚀变色，孙金亮调查责任人提供奖惩
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M20 | 20车间四层酸性尾气房间，碱液储罐以及循环泵地面有明显碱液痕迹，需要整体清理，同时尾气风机软连接是不法兰形式，张建联系设备部进行重新整改和更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦20车间四层酸性尾气房间，碱液储罐以及循环泵地面有明显碱液痕迹，需要整体清理，同时尾气风机软连接是不法兰形式，张建联系设备部进行重新整改和更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M20 | 20车间04釜上维修口需要及时维修恢复； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦20车间04釜上维修口需要及时维修恢复；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M20 | 20车间13釜前已安装白钢立罐，上方吊装口需要及时维修； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦20车间13釜前已安装白钢立罐，上方吊装口需要及时维修；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M20 | 20车间14釜前方两台白钢储罐，氮气管路是一根，无法直观观察氮气保护是否有效，需要更换为单独的氮气和尾气，张建负责整改； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦20车间14釜前方两台白钢储罐，氮气管路是一根，无法直观观察氮气保护是否有效，需要更换为单独的氮气和尾气，张建负责整改；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M18 | 18车间14釜前聚丙储罐，现场查看尾气U型弯处有沙眼，有物料附着，需要拆卸清洗后焊接，同时现场液位计不是磁翻板液位计，需要更换； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦18车间14釜前聚丙储罐，现场查看尾气U型弯处有沙眼，有物料附着，需要拆卸清洗后焊接，同时现场液位计不是磁翻板液位计，需要更换；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M18 | 18车间15釜前地面一块污染发黑，孙金亮调查责任人提供奖惩，同时地面需要及时维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦18车间15釜前地面一块污染发黑，孙金亮调查责任人提供奖惩，同时地面需要及时维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M18 | 19车间13釜下口地面腐蚀明显，同时下口三通以及阀门上锈严重，需要整体拆卸清洗安装； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦19车间13釜下口地面腐蚀明显，同时下口三通以及阀门上锈严重，需要整体拆卸清洗安装；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B6 | M20 | 20车间2层薄膜接收罐区域万向集气罩脱落，及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦20车间2层薄膜接收罐区域万向集气罩脱落，及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M7 | 7车间08三合一，现场清洗中，现场配件车上方配件摆放杂乱，现场明显下班前没有进行清理，规范清洗人员操作习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已对设备清洗人员进行强调规范，对设备副主任进行传达下班前必须对设备准备现场进行复核 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦7车间08三合一，现场清洗中，现场配件车上方配件摆放杂乱，现场明显下班前没有进行清理，规范清洗人员操作习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M7 | 7车间15釜浓缩接收罐旁一台三废搪瓷储罐，表面有黄色物料流淌痕迹，需要整体清理和维护 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已进行维护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦7车间15釜浓缩接收罐旁一台三废搪瓷储罐，表面有黄色物料流淌痕迹，需要整体清理和维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M7 | 7车间03三合一固定取样器位置使用盲板进行封堵，需要恢复取样器配置，保证设备完整性要求 | 其他 | 其他 |  |  | 取样器损坏，返场维修，维修完成后恢复安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦7车间03三合一固定取样器位置使用盲板进行封堵，需要恢复取样器配置，保证设备完整性要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M7 | 7车间三层04压滤罐，现场无使用，压力表显示接近0.1mpa，不使用需要及时排至常压； | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦7车间三层04压滤罐，现场无使用，压力表显示接近0.1mpa，不使用需要及时排至常压；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M7 | 7车间03釜现场巡查时正在破真空，当时无操作人员，后来操作人员返回现场，要求破至常压的时候在进行其他操作； | 其他 | 其他 |  |  | 已对车间人员重新强调不稳定状态禁止人员离岗 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦7车间03釜现场巡查时正在破真空，当时无操作人员，后来操作人员返回现场，要求破至常压的时候在进行其他操作；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M6 | 6车间01釜浓缩接收罐后连接一根4分聚乙烯管路，上面1.5寸快开球阀有物料附着，需要拆卸重新清洗试密后恢复 | 其他 | 其他 |  |  | 已拆卸清洗，恢复安装试密紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦6车间01釜浓缩接收罐后连接一根4分聚乙烯管路，上面1.5寸快开球阀有物料附着，需要拆卸重新清洗试密后恢复
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M6 | 6车间14釜蒸出管路和人口视镜被物料堵死，无法观察釜内状态，需要清理后重新恢复； | 其他 | 其他 |  |  | 釜内为1680浓缩体系，缩干后试镜模糊，打甲苯缩带试镜将恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦6车间14釜蒸出管路和人口视镜被物料堵死，无法观察釜内状态，需要清理后重新恢复；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M6 | 6车间三层一台聚丙储罐，现场连接聚乙烯管，直接拆入，没有翻遍固定连接，储罐无氮气和尾气配置，询问操作人员，为承装盐溶液使用，但也需要按照标准配置方进行连接固定，需要整改 | 其他 | 其他 |  |  | 已使用完毕拆除，如后续使用考虑增加供卸氮 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦6车间三层一台聚丙储罐，现场连接聚乙烯管，直接拆入，没有翻遍固定连接，储罐无氮气和尾气配置，询问操作人员，为承装盐溶液使用，但也需要按照标准配置方进行连接固定，需要整改
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B2 | M6 | 6车间22釜浓缩管路U型弯有黄绿色液体，查看釜内状态与釜内状态颜色不一致，需要确认及时处理 | 其他 | 其他 |  |  | 固体料回头升温出现液体，已将其放出 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦6车间22釜浓缩管路U型弯有黄绿色液体，查看釜内状态与釜内状态颜色不一致，需要确认及时处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M1 | 1车间4层薄膜加料罐间一处灯管不亮，现场较暗，需要及时恢复照明 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1车间4层薄膜加料罐间一处灯管不亮，现场较暗，需要及时恢复照明
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M1 | 1车间19釜，现场无操作，反应釜溶剂管路开启状态，规范人员操作习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已关闭，并对车间人员重新培训完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1车间19釜，现场无操作，反应釜溶剂管路开启状态，规范人员操作习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M2 | 2车间23釜下口巡查是没有操作，下口阀门没有上锁，及时上锁管理 | 其他 | 其他 |  |  | 已上锁完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2车间23釜下口巡查是没有操作，下口阀门没有上锁，及时上锁管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M2 | 2车间05和06釜中间一条体系转移管路，三通处建议上锁管理，避免开错阀门； | 其他 | 其他 |  |  | 已上锁管理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2车间05和06釜中间一条体系转移管路，三通处建议上锁管理，避免开错阀门；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M2 | 2车间02和04釜加料罐液位计显示有液位，现场氮气保护开启过小，流量计观察不到流量，需要调整； | 其他 | 其他 |  |  | 已开大氮气流量 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2车间02和04釜加料罐液位计显示有液位，现场氮气保护开启过小，流量计观察不到流量，需要调整；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M2 | 2车间14釜现场巡查人口视镜打开状态同时连接纯化水管路，应该是准备冲洗釜，现场无操作人员，需要确认是否执行开放性操作审批要求； | 其他 | 其他 |  |  | 已执行开放性操作审批要求； |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2车间14釜现场巡查人口视镜打开状态同时连接纯化水管路，应该是准备冲洗釜，现场无操作人员，需要确认是否执行开放性操作审批要求；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M2 | 2车间15釜下口没有操作，现场三通一个阀门没有关闭，强调人员操作习惯，不操作关闭阀门； | 其他 | 其他 |  |  | 已强调人员操作习惯 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2车间15釜下口没有操作，现场三通一个阀门没有关闭，强调人员操作习惯，不操作关闭阀门；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M1 | 1车间26釜区域现场巡查报警响起，查看为低温下线贴近，及时处理，同时区域内一个热封焊枪没有及时收起，需要受控使用； | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1车间26釜区域现场巡查报警响起，查看为低温下线贴近，及时处理，同时区域内一个热封焊枪没有及时收起，需要受控使用；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | DH1 | B3 | M1 | 1车间15釜下口分液视镜内有大量固体堆积，需要确认是否有异常，影响分液判断； | 其他 | 其他 |  |  | 此釜分液里面都是酶，分液界面都拍照确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1车间15釜下口分液视镜内有大量固体堆积，需要确认是否有异常，影响分液判断；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | B9 | M2 | 车间二层分布器间配件管道存放混乱，建议将已清洁和未清洁配件分开存放，避免交叉污染。 | 其他 | 其他 |  |  | 近期车间内管线拆除工作较多，现场管线存放不到位，04/22/2026前完成现场管路清理，负责人：伊洪泽 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦车间二层分布器间配件管道存放混乱，建议将已清洁和未清洁配件分开存放，避免交叉污染。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | B9 | M2 | 车间二层902-R30釜对面的尾气管口有1只胶手套套在上面，规范管道封口及劳保使用要求。 | 其他 | 其他 |  |  | 已对现场胶手套进行去除完毕。内部群对劳保使用要求和管道封口要求进行重申，日常操作注意规范执行 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦车间二层902-R30釜对面的尾气管口有1只胶手套套在上面，规范管道封口及劳保使用要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | B9 | M2 | 车间902-R08釜下口阀门跨接线安装缺破漆垫片。 | 静电事件 | 缺少破漆垫片 |  |  | 已安排人员添加破漆垫片完毕。内部群对静电跨接破漆垫片添加要求进行重申，车间内进行排查确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦车间902-R08釜下口阀门跨接线安装缺破漆垫片。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | B1 | M1 | 一车间一层临时增加的902-T068储罐液位断层，及时校正。 | 其他 | 其他 |  |  | 已使用强磁对一层临时增加的902-T068储罐液位计进行恢复。并要求操作人员使用时进行关注。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦一车间一层临时增加的902-T068储罐液位断层，及时校正。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | B1 | M1 | 车间101-R20釜的回流管道静电跨接破漆垫片安装错误，不能起到破漆静电导出作用。 | 静电事件 | 缺少破漆垫片 |  |  | 已将101-R20回流管路静电跨接重新调整安装紧固，并与班组人员进行要求，破漆垫片安装在有油漆的搪瓷配件、阀门、法兰的一侧，实现破漆作用后便于静电导出。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦车间101-R20釜的回流管道静电跨接破漆垫片安装错误，不能起到破漆静电导出作用。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | B1 | M1 | 04/16/2026白班交接班记录无复核人签字确认。 | 其他 | 其他 |  |  | 已将04/16/2026白班交接班记录复核并签字，要求班长做好检查复核和签字。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦04/16/2026白班交接班记录无复核人签字确认。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | 三废车间 |  | 2号焚烧炉碱液池液位传感器保护软管接头松动，雨水天气存在进水风险，及时处理并做好防护 | 静电事件 | 绕线管损坏 |  |  | 已将接头进行密封处理完毕。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦2号焚烧炉碱液池液位传感器保护软管接头松动，雨水天气存在进水风险，及时处理并做好防护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-04-17 | FX2 | 三废车间 |  | 污水站西侧燃气管线局部管线锈蚀严重，及时进行处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排现场人员进行除锈刷漆维护完毕。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦污水站西侧燃气管线局部管线锈蚀严重，及时进行处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | TJ3 | B8 | M805 | 车间周转桶较多，使用结束后及时转出 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已安排及时转出 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦车间周转桶较多，使用结束后及时转出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | TJ3 | B8 | M801 | 801-R05釜下地面有快开卡子等配件 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦801-R05釜下地面有快开卡子等配件
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | TJ3 | B8 | M802 | 压滤罐低温烘料，压滤罐冷凝水多 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已安排及时清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦压滤罐低温烘料，压滤罐冷凝水多
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、TJ2-1201-Ce01 CMA记录无异常 2、CPr128596-01-02n03p-01 记录无异常 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦1、TJ2-1201-Ce01 CMA记录无异常 2、CPr128596-01-02n03p-01 记录无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | TJ3 | B8 | M801 | 801车间分布期间地面积水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 环境原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦801车间分布期间地面积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | TJ3 | B8 | M801 | 物流通道门口物料堆积，阻挡通道 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦物流通道门口物料堆积，阻挡通道
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | TJ3 | B8 | M802 | 低温烘料，压滤罐冷凝水多 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦低温烘料，压滤罐冷凝水多
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD05间地面有油需要处理，房间内配件车上流量计合格签看不清信息 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已清理，标签已更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦207-FD05间地面有油需要处理，房间内配件车上流量计合格签看不清信息
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-R12加料计量泵入口下方有液体，漏油，需要处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  | 设备设施原因 | 已进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦207-R12加料计量泵入口下方有液体，漏油，需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M7 | 7车间2层防爆溢出罐间地面有积水 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦7车间2层防爆溢出罐间地面有积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M6 | 209-Co09-Tr01阀门标签与设备编号不符，液位计无上限标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改，标识已粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦209-Co09-Tr01阀门标签与设备编号不符，液位计无上限标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M6 | 206-R13-Tr01下口一根转移管路法兰处有液体渗出需要处理 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦206-R13-Tr01下口一根转移管路法兰处有液体渗出需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B2 | M6 | 206-Drc02-Tb01液位计上有液体物料洒落痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦206-Drc02-Tb01液位计上有液体物料洒落痕迹，需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B1 | B1 | 04母液间插底管快开口处有物料需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦04母液间插底管快开口处有物料需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B1 | B1 | 28加料泵文件袋上有白色物料 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦28加料泵文件袋上有白色物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B1 | B1 | 25釜上尾气管路缺少管路标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦25釜上尾气管路缺少管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M3 | 二层14釜下口200L桶承装水相，桶面有物料残留 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理并清出车间 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦二层14釜下口200L桶承装水相，桶面有物料残留
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M3 | 一层南侧吊装口放置一个机械抱桶车，遮挡通道 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦一层南侧吊装口放置一个机械抱桶车，遮挡通道
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M3 | 303-R07上方聚乙烯管路未连接 无标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦303-R07上方聚乙烯管路未连接 无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-FD03间内管路缺少标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦302-FD03间内管路缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-FD01车贴破损需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦302-FD01车贴破损需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-R24下口磁力泵缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦302-R24下口磁力泵缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 三层物料分装间分装用铲子使用后无密封 | 其他 | 其他 |  |  | 已密封完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦三层物料分装间分装用铲子使用后无密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R02漏斗缺少氮气、尾气过滤器滤芯 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦301-R02漏斗缺少氮气、尾气过滤器滤芯
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R20计量泵未连接静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 计量泵未使用状态，已重新连接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦301-R20计量泵未连接静电接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M16 | 一层酸尾气间地面腐蚀需要处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦一层酸尾气间地面腐蚀需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M16 | 四楼电梯口物料过多及时处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦四楼电梯口物料过多及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M16 | 516-R05尾气自控阀气源接头漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦516-R05尾气自控阀气源接头漏气
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M16 | 515-F02 现场准备好了导线但未连接，尽快找电工安装固定导线 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦515-F02 现场准备好了导线但未连接，尽快找电工安装固定导线
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M14 | 15车间11釜固体加料箱子底部残留物料 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦15车间11釜固体加料箱子底部残留物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M14 | 515-R02现场固体加料箱子残留物料较多 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦515-R02现场固体加料箱子残留物料较多
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M14 | 514-R07部分阀门缺少锁片 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦514-R07部分阀门缺少锁片
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M14 | 514-R07蒸出管路其中一颗螺丝未紧固 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦514-R07蒸出管路其中一颗螺丝未紧固
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B5 | M14 | 514-R02氮封阀螺丝未漏出两个牙 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦514-R02氮封阀螺丝未漏出两个牙
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M13 | 413-FD01顶部有锈迹、电子秤和文件架有灰尘 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已清理完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦413-FD01顶部有锈迹、电子秤和文件架有灰尘
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M13 | 二层薄膜间储罐后面大白脱落 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已处理完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦二层薄膜间储罐后面大白脱落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M13 | 一层水相间桶没有标识，梯子不稳 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已处理完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦一层水相间桶没有标识，梯子不稳
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M13 | 4楼的这2个亚克力拆除，这个不是最新的。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦4楼的这2个亚克力拆除，这个不是最新的。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M13 | 物流平台，箱子擦干净放干净的工具 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦物流平台，箱子擦干净放干净的工具
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 411-F02出料口以及大腰存在物料痕迹待清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦411-F02出料口以及大腰存在物料痕迹待清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R08 伴热连接气源管使用完毕需要及时拆除 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R08 伴热连接气源管使用完毕需要及时拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R14接受罐位置渗漏需要刷漆 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R14接受罐位置渗漏需要刷漆
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 10车间1曾金检机检修口标识缺失 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦10车间1曾金检机检修口标识缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R15釜插地官位置需要重新打胶 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R15釜插地官位置需要重新打胶
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | B4 | M10 | 10车间410-R12釜表面锈蚀 需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦10车间410-R12釜表面锈蚀 需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | 四层R13釜投料插底管底部直接接触地面 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 进行存放插底管架 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦四层R13釜投料插底管底部直接接触地面
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | 四层溶剂间插底管压力表损坏 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 进行拆卸，更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦四层溶剂间插底管压力表损坏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | 二层R28釜接收罐上方气源漏气较大 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  | 方法原因 | 进行紧固完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二层R28釜接收罐上方气源漏气较大
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M3 | 二层R27釜接收罐泵头出口三通阀门缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 进行安装完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二层R27釜接收罐泵头出口三通阀门缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 三层分布器间管路滴水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 方法原因 | 进行处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三层分布器间管路滴水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 四层溶剂间管路盲板未安装 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 添加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦四层溶剂间管路盲板未安装
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 二层102-Tr22储罐下口聚乙烯敞口管无堵头 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 已进行添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二层102-Tr22储罐下口聚乙烯敞口管无堵头
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M2 | 二层R15釜下口使用红色阀门锁壳 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 更换完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二层R15釜下口使用红色阀门锁壳
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M1 | 四层R13吸收罐液位计下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦四层R13吸收罐液位计下口缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M1 | 三层R28釜旁传曾管路螺丝过短未超出两丝扣 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三层R28釜旁传曾管路螺丝过短未超出两丝扣
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH3 | B1 | M1 | 二层R33下口聚乙烯管路悬空吊挂未使用 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已拆除 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二层R33下口聚乙烯管路悬空吊挂未使用
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 污水站实验室内木门门锁损坏，需要维修 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已沟通设备部安排维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦污水站实验室内木门门锁损坏，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | 供应部 | 供应部 | 11号库内氢气检测缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 区域位置较高：标识、检测信息已经集中悬挂； 现场不缺少 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦11号库内氢气检测缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | 其他 | 其他 | 11号库对面厂区护栏有缺口，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦11号库对面厂区护栏有缺口，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 22号楼动力站值班室内非化放置在地面电线桥架上，未及时整理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 清理桥架上方杂物 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦22号楼动力站值班室内非化放置在地面电线桥架上，未及时整理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 研发实验室内001，022通风橱反应未开启氮气保护 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场已开启氮气保护，钉钉群内通知实验室人员后续统计处罚 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦研发实验室内001，022通风橱反应未开启氮气保护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 研发实验室内005，035通风橱电气设备使用完毕后未断电 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场已断电，钉钉群内通知实验室人员后续统计处罚 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦研发实验室内005，035通风橱电气设备使用完毕后未断电
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | QC | QC | 2层楼梯处存放大量废弃包装，未及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦2层楼梯处存放大量废弃包装，未及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | QC | QC | 多个废液瓶敞口放置，现场已密封 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦多个废液瓶敞口放置，现场已密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-24 | DH1 | QC | QC | 更衣室门口灭火器铅封缺失，压力正常，需要补充铅封 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦更衣室门口灭火器铅封缺失，压力正常，需要补充铅封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M16 | 16车间一层内包装间缓冲间有门禁设置，现场打卡器指示灯频繁闪烁，该区域无需配置门禁，考虑拆除 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦16车间一层内包装间缓冲间有门禁设置，现场打卡器指示灯频繁闪烁，该区域无需配置门禁，考虑拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M17 | 17车间四层光化学区域一台设备急停按钮使用亚克力外罩上锁控制，现场钥匙在锁具上放置 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦17车间四层光化学区域一台设备急停按钮使用亚克力外罩上锁控制，现场钥匙在锁具上放置
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M16 | 16车间三层多个门锁手动上锁位置锁芯缺失，需要维修补充 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦16车间三层多个门锁手动上锁位置锁芯缺失，需要维修补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M17 | 17车间一层酸性尾气间内有桶装酸水相存放，未粘贴标签需要及时周转 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦17车间一层酸性尾气间内有桶装酸水相存放，未粘贴标签需要及时周转
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M15 | 15车间02釜上方固体加料箱箱门合页脱落，需要进行维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦15车间02釜上方固体加料箱箱门合页脱落，需要进行维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M14 | 514-R06釜搅拌机封处异响声音较大，需要排查处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已沟通保全处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦514-R06釜搅拌机封处异响声音较大，需要排查处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M15 | 515-R09区域地面一吊装孔洞需要回填处理 | 其他 | 其他 |  |  | 暂未使用完毕，已封堵 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦515-R09区域地面一吊装孔洞需要回填处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B5 | M15 | 15车间4326中间体周转桶进入车间过脏，桶盖尘土较多，需要对人员做好培训 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦15车间4326中间体周转桶进入车间过脏，桶盖尘土较多，需要对人员做好培训
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间四层薄膜罐旁门损坏，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦13车间四层薄膜罐旁门损坏，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间四层空调间内413-R05独立换热泵循环异响严重，四层夹层全为震动声，需要排查原因 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦13车间四层空调间内413-R05独立换热泵循环异响严重，四层夹层全为震动声，需要排查原因
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间四层暂存间内送风明显异常，房间对走廊压力过大 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通暖通进行调整 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦13车间四层暂存间内送风明显异常，房间对走廊压力过大
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M12 | 12车间四层人员对于桶装溶剂验料前使用气源管接收尾气，无法做到气味降低挥发，需要对墙边固定尾气制作个集气罩便于人员操作 | 其他 | 其他 |  |  | 月预算进行物资购买，到货后进行安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦12车间四层人员对于桶装溶剂验料前使用气源管接收尾气，无法做到气味降低挥发，需要对墙边固定尾气制作个集气罩便于人员操作
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M12 | 12车间四层高低温一体机使用需要进行静电接地线的补充 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 一体机接地线已安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦12车间四层高低温一体机使用需要进行静电接地线的补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03釜上加料箱内固体投料后蓝色物料残留较多，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行投料后清理要求 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦411-R03釜上加料箱内固体投料后蓝色物料残留较多，需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M12 | 412-R13釜旁在线氧含量使用喉箍悬挂固定，需要制作固定螺栓固定 | 其他 | 其他 |  |  | 设备使用完毕进行相应整改制作 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦412-R13釜旁在线氧含量使用喉箍悬挂固定，需要制作固定螺栓固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M10 | 10车间一层走廊从地漏返水，需要跟踪废水COD及时进行排放 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦10车间一层走廊从地漏返水，需要跟踪废水COD及时进行排放
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M10 | 10车间三层薄膜处存放一卷聚乙烯管路，需要转移至暂存间内 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦10车间三层薄膜处存放一卷聚乙烯管路，需要转移至暂存间内
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B4 | M10 | 410-R15接收罐前磁力泵泵头缺少盲板且有物料残留 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦410-R15接收罐前磁力泵泵头缺少盲板且有物料残留
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M3 | R24釜附近管廊上一组照明灯管损坏一个，不亮 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 沟通电工进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦R24釜附近管廊上一组照明灯管损坏一个，不亮
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M3 | 南侧操作区放置了一个人字梯，检查未粘贴检查标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦南侧操作区放置了一个人字梯，检查未粘贴检查标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M3 | 东侧电梯对面墙壁上的消防栓箱门损坏松动，固定螺栓缺失 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行紧固 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦东侧电梯对面墙壁上的消防栓箱门损坏松动，固定螺栓缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M2 | R25釜上投料完毕白钢加料漏斗表面物料粉尘未进行清理 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 |  | 物料原因 | 清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦R25釜上投料完毕白钢加料漏斗表面物料粉尘未进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M2 | FD01三合一出料口上放安装的一块压力表未粘贴上限标识 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦FD01三合一出料口上放安装的一块压力表未粘贴上限标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M2 | 西侧洗眼喷淋位置放置一个机械推桶车，阻挡应急设施 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行转移完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦西侧洗眼喷淋位置放置一个机械推桶车，阻挡应急设施
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M1 | R15反应釜减速机漏油，已渗出到釜面上 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  | 设备设施原因 | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦R15反应釜减速机漏油，已渗出到釜面上
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M1 | F11压滤罐间电子秤上放置一个200L重桶暂存状态 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦F11压滤罐间电子秤上放置一个200L重桶暂存状态
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH3 | B1 | M1 | FD01三合一间门外人体静电释放器球头松动，固定螺栓缺失 | 静电事件 | 松动或脱落 |  | 设备设施原因 | 已固定完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦FD01三合一间门外人体静电释放器球头松动，固定螺栓缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M5 | 4803管路使用前，三通阀门处需要上锁 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦4803管路使用前，三通阀门处需要上锁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层压滤罐后试镜需要更换成管道试镜 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦四车间三层压滤罐后试镜需要更换成管道试镜
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层507下口至DH2-205-FD01管路编号错误 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦五车间三层507下口至DH2-205-FD01管路编号错误
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M4 | DH2-204-R05仪表更换记录中，数显表编号写错 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦DH2-204-R05仪表更换记录中，数显表编号写错
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M3 | 三层溶剂间个别40软管清洗过期 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦三层溶剂间个别40软管清洗过期
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M3 | 三层溶剂间插底管DH2-200-DTU023缺少氮气头，需要补充 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦三层溶剂间插底管DH2-200-DTU023缺少氮气头，需要补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M2 | 二车间DH2-202-T07下发给转移泵，泵出口法兰与管路法兰不匹配，缺少螺丝 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦二车间DH2-202-T07下发给转移泵，泵出口法兰与管路法兰不匹配，缺少螺丝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH2 | B2 | M2 | 二车间DH2-202-RCo01夹套软管渗漏，需要更换软管 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦二车间DH2-202-RCo01夹套软管渗漏，需要更换软管
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、TJ3-408-R10 CMA记录无异常 2、R22 cma 记录无异常 3、CPr128596-01-02n03p-01 记录无异常 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦1、TJ3-408-R10 CMA记录无异常 2、R22 cma 记录无异常 3、CPr128596-01-02n03p-01 记录无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | TJ3 | B7 | M702 | 2-1三合一更衣室无一次性手套 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦2-1三合一更衣室无一次性手套
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | TJ3 | B9 | M901 | 900-Tr050接收罐冷凝结冰融化积水，已安排清理 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦900-Tr050接收罐冷凝结冰融化积水，已安排清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | TJ3 | B9 | M901 | 1-2釜旁高低温下有溅出乙二醇，已安排清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  | 环境原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦1-2釜旁高低温下有溅出乙二醇，已安排清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间3层钥匙盒未上锁 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 人员使用完毕未及时上锁，违反良好行为，已对人员进行批评教育 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦22车间3层钥匙盒未上锁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间3层722-R21平台一隔膜泵进口有液体地漏 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  | 环境原因 | 使用中损坏，滴漏，现已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦22车间3层722-R21平台一隔膜泵进口有液体地漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间4层722-R08前一盐酸桶表面盐酸溶液 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 人员备料桶表面有物料残留未及时清理，现已清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦22车间4层722-R08前一盐酸桶表面盐酸溶液
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间溶剂见万象集气罩破损 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 使用中损坏，现已更换完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦22车间溶剂见万象集气罩破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间2层721-R12接收罐保温脱落 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 现场已经处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间2层721-R12接收罐保温脱落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间4层分布期间循环水管路有沙眼 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 人的原因 | 已经上报审批，明日完成焊接，已经打卡子处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间4层分布期间循环水管路有沙眼
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间3层721-R19加料车悬挂插地管，下口未密封 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已经套袋完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间3层721-R19加料车悬挂插地管，下口未密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间4层721-R01加料软管无标签 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 现场已经悬挂完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间4层721-R01加料软管无标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间2层620-R15接收罐保温破损 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间2层620-R15接收罐保温破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间2层620-R15下口地面污染 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间2层620-R15下口地面污染
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间3层620-R15加料车缺少固定氮气尾气 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间3层620-R15加料车缺少固定氮气尾气
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间3层620-R07下口管路塌腰严重 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间3层620-R07下口管路塌腰严重
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 18车间4层618-R02加料箱内部分物料变色 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间4层618-R02加料箱内部分物料变色
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 19车间3层树脂柱下配件车上放置流体过滤器状态标识卡 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦19车间3层树脂柱下配件车上放置流体过滤器状态标识卡
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 18车间3层618-R15旁纯化水流量计架子锈蚀严重 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间3层618-R15旁纯化水流量计架子锈蚀严重
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-23 | DH1 | B6 | M18 | 18车间4层618-R03上加料软管无标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间4层618-R03上加料软管无标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M3 | 三层爬梯松动，固定不完全 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成禁锢 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦三层爬梯松动，固定不完全
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M3 | 303-R08后方聚乙烯管路未固定 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已安排固定 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦303-R08后方聚乙烯管路未固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M3 | 303-R16前方放置一段聚乙烯管未使用，需要及时清理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已拆除报废 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦303-R16前方放置一段聚乙烯管未使用，需要及时清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M2 | 302-R04反应釜下口连接软管至301-N02无管路标签，无试密标签。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦302-R04反应釜下口连接软管至301-N02无管路标签，无试密标签。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M2 | 302-R15反应釜旁电子秤为固定电子秤，但电子秤未在定位标识内。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦302-R15反应釜旁电子秤为固定电子秤，但电子秤未在定位标识内。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M2 | 二车间北门人员通道处两卷铁皮遮挡 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦二车间北门人员通道处两卷铁皮遮挡
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M1 | 一车间三层走廊溶剂气味，需要排查气味来源并及时处理 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  | 环境原因 | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦一车间三层走廊溶剂气味，需要排查气味来源并及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M1 | 305-R03下口未上锁且无盲板，下口滴水至地面需要及时清理 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 人的原因 | 反应釜清洗，已打压试密完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦305-R03下口未上锁且无盲板，下口滴水至地面需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B3 | M1 | 一车间西侧楼口一桶物料无标识，现场人员反馈未污水，已现场联系人员进行确认和标签粘贴 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 车间地漏无法使用废水进桶 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦一车间西侧楼口一桶物料无标识，现场人员反馈未污水，已现场联系人员进行确认和标签粘贴
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M7 | 七车间一层西侧，走廊地面被划痕被划严重，需要重新处理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦七车间一层西侧，走廊地面被划痕被划严重，需要重新处理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M7 | 7车间2层包装间前墙面被污染，需及时清理，并调查原因。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦7车间2层包装间前墙面被污染，需及时清理，并调查原因。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M7 | 207-E04-Tc 01至E03-Tc02下口连接软管，无管路标识，无试密标签。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦207-E04-Tc 01至E03-Tc02下口连接软管，无管路标识，无试密标签。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M6 | 6车间2层防爆溢出间两根白钢软管无管路标签标识。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦6车间2层防爆溢出间两根白钢软管无管路标签标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M6 | 6车间2层压滤间，管架上放置一根两米软管，无管路标签标识且管路状态较脏 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已粘贴，已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦6车间2层压滤间，管架上放置一根两米软管，无管路标签标识且管路状态较脏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B2 | M6 | 209-r06反应釜下方电子秤表盘脏污，需要及时更换。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 更换完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦209-r06反应釜下方电子秤表盘脏污，需要及时更换。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R01反应釜间外放置自给式供氧呼吸器呼吸器，无定位标识。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦101-R01反应釜间外放置自给式供氧呼吸器呼吸器，无定位标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M16 | 516-R21旁地面污染变蓝 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦516-R21旁地面污染变蓝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M16 | 516-R17釜上加料软管缺少标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦516-R17釜上加料软管缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M16 | 16车间一层清洗间门口地面污染变蓝 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦16车间一层清洗间门口地面污染变蓝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M14 | 514-FD07现场除锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-FD07现场除锈
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M14 | 514-R14旁计量泵漏油 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-R14旁计量泵漏油
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M14 | 514-R01-Tr01液位计阀门芯滴漏 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-R01-Tr01液位计阀门芯滴漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B5 | M14 | 514-FD05门口地面有物料标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-FD05门口地面有物料标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M13 | 413-R04尾气罩有白色物料 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦413-R04尾气罩有白色物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M13 | 305-Ce06间白钢平台除锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦305-Ce06间白钢平台除锈
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M13 | 一层水相间地面划痕，刷漆处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦一层水相间地面划痕，刷漆处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M11 | 四层压滤罐缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 静电接地安装完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦四层压滤罐缺少静电接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M11 | 411-R04上管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 进行标识添加完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦411-R04上管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M12 | 412-R16下口地面腐蚀发蓝 | 其他 | 其他 |  |  | 统一进行地面刷漆 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦412-R16下口地面腐蚀发蓝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M12 | 412-R08接收罐地面有白色物料印记 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 物料清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦412-R08接收罐地面有白色物料印记
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M11 | 411-R11加料车表面有粉尘 | 其他 | 其他 |  |  | 进行清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦411-R11加料车表面有粉尘
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11釜上缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦410-R11釜上缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M10 | 4层墙边地面有水 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦4层墙边地面有水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M10 | 410-R05旁穿层孔洞缺少封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已封堵 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦410-R05旁穿层孔洞缺少封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | B4 | M10 | 410-R08计量泵管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦410-R08计量泵管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M7 | 小D级区，洗手展板为签字 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦小D级区，洗手展板为签字
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | 200-Tr01釜下口连接管路缺少管路标签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦200-Tr01釜下口连接管路缺少管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | 三车间二层应急们内测房间标识被应急指示牌遮挡，需要将应急指示牌提高 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦三车间二层应急们内测房间标识被应急指示牌遮挡，需要将应急指示牌提高
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M5 | 五车间二层，登高梯无定位 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦五车间二层，登高梯无定位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | DH2-203-R09处蠕动泵旁有一块使用后的抹布，以进行报废处理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦DH2-203-R09处蠕动泵旁有一块使用后的抹布，以进行报废处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M5 | DH2-205-R02/DH2-205-R03釜上安装的过滤器压力表均无位置标识以及合格签 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦DH2-205-R02/DH2-205-R03釜上安装的过滤器压力表均无位置标识以及合格签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M5 | DH2-205-R01-Tr01接收罐上压力表缺少位置标识 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦DH2-205-R01-Tr01接收罐上压力表缺少位置标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M2 | 200-Cstr01夹套上气源嘴以及轴冷处连接气源管的房均使用的铜气源嘴，已跟班组沟通全部更换为不锈钢的 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦200-Cstr01夹套上气源嘴以及轴冷处连接气源管的房均使用的铜气源嘴，已跟班组沟通全部更换为不锈钢的
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 | M3 | DH2-203-R02-Tr01接收罐铭牌上编号错误，需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦DH2-203-R02-Tr01接收罐铭牌上编号错误，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 |  | CPo121299-18-02-17 压滤罐烘料中 CPo121299-18-02-18 体系压滤中 CPo121299-18-03-03 待烘料 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦CPo121299-18-02-17 压滤罐烘料中 CPo121299-18-02-18 体系压滤中 CPo121299-18-03-03 待烘料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH2 | B2 |  | 零点班人员情况 GMP车间应到2人，实到2人， | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦零点班人员情况 GMP车间应到2人，实到2人，
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | QC | QC | QC2实验室，现场通风橱需要清理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦QC2实验室，现场通风橱需要清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | AC | AC | 研发检测室，桌面流动相瓶要求现场人员进行处理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦研发检测室，桌面流动相瓶要求现场人员进行处理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | AC | AC | QC1实验室，现场容量瓶直接放在台面，要求现场人员及时处理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦QC1实验室，现场容量瓶直接放在台面，要求现场人员及时处理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | Lab-032通风橱，CPs147617-02项目过夜单，巡查时间段20.00-22.00，巡查人及时间遗漏。同时未进行氮气保护。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 人员在车间，无法按时巡查，已在过夜单中进行备注 氮气保护已再钉钉群内进行通报，要求项目组进行培训强调 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦Lab-032通风橱，CPs147617-02项目过夜单，巡查时间段20.00-22.00，巡查人及时间遗漏。同时未进行氮气保护。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 旋蒸通风橱-03，旋蒸仪水浴锅内有白色物料，需要清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 吹料盒子拿去物料是撒落，已清理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦旋蒸通风橱-03，旋蒸仪水浴锅内有白色物料，需要清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | Lab-022通风橱，CPo127237-03项目，反应未进行氮气保护。同时搅拌摩擦冷凝水橡胶管。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已在钉钉群内通报，要求项目组进行氮气保护培训强调，冷凝管等需要审批时进行确认 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦Lab-022通风橱，CPo127237-03项目，反应未进行氮气保护。同时搅拌摩擦冷凝水橡胶管。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 垃圾站门口暂存多个纸板桶。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦垃圾站门口暂存多个纸板桶。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 外围 | 罐区 | 50立罐区，5号楼装车管路阀门处法兰静电跨接一端未连。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 现场已更换静电跨接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦50立罐区，5号楼装车管路阀门处法兰静电跨接一端未连。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 外围 | 罐区 | 50立灌区泵房，TF02-P01打料过程中，压力表的指针超过表上红色标识的上限，需属地进行确认。 | 其他 | 其他 |  |  | 压力表上限是按照要求，根据磁力泵扬程计算的 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦50立灌区泵房，TF02-P01打料过程中，压力表的指针超过表上红色标识的上限，需属地进行确认。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 外围 | 罐区 | 5号楼10立罐区。北侧人体静电消除器，未见校验合格签。 | 静电事件 | 过有效期 |  |  | 5号楼罐区共有4台人体静电消除器，全部08/27/2026到期，其中这个合格签由双面胶粘贴，合格签脱落，目前已有EHS重新下发合格标签，粘贴完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦5号楼10立罐区。北侧人体静电消除器，未见校验合格签。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | DH1 | 供应部 | 供应部 | 33号库门口待安装货架，明天审计，请属地及时处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 事项孙总已经报备，暂时保留&不进行调整 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦33号库门口待安装货架，明天审计，请属地及时处理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、CKo143271-01-01-01 p43 取样时间未写跨天日期，已整改 2、TJ3-1200-FL020 使用记录无异常 3、TJ3-1205-R21 使用记录无异常 4、22釜旁电子秤结束后清洁人未写，已整改 责任人：王文龙 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦1、CKo143271-01-01-01 p43 取样时间未写跨天日期，已整改 2、TJ3-1200-FL020 使用记录无异常 3、TJ3-1205-R21 使用记录无异常 4、22釜旁电子秤结束后清洁人未写，已整改 责任人：王文龙
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | TJ3 | B7 | B7其他 | 物流电梯物料较多 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已安排操作人 将物料转移至使用的楼层 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦物流电梯物料较多
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 检查4号楼设备维护记录，部分人员书写潦草，日清日结复核人未有效核查及上报沟通，分管负责人提供处理意见 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 对人员培训，规范书写，并上报处罚 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦检查4号楼设备维护记录，部分人员书写潦草，日清日结复核人未有效核查及上报沟通，分管负责人提供处理意见
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 17号楼动力站二层制氮机设备基座下面地面需要清理刷漆，同时一根空管管路未使用蓝色专用管 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 管路和基座除锈刷漆 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦17号楼动力站二层制氮机设备基座下面地面需要清理刷漆，同时一根空管管路未使用蓝色专用管
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 17号楼动力站保全区域配件存放区域物资杂乱，安排各负责人清理整顿 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 规整保全小库 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦17号楼动力站保全区域配件存放区域物资杂乱，安排各负责人清理整顿
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 17号楼动力站机修应急通道门口被3号楼动力站待更换的乙二醇泵遮挡，安排转移位置 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 转移乙二醇泵 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦17号楼动力站机修应急通道门口被3号楼动力站待更换的乙二醇泵遮挡，安排转移位置
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 22号楼动力站旁循环水泵房内压力表玻璃罩破损，需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 更换压力表 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦22号楼动力站旁循环水泵房内压力表玻璃罩破损，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 24号楼制氮机房北侧预留区围挡破损，局部位置无遮挡，需要修复 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 恢复围挡 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦24号楼制氮机房北侧预留区围挡破损，局部位置无遮挡，需要修复
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 24号楼制单机房空压机高低压限值需要明确粘贴在设备上，方便巡查人员第一时间发现是否异常 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 粘贴限位标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦24号楼制单机房空压机高低压限值需要明确粘贴在设备上，方便巡查人员第一时间发现是否异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 24号楼制单机房内空压机排凝管路支架偏移，需要重新固定 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 调整管路支架 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦24号楼制单机房内空压机排凝管路支架偏移，需要重新固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 24号楼制单机房内氮气总出过滤器滤芯更换时间及灭火器检查时间临近，请属地注意检查和更换 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 到期前及时巡检并填写绿签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦24号楼制单机房内氮气总出过滤器滤芯更换时间及灭火器检查时间临近，请属地注意检查和更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 煤场围挡由于风大局部被刮倒，安排当班人员恢复固定 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 恢复围挡 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦煤场围挡由于风大局部被刮倒，安排当班人员恢复固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐生产设备日志 P02 使用记录异物检查未×选 ，我已整改 责任人：戴文炜 2、TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐生产设备日志 P06 设备号多写了一个0，应该未Tr01 责任人：姜泽齐 3、TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐清洗记录 P04 清洗人未写日期，我已整改 责任人：颛植水 4、 TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐清洗记录 P20 吹干核实人未写，我已整改 责任人：韩波 5、TJ3-1205-R29 清洗记录 P25 烘干时间未写跨天日期，已整改 6、TJ3-1205-R29 清洗记录 P62 吹干未写跨天日期 已整改，责任人： 夏泽琦 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦1、TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐生产设备日志 P02 使用记录异物检查未×选 ，我已整改 责任人：戴文炜 2、TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐生产设备日志 P06 设备号多写了一个0，应该未Tr01 责任人：姜泽齐 3、TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐清洗记录 P04 清洗人未写日期，我已整改 责任人：颛植水 4、 TJ3-1205-R29/R30-Tr01 接收罐清洗记录 P20 吹干核实人未写，我已整改 责任人：韩波 5、TJ3-1205-R29 清洗记录 P25 烘干时间未写跨天日期，已整改 6、TJ3-1205-R29 清洗记录 P62 吹干未写跨天日期 已整改，责任人： 夏泽琦
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | 722-R 23釜上加料箱的固定氮气和尾气管路的装饰盖脱落，需及时补充 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦722-R 23釜上加料箱的固定氮气和尾气管路的装饰盖脱落，需及时补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | 722-R11接收罐乙二醇回管路保温弯头处损坏需及时维修 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 使用中损坏，现已维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦722-R11接收罐乙二醇回管路保温弯头处损坏需及时维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | 722-R13釜上连接的静电卡子过期，需及时处理 | 静电事件 | 过有效期 |  | 人的原因 | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦722-R13釜上连接的静电卡子过期，需及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M22 | 722-R10 上投料软管无标签标识，需进行补充 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 未及时悬挂，现已补充完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦722-R10 上投料软管无标签标识，需进行补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M21 | 721-R07旁边的计量泵泵头套的防护塑料袋内有润滑油，需要及时清理。。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 泵头外送喷涂，油已经清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦721-R07旁边的计量泵泵头套的防护塑料袋内有润滑油，需要及时清理。。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M21 | 721-R15旁边照明灯管不亮需及时更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已经沟通电工更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦721-R15旁边照明灯管不亮需及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M21 | 二十一车间备料平台门把手损坏需及时更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已经沟通保全维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦二十一车间备料平台门把手损坏需及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B7 | M21 | 七号楼参观通道侧面粘鼠板表面有大白掉落的粉尘、较脏，需要进行更换 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 现场已经更换完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦七号楼参观通道侧面粘鼠板表面有大白掉落的粉尘、较脏，需要进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M20 | 4-34设备间房间固定电子秤未进行定位 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦4-34设备间房间固定电子秤未进行定位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M20 | 620-R15加料箱的尾气管路连接的气源嘴螺母未进行紧固，需要有效固定 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦620-R15加料箱的尾气管路连接的气源嘴螺母未进行紧固，需要有效固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M20 | 620-R07的回流阀门，使用完毕需要及时关闭 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦620-R07的回流阀门，使用完毕需要及时关闭
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M20 | 二十车间薄膜间E03储罐前方架子上搭了一个编织软管，容易掉落，需要及时收起 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦二十车间薄膜间E03储罐前方架子上搭了一个编织软管，容易掉落，需要及时收起
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M18 | 十八车间三楼走廊灯管有不亮的整体照明较暗，需要及时进行更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦十八车间三楼走廊灯管有不亮的整体照明较暗，需要及时进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M18 | 4-28设备间内固定电子秤缺少定位标识。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦4-28设备间内固定电子秤缺少定位标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M18 | 618-R08在暂存间投料的插底管压力表无C类标识，需及时补充 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦618-R08在暂存间投料的插底管压力表无C类标识，需及时补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B6 | M18 | 618-R08人孔附近白钢罩子表面较脏，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦618-R08人孔附近白钢罩子表面较脏，需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M16 | 516-R21设备状态标识为“使用中”，现场人口盖子固定螺栓全部打开，与状态不符 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦516-R21设备状态标识为“使用中”，现场人口盖子固定螺栓全部打开，与状态不符
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M16 | 516-R22冷凝器循环水装饰盖脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦516-R22冷凝器循环水装饰盖脱落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M16 | 516-R12釜上加料箱门盖合页缺少固定螺栓 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦516-R12釜上加料箱门盖合页缺少固定螺栓
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 3层物料电梯门口堆放14个4326项目周转桶，进入车间前未进行清理，桶身及桶盖上边灰尘较多 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦3层物料电梯门口堆放14个4326项目周转桶，进入车间前未进行清理，桶身及桶盖上边灰尘较多
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 515-SCB015加料车上多处手套出现小孔洞，进行更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦515-SCB015加料车上多处手套出现小孔洞，进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 515-T006液位上限报警磁性开关倾斜松动 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦515-T006液位上限报警磁性开关倾斜松动
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 515-R09加料车门盖上方又白色粉末附着 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦515-R09加料车门盖上方又白色粉末附着
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 515-R08釜上插底管未套袋密封 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦515-R08釜上插底管未套袋密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B5 | M15 | 4层走廊上方溶剂管路锈迹较多，安排进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦4层走廊上方溶剂管路锈迹较多，安排进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M11 | 411-R05尾气喇叭口上有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行物料清理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦411-R05尾气喇叭口上有白色物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03上排空阀门标签状态差，进行更换 | 其他 | 其他 |  |  | 阀门标签进行更换完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦411-R03上排空阀门标签状态差，进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M12 | 412-R11下口压滤罐表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行物料清理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦412-R11下口压滤罐表面有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M12 | 2层重组分罐表面灰尘较多，梯子下方需要进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行灰尘清理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦2层重组分罐表面灰尘较多，梯子下方需要进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M12 | 412-R13尾气视镜需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行拆卸清洗完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦412-R13尾气视镜需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 410-R15设备拆洗，从蒸馏阀门位置有液体滴出，蒸馏口变径位置未进行遮盖 | 跑冒滴漏 | 拆管路撒漏 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦410-R15设备拆洗，从蒸馏阀门位置有液体滴出，蒸馏口变径位置未进行遮盖
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 3-12反应区门上方滴水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦3-12反应区门上方滴水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 10车间一层走廊漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦10车间一层走廊漏水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH1 | B4 | M10 | 410-R12下口疏水阀缺少阀门标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦410-R12下口疏水阀缺少阀门标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层501下口墙面及溢出桶上有白色物料 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦五车间三层501下口墙面及溢出桶上有白色物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层DH2-203-F06尾气小白布状态较差，建议定期更换 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦五车间三层DH2-203-F06尾气小白布状态较差，建议定期更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层DH2-204-F02压力表上限标识为0.1Mpa，实际应为0.3Mpa | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦四车间三层DH2-204-F02压力表上限标识为0.1Mpa，实际应为0.3Mpa
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层压滤罐上标牌为DH2-203-F01，设备状态标识为DH2-203-F03 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦四车间三层压滤罐上标牌为DH2-203-F01，设备状态标识为DH2-203-F03
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M4 | DH2-204-R01下口工艺管路上标签编号错误 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦DH2-204-R01下口工艺管路上标签编号错误
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层应急门关不上 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦四车间三层应急门关不上
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | DH2-203-R13-Tr01液位计断层，已沟通当班班长处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦DH2-203-R13-Tr01液位计断层，已沟通当班班长处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M3 | DH2-203-R19釜上工艺管路标签脱落 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦DH2-203-R19釜上工艺管路标签脱落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | DH2 | B2 | M2 | 二车间反应间楼梯下半袋氯化钠没有二级防护 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦二车间反应间楼梯下半袋氯化钠没有二级防护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-21 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、TJ3-1200-FL008 使用记录无异常 状态标识未修改，已整改 责任人：刘子恒 2、CKo143271-01-01-01 P35 编辑错误未双人复核,英文未修改 ,责任人 项目人 P36 未写跨天日期 已整改 责任人 孙浩 P39 编辑错误未双人复核 3、TJ2-408-R10 使用记录无异常 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦1、TJ3-1200-FL008 使用记录无异常 状态标识未修改，已整改 责任人：刘子恒 2、CKo143271-01-01-01 P35 编辑错误未双人复核,英文未修改 ,责任人 项目人 P36 未写跨天日期 已整改 责任人 孙浩 P39 编辑错误未双人复核 3、TJ2-408-R10 使用记录无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B12 | M1205 | 一层物流通道物料暂存较多，需要及时清理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦一层物流通道物料暂存较多，需要及时清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B12 | M1205 | R17釜区域锈迹严重 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦R17釜区域锈迹严重
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B12 | M1205 | R47釜旁地面有水渍，R33釜已清洗但淋洗球无合格签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦R47釜旁地面有水渍，R33釜已清洗但淋洗球无合格签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | QC | QC | QC二楼试剂空箱垃圾及时清理，日清日结 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦QC二楼试剂空箱垃圾及时清理，日清日结
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | 外围 | 罐区 | 暂存区9、10列架子地面一桶含钯滤饼沾染物，纸板桶已湿透，需检查更换包装确认湿水情况 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通车间进行处理，更换防护桶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦暂存区9、10列架子地面一桶含钯滤饼沾染物，纸板桶已湿透，需检查更换包装确认湿水情况
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | 外围 | 罐区 | 暂存区1号架子一层贴有蓝色报废标签的二级防护桶内存放有绑带，建议更换标签 | 其他 | 其他 |  |  | 将标签清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦暂存区1号架子一层贴有蓝色报废标签的二级防护桶内存放有绑带，建议更换标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | LAB-024通风橱操作台面有白色固体物料粉末未清理干净 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦LAB-024通风橱操作台面有白色固体物料粉末未清理干净
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | LAB-006、LAB-028、LAB-036通风橱内垃圾或使用过的一次性手套垃圾未及时清理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦LAB-006、LAB-028、LAB-036通风橱内垃圾或使用过的一次性手套垃圾未及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 一具正压呼吸器，未见编号及检查合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 日常投料使用，非应急物资，使用前检查，不需要编号及合格签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦一具正压呼吸器，未见编号及检查合格签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | LAB-006通风橱内有一袋固体物料无任何标签标识，现场无操作人员做好确认避免误用 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦LAB-006通风橱内有一袋固体物料无任何标签标识，现场无操作人员做好确认避免误用
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD03灭火器偏移，需及时恢复。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦207-FD03灭火器偏移，需及时恢复。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M7 | 07釜地面刷漆维护后 定位胶带需及时维护 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦07釜地面刷漆维护后 定位胶带需及时维护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M7 | FD09记录桌有杂物需及时收起 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦FD09记录桌有杂物需及时收起
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M6 | 206-R20旁纯化水桶外表面需清洁 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦206-R20旁纯化水桶外表面需清洁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M6 | 六车间三层搪瓷罐无液位计需及时添加 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦六车间三层搪瓷罐无液位计需及时添加
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B2 | M6 | 206-R06下口地面污染需及时维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已刷漆 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦206-R06下口地面污染需及时维护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B1 | B1 | 101-T17上方尾气管路阀门有物料析出 | 跑冒滴漏 | 尾气管漏液 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦101-T17上方尾气管路阀门有物料析出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B1 | B1 | 101-TB02液位计上限标识粘贴错误 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦101-TB02液位计上限标识粘贴错误
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B1 | B1 | 101-T07标识损坏需及时进行更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦101-T07标识损坏需及时进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M3 | 303-R15上口加料箱手轮损坏需更换 | 其他 | 其他 |  |  | 设备部刘一桥经理已出库，其他加料箱有同样问题 同步整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-R15上口加料箱手轮损坏需更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M3 | 303-R22下口排净阀处缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已增加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-R22下口排净阀处缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M3 | 303-DRC01尾气集气罩脱节 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行重新禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-DRC01尾气集气罩脱节
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M2 | 302-R09下口处转移管路气动阀漏气严重 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R09下口处转移管路气动阀漏气严重
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M2 | 302-CWB003配重桶上方有物料粉尘需清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-CWB003配重桶上方有物料粉尘需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M2 | 302-R19上方彩板有脚印需清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R19上方彩板有脚印需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M1 | 301-R13下口锁上锁无效 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R13下口锁上锁无效
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M1 | 303-F03下口无支撑 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-F03下口无支撑
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B3 | M1 | 301-R17防爆片标识掉落 | 其他 | 其他 |  |  | 已重新安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R17防爆片标识掉落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M22 | 722-R19下口放料管路静电卡子断裂损坏。 | 静电事件 | 损坏 |  | 人的原因 | 使用中断裂，现已更换完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦722-R19下口放料管路静电卡子断裂损坏。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M22 | 722-R20在氮气口边上的快开加水，操作不合规。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 人员选择错误，已对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦722-R20在氮气口边上的快开加水，操作不合规。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M22 | 722-R07釜边上白色物料，未清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 人员加料完毕现场未清理干净，现已全部清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦722-R07釜边上白色物料，未清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M22 | 722-R10未使用供氮泄氮，使用流量计氮气保护，釜上压力0.000Mpa | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 人员选择错误，已对人员培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦722-R10未使用供氮泄氮，使用流量计氮气保护，釜上压力0.000Mpa
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M21 | 721-R19加料箱负压，箱内有少量物料残留。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦721-R19加料箱负压，箱内有少量物料残留。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M21 | 721-R20加料箱负压，箱内有少量物料残留。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦721-R20加料箱负压，箱内有少量物料残留。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M21 | 721-Ce02清洗现场未清理，离心机上盖未关闭。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场清理完毕，车间已经告知后续处理方式 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦721-Ce02清洗现场未清理，离心机上盖未关闭。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B7 | M21 | 721-R03未使用供氮泄氮，釜上压力-0.002Mpa | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦721-R03未使用供氮泄氮，釜上压力-0.002Mpa
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M20 | 620-R15白钢平台有白色物料痕迹，未清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦620-R15白钢平台有白色物料痕迹，未清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M20 | 620-R05加料阀门侧口阀门使用塑料袋密封。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦620-R05加料阀门侧口阀门使用塑料袋密封。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M20 | 620-R10未使用供氮泄氮，开启氮气直通保护。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦620-R10未使用供氮泄氮，开启氮气直通保护。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M20 | 620-R20R22溶剂间管路阀门未封堵。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦620-R20R22溶剂间管路阀门未封堵。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M19 | 618-R03取样未使用循环取样器，停搅拌插管抽样。。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦618-R03取样未使用循环取样器，停搅拌插管抽样。。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M18 | 618-R01尾气直排最低点德式球阀半开，丝堵渗漏，外表面物料腐蚀。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦618-R01尾气直排最低点德式球阀半开，丝堵渗漏，外表面物料腐蚀。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M18 | 618-R11视孔灯电线封口不合规，扔在地上。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦618-R11视孔灯电线封口不合规，扔在地上。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B6 | M18 | 618-R10旁可燃气体检测器被清洗小车遮挡。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦618-R10旁可燃气体检测器被清洗小车遮挡。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 2层人流口有维修墙体的大白石膏未清理，通道状态差。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦2层人流口有维修墙体的大白石膏未清理，通道状态差。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 2层连续化517-TEX017 自控阀气源接头处漏气严重。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦2层连续化517-TEX017 自控阀气源接头处漏气严重。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 516-R10下口连接软管开放性端口且无阀门。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516-R10下口连接软管开放性端口且无阀门。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M16 | 516-R08 下口尾气气动阀电源线管路防爆挠线管接头处有裸漏。 | 静电事件 | 绕线管损坏 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516-R08 下口尾气气动阀电源线管路防爆挠线管接头处有裸漏。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 三层聚丙烯储罐区气味大且呛眼睛需排查。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦三层聚丙烯储罐区气味大且呛眼睛需排查。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 4-17 防爆门斗灯罩有污渍需清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦4-17 防爆门斗灯罩有污渍需清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B5 | M14 | 514-R16、17 尾气无集气罩。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-R16、17 尾气无集气罩。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M13 | 413-R10-Tr01 磁翻板液位计下有黑色油状液体，需排查是否液位计有漏点。 | 跑冒滴漏 | 液位计渗漏 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R10-Tr01 磁翻板液位计下有黑色油状液体，需排查是否液位计有漏点。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M13 | 413-T021 尾气气动阀前法兰漏气。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-T021 尾气气动阀前法兰漏气。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M13 | 413-R04转移管线状态差，有捆在上面的气源管。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R04转移管线状态差，有捆在上面的气源管。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M13 | 413-R05电线管路显示已断电，但接线口未封堵且没有有效固定或拆卸移除现场。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R05电线管路显示已断电，但接线口未封堵且没有有效固定或拆卸移除现场。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M11 | 411-Ce01-Tr01地面状态差，有铁锈及地面粘脚，需清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 现场地面清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦411-Ce01-Tr01地面状态差，有铁锈及地面粘脚，需清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M11 | 514-F05压滤罐压滤收桶用的插底管封盖处拿定位胶带缠着厚厚一层，如若有漏点杜绝使用。 | 其他 | 其他 |  |  | 插底管与桶口不匹配，进行相应采买 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-F05压滤罐压滤收桶用的插底管封盖处拿定位胶带缠着厚厚一层，如若有漏点杜绝使用。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M11 | 4-03反应区门前堆放10个200L桶、门内堆放4个200L桶，且门内桶周围地面有油状液体。 | 其他 | 其他 |  |  | 现场清理完毕，避免物料积压 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦4-03反应区门前堆放10个200L桶、门内堆放4个200L桶，且门内桶周围地面有油状液体。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M11 | 412-R09下口蠕动泵气源接口处漏气严重。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 气源接头重新缠生料带进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦412-R09下口蠕动泵气源接口处漏气严重。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 410-R12下口锁盒、锁及钥匙放置再地面，且周围无操作人员，存在风险。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R12下口锁盒、锁及钥匙放置再地面，且周围无操作人员，存在风险。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 410-R16尾气管线法兰静电跨接断裂需恢复。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R16尾气管线法兰静电跨接断裂需恢复。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH1 | B4 | M10 | 3-12反应区进门处顶棚滴答乙二醇，且不间断滴答，散落地面较大区域，部分地面区域渗透至二楼。 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦3-12反应区进门处顶棚滴答乙二醇，且不间断滴答，散落地面较大区域，部分地面区域渗透至二楼。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 北门大防火门未关严，第一个门锁关不上，需强调随手关门习惯，并对门锁进行维修 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦北门大防火门未关严，第一个门锁关不上，需强调随手关门习惯，并对门锁进行维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 一层清洗间灭火器过期，需重新检查，更换标签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦一层清洗间灭火器过期，需重新检查，更换标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 一层清洗间空压管路连接黄色的氮气管路，对应气体需使用相对应颜色的气源管 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦一层清洗间空压管路连接黄色的氮气管路，对应气体需使用相对应颜色的气源管
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 三车间一层应急门缺少应急开启的封条，需要补充 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦三车间一层应急门缺少应急开启的封条，需要补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 五车间三层505釜前地面法兰缺少盲板或阀门堵，已告知班长进行补充 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦五车间三层505釜前地面法兰缺少盲板或阀门堵，已告知班长进行补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M3 | 319夹套循环水回气动阀打不开，循环水压回气动阀打不开，需要维修 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦319夹套循环水回气动阀打不开，循环水压回气动阀打不开，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M2 | 309循环取样管路使用完毕后未对管路进行吹扫或排净，已告知当班班长进行处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦309循环取样管路使用完毕后未对管路进行吹扫或排净，已告知当班班长进行处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M2 | 314接收罐上压力表连接主管路阀门维关闭，进接收罐阀门关闭，压力表显示0.42MPa，排压后压力表不归0 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦314接收罐上压力表连接主管路阀门维关闭，进接收罐阀门关闭，压力表显示0.42MPa，排压后压力表不归0
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH2 | B2 | M2 | 五车间三层制作中的管路较长，维使用吊架，使用绑带固定，有掉落风险 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦五车间三层制作中的管路较长，维使用吊架，使用绑带固定，有掉落风险
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B8 | M807 | 7-1分布器TCU管路出现漏点 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 设备设施原因 | 已打卡子处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦7-1分布器TCU管路出现漏点
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B8 | M802 | 现场管路拆除工作造成5S杂乱 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已安排清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦现场管路拆除工作造成5S杂乱
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B8 | M801 | 1-1釜下袋式过滤器物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1-1釜下袋式过滤器物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M3 | 二层28釜下口气动阀下方无手阀或盲板，视镜内液体滴漏 | 跑冒滴漏 | 视镜漏液 |  | 设备设施原因 | 进行增加手阀 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二层28釜下口气动阀下方无手阀或盲板，视镜内液体滴漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M3 | 三车间15釜加料车静电接地断开 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 重新连接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦三车间15釜加料车静电接地断开
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M3 | 三车间四层16釜左侧穿层管路弯头位置法兰渗漏存在物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 已解决 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦三车间四层16釜左侧穿层管路弯头位置法兰渗漏存在物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M2 | 三层20釜对面tr009罐下口盲板法兰渗漏 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 紧固完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦三层20釜对面tr009罐下口盲板法兰渗漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M2 | 四层5704碘回收未打料，还原段中专泵一直开启，沟通班长进行处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已进行关闭处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦四层5704碘回收未打料，还原段中专泵一直开启，沟通班长进行处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M2 | 二车间四层05釜加料车缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 设备准备完毕还未使用，已进行添加完毕。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二车间四层05釜加料车缺少静电接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M1 | 二层应急药品箱内缺少创可贴 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二层应急药品箱内缺少创可贴
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M1 | 一车间三层31釜对面tr001接收罐氮气开度较大导致现场存在溶剂气味，沟通操作人员进行调节 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦一车间三层31釜对面tr001接收罐氮气开度较大导致现场存在溶剂气味，沟通操作人员进行调节
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | DH3 | B1 | M1 | 一车间四层14、15釜大尾气蝶阀手轮缺失 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行购买添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦一车间四层14、15釜大尾气蝶阀手轮缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-20 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、TJ2-408-R10 KT板记录无异常 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1、TJ2-408-R10 KT板记录无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | TJ3 | B12 | M1205 | 4-22防火门后墙面破损 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦4-22防火门后墙面破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | TJ3 | B8 | M805 | 805-FD02 房间地面积水 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦805-FD02 房间地面积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | TJ3 | B8 | M801 | 5车间分布器间漏水，管路砂眼 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦5车间分布器间漏水，管路砂眼
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | AC | AC | 分析室钢瓶间内部钢瓶安全阀出口连接的泄放管道使用气源管承插连接，因异常泄放会带压需要更换为钢制管道牢固连接 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 无需整改。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦分析室钢瓶间内部钢瓶安全阀出口连接的泄放管道使用气源管承插连接，因异常泄放会带压需要更换为钢制管道牢固连接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 研发实验室南侧风管道弯头腐蚀渗漏需更换 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 设备设施原因 | 设备部已经看完现场，已经上报预算进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦研发实验室南侧风管道弯头腐蚀渗漏需更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 供应部 | 供应部 | 12号楼北侧外墙的电缆桥架盖板开口需要重新密封 | 其他 | 其他 |  |  | 设备部反馈已经密封 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦12号楼北侧外墙的电缆桥架盖板开口需要重新密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 外围 | 罐区 | 棚库区后端北侧的高空防护美格网变形未维修 | 其他 | 其他 |  |  | 对美格网进行维修。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦棚库区后端北侧的高空防护美格网变形未维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 生活用水自来水泵出口管道缓水严重考虑增加保温 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已提报陆金鑫进行管路保温施工 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦生活用水自来水泵出口管道缓水严重考虑增加保温
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃气锅炉南侧房檐铁皮脱落需要处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已提报陆金鑫进行维护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦燃气锅炉南侧房檐铁皮脱落需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃气锅炉软化器区域积水需要排查处理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦燃气锅炉软化器区域积水需要排查处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃煤锅炉北侧二层脱硫液进口法兰有渗漏 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 碳钢材质连接口腐蚀，已经胶粘进行堵漏，待锅炉停炉重新制作新连接口 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦燃煤锅炉北侧二层脱硫液进口法兰有渗漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃煤锅炉空预器渗漏需维修 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 设备设施原因 | 待蒸汽需求降低，申请停炉进行维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦燃煤锅炉空预器渗漏需维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉布袋操作间电控柜下端桥架腐蚀损坏电缆散落需要处理 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通电工重新整理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦焚烧炉布袋操作间电控柜下端桥架腐蚀损坏电缆散落需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉空压机间棚顶南侧岩棉板脱落需要处理 | 其他 | 其他 |  |  | 上报设备部整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦焚烧炉空压机间棚顶南侧岩棉板脱落需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉空压机间卷帘门报警需要处理 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通保全检查确认维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦焚烧炉空压机间卷帘门报警需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉空压机间北侧大门损坏掉落及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已上报设备部维修或更换,流程待审批 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦焚烧炉空压机间北侧大门损坏掉落及时维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M16 | 17车间2层连续化保洁车阻挡灭火器、可燃检测器 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦17车间2层连续化保洁车阻挡灭火器、可燃检测器
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M16 | 516-R20旁穿层孔洞需增加盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦516-R20旁穿层孔洞需增加盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M16 | 516-R16-TR01尾气未连接到位 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦516-R16-TR01尾气未连接到位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M16 | 516-R09倒淋管路、夹套管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦516-R09倒淋管路、夹套管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M14 | 514-R05溢出管路下方白钢平台有白色物料印记 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 重复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦514-R05溢出管路下方白钢平台有白色物料印记
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M14 | 514-R09溶剂管路表面一层酸蚀痕迹 | 其他 | 其他 |  |  | 重复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦514-R09溶剂管路表面一层酸蚀痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M14 | 薄膜间地面扔着一块未使用盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 重复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦薄膜间地面扔着一块未使用盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M14 | 15车间4层物料电梯前存放5桶固体料，如不用请勿过早备入车间 | 其他 | 其他 |  |  | 重复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦15车间4层物料电梯前存放5桶固体料，如不用请勿过早备入车间
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B5 | M14 | 男更洗手池前方灯管一根不亮 | 其他 | 其他 |  |  | 重复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦男更洗手池前方灯管一根不亮
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 平台1-48废液输送间棚顶渗水已告知当班工程师 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦平台1-48废液输送间棚顶渗水已告知当班工程师
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 413-R10下口软管无标签、无盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦413-R10下口软管无标签、无盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06-TR01尾气试镜锈蚀 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦413-R06-TR01尾气试镜锈蚀
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06周围有不明气味 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦413-R06周围有不明气味
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M13 | 413-E02-TC01罐上状态标识脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦413-E02-TC01罐上状态标识脱落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03下口聚乙烯管无管路标签 | 其他 | 其他 |  |  | 进行标识添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦411-R03下口聚乙烯管无管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M11 | 411-R04回流四通上方缺少盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 进行盲板补充添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦411-R04回流四通上方缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03对面悬挂纯化水管路接头缺少一个，还需调查是否被拆卸用作他处 | 其他 | 其他 |  |  | 进行补充完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦411-R03对面悬挂纯化水管路接头缺少一个，还需调查是否被拆卸用作他处
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M11 | 411-R02釜面有白色粉尘，上方检修口需打胶 | 其他 | 其他 |  |  | 进行粉末清理，检修口进行打胶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦411-R02釜面有白色粉尘，上方检修口需打胶
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M11 | 411-R01釜前方地面摆放一个物料碾子 | 其他 | 其他 |  |  | 进行清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦411-R01釜前方地面摆放一个物料碾子
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-R13上方夹层滴水 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-R13上方夹层滴水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-R09加料车内有残留物料未连接氮气 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-R09加料车内有残留物料未连接氮气
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-R06搅拌声音大 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-R06搅拌声音大
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 410-R08前方蠕动泵头损坏及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦410-R08前方蠕动泵头损坏及时维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B4 | M10 | 4层人员电梯门前地面有多处白点 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦4层人员电梯门前地面有多处白点
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M22 | 22车间一层压滤罐缓冲间杂乱 | 其他 | 其他 |  |  | 人员摆放混乱，未及时归位，现已全部归位清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦22车间一层压滤罐缓冲间杂乱
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M22 | 722-E02重组分接收罐尾气视镜积液，及时排放 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中积液，现已排放完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦722-E02重组分接收罐尾气视镜积液，及时排放
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M22 | 722-R17夹套缓水，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中缓水，现场已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦722-R17夹套缓水，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M22 | 722-R10旁流量计阀门堵扔在地上，需要规范摆放 | 其他 | 其他 |  |  | 人员行为不规范，现已对人员要求，已重新摆放 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦722-R10旁流量计阀门堵扔在地上，需要规范摆放
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M22 | 722-R01配重桶使用后未放回原位 | 其他 | 其他 |  |  | 人员使用完毕未及时归位，现已归位 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦722-R01配重桶使用后未放回原位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M21 | 721-R19连接管路无标签标识 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦721-R19连接管路无标签标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M21 | 721-R13尾气视镜积液，及时排放 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经排放完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦721-R13尾气视镜积液，及时排放
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M21 | 721-R04釜溶剂管路阀门开启一半，人员误碰，沟通关闭 | 其他 | 其他 |  |  | 打料完毕吹扫，现场已经关闭 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦721-R04釜溶剂管路阀门开启一半，人员误碰，沟通关闭
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M21 | 721-R20分布器蒸汽管路渗水，检查维修 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 阀门问题，已经领出，审计完毕后进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦721-R20分布器蒸汽管路渗水，检查维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B7 | M21 | 721-R08釜上多余配件及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦721-R08釜上多余配件及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 620-R23釜上阀门无盲板，且有物料残留 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦620-R23釜上阀门无盲板，且有物料残留
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 620-R15下口地面腐蚀，重新刷漆 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦620-R15下口地面腐蚀，重新刷漆
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 20车间四层放置的聚乙烯管路，不使用及时收起 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦20车间四层放置的聚乙烯管路，不使用及时收起
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M20 | 20车间四层薄膜罐间拆卸的螺丝，配件等需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦20车间四层薄膜罐间拆卸的螺丝，配件等需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 618-R06加料车长胶手套已经变色，及时更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦618-R06加料车长胶手套已经变色，及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M19 | 619-E05大罐下口阀门未安装盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦619-E05大罐下口阀门未安装盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 18车间三层掏罐完毕，现场活性炭及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦18车间三层掏罐完毕，现场活性炭及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B6 | M18 | 618-R03连接白钢编织软管无标签标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦618-R03连接白钢编织软管无标签标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M7 | 七车间二层人员通道缓冲间压差接近底限，需要进行调整 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦七车间二层人员通道缓冲间压差接近底限，需要进行调整
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M4 | 204-R04仪表校验后更换记录未书写 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦204-R04仪表校验后更换记录未书写
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M4 | 车间四层至十车间门锁损坏，需要进行维修 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦车间四层至十车间门锁损坏，需要进行维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层压滤罐间整理箱发黄，需要清洁 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦五车间三层压滤罐间整理箱发黄，需要清洁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M4 | 四车间不使用设备管理建议整体拆除 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦四车间不使用设备管理建议整体拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | M3 | 三车间二层离心机设备状态标识错误，现场已进行更正 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦三车间二层离心机设备状态标识错误，现场已进行更正
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 氢气站门开焊需要进行维修焊接 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦氢气站门开焊需要进行维修焊接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 北侧物料通道外空桶较多，需要进行清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦北侧物料通道外空桶较多，需要进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 分装间无分装工具，分装方式执行不合理，记录书写不正确 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 目前分装已投固体料的方式进行分装，将整袋物料放入分装箱内，一点点往下方出料口倒进行分装，记录已通知相应人员进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦分装间无分装工具，分装方式执行不合理，记录书写不正确
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 溶剂间氮气流量计悬挂B2类标识，校验有效期为2年，应为三年， | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦溶剂间氮气流量计悬挂B2类标识，校验有效期为2年，应为三年，
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M7 | 207-R03/R04上加料箱氮气/尾气装反，氮气进应安装至加料仓，尾气出应安装至缓冲仓 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 安装无问题，氮气进在缓冲仓，尾气出在投料仓，防止投料仓粉尘吹到缓冲仓 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦207-R03/R04上加料箱氮气/尾气装反，氮气进应安装至加料仓，尾气出应安装至缓冲仓
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M6 | 4-41反应区内墙角处有一无编号，无标签的插底管，且表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦4-41反应区内墙角处有一无编号，无标签的插底管，且表面有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M6 | 4-08包装间内电子秤底座铭牌无任何信息，无编号 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦4-08包装间内电子秤底座铭牌无任何信息，无编号
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B2 | M6 | 209-R05上加料漏斗开放性端口使用塑料袋密封 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改，更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦209-R05上加料漏斗开放性端口使用塑料袋密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B1 | B1 | 03釜间墙边平台下地脚线缺失 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦03釜间墙边平台下地脚线缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B1 | B1 | 26釜上一个灯管不亮 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦26釜上一个灯管不亮
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B1 | B1 | 01釜鼓泡器两边视镜都有液体，且液位不足 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦01釜鼓泡器两边视镜都有液体，且液位不足
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M3 | 303-R15桌子上放置一铂电阻，无合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦303-R15桌子上放置一铂电阻，无合格签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M3 | 303-TS08爬梯松动，固定不完全 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦303-TS08爬梯松动，固定不完全
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M3 | 303-R22釜管路支架未固定 | 其他 | 其他 |  |  | 已固定完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦303-R22釜管路支架未固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M2 | 302-R07下口分液管路，有机相走的四通下侧，水相走侧通，易造成有机相混水，分液不完全 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦302-R07下口分液管路，有机相走的四通下侧，水相走侧通，易造成有机相混水，分液不完全
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M2 | 302-R07下口地面油漆变色 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦302-R07下口地面油漆变色
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M2 | 302-N03压滤罐CK时打压试密为0.2Mpa,其安装的压力表上限标识为0.3Mpa | 其他 | 其他 |  |  | 已调整 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦302-N03压滤罐CK时打压试密为0.2Mpa,其安装的压力表上限标识为0.3Mpa
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M2 | 302-Ce01离心机间内棚顶彩钢板不完整 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦302-Ce01离心机间内棚顶彩钢板不完整
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M1 | 三层设备暂存间内有超清洁有效期设备，已让人员隔离，单独存放，并将状态标识更换成待清洗 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦三层设备暂存间内有超清洁有效期设备，已让人员隔离，单独存放，并将状态标识更换成待清洗
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH1 | B3 | M1 | 二层非化间架子上有未存入的离心机袋子 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦二层非化间架子上有未存入的离心机袋子
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 103-R23釜上氮气，真空，尾气阀门及其管路周边有明显的红色腐蚀色需要刷漆。 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 进行刷漆 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦103-R23釜上氮气，真空，尾气阀门及其管路周边有明显的红色腐蚀色需要刷漆。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 103-R21-Tr01罐上压力表及其表弯和旁边的阀门上有白色物料未清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦103-R21-Tr01罐上压力表及其表弯和旁边的阀门上有白色物料未清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M3 | 103-R18釜下口至R20上口管路，四通弯头处有沙眼渗漏液体。 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 设备设施原因 | 进行焊接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦103-R18釜下口至R20上口管路，四通弯头处有沙眼渗漏液体。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 102-23釜下口鼓氮气管路，DN25三通处法兰渗漏物料。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 已进行紧固处理并清理表面物料 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦102-23釜下口鼓氮气管路，DN25三通处法兰渗漏物料。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 102-20釜上口视孔灯法兰疑似有渗漏物料痕迹，氮气保护管路使用电线缠绕在搅拌的减速机上，冷凝器回水管路有沙眼，接收罐下口管路试密标识过期。尾气上尾气吸收聚乙烯管路前面的阀门芯两边方向安装错误并渗漏液体。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 禁锢完毕，打卡子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦102-20釜上口视孔灯法兰疑似有渗漏物料痕迹，氮气保护管路使用电线缠绕在搅拌的减速机上，冷凝器回水管路有沙眼，接收罐下口管路试密标识过期。尾气上尾气吸收聚乙烯管路前面的阀门芯两边方向安装错误并渗漏液体。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 102-Ce02间门口地面有流淌样黄褐色液位未清理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦102-Ce02间门口地面有流淌样黄褐色液位未清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M2 | 102-FD01门口棚上方灯管旁跨到1车间管路弯头法兰处渗漏物料。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦102-FD01门口棚上方灯管旁跨到1车间管路弯头法兰处渗漏物料。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 101-R27釜上口尾气管路已加盲板但无任何标识，氮气流量计针形阀门连接处漏气。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 人的原因 | 标签增加毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦101-R27釜上口尾气管路已加盲板但无任何标识，氮气流量计针形阀门连接处漏气。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 101-R32釜下口倒淋阀门盲板只安装了一颗螺丝。下口四通变径法兰有渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 人的原因 | 已恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦101-R32釜下口倒淋阀门盲板只安装了一颗螺丝。下口四通变径法兰有渗漏痕迹。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-19 | DH3 | B1 | M1 | 101-FT02下口管路，101-R35釜上口管路及其二层多个管路打压试密标识过期。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦101-FT02下口管路，101-R35釜上口管路及其二层多个管路打压试密标识过期。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M7 | 207-R11体系温度上限报警，操作人员处理中 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 现场已调整至无异常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦207-R11体系温度上限报警，操作人员处理中
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD04间现场三维空间施工较乱，需清理。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦207-FD04间现场三维空间施工较乱，需清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M7 | 207-R11下口管路缺少工艺管路标签。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦207-R11下口管路缺少工艺管路标签。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M6 | 209-R05釜万象集气罩表面较脏，需要及时处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦209-R05釜万象集气罩表面较脏，需要及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M6 | 209-CSTR07间地面腐蚀白色痕迹，需要刷漆 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已刷漆维护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦209-CSTR07间地面腐蚀白色痕迹，需要刷漆
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M6 | 6车间二层压滤间固定共同工程管路表面有粉尘，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦6车间二层压滤间固定共同工程管路表面有粉尘，需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B2 | M8 | 二层储罐下口均无禁止踩踏标识 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦二层储罐下口均无禁止踩踏标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B1 | B1 | 人员通道闭门器失效无法关闭 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦人员通道闭门器失效无法关闭
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M3 | 303-R13下口聚乙烯管路无标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦303-R13下口聚乙烯管路无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M3 | R22釜上口排空阀突扣 | 其他 | 其他 |  |  | 已上报动火焊接完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦R22釜上口排空阀突扣
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M3 | 303-R21夹套铂电阻挠性软管脱节 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 已下发派单进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦303-R21夹套铂电阻挠性软管脱节
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M2 | 二车间二层302-R22冷凝器上方窜层管路三通无盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦二车间二层302-R22冷凝器上方窜层管路三通无盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M2 | 302-R20鼓下口管路未连接静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦302-R20鼓下口管路未连接静电跨接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M2 | 302-Ce01离心机电机罩子无盖板 | 其他 | 其他 |  |  | 已安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦302-Ce01离心机电机罩子无盖板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M1 | R19釜旁尾气管路损坏需要进行维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦R19釜旁尾气管路损坏需要进行维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M1 | 301-R22-Tr01后方软管无标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-R22-Tr01后方软管无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B3 | M1 | 301-R23-Tr01旁计量泵上方阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-R23-Tr01旁计量泵上方阀门有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B7 | M22 | 722-E02重组分罐上物料残留 | 其他 | 其他 |  |  | 人员放桶，有物料残留附着上，未清理彻底，现已清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦722-E02重组分罐上物料残留
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B7 | M22 | 722-32搅拌异响 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系保全维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦722-32搅拌异响
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B7 | M22 | 722-07加料车手轮损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中损坏，现已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦722-07加料车手轮损坏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B7 | M21 | 721-12接收罐边磁力泵管路断开，未加盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 现场安装完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦721-12接收罐边磁力泵管路断开，未加盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B7 | M21 | 21车间三层下口拆卸管路物料滴漏 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 现场已经清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦21车间三层下口拆卸管路物料滴漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B7 | M21 | 721-07旁计量泵套塑料袋残留液体 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经清理，密封袋更换完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦721-07旁计量泵套塑料袋残留液体
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M20 | 620-10前流体过滤器缺少上线标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦620-10前流体过滤器缺少上线标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M20 | 620-E02出口断管未增加盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦620-E02出口断管未增加盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M20 | 620-19前聚丙罐缺少孤立导体 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦620-19前聚丙罐缺少孤立导体
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M20 | 620-04前200L桶物料残留 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦620-04前200L桶物料残留
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M19 | 619-R06加料车o型圈损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦619-R06加料车o型圈损坏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M18 | 618-T020下口缺少支撑 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦618-T020下口缺少支撑
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M18 | 618-03取样器软管未连接 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦618-03取样器软管未连接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M19 | 619-E04.5下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦619-E04.5下口缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B5 | M16 | 16车间516-FD03反应区溶剂未进行静电连接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 使用完成，已移除反应区。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦16车间516-FD03反应区溶剂未进行静电连接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B5 | M16 | 16车间三层411-F01压滤罐表面有物料撒漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦16车间三层411-F01压滤罐表面有物料撒漏痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B5 | M14 | 14车间泵房地面有水未进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦14车间泵房地面有水未进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B5 | M14 | 十四车间三层04釜下口过滤器球阀丝堵有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦十四车间三层04釜下口过滤器球阀丝堵有白色物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M13 | 413-R04釜旁计量泵盲板形式错误 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦413-R04釜旁计量泵盲板形式错误
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M13 | 413-T009白钢储罐尾气阀门未开启 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦413-T009白钢储罐尾气阀门未开启
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M13 | 413-T112下口法兰位置有白色物料 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦413-T112下口法兰位置有白色物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M13 | 413-R08-Tr01接收罐尾气试镜漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦413-R08-Tr01接收罐尾气试镜漏气
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M12 | 12-E01-Tc01左侧流体过滤器上方压力表快开阀衔接处有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行物料清理，渗漏位置进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦12-E01-Tc01左侧流体过滤器上方压力表快开阀衔接处有物料渗出痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M10 | 410-R08加料车一只手套漏洞较大 | 化学品暴露 | 手套破损 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦410-R08加料车一只手套漏洞较大
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M10 | 410-R02下口转移管路SEA位置有白色物料痕迹，怀疑出现渗漏 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦410-R02下口转移管路SEA位置有白色物料痕迹，怀疑出现渗漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11接收罐浓缩管路视镜有两处裂纹，设备清洗中及时进行更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦410-R11接收罐浓缩管路视镜有两处裂纹，设备清洗中及时进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | M7 | D级区环境温度偏低，已沟通设备部进行调整 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已整体进行调整，现场温湿度合格 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦D级区环境温度偏低，已沟通设备部进行调整
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | M10 | 十车间一层深冷冰机门口的消防手报从墙体脱落需要固定 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦十车间一层深冷冰机门口的消防手报从墙体脱落需要固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | M2 | 八车间二层施工区域GMP车间走廊位置地面脏抹布需要和施工人员强调 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦八车间二层施工区域GMP车间走廊位置地面脏抹布需要和施工人员强调
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | M3 | 车间二层D级区门口放置的清洁布及整理箱需要定位 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行定位放置，后续采买架子存放 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦车间二层D级区门口放置的清洁布及整理箱需要定位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | M5 | 车间预留区门口粘贴的禁止入内警示标识建议更换为红色 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦车间预留区门口粘贴的禁止入内警示标识建议更换为红色
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | M3 | 车间二层办公室内统计数据的纸张需要及时清理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已进行清理，每日检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦车间二层办公室内统计数据的纸张需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 活性炭解析门口地毯被风卷起容易绊人，已现场整理 | 其他 | 其他 |  | 物料原因 | 已完成整理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦活性炭解析门口地毯被风卷起容易绊人，已现场整理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 10立罐区废液间内溶剂罐内溶剂需要及时清理，避免浓缩时凝液接收不下 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 罐内溶剂已排空 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦10立罐区废液间内溶剂罐内溶剂需要及时清理，避免浓缩时凝液接收不下
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B4 | M10 | 厂房四北侧泵房东侧门敞开状态，气味溢出 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 人的原因 | 已关闭 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦厂房四北侧泵房东侧门敞开状态，气味溢出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | B6 | M20 | 厂房六东侧泵房东侧门敞开状态，气味溢出 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 人的原因 | 已关闭 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦厂房六东侧泵房东侧门敞开状态，气味溢出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | 其他 | 其他 | 厂房六活性炭入户空压三联件有漏气现象 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  | 设备设施原因 | 已维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦厂房六活性炭入户空压三联件有漏气现象
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | 其他 | 其他 | 垃圾站可回收物品储存区铁门掉落，需要修复焊接 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦垃圾站可回收物品储存区铁门掉落，需要修复焊接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 实验室通风橱氮气鼓泡器需要检查有效性，部分鼓泡器没有冒泡现象，氮气无法确认氮封 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 氮气保护已经重点强调要求，后续日常检查是否有效 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦实验室通风橱氮气鼓泡器需要检查有效性，部分鼓泡器没有冒泡现象，氮气无法确认氮封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 实验室更衣室各个更衣柜门上挂着衣服，柜子上面有帽子、水瓶等物品 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已对更衣室进行清理工作 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦实验室更衣室各个更衣柜门上挂着衣服，柜子上面有帽子、水瓶等物品
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | DH1 | 供应部 | 供应部 | 11号设备库内氢气报警器有数值，3块仪表，门口位置仪表有报警，没有达到报警值，中控室人员知晓关注中，门已经打开，另外进门处一台清洁车挡住消防器材 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 清洁车已经处理； 检测器经过设计、与风机链锁运行，使用无异常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦11号设备库内氢气报警器有数值，3块仪表，门口位置仪表有报警，没有达到报警值，中控室人员知晓关注中，门已经打开，另外进门处一台清洁车挡住消防器材
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-18 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、CPo146422-01-03-01 p131 烘料选项未叉选，已整改 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦1、CPo146422-01-03-01 p131 烘料选项未叉选，已整改
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | TJ3 | B7 | B7其他 | 2楼走廊设备设施较多，及时清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行中 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦2楼走廊设备设施较多，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B5 | M16 | 413-F02表面有粉尘物料 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦413-F02表面有粉尘物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B5 | M16 | 516-R03下口聚乙烯管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦516-R03下口聚乙烯管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B5 | M16 | 516-R01投料完成后及时清理现场 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦516-R01投料完成后及时清理现场
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B5 | M14 | 515-R10反应区除锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦515-R10反应区除锈
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B5 | M15 | 4层走廊夹层漏水 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4层走廊夹层漏水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B5 | M14 | 515-R02投料现场及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦515-R02投料现场及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M13 | 13车间四层反应区有溶剂气味，查找漏点 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦13车间四层反应区有溶剂气味，查找漏点
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06前方地面污染 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦413-R06前方地面污染
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M13 | 517-R06下口泵使用后及时拆除清洗 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦517-R06下口泵使用后及时拆除清洗
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M13 | 305-Ce06间白钢平台除锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦305-Ce06间白钢平台除锈
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M13 | 一层水相间地面划痕，刷漆处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦一层水相间地面划痕，刷漆处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M11 | 四层压滤罐缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 进行相应整改处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦四层压滤罐缺少静电接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M11 | 411-R12地面白色物料印记 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行相应整改处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦411-R12地面白色物料印记
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M11 | 412-R16下口地面腐蚀发蓝 | 其他 | 其他 |  |  | 进行相应整改处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦412-R16下口地面腐蚀发蓝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M11 | 412-R08接收罐地面有白色物料印记 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行相应整改处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦412-R08接收罐地面有白色物料印记
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M11 | 411-R04釜旁有白色物料印记 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行相应整改处理完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦411-R04釜旁有白色物料印记
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11旁地面放置盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦410-R11旁地面放置盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M10 | 4层分布器地面积水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4层分布器地面积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | B4 | M10 | 410-R04旁穿层孔洞缺少封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦410-R04旁穿层孔洞缺少封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 25抗暴机柜间的空调电极加湿外壳未做保护接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 安装接地线 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦25抗暴机柜间的空调电极加湿外壳未做保护接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 机修区砂轮机控制箱外壳未做保护接地。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 安装接地线 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦机修区砂轮机控制箱外壳未做保护接地。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 2号楼动力站空压机间温度高，CAS04机组风冷散热管道需恢复和空压机排风对接； | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 风道过细，连接后会导致排风不畅，影响设备运行 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2号楼动力站空压机间温度高，CAS04机组风冷散热管道需恢复和空压机排风对接；
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M5 | 掏钯碳使用的阻燃服赃物，需要清洗或更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已进行清洁 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦掏钯碳使用的阻燃服赃物，需要清洗或更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层3-33缓冲间相对于反应区的门上缺少房间名牌 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 标牌制作中，制作完毕安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦五车间三层3-33缓冲间相对于反应区的门上缺少房间名牌
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M3 | 三车间一层双锥间电子秤秤头编号为2025120611，秤身编号为2025120610，秤身秤头编号不一致 | 其他 | 其他 |  | 物料原因 | 已更换称托盘 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦三车间一层双锥间电子秤秤头编号为2025120611，秤身编号为2025120610，秤身秤头编号不一致
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M4 | DH2-204-R01更换夹套数显表未登记仪表更换记录 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行书写 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦DH2-204-R01更换夹套数显表未登记仪表更换记录
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M4 | DH2-204-R01夹套数显表与仪表清单中的有效期不一致 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已更换标签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦DH2-204-R01夹套数显表与仪表清单中的有效期不一致
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M7 | D级区高效送风口打胶后存在多余的玻璃胶需要清理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 多余玻璃胶已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦D级区高效送风口打胶后存在多余的玻璃胶需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M7 | DH2-207-FD01间内各别高效送风口缺少螺丝 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 螺栓已补充安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦DH2-207-FD01间内各别高效送风口缺少螺丝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M7 | DH2-207-FD01钢平台上防护栏有玻璃胶需要清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦DH2-207-FD01钢平台上防护栏有玻璃胶需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH2 | B2 | M7 | 大D级区一更电线管辂装饰盖有锈迹 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已除锈完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦大D级区一更电线管辂装饰盖有锈迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M3 | 三车间四层R12/13釜加料车加料漏斗缺少手套，使用塑料布，需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间四层R12/13釜加料车加料漏斗缺少手套，使用塑料布，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M3 | 三车间三层R06釜下方储罐弯头焊口沙眼，需要焊接 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 设备设施原因 | 进行焊接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间三层R06釜下方储罐弯头焊口沙眼，需要焊接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M3 | 三车间三层FD01门口CSTR尾气试镜渗漏物料需要清理 | 跑冒滴漏 | 试镜渗漏 |  | 物料原因 | 进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间三层FD01门口CSTR尾气试镜渗漏物料需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M2 | 二车间四层R11/R05釜加料车缺少支撑 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已拆除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间四层R11/R05釜加料车缺少支撑
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M2 | 二车间三层R15釜管路四通需要上锁管理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 拆除完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间三层R15釜管路四通需要上锁管理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M2 | 二车间三层R24釜搅拌异象需要处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 保全已维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间三层R24釜搅拌异象需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M2 | 二车间二层E04重组分罐下方焊口沙眼，物料渗出，需要维修挂停止使用标识，E05重组分罐下发焦油需要清理 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 设备设施原因 | 处理完毕，打卡子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间二层E04重组分罐下方焊口沙眼，物料渗出，需要维修挂停止使用标识，E05重组分罐下发焦油需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M1 | 一车间三层R24釜铁板油漆起皮，需要维修 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间三层R24釜铁板油漆起皮，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M1 | 一车间三层R33/34周围区域200L桶需要清理，地面积水釜面脏需要清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 现场清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间三层R33/34周围区域200L桶需要清理，地面积水釜面脏需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | DH3 | B1 | M1 | 一车间二层电梯对面配件太多了，需要尽快清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间二层电梯对面配件太多了，需要尽快清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-04-17 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、TJ3-1205-FD07 CMA记录无异常 2、TJ3-1205-R11 使用记录无异常 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦1、TJ3-1205-FD07 CMA记录无异常 2、TJ3-1205-R11 使用记录无异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 1205-FD03清洗记录page07：电子秤有效期填写错误 | 其他 | 其他 |  |  | 整改中，已通知责任人 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦1205-FD03清洗记录page07：电子秤有效期填写错误
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 10号楼一层大厅地砖松动 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦10号楼一层大厅地砖松动
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 打印机灰尘需清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦打印机灰尘需清理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 地板变形需修复 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦地板变形需修复
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 疑似复印版验证文件 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦疑似复印版验证文件
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 丢弃物品上受控标签未划X | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦丢弃物品上受控标签未划X
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 标签张贴不美观 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦标签张贴不美观
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 实际用途和门牌不一致 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦实际用途和门牌不一致
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 打印物品存放较多 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦打印物品存放较多
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 柜子顶存放塑料管 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦柜子顶存放塑料管
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 柜子内存放受控文件 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦柜子内存放受控文件
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 人员不在工位，受控文件未上锁存放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦人员不在工位，受控文件未上锁存放
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 文印室未取走文件较多 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦文印室未取走文件较多
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 窗户上标识完全无法辨识（重复性问题） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦窗户上标识完全无法辨识（重复性问题）
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 存放大量物品，且摆放乱 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦存放大量物品，且摆放乱
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 环保 | 污水站 | 受控标签画×后掉落草坪（已处理） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦受控标签画×后掉落草坪（已处理）
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 环保 | 污水站 | 过期仪表和未过期仪表混放，仪表标签使用方式错误，仪表存放很乱需整理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦过期仪表和未过期仪表混放，仪表标签使用方式错误，仪表存放很乱需整理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 环保 | 污水站 | 应急柜物品和张贴的清单不一致 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦应急柜物品和张贴的清单不一致
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | B12 | B12其他 | 楼梯间堆放12#砝码、缺少秤头的秤、管路、阀门、放行标签等。已严重积灰不像临时存放。一走一过就能看见，是否进行清理清理？ | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦楼梯间堆放12#砝码、缺少秤头的秤、管路、阀门、放行标签等。已严重积灰不像临时存放。一走一过就能看见，是否进行清理清理？
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | B9 | B9其他 | 草版变更直接摆放在桌面，当草稿纸使用，且工位无人 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦草版变更直接摆放在桌面，当草稿纸使用，且工位无人
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | B8 | B8其他 | 工位存放受控标签和D级区记录，且工位无人 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦工位存放受控标签和D级区记录，且工位无人
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | B8 | B8其他 | 赵一 桌面文件杂乱 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦赵一 桌面文件杂乱
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 库房 |  | 曹均亭 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦曹均亭 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 库房 |  | 田立银 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦田立银 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 刘春升 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦刘春升 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 李培东 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦李培东 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 曹佳盛 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦曹佳盛 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 卢贺江 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦卢贺江 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 赵永玮 偏差、变更、事件 多版本,敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦赵永玮 偏差、变更、事件 多版本,敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 黄丽杰 快速访问未禁用 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦黄丽杰 快速访问未禁用
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 毕士媛 快速访问未禁用 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦毕士媛 快速访问未禁用
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 王晋伟 偏差、变更、事件 多版本 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦王晋伟 偏差、变更、事件 多版本
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 王影 偏差、变更、事件 多版本 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦王影 偏差、变更、事件 多版本
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 刘文慧快速访问未禁用,敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦刘文慧快速访问未禁用,敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | QC |  | 刘荣华 敏感文件容易搜索 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦刘荣华 敏感文件容易搜索
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B12 | M1205 | 4-20合成间，地面有乙二醇滴落痕迹残留 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦4-20合成间，地面有乙二醇滴落痕迹残留
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B12 | M1205 | 4楼走廊，使用完毕的临时管路随处放置 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦4楼走廊，使用完毕的临时管路随处放置
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B9 | M903 | 3楼903车间，地面有白色物料痕迹，且周围环境脏乱 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦3楼903车间，地面有白色物料痕迹，且周围环境脏乱
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B8 | M801 | 801车间 801-R04下方，地面有白色物料滴落痕迹残留 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦801车间 801-R04下方，地面有白色物料滴落痕迹残留
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B7 | M701 | 3楼701车间 701-R08，加料管路使用完毕后未及时密封处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦3楼701车间 701-R08，加料管路使用完毕后未及时密封处理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B9 | M902 | 2楼四车间D级区 缓冲间，连体服、洁净袋随处乱放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦2楼四车间D级区 缓冲间，连体服、洁净袋随处乱放
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B8 | M805 | 5车间D级区，805-R10对应真空连接阀门处未安装盲板 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦5车间D级区，805-R10对应真空连接阀门处未安装盲板
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B8 | M805 | 5车间D级区更衣室，更衣室地面腐蚀 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦5车间D级区更衣室，更衣室地面腐蚀
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B7 | M701 | 1楼D级区反应干燥间，压滤罐TJ3-B7-N05外表面物料痕迹较多 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦1楼D级区反应干燥间，压滤罐TJ3-B7-N05外表面物料痕迹较多
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B8 | M808 | 4073项目筛料过程中，多次在传递仓剪除拉扣 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦4073项目筛料过程中，多次在传递仓剪除拉扣
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD | 罐区/外围 |  | TF27储罐取样点阀门保温脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦TF27储罐取样点阀门保温脱落
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD | 罐区/外围 |  | 1、现场垃圾箱清理；2、罐区护栏周围有垃圾 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦1、现场垃圾箱清理；2、罐区护栏周围有垃圾
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD | 罐区/外围 |  | 现场灭火器标牌脱色 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦现场灭火器标牌脱色
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-23 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo136247-03-02-04记录P141实际投量亮写错位置 | 其他 | 其他 |  |  | 进行中 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦CPo136247-03-02-04记录P141实际投量亮写错位置
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ10_CSBT |  |  | 槽子以及桌面清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ10_CSBT¦槽子以及桌面清洁
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-20 | TJ9_CSBT |  |  | 杂物清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ9_CSBT¦杂物清理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-20 | TJ8_CSBT |  |  | 表面清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ8_CSBT¦表面清洁
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-20 | TJ7_CSBT |  |  | 蜘蛛网清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ7_CSBT¦蜘蛛网清洁
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-20 | TJ6_CSBT |  |  | 消防设施划线 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ6_CSBT¦消防设施划线
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-20 | TJ5_CSBT |  |  | 阀门接口漏碱 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ5_CSBT¦阀门接口漏碱
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | TJ2-517-F02清洗记录使用前空白未划 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦TJ2-517-F02清洗记录使用前空白未划
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-22 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo130437-03-03n04-01 MOR未发现异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦CPo130437-03-03n04-01 MOR未发现异常。
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo149388-01-03-01MOR未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦CPo149388-01-03-01MOR未发现异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-20 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo144710-02-02-01 MOR未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦CPo144710-02-02-01 MOR未发现异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-18 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo144038-01-07-03 MOR未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦CPo144038-01-07-03 MOR未发现异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-17 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo136247-03-02-02 mor检查未发现异常 R12 反应釜KT版没发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦CPo136247-03-02-02 mor检查未发现异常 R12 反应釜KT版没发现异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD | 罐区/外围 |  | 1、TF25储罐安全阀静电跨接线表面腐蚀； 2、TF15储罐出料管路排净点阀门盲板跨接线脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦1、TF25储罐安全阀静电跨接线表面腐蚀； 2、TF15储罐出料管路排净点阀门盲板跨接线脱落
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B9 | B9其他 | 901-R06 泵900-PDP074 插底管900-DTU032实际使用项目为140400-03-02，暂存间记录中登记使用项目为123201-04-A | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦901-R06 泵900-PDP074 插底管900-DTU032实际使用项目为140400-03-02，暂存间记录中登记使用项目为123201-04-A
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B9 | B9其他 | 三层插底管存放柜，900-DTU019项目使用时间为04/12/2026，暂存间记录登记领出时间为04/13/2026，不合逻辑 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦三层插底管存放柜，900-DTU019项目使用时间为04/12/2026，暂存间记录登记领出时间为04/13/2026，不合逻辑
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B9 | B9其他 | 三层插底管存放柜，900-DTU102使用项目为129738-03-04，暂存间记录中领出项目为126701-09-01 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦三层插底管存放柜，900-DTU102使用项目为129738-03-04，暂存间记录中领出项目为126701-09-01
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B7 | B7其他 | 四层插底管存放柜 700-DTU23使用项目和暂存间记录中领出项目不符 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦四层插底管存放柜 700-DTU23使用项目和暂存间记录中领出项目不符
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B7 | B7其他 | 三层一车间泵存放处 700-PDP010泵 700-DTU076插底管使用项目和暂存间记录领出项目不符 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦三层一车间泵存放处 700-PDP010泵 700-DTU076插底管使用项目和暂存间记录领出项目不符
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-21 | TJ3 | B12 | M1205 | 1205-R10釜清洗记录17页缺少QA干燥确认 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦1205-R10釜清洗记录17页缺少QA干燥确认
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-18 | TJ3 | B8 | M805 | 805车间现场压滤罐较多，现场杂乱 | 其他 | 其他 |  |  | 现场操作人员已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦805车间现场压滤罐较多，现场杂乱
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-18 | TJ3 | B8 | M805 | 805分布器间管路出现沙眼，漏水 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  | 班长已打卡子，白班维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦805分布器间管路出现沙眼，漏水
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-19 | TJ3 | B8 | B8其他 | 02点左右物流通道卷帘门及彩钢板门关闭不及时 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦02点左右物流通道卷帘门及彩钢板门关闭不及时
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-19 | TJ3 | B12 | M1205 | TJ3-1200-SCB005 清洗记录P3 清洁人未写日期 已现场整改 生产日志P2 设备名称和设备编号空白 已现场整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦TJ3-1200-SCB005 清洗记录P3 清洁人未写日期 已现场整改 生产日志P2 设备名称和设备编号空白 已现场整改
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-19 | TJ3 | B12 | M1205 | SCB005清洗记录P5,6空白未划。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦SCB005清洗记录P5,6空白未划。
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-18 | TJ3 | B12 | M1205 | 51釜接收罐液位计显示不准，需要及时处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦51釜接收罐液位计显示不准，需要及时处理。
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-18 | TJ3 | B12 | M1205 | 一层物流通道物料暂存较多，需要及时清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦一层物流通道物料暂存较多，需要及时清理。
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-18 | TJ3 | B12 | M1205 | PDP045体系泵填写错误，不能填写新鲜溶剂 | 其他 | 其他 |  |  | 待整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦PDP045体系泵填写错误，不能填写新鲜溶剂
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-17 | TJ3 | B12 | M1205 | 离心机间巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦离心机间巡查无异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-17 | TJ3 | B12 | M1205 | 中试泵房碱吸收摆放位置堵塞通道 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦中试泵房碱吸收摆放位置堵塞通道
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-04-17 | TJ3 | B12 | M1205 | 连续化泵房施工完毕现场较差，需要提升 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦连续化泵房施工完毕现场较差，需要提升
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 阀门接口漏碱 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦阀门接口漏碱
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 消防设施划线 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦消防设施划线
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 蜘蛛网清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦蜘蛛网清洁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 表面清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦表面清洁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 杂物清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦杂物清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 槽子以及桌面清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦槽子以及桌面清洁
EHS隐患排查 | 三废核查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 14：36，301车间高暴露操作时两名作业人员劳保佩戴不一致，一人佩戴正压式呼吸器，一人未佩戴，存在暴露风险 | 其他 | 其他 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 高暴露操作现场人员保护需要一致 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦14：36，301车间高暴露操作时两名作业人员劳保佩戴不一致，一人佩戴正压式呼吸器，一人未佩戴，存在暴露风险
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 1号楼Hp车间 | 11：02，102车间溶剂桶拔管、插管操作PPE佩戴不符合要求 | 其他 | 其他 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 需要带丁腈手套，有气味的需要带全面罩/半面罩 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦11：02，102车间溶剂桶拔管、插管操作PPE佩戴不符合要求
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 1号楼HP研发实验室 | 10：59 监控核查HP实验室201实验人员头发未全部包裹、部分外露，手腕处有皮肤裸漏，存在人员身体防护不到位的安全隐患 | 其他 | 其他 | 人员较为高大，连体服统一号码 | 设备设施原因 | 注意穿戴全部覆盖 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦10：59 监控核查HP实验室201实验人员头发未全部包裹、部分外露，手腕处有皮肤裸漏，存在人员身体防护不到位的安全隐患
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 叉车充电区 | 叉车日常检查记录签字不完整，无复核签字、主管签字 | 其他 | 其他 | 签字不及时 | 人的原因 | 及时签字 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦叉车日常检查记录签字不完整，无复核签字、主管签字
EHS隐患排查 | 通风橱的检查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 22：16 104实验室实验人员赵维林在8号通风橱实验反应结束后，在拿取反应容器及相关器具的过程中未按规定佩戴防护手套，手部皮肤直接暴露 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦22：16 104实验室实验人员赵维林在8号通风橱实验反应结束后，在拿取反应容器及相关器具的过程中未按规定佩戴防护手套，手部皮肤直接暴露
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 21：09 101实验室在制备区域实验人员使用全面罩后，未放入指定储存位置密封、防尘存放，随意放置易造成面罩密封面污染损坏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦21：09 101实验室在制备区域实验人员使用全面罩后，未放入指定储存位置密封、防尘存放，随意放置易造成面罩密封面污染损坏
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼一二层现场存放的登高车均已过下次检查日期，需要及时沟通点检。 | 其他 | 其他 | 检查不及时 | 人的原因 | 已联系人员进行检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼一二层现场存放的登高车均已过下次检查日期，需要及时沟通点检。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼304车间，现场巡查连接一防爆封口机，防爆等级为ⅡBT1级，不符合现场防爆要求，且防爆外壳接地线破损断裂。 | 静电事件 | 损坏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼304车间，现场巡查连接一防爆封口机，防爆等级为ⅡBT1级，不符合现场防爆要求，且防爆外壳接地线破损断裂。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，制备设备使用的200L流动相桶转接头安装不足，现场配置的金属管表面的塑料膜需考虑拆除。（存在静电风险） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼303车间一层，制备设备使用的200L流动相桶转接头安装不足，现场配置的金属管表面的塑料膜需考虑拆除。（存在静电风险）
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场气源管连接使用状态不佳，部分分支连接到物料桶的氮气保护中间气源阀被关闭。 | 其他 | 其他 | 人员安全意识问题 | 人的原因 | 氮气保护气源阀门禁止关闭，并连接尾气管路有效 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼303车间一层，现场气源管连接使用状态不佳，部分分支连接到物料桶的氮气保护中间气源阀被关闭。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场存在研发OEB5物料标签。 | 其他 | 其他 | 项目人员带入车间 | 人的原因 | 标签清出车间 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼303车间一层，现场存在研发OEB5物料标签。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场卧式储罐现场受限空间标识模糊褪色，需要及时更新。 | 其他 | 其他 | 标识被腐蚀 | 设备设施原因 | 更换标识重新固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼303车间一层，现场卧式储罐现场受限空间标识模糊褪色，需要及时更新。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，搪瓷反应釜下口四通阀一处未加盲板密封。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼303车间一层，搪瓷反应釜下口四通阀一处未加盲板密封。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼302车间一层，现场在进行甲叔醚压滤作业，存在有溶剂气味，现场使用VOC检测器测试物料桶转接头处气味较大，需要考虑改进。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼302车间一层，现场在进行甲叔醚压滤作业，存在有溶剂气味，现场使用VOC检测器测试物料桶转接头处气味较大，需要考虑改进。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼302车间一层，现场靠近传递窗侧高效送风送出气体温度较高，湿度加大，需要检修。 | 其他 | 其他 | 空调问题 | 设备设施原因 | 已报暖通检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼302车间一层，现场靠近传递窗侧高效送风送出气体温度较高，湿度加大，需要检修。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 厂区装卸区，现场转移物料桶使用的小推车未选用四周带有护栏的推车进行。 | 其他 | 其他 | 物料转移频繁，人员意识下降 | 人的原因 | 使用带二级防护的车转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦厂区装卸区，现场转移物料桶使用的小推车未选用四周带有护栏的推车进行。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 车间现场液体分装间已配置减压阀，需要考虑流量计是否需要继续使用需求，建议可以拆除减少快开连接点。 | 其他 | 其他 | 需要使用 | 设备设施原因 | 流量、压力均需要控制 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦车间现场液体分装间已配置减压阀，需要考虑流量计是否需要继续使用需求，建议可以拆除减少快开连接点。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 3号楼物料暂存区，需要考虑调整照明灯位置（至少0.5m)，保证灯下不得存放物料溶剂。 | 其他 | 其他 | 储存空间小问题 | 环境原因 | 已报电工转移照明灯 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦3号楼物料暂存区，需要考虑调整照明灯位置（至少0.5m)，保证灯下不得存放物料溶剂。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 2号楼分析化学部 | 2号楼102分析室中间的通风橱现场观察通风显示为0，推测是程序控制风阀故障导致，需及时报修。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦2号楼102分析室中间的通风橱现场观察通风显示为0，推测是程序控制风阀故障导致，需及时报修。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 2号楼分析化学部 | 2号楼102分析室通风橱内溶剂及样品需要考虑压缩控制，现场使用后的氮气管应放置在通风橱内存放。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦2号楼102分析室通风橱内溶剂及样品需要考虑压缩控制，现场使用后的氮气管应放置在通风橱内存放。
EHS隐患排查 | 周专项排查 | 2026-04-21 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼101实验室9、13、14通风橱存在无风情况，虽已进行现场风管检修，但未改善，需进一步处理。相关通风橱应暂停实验安排。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ1¦2号楼101实验室9、13、14通风橱存在无风情况，虽已进行现场风管检修，但未改善，需进一步处理。相关通风橱应暂停实验安排。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ1 |  | 2号楼HP车间 | HP车间106一桶盛有少许溶剂的25L铁桶的静电卡子与其外层包裹的塑料袋接触 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 静电卡子正确连接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ1¦HP车间106一桶盛有少许溶剂的25L铁桶的静电卡子与其外层包裹的塑料袋接触
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ1 |  | 2号楼HP车间 | HP车间106内项目CPo145087-01-05-02在其PI&D图尚未审批情况下已于04/20/2026 投料 | 其他 | 其他 | 签字不及时 | 人的原因 | 及时签字 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ1¦HP车间106内项目CPo145087-01-05-02在其PI&D图尚未审批情况下已于04/20/2026 投料
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道物料长时间未取走 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ1¦104实验室物流通道物料长时间未取走
EHS隐患排查 | 通风橱的检查 | 2026-04-22 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 10：54 104实验室实验人员在5号通风橱操作时未按规定佩戴防护手套，手部皮肤直接暴露 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ1¦10：54 104实验室实验人员在5号通风橱操作时未按规定佩戴防护手套，手部皮肤直接暴露
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 108车间 |  23：11，巡查108车间，现场进行蠕动泵打料操作，现场观察一段时间发现蠕动泵硅胶管出现磨破漏液情况，现场及时提醒暂停操作进行更换。现场了解硅胶管为新更换使用3次打料操作。现场操作涉及换桶等操作环节存在甲叔醚气味；需要佩戴防护面罩进行防护。 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 操作细节问题 | 人的原因 | 泵管增加润滑剂，每30min对泵管进行一次检查，佩戴对应劳保 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 23：11，巡查108车间，现场进行蠕动泵打料操作，现场观察一段时间发现蠕动泵硅胶管出现磨破漏液情况，现场及时提醒暂停操作进行更换。现场了解硅胶管为新更换使用3次打料操作。现场操作涉及换桶等操作环节存在甲叔醚气味；需要佩戴防护面罩进行防护。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 108车间 |  23：07，巡查108车间，物流通道处放置物料桶较多，20L溶剂铁桶现场使用VOC检测器测试桶口处VOC浓度较高，需要考虑提升桶盖密封性。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 23：07，巡查108车间，物流通道处放置物料桶较多，20L溶剂铁桶现场使用VOC检测器测试桶口处VOC浓度较高，需要考虑提升桶盖密封性。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 106车间 |  22：45，巡查106车间，隔离器器内小压滤罐进行吹料操作，压力表安装未与温度数显保持同一方向，不便于观察。后续设备准备阶段建议统一标准。下口四氟管存在弯折情况。 | 其他 | 其他 | 安装习惯，压滤时人员在半身釜里面操作看压力表，烘料时人员在外面看温度表。管路长度不够 | 方法原因 | 两面都要操作；设备准备时注意管路长度 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：45，巡查106车间，隔离器器内小压滤罐进行吹料操作，压力表安装未与温度数显保持同一方向，不便于观察。后续设备准备阶段建议统一标准。下口四氟管存在弯折情况。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 106车间 |  22：37，巡查106车间，现场高低温一体机回管路只针对靠近机器端阀门进行了锁开，靠近玻璃釜侧也需进行上锁常开。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：37，巡查106车间，现场高低温一体机回管路只针对靠近机器端阀门进行了锁开，靠近玻璃釜侧也需进行上锁常开。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 3号楼泵房 |  22：24，巡查3号楼泵房，水环泵泵体外壳静电接地线未安装，需补充。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电扁铁在电机底座上螺栓固定 | 设备设施原因 | 不需要重新连接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：24，巡查3号楼泵房，水环泵泵体外壳静电接地线未安装，需补充。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 3号楼泵房 |  22：21，巡查3号楼泵房区域，使用VOC检测器测试深冷装置冷连接金属编制软管监测VOC浓度较高，需考虑检查此管密封性检查。 | 其他 | 其他 | 编制软管问题 | 设备设施原因 | 深冷的编制软管进行了更换，泵尾气编制软管待泵停止后更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：21，巡查3号楼泵房区域，使用VOC检测器测试深冷装置冷连接金属编制软管监测VOC浓度较高，需考虑检查此管密封性检查。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 3号楼泵房 |  22：14，巡查3号楼泵房区域，现场安装的自来水智能表为锂电池款（非防爆型）需考虑是否可以改进。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：14，巡查3号楼泵房区域，现场安装的自来水智能表为锂电池款（非防爆型）需考虑是否可以改进。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 3号楼北侧 |  22：13，巡查3号楼北侧低温乙醇围堰排水口未使用堵头密封。 | 其他 | 其他 | 封堵胶塞被移开 | 设备设施原因 | 已封堵 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：13，巡查3号楼北侧低温乙醇围堰排水口未使用堵头密封。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 103车间物流通道 |  22：12，巡查103车间物流通道货架，现场放置的两桶20L异丙醇溶剂桶未连接静电卡子。 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：12，巡查103车间物流通道货架，现场放置的两桶20L异丙醇溶剂桶未连接静电卡子。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 104车物流通道 |  22：11，巡查104车物流通道，货架上层放置有分装钯炭，标签发料日期为04/17/2026，使用完需及时清理。 | 其他 | 其他 | 物料调运来2瓶，已使用一瓶，剩余一瓶 | 物料原因 | 剩余1瓶04-25号投料使用 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 22：11，巡查104车物流通道，货架上层放置有分装钯炭，标签发料日期为04/17/2026，使用完需及时清理。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 102分析室 |  23：26，巡查102分析室现场废液桶安装有金属漏斗，夜间无操作时未及时盖好桶盖；废液瓶暂存区一玻璃瓶未加盖子密封。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 23：26，巡查102分析室现场废液桶安装有金属漏斗，夜间无操作时未及时盖好桶盖；废液瓶暂存区一玻璃瓶未加盖子密封。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 2号楼101实验室 |  23：25，巡查2号楼101实验室，一通风橱过夜使用的高低温一体机管路保温存在部分缺失，应及时进行补充。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 23：25，巡查2号楼101实验室，一通风橱过夜使用的高低温一体机管路保温存在部分缺失，应及时进行补充。
EHS隐患排查 | 高管驻厂 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 2号楼泵房 |  23：30，巡查2号楼泵房，实验室实验的水环泵新更换水泵电机，转动轴防护需在使用前及时补充。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦ 23：30，巡查2号楼泵房，实验室实验的水环泵新更换水泵电机，转动轴防护需在使用前及时补充。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 3号楼生产车间 | 302车间高低温循环槽管路上压力真空表指针略微超过上限标线 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦302车间高低温循环槽管路上压力真空表指针略微超过上限标线
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 1号楼Hp车间 | HP车间104一桶制备废液桶上不锈钢接头缺少四氟堵头 | 其他 | 其他 | 接头问题 | 设备设施原因 | 预算采购对应的接头 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦HP车间104一桶制备废液桶上不锈钢接头缺少四氟堵头
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置化学品 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ1¦104实验室物流通道长时间放置化学品
EHS隐患排查 | 通风橱的检查 | 2026-04-20 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 09:47,2-104-13通风橱人员操作时将头探入通风橱内约3分钟（王成） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ1¦09:47,2-104-13通风橱人员操作时将头探入通风橱内约3分钟（王成）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ1 |  | 厂区干道 | 2号楼西侧运行中的循环水泵1防雨帽损坏，临近雨季，易造成进水导致设备损坏； | 其他 | 其他 | 刮大风造成脱落 | 环境原因 | 从新打孔安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ1¦2号楼西侧运行中的循环水泵1防雨帽损坏，临近雨季，易造成进水导致设备损坏；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 22：49 106冰箱间地面框内存放两瓶项目号为CG0148925-01-4314-001-11、CG0148925-01-4314-001-11的溶剂，未按危险化学品管理要求定点、分类存放，在非专用储存区域（项目主管：曹观越） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ1¦22：49 106冰箱间地面框内存放两瓶项目号为CG0148925-01-4314-001-11、CG0148925-01-4314-001-11的溶剂，未按危险化学品管理要求定点、分类存放，在非专用储存区域（项目主管：曹观越）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 22：15 104实验室负责人为陈伟的5号通风橱台面及地面残留少量白色粉末未及时清理，违反实验室现场5S及化学品操作管理要求 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ1¦22：15 104实验室负责人为陈伟的5号通风橱台面及地面残留少量白色粉末未及时清理，违反实验室现场5S及化学品操作管理要求
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 22:23 104实验室经询问是实验人员杨帅在14号通风橱操作完台面残留有黄色污渍印记未及时清理，违反实验室现场5S及化学品操作管理要求 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ1¦22:23 104实验室经询问是实验人员杨帅在14号通风橱操作完台面残留有黄色污渍印记未及时清理，违反实验室现场5S及化学品操作管理要求
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 22：33 104实验室沾染物垃圾桶未完全封闭，桶内放有沾染过物料的擦布、手套等废弃物，存在有害气体扩散的风险（值日生：张林） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ1¦22：33 104实验室沾染物垃圾桶未完全封闭，桶内放有沾染过物料的擦布、手套等废弃物，存在有害气体扩散的风险（值日生：张林）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ1 |  | 1号楼Hp车间 | HP车间103中压滤罐TJ1-HP-N17上端法兰盘连接处螺栓未露出两丝以上 | 其他 | 其他 | 螺栓选用不合适 | 设备设施原因 | 已安排人员更换螺栓 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ1¦HP车间103中压滤罐TJ1-HP-N17上端法兰盘连接处螺栓未露出两丝以上
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ1 |  | 1号楼Hp车间 | HP车间104高压釜保压压力超过压力上限0.3MPa | 其他 | 其他 | 压力表选型不合适 | 设备设施原因 | 生产完毕后更换仪表，使用过程中不超0.3MPa |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ1¦HP车间104高压釜保压压力超过压力上限0.3MPa
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-制备 | 101实验室废液区一桶制备废液未粘贴标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ1¦101实验室废液区一桶制备废液未粘贴标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置一袋项目号为CKo128592-06的制备硅胶 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ1¦104实验室物流通道长时间放置一袋项目号为CKo128592-06的制备硅胶
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室2号通风橱（通风橱负责人：汤振宇，项目主管：唐朝）内有一个内表面沾染固体物料的布氏漏斗 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ1¦104实验室2号通风橱（通风橱负责人：汤振宇，项目主管：唐朝）内有一个内表面沾染固体物料的布氏漏斗
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室7号通风橱（通风橱负责人：张林，项目主管：王立志）内有一个内表面沾染黄色物料的塑料瓶 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ1¦104实验室7号通风橱（通风橱负责人：张林，项目主管：王立志）内有一个内表面沾染黄色物料的塑料瓶
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-制备 | 21：22 103制备实验室的4号通风橱称量盘及周边台面有未清理干净的黄色粉末，调查为合成人员邵月杨使用 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ1¦21：22 103制备实验室的4号通风橱称量盘及周边台面有未清理干净的黄色粉末，调查为合成人员邵月杨使用
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 15：16 101实验室易制毒酸柜未上锁管理，经询问为制备人员操作 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ1¦15：16 101实验室易制毒酸柜未上锁管理，经询问为制备人员操作
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道有溶剂长时间存放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ1¦104实验室物流通道有溶剂长时间存放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ1 |  | 2号楼CMMD-合成 | 21：19 101实验室6号通风橱对面抽屉里缓冲球内壁残留物料未清洗干净 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ1¦21：19 101实验室6号通风橱对面抽屉里缓冲球内壁残留物料未清洗干净
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ1 |  | 1号楼Hp车间 | HP车间102缓冲间门把手损坏 | 其他 | 其他 | 把手正常损坏 | 设备设施原因 | 更换门锁 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ1¦HP车间102缓冲间门把手损坏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ1 |  | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室3号通风橱一桶废液未张贴标识 | 其他 | 其他 | 标签未及时粘贴 | 人的原因 | 标签及时粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ1¦1-201实验室3号通风橱一桶废液未张贴标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 9号楼乔阳阔班组 | 1、900-CE02上卸料离心机起锅收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.40%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦1、900-CE02上卸料离心机起锅收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.40%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | SH2 |  | 质量控制部>QC微生物 | 自来水流出有异味 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 环境原因 | 环境原因 | 安排检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦SH2¦自来水流出有异味
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 生产1部>MF1上游 | 地面有水渍，存在隐患 | 其他 | 其他 | 环境原因 | 环境原因 | 全员培训，定期专项检查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦地面有水渍，存在隐患
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 生产1部>MF1上游 | Vi-cell试剂包没含有易燃液体，未放在防爆柜，并堵塞冰箱散热口 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 全员培训，定期专项检查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦Vi-cell试剂包没含有易燃液体，未放在防爆柜，并堵塞冰箱散热口
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 工程设备部 | 吊顶顶板掉落 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦吊顶顶板掉落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 工程设备部 | 易制爆监控系统时间不准 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦易制爆监控系统时间不准
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 工程设备部 | 安全门变形，下方有很大缝隙，直接对户外，很有可能有虫子爬进来。 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦安全门变形，下方有很大缝隙，直接对户外，很有可能有虫子爬进来。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 工程设备部 | 安全通道指示灯脱落 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦安全通道指示灯脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 更衣室面积不足，高峰时段人员进出拥堵，不符合实验室人流疏导与卫生隔离要求。 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦更衣室面积不足，高峰时段人员进出拥堵，不符合实验室人流疏导与卫生隔离要求。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 空间太小，弯腰抬头容易磕碰 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训，增加防撞措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦空间太小，弯腰抬头容易磕碰
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 工艺开发2部 | 门口漏水，地面湿滑 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦门口漏水，地面湿滑
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 空调系统不受控，导致同事感冒，无法上班 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦空调系统不受控，导致同事感冒，无法上班
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 空调系统对着工位，好几个同事吹感冒了 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦空调系统对着工位，好几个同事吹感冒了
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 办公室空调温度太低 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦办公室空调温度太低
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 办公室吹风机风太大，太冷，导致同事感冒 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦办公室吹风机风太大，太冷，导致同事感冒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 生产1部>MF1上游 | 玻璃边缘胶条翘起，有掉落风险 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦玻璃边缘胶条翘起，有掉落风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 生产1部>MF1上游 | 防鼠板绊倒，外门看不到板子，打开直接走，易摔倒 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训，定期检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦防鼠板绊倒，外门看不到板子，打开直接走，易摔倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 质量控制部>QC理化 | 玻璃器皿量筒倒置放置，存放桌子边缘，不稳定状态 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦玻璃器皿量筒倒置放置，存放桌子边缘，不稳定状态
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 女厕洗手间进门右侧第一个位置，门把手和锁芯的连接方轴已经外露，门无法关紧，容易被外力推开，不仅尴尬，还可能撞到里面的人。 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安排维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦女厕洗手间进门右侧第一个位置，门把手和锁芯的连接方轴已经外露，门无法关紧，容易被外力推开，不仅尴尬，还可能撞到里面的人。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 生产-支持组 | 网线插座脱落 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦网线插座脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 供应部 | 地太滑，容易摔倒 | 其他 | 其他 | 环境原因 | 环境原因 | 日常培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦地太滑，容易摔倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 工艺开发1部>DSPD | ADC实验室4-40门无法自动闭合紧，由于压差控制，导致其他门无法打开 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦ADC实验室4-40门无法自动闭合紧，由于压差控制，导致其他门无法打开
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 生产1部>MF1上游 | 空间狭小，设备摆放密集，人员经过容易磕碰 | 其他 | 其他 | 环境原因 | 环境原因 | 全员培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦空间狭小，设备摆放密集，人员经过容易磕碰
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 质量控制部>QC微生物 | 电动车停放过于拥挤 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦电动车停放过于拥挤
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 生产-支持组 | 电源线裸漏 | 静电事件 | 电源线破损 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即增加安全措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦电源线裸漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 生产1部>MF1上游 | 电动车棚车辆停放杂乱，影响充电，存在隐患 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦电动车棚车辆停放杂乱，影响充电，存在隐患
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 生产2部>MF2原液 | 阿姨拖完地或雨天走楼梯时，人员匆忙走路时容易打滑，踩空，希望增加警示标志 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 日常培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦阿姨拖完地或雨天走楼梯时，人员匆忙走路时容易打滑，踩空，希望增加警示标志
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 生产1部>MF1下游 | 压缩空气出口无减压阀 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦压缩空气出口无减压阀
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 门禁上锁了，门本身的锁舌没有卡进去 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦门禁上锁了，门本身的锁舌没有卡进去
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 分析开发部>AD质谱 | 空间狭小，经常被撞或者上面放东西今天早上差点换衣服被砸到 | 其他 | 其他 | 环境原因 | 环境原因 | 全员培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦空间狭小，经常被撞或者上面放东西今天早上差点换衣服被砸到
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 分析开发部>AD质谱 | 仪器运行很吵，操作员做实验时周围噪音很大 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加PPE使用说明 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦仪器运行很吵，操作员做实验时周围噪音很大
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 分析开发部>AD质谱 | 更衣室拥挤，狭小。同事换鞋起身的时候，脑袋碰到其他同事打开的柜门 | 其他 | 其他 | 环境原因 | 环境原因 | 日常培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦更衣室拥挤，狭小。同事换鞋起身的时候，脑袋碰到其他同事打开的柜门
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 工程设备部 | 排风管漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦排风管漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 质量控制部>QC仪器 | 云梯没有保护围栏，有员工伤亡风险 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加安全防护措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦云梯没有保护围栏，有员工伤亡风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 质量控制部>QC生化 | ELISA间空间太小，很容易就会碰到，比如门后面放的培养箱，实验员低头开培养箱拿板子时，有其他人要进来看不见，猛的一开门就会撞到，还容易影响实验；比如实验室里面放置的桌子，人员一多做实验，走起来都费劲，桌角也很容易戳到人员 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员培训，日常巡检 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦ELISA间空间太小，很容易就会碰到，比如门后面放的培养箱，实验员低头开培养箱拿板子时，有其他人要进来看不见，猛的一开门就会撞到，还容易影响实验；比如实验室里面放置的桌子，人员一多做实验，走起来都费劲，桌角也很容易戳到人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 质量控制部>QC生化 | 8号楼4楼实验更衣更鞋间，位置太过狭小，上下班期间，人流量大，易出现柜子伤人 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员培训，提醒人员注意安全 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦8号楼4楼实验更衣更鞋间，位置太过狭小，上下班期间，人流量大，易出现柜子伤人
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 分析开发部>AD理化 | 水池下边有试剂残留 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦水池下边有试剂残留
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 分析开发部>AD理化 | 通风橱门上螺丝掉落 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦通风橱门上螺丝掉落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 质量控制部>QC运营 | 危险化学品储存间门口有台阶，人员走动的时候有可能被绊倒 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 全员培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦危险化学品储存间门口有台阶，人员走动的时候有可能被绊倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 生产2部>MF2原液 | 工位上方悬挂电视，起身落座时不注意会磕头 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦工位上方悬挂电视，起身落座时不注意会磕头
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 生产2部>MF2原液 | 今天上班进去，前面的人刷了门禁卡准备开门，突然里面有人出来推开门，准备进去的人就被撞了 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 全员培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦今天上班进去，前面的人刷了门禁卡准备开门，突然里面有人出来推开门，准备进去的人就被撞了
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 生产2部>MF2原液 | 有机溶剂转运没有安全措施 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训，定期检查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦有机溶剂转运没有安全措施
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH2 |  | 生产2部>MF2原液 | 停车混乱 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH2¦停车混乱
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | SH2 |  | 生产1部>MF1下游 | 部分鞋柜无钥匙无法上锁易碰伤 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加安全防护措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦SH2¦部分鞋柜无钥匙无法上锁易碰伤
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH2 |  | 纯水间 | 2#厂房纯水间门口警示标识粘贴顺序错误 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦2#厂房纯水间门口警示标识粘贴顺序错误
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-41 玻璃釜R81压力表上限不对 | 其他 | 其他 | 4-41 玻璃釜R81压力表上限不对 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将玻璃釜压力表上限标识更改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4-41 玻璃釜R81压力表上限不对
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 车间玻璃釜夹套铁皮与釜壁之间没有打胶，易磨擦 | 其他 | 其他 | 车间玻璃釜夹套铁皮与釜壁之间没有打胶，易磨擦 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已统一安排车间玻璃釜夹套进行打胶 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦车间玻璃釜夹套铁皮与釜壁之间没有打胶，易磨擦
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-43 玻璃釜限压阀标签污染 | 其他 | 其他 | 4-43 玻璃釜限压阀标签污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染的标签进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4-43 玻璃釜限压阀标签污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4层引风罩使用完毕引风罩阀门未关闭 | 其他 | 其他 | 4层引风罩使用完毕引风罩阀门未关闭 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将引风罩阀门关闭并统一排查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4层引风罩使用完毕引风罩阀门未关闭
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 屋内电子秤挪动后定位贴未及时专除 | 其他 | 其他 | 屋内电子秤挪动后定位贴未及时专除 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将定位贴进行去除 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦屋内电子秤挪动后定位贴未及时专除
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 现场有中掉落的仪表分类标签 | 其他 | 其他 | 现场有中掉落的仪表分类标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将仪表分类标签放至标签柜中 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦现场有中掉落的仪表分类标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 电子秤水平气泡仪有部分不可识别或缺失 | 其他 | 其他 | 电子秤水平气泡仪有部分不可识别或缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已统一排查气泡仪并更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦电子秤水平气泡仪有部分不可识别或缺失
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 样品存放箱外有物料痕迹暂存间铲子密封性差，容易污染 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 样品存放箱外有物料痕迹暂存间铲子密封性差，容易污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将铲子进行重新密封处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦样品存放箱外有物料痕迹暂存间铲子密封性差，容易污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 四层有防爆溢出桶非紧急情况紧急使用标签破损 | 其他 | 其他 | 四层有防爆溢出桶非紧急情况紧急使用标签破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将防爆溢出桶标签进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦四层有防爆溢出桶非紧急情况紧急使用标签破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-05 通风橱内一个A6卡套污染 | 其他 | 其他 | 4-05 通风橱内一个A6卡套污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染的卡套进行换新 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-05 通风橱内一个A6卡套污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-45 玻璃釜PP槽内有黄色液滴 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 4-45 玻璃釜PP槽内有黄色液滴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已检查滴漏原因并将液滴清洁 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-45 玻璃釜PP槽内有黄色液滴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-45 玻璃釜氮气管路混乱，应按图盘好，高中低压 | 其他 | 其他 | 4-45 玻璃釜氮气管路混乱，应按圈盘好 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将氮气管路按圈盘好并固定 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-45 玻璃釜氮气管路混乱，应按图盘好，高中低压
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-16 储罐出口阀门处周围地面表面有白色痕迹，有漆面损坏情况 | 跑冒滴漏 | 损坏 | 4-16 储罐出口阀门处周围地面表面有白色痕迹，有漆面损坏情况 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对周围地面进行重新刷漆，并检查原因 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-16 储罐出口阀门处周围地面表面有白色痕迹，有漆面损坏情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-43 地面黑黄胶带警戒线破损污染 | 其他 | 其他 | 4-43 地面黑黄胶带警戒线破损污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将黑黄胶带撕掉换新 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-43 地面黑黄胶带警戒线破损污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4层使用完的隔离带未及时从墙上摘下放到暂存间 | 其他 | 其他 | 4层使用完的隔离带未及时从墙上摘下放到暂存间 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将隔离带放至暂存间 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4层使用完的隔离带未及时从墙上摘下放到暂存间
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15 屋内有剧毒物质项目，房门未关紧 | 其他 | 其他 | 4-15 屋内有剧毒物质项目，房门未关紧 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将房门紧闭并教育屋内人员 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-15 屋内有剧毒物质项目，房门未关紧
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-47 制备柱一条管路掉落至地面导致地面有少量液体 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 4-47 制备柱一条管路掉落至地面导致地面有少量液体 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将管路固定至设备上并将液体擦去 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-47 制备柱一条管路掉落至地面导致地面有少量液体
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-53 三废回气管路桶溢出，管路积存过多 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 4-53 三废四氟管路桶溢出，管路积存过多 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将多余的三废四氟管路进行报废 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-53 三废回气管路桶溢出，管路积存过多
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-50 暂存柜标签脱落，应优化处理 | 其他 | 其他 | 4-50 暂存柜标签脱落，应优化处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将暂存柜标签全部换成磁吸卡套标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4-50 暂存柜标签脱落，应优化处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-64 蠕动泵CP22记录本存放袋缺失 | 其他 | 其他 | 4-64 蠕动泵CP22记录本存放袋缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改已领取记录本存放袋并装本 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4-64 蠕动泵CP22记录本存放袋缺失
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-09 高低温上存有取样试管和丁睛手套 | 其他 | 其他 | 4-09 高低温上存有取样试管和丁睛手套 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将取样管和丁腈手套放到正确位置 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4-09 高低温上存有取样试管和丁睛手套
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4层交接班医疗箱内棉签和创口贴缺少 | 其他 | 其他 | 4层交接班医疗箱内棉签和创口贴缺少 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对医疗箱缺少物品进行补充 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4层交接班医疗箱内棉签和创口贴缺少
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-05 一台电子秤秤保护壳污染 | 其他 | 其他 | 4-05 一台电子秤秤保护壳污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染的秤保护壳进行换新 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4-05 一台电子秤秤保护壳污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-32 内一台玻璃釜开口处缺塑料盲板防止异物进入 | 其他 | 其他 | 4-32 内一台玻璃釜开口处缺塑料盲板防止异物进入 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已为压滤罐盖上盲板防止异物进入 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4-32 内一台玻璃釜开口处缺塑料盲板防止异物进入
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-41内一台玻璃釜未使用管路电线头缺少密封 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 4-41内一台玻璃釜未使用管路电线头缺少密封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对管路电线头进行密封处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4-41内一台玻璃釜未使用管路电线头缺少密封
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-16 上二层台阶上有物料发放标签粘贴 | 其他 | 其他 | 4-16 上二层台阶上有物料发放标签粘贴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将粘贴标签去除并将其画叉扔进废弃标签柜 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦4-16 上二层台阶上有物料发放标签粘贴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-62 倒淋管路标签破损，循环水管路标签破损 | 其他 | 其他 | 4-62 倒淋管路标签破损，循环水管路标签破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将倒淋管路标签和循环水管路标签更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦4-62 倒淋管路标签破损，循环水管路标签破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-01 三废电子秤秤杆松动 | 其他 | 其他 | 4-01 三废电子秤秤杆松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤秤杆用内六角紧固 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦4-01 三废电子秤秤杆松动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-05 004排风口前禁止遮挡标识破损 | 其他 | 其他 | 4-05 004排风口前禁止遮挡标识破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将排风口前禁止遮挡标签换新 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦4-05 004排风口前禁止遮挡标识破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-06 防爆溢出桶旁有散落的内部物料标签 | 其他 | 其他 | 4-06 防爆溢出桶旁有散落的内部物料标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已询问班组标签无用，已画叉扔至标签柜 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦4-06 防爆溢出桶旁有散落的内部物料标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-44 高低温ATC17门缺夹套回路常开标识和铅封 | 其他 | 其他 | 4-44 高低温ATC17门缺夹套回路常开标识和铅封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将铅封和常开标识补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦4-44 高低温ATC17门缺夹套回路常开标识和铅封
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-64 1台蠕动泵亚克力板脱落 | 其他 | 其他 | 4-64 1台蠕动泵亚克力板脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改将脱落的亚克力板重新粘贴固定在蠕动泵壳上 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-64 1台蠕动泵亚克力板脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-03 一台300kg电子秤屏幕保护壳脱落 | 其他 | 其他 | 4-03 一台300kg电子秤屏幕保护壳脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将电子秤壳进行更换处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-03 一台300kg电子秤屏幕保护壳脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-43 电子秤标识脱落 | 其他 | 其他 | 4-43 电子秤标识脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤标识进行换新粘贴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-43 电子秤标识脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-42 地面有积水 | 其他 | 其他 | 4-42 地面有积水 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将积水处理，已检查漏水问题并解决 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-42 地面有积水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-43 R72玻璃釜缺记录本存放盒 | 其他 | 其他 | 4-43 R72玻璃釜缺记录本存放盒 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将合适的记录本存放盒进行安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-43 R72玻璃釜缺记录本存放盒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-27 通风橱内1台电子秤缺保护壳 | 其他 | 其他 | 4-27 通风橱内1台电子秤缺保护壳 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已为电子秤添加新的保护壳 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-27 通风橱内1台电子秤缺保护壳
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-41 R76玻璃釜电线混乱 | 其他 | 其他 | 4-41 R76玻璃釜电线混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电线进行重新盘整齐 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4-41 R76玻璃釜电线混乱
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M12 | 12车间泵房，最里面靠墙位置的2号泵护套管损坏，已沟通王忠达协调修复。 | 其他 | 其他 | 真空泵护套管长期使用老化及震动导致 | 设备设施原因 | 已进行临时处理，该型号线管暂无库存，进行临采到货后进行更换新的护套管 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦12车间泵房，最里面靠墙位置的2号泵护套管损坏，已沟通王忠达协调修复。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 2层东侧一处消火栓被记录桌遮挡，现场沟通蒋凯整改 | 其他 | 其他 | 细节把控不到位。 | 方法原因 | 已进行挪走转移 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦2层东侧一处消火栓被记录桌遮挡，现场沟通蒋凯整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 3层连续化安装施工，承包商吉林诚达施工人员没有进行现场交底，未佩戴人员定位卡，沟通施工负责人整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦3层连续化安装施工，承包商吉林诚达施工人员没有进行现场交底，未佩戴人员定位卡，沟通施工负责人整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间R33釜pH计没有防爆标识，与其他防爆pH计外观不同，需要确认是否防爆 | 其他 | 其他 | 意思表示脱落与厂家沟通 | 方法原因 | 意思表示脱落与厂家沟通 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦一车间R33釜pH计没有防爆标识，与其他防爆pH计外观不同，需要确认是否防爆
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间01釡投料丙酮，200桶投料管路有三个法兰没有跨接，现场沟通处理 | 静电事件 | 人员操作错误 | 设备准备时未进行安装 | 设备设施原因 | 进行安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三车间01釡投料丙酮，200桶投料管路有三个法兰没有跨接，现场沟通处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层连续化Cstr3釡的搅拌电机拆卸后 电线带电状态下使用黑胶套包裹，现场够用李海忠及时断电处理 | 其他 | 其他 | 现场操作不规范 | 设备设施原因 | 现场已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三车间四层连续化Cstr3釡的搅拌电机拆卸后 电线带电状态下使用黑胶套包裹，现场够用李海忠及时断电处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层4436项目Step4氯化氢尾气缓冲罐内有黄色固体，现场沟通刘通处理 | 其他 | 其他 | 现场有物料痕迹 | 人的原因 | 现场已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三车间三层4436项目Step4氯化氢尾气缓冲罐内有黄色固体，现场沟通刘通处理
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 供应部 | 监控查看，送货第三方人员站到库房门口同人员沟通。叉车运输200L桶过程中，200L桶未系绑带，库房门口存在坡度，颠簸和惯性容易导致桶倾倒 | 其他 | 其他 | 人员物料转移绑带要求执行缺失 | 人的原因 | 部门通告，物料转移除库内移位外，一律要求绑带固定 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦监控查看，送货第三方人员站到库房门口同人员沟通。叉车运输200L桶过程中，200L桶未系绑带，库房门口存在坡度，颠簸和惯性容易导致桶倾倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层101-R26蠕动泵滴加冰乙酸管路未密封周围有刺激性气味扩散，已告知朱立峰 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 尾气开度小 | 设备设施原因 | 现场调节 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦一车间三层101-R26蠕动泵滴加冰乙酸管路未密封周围有刺激性气味扩散，已告知朱立峰
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层101-R16下口氮气管路有液体撒漏，已告知属地 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行拆卸焊接完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦一车间三层101-R16下口氮气管路有液体撒漏，已告知属地
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层102-R25外包人员拆卸管路液体渗漏，使用塑料袋承接，已告知属地 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 经调查人员进行排导淋用塑料袋承接 | 方法原因 | 以对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间二层102-R25外包人员拆卸管路液体渗漏，使用塑料袋承接，已告知属地
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 04/24/2026 13：18二车间二层人员在压滤罐掏料结束后未对收料口进行擦拭直接安装盲板。 | 其他 | 其他 | 经调查人员进行了擦拭，但现场清场不彻底 | 方法原因 | 班前会进行强调清场问题 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦04/24/2026 13：18二车间二层人员在压滤罐掏料结束后未对收料口进行擦拭直接安装盲板。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层R01釜200L桶盐酸滴加，尾气缺少集气罩，已告知车间添加。 | 其他 | 其他 | 现场未连接尾气 | 物料原因 | 现场处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三车间四层R01釜200L桶盐酸滴加，尾气缺少集气罩，已告知车间添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层24釜加料车包装袋出口使用拉扣固定。 | 其他 | 其他 | 临时使用 | 设备设施原因 | 车间才买进行添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦一车间三层24釜加料车包装袋出口使用拉扣固定。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层20釜下口液体分层仪表缺少校验标识，接线盒处丝堵松动。 | 跑冒滴漏 | 松动或脱落 | 仪表标签标识丢失 | 方法原因 | 以进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间二层20釜下口液体分层仪表缺少校验标识，接线盒处丝堵松动。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层25釜下口盲板与螺栓上存在液体水珠，已告知车间处理。 | 其他 | 其他 | 紧固不到位 | 方法原因 | 已紧固 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间二层25釜下口盲板与螺栓上存在液体水珠，已告知车间处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层09釜水合肼滴加报警跳停控制箱上缺少报警设置清单 | 其他 | 其他 | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行制作标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦三车间四层09釜水合肼滴加报警跳停控制箱上缺少报警设置清单
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层R19釜接收罐下口连接管路上德阀末端缺少丝堵，有物料析出渗漏。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行紧固清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦一车间二层R19釜接收罐下口连接管路上德阀末端缺少丝堵，有物料析出渗漏。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层R22釜下方磁力泵连接有机相转移管路上旁通德阀有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 由于泵转移导致震动渗出 | 方法原因 | 已进行拆除，重新密封紧固 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间二层R22釜下方磁力泵连接有机相转移管路上旁通德阀有白色物料析出。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层R24釜下方流体过滤器静电接地断开 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 项目已结束，流体不适用。 | 设备设施原因 | 已进行重新连接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦二车间二层R24釜下方流体过滤器静电接地断开
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 一车间 | 04/24/2026，10:07，一车间二层外包人员拆管时有液体渗漏至地面。 | 跑冒滴漏 | 拆管路撒漏 | 管路弯头少许残留未及时承接 | 方法原因 | 人员进行批评，现场进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦04/24/2026，10:07，一车间二层外包人员拆管时有液体渗漏至地面。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | DH3 |  | 二车间 | 04/24/2026，17:10，二车间一层清洗间内外包人员处理管路时未佩戴呼吸防护，管路内有黑色液体。 | 其他 | 其他 | 经调查人员认为管路里没东西就直接进行剪断了 | 方法原因 | 后续进行管路报废进行带好劳保 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH3¦04/24/2026，17:10，二车间一层清洗间内外包人员处理管路时未佩戴呼吸防护，管路内有黑色液体。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-03通风橱纸上有黄色痕迹，请及时回收处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦620-03通风橱纸上有黄色痕迹，请及时回收处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-08通风橱洗瓶标识不清晰，建议及时更换 | 其他 | 其他 | 长时间使用磨损导致 | 方法原因 | 更换标签 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦620-08通风橱洗瓶标识不清晰，建议及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 617实验室 | 617-10通风橱洗瓶标识不清晰，建议及时更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦617-10通风橱洗瓶标识不清晰，建议及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 515实验室 | 515-14通风橱前地面，白色痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦515-14通风橱前地面，白色痕迹未及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 519实验室 | 519-16通风橱过夜反应，使用的循环机介质过少，需补充 | 其他 | 其他 | 循环机管路漏液，导致介质变少 | 设备设施原因 | 已及时补充循环机介质，并更换循环机管路 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦519-16通风橱过夜反应，使用的循环机介质过少，需补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 617实验室 | 617实验室废液桶，使用完闭后，未及时盖盖子 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦617实验室废液桶，使用完闭后，未及时盖盖子
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 一车间二层 | 一车间二层，R28釜夹套排空阀阀门开启，紧靠丝堵封堵。 | 其他 | 其他 | 夹套排空阀手柄转移白钢步梯时误碰 | 人的原因 | 班组人员已将R28釜夹套排空阀门关闭。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间二层，R28釜夹套排空阀阀门开启，紧靠丝堵封堵。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间急冷塔下方放置的QC废液小桶上方小孔未封堵。 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦三废车间急冷塔下方放置的QC废液小桶上方小孔未封堵。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 一车间二层 | 一车间二层R14釜下方101-MP33磁力泵电源挠性软管接头处断裂。 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 磁力泵电源挠性软管老化，受外力后接头处断裂 | 设备设施原因 | 以沟通电工，更换新电源挠性软管完成。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间二层R14釜下方101-MP33磁力泵电源挠性软管接头处断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 甲库2 | 甲库2，4区辽J00150叉车钥匙未拔掉。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦甲库2，4区辽J00150叉车钥匙未拔掉。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce01离心机间门口有一黄色防化服遮挡安全出口指示灯。 | 其他 | 其他 | 黄色防化服悬挂位置不当，遮挡应急指示灯 | 人的原因 | 已将黄色防护服位置进行转移 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦二车间一层902-Ce01离心机间门口有一黄色防化服遮挡安全出口指示灯。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 一车间四层 | 一车间四层101-R09釜对面35公斤灭火器放置方向不便于取用。 | 其他 | 其他 | 迎审5s清理，放回时灭火器手柄方向错误 | 方法原因 | 以将35kg灭火器调动放置方向，手柄朝外方便取用。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间四层101-R09釜对面35公斤灭火器放置方向不便于取用。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间三层电梯对面置物架上白钢撮子清洗不彻底有白色物料残留。 | 其他 | 其他 | 加料工具清洁不彻底 | 人的原因 | 已将三层工具架白钢撮子重新清洗干净，区域负责人分管区域检查不到位价值积分处罚。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦FX2¦一车间三层电梯对面置物架上白钢撮子清洗不彻底有白色物料残留。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 北侧门卫吸烟处 | 北侧门卫外吸烟处于厂区内存放的除草布袋等可燃物距离过近，仅一个围栏相隔且未进行硬隔离，抽完的烟蒂如未投入灭烟筒内，容易引燃物品，现场已在除草布袋附近发现抽完的烟蒂，建议进行硬隔离或移除除草布袋等可燃物 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦北侧门卫外吸烟处于厂区内存放的除草布袋等可燃物距离过近，仅一个围栏相隔且未进行硬隔离，抽完的烟蒂如未投入灭烟筒内，容易引燃物品，现场已在除草布袋附近发现抽完的烟蒂，建议进行硬隔离或移除除草布袋等可燃物
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 7号楼 一层原料暂存间 | 监控回放巡查，02：15车间人员静电接地卡子单个夹子同时夹持两个溶剂桶，夹持不牢固易松动滑脱，接地接触不良导致电阻超标 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员不规范使用卡子 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示重新培训卡子的使用标准 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦监控回放巡查，02：15车间人员静电接地卡子单个夹子同时夹持两个溶剂桶，夹持不牢固易松动滑脱，接地接触不良导致电阻超标
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 7号楼张兰江班组 | 7号楼四层一车间加料箱手套胶圈破损，已与当班副主任沟通建议更换 | 其他 | 其他 | 人员移动时造成损坏 | 人的原因 | 已要求人员重新更换， |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦7号楼四层一车间加料箱手套胶圈破损，已与当班副主任沟通建议更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 8号楼韩闯班组 | 8号楼四层三三车间空压气管使用后未及时回收，已现场沟通副主任回收 | 其他 | 其他 | 操作人使用后未及时收纳 | 人的原因 | 将使用后的气源管收纳整理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦8号楼四层三三车间空压气管使用后未及时回收，已现场沟通副主任回收
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 8号楼韩闯班组 | 8号楼三层FD01-Tr01接收罐液位计显示不准确，现场沟通班长接收罐无液位，已现场沟通整改 | 其他 | 其他 | 翻板液位计卡顿导致显示不准 | 设备设施原因 | 使用磁铁将液位计恢复 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦8号楼三层FD01-Tr01接收罐液位计显示不准确，现场沟通班长接收罐无液位，已现场沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ3 |  | 9号楼董晓超班组 | 9号楼二层一车间移动接收罐标识牌无信息，建议整改 | 其他 | 其他 | 接收罐标识背胶不粘导致脱落，已安排重新紧固粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ3¦9号楼二层一车间移动接收罐标识牌无信息，建议整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M13 | 13车间四层连续化溢流釜CSTR17下方转移泵P004管路排液阀渗滴液体至地面已出现多次需采取措施处理 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 阀门长时间使用渗漏导致 | 设备设施原因 | 已清洗完成，阀门更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦13车间四层连续化溢流釜CSTR17下方转移泵P004管路排液阀渗滴液体至地面已出现多次需采取措施处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M10 | 410-R08所用加料车缺少支架 | 其他 | 其他 | 已加 | 方法原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R08所用加料车缺少支架
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M10 | 410-R02左侧操作柱静电接地线断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 开关阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R02左侧操作柱静电接地线断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M12 | 412-R14供卸氮后方可燃表无名称标识 | 其他 | 其他 | 仪表标识背胶老化脱落 | 环境原因 | 进行更换新的仪表标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦412-R14供卸氮后方可燃表无名称标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M12 | 412-R14供卸氮下方地面黑色痕迹需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 地面污染清理不及时 | 人的原因 | 进行地面黑印清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦412-R14供卸氮下方地面黑色痕迹需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M10 | 410-R16对面墙上空压管路需上锁管理 | 其他 | 其他 | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R16对面墙上空压管路需上锁管理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M10 | 410-R19右侧墙上空压管路锁悬挂未上锁管理 | 其他 | 其他 | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R19右侧墙上空压管路锁悬挂未上锁管理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M10 | 410-R16下口夹套温度计渗水至地面 | 跑冒滴漏 | 温度计接口滴水 | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R16下口夹套温度计渗水至地面
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M10 | 410-R13下口压滤罐前地面白的物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 掏料清理不到位 | 设备设施原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦410-R13下口压滤罐前地面白的物料痕迹需清理
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 四号楼四层4-46静电卡子损坏。正确做法：及时更换。 | 静电事件 | 损坏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦四号楼四层4-46静电卡子损坏。正确做法：及时更换。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-06法兰上有明显物料痕迹。正确做法：及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-06法兰上有明显物料痕迹。正确做法：及时清理
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层走廊应急桶未正确摆放。正确做法：及时转移 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦四号楼三层走廊应急桶未正确摆放。正确做法：及时转移
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/24/2026 09:30 4号楼四层4-03操作人员穿脱劳保顺序有误。正确做法:应先连体服再脱全面罩。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦04/24/2026 09:30 4号楼四层4-03操作人员穿脱劳保顺序有误。正确做法:应先连体服再脱全面罩。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 11号楼3-31间TJ4S-1108-GB05手套箱两处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固 | 其他 | 其他 | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦11号楼3-31间TJ4S-1108-GB05手套箱两处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 11号楼二层9车间TJ4S-1109-CNU02-RE01管路静电跨接处缺少破漆垫片 需要及时添加 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦11号楼二层9车间TJ4S-1109-CNU02-RE01管路静电跨接处缺少破漆垫片 需要及时添加
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-38人员佩戴一次性手套写记录 正确做法：写记录时禁止佩戴一次性手套防止物料沾染 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼4-38人员佩戴一次性手套写记录 正确做法：写记录时禁止佩戴一次性手套防止物料沾染
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼3-21间人员使用后的连体服随意防止 正确做法：应密封处理 或者 即使回收 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼3-21间人员使用后的连体服随意防止 正确做法：应密封处理 或者 即使回收
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-09间暂存危化处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼4-09间暂存危化处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼3-21间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼3-21间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-03间内有使用过的手套随意丢弃。正确做法：及时处理，避免污染暴露。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼4-03间内有使用过的手套随意丢弃。正确做法：及时处理，避免污染暴露。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼3-03间吡啶桶开启时现场人员未佩戴防毒面具。正确做法：应佩戴防毒面具，避免暴露。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼3-03间吡啶桶开启时现场人员未佩戴防毒面具。正确做法：应佩戴防毒面具，避免暴露。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 1：23 11号楼4-02间夹套乙二醇管路在滴落冷凝水。正确做法：先接好冷凝水，后续保温及时包好。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 新改的乙二醇管路，已连续做保温 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦1：23 11号楼4-02间夹套乙二醇管路在滴落冷凝水。正确做法：先接好冷凝水，后续保温及时包好。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 1：31 11号楼3-21间引风罩用完未及时关闭并盘起。正确做法：引风罩用完需及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | 其他 | 其他 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦1：31 11号楼3-21间引风罩用完未及时关闭并盘起。正确做法：引风罩用完需及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 12号楼3-16间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，防止被污染。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦12号楼3-16间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，防止被污染。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/24/2026 11:08 12号楼4-17间生产人员未佩戴同等级劳保帮忙取样。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦04/24/2026 11:08 12号楼4-17间生产人员未佩戴同等级劳保帮忙取样。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。
EHS隐患排查 | 设备设施 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | TF31/TF32储罐盖板部分表面生锈 | 其他 | 其他 | 室外天气原因，导致盖板部分地方生锈 | 环境原因 | 对生锈部位进行补漆 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦TF31/TF32储罐盖板部分表面生锈
EHS隐患排查 | 5S | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 装卸区现场鹤管表面有灰尘 | 其他 | 其他 | 室外环境导致 | 环境原因 | 对鹤管表面进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦装卸区现场鹤管表面有灰尘
EHS隐患排查 | 5S | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 现场垃圾箱清理 | 其他 | 其他 | 垃圾箱未及时清理 | 人的原因 | 对垃圾箱进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦现场垃圾箱清理
EHS隐患排查 | 5S | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 罐区护栏周围有垃圾 | 其他 | 其他 | 室外大风将垃圾刮到罐区周围 | 环境原因 | 对现场周围垃圾进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦罐区护栏周围有垃圾
EHS隐患排查 | 室内消火栓排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M14 | 14车间1层应急柜旁11号消火栓门锁关不上，请更换 | 其他 | 其他 | 锁头损坏 | 设备设施原因 | 已维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦14车间1层应急柜旁11号消火栓门锁关不上，请更换
EHS隐患排查 | 室内消火栓排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M15 | 15车间2层，分布器间2层22号消火栓门锁关不上，请更换 | 其他 | 其他 | 锁头损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦15车间2层，分布器间2层22号消火栓门锁关不上，请更换
EHS隐患排查 | 室内消火栓排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M2 | 1.二车间4层北走廊02号消火栓箱内堆放杂物，请整改 2.二车间3层R15旁07号消火栓门锁关不上，请整改 | 其他 | 其他 | 消火栓门锁损坏02消火栓未看见杂物 | 设备设施原因 | 已进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦1.二车间4层北走廊02号消火栓箱内堆放杂物，请整改 2.二车间3层R15旁07号消火栓门锁关不上，请整改
EHS隐患排查 | 室内消火栓排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M1 | 一车间3层南走廊04号消火栓门锁关不上，绿签没写消火栓编号请整改 | 其他 | 其他 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦一车间3层南走廊04号消火栓门锁关不上，绿签没写消火栓编号请整改
EHS隐患排查 | 室内消火栓排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M3 | 1.三车间1层南侧柱子01号消火栓门镜损坏，请更换 2.三车间2层北侧05号消火栓门锁关不上，请更换 3.三车间2层南侧08消火栓门锁关不上，请更换 4.三车间4层消火栓内均有灰尘，请整改 | 其他 | 其他 | 长期使用导致个别出现损坏 | 设备设施原因 | 量好尺寸进行临时采购，到货后更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦1.三车间1层南侧柱子01号消火栓门镜损坏，请更换 2.三车间2层北侧05号消火栓门锁关不上，请更换 3.三车间2层南侧08消火栓门锁关不上，请更换 4.三车间4层消火栓内均有灰尘，请整改
EHS隐患排查 | 喷淋头排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M1 | 二车间3层 2-301楼梯左上方喷淋头溅水盘变形、锈蚀，请更换 | 其他 | 其他 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦二车间3层 2-301楼梯左上方喷淋头溅水盘变形、锈蚀，请更换
EHS隐患排查 | 室内消火栓排查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M5 | 五车间3层走廊05号消火栓内有杂物，请整改 | 其他 | 其他 | 人员私自存放 | 人的原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦五车间3层走廊05号消火栓内有杂物，请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | B9 | 研发实验室的消火栓箱内卫生情况较差，需要清洁 | 其他 | 其他 | 未进行清理 | 方法原因 | 已清洁完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦研发实验室的消火栓箱内卫生情况较差，需要清洁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 18车间3层3-06间16釜旁灭火器上方喷淋头溅水盘变形，请整改 | 其他 | 其他 | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 待后续停用进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间3层3-06间16釜旁灭火器上方喷淋头溅水盘变形，请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 18车间2层走廊2-08间门旁声光报警无标识牌，请整改 | 其他 | 其他 | 现场标识粘贴不到位 | 人的原因 | 已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间2层走廊2-08间门旁声光报警无标识牌，请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M19 | 19车间3层13釜后可燃表无标识牌，请整改 | 其他 | 其他 | 现场标识粘贴不到位 | 人的原因 | 已进行整改补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦19车间3层13釜后可燃表无标识牌，请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M20 | 20车间1层药品箱内创可贴及酒精较少、4层药品箱内创可贴较少，需补充 | 其他 | 其他 | 药品箱排查不及时 | 人的原因 | 药品已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦20车间1层药品箱内创可贴及酒精较少、4层药品箱内创可贴较少，需补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M19 | 19车间1层药品箱内创可贴较少、3层药品箱内创可贴较少、2层药品箱内无酒精，需补充 | 其他 | 其他 | 现场应急物资巡查不到位 | 人的原因 | 已进行补充完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦19车间1层药品箱内创可贴较少、3层药品箱内创可贴较少、2层药品箱内无酒精，需补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 18车间1层药品箱缺少记录本、4层药品箱内缺少纱布，卫生状况较差，没有记录本，以上问题需整改 | 其他 | 其他 | 应急物资巡查不到位 | 人的原因 | 现场已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间1层药品箱缺少记录本、4层药品箱内缺少纱布，卫生状况较差，没有记录本，以上问题需整改
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 243 | 11号通风橱无人使用冻干机、03号通风橱无人使用超声未断电 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦11号通风橱无人使用冻干机、03号通风橱无人使用超声未断电
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 241 | 06号通风橱烘箱过夜单申请后未审批，审批迟滞 | 其他 | 其他 | 管理人员遗漏 | 人的原因 | 立即审批 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦06号通风橱烘箱过夜单申请后未审批，审批迟滞
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 241 | 01号通风橱过夜单审批较晚（20：54审批），未与监察部现场人员交接 | 其他 | 其他 | 白班人员疏忽 | 人的原因 | 已现场沟通 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦01号通风橱过夜单审批较晚（20：54审批），未与监察部现场人员交接
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 240 | 甲基叔丁基醚洗瓶靠近110℃加热装置，需要隔开 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦甲基叔丁基醚洗瓶靠近110℃加热装置，需要隔开
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 237 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认，实际上值班确认18：00左右完成 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认，实际上值班确认18：00左右完成
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 315 | 01号通风橱冻干化开 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦01号通风橱冻干化开
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 301与302称量间 | 未对04/22/2026巡查项进行整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦未对04/22/2026巡查项进行整改
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 301 | 静电卡子串联 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦静电卡子串联
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 304 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认
EHS隐患排查 | 消防专项排查 | 2026-04-24 | DH2 |  | 十车间 | 十车间一层走廊安全出口灯不亮，四层控制间二氧化碳灭火器缺重量数 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦十车间一层走廊安全出口灯不亮，四层控制间二氧化碳灭火器缺重量数
EHS隐患排查 | 消防专项排查 | 2026-04-24 | DH2 |  | 动力中心 | 1，动力中心办公室楼梯间一层窗户上有刀片。2动力中心热水站水箱间手报与声光牌脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH2¦1，动力中心办公室楼梯间一层窗户上有刀片。2动力中心热水站水箱间手报与声光牌脱落
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-24 | TJ2 |  | 5-303 | 5-303-11通风橱内有较多白色物料撒漏未及时处理（低风险60条） | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 下班未及时清理台面 | 人的原因 | 清理台面 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ2¦5-303-11通风橱内有较多白色物料撒漏未及时处理（低风险60条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-24 | TJ2 |  | 2-201 | 2：:44，10橱中使用中的油浴锅磁子未正常转动（已联系实验室负责人）（低风险121条） | 其他 | 其他 | 油浴锅搅拌转速设置过快，油浴锅转子易偏离中心，导致不正常搅拌 | 人的原因 | 设置转速适中，避免油锅转子易偏离，若仍偏离，尝试更换转子或者油浴锅进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ2¦2：:44，10橱中使用中的油浴锅磁子未正常转动（已联系实验室负责人）（低风险121条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-24 | TJ2 |  | 1-304 | 2：18，10橱机械搅拌未缠胶带（低风险137条） | 其他 | 其他 | 每个通风橱已经张贴了下班前检查事项，包括了“机搅缠胶带情况”，但通风橱实验人员未检查到位，一线确认人员检查未到位 | 人的原因 | 立即停止 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ2¦2：18，10橱机械搅拌未缠胶带（低风险137条）
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M21 | 21车间四层走廊编号FAK-B7-M21-005的药品箱绿签没更新，签到04/22/2026。2%醋书酸溶液有效期到2026年4月20日，已过期需要更换。 | 其他 | 其他 | 标签已更新 | 人的原因 | 已完成更新标签 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦21车间四层走廊编号FAK-B7-M21-005的药品箱绿签没更新，签到04/22/2026。2%醋书酸溶液有效期到2026年4月20日，已过期需要更换。
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 241 | 溶剂柜存量超50L | 其他 | 其他 | 原计划连固相，由于实验计划有变，固相为开展导致溶剂多出 | 人的原因 | 第二天及时使用 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦溶剂柜存量超50L
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 236 | 236-10通风橱数显没电，数显探头未插入液面以下 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦236-10通风橱数显没电，数显探头未插入液面以下
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 236 | 06号通风橱高低温循环机盘管裸漏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦06号通风橱高低温循环机盘管裸漏
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 237 | 01号通风橱高低温循环机盘管裸漏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦01号通风橱高低温循环机盘管裸漏
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 237 | 04号通风橱过夜反应未提交过夜单，现场人员反馈不知道 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦04号通风橱过夜反应未提交过夜单，现场人员反馈不知道
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 237 | 现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 239 | 05号通风橱过夜反应加热反应未使用数显温度计 | 其他 | 其他 | 过夜反应人员没有意识到加热的过夜反应必须用数显温度计 | 人的原因 | 及时更换数显温度计 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦05号通风橱过夜反应加热反应未使用数显温度计
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 315 | 4号通风橱冻干样品化料，项目号144822 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦4号通风橱冻干样品化料，项目号144822
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 302 | 编号OS50-17未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦编号OS50-17未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 301 | 08号通风橱未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦08号通风橱未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 301 | 盖帽试剂A与盖帽试剂B无引风条件储存，且未有效隔离开 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦盖帽试剂A与盖帽试剂B无引风条件储存，且未有效隔离开
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 303 | 高伟杰使用20L四口瓶未准备操作规范 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦高伟杰使用20L四口瓶未准备操作规范
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 303 | 溶剂柜内存放脱帽试剂超50L，且无二级防护存放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦溶剂柜内存放脱帽试剂超50L，且无二级防护存放
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 304 | 02号通风橱桌面针头未使用利器盒处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦02号通风橱桌面针头未使用利器盒处理
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 307 | 5号通风橱桌面白色物料撒漏未清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦5号通风橱桌面白色物料撒漏未清理
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 308 | 安全确认只进行了管理确认，一线与值班人员未进行确认 | 其他 | 其他 | 加班人员离开实验室赶班车忘记签名确认 | 人的原因 | 管理人员已进行安全确认，无纠正措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦安全确认只进行了管理确认，一线与值班人员未进行确认
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 308 | 12号通风橱高低温循环机盘管裸漏 | 其他 | 其他 | 该设备已搬至其他实验室，清理过程没有注意，使用前需要再确认电线完整性 | 人的原因 | 使用前需要再确认电线完整性 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦12号通风橱高低温循环机盘管裸漏
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 430 | 16号通风橱 ，真空干燥箱提交过夜单为1级，根据过夜实验管理制度应为2级 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦16号通风橱 ，真空干燥箱提交过夜单为1级，根据过夜实验管理制度应为2级
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M22 | 1、22车间4层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-004内的棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。编号FAK-B7-M22-005清单的医用氧气袋在3楼放置，需要拿回来。2、22车间3层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-003内药品有撒漏需要清理，棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。3、22车间2层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-002内棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。4、22车间1层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-001内藿香正气水日期与清单不符，需要更换清单。棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。 | 其他 | 其他 | 药品箱内棉签根据清单配备，清单上是10个，故都有半包存在，医用氧气袋因氰化钠投料需现场配备，故拿至三楼投料现场，藿香正气水人员新更换未及时更新清单 | 方法原因 | 现已将氧气袋归位，清单已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦1、22车间4层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-004内的棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。编号FAK-B7-M22-005清单的医用氧气袋在3楼放置，需要拿回来。2、22车间3层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-003内药品有撒漏需要清理，棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。3、22车间2层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-002内棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。4、22车间1层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-001内藿香正气水日期与清单不符，需要更换清单。棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M21 | 1、21车间四层走廊编号FAK-B7-M21-004的药品箱内创可贴缺少，消毒酒精的日期与清单日期不符，需要更改清单。2、21车间三层走廊编号FAK-B7-M21-003的药品箱内创口贴只剩1个，需要补充3、21车间二层走廊编号FAK-B7-M21-002的药品箱内创口贴剩余7只需要补充。4、21车间一层走廊编号FAK-B7-M21-001的药品箱内创口贴剩余6只需要补充；除四层走廊箱内的棉签有1包半，其余各箱内的棉签均已拆封，需要添加无菌未拆封棉签。箱内物品添加结束后要填写药品使用登记； | 其他 | 其他 | 人员使用后补充不及时 | 人的原因 | 已安排进行补充，待库房出货后进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦1、21车间四层走廊编号FAK-B7-M21-004的药品箱内创可贴缺少，消毒酒精的日期与清单日期不符，需要更改清单。2、21车间三层走廊编号FAK-B7-M21-003的药品箱内创口贴只剩1个，需要补充3、21车间二层走廊编号FAK-B7-M21-002的药品箱内创口贴剩余7只需要补充。4、21车间一层走廊编号FAK-B7-M21-001的药品箱内创口贴剩余6只需要补充；除四层走廊箱内的棉签有1包半，其余各箱内的棉签均已拆封，需要添加无菌未拆封棉签。箱内物品添加结束后要填写药品使用登记；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ2 |  | 2-201 | 15：40，王磊佩戴使用过的手套书写记录，现场制止（低风险4条） | 其他 | 其他 | 样品较多，需要在称料和书写记录来回切换，人员嫌麻烦，带有一定侥幸心理 | 人的原因 | 称量完物料，及时摘除手套进行书写记录提醒操作的规范性，书写记录不能带使用过的一次性手套 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ2¦15：40，王磊佩戴使用过的手套书写记录，现场制止（低风险4条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 氮气塔 | 电箱缺少每日巡查表格 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦电箱缺少每日巡查表格
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | DCS | 碳箱压差探测器安装错误，压差显示为负值。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦碳箱压差探测器安装错误，压差显示为负值。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼吸附解析 | 氧含量检测器流量计无显示 | 其他 | 其他 | 人的原因，人员操作时误关闭 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦氧含量检测器流量计无显示
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼吸附解析 | 风机与电机传动中无侧防护 | 其他 | 其他 | 意识不足，以补充防护 | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦风机与电机传动中无侧防护
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼吸附解析 | 喷淋塔爬梯距地面距离大于0.45m，无安全标识 | 其他 | 其他 | 设备占用了人员通道，人员爬梯需要使用现场登高梯进行。后续进行封死，不在使用 | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦喷淋塔爬梯距地面距离大于0.45m，无安全标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼吸附解析 | 一处电磁阀接线口防爆挠性管接口松动，建议整体排查 | 静电事件 | 绕线管损坏 | 现场已紧固并完成整体排查 | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦一处电磁阀接线口防爆挠性管接口松动，建议整体排查
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼吸附解析 | 废液罐法兰未盲堵 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 管路进出均未连接，盲板采购中 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦废液罐法兰未盲堵
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼吸附解析 | 碱罐搅拌泵异响，建议进行检查 | 其他 | 其他 | 已联系维修，无异常 | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦碱罐搅拌泵异响，建议进行检查
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 10立罐区 | 向方槽打液过程中管路静电卡子脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 | 静电卡子未夹紧 | 人的原因 | 对卡子重新连接 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦向方槽打液过程中管路静电卡子脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | RTO | 电箱上有杂物 | 其他 | 其他 | 人员习惯不好，已在班组会强调 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦电箱上有杂物
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 6号楼 | 电线架高高度不足 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦电线架高高度不足
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 6号楼 | 厕所闭门器损坏有掉落风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦厕所闭门器损坏有掉落风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 提升泵加药间低浓度提升池泵a漏水 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 | 泵体维修中，未及时清理 | 方法原因 | 维修状态保证现场状态 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦提升泵加药间低浓度提升池泵a漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 尾气间电线管路标签掉落 | 其他 | 其他 | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 及时补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦尾气间电线管路标签掉落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 化验室试剂瓶标签破损 | 其他 | 其他 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 及时补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦化验室试剂瓶标签破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 尾气管路标识翘起 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦尾气管路标识翘起
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 二层玻璃靠在墙边未收起 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦二层玻璃靠在墙边未收起
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 叠螺进料管路磨损严重 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦叠螺进料管路磨损严重
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 变送器缺少螺栓固定 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦变送器缺少螺栓固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 蒸汽管路表示褪色严重 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦蒸汽管路表示褪色严重
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 10立罐区 | 推车式灭火器移动未在指定位置上 | 其他 | 其他 | 施工期间由于妨碍施工将灭火器移位 | 方法原因 | 对灭火器归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦推车式灭火器移动未在指定位置上
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 14号库 | 14号库东门前应急处置柜与物品清单不符 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦14号库东门前应急处置柜与物品清单不符
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 26号库 | 玻璃瓶乙腈未放入凹槽内，有掉出破损风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦玻璃瓶乙腈未放入凹槽内，有掉出破损风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 27号库 | 溶剂桶绑带未进行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦溶剂桶绑带未进行
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 30号库 | 接电箱接线口未封堵，接电箱失去防爆效果 | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦接电箱接线口未封堵，接电箱失去防爆效果
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 31号库 | 接电线破损 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦接电线破损
EHS隐患排查 | 电气专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 11号楼4-42/46间Sy07/Sy08/Sy10手套箱配电箱未接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 已报修整改 | 设备设施原因 | 整体排查处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦11号楼4-42/46间Sy07/Sy08/Sy10手套箱配电箱未接地
EHS隐患排查 | 电气专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 11号楼4-41间液压站电缆放置在地面上 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 已报修进行处理 | 设备设施原因 | 整体排查处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦11号楼4-41间液压站电缆放置在地面上
EHS隐患排查 | 电气专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 11号楼3-04电井门未上锁 | 其他 | 其他 | 施工结束未及时上锁 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦11号楼3-04电井门未上锁
EHS隐患排查 | 电气专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 11号楼3-34间泵TJ4S-1107-MP002接地线断裂 | 静电事件 | 损坏 | 泵接地线断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦11号楼3-34间泵TJ4S-1107-MP002接地线断裂
EHS隐患排查 | 电气专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 11号楼3-32间排风口无禁止遮挡标识 | 其他 | 其他 | 排风口缺少禁止阻挡标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦11号楼3-32间排风口无禁止遮挡标识
EHS隐患排查 | 电气专项排查 | 2026-04-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 罐TJ4S-1107-HPPC02-T05尾气试镜缺少静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 视镜缺少静电跨接 | 方法原因 | 已现场整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CMMD¦罐TJ4S-1107-HPPC02-T05尾气试镜缺少静电跨接
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 机修 | 机修区 药品箱内清单未更新 创可贴余量较少建议补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦机修区 药品箱内清单未更新 创可贴余量较少建议补充
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 保全 | 保全区药品箱 无藿香正气水 清单未更新 请及时处理 | 其他 | 其他 | 更新不及时 | 人的原因 | 及时更新清单或补充药品 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦保全区药品箱 无藿香正气水 清单未更新 请及时处理
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 2号动力站 | B17 2号动力站药品箱内 无棉签 请及时补充 | 其他 | 其他 | 棉签使用完毕，未及时补充 | 人的原因 | 补充棉签 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦B17 2号动力站药品箱内 无棉签 请及时补充
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 1号变电所 | B16 1号变电所药品箱内 一盒过期藿香正气水未处理，请尽快处理 | 其他 | 其他 | 更换不及时 | 人的原因 | 更换过期药品 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦B16 1号变电所药品箱内 一盒过期藿香正气水未处理，请尽快处理
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 3号动力站 | B22 3号动力站内 药品箱缺棉签 医用纱布 清单未更新 请及时整改 | 其他 | 其他 | 棉签及纱布使用完毕，未及时补充 | 人的原因 | 补充棉签及纱布 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦B22 3号动力站内 药品箱缺棉签 医用纱布 清单未更新 请及时整改
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 锅炉房 | 锅炉房药品箱内，创可贴脏污，清单未更新，请及时更换 | 其他 | 其他 | 药品箱未及时清理检查 | 人的原因 | 清理检查药品箱，补充缺少物品 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦锅炉房药品箱内，创可贴脏污，清单未更新，请及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 2-27房间物料桶上有析出盐渍未清理 | 其他 | 其他 | 操作人员未及时清理桶上残留液体，液体风干后析出盐渍 | 人的原因 | 告知现场操作人员将盐渍清理干净 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦2-27房间物料桶上有析出盐渍未清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 2-35房间电线管路密封盖脱落 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 密封盖松动脱落 | 设备设施原因 | 重新打胶将密封盖装好 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦2-35房间电线管路密封盖脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 2-37房间现场待使用的制备乙腈未夹静电卡子 | 静电事件 | 人员操作错误 | 操作人员疏忽未及时夹静电 | 人的原因 | 已告知现场操作人员进行整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦2-37房间现场待使用的制备乙腈未夹静电卡子
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | CMM-402-PDP004气动泵缺少设备状态标识，CMM-402-PDP010气动泵设备状态标识损坏脱落 | 其他 | 其他 | 设备标识老化损坏后脱落 | 设备设施原因 | 及时补充好新的设备状态标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦CMM-402-PDP004气动泵缺少设备状态标识，CMM-402-PDP010气动泵设备状态标识损坏脱落
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M16 | 1、16车间四层编号FAK-B5-M16-05的药品箱内缺少保鲜纸和伤湿止痛膏 2、16车间三层编号FAK-B5-M16-03药品箱内纱布无生产日期和有效日期，云南白药的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 3、16车间二层编号FAK-B5-M16-05药品箱和四层药品箱编号相同，药品箱内纱布无生产日期和有效日期，酒精的有效日期和清单日期不符，需重新核对打印清单，二层编号FAK-B5-M16-02药品箱内纱布无生产日期和有效日期 4、16车间一层编号FAK-B5-M16-01药品箱内缺少创可贴，纱布无生产日期和有效日期，酒精有效日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 4、16车间整体药品箱都没有藿香正气水 5、16车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记 | 其他 | 其他 | 清单信息不符 | 人的原因 | 更滑并填写记录 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦1、16车间四层编号FAK-B5-M16-05的药品箱内缺少保鲜纸和伤湿止痛膏 2、16车间三层编号FAK-B5-M16-03药品箱内纱布无生产日期和有效日期，云南白药的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 3、16车间二层编号FAK-B5-M16-05药品箱和四层药品箱编号相同，药品箱内纱布无生产日期和有效日期，酒精的有效日期和清单日期不符，需重新核对打印清单，二层编号FAK-B5-M16-02药品箱内纱布无生产日期和有效日期 4、16车间一层编号FAK-B5-M16-01药品箱内缺少创可贴，纱布无生产日期和有效日期，酒精有效日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 4、16车间整体药品箱都没有藿香正气水 5、16车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | TJ2 |  | 2-303办公室 | 检查应急药品箱，缺少创口贴和医用胶带，现场沟通负责人补充，已整改（提醒88条） | 其他 | 其他 | 人员使用完毕后未及时告知，未能及时实现药品补充 | 人的原因 | 补充药箱药品 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ2¦检查应急药品箱，缺少创口贴和医用胶带，现场沟通负责人补充，已整改（提醒88条）
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-24 | TJ2 |  | 重金属办公室 | 检查应急药品箱，属地每月检查，现场有检查签和药品明细表，药品齐全，且均在有效期内。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ2¦检查应急药品箱，属地每月检查，现场有检查签和药品明细表，药品齐全，且均在有效期内。
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M15 | 1、15车间四层编号FAK-B5-M15-05的药品箱内缺少保鲜纸和医用手套，应急记录里没有这个编号的药品箱，需增加 2、15车间二层编号FAK-B5-M15-03药品箱内碘伏撒漏，需及时清理 3、15车间整体药品箱都没有藿香正气水 4、15车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记 | 其他 | 其他 | 药品箱内纱布两卷日期不一致，取临近过期的标注，其余缺少物品为近日过期，已填报 | 方法原因 | 到货后补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦1、15车间四层编号FAK-B5-M15-05的药品箱内缺少保鲜纸和医用手套，应急记录里没有这个编号的药品箱，需增加 2、15车间二层编号FAK-B5-M15-03药品箱内碘伏撒漏，需及时清理 3、15车间整体药品箱都没有藿香正气水 4、15车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记
EHS隐患排查 | 药品箱巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M14 | 1、14车间四层编号FAK-B5-M14-05的药品箱内缺少保鲜纸和医用手套，应急记录里没有这个编号的药品箱，需增加 2、14车间二层编号FAK-B5-M14-03药品箱内酒精、纱布的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 3、14车间一层编号FAK-B5-M14-04药品箱内创可贴的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 4、14车间整体药品箱都没有藿香正气水 5、14车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记 | 其他 | 其他 | 药品箱内纱布两卷日期不一致，取临近过期的标注，其余缺少物品为近日过期，已填报 | 方法原因 | 填报到货补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦1、14车间四层编号FAK-B5-M14-05的药品箱内缺少保鲜纸和医用手套，应急记录里没有这个编号的药品箱，需增加 2、14车间二层编号FAK-B5-M14-03药品箱内酒精、纱布的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 3、14车间一层编号FAK-B5-M14-04药品箱内创可贴的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 4、14车间整体药品箱都没有藿香正气水 5、14车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 制剂QC取样间 | 11：00，制剂QC取样间暂存超期四氢呋喃24年的料（低风险59条） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦11：00，制剂QC取样间暂存超期四氢呋喃24年的料（低风险59条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 3号楼一层，制剂库房走廊 | 11：01，氨水甲醇乙醇禁忌混存，且22号发现问题未改（高风险68条） | 其他 | 其他 | 车间退回物资，没有及时返回对应的化学品库房 | 人的原因 | 已经将物资转移对应的库房 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦11：01，氨水甲醇乙醇禁忌混存，且22号发现问题未改（高风险68条）
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 4号楼217稳定性试验室 | 缺少消防砂铲 | 其他 | 其他 | 4号楼217房间为新建的稳定性样品室，目前制剂QC 4个稳定性房间内的箱体正陆续转移至4-217，灭火器、消防砂等已配置，忘记配备消防砂铲。 | 人的原因 | 4-217样品室配备消防砂铲 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦缺少消防砂铲
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层新员工拆卸管路时未佩戴呼吸防护，管路内有液体流出。 | 其他 | 其他 | 管路进行水冲洗拆卸 | 物料原因 | 现场进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦三车间三层新员工拆卸管路时未佩戴呼吸防护，管路内有液体流出。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 三车间 | 监控发现三车间四层人员踩踏设备登高未使用合适登高工具 | 其他 | 其他 | 人员登高未使用合适登高工具 | 人的原因 | 人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦监控发现三车间四层人员踩踏设备登高未使用合适登高工具
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放发现04/23/2026 16:30，一车间二层粉碎筛分间三车间人员未佩戴安全帽作业，未清场在间内穿脱PPE，佩戴面罩面部有裸露 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场进行整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦监控回放发现04/23/2026 16:30，一车间二层粉碎筛分间三车间人员未佩戴安全帽作业，未清场在间内穿脱PPE，佩戴面罩面部有裸露
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 连续化组 | 监控回放发现04/23/2026 18:14，三车间四层连续化人员登高坐在三步梯护栏上，未使用合适登高工具 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦监控回放发现04/23/2026 18:14，三车间四层连续化人员登高坐在三步梯护栏上，未使用合适登高工具
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放发现三车间二层103-ce05，04-24 00：38人员佩戴手套扶扶手、三车间二层103-ce04，04-23 14：51人员佩戴手套扶扶手、三车间二层103-ce04，04-23 14：43人员进入狭窄区域未佩戴安全帽、三车间二层103-ce04外，04-23 17：14人员佩戴手套开关门 | 其他 | 其他 | 人员操作问题 | 人的原因 | 人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦监控回放发现三车间二层103-ce05，04-24 00：38人员佩戴手套扶扶手、三车间二层103-ce04，04-23 14：51人员佩戴手套扶扶手、三车间二层103-ce04，04-23 14：43人员进入狭窄区域未佩戴安全帽、三车间二层103-ce04外，04-23 17：14人员佩戴手套开关门
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 设备部 | 监控回放发现一车间二层101-ce01，04-22 15：27人员上楼梯未扶扶手 | 其他 | 其他 | 安全意识不到位 | 人的原因 | 上下楼梯需要扶扶手，内部通报 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦监控回放发现一车间二层101-ce01，04-22 15：27人员上楼梯未扶扶手
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 一车间 | 04/23/2026一车间四层101-R09check氧含量检测结果未勾选、04/20/2026一车间四层101-R11check未写使用时间 | 其他 | 其他 | 记录书写不规范 | 人的原因 | 已完成书写 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦04/23/2026一车间四层101-R09check氧含量检测结果未勾选、04/20/2026一车间四层101-R11check未写使用时间
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 二车间 | 04/22/2026二车间四层102-R02check未写使用时间 | 其他 | 其他 | 人员对于制度执行不够 | 人的原因 | 以对人员进行在培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦04/22/2026二车间四层102-R02check未写使用时间
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 三车间 | 04/24/2026三车间四层103-R05氧含量检测结果未勾选 | 其他 | 其他 | 人员记录不规范 | 人的原因 | 记录进行填写 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦04/24/2026三车间四层103-R05氧含量检测结果未勾选
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层15釜前方计量泵连接管路最上端法兰静电跨接断开。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH3¦一车间四层15釜前方计量泵连接管路最上端法兰静电跨接断开。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | FX2 |  | 二车间西门 | 二车间西侧物流门捕鼠笼损坏需更换。 | 其他 | 其他 | 捕鼠笼长时间使用老化损坏 | 设备设施原因 | 已更换新捕鼠笼完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦二车间西侧物流门捕鼠笼损坏需更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | FX2 |  | 一车间泵房 | 一车间泵房室内一根聚乙烯管路悬挂较低，地面杂物较多，影响人员通行 | 其他 | 其他 | 人员连接塑料管路时，未按要求执行。 | 人的原因 | 已将连接的塑料管路重新悬挂完成，地面杂物以清理完成。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦一车间泵房室内一根聚乙烯管路悬挂较低，地面杂物较多，影响人员通行
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | FX2 |  | 甲库2 | 甲库2 一区地面拍子上两个装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦甲库2 一区地面拍子上两个装有物料的200L桶桶盖未紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | FX2 |  | 一车间精馏塔 | 一车间三层精馏塔罐区，悬挂式灭火器检查标签已过期。 | 其他 | 其他 | 人员签字不到位 | 人的原因 | 已安排人员将该处灭火器重新检查并签字完成对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦一车间三层精馏塔罐区，悬挂式灭火器检查标签已过期。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | FX2 |  | 二车间 | 二车间四层平台902-R02釜法兰接地线断裂。 | 静电事件 | 损坏 | 静电接地线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对静电接地线重新连接完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦二车间四层平台902-R02釜法兰接地线断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | FX2 |  | 二车间 | 二车间四层902-R13釜前计量泵，下方地面有洒落的黄色液体。 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 | 计量泵泵体润滑油注油口松动，少量滴落地面 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固完毕，地面已进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦二车间四层902-R13釜前计量泵，下方地面有洒落的黄色液体。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼 | 巡查发现12号楼4层清洗间地面有较多干涸的黄色物料痕迹，现场无人员操作，已和王迎春沟通及时安排人员清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦巡查发现12号楼4层清洗间地面有较多干涸的黄色物料痕迹，现场无人员操作，已和王迎春沟通及时安排人员清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 研发楼楼顶 | 研发楼楼顶东北角空调机组风机箱缺少受限空间标识牌 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦研发楼楼顶东北角空调机组风机箱缺少受限空间标识牌
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 研发楼楼顶 | 研发楼楼顶电缆桥架盖板使用铁丝固定，一处铁丝断裂盖板移位 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦研发楼楼顶电缆桥架盖板使用铁丝固定，一处铁丝断裂盖板移位
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 9号楼 | 监控回放巡查发现9号楼2F 4车间上卸料离心机收料过程中人员未穿戴同级别劳保 | 其他 | 其他 | 2F 4车间上卸料离心机收料已完成，项目人员需要进到现场确认，未按要求进行穿戴劳保，已沟通项目组管理人员进行传达， | 方法原因 | 已沟通其领导进行传达 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦监控回放巡查发现9号楼2F 4车间上卸料离心机收料过程中人员未穿戴同级别劳保
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼801-R07分布器间热水回气动阀电源线防爆外皮脱落，现场沟通当班副主任及时报修。 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 电线护路使用时间较久，老化破损 | 设备设施原因 | 对老化的电线护管进行维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦巡查发现8号楼801-R07分布器间热水回气动阀电源线防爆外皮脱落，现场沟通当班副主任及时报修。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼3层2车间702-Tr06接收罐进物料管线三通法兰处静电跨接破漆垫片腐蚀严重，影响导电、静电导通失效，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 静电事件 | 人员操作错误 | 浓缩使用长时间浸湿出现锈蚀 | 设备设施原因 | 已安排人员替换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦巡查发现7号楼3层2车间702-Tr06接收罐进物料管线三通法兰处静电跨接破漆垫片腐蚀严重，影响导电、静电导通失效，现场已沟通当班副主任及时整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼翟永好班组 | 十二号楼，1-13动力间，现场TCU设备（未使用）蒸汽进口压力超出设定红线上限，建议检查压力表是否有异常,现场已和朴志主任沟通 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦十二号楼，1-13动力间，现场TCU设备（未使用）蒸汽进口压力超出设定红线上限，建议检查压力表是否有异常,现场已和朴志主任沟通
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼903-R13反应釜的接收罐缺少设备信息标牌，现场沟通当班副主任及时增加。 | 其他 | 其他 | 903-R13反应釜的接收罐缺少设备信息标牌背胶不粘导致脱落，已安排补充 | 设备设施原因 | 已重新固定 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦巡查发现9号楼903-R13反应釜的接收罐缺少设备信息标牌，现场沟通当班副主任及时增加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼4层走廊与905车间缓冲间黄色垃圾桶内有装物料的塑料袋，怀疑投料结束后未按报废流程处理，现场沟通董晓超反馈夜班未进行投料，需要对操作人员强调并调查原因。 | 其他 | 其他 | 经调查，塑料袋内并非物料，垃圾桶内的塑料袋是白班人员加班清理现场后庄垃圾的塑料袋，已 安排清理，并要求后续放到垃圾中专站 | 方法原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦巡查发现9号楼4层走廊与905车间缓冲间黄色垃圾桶内有装物料的塑料袋，怀疑投料结束后未按报废流程处理，现场沟通董晓超反馈夜班未进行投料，需要对操作人员强调并调查原因。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼 | 下午15：42左右巡查至12号楼4层4-20合成间，操作人吴建业正在使用蠕动泵滴加盐酸，检查发现滴加使用的蠕动泵checklist，最后一次检查时间填写为16：00，后续检查项已全部划掉，与车间副主任常晓旭沟通，反馈为应填写为15：00实际填错，建议监控核实操作人员是否真的在15：00进行检查，是否存在虚假记录情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦下午15：42左右巡查至12号楼4层4-20合成间，操作人吴建业正在使用蠕动泵滴加盐酸，检查发现滴加使用的蠕动泵checklist，最后一次检查时间填写为16：00，后续检查项已全部划掉，与车间副主任常晓旭沟通，反馈为应填写为15：00实际填错，建议监控核实操作人员是否真的在15：00进行检查，是否存在虚假记录情况
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 7号楼张兰江班组 | 1、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦1、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 8号楼韩闯班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 9号楼侯俊峰班组 | 1、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦1、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼翟永好班组 | 1、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦1、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | 实验室 | 04/24/2026 01:28:11监控 B9-1F-实验室1-2 至B9-1F-研发小分析室2 发现研发人员从实验室101至研发小分析室，全程戴手套开关门。需要整改 | 其他 | 其他 | 人员途省事，未摘除手套触碰公共区域 | 人的原因 | 钉钉群内进行通报 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦04/24/2026 01:28:11监控 B9-1F-实验室1-2 至B9-1F-研发小分析室2 发现研发人员从实验室101至研发小分析室，全程戴手套开关门。需要整改
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M20 | 04/24/2026 03:41:25分 监控B6-4F-M20走廊东 发现使用灭火器做围挡，已沟通车间整改 | 其他 | 其他 | 消防设施使用不规范 | 人的原因 | 现场已进行归位恢复 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦04/24/2026 03:41:25分 监控B6-4F-M20走廊东 发现使用灭火器做围挡，已沟通车间整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 618实验室 | 618-09通风橱有白色痕迹，需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 已清理 | 方法原因 | 无 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦618-09通风橱有白色痕迹，需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 618实验室 | 618-10通风橱有白色痕迹，需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 从第二天早上现场拍照的情况下，通风橱内部的有一定的物料印记为前一天下班前通风橱负责人清理后，物料重新显出的印记 | 物料原因 | 巡查发现后更换清洗溶剂进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦618-10通风橱有白色痕迹，需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ3 |  | 735实验室 | 735-12通风橱内，10ml量筒内有3ml透明液体残留，未使用的剩余物料建议及时处理，避免长时间暴露 | 化学品暴露 | 未封口 | 量筒内是水，清洗量筒后的水没有倒干净 | 人的原因 | 量筒内的水倒干净 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦735-12通风橱内，10ml量筒内有3ml透明液体残留，未使用的剩余物料建议及时处理，避免长时间暴露
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M3 | 303-Ce01连接的压力报警现场无明确标识，每个操作人员理解不同，设置不同；需明确报警设置，全员培训，制作标识粘贴在现场 | 其他 | 其他 | 离心机未改造无液封导致离心机氮气流量无论多大都无法保证正压，已要求走卸氮阀保持微正压 | 设备设施原因 | 已调整至卸氮阀走尾气 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-Ce01连接的压力报警现场无明确标识，每个操作人员理解不同，设置不同；需明确报警设置，全员培训，制作标识粘贴在现场
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 二车间二层应急药品箱清单中，一次性口罩有效期至11/07/2025，医用绷带有效期至03/01/2026，现场未看到月检绿签 | 其他 | 其他 | 医用绷带已确认未过期，清单打错了，绿签脱落 | 设备设施原因 | 已更新清单 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦二车间二层应急药品箱清单中，一次性口罩有效期至11/07/2025，医用绷带有效期至03/01/2026，现场未看到月检绿签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R02釜未使用人孔视镜处有两颗螺栓松动，已沟通操作人员紧固 | 其他 | 其他 | 反应釜更换后配件未进行紧固，白班进行拆洗 | 设备设施原因 | 已进行禁锢，后续进行拆釜清洗 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R02釜未使用人孔视镜处有两颗螺栓松动，已沟通操作人员紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R07加料车缺少支撑 | 其他 | 其他 | 支撑杆未及时进行添加 | 设备设施原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R07加料车缺少支撑
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M1 | 301-R19下口连接放桶的聚乙烯管路法兰处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 放桶聚乙烯管路法兰位置禁锢偏 | 方法原因 | 已重新处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R19下口连接放桶的聚乙烯管路法兰处有物料渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T02储罐达到上限。需及时处理，确保液位在安全范围内。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T02储罐达到上限。需及时处理，确保液位在安全范围内。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-47手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦4号楼4-47手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-20设备清洗间人员未穿同等防护在同一开放式区域进行操作。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦12号楼4-20设备清洗间人员未穿同等防护在同一开放式区域进行操作。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 9：51 11号楼2-46间TJ4S-1106-HPPC02-T05罐已达液位上限。正确做法：及时处理。 | 其他 | 其他 | 储罐液位计达到液位上限 | 方法原因 | 已现场整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦9：51 11号楼2-46间TJ4S-1106-HPPC02-T05罐已达液位上限。正确做法：及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 9：59 11号楼1-17间全面罩的滤毒盒已超期。正确做法：及时更换。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦9：59 11号楼1-17间全面罩的滤毒盒已超期。正确做法：及时更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 13：36 12号楼3-12间R02釜下口连接的氮气漏气。正确做法：及时紧固，避免漏气。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦13：36 12号楼3-12间R02釜下口连接的氮气漏气。正确做法：及时紧固，避免漏气。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 04/23/2026 10:02 12号楼4-17间生产部人员未穿同等级劳保帮忙。正确做法:作业现场帮忙需穿戴同等级劳保。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦04/23/2026 10:02 12号楼4-17间生产部人员未穿同等级劳保帮忙。正确做法:作业现场帮忙需穿戴同等级劳保。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 23：50 4号楼4-16间CMM-404-R10釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦23：50 4号楼4-16间CMM-404-R10釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 01：39 4号楼三层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 其他 | 其他 | 4号楼三层物流通道固体物料缺少二级防护。 | 人的原因 | 固体物料需添加二级防护槽。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦01：39 4号楼三层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 01：50 4号楼4-49间玻璃瓶上标签为非受控标签。正确做法：车间内应使用受控标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦01：50 4号楼4-49间玻璃瓶上标签为非受控标签。正确做法：车间内应使用受控标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 21：30 4号楼3-06间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 其他 | 其他 | 4号楼3-06间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦21：30 4号楼3-06间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 21：52 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy11-R01激活罐旁电子秤损坏。正确做法:及时维修更换，确保设备正常使用。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦21：52 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy11-R01激活罐旁电子秤损坏。正确做法:及时维修更换，确保设备正常使用。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 21：56 12号楼四层4-20间钢平台上TJ4S-1213-Sy16合成仪上有取样后物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦21：56 12号楼四层4-20间钢平台上TJ4S-1213-Sy16合成仪上有取样后物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 22：34 11号楼公斤级1-10间匀浆罐上有白色粉末残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦22：34 11号楼公斤级1-10间匀浆罐上有白色粉末残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 16：53 12号楼4-15间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦TJ4-CMMD¦16：53 12号楼4-15间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M6/9 | 206-R02投料管路球阀未封堵，现场沟通助工邵春鹏封堵。 | 其他 | 其他 | 设备安装完成后未配置盲板封堵 | 人的原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦206-R02投料管路球阀未封堵，现场沟通助工邵春鹏封堵。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M6/9 | 6车间废液间门口放槽子，尾气未连接，现场沟通操作人员鲍银山连接。 | 其他 | 其他 | 人员操作不合规 | 人的原因 | 已现场叫停整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦6车间废液间门口放槽子，尾气未连接，现场沟通操作人员鲍银山连接。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M7 | 溶剂输送间207-R14溶剂管路阀门盲板，螺栓顶牙，现场沟通班长巩汉宇更换螺栓。。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 安装时未观察螺丝是否匹配 | 方法原因 | 现场已更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦溶剂输送间207-R14溶剂管路阀门盲板，螺栓顶牙，现场沟通班长巩汉宇更换螺栓。。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M7 | 207-FD03-Tr01至207-E03-Tc02管路标识错误，现场沟通助工韩宪伟更换。 | 其他 | 其他 | 悬挂错误 | 人的原因 | 现场已更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦207-FD03-Tr01至207-E03-Tc02管路标识错误，现场沟通助工韩宪伟更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M8 | 208-FT03-Tr04氮气针型阀处漏氮气，现场沟通班长安涛处理。 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 针型阀长时间使用开启关闭，导致接口松动漏气，已紧固完毕 | 设备设施原因 | 对车间螺丝，阀门等定期进行禁锢 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦208-FT03-Tr04氮气针型阀处漏氮气，现场沟通班长安涛处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | M7 | 04/21/2026,207-R12使用蠕动泵滴加，史勇强做的蠕动泵ck，检查频率和补加频率空格处未划去。 | 其他 | 其他 | 书写不规范 | 人的原因 | 已划掉 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦04/21/2026,207-R12使用蠕动泵滴加，史勇强做的蠕动泵ck，检查频率和补加频率空格处未划去。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 实验室 | LAB-026通风橱无过夜反应，电源线插头未拔。 | 其他 | 其他 | 使用完毕后认为其他人员还需要使用，未拔掉电源 | 人的原因 | 现场已拔掉电源 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦LAB-026通风橱无过夜反应，电源线插头未拔。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-24 | DH1 |  | 污水站 | 加药罐间门口有白色碱液需清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-24¦DH1¦加药罐间门口有白色碱液需清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 检查18车间 1、设备拆卸前安装ck、25年11月至今没有记录 2、终产品使用前检查CK24年12月至今没有记录 还请车间沟通确认CK执行情况 | 其他 | 其他 | 设备拆卸安装CK更换正式得CK本，在正式本上正常登记记录的，旧本未及时进行销毁，18车间未涉及终产品，未进行使用 | 方法原因 | 旧本及时销毁 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦检查18车间 1、设备拆卸前安装ck、25年11月至今没有记录 2、终产品使用前检查CK24年12月至今没有记录 还请车间沟通确认CK执行情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 检查618-Ce03氧含量在线分析仪器、尾气管路里面积液、积液顺着管路进到仪器里面、仪器显示为0、已沟通现场班长郑成龙安排检查处理、确认仪器是否可用 | 其他 | 其他 | 氧含量无问题，积液及时处理 | 设备设施原因 | 及时处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦检查618-Ce03氧含量在线分析仪器、尾气管路里面积液、积液顺着管路进到仪器里面、仪器显示为0、已沟通现场班长郑成龙安排检查处理、确认仪器是否可用
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M22 | 班组交接班巡查记录27页交-接班班长签字都是陈艳洪 70页23号白班巡查超过2H每次巡查、巡查次数少一次-陈艳洪班组 | 其他 | 其他 | 人员执行问题，巡查次数少一次 | 人的原因 | 已对人员进行培训，并且下发奖惩 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦班组交接班巡查记录27页交-接班班长签字都是陈艳洪 70页23号白班巡查超过2H每次巡查、巡查次数少一次-陈艳洪班组
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M22 | 检查22车间重组分接受罐旁、200L桶做CK发现 1、现场有一个200L桶、桶内有1/3液体、询问现场人员反馈不知道、现场人员林哲龙、后沟通班组长赵凤全反馈桶来时候就有液体、操作人员提前把写好的签贴上了 2、现场做CK中、桶上6个标签已写完、桶放好然后直接贴上、车间需要重新沟通确认放桶操作流程 3、现场复核人为林哲龙、新进班组人员是否可以复核需要确认 4、现场静电跨接断开、已沟通现场更换处理 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 经过调查，该铁桶为刚备来的，还未做CK，实际桶底并未有1/3的液体，只有个桶底，因备来的桶所以不清楚里面是什么液体；人员标签问题写完直接贴上属于流程问题，与操作工进行培训，静电卡子为旁边固定胶线使用，不影响导电 | 方法原因 | 现已对人员进行培训，静电卡子整体排查整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦检查22车间重组分接受罐旁、200L桶做CK发现 1、现场有一个200L桶、桶内有1/3液体、询问现场人员反馈不知道、现场人员林哲龙、后沟通班组长赵凤全反馈桶来时候就有液体、操作人员提前把写好的签贴上了 2、现场做CK中、桶上6个标签已写完、桶放好然后直接贴上、车间需要重新沟通确认放桶操作流程 3、现场复核人为林哲龙、新进班组人员是否可以复核需要确认 4、现场静电跨接断开、已沟通现场更换处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 7车间1、2、3层应急药品箱均缺少棉签、藿香正气水。请补充 | 其他 | 其他 | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间1、2、3层应急药品箱均缺少棉签、藿香正气水。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6 | 6车间1、2、3、4层应急药品箱内均缺少创可贴及藿香正气水。请补充 | 其他 | 其他 | 药品缺少未及时进行补充 | 方法原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间1、2、3、4层应急药品箱内均缺少创可贴及藿香正气水。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M8 | 现场排查8车间1、3、4层应急药品箱藿香正气水数量较少，请补充 | 其他 | 其他 | 车间药品已刚补加完毕，车间人员较少，满足使用 | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦现场排查8车间1、3、4层应急药品箱藿香正气水数量较少，请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | B9 | QC办公室应急药品箱藿香正气水过期，请整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦QC办公室应急药品箱藿香正气水过期，请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 7车间1、2、4层应急药品箱均缺少酒精。请补充 | 其他 | 其他 | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间1、2、4层应急药品箱均缺少酒精。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 7车间1、3层应急药品箱均缺少创可贴。请补充 | 其他 | 其他 | 使用完毕后补充不及时 | 设备设施原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间1、3层应急药品箱均缺少创可贴。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 7车间4层应急药品箱缺少藿香正气水。请补充 | 其他 | 其他 | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间4层应急药品箱缺少藿香正气水。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 7车间1、4层应急药品箱卫生条件较差。请整改 | 其他 | 其他 | 长期未清理导致 | 方法原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间1、4层应急药品箱卫生条件较差。请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 7车间1-4层应急药品箱使用应急药品，均未登记应急药品使用登记本 | 其他 | 其他 | 未及时进行登记 | 方法原因 | 对车间人员进行强调，使用药品箱内物品需及时进行登记 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7车间1-4层应急药品箱使用应急药品，均未登记应急药品使用登记本
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6 | 6车间2、3层应急药品箱内均缺少创可贴及棉签。请补充 | 其他 | 其他 | 药品未及时进行补充 | 方法原因 | 已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间2、3层应急药品箱内均缺少创可贴及棉签。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6 | 6车间1、2层应急药品箱内均缺少酒精。请补充 | 其他 | 其他 | 药品未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间1、2层应急药品箱内均缺少酒精。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6 | 6车间2层应急药品箱内纱布过期，4层应急药品箱内缺少绷带。请补充 | 其他 | 其他 | 药品未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间2层应急药品箱内纱布过期，4层应急药品箱内缺少绷带。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6 | 6车间1、2、3、4层应急药品箱使用应急药品，均未登记应急药品使用登记本。3层应急药品箱内卫生条件较差。请整改 | 其他 | 其他 | 药品未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦6车间1、2、3、4层应急药品箱使用应急药品，均未登记应急药品使用登记本。3层应急药品箱内卫生条件较差。请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M1/5 | 1车间二层应急药品箱内创可贴较少，请补充 | 其他 | 其他 | 放置较少 | 方法原因 | 已重新添加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦1车间二层应急药品箱内创可贴较少，请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M2 | 2车间二层应急药品箱内无酒精、四层缺少药品使用登记本，请补充 | 其他 | 其他 | 酒精被使用完毕白天进行添加 | 设备设施原因 | 已进行添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦2车间二层应急药品箱内无酒精、四层缺少药品使用登记本，请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M3 | 3车间1层应急药品箱内缺少胶布、碘伏、一次性医用手套、4层药品箱内缺少纱布，请补充 | 其他 | 其他 | 车间将过期药品拿出，未及时补充 | 人的原因 | 出库在保质期内药品进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦3车间1层应急药品箱内缺少胶布、碘伏、一次性医用手套、4层药品箱内缺少纱布，请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M1/5 | 5层应急药品箱缺少药品使用登记本，请补充 | 其他 | 其他 | 记录本丢失 | 环境原因 | 已重新打印放置在现场 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦5层应急药品箱缺少药品使用登记本，请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M1/5 | 现场巡查发现1/5车间北走廊墙上贴着一个灭火器标识但缺少设备，1车间北走廊尽头有一组灭火器但该组缺少标识牌，请确认是否为一组，并完善该整改 | 其他 | 其他 | 刷漆位置被移动 | 人的原因 | 已重新归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦现场巡查发现1/5车间北走廊墙上贴着一个灭火器标识但缺少设备，1车间北走廊尽头有一组灭火器但该组缺少标识牌，请确认是否为一组，并完善该整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M1/5 | 现场巡查发现5车间4层05、06、09、10这四个釜中间棚顶位置的喷淋头缺少溅水盘，请尽快完成整改 | 其他 | 其他 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦现场巡查发现5车间4层05、06、09、10这四个釜中间棚顶位置的喷淋头缺少溅水盘，请尽快完成整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M3 | 现场巡查发现3车间1层Drc02外缓冲间灭火器标识牌丢失，请补充 | 其他 | 其他 | 标识丢失 | 设备设施原因 | 寻找标牌后补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦现场巡查发现3车间1层Drc02外缓冲间灭火器标识牌丢失，请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M2 | 监控发现2车间1层走廊R23下口位置登高车遮挡35KG推车灭火器，已沟通车间整改 | 其他 | 其他 | 登高车紧挨着推车灭火器并未阻挡 | 设备设施原因 | 未避免出现辨识不准已更换位置 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦监控发现2车间1层走廊R23下口位置登高车遮挡35KG推车灭火器，已沟通车间整改
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 1-206 | 20：52，巡查时未见1-206-10通风橱中的钉钉流程，查询过夜实验流程得知，实验处于已完成状态。（低风险37条） | 其他 | 其他 | 审批时点错，导致显示反应完成 | 人的原因 | 审批时谨慎不要点击完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦20：52，巡查时未见1-206-10通风橱中的钉钉流程，查询过夜实验流程得知，实验处于已完成状态。（低风险37条）
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 2-214 | 04：10，门口的过夜实验告知卡也未划改（提醒45条） | 其他 | 其他 | 实验室新启用，对相关告知卡状态掌握不到位 | 人的原因 | 及时将过夜实验状态告知卡划改为二级过夜实验状态 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦04：10，门口的过夜实验告知卡也未划改（提醒45条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 4-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管李贺山） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管李贺山）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 4-301 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管王子乾） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管王子乾）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 5-401 | 10：34，5-401废液柜使用中的静电卡子和静电接地位点均已过期，现场已沟通分析人员张玉陶（低风险97条） | 静电事件 | 过有效期 | 人员检查落实不到位 | 人的原因 | 已联系电工完成静电接地及静电夹子校准 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦10：34，5-401废液柜使用中的静电卡子和静电接地位点均已过期，现场已沟通分析人员张玉陶（低风险97条）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间所有管路未张贴标识（遗留） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调间所有管路未张贴标识（遗留）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调机组未张贴受限空间标识（遗留） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调机组未张贴受限空间标识（遗留）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调机组压力表未张贴红线标识，无检验合格签（遗留） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调机组压力表未张贴红线标识，无检验合格签（遗留）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间控制柜上方电线桥架未封堵（必改） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调间控制柜上方电线桥架未封堵（必改）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间信号盒上方接线盒未封堵（遗留） | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调间信号盒上方接线盒未封堵（遗留）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间空调间检修口未封堵无标识无受限空间标识（遗留） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调间空调间检修口未封堵无标识无受限空间标识（遗留）
EHS隐患排查 | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | 2026-04-23 | TJ3 |  | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间倒淋管路未安装保温（必改） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ3¦12号楼4层空调间倒淋管路未安装保温（必改）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 主楼AD | 房凡燕使用盐酸羟胺（高危险化学品），分析经理进行使用前报备，对分析员进行安全操作规范培训，劳保佩戴齐全，警示标识齐全 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦房凡燕使用盐酸羟胺（高危险化学品），分析经理进行使用前报备，对分析员进行安全操作规范培训，劳保佩戴齐全，警示标识齐全
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ2 |  | 主楼色谱室3 | 16：05，李维霞在天平室粉尘柜内称量固体物料（CCL：139932），询问OEB等级，本人说是OEB3，现场查询化学品信息库，是OEB4的，本人不清楚OEB等级，同时佩戴使用的手套去拿取自己的手机，可能造成物料交叉污染和人员伤害（低风险4条） | 其他 | 其他 | 分析员李维霞所操作的物料的信息在04/22/2026其负责人通过工作安排明确告知分析员，分析员查看工作安排后确认需使用带有引风的天平，分析员被询问时忘记其具体信息，随即拿取手机核实该物料信息，未及时脱下手套 | 人的原因 | 分析员后续摘除手套并清洁手机 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ2¦16：05，李维霞在天平室粉尘柜内称量固体物料（CCL：139932），询问OEB等级，本人说是OEB3，现场查询化学品信息库，是OEB4的，本人不清楚OEB等级，同时佩戴使用的手套去拿取自己的手机，可能造成物料交叉污染和人员伤害（低风险4条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH2 |  | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验间内局部引风开关安装方向异常（现场垂直与管路为全开状态），需要调整 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦污水站化验间内局部引风开关安装方向异常（现场垂直与管路为全开状态），需要调整
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH2 |  | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验间洗眼器下方有插座，需要安装防水罩 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦污水站化验间洗眼器下方有插座，需要安装防水罩
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH2 |  | 三车间 | 液氮乙醇扁铁粘贴有2023年的合格证，现场告知朱云峰摘除 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦液氮乙醇扁铁粘贴有2023年的合格证，现场告知朱云峰摘除
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH2 |  | 三车间 | 液氮乙醇氮气管路的流量计不准，需要及时处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH2¦液氮乙醇氮气管路的流量计不准，需要及时处理
EHS隐患排查 | 罐区、焚烧车间、污水站 | 2026-04-23 | FX2 |  | 罐区 | 罐区泵房门口应急物品清单上部分应急物品有效期为2025年11月（滤毒盒）、2026年1月（全面罩） | 其他 | 其他 | 检查复核不到位 | 人的原因 | 进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦罐区泵房门口应急物品清单上部分应急物品有效期为2025年11月（滤毒盒）、2026年1月（全面罩）
EHS隐患排查 | 罐区、焚烧车间、污水站 | 2026-04-23 | FX2 |  | 罐区 | 罐区泵房北侧电伴热温度计接地线松动、配电箱下方进线口松动 | 静电事件 | 松动或脱落 | 长时间未进行i检查维护 | 人的原因 | 现场进行禁锢 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦罐区泵房北侧电伴热温度计接地线松动、配电箱下方进线口松动
EHS隐患排查 | 罐区、焚烧车间、污水站 | 2026-04-23 | FX2 |  | 罐区 | 罐区北侧防火堤一消防线管脱扣，需重新紧固 | 其他 | 其他 | 管路制作问题 | 设备设施原因 | 进行恢复 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦罐区北侧防火堤一消防线管脱扣，需重新紧固
EHS隐患排查 | 罐区、焚烧车间、污水站 | 2026-04-23 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间20立罐区配电箱下方进线口松动 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 隔膜泵维修后接电时未拧严 | 人的原因 | 已将松动处进行紧固 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦三废车间20立罐区配电箱下方进线口松动
EHS隐患排查 | 罐区、焚烧车间、污水站 | 2026-04-23 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间碱液池上方进线管与桥架连接处脱落，线路下垂受力，需重新安装 | 其他 | 其他 | 室外环境导致线管连接处松脱 | 环境原因 | 已将松脱处重新紧固完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX2¦三废车间碱液池上方进线管与桥架连接处脱落，线路下垂受力，需重新安装
EHS隐患排查 | 通风橱检查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 222实验室 | 研发人员通风橱使用时（操作溶剂）未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱时拉门拉到呼吸带以下。 | 其他 | 其他 | 使用通风橱时挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 使用通风橱时挡风玻璃要拉至呼吸带以下 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦研发人员通风橱使用时（操作溶剂）未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱时拉门拉到呼吸带以下。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 238实验室 | 研发人员裸手拿取盛有菌液的玻璃摇瓶未佩戴手套 正确做法：化学品物料等拿取操作须佩戴手部防护 | 其他 | 其他 | 人员意识不足 | 人的原因 | 群内强调 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦研发人员裸手拿取盛有菌液的玻璃摇瓶未佩戴手套 正确做法：化学品物料等拿取操作须佩戴手部防护
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 425实验室 | 通风橱内盛有液体的塑料桶（25L）未设置二级防护 正确做法：盛有液体的塑料桶（25L）须设置二级防护 | 其他 | 其他 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已经组会强调，必须找到二级保护槽后再储存 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦通风橱内盛有液体的塑料桶（25L）未设置二级防护 正确做法：盛有液体的塑料桶（25L）须设置二级防护
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 424实验室 | 分析人员配样取样操作时未在引风罩下进行 正确做法：配样取样操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 其他 | 其他 | 并非样品，为仪器校准液。样品均在引风下处理。另外后续也会在组会强调相关事宜，不在无引风处处理。 | 人的原因 | 并非样品，为仪器校准液。样品均在引风下处理。另外后续也会在组会强调相关事宜，不在无引风处处理。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦分析人员配样取样操作时未在引风罩下进行 正确做法：配样取样操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 234实验室 | 中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封 | 化学品暴露 | 未封口 | 实验人员操作不规范，未能及时将盛有液体的烧杯密封 | 人的原因 | 实验人员立即密封盛有液体的烧杯 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 237实验室 | 研发人员在237离心间进行菌液操作时未在引风罩下进行 正确做法：菌液操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 其他 | 其他 | 研发人员意识不强 | 人的原因 | 加强培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦研发人员在237离心间进行菌液操作时未在引风罩下进行 正确做法：菌液操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M15 | 515-R02釜加氯化氢14二氧六环。上午开始加料，未喊监察部进行复核。加料头上尾气未安装透明软管，直接使用引风。现场告知其安装 | 其他 | 其他 | 加料头未安装尾气软管，直接使用局部引风（尾气风量足够），人员反馈对讲机对不上频未喊到EHS，安全小组人员现场进行检查 | 人的原因 | 已对该员工进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦515-R02釜加氯化氢14二氧六环。上午开始加料，未喊监察部进行复核。加料头上尾气未安装透明软管，直接使用引风。现场告知其安装
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M16 | 1,酸尾间地面状态较差，需进行处理。 2,碱喷淋使用中渗漏。备用泵损坏需进行维修。 3,碱吸收ph计显示11.3 要求13-14 有些低。需及时补充碱液。 | 其他 | 其他 | 酸尾运行时间长配件腐蚀，更换配件过程中酸水滴漏至地面。 | 设备设施原因 | 整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦1,酸尾间地面状态较差，需进行处理。 2,碱喷淋使用中渗漏。备用泵损坏需进行维修。 3,碱吸收ph计显示11.3 要求13-14 有些低。需及时补充碱液。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | B1 | 氢化罐区围堰钢制跨步台阶里外两侧接电线已断开，平台上有一处管卡有绊倒人员的风险。请及时整改。 | 静电事件 | 损坏 | 静电线紧固处脱落，未及时恢复 | 设备设施原因 | 重新进行紧固恢复接地线 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦氢化罐区围堰钢制跨步台阶里外两侧接电线已断开，平台上有一处管卡有绊倒人员的风险。请及时整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | B1 | 氢化室外35公斤灭火器罩，多个损坏，请及时更换。 | 其他 | 其他 | 长时间使用风化导致破损 | 环境原因 | 重新更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦氢化室外35公斤灭火器罩，多个损坏，请及时更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 五车间 | 三层压滤罐间，静电卡子使用方式错误，现场卡子未夹紧 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦三层压滤罐间，静电卡子使用方式错误，现场卡子未夹紧
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 库房 | 6#库西侧库房，门口警示标识破损、脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦6#库西侧库房，门口警示标识破损、脱落
EHS隐患排查 | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M3 | 8027项目浓缩，用于承装缩出溶剂的接收罐液位计故障不显示液位，需通过人孔盖视镜观察液位，已沟通车间主任处理 | 其他 | 其他 | 磁翻板液位计损坏 | 设备设施原因 | 已悬挂标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦8027项目浓缩，用于承装缩出溶剂的接收罐液位计故障不显示液位，需通过人孔盖视镜观察液位，已沟通车间主任处理
EHS隐患排查 | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | 2026-04-22 | DH1 |  | B1 | 氢化车间二层分布器间R01盘管安全阀、氢气站R01安全阀前端手阀锁盒铅封失效，沟通车间负责人重新检查恢复 | 其他 | 其他 | 安装不紧固导致铅封脱落，已整改 | 方法原因 | 重新安装紧固铅封 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦氢化车间二层分布器间R01盘管安全阀、氢气站R01安全阀前端手阀锁盒铅封失效，沟通车间负责人重新检查恢复
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 232 | 10通风橱电源线未架高 | 其他 | 其他 | 电线较短导致使用人员未架高 | 人的原因 | 对于电线较短的设备，使用升降台或者小盆架高 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦10通风橱电源线未架高
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 232 | 6号通风橱未优先使用带有悬挂式灭火器的通风橱及移动式测温器 | 其他 | 其他 | 1.实验室通风橱内未完全安装吊顶灭火器和温感系统； 2.研发人员对于白天继续反应的装置未及时挪到有吊顶灭火器和温感系统的通风橱。 | 人的原因 | 对于实验室内人员进行培训，过夜反应需要挪到有吊顶灭火器或温感系统的通风橱 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦6号通风橱未优先使用带有悬挂式灭火器的通风橱及移动式测温器
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 233 | 9号通风橱引风未开启 | 其他 | 其他 | 设备故障。233实验室通风在下班后和早上上班前，经常出现风速异常和自动停止的情况，之前已多次反馈暖通工刘品一，EHS董利新和王浩。 4月22日 17：50 ，值班人员张媛媛确认通风橱正常。之后无人使用， 20：40 EHS巡查发现停止。 | 设备设施原因 | 立即回复引风 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦9号通风橱引风未开启
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 243 | 9号通风橱内量筒存放液体，未粘贴标识，未密封 | 化学品暴露 | 未封口 | 新入职员工胡亚鹏在通风橱整理完毕后，人员疏忽，未能仔细观察，发现量筒中残留的~5mL无色溶液，故未及时清理 | 人的原因 | 第二天早上已进行清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦9号通风橱内量筒存放液体，未粘贴标识，未密封
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 243 | 04号通风橱，见光破坏（一级过夜反应，物理过程）未提交过夜单，实际风险低，制度执行有误差 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦04号通风橱，见光破坏（一级过夜反应，物理过程）未提交过夜单，实际风险低，制度执行有误差
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 236 | 10号通风橱高低温循环一体机盘管裸露 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦10号通风橱高低温循环一体机盘管裸露
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 236 | 现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 239 | 溶剂存放在废液柜内，实验室内物料超量储存 | 其他 | 其他 | 没有按照规定将溶剂放到指定的防火柜；过量溶剂过夜没有报备 | 人的原因 | 及时移到防火柜，并强调不能随便存放溶剂。同时强调超量溶剂需要及时报备 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦溶剂存放在废液柜内，实验室内物料超量储存
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 238 | 超过24点仍进行的实验操作需要提交过夜单，5.6号通风橱未提交过夜反应，1人反馈不知道需要提交过夜单（ALS15485），1人反馈知道忘记提交（ALS14270） | 其他 | 其他 | 当事人清楚过夜反应需要提过夜单，也明白过夜单的流程，之前也提过过夜单，本次回答的不知道是：这个反应后半夜一直有人看管，其误以为后半夜在有人的情况下不需要提过夜单； | 人的原因 | 无纠正措施 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦超过24点仍进行的实验操作需要提交过夜单，5.6号通风橱未提交过夜反应，1人反馈不知道需要提交过夜单（ALS15485），1人反馈知道忘记提交（ALS14270）
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 302 | 1号通风橱使用中的乙腈静电卡子未有效连接到静电点位，仅两乙腈桶相连 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦1号通风橱使用中的乙腈静电卡子未有效连接到静电点位，仅两乙腈桶相连
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 302 | 多个静电卡子校验到期 | 静电事件 | 过有效期 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦多个静电卡子校验到期
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 301/302称量间 | 302和301称量间存放化学品，现场气味大，引风差 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦302和301称量间存放化学品，现场气味大，引风差
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 301 | 8号通风橱静电卡子校验到期 | 静电事件 | 过有效期 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦8号通风橱静电卡子校验到期
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 301 | 编号os200未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦编号os200未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 301 | 3号通风橱未开启引风 | 其他 | 其他 | 人员误触 | 人的原因 | 已现场整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦3号通风橱未开启引风
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 307 | 13号通风橱 ，真空干燥箱提交过夜单为1级，根据过夜实验管理制度应为2级 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦13号通风橱 ，真空干燥箱提交过夜单为1级，根据过夜实验管理制度应为2级
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 307 | 每日安全确认表，04/21/2026签字确认仅仅填写N/A，04/22/2026未进行管理确认 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦每日安全确认表，04/21/2026签字确认仅仅填写N/A，04/22/2026未进行管理确认
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 307 | 夜间溶剂超量，现场未见加班人员 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦夜间溶剂超量，现场未见加班人员
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 307 | 满桶哌啶存放在立式通风橱内过夜，现场无人使用，易制毒化学品处于失控状态 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦满桶哌啶存放在立式通风橱内过夜，现场无人使用，易制毒化学品处于失控状态
EHS隐患排查 | 夜间专项排查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 308 | 10通风橱过夜反应未使用数显及电源线未架高 | 其他 | 其他 | 10号通风橱使用人为新员工，10通风橱过夜反应未使用数显及电源线未架高 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦10通风橱过夜反应未使用数显及电源线未架高
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6 | B2M6-2F-CE05 13:30:33 监控发现收料时未关门，已沟通车间告知改正 | 其他 | 其他 | 房间清理，门关闭不及时 | 方法原因 | 已整改，已关闭 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦B2M6-2F-CE05 13:30:33 监控发现收料时未关门，已沟通车间告知改正
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH3 |  | 3号楼叉车充电区 | 3号楼叉车充电区紧急洗眼器未装水投入使用。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH3¦3号楼叉车充电区紧急洗眼器未装水投入使用。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH3 |  | 3号楼1#2#电梯 | 测试3号楼1#2#电梯紧急通讯功能故障。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH3¦测试3号楼1#2#电梯紧急通讯功能故障。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH3 |  | 锅炉房 | 锅炉房现场梯子一脚缺少防滑垫。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH3¦锅炉房现场梯子一脚缺少防滑垫。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH3 |  | 1号楼气瓶间 | 气瓶间氧气杜瓦罐压力表扫码查询超检验有效期；安全阀检验超期。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH3¦气瓶间氧气杜瓦罐压力表扫码查询超检验有效期；安全阀检验超期。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M21 | 7号楼21车间2层CE04 处固定式可燃检测器没有标识牌，请及时添加。 | 其他 | 其他 | 三维空间维护导致 | 方法原因 | 现场已经重新粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦7号楼21车间2层CE04 处固定式可燃检测器没有标识牌，请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | SH3 |  | 1号楼气瓶间 | 现场氧气杜瓦罐底座万向轮刹车片未固定。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦SH3¦现场氧气杜瓦罐底座万向轮刹车片未固定。
EHS隐患排查 | 应急洗眼器排查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M21 | 21车间4层走廊 EW/ES-B7-M21-007 应急洗眼器水流过高，调节时发现左侧调节喷头损坏，请及时维修。 | 其他 | 其他 | 自来水水压问题，没有稳压阀 | 设备设施原因 | 现场已经调节完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间4层走廊 EW/ES-B7-M21-007 应急洗眼器水流过高，调节时发现左侧调节喷头损坏，请及时维修。
EHS隐患排查 | 应急洗眼器排查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 18车间二层走廊中 EW/ES-B6-M18-004 应急洗眼器喷出水流太高，调节时发现右侧调节喷头损坏，无法调节，请及时维修。 | 其他 | 其他 | 喷头损坏无法调节 | 设备设施原因 | 及时维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦18车间二层走廊中 EW/ES-B6-M18-004 应急洗眼器喷出水流太高，调节时发现右侧调节喷头损坏，无法调节，请及时维修。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 污水站二楼 | 员工劳保鞋 存放在全面罩的存放柜内 正确做法：员工PPE应按照指定位置区域正确存放 | 其他 | 其他 | 未按标识存放 | 方法原因 | 按墙上标识存放 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦员工劳保鞋 存放在全面罩的存放柜内 正确做法：员工PPE应按照指定位置区域正确存放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 污水站加药间 | 污水站加药间机泵周边有明显污渍 正确做法：及时清理 确保现场地面整洁 | 其他 | 其他 | 维修后未清理干净 | 方法原因 | 现场保持整洁 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦污水站加药间机泵周边有明显污渍 正确做法：及时清理 确保现场地面整洁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | TJ4-CSBT |  | 污水站二楼 | 全面罩使用后未妥善存放。 正确做法：全面罩使用后清理干净，并用密封袋密封，避免被污染。 | 其他 | 其他 | 人员健康安全意识浅薄 | 人的原因 | 使用呼吸防护后彻底清理，及时密封 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦TJ4-CSBT¦全面罩使用后未妥善存放。 正确做法：全面罩使用后清理干净，并用密封袋密封，避免被污染。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-23 | FX1 |  | 甲库2 | 未进行防滑倒绊倒专项检查表隐患排查，未进行人员安全意识培训。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX1¦未进行防滑倒绊倒专项检查表隐患排查，未进行人员安全意识培训。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-23 | FX1 |  | 甲库2 | 有隐患 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦FX1¦有隐患
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 设备部 | 二车间电梯井内电梯箱体上方配电箱在维修时检查，有带电配电箱处于开箱状态，有的电箱固定螺丝缺少，处于失爆状态，现场沟通曲思尧，第三方人员进行恢复。 | 其他 | 其他 | 人员维修电梯过程中进行拆卸，因未完全维修故未进行恢复， | 人的原因 | 已对维保厂家进行要求禁止拆卸电梯本体上任何防爆电源，如需进行维修需对整机进行断电，在电梯机房进行上下控制， |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦二车间电梯井内电梯箱体上方配电箱在维修时检查，有带电配电箱处于开箱状态，有的电箱固定螺丝缺少，处于失爆状态，现场沟通曲思尧，第三方人员进行恢复。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层22釜下方y型过滤器有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | Y型过滤器垫片老化渗漏 | 设备设施原因 | 已进行更换处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦二车间二层22釜下方y型过滤器有白色物料析出。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层11釜下方流体过滤器连接的出料管路有液体渗漏，告知赵扬处理。 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 管路损坏，有沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦三车间三层11釜下方流体过滤器连接的出料管路有液体渗漏，告知赵扬处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 设备部 | 动力站水箱间消火栓检验标签过期，灭火器无检验标签 | 其他 | 其他 | 制氮机安装时挪动位置，导致检查标签丢失 | 人的原因 | 已重新检查并悬挂标签 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦动力站水箱间消火栓检验标签过期，灭火器无检验标签
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放04/22/2026，19:55一车间三层R34旁地面有液体滴落，沟通车间反馈为导热油需调查原因 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 车间四层导热油独立换热管道泵更换垫圈过程，出现导热油撒漏 | 设备设施原因 | 现场已进行收集 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦监控回放04/22/2026，19:55一车间三层R34旁地面有液体滴落，沟通车间反馈为导热油需调查原因
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放04/22/2026，20:09二车间一层连续化区域人员连接快开管路未使用板手紧固快开卡子 | 其他 | 其他 | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 已进行重新培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦监控回放04/22/2026，20:09二车间一层连续化区域人员连接快开管路未使用板手紧固快开卡子
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 一车间 | 一层FD02间内三合一为4436项目收料固体为OEB4易致敏，现场缺少物料警示标识及放置操作规程 | 其他 | 其他 | 审计期间标识和文件收走 | 环境原因 | 已进行归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦一层FD02间内三合一为4436项目收料固体为OEB4易致敏，现场缺少物料警示标识及放置操作规程
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 二车间 | 四层R01加料车投4436项目OEB4固体物料现场缺少操作规程；三层R21釜加料车投2186项目OEB3易致敏固体物料加料车未粘贴物料警示标识现场未放置操作规程 | 其他 | 其他 | 生产经理使用前准备补充分 | 人的原因 | 已进行沟通添加，并且更换标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦四层R01加料车投4436项目OEB4固体物料现场缺少操作规程；三层R21釜加料车投2186项目OEB3易致敏固体物料加料车未粘贴物料警示标识现场未放置操作规程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层102-Tr018液位计下口法兰处有液体渗漏痕迹 已告知闫伟程 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 紧固不到位，密封不好 | 方法原因 | 已进行添加生胶带密封 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦二车间四层102-Tr018液位计下口法兰处有液体渗漏痕迹 已告知闫伟程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层102-R15聚乙烯管路缺少堵头，随意放置地面，已告知包雪松处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦二车间三层102-R15聚乙烯管路缺少堵头，随意放置地面，已告知包雪松处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层101-R08上抽料聚乙烯管路缺少堵头，已告知属地 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 堵头未及时添加 | 人的原因 | 已安排添加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦一车间四层101-R08上抽料聚乙烯管路缺少堵头，已告知属地
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层103-F002压滤罐掏罐前未使用工具搅拌滤饼，进行掏罐作业 三车间三层103-F05压滤罐掏罐前未使用工具搅拌滤饼，进行掏罐作业 | 其他 | 其他 | 人员操作前未进行查看 | 人的原因 | 人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦三车间三层103-F002压滤罐掏罐前未使用工具搅拌滤饼，进行掏罐作业 三车间三层103-F05压滤罐掏罐前未使用工具搅拌滤饼，进行掏罐作业
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层压滤罐编号为101-F02，现场Check记录为101-F09记录混乱 | 其他 | 其他 | 记录未进行归位 | 人的原因 | 记录已进行归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦一车间三层压滤罐编号为101-F02，现场Check记录为101-F09记录混乱
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层压滤罐编号103-F03使用编号为103-F02check本 记录混乱 三车间三层压滤罐编号三罐103-F002&F05&F02使用编号为103-F03一本check记录混乱 | 其他 | 其他 | 记录执行问题 | 方法原因 | 人员进行培训，记录填写要求 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦三车间三层压滤罐编号103-F03使用编号为103-F02check本 记录混乱 三车间三层压滤罐编号三罐103-F002&F05&F02使用编号为103-F03一本check记录混乱
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放 04/22/2026 09：12三车间一层清洗间人员清洗加料车未佩戴劳动保护 | 其他 | 其他 | 人员操作问题 | 人的原因 | 现场提醒操作人员劳保要求 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦监控回放 04/22/2026 09：12三车间一层清洗间人员清洗加料车未佩戴劳动保护
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放 04/22/2026 10：22 二车间四层06釜打料软管安装后未进行打压试密 | 其他 | 其他 | 经调查人员打料前忘记试密 | 人的原因 | 以对人员进行在培训并处罚 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH3¦监控回放 04/22/2026 10：22 二车间四层06釜打料软管安装后未进行打压试密
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 7号楼赵新民班组 | 上午10：32巡查至7号楼4层2车间，702-R09反应釜滴加盐酸溶液，检查发现滴加使用的蠕动泵未做checklist，现场未进行隔离，询问操作人员反馈原因为忘记做checklist，现场已叫停滴加，并要求重新做完CK再进行操作，已沟通赵强对操作人员进行强调。 | 其他 | 其他 | 人员着急上厕所未进行交接 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚，同时要求其书写承诺书 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦上午10：32巡查至7号楼4层2车间，702-R09反应釜滴加盐酸溶液，检查发现滴加使用的蠕动泵未做checklist，现场未进行隔离，询问操作人员反馈原因为忘记做checklist，现场已叫停滴加，并要求重新做完CK再进行操作，已沟通赵强对操作人员进行强调。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼1层洗手池旁安装彩板，作业人员谢金伟使用登高车四条支腿均为放开，有高处坠落风险，现场已沟通操作人员整改后进行作业。 | 其他 | 其他 | 保温组人员操作使用时定位老化不紧固，重新固定 | 设备设施原因 | 重新紧固后使用 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦巡查发现7号楼1层洗手池旁安装彩板，作业人员谢金伟使用登高车四条支腿均为放开，有高处坠落风险，现场已沟通操作人员整改后进行作业。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 动力站楼顶 | 巡查发现动力站楼顶冷却水塔受限空间标识已看不清，建议重新更换 | 其他 | 其他 | 使用环境限制，更换频率6个月一次，春节前已更换，预计6月底重新制作新标识更换 | 环境原因 | 使用环境限制，更换频率6个月一次，春节前已更换，预计6月底重新制作新标识更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦巡查发现动力站楼顶冷却水塔受限空间标识已看不清，建议重新更换
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 9号楼 | 视频巡查，04/22/2026，9号楼902-Fd02现场人员22：13收料时物料未放置在防护桶内 | 其他 | 其他 | 收料超过20公斤，人员在周转后未及时将物料放置2级防护桶内，已对人员进行面谈处罚 | 方法原因 | 已面谈处罚 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦视频巡查，04/22/2026，9号楼902-Fd02现场人员22：13收料时物料未放置在防护桶内
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼二层7车间800-R03反应釜烘干中，温度75℃，夹套管缺少保温和防烫标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦8号楼二层7车间800-R03反应釜烘干中，温度75℃，夹套管缺少保温和防烫标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼各洗眼器检查未调整至一周一次，请车间进行统一排查（这是谢厂要求的） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦8号楼各洗眼器检查未调整至一周一次，请车间进行统一排查（这是谢厂要求的）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼三层5车间，人流通道一处管线设置较低，又碰头风险，需增加标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦8号楼三层5车间，人流通道一处管线设置较低，又碰头风险，需增加标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 7号楼张兰江班组 | 7号楼四车间2车间700-Tr046接收罐上方压力下限标识脱落，已与当班副主任沟通及时整改 | 其他 | 其他 | 红线标识粘胶失效脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行添加 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦7号楼四车间2车间700-Tr046接收罐上方压力下限标识脱落，已与当班副主任沟通及时整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 7号楼张兰江班组 | 7号楼701-R10加料车手套固定缺少胶圈，已与当班副主任沟通及时整改 | 其他 | 其他 | 使用中操作致使O型圈脱落 | 人的原因 | 已安排人员进行补充添加，使用中 注意检查 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦7号楼701-R10加料车手套固定缺少胶圈，已与当班副主任沟通及时整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 9号楼张瑞班组 | 9号楼二层一车间管道标识脱落，已与当班副主任沟通重新张贴 | 其他 | 其他 | 标签标识脱落，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦9号楼二层一车间管道标识脱落，已与当班副主任沟通重新张贴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 9号楼张瑞班组 | 9号楼四层四车间洗眼器使用状态标识错误，已现场整改 | 其他 | 其他 | 洗眼器维修后未将标识及时恢复，已安排恢复 | 方法原因 | 已恢复 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦9号楼四层四车间洗眼器使用状态标识错误，已现场整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间投料区域，一台袋式过滤器上的压力表没有校验合格签及C类管理标签。 | 其他 | 其他 | 室外大风天气标签丢失 | 环境原因 | 已重新补充标识完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦三废车间投料区域，一台袋式过滤器上的压力表没有校验合格签及C类管理标签。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 二车间四层 | 四层东侧902-R03釜下方的记录桌上，CPr148438-01-04-01批的OR记录中，操作3：配制甲基三锌基氯化铵的二氯甲烷溶液、配制四甲基哌啶氧化物的二氯甲烷溶液及配制溴化钾水溶液记录无人填写；操作5：10%次氯酸钠溶液经过压滤罐压滤的结束时间及压滤放料时间无人填写；操作9：体系反应结束时间无人填写。 | 其他 | 其他 | 操作3：配制甲基三锌基氯化铵的二氯甲烷溶液、配制四甲基哌啶氧化物的二氯甲烷溶液及配制溴化钾水溶液记录无人填写---为实验室人员配置，已沟通项目组进行填写；操作5：10%次氯酸钠溶液经过压滤罐压滤的结束时间及压滤放料时间无人填写，操作9：体系反应结束时间无人填写---人员记录执行不到位，填写不及时 | 人的原因 | 已沟通责任人按照要求进行整改，进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦四层东侧902-R03釜下方的记录桌上，CPr148438-01-04-01批的OR记录中，操作3：配制甲基三锌基氯化铵的二氯甲烷溶液、配制四甲基哌啶氧化物的二氯甲烷溶液及配制溴化钾水溶液记录无人填写；操作5：10%次氯酸钠溶液经过压滤罐压滤的结束时间及压滤放料时间无人填写；操作9：体系反应结束时间无人填写。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 二车间一层 | 二层902-R33釜下口热电偶的电源线的防爆挠性软管有一段断裂。 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 挠性软连老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排电工对损坏的软连处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦二层902-R33釜下口热电偶的电源线的防爆挠性软管有一段断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间二楼北墙开口处，人员将清洗后的工作服晾在开口围栏门上，遮挡围栏门上的安全标识牌。 | 其他 | 其他 | 清洗后的工作服晾干位置选择错误 | 方法原因 | 已将遮挡标识工作服收起 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦三废车间二楼北墙开口处，人员将清洗后的工作服晾在开口围栏门上，遮挡围栏门上的安全标识牌。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 甲三甲四库 | 甲三甲四库，20#库旁应急柜内，黑胶手套手指处已有裂纹。 | 其他 | 其他 | 库房外应急柜内胶皮手套日晒后产生裂纹，老化，检查更换不及时。 | 环境原因 | 将产生裂纹手套报废处理，更换新黑胶手套放置在应急柜内。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦甲三甲四库，20#库旁应急柜内，黑胶手套手指处已有裂纹。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 综合楼三层 | 综合楼三层，实验室储物间Ⅱ内，放置的电子秤，其中一个电源线根部外绝缘皮有破损。 | 静电事件 | 电源线破损 | 电子秤使用过程电线经常弯折导致插头根部外皮破损，但内层电线未裸漏。 | 设备设施原因 | 已联系电工完成处理。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦综合楼三层，实验室储物间Ⅱ内，放置的电子秤，其中一个电源线根部外绝缘皮有破损。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 207-R06冷凝器下方地面有白色印记，需进行清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 趟水未及时清理导致浸泡地面变白 | 设备设施原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦207-R06冷凝器下方地面有白色印记，需进行清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M7 | 207-R18间内地面有气源管与塑料袋，现场已要求人员清理 | 其他 | 其他 | 投料后未及时清理 | 方法原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦207-R18间内地面有气源管与塑料袋，现场已要求人员清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | 实验室 | LAB-004、LAB-017、LAB-022鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 其他 | 其他 | 人员未开启反应氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦LAB-004、LAB-017、LAB-022鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M6/9 | 206-R20下口现场无操作，下口阀门未进行上锁，现场已沟通车间人员进行上锁 | 其他 | 其他 | 吹扫管路后观察设备状态，关闭下口不及时 | 方法原因 | 已关闭，已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦206-R20下口现场无操作，下口阀门未进行上锁，现场已沟通车间人员进行上锁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M8 | 208-FT06-Tr01上方管路标识已翘边模糊，需要更换 | 其他 | 其他 | 标识粘贴时间较长，边缘胶体失效，导致翘边 | 环境原因 | 已更换新的标识，对标识进行胶带密封 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦208-FT06-Tr01上方管路标识已翘边模糊，需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M8 | 208-PVM01-Tc01尾气管路标识已破损，需要更换 | 其他 | 其他 | 标识长时间使用破损翘边，已重新粘贴 | 环境原因 | 对标识进行更换，使用胶带进行边缘密封 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦208-PVM01-Tc01尾气管路标识已破损，需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M8 | 8车间一层洗眼器旁管路下口缺少盲板，管路缺少标签，需要添加 | 其他 | 其他 | 人员加水萃取完毕后，水端未增加盲板 | 人的原因 | 已增加完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦8车间一层洗眼器旁管路下口缺少盲板，管路缺少标签，需要添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | 库房 | 昨晚04：13巡查库房办公室时，发现库房人员孙博超睡岗，现场已将其叫醒返回工作岗位 | 其他 | 其他 | 孙博超为新入职员工，本周刚转入倒班班组，目前正在适应阶段；处罚意见已经上报 | 人的原因 | 已对该人员进行面谈，并进行内部教育 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦昨晚04：13巡查库房办公室时，发现库房人员孙博超睡岗，现场已将其叫醒返回工作岗位
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 6层干冰冰箱 | 研发6层干冰冰箱配套的长柄铲子丢失，人员取用干冰有窒息风险，需尽快补齐 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦研发6层干冰冰箱配套的长柄铲子丢失，人员取用干冰有窒息风险，需尽快补齐
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 736实验室 | CDo148362-01项目使用乙酸乙酯-干冰外浴降温，造成现场气味较大。此前已提醒不要使用乙酸乙酯干冰外浴。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦CDo148362-01项目使用乙酸乙酯-干冰外浴降温，造成现场气味较大。此前已提醒不要使用乙酸乙酯干冰外浴。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 618实验室 | CDo147834-01项目使用异丙基氯化镁氯化锂的四氢呋喃溶液，现场未准备象形图、破坏液，需要EHS管理奖惩条例72：对于敏感、危险或具有特殊气味的物料或反应，未制定撰写单项的操作规范或未按照规范严格执行；罚金200-500，同时建议实验室隐患分类追责方案对相关人员进行跟进处罚。 | 其他 | 其他 | 相关实验人员陈敬天未按照安全操作规范落实象形图和破坏液准备工作 | 人的原因 | 现场立即整改，增加象形图和破坏液 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦CDo147834-01项目使用异丙基氯化镁氯化锂的四氢呋喃溶液，现场未准备象形图、破坏液，需要EHS管理奖惩条例72：对于敏感、危险或具有特殊气味的物料或反应，未制定撰写单项的操作规范或未按照规范严格执行；罚金200-500，同时建议实验室隐患分类追责方案对相关人员进行跟进处罚。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 732实验室 | 732实验室03通风橱未下拉 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 将通风橱下拉至指定位置 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦732实验室03通风橱未下拉
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 733实验室 | 733实验室21通风橱未下拉 | 其他 | 其他 | 通风橱未及时下拉 | 人的原因 | 下拉通风橱 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦733实验室21通风橱未下拉
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 516实验室 | 516实验室08通风橱内物品过满，请人员注意清理 | 其他 | 其他 | 存留样品未及时清理 | 人的原因 | 通风橱内留存样品及时清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦516实验室08通风橱内物品过满，请人员注意清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 619实验室 | 619-14通风橱在第一轮巡查时发现现场无操作人员台面有物料痕迹，请人员注意，即使暂时离开也需要清理通风橱台面撒料情况 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 巡查期间通风橱中正在进行投料操作，期间有物料洒落，项目人员投料结束后及时进行了清理 | 方法原因 | 洒落的物料及时清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦619-14通风橱在第一轮巡查时发现现场无操作人员台面有物料痕迹，请人员注意，即使暂时离开也需要清理通风橱台面撒料情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-24通风橱内物料桶盖未盖严 | 其他 | 其他 | 安全意识不足 | 人的原因 | 已盖好 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦620-24通风橱内物料桶盖未盖严
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 619实验室 | 619-14通风橱现场洗瓶标识不清晰，请及时更换 | 其他 | 其他 | 洗瓶内液体为清洗使用的甲醇，标签使用时间比较长导致模糊 | 方法原因 | 巡查发现后更换标签 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦619-14通风橱现场洗瓶标识不清晰，请及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 617实验室 | 617-14通风橱遮挡板上存在白色痕迹，请及时清理 | 其他 | 其他 | 防爆挡板由于长期使用 个别地方沾到溶剂位置发白有腐蚀迹象，发白位置不是物料 | 设备设施原因 | 擦拭清理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦617-14通风橱遮挡板上存在白色痕迹，请及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 516实验室 | 516-23通风橱洗瓶标识反向张贴，请及时整改 | 其他 | 其他 | 可能签脱落后，随手贴上时贴反了，因是旋蒸区公用通风橱，未找到具体责任人，已在实验室强调，正确张贴标签 | 人的原因 | 将标签调正 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦516-23通风橱洗瓶标识反向张贴，请及时整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ3 |  | 419实验室 | 419-17通风橱内纸上存在黄色痕迹，请及时回收处理 | 其他 | 其他 | 使用水织布擦通风橱后，水织布上残留物料，未及时废弃 | 人的原因 | 沾染物料水织布丢弃 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ3¦419-17通风橱内纸上存在黄色痕迹，请及时回收处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 618-R01上加料管路开口处未加卡子盲板 | 其他 | 其他 | 使用完拆卸未进行添加 | 人的原因 | 及时处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦618-R01上加料管路开口处未加卡子盲板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M19 | 619-E02-Tc01薄膜加料罐液位计连锁报警电箱开关锁盖脱落 | 其他 | 其他 | 固定不牢固脱落 | 人的原因 | 重新进行固定 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦619-E02-Tc01薄膜加料罐液位计连锁报警电箱开关锁盖脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M20 | 620-E05-Tr01上静电卡子损坏 | 静电事件 | 损坏 | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 现场已进行收回维修 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦620-E05-Tr01上静电卡子损坏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M21 | 21车间四层4-11分布器间漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 循环水回管路沙眼 | 设备设施原因 | 已经打卡子处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦21车间四层4-11分布器间漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M22 | 722-R19的分布器漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 分布器小循环阀芯渗漏，导致渗漏 | 设备设施原因 | 现已重新紧固，并且循环，现已不渗漏，处理完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦722-R19的分布器漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M15 | 515-R01-Tr01上限标识应为80％需调整 | 其他 | 其他 | 上限未在80% | 设备设施原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦515-R01-Tr01上限标识应为80％需调整
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M14 | 514-R10对面记录框内存放的CPo139192-03-01母液三废记录第12页放桶开始结束无执行人签字 | 其他 | 其他 | 记录书写不及时 | 人的原因 | 人员已书写 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-R10对面记录框内存放的CPo139192-03-01母液三废记录第12页放桶开始结束无执行人签字
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M14 | 514-R06尾气视镜充满液体需排放 | 其他 | 其他 | 视镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-R06尾气视镜充满液体需排放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M16 | 516-R04下口放料管路法兰俩螺栓未漏俩牙 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 跟换螺栓 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦516-R04下口放料管路法兰俩螺栓未漏俩牙
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M16 | 516-R10-Tr01尾气视镜有黑色积液需排放 | 其他 | 其他 | 未排尽 | 人的原因 | 排尽、整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦516-R10-Tr01尾气视镜有黑色积液需排放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M16 | 516-R17-Tr01尾气视镜充满黑色积液需排放 | 其他 | 其他 | 未排尽 | 人的原因 | 排尽整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦516-R17-Tr01尾气视镜充满黑色积液需排放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M10 | 10车间二层北反应区5点26巡查气味较大，询问车间为410-R14-Tr01放桶插底管切换过程中有少许物料洒出所致已告知车间开门通风中，该操作由车间新员工操作车间需对放桶操作规程进行细化培训 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 新人投料过程现场监管，拔出插地管过程有残留 | 方法原因 | 重新培训指正 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦10车间二层北反应区5点26巡查气味较大，询问车间为410-R14-Tr01放桶插底管切换过程中有少许物料洒出所致已告知车间开门通风中，该操作由车间新员工操作车间需对放桶操作规程进行细化培训
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | 实验室 | 04/23/2026 03:14:55 分监控B9-1F-公斤级实验室103 发现研发人员佩戴手套打开抽屉翻找物品，需要整改 | 其他 | 其他 | 人员途省事，未摘除手套触碰公共区域 | 人的原因 | 钉钉群内进行通报 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦04/23/2026 03:14:55 分监控B9-1F-公斤级实验室103 发现研发人员佩戴手套打开抽屉翻找物品，需要整改
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M15 | 04/23/2026 04:31:03分监控B5M15-2F-FD01发现物料桶遮挡灭火器，已沟通车间整改 | 其他 | 其他 | 物料空桶临时存放 | 人的原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦04/23/2026 04:31:03分监控B5M15-2F-FD01发现物料桶遮挡灭火器，已沟通车间整改
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M18 | 04/23/2026 03:11:10分 监控 B6M18-2F-接收罐东2-14发现灭火器标识牌脱落，已沟通车间整改 | 其他 | 其他 | 标识粘贴不牢固 | 方法原因 | 及时处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦04/23/2026 03:11:10分 监控 B6M18-2F-接收罐东2-14发现灭火器标识牌脱落，已沟通车间整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 10：34 4号楼4-27间无水乙腈桶上压力表上限标识有误。正确做法：及时更正 | 其他 | 其他 | 无水乙腈桶上压力表上限标识有误 | 设备设施原因 | 及时更正标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦10：34 4号楼4-27间无水乙腈桶上压力表上限标识有误。正确做法：及时更正
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 10：43 4号楼四层物流通道一桶废液未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 物流通道一桶废液未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时连接，确保静电有效导出 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦10：43 4号楼四层物流通道一桶废液未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 16：56 4号楼四层物流通道灭火器附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：灭火器禁止遮挡 | 其他 | 其他 | 物流通道灭火器附近被阻挡不便于及时使用 | 设备设施原因 | 及时将遮挡物品挪走 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦16：56 4号楼四层物流通道灭火器附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：灭火器禁止遮挡
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 17: 04 4号楼四层物流通道施工人员未佩戴护目镜。正确做法：佩戴好护目镜 | 其他 | 其他 | 物流通道施工人员未佩戴护目镜 | 人的原因 | 佩戴好护目镜 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦17: 04 4号楼四层物流通道施工人员未佩戴护目镜。正确做法：佩戴好护目镜
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 10：11 12号楼四层4-20间钢平台上东侧呼吸空压缺少防护罩。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦10：11 12号楼四层4-20间钢平台上东侧呼吸空压缺少防护罩。正确做法:及时添加，避免阀口污染。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 13：28 11号楼四层九车间E02循环管路白钢编织管存在毛刺。正确做法:及时处理，避免人员使用时刺伤。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦13：28 11号楼四层九车间E02循环管路白钢编织管存在毛刺。正确做法:及时处理，避免人员使用时刺伤。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 14：38 11号楼1-60辅机间东富龙人员登上人字梯最高处，禁止登上最高处。 | 其他 | 其他 | 施工人员登上人字梯最高处 | 方法原因 | 已完成现场整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦14：38 11号楼1-60辅机间东富龙人员登上人字梯最高处，禁止登上最高处。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 11：10 12号楼4-15间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦11：10 12号楼4-15间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 22：55 4号楼4-03间 高低温一体机管路地面有导热油痕迹，已告知现场人员检查清洁，正确做法：检查是否滴漏，及时清洁，防止滑倒 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 高低温一体机管路地面有导热油痕迹 | 设备设施原因 | 及时排查滴漏情况并清洁 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦22：55 4号楼4-03间 高低温一体机管路地面有导热油痕迹，已告知现场人员检查清洁，正确做法：检查是否滴漏，及时清洁，防止滑倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 22：58 4号楼4-05间 地面使用完毕的一次性漏斗未密封处理，正确做法：一次性漏斗使用完毕后密封处理，防止污染地面气味扩散 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 人员使用完毕漏斗后没有及时将地面使用完毕的一次性漏斗未密封处理 | 人的原因 | 及时对漏斗进行密封处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦22：58 4号楼4-05间 地面使用完毕的一次性漏斗未密封处理，正确做法：一次性漏斗使用完毕后密封处理，防止污染地面气味扩散
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 02：14 4号楼交接班处医药箱内京万红软膏已过期，正确做法：及时领取应急药品，防止影响应急使用 | 其他 | 其他 | 4号楼交接班处医药箱内京万红软膏已过期 | 设备设施原因 | 及时领取应急药品，防止影响应急使用 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦02：14 4号楼交接班处医药箱内京万红软膏已过期，正确做法：及时领取应急药品，防止影响应急使用
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/22/2026 18:57 4号楼4-45间 现场人员敞口取样操作时未佩戴全面罩，引风罩未下拉，正确做法：敞口取样已溶剂挥发产生气味，需佩戴全面罩，下拉引风罩 | 其他 | 其他 | 现场人员敞口取样操作时未佩戴全面罩，引风罩未下拉 | 人的原因 | 敞口取样已溶剂挥发产生气味，需佩戴全面罩，下拉引风罩 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦04/22/2026 18:57 4号楼4-45间 现场人员敞口取样操作时未佩戴全面罩，引风罩未下拉，正确做法：敞口取样已溶剂挥发产生气味，需佩戴全面罩，下拉引风罩
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 22：43 12号楼4-37，溶剂桶遮挡可燃气探头，消防设施前不能有遮挡物，需要及时进行转移。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦22：43 12号楼4-37，溶剂桶遮挡可燃气探头，消防设施前不能有遮挡物，需要及时进行转移。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 22：45 12号楼4-21间，提升机入口处，刚制斜坡高度和提升机平台不在同一高度上，存在高度差，推溶剂桶物料时不便，切都磕绊造成溶剂桶侧翻风险，需要更换合适的钢制斜坡。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦22：45 12号楼4-21间，提升机入口处，刚制斜坡高度和提升机平台不在同一高度上，存在高度差，推溶剂桶物料时不便，切都磕绊造成溶剂桶侧翻风险，需要更换合适的钢制斜坡。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 22：54 12号楼4-11间，提升机旁电源控制箱上有使用过的手套，正确做法：应放在沾染物垃圾袋中。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦22：54 12号楼4-11间，提升机旁电源控制箱上有使用过的手套，正确做法：应放在沾染物垃圾袋中。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 7：04 11号楼3-25间，分装物料时手套箱沾染物出口上连续所料袋未固定好，正确做法应确保塑料袋平整的套在出口，不能有褶皱，并用专用的压条进行固定。 | 其他 | 其他 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦7：04 11号楼3-25间，分装物料时手套箱沾染物出口上连续所料袋未固定好，正确做法应确保塑料袋平整的套在出口，不能有褶皱，并用专用的压条进行固定。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M1 | 301-R07复核三甲基碘化亚砜，叔丁醇钾操作规范发现 PHA行动项无人签字 物流交接缺少物流人员签字 | 其他 | 其他 | 人员签字遗漏 | 人的原因 | 已重新签字确认完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦301-R07复核三甲基碘化亚砜，叔丁醇钾操作规范发现 PHA行动项无人签字 物流交接缺少物流人员签字
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M2 | 302-R19下口电磁阀挠性管脱节 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 挠性软管老化脱落 | 设备设施原因 | 已进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦302-R19下口电磁阀挠性管脱节
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M1 | 301-R17加料漏斗多型环与O型圈不匹配，已沟通车间处理 | 其他 | 其他 | 人员安装不对 | 设备设施原因 | 已重新安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦301-R17加料漏斗多型环与O型圈不匹配，已沟通车间处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M3 | 303-R19下口管路需要添加支撑 | 其他 | 其他 | 管路安装至泵管路较短未增加支架 | 设备设施原因 | 已安排增加支架 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦303-R19下口管路需要添加支撑
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M2 | 二车间一层有四个槽子，薄膜放槽子使用，与工程师李云龙确认两个槽子有明显溶剂味，已沟通车间退回物流 | 其他 | 其他 | 放水相的槽子有溶剂气味 | 物料原因 | 已更换槽子 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦二车间一层有四个槽子，薄膜放槽子使用，与工程师李云龙确认两个槽子有明显溶剂味，已沟通车间退回物流
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-23 | DH1 |  | M2 | 302-FD04接受罐液位计阀门未开，沟通工程师表示302-FD04接收罐磁翻板液位计示数异常，已将接收罐母液转空 | 其他 | 其他 | 液位计显示异常后已将接收管转空 | 设备设施原因 | 将接收管转空白天已进行处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-23¦DH1¦302-FD04接受罐液位计阀门未开，沟通工程师表示302-FD04接收罐磁翻板液位计示数异常，已将接收罐母液转空
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 焚烧炉 | 焚烧炉罐区照明灯不亮 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦焚烧炉罐区照明灯不亮
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 焚烧炉 | 焚烧炉碱液间照明灯不亮 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦焚烧炉碱液间照明灯不亮
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M6/9 | 巡查洗眼器发现6/9车间1层真空泵房的洗眼器无标识牌 | 其他 | 其他 | 泵房改造完毕未及时粘贴 | 方法原因 | 已粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现6/9车间1层真空泵房的洗眼器无标识牌
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M7 | 巡查洗眼器发现7车间3层004洗眼器水柱高度不达标且接水盘下水管路漏水 | 其他 | 其他 | 阀门开度较小导致 | 设备设施原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现7车间3层004洗眼器水柱高度不达标且接水盘下水管路漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M10 | 巡查洗眼器发现10车间除1层005缺少标识 | 其他 | 其他 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现10车间除1层005缺少标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M14 | 巡查洗眼器发现14车间2层走廊2-07旁洗眼器水压不足 | 其他 | 其他 | 阀门未全部开启 | 设备设施原因 | 已完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现14车间2层走廊2-07旁洗眼器水压不足
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M15 | 巡查洗眼器发现15车间4层4-06旁洗眼器水柱高度不达标 | 其他 | 其他 | 阀门未完全开启 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现15车间4层4-06旁洗眼器水柱高度不达标
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M15 | 巡查洗眼器发现15车间3层3-06旁洗眼器手推缺少配件板 | 其他 | 其他 | 阀门踏板脱落 | 设备设施原因 | 已填报补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现15车间3层3-06旁洗眼器手推缺少配件板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M16 | 巡查洗眼器发现16车间4层洗眼器水压不足 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦巡查洗眼器发现16车间4层洗眼器水压不足
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M2 | 经监控查看19:34：40二车间1F21釜下口灭火器前有槽子阻挡。 | 其他 | 其他 | 槽子放置的位置靠近灭火器造成阻挡的视觉 | 方法原因 | 已将槽子远离灭火器 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦经监控查看19:34：40二车间1F21釜下口灭火器前有槽子阻挡。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 4-102 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管季树鹏） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管季树鹏）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 2-102 | 20：15，08通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系审批人后，及时审批。 （低风险43条） | 其他 | 其他 | 下班签字前进行确认 | 人的原因 | 例会强调 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦20：15，08通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系审批人后，及时审批。 （低风险43条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 1-306 | 20：10，01通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系审批人后，及时审批。 （低风险43条） | 其他 | 其他 | 过夜申请人收到复核的钉钉弹窗，错误的以为时审核通过的钉钉弹窗，未进一步提醒审核人，导致审批出现问题。 | 人的原因 | 巡查人员通知了审核人，进行了审核 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦20：10，01通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系审批人后，及时审批。 （低风险43条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 1-107 | 20：40，10通风橱内过夜反应机械搅拌未缠胶布 （低风险136条） | 其他 | 其他 | 实验人员忘记了缠胶带，复核人只关注了体系是否密闭，通风橱台面是否异常，搅拌状态是否整整，没关注到机搅没有缠胶带。 | 人的原因 | 第二天整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦20：40，10通风橱内过夜反应机械搅拌未缠胶布 （低风险136条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 2-315 | 21：20，02通风橱内过夜反应机械搅拌未缠胶布 （低风险136条） | 其他 | 其他 | 机搅搅拌过夜，项目人员忘记缠橡皮膏 | 人的原因 | 机械搅拌使用需使用白色橡胶带缠绕机搅头或者使用适配的硅胶保护套保护，防止卡扣松动搅拌桨掉落导致事故发生 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦21：20，02通风橱内过夜反应机械搅拌未缠胶布 （低风险136条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 4-102 | 22：40，烘箱减压抽真空操作，真空管路与烘箱之间未连接有效的缓冲瓶 （低风险82条） | 其他 | 其他 | 使用人由于疏忽导致烘箱未及时连接缓冲瓶，复核人未仔细复核，导致此风险发生 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦22：40，烘箱减压抽真空操作，真空管路与烘箱之间未连接有效的缓冲瓶 （低风险82条）
EHS隐患排查 | 夜间巡查 | 2026-04-22 | TJ2 |  | 4-301 | 20：40，02橱反应装置氮气管路未连接，氮气保护失效 （低风险86条） | 其他 | 其他 | 反应使用的氮气意外脱落，核查人员只检查了反应和双排管之间的管路 | 人的原因 | 正常连接管路 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ2¦20：40，02橱反应装置氮气管路未连接，氮气保护失效 （低风险86条）
EHS隐患排查 | 消防专项排查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 十车间 | 十车间 一层北门口应急安全出口指示灯不亮；四层臭氧反应间2应急溢出桶上放置各种工具和零件 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦十车间 一层北门口应急安全出口指示灯不亮；四层臭氧反应间2应急溢出桶上放置各种工具和零件
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 2-62货架上部分物品与标识不符合，货架上存在空桶与配件 | 其他 | 其他 | 人员操作时误将空桶与配件放置同一版层 | 人的原因 | 已要将标识滑至配件，并将空桶放置其他存放空桶的板层上 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦2-62货架上部分物品与标识不符合，货架上存在空桶与配件
EHS隐患排查 | 消防专项排查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 十车间 | 十车间 一层1#臭氧间消火栓2个二氧化碳灭火器、5个悬挂式灭火器、2个推车式灭火器超期未检查；2#臭氧间2个二氧化碳灭火器、2个悬挂式灭火器超期未检查；设备储存间消火栓箱和箱内灭火器，间内灭火器缺少定期检查标签； 二层楼梯口消火栓箱内一个干粉灭火器超期未检查； 四层消火栓箱门缺少一块玻璃 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦十车间 一层1#臭氧间消火栓2个二氧化碳灭火器、5个悬挂式灭火器、2个推车式灭火器超期未检查；2#臭氧间2个二氧化碳灭火器、2个悬挂式灭火器超期未检查；设备储存间消火栓箱和箱内灭火器，间内灭火器缺少定期检查标签； 二层楼梯口消火栓箱内一个干粉灭火器超期未检查； 四层消火栓箱门缺少一块玻璃
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼一层 | 1-14现场暂存合并合格组分未使用隔离带进行隔离 | 其他 | 其他 | 现场操作人员认为马上要使用的物料可以不用隔离 | 人的原因 | 已使用隔离带将物料隔离 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦1-14现场暂存合并合格组分未使用隔离带进行隔离
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 2-62房间项目制备已结束，但流动相储罐到纯化设备管路阀门未关闭，废液转移管路阀门未关闭 | 其他 | 其他 | 现场操作人员在项目结束后，没有将流动相储罐到制备设备间的阀门关闭，废液罐转完废液后没有将转移废液的阀门关闭 | 人的原因 | 将阀门进行关闭 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CMMD¦2-62房间项目制备已结束，但流动相储罐到纯化设备管路阀门未关闭，废液转移管路阀门未关闭
EHS隐患排查 | 消防专项排查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 十车间 | 十车间 一层1#臭氧间北墙固定式氧气检测器缺少一个合格检验标签，2#臭氧间西墙固定式氧气检测器缺少一个校验合格标签，一个合格检验标签过期； 二层210-Ce03间西墙固定式氧气检测器缺少一个合格检验标签，西南角固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签； 三层东墙固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦十车间 一层1#臭氧间北墙固定式氧气检测器缺少一个合格检验标签，2#臭氧间西墙固定式氧气检测器缺少一个校验合格标签，一个合格检验标签过期； 二层210-Ce03间西墙固定式氧气检测器缺少一个合格检验标签，西南角固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签； 三层东墙固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签
EHS隐患排查 | 厂区过夜实验互查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 1-303 | 1-105实验室暂存50L镀锌铁桶包装体系，超过实验室最大单体包装（低风险111条） | 其他 | 其他 | 人员对于实验室不能使用50L桶存装有机溶剂不太清楚 | 人的原因 | 将50L镀锌铁桶体系报废 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦1-105实验室暂存50L镀锌铁桶包装体系，超过实验室最大单体包装（低风险111条）
EHS隐患排查 | 厂区过夜实验互查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 1-308 | 实验室溶剂盘点超50L未采取管控措施（低风险59条） | 其他 | 其他 | 疏忽，缺乏安全意识 | 人的原因 | 将超量的溶剂，分散放置到307实验室； |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦实验室溶剂盘点超50L未采取管控措施（低风险59条）
EHS隐患排查 | 厂区过夜实验互查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 2-105 | 实验室OEB4固体物料在14号通风橱吹料（致敏物料），未在OEB4专用通风橱进行，未张贴致敏警示标识（低风险62条&低风险71条） | 其他 | 其他 | 当时未找到致敏标识，后续忙其他实验，忘记了 | 人的原因 | 及时张贴致敏标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦实验室OEB4固体物料在14号通风橱吹料（致敏物料），未在OEB4专用通风橱进行，未张贴致敏警示标识（低风险62条&低风险71条）
EHS隐患排查 | 厂区过夜实验互查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 2-310 | 三级过夜实验室的50L釜下口无防止跑冒滴漏的管控措施，现场整改（提醒24条） | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 50L釜下口放的防跑冒滴漏桶在转移物料时移走，没有及时归位 | 人的原因 | 已实验室开会传达 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦三级过夜实验室的50L釜下口无防止跑冒滴漏的管控措施，现场整改（提醒24条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 1号楼 | 实验楼西侧保温铁皮易未固定 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦实验楼西侧保温铁皮易未固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 6号楼 | 楼顶桥架盖板未固定 | 其他 | 其他 | 安装的桥架盖板未固定，还在施工阶段，未完工 | 方法原因 | 已告知工程部负责人施工人员，将桥架和桥架盖板进行固定，在施工安装过程中就应进行固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦楼顶桥架盖板未固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 6号楼 | 楼顶桥架被吹倒 | 其他 | 其他 | 桥架安装后未固定，还在施工阶段 | 方法原因 | 已告知工程部负责人施工人员，将桥架和桥架盖板进行固定，在施工安装过程中就应进行固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦楼顶桥架被吹倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 6号楼 | 楼顶杂物未清理 | 其他 | 其他 | 施工方施工后未及时清理 | 方法原因 | 安排人员将杂物清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦楼顶杂物未清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 6号楼 | 西侧楼顶防火门损坏，不能关闭 | 其他 | 其他 | 防火门插销掉了，大门无法关闭 | 设备设施原因 | 已报修维修，已完成维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦西侧楼顶防火门损坏，不能关闭
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 10号楼 | 10号楼北侧管廊桥架盖板未固定 | 其他 | 其他 | 大风导致翘起，后边有绑带不会掉落 | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦10号楼北侧管廊桥架盖板未固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | RTO | RTO北侧彩板铁皮翘起 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦RTO北侧彩板铁皮翘起
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 卸车泵上方桥架彩板翘起 | 其他 | 其他 | 大风天气导致盖板翘起 | 环境原因 | 沟通工程人员联系施工复位 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦卸车泵上方桥架彩板翘起
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | RTO | RTO西侧堆积杂物，大风天气易被吹动 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦RTO西侧堆积杂物，大风天气易被吹动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 5号楼楼顶 | 预留区承包商，隆马机电，脚手架搭设未铺满 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦预留区承包商，隆马机电，脚手架搭设未铺满
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 5号楼楼顶 | 5号楼楼顶，桥架支撑损坏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦5号楼楼顶，桥架支撑损坏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 5号楼楼顶 | 5号楼楼顶，桥架护板损坏，存在进水风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦5号楼楼顶，桥架护板损坏，存在进水风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 5号楼外围 | 五号楼南侧外围，空木箱，叠放存在被风吹飞风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦五号楼南侧外围，空木箱，叠放存在被风吹飞风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼楼顶 | 电缆桥架盖板未固定 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦电缆桥架盖板未固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼吸附解析 | 有部分保温外皮未清理未固定 | 其他 | 其他 | 设备在维修期，维修完毕后进行恢复 | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦有部分保温外皮未清理未固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼吸附解析 | 大量桥架盖板和风管未清理未固定 | 其他 | 其他 | 施工承包商还未完工清理。12号楼车间内进行管理 | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦大量桥架盖板和风管未清理未固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼楼顶 | 屋顶杂物较多 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦屋顶杂物较多
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼楼顶 | 仪表线路损坏，未维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦仪表线路损坏，未维修
EHS隐患排查 | 承包商及特殊作业巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 2号楼3层 | 吉林医药漏保失效 | 其他 | 其他 | 漏保损坏未及时发现 | 设备设施原因 | 停止使用 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦吉林医药漏保失效
EHS隐患排查 | 承包商及特殊作业巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 3号楼东侧草坪 | 动土作业周边围挡倾倒 | 其他 | 其他 | 围挡固定不牢 | 方法原因 | 对围挡进行加固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦动土作业周边围挡倾倒
EHS隐患排查 | 承包商及特殊作业巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 五号楼屋面 | 孔洞未封堵 | 其他 | 其他 | 拆除人员忙于收工，安全意识不足 | 人的原因 | 吊模浇筑混凝土封闭 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦孔洞未封堵
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 127实验室 | 中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封 | 化学品暴露 | 未封口 | 人为因素，操作过程中忘记做好气味防护 | 人的原因 | 液体物料操作做好气味防护 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 129实验室 | 安全确认版本未使用最新版 正确做法：安全确认版本更新后使用最新版 | 其他 | 其他 | 已打印新版本，04/23/2026开始执行 | 人的原因 | 立即打印新的执行标准 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦安全确认版本未使用最新版 正确做法：安全确认版本更新后使用最新版
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 128实验室 | 中央操作台面上盛有氢氧化钠溶液的玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料的容器需设置二级防 | 其他 | 其他 | 人员在使用完后，瓶盖没有完全拧紧，使用完后没有及时放置在防护槽内 | 人的原因 | 将瓶盖拧紧，并放置在二级防护槽内 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦中央操作台面上盛有氢氧化钠溶液的玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料的容器需设置二级防
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 221实验室 | 2号通风橱纯化仪连接的盛有废液的废液桶未密封 正确做法：废液桶须密封，防止气味弥散 | 化学品暴露 | 未封口 | 此桶为空桶 | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦2号通风橱纯化仪连接的盛有废液的废液桶未密封 正确做法：废液桶须密封，防止气味弥散
EHS隐患排查 | 通风橱检查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 224实验室 | 多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门下拉至最低 | 其他 | 其他 | 人员未注意 | 人的原因 | 强调 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门下拉至最低
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 432清洗间 | 清洗人员对化学品暴露和预防滑倒、绊倒、跌倒事故的专项行动不了解 正确做法：安全专项活动开展须涵盖所有一线员工，注重传达和培训效果。 | 其他 | 其他 | 晨会强调过，可能时间长了，有点忘了，会再次给人员进行培训 | 人的原因 | 培训 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦清洗人员对化学品暴露和预防滑倒、绊倒、跌倒事故的专项行动不了解 正确做法：安全专项活动开展须涵盖所有一线员工，注重传达和培训效果。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 228实验室 | 非沾染物垃圾桶中发现手套 正确做法：沾染物与非沾染物分类存放，防止交叉污染 | 其他 | 其他 | 未对工程师进行重点强调 | 人的原因 | 晨会强调 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦非沾染物垃圾桶中发现手套 正确做法：沾染物与非沾染物分类存放，防止交叉污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 八车间 | 八车间二层和安智能人员施工时未佩戴护目镜，要求现场整改 | 其他 | 其他 | 人员违反规程 | 人的原因 | 已现场要求整改，同时对于责任热进行批评教育 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦八车间二层和安智能人员施工时未佩戴护目镜，要求现场整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 八车间 | 八车间二层吉林诚达施工，氩弧焊使用非黑色软管且钢瓶未固定，现场叫停动火作业，整改后检查合格再恢复作业 | 其他 | 其他 | 规程更新，现场设备未及时更换 | 设备设施原因 | 已对外包人员进行要求整改 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦八车间二层吉林诚达施工，氩弧焊使用非黑色软管且钢瓶未固定，现场叫停动火作业，整改后检查合格再恢复作业
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | CLD | 人员未佩戴护目镜 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦人员未佩戴护目镜
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 536 | 536房间一桶废液超过75%液位未及时转移 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦536房间一桶废液超过75%液位未及时转移
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 521 | 521氧含量报警仪未张贴窒息风险安全标识和警报处置流程 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦521氧含量报警仪未张贴窒息风险安全标识和警报处置流程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 515 | 515通风橱内多个空瓶未及时转移 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦515通风橱内多个空瓶未及时转移
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 513 | 513针头未丢入利器盒 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦513针头未丢入利器盒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | SH2 |  | 503 | 503针头未丢入利器盒 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦SH2¦503针头未丢入利器盒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH2 |  | 三车间 | 二层走廊通往十车间的应急门，门开启困难，需要使用较大力气才能推开，应急门需要维护，防止发生紧急情况应急门打不开 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦二层走廊通往十车间的应急门，门开启困难，需要使用较大力气才能推开，应急门需要维护，防止发生紧急情况应急门打不开
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH2 |  | 三车间 | 四层203-R02高压釜接收罐使用完毕后溶剂管路阀门未关闭，现场要求操作工进行关闭 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦四层203-R02高压釜接收罐使用完毕后溶剂管路阀门未关闭，现场要求操作工进行关闭
EHS隐患排查 | 三废工艺核查回顾 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 11号楼 | 含钯锅底，PSL实测24h保温反应确认胀桶风险较低。但若残留苯硅烷，胀桶风险较高。回收前仍旧可能有涨桶风险。 | 其他 | 其他 | 体系含苯硅烷 | 物料原因 | 最终放桶存库房后，在被回收前，仍旧要求车间及项目组，每周查看该存放物料状态确认是否有涨桶情况。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦含钯锅底，PSL实测24h保温反应确认胀桶风险较低。但若残留苯硅烷，胀桶风险较高。回收前仍旧可能有涨桶风险。
EHS隐患排查 | 三废工艺核查回顾 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 11号楼 | CPo145353-02-04 Pd RC三废处理，现场EHS和生产主管共同在投料前设备安装检查验收，现场发现排氢管路连接有一段内衬四氟管路。 要求更换为白钢管路。 | 其他 | 其他 | 管路连接错误 | 人的原因 | 现场更换为全白钢管路，并确认好静电接地和跨接电阻检测。考虑体系含二氯甲烷/氢气，排气先通过冷凝器，低点三通处加视镜确认无堵塞，排氢管路末端加阻火器；现场设置氢气检测器。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦CPo145353-02-04 Pd RC三废处理，现场EHS和生产主管共同在投料前设备安装检查验收，现场发现排氢管路连接有一段内衬四氟管路。 要求更换为白钢管路。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 厂区北门靠近丙库附近 | 北门污水井盖再次破裂，存在安全隐患。已用防护栏隔离。 正确做法：及时更换维修并整体修复。 | 其他 | 其他 | 车辆倾轧导致 | 环境原因 | 待购买井盖更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦北门污水井盖再次破裂，存在安全隐患。已用防护栏隔离。 正确做法：及时更换维修并整体修复。
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 二车间三层、四层 | 二车间1#、2#油炉加热器缺少漏电保护器 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦二车间1#、2#油炉加热器缺少漏电保护器
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 二车间冰机二层 | 二车间冰机1#、2#热水加热器缺少漏电保护器 | 其他 | 其他 | 设备自身功能缺陷 | 设备设施原因 | 整体按照集团模板进行方案优化设计，上报至6月概算内整改。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦二车间冰机1#、2#热水加热器缺少漏电保护器
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间精馏塔1#氮气加热器缺少漏电保护器 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦二车间精馏塔1#氮气加热器缺少漏电保护器
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间1#油炉加热器缺少漏电保护器 | 其他 | 其他 | 设备缺少漏电保护 | 设备设施原因 | 统一预算购买漏电保护进行补充安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦一车间1#油炉加热器缺少漏电保护器
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 冰机二层 | 一车间冰机1#、2#热水加热器缺少漏电保护器， | 其他 | 其他 | 设备自身缺陷 | 设备设施原因 | 整体按照集团模板进行方案优化设计，上报至6月概算内整改。 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦一车间冰机1#、2#热水加热器缺少漏电保护器，
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 冰机二层 | 一车间1#氮气加热器缺少漏电保护器 | 其他 | 其他 | 设备安装缺少 | 设备设施原因 | 已沟通设备部统一进行补充 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦一车间1#氮气加热器缺少漏电保护器
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH2 |  | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室间内气味明显，试验台上水相敞口 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 更换尾气活性炭，没开尾气风机，导致实验室气味较大 | 设备设施原因 | 更换完活性炭，打开尾气风机 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH2¦污水站化验室间内气味明显，试验台上水相敞口
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-22 | FX2 |  | 一车间 | 一车间冰机2层1#氮气加热器缺少漏电保护器，一车间1#油炉加热器缺少漏电保护器 | 其他 | 其他 | 设备安装时缺少 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行统一补充安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦FX2¦一车间冰机2层1#氮气加热器缺少漏电保护器，一车间1#油炉加热器缺少漏电保护器
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-19 | SH3 |  | 3号楼1F | 3号楼1F漏电保护器插头虚接 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 将插头插紧 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦SH3¦3号楼1F漏电保护器插头虚接
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-19 | SH3 |  | 3号楼1F | 3号楼1F氩气瓶压力表损坏 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止使用，问题设备清场 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦SH3¦3号楼1F氩气瓶压力表损坏
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-19 | SH3 |  | 3号楼2F | 3号楼2F使用民用插座 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止使用，问题插座清场 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦SH3¦3号楼2F使用民用插座
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | TJ4-CSBT |  | 2号楼外部东侧 | 草坪周边大量烟头在厂区内 正确做法：场外烟头及时清理，避免刮风吹进厂区内。 | 其他 | 其他 | 场外烟头及时清理，避免刮风吹进厂区内 | 环境原因 | 清理草坪 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦TJ4-CSBT¦草坪周边大量烟头在厂区内 正确做法：场外烟头及时清理，避免刮风吹进厂区内。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 207-R15冷凝器尾气管路已断开，与实际不一致。 压滤母液浓缩画的E03，而现场管路连的E04. 反应釜缩出溶剂转移罐区，罐区储罐编号与实际不一致。 | 其他 | 其他 | PID图未及时更新 | 方法原因 | PID图更新审批中 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-R15冷凝器尾气管路已断开，与实际不一致。 压滤母液浓缩画的E03，而现场管路连的E04. 反应釜缩出溶剂转移罐区，罐区储罐编号与实际不一致。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 207-T030进罐和出罐管路均没有管路标签，液位计下发德阀缺丝堵。 | 其他 | 其他 | 管路标签未及时悬挂，液位计维修后未及时恢复丝堵 | 方法原因 | 已安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-T030进罐和出罐管路均没有管路标签，液位计下发德阀缺丝堵。
EHS隐患排查 | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 207-T030氮气保护被移作他用，需要做固定气源。 | 其他 | 其他 | 临时使用 | 方法原因 | 单独制作一个气源 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-T030氮气保护被移作他用，需要做固定气源。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 207-E04-Tc01压力表缺玻璃罩。 | 其他 | 其他 | 玻璃罩脱落 | 设备设施原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-E04-Tc01压力表缺玻璃罩。
EHS隐患排查 | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 207-R02-Tr01巡查时有半罐溶剂，氮气保护没开，已现场沟通开启。 | 其他 | 其他 | 氮气保护开启不及时 | 方法原因 | 现场已开启 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-R02-Tr01巡查时有半罐溶剂，氮气保护没开，已现场沟通开启。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 一车间 | 一车间液压压滤罐需要制作操作规程。掏料目前无法实现密闭，需要改造，并经过粉尘验证。 | 其他 | 其他 | 新增设备 | 方法原因 | 沟通其他厂区制作 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦一车间液压压滤罐需要制作操作规程。掏料目前无法实现密闭，需要改造，并经过粉尘验证。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层1784压滤接收3000L罐，液位计磁翻板朝向墙体，无法观看。 | 其他 | 其他 | 磁翻板液位计朝里 | 设备设施原因 | 进行更改方向 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦三车间三层1784压滤接收3000L罐，液位计磁翻板朝向墙体，无法观看。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层E05薄膜滴加罐已装溶剂，但是储罐呼吸阀被盲板盲死，现场沟通彭孝鑫处理。 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 经整体排查E02、E05、E08都有盲板 | 方法原因 | 以全部进行拆除处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦二车间四层E05薄膜滴加罐已装溶剂，但是储罐呼吸阀被盲板盲死，现场沟通彭孝鑫处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层1784，01p搅拌罐投正庚烷管路阀门有衬塑阀门。 | 其他 | 其他 | 有衬塑阀门 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦三车间四层1784，01p搅拌罐投正庚烷管路阀门有衬塑阀门。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 一车间 | 一车间人员登高作业未佩戴安全带。现场制止。 | 其他 | 其他 | 穿戴遗忘 | 方法原因 | 现场进行佩戴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦一车间人员登高作业未佩戴安全带。现场制止。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 二车间朱振在车间未佩戴防护眼镜。 | 其他 | 其他 | 人员忘记带 | 人的原因 | 以对人员进行提醒 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦二车间朱振在车间未佩戴防护眼镜。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层外包人员拆09釜下口管路时有液体渗漏，现场进行清理。 | 跑冒滴漏 | 拆管路撒漏 | 弯头少许残留 | 方法原因 | 现场承接清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦一车间三层外包人员拆09釜下口管路时有液体渗漏，现场进行清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层07釜接收罐下口管路拆除未安装盲板，管路内有液体渗出。 | 跑冒滴漏 | 拆管路撒漏 | 放罐后恢复不及时 | 方法原因 | 盲板增加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦一车间三层07釜接收罐下口管路拆除未安装盲板，管路内有液体渗出。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层R20釜OR（CPr122314-09-04n05SXCL-01）操作2（加料）和操作3（配溶液）缺少核实人签字。 | 其他 | 其他 | 水相处理记录复核不及时 | 设备设施原因 | 责任人进行谈话批评 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦一车间三层R20釜OR（CPr122314-09-04n05SXCL-01）操作2（加料）和操作3（配溶液）缺少核实人签字。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层R23釜OR（CPr124436-08-03SFCL-02）操作2（加料）缺少超温报警核实人签字，操作3（保温跟踪）超温报警缺少设置人和核实人签字。 二车间三层R22釜记录桌内OR（CPr122186-01-02n03SFCL-01）操作1-3未进行书写，直接书写操作4加料。 | 其他 | 其他 | 水相处理记录复核不及时 | 方法原因 | 已进行整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦二车间三层R23釜OR（CPr124436-08-03SFCL-02）操作2（加料）缺少超温报警核实人签字，操作3（保温跟踪）超温报警缺少设置人和核实人签字。 二车间三层R22釜记录桌内OR（CPr122186-01-02n03SFCL-01）操作1-3未进行书写，直接书写操作4加料。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R20釜OR（CPr129057-01-06YJXCL-03）操作2加料、操作3加料、操作4调PH均缺少核实人签字。 | 其他 | 其他 | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦三车间三层R20釜OR（CPr129057-01-06YJXCL-03）操作2加料、操作3加料、操作4调PH均缺少核实人签字。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层R20釜下口储罐缺少氮气保护，已告知李万彬进行处理。 | 其他 | 其他 | 氮气管路占用 | 方法原因 | 已进行添加氮气 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦二车间二层R20釜下口储罐缺少氮气保护，已告知李万彬进行处理。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 监控发现二车间三层102-R06放桶操作未检测静电，临时管路未试密，人员佩戴手套开关门 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员执行操之过急 | 方法原因 | 以进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦监控发现二车间三层102-R06放桶操作未检测静电，临时管路未试密，人员佩戴手套开关门
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 三车间 | 监控发现三车间一层103-FD02收料未清场情况下人员进入间内搬运物料 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦监控发现三车间一层103-FD02收料未清场情况下人员进入间内搬运物料
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 04/21/2026 14:54 二车间二层R17釜下口有液体撒漏，车间需要进行调查。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 人员放槽子没把住管路 | 方法原因 | 对当事人进行谈话i批评 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦04/21/2026 14:54 二车间二层R17釜下口有液体撒漏，车间需要进行调查。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 实验室 | 04/21/2026 15:49 辅助楼三楼实验室操作人员在通风橱内操作时未佩戴手套。 | 其他 | 其他 | 管理人员跟人员培训旋蒸使用流程，不涉及物料操作，后续强调佩戴手套 | 人的原因 | 不涉及物料操作，但玻璃仪器可能涉及物料沾染，强调佩戴劳保 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦04/21/2026 15:49 辅助楼三楼实验室操作人员在通风橱内操作时未佩戴手套。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层101-R26接收罐氮气减压阀漏气、一车间二层101-ce02门前氮气管路针型阀漏气、一车间二层101-R20下口鼓氮气管路法兰处漏气、一车间二层高效精馏平台下导热油回管路气动阀空压漏气、一车间三层101-R27氮气直通针型阀漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 丝扣微松动 | 设备设施原因 | 对丝扣进行重新紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦一车间二层101-R26接收罐氮气减压阀漏气、一车间二层101-ce02门前氮气管路针型阀漏气、一车间二层101-R20下口鼓氮气管路法兰处漏气、一车间二层高效精馏平台下导热油回管路气动阀空压漏气、一车间三层101-R27氮气直通针型阀漏气
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层102-R15接收罐上气动阀空压漏气、二车间三层102-R17氮气流量计上单向阀漏气、二车间三层102-R20连接下口氮气管路针型阀漏气、二车间四层102-R06流量计外接气源嘴漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 进行处理完毕 | 设备设施原因 | 已紧固或更换处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦二车间二层102-R15接收罐上气动阀空压漏气、二车间三层102-R17氮气流量计上单向阀漏气、二车间三层102-R20连接下口氮气管路针型阀漏气、二车间四层102-R06流量计外接气源嘴漏气
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-21 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层103-ce01旁氮气管路外接气源嘴漏气、三车间二层103-R27接收罐氮气减压阀漏气、三车间三层103-R24氮气管路直通针型阀漏气、三车间三层103-R25氮气外接气源嘴漏气、三车间三层103-R26氮气管路减压阀漏气、三车间三层103-R27氮气直通单向阀漏气、 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 氮气阀门漏气 | 设备设施原因 | 进行重新连接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH3¦三车间二层103-ce01旁氮气管路外接气源嘴漏气、三车间二层103-R27接收罐氮气减压阀漏气、三车间三层103-R24氮气管路直通针型阀漏气、三车间三层103-R25氮气外接气源嘴漏气、三车间三层103-R26氮气管路减压阀漏气、三车间三层103-R27氮气直通单向阀漏气、
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 一车间一层 | 一车间一层101-Drc02双锥间对面安全出口标牌被防化服遮挡。 | 其他 | 其他 | 操作人员操作后不规范操作，暂时随意放置防化服，现场清理时，已将防化服收起 | 人的原因 | 操作人员现场已将防化服收起。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦一车间一层101-Drc02双锥间对面安全出口标牌被防化服遮挡。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 二车间三层 | 二车间三层902-R19釜旁记录桌上CPo141507项目操作14加料记录合计处缺少核实人。 | 其他 | 其他 | 人员记录执行不到位，合计处复核遗漏 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦二车间三层902-R19釜旁记录桌上CPo141507项目操作14加料记录合计处缺少核实人。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层R15釜接收罐下口放料管路连接的插底管未封口 | 其他 | 其他 | 插底管使用完毕后未及时进行封口操作 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，插底管已进行封口 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦二车间四层R15釜接收罐下口放料管路连接的插底管未封口
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 二车间四层 | 丙库北侧室外放置的冷藏集装箱FX2-03的控制面板应该安装防护罩并上锁管理 | 其他 | 其他 | 此冷箱为临时租赁使用中，后续新建冷库后将停止使用退回厂家。 | 设备设施原因 | 部门内部通告此冷箱由专人管理，其他人禁止操作。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦丙库北侧室外放置的冷藏集装箱FX2-03的控制面板应该安装防护罩并上锁管理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 一车间 | 一车间四层101-R04釜，压力变送器阀门处于关闭状态。 | 其他 | 其他 | 反应釜未使用，操作人员拆除引风管时误挂碰导致 | 设备设施原因 | 现已将阀门打开完成，待反应釜清洗时，将阀门取消使用。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦一车间四层101-R04釜，压力变送器阀门处于关闭状态。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 二车间 | 二车间三层902-R29釜旁储罐，液位计下口阀门处有黄色物料掉落地面。 | 跑冒滴漏 | 液位计渗漏 | 现场进行确认，储罐液位计下口丝扣部位长时间使用松动 | 设备设施原因 | 现场处理完毕，丝扣部位重新紧固完毕，分区责任人日检进行降档处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦二车间三层902-R29釜旁储罐，液位计下口阀门处有黄色物料掉落地面。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 60立罐区 | 60立罐区泵房外应急喷淋洗眼器，检查标签缺失。 | 其他 | 其他 | 脱落导致 | 人的原因 | 重新进行增加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦60立罐区泵房外应急喷淋洗眼器，检查标签缺失。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M7 | 04/22/2026 03:16:50 分监控 B2M7-3F-走廊东 发现走廊灭火器标识牌脱落，已沟通车间整改。 | 其他 | 其他 | 脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦04/22/2026 03:16:50 分监控 B2M7-3F-走廊东 发现走廊灭火器标识牌脱落，已沟通车间整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 南侧污水站 | 南侧厂区污水站东门护笼旁粘贴的攀爬作业危险源告知卡破损，建议更换 | 其他 | 其他 | 此爬梯非污水站检修爬梯，为厂区2号楼检修使用爬梯，不属于污水站管理 | 设备设施原因 | 非污水站属地管路爬梯 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦南侧厂区污水站东门护笼旁粘贴的攀爬作业危险源告知卡破损，建议更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 南侧动力站 | 巡查发现南侧动力站二层北侧冷却过滤器温度仪表指针在范围之外 | 其他 | 其他 | 老化损坏，采购后更换 | 设备设施原因 | 老化损坏，采购后更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦巡查发现南侧动力站二层北侧冷却过滤器温度仪表指针在范围之外
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 8号楼陈朋班组 | 现场巡查发现8号楼800-Tr027液位计液位上限标识损坏，已现场沟通陈朋进行更换。 | 其他 | 其他 | 此处标识在操作过程中磕碰损坏未及时发现 | 人的原因 | 将损坏标识进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦现场巡查发现8号楼800-Tr027液位计液位上限标识损坏，已现场沟通陈朋进行更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 8号楼陈朋班组 | 现场巡查发现8号楼4-16合成间步梯防滑片脱落，已现场沟通陈朋进行更换。 | 其他 | 其他 | 防滑条在使用过程中脱落 | 设备设施原因 | 已将脱落的防滑条恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦现场巡查发现8号楼4-16合成间步梯防滑片脱落，已现场沟通陈朋进行更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 9号楼董晓超班组 | 现场巡查发现9号楼一层货梯处走廊放置有溶剂桶且未使用静电卡子，已现场整改 | 静电事件 | 人员操作错误 | 转移中的空桶，现场人员正在转移， | 环境原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦现场巡查发现9号楼一层货梯处走廊放置有溶剂桶且未使用静电卡子，已现场整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 12号楼 | 1200-tb005，碱吸收使用完毕后，罐体的真空阀门遗漏关闭 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦1200-tb005，碱吸收使用完毕后，罐体的真空阀门遗漏关闭
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 9号楼 | 9号楼二层三车间临时管路影响人员正常操作通行，已现场整改（图片未保存成功） | 其他 | 其他 | 管路固定卡子脱落，已安排整改 | 设备设施原因 | 已固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦9号楼二层三车间临时管路影响人员正常操作通行，已现场整改（图片未保存成功）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M14 | 514-R08爆破片下方氮气管路根部出现砂眼，车间及时排查处理 | 其他 | 其他 | 无沙眼 | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-R08爆破片下方氮气管路根部出现砂眼，车间及时排查处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M15 | 15车间三楼分布器间平台二层里部热水管路大阀门打卡子位置漏水严重，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 阀门存在沙眼 | 设备设施原因 | 已进行更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦15车间三楼分布器间平台二层里部热水管路大阀门打卡子位置漏水严重，已沟通车间人员进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M15 | 15车间二层走廊2-17门外灭火器点位缺少一个灭火器，车间及时查找归位 | 其他 | 其他 | D级区动火使用 | 设备设施原因 | 已进行归位 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦15车间二层走廊2-17门外灭火器点位缺少一个灭火器，车间及时查找归位
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M14 | 514-FD04底盘滴漏液体，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 | 底盘拉杆渗漏 | 设备设施原因 | 拆除更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦514-FD04底盘滴漏液体，车间及时排查处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M15 | 515-FD04取样杯位置渗漏，已沟通车间人员进行处理。现场暂停中，及时处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 取样杯损坏 | 设备设施原因 | 使用完毕后更换 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦515-FD04取样杯位置渗漏，已沟通车间人员进行处理。现场暂停中，及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M13 | 413-R04尾气竹节管表面有白色物料残留，车间及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 竹节尾气有白色物料 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦413-R04尾气竹节管表面有白色物料残留，车间及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M11 | 411-R04阀门04位置需要添加淋洗球标签 | 其他 | 其他 | 标识悬挂不及时 | 人的原因 | 设备已使用完毕，进行拆除 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦411-R04阀门04位置需要添加淋洗球标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M10 | 410-R05下口夹套控温变送器电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 挠线管脱节 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦410-R05下口夹套控温变送器电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M11 | 411-R11加料车表面有物料粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 料箱加料导致环境中有粉尘产生 | 人的原因 | 进行粉尘清理，料箱检查密闭性 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦411-R11加料车表面有物料粉尘残留，已沟通车间人员进行清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 619实验室 | 619-06通风橱，四氟塞因搅拌抖动旋出瓶口，电话与宁静静沟通，联系值班人员处理 | 其他 | 其他 | 经过了解反应负责人过夜前检查过反应状态，本次四氟头脱出的问题为偶然事件 | 设备设施原因 | 巡查发现后及时的把四氟头恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦619-06通风橱，四氟塞因搅拌抖动旋出瓶口，电话与宁静静沟通，联系值班人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-22通风橱，一样品瓶缺少标签 | 其他 | 其他 | 行为习惯不好，未及时贴签 | 人的原因 | 已粘贴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦620-22通风橱，一样品瓶缺少标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ3 |  | 734实验室 | 734-05通风橱北侧，20升铁通表面有物料痕迹，需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 抽取桶内物料洒落，未擦拭干净 | 人的原因 | 将物料擦拭干净后，桶报废，清洁通风橱 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ3¦734-05通风橱北侧，20升铁通表面有物料痕迹，需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R09下口连接的聚乙烯管路弯折 | 其他 | 其他 | 聚乙烯管路较短 | 设备设施原因 | 已进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R09下口连接的聚乙烯管路弯折
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M3 | 303-R04取样，CK本中取样前检查未填写，取样人徐俊涛 | 其他 | 其他 | 人员在取样前对此项信息均进行检查 | 方法原因 | 已对人员进行强调 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-R04取样，CK本中取样前检查未填写，取样人徐俊涛
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R11釜视孔灯接地线脱落 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R11釜视孔灯接地线脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R10釜间内固定式可燃气体检测器接地线脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 | 接地线线鼻子松动脱落 | 设备设施原因 | 已重新进行紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R10釜间内固定式可燃气体检测器接地线脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M1 | 301-R07加料车缺少支撑 | 其他 | 其他 | 审计清理掉了未进行安装 | 环境原因 | 已重新进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R07加料车缺少支撑
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M1 | 301-R06釜减速机漏油 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 | 减速机机封损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全临时处理完毕，待审计使用完毕，拆卸修理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R06釜减速机漏油
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M1 | 一车间三层尾气间内存放一铁桶，需及时转移 | 其他 | 其他 | 厂房地漏无法使用，铁通用于承接日常清洁废水得 | 环境原因 | 装满后进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦一车间三层尾气间内存放一铁桶，需及时转移
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R14旁承装碳酸钠溶液吨罐下口弯头焊口处有白色物料痕迹，疑似有沙眼需要确认 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 已确认此处有一个细微的沙眼 | 设备设施原因 | 预处理完毕后进行焊接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R14旁承装碳酸钠溶液吨罐下口弯头焊口处有白色物料痕迹，疑似有沙眼需要确认
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M3 | 303-Ce01离心过程中下口盲板有液体渗漏，现场已沟通处理 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 项目物料问题，母液极难甩出且离心机下口蝶阀内漏，离心机尾气无液封导致离心机内部压力失衡液体滴落 | 设备设施原因 | 车间已调整放料速度，尾气正常走直通调低氮气保护，目前状况正常，关注在线氧含量数值以及手持同步检测 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-Ce01离心过程中下口盲板有液体渗漏，现场已沟通处理
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 14：26 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17尾气管路排净阀门缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17尾气管路排净阀门缺少丝堵 | 人的原因 | 及时添加，防止误碰 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦14：26 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17尾气管路排净阀门缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 14：35 4号楼3-27间 300㎏电子秤电源线裸露，影响机械防护性能，正确做法：及时包裹恢复 | 静电事件 | 电源线破损 | 4号楼3-27间 300㎏电子秤电源线裸露，影响机械防护性能 | 人的原因 | 及时包裹恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦14：35 4号楼3-27间 300㎏电子秤电源线裸露，影响机械防护性能，正确做法：及时包裹恢复
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 15：00 4号楼4-26间 循环水管路法兰上有明显锈迹，正确做法：及时进行除锈，防止污染环境及物料 | 其他 | 其他 | 循环水管路法兰上有明显锈迹 | 设备设施原因 | 及时进行除锈 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦15：00 4号楼4-26间 循环水管路法兰上有明显锈迹，正确做法：及时进行除锈，防止污染环境及物料
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/21/2026 11:07 4号楼4-16间 现场操作人压滤罐翻料操作后脱除防化服进行悬挂，未及时密封处理，正确做法：防化服应及时密封处理 | 其他 | 其他 | 现场操作人压滤罐翻料操作后脱除防化服进行悬挂，未及时密封处理 | 人的原因 | 及时将防化服进行密封 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦04/21/2026 11:07 4号楼4-16间 现场操作人压滤罐翻料操作后脱除防化服进行悬挂，未及时密封处理，正确做法：防化服应及时密封处理
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 13:57 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦13:57 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 14:03 12号楼4-20间，蠕动泵打料管路缺少管路标识，需要及时添加标识信息。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦14:03 12号楼4-20间，蠕动泵打料管路缺少管路标识，需要及时添加标识信息。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 15:37 12号楼3-52门口走廊上方安装中的溶剂管路，上有一颗螺栓未固定，有掉下砸到人的风险，需要及时进行处理。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦15:37 12号楼3-52门口走廊上方安装中的溶剂管路，上有一颗螺栓未固定，有掉下砸到人的风险，需要及时进行处理。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 10：33 4号楼4-03间，车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 正确做法:拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。 | 其他 | 其他 | 车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 | 人的原因 | 拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦10：33 4号楼4-03间，车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 正确做法:拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼四层4-16卧式接收罐液位计断层。正确做法：及时复位 | 其他 | 其他 | 卧式接收罐液位计断层 | 设备设施原因 | 及时复位 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4号楼四层4-16卧式接收罐液位计断层。正确做法：及时复位
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 四号楼四层4-28固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护。 | 其他 | 其他 | 固体物料未添加二级防护 | 设备设施原因 | 及时添加二级防护。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦四号楼四层4-28固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4层4-28沾染物料的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封。 | 其他 | 其他 | 沾染物料的管路未及时密封处理 | 人的原因 | 及时密封 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4号楼4层4-28沾染物料的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04-21-2026 20:30 四号楼四层4-03使用蠕动泵打料时关闭保护罩。正确做法：及时关闭。 | 其他 | 其他 | 人员使用蠕动泵打料时没有关闭保护罩 | 人的原因 | 及时关闭。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦04-21-2026 20:30 四号楼四层4-03使用蠕动泵打料时关闭保护罩。正确做法：及时关闭。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-28间内防止的固体物料未添加二级防护槽 正确做法：固体物料需要添加二级防护槽 | 其他 | 其他 | 固体物料未添加二级防护槽 | 设备设施原因 | 添加二级防护槽 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4号楼4-28间内防止的固体物料未添加二级防护槽 正确做法：固体物料需要添加二级防护槽
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼间 4-20间搅拌罐TJ4S-1213-AT09搅拌罐 管路法兰处未用螺母紧固 静电跨接未连接 正确做法：添加螺母紧固 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦12号楼间 4-20间搅拌罐TJ4S-1213-AT09搅拌罐 管路法兰处未用螺母紧固 静电跨接未连接 正确做法：添加螺母紧固
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-14间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦12号楼4-14间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-20间 次处是由于昨天投料时用的碘 撒漏到地面 处理后未处理干净 经过氧化造成的 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦12号楼4-20间 次处是由于昨天投料时用的碘 撒漏到地面 处理后未处理干净 经过氧化造成的
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M6/9 | 209-T01储罐液位计断层，现场沟通工程师宁春生处理。 | 其他 | 其他 | 浮子卡住所致 | 设备设施原因 | 已拆卸进行清洗，恢复安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦209-T01储罐液位计断层，现场沟通工程师宁春生处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M6/9 | 206-R05收料结束，下口未及时上锁，现场沟通班长赵新元锁上。 | 其他 | 其他 | 项目结束，设备进行清洗 | 方法原因 | 已清洗完毕，下口锁已盒已安装 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦206-R05收料结束，下口未及时上锁，现场沟通班长赵新元锁上。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M6/9 | 206-R20旁计量泵压力表缺少C类标识。 | 其他 | 其他 | 计量泵频繁移动所致 | 方法原因 | 已重新悬挂标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦206-R20旁计量泵压力表缺少C类标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M7 | 溶剂输送间TF04正庚烷管路阀门，TF13乙酸乙酯管路阀门，TF18甲叔醚吹扫氮气阀门锁头损坏，需更换。 | 其他 | 其他 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 更换锁头 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦溶剂输送间TF04正庚烷管路阀门，TF13乙酸乙酯管路阀门，TF18甲叔醚吹扫氮气阀门锁头损坏，需更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M7 | 207-R10/R11/R13/R14回流管辂上缺少国标标识。 | 其他 | 其他 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦207-R10/R11/R13/R14回流管辂上缺少国标标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M6/9 | 209-R06上有1根电线金属护管上标识破损，需更换。 | 其他 | 其他 | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已重新更换标识 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦209-R06上有1根电线金属护管上标识破损，需更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M8 | 8车间南门口静电释放器倒了，需重新固定底座。 | 静电事件 | 设备故障 | 地面水泥开裂，导致膨胀螺栓脱落，人体静电球松动 | 环境原因 | 对静电球重新打孔固定，沟通电工反馈此项为保全工作， 沟通保全反馈此项为电工工作，已沟通保全工张进明天进行打孔固定 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦8车间南门口静电释放器倒了，需重新固定底座。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-22 | DH1 |  | M7 | 7车间南侧反应区压滤罐旁储罐410-T006液位计缺少上限标识。 | 其他 | 其他 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 |  | 4月 | 4月第四周 | 2026-04-22¦DH1¦7车间南侧反应区压滤罐旁储罐410-T006液位计缺少上限标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M18 | 618-R01投三甲基氯硅烷 检查现场发现 1.排氢管路法兰的静电跨接断开 2.排氢管路与冷凝器搭接的地方管路有磨损，周边有绿色物料 3.视镜电缆保护破损开裂 4.危化品接收空白，还请及时安排检查处理 5.桶上无受控化学品红签 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 跨接损坏，管路使用完毕未进行清理，线管损坏，记录签字不及时，标签沟通粘贴 | 设备设施原因 | 及时济宁处理，满足标准 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦618-R01投三甲基氯硅烷 检查现场发现 1.排氢管路法兰的静电跨接断开 2.排氢管路与冷凝器搭接的地方管路有磨损，周边有绿色物料 3.视镜电缆保护破损开裂 4.危化品接收空白，还请及时安排检查处理 5.桶上无受控化学品红签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M18 | 618-Ce03收料、监控回放 19.21开始收料、下口未接静电跨接 19.47下口使用大剪刀多次未剪断连续性塑料袋 20：03下口使用大剪刀多次未剪断连续性塑料袋 20.49结束、穿脱PPE在缓冲间未看到 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 下口使用连续性塑料袋收料，无法连接静电跨接，设备主体有静电接地 | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦618-Ce03收料、监控回放 19.21开始收料、下口未接静电跨接 19.47下口使用大剪刀多次未剪断连续性塑料袋 20：03下口使用大剪刀多次未剪断连续性塑料袋 20.49结束、穿脱PPE在缓冲间未看到
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M18 | 检查618-R01-Tr01接收罐氮气管路下方有砂眼、周边有物料印记、已沟通车间班长现场确认处理 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 管路沙眼，及时进行处理 | 设备设施原因 | 及时焊接处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦检查618-R01-Tr01接收罐氮气管路下方有砂眼、周边有物料印记、已沟通车间班长现场确认处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 五十立 | 五十立卸料区人体静电球不好使 | 静电事件 | 设备故障 | 释放器接触器接触故障 | 设备设施原因 | 对接触器进行维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦五十立卸料区人体静电球不好使
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M22 | 经监控查看22:41:52：22车间2F反应区东-2-37，釜下口，同一操作区域有两名车间操作工在进行拆卸工作、一人佩戴防毒面罩，另一名未佩戴防毒面罩。 | 其他 | 其他 | 经与人员面谈、监控核查确认人员放料下口软管堵塞，人员进行管路拆卸疏通，之前两人一直佩戴全面罩，在22：40分多，班长让新员工对讲机沟通拿大块布，人员将全面罩摘除未及时佩戴，人员在22：43分佩戴全面罩继续配合工作 | 人的原因 | 已对新员工培训在相同区域必须佩戴同等级的劳动保护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦经监控查看22:41:52：22车间2F反应区东-2-37，釜下口，同一操作区域有两名车间操作工在进行拆卸工作、一人佩戴防毒面罩，另一名未佩戴防毒面罩。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 1-306 | 20：33，01通风橱循环机使用的插头为16A的，插到了10A的插座上使用，沟通完研发人员赵团后，电工师傅现场整改完毕（低风险94条） | 其他 | 其他 | 306内部的循环机的插头都是10A的，本次使用的是外部的循环机，插头为16A。插头上无标识。人员在使用循环机之前默认循环机插头为10A,未查看插头具体型号； | 人的原因 | 电工插到16A插座 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦20：33，01通风橱循环机使用的插头为16A的，插到了10A的插座上使用，沟通完研发人员赵团后，电工师傅现场整改完毕（低风险94条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4-203 | 22：30，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 其他 | 其他 | 郭锐强巡查后忘记签字 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦22：30，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4-101 | 22：35，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 其他 | 其他 | 巡查人员巡查后忘记签字 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦22：35，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4-101 | 00：35，防火溶剂柜内存放溶剂，但静电接地位点已过期（有效日期截止到12/09/2025），未及时进行校验（提醒） | 静电事件 | 过有效期 | 新搬实验室未对静电卡子有效期及时检查 | 环境原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦00：35，防火溶剂柜内存放溶剂，但静电接地位点已过期（有效日期截止到12/09/2025），未及时进行校验（提醒）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 1-103 | 1-103实验室的通风橱地面上有碎玻璃未清理干净。（提醒67条） | 其他 | 其他 | 人员安全意识疏忽，未及时清理 | 人的原因 | 应及时清理干净，避免发生人员伤害事件 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦1-103实验室的通风橱地面上有碎玻璃未清理干净。（提醒67条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4-202 | 1、实验室人员ALS8178-靳晓东03月分装硼氢化钠，实验室内过夜储存。（低风险29条） | 其他 | 其他 | 剩余的物料未及时退库或销毁 | 人的原因 | 退库 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦1、实验室人员ALS8178-靳晓东03月分装硼氢化钠，实验室内过夜储存。（低风险29条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4-202 | 实验室人员ALS9672-代国丽分装硼氢化钠纸未叠成盒，通风橱中无遇水放出氢气象形图（低风险71条） | 其他 | 其他 | 操作前未仔细检查象形图是否准备齐全，未按照操作规程严格执行 | 人的原因 | 已重新进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦实验室人员ALS9672-代国丽分装硼氢化钠纸未叠成盒，通风橱中无遇水放出氢气象形图（低风险71条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4-202 | 4-202-09检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管梁正辉）（良好实践作业） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦4-202-09检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管梁正辉）（良好实践作业）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 1-306 | 1-306-11检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管董时雨）（良好实践作业） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦1-306-11检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管董时雨）（良好实践作业）
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-21 | TJ2 |  | 3号楼1层包材间 | 包材堆积杂乱，遮挡安全出口。 | 其他 | 其他 | 空间不足，人员操作问题 | 环境原因 | 已经将安全按通道留出 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ2¦包材堆积杂乱，遮挡安全出口。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | QC实验室 | 综合楼二层试剂间可燃气体检测器数值低报后高报,同时走廊报警灯长时间闪亮,已沟通当班人员处理 | 其他 | 其他 | 试剂间易制毒试剂柜刷漆，引起可燃检测器报警。 | 人的原因 | 开窗通风 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦综合楼二层试剂间可燃气体检测器数值低报后高报,同时走廊报警灯长时间闪亮,已沟通当班人员处理
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M6/9 | 6车间楼顶电线桥架有一块缺失，部分桥架缺少螺丝 | 其他 | 其他 | 风大导致桥架吹飞 | 设备设施原因 | 已联系电工进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦6车间楼顶电线桥架有一块缺失，部分桥架缺少螺丝
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M6/9 | 6车间楼顶消防水箱最外侧防火门变形无法关闭 | 其他 | 其他 | 长时间使用，门框变形 | 设备设施原因 | 已联系保全进行维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦6车间楼顶消防水箱最外侧防火门变形无法关闭
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 207-FD05-Tr01接收管受限空间编号缺失 | 其他 | 其他 | 长期清理，字迹被擦掉 | 设备设施原因 | 已重新填写 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦207-FD05-Tr01接收管受限空间编号缺失
EHS隐患排查 | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M7 | 04釜投完三乙酰氧基硼氢化钠，崔弼龙用湿抹布清理加料车。氢气报警400多ppm，现场叫停更换干的丝光方巾擦拭 | 其他 | 其他 | 不应该直接使用湿抹布进行清理 | 方法原因 | 已对人员进行培训如何清理此投料箱 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦04釜投完三乙酰氧基硼氢化钠，崔弼龙用湿抹布清理加料车。氢气报警400多ppm，现场叫停更换干的丝光方巾擦拭
EHS隐患排查 | 过夜实验交叉互查 | 2026-04-17 | TJ4-CSBT |  | 221实验室 | 研发8点值守人员（尹玉文）未在221实验室过夜反应巡查记录上签字确认 正确做法：研发8点值守人员需检查过夜反应并在过夜反应巡查记录上签字确认 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CSBT¦研发8点值守人员（尹玉文）未在221实验室过夜反应巡查记录上签字确认 正确做法：研发8点值守人员需检查过夜反应并在过夜反应巡查记录上签字确认
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室内两个尾气罩过期未检测 | 其他 | 其他 | 尾气罩的检查周期更改为每年检查一次，不是半年了 | 设备设施原因 | 更换标签，避免引起误会 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦污水站化验室内两个尾气罩过期未检测
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室应急药品箱内京万红软膏已过期，药品清单需要更新 | 其他 | 其他 | 人员未注意，为定时检查 | 人的原因 | 立即更换过期药品，更新药品清单 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦污水站化验室应急药品箱内京万红软膏已过期，药品清单需要更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 库房6 | 库房6西侧常规原料库门口灭火器标识牌损坏需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦库房6西侧常规原料库门口灭火器标识牌损坏需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 八车间 | 208-R02的氮气管路针形阀处发生泄露，需要及时维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦208-R02的氮气管路针形阀处发生泄露，需要及时维修
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 十车间 | 液氧罐的大压力表上方管路发生泄露，需要及时维修 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 长时间使用，管路轻微松动漏气 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦液氧罐的大压力表上方管路发生泄露，需要及时维修
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 11号楼楼顶 | 正对4#楼梯门桥架盖板固定卡子脱落且桥架跨接断裂 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦正对4#楼梯门桥架盖板固定卡子脱落且桥架跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 11号楼楼顶 | 正对4#楼梯门避雷线配重块脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦正对4#楼梯门避雷线配重块脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 11号楼楼顶 | 4#门旁储罐旁线缆桥架盖板掀起 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4#门旁储罐旁线缆桥架盖板掀起
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 11号楼楼顶 | 4#门旁桥架线缆裸露，盖板随意摆放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦4#门旁桥架线缆裸露，盖板随意摆放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 11号楼楼顶 | 排放口DA029(P29)所连尾气管路上法兰螺栓未紧固 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦排放口DA029(P29)所连尾气管路上法兰螺栓未紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 11号楼楼顶 | 碱中和塔下方罐电机接地线于其他设备接地线共用同一点位 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 规范要求接地线点位不得超过两根，现场同电工进行确认进行整改 | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦碱中和塔下方罐电机接地线于其他设备接地线共用同一点位
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M20 | 620-T013下口转移管路内有液体残留未吹扫干净 | 其他 | 其他 | 管路为无机盐溶液吹扫不到位 | 人的原因 | 已进行重申吹扫管路要求现场重点监管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦620-T013下口转移管路内有液体残留未吹扫干净
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M18 | DH1-600-KB007钥匙盒未上锁 | 其他 | 其他 | 锁盒损坏 | 设备设施原因 | 及时进行维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦DH1-600-KB007钥匙盒未上锁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M18 | 618-R01旁计量泵转移管路多处跨接断开 | 静电事件 | 损坏 | 静电跨接断开， | 设备设施原因 | 重新连接，使用钳子固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦618-R01旁计量泵转移管路多处跨接断开
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M20 | 620-E02接收罐旁620-E02/03至620-E05转移管路上法兰静电跨接断开 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦620-E02接收罐旁620-E02/03至620-E05转移管路上法兰静电跨接断开
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M2 | 二车间三合一302-Fd01、302-Fd02设备本体无尾气管路，现场沟通制作尾气管路连接至接收罐尾气管路上方。 | 其他 | 其他 | 设备本体无尾气管路 | 设备设施原因 | 后续进行增加尾气管路 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦二车间三合一302-Fd01、302-Fd02设备本体无尾气管路，现场沟通制作尾气管路连接至接收罐尾气管路上方。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 20号库 | 20号库前沾染物存放笼2破损 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦20号库前沾染物存放笼2破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 12号库 | 推车式灭火器被溶剂桶阻挡 | 其他 | 其他 | 人员操作放置托盘将灭火器遮挡 | 方法原因 | 现场已告知库管员将遮挡灭火器的托盘转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦推车式灭火器被溶剂桶阻挡
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | RTO | RTO废气风机间上方桥架跨接线断裂 | 静电事件 | 损坏 | 现场人员未及时发现 | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦RTO废气风机间上方桥架跨接线断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 27号库 | 27号库西侧推车式灭火器压力不符合要求，建议更换 | 其他 | 其他 | 灭火器检查时未按要求查看，检查不仔细 | 人的原因 | 更换新的合格灭火器 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦27号库西侧推车式灭火器压力不符合要求，建议更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | RTO | RTO后置水洗塔T-0302北侧电磁阀门保护罩建议固定 | 其他 | 其他 | 防护罩不是固定在官路上，偶尔需要拆下维修阀门，只是遮挡雨水不进入电路内即可 | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦RTO后置水洗塔T-0302北侧电磁阀门保护罩建议固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 应急处置柜EC-TJ4S-GQ-01简易呼吸器实际数量与标识上标注的数量不符 | 其他 | 其他 | 标签制作时数量编辑错误 | 人的原因 | 对标签重新制作更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦应急处置柜EC-TJ4S-GQ-01简易呼吸器实际数量与标识上标注的数量不符
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 水槽镀锌隔栅板翘起，有绊倒风险 | 其他 | 其他 | 设备稍变形导致 | 设备设施原因 | 对格栅板进行修正 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦水槽镀锌隔栅板翘起，有绊倒风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 10号楼 | 10号楼前装卸区，在卸溶剂过程中溶剂运输车辆未使用枕木 | 其他 | 其他 | 装卸车过程未放置轮挡，因送货车没有自带轮挡，现场未配置轮挡 | 方法原因 | 现场增加轮挡，装卸车应使用按要求安置轮挡 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦10号楼前装卸区，在卸溶剂过程中溶剂运输车辆未使用枕木
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH2 |  | 库房5 | 叉车充电间灭火器不合格需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH2¦叉车充电间灭火器不合格需要更换
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | EHS | 对于搬运重物新增防割手套 | 其他 | 其他 | 使用棉纱手套对于可能存在尖锐物品的防护不够 | 物料原因 | 改成防割手套 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦对于搬运重物新增防割手套
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-21 | SH2 |  | 各属地 | 开展进组会培训，宣传PPE佩戴的重要性，配合近期事故案例 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦SH2¦开展进组会培训，宣传PPE佩戴的重要性，配合近期事故案例
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CSBT |  | 228 | 氧气检测器电量剩1格，需要及时充电 | 其他 | 其他 | 5S负责人安全意识薄弱，未执行每周检查 | 人的原因 | 立即将氧气检测器充满电 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CSBT¦氧气检测器电量剩1格，需要及时充电
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CSBT |  | 3号楼8车间后处理 | 预留氮气管线末端未装盲板并提示 正确做法：加装盲板并提示。 | 其他 | 其他 | 排查时遗漏 | 方法原因 | 制作排查清单，按照排查清单进行排查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CSBT¦预留氮气管线末端未装盲板并提示 正确做法：加装盲板并提示。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CSBT |  | 2号楼1-1-08 | 设备插头虚接 正确做法：定期检查避免虚接 | 其他 | 其他 | 电源插座插头虚接， | 人的原因 | 插插头时应插实 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CSBT¦设备插头虚接 正确做法：定期检查避免虚接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | TJ4-CSBT |  | 2号楼1-1-08 | 不锈钢办公桌把手破损容易划伤 正确做法：及时维修或做好保护。 | 其他 | 其他 | 人为原因损坏没有及时上报 | 人的原因 | 及时将裸漏的缺口做好防护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CSBT¦不锈钢办公桌把手破损容易划伤 正确做法：及时维修或做好保护。
EHS隐患排查 | 开展预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动 | 2026-04-21 | TJ4-CSBT |  | 1、2车间 | 班组成员对预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动了解不熟 正确做法：专项活动开展深刻，注重效果。 | 其他 | 其他 | 对班组人员分享不到位 | 人的原因 | 立即分享 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CSBT¦班组成员对预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动了解不熟 正确做法：专项活动开展深刻，注重效果。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M2 | 二车间11釜反应釜的氮气保护流量计没有开启，反应釜准备打正庚烷淋洗，已现场沟通付在勇开启，并打溶剂前重新确认下设备氧含量。 | 其他 | 其他 | 釜放空后只打开尾气未将氮气开启 | 人的原因 | 已将氮气保护开启并重新检测氧含量 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦二车间11釜反应釜的氮气保护流量计没有开启，反应釜准备打正庚烷淋洗，已现场沟通付在勇开启，并打溶剂前重新确认下设备氧含量。
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 车间各层现场都有摆放配件的情况，需进行清理规整 | 其他 | 其他 | 配件散乱 | 人的原因 | 清理配件，摆放整齐 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦车间各层现场都有摆放配件的情况，需进行清理规整
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 车间二层一本188三废记录，操作的工艺描述与四车间现场设备不一致，需更新工艺 | 其他 | 其他 | 工艺描述未增加8000L釜 | 方法原因 | 更新工艺 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦车间二层一本188三废记录，操作的工艺描述与四车间现场设备不一致，需更新工艺
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 一层渗透液接收罐液位计上方护板固定卡子失效 | 其他 | 其他 | 固定卡子松动 | 设备设施原因 | 重新进行固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦一层渗透液接收罐液位计上方护板固定卡子失效
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 车间现场Y型过滤器安装方向应朝下安装 | 其他 | 其他 | 施工人员Y型过滤器未向下安装，而是横向安装 | 方法原因 | 已重新安装Y型过滤器，Y型口向下 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦车间现场Y型过滤器安装方向应朝下安装
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 尾冷罐后方凝水管路三通阀门调整朝向 | 其他 | 其他 | 阀门手柄容易误碰开 | 方法原因 | 已将更换阀门手柄方向 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦尾冷罐后方凝水管路三通阀门调整朝向
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 一层塔底罐后方电线、过道旁拆除套袋的电源线需处理 | 其他 | 其他 | 电源线接头未使用绝缘胶布包裹，未套绝缘袋 | 方法原因 | 已沟通电工人员进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦一层塔底罐后方电线、过道旁拆除套袋的电源线需处理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 一层围堰旁管路固定支架开焊脱落，架子变形 | 其他 | 其他 | 管路支架开焊 | 设备设施原因 | 由于现场不能动火，重新预制支架 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦一层围堰旁管路固定支架开焊脱落，架子变形
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 一层北侧楼梯下存放的取样瓶清理 | 其他 | 其他 | 整理箱内的解析水取样瓶较杂乱 | 人的原因 | 对整理箱取样瓶进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦一层北侧楼梯下存放的取样瓶清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 不使用的文件进行清理 | 其他 | 其他 | 车间没有用的非下发的文件进行销毁 | 人的原因 | 没有用的文件进行集中处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦不使用的文件进行清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 车间尾气：反应釜尾气使用鼓泡器，部分尾气管路虚连位置使用帆布、防火布、抹布缠绕 | 其他 | 其他 | 尾气与玻璃钢连接处使用防火布进行密封 | 设备设施原因 | 已拆除防火布 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦车间尾气：反应釜尾气使用鼓泡器，部分尾气管路虚连位置使用帆布、防火布、抹布缠绕
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 车间现场抹布存放较多，需清理 | 其他 | 其他 | 现场清洁后的抹布未及时清理 | 人的原因 | 抹布使用后未及时清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦车间现场抹布存放较多，需清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | R09釜上加料漏斗表面氢氧化钠粉尘印记 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 | 投料完毕后的粉末，清理后残余白色痕迹 | 方法原因 | 使用清水清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦R09釜上加料漏斗表面氢氧化钠粉尘印记
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | R09夹套热电偶漏出的线路较长且弯折 | 其他 | 其他 | 夹套热电偶较长 | 设备设施原因 | 库房领用，更换热电偶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦R09夹套热电偶漏出的线路较长且弯折
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | E04下口三通盲板，改成阀门加盲板或直接更换成直通 | 其他 | 其他 | 管路三通使用盲板封堵 | 设备设施原因 | 管路拆除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦E04下口三通盲板，改成阀门加盲板或直接更换成直通
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 三层薄膜上方有一根循环水管路打卡子 | 其他 | 其他 | 循环水管路腐蚀漏水 | 设备设施原因 | 临时打卡子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦三层薄膜上方有一根循环水管路打卡子
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 分子筛加热器不使用断电，确认下设备的使用年限 | 其他 | 其他 | 停用的分子筛加热器电源已关闭 | 设备设施原因 | 沟通电器人员将加热器进行断电 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦分子筛加热器不使用断电，确认下设备的使用年限
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 车间现场的空压管路阀门上锁 | 其他 | 其他 | 车间改造污水池使用风镐，启用空压 | 人的原因 | 待改造结束后对空压进行上锁 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦车间现场的空压管路阀门上锁
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | 四层薄膜加料罐下口支撑调整 | 其他 | 其他 | 管路支撑不匹配 | 设备设施原因 | 重新制作支架 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦四层薄膜加料罐下口支撑调整
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M4 | E03-Tc01后方可燃固定 | 其他 | 其他 | 固定可燃检测器胀栓松动 | 设备设施原因 | 重新固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦E03-Tc01后方可燃固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | 监察部 | 8#4层走廊喷淋头变形 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡查，同类排查，及时更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8#4层走廊喷淋头变形
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | SD | 8号楼1层供应部易制爆仓库，2瓶硝酸钾无台账记录；现场盐酸有156瓶，但是台账上仅50瓶。 | 其他 | 其他 |  |  | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼1层供应部易制爆仓库，2瓶硝酸钾无台账记录；现场盐酸有156瓶，但是台账上仅50瓶。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | SD | 8号楼供应部易制爆库内应做好合理规划：比如丙酮柜内是空的，无试剂，但是双氧水多的只能放置在外面。可使用插卡式的，灵活使用现场的防爆柜。 | 其他 | 其他 |  |  | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼供应部易制爆库内应做好合理规划：比如丙酮柜内是空的，无试剂，但是双氧水多的只能放置在外面。可使用插卡式的，灵活使用现场的防爆柜。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC理化 | 8号楼4层QC理化间试剂柜内存放3瓶易制毒丙酮试剂 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层QC理化间试剂柜内存放3瓶易制毒丙酮试剂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存间内易制毒化学品丙酮现场台账与试剂不符，后在QC理化间发现现场有3瓶，未上锁。 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层化学品暂存间内易制毒化学品丙酮现场台账与试剂不符，后在QC理化间发现现场有3瓶，未上锁。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存间易制爆试剂柜内一瓶碘试剂包装袋上可能有沾染，包装上有大量棕黄色污染物。 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层化学品暂存间易制爆试剂柜内一瓶碘试剂包装袋上可能有沾染，包装上有大量棕黄色污染物。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC仪器 | 8号楼4层配液间试剂柜内离心管试剂未直立放置，自封袋内已有液体泄漏现象：离心管请直立放置。 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层配液间试剂柜内离心管试剂未直立放置，自封袋内已有液体泄漏现象：离心管请直立放置。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | 供应部 | 3#仓库物料堆放遮挡疏+G516:G1183散标识 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 规范物料存放，不得遮挡消防设施 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦3#仓库物料堆放遮挡疏+G516:G1183散标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC仪器 | 8号楼4层QC仪器室一纸箱内有干冰。现场地面有积水，已放置一段时间。 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 干冰培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层QC仪器室一纸箱内有干冰。现场地面有积水，已放置一段时间。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC仪器 | 8号楼4层QC仪器室桌面、地面存在多瓶试剂，无二次放泄露措施 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品存放要求宣传 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层QC仪器室桌面、地面存在多瓶试剂，无二次放泄露措施
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存柜内氧化性试剂与可燃液体一起存放。且清单上也无此试剂。 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层化学品暂存柜内氧化性试剂与可燃液体一起存放。且清单上也无此试剂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存间多瓶双氧水叠加存放。 | 其他 | 其他 | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦8号楼4层化学品暂存间多瓶双氧水叠加存放。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | ED | 金准园货梯至实验室门槛坡道损坏，现场杜瓦罐转移存在风险。 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 建筑检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦金准园货梯至实验室门槛坡道损坏，现场杜瓦罐转移存在风险。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | AD理化 | AD理化实验室两台桌面负压称量罩过滤器更换日期为2026年02月，已过期。 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设备维护应提前规划 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦AD理化实验室两台桌面负压称量罩过滤器更换日期为2026年02月，已过期。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | AD活性 | AD活性制备间洗眼器检查最后检查日期为03/17/2026 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 应急设施专人订时间 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦AD活性制备间洗眼器检查最后检查日期为03/17/2026
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | SH2 |  | AD活性 | AD活性制备间一垃圾桶内未放置垃圾袋，但是里面有丢弃的丁腈手套。 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 属地应做好危废管理监督 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH2¦AD活性制备间一垃圾桶内未放置垃圾袋，但是里面有丢弃的丁腈手套。
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 二车间冰机二层 | 2#热水控制箱指示灯损坏，需更换 | 其他 | 其他 | 指示灯故障 | 设备设施原因 | 更换故障指示灯，完成设备维修。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦2#热水控制箱指示灯损坏，需更换
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 一车间冰机 | 一车间冰机2#热水自动补水电磁阀损坏，需更换 | 其他 | 其他 | 阀门故障 | 设备设施原因 | 已经在5月消耗内补充材料采购，到货后安装维修。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦一车间冰机2#热水自动补水电磁阀损坏，需更换
EHS隐患排查 | 电加热设备专项排查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 冰机二层 | 1#氮气加热传感器线管脱落下坠，可能会导致线路虚接，数据传输不稳，电工已现场使用电工胶布紧固 | 其他 | 其他 | 线圈线管老化出现松动 | 设备设施原因 | 电工现场处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦1#氮气加热传感器线管脱落下坠，可能会导致线路虚接，数据传输不稳，电工已现场使用电工胶布紧固
EHS隐患排查 | 事故类比排查 | 2026-04-21 | TJ4-CSBT |  | 9车间后处理 | CIP浓碱罐有碱液滴漏 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 卡接松动 | 设备设施原因 | 立即紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CSBT¦CIP浓碱罐有碱液滴漏
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-21 | FX1 |  | 厂区 | PPE矩阵更新后考核培训、排查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX1¦PPE矩阵更新后考核培训、排查
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-21 | FX1 |  | 厂区 | 各部门PPE矩阵正在修订 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX1¦各部门PPE矩阵正在修订
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 二车间三层 | 二车间三层液位计报警器电源线拆除后未加丝堵 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦二车间三层液位计报警器电源线拆除后未加丝堵
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4-41 | TJ4S-404-E01-C01冷凝器下物料管线缺少盲板2处 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | TJ4S-404-E01-C01冷凝器下物料管线缺少盲板2处 | 设备设施原因 | 及时添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦TJ4S-404-E01-C01冷凝器下物料管线缺少盲板2处
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4-17 | 吉林医药承包商监护人员，现场参与作业 | 其他 | 其他 | 吉林医药承包商监护人员，现场参与作业 | 人的原因 | 监护人员不可以参与作业 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦吉林医药承包商监护人员，现场参与作业
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4-47 | 氮气管路CMM-404-HPPC03-T01缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 氮气管路CMM-404-HPPC03-T01缺少盲板 | 设备设施原因 | 及时添加盲板 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦氮气管路CMM-404-HPPC03-T01缺少盲板
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4-47 | TJ4S-404-MTK02匀浆罐静电连接不规范，不能串联 | 静电事件 | 无跨接或接地 | TJ4S-404-MTK02匀浆罐静电连接不规范，不能串联 | 设备设施原因 | 及时更正链接方式 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦TJ4S-404-MTK02匀浆罐静电连接不规范，不能串联
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4-60 | 清洗间地面积水易滑倒，应及时清理 | 其他 | 其他 | 清洗间地面积水易滑倒，应及时清理 | 设备设施原因 | 及时清理积水 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦清洗间地面积水易滑倒，应及时清理
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼3-23 | TJ4S-CMM-403-SY01-DL三层配电室开关易误触 | 其他 | 其他 | TJ4S-CMM-403-SY01-DL三层配电室开关易误触 | 人的原因 | 已沟通电工整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦TJ4S-CMM-403-SY01-DL三层配电室开关易误触
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼2-51 | 装柱过程易洒落物料应及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦装柱过程易洒落物料应及时清理
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼2-88 | 设备串联接地CMM-400-HT002 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦设备串联接地CMM-400-HT002
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼1-104辅机间 | 辅机间西侧门口处静电倒除装置损坏 | 静电事件 | 损坏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦辅机间西侧门口处静电倒除装置损坏
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼1-104辅机间 | 隔离器转轮除湿机CMM-401-IS04接地断开 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦隔离器转轮除湿机CMM-401-IS04接地断开
EHS隐患排查 | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | 2026-04-21 | TJ4-CMMD |  | 4号楼1-东侧女更门外 | 静电倒除装置损坏 | 静电事件 | 损坏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦TJ4-CMMD¦静电倒除装置损坏
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 一车间三层 | 101-R19釜视孔灯电源线进线口松动 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 更换视孔灯未紧固到位 | 方法原因 | 电工现场将R19视孔灯电源进线口进行紧固处理。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦101-R19釜视孔灯电源线进线口松动
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-21 | FX2 |  | 一车间四层 | 一车间四层R01釜旁北侧防爆操作柱下方丝堵橡胶密封圈老化断裂 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 橡胶密封圈老化 | 环境原因 | 电工人员已将R01釜旁北侧防爆操作柱下丝堵橡胶密封圈更换并重新紧固。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦FX2¦一车间四层R01釜旁北侧防爆操作柱下方丝堵橡胶密封圈老化断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | SH3 |  | 锅炉房 | 现场使用自制刀具，存在划伤手的风险 | 其他 | 其他 | 未识别出自制刀具使用风险 | 设备设施原因 | 更换安全刀具 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦SH3¦现场使用自制刀具，存在划伤手的风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M21 | 721-R04\721-R20分布器漏水，已告知车间处理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 气动调节阀螺栓松动 | 设备设施原因 | 现场已经清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦721-R04\721-R20分布器漏水，已告知车间处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M21 | 721-Ce07拆卸清洗过程中，大盖打开，上面附着大量物料暴漏，操作人员未佩戴劳动保护进行清理，操作人：赵扬 | 其他 | 其他 | 清洗人员在清洗设备时，离心机大概存在物料，未及时穿戴连体服 | 人的原因 | 车间主任及副主任到达现场停止作业，要求劳动防护穿戴齐全后继续作业 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦721-Ce07拆卸清洗过程中，大盖打开，上面附着大量物料暴漏，操作人员未佩戴劳动保护进行清理，操作人：赵扬
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 9号楼 | 9号楼3层2车间漏水，询问现场人员，回复为使用的喉箍损坏，导致循环水管路崩开，造成的漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 动力伴热管路使用中卡箍处破裂，胶质管路使用时间较长老化，卡箍破裂导致，已安排管路报废使用新的卡箍管路 | 设备设施原因 | 已报废 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦9号楼3层2车间漏水，询问现场人员，回复为使用的喉箍损坏，导致循环水管路崩开，造成的漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 9号楼乔阳阔班组 | 1、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R01下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、9号楼3层1车间压滤罐收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、900-CE02离心机使用中，check已做，现场未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R01下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、9号楼3层1车间压滤罐收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、900-CE02离心机使用中，check已做，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 7号楼 | 7号楼4层1车间，701-TR01，701-TR02接收罐缺少受限空间标识，移动式接收罐缺少受限空间标识 | 其他 | 其他 | 标识粘胶异常脱落，损坏 | 设备设施原因 | 已联系EHS定做，车间内部已安排人员排查统计，到货后统一替换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦7号楼4层1车间，701-TR01，701-TR02接收罐缺少受限空间标识，移动式接收罐缺少受限空间标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 7号楼高富坡班组 | 1、701-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1、701-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 8号楼 | 804-R01反应釜旁，一块压力表超压，现场人员回复为此管路未使用，疑似压力表损坏，建议维修 | 其他 | 其他 | 现场确认，仪表已损坏。 | 设备设施原因 | 已将损坏的仪表更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦804-R01反应釜旁，一块压力表超压，现场人员回复为此管路未使用，疑似压力表损坏，建议维修
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 8号楼梁珂笛班组 | 1、801-R01滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R04下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、805-R05滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、805-FD02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 5、702-CE01离心机使用中，check已做，现场未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1、801-R01滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R04下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、805-R05滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、805-FD02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 5、702-CE01离心机使用中，check已做，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 12号楼 | 1205-R23/R24-TR01接收罐，液位计缺少上限标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1205-R23/R24-TR01接收罐，液位计缺少上限标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 12号楼翟永好班组 | 1、408-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R12使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1201-F04滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦1、408-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R12使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1201-F04滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层12釜穿层管路上下层均缺少管路标识。 | 其他 | 其他 | 管路标识悬挂在了管路起始和末端 | 人的原因 | 管路使用完毕，安排拆除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦一车间三层12釜穿层管路上下层均缺少管路标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层11釜间外对面存放两根插底管缺少标识，压力表缺少上限。 | 其他 | 其他 | 标识丢失 | 方法原因 | 已进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二车间四层11釜间外对面存放两根插底管缺少标识，压力表缺少上限。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层09釜加料车投易致敏物料结束，使用拉扣密封废包装出口。 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦三车间四层09釜加料车投易致敏物料结束，使用拉扣密封废包装出口。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 一车间 | 二层R33釜下口连接聚乙烯管路缺少审批单及管路走向标识； 二层R32接收罐下口磁力泵出口连接聚乙烯管路缺少审批单及打压合格签； 二层R20釜下口聚乙烯管路无任何标识及标签 三层101-Tr32储罐下口连接聚乙烯管路无任何标识及标签； 三层R34釜上连接聚乙烯管路缺少审批单 三层R18下口聚乙烯管路无任何标识及标签 | 其他 | 其他 | 管路标签悬挂不及时 | 人的原因 | 安排人员进行悬挂完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二层R33釜下口连接聚乙烯管路缺少审批单及管路走向标识； 二层R32接收罐下口磁力泵出口连接聚乙烯管路缺少审批单及打压合格签； 二层R20釜下口聚乙烯管路无任何标识及标签 三层101-Tr32储罐下口连接聚乙烯管路无任何标识及标签； 三层R34釜上连接聚乙烯管路缺少审批单 三层R18下口聚乙烯管路无任何标识及标签
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 二车间 | 二层R23下口聚乙烯管路缺少审批单及管路走向标识； 二层R15下口聚乙烯管路缺少审批单； 三层东侧102-Tr042缓冲罐上连接聚乙烯管路缺少管路标识； 三层R11下口连接聚乙烯管路缺少审批单 | 其他 | 其他 | 过现场时标识悬挂不及时， | 人的原因 | 11下口管路已拆除，TR042管路标识以添加。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二层R23下口聚乙烯管路缺少审批单及管路走向标识； 二层R15下口聚乙烯管路缺少审批单； 三层东侧102-Tr042缓冲罐上连接聚乙烯管路缺少管路标识； 三层R11下口连接聚乙烯管路缺少审批单
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 三车间 | 二层R21下口聚乙烯放料管路在间外缺少管路标识； 二层R23下口聚乙烯管路缺少审批单及管路标识； 三层R09下口连接聚乙烯管路无任何标识及标签 | 其他 | 其他 | 聚乙烯管路缺少标识 | 设备设施原因 | 增加标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二层R21下口聚乙烯放料管路在间外缺少管路标识； 二层R23下口聚乙烯管路缺少审批单及管路标识； 三层R09下口连接聚乙烯管路无任何标识及标签
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 七车间 | 监控回放04/2026，19:56七车间Ce02间内离心机收料人员未使用多型环并且二级防护桶未连接静电接地 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场已要求整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦监控回放04/2026，19:56七车间Ce02间内离心机收料人员未使用多型环并且二级防护桶未连接静电接地
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放04/20/2026，22:29三车间二层Drc01人员取样过程中提前脱去正压呼吸器及黄色防化服安装双锥盲板 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦监控回放04/20/2026，22:29三车间二层Drc01人员取样过程中提前脱去正压呼吸器及黄色防化服安装双锥盲板
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放 04/21/2026 02：47 一车间四层 人员投氢氧化钾固体时未戴防化服帽子 | 其他 | 其他 | 人员忘记佩戴安全帽 | 人的原因 | 人员进行面谈，强调安全帽重要性 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦监控回放 04/21/2026 02：47 一车间四层 人员投氢氧化钾固体时未戴防化服帽子
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层101-R36釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R35釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R21下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-Ce01-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 一车间二层101-R26下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-Ce06-Tr01下口转移管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R32-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R27釜上聚乙烯管路&溶剂管路管路&物料管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R28釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R29釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R30釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R32釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R17釜下口白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R18下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R34釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R09下口白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R24釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R21釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R19釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R12釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R13釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R14釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R15釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R16釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R17釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R18釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R09釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R08釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R01釜上溶剂管路&白钢管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R02釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R03釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 | 其他 | 其他 | 反应釜上溶剂管路执行每次使用前按照Checklist要求进行试密，无需定期进行打压试密悬挂标识，工艺管路标识悬挂不及时 | 人的原因 | 已对缺少标识进行悬挂 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦一车间二层101-R36釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R35釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R21下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-Ce01-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 一车间二层101-R26下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-Ce06-Tr01下口转移管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R32-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R27釜上聚乙烯管路&溶剂管路管路&物料管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R28釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R29釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R30釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R32釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R17釜下口白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R18下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R34釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R09下口白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R24釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R21釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R19釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R12釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R13釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R14釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R15釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R16釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R17釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R18釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R09釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R08釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R01釜上溶剂管路&白钢管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R02釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R03釜上溶剂管路缺少打压试密合格签
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 二车间 | 二车间一层102-FD02-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 二车间二层102-Tr026下口至磁力泵阀门处打压试密合格签过期 二车间二层102-FD01-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 二车间二层102-Ce04-Tr01下口转移管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R21下口管路缺少打压试密合格签 二车间二层压滤罐下口管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R23下口转移管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R20釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R23釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R15釜上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R17釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间四102-Tr018下口转移管路打压试密合格签过期 二车间四层102-R08釜上白钢管路缺少打压试密合格签 | 其他 | 其他 | 过期管路还在使用中的已更新，没有试密标签的已进行添加 | 方法原因 | 添加处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦二车间一层102-FD02-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 二车间二层102-Tr026下口至磁力泵阀门处打压试密合格签过期 二车间二层102-FD01-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 二车间二层102-Ce04-Tr01下口转移管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R21下口管路缺少打压试密合格签 二车间二层压滤罐下口管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R23下口转移管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R20釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R23釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R15釜上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R17釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间四102-Tr018下口转移管路打压试密合格签过期 二车间四层102-R08釜上白钢管路缺少打压试密合格签
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 三车间 | 三车间一层103-FD02-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-Ce05-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-Ce05放料管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R17下口转移管路打压试密合格签（标签空白） 三车间二层103-R08下口至Ce02上转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R18下口转移管路打压试密合格签过期 三车间三层103-R25釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R28釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R22釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R06下口白钢管路缺少打压试密合格签（焊接处有白色液体渗漏痕迹） 三车间三层103-R21釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R05釜下白钢管路打压试密合格签过期 三车间四层103-R03釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间四层103-R04釜上白钢管路打压试密合格签过期 | 其他 | 其他 | 管路未进行使用，打压签过期 | 设备设施原因 | 管路未进行使用，打压签过期，重新打压 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦三车间一层103-FD02-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-Ce05-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-Ce05放料管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R17下口转移管路打压试密合格签（标签空白） 三车间二层103-R08下口至Ce02上转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R18下口转移管路打压试密合格签过期 三车间三层103-R25釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R28釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R22釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R06下口白钢管路缺少打压试密合格签（焊接处有白色液体渗漏痕迹） 三车间三层103-R21釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R05釜下白钢管路打压试密合格签过期 三车间四层103-R03釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间四层103-R04釜上白钢管路打压试密合格签过期
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放 04/20/2026 05:38 三车间三层R06釜下口接收罐操作人员登高时踩在管路法兰上，方式错误。需要借助合理的登高工具。 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦监控回放 04/20/2026 05:38 三车间三层R06釜下口接收罐操作人员登高时踩在管路法兰上，方式错误。需要借助合理的登高工具。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放 04/20/2026 11：31 二车间二层102-F07压滤罐 压滤过程中掏料口有液体渗漏 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 经检查发现收料口和出料口都没问题，由于大盖有螺纹盖从丝扣处渗漏 | 设备设施原因 | 已进行紧固处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH3¦监控回放 04/20/2026 11：31 二车间二层102-F07压滤罐 压滤过程中掏料口有液体渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 甲库 | 甲库3#库一次氯酸钠桶有胀桶现象。 | 其他 | 其他 | 气温升高，次氯酸钠桶内产生气体未及时排出，发生涨桶现象。 | 物料原因 | 将次氯酸钠转移至取样间内，操作人员佩戴PPE，连接尾气后将桶内气体排出。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦甲库3#库一次氯酸钠桶有胀桶现象。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 综合楼 | 动火作业票26070155完工验收处未进行检查勾选、监护人处未签字，结束时间未填写。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦动火作业票26070155完工验收处未进行检查勾选、监护人处未签字，结束时间未填写。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 甲库 | 甲库东侧尾气风机电机底座缺少一个固定螺栓。 | 其他 | 其他 | 风机维护后底座螺栓损坏一个，未进行及时补充。 | 人的原因 | 找寻同规格螺栓对风机底座进行紧固，使风机能平稳运行。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦甲库东侧尾气风机电机底座缺少一个固定螺栓。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 二车间一层 | 一层902-Drc05双锥门口的记录桌上，CPr138389-05-04-05批OR记录操作24：烘料结束时间处应写明日期。 | 其他 | 其他 | 人员记录执行不规范 | 人的原因 | 记录已安排整改完毕，责任人王立军进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦一层902-Drc05双锥门口的记录桌上，CPr138389-05-04-05批OR记录操作24：烘料结束时间处应写明日期。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 二车间泵房 | 真空泵房内，2#RPP真空泵的聚丙出水管路的法兰处有渗水现象，地面上积水较多。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 2号水泵管路法兰长时间使用松动，循环水渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对法兰紧固完毕，现场积水已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦真空泵房内，2#RPP真空泵的聚丙出水管路的法兰处有渗水现象，地面上积水较多。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 二车间四层 | 一层902-Ce02离心机间内，离心机的开关配电箱未连接接地线，箱上没有警示标识。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 离心机的开关配电箱静电接地线安装遗漏，警示标识未进行张贴 | 人的原因 | 责任人根据车间制度处罚，已安装人员添加静电接地线、警示标识完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦一层902-Ce02离心机间内，离心机的开关配电箱未连接接地线，箱上没有警示标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层，R14釜旁放置的D型干粉灭火器，灭火器胶管接头处已断裂。 | 其他 | 其他 | 现场灭火器胶管接头处老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对胶管更换完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦二车间四层，R14釜旁放置的D型干粉灭火器，灭火器胶管接头处已断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 二车间一层 | 二车间一层，R32釜使用结束后，下口第一个阀门未关闭。 | 其他 | 其他 | 人员执行反应釜锅底放空后，下口三个阀门只关闭了两个 | 人的原因 | 责任人王立军根据车间制度进行处罚 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦二车间一层，R32釜使用结束后，下口第一个阀门未关闭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | FX2 |  | 60立罐区 | 60立罐区，STF-T11储罐南侧外围堰上手动报警箱下方，线管与接线盒脱落。 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 管路安装缺陷 | 设备设施原因 | 进行恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦FX2¦60立罐区，STF-T11储罐南侧外围堰上手动报警箱下方，线管与接线盒脱落。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M3 | 303-R06白班回流放桶，夜班吹桶中（一共两个桶），检查发现一个无PH签，一个有桶底，已沟通车间处理 | 其他 | 其他 | 人员未仔细检查桶外标签，提前对桶进行盐含量吹扫 | 方法原因 | 再次整体对人员宣贯200L桶、槽子使用要求 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦303-R06白班回流放桶，夜班吹桶中（一共两个桶），检查发现一个无PH签，一个有桶底，已沟通车间处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 734实验室 | 734实验室一台循环机设备上有黄色物料痕迹，且多台设备为标注循环机介质，现场沟通实验室人员整改 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 经调查，黄色物料为使用人员擦试过，而且多次擦拭，处于湿状态的时候没有物料痕迹，干燥之后又显示有了，没有标注循环介质的均为标签在背面或者标签在袋子折叠状态 | 人的原因 | 擦拭干净后，干燥状态再次检查；循环介质统一平铺在自封袋中，拉扣统一固定在盖子上 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦734实验室一台循环机设备上有黄色物料痕迹，且多台设备为标注循环机介质，现场沟通实验室人员整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 620实验室 | 620实验室废液柜，废液桶使用完毕后未盖 | 其他 | 其他 | 行为习惯不好 | 人的原因 | 已将废液桶盖盖上并进行了强调 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦620实验室废液柜，废液桶使用完毕后未盖
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 619实验室 | 619-04通风橱过夜反应，使用的循环机有异响，钉钉电话联系申请人，申请人回复对循环机进行断电处理 | 其他 | 其他 | 设备临时故障 | 设备设施原因 | 巡查发现后立即停用设备并保修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦619-04通风橱过夜反应，使用的循环机有异响，钉钉电话联系申请人，申请人回复对循环机进行断电处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-15通风橱内洗瓶标签缺失 | 其他 | 其他 | 标签脱落，人员未注意 | 人的原因 | 及时贴好标签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦620-15通风橱内洗瓶标签缺失
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-03通风橱使用遇水反应标识但化学品等级未划至高风险 | 其他 | 其他 | 人员未及时将不相关标识去除 | 人的原因 | 已去除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦620-03通风橱使用遇水反应标识但化学品等级未划至高风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ3 |  | 519实验室 | 519-20通风橱内一洗瓶标签已模糊不清 | 其他 | 其他 | 标签上的字迹因时间久，部分被溶剂溶解后字迹变模糊 | 环境原因 | 已及时更换标签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ3¦519-20通风橱内一洗瓶标签已模糊不清
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M2 | 302-R14接收罐下口管路弯头处有物料渗漏，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 法兰位置紧偏 | 方法原因 | 已重新进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-R14接收罐下口管路弯头处有物料渗漏，已沟通车间人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M5 | 305-R07旁放置一个插底管，上有白色物料残留，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员加料后未及时转移走 | 人的原因 | 人员已经现场处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦305-R07旁放置一个插底管，上有白色物料残留，已沟通车间人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M3 | 303-R13下口分支管路末端盲板处有渗漏痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 此位置为每批反应釜重复放桶操作口，连接临时管路，操作人员拆卸过程中有轻微残留未处理干净 | 方法原因 | 后续制作固定软管连接，末端连接快开球阀避免来回拆卸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦303-R13下口分支管路末端盲板处有渗漏痕迹，已沟通车间人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M2 | 2车间三层东侧反应区钥匙箱未上锁，已沟通工程师上锁 | 其他 | 其他 | 钥匙箱取完钥匙后未及时上锁 | 人的原因 | 已进行上锁并对相应人员进行强调 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦2车间三层东侧反应区钥匙箱未上锁，已沟通工程师上锁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M2 | 302-R20上氮气过滤器使用卡子为快开卡子， 302-R20釜上阀门32上方盲板螺栓松动 302-R20釜上阀门54/34/40缺少锁片 | 其他 | 其他 | 锁片未及时进行安装，螺丝紧固不到位 | 设备设施原因 | 已进行安装禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-R20上氮气过滤器使用卡子为快开卡子， 302-R20釜上阀门32上方盲板螺栓松动 302-R20釜上阀门54/34/40缺少锁片
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-21 | DH1 |  | M2 | 302-FD04视孔灯挠性管脱节 阀门17缺少锁片 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 挠性软管老化脱节，锁片脱落 | 设备设施原因 | 已更换安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-21¦DH1¦302-FD04视孔灯挠性管脱节 阀门17缺少锁片
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼三层西侧走廊白钢推车阻挡消防出口。正确做法：及时挪开。 | 其他 | 其他 | 4号楼三层西侧走廊白钢推车阻挡消防出口。 | 人的原因 | 及时挪开。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼三层西侧走廊白钢推车阻挡消防出口。正确做法：及时挪开。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11压力表缺少位置签。正确做法：及时添加位置签。 | 其他 | 其他 | 4号楼三层3-11压力表缺少位置签。 | 人的原因 | 及时添加位置签。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼三层3-11压力表缺少位置签。正确做法：及时添加位置签。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 4号楼二层2-60转移组分时未添加尾气吸收装置。正确做法：及时添加引风罩 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼二层2-60转移组分时未添加尾气吸收装置。正确做法：及时添加引风罩
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道内固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼二层物流通道内固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 11号楼3-31间TJ4S-1108-GB05手套箱两处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固 | 其他 | 其他 | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦11号楼3-31间TJ4S-1108-GB05手套箱两处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 11号楼4-40配液间尾气管路处管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦11号楼4-40配液间尾气管路处管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 11号楼三层9车间人员佩戴一次性手套写记录 且有人员未穿同等级劳保进入生产区域 正确做法：禁止佩戴一次性手套写记录 须穿同等级劳保进入生产区域 | 其他 | 其他 | 经过调查，班组人员一人穿好劳保，只是桶在贴标签，没有执行放桶操作，带手套在写桶标签，没有写记录。总之是人员安全意识不足 | 人的原因 | 已经整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦11号楼三层9车间人员佩戴一次性手套写记录 且有人员未穿同等级劳保进入生产区域 正确做法：禁止佩戴一次性手套写记录 须穿同等级劳保进入生产区域
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 4号楼4-17吉林医药人员动火时未清理周围可燃物 现场已告知整改 | 其他 | 其他 | 吉林医药人员动火时未清理周围可燃物 | 人的原因 | 及时清理可燃物 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼4-17吉林医药人员动火时未清理周围可燃物 现场已告知整改
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-06间内一废液桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 静电事件 | 人员操作错误 | 废液桶未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时添加。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼4-06间内一废液桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-43引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 其他 | 其他 | 引风罩未关闭 | 设备设施原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼4-43引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-49电子秤有液体痕迹，未在指定位置放置。正确做法：及时清理避免物料暴露，使用后放于指定位置。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 电子秤有液体痕迹，未在指定位置放置 | 设备设施原因 | 及时清理避免物料暴露，使用后放于指定位置。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼4-49电子秤有液体痕迹，未在指定位置放置。正确做法：及时清理避免物料暴露，使用后放于指定位置。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-03间内有使用过的手套随意丢弃。正确做法：及时处理，避免污染暴露。 | 其他 | 其他 | 人员使用过的手套随意丢弃，可能造成污染 | 人的原因 | 及时处理，避免污染暴露。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦4号楼4-03间内有使用过的手套随意丢弃。正确做法：及时处理，避免污染暴露。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 0：49 11号楼3-02间E01薄膜蒸发器旁楼层穿孔未做封口措施。正确做法：及时封堵，防止有物品掉落到楼下。 | 其他 | 其他 | 刚改造完管路，管路需要保温，保温完以后才能堵孔 | 设备设施原因 | 已经沟通施工人员 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦0：49 11号楼3-02间E01薄膜蒸发器旁楼层穿孔未做封口措施。正确做法：及时封堵，防止有物品掉落到楼下。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 0：56 11号楼1-17间地面有黑色脏污。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 经过调查，是密封胶，是人员鞋带入操作间 | 人的原因 | 已经清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦0：56 11号楼1-17间地面有黑色脏污。正确做法：及时清理。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/20/2026 15:05 4号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护手套。 | 其他 | 其他 | 施工人员点焊未佩戴防护手套。 | 人的原因 | 佩戴防护手套。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦04/20/2026 15:05 4号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护手套。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 04/20/2026 22:00 12号楼三楼走廊工作人员搬三个桶时掉落一个，有砸伤他人的风险。正确做法:搬运两个，保证不会掉落即可。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦04/20/2026 22:00 12号楼三楼走廊工作人员搬三个桶时掉落一个，有砸伤他人的风险。正确做法:搬运两个，保证不会掉落即可。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M22 | 04/21/2026 05:58:52分监控B7M22-2F-反应区东-2-37发现车间人员戴手套开门，对讲沟通车间告知改正。 | 其他 | 其他 | 人员行为不规范，未将手套脱掉再开门 | 人的原因 | 对人员进行批评教育，告知正确行为规范 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦04/21/2026 05:58:52分监控B7M22-2F-反应区东-2-37发现车间人员戴手套开门，对讲沟通车间告知改正。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M22 | 04/21/2026 05:33:51分监控B7M22-2F-反应区东-2-37发现操作人员的全面罩使用完没有装袋封上，对讲沟通车间告知改正 | 其他 | 其他 | 人员进行放桶操作，被叫走临时处理其它工作，全面罩未及时套袋密封 | 人的原因 | 已告知人员劳动保护使用完毕必须立即密封，车间内通报批评 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦04/21/2026 05:33:51分监控B7M22-2F-反应区东-2-37发现操作人员的全面罩使用完没有装袋封上，对讲沟通车间告知改正
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M6/9 | 04/21/2026 00:20:36分监控B2M6-4F-走廊南发现车间人员把灭火器挪作他用、挪作围挡，对讲沟通车间告知改正 | 其他 | 其他 | 地面刷漆，挪做围挡 | 方法原因 | 禁止使用消防器材挪作他用 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦04/21/2026 00:20:36分监控B2M6-4F-走廊南发现车间人员把灭火器挪作他用、挪作围挡，对讲沟通车间告知改正
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07-Tr01液位计上下阀门无禁止关闭标识 | 其他 | 其他 | 标识缺失 | 设备设施原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07-Tr01液位计上下阀门无禁止关闭标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M17 | 17车间四层尾气间北侧角落热水管路进阀门法兰渗水至地面需处理且保温及铁皮需恢复 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 管线老化 | 设备设施原因 | 热水管线沙眼补焊，保温恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦17车间四层尾气间北侧角落热水管路进阀门法兰渗水至地面需处理且保温及铁皮需恢复
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 14车间四层东反应区俩灭火器缺少定位胶带固定位置 | 其他 | 其他 | 胶带损坏更换 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦14车间四层东反应区俩灭火器缺少定位胶带固定位置
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD05平台下放桶软管球阀衔接处有物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场清理不彻底 | 物料原因 | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD05平台下放桶软管球阀衔接处有物料痕迹需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 14车间三层TCU间南侧溶剂管路最下方管路末端阀门有渗料痕迹 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 现场已紧固清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦14车间三层TCU间南侧溶剂管路最下方管路末端阀门有渗料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M16 | 516-R18-Tr01氮气管路针型阀34衔接处漏气需紧锢 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516-R18-Tr01氮气管路针型阀34衔接处漏气需紧锢
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 尾气总管进气位置可燃气体探测器排气口未连接回尾气管路，现场处于敞口状态 | 其他 | 其他 | 可燃气体探测器排气口未连接回尾气管路 | 设备设施原因 | 增加连接回尾气管路 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦尾气总管进气位置可燃气体探测器排气口未连接回尾气管路，现场处于敞口状态
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 喷淋塔液位计为玻璃液位计，且下面变色严重，需要看下是碱液比较脏还是玻璃管液位计腐蚀损伤，避免出现泄露问题 | 其他 | 其他 | 玻璃液位计管镜脏 | 设备设施原因 | 安排班组人员清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦喷淋塔液位计为玻璃液位计，且下面变色严重，需要看下是碱液比较脏还是玻璃管液位计腐蚀损伤，避免出现泄露问题
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 喷淋塔液位计为玻璃液位计前端阀门未全开，喷淋塔整体视镜窗口在最上面，不便于观察喷淋塔内运行情况。 | 其他 | 其他 | 液位计前端阀门未全开 | 人的原因 | 已安排人员将阀门全开 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦喷淋塔液位计为玻璃液位计前端阀门未全开，喷淋塔整体视镜窗口在最上面，不便于观察喷淋塔内运行情况。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 氧含量探测器排气管路未连接回尾气管路，向空气中排放 | 其他 | 其他 | 氧含量探测器排气管路未连接回尾气管路 | 设备设施原因 | 已安拍人员增加连接回气管路 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦氧含量探测器排气管路未连接回尾气管路，向空气中排放
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 尾气烟囱位置在线设备已经拆除，现场电缆桥架位置敞口，防雨措施不足 | 其他 | 其他 | 尾气烟囱位置在线设备已经拆除，现场电缆桥架位置敞口，防雨措施不足 | 设备设施原因 | 已沟通设备部处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦尾气烟囱位置在线设备已经拆除，现场电缆桥架位置敞口，防雨措施不足
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 钢平台上面氮气主管路的调节阀被拆卸了，没有恢复 | 其他 | 其他 | 氮气流量计返厂维修 | 设备设施原因 | 氮气流量计返厂维修后及时安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦钢平台上面氮气主管路的调节阀被拆卸了，没有恢复
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 活性炭碳罐B上安全阀校验签缺失，确认下是弄掉了，还是没有校验，需要及时补全 | 其他 | 其他 | 碳罐B上安全阀校验签缺失 | 环境原因 | 班组人员进行添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦活性炭碳罐B上安全阀校验签缺失，确认下是弄掉了，还是没有校验，需要及时补全
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 烟囱前端主尾气管路上的仪表没有示数，需要确认仪表是否损坏 | 其他 | 其他 | 烟囱前端主尾气管路上的仪表没有示数，需要确认仪表是否损坏 | 设备设施原因 | 安排进行确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦烟囱前端主尾气管路上的仪表没有示数，需要确认仪表是否损坏
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | B罐下口解析气动阀空压管路采用透明塑料管代替了原来的不锈钢空压管路，需要及时恢复。 | 其他 | 其他 | 气动阀空压管路采用透明塑料管代替了原来的不锈钢空压管路，需要及时恢复。 | 人的原因 | 已安排人员处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦B罐下口解析气动阀空压管路采用透明塑料管代替了原来的不锈钢空压管路，需要及时恢复。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 废液中转罐氮气保护旁路断开状态，应该是氮气流量计被拆卸了 | 其他 | 其他 | 氮气流量计损坏 | 设备设施原因 | 确认库房是否有备件，出库进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦废液中转罐氮气保护旁路断开状态，应该是氮气流量计被拆卸了
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 活性碳碳罐下面放置了法兰，管件等，现场5S需要规整 | 其他 | 其他 | 活性碳碳罐下面放置了法兰，管件等杂物 | 人的原因 | 已安帕人员进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦活性碳碳罐下面放置了法兰，管件等，现场5S需要规整
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 活性炭下面地面堆放管路以及其他杂物，确认是否后续有使用需求，如果没有尽快清理干净 | 其他 | 其他 | 现场杂物未及时清理 | 人的原因 | 已安排人员清理,其中有厂房物品，需沟通厂房人员 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦活性炭下面地面堆放管路以及其他杂物，确认是否后续有使用需求，如果没有尽快清理干净
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 正压防爆柜空压过滤器压力表无示数，现场查看空压通入正常 | 其他 | 其他 | 空压过滤器压力表无示数 | 设备设施原因 | 已安排人员更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦正压防爆柜空压过滤器压力表无示数，现场查看空压通入正常
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 现场控制屏，操作人员工作后没有及时将屏幕关闭进行保护，人员工作习惯不好，需要培训和纠正 | 其他 | 其他 | 控制柜显示屏门使用后未及时关闭 | 人的原因 | 班前会已进行强调，显示屏门使用后及时关闭 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦现场控制屏，操作人员工作后没有及时将屏幕关闭进行保护，人员工作习惯不好，需要培训和纠正
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 图纸问题：二级冷凝器回气管路上有两个温度表，一个机械，一个远传，图纸只画了一个 | 其他 | 其他 | PID图与现场不一致 | 人的原因 | 重新核对图纸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦图纸问题：二级冷凝器回气管路上有两个温度表，一个机械，一个远传，图纸只画了一个
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 4号楼活性炭 | 前端风机位置与钢平台共振严重，需要看看能否解决 | 其他 | 其他 | 风机位置平台震动 | 设备设施原因 | 已沟通设备部 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦前端风机位置与钢平台共振严重，需要看看能否解决
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M16 | 16车间一层酸尾间放置一满桶塑料桶表面状态较差需清理也无标签 | 其他 | 其他 | 酸味维修使用 | 设备设施原因 | 移除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦16车间一层酸尾间放置一满桶塑料桶表面状态较差需清理也无标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M16 | 16车间一层酸尾间喷淋塔管路渗液至地面需处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 | 尾气水吸收软连接松动 | 设备设施原因 | 维修整改，清理现场 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦16车间一层酸尾间喷淋塔管路渗液至地面需处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07平台上可燃表无名称标识 | 其他 | 其他 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07平台上可燃表无名称标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07平台下可燃表无绿签也无名称标识 | 其他 | 其他 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07平台下可燃表无绿签也无名称标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07防爆溢出管路无标识 | 其他 | 其他 | 标识损坏更换 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07防爆溢出管路无标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07无视孔灯 | 其他 | 其他 | 视孔灯已摘除 | 设备设施原因 | 使用时用防爆手电观察，厂家近期来安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07无视孔灯
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07液压站漏油至地面需清理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 | 厂家维护液压站导致 | 设备设施原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07液压站漏油至地面需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07液压站油表液位较低 | 其他 | 其他 | 液压油液位低 | 设备设施原因 | 设备部已检查完毕液压油足够 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07液压站油表液位较低
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 库房 | 12号楼8号库应急洗眼喷淋出水流较小，需要整改 | 其他 | 其他 | 12号楼8号库应急洗眼喷淋出水流较小，需要整改 | 设备设施原因 | 已沟通设备部查看，并增加丙类库房的自来水压力 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦12号楼8号库应急洗眼喷淋出水流较小，需要整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 04/20/2026 19:11:41分监控发现B5M14-2F-FD06间有人员未佩戴安全帽，对讲沟通车间告知改正，已正确佩戴 | 其他 | 其他 | 三维空间人员工作环境狭窄 | 环境原因 | 已处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦04/20/2026 19:11:41分监控发现B5M14-2F-FD06间有人员未佩戴安全帽，对讲沟通车间告知改正，已正确佩戴
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M13 | 04/20/2026 19:02:31分监控发现B4M13-3F-R07间灯光一直闪烁，对讲沟通车间联系电工处理 | 其他 | 其他 | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦04/20/2026 19:02:31分监控发现B4M13-3F-R07间灯光一直闪烁，对讲沟通车间联系电工处理
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 8号楼18号库 | 应急喷淋、洗眼器 应急设施未即时检查 | 其他 | 其他 | 漏检 | 人的原因 | 检查应急设施情况并填写标签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦应急喷淋、洗眼器 应急设施未即时检查
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4号楼 | 车间2层男更衣间旁，灭火器箱缺失一具灭火器 | 其他 | 其他 | 消防设施检查时未关注数量 | 人的原因 | 已及时放置灭火器 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦车间2层男更衣间旁，灭火器箱缺失一具灭火器
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 4号楼 | 4-103、305、307、309实验室灭火器年限超五年，需更换重新检验 | 其他 | 其他 | 检查时关注到超年限，但当时数量不足，未进行更换，后来忘记交接更换 | 人的原因 | 已将超年限灭火器全部更换并重新检验 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦4-103、305、307、309实验室灭火器年限超五年，需更换重新检验
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 污水站水相暂存间 | 应急喷淋、洗眼器 应急设施未即时检查 | 其他 | 其他 | 过期漏检 | 人的原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦应急喷淋、洗眼器 应急设施未即时检查
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 6号楼南侧 | 监控角度偏高，无法查看地面情况 | 其他 | 其他 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 紧固螺丝 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦监控角度偏高，无法查看地面情况
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 4号楼1层车间 | 消防水带老旧，卡箍锈蚀 | 其他 | 其他 | 消防检查时未及时更换 | 人的原因 | 已完成更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦消防水带老旧，卡箍锈蚀
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 11号楼3层 | 杂物占用疏散通道 | 其他 | 其他 | 主要是包材存放，人员为方便存放拿取放在生产房间门口，安全意识弱导致 | 人的原因 | 将杂物转移走 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦杂物占用疏散通道
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 2-209 | 15：05检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管谢馥伃）（良好实践作业） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦15：05检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管谢馥伃）（良好实践作业）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 1-308 | 14：30检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管刘瑞帆）（良好实践作业） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦14：30检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管刘瑞帆）（良好实践作业）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 公斤级1-34 | 14：18，放料过程中，白色固体物料洒在压滤罐表面，未及时清理（低风险60条） | 其他 | 其他 | 个人原因，收料后压滤罐上沾染物料未及时清理 | 人的原因 | 现场已立刻进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦14：18，放料过程中，白色固体物料洒在压滤罐表面，未及时清理（低风险60条）
EHS隐患排查 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 2-209 | 2-209-03室温过夜反应悬空搅拌，升降台未调到合适高度，现场已调整（提醒8条） | 其他 | 其他 | 差~2cm，悬空，未意识到风险 | 人的原因 | 现场纠正 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦2-209-03室温过夜反应悬空搅拌，升降台未调到合适高度，现场已调整（提醒8条）
EHS隐患排查 | 高管驻场 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 3号楼西侧 | 3号楼西侧楼梯无照明（提醒） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦3号楼西侧楼梯无照明（提醒）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 2-310 | 22：32，实验室内有二级过夜实验，实验室每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 其他 | 其他 | 周末有过夜反应，实验室每日安全确认值班确认未签字 | 人的原因 | 实验室开会强调 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦22：32，实验室内有二级过夜实验，实验室每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条）
EHS隐患排查 | 环保日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | 污水站 | 尾气间地上有活性炭，需要及时清理 | 其他 | 其他 | 人员清理有死角导致未清理干净 | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦尾气间地上有活性炭，需要及时清理
EHS隐患排查 | 环保日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | RTO | RTO管路标识有卷起的，需要及时更换 | 其他 | 其他 | 粘贴不牢导致，已更换 | 环境原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦RTO管路标识有卷起的，需要及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 2-201 | 16:31，使用完的水泵连接的缓冲瓶有液体未清理干净（提醒） | 其他 | 其他 | 使用完未及时清理干净 | 人的原因 | 使用完旋蒸后，对缓冲瓶拆解清洗干净 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦16:31，使用完的水泵连接的缓冲瓶有液体未清理干净（提醒）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD07 1、下午巡查时发现 张艳涛爬料操作佩戴的全面罩与or要求不一致，现场已对人员进行告知。 2、监控回放人员执行操作是将近一点的时候。开放性操作是上午9点多在群里就报备。报备的劳保佩戴情况与实际佩戴的劳保不一致。执行有问题，未实际进行过确认直接报备。还请进行调查给出处理意见 | 其他 | 其他 | 人员私自更改劳动保护 | 人的原因 | 已对人员进行面谈，下发奖惩 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD07 1、下午巡查时发现 张艳涛爬料操作佩戴的全面罩与or要求不一致，现场已对人员进行告知。 2、监控回放人员执行操作是将近一点的时候。开放性操作是上午9点多在群里就报备。报备的劳保佩戴情况与实际佩戴的劳保不一致。执行有问题，未实际进行过确认直接报备。还请进行调查给出处理意见
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 库房 | 巡查发现29号库室外有20托盘酸性物料，室外正在下雨夹雪物料桶上已经有积水，现场已经沟通库房尽快入库处理，下雨天气严禁装卸作业尤其为与水禁忌的物料 | 其他 | 其他 | 作业过程中雨雪下大了 | 环境原因 | 卸车作业已经及时停止、立即进行处理&入库 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦巡查发现29号库室外有20托盘酸性物料，室外正在下雨夹雪物料桶上已经有积水，现场已经沟通库房尽快入库处理，下雨天气严禁装卸作业尤其为与水禁忌的物料
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 罐区 | 巡查发现50立罐区泵房内一处打料泵的电源线防爆挠性管套管开裂需要及时更换 | 静电事件 | 绕线管损坏 | 防爆软管断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦巡查发现50立罐区泵房内一处打料泵的电源线防爆挠性管套管开裂需要及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 罐区 | 巡查发现装卸区内上方氮气管路末端只有单阀缺少盲板，现场一个罐区人员沟通增加盲板 | 其他 | 其他 | 不使用的氮气口 | 人的原因 | 增加盲板 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦巡查发现装卸区内上方氮气管路末端只有单阀缺少盲板，现场一个罐区人员沟通增加盲板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，楚天华通切割管路未佩戴护目镜 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦5号楼二层预留区，楚天华通切割管路未佩戴护目镜
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 5号楼4层 | 5号楼二层预留区，隆马机电动火存在可燃物（纸箱、塑料袋） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦5号楼二层预留区，隆马机电动火存在可燃物（纸箱、塑料袋）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 5号楼4层 | 4月16日21：08 4-66合成间操作人员操作蠕动泵管路涉及液体物料，未佩戴工业级丁腈手套 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4月16日21：08 4-66合成间操作人员操作蠕动泵管路涉及液体物料，未佩戴工业级丁腈手套
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 5号楼4层 | 4月16日21：45 4-66合成间操作人员使用工业级丁腈手套后未密封存放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4月16日21：45 4-66合成间操作人员使用工业级丁腈手套后未密封存放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，吉林医药安全带的腰带缺失，安全带应使用双大钩安全带 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦5号楼二层预留区，吉林医药安全带的腰带缺失，安全带应使用双大钩安全带
EHS隐患排查 | 事故类比排查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | TJ6-402 | 配置流动相时注意方式方法，严格按照SOP | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦配置流动相时注意方式方法，严格按照SOP
EHS隐患排查 | 事故类比排查 | 2026-04-20 | TJ4-CMMD |  | TJ6-403实验室 | 配置无SOP流动相注意操作方法 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CMMD¦配置无SOP流动相注意操作方法
EHS隐患排查 | 易致敏专项排查 | 2026-04-20 | TJ2 |  | 2-307 | 朱天孝使用皮肤致敏化合物PyBop，张贴象形图正确，佩戴双层丁腈手套及袖套，沾染物用0.5%HCl水溶液淬灭（良好作业实践） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ2¦朱天孝使用皮肤致敏化合物PyBop，张贴象形图正确，佩戴双层丁腈手套及袖套，沾染物用0.5%HCl水溶液淬灭（良好作业实践）
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M10 | 十车间泵房门口的灯具没有支架一直在晃动，沟通伏师傅维修； | 其他 | 其他 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦十车间泵房门口的灯具没有支架一直在晃动，沟通伏师傅维修；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | TJ4-CSBT |  | TJ4N实验中心东侧 | 承包商城基物业现场配备的灭火器保险销铅封缺失； 正确做法：灭火器应确保保险销、铅封等配件完好可靠； | 其他 | 其他 | 承包商城基物业现场配备的灭火器保险销铅封缺失； | 物料原因 | 安装灭火器保险销铅封缺失 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦TJ4-CSBT¦承包商城基物业现场配备的灭火器保险销铅封缺失； 正确做法：灭火器应确保保险销、铅封等配件完好可靠；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | B1 | 应急柜药品箱酒精和纱布数量不足需补充，同时更新药品箱清单有效期 | 其他 | 其他 | 领用补充的药品未及时更新清单，本月月检时进行更新完成 | 方法原因 | 以完成药品补充和更新清单 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦应急柜药品箱酒精和纱布数量不足需补充，同时更新药品箱清单有效期
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M11 | 11车间三层走廊夹层，发现一个电线盒没有盖子，已连接电源使用中；现场沟通高耸整改 | 其他 | 其他 | 线盒未及时进行封盖 | 设备设施原因 | 进行重新密封紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦11车间三层走廊夹层，发现一个电线盒没有盖子，已连接电源使用中；现场沟通高耸整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，阻火器位置，现场有凝液排除管路至凝液储罐，PID图内未进行标注。 | 其他 | 其他 | 阻火器排凝管路PID图上未标注 | 人的原因 | 重新核对图纸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦3号厂房活性炭吸附系统，阻火器位置，现场有凝液排除管路至凝液储罐，PID图内未进行标注。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，空冷器位置，PID图内安装压差计，实际现场未安装，现场反馈进行恢复安装。 | 其他 | 其他 | 压差表损坏 | 设备设施原因 | 出库更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦3号厂房活性炭吸附系统，空冷器位置，PID图内安装压差计，实际现场未安装，现场反馈进行恢复安装。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，凝液接收罐人孔盖位置，有一根转移管路，反馈为冰机楼顶制作的喷淋塔冷凝管路，PID图内未标注。 | 其他 | 其他 | PID图与现场不一致 | 人的原因 | 重新核对图纸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦3号厂房活性炭吸附系统，凝液接收罐人孔盖位置，有一根转移管路，反馈为冰机楼顶制作的喷淋塔冷凝管路，PID图内未标注。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，小的凝液接收罐，凝液进入的管路从接收罐的两侧进入，PID标注为两根管路汇到一起后进入储罐。同时PID未标注储罐压力表。 | 其他 | 其他 | PID图与现场不一致 | 人的原因 | 核对图纸信息 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦3号厂房活性炭吸附系统，小的凝液接收罐，凝液进入的管路从接收罐的两侧进入，PID标注为两根管路汇到一起后进入储罐。同时PID未标注储罐压力表。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 3号楼活性炭 | 加热器拍凝液管路位置，现场未看到此管路，需要确认是否与风机排凝汇到一起后转入凝液罐。 | 其他 | 其他 | 加热器拍凝液管路位置，现场未看到此管路 | 人的原因 | 需重新核对图纸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦加热器拍凝液管路位置，现场未看到此管路，需要确认是否与风机排凝汇到一起后转入凝液罐。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 3号楼活性炭 | 活性炭C罐出口的排空管路，PID图上有一根分支管路，连接至一级冷凝器的排空管路上方，现场未看到此管路。 | 其他 | 其他 | 图纸与现场不一致 | 人的原因 | 重新核对图纸 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦活性炭C罐出口的排空管路，PID图上有一根分支管路，连接至一级冷凝器的排空管路上方，现场未看到此管路。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层28釜下口磁力泵上口连接管路法兰静电跨接断开。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 跨接断裂 | 方法原因 | 跨接进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦一车间二层28釜下口磁力泵上口连接管路法兰静电跨接断开。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层E05-Tr01接收罐下口地面有一片黑色液体残留，告知邹德满。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | E05下口堵塞通下口管路导致 | 人的原因 | 以进行清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦二车间二层E05-Tr01接收罐下口地面有一片黑色液体残留，告知邹德满。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放发现04/19 17：16，三车间一层103-Drc03耙料塑料袋承装物料较多未设置二级防护措施 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦监控回放发现04/19 17：16，三车间一层103-Drc03耙料塑料袋承装物料较多未设置二级防护措施
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 二车间 | 监控发现二车间一层102-Drc05收料有固体撒漏粉尘暴露严重需要控制 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 经调查因为双锥里边有块状物料堵塞出料口，人员进行疏通导致物料有溢出 | 人的原因 | 后续要求人员进行捅料时做好防护袋捅开在进行操作 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦监控发现二车间一层102-Drc05收料有固体撒漏粉尘暴露严重需要控制
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层北侧垃圾桶内存有带标签废物，沟通属地处理 | 其他 | 其他 | 垃圾桶内有标签 | 设备设施原因 | 进行挑出并培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦三车间二层北侧垃圾桶内存有带标签废物，沟通属地处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层103-ce01缓冲间上报警灯蜂鸣器使用塑料布封堵，告知属地处理 | 其他 | 其他 | 报警灯封堵 | 设备设施原因 | 进行拆开 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦三车间二层103-ce01缓冲间上报警灯蜂鸣器使用塑料布封堵，告知属地处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 精馏车间 | 精馏车间20立罐区西北侧探照灯故障原料泵区照度不够操作不便影响工作效率需要处理 | 其他 | 其他 | 设备故障 | 设备设施原因 | 已经沟通电工维，新的照明灯具正在采购 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦精馏车间20立罐区西北侧探照灯故障原料泵区照度不够操作不便影响工作效率需要处理
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 二车间 | 04/19/2026 10:48 二车间二层外包人员登高时踩在接收罐侧口阀门上，未做安全防护措施，有跌落风险。 | 其他 | 其他 | 当时人员上罐现场有监护人进行监护 | 人的原因 | 后续要求人员进行登高处理时必须进行扎安全带 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦04/19/2026 10:48 二车间二层外包人员登高时踩在接收罐侧口阀门上，未做安全防护措施，有跌落风险。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 分析化学部 | 04/19/2026 17:20 三车间一层Fd02门口分析室人员佩戴安全帽不规范，安全帽帽带未系。 | 其他 | 其他 | 人员安全帽佩戴不合格，未按照要求佩戴安全帽 | 人的原因 | 按照要求佩戴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦04/19/2026 17:20 三车间一层Fd02门口分析室人员佩戴安全帽不规范，安全帽帽带未系。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层101-Tr32储罐（129455-06-05水相暂存罐）和101-R21釜共用一根氮气管路，储罐氮气管路缺少单项阀，且现场查看该储罐连接的氮气软管无气流，已告知操作人员进行处理。 | 其他 | 其他 | 单向阀缺少 | 方法原因 | 现场进行添加单向阀 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦一车间三层101-Tr32储罐（129455-06-05水相暂存罐）和101-R21釜共用一根氮气管路，储罐氮气管路缺少单项阀，且现场查看该储罐连接的氮气软管无气流，已告知操作人员进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层R33釜固体加料车安装的尾气管路脱落，已告知操作人员进行处理。 | 其他 | 其他 | 釜上加料箱拆除 | 方法原因 | 加料车拆除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦一车间三层R33釜固体加料车安装的尾气管路脱落，已告知操作人员进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层R06釜下口接收罐旁磁力泵安装的流量计前端管路法兰间有物料析出。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 经检查为连续话设备，进料口有渗漏物料 | 人的原因 | 以进行紧固完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦二车间三层R06釜下口接收罐旁磁力泵安装的流量计前端管路法兰间有物料析出。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层R15釜旁大尾气安装的盲板不是探出式盲板，需要进行更换。 | 其他 | 其他 | 经调查人员 加盲板时未进行探出 | 人的原因 | 以进行抽出加上盲板了 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦二车间三层R15釜旁大尾气安装的盲板不是探出式盲板，需要进行更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 三车间 | 一车间二层物料筛分间，三车间操作人员清理地面白色物料时未佩戴呼吸防护，以现场告知。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦一车间二层物料筛分间，三车间操作人员清理地面白色物料时未佩戴呼吸防护，以现场告知。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-19 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层ce01离心机操作人员开盖起锅大量固体粉尘造成烟感报警，EHS现场叫停，已沟通属地进行处理。 | 其他 | 其他 | 烟感报警，人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH3¦三车间二层ce01离心机操作人员开盖起锅大量固体粉尘造成烟感报警，EHS现场叫停，已沟通属地进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间北侧溢流沟篦子塌陷。 | 其他 | 其他 | 篦子被叉车压坏 | 方法原因 | 已更换新篦子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦三废车间北侧溢流沟篦子塌陷。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 一车间四层 | 一车间四层薄膜储罐围堰防撞胶条脱落。 | 其他 | 其他 | 固定防撞带使用的粘接胶老化失效脱落 | 设备设施原因 | 已使用玻璃胶将四层薄膜围堰防撞胶条重新固定，关注固定效果。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦一车间四层薄膜储罐围堰防撞胶条脱落。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间201-Ts02储罐进料聚乙烯管路快开连接处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 喉箍紧固不到位 | 方法原因 | 已将管路上喉箍重新进行紧固，将渗漏处进行清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦三废车间201-Ts02储罐进料聚乙烯管路快开连接处有液体物料渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层R40釜旁一蠕动泵连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦二车间四层R40釜旁一蠕动泵连接的电源线挠性软管接头处断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 二车间二层 | 二车间二层R32釜旁一装有200L桶的拍子堵塞通道 | 其他 | 其他 | 临时空桶摆放位置不合理 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，并将空桶转移完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦二车间二层R32釜旁一装有200L桶的拍子堵塞通道
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 一车间 | 一车间四层101-R05釜压力变送器，接地线脱落。 | 静电事件 | 绕线管损坏 | 变送器接地点固定螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已将四层R05釜压力变送器接地点螺丝重新安装紧固完成。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦一车间四层101-R05釜压力变送器，接地线脱落。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 二车间 | 二车间四层精馏塔围堰内，902-T159储罐液位计有断层。 | 其他 | 其他 | 接收罐放空后，液位计浮子卡顿未下浮 | 设备设施原因 | 已对接收罐液位计浮子处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦二车间四层精馏塔围堰内，902-T159储罐液位计有断层。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | FX2 |  | 二车间 | 二车间三层902-R37釜前公用安全帽已过期，生产日期为23年06月。 | 其他 | 其他 | 安全帽已到使用期限 | 设备设施原因 | 过期安全帽已进行报废处理，更换一新安全帽补充车间现场使用 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦FX2¦二车间三层902-R37釜前公用安全帽已过期，生产日期为23年06月。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 415实验室 | 415实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 化学品暴露 | 未封口 | 人员操作习惯不佳，使用完毕后，没有及时合上盖子 | 人的原因 | 夜班人员已经合上盖子 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦415实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 417实验室 | 417实验室北侧门口处灯具损坏，需报修 | 其他 | 其他 | 灯临时坏了 | 设备设施原因 | 已经保修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦417实验室北侧门口处灯具损坏，需报修
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 515实验室 | 515-01通风橱台面有明显物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 实验人员忘记擦干净 | 人的原因 | 擦干净 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦515-01通风橱台面有明显物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 516实验室 | 516-02通风橱循环机旁地面有玻璃碎片(约3cm)，已现场清理 | 其他 | 其他 | 玻璃仪器碎裂，未注意到玻璃渣掉地上。未找到责任人，已在实验室通告 | 人的原因 | 及时清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦516-02通风橱循环机旁地面有玻璃碎片(约3cm)，已现场清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 617实验室 | 617实验室中间洗手池台面有使用过的离心管未处理 | 其他 | 其他 | 离心管未丢弃 | 人的原因 | 已处理掉 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦617实验室中间洗手池台面有使用过的离心管未处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 619实验室 | 619-09通风橱使用结束的乙酸异丙酯放置在地面，未及时放回 | 其他 | 其他 | 通风橱负责人在清理通风橱使用的溶剂桶时临时将乙酸异丙酯的桶放置于地面上，未及时的放回溶剂柜 | 人的原因 | 巡查发现后将溶剂桶放入溶剂柜 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦619-09通风橱使用结束的乙酸异丙酯放置在地面，未及时放回
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 516实验室 | 516-06通风处台面和手阀旁有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 母液洒落，溶剂挥发后，残留固体物料 | 人的原因 | 及时擦拭干净 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦516-06通风处台面和手阀旁有物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M1 | 301-R20釜取样，ck中取样前检查未写 | 其他 | 其他 | 人员检查完毕未及时进行登记 | 人的原因 | 已重新书写完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R20釜取样，ck中取样前检查未写
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 9号楼 | 9号楼物流门外间固体片碱与液体物料同托盘存放，已沟通现场人员对物料分托盘暂存。根据《危险化学品储存配存表》，强酸/强碱与液体禁物料忌关系 | 其他 | 其他 | 物流发货一起发放，到货后人员正在转移，已沟通物流人员分开发放，并要求班组人员及时转移 | 方法原因 | 已转移 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦9号楼物流门外间固体片碱与液体物料同托盘存放，已沟通现场人员对物料分托盘暂存。根据《危险化学品储存配存表》，强酸/强碱与液体禁物料忌关系
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3层2车间物流门口照明灯开关背胶脱落，现场沟通当班副主任及时报修。 | 其他 | 其他 | 3层2车间物流门口照明灯开关背胶脱落，固定螺丝脱落，已安排安装紧固后打胶 | 设备设施原因 | 已紧固打胶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦巡查发现9号楼3层2车间物流门口照明灯开关背胶脱落，现场沟通当班副主任及时报修。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼902-R03反应釜加料漏斗黄胶手套破损，现场沟通当班副主任及时更换。 | 化学品暴露 | 手套破损 | 手套破损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦巡查发现9号楼902-R03反应釜加料漏斗黄胶手套破损，现场沟通当班副主任及时更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼700-N12压滤罐夹套管路和管路标签上有白色物料痕迹，现场沟通当班副主任及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员清场不彻底 | 人的原因 | 已安排人员重新清理，并找班长复核 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦巡查发现7号楼700-N12压滤罐夹套管路和管路标签上有白色物料痕迹，现场沟通当班副主任及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼801-R04反应釜体系压力表法兰静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固，反应釜物料已转移，无生产。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 此处螺栓安装时不十分紧固，在使用过程中热胀冷缩，发生松动 | 设备设施原因 | 将松动的螺栓重新紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦巡查发现8号楼801-R04反应釜体系压力表法兰静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固，反应釜物料已转移，无生产。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现801-R04-Tr01接收罐翻板液位计断层，现场沟通了解到压滤罐烘料正在使用该接收罐，已沟通班长及时整改。 | 其他 | 其他 | 翻板液位计使用过程中卡顿，发生断层的情况 | 设备设施原因 | 现场人员已将液位计恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦巡查发现801-R04-Tr01接收罐翻板液位计断层，现场沟通了解到压滤罐烘料正在使用该接收罐，已沟通班长及时整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 12号楼 | 巡查发现12号一层泵房深冷罐01转子流量计缺少流量标识，已现场沟通唐久瑞进行处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦巡查发现12号一层泵房深冷罐01转子流量计缺少流量标识，已现场沟通唐久瑞进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 9号楼张瑞班组 | 1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机收料中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 3、904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.01%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 4、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.22%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机收料中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 3、904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.01%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 4、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.22%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 8号楼丁宏伟班组 | 1、802-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦1、802-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ3 |  | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ3¦1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M12 | 412-R10下口计量泵管路根部渗漏，现场有较大气味扩散，需要及时处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 设备密封不良存在渗漏 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行查看，再次对设备进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦412-R10下口计量泵管路根部渗漏，现场有较大气味扩散，需要及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M13 | 413-R02加料车视窗位置缝隙密封不严，需要重新密封 | 其他 | 其他 | L型加料车玻璃有空隙 | 设备设施原因 | 车间已进行打胶密封处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R02加料车视窗位置缝隙密封不严，需要重新密封
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M13 | 413-R02接收罐真空管路视镜有裂纹，需要及时更换 | 其他 | 其他 | 真空视镜损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦413-R02接收罐真空管路视镜有裂纹，需要及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M10 | 410-R19尾气试镜较脏看不清，需要进行清理 | 其他 | 其他 | 现场拆卸清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦410-R19尾气试镜较脏看不清，需要进行清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M14 | 514-FD05后方取样箱盲板位置渗漏，车间及时紧固清理 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 盲板位置渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固，现场已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦514-FD05后方取样箱盲板位置渗漏，车间及时紧固清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M16 | 516-R22前压滤罐收料口位置有物料残留，车间及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 收料完成未清场彻底 | 人的原因 | 清场，人员再培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦516-R22前压滤罐收料口位置有物料残留，车间及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M17 | 17车间三层连续化区域离心萃取机多根管路又出现渗漏痕迹，怀疑管路出现砂眼，需要更换管路 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 管线原因 | 设备设施原因 | 拆卸检查，补漏或更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦17车间三层连续化区域离心萃取机多根管路又出现渗漏痕迹，怀疑管路出现砂眼，需要更换管路
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M1 | 301-R26釜憋压转移，现场查看上冷凝器及尾气管路阀门开启，但设备仍处于憋压状态。经排查为蒸出管路增加盲板且没有盲板标识，需调查是否开具盲板抽堵作业票。 尾气现在走釜上回流管路，现场走尾气阀门没有标识，存在人员误关闭导致釜憋压风险 | 其他 | 其他 | 人员作业时未开作业证，未增加标识 | 人的原因 | 已重新添加标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦301-R26釜憋压转移，现场查看上冷凝器及尾气管路阀门开启，但设备仍处于憋压状态。经排查为蒸出管路增加盲板且没有盲板标识，需调查是否开具盲板抽堵作业票。 尾气现在走釜上回流管路，现场走尾气阀门没有标识，存在人员误关闭导致釜憋压风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R05釜上四通上方梢头使用开口快开卡子，车间内强调禁止使用开口卡子 | 其他 | 其他 | 安装人员标准不明确 | 方法原因 | 卡子已更换完毕并对车间人员进行强调和培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R05釜上四通上方梢头使用开口快开卡子，车间内强调禁止使用开口卡子
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M5 | 305-Ce07转移母液管路阀门有物料渗漏，已沟通操作人员处理 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已重新更换新阀门 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦305-Ce07转移母液管路阀门有物料渗漏，已沟通操作人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M2 | 302-R04万向集气罩脱落，需处理 | 其他 | 其他 | 万象集气罩连接处破损 | 设备设施原因 | 已重新进行安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦302-R04万向集气罩脱落，需处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼一层 | 四号楼一层女更门口静电消除器损坏。正确做法:及时报修。 | 静电事件 | 损坏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦四号楼一层女更门口静电消除器损坏。正确做法:及时报修。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 5号楼四层 | 04-19-2026 09:28 5号楼四层4-16d级区操作人员穿戴连体服进入cnc区域。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦04-19-2026 09:28 5号楼四层4-16d级区操作人员穿戴连体服进入cnc区域。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 8：51 4号楼4-16间R11接收罐的液位计断层。正确做法：及时校准。 | 其他 | 其他 | R11接收罐的液位计断层 | 设备设施原因 | 及时校准 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦8：51 4号楼4-16间R11接收罐的液位计断层。正确做法：及时校准。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 9：03 4号楼4-15间GB02手套箱黑色O型圈裂纹较多。正确做法：及时更换。 | 其他 | 其他 | GB02手套箱黑色O型圈裂纹较多 | 设备设施原因 | 及时更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦9：03 4号楼4-15间GB02手套箱黑色O型圈裂纹较多。正确做法：及时更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 04/19/2026 11：03 12号楼3-03间中电精泰施工人员将人字梯作为直梯使用。正确做法：厂区禁止用直梯。 | 其他 | 其他 | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻纠正施工人员人字梯使用规范 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦04/19/2026 11：03 12号楼3-03间中电精泰施工人员将人字梯作为直梯使用。正确做法：厂区禁止用直梯。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 04/19/2026 10：07 11号楼2-02间切割作业火星飞溅，未使用接火盆。 | 其他 | 其他 | 施工人员安全意识不足，监护人员监护不到位 | 方法原因 | 已经纠正 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦04/19/2026 10：07 11号楼2-02间切割作业火星飞溅，未使用接火盆。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 22：06 4号楼4-43间CMM-404-F16压滤罐压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 其他 | 其他 | CMM-404-F16压滤罐压力表两处上限标识 | 设备设施原因 | 及时去除不正确的上限标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦22：06 4号楼4-43间CMM-404-F16压滤罐压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 22：12 4号楼4-16间一桶合格组分未连接静电卡子。正确做法:及时连接，确保静电有效导出。 | 静电事件 | 人员操作错误 | 一桶合格组分未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时连接，确保静电有效导出。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦22：12 4号楼4-16间一桶合格组分未连接静电卡子。正确做法:及时连接，确保静电有效导出。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-03间分装的溶剂未贴签。正确做法：及时贴签，直观清楚桶内溶液名称 | 其他 | 其他 | 人员分装的溶剂未及时贴签 | 人的原因 | 及时贴签，直观清楚桶内溶液名称 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦22：17 4号楼4-03间分装的溶剂未贴签。正确做法：及时贴签，直观清楚桶内溶液名称
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 18：49 4号楼4-03间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 其他 | 其他 | 项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦18：49 4号楼4-03间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 21：39 12号楼四层4-17间TJ4S-1213-Sy10合成仪废液管路玻璃试镜处渗漏。正确做法:及时紧固，避免渗漏。 | 跑冒滴漏 | 试镜渗漏 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦21：39 12号楼四层4-17间TJ4S-1213-Sy10合成仪废液管路玻璃试镜处渗漏。正确做法:及时紧固，避免渗漏。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 22：00 12号楼三层3-20间磁启螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免影响防爆性能。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦22：00 12号楼三层3-20间磁启螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免影响防爆性能。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 22：13 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy16-R01激活罐上放溶剂管路上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦22：13 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy16-R01激活罐上放溶剂管路上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 20：28 12号楼4-20间使用过的劳保未及时密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦20：28 12号楼4-20间使用过的劳保未及时密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 11号楼辅机间压力表无上限标识。正确做法:及时添加上限标识。 | 其他 | 其他 | 辅机间压力表缺少上限标识 | 方法原因 | 粘贴压力表上限标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦11号楼辅机间压力表无上限标识。正确做法:及时添加上限标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M21 | 21车间四层溶剂输送间旁夹层管路滴漏、现场检查为夹层循环水管回三通有砂眼、现场临时处理、待白天领出/更换配件 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 夹层三通出出现沙眼 | 设备设施原因 | 已经现场进行打卡子处理，临时解决完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦21车间四层溶剂输送间旁夹层管路滴漏、现场检查为夹层循环水管回三通有砂眼、现场临时处理、待白天领出/更换配件
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M6/9 | 206-R05下口使用的蠕动泵支架上缺少防止蠕动泵掉落的卡槽，需焊接添加。 | 其他 | 其他 | 卡槽脱落，未及时焊接 | 设备设施原因 | 已到机修焊接添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦206-R05下口使用的蠕动泵支架上缺少防止蠕动泵掉落的卡槽，需焊接添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M6/9 | 三层夹层滴水，206-R20旁地面有积水需清理。 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 | 夹层管路长时间使用导致沙眼 | 环境原因 | 已临时打卡子处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦三层夹层滴水，206-R20旁地面有积水需清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M7 | 207-R18旁清洗间地上放1袋碳酸钾，需放在托盘或二级保护桶中。 | 其他 | 其他 | 放置位置不正确 | 方法原因 | 已退库 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦207-R18旁清洗间地上放1袋碳酸钾，需放在托盘或二级保护桶中。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M7 | 207-R22下口尾气吸收罐上插底管挂延伸管标识，需改换标识。 | 其他 | 其他 | 悬挂标签不正确，应悬挂插底管标识 | 方法原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦207-R22下口尾气吸收罐上插底管挂延伸管标识，需改换标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | M8 | 巡查发现一层208-FT02-Tr02/FT04-Tr02接收罐氮气流量计浮子未升起，沟通班长安涛开大氮气，使浮子达到规定流量位置，人员需加强巡查频率发现氮气流量不足即使开大阀门补充氮气流量。 | 其他 | 其他 | 氮气压力不稳定，0.1~0.4MPa之间浮动，开启氮气保护后压力降低时保护流量下降 | 设备设施原因 | 对所有储罐靠近上限开启，每天交接班重点进行巡查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦巡查发现一层208-FT02-Tr02/FT04-Tr02接收罐氮气流量计浮子未升起，沟通班长安涛开大氮气，使浮子达到规定流量位置，人员需加强巡查频率发现氮气流量不足即使开大阀门补充氮气流量。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH1 |  | 10立罐区（B2) | 2号楼10立罐区加料管路1旁管路连的软管静电跨接断了,200-T023液位计断层，沟通罐区人员刘刚更换和处理。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 跨接断开 | 设备设施原因 | 重新更换静电跨接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH1¦2号楼10立罐区加料管路1旁管路连的软管静电跨接断了,200-T023液位计断层，沟通罐区人员刘刚更换和处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M22 | 咱们班组安全活动二月份至今空白 四月份的属地隐患排查班组级的第一周记录仍空白-陈艳洪班组 还有四楼文件柜的SDS已过期 | 其他 | 其他 | 人员未及时填写，SDS未及时更新 | 人的原因 | 现已填写完毕，过期SDS进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦咱们班组安全活动二月份至今空白 四月份的属地隐患排查班组级的第一周记录仍空白-陈艳洪班组 还有四楼文件柜的SDS已过期
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M18 | 监控回放618-R15旁压滤罐掏料作业 21.04压滤罐上口套袋，用扎带绑定、绑定后，放耙子，用胶带绑定耙子和塑料袋，开始耙料，耙子没有静电接地 21.24压滤罐上口塑料袋拆掉，耙子拿掉。罐内物料暴露空气中，下口继续耙料 21.27上口视镜回装 21.47下口回装，结束 21.56徒手拿对讲机，对讲机全程使用手套。沾染物料，结束后未清理。直接用手拿 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员操作不当，未有效进行操作以及后续处理 | 人的原因 | 已重新进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦监控回放618-R15旁压滤罐掏料作业 21.04压滤罐上口套袋，用扎带绑定、绑定后，放耙子，用胶带绑定耙子和塑料袋，开始耙料，耙子没有静电接地 21.24压滤罐上口塑料袋拆掉，耙子拿掉。罐内物料暴露空气中，下口继续耙料 21.27上口视镜回装 21.47下口回装，结束 21.56徒手拿对讲机，对讲机全程使用手套。沾染物料，结束后未清理。直接用手拿
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M18 | 检查18车间发现 1、618-R10釜使用中，釜上预留管路口缺少盲板未封堵 2、618-R07尾气管万向罩多处缠胶带、需要确认是否损坏有漏 3、618-R04尾气、直排前端管路法兰有味道 4、18车间一楼1-34筛料包装间、氮气开着、什么都没连直接插在尾气万象罩上、如果管线脱落、氮气直接排在包装间内会造成缺氧环境 以上问题已现场沟通车间班长下张的斌现场处理 | 其他 | 其他 | 盲板缺少，万象集气罩损坏、 | 设备设施原因 | 及时进行增加盲板更换集气罩 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦检查18车间发现 1、618-R10釜使用中，釜上预留管路口缺少盲板未封堵 2、618-R07尾气管万向罩多处缠胶带、需要确认是否损坏有漏 3、618-R04尾气、直排前端管路法兰有味道 4、18车间一楼1-34筛料包装间、氮气开着、什么都没连直接插在尾气万象罩上、如果管线脱落、氮气直接排在包装间内会造成缺氧环境 以上问题已现场沟通车间班长下张的斌现场处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 1-208 | 14：48，检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况（项目主管张超） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦14：48，检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况（项目主管张超）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 1-101 | 13：35，废液桶未连接静电卡子（提醒18条） | 静电事件 | 人员操作错误 | 人为原因，静电卡子连解不牢固脱落，下班安全确认不到位，晨会已经对该项进行培训，加强安全检查和监督 | 人的原因 | 已经连接，加强安全确认监督 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦13：35，废液桶未连接静电卡子（提醒18条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-20 | DH2 |  | 厂区北 | 厂区北防护彩钢围挡被大风吹倒 | 其他 | 其他 | 环境因素，风大导致围挡刮倒 | 环境原因 | 重新进行固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-20¦DH2¦厂区北防护彩钢围挡被大风吹倒
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-04-19 | TJ2 |  | 1-108 | 实验室内有二级过夜实验，实验室每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 其他 | 其他 | 周六下午有主管过来看了一圈，以为签过字了，没有再去检查一遍 | 人的原因 | 实际是有确认的，但是未签字 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ2¦实验室内有二级过夜实验，实验室每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH2 |  | 10立罐区 | 10立罐区废溶剂输送间西侧推车式干粉灭火器喷管脱落需要盘管 | 其他 | 其他 | 检查后套灭火器罩时误碰脱落 | 方法原因 | 重新固定喷射管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH2¦10立罐区废溶剂输送间西侧推车式干粉灭火器喷管脱落需要盘管
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH2 |  | 10立罐区 | 10立罐区东侧草坪附近推车式干粉灭火器罩上方已损坏需要更换 | 其他 | 其他 | 室外阳光照射雨水侵蚀导致风化 | 环境原因 | 更换新罩子将旧的皮损的替换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH2¦10立罐区东侧草坪附近推车式干粉灭火器罩上方已损坏需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | 焚烧炉 | 巡查发现污水站的一处电箱，这个电箱状态不合格，有空余的线，回路标识不清晰，与断路器连接的线头露出铜线太长，开门跨级没有了。属地反馈设备部报预算整改，到时候照片对比反馈整改 | 其他 | 其他 | 配电箱不规范 | 设备设施原因 | 沟通电工检查整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦巡查发现污水站的一处电箱，这个电箱状态不合格，有空余的线，回路标识不清晰，与断路器连接的线头露出铜线太长，开门跨级没有了。属地反馈设备部报预算整改，到时候照片对比反馈整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | 焚烧炉 | 污水站上面，一些防爆软管在地面上，涉水了。需要支撑起来，不能接触地面泡水 | 其他 | 其他 | 线路缺少支撑 | 设备设施原因 | 沟通电工整理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦污水站上面，一些防爆软管在地面上，涉水了。需要支撑起来，不能接触地面泡水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | 焚烧炉 | 2号污水站清水管线这个管线的支撑不够高，用了一段管线，这个需要更换结实的固定支撑 | 其他 | 其他 | 支撑没有做好 | 设备设施原因 | 沟通机修重新更换支撑 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦2号污水站清水管线这个管线的支撑不够高，用了一段管线，这个需要更换结实的固定支撑
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CMMD |  | 2N-417 | 液相仪器废液超过2/3未清理，废液较满 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CMMD¦液相仪器废液超过2/3未清理，废液较满
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-04-17 | SH3 |  | 6号楼2F | 原液车间夹具保压测试时，夹具进口未安装手阀，可能会导致突然进气大导致膜包炸裂 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 夹具进口安装手阀 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦SH3¦原液车间夹具保压测试时，夹具进口未安装手阀，可能会导致突然进气大导致膜包炸裂
EHS隐患排查 | 六日巡查 | 2026-04-19 | TJ4-CSBT |  | 实验中心一层男卫 | 承包商天津建嘉现场使用的门式脚手架踏板搭勾变形开焊； 正确做法：门式脚手架钢脚手板、挂扣、连接搭勾应完整、无变形、无裂纹、无脱焊； | 其他 | 其他 | 门式脚手架踏板搭勾变形开焊 | 设备设施原因 | 更换门式脚手架踏板 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CSBT¦承包商天津建嘉现场使用的门式脚手架踏板搭勾变形开焊； 正确做法：门式脚手架钢脚手板、挂扣、连接搭勾应完整、无变形、无裂纹、无脱焊；
EHS隐患排查 | 事故类比排查 | 2026-04-19 | TJ4-CSBT |  | 制剂厂房二层弱电间 | 弱电间防静电地板瓷砖破损，有磕绊风险； 正确做法：防静电地板应确保板面平整、无翘边、无空鼓、缝隙均匀，与周边地板无高低差； | 静电事件 | 电源线破损 | 施工人员施工过程中未注意地面防护，造成地板损伤 | 人的原因 | 通知工程部，更换新的板 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦TJ4-CSBT¦弱电间防静电地板瓷砖破损，有磕绊风险； 正确做法：防静电地板应确保板面平整、无翘边、无空鼓、缝隙均匀，与周边地板无高低差；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三车间人员通道门口消火栓、灭火器检查合格签超期未检 | 其他 | 其他 | 合格签过期 | 人的原因 | 对人员进行培训整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三车间人员通道门口消火栓、灭火器检查合格签超期未检
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 供应部 | 库房三3号库药品箱检查合格签超期未检 | 其他 | 其他 | 存放位置与其它消防应急设施位置分开，月度检查期间发生遗漏 | 方法原因 | 对药品箱进行检查确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦库房三3号库药品箱检查合格签超期未检
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三车间06釜水相方槽子没有做checklist，现场询问操作人员为力工刚刚转正，不清楚需要做check，现场沟通李文月。 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三车间06釜水相方槽子没有做checklist，现场询问操作人员为力工刚刚转正，不清楚需要做check，现场沟通李文月。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三车间R13釜200L桶投料插底管与软管连接未使用快开球阀，已第三次发现重复问题，会议沟通的管理要求落实不到位。 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三车间R13釜200L桶投料插底管与软管连接未使用快开球阀，已第三次发现重复问题，会议沟通的管理要求落实不到位。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 一车间室外南门地面有碱液痕迹，现场沟通一车间处理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 桶面清理残留 | 方法原因 | 现场进行清理，责任人加入奖惩 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦一车间室外南门地面有碱液痕迹，现场沟通一车间处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层压滤，压滤罐掏料口盲板有液体滴落，现场沟通贾逸龙处理。 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 压滤盲板渗出 | 设备设施原因 | 重新对压滤罐进行试密 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三车间三层压滤，压滤罐掏料口盲板有液体滴落，现场沟通贾逸龙处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层氰化钠区域破坏使用的喷壶喷出水柱，雾化效果较差，破坏效果较差，需更换。 | 其他 | 其他 | 经调查为口有异物堵塞 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦二车间四层氰化钠区域破坏使用的喷壶喷出水柱，雾化效果较差，破坏效果较差，需更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层29釜旁接收罐罐体表面存在液体滴落痕迹需要清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 新增储罐进入前清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦一车间三层29釜旁接收罐罐体表面存在液体滴落痕迹需要清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层氰化钠尾气缓冲罐上气动阀连锁控制箱缺少报警设置清单。 | 其他 | 其他 | 经检查控制箱上悬挂了报警清单 | 设备设施原因 | 以进行粘贴处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦二车间三层氰化钠尾气缓冲罐上气动阀连锁控制箱缺少报警设置清单。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放04/18/2025，01:53一车间三层投料区域物料桶过多超过4桶 | 其他 | 其他 | 存放超量 | 方法原因 | 车间重申存放物料要求 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦监控回放04/18/2025，01:53一车间三层投料区域物料桶过多超过4桶
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放04/17/2026，22:24二车间三层R15旁人员使用铁制扳手开桶盖 | 其他 | 其他 | 经调查开的是空的水洗桶 | 人的原因 | 以对人员进行培训，不管水洗桶还是重桶不得用铁扳手开启 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦监控回放04/17/2026，22:24二车间三层R15旁人员使用铁制扳手开桶盖
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 三层北侧喷淋洗眼器上方断开管路使用绑带固定； 三层R32釜上方断开管路使用绑带吊起； 三层R34釜旁气动泵出料软管使用绑带吊起； 四层北侧独立换热设备附近乙二醇管路有两处使用绑带固定 | 其他 | 其他 | 新增管路 | 方法原因 | 机修制作吊挂 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三层北侧喷淋洗眼器上方断开管路使用绑带固定； 三层R32釜上方断开管路使用绑带吊起； 三层R34釜旁气动泵出料软管使用绑带吊起； 四层北侧独立换热设备附近乙二醇管路有两处使用绑带固定
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 二层西侧楼梯间门旁上方管路使用绑带固定； 三层R05下口断开转移管路使用绑带吊起； 三层北侧连续化设备至E02滴加罐转移管路有5处使用绑带吊起； 三层东侧102-Tr042储罐尾气管路使用绑带固定； 三层R25釜上方管路有两处使用绑带吊起 四层R06釜旁管路使用绑带固定 | 其他 | 其他 | 做完管路未及时添加支架 | 人的原因 | 以进行更换支架完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦二层西侧楼梯间门旁上方管路使用绑带固定； 三层R05下口断开转移管路使用绑带吊起； 三层北侧连续化设备至E02滴加罐转移管路有5处使用绑带吊起； 三层东侧102-Tr042储罐尾气管路使用绑带固定； 三层R25釜上方管路有两处使用绑带吊起 四层R06釜旁管路使用绑带固定
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三层南侧R29旁上方氮气管路使用绑带吊起； 三层R13釜下口旁断开管路使用绑带吊起 | 其他 | 其他 | 绑带未及时撤除 | 设备设施原因 | 进行制作吊架 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三层南侧R29旁上方氮气管路使用绑带吊起； 三层R13釜下口旁断开管路使用绑带吊起
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 04/19/2026，02:40库三西侧管廊上向焚烧炉转移水相的管路有漏点，现场沟通一车间班长孙强停止转移并现场确认 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦04/19/2026，02:40库三西侧管廊上向焚烧炉转移水相的管路有漏点，现场沟通一车间班长孙强停止转移并现场确认
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 三层R25滴加硫酸二甲酯现场缺少易燃液体警示标识，并且硫酸二甲酯存放区域悬挂腐蚀品标识与安操要求不符，已沟通李万彬 | 其他 | 其他 | 粘贴落实不到位 | 方法原因 | 以进行添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三层R25滴加硫酸二甲酯现场缺少易燃液体警示标识，并且硫酸二甲酯存放区域悬挂腐蚀品标识与安操要求不符，已沟通李万彬
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 七车间 | 监控回放04/18/2026，17:07七车间二层Ce02离心机内人员收料有物料撤漏 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 人员操作失误 | 人的原因 | 已及时清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦监控回放04/18/2026，17:07七车间二层Ce02离心机内人员收料有物料撤漏
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放04/18/2026 19：30 人员进出未触摸静电释放器 | 静电事件 | 人员操作错误 | 三方人员遗忘 | 方法原因 | 车间整体进行通报， |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦监控回放04/18/2026 19：30 人员进出未触摸静电释放器
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 一车间一层101-R35-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-R35冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间二层101-R36冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-R34冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-R32釜上夹套缺少丝堵 一车间三层101-R30冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-Tr16液位计下口缺少丝堵 一车间三层101-R21釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R11釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R03釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R18釜上夹套缺少丝堵 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 丝堵缺少 | 方法原因 | 丝堵进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦一车间一层101-R35-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-R35冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间二层101-R36冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-R34冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-R32釜上夹套缺少丝堵 一车间三层101-R30冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-Tr16液位计下口缺少丝堵 一车间三层101-R21釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R11釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R03釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R18釜上夹套缺少丝堵
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层102-Tr040下口阀门处缺少丝堵 二车间三层102-R24冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 二车间三层102-R29冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 二车间三层102-R20冷凝器冷媒&循环水管路最低点缺少丝堵 二车间四102-R07釜上夹套缺少丝堵 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 丝堵，盲板缺少 | 方法原因 | 以进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦二车间二层102-Tr040下口阀门处缺少丝堵 二车间三层102-R24冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 二车间三层102-R29冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 二车间三层102-R20冷凝器冷媒&循环水管路最低点缺少丝堵 二车间四102-R07釜上夹套缺少丝堵
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层103-R17冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R23冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R25冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R26冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R28冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R02釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R03冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R02冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R04冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R06冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R16冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R16釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R15釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R14釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R13釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R09釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R08釜上夹套缺少丝堵 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 增加丝堵 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三车间三层103-R17冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R23冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R25冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R26冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R28冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R02釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R03冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R02冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R04冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R06冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R16冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R16釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R15釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R14釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R13釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R09釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R08釜上夹套缺少丝堵
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层101-R29下口阀门处缺少盲板 一车间三层101-R34-Tr01下口阀门处缺少盲板 一车间三层101-R37下口阀门处缺少盲板 一车间四层101-R14-Tr01下口阀门处缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 盲板缺少安装不及时 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦一车间二层101-R29下口阀门处缺少盲板 一车间三层101-R34-Tr01下口阀门处缺少盲板 一车间三层101-R37下口阀门处缺少盲板 一车间四层101-R14-Tr01下口阀门处缺少盲板
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层102-FD01-Tr01磁力泵三通阀门处缺少盲板 二车间三层102-R06下口阀门处缺少盲板 二车间四102-R07-Tr01液位计下口缺少盲板 二车间四102-R08-Tr01液位计下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 盲板缺少导致 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦二车间二层102-FD01-Tr01磁力泵三通阀门处缺少盲板 二车间三层102-R06下口阀门处缺少盲板 二车间四102-R07-Tr01液位计下口缺少盲板 二车间四102-R08-Tr01液位计下口缺少盲板
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-18 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层103-Ce04-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间二层204-Tr03下口阀门处缺少盲板 三车间二层103-R18下口管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-R17下口缺少盲板（4颗螺栓都戴上，没紧固 三车间三层103-R29下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R01-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R07-Tr02下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R11-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R09-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间四层103-Tr025液位计下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH3¦三车间二层103-Ce04-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间二层204-Tr03下口阀门处缺少盲板 三车间二层103-R18下口管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-R17下口缺少盲板（4颗螺栓都戴上，没紧固 三车间三层103-R29下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R01-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R07-Tr02下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R11-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R09-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间四层103-Tr025液位计下口缺少盲板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 二车间三层 | 二车间三层902-R22釜夹套丝堵未安装。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 夹套丝堵安装恢复不及时 | 人的原因 | 已将丝堵恢复安装完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦二车间三层902-R22釜夹套丝堵未安装。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 丙库 | 丙库13#库门前地面上的静电扁铁中间翘起，形成一个较高的弧度，存在绊倒人的风险。 | 静电事件 | 松动或脱落 | 静电接地扁铁固定用的螺丝脱落导致扁铁隆起 | 设备设施原因 | 对静电扁铁重新固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦丙库13#库门前地面上的静电扁铁中间翘起，形成一个较高的弧度，存在绊倒人的风险。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 二车间泵房 | 泵房内北侧的一组罗茨泵机组的二、三及泵的电机未连接接地线。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 该罗茨机组损坏已维修完毕，投入使用前完成电机静电接地线连接 | 方法原因 | 已安排人员对二、三及泵的电机连接接地线完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦泵房内北侧的一组罗茨泵机组的二、三及泵的电机未连接接地线。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 二车间一层 | 一层北侧的消火栓下方地面上堆放着废弃的纸壳和一个装有碎玻璃的塑料袋。 | 其他 | 其他 | 垃圾报废存放不规范，阻挡消火栓应急使用 | 人的原因 | 已安排将垃圾转移报废完毕，现场增加报废玻璃垃圾存放桶 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦一层北侧的消火栓下方地面上堆放着废弃的纸壳和一个装有碎玻璃的塑料袋。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区南侧围堰东南角，线管接线盒丝堵为塑料丝堵。 | 静电事件 | 材质问题 | 识别不到位 | 设备设施原因 | 现场已安排人员将该处丝堵进行更换完毕并巡查区域内其他位置情况 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦二车间十立罐区南侧围堰东南角，线管接线盒丝堵为塑料丝堵。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 一车间二层 | 一车间二层溶剂间门口，人员刷漆后放置的油漆撮子及刷子未封口。 | 其他 | 其他 | 未按照要求执行 | 人的原因 | 借调人员加班刷反应定位黄框后使用后刷子未及时封口暂存，班长已将刷漆工具密封完成，并对人员进行批评教育。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦一车间二层溶剂间门口，人员刷漆后放置的油漆撮子及刷子未封口。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间控制室，灭火器放置于西墙房间尽端，不便取用。 | 其他 | 其他 | 灭火器位置设置不合理 | 方法原因 | 已重新调整灭火器位置 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦FX2¦三废车间控制室，灭火器放置于西墙房间尽端，不便取用。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 518实验室 | 518-21通风橱门未下拉至有效位置，已现场整改 | 其他 | 其他 | 21号通风橱为生产用通风橱，夜班倒班人员使用后未拉至最低 | 人的原因 | 已纠正 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦518-21通风橱门未下拉至有效位置，已现场整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 515实验室 | 515-21通风橱下用于过夜反应的循环机，液位过低，即将漏出盘管，需补充循环介质，建议加装 | 其他 | 其他 | 盘管未露出，还在液面下面 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦515-21通风橱下用于过夜反应的循环机，液位过低，即将漏出盘管，需补充循环介质，建议加装
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 617实验室 | 617-08通风橱前，无水乙醇洗瓶外标识已腐蚀，建议更换 | 其他 | 其他 | 洗瓶标签模糊 | 设备设施原因 | 重新贴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦617-08通风橱前，无水乙醇洗瓶外标识已腐蚀，建议更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 733实验室 | 733实验室21通风橱，02：00巡查时，夜班人员配样未佩戴手套，现场告知并整改 | 其他 | 其他 | 安全意识不足 | 人的原因 | 使用正确劳保 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦733实验室21通风橱，02：00巡查时，夜班人员配样未佩戴手套，现场告知并整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 619实验室 | 619实验室18通风橱前，地面上白色痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 通风橱使用人员投料后，对于洒落的物料清理不彻底导致物料痕迹 | 人的原因 | 巡查发现后对于物料痕迹进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦619实验室18通风橱前，地面上白色痕迹未及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 617实验室 | 617实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 化学品暴露 | 未封口 | 废液漏斗盖子未关闭 | 人的原因 | 已关闭 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦617实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M1 | 301-R01下口管路法兰四通位置有渗漏，现场沟通工程师处理完毕 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 聚乙烯管路一端放料端口无法进行打压试密，人员禁锢完毕后未进行打压试密 | 方法原因 | 现场使用完毕已拆除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦301-R01下口管路法兰四通位置有渗漏，现场沟通工程师处理完毕
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M1 | 301-TS28下口阀门后法兰静电跨接断裂，现场沟通已更换完毕 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接质量不好，经常损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦301-TS28下口阀门后法兰静电跨接断裂，现场沟通已更换完毕
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M2 | 302-R07下口贴地位置法兰有液体渗漏，地面有痕迹 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 法兰禁锢时受力不均导致紧偏 | 设备设施原因 | 已重新进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦302-R07下口贴地位置法兰有液体渗漏，地面有痕迹
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M7 | 207-R11左侧207-T029储罐后方静电扁铁脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦207-R11左侧207-T029储罐后方静电扁铁脱落
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M7 | 207-R12-Tr01接收罐尾气管路静电跨接连接方式错误且螺丝未露出两牙 | 静电事件 | 人员操作错误 | 安装时疏忽导致 | 人的原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦207-R12-Tr01接收罐尾气管路静电跨接连接方式错误且螺丝未露出两牙
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M6/9 | 206-R21-Tr01接收罐尾气试镜有积液，需及时排放 | 其他 | 其他 | 尾气吸收放热导致出现液体 | 物料原因 | 已将其排放 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦206-R21-Tr01接收罐尾气试镜有积液，需及时排放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M6/9 | 6车间四层人员电梯门口处消防栓检查绿签需更新 | 其他 | 其他 | 该检查签到期日期为04/24/2026，还未到期，不涉及整改 | 人的原因 | 不涉及 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦6车间四层人员电梯门口处消防栓检查绿签需更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M6/9 | 206-R15右侧计量泵压力表缺少校验签，请在使用前进行添加 | 其他 | 其他 | 拆洗后未即使悬挂C类标识 | 方法原因 | 已悬挂C类标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦206-R15右侧计量泵压力表缺少校验签，请在使用前进行添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M21 | 溶剂间721-R13溶剂管路跨接损坏，已沟通现场人员更换 | 静电事件 | 损坏 | 跨接安装时受力，后续造成断裂 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦溶剂间721-R13溶剂管路跨接损坏，已沟通现场人员更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M18/19 | 18车间二层走廊两个洗眼器绿签04/13过期，请及时检查签字 619-R12-tr01接收罐尾气视镜蓄有液体，请及时清理 618-R11打正庚烷管路罐区侧法兰缺少跨接，车间侧管路绿色编号标识与实际不一致，请同一更换 | 其他 | 其他 | 人员检查遗漏，标识错误 | 人的原因 | 及时更换以及检查，人员进行重新培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦18车间二层走廊两个洗眼器绿签04/13过期，请及时检查签字 619-R12-tr01接收罐尾气视镜蓄有液体，请及时清理 618-R11打正庚烷管路罐区侧法兰缺少跨接，车间侧管路绿色编号标识与实际不一致，请同一更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M22 | 722-E05-tc01旁薄膜主体管路盲板处有物料渗漏痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员管路拆卸，阀门处有些许残留人员未清理干净，安装盲板后有物料痕迹 | 人的原因 | 现场已经进行清理，并告知人员安装盲板前需确认阀门处是否有物料残留，需清理干净 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦722-E05-tc01旁薄膜主体管路盲板处有物料渗漏痕迹，需要清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M18/19 | cpo127237-03-08A-02设备618-R02投三甲基氯硅烷，投料前检查缓冲罐至吸收罐中间阀门被关闭，尾气走缓冲罐尾气，视镜有积液，两罐中间四通管路材质为白钢，未使用防腐管路，缓冲罐搪瓷配件处有腐蚀渗漏痕迹，检查ck为套用上一批ck且未进行每8h检测，仅四点班第二批投料前进行pH检测，已要求本班重新进行ck检查，开启阀门；加料周围的纯化水管未安装盲板封堵，四点班操作规范检查复核人孙宝通/刘佳旭。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 这个还未进行投料，这个正常投料前走自己的接收罐尾气无异常，这个需要加料前进行切换，昨天四点班做的检查，由于车间项目我这临时协调操作先后，未进行切换。投料之前已进行切换、积液已经进行处理，后续加强车间视镜排查及时处理、制作初期考虑释放氢气危险性比较大，批次较少，优先导静电处理，进行制作白钢管路，已沟通EHS本批次完毕后更换聚乙烯管路同步更新PID、法兰渗漏，已进行处理，并紧固、这个CK正常是每次生产前进行配置完事进行套用，目前执行是每次使用前进行复测PH值，完事确定是否套用，针对至少8小时取样检测，还需要进行很合均匀取样，目前无法满足，没有进行检测、纯化水点位无法进行封堵不满足SOP要求，加料前会检查是否有滴漏，再次紧固。 | 方法原因 | 涉及问题及时沟通解决确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦cpo127237-03-08A-02设备618-R02投三甲基氯硅烷，投料前检查缓冲罐至吸收罐中间阀门被关闭，尾气走缓冲罐尾气，视镜有积液，两罐中间四通管路材质为白钢，未使用防腐管路，缓冲罐搪瓷配件处有腐蚀渗漏痕迹，检查ck为套用上一批ck且未进行每8h检测，仅四点班第二批投料前进行pH检测，已要求本班重新进行ck检查，开启阀门；加料周围的纯化水管未安装盲板封堵，四点班操作规范检查复核人孙宝通/刘佳旭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼702车间操作柱旁静电接地端子已超过2个接地线 | 静电事件 | 松动或脱落 | 人员拆卸检查后未及时恢复 | 人的原因 | 已安排人员重新紧固并更换静电跨接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦巡查发现7号楼楼702车间操作柱旁静电接地端子已超过2个接地线
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 8号楼 | 巡查发现8号楼807-FD03-Tr01接收罐液位计腐蚀严重不易观察液位情况且现场液位显示不准，请及时整改 | 其他 | 其他 | 液位计在拆洗过程中，清洗日哦那估计将液位计腐蚀，液位计内部物料析出导致显示不准 | 方法原因 | 腐蚀的情况待清洗时清理或更换，液位计清洗后，示数问题消除 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦巡查发现8号楼807-FD03-Tr01接收罐液位计腐蚀严重不易观察液位情况且现场液位显示不准，请及时整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层4车间洗眼器与墙面固定处已挣开，洗眼器位置已导向一侧，建议及时整改 | 其他 | 其他 | 固定洗眼器螺丝松动掉落导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦巡查发现9号楼2层4车间洗眼器与墙面固定处已挣开，洗眼器位置已导向一侧，建议及时整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼东侧储罐铭牌掉落，重新粘贴 | 其他 | 其他 | 新打印的钢牌粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打胶固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦巡查发现7号楼东侧储罐铭牌掉落，重新粘贴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ3 |  | 8号楼 | 视频监控巡查04/18/2026，发现8号楼2车间钢平台下21：48现场人员进行掏料时未接地线 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 操作人工作疏忽，未按要求执行 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ3¦视频监控巡查04/18/2026，发现8号楼2车间钢平台下21：48现场人员进行掏料时未接地线
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 10：38 4号楼4-15间正在氮气置换的手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内，确保牢固密封 | 其他 | 其他 | 人员使用手套箱时候没有及时检查手套箱相关状态，导致正在氮气置换的手套箱O型圈未固定好 | 人的原因 | 及时将手套箱o型圈固定在凹槽内 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦10：38 4号楼4-15间正在氮气置换的手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内，确保牢固密封
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 15：03 4号楼2-66间蠕动泵遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦15：03 4号楼2-66间蠕动泵遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 15：19 4号楼4-40间货架上PP槽内有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员存放物料没有及时对物料痕迹进行清理 | 人的原因 | 及时清理白色物料痕迹 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦15：19 4号楼4-40间货架上PP槽内有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 09：17 11号楼三层3-27间电子秤电线接头处损坏。正确做法:及时维修更换，避免影响设备防爆性能。 | 静电事件 | 损坏 | 设备使用损耗 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦09：17 11号楼三层3-27间电子秤电线接头处损坏。正确做法:及时维修更换，避免影响设备防爆性能。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 15：28 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-TA09罐旁尾气管路直接插入阀门处。正确做法:更换为对应变径连接。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦15：28 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-TA09罐旁尾气管路直接插入阀门处。正确做法:更换为对应变径连接。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 10：17 12号楼4-04间承包商人员作业时未穿戴护目镜。 | 其他 | 其他 | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻配到护目镜 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦10：17 12号楼4-04间承包商人员作业时未穿戴护目镜。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 10：48 12号楼4-38间打料使用的蠕动泵缺少防护罩。正确做法：及时安装，避免管路脱落喷溅。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦10：48 12号楼4-38间打料使用的蠕动泵缺少防护罩。正确做法：及时安装，避免管路脱落喷溅。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 22：09 4号楼3-23间 承包商灭火器压力表已脱落损坏，正确做法：施工前及时更换，确保灭火器正常使用 | 其他 | 其他 | 4号楼3-23间 承包商灭火器压力表已脱落损坏 | 人的原因 | 施工前及时更换，确保灭火器正常使用 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦22：09 4号楼3-23间 承包商灭火器压力表已脱落损坏，正确做法：施工前及时更换，确保灭火器正常使用
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-03间 固体物料放置在物料桶上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 其他 | 其他 | 人员使用完固体物料没有及时将之正确放置 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦22：17 4号楼4-03间 固体物料放置在物料桶上，正确做法：及时添加二级防护槽
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 02：16 4号楼3-23间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | 其他 | 其他 | 3-23间 排风口前缺少禁止遮挡标识 | 人的原因 | 及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦02：16 4号楼3-23间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/18/2026 17：51 4号楼4-43间 现场人员压滤罐翻料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员接近 | 其他 | 其他 | 人员进行有风险物料暴露的操作时没有及时做好安全防护，拉警戒线 | 人的原因 | 及时拉起警戒线 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦04/18/2026 17：51 4号楼4-43间 现场人员压滤罐翻料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员接近
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 22：40 11号楼4-11间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。已沟通现场人员处理。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦22：40 11号楼4-11间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。已沟通现场人员处理。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 23：05 11号楼3-21间，排风口缺少禁止遮挡标识，需要进行补充。 | 其他 | 其他 | 未及时张贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦23：05 11号楼3-21间，排风口缺少禁止遮挡标识，需要进行补充。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 2：58 12 号楼4-15间，人员在安装插底管的过程中未佩戴手套，正确做法应佩戴手套操作 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦2：58 12 号楼4-15间，人员在安装插底管的过程中未佩戴手套，正确做法应佩戴手套操作
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 09：31 4号楼2-51间CMM-402-AKTA05纯化仪流动相管路管路倾斜。正确做法：及时恢复 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CMMD¦09：31 4号楼2-51间CMM-402-AKTA05纯化仪流动相管路管路倾斜。正确做法：及时恢复
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层Drc01间热水管路球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 其他 | 其他 | 热水管辂排净阀缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已添加丝堵 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十三车间一层Drc01间热水管路球阀缺少丝堵，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M10 | 十车间一层FD04间地面积水，还请及时清理。 | 其他 | 其他 | 泵房污水池泡水 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十车间一层FD04间地面积水，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M10 | 十车间二层Ce01接收罐下口地面有黑色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十车间二层Ce01接收罐下口地面有黑色物料痕迹，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M12 | 十二车间二层411-Tr01接收罐下口盲板处渗漏，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 下口管路拆卸后盲板禁锢不到位 | 人的原因 | 进行物料清理，盲板进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十二车间二层411-Tr01接收罐下口盲板处渗漏，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M10 | 十车间二层Ce02接收罐放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 其他 | 其他 | 缺标识现场悬挂完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十车间二层Ce02接收罐放料管路缺少标签，还请使用前添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M10 | 十车间二层18釜接收罐后方静电扁铁绿签掉落，还请及时恢复。 | 静电事件 | 松动或脱落 | 现场粘贴整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十车间二层18釜接收罐后方静电扁铁绿签掉落，还请及时恢复。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层走廊消防喷淋保护罩掉落，还请及时处理。 | 其他 | 其他 | 消防喷淋防护罩脱落 | 设备设施原因 | 重新打胶固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十三车间二层走廊消防喷淋保护罩掉落，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M11 | 十一车间四层09釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 视孔灯支架固定位置开口较大，固定失效 | 设备设施原因 | 进行更换视孔灯支架，重新进行固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十一车间四层09釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-19 | DH1 |  | M15 | 十五车间四层01釜加料车黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | 化学品暴露 | 手套破损 | 加料车手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-19¦DH1¦十五车间四层01釜加料车黄胶手套有孔洞，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M22 | 2026-04-18 19:30:33分监控发现B7M22-2F-FD03平台下，车间人员收料未关门对讲沟通车间告知，已把门关闭 | 其他 | 其他 | 车间新人，收料未及时关闭缓冲间内门，车间培训不足，人员随手关门意识不足 | 人的原因 | 已对该人员进行培训，要求车间任何门必须随手关门，禁止出入不关门情况发生 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦2026-04-18 19:30:33分监控发现B7M22-2F-FD03平台下，车间人员收料未关门对讲沟通车间告知，已把门关闭
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | B12 | 2026-04-18 18:39:38分监控发现B12-13号库-工艺中间体库有库房人员在刷地面未佩戴安全帽，已沟通库房人员告知佩戴 | 其他 | 其他 | 人员进行地面刷漆操作时，未佩戴安全帽 | 人的原因 | 人员现场已及时佩戴好劳保 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦2026-04-18 18:39:38分监控发现B12-13号库-工艺中间体库有库房人员在刷地面未佩戴安全帽，已沟通库房人员告知佩戴
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 1-305 | 14：26，07橱内一玻璃瓶内有物料未张贴标签（提醒36条） | 其他 | 其他 | 责任人：李俊锋 正在进行过滤操作将母液装到试剂瓶还没来的及贴签 | 人的原因 | 贴签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦14：26，07橱内一玻璃瓶内有物料未张贴标签（提醒36条）
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 1-306 | 20:40，04通风橱高低温循环机未使用未断电，电工已进行断电处理 | 其他 | 其他 | 责任人汤化宇，人员操作至19：40左右，操作完成后，忘记拔下电源； | 人的原因 | 电工进行断电处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦20:40，04通风橱高低温循环机未使用未断电，电工已进行断电处理
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 2-316 | 03：40，2-316-06通风橱机械搅拌使用时未缠胶布 | 其他 | 其他 | 实验人员未缠胶带，复核人未检查出问题" | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦03：40，2-316-06通风橱机械搅拌使用时未缠胶布
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 4-302 | 00：45，实验室每日安全确认，一线确认未签字 | 其他 | 其他 | 一线人员巡查实验室后，确认无过夜反应及高风险操作后，遗忘是否签字，误认为已签字 | 人的原因 | 立即整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦00：45，实验室每日安全确认，一线确认未签字
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-18 | TJ2 |  | 4-301 | 20：55，4-309、4-313实验室有二级过夜实验，每日安全确认值班确认未签字 （低风险44条） | 其他 | 其他 | 当时检查到有异常，没有签字先去找人处理了，处理完忘签字 | 方法原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ2¦20：55，4-309、4-313实验室有二级过夜实验，每日安全确认值班确认未签字 （低风险44条）
EHS隐患排查 | 监控检查 | 2026-04-18 | TJ4-CSBT |  | 133实验室 | 研发人员进行-80度冰箱拿取操作时未佩戴防冻伤手套 正确做法：低温操作需佩戴防冻伤手套 | 其他 | 其他 | 人员意识原因 | 人的原因 | 冰箱操作需佩戴防冻手套 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CSBT¦研发人员进行-80度冰箱拿取操作时未佩戴防冻伤手套 正确做法：低温操作需佩戴防冻伤手套
EHS隐患排查 | 六日检查 | 2026-04-18 | TJ4-CSBT |  | 224实验室 | 实验室内有过夜反应但门口标识显示无过夜反应 正确做法：实验室内有过夜反应后及时更新门口过夜实验标识 | 其他 | 其他 | 标识牌误碰，安全确认人员未识别 | 人的原因 | 加强安全确认 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CSBT¦实验室内有过夜反应但门口标识显示无过夜反应 正确做法：实验室内有过夜反应后及时更新门口过夜实验标识
EHS隐患排查 | 通风橱检查 | 2026-04-18 | TJ4-CSBT |  | 221实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 其他 | 其他 | 人员太忙了，没注意 | 人的原因 | 下拉通风橱 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦TJ4-CSBT¦通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1/5 | 四层301-R01釜对面洗眼器喷头压力不够 | 其他 | 其他 | 公司水系统压力不足 | 环境原因 | 沟通设备部将水提压，并经常维持压力 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦四层301-R01釜对面洗眼器喷头压力不够
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1/5 | 301-R16釜斜对面洗眼器接水盘与下水管断开漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已重新维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-R16釜斜对面洗眼器接水盘与下水管断开漏水
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1/5 | 301-Drc05门口对面喷淋洗眼器喷头盖脱落 | 其他 | 其他 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-Drc05门口对面喷淋洗眼器喷头盖脱落
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1/5 | 301-Ce07门口旁接水盘与下水管路断开，漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 接水盘与下水管连接处松动 | 设备设施原因 | 已重新禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-Ce07门口旁接水盘与下水管路断开，漏水
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M2 | 二车间一层洁净间喷淋洗眼器的绿签编号有误 | 其他 | 其他 | 编号编辑错误 | 方法原因 | 已修改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦二车间一层洁净间喷淋洗眼器的绿签编号有误
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M2 | 二车间二层西侧，喷淋洗眼器无水 | 其他 | 其他 | 阀门脱球 | 设备设施原因 | 已维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦二车间二层西侧，喷淋洗眼器无水
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M2 | 二车间二层洁净间洗眼器喷头不对称 | 其他 | 其他 | 一侧滤网轻微堵塞 | 设备设施原因 | 已处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦二车间二层洁净间洗眼器喷头不对称
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M2 | 二车间三层东侧洗眼器出水压力不足 | 其他 | 其他 | 冰机自来水压力较小 | 设备设施原因 | 已沟通增压 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦二车间三层东侧洗眼器出水压力不足
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M3 | 三车间二层北侧喷淋洗眼器接水盘漏水 | 其他 | 其他 | 长期使用损坏 | 设备设施原因 | 后续采购更换，暂不影响使用功能 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦三车间二层北侧喷淋洗眼器接水盘漏水
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M3 | 三车间三层北侧喷淋洗眼器喷头一侧水流压力不足 | 其他 | 其他 | 多排了一会水已恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦三车间三层北侧喷淋洗眼器喷头一侧水流压力不足
EHS隐患排查 | 洗眼器排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1/5 | 5车间三层305-R10接收罐对面喷淋洗眼器喷头一侧水流压力不足 | 其他 | 其他 | 水压不足 | 设备设施原因 | 沟通设备部提压 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦5车间三层305-R10接收罐对面喷淋洗眼器喷头一侧水流压力不足
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B1 | 回放车间吨罐使用前CK执行无异常，现场查看CK记录，对于122762项目使用的吨罐没有插底管，在CK上有关插底管、氮气、尾气检查项勾选，存在勾选是和N/A两种情况，需要进行统一，已与车间负责人沟通确认，并在班前会宣讲 | 其他 | 其他 | 该项检查不只是检查吨罐有没有插底管，后面还有检查氮气、尾气以及对应标识的要求，所以人员勾选了检查并无异常，该项检查确认吨罐的标签，是否明确。 | 方法原因 | 排查车间吨罐插底管，氮气，尾气标识是否清晰，缺失的使用前及时补充，同时对于该项检查内容的确认对班组进行宣贯，避免后续检查引起歧义 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦回放车间吨罐使用前CK执行无异常，现场查看CK记录，对于122762项目使用的吨罐没有插底管，在CK上有关插底管、氮气、尾气检查项勾选，存在勾选是和N/A两种情况，需要进行统一，已与车间负责人沟通确认，并在班前会宣讲
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 二车间 | 二车间14氰化钠釜下口液体滴落，现场沟通彭孝鑫处理。 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 盲板紧固不到位 | 方法原因 | 以进行紧固完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间14氰化钠釜下口液体滴落，现场沟通彭孝鑫处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层连续中和18釜，搅拌散热风扇不转，现场沟通李建军处理。 | 其他 | 其他 | 风扇损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行拆除更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间三层连续中和18釜，搅拌散热风扇不转，现场沟通李建军处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 一车间 | 一车间21釜大尾气上方管路滴落溶剂，现场沟通杜成文处理。 | 跑冒滴漏 | 尾气管漏液 | 尾气管路残留少许，法兰渗漏 | 方法原因 | 法兰进行紧固，尾气最低的进行排放检测 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间21釜大尾气上方管路滴落溶剂，现场沟通杜成文处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 精馏车间 | 精馏车间人员配碱液防化服未佩戴帽子现场整改 | 其他 | 其他 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 现场纠正人员劳保穿戴问题 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦精馏车间人员配碱液防化服未佩戴帽子现场整改
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 三车间 | 监控发现：04/17，15:27三车间四层连续化开箱带电调试，周围反应釜有液体投料操作，现场沟通处理。 | 其他 | 其他 | 做系统期间已告知属地，班组投料未及时与连续化沟通，人员调试设备期间未及时发现 | 人的原因 | 已对车间进行强调，后续制作系统期间对人员操作重点关注 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦监控发现：04/17，15:27三车间四层连续化开箱带电调试，周围反应釜有液体投料操作，现场沟通处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层4436氰化钠尾气吸收缓冲罐有液体，现场沟通王宇航处理。 | 其他 | 其他 | 由于罐体倒吸导致 | 方法原因 | 已进行破坏处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间三层4436氰化钠尾气吸收缓冲罐有液体，现场沟通王宇航处理。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层粉料操作时粉尘暴露情况较严重，需要再细化下执行流程 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 | 其他车间借用操作细节不够 | 方法原因 | 沟通其他车间领导对人员操作进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间二层粉料操作时粉尘暴露情况较严重，需要再细化下执行流程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层R11釜低冷的冷凝管线视镜处有褐色液体渗出，需要及时处理 | 跑冒滴漏 | 试镜渗漏 | 试镜渗出液体 | 设备设施原因 | 进行禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间四层R11釜低冷的冷凝管线视镜处有褐色液体渗出，需要及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层碘回收连续化出口压力表连接处渗漏，下方地面有大面积物料痕迹，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 压力表接口渗漏 | 经检查压力表材质为哈市合金 | 方法原因 | 进行增加密封处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间四层碘回收连续化出口压力表连接处渗漏，下方地面有大面积物料痕迹，现场沟通车间人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间南侧人员通道进门左手边防爆开关缺少防爆铭牌，需要粘贴 | 其他 | 其他 | 利旧设备铭牌缺失 | 设备设施原因 | 对铭牌进行补充 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦焚烧炉打料间南侧人员通道进门左手边防爆开关缺少防爆铭牌，需要粘贴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 实验室 | 巡查发现126464人员李建垚使用自制工具取样，使用塑料袋承装样品 | 其他 | 其他 | 人员安全意识差，侥幸心理 | 人的原因 | 选择合适的玻璃承装器具，人员违规上报奖惩 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦巡查发现126464人员李建垚使用自制工具取样，使用塑料袋承装样品
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 实验室 | 液氮罐区实验室人员取液氮未佩戴全面罩，已现场提醒人员 | 其他 | 其他 | 人员未意识到液氮操作危险性，存在侥幸心理 | 人的原因 | 人员强调培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦液氮罐区实验室人员取液氮未佩戴全面罩，已现场提醒人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层13釜间门口呼吸空压存在漏气现象。 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 快接头漏气导致 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间四层13釜间门口呼吸空压存在漏气现象。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层9057项目ce05至16釜管路打压试密合格签过期。 | 其他 | 其他 | 打压试密签过期 | 设备设施原因 | 进行重新试密 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间二层9057项目ce05至16釜管路打压试密合格签过期。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 三车间 | 三车间ce05离心机上盖靠侧面电线处存在物料渗出痕迹。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 离心机未禁锢到位 | 设备设施原因 | 进行调整 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间ce05离心机上盖靠侧面电线处存在物料渗出痕迹。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放发现04/17/2026 19:54 二车间一层Drc03双锥取样过程中，转动双锥时承接物料的连续塑料袋未取下并且取的样品直接用连续塑料袋盛装。 | 其他 | 其他 | 人员落实不到位 | 方法原因 | 对人员进行重申要求 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦监控回放发现04/17/2026 19:54 二车间一层Drc03双锥取样过程中，转动双锥时承接物料的连续塑料袋未取下并且取的样品直接用连续塑料袋盛装。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 七车间 | 监控回放发现04/17/2026 08:57 七车间一层粉碎筛分间进行筛料时，操作人员劳动保护穿戴不规范就进入间内，存在沾染物料风险。 | 其他 | 其他 | 劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦监控回放发现04/17/2026 08:57 七车间一层粉碎筛分间进行筛料时，操作人员劳动保护穿戴不规范就进入间内，存在沾染物料风险。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 七车间 | 04/17/2026 16:40 七车间一层Fd03操作人员清理三合一筛板时只佩戴呼吸防护，未穿防化服，工服有沾染物料风险。 | 其他 | 其他 | 劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦04/17/2026 16:40 七车间一层Fd03操作人员清理三合一筛板时只佩戴呼吸防护，未穿防化服，工服有沾染物料风险。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 实验室 | 04/17/2026 16:55 辅助楼三楼实验室人员佩戴手套开启柜门。 | 其他 | 其他 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 上报奖惩 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦04/17/2026 16:55 辅助楼三楼实验室人员佩戴手套开启柜门。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层103-R25-Tr01接收罐西侧磁力泵缺少静电接地且旁边静电扁铁翘起，需要固定防止人员绊倒。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电免铁翘边 | 设备设施原因 | 联系设备部维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦三车间二层103-R25-Tr01接收罐西侧磁力泵缺少静电接地且旁边静电扁铁翘起，需要固定防止人员绊倒。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层101-R26-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，尾气管路阀门未开，已告知白东旭进行处理。 | 其他 | 其他 | 阀门故障 | 设备设施原因 | 阀门进行调节，恢复正常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦一车间二层101-R26-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，尾气管路阀门未开，已告知白东旭进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH3 |  | 二车间 | 二车间一层Drc04门前1000L立式储罐下口管路法兰间有液体渗漏，已告知李万彬进行处理。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 下方发兰口紧固不到位 | 方法原因 | 已进行紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH3¦二车间一层Drc04门前1000L立式储罐下口管路法兰间有液体渗漏，已告知李万彬进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 516实验室 | 516-05通风橱内过夜实验，搅拌头松动，无法带动桨叶，电话与王志民沟通，联系值班人员处理 | 其他 | 其他 | 搅拌时间长，出现松动 | 设备设施原因 | 检查装置搭建正常，搅拌桨和搅拌头垂直平行，及时拧紧 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦516-05通风橱内过夜实验，搅拌头松动，无法带动桨叶，电话与王志民沟通，联系值班人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 618实验室 | 618-07，100ml，-10℃反应，过夜申请单日期填错，无法正常导出，已和王哲仑主管沟通，重新审批 | 其他 | 其他 | -07通风粗低温反应时间书写错误 | 人的原因 | 立即修正，并重新进行提流程 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦618-07，100ml，-10℃反应，过夜申请单日期填错，无法正常导出，已和王哲仑主管沟通，重新审批
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 733实验室 | 733-01通风橱前，有一滩白色痕迹，需清理 | 其他 | 其他 | 升降台上由于溶剂蒸发所留污渍 | 物料原因 | 清理污渍 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦733-01通风橱前，有一滩白色痕迹，需清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 733实验室 | 733-05通风橱前，用于过夜反应的循环机，液位过低，漏出盘管，需补充循环介质，电话与陈腾宇沟通处理 | 其他 | 其他 | 循环液未连接夹套瓶时液面正常，循环后液面降低 | 设备设施原因 | 及时添加循环液 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦733-05通风橱前，用于过夜反应的循环机，液位过低，漏出盘管，需补充循环介质，电话与陈腾宇沟通处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 732实验室 | 732-16通风橱，500ml，46℃保温反应，夹套瓶内物料已干涸，电话与周懿沟通，将反应关停处理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 调小氮气流，将反应关停 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦732-16通风橱，500ml，46℃保温反应，夹套瓶内物料已干涸，电话与周懿沟通，将反应关停处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层平台902-R10釜上方照明灯闪烁，需要更换。 | 其他 | 其他 | 10釜上方灯管故障损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换灯管完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦二车间四层平台902-R10釜上方照明灯闪烁，需要更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间院内201-Ts03储罐围堰西侧一电动隔膜泵连接的接地线静电扁铁端松动状态 | 静电事件 | 松动或脱落 | 隔膜泵拆除维修后恢复安装未确认接地线状态 | 设备设施原因 | 已将扁铁接地线重新紧固完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦三废车间院内201-Ts03储罐围堰西侧一电动隔膜泵连接的接地线静电扁铁端松动状态
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 甲库2 | 甲库2四区一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 其他 | 其他 | 操作人员放桶时桶盖未紧固，叉车入库时未及时发现。 | 人的原因 | 已将松动的桶盖紧固完毕，检查其他桶无此类问题。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦甲库2四区一装有物料的200L桶桶盖未紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce07离心机CheckList 检查04/06/2026年第三锅离心放料前氧含量检测数值未填写 | 其他 | 其他 | 人员记录执行不到位，离心机氧含量合格后数值未进行填写 | 人的原因 | 责任人根据FX2生产车间奖惩管理条例第5条扣除工作奖金50元 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦二车间三层902-Ce07离心机CheckList 检查04/06/2026年第三锅离心放料前氧含量检测数值未填写
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区，钳形接地电阻测试仪缺少设备校验标签。 | 静电事件 | 过有效期 | 外部环境导致脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落静电检测钳校验标签重新打印并粘贴完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦二车间精馏塔10立罐区，钳形接地电阻测试仪缺少设备校验标签。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 一车间 | 一车间三层101-R08釜下口阀门内漏。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 衬塑阀门长时间高频使用渗漏 | 设备设施原因 | 已将R08釜下口阀门使用盲板封堵，并设备清洗时对下口阀门更换。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦一车间三层101-R08釜下口阀门内漏。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 60立罐区 | 60立罐区泵房内有一半面罩，滤毒盒上未填写开封日期。 | 其他 | 其他 | 人员未按照要求执行 | 人的原因 | 进行填写 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦60立罐区泵房内有一半面罩，滤毒盒上未填写开封日期。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M10 | 410-R01视孔灯需进行固定 | 其他 | 其他 | 拆卸损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦410-R01视孔灯需进行固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M10 | 410-R02视孔灯需进行固定且静电接地线脱落 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 拆卸损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦410-R02视孔灯需进行固定且静电接地线脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M10 | 410-R03视孔灯电线挠性管脱节 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 拆卸损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦410-R03视孔灯电线挠性管脱节
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M13 | 413-R08夹套上排空缺少丝堵，已沟通车间人员进行处理 | 其他 | 其他 | 上排空缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦413-R08夹套上排空缺少丝堵，已沟通车间人员进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M14 | 514-R09插底管盲板挂着已加盲板标识，车间需要确认是否开具特殊作业证 | 其他 | 其他 | 已加盲板，未见标识 | 设备设施原因 | 该位置为盲板下方添加四氟盲板 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦514-R09插底管盲板挂着已加盲板标识，车间需要确认是否开具特殊作业证
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M16 | 16车间二层走廊反应区2-76旁洗眼喷淋喷淋盘变形，车间及时处理 | 其他 | 其他 | 人为导致洗眼器变形 | 人的原因 | 整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦16车间二层走廊反应区2-76旁洗眼喷淋喷淋盘变形，车间及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 9号楼 | 9号楼1层，走廊处一条管路，支架缺少螺丝，未起到作业，沟通现场人员进行整改 | 其他 | 其他 | 固定管路智佳螺丝松动脱落，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦9号楼1层，走廊处一条管路，支架缺少螺丝，未起到作业，沟通现场人员进行整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 9号楼 | 903-FD02房间内，泵的接地线断裂，沟通现场人员报修 | 静电事件 | 损坏 | 接地线被撞导致脱落 | 人的原因 | 对接地线进行紧固检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦903-FD02房间内，泵的接地线断裂，沟通现场人员报修
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶东侧排氢管路法兰处跨接断开，接地线未拧紧，螺丝松动 | 静电事件 | 损坏 | 人员拆卸检查未及时确认 | 人的原因 | 已安排人员重新紧固并更换静电 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现7号楼楼顶东侧排氢管路法兰处跨接断开，接地线未拧紧，螺丝松动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼902-R09反应釜加溶剂，气动隔膜泵泵体前气源管处缺少阀门，现场沟通当班副主任及时增加。 | 其他 | 其他 | 气动隔膜泵泵体前气源管处前阀门断裂，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现9号楼902-R09反应釜加溶剂，气动隔膜泵泵体前气源管处缺少阀门，现场沟通当班副主任及时增加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼3层4车间压滤罐压力表表盘朝向墙内不方便观察，现场沟通当班副主任及时整改。 | 其他 | 其他 | 安装时未考虑人员操作方便性，已安排整改 | 方法原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现9号楼3层4车间压滤罐压力表表盘朝向墙内不方便观察，现场沟通当班副主任及时整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜滴加乙基溴化镁四氢呋喃溶液（重点关注化学品），现场检查反应釜滴加口延伸管静电跨接断开，现场沟通当班副主任整改后继续滴加。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接线断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员重新更换静电跨接 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现7号楼702-R04反应釜滴加乙基溴化镁四氢呋喃溶液（重点关注化学品），现场检查反应釜滴加口延伸管静电跨接断开，现场沟通当班副主任整改后继续滴加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼3层1车间物流门缓冲间内存放压滤罐遮挡消防通道，现场沟通当班副主任及时挪走。 | 其他 | 其他 | 项目原因需要转移压滤罐人员未及时转移完毕 | 人的原因 | 已安排人员转移完毕，避免堵塞 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现7号楼3层1车间物流门缓冲间内存放压滤罐遮挡消防通道，现场沟通当班副主任及时挪走。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼801-R06反应釜加料漏斗（有物料）内把手处开焊，失去密封性，现场沟通当班班长及时报修。 | 其他 | 其他 | 漏斗长时间使用，漏斗盖把手焊口开裂。此处不与漏斗内部连通，不影响密闭性 | 设备设施原因 | 漏斗使用结束清洗后焊接维修已完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现8号楼801-R06反应釜加料漏斗（有物料）内把手处开焊，失去密封性，现场沟通当班班长及时报修。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼805-FD01-Tr01接收罐（三合一烘料中）本体与物料转移管路阀门连接处螺栓未紧固，法兰之间垫片被挤压变形，现场沟通当班班长及时紧固阀门，及时清理锈迹，并检查垫片密封性。 | 其他 | 其他 | 法兰之间密封使用的三元乙丙垫，在长时间使用过程中垫片变形，螺栓松动是垫片变形导致的 | 设备设施原因 | 垫片已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦巡查发现8号楼805-FD01-Tr01接收罐（三合一烘料中）本体与物料转移管路阀门连接处螺栓未紧固，法兰之间垫片被挤压变形，现场沟通当班班长及时紧固阀门，及时清理锈迹，并检查垫片密封性。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 12号楼 | 1205-R41反应釜，防爆溢出管路螺栓松动，需紧固，现场与张先腾班长沟通 | 其他 | 其他 | 设备螺栓松动，已进行紧固 | 设备设施原因 | 已进行紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦1205-R41反应釜，防爆溢出管路螺栓松动，需紧固，现场与张先腾班长沟通
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 9号楼张长宾班组 | 1、904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 其他 | 其他 | 904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 方法原因 | 904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦1、904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ3 |  | 7号楼赵新民班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ3¦1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 14：19 4号楼3-11间 正在氮气置换的手套箱TJ4S-403-GB05 手套固定为单O型环，正确做法：双O型环分别嵌入凹槽内，确保牢固密封 | 其他 | 其他 | 4号楼3-11间 正在氮气置换的手套箱TJ4S-403-GB05 手套固定为单O型环 | 人的原因 | 双O型环分别嵌入凹槽内，确保牢固密封 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦14：19 4号楼3-11间 正在氮气置换的手套箱TJ4S-403-GB05 手套固定为单O型环，正确做法：双O型环分别嵌入凹槽内，确保牢固密封
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 14：45 4号楼4-16间 反应釜CMM-404-R09旁穿钢平台孔洞未盲堵，正确做法：及时盲堵，防止异物掉落 | 其他 | 其他 | 反应釜CMM-404-R09旁穿钢平台孔洞未盲堵 | 设备设施原因 | 及时盲堵，防止异物掉落 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦14：45 4号楼4-16间 反应釜CMM-404-R09旁穿钢平台孔洞未盲堵，正确做法：及时盲堵，防止异物掉落
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 14：56 4号楼4-16间 电子秤上200L桶四氟头未完全进入桶口，正确做法：查看是否适合进行更换，确保密封，防止气味扩散 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 人员使用加料时没有及时检查相关连接头是否紧固 | 人的原因 | 及时检查更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦14：56 4号楼4-16间 电子秤上200L桶四氟头未完全进入桶口，正确做法：查看是否适合进行更换，确保密封，防止气味扩散
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 04/17/2026 15：03 4号楼4-45间 现场进行压滤罐翻料操作时项目人未佩戴对应劳保进入警戒线近距离查看状态，正确做法：需穿戴对应劳保进行查看 | 其他 | 其他 | 人员进入有物料暴露风险的现场时没有及时做好安全防护 | 人的原因 | 需穿戴对应劳保进行查看 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦04/17/2026 15：03 4号楼4-45间 现场进行压滤罐翻料操作时项目人未佩戴对应劳保进入警戒线近距离查看状态，正确做法：需穿戴对应劳保进行查看
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 9：25 11号楼1-05间，中电精泰动火作业前发现灭火器压力不够，已沟通现场人员进行更换。 | 其他 | 其他 | 施工人员进厂，没有仔细检查，在开动火证时，对现场检查时发现的 | 人的原因 | 未动火前，已经整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦9：25 11号楼1-05间，中电精泰动火作业前发现灭火器压力不够，已沟通现场人员进行更换。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 13：34 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦13：34 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 14：25 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦14：25 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 13：04 12号楼4-17间，丁腈手套和面罩一同放在记录台上，有交叉污染风险，正确做法：使用完后，分别应放入密封袋中。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦13：04 12号楼4-17间，丁腈手套和面罩一同放在记录台上，有交叉污染风险，正确做法：使用完后，分别应放入密封袋中。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-27氯代罐气密性不良，使用引风罩后味道仍过大。正确做法：及时排查罐气密性。 | 其他 | 其他 | 四号楼三层3-27氯代罐气密性不良，使用引风罩后味道仍过大。 | 人的原因 | 及时排查罐气密性。 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-27氯代罐气密性不良，使用引风罩后味道仍过大。正确做法：及时排查罐气密性。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-23吉林诚达灭火器压力表损坏。正确做法：督促承包商及时整改 | 其他 | 其他 | 四号楼三层3-23吉林诚达灭火器压力表损坏。 | 人的原因 | 督促承包商及时整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-23吉林诚达灭火器压力表损坏。正确做法：督促承包商及时整改
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 四号楼四层4-03固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护 | 其他 | 其他 | 人员存放物料没有对其进行二级防护保护 | 人的原因 | 及时添加二级防护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦四号楼四层4-03固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-20使用溶剂桶时未采取尾气吸收装置。正确做法:及时采取尾气吸收设备 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦十二号楼四层4-20使用溶剂桶时未采取尾气吸收装置。正确做法:及时采取尾气吸收设备
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-17多肽固相合成间TJ4S-1213-SY09设备合成操作时设备密封性差导致且未使用引风罩 导致屋内气味较大 已现场告知 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦12号楼4-17多肽固相合成间TJ4S-1213-SY09设备合成操作时设备密封性差导致且未使用引风罩 导致屋内气味较大 已现场告知
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 11号楼4-22间TJ4S-1108-R01反应釜 回流管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 未安装完好 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦11号楼4-22间TJ4S-1108-R01反应釜 回流管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 12号楼3-64间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦12号楼3-64间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-45间人员在生产区域内解除劳保且脱除劳保流程有误。正确做法：应离开生产区域接触劳保且 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 其他 | 其他 | 人员没有按正确流程进行脱除劳保，在生产区域内解除劳保且脱除劳保流程有误 | 人的原因 | 及时纠正脱劳保顺序 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4号楼4-45间人员在生产区域内解除劳保且脱除劳保流程有误。正确做法：应离开生产区域接触劳保且 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M3 | 303-R05釜尾气鼓泡器视镜处有绿色物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 试镜渗漏 | 尾气鼓泡器视镜位置垫片松动导致石蜡油渗漏 | 设备设施原因 | 已重新密封垫片，后续对鼓泡器进行整体维护 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦303-R05釜尾气鼓泡器视镜处有绿色物料渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1 | 301-R07釜操作柱旁灭火器本月到期检查遗漏绿签未更新 | 其他 | 其他 | 人员更新时遗漏 | 人的原因 | 已重新更新 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-R07釜操作柱旁灭火器本月到期检查遗漏绿签未更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1 | 301-R02冷凝器下方管路支撑偏移未起支撑作用 | 其他 | 其他 | 使用过程中偏移 | 设备设施原因 | 已重新固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-R02冷凝器下方管路支撑偏移未起支撑作用
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M2 | 302-E02-Tr03下口转移管路SEA处有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | SEA垫片弹性缺失出现渗漏 | 设备设施原因 | 更换垫片 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦302-E02-Tr03下口转移管路SEA处有物料滴漏痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1 | 301-R19下口有一个灭火器喷管根部断裂 | 其他 | 其他 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换新的喷管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-R19下口有一个灭火器喷管根部断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1 | 一车间二层厕所前其中一个灭火器本月到期检查遗漏绿签未更新 | 其他 | 其他 | 人员更新时遗漏 | 人的原因 | 已重新进行更新 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦一车间二层厕所前其中一个灭火器本月到期检查遗漏绿签未更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1 | 301-Ce08房间内报警灯为接收罐高液位报警，现场粘贴异常报警标识与实际不符，需要更换 | 其他 | 其他 | 标识黏贴有误 | 方法原因 | 已重新制作标识黏贴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-Ce08房间内报警灯为接收罐高液位报警，现场粘贴异常报警标识与实际不符，需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M1 | 301-FD04下操作柱电线防爆挠性管脱节 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 设备老化 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦301-FD04下操作柱电线防爆挠性管脱节
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M5 | 五车间四层药品箱缺少纱布 | 其他 | 其他 | 纱布被人员使用后未及时登记 | 人的原因 | 已重新补充 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦五车间四层药品箱缺少纱布
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M3 | 303-R22釜下口阀门表面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场使用聚乙烯管路进行氢氧化钠吸收放桶操作，由于使用的粗聚乙烯管路人员在放完之后对聚乙烯管路进行表面清理，临时搭在22釜下口，未处理干净导致阀门发白，此反应釜处于未使用状态 | 人的原因 | 现场管路当班已拆除并对阀门彻底处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦303-R22釜下口阀门表面有白色物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M2 | 302-R09釜滴加叠氮磷酸二苯酯时，压力表连接处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 压力表接口渗漏 | 压力表接口处垫片损坏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦302-R09釜滴加叠氮磷酸二苯酯时，压力表连接处有液体物料渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M6/9 | 209-R07-Tr01接收罐液位计缺少上限标识。 | 其他 | 其他 | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦209-R07-Tr01接收罐液位计缺少上限标识。
EHS隐患排查 | 电气火灾风险专项排查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M6/9 | 207-R21旁计量泵电源线搭在减速机上，已沟通车间联系电工处理。 | 其他 | 其他 | 原有电线拉扣脱落所致 | 方法原因 | 已联系电工重新固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦207-R21旁计量泵电源线搭在减速机上，已沟通车间联系电工处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M7 | 207-R07接收罐尾气视镜有积液，现场沟通现场人员龚玉安处理。 | 其他 | 其他 | 气体在管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 现场已进行排放 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦207-R07接收罐尾气视镜有积液，现场沟通现场人员龚玉安处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M7 | 207-R11转速仪显示屏数值频繁跳动，现场沟通车间联系电工处理。 | 其他 | 其他 | 磁铁摆放不均匀导致 | 设备设施原因 | 已重新调整，观察无异常 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦207-R11转速仪显示屏数值频繁跳动，现场沟通车间联系电工处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-18 | DH1 |  | M8 | 四层208-FT03/FT04精馏塔管路阀门末端盲板螺栓未紧固，现场沟通芦喜军紧固，需规范人员操作习惯 | 其他 | 其他 | 人员操作习惯较差，安装完毕后没有进行检查 | 人的原因 | 已对人员进行面沟通，并安排对同类盲板进行排查禁锢 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-18¦DH1¦四层208-FT03/FT04精馏塔管路阀门末端盲板螺栓未紧固，现场沟通芦喜军紧固，需规范人员操作习惯
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 复核721-Ce02发现 1布料器限位气源管接头，需要确认一下是否还用 2尾气吸收液位见底了 3压力变送器松动 以上问题还请安排整改 | 其他 | 其他 | 设备长时间使用震动导致 | 设备设施原因 | 已完成整改，维修完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦复核721-Ce02发现 1布料器限位气源管接头，需要确认一下是否还用 2尾气吸收液位见底了 3压力变送器松动 以上问题还请安排整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 复核721-Ce07ck发现 1、压力变送器松动 2、盖子限位错位，需要确认 3、下口使用尾气软管，套袋，需要确认一下是否阀门有漏 | 其他 | 其他 | 设备使用过程中出现松动 | 设备设施原因 | 已完成处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦复核721-Ce07ck发现 1、压力变送器松动 2、盖子限位错位，需要确认 3、下口使用尾气软管，套袋，需要确认一下是否阀门有漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M18 | 检查18车间班组交接班记录发现 48页16号白班接班签字空白-樊晓宇代班 45页15号白班记录空白 -张德彬班组 36页11号白班记录空白-张德彬班组 还请沟通安排及时补齐记录 | 其他 | 其他 | 人员书写遗漏 | 人的原因 | 责任人整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦检查18车间班组交接班记录发现 48页16号白班接班签字空白-樊晓宇代班 45页15号白班记录空白 -张德彬班组 36页11号白班记录空白-张德彬班组 还请沟通安排及时补齐记录
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M20 | 检查20车间班组交接班记录发现 9号白班记录空白-关江峰班组 14页5号零点接班班长签字空白…刘磊 9页3号白班班长签字空白…刘磊 以上记录空白还请安排及时补齐 | 其他 | 其他 | 记录书写不及时 | 人的原因 | 责任人已进行叫回整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦检查20车间班组交接班记录发现 9号白班记录空白-关江峰班组 14页5号零点接班班长签字空白…刘磊 9页3号白班班长签字空白…刘磊 以上记录空白还请安排及时补齐
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 721FD02受限空间清洗作业监控回放04/17/2026 13.01放入检测器 14.54未穿戴连体服等防护措施，监护人未在现场，操作人员进入受限空间 15.02分操作人从三合一里面爬出来，没有穿戴连体服、气体防护等措施 | 其他 | 其他 | 操作人员未进入三合一内部，只进行底部的清洁 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦721FD02受限空间清洗作业监控回放04/17/2026 13.01放入检测器 14.54未穿戴连体服等防护措施，监护人未在现场，操作人员进入受限空间 15.02分操作人从三合一里面爬出来，没有穿戴连体服、气体防护等措施
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M18 | 618-FD03受限空间清洗作业、04/05/2026 9.02进入受限空间，气体检测一直放在三合一内，人员穿戴好衣服全面罩进入 10.05检测器未悬挂。放在筛板上，随着筛板移动，检测器移出三合一外 11.20出受限空间 13.14进三合一前半小时未进行气体检测，监控上没看到现场有监护人员 | 其他 | 其他 | 人员未注意检测器位置已面谈责任人，监护人员在现场进行监护 | 人的原因 | 已面谈责任人 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦618-FD03受限空间清洗作业、04/05/2026 9.02进入受限空间，气体检测一直放在三合一内，人员穿戴好衣服全面罩进入 10.05检测器未悬挂。放在筛板上，随着筛板移动，检测器移出三合一外 11.20出受限空间 13.14进三合一前半小时未进行气体检测，监控上没看到现场有监护人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M19 | 4#楼梯2层，防爆门斗2-40内应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 已沟通进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4#楼梯2层，防爆门斗2-40内应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M19 | 2层人员电梯正对面应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 已沟通整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2层人员电梯正对面应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M20 | 5#楼梯间2层，2-52防爆门斗（走廊）安全出口，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦5#楼梯间2层，2-52防爆门斗（走廊）安全出口，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M18 | 6号楼西，换热站门口应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 沟通整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦6号楼西，换热站门口应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M13 | 13车间二层北侧楼梯间外EL-B4-070应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 应急灯照明持续时间不够 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦13车间二层北侧楼梯间外EL-B4-070应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M20 | 4层5号楼梯间东墙应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 现场应急设备异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通维修完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4层5号楼梯间东墙应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M20 | 3层5号楼梯缓冲间应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 现场应急设备异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通更换电池进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦3层5号楼梯缓冲间应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 2号楼梯通室外门上安全出口应急灯，有太白料遮挡，需要清理 | 其他 | 其他 | 大白人员在现场刷大白，临时放置 | 人的原因 | 现场已经转移完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2号楼梯通室外门上安全出口应急灯，有太白料遮挡，需要清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 5层电梯机房门口应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通消防人员进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦5层电梯机房门口应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 4层3号楼梯间应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通消防人员进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4层3号楼梯间应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 3层3-07旁疏散指示灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通消防及电工处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦3层3-07旁疏散指示灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M21 | 3层3-06旁安全出口指示灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通电工及消防人员进行处理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦3层3-06旁安全出口指示灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 4层5号楼梯间疏散指示灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不够 | 设备设施原因 | 电工所需配件临时采购 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4层5号楼梯间疏散指示灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 2层4号楼梯间安全出口指示灯（非防爆）安全出口指示灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电工已整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2层4号楼梯间安全出口指示灯（非防爆）安全出口指示灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 1层1-108门上安全出口安全出口，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 指示灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电池更换完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1层1-108门上安全出口安全出口，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 1层17车间走廊（四号楼梯间对面拐角）应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电池更换完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1层17车间走廊（四号楼梯间对面拐角）应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 4层人员电梯通道应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 已更换电池完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦4层人员电梯通道应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 2层2-30旁应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 已更换电池完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2层2-30旁应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B5 | 1层1号楼梯间1层半应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电工所需配件临时采购 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1层1号楼梯间1层半应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B11 | 5号库内安全出口安全出口，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 5号库内安全出口安全出口，持续时间不够 | 设备设施原因 | 对5号库安全出口进行检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦5号库内安全出口安全出口，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B11 | 2号库外应急灯应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 2号库外应急灯应急灯，持续时间不够 | 设备设施原因 | 对2号库外应急灯应急灯检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2号库外应急灯应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B11 | 1号库小门缺安全出口安全出口，缺少 | 其他 | 其他 | 1号库小门缺安全出口安全出口，缺少 | 设备设施原因 | 确认后进行反馈整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1号库小门缺安全出口安全出口，缺少
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B22 | 3号变南侧楼梯间1层半上半侧（非防爆）应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 设备老化 | 设备设施原因 | 更换应急灯 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦3号变南侧楼梯间1层半上半侧（非防爆）应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | B1 | 氢化南侧楼梯间3层（非防爆）应急灯，持续时间不够 | 其他 | 其他 | 长时间使用，电池性能下降，导致应急照明启动使用不满足15min | 设备设施原因 | 采购新的应急照明进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦氢化南侧楼梯间3层（非防爆）应急灯，持续时间不够
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M2 | M2-1F R21,22下口1-34 灭火器前有梯子阻挡，请挪走 | 其他 | 其他 | 使用后未及时将梯子挪走 | 设备设施原因 | 已清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦M2-1F R21,22下口1-34 灭火器前有梯子阻挡，请挪走
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M22 | M22-4F-R09-12 旁溢出桶上有杂物堆放，请整改 | 其他 | 其他 | 外包人员清理现场，将抹布临时堆放，行为习惯错误 | 人的原因 | 现场已经清理，并对外包人员进行培训，告知车间消防设施禁止堆放杂物 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦M22-4F-R09-12 旁溢出桶上有杂物堆放，请整改
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 4-309 | 16：30，使用前准备工作： 1，ELN登记EHS重点和关注化学品CBZ-Cl，邮件发出报备，二级工艺 2，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 3，破坏液5-10%NaOH溶液准备齐全 4,下午投料完毕暂存在冰箱中，有二级防护 （良好实践作业） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦16：30，使用前准备工作： 1，ELN登记EHS重点和关注化学品CBZ-Cl，邮件发出报备，二级工艺 2，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 3，破坏液5-10%NaOH溶液准备齐全 4,下午投料完毕暂存在冰箱中，有二级防护 （良好实践作业）
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 1-106 | 15：20：1-106-05通风橱中使用LAD（高风险化学品），未及时划改风险状态告知卡。（低风险71条） | 其他 | 其他 | 责任人董国军，因为设备出问题，更多精力集中在处理设备上，忽略了标识标牌的问题。 | 人的原因 | 以提醒后续注意 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦15：20：1-106-05通风橱中使用LAD（高风险化学品），未及时划改风险状态告知卡。（低风险71条）
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 1-206 | 14：36检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管刘光跃）（良好实践作业） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦14：36检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管刘光跃）（良好实践作业）
EHS隐患排查 | 安全仪表自控专项排查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 公斤级实验室 | 实验室内各类仪表检查（反应釜数显，压力表等），维护，使用状态均为良好，各类检测器均在有效期内，整体实验室为爆炸危险场所，仪表，仪表线路的防爆等级满足区域内的防爆要求。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦实验室内各类仪表检查（反应釜数显，压力表等），维护，使用状态均为良好，各类检测器均在有效期内，整体实验室为爆炸危险场所，仪表，仪表线路的防爆等级满足区域内的防爆要求。
EHS隐患排查 | 设备部周排查 | 2026-04-17 | TJ4-CSBT |  | 动力站二层 | 乙二醇水箱TJ4S-GLs-T01的玻璃管液位计无上下限标识。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CSBT¦乙二醇水箱TJ4S-GLs-T01的玻璃管液位计无上下限标识。
EHS隐患排查 | 设备部周排查 | 2026-04-17 | TJ4-CSBT |  | 南区动力站2层楼道 | 灯管在通电情况下无法点亮 | 其他 | 其他 | 灯管到达使用寿命 | 设备设施原因 | 更换灯管 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CSBT¦灯管在通电情况下无法点亮
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-32设备摆放过多，显得混乱 | 其他 | 其他 | 4-32设备摆放过多，显得混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将4-32设备进行统计，长时间不使用设备已推往供应部四楼 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-32设备摆放过多，显得混乱
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-48电子秤屏幕保护壳翘边 | 其他 | 其他 | 4-48电子秤屏幕保护壳翘边 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤保护壳换新 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-48电子秤屏幕保护壳翘边
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-44高低温连接设备编号有涂抹 | 其他 | 其他 | 4-44高低温连接设备编号有涂抹 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将高低温标签进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-44高低温连接设备编号有涂抹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-61不锈钢软管存放处管路存放不美观，有缠绕 | 其他 | 其他 | 4-61不锈钢软管存放处管路存放不美观，有缠绕 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将4-61存放管路进行重新固定 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-61不锈钢软管存放处管路存放不美观，有缠绕
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-44废液管路柜吸收棉需要更换 | 其他 | 其他 | 4-44废液管路柜吸收棉需要更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将废液管路柜的吸收棉进行更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-44废液管路柜吸收棉需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡检 | 2026-04-17 | TJ4-CSBT |  | 制剂厂房二层包材暂存室 | 房间烟感探头防护套为去除； 正确做法：消防设施应完好有效，严禁遮挡、覆盖 | 其他 | 其他 | 设备安装完成后，施工人员未及时揭下保护盖 | 人的原因 | 将烟感保护壳揭下 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CSBT¦房间烟感探头防护套为去除； 正确做法：消防设施应完好有效，严禁遮挡、覆盖
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 11号楼1层走廊 | 疏散指示灯损坏、破损。 | 其他 | 其他 | 已经完成维修 | 设备设施原因 | 已经完成维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦疏散指示灯损坏、破损。
EHS隐患排查 | 防火巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 11号楼1层走廊 | 消防器材未及时检查确认 | 其他 | 其他 | 人员疏忽没有及时检查，后期严格控制按照规定时间检查 | 人的原因 | 已经完成检查 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦消防器材未及时检查确认
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 1-309 | 14：58，实验室无人的情况下，01橱过柱馏分敞口放置，经提醒后立即整改（提醒10条） | 化学品暴露 | 未封口 | 实验员没有离开实验室，只是暂时到废液柜洗瓶子；实验员反馈馏分为刚产出，还未来得及找塞子。非主观上不塞塞子。 | 人的原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦14：58，实验室无人的情况下，01橱过柱馏分敞口放置，经提醒后立即整改（提醒10条）
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 1-108 | 14：30，吹料盒子处于闲置状态的情况下，01、04、09三个通风橱都在用自封袋吹料（提醒） | 其他 | 其他 | 吹料盒子未完全固定，偶有晃动，故临时未用 | 设备设施原因 | 已经在实验室强调，提高吹料盒子的使用率 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦14：30，吹料盒子处于闲置状态的情况下，01、04、09三个通风橱都在用自封袋吹料（提醒）
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 4-07间，排风口前没有禁止遮挡标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-07间，排风口前没有禁止遮挡标识
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 4-38间可燃检测器探头未加标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦4-38间可燃检测器探头未加标识
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 1213-Sy14-TCU01压力变送器未加检验标签及仪表使用标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦1213-Sy14-TCU01压力变送器未加检验标签及仪表使用标签
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 3-03蒸汽管路缺少保温，需要增加临时防护措施 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦3-03蒸汽管路缺少保温，需要增加临时防护措施
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼吸附解析 | 吸附解析回收槽2磁翻板液位计没有上限标识 | 其他 | 其他 | 人员意识不足，新增设备未及时添加 | 人的原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦吸附解析回收槽2磁翻板液位计没有上限标识
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼吸附解析 | 吸附解析回收槽1浮子液位计没有校验标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦吸附解析回收槽1浮子液位计没有校验标签
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CMMD |  | 12号楼吸附解析 | 吸附解析区域灭火器没有检验标签 | 其他 | 其他 | 刚领取的灭火器 | 设备设施原因 |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CMMD¦吸附解析区域灭火器没有检验标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | TJ4-CSBT |  | 制剂厂房3层强电间 | 承包商舜隆机电遗留现场灭火器2具； 正确做法：施工结束后，严禁随意丢弃、遗留消防器材； | 其他 | 其他 | 作业人员施工作业后未及时将灭火器收走 | 人的原因 | 与本部门监护人员沟通，在监护完成后，注意施工人员的收尾工作，将工序做到位 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ4-CSBT¦承包商舜隆机电遗留现场灭火器2具； 正确做法：施工结束后，严禁随意丢弃、遗留消防器材；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M6/9 | 16釜转速仪配电箱有2个螺丝脱扣，已告知及电工处理 | 其他 | 其他 | 防爆箱螺丝脱扣所致 | 设备设施原因 | 电工已更换大小合适螺丝 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦16釜转速仪配电箱有2个螺丝脱扣，已告知及电工处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 207-R20分液至储罐聚乙烯管路缺少管路标签 | 其他 | 其他 | 管路安装完成后未及时悬挂管路标签 | 方法原因 | 已进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦207-R20分液至储罐聚乙烯管路缺少管路标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 207-R12-Tr01插底管无标识 | 其他 | 其他 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦207-R12-Tr01插底管无标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 207-R09爆破片处螺丝未漏出2个以上螺纹 | 其他 | 其他 | 设备安装时未找到合适的螺栓。 | 方法原因 | 已进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦207-R09爆破片处螺丝未漏出2个以上螺纹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 14釜下口压滤罐及接收罐缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 安装完压滤灌未及时联系电工安装静电接地 | 方法原因 | 已添加 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦14釜下口压滤罐及接收罐缺少静电接地
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 14下口压滤罐流体过滤器压力表上限0.08MPa，需要确认 | 其他 | 其他 | 压力表上限未及时调整 | 方法原因 | 已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦14下口压滤罐流体过滤器压力表上限0.08MPa，需要确认
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 2625和5673PID图复核问题 207-R07图上有雷达液位计，现场没有； 207-R07图上浓缩管路阀门及视镜与实际不一致 207-R20回流管路视镜位置错误 207-R20-分液至R22管路位置错误，应该在回流管路三通阀门 207-R22甲苯加料方式与实际不一致 207-R09加甲苯形式未体现 207-R09冷凝器下视镜阀门与实际不一致 207-R08层析柱转至08釜进料口实际为单口衬塑阀门 207-R08冷凝器浓缩管路阀门视镜与实际不一致 207-R08尾气与实际连接方式不一致 207-R08下口阀门与实际不一致 207-R14正庚烷叔丁醇等物料加料方式与实际和PHA不一致 | 其他 | 其他 | 由于生产需求设备准备完成后PID图未能及时更新 | 方法原因 | PID图更新中 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦2625和5673PID图复核问题 207-R07图上有雷达液位计，现场没有； 207-R07图上浓缩管路阀门及视镜与实际不一致 207-R20回流管路视镜位置错误 207-R20-分液至R22管路位置错误，应该在回流管路三通阀门 207-R22甲苯加料方式与实际不一致 207-R09加甲苯形式未体现 207-R09冷凝器下视镜阀门与实际不一致 207-R08层析柱转至08釜进料口实际为单口衬塑阀门 207-R08冷凝器浓缩管路阀门视镜与实际不一致 207-R08尾气与实际连接方式不一致 207-R08下口阀门与实际不一致 207-R14正庚烷叔丁醇等物料加料方式与实际和PHA不一致
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH2 |  | GMP钢平台更衣室 | GMP钢平台上更衣室内消火栓灭火器超期未检查 | 其他 | 其他 | 更衣室消火栓于罐区检查日期与频率均不一致导致漏检 | 方法原因 | 重新检查更换合格签 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦GMP钢平台上更衣室内消火栓灭火器超期未检查
EHS隐患排查 | 工艺安全专项排查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M2 | 1、5378 step 1,PHA管控措施核查，三合一烘料，物料熔点很低，禁止进行加热，PHA制定的措施夹套进回增加盲板，实际上未增加，将独立换热电源关闭，但是现场实际电源也没有关闭，仍然存在失误加热的情况。 2、三合一使用的22釜冷凝器的冷媒夹套遇冷，使用的隔膜泵进行的加料，隔膜泵的标牌也是对应不上的，也缺少相关的管线标识。 | 其他 | 其他 | PHA与现场设备准备存在差异，已沟通重新制定措施 R21冷凝器使用隔膜泵循环乙二醇，增加制冷效果，并非加料 | 方法原因 | PHA重新制定措施，与现场准备一致，管路已安排增加标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦1、5378 step 1,PHA管控措施核查，三合一烘料，物料熔点很低，禁止进行加热，PHA制定的措施夹套进回增加盲板，实际上未增加，将独立换热电源关闭，但是现场实际电源也没有关闭，仍然存在失误加热的情况。 2、三合一使用的22釜冷凝器的冷媒夹套遇冷，使用的隔膜泵进行的加料，隔膜泵的标牌也是对应不上的，也缺少相关的管线标识。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 分析室 | 装订机等设备有机械伤害风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦装订机等设备有机械伤害风险
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 分析室 | 高浓度溶液配置有灼伤风险，高浓度溶液需破坏处理后报废 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦高浓度溶液配置有灼伤风险，高浓度溶液需破坏处理后报废
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-04-17 | FX2 |  | 分析室 | 分析室楼梯/冰雪天气行上下班/库房取样/库房领用试剂耗材/废液废渣处理行走路线有人员摔倒风险 | 其他 | 其他 | 路面情况较差或人员意识不到位易导致摔倒 | 环境原因 | 进行隐患排查，提升人员主动安全意识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦FX2¦分析室楼梯/冰雪天气行上下班/库房取样/库房领用试剂耗材/废液废渣处理行走路线有人员摔倒风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH2 |  | 焚烧炉&污水站 | 尾气间备用风机故障抱死，需要及时维修 | 其他 | 其他 | 风机故障，导致皮带不转 | 设备设施原因 | 联系设备部保全进行现场查看，拆卸维修 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH2¦尾气间备用风机故障抱死，需要及时维修
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M1 | 301-R17加料漏斗上表面白色粉尘和印记未清理干净 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 | 人员操作后清理不彻底 | 人的原因 | 已要求人员重新清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦301-R17加料漏斗上表面白色粉尘和印记未清理干净
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M1 | 301-FD04卸料口限位器处有白色物料未清理干净 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员未清理彻底 | 人的原因 | 已重新进行清理 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦301-FD04卸料口限位器处有白色物料未清理干净
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M2 | 302-R16接收罐下口管路法兰处有液滴渗漏 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 接收罐冷凝水凝结滴漏，法兰现场查看无问题 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，接收罐外表凝水清理完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦302-R16接收罐下口管路法兰处有液滴渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M2 | 302-R07下口聚乙烯管路应避免搭在反应釜倒淋管路上 | 其他 | 其他 | 制作管路人员不清楚标准 | 方法原因 | 已对人员进行管路制作标准培训 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦302-R07下口聚乙烯管路应避免搭在反应釜倒淋管路上
EHS隐患排查 | 通风橱检查 | 2026-04-17 | TJ2 |  | 1-108 | 实验室人员通风橱内使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。（提醒15条） | 其他 | 其他 | 人员操作溶剂，未注意到挡风玻璃高度过高，人员疏忽 | 人的原因 | 挡风玻璃避免长时间高于呼吸带 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦TJ2¦实验室人员通风橱内使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。（提醒15条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M6/9 | 206-F04静电跨接断裂，需要更换 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 压滤罐为七车间所用，已告知七车间汪龙进行整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦206-F04静电跨接断裂，需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M7 | 207-T030储罐液位计断层 | 其他 | 其他 | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦207-T030储罐液位计断层
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M6/9 | 206-Ce02-Tr01接收罐尾气试镜为塑料材质且皱缩需要更换 | 其他 | 其他 | 安装试镜材质不正确 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦206-Ce02-Tr01接收罐尾气试镜为塑料材质且皱缩需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M6/9 | 206-Ce05-Tr01尾气试镜有液体滴漏 | 跑冒滴漏 | 试镜渗漏 | 快开卡子未拧紧所致 | 方法原因 | 已拆卸清理重新安装紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦206-Ce05-Tr01尾气试镜有液体滴漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M6/9 | 206-Ce05-Tr01下口管路及旁边电子秤后方有白色物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 尾气液封罐溢出导致 | 环境原因 | 将吸收液加到1/2处，多余碱液放出 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦206-Ce05-Tr01下口管路及旁边电子秤后方有白色物料痕迹，需要清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M10 | 十车间一层1-48间内废液管路气源管接口处有物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十车间一层1-48间内废液管路气源管接口处有物料痕迹，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M12 | 十二车间二层12釜接收罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 其他 | 其他 | 液位上限标识脱落 | 设备设施原因 | 进行粘贴上限标识 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十二车间二层12釜接收罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M10 | 十车间二层17釜下口管路支架固定螺丝掉落，还请及时处理。 | 其他 | 其他 | 现场安装整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十车间二层17釜下口管路支架固定螺丝掉落，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层517-R06釜下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 储罐下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十三车间二层517-R06釜下口阀门缺少盲板，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层413-E01-Tr01下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 其他 | 其他 | 清洗管路缺失标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十三车间二层413-E01-Tr01下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层413-E01-Tr02储罐尾气视镜缺少固定螺丝，还请及时添加。 | 其他 | 其他 | 尾气螺丝缺少螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十三车间二层413-E01-Tr02储罐尾气视镜缺少固定螺丝，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M10 | 十车间四层08釜连接计量泵缺少静电接地线，还请使用前添加。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十车间四层08釜连接计量泵缺少静电接地线，还请使用前添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M10 | 十车间四层04釜漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | 化学品暴露 | 手套破损 | 更换完成 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十车间四层04釜漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-04-17 | DH1 |  | M14 | 十四车间三层04釜下口过滤器球阀丝堵有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 丝堵处有固体析出 | 设备设施原因 | 已清理，丝堵已紧固 |  | 4月 | 4月第三周 | 2026-04-17¦DH1¦十四车间三层04釜下口过滤器球阀丝堵有白色物料痕迹，还请及时清理。